新疆第二医学院新疆第二医学院2024-2025学年基础医学实验教学示范中心机能实验设备项目

招标文件

（项目编号：XYTDZB-2025GK265）

采 购 人：新疆第二医学院

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

编制日期：2025年06月

目   录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	5

第三章  资格审查	22

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章 采购需求	30

第六章  拟签订的合同文本	42

第七章  投标文件格式	45

- 投标邀请

项目概况

新疆第二医学院2024-2025学年基础医学实验教学示范中心机能实验设备项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年7月23日11 :00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYTDZB-2025GK265

项目名称：新疆第二医学院2024-2025学年基础医学实验教学示范中心机能实验设备项目

采购方式：公开招标

预算金额：89.8万元

采购需求：人体生理学实验系统设备、动物低氧实验系统设备（具体采购需求详见招标文件）

合同履约期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年6月28日至2025年7月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日 11:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月23日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询,请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线 025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

采购人：新疆第二医学院

地址：新疆克拉玛依市胜利路12号

联系方式：王老师0990-7564821

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系人：史新西

联系电话：15999133266、0991-3265858

- 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 采购人：新疆第二医学院 联系人：王老师 联系电话：0990-7564821 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 地 址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F 项目联系人：史新西 项目联系方式：15999133266、0991-3265858 |
| 3 | 项目名称及 项目编号/包号 | 项目名称：新疆第二医学院2024-2025学年基础医学实验教学示范中心机能实验设备项目 项目编号：XYTDZB-2025GK265 |
| 4 | 预算金额及资金来源 | 预算金额：89.8万元 资金来源：财政资金 |
| 5 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 |
| 6 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 7 | 采购内容 | 人体生理学实验系统设备、动物低氧实验系统设备（具体采购内容详见第五章“采购需求”） |
| 8 | 投标人资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 交货期（合同履约期限） | 自合同签订之日起30日内交货并完成安装调试。 |
| 11 | 付款方式 | 合同签订后预付30%，产品到达并无质量问题支付50%，产品验收合格后支付20%。 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 13 | 质量标准 | 符合国家、行业及第五章采购需求所述标准。 |
| 14 | 质保期 | 自货物验收合格之日起保证期3年。(招标文件第五章“采购需求”另有规定，执行招标文件第五章“采购需求”中规定)。 |
| 15 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0-1人，专家4-5人； 评标专家确定方式：开标前48小时从新疆政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 16 | 核心产品 | 人体生理学实验系统注： 注：核心产品的品牌相同，有关投标人就应认定为一个投标人。 |
| 17 | 投标报价 | 投标报价一次性包含本项目相关所有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。 |
| 18 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 19 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 本项目包含所有产品; 工业. |
| 20 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，项目最高限价：89.8万元；各供应商的投标报价超出此范围将做废标处理。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22 | 资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 本项目采用不见面开标： 开标时间：2025年7月23日 11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 解密时间：投标截止时间后30分钟内 供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 24 | 投标文件递交 及开标地点 | 递交投标文件截止时间：2025年7月23 日 11:00（北京时间） 投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 |
| 25 | 投标保证金 | 投标保证金：0元（本项目不收取保证金） 账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991904723110215 投标保证金缴纳形式：以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交。 1.保证金到账截止时间：同开标时间（响应文件递交截止时间） 2.缴纳的保证金以保证金实际到达采购代理机构账户时间为准； 3.供应商以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交保证金的注意事项如下： （1）保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分 公司、办事处或其或其他机构名义交纳,否则其投标将被拒绝。 （2）供应商须在响应截止时间前由供应商账户一次性汇入采购文件指定帐号,供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险,并承担相应责任。 （3）供应商请自行查询是否到账,供应商以网银转账、电汇汇款方式缴纳保证金的须从供应商账户转出,请备注项目名称或项目编号。 （4）采用电子保函形式应按以下要求办理： 具体操作网址详见以下网址https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c 注:供应商未按照招标文件上述要求提交保证金的,投标将被否决。供应商应充分考虑到账时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 投标保证金有效期：自提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 26 | 投标保证金不予退还的其他情形 | 投标保证金不予退还的其他情形： □无 ☑有，具体情形： 1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 2.投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 3.投标人在响应文件中提供虚假材料的； 4.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； 5.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； 6.中标后不按招标文件规定提供资料的； 7.招标文件规定的其他情形。 |
| 27 | 投标文件编制 | 电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 |
| 28 | 电子投标文件签章 | 电子投标文件的内容按招标文件要求进行签字或盖章。未按要求进行数字证书认证的投标文件，视为无效投标文件。 |
| 29 | 中标（成交）投标人的确认 | 采购人是否授权评审小组直接确定中标（成交）投标人： ☑否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标候选人：采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 30 | 招标代理费 | 收费标准：参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮40%由成交人向采购代理机构支付。不足3000元的按3000元收取。 缴纳时间：中标人领取中标通知书时缴纳。 |
| 31 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他 通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚 信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评 标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 32 | 政府采购政策 功能 | 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中 小企业发展等政府采购政策。 1、本项目为专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 （1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企 业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； （2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业， 则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的 项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向 中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优 惠。 本项目对小微企业给予 10% 的价格评审优惠。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节 能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境 标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记 ★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获 得认证的产品： 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须 将节能、环境标志产品列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。 |
| 33 | 质疑 | 1、投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
| 34 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的 0%。 履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》且签订合同同时，向采购人缴纳；履约保证金形式：支票、汇票、银行转账、保函等非现金形式。 |
| 35 | 信用情况 | 信用记录审查：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 36 | 其他补充事宜 | 1、对于供应商提供虚假材料、围标串标等违法违规行为，一经发现，除没收投标保证金外，报财政部门依法做出处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。 2、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 3、中标后，采购人有权对中标单位提供的相关证明材料的原件进行核对。 |

投标人须知

一  说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

- 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8  对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三  投标文件的编制

9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10  投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11  投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12  投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13  投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14  投标文件的签署、盖章

14.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

14.2 投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

14.4 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

14.5 如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.6任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

14.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.8本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”原章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前在政采云平台递交投标文件。

15.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

15.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

16.投标文件的修改和撒回

16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

16.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

16.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五  开标、资格审查及评标

17  开标

18  开标方式：本项目采用不见面开标方式

18.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台电子交易平台，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

18.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

18.4采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19  资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20  评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

22  确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

23  中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日

23.2中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24  废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

25  签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26  询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27  代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章  资格审查

一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 | - 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 具有独立承担民事责任的能力 | - 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 | - 提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行在开标前三个月内开具的资信证明（新成立公司提供自成立以来的财务报表）（包括资产负责表、利润表和现金流量表）复印件。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）。 | 提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章） |
|  | 投标人资格声明书 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书。 | 格式见《投标文件格式》（加盖投标人公章） |
|  | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 投标人未提供，由采购人或采购代理机构现场查询为准。 |
|  | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购 | 格式后附 |

- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1  投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 提供有效的《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价或预算金额； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标保证金 | 按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 7 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 9 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 交货期 | 交货期未超过招标文件规定的期限； |
| 11 | 质保期 | 满足招标文件规定质保年限； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，分项报价表的投标总报价应为各分项所投产品价格之和。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：

2.5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.5.4不重复享受政策。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3  投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4  确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的见投标人须知资料表。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

5  报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

经济部分评分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：最低报价不作为中标的唯一依据。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 合计 |  | 30分 | 备注：评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。 |  |

商务技术部分

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 业绩 | 6分 | 近3年（2022年1月1日至投标截止时间）的类似项目业绩（业绩须包含此次核心产品）每提供一项得2分，最多6分 。 （证明材料：提供合同、中标通知书及验收报告，未提供的此项不得分）。 |
|  | 采购需求响应 | 40分 | 1.“技术规格要求”中凡是带有“★”号的条款，均为重要参数，如每有一项不满足扣3分；其余为一般条款，如有一项不满足扣1分，满分40分；需按参数要求提供相关证书及检测报告和对应佐证材料。 |
|  | 项目实施能力、保障措施及实施计划等 | 10分 | 根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分，内容包括： 1、供货计划、交货期保证措施；2、供货时间节点安排；3、备品备件库、人员配备计划；4、保障措施；5、应急保障方案等。以上内容完整且完全满足项目要求得10分，每缺失一项内容扣2分，如每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣完为止。未提供的本项不得分。 |
|  | 产品售后情况 | 5分 | 根据投标人或所投产品厂家在新疆具备稳定的专业维护人员，每个维护人员2.5分，得5分（需提供维护人员培训证书、社保缴纳证明等材料）；未提供或提供不全的本项不得分。 |
|  | 售后服务 | 5分 | - 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审。售后服务方案内容充分，详细具体，内容包括：1、服务方案承诺；2、响应时间；3、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）；4、培训方案（培训方式、培训覆盖面、预期培训效果等）；5、售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录等）。以上内容完整且完全满足项目要求得5分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)，扣完为止。未提供的不得分。 |
|  | 其他优惠条件 | 4分 | 质保期小于招标文件要求的，视为实质性不响应。质保期在招标文件要求基础上每延长一年加2分，本项最高得4分。 |
| 小计 |  |  | 70分 |

# 采购需求

新疆第二医学院2024-2025学年基础医学实验教学示范中心机能实验设备项目采购需求

- 投标人资格条件

- 投标人必须具备承担本项目的技术、财务等能力。

- 投标人须承诺所提供的产品为成熟稳定的产品，并且承诺所提供产品为原厂全新正品，产品对接相关费用和责任都由投标人负责，如投标人无法实现，视作虚假承诺，自动放弃中标资格。

- 具备完善的技术支持和售后服务体系，具有能长期提供服务、技术支持和优质售后服务能力。

- 项目技术规格、数量及质量要求

人体生理学实验系统为核心设备，下表中带“★”的参数为重要参数。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体生理学实验系统 | 一、.硬件参数 （1）信号采集仪器硬件技术参数 1.物理通道接口数：4个 2.标准12导联全导联心电接口：有； 3.物理通道接口扩展性：每个物理通道接口最多可扩展出8个采样通道，4个物理采样通道总共可扩展出32个采样通道； 4.同时采样通道数：≥ 16个； 5.传感器类型与参数自动识别：识别到的传感器类型和参数在软件界面中呈现，当更换不同类型传感器时，软件界面上的传感器信息同时改变； 6.传感器定标信息自动存储：定标信息存贮在传感器内部； 7.量程：±50μV ~±1V； 8.滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器: （1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ； （2）★高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档（提供软件截图证明） ； （3）50Hz陷波：开、关两档可调； 9.最大采样率：≤800KHz； 10.AD转换器：16位4通道同步采样； 11.处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器； 12.共模抑制比（CMMR）：>100dB; 13.输入阻抗：10MΩ@DC； 14.信噪比：> 100dB； 15.等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV； 16.采样方式：支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 17.环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中； 18.设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； 19.具有监听、记滴功能； 20.设备配置刺激器： (1)波形：方波； (2)模式：恒流输出方式； (3)电流：0.5mA~20mA； (4)时间步长：0.1ms~1ms； 21★安全认证： 1、人体生理信号采集系统符合《医用电器设备》安全标准：GB-9706 1) 带电源输入插口设备保护接地阻抗≤1Ω （提供官方机构检测证明文件） 2) 外壳漏电电流：正常状态≤0.1mA,单一故障状态≤0.5mA（提供官方机构检测证明文件） 3) 受试者辅助电流：正常状态≤0.1mA a.c（提供官方机构检测证明文件） 4) 单一故障状态≤0.5mA a.c（提供官方机构检测证明文件） (2)人体生理学实验系统附件包参数 1.中枢神经/感官系统附件包：配置包含脑电带、肌腱锤、位移换能器、事件触发开关、指脉换能器、信号输入线、手电筒、软尺、耳机。 2.神经/肌肉系统附件包：配置包含握力换能器、肌电肢夹、人体刺激器、刺激电极、指力传感器、信号输入线、锂电池、锂电池充电器、手腕垫、软尺。 3.循环系统-血压/心音附件包：配置包含人体血压换能器、电子血压计、听诊器、指脉换能器、心音换能器、信号输入线、心音换能器绑带。 4.循环系统-心电附件包：配置包含全导联心电线、心电肢夹、吸球电极、心电输入线。 5.呼吸系统附件包：配置包含呼吸传感器、围带式呼吸换能器、指脉换能器、血氧传感器、气道阻塞模拟器、无效腔管、无效腔转换头、胸腹绑带、密封袋。 6.人体无线采集系统附件包：配置包含：接收器、发送器、数据线、充电器；传输距离10m，体位分辨6个方向（俯卧、直立、倒立、平躺、右侧卧、左侧卧），无线传输距离10米（无遮挡），待机时间600天，电池续航能力24小时，文件存储容量16G，信号采集方式：离线、在线。 7.手推车：用于收纳各附件包，共四层，底部带车轮；材质：塑料。 (3)动感单车技术指标 1. 阻力调节：磁控阻力调节，档位：8档； 2. 飞轮重量：约9kg； 3. 承重：约120kg； 4. 单车重量：约25kg； 5. 单车尺寸：约960 ×510 ×1280 mm（长宽高）； 6. 座椅调节：可调； 7. 显示屏：显示阻力、路程、速度、心率等内容； (4)检查床技术指标 1. 外形尺寸：1800（±20）×600（±20）×470mm（±20）； 2. 可折叠收纳设计，收纳尺寸约900×600×230mm； 3. 重量：＜33kg；承重：100kg； 4. 材质：碳钢+海绵+皮革； 二、软件参数 (1)人体生理实验软件技术参数 1.软件显示通道数：1~64通道可变，同时采集并显示12导联心电波形； 2.采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； 3.同时反演文件数：4个； 4.反演文件时可同步播放声音：可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放人体心音，便于学生从形态和声音两个方面理解生理信号； 5.硬件监听控制：可以通过软件控制信号采集仪器的监听功能，选择监听的通道号及音量； 6.通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示，差异化采样率在提高信号质量的同时减少存贮空间； 7.通道颜色及风格设置：可对单通道或全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； 8.波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印； 9.刺激器功能：可根据人体实验所需设置刺激器基本参数，如刺激强度、刺激频率和脉冲个数，也可设置高级参数，如强度增量、频率增量、脉冲增量、刺激脉宽。可在刺激参数调节区进行设置，也可从相应实验模块进行设置。 10.文件列表窗口：具有，用户可直接点击列表文件打开反演文件； 11.浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验，方便操作； 12.软件外观调整：可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口； 13.实验报告编辑：嵌入软件界面的实验报告编辑功能； 14.软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； 15.用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； 16.实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数； 17.数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、最大值、最小值等，窗口可任意改变大小； 18.数据导出：可导出原始实验数据及分析结果； 19.标签添加：支持在显示波形中添加标签； 20.通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、数字滤波分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； 21.心功能参数分析：PR、QT、QRS、ST、RR等间期分析，波段时程分析，波幅度分析，心电向量图，心音分析； 22.肌电分析：积分肌电，均方根振幅，平均功率频率分析，中位频率分析，幅度分析，回归曲线分析； 23.脑电分析：Alpha，Beta，Delta，Theta波分析； 24.肺功能分析：肺活量分析，时间肺活量，最大肺活量，呼气流量（或流速）-容积曲线等分析； 25.专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，至少包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2等；多个分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期等； 26.代谢分析：基础代谢分析，能量代谢分析，自动计算呼吸商等； 27.眼电分析：肌电分析，眼动幅度，眼动速度等； 28.数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 29.测量显示：通过测量数据在波形上显示测量区域，允许拉动修改测量区域； 30.固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； 31.软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息； 32.★软件实验模块内嵌彩色动画方式的web电子教材，包括（提供以下7项软件截图证明）： (1)实验原理：生动形象的视频动画或图片讲解实验原理， (2)实验项目：包含图文并茂的实验说明、实验步骤和实验报告， (3)发展历史：了解人体生理参数的研究历程， (4)临床应用：基础医学与临床病例相结合， (5)文献：列举本实验设计中的参考文献， (6)思考题：涵盖原理与实验步骤的问题思考， (7)小测试：对实验相关知识的进一步巩固； 33.内嵌动画实验操作指南：针对每个人体实验模块都内嵌有实验操作关键步骤动画展示，方便学生使用。 （1）神经肌肉实验包含＞40个视频动画，如神经-肌肉兴奋的传递、刺激强度与人体肌肉反应的关系、指力传感器的连接、刺激器的连接、皮肤处理、刺激电极的处理、寻找刺激位点、固定电极、固定指力传感器、调节指力传感器、兴奋在神经肌肉之间的传递、兴奋在神经肌肉接头处的传递、肌肉收缩过程等。 （2）循环系统实验包含＞40个视频动画，如动脉血压示意动画、柯氏音听诊法原理动画、柯氏音听诊模拟、准备人体血压换能器、连接换能器、启动人体生理信号采集系统、连接电子血压计、定位肱动脉动画、血压测量过程动画、固定电子心音、电子柯氏音测量过程动画、指脉测压法过程动画、电子血压计测量动画等。 34.实验数据导出：实验数据可以直接导出方便进一步数据分析； 35.实验结果图形化显示：对实验结果以柱状图、折线图、散点图等统计图表进行展示； 36.★人体生理实验模块：包含中枢神经系统实验、神经肌肉实验、循环系统、呼吸实验、感觉器官等类别至少19个人体生理实验模块。（提供不低于19个人体生理实验模块软件截图） (2)实验模块 1.中枢神经系统实验 (1)脑机接口：趣味性脑电实验，实时探测Alpha、Beta波功率占比； (2)人体脑电的记录与观察：睁闭眼、声音刺激等对脑电波的影响； (3)人体腱反射：叩击肌腱诱发膝反射 (4)反应时的测定：不同刺激、不同条件下的反应时测定 2.神经肌肉实验 (5)人体肌电简介：记录人体肌电； (6)握力与肌电：人体握力大小与肌电的关系； (7)神经传导速度的测定：测量神经传导速度； (8)刺激强度与人体肌肉反应的关系：对前臂正中神经使用不同强度的刺激，观察手指收缩反应； (9)刺激频率与人体肌肉反应的关系：对前臂正中神经使用不同频率的刺激，观察手指收缩反应； 3. 循环系统 (10)人体心电图描记：记录人体心电； (11)人体心音简介：心音听诊及记录、异常心音的辨别； (12)人体心率变异分析：心电图的变异分析； (13)人体动脉血压的测量：不同血压测量方法的学习； (14)影响动脉血压及测量的因素：研究体位、不同手臂、运动等对血压的影响； (15)潜水反射：潜水反射对血压心率血氧的影响； 4.呼吸实验 (16)人体肺通气量的测量：肺活量、潮气量、用力肺活量的测定； (17)人体呼吸运动的描记及其影响因素：记录胸廓运动； 5.感觉器官 (18)人体眼动电位的记录：记录眼电； (19)视觉诱发电位：根据视觉诱发电位分析评价视觉神经通路功能； 三、虚实结合虚拟标准化病人 1．★虚拟标准病人的高血压临床与基础整合性虚拟仿真实验（提供至少五张软件截图） 内容参数： 1) 本项目包含：案例导入、基础知识、虚拟标准病人、知识考核与综合评定5大部分。 2) 其中虚拟标准病人模块包括：病史采集、体格检查、辅助检查、临床诊断及入院治疗的内容。 3) 病史采集：现病史、既往史、个人史、家族史、婚姻史 4) 体格检查：体表检查、肺部听诊、意识状态检查、感觉检查、四肢肌力检查、巴彬斯基征检查。 5) 辅助检查：血常规、肝肾功、电解质、24小时动态血压等检查。 6) 临床诊断：入院诊断、鉴别诊断、诊断依据。 7) 入院治疗：抢救治疗、药物治疗、手术治疗。 8) 本项目建立了医院病房为主要场景，并展示了心脏、血管、神经、虚拟病人、病床、心电监护多个模型。本项目交互步骤不少于20步。 技术参数： 1) 有字幕语音解说，可以切换关闭。 2) 实验模块支持在线访问，无需下载客户端。 3) 课件每个实验步骤配有演示动画，播放流畅。课件内含高清视频展示，帮助学生完成学习。 4) 按实验步骤问题计分，完成实验后支持在线查看结果，支持生成PDF格式实验报告。 | 台 | 8 |  |
| 2 | 动物低氧实验系统 | 硬件参数 1、 实验舱空间：≥70L； 2、 笼具数量：1个大鼠笼或2个小鼠笼； 3、 动物数量：大鼠4~6只或小鼠20~30只； 4、 控氧范围：5.0~21.0%，控氧精度±1%； 5、 监测数据：氧浓度、CO2浓度、温度、湿度；实时监测氧浓度曲线、CO2浓度和温湿度数据。 6、 温度监测：2.0~60.0℃，分辨率≤0.1℃，0.5℃ 7、 湿度监测：10~90%RH，分辨率≤1%，±5%RH 8、 CO2浓度监测：0.01~20.00%，精度±70ppm（±5%） 9、 O2浓度监测：0.1~25.0%，±1% 10、舱体内噪音、湿度、气流和CO2浓度控制皆符合国标，舱内噪音≤60dB； 11、★除湿功能：具备，除湿能力300mL/d [30℃、80%RH]） 12、排气孔：自然排气，0~27数量可调 13、★控制方式：7英寸IPS高清彩色电容触屏，屏幕分辨率1024×600（提供实物图证明）； 14、传输方式：支持有线网络连接； 15、外壳材料：ABS； 16、电源：电压100V~240V 50/60Hz 电源输入。 17、实验数据存储空间：16GB； 18、支持氧气、空气、氮气输入；使用空气时，设备内置空气泵，无需接入外部气源； 19、支持传感器从实验舱体上拆卸保护，配置保护瓶和脱氧剂，延长传感器使用寿命； 20、★呼吸波检测：传感器支持对密封空间内的小鼠呼吸功能进行无接触测量，扩展应用至学生乏氧性实验。 软件参数 21、开机自检功能：开机过程对软硬件各项功能性能进行检测，包括气路完整性、传感器有效性、传感器校准。 22、软件升级：支持设备软件本地自动升级； 23、实验模式：支持自由设置实验程序参数，满足循环型、阶梯型、维持型参数设置； 24、创建实验信息：支持创建实验名称、动物信息、备注信息；支持中英文输入； 25、实验参数：支持新建实验参数并保存；支持选择历史参数进行实验； 26、★参数设置： 1）支持单程和循环程序设置，可定义循环次数2~999； 2）支持增加或删除阶段，可对阶段中的数值直接修改、输入； 3）氧浓度5.0~21.0%，默认9.0%； 4）维持时间0.1~999.9，默认8h； 5）可下拉选择维持时间单位min、h； 6）自动显示程序模式示意图； 7）自动计算程序所需时长 27、O2浓度曲线：实时绘制O2浓度曲线，可根据5min、30min、4h、24h进行时间轴调节； 28、数据监测：氧气浓度、CO2浓度、温度、湿度数据实时监测，并记录保存。 29、★数据储存：edf+格式，支持与信息化生物信号采集与分析软件对接进行数据分析处理； 30、计时功能：程序自动倒计时，计时结束时自动保存实验数据。 31、网络设置：支持有线网络连接； 32、气源选择：支持空气和氧气气源选择； 33、空气定标：支持利用环境空气进行氧传感器的定标，可根据不同海拔环境的氧浓度值对传感器进行定标。 34、数据管理：可对实验名称和备注信息进行修改；支持实验数据的查看、删除、导出操作。 35、数据反演：可对记录的实验数据进行反演查看，查看时可对时间条进行滑动、时间轴的放大与缩小。 36、帮助中心：显示操作帮助信息，方便用户了解产品功能； 37、警报功能：软件界面状态栏中显示警示信息，包括：O2不足、N2不足、CO2浓度异常、环境温度异常。 | 台 | 1 |  |

- 交货期

中标人应在采购合同签订后30日内交货并完成安装调试。

- 交货地点

新疆第二医学院基础楼二楼

- 产品质量保证期

1、投标产品质量保证期3年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明。

5、投标产品必须满足全部技术参数，产品提交验收未满足的将被拒绝接收。

- 本项目需达到的其他要求及售后服务内容

售后服务要求：

1.自验收合格之日起，保质期为3年，成交商也可提报更长质保期。

2.质量保证期内，如果证实货物有缺陷，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进项索赔的权利。

3.成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每半年至少一次的上门回访、检修。

4.成交供应商在接采购人通知1天内做出响应，2天内到达现场，1天内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。维护、检修服务交通费、餐食费、零件更换费用均由供应商承担。

5.中标公示之日起7个工作日提供样机到用户指定地点演示所有参数功能，如不满足按废标处理。

# 第六章  拟签订的合同文本

# 政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、甲方的权利和义务

1、甲方有权依据本合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到本合同约定的验收标准或者货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形时，甲方有权依据本合同约定要求乙方进行维修、更换或者承担相应违约责任。

2、根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。

3、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## 八、乙方的权利和义务

1、根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。

2、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

## 九、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 十、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 十一、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

#### 注：最终合同以实际签订为准。

# 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交，如果本部分没有提供格式的，投标人可自拟格式。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面

新疆第二医学院2024-2025学年基础医学实验教学示范中心机能实验设备项目

投 标 文 件

（项目编号：XYTDZB-2025GK265）

投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

年   月   日

1投标书

投 标 书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就        （项目名称、项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1、我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2、其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：_____________________

法定代表人（签字或盖章）：

日    期 ：        年      月      日

2 授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

3 开标一览表

开标一览表

投标人名称：                                项目编号/包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日

4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：________  项目编号/包号：__________         报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日

5 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：若无偏离，表中可填写“全部无偏离”

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 规格、技术参数偏离表

技术参数（规格）偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 采购需求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7 中小企业声明函

7-1中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7-2 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7-3 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（监狱企业适用）

8业绩一览表

投标人业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 供货内容 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.采购人保留对上述资料原件审核的权利。

投标人名称（盖章）：

日  期：

9产品简要说明一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

10节能、环境标志产品优先采购明细表

项目编号/包号：_______________     项目名称：____________  金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目编号/包号：______________     项目名称：____________   金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

1.节能产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

2.环境标志产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

投标人名称（盖章）：

日期：年 月 日

11 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

- 拟提供售后服务的项目：

- 所投产口质保期限：

- 质保期后，如维修是否收取材料费：

- 质保期后，如维修是否收取服务费：

- 服务响应及到达现场时间：

六、其他：

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日

12投标承诺书

招标人：

我单位郑重承诺：我单位参加的    项目名称（项目编号：）  的投标， 所提供的产品为成熟稳定的原厂全新正品，与产品对接的相关费用和责任都由我单位负责。如无法实现，视作虚假承诺，自动放弃中标资格。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

13招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

14资格证明文件格式

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照等证明文件

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖投标人公章）

1-2 投标人声明书

投标人声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：  ____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-3 提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行在开标前三个月内开具的资信证明（新成立公司提供自成立以来的财务报表）（包括资产负责表、利润表和现金流量表）

说明：1）财务审计报告必须是投标人完整的财务审计报告。

1-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

1-5 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）

投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近一年内任意三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章。

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（须加盖投标人公章）。

依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）。

1-6 投标人信用记录

投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。