消毒设备及其它医疗设备采购项目

招标文件

项目编号：XJZX-2021-0104

采购人：克拉玛依市卫生健康委员会

采购代理机构：新疆尚速商务信息咨询有限公司

2021年1月

目  录

第一部分  投标须知	2

第二部分  招标说明	6

第三部分  投标说明	10

第四部分 合同条款	31

第五部分   附   表	39

其他要求	26

# 第一部分  投标须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：消毒设备及其它医疗设备采购项目 项目编号：XJZX-2021-0104 |
| 2 | 采购人 | 克拉玛依市卫生健康委员会 |
| 3 | 代理机构 | 单位名称：新疆尚速商务信息咨询有限公司 单位地址：乌鲁木齐市长春路1011号澳龙广场A座1302室 联 系 人：陈韬宇 电 话：15009913279 0991-6617036 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 预算金额 | 共计采购预算金额：260万元（最高限价） 标项一预算金额：96万元 标项二预算金额：164万元 各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 6 | 采购范围 | 标项1：消毒设备 标项2：其它医疗设备（具体参数等要求，详见采购需求） 注：本项目不得兼投两个标项。 |
| 7 | 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。 3、投标企业须具有医疗器械经营许可证，提供其副本原件或经公证的复印件；（加盖公章） 所投产品已取得医疗器械注册证，提供注册证及注册表复印件（加盖公章）。 4、本项目不接受进口产品投标 |
| 8 | 投标有效期 | 投标有效期：投标截止之日后90天内。 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。 投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 10 | 质保期 | 本次项目招标的所有产品及设备必须提供三年的免费质保和服务。 |
| 11 | 交货期 | 合同签订后20个日历日内交货并完成安装调试。 |
| 12 | 交货地点 | 克拉玛依市第二人民医院 |
| 13 | 质量保证与售后服务 | （一）产品质量保证期 1、投标产品质量保证期3年。 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。 （二）售后服务内容 1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 中标（成交）供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。 2、质保期外服务要求 2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 |
| 14 | 采购方式 | 公开招标 |
| 15 | 付款方式 | （一）合同签订后，采购人向中标人支付合同总价0%的预付款。 （二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价90%的货款。 （三）其余10%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满进行质保期满验收合格后的30天内将余款无息汇入中标人指定的账户。 （四）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。 （五）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。 注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为主。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体 |
| 18 | 招标文件发售时间 | 2021年 1 月 14 日至2021年 1 月21 日19:00时 |
| 19 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2021年 2 月 3日10:30分 |
| 20 | 投标文件递交及开标地点 | 克拉玛依市友谊路甲30号正天华夏酒店二楼会议室 |
| 21 | 招标代理服务费 | 经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标单位在领取中标通知书同时向招标代理机构支付，采购代理服务费为 标项一：12600元（人民币壹万贰仟陆佰元整）。 标项二：20000元（人民币 贰万元整）。 |
| 22 | 投标文件份数 | 正本一份（单独密封），并标明“正本”字样。 副本四份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样 报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。 提供投标文件电子版（必须是文件加盖公章的扫描件U盘）1份，随正本一起密封。 正、副本不得采用活页装订，否则视为无效标处理，投标文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应文件要求，投标将被拒绝。 |
| 23 | 招标文件售价 | 200元/份（标书一经售出，概不退还） |
| 24 | 政府采购政策支持 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审，需提供工商注册地的工业和信息化部门出具的证明文件，否则不给予价格评审优惠。 |
| 25 | 环境标志、节能、自主创新产品的约定 | 列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 26 | 验收标准 | 1、货物到达现场后，中标（成交）供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2、中标（成交）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。 4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 7、采购人需要制造商对中标（成交）供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 8、产品包装材料归采购人所有。 |
| 27 | 培训要求 | （一）培训内容 1、 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除。 2、中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。 （二）培训要求 1、使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，直到用户熟练或满意为止。 2、所有的维修图纸、维修手册免费提供。 （三）培训方式 现场演示培训 |

# 第二部分  招标说明

1、适用范围

本招标文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的货物采购内容。和招标人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是招标人与中标（成交）供应商签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.2供货范围

1.2.1投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试中发现缺项（属投标人供货范围）由采购人协议补充。

1.2.2投标人应保证投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任，投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目招标代理机构、招标人无关。

1.2.3投标人应保证向招标方提供优质的免费调换、补差零部件服务。所投设备必须达到国家强制性安全要求、节能环保标准。

1.2.4采购设备应符合国家所列技术标准和规范要求、符合国家相关法律规章、国家和行业相关标准。

1.2.5本次招标内容包括设备运输、搬运、安装调试、设备接电、验收，运行维护、管理和维保等，投标人对本项目设备整体提供不少于3年的质保，本项目不追加资金。

1.3技术资料提供

1.3.1 在合同签订后20个日历天内交货并完成安装调试。

1.3.2 中标（成交）供应商在货物出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。至少包括：产品检验合格证书、主要配套产品使用说明书及合格证、型号、参数、安装、使用、维护手册。

1.4服务要求售后服务：投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务

1.4.1投标产品质量保证期3年。

1.4.2电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.4.3故障响应

投标人应在2小时内做出响应，4小时内提供更高层级的技术支持，12小时内不能解决问题则必须提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.4.4质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

1.4.5备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

注：1、必须满足的技术及服务标准

（1）必须满足《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可。

（2）必须是近三年发布的最新技术标准产品，生产应在近期生产。

（3）投标产品由制造商负责标准售后服务，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（4）若涉及到信息系统接口必须符合与使用方数字化医院建设: 免费开放数据接口并完成与医院信息系统对接，保证设备正常工作（包括信息系统增加点位的授权费用及数据采集设备费），直至数据互通及正常使用（医院信息系统包括并不限于：智业HIS、智业EMR、蓝韵PACS、大医通合理用药、麦迪克斯心电系统、麦迪斯顿手术麻醉系统、郎珈病理系统、蓝蜻蜓院感系统、杏和LIS系统、天方达体检系统等）。免费实现接口的数字签章及CA认证系统是新疆数字证书认证中心提供的产品（CA认证系统），完成与医院信息系统数据接口的所有费用由中标方承担。针对此设备，有软件更新时，供货方及时主动提供免费的软件升级服务。

2、一般性技术及服务标准

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品的详细说明（在投标文件中详细说明所提供技术规格、性能及辅助材料的品牌、型号规格、加工工艺等）；

（3）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件；（附技术人员配备情况表）

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指 克拉玛依市卫生健康委员会。

2.2“招标代理机构”系指新疆尚速商务信息咨询有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“投标人”系指有资格的投标人（制造商、代理商）

2.5“中标（成交）供应商”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

2.6“货物”、“产品”系指招标文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.7“服务” 系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用

4.1中标（成交）供应商必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标（成交）供应商支付。

5、招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标须知

第二部分  招标说明

第三部分  投标说明

第四部分  合同条款

第五部分  附 表

第六部分 项目需求及设备参数

6、招标文件的澄清

6.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如对招标文件有疑问，可在招标截止日前15日内按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、或传真、电子邮件，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7、招标文件的修改或补充

7.1在投标截止期的15日内的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

7.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、招标文件文件的约束力

8.l 投标人一旦参加公开招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

8.3本招标文件由新疆尚速商务信息咨询有限公司负责解释。

# 第三部分  投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、投标资质

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

资格审查内容

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的工商营业执照或其他证明文件（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定 |  |  |  |
| 3 | 3、投标企业须具有医疗器械经营许可证，提供其副本原件或经公证的复印件；（加盖公章） 所投产品已取得医疗器械注册证，提供注册证及注册表复印件（加盖公章）。 |  |  |  |
| 4 | 供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（最终评定结果以采购代理机构现场查询为准） |  |  |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |

说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对投标文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为投标人不响应本次招标，资格审查将不予通过。

所有资格证明文件，在投标文件中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时进行

审查。

初步审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书或法人代表证明 |  |  |  |
| 2 | 投标文件中盖章的名称与营业执照的名称一致 |  |  |  |
| 3 | 投标文件相应位置处有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |  |  |
| 4 | 符合“投标文件格式”的要求 |  |  |  |

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |
| 2 | 无法定代表人出具的授权委托书的； |  |  |  |
| 3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的； |  |  |  |
| 5 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |  |
| 6 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标 |  |  |  |
| 7 | 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理； |  |  |  |
| 8 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； |  |  |  |
| 9 | 明显不符合技术规格、技术标准的要求； |  |  |  |
| 10 | 招标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； |  |  |  |
| 11 | 招标文件附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |
| 12 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |

第二章  投标文件的编写及编制顺序

2、要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。本项目不得兼投两个标项

3. 投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

4、投标文件的构成

4.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2投标文件由四卷组成，合装订成一册，投标人应按照下列顺序编制投标文件：

4.2.1第一卷：投标报价书

（1）投标人的承诺函（原件，按附件的格式提供）；

（2）报价一览表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（3）报价分类明细表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。报价一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目报价一览表”，随同投标文件一并递交开标地点（否则视为无效标处理）。

（4）售后服务与质保方案：列出质保期后维修保养收费标准并提供收费维保标准的详细内容（单列，不在投标总价之中）。免费质保期内维护内容及维修保养计划，其免费维保的标准应按照收费维保的标准执行。

4.2.2第二卷：资格审查资料

（1）投标人有效法定代表人营业执照其他证明文件（复印件加盖公章附入响应文件)；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

（3）投标人具有有效的医疗器械生产许可证或二类及以上（含二类）备案证 或医疗器械经营许可证

（4）供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（最终评定结果以现场查询为准）。

4.2.3第三卷：商务投标文件

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。响应性投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

（2）法定代表人代表或法定代表人授权代表身份证(复印件加盖公章附入投标文件)；

（3）法定代表人代表授权书(原件)；

（4）投标人提供的设备不是投标人制造的，则投标人须得到产品的授权书和售后服务承诺(生产厂家无须提供）；

（5）投标人认为能证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件 (复印件加盖公章附入投标文件)；

（6）投标人的技术、经济及综合实力描述；

（7）供应商或厂家销售业绩表并提供相应证明材料，提供能证明供货能力的财务报表（中标通知书或合同复印件）；

（8）商务条款偏离表；投标人如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款；

（9）用户培训及服务承诺、售后承诺内容；

（10）其它需说明的事项。

4.2.4 第四卷：技术投标文件

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品的详细说明（在投标文件中详细说明所提供技术规格、性能及辅助材料的品牌、型号规格、加工工艺等）；

（3）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件；（附技术人员配备情况表）

（4）产品质量检测报告；

（5）产品彩页；

（6）投标人认为需要说明的其他部分。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。

5、投标文件格式：

5.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.2 投标人应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装装订成册，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。

6、投标报价

6.1投标人应在招标文件响应性明细报价表标明：所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工安装调试费、备件、培训等费用。任何有选择的报价将不予接受。

6.2投标报价时应注意下列几点：

6.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；

6.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

6.2.3 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.4 招标文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.5 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原料已付的全部关税、销售税和其它税；

6.2.6 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7、投标报价的货币单位

7.1 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、招标文件规定的技术投标文件

8.1投标人须提交证明拟其投标的货物和服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明

（2）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

9.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法定代表人代表签章。

10.3投标文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

10.4所有投标文件必须提交一式五份，其中正本一份、副本四份（投标文件一律不退），并在投标文件封面清楚标明“正本”和“副本”字样。

投标文件电子版（必须是投标文件加盖公章的扫描件U盘）1份，随正本一起密封。

10.5投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6 电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金

第三章  投标文件的递交

12、投标文件的密封和标记

12.1 为方便开标唱标，投标人应将报价一览表单独密封一份，并在信封上标明“报价一览表”字样。

12.2 投标人应将投标文件的“正本”单独密封一份，所有“副本”密封装在一起，且标明 “正本”“副本”字样。

12.3所有密封文件均应：清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址；注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、项目编号（包号）和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样，投标人名称和地址，须加盖投标人公章。

12.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标人将不负责任。

13、投标截止时间

13.1投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，并且以密封形式递交至新疆尚速商务信息咨询有限公司指定的开标地点。

13.2所有投标文件都必须在采购人规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。本项目不接受以邮寄的方式递交投标文件。

13.3出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购人的书面修改通知重新规定的开标时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有投标代理人的签字，并得到采购人的确认。

14.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件和组成部分。

14.3对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4投标人不得在开标后至投标有效期满前撤销投标文件。

第四章 开标与评标

15、开标

15.1本次招标按招标文件中规定的时间和地点开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2 开标会由招标代理机构项目负责人主持。

15.3 开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

15.4 开标和唱标的顺序，开标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。唱标的顺序，按照递交投标文件的逆顺序进行。

15.5 开标时间截止后，提交投标文件的投标人不足三家时，按照招标的相关法规处理。

16、评标

16.1评标小组

16.1.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招投标管理办法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标小组，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 评标小组人选开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 评标小组由有关经济、技术等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中经济、技术等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，评标小组的成员，由新疆尚速商务信息咨询有限公司在相关部门的监督下从新疆政府采购网政采云平台中采取随机抽取的方式确定。

16.1.5评标小组在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

16.1.6 评标小组成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1 评标的依据为招标文件（包括采购人的招标文件和投标人的投标文件）。

招标文件的因素主要包括下列内容：

（1）对投标人的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对投标人的投标文件中财务、技术和生产能力的确定；

（3）对投标人报价的评估确定；

（4）对产品质量的评估确定；

（5）对投标人社保缴纳情况的评估确定；

（6）对投标人设计及项目实施方案的评估确定；

（7）对投标人配送安装及项目验收方案的评估确定；

（8）对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

（9）对投标人投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

18、评标过程的保密性

18.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2  投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

19、投标书的评审

19.1 评审准备

19.1.1评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2招标人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

19.1.4招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）投标文件中的报价一览表（报价表)内容与投标文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在现场合理的时间内提供书面说明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。

19.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12投标人不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  符合性审查
19.2.1发生下列情况之一的投标文件被视为无效：
 (一) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
 (二) 无法定代表人出具的授权委托书的；
 (三) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
 (四) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的；
 (五) 投标有效期不满足招标文件要求的；
（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标；
 (七) 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理；

（八）没有按照招标文件要求提供招标担保或者所提供的招标担保有瑕疵；
  （九）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
  （十）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（十一）招标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
   （十二）招标文件附有采购人不能接受的条件；

（十三）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
19.3提交投标文件的投标人不足三家时，按照相关法规处理。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.7细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.8评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

19.2.9评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.10对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.11投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术、商务和经济部分作进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

19.3.2.2 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。

19.3.2.3 评分标准：

经济部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 注：1、在经济标评标阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分计。注：2、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料。 |

标项一、消毒设备       商务部分（占总分值的8%）

| 序 号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保性 | 1分 | 响应产品中包含列入政府采购品目清单中优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，得1分，无则不加分。 |
| 2 | 相关业绩 | 5分 | 提供近三年已完成的同类投标产品的业绩（中标通知书、采购合同、验收报告、销售发票；四项缺一项不得分），每提供一份得1分，满分5分。原件备查。 |
| 3 | 标书质量 | 2分 | 标函目录、页码指向准确，内容分布合理；无涂改、错页、漏页现象，装订规范，统一侧面胶装；（1分）（不足或欠缺均按比例扣分或不得分） 主要证明内容为清晰的彩色扫描影印件（1分）；（复印件不清晰、欠缺均按比例扣分或不得分） |

技术部分（占总分值的62%）

| 序 号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品符合性 | 30分 | 1满足招标文件技术功能要求得30分,若一个“★”条款存在负偏离，扣减2分，1个非“★”条款存在负偏离，扣减1分，直至扣到0分为止。 |
| 2 | 产品技术优势 | 8分 | 投标人提供产品的使用性能、稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性是否符合采购人使用标准；根据满足情况打分，优得8-5分；良得4-2分，一般得1分。 |
| 3 | 产品可靠性 | 3分 | - 所投产品制造商具有ISO质量管理体系认证（复印件加盖公章）得1分。 - 生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证（复印件加盖公章）得1分。 - 3、在信合联服网站办理诚信注册备案，企业备案信息有效期为一年，到期后需进行年度审核。网址：http://www.xhlfzx.com.cn/，地址：市政府2号楼政务服务和公共资源交易大厅信用服务窗口，联系电话：0990-6223850）得1分。 |
| 4 | 履约能力及售后服务 | 12分 | 1、需明确列出：售后服务响应时间、设备故障响应时间、维修处理措施承诺，及应急解决方案等详细的服务保障措施，由评审小组进行横向对比在 0-5分之间进行评分。 2、售后服务体系：疆内有固定、长期的售后服务机构（提供相关证明文件得2分，不提供不得分） 3、售后服务计划：投标人提供的能满足招标文件的售后服务，且具有更为优惠可行的售后服务及承诺，由评审小组进行横向对比在 0-2分之间进行综合评分。 4、满足招标文件要求的质保期，承诺增加质保期1年加1分，满分3分。 |
| 5 | 培训方案 | 3分 | 对投标人所提供的培训计划或培训方案的详尽程度、人员安排、培训周期的可行性等因素打分。优得3分，良得2分，一般得1分，未提供培训计划得0分。 |
| 6 | 现场演示 | 6分 | 招标文件中对设备要求现场进行实际演示的，需现场解说技术方案与答疑，评审专家根据操作的便利性，稳定性，实用性、安全性等多方面进行独立评审。（讲解演示时长在10分钟以内） 综合性能完全满足使用需求得6-3分； 综合性能一般，能够基本满足使用需求得1-2分； |

标项二、其它医疗设备    商务部分（占总分值的8%）

| 序 号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保性 | 1分 | 响应产品中包含列入政府采购品目清单中优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，得1分，无则不加分。 |
| 2 | 相关业绩 | 5分 | 提供近三年已完成的同类投标产品的业绩（中标通知书、采购合同、验收报告、销售发票；四项缺一项不得分），每提供一份得1分，满分5分。原件备查。 |
| 4 | 标书质量 | 2分 | 标函目录、页码指向准确，内容分布合理；无涂改、错页、漏页现象，装订规范，统一侧面胶装；（1分）（不足或欠缺均按比例扣分或不得分） 主要证明内容为清晰的彩色扫描影印件（1分）；（复印件不清晰、欠缺均按比例扣分或不得分） |

技术部分（占总分值的62%）

| 序 号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品符合性 | 30分 | 1满足招标文件技术功能要求得30分,若一个“★”条款存在负偏离，扣减2分，1个非“★”条款存在负偏离，扣减1分，直至扣到0分为止。 |
| 2 | 产品技术优势 | 10分 | 投标人提供产品的使用性能、稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性是否符合采购人使用标准；根据满足情况打分，优得10-7分；良得6-3分，一般得1-2分。 |
| 3 | 质量体系 | 2分 | - 1、所投产品制造商具有ISO质量管理体系认证（复印件加盖公章）得1分。 2、在信合联服网站办理诚信注册备案，企业备案信息有效期为一年，到期后需进行年度审核。网址：http://www.xhlfzx.com.cn/，地址：市政府2号楼政务服务和公共资源交易大厅信用服务窗口，联系电话：0990-6223850）得1分。 |
| 4 | 履约能力及售后服务 | 15分 | 1、需明确列出：售后服务响应时间、设备故障响应时间、维修处理措施承诺，及应急解决方案等详细的服务保障措施，由评审小组进行横向对比在 0-8分之间进行评分。 2、售后服务体系：疆内有固定、长期的售后服务机构（提供相关证明文件得2分，不提供不得分） 3、售后服务计划：投标人提供的能满足招标文件的售后服务，且具有更为优惠可行的售后服务及承诺，由评审小组进行横向对比在 0-2分之间进行综合评分。 4、满足招标文件要求的质保期，承诺增加质保期1年加1分，满分3分。 |
| 5 | 培训计划 | 5分 | 对投标人所提供的培训计划或培训方案的详尽程度、人员安排、培训周期的可行性等因素打分。优得5-3分，良得2分，一般得1分，未提供培训计划得0分。 |

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

第五章  确定评审结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评审报告形式提交评标小组，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21、中标通知书

21.1招标人或者采购代理机构应当在中标公示发出的同时由新疆尚速商务信息咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。

21.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

21.3中标（成交）供应商在领取《中标通知书》时，须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第六章   授予合同

22、合同授予的标准

22.1合同将授予被确定为实质上满足招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

22.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23.接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1　为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

24、签订合同

24.1采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.2如中标（成交）供应商拒签合同，则按违约处理。

24.3招标文件、中标（成交）供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.4不允许中标（成交）供应商将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标（成交）供应商必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标（成交）供应商必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第七章   质  疑

25、质疑的提出

25.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

# 第四部分 合同条款

- 合同一般条款

（以实际签订的为准）

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以传真或电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后24个月。

15、履约保证金

15.1本项目不收取履约保证金。

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

17.2 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

17.3 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

17.4 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.5 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部 分金额的10%的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2  受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标（成交）供应商的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

第二章 合同特殊条款（参考版本，以实际签订的为准）

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标（成交）供应商应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 安装调试

3.1 卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2 卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作。

3.3 卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收。

3.4 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）。

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6 卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.8最终的测试验收报告由甲乙双方代表签字认可后生效。

3.9如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

4. 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2 卖方对合同项下设备提供招标文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5. 售后服务

5.1 为客户免费提供产品安装指导和维护培训。

5.2 如发生质量问题，24小时之内予以应答。

6. 其他

6.1技术支持：中标（成交）供应商应提供免费软件升级（若采购人需要），并及时提供设备新功能和科研实验的资料。

6.2 投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.3 投标货币：人民币。

6.4列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

6.5付款币种及方式（见第三章）。

6.6 交货日期：合同签订后20个日历日内交货并完成安装调试。（实质性条款，交货期的约定可使购买方的考务工作得已顺利开展。）

6.7 交货地点：克拉玛依市第二人民医院

第三章 付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式

备注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为主。

# 第五部分   附   表

附表一

承诺函

新疆尚速商务信息咨询有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上设备，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，签订合同后20个日历天内交货，并为本次项目招标的所有设备提供 3 年的免费质保和服务。

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                        传      真：

投标人全权代表签字：

投标人名称盖章：

20    年   月    日

附表二：

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

(身份证正反面)

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

附表三：

法定代表人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

法定代表人身份证正、反面

被授权人身份证正、反面

授权日期：20   年   月   日

注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

附表四：

4、报价一览表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

投标人名称：

投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写：

交货期： 交货地点：

备注：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

注：此表单独封装一份，与投标文件一起，单独密封提交，供唱标时使用。

附表五：

- 分项报价表

投标人名称（公章）：

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字及盖章：

授权代表签字：

签署日期：        年     月

附表六：

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 招标文件 规格条目号 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对应招标文件第六部分技术参数要求的内容给予逐条响应。

- 投标人不能简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标小组将判定为无效投标。

- 表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

附表七：

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期或相关进度安排要求 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目供货期服务的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

年   月   日

附表八：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附表九：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

附表十：

投标人认为有必要的其他文件（若有），须提供扫描件加盖公章。

第六部分 采购需求及技术参数

- 消毒设备

| 1 | 臭氧紫外线消毒柜 | 技术参数 名称 型号（容量） 规格尺寸（长*宽*高） 消毒方式 常规配置 电压/功率 医用多功能消毒柜 GMXDG-200L ≥640*610*1070 紫外线、臭氧、热风循环 3层置物架 220V/1.2KW 医用多功能消毒柜 GMXDG-400L ≥640*610*1760 紫外线、臭氧、热风循环 6层置物架 220V/2.4KW 医用多功能消毒柜 GMXDG-800L ≥1300*610*1760 紫外线、臭氧、热风循环 12层置物架 220V/4.8KW ★热风循环：烘干高效—采用优质的发热器件，合理的风道设计技术和优质的低噪音风机，使整体内腔加热迅速，增热效率高，能满足物品的消毒烘干需要。温度范围：室温--60°。 ★科技魅力：激情释放—特有电脑控制技术，设置有显著的紫外线、臭氧、加热等多种功能，只需轻轻触动一下功能键便可完成功能设置，一次设定，其所对应的功能便会自动执行切换和定时关机。 ★多项保护：安全无忧—开门报警功能、故障报警功能，避免臭氧外泄，多重保护，周到严密。 ★拉篮设计：存取方便—抽拉式设计，结构独特上下层独立使用，承载量大，轻便，存取更方便。 ★防污导轨：独具一格—置滑轨于内胆之外，真正隔离滑轨所产生的污染，健康洁净有保障。 ★材质要求：内胆与支架采用不锈钢制作，柜门玻璃采用全钢化玻璃，耐高温冲击，经久耐用且清洗容易，适用医疗及科研机构对贮存物品的卫生要求。 要求：提供消毒产品的资质；消毒产品的维护保养终生免费，质保期内每月维护保养一次，免费提供消毒耗材，紫外线检测设备和防护用品，提供消毒柜第三方检测报告；提供消毒产品的使用现场培训。 | 3 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 移动式等离子空气消毒机 | 用途：设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 物理电气参数及性能指标：1、工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 输入功率（W）：≤80 2 、安装使用：移动式,带四个可移动万向脚轮 - 设备能通过指示灯、大尺寸液晶LCD显示屏（显示尺寸不小于W90mm*H50mm）、多个触摸按键进行图文化显示与操作。 - 等离子体空气消毒机内部不得装有紫外线灯杀菌。 - ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供检测报告） - 等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告） ★设备的数据服务功能： - 协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 - 具有智慧物联网云服务功能，能同时从WEB端和手持式智能管理终端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、实时和历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 - 支持设备的物联网自动报修功能 - 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息 - 随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。 - 系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；既能从移动管理终端（选配）上图形化和格式化报表查看，也能从电脑WEB端报表查看、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；支持消毒设备的实时数据和历史数据的查阅追溯； - 具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。 - 为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。 9、网络条件与安全 9.1、不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。 9.2、不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。 9.3以上数据服务功能，要求现场进行实际演示，并现场解说技术方案 基本参数要求： - 适用体积（m3）：≤100 - 能根据相关标准对室内空气质量进行自动评级。 - ★消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%（提供检测报告）。 - ★臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中臭氧残留量为≤0.16mg/m3（提供检测报告） - ★净化效果：设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（需提供第三方权威检测报告） - PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99%（提供检测报告） - 多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。 - 能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 - 环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、尘埃粒子进行检测。 - 多档风速可调 - 功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）： - 消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； - 消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； - 运行参数，具有风机调速功能； - 待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度； - 报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 - 工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。 - 程控数量：程控程序数量不少于5组。 - 智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 - 循环风量（m3/h）：≥800 - 噪音dB（A）：≤60 安全、法规及技术先进性： - 产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。 - 空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 - 物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。 - 智能管理终端，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，以证实具有上述服务功能，能证明软件的功能性、信息安全性、维护性、易用性、可移植性。 - 要求针对医院实际，提供详细可行的书面方案书。检查方案的先进性、可行性、充分必要性。 企业资质： - 提供ISO9001和ISO13485认证证书， - 提供ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证 - 生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证、具有医疗器械生产许可证。 要求：提供消毒产品的资质；消毒产品的维护保养终生免费，质保期内每月维护保养一次，免费提供消毒耗材，提供第三方检测报告；提供消毒产品的使用现场培训。 | 4 | 台 |
| 3 | 过氧化氢空气消毒机 | - 适用范围或功能概述：用于中高危区域终末消毒灭菌需要。 - 功能要求 1.1 工作条件 1.1.1 环境温度：5°C-40°C 1.1.2 相对湿度：≤80%（不结露） 1.1.3 气压：70-106 kPa 1.1.4 空间要求：无人密闭空间 1.2 电源条件 1.2.1 电压：AC 220-240V 1.2.2 功率：2000W 1.2.3 电源插头：三相插头 1.2.4 标称频率：50Hz 1.3 工作时间：加载连续运行 2.1 结构功能： 2.1.1 立式可移动，美观易洁。长度：425mm；宽度：425mm；高度：980mm。 2.1.2 整机重量：≤65Kg。 2.1.3 材质：SUS 304 不锈钢为主 2.1.4 显示屏：7 寸 TFT 真彩 触摸液晶显示屏。 2.1.5 溶液存储量：4L。 *2.1.6 适用H2O2 溶液浓度：30-35%（食品级）。 2.2 功能： 2.2.1 消毒灭菌时间：≥30min,可根据空间大小自定义。 2.2.2 残留分解时间：≥120min,可根据空间大小自定义。 2.2.3 残留监测：具备，并超标声光报警提示。 *2.2.4 物表模拟效果：枯草杆菌芽孢和嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均≥6。（检验报告） *2.2.5 空气模拟效果：自然菌消亡率均和白色葡萄球菌杀灭率均为100%。（检验报告） 2.2.6 传播方式：气化扩散传播 2.2.7 H2O2 溶液用量：4-12ml/m³（可调） 2.2.8 扩散风量：≥1000m³/h *2.2.9 适用空间：≥500m³。 2.2.10 储存：≥10000条工作记录。 2.2.11 运行噪音：≤60dB（A）。 雾化微粒为3-5微米 使用介质浓度：低浓度过氧化氢（6-7.9%），单台日常消毒面积（体积）1-500立方米；单台终末消毒面积（体积）1-200立方米；单台最大体积消毒时间（含排残留）3小时；单台最小体积消毒时间（含排残留）1个半小时。 明确该消毒机自带过氧化氢消毒液有多少瓶？每瓶消毒液的价格，该产品过氧化氢消毒液为通用性，1瓶过氧化氢消毒液使用多久，效期、过氧化氢消毒液的所有资质必须齐全。 要求：提供消毒产品的资质；消毒产品的维护保养终生免费，质保期内每月维护保养一次，免费提供消毒耗材、检测设备和防护用品，提供第三方检测报告；提供消毒产品的使用现场培训。 | 3 | 台 |
| 4 | 柜式等离子空气消毒机 | 用途：设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 物理电气参数及性能指标： - 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：130 - 安装使用：水平稳固放置 - 设备能通过指示灯、大尺寸液晶LCD显示屏（显示尺寸不小于W90mm*H50mm）、多个触摸按键进行图文化显示与操作。 - 等离子体空气消毒机内部不得装有紫外线灯杀菌。 - ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供检测报告） - 等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告） 设备的数据服务功能： - 协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 - 具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 - 支持设备的物联网自动报修功能； - 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； - 随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。 - 系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表； - 具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。 - 为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。 9、网络条件与安全 9.1、不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。 9.2、不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。 基本参数要求： - 适用体积（m3）：≤100 - 能根据相关标准对室内空气质量进行自动评级。 - ★消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%（提供检测报告）。 - ★臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供检测报告）。 - 多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。 - 能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等 - 环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、尘埃粒子进行检测。 - 多档风速可调。 - 功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风机调速功能； （4）待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度； （5）报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 10、工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。 11、程控数量：程控程序数量不少于5组。 12、智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 13、循环风量（m3/h）：≥800 14、噪音dB（A）：≤60 安全、法规及技术先进性： - 产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。 - 空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 - ★物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性 - ★智能管理终端（选配），具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，以证实具有上述服务功能，能证明软件的功能性、信息安全性、维护性、易用性、可移植性。 企业资质： - 提供ISO9001和ISO13485认证证书。 - 提供ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 - 生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证。 要求：提供消毒产品的资质；消毒产品的维护保养终生免费，质保期内每月维护保养一次，免费提供消毒耗材，提供第三方检测报告；提供消毒产品的使用现场培训。 | 8 | 台 |
| 5 | 床单元臭氧消毒机器 | 用途：广泛应用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。 主要技术要求： - 开机15min，臭氧输出浓度：≥500mg/m³，提供检测报告。 - 床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。 - 机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑。模具一体成型保证了产品的一致性； - 结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。 ★5、检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。 6、具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书，以证实制造商具有自主知识产权；同时具有国家级权威实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实设备软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 - 消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。 - 采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒 ★9、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。 10、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用 11、设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。 12、输入功率：≤140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。 13、正常工作条件： 1)供电电源：a.c. 220V±22V 50Hz±1Hz 2)相对湿度：＜85% 3)环境温度：5℃～40℃ 4)大气压力： 70kPa～106kPa 14、整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm，不占用客户过多面积。 资质要求： 1、生产厂家具有医疗器械生产许可证，有ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供证明文件。 2、提供床单位臭氧消毒机安全卫生评估报告。 要求：提供消毒产品的资质；消毒产品的维护保养终生免费，质保期内每月维护保养一次，免费提供消毒耗材，提供第三方检测报告；提供消毒产品的使用现场培训。 | 3 | 台 |
| 6 | 壁挂空气消毒机 | 用途：设备主要用于对室内的空气进行消毒处理 物理电气参数及性能指标： - 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：190 - 安装方式：壁挂式安装 - 设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态 - 紫外线灯管寿命（h）≥5000 - 按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制 - 按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。 - 设备必须具有人体红外感应探头（中标交货后实际查验是否具有该功能），能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序。 设备的数据服务功能： - 协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 ★2、具有智慧物联网云服务功能，能同时从WEB端和手持式智能管理终端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、实时和历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 3、支持设备的物联网自动报修功能； 4、具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； 5、随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。 ★6、系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；既能从移动管理终端（选配）上图形化和格式化报表查看，也能从电脑WEB端报表查看、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；支持消毒设备的实时数据和历史数据的查阅追溯； ★7、具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。 - 为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。 ★9、网络条件与安全 9.1、不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。 9.2、不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。 基本技术参数： 1、要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求： （1）该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求。 （2）设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求。 2、功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风速调节、紫外线强度； （4）待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置； （5）报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。 3、臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供检测报告） 4、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。 5、程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求(中标交货时，实际操作检验验证)。 6、消毒因子：波长253.7nm的紫外线。 7、适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥1000 8、机外紫外线泄漏（μw/cm2）≤5 9、负氧离子发生器：3*106个/cm3 10、噪声（dB）：≤55 安全、法规及技术先： - 产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。 - 空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 - ★物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。 - 要求针对医院实际，提供详细可行的书面方案书。检查方案的先进性、可行性、充分必要性。 生产企业资质： - 提供ISO9001和ISO13485认证证书。 - 提供ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证。 - ★具有医疗器械生产许可证和消毒产品生产企业卫生许可证。 - 具有国家云计算服务能力认证（三级及以上）证书，且在有效期内。 - 要求：提供消毒产品的资质；消毒产品的维护保养终生免费，质保期内每月维护保养一次，免费提供消毒耗材，提供第三方检测报告；提供消毒产品的使用现场培训。 | 65 | 台 |
| 7 | 紫外线消毒车 | 双管碳钢紫外线灯车采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用，技术参数如下： 1、灯管功率：≥30W×2 2、灯管数量：2支 3、静态适用面积：≥30m2 4、电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10% 5、输人功率：180VA 6、紫外线波长：253.7nm 7、辐照强度：≥214uw/cm2 8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：90°，135°，180°。 9、带定时装置：0-120分钟。 10、可以增加带遥控器（遥控器为穿墙而过） 要求：提供消毒产品的资质；消毒产品的维护保养终生免费，质保期内每月维护保养一次，免费提供消毒耗材，紫外线检测设备和防护用品，提供消毒柜第三方检测报告；提供消毒产品的使用现场培训。 | 3 | 台 |

二、其它医疗设备

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平车（转运床） | 不锈钢大小轮病人运转平车，车体尺寸-2000*720*750，车面尺寸1900*660 | 3 | 台 |
| 2 | 扫床车 | 不锈钢护理车，规格950*530*880 | 3 | 台 |
| 3 | 轮椅 | 1．车架：车架为钢质材料，可折叠结构，安全性能好，表面喷塑处理，美观耐用。 2．座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背, 材质为牛津尼龙布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。 3．前轮：前轮采用直径7英寸TPR环保型无污染前轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎、钢质前叉。 4．后轮：24英寸钢圈充气轮。 5. 脚踏板：塑料踏板。 6．扶手：固定长扶手，配优质皮革扶手垫、ABS塑料侧板。 7．手轮：选用ABS塑料四孔手轮。 8．刹车：前刹，表面电泳亚光黑，刹车性能好。 全幅宽 630mm 收合宽度 280mm 背靠宽度 470mm 后轮大小 24寸 前轮大小 7寸 座高 480mm 全副高 900mm 全幅长 980mm 座深 400mm 背靠高度 450mm 毛重 19.5kg 净重 16kg 载重 100kg 踏板调节长度 100mm | 6 | 台 |
| 4 | 病员服 | 材质: 棉 尺码: XS S M L XL XXL 颜色分类: 蓝白条 可根据用户要求定制 | 100 | 件 |
| 5 | 大冰箱（药品） | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，双玻璃门。 2.3、有效容积：1015L。 2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥1180*900*1990。 2.5、箱体内部尺寸（宽*深*高mm）：≥1070*670*1515。 2.7、箱体材料：冷轧钢板，喷塑。 2.8、内胆材料：SUS304不锈钢板。 2.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 2.10、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 2.11、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 2.12、压缩机：采用名牌高效压缩机，国际品牌风扇电机，节能高效、静音。 *2.13、配置有12个浸塑搁架, 带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。 2.14、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能。 *2.15、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 2.16、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。自锁万向脚轮设计，移动固定方便。 *2.17、冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 *2.18、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 *2.19、温度传感器置于箱内模拟液中，真实反映物品实际存储温度。。 2.20、大屏温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃ *2.21、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 *2.22、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 *2.23、标配485接口、远程报警接口。 *2.24、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 *2.25、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 *2.26、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 *2.27、箱体左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。 2.28、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 三、资质： 医疗器械生产企业许可证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO13485医疗器械质量管理体系符合性评价 OHSAS18001职业健康体系认证 医疗器械产品注册证（型号注册） | 4 | 台 |
| 6 | 氧气筒流量表 | 吸入器的输入输出均为0.20Mpa～0.30Mpa。流量范围为1L/min～10L/min或1L/min～15L/min,其基本误差为最大示值的±4%，当吸入器的输入压力升至0.35MPa±0.05MPa时,安全阀应自动排气泄压。吸入器的各连接部分应密封，0.30MPa时,不得漏气。吸入器的湿化瓶应无色透明或半透明,并标有最高和最低液面指示线:在不大于0.40Mpa的压力作用下,不应破裂。吸入器上的快速插头与快速插座，应插卸方便，锁紧可靠。 | 15 | 个 |
| 7 | 心肺复苏仪 | 1.1 工作模式：电控、气动 1.2 心脏按压频率：≥ 100次/分钟≤120次/分钟 ★1.3 心脏按压深度：0.0cm～8.0cm 1.4按压深度调节方式：连续线性可调 1.5按压/释放比率：1︰1（50%︰50%） 1.6仪器自身带有呼吸机，按压时可配合通气 1.7按压与通气比 ①30：2 ②连续不间断按压（不通气） ③连续不间断按压的过程中给予8—10次通气/分钟 1.8设定通气潮气量调节范围：0～900ml ★ 1.9 柱状装置可根据患者胸部厚度的20%以厘米为单位（步进值为0.5cm）指示患者安全有效按压深度 ★ 1.10按压方式为模拟徒手按压（点式按压），心脏按压器材质为模拟人工肌肉且主机及主机操作控制部位在患者上方，使用中不易造成主机污染，仪器使用完毕后易于清洗消毒 1.11具有按压深度显示器，显示器为透明玻璃材质，便于观测 1.12吸气时间：<2秒 1.13设备连续不间断工作时间≥5小时 1.14具有电池电量不足自动报警功能 #1.15气道阻力过大自动报警及泄压功能：＞55cmH2O #1.16具有工作压力正常指示标志器，进气驱动压力≥0．35Ｍpa时启动 #1.17具有输入氧气压力过大保护自动泄压功能，压力释放阀开启条件≥0.7 Ｍpa #1.18仪器工作时无需专用耗材 1.19设有快速暂停功能，仪器可随时暂停及恢复工作 1.20设备中含有背板用于固定患者，背板上有固定带 1.21仪器对监护、除颤设备无电磁干扰 | 1 | 台 |
| 8 | 心电监护仪 | 心电监护仪技术需求：一拖四 便携式床边监护，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。 * 显示器尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，最多10通道显示。 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)； 心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。 * 具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。 （提供设备使用说明书证明） * 具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。（提供使用说明书证明） * 具有收缩压和舒张压血压差报警功能。 * 标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数及信号强度指示灯。（提供图片证明） * 无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。（提供使用说明书证明） * 无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。（提供使用说明书证明） 无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时120分钟。 * 无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组报警信息。 （提供使用说明书证明） 具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。 公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。 | 3 | 套 |
| 9 | 有创呼吸机 | 一、特点 1、通用型、多模式、多功能、气动电控型呼吸机，可用于临床呼吸急救和呼吸治疗。 2、具有控制、辅助/控制、指令通气、手动等多种呼吸模式，以及PEEP、SIGH等呼吸功能，是医院必备的呼吸设备。 3、吸塑成型，模块化、环保机架，结构精密，机型设计精美。 二、参数 ★4、显示方式：10.4英寸高亮彩色液晶显示屏，同屏显示两道实时波形。 5、气源要求：280 ～ 600 kPa的医用氧气源和压缩空气源。 ★6、通气模式：SIPPV、IPPV、SIMV、IMV、PEEP、SIGN、SPONT、手动等模式。 7、潮气量：50～1500mL可调，步长值：10mL，显示范围：0～2000mL，分辨率：10mL。 8、顺应性：实时显示。 9、分钟通气量：≥ 18 L / Min。 10、输出气体氧浓度：21% ～ 100%可调。 11、压力限制：1.0 kPa ～ 6.0 kPa。 ★12、呼吸频率：1 bpm ～ 99 bpm。 13、IMV频率：1 bpm ～ 20 bpm。 ★14、吸呼比：4:1～1:4。 15、最大安全压力：≤ 6.0 kPa。 16、触发方式：压力触发。 17、控制方式：压力控制。 18、吸气触发压：-1.0 kPa ～ 1.0 kPa可调，步长值0.1 kPa。 19、呼气末正压：0 kPa ～ 1.0 kPa。 20、叹息：每100个呼吸周期里1次 ～ 8次可调，以不小于潮气量1.5倍的通气。 21、吸气平台时间：0～50％ 可调，步长5%。 22、控制呼吸和辅助呼吸转换时间：6秒。 23、波形显示：P-T、F-T。 24、旋钮和飞梭式参数设置，快捷、方便。 25、采用双红外、旋转、高精度的压力传感器和流量传感器。 26、监测参数：潮气量、频率、气道压力、吸呼比、吸气和呼气状态、吸气触发状态等。 27、报警功能：具有声光报警，通气量上限报警，潮气量上下限报警，气道压力上下限报警，氧气供应低报警，电源故障报警等。 28、潮气量报警设置：上限报警设置范围是10～2000mL，下限报警设置范围是0～1800mL。 29、气道压力报警：气道压力上限报警范围：0.1～6kPa，气道压力下限报警范围：0～5kPa。 30、氧浓度报警：上限报警范围是22～100％，下限报警范围是21～80％。 31、窒息报警：15s。 32、断电报警：交直流供电失败后立即发出报警声。 33、报警时间：引发报警的原因不清除，报警信号不间断，报警时间＞120s。 34、报警消音时间：启动报警消音功能，声音信号消除时间≤120s。 35、智能报警系统按高、中优先级排列。 36、高优先级：气道压力超界、持续压力过高、窒息报警、插管脱落、气源压力。 37、中优先级：潮气量、分钟通气量过低、频率。 38、交流电：供电失败以后，直流持续供电不少于30分钟。 ★39、具有开机自检功能，保证机器在不带病的情况下为医护人员提供优质的服务。 | 1 | 台 |
| 10 | 无创呼吸机 | 无创通气模式：CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS 吸气正压（IPAP)cmH2O：4-30 呼气正压(EPAP)cmH2O：4-20 持续正压（CPAP)cmH2O：4-20 延时升压（分）：0-60（CPAP模式），0-3（S\T\ST\PC\MVAPS模式) 压力上升时间S：0.1-0.6 /自动（S\T\ST\PC\MVAPS模式) 监测目标潮气量ml：100-2500 吸气时间S ：0.5-3.0（T\ST\PC\MVAPS模式） 吸气切换灵敏度：1-6 档/自动 呼吸切换灵敏度：1-6 档/自动 呼吸频率BPM：2-40 自动补偿（漏气量）：≥60L/min 氧浓度设置和监测：自动空氧混合， 21%-100%自由调节，实时监测氧浓度,自动控制和监测 *温度调节：29--34℃ ，调节步长≤1℃ 温度范围大且逐度可调 报警功能：管道脱落报警/漏气报警/窒息报警/高、低呼吸频率报警/低分钟通气量报警 耗材 患者界面：口鼻罩、鼻罩 *主机一体湿化无需外配湿化器 *4.5寸彩色液晶触摸屏 | 6 | 台 |
| 11 | 雾化泵 | 产品用途： 超声雾化器雾化药物成气溶胶，供吸入治疗用。 结构特征： 产品结构主要由变压器、线路板、晶片等部件组成。 工作原理： 它能把水溶剂药物雾化成极细的颗粒，可直接吸入作用于肺部病灶。 主要技术指标： 电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz 输入功率：50VA 超声频率：1.7MHZ±10% 最大雾化率：≥3ml/min 定时范围：0-60min无级可调 噪声：≤50dB(A) 连续工作时间：≥4小时 水槽装水量：300ml 小雾化杯最大装药量：150ml 大雾化杯最大装药量：350ml | 3 | 台 |
| 12 | 除颤仪 | 一、项目用途：用于重症病人的心电监护及除颤 二、技术参数： 1工作环境： 1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米） 1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃ 1.3 环境湿度：15%到95% 2 性能要求： *2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 *2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。 *2.3除颤能量的最高能量≤200J *2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J（重要参数） *2.5 手动除颤能量最小是1J 2.6 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 *2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 *2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能 *2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒 2.11 主机≥3道波形显示 2.12 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 2.13 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护 *2.14频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz 2.15具备事件标记功能 2.16具备生命体征趋势回顾功能 *2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位 3 电池 3.1 电池上具备电量容量状态指示灯 3.2 设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 *3.3 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击 3.4 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电 3.5 电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100% *4 安全性： *4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 *4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 *4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 *4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 *4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 *4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 *4.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。 5 数据存储: *5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。 5.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要 5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息 6 打印机： 6.1≥50mm热阵列打印机 6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果 6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警 6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息 6.5走纸速度25mm/秒 6.6纸张尺寸：≥50mm × 20m 7其它要求： *7.1 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池） *7.2 防水/防固体渗入等级≥IP54 *7.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能 | 3 | 台 |
| 13 | 心电图机 | 数字式十二道心电图机技术参数 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） *2.3 输入阻抗：≥90M Ω（10Hz）（提供相关证明文件） 2.4 频率响应：0.01Hz ~ 280Hz （+0.4dB~-3.0dB）（提供相关证明文件） 2.5 定标电压：1mV±2% *2.6 耐极化电压：±850mV（±5%） （提供相关证明文件） 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8 时间常数：≥3.2 s *2.9 共模抑制比：≥125dB（AC滤波开启）；≥110dB（AC滤波关闭）（提供相关证明文件） 2.10 输入电流：≤0.01μA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 *2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： 3.1 A/D转换：≥24bit *3.2 采样率：≥15kHz，每导联 （提供相关证明文件） *3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV（提供相关证明文件） 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 *4.1 设备内置存储器，存储病历≥700例 4.2 数据可通过SD卡、USB口导入导出 4.3 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 五、 显示器： *5.1 ≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格 5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 六、记录器： 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 *6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 *6.8具备在无网格纸上打印网格功能 七、功能 *7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示 7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能 7.4 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 *7.5 自动模式下可以支持10-50s时间的采集，记录，存储，传输。 7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告 7.7 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 7.9 可以选配心电向量功能 7.10可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 八、外部输入接口： 8.1 USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 * 8.2 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 8.3 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求 8.4 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz *10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 十一、产品认证： 11.1通过CE认证、FDA注册，UL认证，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件） 11.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证 | 3 | 台 |
| 14 | 指脉氧夹/血氧仪 | 1、显示方式：OLED显示 血氧饱和度显示：70 ~ 100%，±2% 脉率显示：25~ 250 BPM，±1%或±1BPM，取大者 2、电源：2节AAA 1.5V碱性电池，电压适应范围：2.6 ~ 3.6V 3、功耗：小于30mA 4、测量精度：血氧饱和度在70%-99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为±1%或±1BPM，取大者 5、弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为0.6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值 6、抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1% 7、具有功能开关，无手指插入时8秒后自动关机 | 6 | 台 |
| 15 | 负压担架 | - 急救担架采用真空成型原理，将气垫内空气抽出，形成硬性固定成型体，该产品轻巧简便，特别有利于群体伤者的转移、运送。 产品特点： 1.采用高质量耐用的TPU材料,躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒。 2.在对人体需要固定部位裹上肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去肢体固定气囊内的空气，使得肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。 3.体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用 4.可进行X光成像及磁共振检查 5.使用时快速简便，非专业人员也可操作 展开尺寸：200*100*7cm 折叠尺寸：94*39*34cm | 1 | 台 |
| 16 | 血糖仪 | 酶类别 氧化酶 用血量（ul） 1 HCT范围 30%-60% 测量时间（s） 8 自动退条 √ 记忆组数 250 餐前，餐后标识 √ 电池 纽扣电池 电池寿命（次） 1000 时间设置 √ 试纸条有效期（月） 24 开瓶有效期 3 测量范围 1.1-33.3 测试温度范围 10-40度 电极个数 5 配套试纸 A | 3 | 台 |
| 17 | 电子体温计 | 测量范围 32-42.9C 测量时间 口腔约1分钟；腋下约2-5分钟 精准度 ±0.1℃(±0.2F) 显示方式 数字显示 记忆功能 记忆上一次的测量值 尺 寸 14.8×2.1×0.9CM 重 量 11.8G 电 池 LR41纽扣电池 功 能测星温度稳定后约10秒蜂鸣提示 使用环境 温度：5-30℃；相对湿度：≤80% | 6 | 个 |
| 18 | 台式电子血压计 | 血压计类型:上臂测试电子血压计显示方式:数字式测量方式:上臂式测量范围:压力：0-299mmHg 脉搏数：40跳/分-180跳/分加压方式:压力泵自动加压方式减压方式:电子控制方式排气方式:自动快速排气方式压力检测:静电电容式压力传感器精度压力：4mmHg以内 脉搏数：读数的5%以内电源:5号碱性干电池4节，AC稳压电源（AC220V） | 6 | 台 |
| 19 | 紧急喷淋带洗眼器 | 304不锈钢复合式洗眼器。能使受到意外伤害的现场工作人员使用安全喷淋洗眼器进行快速冲洗、喷淋，减轻伤害程度。 紧急冲淋装置和洗眼器，选用不锈钢304材料严格按照美国ANSIZ358.1-2014标准生产，采用国内标准尺寸，方便国内用户安装使用。 1、洗眼器整体304不锈钢材料，表面喷塑，可以抗化学品物质的腐蚀。 2、手推柄采用304不锈钢材料。 3、高度≤2400mm 设计压力：0.8 密封压力：0.45 工作压力：0.2-0.4 喷 淋：120L-180L/min 洗 眼：11.4L-19.6L/min 常温符合卫生标准安全饮用水 | 1 | 台 |
| 20 | 抢救车 | 规格：600×410×880mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；配无极伸缩式输液架；单门带抽，抽屉安装进口三折静音滑轨；配置脚轮，带刹车；配污物桶。 | 3 | 台 |
| 21 | 仪器车 | 规格：600×430×850mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；三层，带全不锈钢围栏，配脚轮，带刹车。 | 3 | 台 |
| 22 | 治疗车 | 规格：600×430×850mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层，带全不锈钢围栏，带抽屉，配污物桶，配脚轮，带刹车。 | 6 | 台 |
| 23 | 护理车 | 1、规格：950×530×900mm。 2、全不锈钢材质，管壁厚度≥1.2mm，板材厚度≥0.8mm。 3、配防水布护理袋，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带围栏，配脚轮。 | 3 | 台 |
| 24 | 保洁车 | 规格：700*600*860,全不锈钢制作，管壁厚≥1.2mm。带防水布污物袋，可拆卸，静音脚轮，其中二个带刹。 | 4 | 台 |
| 25 | 输液泵 | 输液泵技术参数 大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，★数值显示有小数位防错设计 输液器规格：标准PVC输液器，★六档位设计 输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减 输液量精度误差：±5%（普通输液器），★泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3% 输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减 ★阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa） 三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS） KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警 其他功能： 具有输液累计量显示功能。 具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。 ★具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。 ★具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。 具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。 具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。 具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。 电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V 功耗：不大于20VA 内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上 安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1 工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa 输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作 存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃ | 3 | 台 |
| 26 | 双通道注射泵 | 注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器 注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。 ★注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h， 0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 ★快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。 ★速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 注射精度：±2%（注射器误差不大于1%） ★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式 ★双操作输入模式：按键和穿梭键 ★六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min 报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警 其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、★无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口 ★历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录 KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减； b）KVO流速误差≤±5% 丸剂量注射速度： 10mL注射器： 200mL/h~420mL/h 20ml注射器： 300mL/h~650mL/h 30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h 50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h 丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减 阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。 工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa； 存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa 电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V 电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。 整机功耗：≤30VA 安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行 适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射 适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。 注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。 | 6 | 台 |
| 27 | 降温毯 | - 标准配置：主机一台、冰毯一条、软帽一个 - 安全：通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证 - ※通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2005标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。 - ※制冷方式：采口进口全无氟压缩机，性能稳定，可长时间连续使用。 - 机箱材质：ABS - 全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。 - ※采用进口快接装置，配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。 - 控温方式：机控（手动模式：三温控制）体控（自动模式） - ※语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警，除尘报警。 - 液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。 - 软帽、冰毯采用SPVC材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。 - 电源（AC）：220V±10% 50Hz±1Hz - 毯帽降温温度范围：1-25℃ - 控温精度±0.1℃ - 水温范围（单降温）：-5-25℃ - 噪音：≤45db - 整机功耗：660VA | 1 | 个 |
| 28 | PDA | 支持系统：安卓 应用场景：移动办公、物流仓库、医疗 屏幕：5寸电容触摸屏 处理器：四核1.2G处理器 电池容量：4000mAH锂子电池 续航能力：12小时 链接端口：蓝牙4.0、NFC 内存：2GB16GB 扩张内存：32GB 识别：一/二维码 | 7 | 台 |
| 29 | 电动吸痰器 | 1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3.瞬时抽气速率：≥20 L/min 4.贮液瓶：1000mL（PC塑料） 5.电源：～220V 50Hz 6.输入功率：110VA | 9 | 台 |
| 30 | 气管插管箱（含简易呼吸器） | 1、轻便：高级航空铝材+环保EVA隔层。 2、外包尺寸：46*32*19cm 3、外包着色： 银色 4、携带方式：单肩/手提两种携带法。 5、内部构造：环保EVA防震发泡，可移动隔板（可容纳两升氧气瓶），松紧带设计（可安插器械和针剂）网兜三个，透明可固定档板一个。 6、外部构造：一个银色押款箱A级把手，两把金属安全锁设计，软体肩带一条。 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 复苏气囊; 成人PVC; 1套. 2; 口对口呼吸面膜; 一次性; 2个. 3; 鼻咽通气道; 硅胶; 1条. 4; 手动吸引器; R型; 1套. 5; 麻醉喉镜; 成人（大中小叶片）; 1套. 6; 开口器; 丁字式; 1把. 7; 舌钳; 17cm; 1支. 8; 压舌板; 金属; 1把. 9; 一次性气管插管; 3# 4.0# 6# 7#; 各1条. 10; 气管插管固定器; 1个. 11; 压缩纱布块; 50*80cm; 2包. 12; 医用纱布片（块）; 7.5*7.5cm; 10片. 13; 透气胶带; 1.25cm*900cm; 2卷. 14; 医用手套; 一次性; 2付. 15; 酒精棉片; 5*5cm; 10片. 16; 碘药棉片; 5*5cm; 10片. 17; 医用剪刀; 12.5cm; 1把. 18; 敷料镊子; 14cm; 1把. 19; 止血钳; 12.5cm（直）; 1把. 20; 止血钳; 12.5cm（弯）; 1把. 21; 医用导丝; 大号; 2条. 22; 急救手册; 1本. 23; 急救箱; 46*32*19cm; 1个. | 3 | 台 |
| 31 | 按压板 | 材质：高密度聚乙烯塑料 产品特点：CPR心肺复苏按压板对急救和训练有很大帮助，能够使病人在CPR整个抢救和训练有很大帮助，能够使病人在CPR整个抢救中始终保持气道打开的位置更好的针对颈椎损伤病人，在CPR过程中避免因气道开放，采取抬头姿势所造成颈椎二次伤害按压板友高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一段凹形能够保持病人的头部后仰。 | 3 | 个 |
| 32 | 核酸检测箱 | 重量：3.5kg 规格：12升 外尺寸：32*23*26cm（长*宽*高） 内尺寸:22*13*17cm（长*宽*高） 产品配置：箱体1个 温度显示器：1个 运输罐：1个 送检专用标识：2张 海绵试管架：1个 吸附材料：1张 背带：1根 合格证：1份 冰排：1套 可装标本数量：38份 | 4 | 台 |
| 33 | 移动式生命体征监测仪 | - ★基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，通过国家三类注册证明 - 标准配置：5导心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温、≥4.3英寸LED背光触摸屏、内置锂电池 - 选配：Masimo/Nellcor SPO2、ETCO2、儿童/新生儿配件、急救监护专用包、外置锂电池 - 监护仪硬件结构： - 便携式一体化监护仪，固定式提手 - ≥4.3英寸彩色触摸屏，防刮花设计，支持中文手写输入 - 外部接口包括RJ45网口、直流电接口、多功能接口、地线接口 - 监测参数： - 标准配置：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温 - 支持3/5/12导心电测量， 具有心律失常分析、起搏分析功能，共模抑制比≥105dB - 血氧：可配置PI灌注指数功能 - 无创血压：具有辅助静脉穿刺功能、24小时动态血压分析功能 - 系统功能： - 支持拼音、手写中文等输入方式 - 具有锁屏保护功能 - 固定式提手方便携带，机身小巧轻便，1.2米抗震防摔 - 采用卡扣式设计，可挂墙使用。 - 具有智能脉搏音，导联自动识别功能 - 具有数据掉电保存功能，48小时趋势图表，100组报警事件，2000组无创血压测量数据，25min全息波形回顾 - 支持USB软件升级，支持有线、无线网络的连接，可组成多达128台中央监护系统 - 支持标准界面、大字体界面 - 标配内置锂电池，可配急救监护专用锂电池，工作时间大于8小时 - 可配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用 - 支持快捷键操作，可设置：血压测量，病人信息，趋势图回顾，趋势表回顾，报警音量，心跳音量，连续测量，监护仪设置，主菜单等各种快捷键 - 可作为模块接入大主机工作，也可作为一个独立的监护设备单独使用，可与大主机进行数据交换 | 3 | 台 |
| 34 | 铅衣 | 规格：可选 铅当量：重叠后正面 0.5 mmpb 后面0.5mmp 材质：英国进口轻铅防护材料 面料：进口PU抗菌面料 | 2 | 件 |
| 35 | 铅帽 | 铅当量：0.5mmpb 材质：英国进口轻铅防护材料 | 2 | 件 |
| 36 | 铅围脖 | 铅当量：0.5mmpb 材质：英国进口无铅防护材料 | 2 | 件 |
| 37 | 铅裤衩 | 铅当量：前0.5 后0.5 材质：英国进口无铅防护材料 | 2 | 件 |

# 其他要求

供应商资格条件：

（1）本次项目投标人必须考虑到各系统设备的高度集成对接及兼容性。如在集成实施过程中，出现设备对接兼容性问题，采购方有权对涉及该问题的投标人不予付款，并追究问题所造成的损失赔偿，

（2）参数中“*”部分为招标文件重要技术参数和条款。投标人所投产品须符合招标文件对产品“*”要求，未响应、未满足、未按要求提供资料等，将进行评分扣分处理。

（3）设备技术招标参数以设备类明细表参数为准。

（4）在新疆本地拥有一定的技术支持和后续服务能力。

（5）售后服务要求：本次项目招标的所有产品及设备必须提供三年的免费质保和服务。

注：1、投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。带“*”为货物主要技术参数、规格及商务指标须完全符合招标文件要求，否则将做扣分处理。

2、本招标文件所列数据参数和服务要求由用户单位提供，如有产品品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，此项参数指标作为衡定同类产品的依据，供应商可投同等档次或者更优产品。

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标（成交）供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标（成交）供应商承担；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。