2025年市控空气质量自动监测站点运维项目

招标文件

项  目 编 号：JDTC-2025-008-FW

招   标   人：乌鲁木齐市污染控制中心

招标代理机构：新疆甲鼎泰诚工程项目管理有限公司

2025年6月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知前附表及投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、投标须知	10

第三章  采购需求	19

第四章  合同条款	41

第五章  评审办法	77

第六章  投标文件格式	85

一、资格证明文件	86

二、商务文件	94

三、技术部分	105

四、其他资料	120

第一章  招标公告

项目概况 2025年市控空气质量自动监测站点运维项目的潜在投标人应在政采云平台线上方式获取招标文件，并于2025年07月14日11:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JDTC-2025-008-FW

项目名称：2025年市控空气质量自动监测站点运维项目

采购方式：公开招标

采购预算：360.00万元

最高限价：标项一141万元,标项二124万元，标项三：95万元

采购需求：

标项一

标项名称：标项一

数量：1批

预算金额（元）:141万元

包括红山站、九家湾站、蓝天森林花苑站、板房沟站、华泰站、石化站、天山村站、卡子湾站全包托管运维。详见采购需求。

标项二

标项名称：标项二

数量：1批

预算金额（元）:124万元

包括兵地合作区站、五一农场站、蜘蛛山站、南湖站、青年路站、乌拉泊站、达坂城气象局站全包托管运维。详见采购需求

标项三

标项名称：标项三

数量：1批

预算金额（元）:95万元

包括长山子、三道坝、哈族新村、大梁村、佳信庄园、高铁新区站的全包托管运维。详见采购需求

合同履约期限：12个月（2025年）

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 基本资格要求：（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他投标人存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）近三年受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

三、获取招标文件

时间：2025年06月23日至2025年06月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上方式获取。

获取方式：投标人登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月14日11:00（北京时间）

投标地点：线上递交，通过政采云平台https://www.zcygov.cn/登录后，将电子投标文件上传到对应项目的的指定位置。

开标时间：2025年07月14日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次项目由三个标段组成，投标人可根据自身情况，结合采购文件要求分别参与其中适合本公司的标段投标。本项目不得兼中兼得，同一投标人只能中一个标段，如果同一投标人同时在多个标段排名第一，则按其所投标段顺序确定中标标段。

2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5、有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市污染控制中心

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）四平路726号

项目联系人：李宗亮

项目联系方式：15009919893

2.采购代理机构信息

名 称： 新疆甲鼎泰诚工程项目管理有限公司

地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心蓝海大厦706

联系人：洪榛慕、赵艳婷

联系电话：13109928476

第二章  投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 2025年市控空气质量自动监测站点运维项目 |
|  | 项目编号 | JDTC-2025-008-FW |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购内容 | 乌鲁木齐市污染控制中心采购21个市控空气自动监测站点的运维服务，主要为乌鲁木齐市环境空气质量联网平台前端21个监测子站采集设备日常运行维护、数据传输等内容，接受市污染控制中心以及上级主管部门的质量检查和考核，确保市控监测站点各项监测仪器正常稳定运行并与市级生态环境部门联网正常。详见采购需求。 注：投标人须按照标项分别制作投标文件。 |
| 2 | ★预算及最高限价 | 标项一采购预算： 141.00 万元，最高限价： 141.00 万元； 标项二采购预算： 124.00 万元，最高限价： 124.00 万元； 标项三采购预算： 95.00 万元，最高限价： 95.00 万元； 投标人各标项投标报价若超过本项目采购预算或最高限价的，将视为未实质性响应招标文件要求。 |
| 3 | ★质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | ★投标人资格 | 1.投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 3.本次招标接受不联合体投标。 4.投标人不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他投标人的法定代表人或企业负责人（或者负责人）为同一人；或者与其他投标人存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 5 | 投标文件份数 | （1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标，投标人须在投标文件递交截止时间前登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后，将加密电子投标文件上传到对应项目的的指定位置。 （2）中标的投标人在领取中标通知书时须向采购代理机构递交纸质投标文件一正、两副，格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2025年07月14日11:00时（北京时间） |
| 7 | ★投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 线上递交，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，将加密电子投标文件上传到对应项目的的指定位置 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 2025年07月14日11:00时（北京时间） 开标地址：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | ★投标保证金 | 标项一投标保证金的金额：14000.00元（壹万肆仟元） 标项二投标保证金的金额：12000.00元（壹万贰仟元） 标项三投标保证金的金额：9500.00元（玖仟伍佰元） 投标人应于2025年07月13日17:00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银、银行保函等方式，由投标人的账户汇出(个体工商户除外)提交。 账户名：新疆甲鼎泰诚工程项目管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行 行 号：103881001124 帐 号：30011201040000672 投标保证金缴纳期限：凡拟参加本次招标项目的投标人，必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金汇入指定账户（以到账为准）。 注：1.如果发现投标人有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。投标人应充分考虑资金在途时间）； 3.投标人递交保证金时请在汇款时注明“项目名称简称、汇款事由（投标保证金）”，对因未注明项目简称及汇款事由而造成保证金不能及时到账的，后果由投标人自负。 |
| 12 | 对招标文件的质疑 | 投标人若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至953019331@qq.com邮箱。 质疑函应以书面形式（详见投标须知第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。 ②投标人应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆甲鼎泰诚工程项目管理有限公司 ④联系电话：13109928476 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心蓝海大厦706 |
| 13 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：5人；其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。 评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时内在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 14 | ★服务期限 | 12个月 |
| 15 | ★供货地点 | 采购人指定地点 |
|  | ★付款方式 | 以实际签订合同为准 |
| 16 | ★质保期 | / |
| 17 | 政府采购政策 | 一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1、本项目小微企业价格扣除比例为 10% 。 2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“其他未列明行业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予10%-20%（工程项目为 6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当投标人提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3）若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 4）监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。投标人若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。投标人须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见第五评标办法“商务评审”。 |
| 18 | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于本项目（标项）最高限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的投标人，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 5、采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取招标文件的投标人的投标文件。 6、所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标以书面形式提出，否则不予受理。 |
| 19 | 注意事项 | 投标人应对招标文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件无效。 |
| 20 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |  |
| 21 | 注意事项： - 电子标书加盖法人章的两种方式:一种为法人（企业负责人）电子章；另一种为纸质手写版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。 - 潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。CA证书办理可通过在线APP“新疆政务通”或新疆CA网点办理CA数字证书和电子签章；若单位已经办理过新疆CA证书且证书符合国产密码算法要求，可直接联系发证机构，申请增加“政采云”招投标电子签章，无需重新办理。 - 系统操作问题请咨询技术支持电话0991-2899144，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话0991-2819290，或加QQ号800175577。 - 招标文件中部分加粗、“★”、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件无效。请认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 - 本次项目由三个标段组成，投标人可根据自身情况，结合采购文件要求分别参与其中适合本公司的标段投标。本项目不得兼中兼得，同一投标人只能中一个标段，如果同一投标人同时在多个标段排名第一，则按其所投标段顺序确定中标标段。 |  |
| 22 | 中标服务费：由中标人支付，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照根据发改价格[2002]1980号文计取代理费。 |  |

- 二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本招标项目已经批准，采购人为乌鲁木齐市污染控制中心，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本招标项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

投标人资格必须符合投标人须知前附表说明，通过资格后审的投标人为合格的投标人。合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的规定，且具备独立完成所投项目或所投标项的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 投标人具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2招标文件有要求投标人法定代表人或企业负责人或其授权代表签字或盖章和加盖投标人公章要求的，投标人须按招标文件要求签署；

1.4.3服务期限符合招标文件要求；

1.4.4服务地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1本招标项目的招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。投标人一旦领取了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制服务计划。

5. 服务期限及服务地点

5.1 服务期限已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；服务地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 投标人资格要求

投标人资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9.合格投标人的条件

9.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1具有独立承担民事责任的能力；

9.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7具有本招标文件第二部分“投标须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1法定代表人或企业负责人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

9.4投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，在“项目采购”项下的“获取采购文件”自行领取招标文件。

9.5投标人按时足额交纳投标保证金。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，投标人可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

10.1.1联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2查询截止时间：同投标截止时间。

11.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4信用信息查询由采购代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的投标人，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表及投标须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，投标人须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，投标人应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人,登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取招标文件。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1投标人若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，投标人须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或企业负责人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2 在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对投标文件进行修改。

14.3 投标文件的修改将以书面形式通知所有参与投标的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式回复采购人，确认已收到修改文件。

14.4为使投标人有充分的时间对投标文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟投标时间，并将此变更书面通知所有参与投标的投标人。

14.5 在上述情况下，采购人与投标人响应文件递交截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的响应文件递交截止期。

14.6 投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后5日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

14.6投标文件递交截止时间前，投标人须随时关注本项目招标公告发布网站（新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；投标人对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括：价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标报价包括投标人为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围的服务工作所需的全部费用。

15.3.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为投标人违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在《中标通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.6.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.6.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.7 中标方须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1 投标须知前附表规定组织招标答疑会和现场踏勘的，采购人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人招标答疑会及踏勘项目现场。

17.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

17.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

17.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三）投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件（须加盖企业电子公章）；

(2) 法定代表人（或负责人）资格证明书及被授权人身份证扫描件。授权委托书应由法定代表（或负责人）电子签名（或签章）并加盖企业电子公章；

(3) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）

注意：上述资格证明文件，投标人在制作投标文件时须为原件的扫描件。

21.2商务部分

- 投标函

- 开标一览表

(3) 明细报价表

(4) 商务条款偏离表

(5) 同类项目业绩（附合同或者中标/成交通知书等复印件）

(6) 投标人服务能力证明文件（如有）

(6) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(7) 项目管理机构

(8) 售后服务承诺

21.3技术部分

- 服务方案

(2) 投标人认为有必要提供的声明及技术文件资料

21.4其他资料

22. 投标文件的编制及格式

22.1 投标人提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1项、第21.2（1）—（3）、第21.3（1）—（4）、第21.4（1）为必备项，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标文件无效。

22.2投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，投标人可自行编制。

22.3本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料须加盖投标人电子公章，且内容须清晰可辩。

22.4 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有投标人法人代表或其授权代表人签字。

22.5 招标文件中分标项的，投标人须针对本单位所投标段分别编制投标文件并单独提交。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

22.6电子投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。操作方法详见本须知前附表第24项。

22.7电子投标文件须使用投标人电子公章以及法定代表人或企业负责人的电子签名（或手写签名的扫描件）。若无电子签章或手写签名，则视为无效投标。

22.8电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 投标人应当按照本须知前附表第6项规定的投标文件递交截止时间前登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后，将加密电子投标文件上传到对应项目的的指定位置。

23.2中标的投标人在领取中标通知书时须向采购代理机构递交纸质投标文件三份、格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储）。

（四） 投标文件的递交

24. 投标文件的提交

24.1 投标人在投标文件递交截至时间前登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后，将加密电子投标文件上传到对应项目的的指定位置。

25. 投标文件提交的截止时间

25.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

25.2 采购人可按本须知第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与投标人在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

25.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效投标人少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

26. 迟交的投标文件

投标人在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件，“政采云平台”将拒绝接受，采购人对于逾期未上传到指定位置的投标文件不予受理。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 投标人在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可在政采云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标截止时间前重新上传到政采云平台的制定位置。

（五） 开标

28.开标

28.1采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或企业负责人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

28.2开标时，各投标人应在规定的解密时间（30分钟）内对本单位加密的电子投标文件进行解密，如在规定的解密时间内仍有投标人未解密，采购代理机构将采取“异常处理”，开启该单位的备份标书。采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下开启投标文件。

28.3开标时，采购代理机构将通过“政采云远程开标大厅”系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

提示：开标时，请投标人随时关注政采云账号内的站内信；注册时留下的注册人的手机短息（系统会推送短信至注册联系人的手机），但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

28.4投标人不足3家的，不得开标；

28.5 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六） 资格审查

29.资格审查

29.1开标结束后，采购代理机构按照第五章评审方法中资格审查内容对各投标人进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

29.2合格投标人不足三家的，不进行评标。

（七） 评标委员会与评标

30.评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

30.1本项目评标委员会由 5人组成，其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

30.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

30.3 评标委员会将对通过资格审查的合格投标人开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

（八） 授予合同

32. 确定中标人

32.1 中标的标准

32.1.1 投标文件满足招标文件全部实质性要求；

32.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

32.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

32.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

32.3 授予合同的准则

32.3.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

（九） 中标通知书

33.中标通知书

33.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）上发布中标结果公告，公告期限为1工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

33.2《中标通知书》对中标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（十）合同的签订

34. 合同的签订

34.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

34.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

34.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

34.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

（十一）质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2质疑函的必备内容

35.2.1投标人提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人或企业负责人的电话号码、联系人电话；

35.2.2质疑项目的名称、编号；

35.2.3具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.2.4事实依据；

35.2.5提起质疑的日期；

35.2.6质疑函须加盖单位公章，由法定代表人或企业负责人签章。

35.2.7委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人或企业负责人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人或企业负责人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

35.3质疑应符合下列条件：

35.3.1质疑人是参与所质疑项目的采购活动的投标人；

35.3.2质疑函内容符合相关的规定；

35.3.3在规定的有效期限内提起质疑；

35.3.4招投标监管部门规定的其他条件。

35.4采购人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。作出答复前，将暂停招标投标活动。

35.5提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

（十二）履约担保（本项目不适用）

36. 履约担保

36.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

36.2 履约担保采用下列  /  方式

36.2.1 履约保证金担保方式： /

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与投标人协商确定的其他担保方式。

36.2.3 如中标人不能按照投标须知第35条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

（十三）其他

37.中标服务费

37.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法根据发改价格[2002]1980号文计取代理费，由中标单位支付。

37.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

38. 招标文件的解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购服务和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆兴瑞项目管理咨询有限公司。

- 附件：质疑函范本

质疑函

- 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                           邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

签字(签章)：                          日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为 法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件：投诉书范本

投诉书

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                           邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                       联系电话：

地址：                           邮编：

被投诉人 1：

地址：                           邮编：

联系人：                          联系电话：

联系人：                          联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:  是/否  公告期限：

采购结果公告：  是/否  公告期限：

- 三、质疑基本情况

投诉人于           年           月            日 ，向提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于       年       月       日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

签字(签章)：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按 照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权 代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授 权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限 和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分 包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材 料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者 其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章 采购需求

附件1

- 空气质量自动监测站运维服务技术要求

一、监测站点分标段情况

一标段招标总价141万元，包括红山站、九家湾站、蓝天森林花苑站、板房沟站、华泰站、石化站、天山村站、卡子湾站全包托管运维。

|  | 站点名称 | 站房 | 用电类型 | 设备 | 招标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 红山 | 商品房 | 市电 | 热电 | 141万元 |
|  | 九家湾 | 彩钢板 | 接电 | 热电 |  |
|  | 蓝天森林花苑 | 彩钢板 | 接电 | 热电 |  |
|  | 板房沟 | 彩钢板 | 接电 | API Metone |  |
|  | 华泰 | 商品房 | 市电 | API Metone |  |
|  | 石化 | 彩钢板 | 接电 | API Metone |  |
|  | 天山村 | 彩钢板 | 市电 | 热电 |  |
|  | 卡子湾 | 彩钢板 | 接电 | API Metone |  |

二标段招标总价124万元，包括兵地合作区站、五一农场站、蜘蛛山站、南湖站、青年路站、乌拉泊站、达坂城气象局站全包托管运维。

|  | 站点名称 | 站房 | 用电类型 | 设备 | 招标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二标段 | 兵地合作区 | 商品房 | 市电 | API Metone | 124万元 |
|  | 五一农场 | 彩钢板 | 接电 | API Metone |  |
|  | 蜘蛛山 | 彩钢板 | 接电 | 热电 |  |
|  | 南湖 | 办公楼 | 市电 | 热电 |  |
|  | 青年路 | 商品房 | 市电 | 热电 |  |
|  | 乌拉泊 | 办公楼 | 市电 | API Metone |  |
|  | 达坂城气象局 | 彩钢板 | 接电 | API Metone |  |

三标段招标总价95万元，包括长山子、三道坝、哈族新村、大梁村、佳信庄园、高铁新区站的全包托管运维。

|  | 站点名称 | 站房 | 用电类型 | 设备 | 招标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三标段 | 长山子 | 彩钢板 | 市电 | ESA | 95万元 |
|  | 三道坝 | 彩钢板 | 市电 | ESA |  |
|  | 哈族新村 | 彩钢板 | 市电 | ESA |  |
|  | 大梁村 | 彩钢板 | 市电 | ESA |  |
|  | 佳信庄园 | 彩钢板 | 接电 | ESA |  |
|  | 高铁新区 | 商品房 | 市电 | ESA |  |

二、运维服务总体要求

实施全托管运行、维护、管理。运维单位负责各全托管站点中所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等工作，承担房屋租赁费（物业费、暖气费）、商品房水电路的维护维修、电力供应、网络通讯保障等产生的相应费用。接受市污染控制中心以及上级主管部门的质量检查和考核，确保市控监测站点各项监测仪器正常稳定运行并与市级生态环境部门联网正常。

具体内容如下：

1）运维单位负责运维的站内外设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分，负责其日常的维护、保养及维修。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施、采样管路等。

2）运维单位负责各站房（含商品房）监测系统正常、稳定、安全运行以及站房安全。承担因站房漏水、站房内电路故障或异常导致仪器损坏产生的维修或仪器更换费用。

3）运维单位负责站房以及站房内外各类防雷、围栏、Z字梯或爬梯和电线、电缆等电器原件的维护、维修以及更换，原有视频摄像系统等基础设施的日常维护、维修，配齐站点内缺少的设备防雷、电源防雷以及网络防雷设施。

4）运维单位承担运行维护中所发生的全部费用，包括但不限于以下费用：房租、物业费、暖气费、电费、通讯费、设备维修费以及标准气体购置费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费用。在运维过程中，运维单位负责站点硬件免费维修和软件免费升级，提供的配件、耗材和备品备件均为原仪器厂家生产。运维单位不得擅自改变站点网络传输方式，维持当前站点网络通信方式并承担相应费用。若具备条件，允许运维单位对当前网络进行升级，严禁降级。

5）运维单位负责维修及更换、配齐站点内外灭火器、警告警示牌、铭牌、制度牌、温湿度仪器等基本设施。

6）运维单位必须配备满足自动监测站运行维护的技术人员、仪器设备和备机、质控实验室（应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、多参数动态校准仪、质控用标准气体、臭氧传递标准、标定用流量计）、系统支持实验室、备品配件库、办公环境、交通工具。中标人须在合同签订后20个工作日内配齐本项目所需全部备品备件及耗材（耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照1年使用量配置），由采购人验收，放置于指定地点统一管理。

7）运维单位应保证配备的专业技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/2，运维技术人员须持证上岗（省级及省级以上生态环境部门颁发的空气质量自动监测站运维的上岗证书）；保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/3。

8）运维单位必须按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《国家环境监测网环境空气自动检测质量管理办法》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（以最新规范标准为准）中有关要求，确保整个空气质量自动监测系统正常稳定运行，并按月及时向市站提交所要求的记录文件。

9）运维单位制定并实施运维年度工作计划，包括运维内容、运维人员和质量控制要求。

10）运维单位必须执行国家环境空气质量自动监测标准规范、质量体系文件、质量控制计划；建立运行保障制度，制定并实施运维应急预案和内部质量控制与质量保证制度；负责定期检定温湿度仪、气压表、流量计等需要检定的设备，确保各设备在检定有效期限内，严格禁止计量有效期过期仪器的使用；无条件配合各项检查工作，并通过完成市级、自治区以及国家的飞行检查及审查工作。

11）运维单位负责建立数据异常快速响应机制，发现数据中断、异常等情况时，及时查找分析原因并报主管部门，排除异常情况，采取措施预防再次发生。

12）运维单位负责对监测设备、采样系统、采集传输系统等日常巡视，发现、确认异常情况和原因，及时处置，并及时报主管部门。

13）运维单位须在签订合同后20个工作日内至少配置一套备机（备机监测原理须与原机匹配，一标段配置热电备机，二标段配置API备机、三标段配置ESA备机），且提供的备机须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，须提供备机配置清单（包括设备品名、品牌、型号、数量、来源等）、适用性检测证书，签订了租赁协议或与生产商签订了供货协议的须提供协议复印件。

14）运维单位须配备及提供必要的质量控制设备，由采购人验收，放置于指定地点统一管理。每个站点配备标准气体（须为生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品或物质）。运维单位配备至少一套高、中、低流量、臭氧校准溯源等质控设备。运维单位提供专用仪器质控工具（包括便携式电脑、工具箱），用于日常监测站质控巡检。运维单位配备通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

15）运维单位应按照招标文件及合同要求完成相关工作，并接受管理单位的工作考评。运维单位应配合管理部门的点位优化调整、仪器设备更新、站点检查以及移动监测车应急监测等工作，完成站点资料汇总、统计上报以及设备运行调试校准等工作。

16）运维单位需无条件完成与本项目有关的日常及临时性工作，如自动监测方法认证测试、颗粒物手工比对、数据分析等工作，必要时按照要求出具相应的认证及测试报告、数据分析报告。

17）*一标段、二标段中标的运维单位各需提供质控巡检车1辆（各配1名专职驾驶员，车况良好，车辆使用产生的相关费用如油费、保险费用、维修费用、停车费等均由中标单位承担；人员和车辆管理由采购人统一管理），长期停放在指定位置，供质控巡检以及应急监测时统一调度和使用。三标段中标的运维单位需承担2辆移动监测车内的自动监测设备及配套设施的日常维护和运维。

18）*一标段、二标段中标的运维单位各提供一套高、中、低流量计作为考核质控仪器，负责定期检定流量计，确保仪器在检定有效期限内。

19）*一标段、二标段、三标段中标的运维单位各需驻厂人员1名，负责站点运维管理，负责对环境空气自动监测数据采集、传输情况的监控、记录及在线数据的审核等质控巡检及临时性工作，并接受管理部门的管理考核，乌鲁木齐生态环境监测站负责技术支持。运维和驻厂人员日常工作纳入站点综合评分体系，连续2个月考核不合格的人员，甲方有权要求运维单位更换。运维单位需承担驻厂人员必要的办公用品及办公设施（中标单位需配备1台台式电脑，1台笔记本电脑，1台彩色打印机等办公设备）。

20）*第二标段中标的运维单位，负责蜘蛛山空气自动站自动质控系统维护服务。

- 运维目标

运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。运维单位确保提供及时、准确、有效的监测数据，站点的运行质量应达到以下指标：

1）所获取的有效监测数据满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

2）数据捕获率达到90%；

3）数据质控合格率达到80%以上；

4）运维任务完成率100%。

5）异常情况处理率100%。

- 运维服务分项要求

运维单位应遵守生态环境部、总站及市级生态环境主管部门关于城市站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、总站出台新的站点运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1、每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看站点数据情况分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1)判断系统数据采集与传输情况；

2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

3)发现监测数据异常，应立即通知管理部门，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

4)发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

6)每日检查数据是否及时上传至数据平台并正常发布，发现数据断网及时恢复。

2、每周工作内容如下：

每周一至二次对站点进行巡查，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1)查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

9)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

12)在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

13)应及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

14)应经常检查避雷设施是否可靠，站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

16)每周对气象仪器的运行情况进行检查。

17)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

18)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向总站汇报。

19）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

20）保洁工作应做到地面无明显结灰和污迹，仪器台/架和仪器面板无明显结灰，室内物品堆放整齐有序，不堆放无用物品；在无降雨时，室外一定范围内地面无明显积水，条件允许情况下，室外一定范围内应无杂物堆放。当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

21）检查监测站周边500m范围内是否有新的污染源出现，它包括各种炉窑和建筑工地、道路的施工，及就近道路机动车辆流量的明显变化。

3、每月工作内容如下：

1)清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

3)每月对数据和运维记录进行备份。

4、每季度工作内容如下：

1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

3)采用臭氧传递标准对站点臭氧工作标准进行标准传递；

4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

5、每半年工作内容如下：

1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

2)振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查；

5)检查气象五参数设备	。

6、每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

每个站点每年开展一次PM2.5自动监测仪器准确度审核。以手工监测为参比方法，采用审核采样器进行准确度审核。每年至少进行一次准确度审核，每次有效数据不少于5个日均值（每日有效采样时间不少于20小时），具体工作参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

7、日常运维其他相关要求如下：

1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

2)应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知总站。

3)运维单位保证满足环保部门对站点仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日9时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

4)当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告管理部门，管理部门组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时上报管理部门。

6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

8、质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

8.1量值溯源要求

运维单位所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到总站提供的标准设备或国家计量院，每年将所用的臭氧标准向总站提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

8.2日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

1)安装时；

2)移动位置时

3)进行可能影响校准结果的维修或维护后；

4)监测仪暂停工作一段时间后；

5)有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

6)超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

8.3质量检查

运维单位必须接受管理部门及其委托单位和人员的质量检查。

8.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。以国家总站对国控点要求的表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行填报。

9、运维单位应建立站点档案及维护档案

9.1建立监测站档案制度

1)建立站点档案，包括站点名称、编码、位置、经纬度、海拔、平面示意图、面积、站点八方位图和站房周边环境等内容，报市环保局主管部门备案，并在相关内容发生变动时及时更新。

2)建立仪器设备档案，包括仪器说明书、型号、生产厂家、出厂编号、校准记录、运行记录、初次安装地点和时间、安装调试报告、验收报告、关键技术参数调整及测试报告等。

3)建立运行维护档案，详细记录监测站运行过程和运行事件。

4)编制运行与维护作业指导书，说明运维内容、程序、责任人及其职责要求，确定仪器设备关键技术参数、出厂参数设置范围、参数设置条件、可调参数及其范围、参数调整目的和程序、参数调整对监测结果影响情况并附实验报告，确认违规调整参数行为，报环保主管部门备案

5)所有资料应妥善保管，便于使用和检查。

9.2建立站点维护档案制度

以表格的形式，对站点的运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当参照总站制定的统一样式表格。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：

1)运行维护记录；

2)颗粒物监测仪校准检查记录；

3)气态污染物监测仪校准检查记录；

4)空气自动监测系统仪器设备维修记录；

5)空气自动监测系统备品备件管理记录；

6)主要消耗材料使用记录；

7)多点线性校准表格；

8)室内外环境记录；

9)标准物质使用记录；

10)空气自动监测系统仪器资料保管清单。

11)所有资料应妥善保管，部分档案定期交于管理部门，便于使用和检查。

10、系统设备维修要求

10.1维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

10.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

六、运行考核

环保主管部门每月按照本细则规定的内容对有关管理规定的执行情况、自动监测系统的运行情况、运维工作完成情况、质量管理实施情况、数据获取率与质控合格率、运维记录填报情况等内容进行绩效考核（考核内容见附录 1）。

七、监督检查

环保主管部门将对城市站开展飞行检查和年度监督检查。制定年度质控计划，开展质量控制和检查。

1、从事空气监测站运维的机构及工作人员，具有以下情形的，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

1.1属《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

1.2实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；

1.3实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；

1.4其他破坏环境质量监测系统的情形。

2、从事空气监测站运维的机构及工作人员，因自身原因操作不当导致仪器报废的，应依法或依照运维合同的约定，承担相应责任。

3、从事空气监测站运维的机构及工作人员有下列情形之一的，由环保主管部门扣除当月绩效考核成绩和运行经费，并给予警告。对警告三次仍不整改的，环保主管部门有权终止运维合同。

3.1监测数据传输中断，但未及时向主管部门报告并说明原因的；

3.2拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

3.3未按要求开展运行维护，导致监测站非正常运行的；

3.4其他不履行规定职责的情形。

附录 1

城市站运维考核方式和内容

一、主管部门每月对中标人进行考核。

二、考核采取百分制、单站考核的方式。

（一）数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按 24 个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时值数据。

（二）数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

三、考核时段内单个站点任一项监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该项目考核总分为 0 分。

四、考核时段内各监测项数据获取率必须高于 90%（含），数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以 0 分计。

五、单站监测数据质控合格率高于 90%（含）的，得 70 分；80%（含）至 90%的，得分为 70×（数据质控合格率/90%）。

六、运行维护情况每月主管部门组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传情况）、人员与档案记录管理情况等，共计 30 分。

七、考核总分=两率得分+运维得分

八、考核总分低于 80 分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分 95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在 80（含）至 95 分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/95）×单站点当期全额运维费。

九、运维机构考核出现 10%以上站点未达到数据有效性要求的，给予警告，扣除履约保证金的50%；连续2次考核出现 10%以上站点，或者单次考核 20%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同，履约保证金不予退还。

十、其它规定：运维机构有下列情形之一的，管理部门将扣除相应站点当月运行经费：1、出现运维问题（含站房卫生）不及时处置、拖延，未尽力在规定时间内解决问题的；2、拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；3、发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向总站报告的；4、因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；5、其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到管理单位运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

管理单位有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它站点运维管理相关的工作。

监测子站飞行抽检表

子站名称：                                检查时间：

| 序号 | 监测项目 | 扣分项 | 检 查 内 容 | 检查结果 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测子站内环境 | 每项3分 | ·仪器设备摆放、各种管线布置和走线 ·物品堆放、室内保洁 ·室内温度（25±5℃） ·子站保洁和内环境检查记录 |  |  |
| 2 | 监测子站外环境 | 每项3分 | ·子站和采样口就近周边环境 ·子站外环境检查记录 |  |  |
| 3 | 档案 | 每项3分 | ·子站运维档案完整、真实 |  |  |
| 4 | 标准物品 | 每项3分 | ·钢瓶气是否在有效期 ·钢瓶压力是否达到要求 |  |  |
| 5 | 采样系统 | 每项3分 | ·采样总管、支管、采样头颗粒物过滤膜（一周更换一次）有无积灰 ·采样系统清洗记录和周期 ·采样头是否有较多积灰 ·采样风机是否正常工作 ·气态污染物采样总管是否有加热装置，加热温度是否控制在30～50℃ |  |  |
| 6 | 气态分析仪和多元气体校准仪 | 每项3分 | ·零点/跨度检查和精度、多点校准记录(零±5ppb, 标±10%) ·干燥剂更换 ·动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试(相对误差是否<5%) ·气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%） |  |  |
| 7 | 若发现存在伪造标准记录的 | 10分 | ·所有维护记录 |  |  |
| 8 | PM10和PM2.5监测仪 | 每项5分 | ·颗粒物采样总、副流量测试(±5%) ·采样头和主流量采样管清洗记录及现状 ·温度压力检查 ·主辅流量泄漏 ·K0值（TEOM法）：是否与仪器说明书一致 |  |  |
| 9 | 运维及驻场人员管理 | 每次、每项5分 | ·运维人员对管理单位反映的现场运维问题不能及时反馈答复、合理处理及汇报的。 ·驻场人员不服从管理、违反规章制度且屡教不改的。 |  |  |
| 9 | 合计扣分 |  |  |  |  |
| 10 | 得分 |  |  |  |  |

检查人员：

备注：中标人须在中标后一个月内在本地设立服务机构，否则不予签订合同。

# 第四章  合同条款

（具体以实际签订的合同为准）

2025年市控空气质量自动监测站点

运维项目

(标项  ）

项目编号：

签订日期：  年  月  日

甲方：乌鲁木齐市污染控制中心

乙方：

- 第一部分  合同书

甲方：乌鲁木齐市污染控制中心（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

甲方通过公开招标方式选定                 （以下简称乙方）为2025年市控空气质量自动监测站点运维项目的投标人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，双方在平等自愿的基础上签订本合同，并共同遵照执行。

1、本合同中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和理解：

一、合同书

二、中标通知书

三、合同特殊条款

四、合同一般条款

五、价格清单

六、合同附件

七、招标文件及澄清补充文件及其他补充资料

八、投标文件及澄清补充文件及其他补充资料

3、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议，以及经双方同意纳入合同的会议纪要、备忘录、来往函件及其他文件，也视为本合同组成部分。

4、甲方将按合同规定向乙方支付合同价或其它按合同规定应支付的金额，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并接受甲方的项目管理。

5、乙方提供的服务并接受甲方的项目管理，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

6、本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章之日起生效。

7、本合同服务期限为             日 至               日

8、本合同一式陆份，甲方贰份，乙方肆份。

| 甲方：乌鲁木齐市污染控制中心 法定代表人或者委托代理人（签/章）： 联系人： 地址：乌鲁木齐市新市区四平路728号 电话：0991-3091050 传真：/ | 乙方： 税号： 开户行： 账号： 行号： 法定代表人或者委托代理人（签/章）： 联系人： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

- 第二部分  合同一般条款

1.1、定义

1.1.1  “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件相关文件的协议。

1.1.2  “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.1.3  “服务”系指根据合同约定乙方应承担的有关服务工作。

1.1.4  “甲方”系指通过招标采购，代表用户接受合同服务，与乙方签订委托合同的单位。

1.1.5  “乙方”系指中标后提供服务的经济实体。

1.1.6  “现场”系指合同项下技术服务的地点。

1.1.7  “验收”系指甲方及甲方委托方依据技术规定接受合同服务所依据的程序和条件。

1.1.8  “天”指自然天。

1.2、项目名称

2025年市控空气质量自动监测站点运维项目（第   标段）。

1.3、项目内容及服务周期

2025年市控空气质量自动监测站点运维项目（第  包），运维服务范围包括：XX站、XX站        所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等工作，承担房屋租赁费（物业费、暖气费）、商品房水电路的维护维修、电力供应、网络通讯保障等产生的相应费用。乙方需提供质控巡检车1辆，长期停放在指定位置，供质控巡检以及应急监测时统一调度和使用；同时承担1辆移动监测车内的自动监测设备及配套设施的日常维修及运维。接受市污染控制中心以及上级主管部门的质量检查和考核，确保市控监测站点各项监测仪器正常稳定运行并与市级生态环境部门联网正常。

服务期限为            日 至                。

1.4、合同范围

1.4.1  甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供XX站、XX站 环境空气自动监测站运行维护，同时提供质控巡检车1辆，长期停放在指定位置，供质控巡检以及应急监测时统一调度和使用，承担1辆移动监测车内的自动监测设备及配套设施的日常维修及运维。

1.4.2  为贯彻落实廉政要求，维护采购结果的公正性，保证合同顺利履行，乙方在本项目中需按照《廉洁履约承诺书》相关要求严格约束自身行为，遵守廉洁承诺为本合同履行不可分割的一部分，若乙方违背上述条款，甲方有权视情节轻重，扣除相应合同款项或者单方解除合同。

1.5、权利和义务

1.5.1  甲方应当向乙方提供明确的服务要求，以便乙方能够开展工作，如果乙方向甲方提出配合完成项目工作的合理请求，甲方应及时做出答复，并给予协助。

1.5.2  乙方应当按项目工作各阶段的服务要求，向甲方提交项目实施的各项成果，按工作任务所规定的内容、进度及提交相关材料，并对其内容负责。

1.5.3  乙方指定一名项目经理作为乙方现场总代表，协助甲方或甲方指定单位人员解决可能出现的技术问题。如果甲方认为在工作现场的乙方任何成员不满足工作需要，甲方有权要求乙方另外指派满足甲方要求的人员。

1.5.4  在项目实施过程中，乙方应当按甲方提出的时间节点完成各项工作，并按项目进度提交相应的支撑材料，对项目过程中的需求偏差、进度偏差，应按项目的变更管理流程，与甲方及时协商、确认和调整。

1.5.5  在项目实施过程中，乙方不得更换项目组主要成员，如遇特殊情况需要更换，需经过甲方同意。

1.5.6  乙方应保证整个项目的整体实施效果达到项目工作的总体目标，对项目的实施工作承担总体责任。

1.6、项目进度

1.6.1  乙方保证按照项目进度的要求，合理安排工期，确保按时保质完成合同约定的任务。

1.6.2  乙方应每季度以合理的、符合招标文件及合同要求的方式，向甲方提供书面的项目阶段进度报告。内容包括但不限于：

1）项目进度与计划执行；

2）已完成的工作内容；

3）有无遇到的困难和障碍；

4）人员配置有无项目变更及/或变更情况；

5）其它与本项目有关的甲方应该知道的情况或甲方要求知道的情况。

1.6.3  如有重大的问题或重要的变更发生，乙方需发生的7天内向甲方做出书面报告；乙方也应当在7天内内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，乙方应承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果及项目延期的责任。

1.7、付款条件

本合同项下的付款方法和条件在“合同特殊条款”中有规定。

1.8、技术资料及知识产权

1.8.1  知识产权归属

1）乙方向甲方提交的成果以及乙方在本项目服务过程中形成监测数据、专利、秘密信息、技术资料和文件的知识产权归甲方单独所有。乙方在本合同签署之前已经拥有的知识产权和乙方按照本合同约定使用的第三方的知识产权以及通用科学技术方法除外。

2）除非甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的监测数据、技术成果、秘密信息、技术资料、文件等。

3）除本项目服务需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。

1.8.2  禁止对第三方造成侵权

乙方应当保证其提供的成果及服务过程不侵害任何第三方的知识产权。如乙方需要使用第三方的知识产权，应当在使用前合法的获得使用该等知识产权的许可，并在获得许可后7日内将相关协议及许可文件复印件报甲方备案。乙方为本合同履行之目的使用自身或第三方知识产权的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

1.8.3  乙方保证

乙方保证甲方及其授权的第三方能够合法地使用其提供的成果。如果任何第三人因甲方及其授权的第三方使用成果向甲方及其授权的第三方提出有关知识产权的任何索赔、要求停止使用、要求支付费用、诉讼、仲裁或其它不利于甲方及其授权的第三方之行为，乙方应当自费为甲方及其授权的第三方进行处理，并保证甲方及其授权的第三方能够正常使用成果，由此给甲方及其授权的第三方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于赔偿、补偿、诉讼费、仲裁费用、律师费、甲方的其他损失等）。

1.8.4  本合同条款的规定不因本合同的到期而失效。

1.8.5  本合同约定的知识产权条款若有争议，均以中华人民共和国相关法律规定为准。

1.8.6  技术文件均应按“技术部分”要求提交并经甲方确认。

1.8.7  乙方应承担未完全按照技术文件的指导进行工作而导致损失的责任。

1.8.8  技术文件的全部费用已包含在合同价中。

1.9、保密

1.9.1  任何一方对其在合同缔结和履行过程中获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露上述规定的商业秘密和国家秘密。商业秘密的保密期限自任何一方获知商业秘密之日起至本条规定的秘密非因披露方过错成为公众信息之日止或合同终止之日起三年，以较晚的时间为准。国家秘密的保密期限按照法律法规的要求确定。

1.9.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料，以及乙方为甲方提供服务过程中获取的任何监测数据等提供给与履行本合同无关的任何其他人，否则乙方应向甲方支付合同总金额10 %的违约金，且甲方有权解除合同。如确需向与履行本合同有关的人员提供，应由乙方与其签订不低于本合同保密条款要求的保密协议并限于履行合同必须的范围。

1.9.3  没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不得复制、使用、许可他人使用与本项目相关的任何文件和资料，以及乙方为甲方提供服务过程中获取的任何监测数据。在合同履行完毕或合同终止后乙方应当立即将甲方或代表甲方提供的一切与合同履行有关的资料包括全部复制文件在15日内返还，否则每逾期一日支付违约金  1000元。

1.10、质量保证

乙方应提供详细的服务计划、服务承诺和具体的服务保证措施、应急响应方案等，并在合同签订一周内向甲方备案，成立专门的服务小组，提供完善周到的现场服务。

1.11、运维监管

1.11.1  乙方负责项目现场必要的测试、调试和验收。乙方应按甲方或甲方指定的单位或者个人要求做好有关调试、验收工作。

1.11.2  除需甲方或甲方指定的单位确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给甲方或甲方指定的单位或者个人。

1.11.3  如果甲方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，甲方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

1.11.4  乙方必须负担本条款项下属于乙方负责的检验、测试、调试、运行和验收的所有费用，并负责乙方派往甲方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

1.11.5  检验、测试和验收的时间和细节在合同及合同附件、补充协议中规定。

1.11.6  在任何情况下，任何检验、测试和验收的结果均不免除乙方的合同责任。

1.11.7 乙方保证诚信履约，依约提供符合质量的货物或服务并配合甲方检验、验收或考核，乙方不得通过向相关人员提供好处的方式谋取合同利益，上述情况一经发现并确认属实，甲方有权直接认定验收或考核不合格，对应的合同款项不予拨付。

1.11.8 如发现乙方存在弄虚作假的行为，甲方有权扣除该站点当月的全部运维费用费，情况严重的甲方可无条件终止合同，并保留诉诸法律的权利。

1.12、索赔

1.12.1  乙方对提交的成果与合同要求不相符的负有责任，并且甲方已于规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1）乙方同意甲方拒收项目成果并退还甲方已经支付的全部合同款，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、及所需要的其它必要费用。

2）根据项目成果的疵劣和不符合程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低合同总金额。

1.12.2  如果甲方提出索赔通知后，在合同特殊条款规定的期限天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后在合同特殊条款规定的期限天内或甲方同意的更长时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方保留要求赔偿的权利。

1.12.3  违约责任

1）如乙方因过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，需承担由此造成的一切损失和费用以及甲方采取合理补救措施的一切费用。

2）如由于双方的过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，应根据实际情况由双方分别承担各自应负的违约责任。

1.13、延期交货与核定损失额

1.13.1  如果乙方未经甲方书面同意拖延提交成果，将受到以下制裁：扣除全部履约保证金或终止合同。

1.13.2  在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提交成果和提供服务的情况时，应及时以书面形式将不能按时提交成果的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析反馈，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

1.14、不可抗力

1.14.1  签约双方任何一方由于诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、政府政策变化、非常恶劣天气等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，则可适当延长履约期限。

1.14.2  受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件送至对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

1.15、争议解决

1.15.1  合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后30天还不能解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.15.2  在争议解决期间，本合同应继续执行。

1.16、违约终止合同

1.16.1  在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后7天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面终止合同通知，终止全部或部分合同；

1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部项目成果。

2）乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

1.17、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

1.18、人员变更

1.18.1  甲方不允许乙方在项目实施过程中更换项目经理，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目经理时，乙方应提前一周向甲方汇报和告知，并提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位，并经甲方书面同意后才可更换。

1.18.2  如果甲方发现乙方项目经理或技术负责人存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。

1）该人员被发现有违法合同约定的情形；

2）有充分资料显示该人员能力与表现无法胜任承担合同义务的要求。

1.18.3  乙方在收到甲方根据 1.18.1条提出的书面通知后，必须及时更换该人员。新更换人员的资历应预先受到甲方认可。甲方可以根据乙方过错程度选择要求乙方提供风险补偿。

1.18.4  所有人员的变更均不影响合同的价格及合同履行。

1.19、合同终止与暂停

1.19.1  合同终止

当甲乙双方完成了合同中规定的责任和义务，合同应终止。

1.19.2  违约通知

如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行合同项下义务以致严重影响项目进行时，甲方将通知乙方，要求补救上述失误或疏忽。

1.19.3  乙方违约时终止

如果乙方：

- 没有甲方的书面同意转让合同或分包出去；

2）破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理；则甲方向乙方发出通知，七（7）天后终止合同，并将乙方逐出现场。任何此种驱逐或终止都不应损害合同规定的甲方或乙方的任何其它权利或权力。在此种终止后，甲方可自己或由任何其他承包商完成合同。

1.19.4  在合同执行完成之前，甲方没有义务向乙方支付任何合同约定内容以外的款项。

1.20、安全责任

在合同有效期内，乙方负责空气站日常运行，乙方对空气站基础设施、仪器设备、相关辅助设备及技术软件的财产安全、消防安全等，负有保障义务。

1.21、 违反廉洁承诺的约定

1.21.1 乙方在履行合同过程中不得以任何形式与甲方相关人员不当往来，并同意将上述廉洁承诺的遵守情况纳入本合同验收或绩效考核范畴，若乙方出现上述行为致使甲方形象受损或者相关人员被组织调查处理的，甲方有权从应支付的合同款项中进行扣除，若出现上述情况并确认属实，甲方发送书面扣款通知，上述款项直接从未支付的合同款中扣除。经确认乙方出现违规行为，每人次的扣款比例为应付合同款项的10%，最低扣款金额为10万元，合计扣款比例不超过合同总额的30%。

1.21.2 乙方为谋取不正当的利益出现违反廉洁承诺内容的行为，因上述行为涉及的合同款项应当全部返还甲方，涉及的合同款项无法确定的，乙方需返还甲方已支付的全部合同款项。

1.21.3 乙方违反廉洁承诺，受到刑事或者行政处罚的，甲方有权解除合同，合同自甲方发出书面通知之日起解除，乙方需承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，包括但不限于：聘请其他公司暂代乙方工作而产生的费用、聘请律师产生的费用等。

- 第三部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。合同特殊条款未列明的适用合同一般条款。

1.1、定义

1.1.4  甲方：乌鲁木齐市污染控制中心

1.1.5  乙方：

1.1.6  现场：甲方指定地点

1.4、合同范围

完成本项目招标文件规定所有工作内容，包括但不限于下述内容：

1.4.1乙方负责运维的站内外设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分，负责其日常的维护、保养及维修。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统和能见度监测仪。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施、采样管路等。

1.4.2乙方负责各站房（含商品房）监测系统正常、稳定、安全运行以及站房安全。承担因站房漏水、站房内电路故障或异常导致仪器损坏产生的维修或仪器更换费用。

1.4.3乙方负责站房以及站房内外各类防雷、围栏、Z字梯、爬梯和电线、电缆等电器原件的维护、维修以及更换，原有视频摄像系统等基础设施的日常维护、维修，配齐站点内缺少的设备防雷、电源防雷以及网络防雷设施。

1.4.4乙方承担运行维护中所发生的全部费用，包括但不限于以下费用：房租、物业费、暖气费、电费、通讯费、设备维修费以及标准气体购置费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费用。在运维过程中，乙方负责站点硬件免费维修和软件免费升级，提供的配件、耗材和备品备件均为原仪器厂家生产。乙方不得擅自改变站点网络传输方式，维持当前站点网络通信方式并承担相应费用。若具备条件，允许乙方对当前网络进行升级，严禁降级。

1.4.5乙方负责维修及更换、配齐站点内外灭火器、警告警示牌、铭牌、制度牌、温湿度仪器等基本设施。

1.4.6乙方必须配备满足自动监测站运行维护的技术人员、仪器设备和备机、质控实验室（应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、多参数动态校准仪、质控用标准气体、臭氧传递标准、标定用流量计）、系统支持实验室、备品配件库、办公环境、交通工具。乙方须在合同签订后20个工作日内配齐本项目所需全部备品备件及耗材（耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照1年使用量配置），由甲方验收，放置于指定地点统一管理。

1.4.7乙方应保证配备的专业技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/2，运维技术人员须持证上岗（省级及省级以上生态环境部门颁发的空气质量自动监测站运维的上岗证书）；保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/3。

1.4.8 乙方必须按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《国家环境监测网环境空气自动检测质量管理办法》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（以最新规范标准为准）中有关要求，确保整个空气质量自动监测系统正常稳定运行，并按月及时向市站提交所要求的记录文件。

1.4.9乙方制定并实施运维年度工作计划，包括运维内容、运维人员和质量控制要求。

1.4.10乙方必须执行国家环境空气质量自动监测标准规范、质量体系文件、质量控制计划；建立运行保障制度，制定并实施运维应急预案和内部质量控制与质量保证制度；负责定期检定温湿度仪、气压表、流量计等需要检定的设备，确保各设备在检定有效期限内，严格禁止计量有效期过期仪器的使用；无条件配合各项检查工作，并通过完成市级、自治区以及国家的飞行检查及审查工作。

1.4.11乙方负责建立数据异常快速响应机制，发现数据中断、异常等情况时，及时查找分析原因并报主管部门，排除异常情况，采取措施预防再次发生。

1.4.12乙方负责对监测设备、采样系统、采集传输系统等日常巡视，发现、确认异常情况和原因，及时处置，并及时报主管部门。

1.4.13乙方在签订合同后20个工作日内至少配置一套备机（备机监测原理须与原机匹配，标项1配置热电备机，标项2配置API备机、标项3配置ESA备机），且提供的备机须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，须提供备机配置清单（包括设备品名、品牌、型号、数量、来源等）、适用性检测证书，签订了租赁协议或与生产商签订了供货协议的须提供协议复印件。

1.4.14乙方须配备及提供必要的质量控制设备，由甲方验收，放置于指定地点统一管理。每个站点配备标准气体（须为生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品或物质）。乙方配备至少一套高、中、低流量、臭氧校准溯源等质控设备。

1.4.15乙方提供专用仪器质控工具（包括便携式电脑、工具箱），用于日常监测站质控巡检。乙方配备通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

1.4.16乙方应按照招标文件及合同要求完成相关工作，并接受甲方的工作考评。乙方应配合管理部门的点位优化调整、仪器设备更新、站点检查以及移动监测车应急监测等工作，完成站点资料汇总、统计上报以及设备运行调试校准等工作。

1.4.17乙方需无条件完成与本项目有关的日常及临时性工作，如自动监测方法认证测试、颗粒物手工比对、数据分析等工作，必要时按照要求出具相应的认证及测试报告、数据分析报告。

1.4.18标项1、标项2中标的运维单位各提供一套高、中、低流量计作为考核质控仪器，负责定期检定流量计，确保仪器在检定有效期限内。

1.4.19标项1、标项2中标的运维单位各需提供质控巡检车1辆（各配1名专职驾驶员，车况良好，车辆使用产生的相关费用如油费、保险费用、维修费用、停车费等均由中标单位承担；人员和车辆管理由采购人统一管理），长期停放在指定位置，供质控巡检以及应急监测时统一调度和使用。标项3中标的运维单位需承担2辆移动监测车内的自动监测设备及配套设施的日常维护和运维。

1.4.20标项1、标项2、标项3中标的运维单位各需驻厂人员1名，负责站点运维管理，负责对环境空气自动监测数据采集、传输情况的监控、记录及在线数据的审核等质控巡检及临时性工作，并接受管理部门的管理考核，乌鲁木齐生态环境监测站负责技术支持。运维和驻厂人员日常工作纳入站点综合评分体系，连续2个月考核不合格的人员，甲方有权要求运维单位更换。运维单位需承担驻厂人员必要的办公用品及办公设施（中标单位需配备1台台式电脑，1台笔记本电脑，1台彩色打印机等办公设备）。

1.4.21第标项2中标的运维单位，负责蜘蛛山空气自动站自动质控系统维护服务。

1.4.22合同总价的5%作为质保金。该部分质保金，在全年的运维考核结束后，对运维公司的运维服务质量进行考评，考核级别分为优、良、中、差4级，对考核结果为差的运维公司将扣除全部质保金。

1.4.23乙方按照招标文件要求完成所有工作，并接受甲方的工作考评。

1.4.24乙方应配合管理部门的站点位优化调整工作。

1.4.25其他运维服务要求详见附8和附件9。

1.5、权利和义务

1.5.1 乙方须在合同签订后 10 个工作日内，制定并向甲方提交运维年度工作计划，包括运维内容、运维人员和质量控制要求。

1.5.2 乙方应承担监测数据的保密责任（签订保密协议，详见附件1），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

1.5.3 乙方应签署廉洁履约承诺书（详见合同附件2），保证在履行合同过程中不以任何形式与甲方相关人员发生不当往来。

1.5.4 乙方按照《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）中对质量保证实验室的要求，提供设备、场地配置供甲方进行逐一检查。

1.5.5 运维期间，乙方按照甲方要求建立站点档案、仪器设备档案、运行维护档案以及编制城市站运行与维护作业指导书、按期提供质控比对报告。应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。建立站点、仪器设备、运行维护档案具体要求详见合同附件6和7。

1.5.6 甲方有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它站点运维管理相关的工作。

1.5.7 乙方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），维修费用包含在合同总价中。包括但不限于由于乙方自身原因导致仪器或设备损坏或报废的、因外部原因意外丢失或损坏设备的。

1.5.8 乙方及其工作人员在履行合同义务过程中发生的一切人身损害及财产损失（包括但不限对乙方或其他任何第三人造成的人身及财产损害），均由乙方承担赔偿责任。

1.5.9 合同签订后20个工作日内乙方必须配备满足自动监测站运行维护的技术人员、仪器设备和备机、质控实验室（应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、多参数动态校准仪、质控用标准气体、臭氧传递标准、标定用流量计）、系统支持实验室、备品配件库、办公环境、交通工具。乙方须在合同签订后20个工作日内配齐本项目所需全部备品备件及耗材（耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照1年使用量配置），由甲方验收，放置于指定地点统一管理。

1.5.10 乙方应按时缴纳运行维护中所发生的全部费用，包括但不限于以下费用：房租、物业费、暖气费、电费、通讯费、设备维修费以及标准气体购置费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费用。如乙方未及时支付上述费用导致甲方被诉并承担付款责任的，甲方有权向乙方追偿全部费用，包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费等。

1.5.11 乙方负责投入本合同运维服务工作中的运维设备、备机、质控设备、运维办事处、人员配置、车辆配置等内容，详见合同附件3。

1.5.12乙方保证其在乌鲁木齐有固定的办事处及工作人员。

1.7、付款方式和条件：

1.7.1  具体付款方式如下：

- 本合同总价款为￥    元（大写：人民币     ），该价格包含税费及所有乙方承担的费用，甲方就本合同不再另行支付任何费用。

（2）甲方每次付款前，乙方应出具等额合法有效的增值税专用发票或普通发票，因乙方增值税专用发票存在信息错误、不规范等问题的，乙方应在甲方要求的时限内重新开具。乙方延迟开具发票或重新开具的，甲方付款时间相应顺延。因乙方发票问题导致甲方不能正常认证或抵扣的，乙方应赔偿甲方因此遭受的相关损失。

（3）双方签订合同后，甲方在收到财政资金后30个工作日内向乙方支付合同总额的30%，即￥    元（人民币大写：   ）。

（4）运维期过半后，根据考核结果，甲方在收到财政资金后30个工作日内向乙方支付合同总额的40%，即￥     元（人民币大写：    ）。

（5）运维期结束后，根据考核结果，甲方在收到财政资金后30个工作日内向乙方支付合同总额的25%，即￥     元（人民币大写：     ）。

（6）剩余合同总额的5%，即￥    元（人民币大写：   ）作为质量保证金。全部运维考核结束后，根据考核结果对乙方服务质量进行评定，不符合运维要求的将扣除质全部保金。如评定合格，在合同期满且完成运维交接无误后且甲方收到财政资金后30日内一次性支付。

（7）因政府财政资金未下达而发生甲方迟延付款情形的，甲方不承担迟延付款的违约责任。

（8）乙方指定收款账户信息详见合同开头处。

1.8、技术资料及知识产权

1.8.1 提交成果的技术规范应与招标文件的技术规格要求及其投标文件的规格偏差表（如果被甲方接受的话）相一致。若招标文件技术规格及要求中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

1.8.2 乙方应承诺甲方在使用乙方提供的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉或权利追索；并承担违反上述承诺致使甲方遭受的相关损失及支出的相关费用，同时甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付的全部款项。

1.11、运维监管

甲方根据合同附件4和5中的《运维目标及系统日常运维要求》、《运维监督检查和考核内容》等组织开展运维管理和质控考核，对乙方达不到运维要求或违规操作的，甲方有权扣减乙方考核所属期间运维费，并有权单方解除运维合同。具体考核办法与标准详见附件4和附件5。

1.12.3 违约责任

1.12.3.1 乙方未按1.5.1按时提供年度工作计划的或提供计划未通过甲方审核的，按天支付1000元违约金，直至提交合格的年度工作计划为止，且逾期超过15日，甲方有权解除合同。

1.12.3.2 乙方出现违反1.5.3的情形，致使甲方形象受损或者相关人员被组织调查处理的，乙方按人次支付违约金10万元。

1.12.3.3 乙方未按合同1.5.4履行合同义务的或履行义务达不到甲方要求的，甲方有权扣除当月运维费用的10%，并给予1个月的整改期，乙方逾期完成整改或整改后仍不符合要求的，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金，甲方有权解除合同。

1.12.3.4 乙方未能在合同签订后20个工作日内按合同1.4所列条款为运维区域内配备必要的备机、质控设备、运维工具、技术人员的，每逾期一天应按本合同总金额的1%向甲方支付违约金并继续履行合同，逾期超过15日的，甲方有权解除合同。

1.12.3.5 乙方未按合同1.5.5要求履行合同义务时或建立的档案不符合甲方要求时，甲方有权扣除合同总价款10%的运维费，同时，乙方应当在甲方要求的期限内完成整改，乙方逾期完成整改或整改后仍不符合要求的，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时，甲方有权解除合同。

1.12.3.6 如乙方无法正常对相应空气站进行运维及其它服务时，甲方有权确定新的运维单位，在甲方确定新的运维单位前，乙方有责任按本合同约定履行义务，甲方按双方合同中确定的单价和乙方承担的实际工作量支付费用，同时乙方应承担相关违约责任。

1.12.3.7 如因乙方原因导致项目迟延履行的，每逾期一天应按本合同总金额的1%向甲方支付违约金并继续履行合同，逾期超过15日的，甲方有权解除合同。

1.12.3.8 乙方提供服务的品质、技术标准、仪器设备、配件、质控实验室、质量要求、人员等不符合合同1.4条、附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9中的约定，乙方应在甲方要求的期限内完成进行整改，并无条件配合甲方，由此造成的时间延误视为乙方未依约定时间履行义务，按本合同1.12.3.7处理。乙方逾期完成整改或整改后仍不符合要求的，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时，甲方有权解除合同。

1.12.3.9 如乙方怠于响应或未能在30日内完成故障修复或仪器、设备维修的，甲方有权按次扣除合同总额的1%，并聘请第三方提供服务，产生的费用由乙方承担。发生超过3次的，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时，甲方有权解除合同。

1.12.3.11 对乙方应承担的违约金和赔偿金，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，甲方有权直接从质量保证金中扣除，如质量保证金不足以支付违约金的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方补足违约金。如未按时支付违约金的，每逾期一天，乙方应按违约金数额的0.5％向甲方支付逾期付款赔偿金，逾期超过15天，甲方有权解除合同。

1.14、不可抗力

遇不可抗力因素导致空气站毁坏或监测条件不能保证的，由甲方或甲方指定的单位负责协调所在区生态环境部门解决；若一半（含）以上空气站被毁坏或监测条件不能保证，甲方有权终止该全部站点当年运维合同，且双方互不承担违约责任。

1.15、争议解决

1.15.1 本合同及合同附件如有低于招标文件和投标文件内容要求的，以招标文件和投标文件为准。

1.15.2 合同履行时发生争议应通过双方协商解决。如果协商后仍不能解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，本合同应继续执行。

1.18、人员变更

1.18.1 乙方指定一名项目经理作为乙方现场总代表，协助甲方或甲方指定单位人员解决可能出现的技术问题。如果甲方认为在工作现场的乙方任何成员不满足工作需要，甲方有权要求乙方另外指派满足甲方要求的人员。

项目经理姓名：

联系方式：

1.18.2  甲方不允许乙方在项目实施过程中更换项目经理，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目经理时，乙方应提前5日向甲方汇报和告知，并提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位，并经甲方书面同意后才可更换。如乙方未经同意擅自更换人员的，按天支付2000元违约金，直至原更换人员回来为止。

1.18.3  如果甲方发现乙方项目经理或技术负责人存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员：

1）该人员拒不配合甲方工作，不听从甲方的管理；

2）有充分资料显示该人员能力与表现无法胜任承担合同义务的要求；

3）该人员被发现有其他违反合同约定的情形；

1.18.4 乙方在收到甲方根据 1.18.3条提出的书面通知后，应在5日内更换该人员，新更换人员的资历应预先受到甲方认可。如乙方不配合甲方或不及时更换人员，甲方有权扣除履约保证金的30%并要求乙方顺延1个月服务期，累计发生2次的，甲方有权解除合同并要求甲方承担20%的违约金。

1.18.5 乙方须尽一切努力，并采取切实措施确保项目经理及项目主要成员（如项目负责人及驻场人员等）在项目实施期间，稳定不调整、专职投入本项目中。

1.18.6 如甲方对乙方指派的项目经理和项目主要成员人选提出更换意见，乙方须在5日内进行更换或向甲方说明不予更换的理由，如乙方提供的理由不被甲方采纳的，乙方仍应在5日内更换人员，如乙方拒不更换的，则按1.18.4承担违约责任。

（1）乙方不得将本合同项下的义务全部或部分转让给第三方或与第三方联合实施，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价的20%的违约金，且甲方无需向乙方支付任何费用，乙方应返还甲方已支付的全部费用；

（2）乙方违反本合同约定，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的全部损失。本条所称损失包括但不限于：直接损失，间接损失，甲方因此受到的处罚以及因此受到的损失，实现债权的全部费用（包括但不限于：诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、鉴定费、公证费、公告费、执行费、拍卖费、保全担保费、住宿费、差旅费等费用）。

1.19、合同解除

1.19.1 发生以下情况时，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金，同时甲方解除或终止合同后，甲方有权在官方网站向社会公开合同终止或解除的相关信息。

（1) 乙方未按1.5.2履行义务的。

（2）乙方发生1.5.10情形，导致甲方被第三人起诉的。

（3）乙方发生1.12.3.2情形的。

（4）乙方发生1.12.3.3的情形，未整改或经整改后仍不满足甲方要求的。

（5）乙方未按1.12.3.4或1.12.3.7或1.12.3.8履行责任，逾期超过30日的。

（6）乙方将本合同项下义务转包或分包给其他人、机构和部门。

（7）运维期间，乙方或其相关责任人员发生下述行为的：1.实施或参与实施《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；2.实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；3.实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；4.其他破坏环境质量监测系统的情形。

（8）乙方单次考核20%以上站点未达到数据有效性要求的。

（9）乙方发生1.12.3.5或1.12.3.10情形，累计达到两次时。

（10）因乙方违反相关规定或运维服务未能满足甲方要求，经甲方书面通知后，仍未改正的。

1.19.2 若乙方违约应承担甲方因主张权利而支付的所有费用，包括但不限于误工费、差旅费、住宿费、交通费、律师费、诉讼费等。

1.19.3 本合同约定的单方解除权条件成就时，可以通知方式解除本合同，在解除通知到达对方时本合同解除，该通知不限于短信、微信、EMS等书面或电子数据方式。对方有异议的，应当在收到解除通知后五日内提出异议并向甲方所在地有权管辖的人民法院起诉，否则将视为对合同解除无异议。乙方应当于接到甲方解除合同通知后五日内，退还甲方已支付的全部合同价款。

1.22、合同生效及其他

（1）运维期间若某自动站点被调整为区控点或者国控站点，由自治区、国家安排他人运维，则甲方有权根据实际情况指定同一区域内其他空气自动站交乙方运维，乙方不得以任何理由推辞，或者通过延长服务时间的方式满足“运维站点数量*服务时间”与本合同一致的目的，具体方式可签订补充协议另行约定。

（2）如因国家政策或法规变化、项目财政预算调整或未获批复、其他不可抗力等原因造成甲方需求变化，甲方有权根据实际情况变更采购范围，直至合同取消，甲方对此变更不承担任何责任。乙方所报单价不得调整。

（3）本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。合同尾页列明的地址为双方寄送收往来文件的不变地址及人民法院、仲裁机构处理纠纷时送达法律文书的专用地址，如有任何一方发生变化，应当在24小时内书面通知对方，否则送达至收件邮局的文件视为对方已送达。

- 1.23 合同附件

附件1 保密协议

附件2 廉洁履约承诺书

附件3 运维设备、备机、质控设备、运维办事处、人员配置、车辆配置

附件4 运维目标及系统日常运维要求

附件5 运维监督检查及考核内容

附件6 站点档案及维护档案要求

附件7 系统设备维修要求

附件8 运维服务分项要求

附件9 质量控制要求

附件1

- 保密协议

甲方：乌鲁木齐市污染控制中心

乙方：

鉴于：

甲方的“ 2025年乌鲁木齐市污染控制中心采购空气监测站运维服务项目（标项  ）”，乙方在实施的过程，获知了甲方的相关保密信息，为了保证甲方的保密信息及利益，经甲、乙双方协商一致，签订本保密协议。

一、本协议所称保密信息指甲方为本项目向乙方提供的有关甲方确认应该保密的书面及口头的信息，以及法律、法规规定的应保密信息；上述保密信息包括但不限于所有的为本项目而准备的通过公共渠道无法获得的信息、报告、分析、研究文件或其他形式的信息。

二、保密信息只能被用于为实现本项目的有关事宜所进行的工作，不能被用于任何其他用途。除去因项目实施需要在经甲方书面同意的范围内可以向有关人员提供相关保密信息并切实保证保密信息的安全，乙方在没有甲方书面批准的情况下不得向任何第三方，包括但不限于政府、新闻媒介、非盈利性质组织、公司、个人披露或提供该保密消息。并且应当采取一切法律或其他手段避免该保密信息的披露。本协议所称甲方书面批准是指经甲方法定代表人签署或其书面授权代表签署并加盖公章的书面许可。

三、乙方在经甲方书面批准向下列人员披露或提供保密信息时应严格遵循“为项目工作所必须”的原则，并仅在必要的范围内披露。

（一）乙方内部为参与本项目而必须获得该信息以便进行有关工作和提供有关意见的经理、管理人员、技术人员以及雇员。

（二）当甲方因工作需要而必须向所属人员披露信息时，有义务告知乙方所属人员对有关信息进行严格的保密，并告知所属人员对保密信息的任何其他非本协议所允许的使用将具有重大损害性，因此务必杜绝。

四、在乙方或其他任何通过乙方而获知保密信息的人员和机构依照法律被迫披露此保密信息的情况下，乙方必须在此保密信息被披露之前，以急件通知甲方，以便甲方通知有关各方采取保护措施或其他相应对策，并且以书面形式通知甲方其依照法律而被迫披露的保密信息。此外，披露方人员只得就所问及的问题进行答复，不得超过问题的探询范围。

五、未经甲方书面同意，乙方应切实保证其任何人不得向外界透露本项目的任何内容，除非法律有特别要求。未经甲方书面同意，乙方保证其任何人不得通过新闻媒体、广告或其他任何形式作任何有关本项目的公开声明。

六、未经甲方的书面许可，乙方的任何人不得将甲方提供的保密信息以任何方式（包括但不限于邮寄、传真、携带、电子邮件等方式）送出与本项目无关的任何机构和个人，包括但不限于政府、新闻媒介、非盈利性组织、公司、个人。一经甲方要求，所有的书面保密信息包括复印件应立即归还甲方。

七、如果乙方或通过乙方知晓保密信息的有关人员或机构因故意或过失违反上述的协议，给甲方造成直接或间接的损失，甲方有权向乙方要求赔偿，赔偿额为所造成损失金额的双倍，如无法计算损失金额，应按相应合同额的双倍进行赔偿。

八、作为本协议组成部分的各项附件及双方在协议执行的过程中签署的补充协议均与本协议具有同等法律效力；对全协议的任何变更，仅限以书面形式经各方签字方为有效，任何一方无权单方面修改或终止本协议的执行，经甲乙双方协商，一致同意签署正式文件宣布本协议终止时，本协议才能被终止。

九、本协议适用中国法律，如产生纠纷应充分友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、 本协议为项目合同的重要组成部分，与项目合同一并签订。自签署之日起生效。

甲方：乌鲁木齐市污染控制中心

法定代表人或者委托代理人（签/章）：

地址：新疆乌鲁木齐市新市区四平路728号

电话：

传真：/

乙方：

法定代表人或者委托代理人（签/章）：

地址：

电话：

传真：

附件2

- 廉洁履约承诺书

为贯彻《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关政策法规要求，营造风清气正的行业风气、净化环境监测市场环境、反不正当竞争，弘扬社会正气、自觉维护行业形象，恪守职业道德。

在全“2025年乌鲁木齐市污染控制中心采购空气监测站运维服务项目（标项  ）”履约期间作出如下承诺：

一、严格履行合同约定，秉承专业态度为甲方提供高质量的产品与服务，不与甲方进行不当往来，包括但不限于宴请甲方项目相关人员、安排甲方项目相关人员旅游、娱乐、消费等，向甲方项目相关人员送礼品、礼金、有价证券和各类商业预付卡、购物卡、电子提货券、微信红包等。一经发现有上述行为，被甲方拒绝或者制止的，愿意接受甲方警告、公开通报批评的处理。

二、愿意将遵守廉洁承诺情况纳入项目履约绩效或验收考核范畴，若本公司及相关人员发生了上述行为，致使甲方单位形象受损或者相关人员被组织调查处理的，乙方按人次承担违约金10万元。

三、我方为谋取不正当的利益出现违反廉洁承诺内容的行为，因上述行为涉及的合同款项应当全部返还甲方，涉及的合同款项无法确定的，需返还甲方已支付的全部合同款项。

四、我方违反廉洁承诺，受到刑事或者行政处罚的，甲方有权解除合同，合同自甲方发出书面通知之日起解除，我方需承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，包括但不限于：聘请其他公司暂代我方工作而产生的费用、聘请律师产生的费用等。

如发生以上任何行为，愿意承担违约责任并接受甲方的处理。

上述承诺为合同履行不可分割的一部分，将列作合同附件。承诺人需仔细阅读后作出承诺，并保证严格遵照执行。

承诺人：

（加盖公章和法人签章）

承诺日期：     年   月  日

- 附件3

- 运维设备、人员、车辆等基本信息

（运维设备、备机、质控设备、运维办事处、人员配置、车辆配置）

| 运维设备备机及质控设备名录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 厂家品牌型号 | 出厂编号 | 数量 |
| 二氧化硫分析仪 |  |  |  |
| 二氧化硫分析仪 |  |  |  |
| 氮氧化物分析仪 |  |  |  |
| 氮氧化物分析仪 |  |  |  |
| 一氧化碳分析仪 |  |  |  |
| 一氧化碳分析仪 |  |  |  |
| 臭氧分析仪 |  |  |  |
| 臭氧分析仪 |  |  |  |
| PM10颗粒物分析仪 |  |  |  |
| PM2.5颗粒物分析仪 |  |  |  |
| 动态校准仪 |  |  |  |
| 零气发生器 |  |  |  |
| 办事处及人员配置 |  |  |  |
| 办事处详细地址：乌鲁木齐新市区常州街111号新天润国际社区二期21栋2单元102跃层 |  |  |  |
| 运维及相关服务人员姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 居住地址 |
| 车辆配置 |  |  |  |
| 车牌号 | 车辆厂家品牌型号 | 放置位置 | 数量 |

（加盖公章和法人签章）

时间:    年  月  日

- 附件4

- 运维目标及系统日常运维要求

一、运维目标

运维期间，乙方应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。乙方确保提供及时、准确、有效的监测数据，站点的运行质量应达到以下指标：

（一）所获取的有效监测数据满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（二）数据捕获率达到90%；

（三）数据质控合格率达到80%以上；

（四）运维任务完成率100%。

（五）异常情况处理率100%。

二、系统日常运维要求

（一）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

（二）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知总站。

（三）乙方保证满足环保部门对站点仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日9时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，乙方必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（四）当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告管理部门，管理部门组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（五）仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），乙方须先行及时使用备机开展监测，同时上报管理部门。

（六）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

- 附件5

- 运维监督检查和考核内容

一、监督检查

环保主管部门将对站点运维情况开展飞行检查和年度监督检查。制定年度质控计划，开展质量控制和检查。从事空气监测站运维的机构及工作人员，具有以下情形的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金，同时甲方解除或终止合同后，甲方有权在官方网站向社会公开合同终止或解除的相关信息：

（一）属《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

（二）实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；

（三）实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；

（四）其他破坏环境质量监测系统的情形。

二、考核

环保主管部门每月按照本细则规定的内容对有关管理规定的执行情况、自动监测系统的运行情况、运维工作完成情况、质量管理实施情况、数据获取率与质控合格率、运维记录填报情况等内容进行绩效考核。

（一）主管部门每月对乙方进行考核。

（二）考核采取百分制、单站考核的方式。

1、数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按 24 个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时值数据。

2、数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

（三）考核时段内单个站点任一项监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该项目考核总分为 0 分。

（四）考核时段内各监测项数据获取率必须高于 90%（含），数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以 0 分计。

（五）单站监测数据质控合格率高于 90%（含）的，得 70 分；80%（含）至 90%的，得分为 70×（数据质控合格率/90%）。

（六）运行维护情况每月主管部门组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传情况）、人员与档案记录管理情况等，共计 30 分。

（七）考核总分=两率得分+运维得分

（八）考核总分低于 80 分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分 95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在 80（含）至 95 分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/95）×单站点当期全额运维费。

（九）运维机构考核出现 10%以上站点未达到数据有效性要求的，给予警告，扣除质量保证金的50%；连续2次考核出现 10%以上站点，或者单次考核 20%以上站点未达到数据有效性要求的，甲方有权解除运维合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金，质量保证金不予退还。

（十）其它规定：运维机构有下列情形之一的，甲方将扣除相应站点当月运行经费：1、出现运维问题不及时处置、拖延，未尽力在规定时间内解决问题的；2、拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；3、发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向总站报告的或未经甲方同意，向其他单位或个人透露相关情况的；4、因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；5、未及时进行采样、分析、数据采集、传输的；6、未及时发现监测数据传输中断、未及时向主管部门报告的；7、未按要求开展运行维护，导致监测站非正常运行的；8、其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现乙方未达到甲方运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，甲方有权扣减相应站点当季度10%～100%运维经费并进行警告；如乙方未及时整改，加倍扣款；累计发生3次的，甲方有权解除运维合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金，质量保证金不予退还。甲方有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它站点运维管理相关的工作。

- 附件6

- 站点档案及维护档案要求

一、建立监测站档案制度

（一）建立站点档案，包括站点名称、编码、位置、经纬度、海拔、平面示意图、面积、站点八方位图和站房周边环境等内容，报市环保局主管部门备案，并在相关内容发生变动时及时更新。

（二）建立仪器设备档案，包括仪器说明书、型号、生产厂家、出厂编号、校准记录、运行记录、初次安装地点和时间、安装调试报告、验收报告、关键技术参数调整及测试报告等。

（三）建立运行维护档案，详细记录监测站运行过程和运行事件。

（四）编制运行与维护作业指导书，说明运维内容、程序、责任人及其职责要求，确定仪器设备关键技术参数、出厂参数设置范围、参数设置条件、可调参数及其范围、参数调整目的和程序、参数调整对监测结果影响情况并附实验报告，确认违规调整参数行为，报环保主管部门备案

（五）所有资料应妥善保管，便于使用和检查。

二、建立站点维护档案制度

以表格的形式，对站点的运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当参照总站制定的统一样式表格。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：

1)	运行维护记录；

2)	颗粒物监测仪校准检查记录；

3)	气态污染物监测仪校准检查记录；

4)	空气自动监测系统仪器设备维修记录；

5)	空气自动监测系统备品备件管理记录；

6)	主要消耗材料使用记录；

7)	多点线性校准表格；

8)	室内外环境记录；

9)	标准物质使用记录；

10)空气自动监测系统仪器资料保管清单。

11)所有资料应妥善保管，部分档案定期交于管理部门，便于使用和检查。

- 附件7

- 系统设备维修要求

一、维修更换工作要求

乙方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

二、设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

- 附件8

- 运维服务分项要求

乙方应遵守生态环境部、总站及市级生态环境主管部门关于城市站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、总站出台新的站点运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1、每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看站点数据情况分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1)	判断系统数据采集与传输情况；

2)	根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

3)	发现监测数据异常，应立即通知管理部门，在每日9时～22时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

4)	发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

5)	根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

6)	每日检查数据是否及时上传至数据平台并正常发布，发现数据断网及时恢复。

2、每周工作内容如下：

每周一至二次对站点进行巡查，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1)	查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2)	检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

3)	检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

4)	检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

5)	对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

6)	按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

7)	检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

8)	检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

9)	检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

12)在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

13)应及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

14)应经常检查避雷设施是否可靠，站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

16)每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

17)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

18)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向总站汇报。

19）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

20）保洁工作应做到地面无明显结灰和污迹，仪器台/架和仪器面板无明显结灰，室内物品堆放整齐有序，不堆放无用物品；在无降雨时，室外一定范围内地面无明显积水，条件允许情况下，室外一定范围内应无杂物堆放。当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

21）检查监测站周边500m范围内是否有新的污染源出现，它包括各种炉窑和建筑工地、道路的施工，及就近道路机动车辆流量的明显变化。

3、每月工作内容如下：

1)	清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

2)	检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

3)	每月对数据和运维记录进行备份。

4、每季度工作内容如下：

1)	采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

2)	对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

3)	采用臭氧传递标准对站点臭氧工作标准进行标准传递；

4)	检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

5、每半年工作内容如下：

1)	对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

2)	振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

3)	更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

4)	对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

5)	对能见度仪器进行校准；

6)	检查和校准气象五参数设备。

6、每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

每个站点每年开展一次PM2.5自动监测仪器准确度审核。以手工监测为参比方法，采用审核采样器进行准确度审核。每年至少进行一次准确度审核，每次有效数据不少于5个日均值（每日有效采样时间不少于20小时），具体工作参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

7、日常运维其他相关要求如下：

1)	每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

2)	应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知总站。

3)	乙方保证满足环保部门对站点仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日9时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，乙方必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

4)	当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告管理部门，管理部门组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

5)	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），乙方须先行及时使用备机开展监测，同时上报管理部门。

6)	严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

- 附件9

- 质量控制要求

乙方需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

一、量值溯源要求

乙方所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

乙方应每年将运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到总站提供的标准设备或国家计量院，每年将所用的臭氧标准向总站提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

二、日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

1)	安装时；

2)	移动位置时

3)	进行可能影响校准结果的维修或维护后；

4)	监测仪暂停工作一段时间后；

5)	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

6)	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

三、质量检查

乙方必须接受管理部门及其委托单位和人员的质量检查。

四、质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。以国家总站对国控点要求的表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行填报。

# 第五章 评审办法

- 评审说明

1.1本次招标采用综合评分法进行评审。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名投标人将成为中标候选人。

1.2 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予10%-20%（工程项目为 6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在服务采购项目中，只有当投标人提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目小微企业报价扣除比例为10%。

1.3 在评审过程中，投标人对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。采用电子评标形式进行评审的，须按照评标委员会在线质询的问题进行远程回复并加盖投标人电子公章提交确认。投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖投标人电子公章）的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容，其响应文件无效。

2、评审

2.1 本次招标采用综合评分法进行评审。评审分初步评审和详细评审两个阶段。初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标人才可进入详细评审阶段。

2.2评审方法

评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评标委员会每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分，其中价格满分15分；商务部分及技术部分满分合计为85分，投标人各部分的分值相加，即为该投标人的综合评估分。

2.3评审办法附表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是 | 否 |
|  | 资格性审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明 |  |  |
|  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 |  |  |
|  |  |  | 纳税证明 | 提供的近三月内任意一月的依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料 |  |  |
|  |  |  | 缴纳社会保障资金证明 | 提供社保机构出具的社保缴纳证明（近三个月至响应文件递交截止日任意一月），当月新成立公司不需提供 |  |  |
|  |  |  | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明 |  |  |
|  |  |  | 无重大违法记录的书面声明 | 是否提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
|  |  | 信用查询 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； |  |  |  |
|  |  | 特定资格要求 | 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系； |  |  |  |
|  |  |  | 与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他投标人存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动； |  |  |  |
|  |  |  | 近三年受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。 |  |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |  |
|  |  | 响应文件签署 | 响应文件的签章符合投标规定 |  |  |  |
|  |  | 投标人的授权委托书 | 是否具备有效的投标人代表的法定代表人（或负责人）授权委托书，授权委托书应由法定代表（或负责人）电子签名或签章并加盖企业电子公章。如为法定代表人（或负责人）参加投标，仅须提供法定代表人或负责人身份证明 |  |  |  |
|  |  | 递交的响应文件 | 投标人递交的响应文件按照招标文件要求提供，且满足正常开标、评标使用功能的 |  |  |  |
|  |  | 投标报价 | 投标文件针对同一种服务未出现了两个或两个以上的报价；投标总报价未超过项目预算（最高限价）或经评标委员会认定低于成本的 |  |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 是否按照投标文件要求缴纳投标保证金 |  |  |  |
|  |  | 服务范围 | 响应文件载明的服务要求、服务期限、服务范围等符合竞争性磋商文件的要求 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |  |  |  |
|  |  | 其他实质性要求 | 响应文件文件未出现不满足招标文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间,投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容 |  |  |  |
|  |  | 其他无效情形 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |  |

评分标准

商务、技术标评分标准（85分）

| 评分因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 |  | 评分标准 |  |
| 商务、 技术 部分（85分） |  | 业绩 （8分） | 投标人2021年01月01日至今的类似项目业绩，每提供1项业绩得1分，满分8分。以投标人提供的相关业绩证明资料如合同或者中标（成交）通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  |  | 企业资质（6分） | 1、具有空气质量自动监测（气）站的运维服务能力一级证书，得2分。 2、具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分。 3、具有ISO14001环境管理体系认证证书，得2分。未提供不得分。 |
|  |  | 人员配备（6分） | 运维人员配置数量，配备的专业技术人员数量与日常维护的站点数量比值高于1/2，且具备3年运维经验人员运维人员占总运维人员比例超过50%得3分，超过75%得4分，否则不得分。比值低于1/2的，不再考察人员持证情况，得0分。 根据所配置的专业技术人员中取得省级及省级以上相关部门颁发的空气自动监测培训合格证或上岗证人数，每人得0.5分，最高不超过2分。 注： 1）须提供拟投入本项目运维人员清单，否则本项不得分。 2）持证人员须提供证书复印件以及社保部门出具的投标人处连续缴纳近3个月社保的凭证并加盖投标人公章，否则不予认可。 |
|  | 技术保障能力情况 | 运维设备配置情况（7分） | 考核投标人运维设备（例如维护所需的备件、耗材）配置情况，对各投标人进行比较。（监测设备参照市场通用型号提供） 配置种类齐全合理，选型先进可靠，完全能满足对应站点运维需要，得7分； 配置的运维设备种类和功能水平基本满足运维需求，得4分； 配置的种类及选型与运维需求存在较大偏差或未按要求提供配置清单，得0分。 注： 1）须提供运维设备配置清单（包括但不限于设备种类、数量、品牌、价格、来源等），否则不予认可。 2）投标人为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已购买的须提供购置发票复印件和采购合同复印件；设备未购买的须有租赁协议或与生产厂家签订供货协议，并提供协议复印件；否则不予认可。 3）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
|  |  | 备机配置情况（6分） | 考核投标人备机配置情况，备机包含监测设备、数采设备等。 配置种类齐全合理，选型先进可靠，能满足对应站点运维需要，得6分； 配置的备机功能基本满足运维需求，得3分； 配置种类及选型与运维需求存在较大偏差或未按要求提供配置清单，得0分。 注： 1）须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书。 2）投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；仪器设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；未购买的须有租赁协议或与生产厂家签订供货协议，并提供协议复印件；否则不予认可。 3）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
|  | 运行维护措施及应急预案 | 运维措施（8分） | 运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。考核投标人投标文件所提供运维措施。 规章制度制定详细且严谨；日常维护方案详细具体，定期巡检方案和故障维修方案，方案合理可行，实操性强，完全满足采购需求，得8分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，但内容较为粗略方案或可操作性较差，得4分； 未提供明确运维措施或所提供运维措施不满足要求得0分。 注：投标人应按附件的格式提供汇总表，否则本项得0分。 |
|  |  | 监测设备标准化操作规程（8分） | 考核投标人投标文件所提供的监测设备标准化操作规程与项目的适用性。 依据本招标文件要求的各种运维工作，针对拟运维市控监测站内全部设备编制了全面详细的监测设备标准化操作规程，得8分； 针对部分设备编制了较为详细的监测设备标准化操作规程，得4分； 未编制或者仅对标准化操作规程简单描述，得0分。 注：投标人应按附件的格式提供汇总表，否则本项得0分。 |
|  |  | 异常数据判断与处理（8分） | 考核投标人投标文件所提供的异常数据判断与处理方案与项目的适用性。 对采购需求理解准确，提供了多种具体可行的异常数据判断方法，系统地阐述判断方法和依据，提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得8分； 提供了异常数据判断的几种方法，阐述了判断依据，提出问题核查方法及处理措施，制定工作流程图，基本满足采购需求，得4分； 未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 注：投标人应按附件的格式提供汇总表，否则本项得0分。 |
|  |  | 应急预案（6分） | 考核投标人投标文件提供的应急预案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题，是否具备有效的预防和应急措施。 对运维工作理解准确，对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，能完全满足采购需求，能较好应对可能的突发情况，得6分； 列出几种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，基本满足采购需求，能应对部分突发情况，得4分； 未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 注：投标人应按附件的格式提供汇总表，否则本项得0分。 |
|  | 质量保证与质量控制 | 质控体系建设（10分） | 投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。考核投标文件相应内容与项目的适用性。 1、质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，完全符合采购需求，高效保证运维质量得6分； 基本建立了质量保证与质量控制体系，有一定的质控措施，得4分；未提供相关内容得0分。 2、提供的标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求得4分；提供了相关方案，有一定的针对性，基本符合本项目采购需求，得2分；方案不合理或未提供方案得0分。 注： 1）第1项内容格式自拟； 2）投标人应按附件的格式提供汇总表，否则第2项得0分。 |
|  |  | 质控设备配备（5分） | 考核投标人提供的质控设备配置。 配置种类齐全合理，选型先进可靠，完全能满足对应站点运维需要，得5分； 配置种类和功能水平基本满足采购需求，得3分； 配置种类及选型与采购需求存在较大偏差或未按要求提供配置清单，得0分。 注： 1）须提供质控设备配置情况清单（包括但不限于品牌、型号、数量、用途、来源。 2）投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；仪器设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；仪器设备未购买的须有租赁协议或与生产厂家签订供货协议，并提供协议复印件；否则不予认可。 3）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
|  | 机构和车辆保障 | 质控实验室（5分） | 考核投标人质控实验室配置情况，包括机构数量、环境条件和设备等。 实验设备配置种类齐全，选型合理，环境条件能够满足环境监测运维管理要求，得5分； 投标人提供部分质控实验室，但未达到本包件所含省份数量，实验设备配置种类及选型基本满足运维需求，得3分； 未提供相关内容或不满足要求的得0分。 注： 质控实验室包括自有的或租赁的或与其它单位合作的实验室。实验室应提供所在省市、详细地址、联系人及电话。 投标人须按实验室分别提供设备配备清单。 3）自有的应提供证明房屋使用情况的房产证或租房合同（租房的须同时提供支付租房合同费用的发票）；实验室为租赁的应提供租赁协议或意向性租赁协议；合作的应提供合作协议或意向性合作协议。 4）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
|  |  | 车辆保障（2分） | 根据投标人运维车辆配置计划，车辆配置数量高于（含）2辆的得2分，否则得0分。 注： 1）须提供车辆配置清单，否则本项不得分。 2）配置表中车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。 |

经济标评分标准（15分）

| 报价部分（15分） | 投标报价评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，报价得分=（投标基准价/最后报价）×15%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商的最后报价。 对小微企业价格优惠计算方法按本办法1.2项执行。 |
| --- | --- |

3 算数性修正

3.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，投标人对评审中评标委员会在“政采云远程开标大厅”中提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，投标人须在30分钟内系统内回复的形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标人未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.评标委员会的权利

4.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.3评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.3.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

4.3.1.1分值汇总计算错误的；

4.3.1.2分项评分超出评分标准范围的；

4.3.1.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.3.1.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.4评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审和比较，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定投标人最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

5. 评标过程的保密

5.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6. 定标原则

6.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

6.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

6.3中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标投标人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.4 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。

6.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

6.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.4.3 因重大变故，采购任务取消的。

第六章  投标文件格式

封    面：

项目

投标文件

项目编号：

标项号：

投标文件递交人（电子公章）：

投标人法定代表人或企业负责人

或其委托人（签章）：

年     月     日

目  录

一、资格证明文件

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

(二) 法定代表人（或负责人）资格证明书及授权委托书

(三) 投标保证金

二、商务文件

(一)投标函

(二)开标一览表

(三)报价明细表

(四)商务条款偏离表

(五)类似项目业绩

(六) 投标人服务能力证明文件（如有）

(七) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(八) 项目管理机构

(九) 售后服务承诺

三、技术文件

(一)服务方案

(二)投标人认为有必要的其他技术资料

四、其他资料

## 一、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（须加盖电子公章）

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

说明：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度经审计的财务审计报告复印件加盖公章或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明或财务报表复印件加盖公章（须包括收入支出决算表、资产负债表等）；

法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖供应商公章，银行存款证明无效），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；

供应商是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明原件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。

说明：

1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

(采购人名称)      ：

对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位成交，在项目实施工程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的成交资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明！

投标人：（电子公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须加盖电子公章）

（1）须提供的近三个月年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

（2）须提供社保机构出具的社保缴纳证明（近3个月至响应文件递交截止日任意一月），当月新成立公司无需提供。

5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人）  ：

在本项目响应文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

投标人：（电子公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

（二）法定代表人（企业负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（企业负责人）资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （投标人名称）       的法定代表人或企业负责人。

法定代表人或企业负责人

身份证复印件

（正面）

法定代表人或企业负责人

身份证复印件

（反面）

特此证明。

投标人（电子公章）：

法定代表人或企业负责人（签名或签章）：

日期：    年    月    日

注：企业法定代表人（企业负责人）参加投标只需提供法定代表人（企业负责人）身份证明。

法定代表人（企业负责人）授权委托书

本授权委托书声明：我系 （投标人名称） 的法定代表人（企业负责人），现授权委托（投标人名称）的为我的代理人，以（投标人名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（反面）

投标人（电子公章）：

法定代表人或企业负责人（签名或签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（三）投标保证金

此处附被采购代理机构认可的缴纳凭证

## 二、商务文件

- （一）投 标 函

（采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标服务，投标总价       元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见明细报价表。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺服务期限按照                              执行，本项目缺陷责任期为         。

4.我方承诺付款方式按照                              执行。

5.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

6.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

7.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

8.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

9.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

10.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

11.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

12.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

13.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标投标人、发出《中标通知书》之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标投标人，本承诺依然有效。）

14.综合说明：

（1）服务的详细技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）服务实施计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

15.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标人：（电子公章）

授权代表签字或签章：

年   月    日

- （二）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                              单位：元

| 标项名称 | 投标总价 | 服务项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1、投标总报价为包括日常维护、房租、物业费、暖气费、电费、通讯费、设备维修费以及标准气体购置费等发生的全部费用。

2、在开标一览表中，不允许出现两种报价，否则其投标报价将被拒绝。

法定代表人（企业负责人）或授权代理人（签字或签章）：

投标人（电子公章）：

年   月   日

- （三）商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

本项目商务条款至少包括：交货期、付款方式、投标保证金响应、投标文件有效期等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

投标人（电子公章）：

法定代表人或企业负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（四）类似项目业绩（2021年01月01日至今）

近三年类似项目业绩表

| 用户名称 | 联系电话 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：每项业绩须附证明资料如成交通知书或合同复印件加盖电子公章，如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效），未提供证明材料的评审时不予计分。

投标人（电子公章）：

法定代表人或企业负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

- （五）投标人服务能力证明文件（如有）

此处附投标人技术能力、获奖情况及相关证书复印件，并加盖投标人公章或电子公章。

- （六）中小微企业声明函及其他资料

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用。

2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业的的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于采购文件中明确的所属行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）  ，属于采购文件中明确的所属行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：       （电子签章）

日   期：  年   月   日

注：

1、此声明函根据投标人自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

3、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月   日

备注∶享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件∶

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保 险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和 国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人 数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）监狱企业证明文件（如有）

（格式自拟）

说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据投标人自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.证明材料加盖投标人公章。

节能、环保产品证明（如有）

致：采购人名称 ：

现附上  （节能、环保产品产品目录）     证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签字或签章）：

日          期：    年   月  日

- （七）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 证书 | 专业 | 主要资历、经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本项目一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

项目经理/项目负责人/项目成员简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 项目概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：后附人员相关资格证书复印件，未附相关证明材料，其评审时不予得分。

- （八）服务承诺书

服务承诺书

根据投标人自身情况及招标文件要求自行编制，至少包括但不限于以下内容：

1、服务承诺

2、其他优惠承诺

投标人（电子公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

- （九）投标人认为有必要提供的其他商务资料

## 三、技术部分

（一）服务方案

- 1、运维设备配置清单

运维设备配置清单

对应标项：

技术支持机构名称：                   所在省市：

备件列表

| 序号 | 备件名称 | 数量 | 品牌 | 价格 | 来源 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

耗材列表

| 序号 | 耗材名称 | 数量 | 品牌 | 价格 | 来源 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 2、备机配置情况清单

备机配置情况清单

对应标项：

| 序号 | 备机种类 | 数量 | 品牌 | 型号 | 价格 | 是否通过适用性检测 |  | 来源 | 原理 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、 运维措施汇总表

运维措施汇总表

对应标项：

| 序号 | 运维措施名称 | 内容简介 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按拟使用各项运维措施填写上表，每项运维措施作为一行。

- 4、 监测设备标准化操作规程

监测设备标准化操作规程汇总表

对应标项：

| 序号 | 操作规程名称 | 内容简介 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按设定的各项监测设备标准化操作规程填写上表，每项操作流程作为一行。

- 5、 异常数据判断与处理方法

异常数据判断与处理方法汇总表

对应标项：

| 序号 | 方法名称 | 内容简介 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按各类异常数据判断及处理方法填写上表，每项判断及处理方法作为一行。

- 6、 应急预案

应急预案汇总表

对应标项：

| 序号 | 预案名称 | 内容简介 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按各类应急预案填写上表，每项预案作为一行。

- 7、 标准物质或样品的管理、验收和期间核查方案

标准物质或样品的管理、验收和期间核查方案汇总表

对应标项：

| 序号 | 名称 | 内容简介 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX管理方案 |  |  |
| 2 | XX验收方案 |  |  |
| 3 | XX期间核查方案 |  |  |
| … | … |  |  |

- 8、 质控设备配置清单

质控设备配置清单

对应标项：

| 序号 | 样品/设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 用途 | 来源 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 9、 质控实验室清单

质控实验室清单

对应标项：

| 序号 | 省份和城市 | 地址 | 联系人及实验室固定电话 | 性质 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备配置清单

质控实验室名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.“性质”列填写“自有”、“租赁”或“合作实验室”；“自有”表示该实验室为投标人自行购置或租赁场地建设的实验室；“租赁”表示该实验室为投标人向实验室所有者以租赁形式获得该实验室全部使用权的形式；“合作”表示该实验室为投标人与该实验室所有者以合作形式获得该实验室部分使用权的形式。

2. 设备配置清单以每个质控实验室为单位分别提供。

- 10、 车辆配置清单

车辆配置清单

对应标项：

| 序号 | 车牌号 | 品牌 | 类型 | 数量 | 用途 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |  |

- .投标人认为有必要的其他技术资料

## 四、其他资料

1.招标文件未提供格式的内容

2.投标人认为有必要的其他资料