项目编号：XJSSLX-20250607

克拉玛依市克拉玛依区民政局黑油山养老中心提升改造项目康复医疗设备一批（超短波治疗机等）

采购项目

采购文件

采 购 人：克拉玛依市克拉玛依区民政局

联 系 人：王燕敏

电    话：0990-7550251

联系地址：克拉玛依市克拉玛依区昆仑路585号

采购代理：新疆尚速工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：万娟

电    话：18130881880

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心智海大厦1606室

2025年6月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	6

第三部分  采购文件说明	13

第四部分  投标文件说明	16

第五部分  采购需求及技术要求	41

第六部分  拟签订合同范本	79

第七部分  投标文件格式	86

### 第一部分  招标公告

项目概况：克拉玛依市克拉玛依区民政局黑油山养老中心提升改造项目康复医疗设备一批（超短波治疗机等）采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)获取采购文件，并于2025年08月04日10点30分(北京时间)前提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：XJSSLX-20250607

项目名称：克拉玛依市克拉玛依区民政局黑油山养老中心提升改造项目康复医疗设备一批（超短波治疗机等）采购项目

采购方式：公开招标

预算金额(元)：3102200.00

最高限价(元)：1376100.00；570000.00；1156100.00

采购需求：

标项一：

标项名称：采购治疗仪项目

预算金额（元）：1376100.00

数量：1

单位：批

简要规格描述：采购治疗仪一批（具体采购需求，详见采购文件）

备注：无

标项二：

标项名称：采购设备仪器项目

预算金额（元）：570000.00

数量：1

单位：批

简要规格描述：采购设备仪器一批（具体采购需求，详见采购文件）

备注：无

标项三：采购康复设备项目

标项名称：

预算金额（元）：1156100.00

数量：1

单位：批

简要规格描述：采购康复设备一批（具体采购需求，详见采购文件）

备注：无

合同履约期限：签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。（以合同签订为准）

本项目(否)接受联合体投标。

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业）；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

4.本项目（否）接受联合体投标。

三、获取采购文件：

时间：2025年07月09日至2025年07月16日（每天00:00至12：00， 12:00至23:59，节假日除外）。

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

方式：线上获取，供应商登录政采云账户,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763）。

售价：0元

四、投标文件提交：

截止时间：2025年08月04日10点30分(北京时间)

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

五、开启：

时间：2025年08月04日10点30分(北京时间)

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件:

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政采云平台供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆政府采购网—办事指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA。（CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc）

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 (64位)及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃。

5、如遇“政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：克拉玛依市克拉玛依区民政局

地 址：克拉玛依市克拉玛依区昆仑路585号

联系人：王燕敏

联系方式：0990-7550251

2.采购代理机构信息

名 称：新疆尚速工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心智海大厦1606室

联系方式：0991-6617036

3.项目联系方式

项目联系人：万娟(采购代理机构)

电 话：18130881880

### 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 克拉玛依市克拉玛依区民政局黑油山养老中心提升改造项目康复医疗设备一批（超短波治疗机等）采购项目 标项一：采购治疗仪项目 标项二：采购设备仪器项目 标项三：采购康复设备项目 |
| 2 | 项目编号 | XJSSLX-20250607 标项一：XJSSLX-20250607-1 标项二：XJSSLX-20250607-2 标项三：XJSSLX-20250607-3 |
| 3 | 采购人 | 克拉玛依市克拉玛依区民政局 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购范围 | 标项一：采购治疗仪一批（具体采购需求，详见采购文件） 标项二：采购设备仪器一批（具体采购需求，详见采购文件） 标项三：采购康复设备一批（具体采购需求，详见采购文件） |
| 6 | 供货期限 | 签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 供货地点 | 克拉玛依市克拉玛依区民政局 |
| 9 | 预算资金 | 项目总预算：3102200.00元；其中： 标项一：1376100.00元 标项二：570000.00元 标项三：1156100.00元 |
| 10 | 付款方式 | 1、双方签订合同生效后30日内预付货款的30%； 2、签订采购合同之日起30个工作日到货安装验收； 3、安装调试验收合格，并在正常使用3个月后进行二次验收，填写政府采购项目验收报告后付货款的70%。 （最终付款方式以合同签订为准） |
| 11 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业）；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 4.本项目（否）接受联合体投标。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 90天 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体 |
| 16 | 采购文件发售时间 | 2025年07月09日至2025年07月16日（每天00:00至12：00， 12:00至23:59，节假日除外） |
| 17 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2025年08月04日10点30分(北京时间) |
| 18 | 采购文件澄清 | 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 19 | 答疑 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 |
| 20 | 踏勘现场 | 本项目不组织踏勘 |
| 21 | 投标文件递交 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。 2.供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交电子版投标文件或递交电子投标文件失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商应当在递交电子投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子投标文件截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密投标文件须使用同一个CA。 |
| 22 | 开标地点 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件（供应商无需到场） |
| 23 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 24 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 25 | 投标文件份数要求 | 1、一份电子加密标书，一份备份标书文件。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 26 | 投标文件的签署 规定 | 1.投标文件应清楚工整，投标文件须逐页加盖公章，投标文件方为有效。 2.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。 3.投标文件正本需逐页加盖公章，在采购文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制造成的后果由供应商自行负责。 |
| 27 | 是否退还投标文件 | □是 ■否 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29 | 代理机构信息 | 公司名称：新疆尚速工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市红光山路绿地中心智海大厦1606室。 联 系 人：万娟 电 话：18130881880 0991-6617036 银行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行 银行行号：104881004161 银行账号：107683062233 |
| 30 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，最高限价：3102200.00元。 标项一最高限价：1376100.00元 标项一最高限价：570000.00元 标项一最高限价：1156100.00元 各供应商的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 31 | 政府采购政策支持 | 供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业）；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |
| 32 | 填写中小企业声明函所属行业 | 工业 |
| 33 | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理服务费计算标准和方法参照发改价格〔2002〕1980号文件规定标准下浮后执行，由中标供应商支付，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付代理服务费。 |
| 34 | 不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算70%或者低于其他有效投标供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，竞争性评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标供应商为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标供应商财务状况报告、与其他投标供应商比较情况等就投标供应商书面说明进行审查评价。投标供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 35 | 备注 | 1、供应商应认真阅读采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。 2、文件中若有与本表不符内容，以本表为准。 3、本项目分为三个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，可兼中兼得。 |

### 第三部分  采购文件说明

1、适用范围

本采购文件是采购人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的采购内容。和采购人组织的答疑文件一起是各供应商（以下简称供应商）编制投标文件的依据，也是采购人与中标供应商签订合同的依据，并作为采购合同的附件之一，与采购合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.1采购要求：详见采购文件第五部分 采购需求及服务内容

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指克拉玛依市克拉玛依区民政局

2.2“采购代理机构”系指新疆尚速工程项目管理有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和采购代理机构的统称。

2.4“供应商”系指有资格的供应商及投标表现人。

2.5“中标供应商”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的供应商。

2.6“货物”系指采购文件规定的，供应商须向采购人提供的服务内容。

2.7“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用

4.1中标供应商必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费：本项目的招标代理服务费计算标准和方法参照发改价格〔2002〕1980号文件规定标准执行，由中标供应商支付，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付代理服务费。

5、采购文件由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第三部分  采购文件说明

第四部分  投标文件说明

第五部分  采购需求及技术要求

第六部分  拟签订合同条款

第七部分  投标文件格式

6、采购文件的澄清

6.1供应商应详细阅读采购文件的全部内容。如对采购文件有疑问，可在招标截止日前5日前按采购文件中载明的地址以书面形式通知采购人或采购代理机构要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人或采购代理机构认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

6.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

7、采购文件的修改或补充

7.1在投标截止期的5日内的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2 为使供应商在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有供应商。

7.3 采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

8、采购文件的约束力

8.l 供应商一旦参加开标会议，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

8.2 供应商如认为本采购文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本采购文件要求无任何异议，并不得因此在开标会议开始后提出任何异议。

8.3本采购文件由新疆尚速工程项目管理有限公司负责解释。

### 第四部分  投标文件说明

第一章  对供应商的资质要求

1、投标资质

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

标项一、标项二、标项三

资格审查内容

| 评审内容 |  | 说明 | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有有效的营业执照； |  |  |  |
|  |  | 2.近一年度财务审计报告或财务报表或银行提供的资信证明，成立不满一年无需提供； |  |  |  |
|  |  | 3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录； 3.1供应商具有依法缴纳税收的良好记录提供相应证明材料： 3.1.1供应商依法缴纳税收的证明材料：需提供本单位缴纳近三个月（2025年3月—5月）缴纳增值税、企业所得税的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 3.1.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据； 3.1.3依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税； 以上提供任意一项内容即可。 3.2供应商具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供相应证明材料： 3.2.1供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本单位近三个月（2025年3月—5月）交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 3.2.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳社会保险的凭据； 3.2.3依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 以上提供任意一项内容即可。 |  |  |  |
|  |  | 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录） |  |  |  |
|  |  | 5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。 |  |  |  |
| 2 | 供应商具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 |  |  |  |
| 3 | 说明 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |  |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 | 提供非联合体投标承诺函 |  |  |  |

说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对投标文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为供应商不响应本次招标，资格审查将不予通过。

标项一、标项二、标项三

符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
| 3 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |
| 4 | 供应商所报项目服务期限是否超过招标文件规定期限的； |  |
| 5 | 是否按采购文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形； |  |
| 6 | 提供不参与围标串标承诺书 |  |
| 7 | 法律法规和采购文件规定的其他无效情形； |  |
| 8 | 本项目分为三个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，可兼中兼得。 |  |
| 审查结果 |  |  |

第二章  投标文件的编写及递交

2、要求

2.1 供应商应详细阅读采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，供应商根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若供应商参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

3.投标文件语言和度量单位

3.1 采购文件及供应商和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本采购文件所表述的时间均为北京时间。

4.投标文件的制作要求

4.1供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件第六部分 投标文件格式中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

4.2供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

4.3投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

4.4若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

4.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

5.投标文件的上传

5.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

5.1.1供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

5.1.2供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

5.2通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6.投标文件的递交要求

6.1供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

6.2备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

6.3如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

7.投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

8、投标文件格式：

8.1 供应商应按采购文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。如采购文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

8.2 供应商应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码。

9、投标报价

9.1供应商应在采购文件报价一览表标明：所有报价均已到达现场（采购文件规定的地点）。

9.2投标报价时应注意下列几点：

9.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，供应商应该考虑但没有考虑到的任何费用将由供应商自行承担；

9.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

10、投标报价的货币单位

10.1 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

11、采购文件规定的技术部分投标文件

11.1供应商须提交证明拟其投标的货物或服务符合采购文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

11.2证明货物或服务与采购文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对采购文件没有做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

12、投标有效期

12.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

12.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的签署规定

13.1投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法定代表人代表电子签章。

13.2投标文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位电子签章。所有供应商签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其他签字处必须加盖具有法律效力的供应商的电子签章后，投标文件方为有效。

13.3所有投标文件必须提交一份电子加密标书，一份备份标书文件。

13.4每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

13.5电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

第三章 开标与评标

15、开标

15.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

15.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）标书信息开启后，首先由主持人开启有效投标供应商的报价并向所有供应商公开报价情况，且【开启签章时段】，供应商对开标记录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。评审时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）开启标书后信息由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章第一章对供应商的资质要求），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（7）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

15.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

16、评标

16.1评标委员会

16.1.1采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 评标委员会人选开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 评标委员会由有关经济、技术等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中经济、技术等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，评标委员会的成员，由新疆尚速工程项目管理有限公司在相关部门的监督下从新疆政府采购网政采云平台专家库中采取随机抽取的方式确定。

16.1.5评标委员会在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

16.1.6 评标委员会成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1 评标的依据为采购文件（包括采购人的采购文件和供应商的投标文件）。

采购文件的因素主要包括下列内容：

（1）对供应商的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对供应商的投标文件中财务、技术和服务能力的确定；

（3）对供应商报价的评估确定；

（4）对服务质量的评估确定；

（5）对供应商社保缴纳情况的评估确定；

（6）对供应商服务及项目实施方案的评估确定；

（7）对供应商服务人员情况的评估确定；

（8）对供应商管理能力的确定；

（9）对供应商投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对供应商递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对供应商的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素。

18、评标过程的保密性

18.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2  供应商在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

19、投标书的评审

19.1 评审准备

19.1.1评标委员会应认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2采购人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评标和比较。

19.1.4采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照采购文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）投标文件中的报价一览表（报价表)与投标文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果供应商不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，评标委员会将其投标应作无效投标处理；

19.1.9在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在现场合理的时间内提供书面说明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标作无效标处理。

19.1.10供应商资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12供应商不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  符合性审查

19.2.1下列情况之一不符合的投标文件被视为无效：

(1)投标报价是否在采购预算或最高限价以内

(2)投标有效期是否满足招标文件要求的；

(3)投标文件是否按照要求签署、盖章；

(4)供应商所报项目供货期限是否超过招标文件规定期限的；

(5)是否按采购文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形；

（6）法律法规和采购文件规定的其他无效情形；

19.2.2提交投标文件的供应商不足三家时，按照相关法规处理。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对采购文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.3细微偏差是指投标实质上满足采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.4评标委员会应当要求存在细小偏差的供应商在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做不利于该供应商的量化。

19.2.5评标委员会根据采购文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.6对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足采购文件的格式要求。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务和技术能力。如果确定供应商无能力履行合同，与采购文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）评标委员会确定每一供应商是否对投标文件的要求做出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的供应商的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.7投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向供应商质疑，要求供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式作出答复。

（3）供应商的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评审标准和方法，对其经济、商务和技术部分做进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评分标准。

19.3.2.2评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分。

19.3.2.3 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格供应商，根据采购文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格供应商的总得分。

19.3.2.4评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

19.3.2.5 评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

19.3.2.6评分标准：

标项一、标项二、标项三

| - 分值构成 - (总分100分) |  |  | - 投标报价：30.0分 - 商务部分：6.0分 - 技术部分：64.0分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 评审项目 |  | - 分值 - （权重） | - 内容 |
| - 投标报价 |  | - 30.0 | - 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供货商报价为评标基准价，其价格分为满分30.0分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100，计算结果保留2位小数。注：本项目以单价形式进行报价评审 |
| - 商务部分 | - 类似业绩 | - 6.0 | - 产品业绩：提供自2022年起至今（以合同签订时间为准）所投产品的销售业绩，每提供1个有效业绩得2分，最高得6分。 - 注：提供所投产品同品牌同型号厂家供货合同或供应商采购合同业绩的合同复印件并加盖公章（合同内容应包含合同首页、采购内容页的产品名称及规格型号、签字盖章页）。 |
| - 技术部分 | - 技术指标 - 和配置 | - 45.0 | - 技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得 45 分；带“★”条款，每出现一条负偏离，扣5分，扣完为止；除了带“★”条款以外的其他条款，每出现一条负偏离扣 2分，扣完为止。 - 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 - 技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页（需加盖厂家公章）、功能截图（需加盖厂家公章）、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 - 注：投标人需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准 |
|  | - 培训方案 | - 2.0 | - 根据本项目情况制定培训计划，培训方式、培训内容：分批、分层次、分人员提供培训计划和方案，周到详细，按完善程度打分，培训方案完善合理周到得 2分；培训方案完善一般得 1 分；培训方案有但不完善得 0分。（培训地点为招标人工作地点） |
| - 技术部分 | - 售后服务 | - 4.0 | - 质保期优于招标文件要求，每增加1年得2分，最多得4分。 |
|  |  | - 9.0 | - 视投标人承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。 - ①投标人须提供完善售后服务方案，应包含售后服务制度、建立健全的售后服务记录，投诉处理制度，提供售后服务方案、方案内容完整齐全，得（3分），内容存在缺漏不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分； - ②投标人具有全国售后服务网点及服务热线；售后服务人员组建（提供人员相关证明材料）；承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（3分），未提供不得分； - ③投标供应商在疆内设有零备件库（3分）；未提供证明材料不得分（须提供房产证复印件或租赁合同及场地照片）。 - 提供售后服务方案、承诺书、应急预案等格式自拟。 |
|  |  | - 4.0 | - 由投标人根据用户方实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、紧急故障处理预案；②故障维修响应时间；③备品备件长期供应价格清单等；④提供备用替代设备方案、定期巡检维护方案等，每缺少一项扣1分，扣完为止。 |

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

（5）本项目为专门面向中型、小型和微型企业项目，供应商必须提供《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况），无相应的价格扣除政策。

19.3.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发展改革委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

19.3.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上两种材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四章  确定评审结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商的评审方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足采购文件要求的供应商的投标情况以评审报告形式提交评标委员会，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.3确定中标单位

20.3.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

20.3.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐 的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.3.3中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

20.3.4在确定中标单位前，采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

20.3.5采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力采购人保留确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

21、中标通知书

21.1 采购人确定中标单位后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序公告中标结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

21.2《中标通知书》将是合同的组成部分。

21.3采购人将通知其他未中标的投标人。

22纪律与保密事项

22.1凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

22.2领取本招标文件及其他相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其他资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

22.3投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其他任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。

22.5公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

22.6从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致

其投标文件被拒绝。

22.7除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购代理机构以及采购人联系。

22.8中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

23供应商需要注意的其他事项

23.1供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加投标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。

23.2供应商应遵守有关法律法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，

其后果由供应商自负。

23.3在评标会直至宣布结果之前，供应商不得向评审专家询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

23.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商

将承担投标无效的风险。

23.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律法规及规章执行。

第五章   授予合同

24.合同授予的标准

24.1合同将授予被确定为实质上满足采购文件要求且综合评分得分最高的供应商。

24.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

24.3如果确定该供应商无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

25.接受和拒绝任何或所有投标的权力

25.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

26.中标通知

26.1确定中标供应商后，采购代理机构向供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

26.2中标通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按招标文件 的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

27.签订合同

27.1招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.2采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起 5 日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

27.3采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.4招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

27.5合同签订后不允许将合同转与其他单位。

27.6采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

27.7中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

第六章   质疑及投诉

28、质疑的提出

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑递交方式：将上述纸质版材料以邮寄方式送达招标代理公司并电话告知代理机构：

招标代理：新疆尚速工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心智海大厦1606室。

联系人：万娟

电话：18130881880

29.投诉的提出

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向克拉玛依本级财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第七章 付款币种及方式

30.付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

31.付款方式

1、双方签订合同生效后30日内预付货款的30%；

2、签订采购合同之日起30个工作日到货安装验收；

3、安装调试验收合格，并在正常使用3个月后进行二次验收，填写政府采购项目验收报告后付货款的70%；

备注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为准。

### 第五部分  采购需求及技术要求

- 一、项目技术规格、数量及质量要求

标项1、采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TDP烤灯 | 台 | 65 | 2.99 |  |
| 2 | 超短波治疗机 | 台 | 2 | 6 |  |
| 3 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 | 3.5 |  |
| 4 | 单超治疗仪 | 台 | 4 | 3.12 |  |
| 5 | 股四头肌治疗仪 | 台 | 4 | 2 |  |
| 6 | 红光治疗仪 | 台 | 1 | 4 |  |
| 7 | 气压弹道式体外冲击波 治疗仪 | 台 | 1 | 20 |  |
| 8 | 认知康复评定训练仪 | 台 | 1 | 8 |  |
| 9 | 生物反馈电刺激仪 | 台 | 4 | 8 |  |
| 10 | 威伐光治疗仪（红外热辐射） | 台 | 1 | 15 |  |
| 11 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 4 |  |
| 12 | 肢体气压治疗仪 | 台 | 15 | 45 |  |
| 13 | 中频电刺激仪 | 台 | 2 | 16 |  |
| 合计 | / | / | / | 137.61 |  |

标项2、采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波治疗仪 | 台 | 1 | 7 |  |
| 2 | 干扰电治疗仪 | 台 | 1 | 6 |  |
| 3 | 电动牵引床 | 台 | 1 | 5 |  |
| 4 | 全自动蜡疗系统 | 台 | 1 | 11 |  |
| 5 | 深层肌肉刺激仪 | 台 | 4 | 20 |  |
| 6 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | 5 |  |
| 7 | 智能下肢关节康复器 | 台 | 2 | 3 |  |
| 合计 | / | / | / | 57 |  |

标项3、采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT床 | 台 | 8 | 2.16 |  |
| 2 | 电刺激上下肢主被动康复训练器 | 台 | 2 | 30 |  |
| 3 | 功率自行车 | 台 | 6 | 0.9 |  |
| 4 | 空气波压力循环治疗仪 | 台 | 9 | 31.5 |  |
| 5 | 零惯性运动训练系统 （上肢内外展） | 台 | 2 | 4.6 |  |
| 6 | 零惯性运动训练系统 （上肢推举） | 台 | 2 | 4.6 |  |
| 7 | 零惯性运动训练系统 （下肢内外展） | 台 | 2 | 4.6 |  |
| 8 | 康复起立床 | 台 | 1 | 3 |  |
| 9 | 系列沙袋（挂式） | 套 | 2 | 3.6 |  |
| 10 | 上肢CPM训练仪 | 台 | 1 | 2.5 |  |
| 11 | 手功能康复训练与评估系统 | 台 | 1 | 4 |  |
| 12 | 四肢联动训练仪 | 台 | 2 | 22 |  |
| 13 | 系列哑铃（卧式） | 套 | 2 | 1 |  |
| 14 | 训练用扶梯（三面） | 套 | 1 | 1 |  |
| 15 | 哑铃 | 套 | 1 | 0.15 |  |
| 合计 | / | / | / | 115.61 |  |

- 二、设备功能、性能配置要求：

- 标项一：

- 1、TDP烤灯65台（29900.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

产品式样:立式≥124mm治疗头

结构特点:治疗头和控制部分之间分别为独立系统电源电压:AC220V±10%

功率频率:230W±10%.50Hz

计时方式:机械定时(0-60分钟或长通)支臂提升范围:30-1200mm支臂伸缩范围:20-800mm治疗头仰角:≥60-240°治疗头方位角:0-360°治疗板直径:≥124mm

2、超短波治疗机2台（60000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、立式机型，液晶触摸屏+一键飞梭；

2、工作频率：40.68MHz；

3、额定输出功率：150W；

4、治疗时间：1～99min；

5、治疗模式：连续模式、断续模式、脉冲模式；

6、断续模式：占空比为50%，脉冲频率10～200Hz；

7、脉冲模式：

脉冲1：频率10～200Hz，脉宽200～1000μs；

脉冲2：频率70Hz，脉宽7143μs；

脉冲3：频率350Hz，脉宽476μs；

脉冲4：频率15～240Hz，脉宽500μs；

8、输出功率档位选择功能：P1-P6六档可调；

★9、标配3种不同规格电极板，选配1种圆形电极板：

小号电极板尺寸不小于165mm×110mm，中号电极板尺寸不小于185mm×120mm，大号电极板尺寸不小于270mm×180mm，可选配圆形电极板，超短波选配圆形电极尺寸：直径165mm±5mm，允差±5mm。（选配参数选择请咨询市场部）

10、工作状态显示；

11、治疗结束后，设备发出声音提示，同时停止输出；

★12、输出调谐功能；当功率指示值与当前设定的功率档位不一致时，则点击屏幕上的“自动调谐”，等待进行重新适配；

13、使用电源：220V、50Hz；

★14、采用高频（晶体管一体化设计）模块。

3、磁振热治疗仪1台（35000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、★四通道柜式机型，配四种适用不同部位的治疗导子；（可提供相关证书）

2、★≥7英寸彩色液晶显示屏；

3、磁场强度：0～38mT；

4、振动频率：50Hz±1Hz；

5、★具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；

模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%；

模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%；

模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%；

模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%；

模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%；

模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替，

第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%；

第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%；

6、★加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；

7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃；

8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ；

9、连续工作时间：≥8h；

10、电源参数:AC 220V±10%；电源频率：50Hz±2%；

11、磁体数量及物理尺寸：热磁振子数量：≥8 个；

尺寸：（长×宽×高） ≥88mm*63mm*19mm；

12、★该产品具有软件著作权；（可提供相关证书）；

4、单超治疗仪4台（31200.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

★ 1、便携式机型，≥3.5英寸彩色液晶显示屏加一键飞梭操作；

2、仪器配有一个手持移动式1MHz探头；

3、声工作频率：1MHz±10%；

4、功率：≥80VA；

5、额定输出功率：5W±20%；

6、额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；

7、波束类型：准直型；

8、波束不均匀系数：≤8；

9、占空比：0～90%可调，步进为≥10%；

10、治疗时间：0～30分钟；

11、调制波形：脉冲波；

12、脉冲重复周期：10ms，误差±5%；

★ 13、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；

14、治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；

15、电源参数: 电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％；

★ 16、该产品具有软件著作权；

设备净重：3.8kg；

5、股四头肌治疗仪4台(20000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及对膝关节被动训练

结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架

扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块

材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革

座垫高度（cm）：≥64

扶手宽度(cm)：≥66

★升降支架调节范围(cm)：0～16

小腿垫调节范围（cm）：0～43

★小腿支架摆动角度：≥120°

助力手柄调节范围（cm）：0～31

★座位额定载荷(kg)：≥135

座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55

配重块质量(kg)：≥2

配重块数量：≥4块

参考规格(cm)：≥140×106×120cm

6、红光治疗仪1台（40000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、电源电压：AC220V±10% ，50Hz±1Hz；

2、输入功率：≤250VA；

★3、光源材料：高能量LED半导体固态光源（点阵芯片集成式）；

★4、波长范围：630nm±10nm；

5、光源使用寿命≥1万小时以上；

6、光斑直径：≥150mm；

★7、光斑面积：≥175cm²；

★8、光功率密度：红光辐照强度为0.6mW/cm~105mW/cm2，分为9档连续可调；

★9、光功率：0-18.4 AV；

10、圆形大面积照射治疗头，治疗头支臂调节自如。

11、高清LCD屏显示；

★12、立式设计，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。

7、气压弹道式体外冲击波治疗仪1台（200000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

★ 设备功能及用途：利用生物力学疗法以及针灸冲击波疗法活化肌肉和结缔组织，适用于

肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

★治疗头:数量≥5个；治疗头大小：6mm～36mm。

★冲击波产生及传递方式：气压弹道发散式。

★处方选择：软件预置有≥20个治疗处方。

★冲击波输出路数：双路输出，连接两支治疗手柄。

治疗头的疲劳性能：治疗头经过≥100万次循环使用周期，撞击面无破损、无残缺，其输出能量密度符合要求。

安全装置：设备具有过压安全装置，空气压缩机具有压力释放装置。

★软件功能：具有用户管理、处方选择、设备选择、部位指引、参数显示与调整、提醒功能、使用次数清零、疼痛评分的功能。

软件功能：基于VAS的阶梯疼痛评估功能。

★人机交互界面：≥11.6寸高清中文彩色液晶触摸屏，显示屏亮度可调，给用户更好的体验。

气压弹道式体外冲击波治疗仪工作压力：1bar（100KPa)～5bar(500KPa)范围内连续可调，步进0.1bar(10KPa),显示值与实际值误差不应超出±10%。

★空气压缩机：采用原装进口油式压缩机，低震动、超静音,空气压缩机最大输出压力可达7.5bar(750KPa)。

冲击次数：100次～3000次范围内可调，步进100次，误差不超出±5%。

碰撞频率：子弹头与治疗头的碰撞频率在1Hz～22Hz范围内可调，步进1Hz，碰撞频率误差不应超出±10%。

患者治疗信息识别：通过患者身份证识别系统，实现治疗信息的存储，保证同一患者面对不同治疗师的治疗一致性。

8、认知康复评定训练仪1台（80000.00）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、具有评估和训练功能，以及对患者个人信息和诊断结果进行加密、编辑、存储等管理功能。

2、仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版认知能力测试与训练软件系统，配有便携式密码狗。

软件架构：

1、患者管理：具有新建和查找患者功能，具有查看和修改患者自然信息功能，具有新增、查看和修改患者病例信息功能，具有患者归档、提档和删除功能，具有针对患者安排评定和训练任务、查看任务完成情况、打印评定报告和训练报告功能。

2、处方管理：处方由医护人员自行编辑，具有新增、查看、修改和删除处方功能。

★ 3、量表评定：包括LOTCA认知评定、认知功能筛选检查表、简单智能状态检查（MMSE）、蒙特利尓认知评估中文版（MoCA）、瑞文测验彩色版（CPM）、韦氏成人智力量表城市版（WAIS—RC）、注意力评定、韦氏记忆量表（WMS）（甲式）、韦氏记忆量表（WMS）（乙式）、记忆功能障碍筛查、Rivermead行为记忆试验（RBMT）、威斯康星卡片分类测验（WCST-64）、失认症评定、症状自评量表（SCL-90）、长谷川痴呆量表（HDS）、Blessed痴呆量表（BDS）、失算症评定(EC301)等通用量表。

★ 4、训练单元:包括注意训练、记忆训练、计算训练、思维训练、知觉训练和执行功能训练。

5.注意训练≥6个，包括保持训练、广度训练、选择训练、转移训练、分配训练和综合训练；

6.记忆训练≥6个，包括言语记忆、人物记忆、空间记忆、ADL训练、内隐记忆和联想记忆；

游戏训练组成。

7.计算训练≥4个，包括数字理解、计算规则、计算练习和应用计算；

8.思维训练≥6个，包括概念形成、逻辑推理、系列思维、类比训练、ADL能力、语句解释；

9.知觉训练≥5个。包括：图片拼图、空间定位、物体失认、残字识别和单侧注视；

10.执行功能训练≥7个，包括：抑制控制训练、定式转移训练、工作记忆训练、抑制控制测验、数圆点、定式转移测验、找数训练。

★ 11.系统管理：具有新建和删除用户功能，具有查看和修改用户自然信息功能，12.系统锁定功能、系统锁定状态下、所有用户仅可进行患者列表查看、量表评定执行及训练单元执行、无法进行任何编辑操作。

9、生物反馈电刺激仪4台（80000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

★ 1、吞咽生物反馈训练：≥2通道表面肌电采集；≥4通道协同电刺激。

★ 2、治疗模式：肌电评估模式、电刺激模式、肌电触发电刺激模式、生物反馈游戏训练模式、吞咽呼吸训练模式、吞咽-呼吸协同评估模式。

★ 3、通道协同训练：4通道电刺激不同时序的协同训练。

4、智能评估系统：评估训练前进行多通道表面肌电评估分析，实现动态阈值分析。

5、多感觉反馈情景互动：搭配多种康复训练场景提升患者训练投入度，提升康复趣味性和有效性。

6、表面肌电生物反馈性能：

7、反馈示值准确度，误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值。

8、反馈阈值：＞10μV。

9、分辨率(测量灵敏度)：1μV。

10、系统噪声小于等于 1μV。

11、通频带20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。

12、差模输入阻抗大于5MΩ。

13、共模抑制比大于100dB。

14、电刺激性能：

A.输出波形：双向平衡波

B.档位调节功能：共有不少于4个固定挡位，不少于5个自定义挡位，自定义可设定参数如下：

1)输出刺激频率：1Hz～120Hz，20Hz以下步进0.5Hz,20Hz～120Hz步进为1Hz，允差±0.5Hz或±10%取较大值；

2)输出脉冲宽度：50μs～500μs可调，步进1μs，允差±10%；

3)输出刺激强度：0mA～50mA可调，步进1mA，允差±1mA或±10%取较大值。

4)治疗时间（Time）：1min～120min可调，步进为1min，允差为±10s。

5)上升时间：刺激强度从0到设定值的时间，0s～5s可调，步长0.5s，误差为±10% 。

6)下降时间：刺激强度从设定值到0的时间，0s～5s可调，步长0.5s，误差为±10% 。

15、肌电触发电刺激模式性能：触发后电刺激输出持续时间：1.0s～10.0s可调，步进1s，允差±0.5s或允差±10%取较大值。

★ 16、具备可更换电池，单块电池容量≥10000mAh。

17、具备游戏模式，游戏种类应包含以下两种：

A.肌力游戏:当力度达到阈值后触发游戏奖励动作。

B.耐力游戏:当力度达到阈值后，并根据游戏指引，连续多次触发后，获得相应的游戏奖励，否则将获得游戏惩罚。

★ 18、吞咽呼吸训练模式：可对患者呼吸和吞咽状态进行识别，吞咽和呼吸训练时长可调节。

★吞咽-呼吸协同评估模式：可对患者吞咽-呼吸协同顺序进行评估，并出具报告。

10、威伐光治疗仪（红外热辐射）1台（150000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、适用范围：用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

2、8英寸采用彩色触摸屏控制，清晰直观，操作简单。

★3、红外光谱范围：0.4μm～1.4μm（400～1400nm）。

4、治疗时间快速选择功能：可快速选定治疗时间，提高设备临床使用效率。

5、工作治疗时间：1~100min可调，步长为1min。治疗结束时有声音提示功能。

★6、出光口面积：出光口面积≥95cm2。

★7、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2。

8、电动升降系统，最大治疗高度1500mm,.

9、治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥90°，

垂直面旋转≥100°

★10、四大安全保护：

1）设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗；

2）设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗；

3）设备具有倾倒断电保护功能：

4）设备具有安全治疗距离指示的定距杆：

11、具有断电记忆功能.

12、具有患者治疗信息管理及患者治疗方案、自动加载功能。

13、产品采用低噪音设计，设备正常工作时噪声≤56dB(A)。

★14、双通道设计：双通道独立控制，可同时治疗两位患者；

★15、具有自主知识产权的实用新型专利证书不少于2张

★16、设备具备Wi-Fi无线网络接口

11、微波治疗仪1台（40000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、立式结构，单微波源；

2、液晶触摸屏，微电脑控制，输出功率稳定；

3、工作频率：2450MHz±30MHz；

4、输入功率：1050VA；

5、驻波比≤3；

6、非期望辐射≤10mW/cm2；

7、治疗模式：理疗模式

★ 8、输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：1W或5W或10W

9、工作时间：理疗模式0～30min；

10、三种输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式；

★ 11、病例信息管理：记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病例；

★ 12、支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案，病例详情显示方案名、输出方式、治疗时间等；

13、设备界面上可以查看所有通道的运行状态；

14、可以选择配置Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输；

15、治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒；

16、电源：220V，50Hz；

17、标配1个理疗应用器：大圆杯尺寸：φ155mm；

18、主机尺寸：≥530mm×510mm×853mm；

19、本产品取得计算机软件著作权；

12、肢体气压治疗仪15台（450000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、柜式一体机，可同时使用两个六腔气囊。

★ 2、液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。（可提供相关证明文件）

3、时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。

★ 4、生物波功能：

5、两组生物波输出；

6、输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式；

7、脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。

8、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

9、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

10、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

11、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

★ 12、手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

13、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

14、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

15、净重：22kg ，尺寸：425.5mm*535mm*987.5mm。

★该产品具有软件著作权；（可提供相关证书）

13、中频电刺激仪2台（160000.00）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、柜式一体机，彩色触摸屏幕操控。

2、具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。

★3、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000H2。

4、输出电流：≤50mA。

5、调制频率：0~150Hz。

6、调制方式：连续调制、间歇调制。

1）间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波)，占空比为50%，允差士

20%。

2）连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为

0、25%、50%、75%、100%五种，允差士5%。

7、差频频率：1~199Hz。

★8、五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz)、中差频模式（20-30Hz)、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）。

9、差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。

1）自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。2）周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差士10%。

10、七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。

★11、十种干扰输出模式：

双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程

序模式。

立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模

式、立体对极模式、程序模式。

★12、顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。

13、负压吸引功能：输出负压0kPa~30kPa连续可调。

14、治疗定时：1~99分钟连续可调，步长为1分钟。

15、系统自置17种常见疾病的处方。

★16、两种模式：自定义模式，处方模式。

17、本产品取得计算机软件著作权。（可提供相关证书）

标项二：

1、超声波治疗仪1台（70000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

产品外观：本设备台式,机壳外形大气，屏幕为≥7寸触摸屏真彩显示，操作界面美观、直观、易用。

★1、本机由主机、超声治疗头、耳后一次性电极、肢体一次性电极和相应输出线构成，主机对各治疗组分别控制显示。触摸屏操作模式，本设备构成可提供国家认可的资质证明文件。

★2、设备配置要求：一组超声+一组耳后电刺激+一组肢体电刺激输出。设备具备两种操作模式：设备具备两种操作模式：处方模式(内置不少于36个专家处方)和自定义模式。

3、超声输出部分基本参数：

3.1 超声治疗头：每组由3个带有编号的治疗头组成，外径尺寸为≥40mm，误差：±4mm。

3.2

模式一：仅1号治疗头输出，2、3号治疗头无输出；

模式二：1号治疗头输出2秒，2、3号治疗头无输出；

2号治疗头输出2秒，1、3号治疗头无输出；

3号治疗头输出2秒，1、2号治疗头无输出；

按上述步骤1-3号治疗头循环输出，循环周期为≥6秒，误差为± 20％；

3.3额定输出功率准确性

超声额定输出功率为0.3W，误差：±20%；

3.4 对电源电压波动的稳定性

在额定供电电压（220V）波动±10%时，额定输出功率的变化应不超过±20%；

3.5 输出控制装置

设备档位为0时，输出功率为0W；

3.6 输出功率时间稳定性

功率输出设为最大值时，供电电压为220V网电压和23oＣ±3oC水温条件下，连续工作1h的时间内，输出额定功率不大于0.36W；

3.7 有效声强

最大有效声强不大于3.0W/ cm²；

3.8输出指示（0-4档）

时间最大输出功率：0W/ cm²,0.3W/ cm²,0.6W/ cm²,0.9W/ cm²,1.2W/ cm²；

时间最大声强；0W ,1.2W, 2.4W, 3.6W, 4.8W；

a）在调幅工作模式下，设备应以屏显数字的方式，定量指示时间最大输出功率和时间最大声强；

b）时间最大输出功率和时间最大声强的指示值与实际值的偏差在±20%范围内。

3.9 超声频率

800kHz±10%；

3.10 治疗头输出波束类型：准直型；

3.11 波束不均匀性系数：不超过8.0；

3.12 有效辐射面积：3-4 cm²；

3.13 波形：脉冲波；

3.14 输出波形的脉冲连续时间：≥10 ms；

3.15 输出波形的脉冲重复周期：60ms~150 ms；

3.16 输出波形的占空比：1:5、1:8、1:11、1:14；

3.17 超声治疗头输出设定1min～30 min, 开机预设置时间为5min，步进1min，定时误差±5%。

4、电疗输出部分基本参数：

4.1耳后低频电脉冲性能（模式一：缺血性脑血管疾病、模式二：精神系统相关疾病、模式三：小儿脑瘫相关疾病、模式四：颅脑损伤相关疾病）

4.1.1 模式一和模式二

a）脉冲宽度：0.35ms～240ms；

b) 脉冲周期：1.50ms～504ms；

c) 脉冲极性：双向；

d）脉冲簇周期：T=40s；

e) 输出最大电压峰峰值：8V，误差±20％；

4.1.2 模式三和模式四

a）脉冲宽度：0.5ms～13.9ms；

b) 脉冲周期：2.5ms～62.4ms；

c) 脉冲极性：双向；

d）脉冲簇周期：T=40s；

e) 输出最大电压峰峰值：8V，误差±20％；

4.1.3 输出电压幅度分60级可调。其最小输出设定不超过最大设定值的2％。

4.2肢体中频电疗性能

4.2.1 输出波形及参数:

a）工作频率：8kHz±30％；

b）调制波形：低频三角波的调制波形；

c）调制三角波波宽：0.4s～8.5s；

d）调制三角波周期：0.8s～20s；

e) 调幅度：100％；

f) 脉冲极性：双向；

g) 输出最大电压峰峰值：80V±20％，分60 级可调。其最小输出值不超过最大设定值的2％；

4.2.2 输出电流最大有效值不大于100mA。

4.2.3 电流稳定度

输出电流变化率不大于5％。

4.3耳后与肢体电刺激输出设定1min～60 min, 开机预设置时间为30min，步进1min，定时误差±5%。

5、具有药品医疗器械检验研究院出具的产品检验报告。

★6、具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。

2、干扰电治疗仪1台（60000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、外观组成

1.1、外观：8寸超大触摸屏豪华医用推车款

1.2、组成：主机、一组粘贴电极、三组吸附电极组成。

2、产品特点

2.1、主机单通道输出，粘贴电极和吸附电极可自由切换

2.2、处方模式和自定义模式自由切换，并具有功能介绍随时随地进行使用指导。

2.3、内置负压系统，三组吸附电极同时作用于患者六个部位。

2.4、吸附压力可调节最大-50kPa、除治疗外还具有真空拔罐效果。

★2.5、产品具有36个处方，也可根据医嘱自由定义治疗模式操作方便

★2.6、电流强度可根据不同患者耐受程度进行调节，60级可调。

3、产品参数

3.1、产品尺寸：≥63*57*120CM

3.2、设备分类:I类BF型

3.3、输入功率：≤100VA

3.4、载波频率范围：1kHz~10kHz。

3.5、调制频率范围：0~55Hz

3.6、差频频率范围：0~200Hz。

3.7、输出电流：0.9mA-65mA

★3.8、幅度：输出电压幅值分为60级可调。每一增量不大于1v，最小输出不大于最大设定值得2%。。

3.9、输出电流稳定度：不同负载条件下输出电流变化率不大于10%。

3.10、动态节律：4s~10s。

3.11、抽吸力极限负压值为50kPa

3.12、输出能量：单个脉冲最大输出能量不超过300mJ

3.13、开、短路性能：可以承受输出端开路和短路的影响，性能不消弱。

3.14、输出闭锁：电疗仪具备输出闭锁功能，除非幅值控制器预置在最小位置，否则电疗仪不会有能量输出。

3.15、定时：电疗仪时间设定范围5-90min。

3.16、通道：电疗仪共有3组通道干扰电信号输出。

4、企业资质

4.1、产品具有电子信息产品监督检验院出具的产品检验报告。

3、电动牵引床1台（50000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1 牵引模式

颈椎牵引和腰椎牵引都具有连续牵引、间歇牵引模式。

1.1★ 内置模式：8种

操作者通过按键选择治疗模式，内置模式是由嵌入式单片机程序控制运行。牵引模式只能从待机状态开始选择，不能够在治疗过程中进行切换。颈椎牵引独立于腰椎牵引。

2 牵引力

2.1 牵引力设置

牵引力在规定范围内，以每一增量1×9.8 N的幅度断续调节。

2.2 输出准确性

实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：

腰椎牵引：

牵引力不大于200N，±10%或±10N，取大值；

牵引力大于200 N时，±20%或±50 N，取小值。

颈椎牵引：牵引力不大于200N，±10%或±10N，取大值；

2.3 输出稳定性

在正常状态下，整个治疗过程中的牵引力应保持稳定或均匀变化，不发生突跳。

由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预置值，恢复的速率应符合2.6的要求。

2.4 ★输出限值

腰椎牵引的最大牵引力不大于1590N，颈椎牵引的最大牵引力不大于350N（坐姿）。

2.5 监测准确性

腰椎牵引：

牵引力不大于200N，±10%或±10N，取大值；

牵引力大于200 N时，±20%或±50 N，取小值。

颈椎牵引：

牵引力不大于200N，±10%或±10N，取大值；

★ 2.6 牵引力变化速率

颈椎牵引、放松速率：7.5mm/s，误差：±15%

腰椎牵引、放松速率：7.5mm/s，误差：±15%

3、 计时（颈椎牵引、腰椎牵引）

牵引相时间1-9min任意可调，间歇时间1-99s任意可调，牵引相时间偏差：±30s，间歇时间偏差：±2s。

4、规格：牵引用床的规格尺寸（长×宽×高）：≥2400mm×600mm×800mm，允许误差：±20mm。颈椎支架高度：≥2060mm，允许误差：±20mm。床板各部分之间的间隙应小于8mm或大于25mm，在运动过程中也应符合。

最大承载患者体重为200Kg，床板（长×宽×高）：≥1920mm×600mm×650mm、背板（长×宽×高）：≥760mm×600mm×650mm。

4、全自动蜡疗系统1台（110000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、外观组成

1.1、外观：≥9.7寸智能触摸屏蜡疗仪（12盘）

1.2、组成：由主机、熔蜡箱、蜡饼箱、蜡盘、控制软件组成。

2、产品特点

★2.1、≥9.7寸全中文智能触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示，操作更方便。

2.2、全自动融蜡、过滤、制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡，节省时间使用方便。

2.3、蜡饼厚度分1.5cm、1.2cm、0.9cm，三种厚度可根据临床需求设置。

★2.4、双加热管设计：加热较传统加热方式更稳定。

★2.5、融蜡方式：有水化蜡使熔蜡箱受热更均匀。

★2.6、采用液位控制系统精准控制出蜡，蜡饼厚度均匀，保证治疗效果。

2.7、蜡疗仪具备恒温储存蜡饼功能，随用随取方便使用。

2.8、24小时智能循环控制，时间、温度，参数记忆保存功能使用更方便

2.9、智能一键设计，一键程序完成后自动恢复到正常工作状态。

2.10.1熔蜡箱：一键消毒；

2.10.2蜡饼箱: 一键制饼(每天可多批次制作蜡饼，满足不同需求)；

2.10.3预约设置：一键预约制饼，任意一天或多天。

2.11、蜡疗仪制饼启动、制饼完成、均有语音提示功能

★2.12、本设备专用蜂蜡，可塑性强、熔点高保温时间长、干净卫生，还具有消炎杀菌作用。

★2.13、紫外线及高温双重消杀功能，有效杀灭蜡表面及内部细菌和病毒防止交叉感染确保安全使用。

2.14、可对重复使用的蜡清洗时进行沉淀、多级过滤，确保蜡干净卫生延长使用时间。

2.15、蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用。

2.16、设备采用高标304#不锈钢制作而成，模块化设计方便清理及维护。

2.17、超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察蜡饼实时制作情况。

产品参数

3.1、外形尺寸：≥720mm*670*1520mm

3.2、电源:  AC 220V±10%     50Hz

3.3、功率：熔蜡箱1000W、蜡饼箱1500W。

3.4、容积：熔蜡箱不小于65升、蜡饼箱容积不小于187升。

3.5、蜡盘尺寸(标配)：352mm*370mm*28mm（12盘）

3.6、温控范围：熔蜡箱：室温～98℃、温控精度：±1℃；蜡饼箱：室温～80℃、温控精度：±1℃。

3.7、蜡饼厚度分1.5cm、1.2cm、0.9cm，三种厚度可根据临床需求选配。

3.8、全自动：自动融蜡、过滤、自动制作蜡饼、恒温储存蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡。

3.9、显示：≥9.7寸全中文智能触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示。

3.10、紫外线及高温双重消毒结合，有效杀灭蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用。

3.11、智能一键（一键程序完成后自动恢复到正常工作状态）

3.11.1、熔蜡箱：一键消毒；

3.11.2、蜡饼箱: 一键立即制饼(每天可多批次制作蜡饼，满足不同需求)；

3.11.3、预约设置：一键预约制饼，任意一天或多天。

5、深层肌肉刺激仪4台（200000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、深层肌肉刺激仪可用于各种骨肌疾病所导致的肌肉疼痛。通过机械振动作用于深部肌肉组织，刺激其本体感觉功能。改善病痛组织，刺激组织释放止痛因子，进而达到止痛的目的。

2、处方可按扳机点、肌肉筋膜和运动系统进行分类选择不同的适用治疗头；

3、采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性；

4、电源输入电压：220 交流电伏，内部电源电压：DC24V/12V，电源保险丝：放电单位每次为4 A，辅助插座：100 - 240 VAC / 5 A，辅助设备消耗功率：最大为 200 VA。

★ 5、最低频率:20Hz；最高频率：60Hz

6、每分钟最高振动次数：≥3600次/min

7、独特的外观设计，便于使用过程中的操作；

★ 8、操作模式：20-60Hz连续震动模式，赫兹参数20-60Hz之间可调，10步进调整，更加适用于骨肌疾病的治疗需求；深度可达20-60mm直击病灶;

9、治疗头规格：35mm、25mm、15mm。多种治疗头可选，根据临床需求结合部位及强度进行选择。

10、控制器采用线控方式，灵敏易操作，避免长期使用产生故障；

★ 11、治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张；

12、深层肌肉刺激仪手柄大重量有利于固定治疗部位，免使用过程中治疗头漂浮现象；

13、内置超静音马达，免噪音干扰。

14、规格（长×宽×高）：≥150×50×235mm

15、材质：钛合金、不锈钢、铝合金

16、整机重量：≥2.5kg

- 6、吞咽神经和肌肉电刺激仪1台（50000.00元）

- ★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

- 1、外观组成

- 1.1、外观：本设备台式,机壳外形大气，≥7寸触摸屏，操作界面美观、直观、易用。

- 1.2、组成：由电源线、主机、电极线、电极片、手控触发器组成；

- ★1.3、输出通道：单通道输出1组（4线），手控器1个，可主动或被动对患者进行刺激治疗。

- 2、产品特点

- 2.1、输出通道

| - 型号 | - 输出通道数 | - 外形结构 |
| --- | --- | --- |
| - DK-801 | - 1 | - 台式 |

- ★2.2、治疗模式：成人连续脉冲模式；儿童交替脉冲模式；手控连续脉冲模式；自动触发脉冲模式

- 3、技术参数

- 3.1、工作条件

- a)环境温度 5℃～ 40℃；

- b)相对湿度 ≤90%；

- c)大气压力 62.0kPa～106.0kPa；

- d)电源： AC220V  50Hz。

- e)海拔：≤4000m。

- f）输入功率：≤25VA；

- 3.2、外形尺寸：

| - 产品型号 | - 长×宽×高（mm） | - 重量（kg） | - 输入功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - DK-801 | - 415*423*126 | - ≤5.5kg | - ≤25A |

- 3.3、性能参数：

- 1）治疗模式输出幅度及脉冲参数

- a）脉冲波形：双向方波；

- ★b) 脉冲周期: 8ms～25ms分十七级逐级可调，评估模式分3S～4S两级可调。

- c) 脉冲宽度：0.12ms～0.3ms 分十级逐级可调。评估模式分0.5S～1S两级可调。

- d）输出模式：

- 成人连续脉冲模式：按输出60s,间歇1s循环;

- 儿童交替脉冲模式：按输出20s,间歇1s循环;

- 手控连续脉冲模式：手控触发模式初始状态为成人模式，手控触发一次后，间歇1s后恢复原输出。

- 自动触发脉冲模式：按输出5s，间歇5s循环，调制周期12s，误差均为±20％；

- 2）评估模式输出幅度及脉冲参数

- a) 脉冲波形

- 电流阈值波形为三角波，见图1；基强度波形为方波，见图2。

- 图1

- 图2

- b) 脉冲间歇时间: 1s，误差：±20％。

- c) 脉冲宽度：0.5s、1s，误差：±20％，分2级可调。

- 3）其他参数

- a) 输出最大电压峰峰值为25Vp-p±20％。

- b）输出电压峰峰值分50级可调。其最小输出设定不超过最大设定值的2％。

- 5、定时及误差：5min～60min，定时误差±10%。

- 6、企业资质

- 6.1、具有专业检验机构出具的产品检验报告。

- 6.2、具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。

7、智能下肢关节康复器2台（30000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、外观组成

1.1、外观：下肢关节康复一体机

1.2、组成：由主机、绑带、电源线、手持操作器和训练软件组成。

2、产品特点

2.1、超负荷自动反转功能，确保病人使用更安全

2.2、具有手持操作器，能控制设备启动、停止、反转，使用者操作更方便

2.3、智能控制定时功能，5min~90min可自由调节，满足训练需求。

2.4、一机多用，可进行膝踝关节的康复训练 。

2.5、可以根据用户需求调节力矩大小，符合临床治疗需要。

2.6、设备角速度分10档可调，患者使用更舒服。

★2.7、具有4个角度递增模式，选择5/15/30不同分钟后自动递增角度，也可设置不递增，治疗方案更灵活。

2.8、具有定时功能，5min-90min钟可调节，操作更方便。

2.9、意外断电保护功能：设备在电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在断电前的状态。

2.10、机架调节长度：可调范围：55cm~90cm 符合人体构造,设计更合理。

3、产品参数

3.1、角度范围及允差

a）膝关节角度范围在0°-130°可调，角度不大于50°时，误差：±5°；角度大于50°时，误差：±10%，步进角度数为5°。

b)踝关节0°-45°可调，误差：±5°，步进角度数为5°。

★3.2、设备角速度分10档可调，最大角速度7°/s ，误差：±20%。

3.3、设备具有定时功能，5min~90min可调节，步进5min，误差：±10%。

3.4、设备具有膝关节训练或踝关节训练两个功能，需要配合按键和机械旋钮进行切换。

★3.5、设备具有4个角度递增模式

a)模式1：+1°/5分钟  每运动5分钟后在现有运动角度基础上自动递增1°

b)模式2：+1°/15分钟 每运动15分钟后在现有运动角度基础上自动递增1°

c)模式3：+1°/30分钟 每运动30分钟后在现有运动角度基础上自动递增1°

d)模式4：常规模式 运动角度不进行递增。

3.6、可以根据用户需求调节力矩大小。

3.7、设备具有手持操作器，能控制设备启动、停止、反转，并方便操作。

3.8、固定肢体的支架长度可调节，可调范围：55cm~90cm，误差：±10%。

★3.9、意外断电保护功能：设备在电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在断电前的状态。

3.10、设备最大载荷为25kg。

3.11、设备在正常工作时工作噪声（A计权）不大于60dB。

标项三：

1、PT床8台（21600.00元）

结构型式：床面、床架、垫子

材质：静电喷塑架、凹凸革

参考规格(mm)：≥1910×1210×535

参考床面尺寸(长×宽)mm：≥1900×1220

参考质量：≥53.0kg

额定载荷：≥1700N

用于治疗师对患者进行PT治疗时用床

配套：PT凳(治疗师座椅，高度可调,规格：≥58×58.5×40～50cm，每张床1个）

2、电刺激上下肢主被动康复训练器2台（300000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；

2、产品组成：由中央控制系统平板电脑、上肢驱动结构、下肢驱动结构、脉搏血氧数据接口以及标配8路FES刺激盒组成。

3、主要功能：设备传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。

★ 4、治疗模式：主被动模式+FES功能性电刺激，训练在主动、被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换，同时配合FES进行治疗。

5、肢体运动康复器参数：

5.1.电机转速：5-60r/min可调；

5.2.助力扭矩：上肢1~10Nm可调；下肢1~20Nm可调。

5.3.阻力扭矩：0-20Nm可调。

★ 6、设备具有脉搏血氧监测及保护功能：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值20s内康复器停止工作。

7、升级方式：可以增配FES升级包，扩展至16路电刺激。

8、三种阻力控制模式：自动、手动、自动+手动。

9.情景互动：配合机车游戏动画，实时显示左右平衡状态。

★ 10.对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

★ 11.两种痉挛保护动作：患者发生痉挛时，可选择停止和反向运转两种保护动作

★ 12.五大安全功能：手动急停、痉挛保护、脉搏监测停机、血氧检测停机、电极脱落报警。

★ 13.患者病例信息，治疗参数，治疗记录存储并支持导出。

★ 14.具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置，保证患者治疗过程中，座椅或轮椅不会后退，移位。

★ 15.多折段可调式屏幕支架：屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调，能根据不同的使用人群，调节出最舒适的观看角度。（可提供相关证明文件）

16.痉挛保护等级可调：可根据患者自身功能情况，调整痉挛保护等级。

17.三阶段五期：治疗分为预热阶段，积极治疗阶段，消极治疗阶段三大阶段，预热期，过渡期，积极治疗期，消极治疗期，冷却期五个治疗时期，实现训练过程的循序渐进，保证训练安全有效。

18.智能语音提醒与互动：通过语音督促并鼓励患者主动参与。

19.治疗小结：每次训练结束，会小结本次训练的里程数，做功，主动运动时间，被动运动时间，痉挛次数等。

20.分隔训练：可以将一次的训练过程分隔为更细的训练阶段，可单独设定每个小阶段的治疗时间，目标转速，阻力，电刺激量等。可实现训练难度的逐渐递增，递减或更多的变化方式。

21.具有独立电刺激模块，电刺激功能可独立使用。

22.电刺激参数：

22.1.输出电极强度：各组电极独立输出，每组电机输出电流强度峰值0-140mA可调节，步长为1mA。

22.2.脉冲重复频率：10-100Hz可调节，步长为1Hz。

22.3.脉冲宽度：50-500μs可调节，步长为10μs。

22.脉冲调制频率：0-50％可调节，步长为1％。

23.屏幕：≥10.1英寸      旋钮/按键：触摸屏幕

24.净重：≥59kg；    产品尺寸: ≥711mm*685mm*1206mm

★ 25.该产品具有软件著作权（可提供相关证书）

3、功率自行车6台（9000元）

1.用途；用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练

2.参考尺寸：≥93*57*110cm

3.调节范围：≥73～98cm

4.阻尼调节档数≥8档

额定载荷：≥135kg

4、空气波压力循环治疗仪9台（315000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、柜式一体机，可同时使用两个六腔气囊。

★ 2、液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。（可提供相关证明文件）

3、时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。

★ 4、生物波功能：

5、两组生物波输出；

6、输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式；

7、脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。

8、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

9、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

10、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

11、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

★ 12、手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

13、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

14、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

15、净重：≥22kg ，尺寸：≥425.5mm*535mm*987.5mm。

★ 16、该产品具有软件著作权；（可提供相关证书）

5、零惯性运动训练系统（上肢内外展）2台（46000.00元）

1.尺寸（长宽高）：≥980*1080*1260mm

2.净重：≥56kg

3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节；

4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管；

5.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适、透气性好，外层皮套可替换；

6.机器配以轮子，方便移动；

7.承重≥150公斤以上。

用途：主要训练胸部和颈项背部肌群，增加肩关节的活动度和稳定性，改善颈项背部的肌肉力量，提高胸廓的扩张能力，改善呼吸功能障碍

6、零惯性运动训练系统（上肢推举）2台（46000.00元）

1.尺寸（长宽高）：≥1135*740*1185mm

2.净重：≥40kg

3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节；

4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管；

5.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适、透气性好，外层皮套可替换；

6.机器配以轮子，方便移动；

7.承重≥150公斤以上。

用途：主要训练上肢、肩背部肌群，可以有效地改善肩、肘关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能

7、零惯性运动训练系统（下肢内外展）2台（46000.00元）

1.尺寸（长宽高）：≥1340*740*1185mm

2.净重：66kg

3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节；

4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管；

5.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适、透气性好，外层皮套可替换；

6.机器配以轮子，方便移动；

7.承重≥150公斤以上。

用途：主要训练大腿及髋关节周围肌群，加强髋关节的稳定性,改善下肢的血液循环

- 康复起立床1台（30000.00元）

- 1、手持控制器调节床体升降及角度；

- 2、两个电机分别调节床板的倾斜度和高度；

- 3、优质直线推杆，质量稳定，运动工作噪音：≤65dB；

- 4、电源电压AC220V±10% 、电源频率50Hz±2％；

- 5、输入功率240VA；

- 6、电机最大升降推力10000N，床体水平升降高度：450～800mm，允差±50mm；

- 7、电机最大翻转推力10000N，起立倾角：0～85°；

- 8、直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm;

- 9、扶手板到床板的垂直距离：0～200mm；最大距离是允差±40mm；

- ★ 10、脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°；

- ★ 11、脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°；

- 12、床面尺寸：≥1900*630mm，允差±50mm；

- 13、床体尺寸：≥2080mm×820mm×480mm 允差±50mm；

- 14、净重：≥100KG；

- 15、床板安全工作载荷：≥1700N；

- 16、升降架安全工作载荷：≥2200N

9、系列沙袋（挂式）2套（36000.00元）

≥65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： 0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、3kg、4kg、5kg各一个

10、上肢CPM训练仪1台（25000.00元）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器组成；

2、输入功率：≤80VA；

3、角度范围：肩关节、肘关节屈曲动作角度为0～135°；

4、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；

5、最大角速度：7°/s；

★ 6、痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为120N、90N、60N，误差范围为±20%；

7、调节杆1的长度可调范围 0-150mm；调节杆2的长度可调范围 0-120mm；支架可调范围为0-495mm，误差±10%；

8、工作噪音：≤60dB；

9、最大承重载荷：80N；

10、治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%；

11、工作模式：正常模式、速度模式、角度模式；

12、产品尺寸：≥776.5mm*601mm*941mm（长*宽*高mm）

13、产品重量：≥26kg；

11、手功能康复训练与评估系统1台（40000.00元）

1.产品尺寸：≥1200*1050*1300mm

2.4列独立配重堆设计，可同时满足4名患者训练需求；

3.10块配重堆设计，可根据需求增减阻力，适应患者的不同康复阶段；

4.阻力调节范围：250g-2500g；

★ 5.十字底座支撑，操作过程中桌面不易晃动，更稳定；

6.12种全方位手功能训练模块：

7.手指屈曲训练模块：主要用于对患者的手指进行牵引训练，旨在提高4指的屈曲力量和耐力，锻炼眼手协调。手指活动范围：0～10cm。

8.柱状抓握训练模块主要用于训练患者的抓握能力和腕部的屈伸能力，活动范围：±5圈。

9.拇指训练模块主要用于训练拇指肌肉力量和活动度，旨在提高拇指和手掌运动的力量、精准度和肌肉协调性，锻炼眼手协调，活动范围：0～20cm。

10.全指抓捏训练模块通过手指抓握手柄训练患者拇指与四指的握力，旨在提高四指和拇指对向屈曲的力量和肌肉协调性，锻炼眼手协调。活动范围：握杆最大张开角度：90°；最大张开距离22cm。

11.平拉训练模块主要用于训练患者的手部水平抽拉能力，旨在提高五指抓握能力和肩部内收范围，改善手部肌肉协调性和上肢肌肉力量。活动范围：0～30cm。

12.提拉训练模块主要用于通过手握装置训练患者的手部向上提拉的能力，旨在提高五指抓握能力和肩部外展范围，改善手部肌肉协调性和上肢肌肉力量。活动范围：0～30cm。

13.侧捏协调训练模块通过手指的对称位抓握训练患者的四指屈伸能力，旨在提高拇指和四指对向运动的力量和耐力，提高手指肌肉协调性，以及手指的活动范围和精准度。活动范围：0～12cm。

14.手腕屈伸训练模块主要用于通过腕关节随活动关节旋转，训练患者的手腕内收、外展功能，旨在提高手掌抓握能力，锻炼眼手协调、前臂肌肉力量和协

调性，以及改善手腕活动范围。活动范围：±75°，握杆可调距离0～5cm。

15.球状抓握训练模块用于训练患者的手指抓握圆球的握力和腕部的旋转能力，旨在提高五指抓握能力，锻炼眼手协调，改善手指活动范围和活动准确度，以及提高手掌力量和耐力。活动范围：±2.5圈。

16.手指伸展训练模块用于训练患者的四指伸展功能，旨在强化每个手指力量和耐力，改善手指的伸展范围和活动准确度。活动范围：0～10cm。

17.前臂旋转训练模块主要用于训练患者的前臂旋转活动度，旨在强化和锻炼连前臂肌肉，以改善手腕旋转范围，肌肉力量和协调性，和锻炼眼手协调。活动范围：±180°。

18.腕部尺偏和桡偏训练模块用于训练患者的尺骨、桡骨活动度及腕部的上下偏离功能，旨在强化和调动前臂肌肉，以改善手腕内收外展范围，肌肉力量和协调性，锻炼眼手协调，活动范围：±50°。

19.产品净重：≥45kg。

12、四肢联动训练仪2台（220000.00）

★按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

1、产品原理：适用于改善患者肌力，维持关节活动度，改善患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；升级后在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。

2、产品组成：中央控制系统、动力驱动系统、脉搏血氧检测接口。

3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以椭圆运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。

4、治疗模式：主被动模式，训练在主动及被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5、时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可实现为正计时或者倒计时。

★ 6、操作与显示：10.1英寸真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。

★ 7、三阶段四个治疗期：整个治疗期分为预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期。

8、具有语音提示功能，当患者参与度较低时，设备会有语音提示患者主动用力。

★9、设备具有脉搏血氧监测，保护停机功能（“脉搏血氧仪”为选配件）：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值20s内康复器停止工作。

10、升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包）。

11、对称性监测，康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

12、四大安全保护：手动急停，痉挛保护，脉搏超限保护，血氧过低保护（脉搏和血氧保护功能需选配血氧脉搏采集器）

★ 13 具有患者治疗信息存储功能，并可导出用户资料。

14、踏车参数：

14.1电机转速：15~55r/min可调；

14.2助力扭矩：1~20Nm可调，步长为1；

14.3阻力扭矩：0~20Nm可调，步长为1；

14.4急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。

14.5把手长度手动可调，调节行程为175mm，7段调节。

14.6座椅可360度旋转调节，90度为一个间隔，方便患者安全上下。

14.7座椅前后调节最大行程为280mm，分级可调。

14.8座椅最大承重135kg。

14.9座椅靠背倾斜角度85-180度（±10度）可调，配有安全带，在治疗过程中可更好的固定及保护患者。

15、产品尺寸：≥1465mm*651mm*1319mm（长宽高）。

16、产品重量：≥116Kg。

★该产品具有软件著作权；（可提供相关证书）

13、系列哑铃（卧式）2套（10000.00元）

参考规格(cm)：≥120×80×60

哑铃规格：质量，5LB，4个。4LB，4个。3LB，4个。2LB，4个。1LB，2个；用于肌耐力和医疗体操训练

14、训练用扶梯（三面）1套（10000.00元）

材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架

结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯

扶手杠调节范围（cm）：0～20

参考规格(cm)：≥337×140×135～160

参考质量：≥140.0kg

15、哑铃1套（1500.00元）

参考规格(cm)：≥120×80×60

哑铃规格：质量，5LB，4个。4LB，4个。3LB，4个。2LB，4个。1LB，2个；用于肌耐力和医疗体操训练

三、材质标准：符合国家相关标准。

四、安全标准：符合国家相关法律法规

五、服务标准：

- （1）对中标设备、器械免费保修三年, 维护保养每年两次，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务；
（2）保修期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品；

- （3）接到用户报修电话后立即响应，12小时内到现场(节假日照常服务)开始处理故障；

- （4）应用软件免费升级，与医院及第三方软件的接口费用由乙方承担。

- 其他：厂家现场安装和操作培训，技术培训学习

- 六、履约起止时间：签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试（以合同签订为准）。

七、拟约定合同条款：

1、双方签订合同生效后30日内预付货款的30%；

2、签订采购合同之日起30个工作日到货安装验收；

3、安装调试验收合格，并在正常使用3个月后进行二次验收，填写政府采购项目验收报告后付货款的70%。

- 八、采购单位咨询电话

- 联系人：王燕敏

- 联系电话：0990-7550251

- 地址：克拉玛依市克拉玛依区昆仑路585号

第六部分  政府采购货物买卖合同

（参考文本）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

医疗设备采购合同

甲方（买方）：克拉玛依市克拉玛依区民政局

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据2025 年 月 日公开招标（     ）采购结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规、规章的相关规定，在平等互利、协商一致的基础上，就甲方购买乙方以下设备（以下设备器械均简称设备），自愿达成如下协议：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币大写 |  |  |  |  |  |  |

（以上价款以人民币进行结算，该价中包括货物的本身价格、税费、运输费、装卸费、安装调试及培训费等一切履行本合同可能产生的费用。除本合同明确约定的除外，甲方无需就本合同的履行向乙方支付其他价款或费用。以上所有货物详细配置见投标文件。该设备保修期限为  年。本合同若有详细的双方签字的配置清单，耗材或配件的价格等请详见附件。）

- 乙方须提供的法律证明文件：

1.1乙方必须提供本公司的营业执照、医疗器械经营许可证、所售产设备的医疗器械注册证及登记表。

1.2乙方必须提供由设备生产厂商出具的以下证明文件：设备使用地的授权销售证书、售后服务承诺书。

1.3乙方必须保证该设备是原产地生产的原装产设备，原厂包装并提供设备合格证。进口设备须提供该设备的报关单据和商检证明文件，否则视为乙方提供的设备不符合本合同要求，甲方可以拒收，同时乙方须承担延迟交付的违约责任。对于进口计量器具，乙方必须提供合格有效的计量器具的检定证书；对于国产计量器具，乙方必须提供计量器具生产许可证书。

1.4凡属放射性同位素与射线装置，乙方须提交国家认可的相关质量安全检验证明，在运输及安装过程中必须遵守国家现行规定的相关法律法规。

1.5凡列入国家强制性产品认证目录内的设备，必须提供相关证书和认证标志。其他乙方认为需要的用以证明设备符合国家技术标准及行业技术标准的证书及文件，以及证明设备质量合格的文件。

2、设备的到位和交付

乙方应当在2025年 月 日前将上述设备及其双方约定的配件，随附资料、单证等，按招标文件规定的运输方式运抵甲方指定现场，由双方对上述货物及单证等文字资料进行到货验收。到货验收无误的双方签署到货单。到货后乙方应在接到甲方通知后10日内完成设备安装调试，并申请甲方进行最终验收，最终验收合格视为交付完成。在此之前设备的毁损、灭失风险，由乙方承担。

3、设备运输、安装和验收 
3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场（包括场地搬迁）,并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

3.2.1甲方在到货后 30 个工作日内 进行到货验收，对于甲方提出的数量、规格、型号，乙方应在接到甲 方异议通知后的 2 内内做出书面答复或来人处理，逾期则视为乙方同 意甲方提出的异议和处理意见。对于质量的异议，对货物质量的异议 不受时间限制，随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后， 应在 2 日内负责处理；如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之 不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货 物自行处理，因此发生的费用和损失由乙方承担。

3.2.2下列情况，甲方可单方决定退货，乙方必须服从。从甲方发出退货通知之日起，本合同终止，乙方按总货款的30%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失，乙方应继续承担赔偿责任。

1、甲方到货验收过程中、提出数量、型号、规格、单证资料不全等异议，乙方在 10 天内不能更换或补齐的；

2、乙方超过 15 天不能完成安装调试的，或安装调试完成后，经验收不合格的、无法达到乙方前期承诺的；

3、在质保期内出现非甲方原因的故障，经乙方 2 次维修仍无法修复导致甲方无法使用的，或经克拉玛依市质监局检验为不合格产品的。

3.2.3乙方收到甲方退货申请后，应当在 15 日内将已收货款全部退还甲方，并将货物拉走，甲方不承担保管责任。

3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后 10 天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行最终验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4、付款方式 
4.1甲方在合同生效后  日内预付合同总额 30%计  元，即人民币（ ）；安装调试正常使用验收合格后  个工作日内付合同总额的  元，即人民币（ ）。

4.2根据招标文件要求每 次付款前乙方必须提供当地税务机关开具符合甲方财务要求的对应金额正规销售发票，甲方收到发票后按照合同约定支付相应款项。

4.3 乙方指定收款账号：

户名：

账号：

开户行：

乙方账户信息以本条所注明的为准，如有变更，乙方应在相应支付期限 （）日前以书面方式通知甲方。因乙方提供财务信息错误导致甲方支付不能的，不视为甲方违约，甲方有权在乙方提供新的正确财务信息后延期 （） 个工作日支付，乙方确认甲方对此不承担逾期支付的违约责任。
5、伴随服务 
5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、中文操作手册、中文维护手册、维护密码、质量保证文件、中文服务指南及电路原理图等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。
5.2乙方还应免费提供下列服务：

5.2.1设备的现场安装和调试。

5.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

5.2.3乙方应根据甲方需求派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，确保甲方人员能够独立使用本合同设备。乙方应在接到甲方培训需求后3 日内安排人员前往现场进行培训，由此产生的费用由乙方自行承担。

5.2.4应用软件免费升级，与医院及第三方软件的接口费用由乙方承担。

6、质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是在（    年  月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果仪器的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，即根据甲方受影响的时间相应延长质保期。

6.2乙方应提供质保期  年（厂家保修 五 年、供应商免费延保  /  年），质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，质保期内免费更换零配件及免工时费。乙方在质保期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即根据甲方受影响的时间相应延长质保期。

6.3报修响应时间_2_小时，到场时间12 小时（不可抗力除外）。如在24小时内无法解决故障的，乙方承担甲方因此遭受的一切损失，并且提供备用机，保证甲方的正常使用。

6.4质保期满后，人工费为单次故障不高于  /元，年度保修合同价不高于设备总价的  %，年度定期预防性维护保养次数，不少于__次。

6.5乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件，质保期满后，以 （）     的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

6.6质保期内，若设备无法实现合同附件约定的核心功能，甲方有权退货。

7、索赔条款

7.1因货物的质量问题发生争议时，以克拉玛依市技术监督局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准，或以国家食品药品监督管理局检验结果为准，检验费用由乙方承担。经检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

7.1.1退货退款：乙方自行取回已供货物，并将全额货款退还甲方，负担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照合同总金额   % 向甲方支付违约金。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。

7.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方承担因此而产生的一切费用以及由此导致的逾期供货责任。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五（0.5％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之三十（30％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。超过30个自然日，甲方有权终止合同，要求乙方退还全部已付货款并按照合同总金额30%支付违约金。。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。因第三方指控乙方所交付产品及提供的服务侵犯了其著作权、知识产权等合法权利，而与其发生纠纷时，应由乙方承担全部责任，与甲方无关，由此造成甲方损失（包括但不限于和解款项、生效裁判文书中规定的损害赔偿金、知识产权使用费、诉讼费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、检验费等）乙方应承担赔偿责任。

7.4甲方在使用乙方提供的设备时如因设备本身的质量问题或设计缺陷、或因乙方工程师在操作培训过程中的疏忽，没有履行相应告知义务的，造成甲方工作人员在设备操作过 程中对设备及涉及人员等造成重大经济损失和名誉损害的，乙方应积极协助甲方处理，同时承担因此而造成的实际经济损失。

7.5 任何一方违约造成对方损失，除按照本合同约定承担违约责任及赔偿损失以外，守约方因纠纷而诉诸法院所产生的诉讼费、差旅费、律师费、鉴定费、检验费、保全费、保全担保费等费用损失，也由违约方承担。

7.6 乙方违约应向甲方支付违约金的，甲方有权直接从应付未付金额中予以扣除。

8、反腐条款

在本合同签订、履行期间，乙方不得对甲方招投标监督管理委员会成员、采购人员以及相关工作人员进行贿赂或者回扣等不正当行为，一经发现，甲方有权单方面解除与乙方签订的所有合同，并有权要求乙方赔偿因合同解除所造成的直接损失和间接损失，并给予乙方一定的处罚，具体详见《廉洁协议》。

9、争端的解决 
双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向甲方所在地法院起诉。
10、合同生效 
10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字且单位盖章之日起生效。同时需要双方提交负责人/法定代表人对授权代表授权的文书。
10.2本合同一式  份，以中文书写，甲方执五份、乙方执一份，具有相同的法律效应。

11、合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，合同条款中未涉及的内容以标书及响应文件为准，与合同具有同等法律效力。
11.1 设备的配置清单。
11.2技术标准 投标文件、技术响应 、设备技术说明 、投标现场承诺书。
12、特别约定

12.1 所有产品按照招投标文件参数要求及供应商提供的产品配置清单配送（参数及配置清单一并附在合同后面）。

12.2 双方在合同落款处载明的联系地址和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时的有效法律文书送达，双方可以通过短信、微信、电子邮件等方式履行协议中约定的通知义务，如一方欲改变联系地址和联系信息，应提前5日以书面方式通知对方。因通信地址和联系信息错误而无法直接送达的，以短信、微信、电子邮件方式送达的，自系统显示成功传送之日视为送达，以邮寄方式送达的，自交邮后第5日视为送达。

（以下无正文）

甲方（盖章）：   克拉玛依市           乙方（盖章）：

克拉玛依区民政局

甲方法定代表人（盖章）：              乙方法定代表人（盖章）：
                 
通讯地址：                            通讯地址：

联系人：                              联系人：

联系电话：                            联系电话：

日期：      年    月    日            日期：      年    月    日

### 第七部分  投标文件格式

投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

采购人：

供应商：                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                  （签字）

联系方式：

联系地址：

日期：   年    月    日

投标文件目录

一、承诺函

二、不参与围标串标承诺书

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人代表授权书格式

五、报价一览表

六、资格证明文件

七、供应商基本概况

八、近三年（2022年1月1日－至今）同类项目业绩

九、项目负责人简历表

十、主要人员配备表

十一、商务条款偏离表

十二、技术指标和配置

十三、培训方案

十四、售后服务

十五、技术参数、功能偏离表

十六、中小企业声明函

十七、残疾人福利性单位声明函

十八、非联合体投标承诺函

十九、投标人认为需提供的其他材料

一、承诺函

新疆尚速工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供采购文件要求和规定的供货内容，总价格及明细见《报价表》。

如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标供应商，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商中标。

7、我方愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及服务内容等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                        传      真：

供应商全权代表签字：

供应商名称盖章：

20    年   月    日

二、不参与围标串标承诺书

致（采购人）：

为维护公开、公平、公正的招标采购市场秩序，保障项目合法合规实施，我单位（全称：，统一社会信用代码：）郑重承诺如下：

一、严格遵守法律法规

严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法依规参与招标采购活动。

坚决抵制任何形式的围标、串标、陪标、虚假投标、操纵报价等违法行为，维护市场公平竞争环境。

二、诚信参与投标

保证提交的投标文件真实、准确、完整，无伪造、篡改或隐瞒关键信息等行为。

确保投标报价独立自主制定，未与其他投标人、招标人或代理机构串通协商，未接受任何单位或个人的不正当利益诱导。

承诺不以任何手段干扰评标委员会正常评审，不试图影响评标结果公正性。

三、独立承担责任

本单位参与投标完全基于自身实力和意愿，未与任何第三方（包括但不限于其他投标人、供应商、中介机构）达成任何形式的利益联盟或协议。

若发现其他单位存在围标串标行为，将主动向招标人或监管部门举报，并积极配合调查。

四、违约责任承诺

若违反本承诺，我单位自愿接受以下处理：

取消本次投标资格，已中标的宣布中标无效；

列入招标人/采购人不良行为记录名单，禁止参与未来（具体年限）内相关项目；

承担由此给招标人造成的全部经济损失及法律责任；

接受行政主管部门依法作出的罚款、吊销资质等行政处罚。

五、其他声明

本承诺书自签署之日起生效，作为投标文件的组成部分，具有同等法律效力。我单位将严格履行承诺，接受社会各界监督。

承诺单位（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年  月  日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：       年龄：     职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

(身份证正反面)

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

四、法定代表人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

法定代表人身份证正、反面

被授权人身份证正、反面

授权日期：20   年   月   日

注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件。

五、报价一览表

（一）报价一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 投标总报价(元) | 人民币小写： （元） 人民币大写： |
| --- | --- |
| 供货期限 |  |
| 质保期 | 年 |
| 项目负责人及联系方式 | 项目负责人： 电 话： |
| 备注 |  |

供应商名称：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

注：

1、供应商应严格按照规定的格式填写，投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价，将导致投标被拒绝。

3、此次投标报价为投标总价，包含但不限于货物配送费、包装费、设备调试费用、人员工资、津贴、加班费、税款等。

（二）、报价明细表

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期： 年 月  日

（三）备品备件价格清单表

| 免费提供损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
| 收费损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |

服务质保期内免费提供损耗件备品备件，如有耗材需提供配套耗材价格表

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

六、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（供应商应提供：1.具有有效的营业执照；

2.近一年度财务审计报告或财务报表或银行提供的资信证明，成立不满一年无需提供；

3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录；

3.1供应商具有依法缴纳税收的良好记录提供相应证明材料：

3.1.1供应商依法缴纳税收的证明材料：需提供本单位缴纳近三个月（2025年3月-5月）缴纳增值税、企业所得税的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

3.1.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据；

3.1.3依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

以上提供任意一项内容即可。

3.2供应商具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供相应证明材料：

3.2.1供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本单位近三个月（2025年3月-5月）交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

3.2.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳社会保险的凭据；

3.2.3依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

以上提供任意一项内容即可。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录。）

5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

7.供应商认为有必要提供的其他证明材料

注：以上资格证明材料均需提供扫描件加盖电子签章。

七、供应商基本概况

（企业实力）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 | 固定资产原值万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 | 固定资产净值万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：后附可附财务审计报告、荣誉证书、认证证书、履约能力、获奖情况、固定的营业场所和硬件设施等相关证明文件。

八、近三年（2022年1月1日－至今）同类项目业绩

类 似 项 目 业 绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 服务时间 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

备注：提供合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。

九、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 拟在本合同担任职务 |  |  |  |  |
| 岗位证书或行业 资格证 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书 编号 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的同类 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 担任何职 |  |  |  | 备注 |  |

注：附身份证、毕业证、近三个月社保缴纳明细或劳动合同复印件等，作为本表的附件；

供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

20    年   月    日

十、主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、主要人员应包括：提供本项目服务的相关人员。

2、主要人员应附身份证、相关职称等证件、近三个月社保缴纳或劳动合同记录等并加盖公章。

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人 ：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

十一、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/投标文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目服务期的各项要求 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.供应商应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本采购文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人或代理人（盖章或签字）：

供应商（盖章）:

十二、技术指标和配置

（格式自拟）

十三、培训方案

（格式自拟）

十四、售后服务

（格式自拟）

附件：

其他服务承诺书

- （格式自拟）

十五、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 采购文件 规格条目号 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应对采购文件第五部分采购需求及技术要求的内容给予逐条响应。

- 表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

供应商法定代表人或代理人（盖章或签字）：

供应商盖章：

20    年   月    日

十六、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称) ，属于 (招标文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (招标文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

附表1

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 ★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 ★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 ★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 ★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

十八、非联合体投标承诺函

（格式自拟）

十九、投标人认为需提供的其他材料

（格式自拟）