招标编号 ：XZZB-2021001

招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学食品科学与工程实践教学中心冷库和实验室项目

采 购 人：新疆农业大学

法定代理人（签章）：

联系人：陈恺

联系电话：13565432309

招标代理机构：（公章）新疆新咨工程咨询有限公司

法定代理人：（签章）

联 系 人：孙名扬

联系电话：0991-4600661、13699973290

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302

目  录

- 第一章  投标须知....................................................................... ............................................................ 3

- 第二章  投标人须知前附表.................................................................... ............................................... 5

- 第三章   投标人须知	....................................... ..................................................... ................................9

- 第四章  合同	...........................................................................................................................................16

- 第五章  附件（投标文件格式）...........................................................................................................29

- 第六章  评标标准及办法	......................................................................................................................36

第七章：货物技术规格、参数与要求..................................................................................................42

第一章  投标须知

项目概况

新疆农业大学食品科学与工程实践教学中心冷库和实验室项目招标项目的潜在投标人应在 新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302获取招标文件，并于2021年2月2日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZZB-2021001

项目名称：新疆农业大学食品科学与工程实践教学中心冷库和实验室项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：810000

最高限价（元）：810000

采购需求：
标项名称:新疆农业大学食品科学与工程实践教学中心冷库和实验室项目
数量:1
预算金额（元）:810000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

合同履约期限：60天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:1．投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2．投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本项目服务的投标人 3．投标人如在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“高级检索”选取刑事案由中的行贿进行查询； 4．投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“信用服务”选取被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，进行查询； 5．投标人如在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询； 6．参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）；

三、获取招标文件

时间：2021年1月12日至2021年1月19日，每天上午10:00至12:00，下午12:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302

方式：现场领取

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年2月2日 11:00（北京时间）

投标地点：详见招标文件

开标时间：2021年2月2日 11:00

开标地点：详见招标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系人：陈恺

联系电话：13565432309

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新咨工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐

联系方式：13699372855

3.项目联系方式

项目联系人：孙名扬

电 话：13699372855

第二章  投标人须知前附表

本表是对投标人须知正文内容的具体补充、提示和修改。

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学食品科学与工程实践教学中心冷库和实验室项目招标项目 |
| 2 | 质量要求 | 满足采购方规定的技术要求（详见第七章：货物技术规格、参数与要求，所有货物要求均以第七章内容为准） |
| 3 | 采购内容 | 采购清单中所列仪器设备 |
| 4 | 采购金额 | 81万元。（注：投标人总报价不得高于此金额） |
| 5 | 交货期及质保期 | 交货期：签订合同后60日内交货。 质保期：按第七章：货物技术规格、参数与要求执行。 |
| 6 | 交货地点 | 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 投标人必备资质 | 同招标公告中投标人资格要求 |
| 9 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 10 | 资格后审时间及地点 | 时间：同开标时间 地点: 同开标地点 |
| 11 | 资格审查形式 | 资格后审 |
| 12 | 联合体协议 | 不接受联合体协议 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金形式 | （1）投标保证金金额为人民币：16000.00元（大写：壹万陆仟元整） （2）投标保证金必须在开标之前由基本帐户转出到账，并以新疆新咨工程咨询有限公司财务部开具的收据为准，若未开取收据，则按未递交保证金处理。投标人在缴纳保证金时需在备注栏注明：所投项目的简称，换取收据时需携带银行汇票或电汇单复印件。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 开户单位名称：新疆新咨工程咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐西虹路支行 行号：105881000534 开户账号：65001614500052500877 联系人：熊焕玲 联系电话：0991-4600411 |
| 15 | 招标文件发售时间及地点 | 时间：2021-1-12至 2021-1-19 （北京时间午10：00-12:00，下午12:00-19:00，节假日除外） 地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302 |
| 16 | 招标文件份数 | 正本一份（单独密封），并标明“正本”字样。 副本四份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样。 开标一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价表”字样。 提供投标文件电子版（必须是投标文件加盖公章的扫描件U盘）1份，U盘请载明项目名称、项目编号、投标人名称）随正本一起密封。 （注：1、正、副本不得采用活页装订，否则视为无效标处理（为响应节能环保号召，建议投标单位递交的投标文件应双面打印,且投标文件封皮不采用硬皮装订）。2、所有密封袋封口处须加盖投标人公章（投标专用章）及法人章，并注明“开标时启封”字样。3、投标文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应文件要求，投标将被拒绝。 |
| 17 | 关于样品 | 本项目不需提供样品 |
| 18 | 投标文件密封及签署 | 1.投标文件的页面必须用印刷体打印。 2.投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章或法人章，投标文件方为有效。 4.投标文件正本需逐页加盖公章，在招标文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 封面格式：投标文件袋和《开标一览表》袋上应写明： 招标单位：新疆新咨工程咨询有限公司 项目名称： 项目编号： 投标包号： 投标单位名称： （“正本”或“副本”） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 19 | 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间：2021-2-2 11:00:00 （北京时间） 地点：同开标地点 |
| 20 | 开标时间及 开标地点 | 时间：2021-2-2 11:00:00 （北京时间） 地点：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1100号北晟商业广场22层 |
| 21 | 履约担保金额 | 由发包人与承包人双方协商确定 |
| 22 | 付款方式 | 1、 合同签订后，所供货物到现场，安装调试完毕，验收合格后，支付合同总额的97%的货款。 2、 留有3%的质量保证金，质保期后，招标人认定无产品质量问题，支付合同总金额3%的货款。（注：必须响应，否则视为无效标） |
| 23 | 联系方式 | 采购人：新疆农业大学 采购人地址：乌市农大东路311号 联系人：陈恺 联系电话：13565432309 代理机构名称：新疆新咨工程咨询有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302 联系人： 孙名扬 联系电话：0991-4600661、13699973290 |
| 24 | 招标代理服务费 | 由中标人在领取中标通知书前缴纳。 |
| 25 | 关于同一品牌 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第31条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
|  |  | 本项目规定： (1) 若得分相同，按报价由低到高顺序排序； - 若得分相同、报价相同，按技术得分由高到低顺序排序； (3) 若得分相同、报价相同且技术得分相同，评委会全体成员进行投票，以少数服从多数的方法进行确定。 |
| 26 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 27 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 备注： - 招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 - 投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 - 潜在投标人在开标前如不购买本项目招标文件，将不受理其投标文件。 |  |  |

特别说明：为保证本项目产品质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。

第三章  投标人须知

一、总则

本招标（采购）文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和自治区有关法律法规、规章制度编制。本招标文件是采购人在本项目采购过程中的规范性文件，仅适用于本次采购中所叙述项目的货物及服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各潜在投标人编制投标文件的依据，也是采购人与中标候选人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1、定义：

1.1.1  “采购人”指新疆农业大学。

1.1.2  “招标代理机构”指新疆新咨工程咨询有限公司。

1.1.3  “货物及服务”指本招标文件中第七章所述所有内容及服务。

1.1.4  “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格投标人。

1.1.5  “投标人”指符合本文件规定并参加招标的投标人。

1.1.6  “质保期”是指：在一定期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由中标人负责修改或退换解决，采购人将不再为此支付任何费用

1.1.7  “交货期”是指：从合同签订生效之日起直至所有货物交付完毕、验收合格并交付使用的期限。

2、合格投标人、货物和服务的条件

2.1合格投标人的条件：同招标公告中投标人资格要求。

2.2合格的货物和服务

2.2.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.2.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、技术支持、设计、包装、仓储、以及招标文件规定的其它服务。

2.2.3投标人所提供产品必须为符合国家相关法律规定的产品。所有产品均为合法正当渠道、包装完好的产品。

2.2.4投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的专利权，则在投标报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.2.5投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

3、招标费用

3.1投标人自行承担响应招标、参加投标一切费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担因投标所发生的一切费用。

3.2投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.3在招标活动中产生的其它相关费用不包含在服务费中，产生的费用由中标方承担。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人的登记为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

1）招标公告

2)投标人须知前附表

3)投标人须知

4）合同

5）附件（投标文件格式）

6）评标标准

7）货物技术规格、参数与要求

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规格、参数及要求等，如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被否决，或被认定为无效投标。

6、招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间10日历天以前以书面形式通知代理机构。代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

7.3 为使投标人准备招标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可适当延长招标截止期。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

8、投标文件的编制

8.1投标文件的书写要求

（1）投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

（2）投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章盖章。

（3）字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

（4）投标文件必须在凡规定盖章、签字或盖章处按要求逐一签字或盖章、盖章。

8.2投标文件合装订成一本，投标文件按下列顺序编制：

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（4）开标一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目开标一览表”，随同投标文件一并递交开标地点。

（5）投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 投标人认为需提供的相关资料。

（6）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（7）投标人承诺给予招标采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项）。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；
（8）其他要求：投标人应根据招标文件要求的技术规格及投标文件格式，在投标文件中详细说明所提供产品的技术规格、加工工艺等。

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，但可以同样格式扩展。

本合同的招标文件还包括采购人发出的补充通知、澄清及答疑电子邮件或书面文件。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标书规格编写，并要求打印装订成册。

投标文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照投标文件规定的顺序，统一编目编码装订，装订成一册。

8.3. 对于给定格式的必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

8.4. 投标人在装订投标文件时，应严格按照顺序进行装订。

9、投标文件格式：

9.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

9.2投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册。（不允许漏页）

9.3 投标人提交的投标文件以及投标人与或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以简体中文翻译本为准。

9.4 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

10、招标报价

10.1 招标报价应包括投标设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费、运费、装卸费、仓储费、保险费、安装、调试等有关费用。

10.2所有税费均计入总报价

10.3 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物的单价、合价和总价。

所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的招标报价中。

10.4 投标人根据本须知的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6 采购人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的招标报价。

10.7 投标人不得以低于成本的报价竞标，否则将做废标处理。

11、投标货币

11.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。任何非人民币币种的招标报价将被拒绝。

12、证明投标人合格和有资格投标的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性证明文件应使采购方满意，投标人在招标时应符合本须知的规定。

12.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购方满意，即:若投标人提供的设备不是投标人制造或供应的，则投标人须得到设备的充分授权（原件）。

投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

投标人满足“投标人须知前附表”中列出的资格标准及业绩要求。

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

13.3 投标人在阐述上述时应注意招标文件 “货物技术规格、参数与要求” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是为了保护采购人免遭因响应投标人的行为而蒙受损失。采购人在因响应投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收响应投标人的招标保证金。

14.2 投标保证金的货币为人民币，并采用电汇，支票等非现金的形式，如电汇产生的一切费用由响应投标人自行承担。(电汇、支票均须在递交投标保证金截止时间前确认到账)

（1）、招标保证金额：详见《投标人须知前附表》第14项；

（2）、递交招标保证金截止时间：投标保证金须在《投标人须知前附表》第14项规定时间前确认到账。凡未提交投标保证金的响应，将视为非实质性响应而被拒绝

14.3 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。

14.4 未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

14.5 退投标保证金程序：

- 退还保证金的投标单位需对开收据、提供公司开户许可证复印件并盖章（复印件上写明行号、联系人、电话）。全部以电汇方式退款。

- 办理退投标保证金业务的人员，需持法定代表人授权委托书。

- 退还投标保证金时间：中标公示期满后，未中标单位可携带以上资料到到财务室办理退款；中标单位在合同签订后，须带以上资料和合同原件及复印件各1份找项目负责人办理退款。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1、响应投标人在招标文件规定的招标有效期内撤回其响应的；

2、成交方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

3、中标候选人在规定期限内未能提交履约保证金。

15、招标有效期

15.1 响应应自本须知规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述招标有效期内保持有效。招标有效期不足的将被视为非响应性而予以拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，（采购代理机构）或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不于退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的制作和签署

16.1 投标人应编制投标文件，其份数见投标人须知前附表，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印，并加盖公章和由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。

16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须重新加盖公章。

17、投标文件的密封和标记及递交

17.1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本单独密封，并标明“投标文件正本”字样。

17.3投标人应将投标文件所有的副本密封装在一起，且标明 “副本”字样。均应按《投标人须知前附表》要求密封：

17.4 如果未按本须知要求加写标记、签字或盖章和密封的，其响应将被拒绝。

18、招标截止期

18.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

18.2 代理机构可以按本须知规定，通知修改招标文件适当延长招标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受招标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19、迟交的投标文件

19.1 代理机构将拒绝接收在本须知规定的截止期后送达的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其响应，但投标人必须在规定的招标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到代理机构。

19.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在招标截止期之后，投标人不得对其响应做任何修改。

19.4 从招标截止期至投标人在投标文件格式中确定的招标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回，否则其招标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标与评标

20、开标

20.1 代理机构在《投标人须知前附表》规定的时间、地点组织开标。邀请采购人和所有投标人授权代表参加，并邀请政府采购政府监督管理部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由代理机构当众宣读投标人名称、项目编号（包号）、投标报价、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，以及代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应之外，开标时将不得拒绝任何准时到达的响应。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4 如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

20.5投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效， 并书面报告本级财政部门。

20.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效,并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.  评标

21.1 评标委员会

21.1.1 代理机构将按照“中华人民共和国招标投标法”及有关规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- 采购预算金额在 1000 万元以上；

- 技术复杂；

- 社会影响较大。

21.1.3 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

21.1.4评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估向采购方提交书面评标报告。

21.1.5评审委员会将按照采购文件确定的评审方法和评审标准进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

21.1.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.7本次评审方法：综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.2投标文件的澄清

21.2.1评审期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评审委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本采购文件须知规定的改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的公章。

21.2.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3  投标文件的初审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

21.4  投标文件的详细评审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

22.   与代理机构、采购人和评标委员会的接触

22.1 除本须知的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其响应有关的事项与代理机构、采购人以及评标委员会成员接触。

22.2 投标人试图对代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

23. 定标

23.1 评审委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

23.2 采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标投标人。

23.3 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

23.4 中标投标人确定后，采购代理机构将在政府采购政府监督管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，公告期满无异议后，向中标投标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标投标人和采购人具有同等法律效力。

23.5 在评审期间，投标人不得非法干预、影响评审过程。

24. 授标时更改采购货物数量的权力

24.1 采购方在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

25公告、质疑

25.1采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公告等政府采购的信息。

25.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，向采购人或采购代理机构提出质疑。

25.3公告期内如有质疑，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

26废标条款

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1)符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
    4)因重大变故，采购任务取消的。

八、终止招标

终止招标的，采购或采购代理机构在发布招标公告、资格预审公司或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公敌，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收到招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

27. 中标通知书

27.1 中标候选人确定后，代理机构将向中标候选人发出中标通知书。

27.2 中标通知书 是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1中标候选人在收到代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按招标文件的要求与采购人签订

29.服务费收费标准依据

29.1、中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

29.2、服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付

第四章   合   同

（政府采购代理机构名称）

政府采购合同

（   ）类

项目名称:

批准文号：

合同编号：            （第  包）

采购代理机构：

买方： （采购人名称）

卖方： （投标人名称）

签订地点：

签订日期：         年    月     日

政府采购合同

项 目 名 称：

合 同 编 号：

采购代理机构名称：

买方：（采购人名称）

卖方：（投标人名称）

合同签订地点：

经（同级财政单位名称）批准（项目批准书文号），（采购代理机构名称）受（采购人名称）委托，采用（采购方式），已完成（------）项目的采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循本项目招标（采购）文件（编号：）的各项规定和中标人投标文件的相关约定，为保护供需双方合法权益，按照平等、自愿的原则，经采购代理机构、采购人和投标人共同审核，三方一致同意签订本政府采购合同，并承诺共同遵守。

一、合同文件

下列文件、资料是构成本合同不可分割的部分：

1.采购文件规定的各项条款；

2.投标人提交的全部投标文件；

3.在采购活动中，评委会与中标人或采购人与中标人议定的各项以文字记述的补充条款或承诺；

4.中标通知书。

5.履约保证金；

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定内容相一致。

三、采购货物、服务有关信息

表1、采购货物、服务信息一览表

| 编 号 | 货物、服务品目名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产品类型（进口/国产） | 规格型号 | 产品属性 | 品目类别（排气量） |  | 重点统计指标 | 技术参数、性能指标和主要配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见表2 |  |  |  |  |  |
| 总金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.采购货物、服务信息一览表内容按照财政部政府采购信息与计划系统要求填写。

2.此表应按照分包情况，每包编制一份； 对每包货物应按照招标（采购）文件的规定，在表2中分别列出技术参数、性能指标和配置情况。

表2、采购货物、服务的技术参数、性能指标和配置情况

| 货 物 名 称 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |

说明：此表应按采购文件的规定，对每一种货物要单独制作一份。

四、合同总价

根据中标通知书的内容，合同总价金额为：大写        元整;小写 ￥              元(人民币)。

五、付款方式

1.国库集中支付（   ），采购人支付（    ）。

2.待项目完成并通过采购人验收合格后，支付合同金额的 ％，其余部分       时间内一次性支付。

3.采购人使用人民币支付货款。

4.投标人收取货款开户行名称、帐号等信息。

六、交货时间、地点及相关要求

1.交货时间：投标人接到中标通知书后   日内一次全部交清。

2.交货地点：

3.相关要求：

（1）投标人应在交货前向用户提供交货计划；

（2）运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由投标人承担。

（3）投标人提供货物与合同规定的货物名称、规格型号、技术指标、数量等不相符时，采购人应不予接收。

（4）采购人应督促投标人及时供货，投标人未能按时供货，按照采购文件相关条款作相应处理。

七、售后服务承诺

投标人对所提供货物的售后服务作如下承诺：

1.保证所提供的货物为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。

2.保证货物经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

3.保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，保证在货物验收后保修期内免费保修。

4.保证用户对售后服务要求的及时响应，对需上门服务的情况，用户所在地之内的应在    小时内派技术人员赶到现场；用户所在地之外或需外地厂家协助的，应在    小时内派技术人员赶到现场；若需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。

5.对厂家提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务,在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。

6.生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物使用、维护等方面的技术培训。

7.严格遵守投标文件中售后服务承诺以及双方议定的售后服务承诺。

（上述为共性条款，以下针对货物情况可填写具体售后服务承诺条款）

八、验收办法及要求：

1.外观检查

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（4）特殊仪器设备要依据设备的特性和合同要求及相关国家、行业（当行业标准高于国家标准时）、企业标准（当企业标准高于国家和行业标准时）进行外观检查。

2.数量验收

（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。

（2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等。

（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

3.质量验收

（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机。

（2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)。

（3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

（4）进口仪器设备的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

（5）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。

（6）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等。

（7）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。

4.验收确认

货到安装调试、培训完成及预验收后，采购人安排货物最终验收时间，由采购人负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果投标人自负。验收合格并最终签字即为完成交货，本合同货物验收责任人是采购人。

九、履约保证金

投标人在收到中标通知书后需向采购人交纳履约保证金，履约保证金交纳数额为中标总金额的5%，分期付款的项目，经双方商定，可以不预收履约保证金。待完成验收后    内，采购人无息一次性退还履约保证金。

十、合同生效及其它

1.本合同一式三份，经采购人、采购代理机构、投标人法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。

2.本合同由采购人、采购代理机构、投标人各执一份。

3.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

4.本合同未尽事宜，双方协商解决。

5.附件：（1）中标通知书。

（2）投标人法人代表授权书原件（如果委托授权的话）。

买方：采购人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：           传真：

买方：采购人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

卖方：投标人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：            传真：

卖方：投标人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

7、最终内容以中标方和买方单位签订的合同为主。

- 附件（投标文件格式）

投标文件封面示例

正（副）本

投  标  文  件

项目名称: 新疆农业大学食品科学与工程实践教学中心冷库和实验室项目招标项目

项目编号: XZZB-2020071

投标人全称:(盖章)

法定代表人或授权代表: (盖章签字或盖章)

联系地址：

联系电话：

编制时间:    年   月   日

投标文件目录

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 十四、投标人认为需提供的相关资料

## 投 标 函

致：  （采购人）

根据贵方为                         项目招标的编制的招标文件            （招标编号），授权        （全名、职务）代表投标人                    （投标人名称、地址）提交投标文件正本壹份和副本肆份。

据此函，签字或盖章代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付货物投标总价为

（注明币种），即                   （文字表述）；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解权利。

4、其投标自开标日起有效期为90日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务（签字或盖章）：

投标人名称：                      （盖公章）

日      期：        年    月      日

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：

年龄：                职务：

系          （投标人名称名称）               的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人名称：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

## 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 授权委托人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 授权委托人身份证复印件（反面） |

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

## 投标人资格声明格式

致：

我公司自愿参加   （项目名称）   采购采购项目，为保证投标活动中所提供所有材料的真实性，我公司现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中所递交的全部资料（资质证书、生产能力、业绩合同、项目团队成员等）均真实、有效、准确完整，我公司随时接受并配合采购人进行原件核查及现场查验，若递交的资料及承诺存在虚构、虚假、与实际情况不符等情况，采购人有权取消我公司中标资格、终止合同，因此造成的一切后果和损失均由我公司自行承担。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

## 开标一览表

项目名称：

单位：元，人民币

| 项 目 名 称 | （第 包） |
| --- | --- |
| 投标报价 （元，人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 交货期 | 天（日历日） |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |

注：1、货物采购结算数量以最终实际发生量为准。

2、本报价为货物运达采购人指定地点，包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、税费及其他一切费用，并安装调试合格以及质保期内的维修维护、备品备件等费用的总报价。

投标人（盖章）

法定代表人

或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

## 分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、规格型号 | 数量 |  | 品牌 | 产地 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

4、“货物技术规格、参数与要求”中的实验室环境改造费：5.82万元、冷库：75.0万元，投标人须按此价格填报，不得参与价格竞争。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

、

## 资格证明材料

- 投标人基本情况表

- 联合体协议（如有）

- 营业执照复印件

- 提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件

- 提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料

- 投标人近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录， 具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；近三年无违法、处罚信息（提供网页查询打印页加盖公章）

- 提供上年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）

- 节能、环境标志产品政策性优惠证明材料：

- 第 22 期《节能产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件；

- 第 20 期《环境标志产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件：

- 中小微企业政策性优惠证明材料：

- 《中小企业声明函》：

- 投标人工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明文件；

- 所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明文件；

- 残疾人福利性单位声明函

- 产品相应的检测证明材料复印件：

- 经销商提供制造商授权委托书及售后服务承诺函；

- 所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料复印件：

- 其他

注：以上复印件均需要加盖投标投标人公章。

## 投标投标人基本情况表

盖投标人单位公章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 技术／商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格／商务条款 | 投标文件的规格／商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 技术响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 技术资料

货物说明包括：

- 货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点

- 质保期

- 供货范围

- 质量保证措施

- 货物优势介绍、配置先进合理，技术成熟，安全可靠；

- 采用新技术、新工艺、新材料的情况（若有）

- 产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；

- 投标人认为需要提供的证明文件及资料

## 供货单位承诺书

一、在产品制作过程中，材料质量、进度、安全向甲方负责。

二、满足产品要求的技术标准、行业规范和规定。

三、售后服务承诺及方案（自行编写）。

四、货物制安时间：从合同生效之日起，至全部交货、经正式验收止。

五、认真执行甲方对产品制作工作的有关规定和协调要求。

六、其他承诺。

投标人名称： （签章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

第六章  评标标准及办法

1. 总则

1.1 为保证本项目评标工作顺利进行，依据公平、公正、科学、择优的原则，特制定本评标办法。

1.2 本次评标采用 综合评分法，即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。综合评分的主要因素是：投标报价、技术部分、商务部分，对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

2. 评标组织机构

2.1评标委员会由业主单位专家及受聘的技术和经济专家组成，成员人数为5人，其中采购人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：由财政部门的评标专家库中随机抽取，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3. 评标工作程序

1）初步评审及资格后审：包括资格性检查、符合性检查。评标委员会将按投标须知审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，对实质上响应采购文件要求的投标文件可进入下一步评审，对实质上不响应采购文件的视为无效投标。

2）有效报价的确定：各投标人的投标报价不低于成本价的、技术、商务基本符合要求，无缺、漏项的为有效报价，否则，其投标报价不参与评标基准价计算。

3）评标委员会将按综合得分由高到低的顺序推荐排序前三名的投标人为中标候选人。初步评审(资格后审)、详细评审、澄清（如果需要）、汇总评审结果、确定推荐中标候选人、完成评标报告；

4. 初步评审及资格后审

4.1资格性审查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

资格性审查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标投标人营业执照复印件（未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件）。自然人只需提供本人身份证。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标投标人商业信誉情况，以及 2017 年至今年度任意一年的财务报表复印件。自然人只需提供本人信誉。 |
| 2 | 购法》第二 十 二 条规定， 提供： | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明， 及近3个月任一月的完税证明材料 （自公告发出之日起不足半年的新注册公司除外） |
|  |  | （5）参加政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前 3 年内无重大违法记录声明， 还需提供投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，近三年无 违法、处罚信息的查询记录（提供网页打印页加盖公章）； |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件关于投标保证金的规定 |

4.2符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评标投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性审查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人 授权委托书 | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价， 不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本、电子版数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
|  |  | 投标文件的格式 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件的招标范围。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 交货期 | 满足招标文件要求。 |

|  |  | 质保期及售后服务 | 满足招标文件要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.3有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报份均超过了采购预算,采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购人应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

必要合格条件：是法律、法规等规定必须满足的必要条件，只进行定性评审，只要有一项不满足，其投标资格将被拒绝，证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

5．详细评审

5.1根据招标文件的规定，对经初步评审合格的投标文件，进行详细评审，从而进一步确定投标的实质响应性和投标人的履约能力。

5.2本次招标为公开招标，不允许二次报价。

5.3评分标准（满分100分）=投标报价30分+技术及商务部分评分70分，其中投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价是指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。

详细评标表（满分100分）

| 项目 | 评标内容 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30分 |  |  |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注： - 投标价格评分采用低价优先法计算； - 评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； - 修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基 础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投 标报价计算的依据。 |  | 30分 |  |
| B：技术及商务部分评分60分 |  |  |  |  |
| 商务部分 | 企业规模 | 根据投标人的企业规模（如注册资金、固定资产、年销售额等）、技术力量、人员素质、仓储设施、供货设施、管理水平等情况等综合评价投标人的企业规模，对比排出先后顺序，酌情给分 | 4分 | 25分 |
|  | 合同价款支付条件及其它商 务偏离 | 响应招标文件要求，付款条件及其它商务条款无偏离或偏离对招标人有利的的给满分。有偏离但招标人尚能接受的酌情给分。偏离较大，招标人无法接受的给0分。 | 3分 |  |
|  | 类似项目销售业绩 | 根据投标人提供的 2017年9月1日-至今类似项目销售业绩情况，对比评审投标人的销售业绩，将投标人进行综合排序，酌情给分。 | 5分 |  |
|  | 交货期 | 交付使用时间响应招标文件、满足招标人要求的给满分，否则给0分。 | 2分 |  |
|  | 售后服务保障 | 根据投标人的售后服务说明,保修、售后服务方案, 维修服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施完整、内容齐全得 3-4 分。方案措施不完整、内容不全得 0-2 分，未提供的不得分。 | 4分 |  |
|  | 投标文件编制质量 | 根据投标人的投标文件编制内容完整、工整，目录清晰，投标文件编制中有个别漏项，不完整的予以扣分。 | 2分 |  |
|  | 履约能力 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在项目地具有技术支持、固定场地和后续服务等能力。（需提供租赁合同） | 5分 |  |
| 技术部分 | 主要产品配置及技术参数 | 所投产品配置详细完整,技术指标配置提供齐全， 能够详细说明投标产品的计 20分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 1 分,扣完为止。有偏离的,每项扣 1 分,扣完为止。 | 20分 | 45分 |
|  | 一般性技术指标 | - 不同指标要求分条描述； - 正负偏离或无偏离要求有明确指向和偏离范围； - 满分 8 分，每一指标的正偏离和无偏离得该条指标 1分，负偏离得零分（由评委选定参评指标）； - 产品的尺寸重量等不得作为一般性技术指标。 | 8分 |  |
|  | 供货方案 | 产品的供货计划（包括设备的供货、运输、辅材供应），质量保证措施清晰完整，能够保证供应产品质量的计7分。有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 | 7分 |  |
| C：节能、环境标志产品评标优惠内容及加分幅度10分 |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51弓） 和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品;“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。 |  |  |  |  |
| 加分 |  |  |  |  |
| l、列入国家节能产品目录的，每项加 1 分，最多加5分。 2、列入国家环境标志产品目录的，每项加 1 分，最多加5分。 注：1、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 2、提供22期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 3、提供20期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 |  |  |  |  |
| E：属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为6%。 |  |  |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011] 181号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评标。 ②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不 得存在投资关系，并附协议书。 |  |  |  |  |
| 项目 | 评标内容 |  | 分值 |  |
| （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①《中小企业声明函》； ②提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。 ③提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明文件。 |  |  |  |  |
| F：属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、 微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为6%。 |  |  |  |  |

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

5.4澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，可要求投标人对招标文件的商务、报价和技术等方面的任何不明确的内容做进一步澄清或对存在的细微偏差予以补正。但不得寻求、提出、允许或接受对招标报价及实质性内容进行更改。在澄清过程中不得向投标人提出不符合招标文件的要求。

评标委员会对所有需要澄清或补正的问题，应以书面形式向投标人进行澄清或补正。澄清或补正结果汇总纳入评标报告。

5.5 评审结果的汇总

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委的汇总评分后的算术平均值，确定为该投标人的最终得分。在确定中标候选人顺序时，若有相同的最终评分，则依次按招标报价进行比较，低者顺序居前。

通过全体评委汇签的方式确定评审结果。根据评标委员会的推荐，投标人得分排列前三名为中标候选人。

6. 确定推荐的中标候选人

6.1投标文件能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。采购人不一定接受最低报价的投标文件。

6.2采购人根据评标结果选定中标候选人：采购人确定排名第一的中标候选人为中标候选人，但排名第一的中标候选人自动放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标候选人，排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标候选人。如果前三名均放弃中标资格，采购人则重新组织招标。

7．完成评标报告

评标委员会按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告，并由评标委员会主任签字或盖章确认。

8. 评标工作纪律与保密要求

8.1评标工作应严格按照评标程序和评标细则，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

8.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避。

1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事 违法行为而受过行政或刑事处罚的。

8.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

8.4投标人在标书的审查、澄清、评标和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被废止。

- ：货物技术规格、参数与要求

| 序号 | 品 目 名 称 | 技术规格 | 数 量 | 单位 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水式真空泵 | 详见技术要求及规格参数 | 2 | 台 | 190万元 | 实验室环境改造费：5.82万元 冷库：75.0万元。不得参与价格竞争。 |
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | 详见技术要求及规格参数 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 电导率仪 | 详见技术要求及规格参数 | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 浆渣分离大豆磨浆机 | 详见技术要求及规格参数 | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 组织捣碎机 | 详见技术要求及规格参数 | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 旋蒸仪 | 详见技术要求及规格参数 | 6 | 台 |  |  |
| 7 | 冰箱 | 详见技术要求及规格参数 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 电子天平 | 详见技术要求及规格参数 | 5 | 台 |  |  |
| 9 | 紫外-可见光分光光度计 | 详见技术要求及规格参数 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 紫外-可见光分光光度计 | 详见技术要求及规格参数 | 8 | 台 |  |  |
| 11 | 水浴锅 | 详见技术要求及规格参数 | 10 | 台 |  |  |
| 12 | 电热套 | 详见技术要求及规格参数 | 10 | 台 |  |  |
| 13 | 粉粹研磨机 | 详见技术要求及规格参数 | 4 | 台 |  |  |
| 14 | 榨汁机 | 详见技术要求及规格参数 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 油脂提取设备 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | CO2培养箱 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 气瓶柜 | 详见技术要求及规格参数 | 3 | 件 |  |  |
| 18 | 倒置数码显微镜 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 液氮罐 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 灭菌锅 | 详见技术要求及规格参数 | 2 | 台 |  |  |
| 21 | 离心机 | 详见技术要求及规格参数 | 3 | 台 |  |  |
| 22 | 生物培养箱 | 详见技术要求及规格参数 | 2 | 台 |  |  |
| 23 | 超净工作台 | 详见技术要求及规格参数 | 3 | 台 |  |  |
| 24 | 恒温培养箱 | 详见技术要求及规格参数 | 2 | 台 |  |  |
| 25 | 冰柜 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 奥氏气体分析仪 | 详见技术要求及规格参数 | 8 | 台 |  |  |
| 27 | 电热真空干燥箱 | 详见技术要求及规格参数 | 2 | 台 |  |  |
| 28 | 气流式超微粉碎机 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 手持糖度计 | 详见技术要求及规格参数 | 10 | 台 |  |  |
| 30 | 手持糖度计 | 详见技术要求及规格参数 | 10 | 台 |  |  |
| 21 | 烤箱 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 搅拌机 | 详见技术要求及规格参数 | 4 | 台 |  |  |
| 33 | 搅拌机 | 详见技术要求及规格参数 | 4 | 台 |  |  |
| 34 | 压面机 | 详见技术要求及规格参数 | 2 | 台 |  |  |
| 35 | 空调 | 详见技术要求及规格参数 | 3 | 台 |  |  |
| 36 | 实验室环境改造费 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 套 | 5.82万元 |  |
| 37 | 冷库 | 详见技术要求及规格参数 | 1 | 套 | 75.0万元 |  |

## 品目1 循环水式真空泵

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V的要求；环境温度范围:5～35℃

1.2主要用途：抽真空

2. 技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

2.1 主机要求：外部尺寸，重量：380W×255D×396H ，6.7kg

2.1.1减压方式：水流泵循环抽气方式

*2.1.2排气量：16L/min

*2.1.3安全功能：逆流防止阀、过热保护器

*2.1.4电机：感应电机

*2.1.5抽气装置：金属制管2段气缸

*2.1.6排水口：口径13mm

*2.1.7溢水口：口径17.5mm

*2.1.8抽气口径：外径9mm（2处）

*2.1.9水槽容量、材质：10L、聚丙烯

3 配置要求

3.1 主机 一台

3.2 合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

4.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

4.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的合格证

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：2台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目2 电热鼓风干燥箱

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V-250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

1.4主要用途：

烘干工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用

2. 技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

*2.1 材质：不锈钢内胆

*2.1.1温度范围：RT+5～250（℃）

*2.1.2功率：2050W

*2.1.3工作室尺寸：550*450*550mm

*2.1.4温度波动：±1℃

3 配置要求

3.1主机一台

*3.2 载物托盘3pcs。

3.3 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的合格证

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：4台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目3 电导率仪

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V；

1.2 温度要求为0℃-40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2.技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

2.1 主要用途

适用于教学与科研的溶液电导率测定。

2.2技术指标（加*条款属于必须符合条件）

*2.2.1采用大屏幕LCD段码液晶；具有手动、自动温度补偿功能；选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽，可适合高纯水测量；配用DJS-1C型电导电极（铂黑），T-818-B-6型温度电极

*2.2.2仪器级别：1.0级

*2.2.3测量范围：

电导率：0.00μS/cm～100mS/cm

TDS：0～1000mg/L

温度：0.0～60.0℃

*2.2.4基本误差：

电导率：±0.5%FS

TDS：±1.0%FS

温度：±0.3℃±1个字

*2.2.5稳定性：（±0.33%FS±1个字）/3h

*2.2.6温度补偿范围：手动/自动（0.0～40.0）℃

*2.2.7温度补偿系数：2%

*2.2.8电源：AC（220±22）V；（50±l）Hz

*2.2.9外形尺寸（mm）：300×200×72

*2.2.10重量：1.5kg

3.配置要求

*3.1 符合上述指标的电导率仪、电极共4台套，加配DJS-1C型电导电极（铂黑）2支

4  售后服务

4.1  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.2  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5  产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6  总订货数量：4套

7  到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目4 浆渣分离大豆磨浆机

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V-250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

1.4主要用途：适用于豆制品加工，制作豆浆、豆花等。

2. 技术性能指标

*2.1 主机要求

*2.1.1整机从料斗、机盖、机筒、机身支架等都采用不锈钢材质。

*2.1.2 产量：25kg/小时，砂轮直径：96mm，滤网：100目，功率：370W

*2.1.3容量: 3L

3 配置要求

3.1主机一台

*3.2 料门机构和磨膛及电机防水装置。

3.3 粗细距可调节。

*3.4 配置单独控制开关和过载保护器。

*3.5 适应砂轮的100目滤网单独配置6套。

3.6 装箱单、合格证、使用说明书各1本。

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：3台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目5组织捣碎机

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V-250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

1.4主要用途：适用于可供制造植物、肉酱，奶酪等搅拌捣碎用等。

2.主机要求（加*条款属于必须符合条件）

*2.1容量：1L，速度设置：双速（High22000/Low18000 rpm）

*2.2底座：环氧树脂涂层，容器：带把手的不锈钢，两层乙烯和苯乙烯盖子

*2.3高度：38/40.5cm，重量：4.3/5.2kg

*2.4标配：环氧树脂涂层底座+不锈钢容器+乙烯和苯乙烯盖子

3.配置要求

3.1主机一台

3.2 装箱单、合格证、使用说明书各1本。

4售后服务

4.1产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.2供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5产品质量标准

5.1生产厂应提供产品的质量鉴定报告书，CE认证

5.2生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6  总订货数量：4套

7  到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目6 旋转蒸发仪

1 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V-250V范围的要求；

1.2 温度要求为0-40℃；

1.3 连续工作时间、水质、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2 技术性能指标

2.1 主要用途

各种溶液浓缩、溶剂真空蒸出。

*2.2 技术指标

旋转速度：20～180rpm，刻度式指示；蒸发能力：Max.18mL/min；可达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下 温度调节范围： 室温＋5～90℃温度调节精度：±1.5℃（水浴）温度控制：微电脑式ON-OFF控制，温度设定·显示：薄膜式按键输入设定·数字显示

安全机能：熔断器、感热式空烧防止器，试料瓶可使用容量：标配1L   Max.3L

升降器：手动升降，加热器：1KW

冷凝器：直立式双层蛇形盘管  冷却面积0.146m2，水冷式

试料瓶：梨型瓶1L  标准磨口29/38

回收瓶：球型瓶1L  球面磨口S35/20

旋转连接轴：短型旋转玻璃轴  标准磨口29/38；内径18mm×长178mm

真空密封垫：特氟龙+特氟龙和氟化橡胶双重密封垫

浴锅尺寸•容量：直径230mm（160）×深100mm  约3L

升降行程：100mm＋150mm（手柄滑动+辅助延长）

外部尺寸·重量：535W×355D×790H·11kg，

3 配置要求

满足2.2要求的旋转蒸发仪主机及全部附件一套

4 售后服务

4.1  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务，厂家提供5年质保

4.2  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：6套

7 到货港

7.1  中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目7 冰箱

1 工作环境

1.1 环境温度要求为10℃～45℃；

1.2 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

1.3主要用途：冷藏冷冻

2. 技术性能指标

2.1 主机要求

2.1.1总容积：321L

2.1.2冷藏室容积：190L冷冻室容积：105L

2.1.3制冷方式：风冷

2.1.4额定耗电量：0.790KWh/24h

2.1.5温控方式：电脑温控

2.1.6能效等级：1级

3 配置要求

3.1合格证、使用说明书各1本。

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：3台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目8 电子天平

1.运行环境

1.1相对湿度：≤80%

1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

1.3环境温度：5℃～40℃

2.技术参数

*2.1采用全新电子线路，配合高速CPU及专用ASIC芯片，使天平称量稳定时间为2S，快速获得准确的称量结果。

*2.2采用坚固的金属机架，使机身加固并实现过载保护。

*2.3天平秤盘上独特溢流口设计，防止洒落液体样品直接流入传感器中，损坏天平。

*2.4超大去皮键设计，便于用户的称量操作。

*2.5动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

*2.6天平机架标配塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。

*2.7 1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。

*2.8称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

2.9超大醒目的背光显示屏，方便您轻松读取。

2.10前置水平调节脚和水平指示器，易于观察和调节水平。

2.11标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响（试用于0.1mg/1mg天平）。

*2.12客户微调功能，使您能够用自己的校正砝码调节内置校正砝码值。

2.13内置多种称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、配方称量、求和称量、密度称量、称量纸检索。

2.14多级数字滤波和补偿技术，优化天平的称量性能。

2.15动态的温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

2.16按键触发的自动内部校准技术，确保始终获得准确称量结果。

2.17下秤钩设计，满足客户特殊的应用要求。

2.18选用环境友好的安全材料，确保天平符合绿色环保要求。

2.19PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件。

2.20内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

| 最大称量值（g） | 220 |
| --- | --- |
| 可读性（mg） | 0.1 |
| 重复性sd（mg） | 0.1 |
| 线性误差（mg） | 0.2 |
| 稳定时间（s） | 2 |
| 秤盘尺寸（mm） | Φ90 |

3.配置

3.1 ME电子天平主机1台；

3.2防风罩：高度235mm 1套；

3.3 带有支架的秤盘Φ90 1个；

3.4 防风圈1个；

3.5 塑料保护罩1套；

3.6 通用交流适配器1套；

3.7 中文版使用说明书 1份；

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

4.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

4.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：4台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目9紫外-可见光分光光度计

1、主要特点：

1.1  工作条件：工作电源：220V,50HZ、 环境温度：10-40℃、相对湿度：20-85%

1.2. 采用进口高分辨率衍射全息光栅、双光束动态反馈比例记录测光系统的设计,确保了仪器基线极好的稳定性。

1.3. 波长自动控制系统、光源自动切换系统保证仪器波长的准确度

1.4. 样品室采用可拆卸结构，易于更换各种不同的附件。

1.5. 开放式光源设计，独特的插座式钨灯和氘灯，方便用户更换光源。

1.6. 有光度测定、光谱扫描、定量分析和时间扫描等功能。

1.7具有环境管理体系认证，确保减少对周边环境的污染。

1.8 具有职业健康安全管理体系认证，确保减少对实验人员的危害。

1.9具有ISO质量管理体系认证，确保质量过关。

*1.10快速扫描：30000nm/min的光谱扫描速度实现样品快速完成光谱扫描和多波长测量。

*1.11智能应用：9.7寸彩色触摸屏，系统内置可以下载更新的APP软件，可以自由扩展应用。基础功能实现智能化检测，操作简单易用。一键实现从测量到结果报告的输出，内置大量常规方法包。

1.12轻松的人机对话：基于WINDOWS环境设计的UVWin中文操作软件，提供了丰富的仪器控制和操作功能。简单易用，灵活简单，轻松满足使用者的分析需求。

1.13宽泛的检测对象：高吸光度范围，可用于无法稀释的高吸光度固体样品，也适用于高吸光度液体样品，避免繁琐的反复稀释。

*1.14网口通讯：支持网络远程控制，实验室设备网络系统组件，进行一台计算机多台设备操控。

*1.15 开放式平台，支持扩展连接摄像头、条码枪、打印机等各种常见设备，为复杂方法二次开发提供基础。

2、技术参数

2.1、光学系统：双光束光学系统

2.2、光源：卤钨灯、氘灯

2.3、波长范围：190nm～1100nm

2.4、光谱带宽：2.0nm

2.5、波长准确度：±0.3nm

2.6、波长重复性：≤0.2nm

*2.7、波长扫描：三档可选（快、中、慢）

*2.8、波长扫描速度：最大30000nm/min

2.9、波长扫描精度：0.1nm

*2.10、杂散光：＜0.01%（220nm，Nal），  ≤0.03%（360nm,NaNO2）

2.11、吸光度范围：-4.0Abs～4.0Abs

2.12、光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）， ±0.004Abs(0.5Abs～1.0Abs），±0.3%（0%T～100%T）

2.13、光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs）， 0.002Abs(0.5Abs～1.0Abs），  0.15%T（0%T～100%T）

2.14、基线稳定性：≤0.0008Abs/h（500nm，预热2小时后）

*2.15、基线平直度：±0.0006Abs（1100nm～190nm）

2.16、噪声：0.0005Abs（500nm）

2.17、检测器：硅光二极管

*2.18、显示屏：彩色触摸屏

*2.19、全自动50mm五联样品池设计，可更换八联样品池附件(10mm)，蠕动泵进样器；恒温池架；光学积分球；可变角度固体样品架；镜面反射附件；自动八联池；长样品池架；微量池架；固体样品池架；短光程样品池架；试管架等多种附件供用户选择。

3、可扩展功能：

*3.1具有测量光学平面、晶体表面、镀膜干涉滤光片等镜面反射光谱特点。采取5度的入射角照样品，可忽略偏差效应。

*3.2具有对固体表面定波长反射率和反射光谱曲线的测量功能，可做色度、色差、白度等指标的分析。

3.3可做微量超微量测量，可做恒温分析及连续流动分析。

4.仪器配置

4.1、双光束紫外可见分光光度计主机    1套；

4.2、石英比色皿（10mm）        1对；

4.3、五联长样池（0.5-50mm）     1套；

4.4、工具                       1套；

5 销售及售后服务

5.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

5.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

6 产品质量标准

6.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

6.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

7 总订货数量：2台

8 到货港

8.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目10 紫外-可见光分光光度计

1．工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V，50Hz(±2%)范围的要求；

1.2 温度要求为5℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

1.4运行环境，相对湿度：≤80%

*2. 技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

2.1 主要用途：定量分析

2.2 技术指标

2.2.1 光学系统 双光束比例监测

2.2.2 波长范围 190～1100nm

2.2.3 波长准确度 ±1nm

2.2.4 波长重复性 ≤0.2nm

2.2.5 杂散光 ≤0.05%T

2.2.6 光度范围 -0.3～3A

2.2.7 光度准确度 ±0.002A(0～0.5A)，±0.004A(0.5～1A)，±0.3%T(0～100%T)

2.2.8 光度重复性 ≤0.001A（0～0.5A），≤0.002A（0.5～1A），≤0.15%T(0～100%T)

2.2.9 基线平直度 ±0.002A(200～1000nm)，

2.2.10噪声 ±0.001A（500nm）开机预热半小时后

2.2.11 基线漂移 ≤0.001A/h(500nm，0A) 开机预热2小时后

*3 配置要求

3.1 紫外可见分光光度计主机 1台

3.2合格证 1张

3.3 石英比色皿 4只

3.4定量测量功能卡 1套

3.5 组合工具 1套

3.6 保险管(2A) 2只

3.7 电源线 1根

3.8 使用说明书 1本，合格证1张，装箱单 1张

3.9 进口氘灯、钨灯各2个

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：8台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目11水浴锅

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途：加热

2.2 技术指标

2.2.1   280*280*300（mm）

2.2.2 温度范围  RT～300（℃）

2.2.3温度波动度  ±1℃（℃）

2.2.4温度均匀度  ±1℃（%）

2.2.5 控温方式  PID

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的水浴锅1台

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：10台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目12电热套

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V；

1.2 温度要求为0℃-40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2.技术性能指标

2.1 主要用途适用于教学与科研的加热。

2.2技术指标

2.2.1温度范围   室温—450℃，规格：1000ml

2.2.2温度波动度   1（℃）

2.2.3控温方式   电子可控硅控温

3.配置要求

3.01 符合2.2技术指标要求的电热套一台。

4  售后服务

4.01  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.02  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5  产品质量标准

5.01  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.02  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6  总订货数量：10台

7  到货港

7.01 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目13粉粹研磨机

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V；

1.2 温度要求为0℃-40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2.技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

2.1 主要用途：粉碎

2.2技术指标

*2.2.1电机输入功率： 160 W

*2.2.2最大转速： 28000 rpm

*2.2.3最大圆周速度： 53 m/s

*2.2.4最大使用容积： 80 ml

*2.2.5最大给料硬度： 6 Mohs

*2.2.6冲击/剪切刀头材料： 不锈钢1.4034

3.配置要求

3.01 符合2.2技术指标要求的粉粹研磨机一台。

4  售后服务

4.1  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.2  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5  产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6  总订货数量：4台

7  到货港

7.01 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目14榨汁机

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V；

1.2 温度要求为0℃-40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2.技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

2.1 主要用途：粉碎

2.2技术指标

*2.2.1主杯容量 400-600ml

*2.2.2加料口形状 月牙形

*2.2.3机身材料 不锈钢

*2.2.4内胆材质 食品级不锈钢

2.2.5电机转速（转/分） 12000转/分以下

3.配置要求

3.01 符合2.2技术指标要求的榨汁机一台。

4  售后服务

4.01  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.02  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5  产品质量标准

5.01  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.02  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6  总订货数量：2台

7  到货港

7.01 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目15油脂提取设备

1 设备组件的具体要求

| 序号 | 名称 | 规格型号/技术描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304结晶罐系统 | 5-10L，不锈钢一体化保温，自控 | 台 | 3 |
| 1 | 自控精密冷冻系统 | 0.5P，0.1℃精度，管道为不锈钢 | 套 | 3 |
| 2 | 自控加热系统 | 0.5kw，自控 | 套 | 3 |
| 3 | SUS304不锈钢管道、卡箍、快装接口、不锈钢软管等 | DN20 | 套 | 1 |
| 4 | 压缩空气系统 | 7.5kw螺杆压缩机，含冷干机 | 套 | 1 |
| 5 | 304不锈钢过滤器 | 5lL，一体化保温 | 台 | 1 |
| 6 | 304不锈钢电柜 |  | 个 | 1 |
| 7 | 电器、仪表 |  | 套 | 1 |
| 8 | 304不锈钢活动推车 |  | 个 | 1 |

2 技术标准、质量保证

（1）产品符合行业技术标准。

（2）质量保质期12个月，从调试合格后计算；在质量保证期内，凡产品出现质量问题由供方（生产厂）负责免费维修（或更换）。

3 调试与验收

（1）供方设备在生产厂出厂前调试好。

（2）调试验收按照GB/T 11765-2018 执行。

（3）按行业标准对设备进行验收，如有异议需方可在货到后7日内提出书面异议。

4  总订货数量：1套

5  到货港

5.01 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目16  CO2培养箱

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为5℃～60℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

适用于细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程必备的关键设备，广泛用于微生物、农业科学、药物的研究和生产。

2.2 技术指标

2.2.1 控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）；

2.2.2 显示方式：LCD(液晶显示屏)；

2.2.3 温度控制范围（℃）：5～60；

2.2.4 内胆材质：不锈钢内胆；

2.2.5 内胆尺寸（mm）：650×550×500；

2.2.6 容积（L）：160；

2.2.7 电源电压（V）：220；

2.2.8 输入功率（W）：550；

2.2.9 配气式，CO2恢复时间时间浓度值×1.2Min；

2.2.10 内部配备紫外杀菌灯，可杀灭细菌、酶菌、支原体等微生物；

2.2.11 独特的气流循环，风速柔和，确保温度均匀性；

2.2.12 门加热控制系统，避免玻璃门结露现象；

2.2.13 需双重门设计，内置钢化玻璃观察窗，能清晰观察箱内物品，搁板上下间距可调。

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的CO2培养箱1台

3.2装箱单、保修卡、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：1台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目17 气瓶柜（全钢气瓶柜）

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

用于提高局部的排气通风，保护钢瓶(气瓶)不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾的金属容器。

2.2 技术指标

2.2.1 规格：双门，手动；

2.2.2 尺寸：H1900*W600*D450mm；

2.2.3 报警器：采用微电脑定时开关，高敏探头检测漏气自动排风报警；报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气、等；

2.2.4 报警浓度：气体爆炸浓度下限（LEL）的1/10～1/4；

2.2.5 柜体：采用1.0mm厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；

2.2.6 门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；

2.2.7 PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动；

2.2.8 固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；

2.2.9 踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；

2.2.10 拉手：采用嵌入式高强度拉手；

2.2.11 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风；

2.2.12 自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机自动工作，将气体通过排风管排出室外。

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的气瓶柜1台

3.2装箱单、保修卡、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：3台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目18 倒置数码显微镜

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

适用于细胞、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察，可连续观察细胞、微生物等在培养液中繁殖分裂的过程，并将此过程中的任一形态拍摄下来，再对所需要的图片进行编辑、保存和打印。

2.2 技术指标

2.2.1 整机：12V48W的低压输入电源；主体背部有提手。

2.2.2 光学系统：双重色差校正光学系统；整体防霉

2.2.3 观察筒：铰链式三目镜筒，45度倾斜；瞳距调节范围48-75mm；观察筒可以360°自由旋转（指上下位置翻转），最低眼点和最高眼点的高度差为40mm可配合用户不同的眼点高度使用需要。

2.2.4 目镜：大视场，高眼点10X/20mm（2只），双目屈光度可调，在目镜上调节。

2.2.5 物镜4孔转换器，防水型，确保化学试济不会渗入显微镜内。

2.2.6 无限远平场消色差物镜：

(1)长距平场Plan Achromat 4x/数值孔径N.A.0.1/自由工作距离WD12.6mm；

(2)长距平场相衬Plan Achromat 10x Ph/数值孔径N.A.0.25/自由工作距离WD4.1mm；

(3)长距平场相衬Plan Achromat 20x Ph/数值孔径N.A.0.3/自由工作距离 WD4.7mm；

(4)长距平场相衬Plan Achromat 40x Ph/数值孔径N.A.0.5/自由工作距离 WD3mm。

2.2.7 载物台：台面大小：200x239mm。机械载物台：96孔板托架，托架孔为128X86mm，54mm皮氏培养皿托架；

2.2.8 微调；最小格值：0.002mm。手轮中心点距桌面63mm。

2.2.9 照明：6V/30W长寿命高效卤素灯或6V/3W的LED灯，卤素灯和LED照明模块可以直接更换；色温 6000K，为白光颜色（也可选配低色温LED光源），亮度连续可调；固定科勒照明系统，滤光框架（可承纳两个滤光片），带有隔热片。

2.2.10 聚光镜：数值孔径0.3，工作距离72mm；带有孔径光栏；可拆卸式，拆卸后，工作距离可超过184mm。

2.2.11 集光镜：非球面集光镜。

2.2.12 相衬附件：环板：可调中-Ph，明场，对中望远镜。

2.2.13 摄像接头：含0.65X摄像目镜，C卡口。

2.2.14 显微镜、数码摄像头和图像分析软件必须为同一品牌；

2.2.15 数码摄像头：采用进口SONY芯片，有效像素2048X1536，像素尺寸3.2μmX3.2μm，最大帧速20帧/秒（8bit，640X480），数码接口USB，全视场预览（ROI)功能，通过计算机屏幕上单击和绘图功能，在一幅图像上选择特定区域。

2.2.16 图像分析处理软件：（1）对选定区域进行各种处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；（2）可标注、导出测量结果，具体为：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量；（3）分离、分割、计算与导出目标：使用画线功能分离粘连目标，对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算（并可将计算结果导出为*.xls和*.txt文档）、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等；可做多色荧光叠加，可加标尺。（4）MIG文件：将若干幅图像合并为MIG文件，可连续或单帧播放图像，并可调节播放速度，并可使用MIG文件进行录音；（5）三维化显示（3D）：观察二维图像的三维效果；（6）MoticTek捕捉模块：捕捉静态图像，自动捕捉图像（能够按一定的间隔时间进行捕捉，捕捉的帧数和时间间隔可根据需要在软件中自由设置），录像（以AVI文件类型保存），实时滤镜处理整体或局部图像，使用区域预览功能预览局部图像。

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的主机1台

3.2 品牌电脑及激光打印机一套

3.3 数码摄像头及图像分析处理软件各一套

3.4 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：1台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目19 液氮罐

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

工业生产中，(液氮机)用压缩液体空气分馏的方法获得液氮，可以用于作为深度制冷剂，由于其化学惰性，可以直接和生物组织接触，立即冷冻而不会破坏生物活性。（1）(液氮机)迅速冷冻和运输食品，或制作冰品；（2）进行低温物理学的研究；（3）在科学教育中演示低温状态。在常温下柔软的物体在液氮中浸泡一下，就会脆如玻璃；（4）提供高温超导体显示超导性所需的温度，例如钇钡铜氧。（5）(液氮机)可作制冷剂，用来迅速冷冻生物组织，防止组织被破坏。（6）用于工业制氮肥。（7）用于化学检测，如BET比表面积测试法

2.2 技术指标

2.2.1 采用高强度铝合金制造，产品质量较轻配可带锁的容器盖，以保护容器内贮存的样本的安全（限Φ 50 、Φ 80 和Φ 125mm 口径）。可编号的提筒，方便辨认和独立存取贮存的样本；

2.2.2 种类：液氮容器贮存系列；

2.2.3容积：6L；

2.2.4口径：50mm；

2.2.5外径：284mm；

2.2.6高度：504m；

2.2.7空重：4.7Kg；

2.2.8满重：10.35Kg；

2.2.9静态保存期：65天；

2.2.10提桶：数量 3n 外径 38mm 高度 120mm；

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的液氮机1台

3.2 提桶、保护套、颈塞各一个。

3.3装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：1台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目20 灭菌锅

1. 工作环境

1.1 环境温度10～35℃室温

1.2 湿度最高可达30～85%

1.3 230V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下

1.4 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

适用于微生物及细胞实验中相关器皿、培养基等灭菌操作。

2.2 技术指标

2.2.1 腔体容量：有效腔体容积:50L内部容积:58L

2.2.2 电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察

2.2.3 分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度

2.2.4 开盖方式:脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作

2.2.5 开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人

2.2.6 标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇），135度降温到60度可缩短大约37分钟

2.2.7 双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀。

2.2.8 灭菌：105℃～135℃(0.019-0.212MPa)

2.2.9 加热：45～104℃(0-0.015MPa)

2.2.10 保温：45～95℃

2.2.11 最大操作压力：0.263MPa

2.2.12 温度显示方法：数字式

2.2.13 压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力

2.2.14 加热功率：2.0kW

2.2.15 安全装置：液位传感器,漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护,温度传感器监测,安全阀

2.2.16 时间显示范围：灭菌、加热1-99小时,1-999分钟(可设置:0:01to9:59/10到99)保温：可设置1～99小时/默认设置4小时

2.2.17 温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。

2.2.18 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化

2.2.19 多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度。包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等

2.2.20 产品日本原装进口，带投标品牌生产企业的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）

2.2.21 可选配特有的生物安全灭菌盒

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的主机1台

3.2不锈钢篮子(直径300x182mm) 2个，腔体底板1个，脚轮制动器4个

3.3 1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用），1张保修卡，1张客户卡，1张检查单

3.4 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 安装、调试及培训：现场安装培训

4.3 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：2台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目21 离心机

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

离心机是利用离心力，分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开。适用于生物、医物学、农业等领域的实验，是遗传基因、蛋白核酸的首选产品。

2.2 技术指标

2.2.1 最高转速:  18600r/min；

2.2.2 最大相对离心力:  23950×g；

2.2.3 最大容量:  400ml；

2.2.4 转速精度:  ±20/min；

2.2.5 定时范围：0min～999min；

2.2.6 整机噪声:  < 60dB(A)；

2.2.7 电源:  AC220V±22V 50Hz 15A；

2.2.8 整机功率:  400W；

2.2.9 外形尺寸:  460×350×350mm(L×W×H)；

2.2.10 重量:  20kg；

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的离心机1台，2毫升，10毫升，15毫升，50毫升，200毫升的转子1套

3.2 电源线、保险管、螺丝刀一套

3.3 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：2台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目22 生物培养箱

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

电热恒温培养箱适用于工矿企业、食品加工、农业、生化、医学行业对细菌、微生物等方面的培养实验。

2.2 技术指标
2.2.1 工作电压（v）：AC，220；
2.2.2 功率（w）：400；
2.2.3 控温范围（℃）：室温5～65；

2.2.4 温度波动度（℃）：≤±0.5；
2.2.5 温度均匀度（°C）：≤±1；
2.2.6 工作室尺寸（mm）深*宽*高：420*420*500；
2.2.7 外型尺寸（mm）深*宽*高：505*505*775；
2.2.8 工作区尺寸(mm)：1300×650×520

3 配置要求

3.1符合上述参数标准的生物培养箱1台

3.2装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：2台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目23 超净工作台

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

净化工作台是开展生物技术研究和实验必不可少的基础设备之一，该设备广泛应用于生物制药、生物化学、环境监测及电子仪器仪表等行业，提供局部净化的工作环境。

2.2 技术指标

技术参数：
2.2.1 显示方式：LCD；
2.2.2空气流向：垂直流；
2.2.3工作面：一个；
2.2.4洁净等极：100级（≥0.5m过滤效率达到99.99％）；
2.2.5工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）；
2.2.6噪音：≤67dB；
2.2.7振动半峰值：≤5m（X、Y、Z方向）；
2.2.8照度：≥300LX；
2.2.9工作区尺寸(mm)：1300×650×520；
2.2.10外型尺寸(mm)：1460×700×1650；
2.2.11高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50；
2.2.12荧光灯/紫外线规格及数量：40W×20W；
2.2.13功率(kw)：0.3；
2.2.14电源：AC220±10V 50/60Hz；

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的超净工作台1台

3.2装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：3台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目24 恒温培养箱

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

ZDP-9082喆图恒温培养箱，加热速度快，大屏幕液晶显示，采用内置大面积板式加热设计,具有断电记忆功能，独立限温报警系统等。供大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养，进行科研的必须设备。

2.2 技术指标

2.2.1 电源电压：AC220V  50Hz；

2.2.2控温范围：RT(室温)+5~65℃；

2.2.3恒温波动度：±0.5℃；

2.2.4温度均匀性：±1℃（温度测试点37℃时）；

2.2.5温度分辨率：0.1℃；

2.2.6工作环境温度：RT(室温)+5℃~35℃；

2.2.7输入功率：180W；

2.2.8内胆尺寸W*D*H(mm)：250*260*250；

2.2.9外形尺寸W*D*H(mm)：380*365*540；

2.2.10公称容积：16L；

2.2.11载物托架：1块。

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的恒温培养箱1台

3.2 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：2台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目25 冰柜

1. 工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V～250V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途

主要为了满足到一些实验所需材料的特定温度，或者实验器材和实验物品得到一些温度环境进行存放的要求，都能起到非常良好的作用和效果。

2.2 技术指标

2.2.1 产品类型：卧式冷柜；

2.2.2总容积：629L；

2.2.3日冷冻能力：57kg/24h；

2.2.4气候类型：4/ST；

2.2.5额定耗电量：1.89Kwh/24h；

2.2.6制冷剂:R290；
2.2.7额定电压/频率:220V/50Hz；

2.2.8能效等级:四级；

2.2.9额定输入功率:280W；

2.2.10外形尺寸:1650×860×845mm；

2.2.11产品重量:79kg。

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的冰柜1台

3.2 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 仪器生产厂家或授权代理商需在新疆直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家或授权代理商的相关资质和工程师名单、联系方法及厂家或代理商盖章的售后服务承诺书等）。

4.2 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：1台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目26  奥式气体分析仪

1 工作环境

1.1 温度要求为0℃-40℃；

1.2  1大气压下工作；

2 技术性能指标

2.1 主要用途

适用于教学与科研的氧气、二氧化碳等常量气体分析测定。

2.2技术指标

*2.2.1 适于常量二氧化碳（CO2），一氧化碳（CO），氧（O2），和碳化氢等气体测定，同时也适应公共卫生工作上测定空气之成份。

*2.2.2采气管容量100ml；吸收瓶4个并联

*2.2.3密封性良好；分辨率：0.2ml

3 配置要求

*3.1 每套配梳形活塞排2只；

*3.2 气体吸收瓶 4只；气体量管连外套 1只；250ml水准瓶；U形干燥管 1只；直形干燥管 1只；弯形接管 4只；木箱及其它配件气体吸受瓶 4只；

4 售后服务

4.1  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.2  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：8套

7 到货港

7.01 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目27 实验室环境改造

| 序号 | 名称 | 规格型号/技术描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 净化夹心彩钢板（顶板） | δ=50mm | ㎡ | 25 |
| 2 | 净化夹心彩钢板（墙板） | δ=50mm | ㎡ | 90 |
| 3 | 吊配件 | 丝杆、吊梁等 | ㎡ | 30 |
| 4 | 彩钢板密封材料 | 白色中性硅胶 | 项 | 1 |
| 5 | 铝合金型材 | 50槽铝、50圆弧贴片、50阳圆柱、角铝、T字梁、配套塑料阴角线 | 项 | 1 |
| 6 | 洁净密封窗 | 1500*1200 | 套 | 1 |
| 7 | 钢制门 | 50mm中空专用门料，门樘尺寸：900*2100mm（含观察窗） | 樘 | 2 |
| 8 | PVC地板 | δ=2.2mm | ㎡ | 25 |
| 9 | 地面自流平处理 | δ=2mm | ㎡ | 25 |
| 通风空调设备部分 |  |  |  |  |
| 10 | 吊顶式净化送风机组 | 风量:1200m3/h， 380V，50HZ,总功率：N=0.25kw-4p；机组由：出风段+风机段+初效段 | 台 | 3 |
| 11 | 成套配电箱 | 配电箱 1.墙体嵌入式配电箱安装 1.成套配电箱安装 2.端子板接线 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线 | 套 | 1 |
| 12 | LED净化灯 | 600*300mm | 套 | 3 |
| 13 | 灭菌灯配灯管 | 40w | 套 | 2 |
| 14 | 单开 | 250V 10A | 个 | 5 |
| 15 | 单相二、三极插座 | 250V 10A | 个 | 5 |
| 16 | 无卤低烟阻燃铜芯塑料电线 | WDZ-2.5mm² | 米 | 300 |
| 17 | 电线管 | KBG-20 | 米 | 60 |
| 18 | 接线盒 | 86型 | 个 | 15 |
| 19 | 安装辅材及配件 | 管道、通丝、卡箍等 | 项 | 1 |

## 品目28 冷库建设

1、结构特点

（1） 气调库系统组成：制冷系统、气体调节系统、杀菌系统、加湿系统、安全平衡系统、智能控制系统。

（2） 气调库硬件组成：库体、制冷机组、压力平衡装置、气体调节装置、超声波加湿机、灭菌机、传感组件、阀组件等。

（3） 气调库、低温库及保鲜库独立控制，组合库尺寸见附图。

（4） 气调库用δ=100mm单面不锈钢聚氨酯夹心板，低温库用δ=150mm聚氨酯双面彩钢板，保鲜库用δ=100mm聚氨酯双面彩钢板。

（5） 库房地面采用2mm厚压花铝板。

（6） 库板质量满足ISO国际认证，满足国家GB8624 B2级防火要求

（7） 库体全面密封处理且具有气密平衡系统

（8） 气调库温控微风循环系统，确保冷藏货物水分流失减到最低

（9） 气调库库门配小门，供少量出货使用或观察果品情况使用

（10） 气调库蒸发器采用直径32mm，壁厚2mm的铝合金平板专用蒸发器靠墙安装

（11） 保鲜库和低温冷冻库冷风机强制风冷方式

2、控制特点

（1） 三间气调库气调参数独立设置，独立气调控制

（2） 三间气调库气体参数采用独检模式

（3） 气调库自动臭氧灭菌功能，灭菌间隔及灭菌时间可实时更改保存

（4） 气调库独立自动超声波加湿、超声波加湿机水箱自动进水功能

（5） 气调库自动加湿功能，湿度可在接近冰点保持90%以上

（6） 无油氮气自动制取系统 ，多级精密气体过滤系统

（7） 气调库的温度、气体调节程序全部自动化，一键式启动, 最快达到设定参数

（8） 控制入口采用秘钥，采用口令管理

（9） PLC智能全自动控制系统，各控制要素均可独立使用

（10） 程序设计合理，稳定性高，随时可更改及保存控制参数

（11） 压缩机组具有过电压、欠电压、过载保护等功能

（12） 八间库的温控独立

（13） 自主知识产权

3、技术参数指标

气调库及保鲜库内温度范围-5 ℃～室温；温度精度为0.5 ℃， 气调库温度显示精度0.01 ℃ ， 保鲜库显示精度0.1 ℃

O2测量范围0～25%，检测精度0.2%，显示精度0.01%

CO2测量范围0～20%，检测精度0.2%，显示精度0.01%

湿度传感器测量范围0-100%，显示精度0.01%，检测精度±3%F.S

* 单库21% 降至5% 的时间在三小时以内

* 气调库微风循环，风量：≤1000 （m3/h ）

* 气调库气密性：常温条件下，对无物料存放的空库进行配气，然后密封库体，以O2 气体浓度为指标，2 小时内O2 波动范围≤2%。

 全自动气调，根据自定义设置的参数运行，参数可实时更改

气调库专用超声波加湿机、根据湿度设定值自动运行

触摸屏显示系统温度、湿度及O2、CO2浓度，PLC控制各设备联动运行，科学节能

电压：380V/50-60Hz，整个组合库功率40KW

4、分项性能指标

4.1、气调库

数量：3套 国产

*（1）温度控制范围涵盖：-5℃～室温；

温度测量范围涵盖：-20℃～80℃；

温度显示精度：≤0.01℃；

温度控制精度：±0.5℃；

库内温度分布差：≤1.5℃。

（2）湿度控制范围涵盖：40%～95%RH；

湿度测量范围涵盖：0～100%RH；

湿度显示精度：≤0.01%RH；

湿度检测精度：±3%RH。

（3）O2 控制范围涵盖：2～21%；

O2 测量范围涵盖：0～25%；

O2 显示精度：≤0.01%；

CO2 测量范围涵盖：0～20%；

CO2 显示精度：≤0.01%。

*（4）气调库微风循环，风量≤1000（m3/h）

*（5）气调库气密性：常温条件下，对无物料存放的空库进行配气，然后密封

库体，以O2 气体浓度为指标，2小时内O2 波动范围≤2%。

*（6）气调库主要组件具体要求如下

| 编号 | 名称 | 主要性能及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | 制冷压缩机 | 格力品牌，全封闭式冷凝机组； 使用蒸发温度范围涵盖：-10℃～10℃； 名义制冷量：8.10KW（7℃，35℃）； 输入功率：2.0kw； 性能系数：4.05W/W； 噪音：51.5dB（A）； 电源制式：380V 三相 50Hz； | 3台 |
| 2 | 蒸发器 | 管径 32mm，管壁厚度 2.0mm，平板宽 100mm | 3 台 |
| 3 | 控制柜 | 库内温度、湿度、氧气、二氧化碳浓度数字显示， 可多组合独立设定，并实现自动控制 PLC 全自动控制，触摸屏设置参数 多组分独立进气，根据需要可以扩展 三间气调库独立设置，独立运行，互不干扰 自主知识产权 | 1 台 |
| 4 | 库体、库门 | 聚氨酯单面不锈钢夹芯板厚度 δ≥100mm，（压 花铝质冷库地板≥12 m 2 ，厚度 δ=3～4mm），库 体高度以室内屋顶实际可用高度为准，不低于 3m，库门密封紧闭，带小门 | 3 套 |
| 5 | 自动供气系统 | N2 出口纯度>99%,产氮量>20m3/h，配备无油空压机、冷干机、储气罐，多级精密过滤，进口电磁阀，CO2 气源客户自备； 名义输出：≥15KW； 电源制式：380V 三相 50Hz； | 1套 |

4.2、低温冷库

数量：1 套 国产

低温冷库主要组件具体要求如下：

| 序号 | 名称 | 主要性能及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | 压缩机 | 格力品牌，全封闭式冷凝机组 使用蒸发温度范围涵盖：-30℃～0℃； 名义制冷量：8.50KW（-7℃，32℃）； 输入功率：3.6kw 性能系数：2.36W/W 噪音：51.9dB（A） 电源制式：380V 三相 50Hz； | 1 台 |
| 2 | 冷风机 | 格力品牌：吊顶式冷风机 供冷量：4.90kw（-8℃/0℃） 冷却面积：22.2m² 设计压力：3.0Mpa 出风静压：0PA 风机功率：0.42kw 化霜功率：4.5kw | 1 台 |
| 3 | 控制柜 | 库内温度、湿度数字显示，可调节 控温范围涵盖：-25℃～30℃(任意可调、自动保持、数显)； 控温精度：±0.1℃（数显）； 化霜操作可手动、自动控制 | 1台 |
| 4 | 库体、库门、风幕 | 聚氨酯夹芯板厚度 δ≥150mm，（压花铝质冷库 地板≥14 m2 ，厚度 δ=3～4mm），库体高度以室内屋顶实际可用高度为准，不低于 3m，库门密封紧闭，风幕机（长度 0.9-1.2m） | 1 套 |

4.3、保鲜库

数量：4套 国产

保鲜库主要组件具体要求如下：

| 序号 | 名称 | 主要性能及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | 压缩机 | 格力品牌，全封闭式冷凝机组 使用蒸发温度范围涵盖：-15℃～10℃； 名义制冷量：8.10KW（7℃，35℃）； 输入功率：2.0kw 性能系数：4.05W/W 噪音：51.5dB（A） 电源制式：380V 三相 50Hz； | 4 台 |
| 2 | 冷风机 | 格力品牌：吊顶式冷风机 供冷量：3.60kw（0℃/10℃） 冷却面积：15.8m² 设计压力：3.0Mpa 出风静压：0PA 风机功率：0.21kw 化霜功率：2.55kw | 4 台 |
| 3 | 控制柜 | 库内温度、湿度数字显示，可调节 控温范围涵盖：-5℃～30℃(任意可调、自动保持、数显)； 控温精度： ±0.1℃（数显）； 化霜操作可手动、自动控制 | 4台 |
| 4 | 库体、库门、风幕 | 聚氨酯夹芯板厚度 δ≥100mm，（压花铝质冷库 地板≥14 m2 ，厚度 δ=3～4mm），库体高度以室 内屋顶实际可用高度为准，不低于 3m，库门密 封紧闭，风幕机（长度 0.9-1.2m） | 4 套 |

## 品目29电热真空干燥箱

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V；

1.2 温度要求为0℃-40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2.技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

2.1 主要用途：干燥

2.2技术指标

*2.2.1材质           不锈钢

*2.2.2温度范围       RT+10 ～ 300 °C℃

*2.2.3功率           600W

2.2.4工作室尺寸     250x260x250mm

2.2.5加热系统       镍铬合金电热丝式加热器

2.2.6盐液收集       配有标准漏斗与标准计量筒

3.配置要求

*3.1 符合2.2技术指标要求的主机一台。

4  售后服务

4.1  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.2  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5  产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6  总订货数量：2台

7  到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目30气流式超微粉碎机

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V；

1.2 温度要求为0℃-40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2.技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

2.1 主要用途粉碎

2.2技术指标

*2.2.1功 率：1.8kw

*2.2.2电 压：220V

*2.2.3粉碎细度：60-800目

*2.2.4产 量：1-5kg/h

*2.2.5转 速：25000r/min

2.2.6外形尺寸：480*290*280

3.配置要求

*3.1 符合2.2技术指标要求的主机一台。

4  售后服务

4.1  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.2  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5  产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6  总订货数量：1台

7  到货港

7.01 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目31 手持糖度计（0.0- 53.0% Brix）

1.工作环境

1.1 环境温度要求为10℃～45℃；

1.2 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

1.3主要用途：

适用于果汁、食品与饮料的糖度测量，例如汤、调味酱、蕃茄酱、低糖果酱或带皮果酱。

2. 技术性能指标

2.1 主机要求

*2.1.1测量范围：0.0- 53.0% Brix；*小标度：0.1% Brix；精度：±0.2 % Brix；环境温度：10- 40°C；测量温度 10- 100°C，自动温度补偿；样本量：0.3毫升；测量时间：3 秒；电源：2节7号电池；防水等级：IP65(全身防水，可直接用自来水冲洗)

3 配置要求

3.1合格证、使用说明书各1本。

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：10台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目32 手持糖度计（45.0 - 93.0% Brix）

1.工作环境

1.1 环境温度要求为10℃～45℃；

1.2 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

1.3主要用途：

适用于测量各种高浓度样品，如果酱，蜂蜜与浓缩果汁等。

2. 技术性能指标

2.1 主机要求

*2.1.1测量范围：45.0- 93.0% Brix；*小标度：0.1% Brix；精度：±0.2 % Brix；环境温度：10- 40°C；测量温度 10- 100°C，自动温度补偿；样本量：0.3毫升；测量时间：3 秒；电源：2节7号电池；防水等级：IP65(全身防水，可直接用自来水冲洗)

3 配置要求

3.1合格证、使用说明书各1本。

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：10台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目33 烤箱

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应380V的要求；

1.2主要用途：

用于实验室烘焙，焙烤实验课程。

2. 技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

*2.1 主机要求：外部尺寸（宽x深x高）：1555 x 1120 x 1960（mm），带烟罩带脚轮，带底架（可放16盘）

*2.1.1电压:380-400V，50/60Hz，3N，PE，功率:13.8kW,电流:3*22.2A

烤箱内部尺寸:830(宽)x720(深)mm，断路器用ABB品牌，变频器用斯耐德品牌，接触器用AB或者斯耐德品牌，温度限幅器用EG0品牌。主体是SS304，内膛主体食品级铝材，产品所用不锈钢和铝材符合GB480.9-2016食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品附检测报告；全新易翻转钢化玻璃设计，让清洁更轻松；内置自动唤醒预热功能，欧洲进口石板，更好的蓄热能力，保证更均匀的烘焙效果石板符合GB4806.4-2016食品安全国家标准，陶瓷制品附检测报告

30个烘焙程序的存储。带有两个带锁脚轮和刹车。

(注:技术参数允许正负偏离3%)

*2.1.2提供所投产品铝烤架食品接触安全检测报告，依据GB4806.9-2016食品安全国家标准(食品接触用金属材料及制品)检测的带有CNAS或CMA标识的检测报告(提供有效检测报告复印件盖生产厂家公章)

*2.1.3提供所投产品石板食品接触安全检测报告，依据GB4806.4-2016食品安全国家标准陶瓷制品)检测的带有CNAS或CMA标识的检测报告(提供有效检测报告复印件盖生产厂家公章)

*2.1.4提供所投产品不锈钢板食品按触安全检测报告，依据B4806.9-2016食品安全国家标准(食品接触用金属材料及制品)检测的带有CNAS或CMA标识的检测报告(提供有效检测报告复印件盖生产厂家公章)

*3 配置要求
3.1 烤箱主机  一台

*3.2 出水口：23mm，烤箱尺寸：1230x720mm，3层，每层烤盘容量：600x400mm

*3.3 蒸汽出气管：80mm，总重量533kg。

*3.4 烤盘尺寸：400*600mm，6个均为SS304不锈钢。

3.5装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

4.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

4.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：1台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目34搅拌机

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220-230V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途：搅拌

2.2 技术指标

2.2.1 尺寸：370（宽）x460（深）x620高mm

2.2.2 电压：220-230v 50Hz

2.2.3 可选频率：60Hz

*2.2.4 功率：0.45KW（3A）

*2.2.5 重量：40kg

*2.2.6 速度：3种速度

*2.2.7 容积：10L

*3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的主机1台

3.2 其他必配附件

3.3 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

4.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

4.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：4台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目35 搅拌机

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220-230V范围的要求；

1.2 温度要求为0℃～40℃；

1.3 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2. 技术性能指标

2.1 主要用途：搅拌

2.2 技术指标

*2.2.1 尺寸：230（宽）x410（深）x400高mm

2.2.2 电压：220-230v 50Hz

*2.2.3 可选频率：60Hz

*2.2.4 功率：0.51KW（3.2A）

*2.2.5 重量：18kg

*2.2.6 容积：7L

*3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的主机1台

3.2 其他必配附件

3.3 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

4.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

4.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：4台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目36压面机

1.工作环境

1.1 电源要求为自动适应220V；

1.2 温度要求为0℃-40℃；

1.3 连续工作时间、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2.技术性能指标（加*条款属于必须符合条件）

2.1 主要用途：制作面食

2.2技术指标

*2.2.1面辊长度：260mm

*2.2.2面辊转速：60rpm

*2.2.3轧辊调整范围：0-20mm

*2.2.4电压：220V

*2.2.5功率：2.2KW

*2.2.6面辊直径：65mm

*2.2.7面辊材质：304不锈钢

3.配置要求

*3.01 符合2.2技术指标要求的压面机主机一台及配件一套。

4  售后服务

4.01  产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.02  供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，1周内到现场履行维修服务义务，随机说明书及操作手册各1套。

5  产品质量标准

5.01  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.02  生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6  总订货数量：2台

7  到货港

7.01 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

## 品目37空调

## 1.工作环境

1.1 环境温度要求为10℃～45℃；

1.2 连续工作、噪音无特殊要求，满足实验室环境要求。

2.1 主要用途：用于科研和教学中空间的冷暖调节。

2.2 技术指标

2.2.1制热量(W)7210W

2.2.2 外机尺寸：911x378x596mm

2.2.3 制热功率(W):2000W

2.2.4 内机尺寸：1820x417x469mm

2.2.5 产品匹数：2匹

2.2.6 制冷功率(W)：1300W

2.2.7制冷量(W)：5110W

3 配置要求

3.1 符合上述参数标准的空调主机1台

3.2 其他必配附件

3.3 装箱单、合格证、使用说明书各1本

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

4.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

4.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5 产品质量标准

5.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

5.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量：3台

7 到货港

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学