# 新疆维吾尔自治区人民医院零星标识标牌设计制作安装服务商采购项目

公开招标文件

招标编号：XJCC-ZB-2021-091

采购人 ：新疆维吾尔自治区人民医院

招标代理机构：新疆诚成工程项目管理有限公司

二〇二一年五月

目录

招标公告	1

第一部份 投标须知	3

第二部分 招标说明	10

第三部分 投标说明	15

第四部分 采购需求	30

第五部分 合同部分（模板）	67

第六部分 附　件	74

新疆维吾尔自治区人民医院零星标识标牌设计制作安装服务商采购项目

招标公告

项目概况 新疆维吾尔自治区人民医院零星标识标牌设计制作安装服务商采购项目 招标项目的潜在投标人应在 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋18层商业办公6号房 获取招标文件，并于 2021年 06月 16 日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCC-ZB-2021-091

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院零星标识标牌设计制作安装服务商采购项目

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额总价（万元/年） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 临床科室及辅助科室零星标识牌制作安装 | 1 | 项 | 50 | 详见招标文件 |  |
| 第二包 | 院内公共区域零星标识牌制作安装 | 1 | 项 | 50 | 详见招标文件 |  |

合同履行期限：两年

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。；

（4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（5）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2021年 05 月 26 日至2021年 06 月 01 日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋18层商业办公6号房

方式：线下获取

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年 06 月16 日 10:30  （北京时间）

投标地点（网址）：乌鲁木齐市天山区新华南路370号龙泉酒店12楼

开标时间：2021年 06 月 16 日 10:30 （北京时间）

开标地点（网址）：乌鲁木齐市天山区新华南路370号龙泉酒店12楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

投标人购买标书时应提交的资料：

- 有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；（2）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；（3）“信用中国”网站及“中国政府采购网”网页查询截图（“信用中国”网站查询方法：信用服务-信用分类查询-失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单-搜索栏输入单位全称-查询、“中国政府采购网”网站查询方法：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）；（4）“中国裁判文书网”网页查询截图（“中国裁判文书网”网站查询方法：刑事案件-案由-刑事案由-贪污贿赂-行贿-搜索栏输入单位全称-查询）。 以上证件需携带原件及加盖公章的复印件一份，原件核查后退回。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 新疆维吾尔自治区人民医院

地    址： 新疆乌鲁木齐市天池路91号

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0991-8562590  　　　　　　　　　
   2.采购代理机构信息

名 称：新疆诚成工程项目管理有限公司

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋1806室

项目联系人（询问）：赵雅琦   李颖

项目联系方式（询问）：19990210962  18690136275

# 第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJCC-ZB-2021-091 |
| 2 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区人民医院零星标识标牌设计制作安装服务商采购项目 |
| 3 | 联系方式 | 1、采购代理机构名称：新疆诚成工程项目管理有限公司 联系人：赵雅琦 李颖 联系电话：19990210962 18690136275 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋18层商业办公6号房 2、采购人名称：新疆维吾尔自治区人民医院 联系人：李老师 联系电话：0991-8562590 地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号 |
| 4 | 招标内容 | 第一包：临床科室及辅助科室零星标识牌制作安装 第二包：院内公共区域零星标识牌制作安装 具体技术要求详见第四部分：采购需求 |
| 5 | 预算金额 | 单价报价，投标人投标单价不得超过招标文件第四部分采购人需求中给定的预算单价，否则投标无效， |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照； （3）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。； （4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）； （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 信用情况 | 1）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 2）本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 招标文件发放日期 | 时间：2021年 05 月 26 日 10:00 至 2021年06月01日18:30（北京时间，双休日及法定节假日除外) 地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋18层商业办公6号房 |
| 10 | 标书售价 | 人民币200元 现金支付，标书售后一概不退，投标资格不能转让，如需邮寄，需另加邮寄费人民币50元整。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2020年 06 月 16 日上午10：30(北京时间) （如有变动另行通知） |
| 12 | 投标文件递交及开标地点 | 乌鲁木齐市天山区新华南路370号龙泉酒店12楼 |
| 13 | 招标有效期 | 九十天 |
| 14 | 质保期限 | 一年 |
| 15 | 服务期限 | 两年 |
| 16 | 交货地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 第一包：10000.00元 第二包：10000.00元 投标保证金的形式：汇票或转账或银行电汇，投标保证金应当从其基本帐户转出。投标保证金截止时间：2021年06月16日10：30 时（北京时间）前到帐，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 户名：新疆诚成工程项目管理有限公司 开户行名称：乌鲁木齐银行新华南路支行 账号：0000001211121500053685 开户行号：313881000176 备注：请按包打保证金。 |
| 19 | 投标文件组成、份数及开标一览表 | 投标文件：正本一份、副本四份 开标一览表（单独密封）、投标文件电子版、资格审查原件信封 |
| 20 | 投标文件编制、密封 | 1、投标文件分为开标一览表信封和投标文件信封和资格审查原件信封，应包括下列内容： 1.1开标一览表信封： (1)开标一览表 (2)投标保证金支付的凭证(也可以为网上银行汇款凭证) 1.2投标文件袋信封（投标文件正副本）： (1)投标文件(文件编制详见第二章4.2) (2)投标文件正本扫描电子版（PDF格式） 1.3资格审查原件信封：根据投标人须知前附表要求的开标资格审查原件的内容提供 2、投标文件信封封面和《开标一览表》信封封面和资格审查原件信封封面上应写明： 采购人： 项目名称：（项目名称第几包） 项目编号： 投标单位名称： （“正本”或“副本”、开标一览表、资格审查原件） 联系人和联系电话： 3、投标文件密封 投标文件正副本及投标文件电子版（u盘）可以密封在同一投标文件袋中。u盘请载明项目名称、项目编号、公司名称）。 u盘与投标文件恕不退还。 4、开标一览表密封 投标人必须单独制作“开标一览表”，并单独密封提交，开标一览表密封在一个信封内。 5、投标文件信封及开标一览表信封及资格审查原件信封密封盖章 投标文件信封及开标一览表信封及资格审查原件信封封口处须加盖投标公司公章及法人章，并注明“开标时启封”字样。 6、若投标人参与多个包投标，投标文件信封及开标一览表信封按招标文件要求以包为单位分开制作并密封提交。否则其投标被拒绝。资格审查原件信封可不按包制作，但法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书需以包为单位分开制作装在资格审查原件信封里递交。 未按招标文件前附表投标文件制作及密封要求的，投标被拒绝。 |
| 21 | 投标文件格式 | 1.投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。 2.投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向采购代理机构提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 |
| 22 | 投标文件的签署规定 | 1.投标文件的页面必须用印刷体打印。 2.投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。 4.投标文件正本需逐页加盖公章，在招标文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 5.所有投标文件必须提交正本1套和副本4套（如不满足将拒绝其投标），并在封面上标记“正本”或“副本”。 6.投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。 |
| 23 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：根据国家相关法律法规签订合同进行结算，项目完工验收后付款至合同价50%，审计结算后付至结算价的90%，剩余10%质保金一年后无质量问题付清。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准下浮50%由中标企业向招标代理机构支付。 |
| 25 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 26 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 27 | 澄清须知 | 接收澄清函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版澄清函至接受单位 接受质疑的单位：新疆诚成工程项目管理有限公司 联系人：沙艳 联系电话：18199184100 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋18层商业办公6号房 |
| 28 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 29 | 开标程序 | 至投标文件递交截止时间，通过互联网视频会议（相应网址在递交投标文件截止时间前告知各投标人），向投标人公布递交投标文件的投标人名单及投标文件中的报价； 投标文件经评标委员初步评审后，如需澄清，投标人须在评标委员会规定的时间内进行澄清，澄清函文件须签字、盖章后加密发送至1573670916@qq.com邮箱并在邮件留言单位名称、项目名称。 投标人法定代表人或委托代理人须持身份证原件亲自参加开标会。 4、开标会结束后退回资格审查原件。 |
| 30 | 开标资格审查原件 | 投标人须将营业执照原件、法定代表人身份证明书原件或法定代表人授权委托书原件、“信用中国”网站及“中国政府采购网”网页查询截图、“中国裁判文书网”网页查询截图，以上全部资料装袋并单独密封，于投标文件递交截止时间及开标时间前随投标文件一起递交至开标地点。开标资格审查原件由监督人现场查验，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。逾期送达不予接受。 |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、新疆维吾尔自治区人民医院零星标识标牌设计制作安装服务商采购项目分为两个包， 第一包：临床科室及辅助科室零星标识牌制作安装；第二包：院内公共区域零星标识牌制作安装；投标人可参与多个包段投标，但只可中一个包段。如出现某包段中综合得分排名第一的投标人已取得1个包段的第一中标候选人资格时，将推荐综合得分排名第二的投标人为第一中标候选人。投标人必须无条件接受上述原则，否则招标人将取消其中标资格。 4、因两个包清单一致，所以投标单位若中标，两个包的中标价格须执行两个包中各分项单价低的为准。 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |

# 第二部分  招标说明

## 第一章  总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆诚成工程项目管理有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的投标人（制造商、代理商）均为合格的投标人：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。；

（4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（5）本项目不接受联合体投标。

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆维吾尔自治区人民医院 。

3.2  “招标代理机构”系指新疆诚成工程项目管理有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的投标人（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章  招标文件

5. 招标文件说明

5.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期的　十五日前　按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束

8.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 第三部分投标说明

## 第一章对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。；

（4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（5）本项目不接受联合体投标。

投标人须将营业执照原件、法定代表人身份证明书原件或法定代表人授权委托书原件、“信用中国”网站及“中国政府采购网”网页查询截图、“中国裁判文书网”网页查询截图，以上全部资料装袋并单独密封，于投标文件递交截止时间及开标时间前随投标文件一起递交至开标地点。开标资格审查原件由监督人现场查验，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。逾期送达不予接受。

1.2  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

## 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投产品的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

商务部分

（1）“一证一码”或“三证合一”的营业执照

（2）投标保证金缴纳凭证

（3）关于资格的声明函（附件1-1）

（4）法定代表人身份证明书、法人授权委托书（附件1-2）

（5）投标函（附件1-3）

（6）商务条款偏离表（附件1-4）

（7）上一年度（2020年度）财务审计报告

（8）企业基本情况表、项目负责人简历表、拟投入本项目主要成员表（附件1-5）

（9）近三年经营业绩表（附件1-6）

（10）反商业贿赂承诺书（附件1-7）

（11）开标一览表（附件1-8）

（12）明细报价表（附件1-9）

（13）节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-10）

（14）节能、环境标志产品证明材料（附件1-11）

（15）小微企业生产或销售的产品优惠明细表（附件1-12）

（16）中小企业声明函（附件1-13）

（17）监狱企业声明函（附件1-14）

（18）残疾人福利性单位声明函（附件1-15）

（19）信用查询截图（附件1-16）

（20）招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料

技术部分

（1）设备、技术简要说明一览表（附件2-1）

（2）规格、技术参数偏离表（附件2-2）

（3）产品选型情况说明

（4）配置及性能指标说明

（5）配送及安装验收方案

（6）售后服务

（7）文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件格式

见第一部份 投标须知。

6. 投标报价

6.1  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.1.1  所投所有产品仅接受一个报价。

6.1.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7. 产品价格的货币单位

7.1　产品价格单位为人民币。

8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.5  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

8.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.7 如果投标人提供的服务及货物不是投标人自己生产或拥有的，则必须得到技术拥有者或货物制造商向招标人提供该种货物/服务的正式授权。

8.8 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件正本中所提供资料需加盖公章。

8.9 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.10 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.11投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.12 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.11 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将视为其投标无效）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

见第一部份 投标须知。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以转账或电汇等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆诚成工程项目管理有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆诚成工程项目管理有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

投标保证金可直接交入：

户名：新疆诚成工程项目管理有限公司

开户行名称：乌鲁木齐银行新华南路支行

账号：0000001211121500053685

开户行号：313881000176

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6  我公司退还投标保证金办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据、授权委托书等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

11.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）投标文件有不符合招标文件带“*”要求的内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

11.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，按投标人须知前附表要求递交投标文件。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的定标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

16.2　开标时将检查所有投标文件的递交时间，并在确认无误后打开投标文件进行唱标。唱标以投标人提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

## 第六章 评　标

17. 评标依据

17.1　评标的依据为招标文件。

18. 投标文件的澄清

18.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2　对以下因素进行评估和比较：

- 对投标文件的审查和响应性的确定；

- 对投标文件中投标人的财务、技术和生产/供货能力的确定；

- 对投标产品技术性能先进性和经济性的确定；

- 对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

- 对投标人投标文件技术规格偏差的调整确定；

- 对投标人投标文件商务偏差的调整确定；

- 对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

- 对近三年经营业绩表的业绩评估确定；

- 其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.4  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.8  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.9  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.10 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，将作废标处理。

21.11  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 | 投标企业名称 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照（营业执照需包含本次项目的相关经营权）； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人是否提供在“信用中国”网站、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）； |  |  |  |  |
| 3 | 投标人是否提供在中国裁判文书网查询的无行贿犯罪记录证明； |  |  |  |  |
| 4 | 是否有投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 | 投标企业名称 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供关于资格的投标函； |  |  |  |  |
| 2 | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照招标文件要求编写； |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 7 | 投标人所报交货期、质保期是否满足招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 9 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 10 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.12评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。投标人的评审价格由投标人代表签字确认。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； 2、须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； |

说明：如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、投标人《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函； ②、投标人应提供其属地主管部门出具的证明函； ③、投标人应提供产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函； 投标人应同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审和比较，未通过详细评审的投标产品视为无效投标产品。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5投标人自本次招标采购活动前三年内在投标活动中有违法违纪活动一经查出，将取消投标资格，已经中标的，取消中标资格。

22.6评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

25.4 签订设备买卖合同中标人持《中标通知书》按要求与招标人签订医用设备买卖合同（或协议书）。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件均为合同签订的依据。

25.5 合同的履约

1．如果中标人没有按照上述规定签订合同，招标人有理由取消该投标人的中标资格。

2．中标人必须有能力履约合同义务，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包给他人。如果中标在履行合同时发生违约行为，招标人有权终止采购其所有中标品种。

3.中标人负责中标产品的配送。

## 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

# 第四部分采购需求

一、采购清单

第一包、第二包采购清单

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科室牌 | 铝合金、烤漆、丝网印 | 1 | ㎡ | 1700 |  |
| 2 |  | 擦洗丝印 |  |  | 1350 |  |
| 3 | 病房牌 | 铝合金、边轨、烤漆、丝网印 | 1 | ㎡ | 1700 |  |
| 4 | 床头牌 | 铝合金、边轨、烤漆、丝网印 | 1 | ㎡ | 1700 |  |
| 5 |  | 5mm亚克力板、面板喷漆 | 1 | ㎡ | 2100 |  |
| 6 | 门诊 诊室牌 | 底板为1.2铝板折弯成形，面烤ICI汽车漆，房号为1.2不锈钢异型裁切，内容多色高清丝网印刷。科室内容为插卡可更换工艺。 | 1 | ㎡ | 4000 |  |
| 7 | 牌 匾 | 5mmPVC板、背胶 | 1 | ㎡ | 180 |  |
| 8 |  | 5mmPVC板、车贴 | 1 | ㎡ | 180 |  |
| 9 |  | 5mmPVC板、背胶、小银边 | 1 | ㎡ | 180 |  |
| 10 |  | 展板装饰边框（铝合金边框） | 1 | m | 320 |  |
| 11 |  | 5mm超卡板、大灰色边条 | 1 | ㎡ | 90 |  |
| 12 |  | 5mm亚克力UV喷绘 | 1 | ㎡ | 650 |  |
| 13 |  | 10mm亚克力UV喷绘 | 1 | ㎡ | 850 |  |
| 14 |  | 20mmPVC板UV喷绘 | 1 | ㎡ | 700 |  |
| 15 |  | 15mmPVC板UV喷绘 | 1 | ㎡ | 600 |  |
| 16 |  | 10mmPVC板UV喷绘 | 1 | ㎡ | 580 |  |
| 17 |  | 5mmPVC板UV喷绘 | 1 | ㎡ | 350 |  |
| 18 |  | 背胶双膜、车贴 | 1 | ㎡ | 180 |  |
| 19 |  |  | 0.5 | ㎡ | 180 |  |
| 20 |  | 白板、即时贴割字 | 1 | ㎡ | 260 |  |
| 21 |  | 方管灯布（含钢架） | 1 | ㎡ | 200 |  |
| 22 |  | 5mm亚克力盒 | 1 | ㎡ | 660 |  |
| 23 |  | 双色板雕刻 | 1 | ㎡ | 520 |  |
| 24 |  | 门型架 | 1 | ㎡ | 135 |  |
| 25 |  | 像纸 | 1 | ㎡ | 130 |  |
| 26 |  | 700mm横幅 | 1 | m | 10 |  |
| 27 |  | 900mm横幅 | 1 | m | 12 |  |
| 28 |  | 弱溶剂 | 1 | ㎡ | 230 |  |
| 29 |  | 反光膜 | 1 | ㎡ | 200 |  |
| 30 |  | 灯布 | 1 | ㎡ | 120 |  |
| 31 |  | 灯箱片 | 1 | ㎡ | 130 |  |
| 32 |  | 钛金铜牌 | 1 | ㎡ | 650 |  |
| 33 |  | 木板铜牌 | 1 | ㎡ | 310 |  |
| 34 | 标签 | 5mm亚克力盒＜20cm | 1 | 个 | 15 |  |
| 35 |  | 背胶双膜 | 0.05*0.13 | 个 | 5 |  |
| 36 |  | 双色板雕刻（治疗室标签） | 0.05*0.13 | 个 | 6 |  |
| 37 |  | 双色板雕刻（床号） | 0.06*0.11 | 个 | 6 |  |
| 38 |  | 双色板雕刻亚克力、磁铁 | 0.04*0.1 | 个 | 10 |  |
| 39 |  | 亚克力台签 | A4 | 个 | 50 |  |
| 40 |  | 过塑 | A4 | 页 | 5 |  |
| 41 |  |  | A3 | 页 | 10 |  |
| 42 | 印刷 | 设计彩色打印 | A4 | 页 | 30 | 15页以上10元/页 |
| 43 |  | 打印、复印（彩色） | A4 | 页 | 3 |  |
| 44 |  |  | A3 | 页 | 6 |  |
| 45 |  | 复印、打印（黑白） | A4 | 页 | 1 |  |
| 46 |  |  | A3 | 页 | 2 |  |
| 47 |  |  | A2 | 页 | 5 |  |
| 48 |  | 装订 | A4 | 本 | 15 |  |
| 49 |  | 宣传册（短板印刷） | 彩色 | 本 | 8元/P（不含设计费） |  |
| 50 |  |  | 黑白 | 本 | 5元/P（不含设计费） |  |
| 51 | 户外牌匾 | 钣金工艺灯箱（国标1.2mm 304不锈钢折弯焊接，内容激光镂空，汽车烤漆工艺，内置优质LED防水冷光源，包含配套电源、连接电缆、含安装费。 | 1 | ㎡ | 2700 | 单面 |
| 52 |  | 软膜灯箱，边框为铝合金定制型材，内置LED防水冷光源，内容软膜高清UV打印。包含配套电源、连接电缆、含安装费。 | 1 | ㎡ | 800 | 单面 |
| 53 |  | 型材灯箱，包含配套电源、连接电缆、安装费等。 | 1 | ㎡ | 2200 | 单面 |
| 54 |  | LED冲孔字≥1㎡ | 1 | ㎡ | 1300 |  |
| 55 |  | LED冲孔字＜1㎡ | 1 | cm | 13 |  |
| 56 |  | 双层亚克力吸塑发光字≥1㎡ | 1 | ㎡ | 1700 |  |
| 57 |  | 双层亚克力吸塑发光字＜1㎡ | 1 | cm | 17 |  |
| 58 |  | 钣金 | 1 | ㎡ | 2700 |  |
| 59 |  | 精工字（国标1.2mm，304不锈钢折弯焊接成型，汽车烤漆工艺，安装费。 | 1 | cm | 15 |  |
| 60 |  | 亚克力立体字＜30cm | 1 | cm | 4 |  |
| 61 |  | 亚克力立体字≥30cm | 1 | ㎡ | 1100 |  |
| 62 |  | PVC立体字＜30cm | 1 | cm | 2 |  |
| 63 |  | PVC立体字≥30cm | 1 | ㎡ | 850 |  |
| 64 |  | 3mm户外亚克力板 | 1 | ㎡ | 460 |  |
| 65 |  | 5mm户外亚克力板 | 1 | ㎡ | 620 |  |
| 66 |  | 10mm户外亚克力板 | 1 | ㎡ | 850 |  |
| 67 |  | 8mm钢化玻璃烤漆 | 1 | ㎡ | 750 |  |
| 68 |  | 户外高度≤3m标识拆除、安装、维修费（含脚手架） | 1人 | 天 | 400 |  |
| 69 |  | 户外高空作业高度≥3m标识拆除、安装、维修费 | 1人 | 天 | 600 |  |
| 70 | 其他 | 翻译费 句 | 1 | 段 | 5 |  |
| 71 |  | 翻译费 文章 | 1 | 字 | 0.5 |  |
| 72 |  | 设计费（创意文化墙设计） | 1 | ㎡ | 150 |  |
| 73 |  | 3D效果图设计（室内装修效果图设计排版） | 1 | ㎡ | 200 |  |

二、技术要求

第一包：临床科室及辅助科室零星标识牌制作安装

一、招标内容：

该项目主要针对医院内部室内、外标识标牌制作安装，实际制作安装数量最终以现场实际安装审计数量为准。

二、招标要求：

1、投标单位必须是标识、标牌生产厂商或具有广告制作能力的广告公司，具有相应的经营资格及安装能力。

2、投标单位经营范围应包括室内、外标识标牌、灯箱、设计、制作、安装等。所有带光源的外挂立体字，灯箱等，均包含配套电源、连接电缆、安装费等。

3、投标单位派驻现场管理人员及专业技术人员，应具备相应上岗证书。

4、投标单位有医院标识标牌制作、安装经验和业绩者优先考虑。

5、标识标牌中的国家通用语言，如需用维文或英文翻译，必须经专业翻译公司翻译并盖章确认翻译无误。（注：相同翻译，不得重复计费）。

6、医院所有标识标牌版权均归医院所有，后期不得收取任何形式的版权费。

三、质量技术要求：

1、投标单位应严格按照最终设计方案，并经招标人批准的图纸要求进行制作和安装，图纸不明确、含糊或不完整的，投标人提供补充方案或设计，经招标人批准后方可实施（不合要求重新设计或补充方案不计价）。

2、 投标人的产品制作安装后的尺寸比例、外观效果应与效果图相符。

3、产品所使用的各种钢材均应使用国标钢材，焊接均为满焊，并应打磨光滑。

4、产品使用的其他材料应为国优产品，并符合环保要求。

5、标识各部应连接可靠、整体横平竖直，埋地的产品稳固牢靠，抗风耐雨，不得歪斜松动。

四、其他要求：

1、投标方根据附件采购清单明细表报价，投标计价方式为中标单价形式。

2、结算方式：项目完工验收合格后，进行审计结算。

3、保修期：一年。

4、付款方式：根据国家相关法律法规签订合同进行结算，项目完工验收后付款至合同价50%，审计结算后付至结算价的90%，剩余10%质保金一年后无质量问题付清。

第二包：院内公共区域零星标识牌制作安装

一、招标内容：

该项目主要针对医院内部室内、外标识标牌制作安装，实际制作安装数量最终以现场实际安装审计数量为准。

二、招标要求：

1、投标单位必须是标识、标牌生产厂商或具有广告制作能力的广告公司，具有相应的经营资格及安装能力。

2、投标单位经营范围应包括室内、外标识标牌、灯箱、设计、制作、安装等。所有带光源的外挂立体字，灯箱等，均包含配套电源、连接电缆、安装费等。

3、投标单位派驻现场管理人员及专业技术人员，应具备相应上岗证书。

4、投标单位有医院标识标牌制作、安装经验和业绩者优先考虑。

5、标识标牌中的国家通用语言，如需用维文或英文翻译，必须经专业翻译公司翻译并盖章确认翻译无误。（注：相同翻译，不得重复计费）。

6、医院所有标识标牌版权均归医院所有，后期不得收取任何形式的版权费。

三、质量技术要求：

1、投标单位应严格按照最终设计方案，并经招标人批准的图纸要求进行制作和安装，图纸不明确、含糊或不完整的，投标人提供补充方案或设计，经招标人批准后方可实施（不合要求重新设计或补充方案不计价）。

2、投标人的产品制作安装后的尺寸比例、外观效果应与效果图相符。

3、产品所使用的各种钢材均应使用国标钢材，焊接均为满焊，并应打磨光滑。

4、产品使用的其他材料应为国优产品，并符合环保要求。

5、标识各部应连接可靠、整体横平竖直，埋地的产品稳固牢靠，抗风耐雨，不得歪斜松动。

四、其他要求：

1、投标方根据附件采购清单明细表报价，投标计价方式为中标单价形式。

2、结算方式：项目完工验收合格后，进行审计结算。

3、保修期：一年。

4、付款方式：根据国家相关法律法规签订合同进行结算，项目完工验收后付款至合同价50%，审计结算后付至结算价的90%，剩余10%质保金一年后无质量问题付清。

三、报价要求：单价报价，投标人投标单价不得超过采购清单中的预算单价，否则将拒绝评审。

四、其他要求：

1、新疆维吾尔自治区人民医院零星标识标牌设计制作安装服务商采购项目分为两个包，第一包：临床科室及辅助科室零星标识牌制作安装；第二包：院内公共区域零星标识牌制作安装；投标人可参与多个包段投标，但只可中一个包段。如出现某包段中综合得分排名第一的投标人已取得1个包段的第一中标候选人资格时，将推荐综合得分排名第二的投标人为第一中标候选人。投标人必须无条件接受上述原则，否则招标人将取消其中标资格。

2、因两个包清单一致，所以投标单位若中标，两个包的中标价格须执行两个包中各分项单价低的为准。

# 第五部分 合同部分（模板）

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：

乙方（投标人）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式：

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货

2、交货时间：

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和采购中心。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报政府采购办备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向政府采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交甲方备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

经办人：                                 经办人：

电话：                                   电话：

20年月日                                 20年月日

# 质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在投标人根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）投标人。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

2.7.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录投标人名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、 质疑函一式三份。

# 第六部分  投标文件格式

一、投标文件封面

新疆维吾尔自治区人民医院零星标识标牌设计制作安装服务商采购项目

（第  包）

投标文件

（正本/副本）

采购人：

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（盖章）：

投标单位联系人（签字或盖章）：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

二、商务部分组成

（1）“一证一码”或“三证合一”的营业执照

（2）投标保证金缴纳凭证

（3）关于资格的声明函（附件1-1）

（4）法定代表人身份证明书、法人授权委托书（附件1-2）

（5）投标函（附件1-3）

（6）商务条款偏离表（附件1-4）

（7）上一年度（2020年度）财务审计报告

（8）企业基本情况表、项目负责人简历表、拟投入本项目主要成员表（附件1-5）

（9）近三年经营业绩表（附件1-6）

（10）反商业贿赂承诺书（附件1-7）

（11）开标一览表（附件1-8）

（12）明细报价表（附件1-9）

（13）节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-10）

（14）节能、环境标志产品证明材料（附件1-11）

（15）小微企业生产或销售的产品优惠明细表（附件1-12）

（16）中小企业声明函（附件1-13）

（17）监狱企业声明函（附件1-14）

（18）残疾人福利性单位声明函（附件1-15）

（19）信用查询截图（附件1-16）

（20）招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料

注：1、投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2、上述13-18项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。

附件1-1  关于资格的声明函

致：新疆诚成工程项目管理有限公司：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称(第几包）”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供“项目名称(第几包）”中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20  年  月  日

附件1-2  法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

年月日

2、法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次“项目名称(第几包）”项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日

附件1-3  投标函

致：新疆诚成工程项目管理有限公司：

根据贵方为“项目名称(第几包）”的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本四份。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、保证遵守招标文件的规定。

6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。

10、我方承诺接受招标文件中第五部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件1-4  商务条款偏离表

项目名称+包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

日期：20年　月　日

附件1-5  企业基本情况表、项目负责人简历表、拟投入本项目主要成员表

企业基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  |
| 单位性质 |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓 名 | 职务/职称 | 年 龄 | 专 业 |
| 单 位 概 况 |  |

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 | 担任何职务 | 备注 |

拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件1-6  近三年经营业绩表

项目名称+包号：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字或盖章：

日期：20年　月　日

附件1-7  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（“项目名称(第几包）”、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

公司法人代表签字或盖章：

法人授权代表签字或盖章：

日期：

附件1-8  开标一览表

| 序号 | 项目名称（包号） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 投标单价合计（元） | 大写： 小写： |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 交货期 |  |
|  | 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：

日期：年月日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

附件1-9  明细报价表

项目名称+包号：   招标编号：

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科室牌 | 铝合金、烤漆、丝网印 | 1 | ㎡ |  |  |
| 2 |  | 擦洗丝印 |  |  |  |  |
| 3 | 病房牌 | 铝合金、边轨、烤漆、丝网印 | 1 | ㎡ |  |  |
| 4 | 床头牌 | 铝合金、边轨、烤漆、丝网印 | 1 | ㎡ |  |  |
| 5 |  | 5mm亚克力板、面板喷漆 | 1 | ㎡ |  |  |
| 6 | 门诊 诊室牌 | 底板为1.2铝板折弯成形，面烤ICI汽车漆，房号为1.2不锈钢异型裁切，内容多色高清丝网印刷。科室内容为插卡可更换工艺。 | 1 | ㎡ |  |  |
| 7 | 牌 匾 | 5mmPVC板、背胶 | 1 | ㎡ |  |  |
| 8 |  | 5mmPVC板、车贴 | 1 | ㎡ |  |  |
| 9 |  | 5mmPVC板、背胶、小银边 | 1 | ㎡ |  |  |
| 10 |  | 展板装饰边框（铝合金边框） | 1 | m |  |  |
| 11 |  | 5mm超卡板、大灰色边条 | 1 | ㎡ |  |  |
| 12 |  | 5mm亚克力UV喷绘 | 1 | ㎡ |  |  |
| 13 |  | 10mm亚克力UV喷绘 | 1 | ㎡ |  |  |
| 14 |  | 20mmPVC板UV喷绘 | 1 | ㎡ |  |  |
| 15 |  | 15mmPVC板UV喷绘 | 1 | ㎡ |  |  |
| 16 |  | 10mmPVC板UV喷绘 | 1 | ㎡ |  |  |
| 17 |  | 5mmPVC板UV喷绘 | 1 | ㎡ |  |  |
| 18 |  | 背胶双膜、车贴 | 1 | ㎡ |  |  |
| 19 |  |  | 0.5 | ㎡ |  |  |
| 20 |  | 白板、即时贴割字 | 1 | ㎡ |  |  |
| 21 |  | 方管灯布（含钢架） | 1 | ㎡ |  |  |
| 22 |  | 5mm亚克力盒 | 1 | ㎡ |  |  |
| 23 |  | 双色板雕刻 | 1 | ㎡ |  |  |
| 24 |  | 门型架 | 1 | ㎡ |  |  |
| 25 |  | 像纸 | 1 | ㎡ |  |  |
| 26 |  | 700mm横幅 | 1 | m |  |  |
| 27 |  | 900mm横幅 | 1 | m |  |  |
| 28 |  | 弱溶剂 | 1 | ㎡ |  |  |
| 29 |  | 反光膜 | 1 | ㎡ |  |  |
| 30 |  | 灯布 | 1 | ㎡ |  |  |
| 31 |  | 灯箱片 | 1 | ㎡ |  |  |
| 32 |  | 钛金铜牌 | 1 | ㎡ |  |  |
| 33 |  | 木板铜牌 | 1 | ㎡ |  |  |
| 34 | 标签 | 5mm亚克力盒＜20cm | 1 | 个 |  |  |
| 35 |  | 背胶双膜 | 0.05*0.13 | 个 |  |  |
| 36 |  | 双色板雕刻（治疗室标签） | 0.05*0.13 | 个 |  |  |
| 37 |  | 双色板雕刻（床号） | 0.06*0.11 | 个 |  |  |
| 38 |  | 双色板雕刻亚克力、磁铁 | 0.04*0.1 | 个 |  |  |
| 39 |  | 亚克力台签 | A4 | 个 |  |  |
| 40 |  | 过塑 | A4 | 页 |  |  |
| 41 |  |  | A3 | 页 |  |  |
| 42 | 印刷 | 设计彩色打印 | A4 | 页 |  | 15页以上10元/页 |
| 43 |  | 打印、复印（彩色） | A4 | 页 |  |  |
| 44 |  |  | A3 | 页 |  |  |
| 45 |  | 复印、打印（黑白） | A4 | 页 |  |  |
| 46 |  |  | A3 | 页 |  |  |
| 47 |  |  | A2 | 页 |  |  |
| 48 |  | 装订 | A4 | 本 |  |  |
| 49 |  | 宣传册（短板印刷） | 彩色 | 本 |  |  |
| 50 |  |  | 黑白 | 本 |  |  |
| 51 | 户外牌匾 | 钣金工艺灯箱（国标1.2mm 304不锈钢折弯焊接，内容激光镂空，汽车烤漆工艺，内置优质LED防水冷光源，包含配套电源、连接电缆、含安装费。 | 1 | ㎡ |  | 单面 |
| 52 |  | 软膜灯箱，边框为铝合金定制型材，内置LED防水冷光源，内容软膜高清UV打印。包含配套电源、连接电缆、含安装费。 | 1 | ㎡ |  | 单面 |
| 53 |  | 型材灯箱，包含配套电源、连接电缆、安装费等。 | 1 | ㎡ |  | 单面 |
| 54 |  | LED冲孔字≥1㎡ | 1 | ㎡ |  |  |
| 55 |  | LED冲孔字＜1㎡ | 1 | cm |  |  |
| 56 |  | 双层亚克力吸塑发光字≥1㎡ | 1 | ㎡ |  |  |
| 57 |  | 双层亚克力吸塑发光字＜1㎡ | 1 | cm |  |  |
| 58 |  | 钣金 | 1 | ㎡ |  |  |
| 59 |  | 精工字（国标1.2mm，304不锈钢折弯焊接成型，汽车烤漆工艺，安装费。 | 1 | cm |  |  |
| 60 |  | 亚克力立体字＜30cm | 1 | cm |  |  |
| 61 |  | 亚克力立体字≥30cm | 1 | ㎡ |  |  |
| 62 |  | PVC立体字＜30cm | 1 | cm |  |  |
| 63 |  | PVC立体字≥30cm | 1 | ㎡ |  |  |
| 64 |  | 3mm户外亚克力板 | 1 | ㎡ |  |  |
| 65 |  | 5mm户外亚克力板 | 1 | ㎡ |  |  |
| 66 |  | 10mm户外亚克力板 | 1 | ㎡ |  |  |
| 67 |  | 8mm钢化玻璃烤漆 | 1 | ㎡ |  |  |
| 68 |  | 户外高度≤3m标识拆除、安装、维修费（含脚手架） | 1人 | 天 |  |  |
| 69 |  | 户外高空作业高度≥3m标识拆除、安装、维修费 | 1人 | 天 |  |  |
| 70 | 其他 | 翻译费 句 | 1 | 段 |  |  |
| 71 |  | 翻译费 文章 | 1 | 字 |  |  |
| 72 |  | 设计费（创意文化墙设计） | 1 | ㎡ |  |  |
| 73 |  | 3D效果图设计（室内装修效果图设计排版） | 1 | ㎡ |  |  |
| 合计（单价合计） | 元 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

附件1-10  节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |

注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

附件1-11  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件1-12  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

附件1-13  中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的项目名称(第几包）采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

1.投标人工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖投标人公章。

（若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附件1-14  监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的项目名称(第几包）采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

备注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关证明材料加盖投标人公章。

（若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对监狱企业的相关优惠。）

附件1-15  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件1-16信用查询截图

（复印件并加盖投标人单位公章）

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-信用分类查询-失信被执行人-搜索栏输入单位全称-查询、信用服务-信用分类查询-重大税收违法案件当事人名单-搜索栏输入单位全称-查询)、中国政府采购网被列入（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，刑事案件-案由-刑事案由-贪污贿赂-行贿-搜索栏输入单位全称-查询），有以上不良行为的将拒绝投标；（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）

截图含1）“信用中国”网站失信被执行人查询截图

2）“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单查询截图

3）“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图

4）“中国裁判文书网”查询截图

三、技术部分组成

（1）设备、技术简要说明一览表（附件2-1）

（2）规格、技术参数偏离表（附件2-2）

（3）项目实施方案

（4）售后服务

（5）文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，所投产品的各项证明及技术资料，应按照所投产品在采购目录中的序号顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

（1）附件2-1   设备、技术简要说明一览表

投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：

产品序号名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、此表需详列投标的每种设备。

（2）附件2-2  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

（3）项目实施方案

包括但限于：项目安装、施工组织设计等方面内容（格式自拟）

（4）售后服务

包括但不限于：售后服务体系、售后服务计划等（格式自拟）

（5）文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

评分标准

| 评审项目 | 评审分项 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） | 投标报价 （30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低（单价合价）的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分，小数点保留2位，计分时投标报价为按相关政策进行价格扣除后的价格。 |
| 商务评分（20分） | 企业实力(10分) | 根据供应商提供的财务状况、上一年度经营营业额、职工社保缴纳凭证、各项资质证件、专利证书、获奖证书等综合打分，分以下三档打分：优(5-10]；良(3-5]；差[0-3]。 |
|  | 类似项目业绩(8分) | 提供近三年（2018年1月1日至今）类似业绩，满足一个得2分，最高8分（提供合同关键页扫描件加盖公章或中标通知书，业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩） |
|  | 投标函质量(2分) | 横向比对供应商的响应文件进行打分，响应文件符合竞争性磋商文件的内容要求，没有遗漏，叙述清晰，数据详实，资料充盈；响应文件章节编排有序，体系完整，归类汇总合理，易读易懂，说服力强。 |
| 技术评分（50分） | 技术规格响应(20分) | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部满足的得基本分20分，每有一项指标低于要求的扣1分。扣完为止。 |
|  | 技术组织实施方案(10分) | 技术组织实施方案的完整性和合理性（包括保证交付期的工作计划组织措施、检测验收措施），完全满足或优于响应文件要求得[5-10]分，基本满足响应文件要求[0-5)分。 |
|  | 技术创新(5分) | 高科技、新技术和新工艺的运用，从安装、环保、维修等方面情况进行评比，[0-5] 分 |
|  | 安装方案(5分） | （配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下三档打分：优(4-5]；良(2-4]；差[0-2]。 |
|  | 售后服务 体系及服务情况 (10分) | 售后服务体系：是否有固定、长期的售后服务机构及备品备件库、能否提供及时到位品质服务等，提供相关证明文件，评委进行综合评议。优得6分、良得5分、一般得3分。 |
|  |  | 售后服务计划：投标人提供的能满足招标文件的售后服务，且具有更为优惠可行的售后服务及承诺，需提供详细的培训、维修、保养计划，评委进行综合评议。优得4分、良得3分、一般得2分。 |

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

此处附身份证复印件背面

此处附身份证复印件正面