招 标 文 件

项目编号：2022PCGK004

项目名称：哈密市中心医院医疗设备采购项目

采 购 人：哈密市中心医院

新疆品创项目管理咨询有限公司

2022年02月

目      录

第一章  招标公告	1

第二章 投标须知	6

一、投标须知前附表	6

二、投标须知	12

第三章 采购需求	28

第四章 合同条款	103

第五章 评审办法	110

第六章 投标文件格式	118

一、资格证明文件	121

二、商务文件	129

三、技术部分	145

四、其他资料	149

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2022PCGK004

项目名称：哈密市中心医院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 氩气高频电刀 | 1台 | 16.00 | 16.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 冷冻手术治疗机 | 1台 | 30.00 | 30.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 标项一采购预算合计 | 46.00 | 46.00 |  |  |
| 标项二 | 脊柱内镜手术系统 | 1台 | 130.00 | 130.00 | 详见招标文件 | 国产 |
| 标项三 | 308nm准分子光治疗仪 | 1台 | 39.00 | 39.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 激光治疗机 | 1台 | 70.00 | 70.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 皮肤镜图像处理 工作站 | 1台 | 35.00 | 35.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 标项三采购预算合计 | 144.00 | 144.00 |  |  |
| 标项四 | 洗消设备 | 1批 | 71.00 | 71.00 | 详见招标文件 | 国产 |
| 标项五 | 医用制氧机系统及配套系统 | 1批 | 300.00 | 300.00 | 详见招标文件 | 国产 |
| 标项六 | 功能性刺激床旁踏车 | 2台 | 50.00 | 50.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 功能性刺激上下肢康复踏车 | 3台 | 81.00 | 81.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 医用慢跑台 | 1台 | 3.00 | 3.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 生物刺激反馈仪 | 1台 | 7.00 | 7.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 超声波治疗仪 | 1台 | 18.00 | 18.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 国产筋膜手法床 | 1台 | 16.00 | 16.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 标项六采购预算合计 | 175.00 | 175.00 |  |  |
| 共计采购预算 | 866.00 | 866.00 |  |  |

合同履约期限：自签订合同起至质保期结束为止。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1 供应商须具有有效的营业执照；

2.2 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

2.3 供应商所投医疗产品须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；

2.4 本项目为国产设备招标，不允许进口产品投标；

2.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】。

3. 供应商不得存在下列情形之一：

3.1 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

3.2 与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.3 受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

三、获取招标文件

1.时间：2022年02月18日至2022年02月25日，每天上午10:00至13:30时，下午15:30至19:00时（北京时间）

2.地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼业务三部

3.供应商获取招标文件时需提供以下资料：①加盖单位公章的营业执照复印件；②法人/经营者授权委托书及被委托人身份证原件。（所有资料必须在有效期内）

4.招标文件售价：200.00元/标项，售后不退。如需开具发票请提供开票信息。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年03月11日11:00时（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼一号会议室

开标时间：2022年03月11日11:00时（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼一号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

综合信用评价报告出具方式：

可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。

2.1 新疆信合联服网络科技有限公司

网址：http://www.xhlfzx.com.cn

地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口

联系电话∶0902-2203560

2.2 长风国际信用评价新疆有限公司

网址∶http://www.cfguoji.com/index.php

地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室

联系电话∶19999101966

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号文）；

3.2 《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

3.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

3.4 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

3.5 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）；

3.6 财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号）；

3.7 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

3.8 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

3.9 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业；

2.10 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：哈密市中心医院

地 址：哈密市伊州区广场北路10号

项目联系人：沈卓睿

项目联系方式：0902-2260204

2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址： 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼

项目联系人：朱丽清

项目联系方式：0991-5221688

- 投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 哈密市中心医院医疗设备采购项目 |
|  | 项目编号 | 2022PCGK004 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | ★采购内容 | 详见第四章《采购需求》各标项内容。 注：供应商须按照标项分别制作投标文件。 |
| 2 | ★预算及最高 限价 | 标项一采购预算：46.00万元，最高限价：46.00万元； 标项二采购预算：130.00万元，最高限价：130.00万元； 标项三采购预算：144.00万元，最高限价：144.00万元； 标项四采购预算：71.00 万元，最高限价：71.00 万元； 标项五采购预算：300.00万元，最高限价：300.00万元； 标项六采购预算：175.00万元，最高限价：175.00万元； 注：供应商投标报价若超过本标项采购预算（最高限价）以及单项设备超过采购预算（最高限价）的，其投标报价按无效投标处理。 |
| 3 | ★质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | ★供应商资格 | 1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2.供应商须具有有效的营业执照； 3.供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证； 4.供应商所投医疗产品须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）； 5.本项目为国产设备招标，不允许进口产品投标； 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 7.本次招标不接受联合体投标。 8.供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 （3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。 |
| 5 | 投标文件份数 | 纸质版伍份：正本壹份、副本肆份。电子版U盘1份（电子文件为投标文件正本的扫描件，格式为PDF）。 注：《开标一览表》除投标文件外须单独密封一份。《开标一览表》须与投标文件电子版U盘密封于一个信袋中。 |
| 6 | ★投标文件递交截止时间 | 2022年03月11日11：00时（北京时间） |
| 7 | ★投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日）。对此项要求如有负偏离，则投标无效。 |
| 8 | ★投标文件递交地点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼一号会议室。 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 2022年03月11日11：00时（北京时间） 开标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼一号会议室。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | ★投标保证金 | 标项一投标保证金金额：7200.00元（柒仟贰佰元整） 标项二投标保证金金额：22000.00元（贰万贰仟元整） 标项三投标保证金金额：27000.00元（贰万柒仟元整） 标项四投标保证金金额：12000.00元（壹万贰仟元整） 标项五投标保证金金额：52000.00元（伍万贰仟元整） 标项六投标保证金金额：23000.00元（贰万叁仟元整） 供应商应于2022年03月11日11：00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应应采用人民币，以网银或电汇或银行保函等方式，形式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； 3.供应商缴纳投标保证金时，须备注“业务三部+项目简称”。 |
| 12 | 对招标文件的质疑 | 供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①质疑函应以书面形式（详见投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 ④联系电话：0991-5221688 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼业务三部 |
| 13 | 履约保证金 | / |
| 14 | ★交货期 | 设备自合同签订起60天交货。 注：标项五医用制氧机系统及配套系统按照采购人要求执行。 对此项要求如有负偏离，则视为投标无效。 |
|  | ★交货地点 | 采购人指定地点 |
| 15 | ★付款方式 | 设备到货验收合格后付合同金额的80%，一年后支付10%，两年后支付剩余10%。对此付款方式如有负偏离，则投标无效。 |
| 16 | ★质保期 | 2年。对此项要求如有负偏离，则投标无效。 |
| 17 | 数量调整 | 数量调整：供应商投标报价总额的±10%，详见第二章投标须知第十一项《买方授标时更改采购货物数量的权利》。 |
| 18 | 政府采购政策 | 一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1、本项目小微企业价格扣除比例为 6% 。 2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“第二项 工业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3）若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 4）监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见第五评标办法“商务评审”。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 三、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |
| 19 | 其他说明 | 一、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 二、在本次招标项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文) 三、根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 综合信用评价报告出具方式： 可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。 新疆信合联服网络科技有限公司 网址：http://www.xhlfzx.com.cn 地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口 联系电话∶ 0902-2203560 长风国际信用评价新疆有限公司 网址∶http://www.cfguoji.com/index.php 地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室 联系电话∶19999101966 |
| 20 | 公证 | 公证费：500元/标项，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张燕 联系电话：18199162089 |
| 21 | （1）供应商须对第三章采购需求中的所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。 ★（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。 （3）供应商应对招标文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。 （4）在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 （5）投标文件应编制页码及索引目录。 |
| 22 | 注意事项： 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件、法定代表人授权委托书原件（法人本人到场只提供身份证原件，法定代表人资格证明书放入投标文件即可）、营业执照复印件。开标结束后，采购人将对其资格进行审查。 |
| 23 | 中标服务费：由中标人支付，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定下浮25%标准执行。 |

二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购人为哈密市中心医院，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3 本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标项的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3 交货期符合招标文件要求；

1.4.4 交货地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1 本招标项目的招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1 质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 合格供应商的条件

9.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1 具有独立承担民事责任的能力；

9.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6 法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7 具有本招标文件第二部分“投标须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商授权代表须持有《法定代表人授权委托书》。

9.5 供应商按时足额交纳投标保证金。

10. 联合体投标

10.1 投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

10.1.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11. 信用信息查询

★11.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2 查询截止时间：2022年03月11日11:00时（北京时间）。

★11.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4 信用信息查询由采购代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.6 根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

综合信用评价报告出具方式：

可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。

1、新疆信合联服网络科技有限公司

网址：http://www.xhlfzx.com.cn

地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口

联系电话∶ 0902-2203560

2、长风国际信用评价新疆有限公司

网址∶http://www.cfguoji.com/index.php

地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室

联系电话∶19999101966

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

★12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意加“★”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 须经采购代理机构审核通过后获取招标文件。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1 供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2 质疑项目的名称、编号；

14.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4 事实依据；

14.1.5 必要的法律依据；

14.1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

★14.3 投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

★15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括：价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1 投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含设备费、安装调试、运输及拆装、验收、保修、税金、培训费、风险费、税金、进口设备报关报检费、资料和售后服务及利润等一切费用），供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。进口设备所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。中标人供货时需向采购方出具报关单和商检单。

15.3.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

★15.3.3 供应商须按照招标文件中《开标一览表》及《明细报价表》的格式进行填报，改变格式或未按照要求填报，均视为无效文件。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3 招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在《中标通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1 供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1 本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三）投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 加盖供应商公章的营业执照复印件；

(2) 法定代表人（企业负责人）资格证明书及被授权人身份证。授权委托书应由法定代表（企业负责人）签名并加盖企业公章；(提供两份原件，一份装订在正本，一份随身携带以备开标时查验)；

(3) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(4) 不参与围标串标承诺书；

(5) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；

(6) “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn ）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图；

（7）“综合信用评价报告”

注：供应商在编制投标文件时，上述资格证明文件原件装订在正本，复印件装订在副本中。

21.2 商务部分：

(1) 投标函

(2) 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）

(3）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

(4) 开标一览表

(5) 报价明细表

(6) 商务条款偏离表（须包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”等实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。）

(7) 近三年（2019年02月01日至今）所投产品销售业绩（附合同或者中标/成交通知书等复印件）（证明资料应清晰反映货物名称、合同金额、合同签字盖章页信息）。

(8) 货物制造商针对本项目出具的授权书。

(9) 信誉证明文件

(10) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(11) 节能、环保产品明细表（如有）

(12) 售后服务承诺书

(13) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

21.3 技术部分：

(1) 技术条款偏离表（供应商须对照第四章《采购需求》，对所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况）；

(2) 产品详细配置清单；

(3) 供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分，原件扫描件）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。

(4) 供应商认为有必要的其他技术资料

21.4 其他资料

22. 投标文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（7）项、第21.2（1）—（6）、第21.3（1）—（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

22.3 供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.4 招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩，否则视为非实质响应招标文件。

22.5 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

22.6 技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制招标文件第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。

22.7 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.8 招标文件中分标项的，供应商须针对本单位所投标项分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。具体要求如下：

纸质版投标文件正本  1  份，副本  4  份，《开标一览表》1份（除投标文件外单独密封）；

电子版投标文件U盘  1  份（单独密封）

23.2 投标文件均须印刷体打印。

23.3 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.4 投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

# 24. 投标文件的封装与标记

24.1 纸质版投标文件封面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人、授权代理人、地址、邮政编码、联系人及联系电话、编制时间”，投标文件封面右上角须标明“正本”、“副本”字样，同时加盖供应商法人公章、法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套封皮注明“正本”、“副本”字样）。

24.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

24.3 电子版投标文件：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件一份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交）。

24.4 密封件外层正面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、授权代表姓名及联系电话”等字样，并标注“ 年 月 日 时 分（开标时间）开标前不得开启”，并在启封处加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好。

24.5 供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

# 25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

# 26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

26. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回供应商。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

27.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第24条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

27.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

28.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派法人授权代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

28.2 开标程序

28.2.1 供应商不足3个的，不得开标；

28.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

28.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

28.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的授权代表检查所有供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

28.2.5 由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中载明的内容；如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

28.2.6 唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

28.2.7 按本文件第 27 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封；

28.2.8 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

28.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

28.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

（六） 资格审查

29. 资格审查

29.1 开标结束后，采购人按照第五章评审方法中资格审查内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

29.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

（七） 评标委员会与评标

30. 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

30.1 本项目评标委员会由 5人组成，其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

30.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

30.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

（八） 授予合同

31. 确定中标人

31.1 中标的标准

31.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

31.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

31.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

31.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

32. 授予合同的准则

32.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

（九） 中标通知书

33. 中标通知书

33.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）发布中标结果公告，公告期限为1工作日，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

33.2 《中标通知书》对中标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（十）合同的签订

34. 合同的签订

34.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

34.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

34.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

34.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

（十一）买方授标时更改采购货物数量的权利

35. 采购人在授予合同时有权按“投标须知前附表”第17项约定的内容对采购需求中规定物资数量予以局部增加或减少，但不得实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交服务价结算。

（十二）质疑与投诉

36. 质疑与投诉

36.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.2 质疑函的必备内容

36.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

36.2.2 质疑项目的名称、编号；

36.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.2.4 事实依据；

36.2.5 提起质疑的日期；

36.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

36.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

36.3 质疑应符合下列条件：

36.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

36.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

36.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

36.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

36.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。作出答复前，将暂停招标投标活动。

36.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

（十三）履约担保（本项目不适用）

37. 履约担保

37.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

37.2 履约担保采用下列  /  方式

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

37.3 如中标人不能按照投标须知第37条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

（十四）其他

38. 中标服务费

38.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准下浮25%执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除；

38.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即《中标通知书》中载明的中标金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

39. 招标文件的解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。

第三章  采购需求

标项一 氩气高频电刀、冷冻手术治疗机设备

需求一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 国产/进口 | 中小企业采购预留份额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气高频电刀 | 1台 | 国产 | 否 |  |
| 2 | 冷冻手术治疗机 | 1台 | 国产 | 否 | 本标项核心产品 |

标项一 采购需求

设备1：氩气高频电刀（1台）

技术参数

类型：本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，110V～220V±10%网电源供电。

功能：本机产生的416KHz(±10 kHz)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，集切割、凝血、AIC氩气技术为一体。具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、内镜纯切、内镜混切1、内镜混切2；单极凝：喷凝、柔凝、氩气束凝、内镜喷凝、内镜柔凝多种工作模式。

1、既可手控输出也可脚控输出；

2、本机具有断电保护电路，能记忆前一次使用的输出设定值。

3、*全悬浮电源，宽频电压输入不受不稳定电源影响。高频漏电流低于国标(≤150mA)2倍。

4、输出功率误差±3%。（国标±20%）

5、全功能功率自动补偿。

6、*高频发生器通用内窥接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

7、采用ENDO CUT内镜模式，提供安全的内镜下最佳凝血效果。

8、双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min，允许0.200-0.50Mpa大范围氩气不定压输入，不受现场气源限制。

9、采用SMART INTERRUPT安全系统，全程监测喷嘴压力。

10、*当刀笔气管、腹腔压力管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。

11、氩气瓶压力过低时，系统会发出报警。

12、通过EMC检测

13、欧盟CE1282 认证

额定输出功率：

1)纯切：1W～300W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。。

2)混切1：1W～200W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

3)混切2：1W～150W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

4)内镜纯切：1W～300W。

5)内镜混切1（ENDO CUT）：1W～200W；i)

6)内镜混切2：1W～150W

7)喷凝：1W～120W(负载500Ω)；大面积凝血，

8)柔凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表点凝

9)氩气束凝:1W～120W。

10)内镜喷凝：1W～120W

11)内镜柔凝：1W～120W

适用范围：

适用于ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉切除、息肉灼烧等外科手术。

正常运行

a)环境温度范围：5℃～40℃

b)相对湿度范围：≤80%；

c)大气压力范围：86.0～106.0kPa；

d)电源：110V～220V±10%

e)工作频率：416kHz；

电源：5A，220V～±10％，50±1％Hz；

整机功耗：≤1100VA。(切割功能300W)；

配8升氩气钢瓶6个、压力表1块。

设备2冷冻手术治疗机（1台）（本标项核心产品）

技术参数

| 设备名称：冷冻手术治疗机 |
| --- |
| 设备用途：用于气管镜下气道内良、恶性病变的冷冻治疗 |
| 技术参数： |
| 1.软管冷冻探针能够在检查气管镜直径2.0活检通道下畅通使用，探针直径≤1.8mm |
| 2.配备软镜下应用软管冷冻探针四根，消毒交替使用 |
| 3.配备硬质气管镜下用探针两根，消毒反复使用 |
| 4.配备8升氩气钢瓶≥6个。 |
| 5.制冷剂二氧化碳CO2 |
| 6.电源220v 50HZ |
| 7.探头温度-50℃至-89℃ |
| 8.冷冻降温时间＜4S |
| 9.冷冻升温时间＜5s |
| 10.主机具有自动温度检测，数字显示温度 |
| 11.主机具有时间定时，报警，数字显示 |
| 12、主机具有自动压力控制，仪表显示压力 |
| 13.最大接地电阻≤0.1Ω |
| 14.最大功率≤120W |
| 15.工作压力5-7Mp |
| 16.探针与电源间绝缘电压≥4KV |
| 17.对地漏电流<0.1mA |
| 18.适用部件BF型 |
| 19.脚踏开关医用防爆、防水 |
| 20.售后服务要求： |
| 21.维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日 |
| 22.备件送达期限：不超过7天 |
| 23.设备免费原厂保修期2年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费 |
| 24.提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 25.根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 26.提供操作手册 |
| 27.产品配置清单 | 数量 |
| 冷冻手术治疗机主机 | 1 |
| 软管探针手柄 | 1 |
| 软管探针 （直径1.8毫米，气管镜2.0活检通道下活检用） | 2 |
| 软管探针 （直径2.4毫米，气管镜2.6活检通道治疗用） | 2 |
| 普通探针 （硬质气管镜下用冷冻探针） | 1 |
| 钢瓶 | 6 |
| 压力表 | 1 |
| 脚踏开关 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 钢瓶扳手 | 1 |
| 说明书 | 1 |

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为冷冻手术治疗机。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第五章评标办法第1.2条进行评审。

标项二 脊柱内镜手术系统

设备需求一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 国产/进口 | 中小企业采购预留份额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱内镜手术系统 | 1台 | 国产 | 否 |  |

标项二 采购需求

脊柱内镜手术系统（1套）

一、总体要求：

*1.1、为保证设备的可靠性及售后服务，所有手术器械需为同一厂家品牌，不可拼装。

二、内窥镜1支，参数要求：

2.1、视向角30°

2.2、视场角≥75°

2.3、外径≤7.5 mm

2.4、工作长度160 mm～195mm

2.5、工作通道直径≥3.7mm

三、手术器械参数、配置要求：

3.1、扩张管1支，内径≥1.0mm，外径≤3.0mm，长度≥220mm

3.2、扩张管1支，内径≥2.5mm，外径≤5.5mm，长度≥200mm

3.3、扩张管1支，内径≥5.0mm，外径≤9.0mm，长度≥170mm

3.4、工作套管1支，前端斜面，后端带T型把手，把手能被锁定；

内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，长度≥165mm

3.5、工作套管1支，后端带U型把手，把手具有锁定功能。内径≥8.5mm，外径≤10.5mm，长度≤160mm

3.6、半齿扩孔钻1支，锯齿≤250°，长度≤175 mm，内径≥7.5 mm，外径≤9.0 mm

3.7、细齿扩孔钻1支，长度≤175mm，内径≥7.5 mm，外径≤9.0 mm

3.8、工作套管1支，前端斜面，后端带U型把手，把手具有锁定功能，管道外壁为螺纹。

内径≥8.5 mm，外径≤11mm，长度≤160mm

3.9、工作套管1支，前端斜面，后端带C型把手，管道外壁为螺纹。

内径≥7.5 mm，外径≤11mm，长度≥140mm

3.10、扩张管1支，内径≥5.0mm，外径≤8.0mm，长度≥190mm

3.11、去骨椎1支，外径≥7.0mm，长度≤280mm

3.12、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度≥320mm

3.13、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度≥320mm

3.14、骨凿1支，直径≥2.7mm，长度≤320mm

3.15、榔头1把，工作端为可耐高温塑料

3.16、抓钳1把，工作端为勺型，能直接咬切骨质。直径≥3.4mm，长度≥330mm

3.17、抓钳1把，工作端为锐利四方型，能直接啃咬皮质骨。直径≥4.0mm，长度≥330mm

3.18、抓钳1把，工作端为勺型。直径≤2.5mm，长度≥330mm

3.19、带角度勺型抓钳1把，直径≤2.5mm，钳口上翘角度〉35°，长度≥330mm

3.20、带角度勺型抓钳1把，直径≥3.0mm，钳口上翘角度〉35°，工作段总高度≥4.0mm，长度≥330mm

3.21、弹簧抓钳1把，直径≥2.7mm，钳口上翘角度〉35°，长度≥330mm

3.22、打孔钳1把，头端上翘〉10°，直径≥2.5mm，长度≥330mm

3.23、咬骨钳1把，直径≥3.4mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≤1.5mm

3.24、咬骨钳1把，直径≥3.4mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥3.0mm

3.25、咬骨钳1把，直径≥4.3mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥4.0mm

3.26、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，手柄内孔道≥5.5mm

3.27、18G穿刺针1支；配套的定位丝1支，直径0.8mm

3.28、工作套管1支，后端带U型把手，把手具有锁定功能。

内径≤10.0mm，外径≤12mm，长度≥150mm

3.29、工作套管1支，前端斜面，后端带T型把手，把手能被锁定；

内径≥7.5mm，外径≤10.5mm，长度≥165mm

3.30、细齿扩孔钻1支，长度≥175 mm，内径≥6.5 mm，外径≤9.0 mm

3.31、半齿扩孔钻1支，锯齿≤250°，长度≥175 mm，内径≥6.5 mm，外径≤9.0 mm

3.32、扩张管1支，内径≥7.5mm，外径≤10.5mm，长度≥170mm

*3.33、篮钳1把，工作方式为轴向过切。内径≥7.0mm，外径≤10.0mm，长度≥190mm，

上翘角度≥40°

3.34、锥形扩张管1支，内径≥10.0mm，外径≤15.0mm，长度≥150mm

3.35、斜面工作套管1支，内径≥14.0mm，外径≤17.0mm，长度≥130mm

3.36、斜面工作套管1支，内径≥16.0mm，外径≤19.0mm，长度≥130mm

3.37、工作套管接头1支，钛合金材质，内径≥7.5mm，外径≤20.0mm，长度≥30mm

3.38、快装式扩孔钻手柄1个，长度≥10mm，内径≥9.5mm，宽度≥80mm

3.39、铰刀1支，直径≥4.5mm，长度≥320mm，高度≤8.0mm

3.40、铰刀1支，直径≥4.5mm，长度≥320mm，高度≥9.0mm

3.41、铰刀1支，长度≥180mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，高度≤10.0mm

3.42、铰刀1支，长度≥180mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，高度≤11.0mm

3.43、铰刀1支，长度≥180mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，高度≥12.0mm

3.44、方凿1支，长度≥170mm，内径≥7.5mm，外径≤10mm，工作端宽度≥10mm

3.45、方凿1支，长度≥170mm，内径≥7.5mm，外径≤10mm，工作端宽度≥11mm

3.46、偏心铰刀1支，长度≥175mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，工作端宽度≥9.0mm

3.47、偏心铰刀1支，长度≥175mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，工作端宽度≥10.0mm

3.48、偏心刮刀1支，长度≥170mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，工作端宽度≥10mm

3.49、偏心刮刀1支，长度≥170mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，工作端宽度≥11mm

*3.50、可变角度刮勺1支，直径≥4.0mm，头端可变角度0°/30°/ 50°，长度≥300mm

3.51、去骨椎1支，外径≥6.8mm，长度≤200mm

3.52、平口工作套管1支，后端喇叭形开口，杆内径≥6.5mm，外径≤8.5mm，长度≤250mm

3.53、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘3个

四、全高清三晶片摄像机：

4.1、全高清三晶片摄像系统；三组CCD晶片，每晶片分辨率为1920×1080P

逐行扫描；宽高比为16:9；

4.2、图像传感器CCD尺寸≥1/3英寸，每晶片有效像素≥200万；

4.3、自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度；

4.4、信噪比≥54dB；

4.5、双白平衡功能，自动记忆白平衡；

4.6、图像亮度4级可调，摄像头手柄具有控制按钮，方便医生随时调整；

4.7、自动增益：微处理器自动调节；

4.8、具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰；

4.9、摄像主机内置影像录制系统，可录制动态手术全过程及采集全高清图片，且可同步声音录制，并可遥控操作，；格式为MP4格式，分辨率1920×1080。

*4.10.录制后图像及声音可以现场通过主机回放。

4.11、摄像主机具有前USB接口，支持大容量移动硬盘，也可支持U盘，即插即用实时录像；

4.12、输出方式：可输出高清信号：HD-RGB、HD-SDI，DVI×2，也可输出标清信号：BNC、S-video；HDMIX1输出，HDMIX1输入

4.13、一体化设计高清专用摄像头接口；

4.14、具有锐度≥4级可调，用于选择最适合的图像效果；

4.15、具有≥3级窗口可调，可适用于不同内镜光学需求；

4.16、具有光源种类选择功能，可适用LED、氙灯等不同种类冷光源；

4.17、摄像头线缆长≥3米，使手术空间更大、更舒适；

4.18、防水摄像头，防水等级达到欧盟CE IPX8级；

4.19、高清变焦光学内窥镜接口,特制防水光学镜头F=20mm防水等级达到IPX8

4.20、取得自主计算机软件著作权，可提供证明文件

4.21、通过欧盟CE电器安全及CE电磁兼容测试

4.22、安全等级：Ⅰ类CF型

五、医用冷光源

5.1、功率：≥180W LED灯泡，满足复杂手术对光的要求。

5.2、色温：≥6500k，

5.3、灯泡寿命：≥2万小时；

5.4、光照度2000000LUX  ；

5.5、亮度旋钮调节，方便快接，主机后面板配备计时器可随时了解光源使用时间及寿命；方便及时更换灯泡。

5.6、导光束≥3.5mmX230mm；

六、监视器

5.1、要求:≥24寸 全高清监视器

5.2、可视对角线（英寸）≥24寸，固有分辨率≥ 1920x1080

5.3、纵横比：16：9

七、台车1个

八、转运监护仪（带有创）2台

九、 培训要求：

9.1、供应商必须提供至少1人次不少于3天标本操作培训

9.2、供应商必须提供至少2人次不少于3天网络培训

标项三 308nm准分子光治疗仪、激光治疗机、皮肤镜图像处理

工作站医疗设备需求一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 国产/进口 | 中小企业采购预留份额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 308nm准分子光治疗仪 | 1台 | 国产 | 否 |  |
| 2 | 激光治疗机 | 1台 | 国产 | 否 | 本标项核心产品 |
| 3 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1台 | 国产 | 否 |  |

# 标项三 设备招标参数

设备1：308nm准分子光治疗仪（1台）

主要性能指标

1、光源：XeCI准分子灯（国家药监局批准的注册证上明确注明认可为准分子技术）

2、波长：308±2nm

*3、单次照射最大光能量密度：≥4350mj/cm²

4、最大额定功率密度：≤50mW/cm²；

- 能量不稳定性：≤±3%

*6、最大治疗面积：≥20cm²，手柄最大照射面积≤25cm²既满足临床治疗需求又保证手柄轻便便捷性

7、临床治疗方式：要同时具备多种治疗模式可选择

8、要求至少具备两种规格高能聚焦探头

9、最长单次照射时间：≥80s(可调）

10、仪器开始到治疗间隔时间≤2min，仪器无需进行治疗前预热。

11、智能操作平台，多重报警提示

12、具备真彩触摸屏，操作便捷。

13、治疗过程中无耗材

设备2：激光治疗机（1台）	（本标项核心产品）

主要技术参数

1、激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器（Nd:YAG激光器）

2、激光波长：1064nm /532nm

3、传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂。

4、治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能

*5、光斑直径：1064nm:2~8mm （8mm为平行光传输）

532nm: 1.5~7mm （7mm 为平行光传输）

*6、脉冲宽度：4ns/4ns+4ns / 900ps〜2. 5ns

7、终端单脉冲输出能量：1064nm: 100mJ-1200mJ

532nm: 5mJ-400mJ

8、光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦

9、重复频率：1 〜10Hz

10、激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调

11、冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置

12、控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作 电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声 音提示，密码设置、常用数据储存等功能。

13、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。

设备3：皮肤镜图像处理工作站（1套）

- 软件功能

1.1性能要求;整合皮肤镜、皮肤检查灯，通过获取检查灯对皮肤照射的图像，实现无创实时观察、处理、存储、管理，结合临床信息与图像信息生成输出图文检查报告。

1.2系统管理:提供管理员对患者信息维护、用户管理、报告模板配置、图像信息代码配置、建议代码配置、医院名称配置和数据库优化的维护与操作功能

1.3图像获取方式≥2种

1.4用户管理可设置超级用户管理，完成对软件登录用户的添加、删除和修改，可实现权限访问设置

1.5病人记录管理提供医生对病人记录新建、查询、删除、修改功能

1.6信息录入方式≥2种

1.7查询病人修改记录用以查看病人修改记录详情，包括修改人、修改日期及状态

1.8记录管理提供医生对诊断记录的新建、查询、删除、修改功能

1.9数据安全自动安全备份≥3次/24h，且提供“日志监管”

1.10查询检索通过设定检索条件，用以对病人记录信息、诊断记录信息、图像信息进行查询检索，搜索符合查阅条件的所有记录

1.11数据比对可自定义筛选历史数据进行对比

*1.12参数管理可记录包含“焦距、光圈、ISO”等相机拍摄参数

1.13图像处理方法≥7种，包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定、文字标注”

1.14报告图片标识具备图片报告标识功能，记录图片打印次数

1.15报告输出可选纸型≥2种，适用A4胶片纸输出，可设置报告名称、图片输出数量、报告参数置，根据预制的模板输出报告，每份报告可合并输出图片≥8张

1.16皮肤肿瘤辅助判断方法≥6种

1.17基本工具≥5种

1.18医院名称配置实现对医院名称、报告标题名称、医院LOGO的设置

1.19资质文件必须通过国家食品药品监督管理局医疗器械注册，且注册证必须包含“皮肤镜”关键字

- 硬件参数

2.1伍德灯参数

2.1.1注册文件配置硬件具备药监局备案许可或注册证审批

2.1.2图像观察方式≥3种

2.1.3硬件兼容性可作为移动设备携带观察，可与相机连机拍照采集

2.1.4图像获取装置可任意对接所有品牌型号单反相机获得检查图像，不受限制

2.1.5接驳模式国际通用热靴接口

2.1.6像素及分辨率≥2000万像素，6000*4000以上

2.1.7传感器尺寸APS画幅(22.3×14.9mm)CMOS

2.1.8对焦方式相位检测自动对焦

2.2皮肤镜参数

2.2.1图像采集方法≥2种，至少同时包含偏振法采集和浸润法采集

2.2.2皮肤镜偏振度偏振度满足80%-100%，偏振角度0-90度可调节，并可标识记录偏振角度

2.2.3皮肤镜放大原理光学定焦，电子无限放大，≥200倍

2.2.4皮肤镜相机＞1/3ꞌꞌColor CMOS

*2.2.5倍率误差≤±3%

2.2.6成像均匀度≥90%

2.2.7镜头拍摄口径≥20mm

*2.2.8图像畸变率≤±3%

2.2.9院感防控皮肤镜配置可消毒用隔离垫片，不少于20套，透光率＞90%

2.2.10像素缺陷≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为激光治疗机。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第五章评标办法第1.2条进行评审。

标项四 洗消设备需求一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 国产/进口 | 中小企业采购预留份额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗消设备 | 1台 | 国产 | 否 |  |

标项四 设备招标参数

# 一、纯水处理设备(1台)

1.源水水质：市政自来水管网水源。

2.产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。

3.工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

4.产水量： ≧300L/h

5.产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。

6.*系统采用“PLC+触摸屏”自动控制，可实现远程监控，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

7.主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

8.运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

9.整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。

10.系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，设备主机采用四周设检修门的碳钢喷塑一体化机柜，集成预处理、反渗透及供水系统。

11.预处理系统：配备一体式软化装置、精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生。

12.预处理罐及控制阀选用进口品牌。

13.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

14.反渗透系统采用进口反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。

15.反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的进口优质产品并附有效证明。

16.纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。

17.纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。

18.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

19.产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

20.售后服务

1、在疆内有两名以上厂家维修工程师，并提供驻点证明材料。

2、供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。

#### 二、内镜储存柜(1台 )

| 1 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1 | 内胆 | 内胆采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁； 内胆尺寸1800*600*400mm，空间充足，满足各个科室内镜的悬挂需求。 |
| 1.1.2 | 外罩 | 1.内胆由1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线保护； 2.外罩采用整体焊接，无拼接缝隙，整体强度高且美观大方 |
| 1.1.3 | 容量 | 单门可悬挂6条内镜,双门悬挂12条内镜 |
| 1.2 | 门 |
| 1.2.1 | 材质 | 采用碳钢喷塑板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视，亚克力可视门不怕磕碰，美观大方 |
| 1.2.3 | 门把手 | 采用304不锈钢镜面处理，外表光滑，美观 |
| 1.3 | 直挂式悬挂系统 |
| 1.3.1 | 储存方式 | 直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存 |
| 1.3.2 | 悬挂架 | 采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度 |
| 1.3.3 | 固定方式 | 固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜 |
| 1.4 | 门密封系统 |
| 1.4.1 | 门密封 | 采用磁性门密封，门密封性优秀，隔绝柜外空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染 |
| 1.5 | 控制系统和程序系统 |
| 1.5.1 | 控制器 | 一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示，稳定可靠。 |
| 1.5.3 | 显示屏显示内容 | 风机循环通风时间、紫外线杀菌时间 |
| 1.5.4 | 功能要求 | 1、可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止； 2、用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数； 3.可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制； 4.双门有一键切换功能，可分别实现对两侧柜体的程序设置，方便实用。 |
| 1.6 | 通风干燥循环系统 |
| 1.6.1 | 风机 | 采用高性能电容式轴流风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。 |
| 1.6.2 | 循环方式 | 两个风机采用一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥 |
| 1.7 | 紫外线系统 |
| 1.7.1 | 安装方式 | 采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌 |
| 1.7.2 | 紫外线灯 | 采用性能优越，保证杀菌能力 |
| 1.7.3 | 售后服务 | 1、在疆内有两名以上厂家维修工程师，并提供驻点证明材料。 2、验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。 |

#### 三、内镜清洗工作站(1台)

| 一 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主体 |
| 1.1 | 台面、清洗槽、功能背板、干燥台： |
| 1.1.1 | 材质要求： | 采用不锈钢材质，台面及背板采用SUS304不锈钢材质，槽体采用SUS316L不锈钢材质，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 |
| 1.1.2 | 清洗槽要求： | 台面前端设计突出，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。 台面有防止溢水滚边设计，有效防止台面上的水外流到地面，造成地面湿滑。 厂家提供清洗槽大小。 |
| 1.1.3 | 干燥台形状要求： | 干燥台形状要求： "根据现场场地可定制，根据需要配置。厂家提供大小。 |
| 1.1.4 | 功能背板形状材质要求： | 背板顶部设置有储物柜，储物柜安装上翻门，可放置手套、纱布及其他物品，合理利用顶部空间。背板规格高度：离地高度≤1.8m |
| 1.1.5 | 浸泡槽盖材质要求 | 采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 |
| 1.2 | 柜体： |
| 1.2.1 | 柜体形状要求： | 采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 |
| 1.2.2 | 支架材质要求： | 选用全优质不锈钢材质，厚度1.2mm，高800mm，符合人性化设计； |
| 1.2.3 | 柜门材质要求： | 采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
| 1.2.4 | 柜体底板材质要求： | 柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 |
| 1.3 | 特有功能 |
| *1.31 | 管道自身消毒功能 | 可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪、水龙头及灌流系统。保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。 |
| 1.4 | 智能化操作系统 |
| 1.4.1 | 水/气“一次性”全自动灌注器 |
| 1.4.1.1 | 全自动灌注主机要求： | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |
| 1.4.2 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器 |
| 1.4.2.1 | 全自动循环灌注主机要求： | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |
| *1.4.3 | 控制器要求： | 采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板采用一体式亚克力灰色面板，外观高端美观，触摸控制按键，非按键膜按键，按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。 |
| 1.4.4 | 酶液/消毒液倒计时装置要求： | 独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 |
| 1.4.5 | 快速接头材质及功能要求： | 整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。 |
| 1.5 | 供排水、供气系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器 |
| 1.5.1 | 供水系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器 |
| 1.5.1.1 | 供水管路要求：（可选） | 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
|  |  | 所有给水管采用优质SUS304不锈钢冷、热水管材和管件，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用采用卡压式连接施工工艺，真正杜绝跑、冒、滴、漏。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
| 1.5.1.2 | 排水管路要求： | 所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
| 1.5.1.3 | 水质过滤器要求： | 对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。 |
| 1.5.1.4 | 终末漂洗水质要求： | 终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。 |
| 1.5.1.5 | 排污型水质处理器要求： | 安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 |
| 1.5.1.6 | 自动/手动双控水源控制要求： | 自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa |
| 1.5.1.7 | 不锈钢水龙头 | 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 |
| 1.5.1.8 | ABS塑料落水器 | 独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。 |
| 1.5.2 | 供气系统 |
| 1.5.2.1 | 医用无油空气压缩机 | 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。 |
| 1.5.2.3 | 中心气体处理器要求: | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 |
| 1.5.2.4 | 空气过滤器 | 对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 |
| 1.5.2.5 | 供气管路要求： | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。 |
| 1.5 | 高压清洗喷枪 |
| 1.5.1 | 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.5.2 | 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.5.3 | 售后服务 | 1、在疆内有两名以上厂家维修工程师，并提供驻点证明材料。 2、验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。 |

#### 四、全自动软式内镜清洗消毒机（1台）

| 一：设备参数及配置 |
| --- |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 结构配置 |
| 1.1.1 | 消毒剂储存箱容量 | ≥12L |
| 1.1.2 | 适酶储存箱容量 | ≥2.5L |
| 1.1.3 | 酒精储存箱容量 | ≥1L |
| 1.1.4 | 测漏压力传感器 | 提供产地证明文件； |
| 1.1.5 | 电磁阀 | 提供产地证明文件； |
| 1.1.6 | 排水装置 | 采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。 |
| *1.1.7 | 水过滤器 | 设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件； |
| 1.1.8 | 清洗液、酒精计量装置 | 采用蠕动计量泵，计量精度≤1%； |
| 1.2 | 技术性能 |
| 1.2.1 | 每次处理镜子数量 | 1-2条软式内镜 |
| *1.2.3 | 全程清洗消毒时间 | 戊二醛:20-23分钟 |
|  |  | 邻苯二甲醛:15-18分钟 |
|  |  | 过氧乙酸:15-18分钟 |
| 1.2.4 | 测漏功能 | 采用具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置，并提供专利文件；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警； |
| 1.2.5 | 消耗水量 | 每清洗消毒循环水耗量25-40L |
| 1.2.6 | 自身消毒功能 | 不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器消毒； |
| 1.2.7 | 加强消毒功能 | 延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果； |
| 1.2.8 | 软镜内管腔增加泵 | 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等； |
| 1.2.9 | 内管腔增压泵压力监测 | 通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格； |
| 1.2.10 | 空气干燥功能 | 可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果； |
| 1.2.11 | 酒精干燥功能 | 有 |
| 1.2.12 | 内镜内腔清洗接头 | 可提供内镜内腔清洗接头，详见接头明细； |
| 1.2.13 | 双级旋转喷淋清洗 | 设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角； |
| 1.2.14 | 消毒剂加热 | 可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统 |
| 1.2.15 | 消毒剂自动取样功能 | 通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害 |
| 1.2.16 | 消毒剂添加排放 | 设备自动对消毒液进行添加和排放 |
| 1.2.17 | 全封闭消毒 | 洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 |
| 1.2.18 | 无菌水漂洗 | 内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 |
| 1.2.19 | 消毒剂不足报警 | 有 |
| 1.2.20 | 清洗液不足报警 | 有 |
| 1.2.21 | 酒精不足报警 | 有 |
| 1.2.22 | 水压低报警 | 有 |
| 1.2.23 | 消毒次数记录 | 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |
| 1.2.24 | 过程数据打印 | 打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； |
| 1.2.25 | 追溯系统（可选） | 采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理 |
| 1.2.26 | 控制系统 | 采用PLC控制； |
| 1.2.27 | 中文触摸屏显示 | 采用≥5.0英寸彩色触摸屏显示； |
| 1.2.28 | 设备状态颜色识别 | 通过灯带颜色控制，显示设备不同状态，方便操作人员观察。 |
| 1.2.29 | 程序运行倒计时功能 | 精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。 |
| 1.2.30 | 一键启动功能 |  |
| 1.2.31 | 显示屏显示内容 | 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片； |
| 1.2.32 | 管理员权限设置 | 产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数； |
| 1.2.33 | 玻璃门 | 采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； |
| 1.2.34 | 自动门、脚踏开门 | 自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染； |
| 1.2.35 | 关门保护功能 | 关门过程中，持续检测胶条承受压力，一旦压力异常，门自动弹起，避免关门过程中夹伤人员或内镜； |
| 1.2.36 | 管路材质证明 | 采用进口经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书和报关单； |
| 1.2.37 | 消毒效果检测报告 | 提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告； |
| 1.2.38 | 售后服务 | 1、在疆内有两名以上厂家维修工程师，并提供驻点证明材料。 2、验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。 |

- 内镜吊塔（1台）

招标参数

一、产品名称：医用吊塔

二、产品用途：用于内镜中心。

三、技术参数要求： 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金型材，圆弧形设计，美观大方，整体型材采用6063材质，悬臂采用6005A材质，承载性能更好；（提供第三方材质检测报告） 2、吊塔主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂，具有抑制细菌再生的作用，耐擦易清洁；（提供第三方检测报告） 3、配置机械刹车，所有转动轴均采用瑞典进口SKF轴承，转动顺畅可靠；（提供报关单） 4、悬臂四腔体一体压铸成型，悬臂臂厚≥8mm；（提供实物照片中标后现场验证） 5、悬臂最大承载≥220kg，符合四倍安全承载系数；（提供第三方检测报告） *6、功能柱半包围式设计，托盘内嵌式安装，背板安装操作检修门，可轻松打开进行操作，整体性更佳； 7、监视器调节灵活，可调节到操作人员最舒适的位置，减轻医护人员工作负担； 8、气体管路采用进口医疗专用橡胶软管，可提供报关单；取得医用资质证明（ISO5359-2014）提供证明文件； * 9、托盘为铝合金6063材质，整体压铸成型，具有高承载性能，最大承载≥80kg，符合四倍承载安全系数；（提供截面样品及第三方检测报告）配置有四层托盘，第一层为专门的操作台板，加长加宽设计，放置医用辅料；其他三层放置设备的托盘尺寸完全匹配内镜设备，有防脱落及防撞设计； 10、功能柱外置一体成型标准滑轨（10*25），避免积灰和细菌滋生，易清洁；方便托盘调节、方便扩展其它附件；（提供实物照片） 11、双关节阻尼可调输液臂定位简单可靠，输液臂无任何调节旋钮；（提供实物照片） 12、气体终端、电源插座等均可完全隐藏在吊塔箱体内部，有线缆管理模块，辅助医护人员梳理线路，避免线缆凌乱； 13、配置德国进口ITD内镜挂架，可悬挂2条软镜，挂架可拆下进行清洗、消毒；配置阻尼式关节转动臂，可轻松定位调节位置；配置有光源接头放置模块； 14、监视器悬挂系统采用Ondal平衡臂，稳定可靠；上下调节角度-45°~+45°，可升降调节高度≥1000mm； 15、配置有专业的光源接头卡托，硅胶材质，对镜子起到良好的保护作用，可同时放置两条软镜； 16、监视器挂架系统与吊塔同基座安装，多关节万向联动，阻尼可轻松调节，定位精准无漂移，旋转角度≥340°，有限位装置； 17、脚踏抽屉采用自吸式标准导轨，抽屉自动吸合，方便收纳脚踏等附件； 19、键盘抽屉采用自吸式标准导轨，自动吸合； 20、独立的弱电视讯模块，预留设备数据接口（BNC、Y/C）及网络接口，且线缆可隐藏产品内部，安装时轻松便捷，安装完成后整洁美观； 21、气源电源内置，可选择预留电刀专用电源；

四、功能及技术先进性要求： 1、功能柱箱体采用半包围式结构设计，气、电功能箱对称式分布，中间形成有效理线空间，设计有带检修操作门的背板； 2、各终端接口均可内置隐藏式安装，所有线缆管路均在内部理线空间内连接到托盘上的内镜设备； 3、悬臂四腔体结构设计，采用高强度铝合金型材厚度不小于8mm，确保高承重性，长时间使用不易变形；悬臂长度可根据现场情况定制，确保各类环境使用； 4、托盘一体挤压成型高度可调,且配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备；圆角防撞设计；无拼装，无缝隙，符合净化清洁标准，符合整体承载强度； 5、采用进口FITT品牌气体管路，医用级别耐高压设计，不同气体用不同颜色表示，确保使用安全，取得医用资质证明（ISO5359-2014）； 6、所有转动轴均采用优质重载推力滚针轴承，转动顺畅可靠，定位稳定，长时间转动不易产生漂移，确保设备使用安全； 7、配置有专业的光源接头卡托，硅胶材质，对镜子起到良好的保护作用，可同时放置两条软镜； 8、配置有四层托盘，第一层为专门的操作台板，加长加宽设计，放置医用辅料。其他三层放置设备的托盘尺寸完全匹配内镜设备，有防脱落及防撞设计； 9、功能柱兼有外置一体导轨与内嵌式导轨：外置一体成型标准滑轨，方便托盘位置调节；内置导轨，方便扩展其它附件； 10、监视器悬挂系统采用Ondal平衡臂，稳定可靠； 11、键盘抽屉：采用自吸式标准导轨，自动吸合； 12、脚踏抽屉：采用自吸式标准导轨，抽屉自动吸合，方便收纳脚踏等附件。

五、质量要求： 1、产品取得四倍安全系数承重检测报告（悬臂、托盘、输液臂、抽屉）、吊塔材质（6063、6005A）检测报告； 2、取得ROHS检测报告、表面涂层抗菌检测报告、气体终端相关检测报告、气体管路相关检测报告； 3、取得EN ISO 11197和EN 60601-1报告、CE认证、CB认证 4、生产企业通过ISO9001和ISO13485认证，并提供相关认证； 5、企业具备压力管道设计和施工资质。

六、多种配置可选： 1、悬臂：双悬臂；长度≥600+600mm；可根据用户需求定制； 2、气体终端制式和品牌可根据用户需求定制；（制式：德标、中标、美标、英标等； 3、电源插座、网络接口、气体终端、托盘、网篮等数量可根据用户需求增减； 4、显示器挂架尺寸可定制。（16—32寸）

六、支气管镜连接接头

| 1 | 适用于电子支气管镜 |
| --- | --- |
| 2 | 用于镜子接头连接便于清洗 |

七、医用转运车（1辆）

| 材质 | PP护栏、床面，钢制车架，可升降，不锈钢输液架， 6寸中控静音脚轮，中间导向轮 |
| --- | --- |
| 参数说明 | 1.框架采用优质30*60*1.5mm钢管，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。 2.背部气弹簧快速调节,0~70度。 3.整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠。 4.丝杆采用铜螺母经久耐用。 5.中间导向轮，轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠；采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，永不生锈。 6.豪华欧式下隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。 7.车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。 |
| 配置清单 | PP塑料床面板1套 PP护栏1套（4片） 气弹簧1支 金属摇杆1套 防水转移床垫1张 中控轮及中间导向装置1套 不锈钢四爪式输液架1支 |

- 医用等离子体空气消毒器（1台）

招标参数

一、产品名称：医用等离子体空气消毒器

二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

三、技术参数要求： 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、外观尺寸≤900×360×170（mm3），采用壁挂式安装方式，不占用地面空间； 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5、整机重量≤17kg，额定循环风量≥600m³/h，可适用60m³体积及以下的场所； 6、输入功率≤50W；电源AC220V 50Hz； *7、等离子体电场强度≥8500V；电场产生的等离子体密度可达5.6×1018 -1.25×1019m-3，等离子体发生器寿命≥30000h；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） *8、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

四、净化消毒效果要求： 1、对白色葡萄球菌的杀灭率大于99.90%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 2、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%； （提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 3、设备持续工作1h，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%;（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 4、设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.005mg/m³;（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 5、设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 6、气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 7、气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

五、功能及技术先进性要求： 1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等； 2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； *3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 4、采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养； 5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警； 6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书） 7、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

六、质量要求： 1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证； 2、 医用等离子体空气消毒器通过CE认证，获得国际市场的认可，通过GB9706.1安规检测，具有强有力的安全认证，可提供国家级第三方权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆。

#### 九、内镜转运车（1辆）

| 1 | 标准版内镜转运车 |
| --- | --- |
| 2 | 污洁分离，避免交叉感染 |

# 十、洗手池（1套）

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一：设备参数及配置 |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 盆体 |  |
| 1.1.1 | 材质 | 船舶级玻璃钢 |
| 1.1.2 | 外层 | 耐腐蚀，耐酸碱胶衣 |
| 1.1.3 | 特性 | 人体工学&防溅水设计（盆体深度大于20cm），前护板挡水；出水品与排水口错开设计；避免出水冲击排水口生物膜造成细菌飞溅。 |
| 1.2 | 木柜 |  |
| 1.2.1 | 开门方式 | 阻尼铰链60°自动平缓防撞击关门 / 手动开门 |
| 1.2.2 | 材质 | 高密度多层板+实木，表面多层烤漆防潮 |
| 1.3 | 龙头&管路 |  |
| 1.3.1 | 龙头材质 | 锌合金电镀镍铬（耐腐蚀镀层，符合ROHS） |
| 1.3.2 | 感应器 | 采用特殊算法，在保持0.1S快速识别感应的同时，确保误动作率低。同时采用特殊结构，防止水珠沾在感应器上导致的误动作 |
| 1.3.3 | 皂液管/消毒管（如有） | ф6*4医疗级tygon管， |
| 1.3.4 | 水管 | *ф11*8PU管，管接头均采用无铅铜接头，抑制细菌滋生 |
| 1.3.5 | 皂液泵（如有） | *正反向双动力设计防止液体凝固。 |
| 1.3.6 | 消毒泵（如有） | *防爆隔膜泵，耐药耐酸碱腐蚀。 |
| 1.3.7 | 水阀 | 电磁阀，进水端内置滤网 |
| 1.4 | 控制系统 |  |
| 1.4.1 | 控制方式 | 红外反射式感应出液 |
| 1.4.2 | 控制盒 | 内置皂液瓶/消毒液瓶（如有），容量为1L/1L，瓶子可灌装重复使用。 复位键（红）：无需伸手感应，快速排空管道液体或快速抽取瓶内液体。 电源键（绿）：打开/关闭控制器电源，或停止复位键快速抽取液体。 龙头互锁：择一工作原理，一个龙头工作时，其它龙头不会触发感应及动作 |
| 1.4.3 | 感应距离 | 感应距离可调整，最大可调控感应距离190mm，大幅提高感应灵敏度和使用舒适感。 水龙头：出厂设置160mm 皂液龙头/消毒龙头：105mm |
| 1.4.4 | LED提示 | *瓶内液体不足时，LED持续闪烁红灯提醒 |
| 1.5 | 整体参数 |  |
| 1.5.1 | 电源 | 输入AC220V 50/60Hz，输出DC12V（内置知名品牌电源适配器） |
| 1.5.2 | 功耗 | 待机1.5W，工作9W |
| 1.5.3 | 供水压 | 0.07~0.59MPa（供冷水压≧供热水压），外接冷水&热水 |
| 1.5.4 | 供水管 | 进水口G1/2外螺纹（4分管）；供水管路可以定期更换。 |
| 1.5.5 | 排水管规格 | ф32排水管，墙排水或地排水 |
| 1.5.6 | 使用环境 | 温度5℃-40℃，湿度20%-85%，热水进水水温≦70℃ |
| 1.5.7 | 出水量 | 4L/分钟，持续感应最长出水时间1分钟 |
| 1.5.8 | 出皂液量（如有） | 皂液状，1.8g/回 |
| 1.5.9 | 出消毒液量（如有） | 喷雾状，1.5mL/秒，持续感应最长出液时间4秒 |
| 1.5.10 | 混水阀 | 出厂标配国产三通混合阀 |
| 1.5.11 | 使用寿命 | 5年（按100次感应/天计算） |
| 1.5.12 | 保修 | 整机保修2年，核心部件保修5年（泵，感应器） |

#### 十一、内镜追溯管理系统（1套）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 简介 |
|  | 内镜追溯管理系统利用RFID技术，对内镜的洗消、存储、使用等各个环节进行跟踪监控，达到质量控制目的进而为管理者决策提供有效的数据依据。 内镜追溯管理系统包含内镜洗消、内镜存储、内镜诊疗、质量控制四大模块。 |
| 1.2 | 内镜洗消模块 |
| 1.2.1 | 针对内镜清洗工作站，采用RFID技术实现内镜清洗消毒作业数据的动态采集，获取每条内镜清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗、消毒步骤的实时数据记录。 |
| 1.2.2 | 可接入全自动软式内镜清洗消毒器，自动获取设备洗消数据。 |
| 1.2.3 | 洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜钢号、内镜类型、洗消程序、洗消人员、洗消日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等。 |
| 1.2.4 | 语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷卡信息语音提示、不规范操作语音告警。 |
| 1.2.5 | 系统支持洗消流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件，有效减少用户操作次数并降低洗消记录漏保存的概率。 |
| 1.2.6 | 系统提供洗消流程记录灵活处理，解决洗消环节漏刷问题。 |
| 1.2.7 | 洗消阶段可灵活配置，满足不同的洗消流程。 |
| 1.2.8 | 洗消阶段监控：实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作。 自动识别二次清洗、特殊清洗、完结清洗，并在洗消监控进行特殊标记及颜色区分。 |
| 1.2.9 | 内镜洗消明细：查询指定日期段的内镜洗消明细，查询条件：日期时间、洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、洗消工序。导出Excel格式文件。 |
| 1.2.10 | 特殊洗消查询：查询特殊感染患者使用后的内镜洗消明细。查询条件：日期、洗消人、内镜类型；查询结果：洗消人、内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消时长、洗消步骤。导出Excel格式文件。 |
| 1.2.11 | 洗消工作量统计：统计洗消人指定时间段内的洗消内镜数量。查询条件：洗消人、日期。查询结果：洗消内镜数量、洗消人。导出Excel格式文件。 |
| 1.2.12 | 身份鉴权 提供用户登录身份鉴权能力，系统管理权限鉴别，防止非授权人员随意访问系统。 操作员登录模式，用于洗消人员的登录； 管理员登录模式，用于护士长等管理者的登录； |
| 1.2.13 | 设备管理 可维护内镜清洗工作站各个洗消流程的IP地址，常规和特殊洗消时长，洗消流程可根据工作站灵活配置，可维护全自动软式内镜清洗消毒器的设备IP和端口，读卡器的IP等。 人员管理 可维护科室人员信息，包括：科室、岗位、用户编码、院内工号、用户姓名、性别、年龄、手机号、座机号等。 内镜管理 可维护科室所有内镜的基础信息。包括：内镜编码、内镜名称、内镜钢号、内镜类型、所属科室、厂家、使用次数、内镜状态、 科室管理 可以添加多科室管理。 |
| 1.2.14 | 消毒液监测 可记录：消毒液种类，消毒液名称，监测设备，消毒槽，监测时间，操作人，监测结果（是否合格），监测结果照片。 支持高拍仪、摄像头等拍照上传。 |
| 1.2.15 | 培训教学管理 支持文件、视频等上传、下载、在线阅读等功能。 |
| 1.2.16 | 内镜维修管理 实现对内镜型号、内镜名称、维修部位、维修次数、维修的起止时间、维修费用等信息登记功能。 |
| 1.2.17 | 安卓设备（手机，pad，电视）支持洗消实时监控，随时查看内镜洗消状况。 支持储镜室实时库存、出入库查询。 |
| 1.2.18 | 自动读取灌流时间 可接入内镜清洗工作站，自动读取灌流开始时间、灌流结束时间、灌流时长等 系统支持同时记录刷卡时间、灌流时间等。 |
| 1.2.19 | 自动测漏 可接入内镜清洗工作站，自动读取测漏结果，泄漏率等指标。 |
| 1.2.20 | 自动读取镜库温、湿度 实时读取镜库温、湿度。根据预设温、湿度上下限，对超过温、湿度上下限进行报警，并记录相关信息。 |
| 1.2.21 | 根据医院实际情况可在清洗步骤前增加超声步骤。 |
| 1.4 | 内镜诊疗模块 |
| 1.4.1 | 采用RFID技术实现内镜诊疗数据的动态采集，真实准确地获知内镜、病人等信息。 |
| 1.4.2 | 系统提供诊疗流程记录灵活处理，解决诊疗环节漏刷问题。 |
| 1.4.3 | 系统支持与PACS或HIS做病人接口，直接获取病人数据，无需用户手动操作。 |
| 1.4.4 | 诊疗阶段采集的数据包括：操作人、内镜名称、检查开始时间、检查结束时间、病人检查号、病人姓名、医生姓名、阳性标识、诊疗房间号。 |
| 1.4.5 | 病人使用追溯查询：查询病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、检查号、使用日期、内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的洗消人、洗消日期、洗消步骤、洗消时长等。 |
| 1.5 | 质量控制模块 |
| 1.5.1 | 提供刷卡有效间隔控制，避免读卡器连续性读取重复的数据影响应用效果。 |
| 1.5.2 | 对各个环节操作时间进行监管，对不满足最低清洗消毒时间的操作进行报警提示，且无法进入下一洗消步骤。 |
| 1.5.3 | 对内镜储存进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁储存 |
| 1.5.4 | 对内镜诊疗进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁给病人使用。 |
| 1.5.5 | 诊疗房间刷卡时刷卡器在出现PACS对接查询错误时蜂鸣提示操作人员。 |
| 1.5.6 | 诊疗房间刷卡器网络连接错误时及时显示。 |
| 1.5.7 | 建立阳性内镜的监管记录，将阳性镜与普通内镜区分处理，避免交叉感染。 |
| 1.5.8 | 对登记损坏的内镜信息及时进行反馈，方便用户及时维修补全，不耽误用户使用。 |
| 1.5.9 | 统计内镜的使用次数，对于使用达到一定次数的内镜提醒用户及时检修。 |

标项五 医用制氧机系统及配套系统

设备需求一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 国产/进口 | 中小企业采购预留份额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用制氧机系统及配套系统 | 1批 | 国产 | 否 |  |

标项五 设备招标参数

医用制氧机系统及配套系统

一、医用分子筛中心制氧系统及配套技术要求

（一）医用分子筛中心制氧系统

1、设备名称：医用分子筛中心制氧系统。

2、数量：2套

3、设备用途说明：利用PSA变压吸附技术制造医用氧气，供临床使用。

4、技术参数及要求：

4.1 制氧系统必须满足设计要求：具备高安全性、可靠性、满足医院在停电、突发情况及用氧高峰期的供氧要求；

4.2 制氧系统冷却方式为风冷式。

4.3单机额定制氧量≥30m³/hr，氧浓度≥90%，氧气输出压力：350~448KPa；

4.4当用氧量超过单台生产量时，其它机组可自动投入运行，具有自动切换运行功能，并能在设备现场和中央控制室监控设备的运行状态。系统既可全自动智能化运行，同时也能转换为手动运行，必须具备设备运行的最高可靠性和安全性。

4.5制氧系统必须具备断电报警功能，报警声符合国家标准。

4.6制氧系统必须具备自动报警功能，即自动反向、超载、负荷保护报警功能。

4.7制氧系统必须具备氧气在线监测系统，对所产氧气的纯度、一氧化碳含量、氧气露点温度进行实时监测，具备远程数据传送功能。

4.8制氧系统必须采用质量流量计，具有瞬时流量和累计流量显示功能，氧气经过流量计后必须无压力损失,具有数据远传功能。

4.9制氧系统中的气体处理精度必须达到0.01μm。

4.10 制氧系统输出氧气的理化指标必须符合或优于YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求。

4.11制氧设备开机≤30min，其氧气纯度应达到规范要求。

4.12制氧系统配件之间的连接管道采用脱脂铜管或不锈钢管，焊接方式连接。

4.13制氧系统设备的配置清单及规格技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效螺杆式空气压缩机 | 1、采用螺杆式压缩原理，单台排气量：≥10m³/min，单台功率≥55kW； 2、排气压力：≥0.8Mpa； 3、主机使用独特的SAP螺杆型线； 4、过滤系统设计有预过滤网，减轻空滤负荷，延长系统部件寿命； 5、采用智能控制器，大屏幕液晶显示，实时监控设备运行状态； 6、所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行，同时能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作； | 2台 |
| 2 | 三级过滤器 | 1、处理量≥11m³/min； 2、通用预过滤器：出气含尘量≤1μm；出气含油量≤1ppm； 3、高效除油过滤器：出气含尘量≤0.01μm，出气含油量≤0.01ppm； 4、高效精密过滤器：出气含尘量≤0.01μm，出气含油量≤0.003ppm； 5、最大工作压力≤1.0Mpa；滤芯工作温度≤66℃ | 2套 |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 1、采用逆流回热的热交换方式，更节能稳定； 2、压力露点:3-10℃； 3、单台处理量≥17m³/min，单台功率≥3.7kw； 4、能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作； | 2台 |
| 4 | 空气储罐 | 1、材质为优质碳钢，去油脱脂、涂层、防腐等处理。 2、单个有效容积≥5立方米。 3、最大工作压力≥0.8Mpa。 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 2个 |
| 5 | 分子筛制氧主机 | 1、单机额定制氧量≥30m³/hr，氧浓度≥90%，氧气输出压力：350~448KPa；氧气结露点:≤-42℃。 *2、提供制氧主机的《电磁兼容检测报告》和CE认证复印件加盖投标人公章。 3、电磁阀组：采用原装进口品牌； 4、制氧主机控制面板上必须带有触摸式液晶显示屏，实现显示制氧主机的工作状态； 5、采用PLC控制，对所有运行参数进行控制处理，并能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作； 6、具有数据远程传输接口，通讯距离可到达400米以上。 | 2台 |
| 6 | 氧气储罐 | 1、材质为优质碳钢，去油脱脂、涂层、防腐等处理。 2、有效容积≥5立方米。 3、最大工作压力≥0.6Mpa。 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 1个 |
| 7 | 氧气流量计 | 1、要求为质量流量计，采用质量气体流量传感方式测量氧气流量，氧气通过流量计后无压力损失。 2、精度：±（1.5+0.5FS）%。 3、测量环境温度：（-20 ∽ +60）℃ 。 4、工作方式：液晶数字显示瞬时流量和累计流量。 5、输出模式：4-20mA；RS485；5V脉冲模式，方便远程监控。 | 1个 |
| 8 | 氧气在线监测系统 | 1、对所产氧气的纯度、一氧化碳含量、氧气露点进行实时监测。 2、使用电压：AC220V±10% 3、环境温度：5℃-45℃。 4、环境相对湿度：20%-85%。 5、报警声压：1米处声压级≥55dBA。 6、氧气检测部分：测量范围：10-99.9%mol/mol，测量重复性≤0.5%；响应时间：≤30S；示值误差要求：±3%FS内。 7、一氧化碳检测部分：声光报警：正常；示值误差要求：±5%内；重复性：≤2%，响应时间≤30S。 8、露点仪检测部分：示值误差要求：±2℃内。 *（6、7、8）点需列出具体数值并提供国家法定计量检测部门出具的检测报告或校准证书的复印件加盖投标人公章。 9、监测数据集中安装显示,提供更人性化的服务，通入氧气,接上工作电源即可运行，该系统将留有RS485和RS232通讯端口，并增加继电器输出端口和模拟信号输出端口，具备远程数据传送功能。 10、提供氧气在线监测系统的实物照片，监测系统面板上应设有液晶显示屏（屏幕尺寸≥7 寸），并设有氧气、露点、一氧化碳的报警装置。 | 1套 |
| 9 | 自动切换氧气汇流排组 | 1、汇流排由供电装置、气体阀门、高流量控制阀、气体偏差控制器组成。汇流排出口配备安全阀，开启压力为0.85MPa，泄压流量满足泄压安全的流量要求。 2、最大流量：≥ 100nm³/h。输出压力：0MPa～0.8MPa 可调。 3、规格：2×10（不含钢瓶）。 4、配置七寸液晶屏，可显示气瓶余量、入口压力、出口压力、使用状态、报警信息等信息。 *5、汇流排钢瓶切换气瓶组时，启动报警；汇流排与氧气瓶之间连接应有防错接措施，设两组气瓶交替供气，能自动或手动切换；在电源中断或控制电路故障时，应能持续供气；出气口配置安装保护装置，且压力传感器应为本安防爆型的传感器，确保供气的安全性。投标人或所投产品制造商需提供《检验报告》和压力传感器防爆证明。 6、具有通讯功能，能传输报警信息、瓶余量以及压力等数据，且通讯距离大于10米。投标人或所投产品制造商需提供《检验报告》。 *7、医用气体汇流排属于二类医疗器械，投标人或所投产品制造商应具有《医用气体汇流排》医疗器械注册证复印件并加盖投标人公章。 | 1套 |
| 10 | 智能化电气控制系统 | 1、采用PLC控制，对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集。 2、具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警 3、具有远程数据输出接口，方便远程数据传输。 *4、通过电磁兼容检测，投标人或所投产品制造商具有第三方检测机构出具的《电磁兼容检测报告》，并提供相关检测报告的复印件加盖投标人公章。 *5、核心控制器采用实力品牌，具备CE和UL认证证书，并提供相关证明文件的复印件加盖投标人公章。 | 1套 |
| 11 | 配套组件及辅材 | 包含： 高效除菌过滤器（2个）：处理量：≥3.5m³/min；不锈钢罐体；有效阻挡压缩空气中的细菌和噬菌体。 压缩空气水份监测装置：实时监测制氧设备运行过程中压缩空气的水份是否超标，具超标报警功能，保护制氧主机分子筛。 氧气分气缸：2进3出，2预留； 空气分气缸：1进2出，1预留； 医气管路系统（制氧机系统内部连接管及电源线）：制氧系统组件之间的连接管道采用脱脂铜管；管道采用焊接方式连接。 | 1项 |

注：1、以上为主要的技术要求和配置清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须保证投标的设备配置、品牌相当于或更优于以上要求。

（二）配套监测系统

1、设备名称：智能化远程监控系统（含医用分子筛中心制氧系统管理软件）。

2、数量：1套。

3、主要功能：用户可在中央控制室通过监控计算机控制系统的启动和停止，实时监测系统关键运行数据(氧气输出纯度、氧气输出压力、氧气瞬时和累计流量、氧气的CO含量、氧气的露点温度、空压机的实时工作压力、空气储罐的实时压力及水分监测、氧气储罐的实时压力等等)。

4、智能化远程监控系统技术要求

4.1用户可在中央控制室通过监控计算机控制制氧系统的启动和停止。

*4.2可实时监控和存储制氧系统的以下运行参数

- 空气储罐的实时压力, 当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气储罐的实时压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气输出纯度，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气输出压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气的CO含量，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气的露点温度，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气瞬时流量，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 总电源相序，当相序不正常时即时报警及故障处理。

- 空气罐水份监测，当空气罐有凝结水立即驱动报警。

- 制氧系统内管路的气体流动情况。

- 空压机运行状态，包括停机、待机、空载运行、加载运行四种状态。

- 制氧主机运行状态，包括停机、待机、加载产气三种状态。

- 冷干机运行状态，包括停机、运行两种状态。

- 空压机、冷干机、制氧机等主要设备运行累计时间。

- 自动检测和记录空压机、冷干机、制氧机的故障。

4.3强大的历史数据保存机制：

- 根据不同类型的数据采用不同的保存机制，准确记录数据的变化，利于院方的数据统计和分析。

- 高效数据压缩机制，减少历史数据库的容量，高效数据访问机制，彻底解决系统运行久变慢或者“死机”现象。

4.4能够生成空气压力、氧气压力、氧气纯度、氧气流量等参数的实时曲线和历史曲线，并可以在线修改数据采样间隔和时间长度，便于分析和统计系统的运行状况。

4.5当系统发生异常情况时，监视器和报警器将发出报警信号，当发生重大故障时执行紧急停机保护。

4.6预留云端服务器接口，可将系统数据上传云端服务器实现多用户、跨平台、数据分析与共享。

4.7硬件：工控主机（配置优于或等于CPU:I32120，845主板，4G,500G）、液晶屏显示屏，配专用操作台。

4.8软件：现场智能化监控软件与远程数据传输软件。

4.9用户用IE浏览器通过互联网访问远程监控系统监控系统，浏览设备运行状态，查看各项参数（需提供类似项目访问IE浏览器截图扫描件加盖投标人公章)。

4.10投标人应在投标文件中提供已安装客户智能化远程监控系统的操作画面，包括：监控主画面、数据报表菜单画面、运行参数画面、制氧机参数画面、空压机参数画面、冷干机参数画面。

*4.11需提供所投产品制造商（含其子公司）医用分子筛中心制氧系统管理软件计算机软件著作权登记证书复印件并加投标人盖公章。

*4.12配有短信报警系统（不含电话卡）：当系统报警发生时，记录报警发生时间、内容、状态等，出现重大故障或运行参数出现异常时，以手机短信方式将报警信息通知院方相关人员及售后技术人员；且有权限的用户可通过短信方式远程授权开机或停机，并接收到报警短信系统的手机来电警示，确保系统安全可靠运行，通过电磁兼容检测，并提供第三方检测机构出具的《电磁兼容检测报告》复印件并加投标人盖公章。

二、医用中心吸引系统技术要求：

1、中心吸引系统由油环式真空泵、单向阀、进气过滤器、真空缓冲罐、集污罐（带视镜）、除菌过滤器、压力传感器、电接点压力表、304无缝不锈钢管、医用负压排气消毒处理系统、控制电箱、电源电缆线、信号控制线、管道管件及安装辅材等组成。

2、采用一用一备双机组配置，单台抽气量≥200m³/h，正常工作时，一台真空泵即可满足使用，当工作泵发生故障时，备用真空泵机组应能自动启动，以保证吸引系统正常工作。

3、全自动工作方式，无须专人值守，能根据医院的实际用气量的要求逐台启动或停止各机组的运行，各机组之间交替跟踪启动，互为备用，方便医院管理。同时设有手动控制系统，在突发情况下可采用转换至该状态下紧急启动运行。

4、吸引系统必须确保管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。吸引系统负压保持在-0.02Mpa ～ -0.07Mpa之间，并能在该范围内任意调节。

5、吸引系统应有可靠的接地，接地电阻≤10欧姆。

6、自动电气控制系统应具有可视化故障提醒功能，运行数据存储、查询功能，具有过流、电机反转等故障保护功能。

7、具有标准协议的数据通讯接口，便于设备的远程监控管理。

8、医用中心吸引系统（非牙科）配置清单及规格技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油环式真空泵 | 1、单台排气量：≥200m³/h，单台功率≥5.5kw； 2、商品质油雾过滤器，有效地解决油烟问题； 3、气镇设计，满足不同的真空度要求和水汽处理能力； 4、密封件采用氟橡胶，提升抗腐蚀和解决漏洞问题。 | 2台 |
| 2 | 控制电箱 | 全自动控制，具有故障保护，异常报警，远程数据传输等功能。 | 1套 |
| 3 | 除菌过滤器 | 1、能有效过滤细菌及杂质，壳体通过阳极氧化处理，杜绝腐蚀性污染； 2、单个处理量≥560m³/h； | 2个 |
| 4 | 医用负压排气消毒处理系统 | 1、主体采用不锈钢材质，耐腐蚀； 2、抽气量≤800m³/h，要求能高效过滤且能迅速杀灭气流中携带的细菌、病毒、孢子，通过光解作用有效降解异味气体，利用光学原理以及光催化反应成倍提高消毒杀菌效果，达到消毒、杀菌、除异味的目的。 *3、通过排气压力、流量、系统阻力等精确计算，配置风机来克服高效过滤器的阻力，单台空气处理量≥500m³/h，提供证明材料复印件加盖投标人公章。 *4、系统对白色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌的空气消毒效果检测实验数据≥99.99%。符合《消毒技术规范》2002年版要求；投标产品具有检测机构出具的《检验报告》。 5、全自动化集成控制，与负压系统连锁启停，无需人员看管，可自动调整按照设定的参数运行，实时监控过滤器阻力，自动提示更换过滤器。 | 1套 |
| 5 | 真空缓冲罐 | ≥2.0 m³ | 1个 |
| 6 | 集污罐（带视镜） | ≥0.5m³ | 1个 |
| 7 | 配套组件及辅材 | 包含：单向阀、进气过滤器、压力传感器、电接点压力表、304无缝不锈钢管、电源电缆线、信号控制线、管道管件及安装辅材等 | 1项 |

注：1、以上为主要的技术要求和配置清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须保证投标的设备配置、品牌相当于或更优于以上要求。

三、医用中心供气管网及配套系统技术说明及要求

医用中心供气管网及配套系统包含医用气体管道系统（医用氧气管道系统、医用压缩空气管道系统、医用真空吸引管道系统、室外管道系统）、医用传呼对讲系统（或医护管理通讯系统）、医用设备治疗带系统、医用床头插座及照明系统、医用气体在线监测管理系统或医用气体报警系统。

医用中心供气管网及配套系统配置清单:

| 序号 | 材料内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用气体管道系统 |  |  |
|  | (一)医用氧气管道系统 |  |  |
| 1 | 脱脂不锈钢管 | ￠35×1.2 | m | 47 |
| 2 | 脱脂不锈钢管 | ￠28×1.2 | m | 29 |
| 3 | 脱脂不锈钢管 | ￠22×1.2 | m | 322 |
| 4 | 脱脂不锈钢管 | ￠15×1.2 | m | 143 |
| 5 | 脱脂紫铜管 | ￠12×1.2 | m | 352 |
| 6 | 接头配件 | （三通、弯头等） | 项 | 1 |
| 7 | 氧气流量计（含旁通） | （12m3/h） | 套 | 9 |
| 8 | 电源线（氧气流量计用） | RVV-2*0.75 mm2 | m | 73 |
|  | （二）医用压缩空气管道系统 |  |  |
| 1 | 脱脂不锈钢管 | ￠22×1.2 | m | 88 |
| 2 | 脱脂不锈钢管 | ￠15×1.2 | m | 317 |
| 3 | 脱脂不锈钢管 | ￠12×1.2 | m | 288 |
| 4 | 接驳配件 | （三通、弯头等） | 项 | 1 |
|  | （三）医用真空吸引管道系统 |  |  |
| 1 | 无缝不锈钢管 | ￠57×3.0 | m | 107 |
| 2 | 无缝不锈钢管 | ￠42×2.5 | m | 15 |
| 3 | 无缝不锈钢管 | ￠25×2.0 | m | 232 |
| 4 | 无缝不锈钢管 | ￠20×2.0 | m | 162 |
| 5 | 不锈钢接驳配件 | （三通、弯头等） | 项 | 1 |
| 6 | 脱脂不锈钢管（进病房支管） | ￠12×1.2 | m | 352 |
| 7 | 管道吊架制安 角铁 | 含除锈防锈 | KG | 779 |
| 8 | 管道穿墙开孔 |  | 项 | 1 |
| 9 | 管道吹扫 |  | 项 | 1 |
| 10 | 管道系统试压 |  | 项 | 1 |
| 11 | 气体管道系统调试运行 |  | 项 | 1 |
|  | （四）室外管道 |  |  |
| 1 | 无缝不锈钢管（氧气） | ￠42×2.5 | m | 92 |
| 2 | 无缝不锈钢管（氧气） | ￠32×2.0 | m | 194 |
| 3 | 无缝不锈钢管（氧气） | ￠25×2.0 | m | 92 |
| 4 | 无缝不锈钢管（空气） | ￠25×2.0 | m | 286 |
| 5 | 不锈钢接驳配件 | （三通、弯头等） | 项 | 1 |
| 6 | 无缝不锈钢管（吸引） | ￠57×3.0 | m | 286 |
| 7 | 不锈钢接驳配件 | （三通、弯头等） | 项 | 1 |
| 8 | 室外/地沟管道防腐处理(不含挖地沟及回填土等) | 两遍沥青漆+玻璃丝布缠绕 | m | 950 |
| 9 | 室外/地沟管道保温处理(不含挖地沟及回填土等) | B1，28*25mm | m | 378 |
| 10 | 室外/地沟管道保温处理(不含挖地沟及回填土等) | B1，34*25mm | m | 194 |
| 11 | 室外/地沟管道保温处理(不含挖地沟及回填土等) | B1，43*25mm | m | 92 |
| 12 | 室外/地沟管道保温处理(不含挖地沟及回填土等) | B1，60*30m | m | 286 |
| 13 | 热镀锌钢套管 | DN80*4 | m | 29 |
| 14 | 热镀锌钢套管 | DN65*3.75 | m | 10 |
| 15 | 热镀锌钢套管 | DN50*3.5 | m | 20 |
| 16 | 热镀锌钢套管 | DN40*3.5 | m | 38 |
| 6 | 网络多媒体控制器 |  | 台 | 4 |
| 7 | IP网络医护主机 | ≧10英寸屏 | 套 | 4 |
| 8 | 门口分机 | ≧10英寸屏 | 套 | 60 |
| 9 | 床头分机 | ≧7英寸屏 | 套 | 150 |
| 10 | 走廊显示屏 | 点阵液晶屏 | 套 | 4 |
| 11 | 电源线（走廊显示屏用） | BVR-2.5mm2 | m | 420 |
| 12 | 高清视频线 | HDMI | m | 40 |
| 13 | 六类网线 | CAT6 | m | 60 |
| 14 | 传呼分机总线 | RVV-2*1.5 mm2 | m | 219 |
| 15 | 传呼分机信号线 | RVV-2*0.75 mm2 | m | 1424 |
| 16 | KBG金属电线套管 | KBG-16 | m | 828 |
| 17 | 金属电线管道连接配件 | （底盒、直通等） | 项 | 1 |
| 18 | 分机线管线盒墙体预埋 | 开孔/槽+敷设线管底盒 | m | 260 |
| 19 | 呼叫对讲系统调试 |  | 项 | 1 |
|  | 医用设备治疗带系统 |  |  |
| 1 | 供气及配套系统末端设施 | 每床配置： 1、三腔腔体 2、氧气终端1个、吸引终端1个（全金属德式带维修阀）； 3、五孔插座2个、床头灯罩1个、照明灯1个、床头灯开关1个、床位号标牌1个； 4、含传呼分机。 5、内部铜管（紫铜管￠12×1.2（氧气、吸引）） | 床 | 169 |
| 2 | 供气及配套系统末端设施 | 每床配置： 1、三腔腔体 2、氧气终端1个、吸引终端1个、空气终端1个（全金属德式带维修阀）； 3、五孔插座2个、床头灯罩1个、照明灯1个、床头灯开关1个、床位号标牌1个； 4、内部铜管（紫铜管￠12×1.2（氧气、空气、吸引）） | 床 | 2 |
| 3 | 供气及配套系统末端设施 | 每床配置： 1、三腔腔体 2、氧气终端2个、吸引终端2个、空气终端2个（全金属德式带维修阀）； 3、五孔插座3个、床头灯罩1个、照明灯1个、床头灯开关1个、床位号标牌1个； 4、内部铜管（紫铜管￠12×1.2（氧气、空气、吸引）） | 床 | 2 |
|  | 医用气体在线监测管理系统 |  |  |
| 1 | 医用气体在线监测管理软件 |  | 套 | 1 |
| 2 | 监视计算机（工控主机） | 含19寸液晶屏等 | 套 | 1 |
| 3 | 压力变送器（氧气） |  | 套 | 1 |
| 4 | 压力变送器（负压吸引） |  | 套 | 1 |
| 5 | 压力变送器（压缩空气） |  | 套 | 1 |
| 6 | 数据采集器 |  | 台 | 1 |
| 7 | 控制线 | RVVSP-2*0.75mm2 | m | 437 |
| 8 | 金属线管 | KBG-16 | m | 230 |
| 9 | 镀锌线槽 | 50*30*0.8 | m | 28 |
| 10 | 金属包塑软管 | ￠25 | m | 160 |
| 11 | 安装辅材 | 线管件、支吊架等 | 项 | 1 |
| 12 | 医气管理系统调试 |  | 项 | 1 |

注：以上为主要的配置清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须保证投标的设备配置的不低于或更优于以上要求。

四、 吊桥吊塔

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊桥 | 个 | 8 |
| 2 | 吊塔 | 个 | 2 |

技术参数要求：

1.

| 技术参数 |
| --- |
|  | 水平旋转角度 | 0-340° |
|  | 标准供气 | （2个氧气、2个吸引、2个空气）X2 |
|  | 标准供电 | 3孔电源插座8个X1 3孔电源插座10个X1 |
|  | 网络电话接口 | 1套X2 |
|  | 设备托盘 | 5个 |
|  | 输液杆架 | 1套X2 |
|  | 抽屉 | 1个X2 |
| 功能特点 |
|  | 产品质量可靠，知名度高，且为用户认可： 企业通过了GB/T19001-2016 idt ISO 9001：2015质量体系认证； 通过了YY/T0287-2017 idt ISO 13485：2016质量体系认证； 通过了GB/T24001-2016 idt ISO 14001：2015环境管理体系认证； 通过了欧盟CE安全合格产品质量认证； 通过了SGS认证； 企业被评为AAA级信用单位； 企业在“诚信中国”无不良记录。 |
|  | ICU旋臂吊桥用于医院ICU病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备,主要有桥架、干段和湿段组成。其特点在于合理的干湿分离结构，湿段配置升降灵活的输液架和输液泵架（可选配）。干湿段配置有可升降调节的医疗监护仪器平台，在干湿段上分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上。移动旋转部分采用阻尼制动漂移，另外还可根据您的需求选配通信传呼、监控、可视电视、背景音乐以及教学和远程会诊系统。 (平台/抽屉/气体接口/电源插座/网络接口/电话接口/单双臂旋转可根据客户要求灵活选配。) |
| 配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量/单位 |
|  | 桥架主梁 | 1套 |
|  | 上装饰盖 | 2个 |
|  | 桥上立管 | 2支 |
|  | 输液架 | 2个 |
|  | 外科塔箱体 | 1套 |
|  | 平台 | 1个 |
|  | 平台+抽屉 | 1套 |
|  | 箱体下盖 | 1个 |
|  | 气体终端插头 | 6个 |
|  | 气体终端堵头 | 12个 |
|  | 腔镜塔箱体 | 1套 |
|  | 固定盘 | 2个 |
|  | 安装用固定螺栓 | 1套 |

2.

| 技术参数 |
| --- |
| 1 | 规格 | 双臂麻醉塔 |
| 2 | 水平旋转角度 | 0-340° |
| 3 | 标准供气 | 2个氧气、2个吸引、1个空气、1个废气 |
| 4 | 标准供电 | 3孔电源插座10个 |
| 5 | 网络电话接口 | 1套 |
| 6 | 设备托盘 | 2个 |
| 7 | 输液杆架 | 1套 |
| 8 | 抽屉 | 1个 |
| 功能特点 |
| 1 | 产品质量可靠，知名度高，且为用户认可： 企业通过了GB/T19001-2016 idt ISO 9001：2015质量体系认证； 通过了YY/T0287-2017 idt ISO 13485：2016质量体系认证； 通过了GB/T24001-2016 idt ISO 14001：2015环境管理体系认证； 通过了欧盟CE安全合格产品质量认证； 通过了SGS认证； 企业被评为AAA级信用单位； 企业在“诚信中国”无不良记录。 |
| 2 | 单臂麻醉塔其结构紧凑，使用方便，是手术室理想的医气电源、网络终端及仪器承载工作站。安装采用天花板悬挂，设计合理，能在340度范围内旋转，可根据医护人员的要求，轻松移动塔体位置，其设备高度使医护人员抬手可及，得心应手。 (平台/抽屉/气体接口/电源插座/网络接口/电话接口/可根据客户要求灵活选配。) |
| 配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量/单位 |
| 1 | 外科塔箱体 | 1套 |
| 2 | 横梁堵头 | 4个 |
| 3 | 输液架 | 1套 |
| 4 | 横梁 | 2套 |
| 5 | 箱体下盖 | 1个 |
| 6 | 平台 | 1个 |
| 7 | 平台+抽屉 | 1套 |
| 8 | 氧气终端 | 2个 |
| 9 | 氧气插头 | 1个 |
| 10 | 吸引终端 | 2个 |
| 11 | 吸引插头 | 1个 |
| 12 | 空气终端 | 1个 |
| 13 | 空气插头 | 1个 |
| 14 | 废气终端 | 1个 |
| 15 | 终端堵头 | 6个 |
| 16 | 固定盘 | 1个 |
| 17 | 安装用固定螺丝 | 1套 |

3.

| 技术参数 |
| --- |
|  | 规格 | 外科塔 |
|  | 水平旋转角度 | 0-340° |
|  | 标准供气 | 2个氧气、2个吸引、2个空气 |
|  | 标准供电 | 3孔电源插座10个 |
|  | 网络电话接口 | 1套 |
|  | 设备托盘 | 2个 |
|  | 输液杆架 | 1套 |
|  | 抽屉 | 1个 |
| 功能特点 |
| 1 | 产品质量可靠，知名度高，且为用户认可： 企业通过了GB/T19001-2016 idt ISO 9001：2015质量体系认证； 通过了YY/T0287-2017 idt ISO 13485：2016质量体系认证； 通过了GB/T24001-2016 idt ISO 14001：2015环境管理体系认证； 通过了欧盟CE安全合格产品质量认证； 通过了SGS认证； 企业被评为AAA级信用单位； 企业在“诚信中国”无不良记录。 |
| 2 | 双臂外科塔其特点在于能在大范围内远近距离移动，多关节340度任意旋转，可以根据您的需要便捷的移至手术台任何区域，准确调节终端位置。其结构紧凑，设计合理，使用方便，操作简单，是手术室理想的医气电源、网络输出终端及仪器承载工作站。 (平台/抽屉/气体接口/电源插座/网络接口/电话接口/单双臂旋转可根据客户要求灵活选配。) |
| 配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量/单位 |
|  | 外科塔箱体 | 1套 |
|  | 横梁 | 1套 |
|  | 横梁堵头 | 4个 |
|  | 输液架 | 1套 |
|  | 箱体下盖 | 1个 |
|  | 平台 | 1个 |
|  | 平台+抽屉 | 1套 |
|  | 氧气插头 | 1个 |
|  | 吸引插头 | 1个 |
|  | 空气插头 | 1个 |
|  | 终端堵头 | 6个 |
|  | 上装饰盖 | 1个 |
|  | 固定盘 | 1个 |
|  | 安装用固定螺丝 | 1套 |

注：标项五医用制氧机系统及配套系统等院方通知再发货

标项六 康复设备

设备需求一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 国产/进口 | 中小企业采购预留份额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能性刺激床旁踏车 | 2台 | 国产 | 否 |  |
| 2 | 功能性刺激上下肢康复踏车 | 3台 | 国产 | 否 | 本标项核心产品 |
| 3 | 医用慢跑台 | 1台 | 国产 | 否 |  |
| 4 | 生物刺激反馈仪 | 1台 | 国产 | 否 |  |
| 5 | 超声波治疗仪 | 1台 | 国产 | 否 |  |
| 6 | 国产筋膜手法床 | 1台 | 国产 | 否 |  |

标项六、设备招标参数

康复设备（1批）

设备1：功能性刺激床旁踏车（2台）

技术参数

*1、适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著（按国家医保收费要求，以上功能需在注册证中体现）。

2、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对卧床患者下肢进行功能训练。

3、结构与组成：由主机、肢体锻炼器和电刺激器组成（本投标产品仅限对应一个注册证编号），并且主机具有接收脉搏血氧仪设备数据的接口。

4、主要系统模块：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、功能性电刺激系统（FES系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统，选配）。

5、操作与显示：≥10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。

6、治疗模式：功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式）和主被动踏车模式三种模式可选。

7、肌肉测试：在治疗开始前，可测试并设定当前输出通道对应肌肉所能承受电刺激强度的最小值和最大值，以便更好的保护患者。

8、在FES踏车模式下，肢体锻炼器与FES电刺激器均工作，且在整个训练过程中康复踏车将根据训练者的主动发力程度适时适度进行功能性电刺激（提供有效证明）。

9、在FES踏车模式下，在主动期当踏车实际转速低于目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激下限电流值开始逐步增加电刺激电流到设定电刺激上限值；当踏车实际转速超过目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激上限电流值开始逐步减小电刺激电流到设定电刺激下限值（提供有效证明）。

10、主被动踏车参数：

10.1、电机转速：最大转速≥55r/min；（RPM）

*10.2、助力扭矩：最大扭矩≥29Nm，以检验报告为准；

10.3、阻力扭矩：最大扭矩≥25Nm,以检验报告为准。

10.4、训练方式：主动、助动及被动三种训练方式，可依据患者肌力自动调整，无缝切换。

11、功能性电刺激参数：

*11.1、输出路数：≥6路；

11.2、输出电流：0~140mA可调，依肌力动态补偿；

11.3、波形类型：脉冲方波、双相平衡；

11.4、脉冲频率：10~100Hz可调；

11.5、脉冲宽度：50~500μs可调。

12、电极脱落保护：在电刺激使用过程中发生电极脱落，康复踏车应有提示功能。（提供有效证明）

13、痉挛保护功能提供两种处理方式：暂停和反转。

14、设备具有“保护（脉氧）停机功能”，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。

15、超静音升降台车具备电动一键升降控制功能。

16、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》

17、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

设备2、功能性刺激上下肢康复踏车（含下肢功能性电刺激系统）（3台）（本标项核心产品）

*1、适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；为上运动神经损伤或疾病造成的足下垂患者提供踝关节背屈，在迈步过程中，肌肉刺激器系统对患病腿部的肌肉进行电刺激以提供脚部背屈；肌肉刺激器系统可以改善步态，促进肌肉再训练，阻止或延缓废用性萎缩，维持或提高关节活动范围，并增加局部血流速度。适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著（按国家医保收费要求，以上功能需在产品注册证中体现）

2、踏车部分：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统）。

3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。

4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5、时间设置：0～120min，主界面可现实为正计时或者倒计时。

6、操作与显示：触摸屏≥10英寸。转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面。

7、配备轮椅固定器。

8、治疗期：整个治疗期分为预热期、主动期、放松期、被动期。

9、上肢可进行正转或反转训练；可提供三种不同的上肢手握器：托式摇柄、握式摇柄、方形手握器。

10、痉挛保护功能提供两种处理方式：暂停和反转。

11.1、电机转速：最大转速≥55r/min；(RPM)

*11.2、助力扭矩：最大扭矩≥29Nm，以检验报告为准；

11.3、阻力扭矩：最大扭矩≥25Nm,以检验报告为准。

11.4、分度销：用于锁定上肢训练器；

11.5、上肢前后调节旋钮：用于上肢训练时调节患者和上肢训练器之间的前后位置；

11.6、急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作。

*12、下肢功能性电刺激系统：

结构与组成：由主机（平板电脑）、控制器（无线）、穿戴式下肢电刺激组件（含护套、电刺激器）、电极和足底触发器组成。其中下肢电刺激组件为2通路输出，同时对应刺激胫前肌、股四头肌或腘绳肌。（按国家医保收费要求，提供产品注册证）

13、操作与显示：平板电脑可进行模式选择设置、动作方案设置、刺激参数设置和患者使用数据统计。控制器和电刺激器之间采用无线通讯技术，控制器为中文菜单显示屏，可控制电刺激输出大小，且内置多种刺激程序，刺激强度用数字表示，实时显示电刺激状态及设备硬件情况。

14、模式种类：分为治疗模式、步行模式、坐站模式。

14.1、治疗模式，在使用者站、坐或躺时进行电刺激，促进肌肉再学习，预防和延缓下肢肌萎缩，保持和改善膝关节、踝关节活动范围。

14.2、步行模式，足底触发器自动感受足底压力，控制器智能判断步行周期的支撑相和摆动相，按照自然步态要求，按需刺激胫前肌、股四头肌和腘绳肌，辅助完成步行功能。

14.3、坐站模式，按需刺激股四头肌，稳定膝关节，完成坐-站转移。

15、下肢电刺激组件包含大腿电刺激组件和小腿电刺激组件，具有4个电极贴放点，分别位于腓总神经、胫骨前肌肌腹、股四头肌肌腹或腘绳肌肌腹。

16、充满电量的电池在非充电状态下，可支持整机连续工作时间不少于24小时。

17、电刺激参数：

17.1、最大输出电压：电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V。

17.2、电刺激系统的输出电流：0-80mA可调。

17.3、输出电流稳定性：电刺激系统在负载电阻10Ω～1500Ω下的电流变化率≤10%。

17.4、波形：双向正负双脉冲。分对称脉冲输出波形及非对称脉冲输出波形两种可选。

17.5、电刺激系统的输出脉冲宽度：50μs～300μs可调。

17.6、对称脉冲波脉冲间隔：50us。

17.7、电刺激系统的脉冲刺激周期：100ms～20ms可调。

17.8、脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调。

17.9、坡升/坡降时间：0-2秒。

设备3：医用慢跑台（1台）

技术参数

1.参考外形尺寸：约1910*820*1278mm

2.康复专用慢跑台，速度调节范围不窄于0.1~10km/h

3.可以实现反向运动，速度调节范围不窄于0.1~5km/h

4.内置3个预设设定+2个使用者自订+HRC心率程式（时间设定、距离设定、卡路里设定、计步设定）

5.参考跑道尺寸：约495*1540mm

6.马力：DC2.5HP连续

7.跑道坡度调节：扬升角度0~12°，0~15个段位

8.采用LED显示面板，角度可调

9.跑台减震装置采用悬吊避震结构，有效降低关节冲击力

设备4：生物刺激反馈仪（1台）

技术参数

对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍

技术参数

（一）硬件参数：

1.*独立通道：≥4。

2.AD采样率：≥8192 Hz

3.AD采样位数：16bit

4.刺激强度：0-100mA

5.刺激频率：0.5-999Hz

6.脉冲宽度：10μs～1000μs

7.上升下降时间：0-10s

8.内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB)

9.内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s）

10.内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s)

11.内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s）

12.刺激波形：双相平衡波

13.彩色液晶触摸屏

14.物理调节：外置电流调节旋钮

（二）软件参数：

1.内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；

2. *内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存；

3.具有神经肌肉电刺激功能

4.具有肌电触发电刺激功能；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能；

5.具有对侧控制性功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心；

6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。

7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。

8.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。

9.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出。

10.具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练；

11. 软件版本可升级。

设备5：超声波（含电疗）治疗仪（1台）

技术参数

- *输出通道

  - 电疗模块：≥2通道；

  - 超声模块：≥2通道；

- *电疗模块：具有干扰电、直流、低频、调制中频、TENS、高电压和微电流等多种电流输出波形和参数变量可供医师进行选定，完全满足临床治疗的需要；

- *电流类型：四极干扰电、等平面向量干扰电、手动两极干扰电、偶极子向量干扰、俄式电流、微电流、高压电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）、间动电流等≥10种电流类型，≥28种变量

# 4   超声参数概述

- 通道数：≥2个，；

- 超声模式：连续或者脉冲模式；

- 输出误差：± 20 %；

- 脉冲频率:16,48和100Hz±1 %；

- 占空比: 5%、10%、20%、33%、80%和100% (100%是连续波形) ；

- 治疗计时器 : 0-30分钟；

- 接触控制水平 : 65%  。

- 有效声强：

占空比5%、10%、20%、33%、50%：0-3W/cm2；

占空比80%：0-2.5 W/cm2；

占空比100%：0-2 W/cm2(连续波)。

- 输出功率：

占空比5%、10%、20%、33%、50%：0-10W；

占空比80%：0-12W；

占空比100%：0-8W(连续波)。

# 4.1 超声探头参数

超声频率 ：1MHz/3MHz

有效辐射面积(AER)：4cm2；

波束类型：准直型 ；

声束不均匀性系数（RBN）：最大为6；

# 5 电流输出参数概述

# 5.1  电疗概述

- 通道数:≥2个，

- 输出特点: CC (恒流)或CV (恒压)，除了高电压（恒压）和微电流（恒流）之外；

- 电流强度范围:根据电流波形而定。；

- 计时器:0-60分钟；

- 直流极性转换:手动；

# 5.2  电流参数描述

- 浪涌程序

某些电流波形可进行浪涌程序的设置。

其参数和范围如下：

上升时间:0-9s,递增量为1s；

持续时间:0-60s,递增量为1s；

下降时间:0-9s,递增量为1s；

间歇时间:0-120s,递增量为1s；

延迟时间:0 -80s, 10s以下递增量为0.1s，否则递增量为1s。

- 预调制电流

载频: 2-10kHz，允差±10%；

差频: 0-150 Hz；

调制频率:0-150 Hz；

调制程序:8/8，10/10，12/12，1/13 s；

浪涌程序:有；

输出电流:100 mA。

- 俄式刺激

载频: 2-10kHz，允差±10%；

猝发频率: 0 -150 Hz；

脉冲/暂停比率: 1:1、1:2、1:3、1:4、1:5；

浪涌程序: 有；

输出电流: 100 mA。

- 干扰电

- 4极干扰电

- 经典干扰电

载频: 2-10kHz，允差±10%；

差频: 0–150 Hz；

调制频率: 0- 150 Hz；

调制程序: 8/8，10/10，12/12，1/13 s；

平衡：调节两路输出波强度差异；

输出电流: 100 mA。

- 等平面向量干扰电

载频: 2-10kHz，允差±10%；

差频: 0–150 Hz；

调制频率: 0–150 Hz；

调制程序: 8/8，10/10，12/12，1/13 s；

输出电流: 100 mA。

- 手动两极向量干扰电

载频: 2-10kHz，允差±10%；

差频: 0–150Hz；

调制频率: 0–150Hz；

调制程序: 8/8，10/10，12/12，1/13 s；

输出电流: 100 mA；

向量调节度: 0-360。

- 自动两极向量干扰电

载频: 2-10kHz，允差±10%；

差频: 0–150Hz；

输出电流: 100mA；

动态节律: 4、5s。

- 双向脉冲电流

- 双向不对称脉冲电流

脉宽: 10–400µs，允差±20%；

脉冲频率: 1-150 Hz，允差±10%；

调制频率: 0–180 Hz，允差±10%；

调制程序: 1/1,6/6，12/12，1/30s；

浪涌程序: 有；

输出电流: 140 mA。

- 双向不对称交替脉冲电流

脉宽: 10–400 µs，允差±20%；

脉冲频率: 1-150 Hz，允差±10%；

调制频率: 0–180 Hz；

调制程序 :1/1，6/6，12/12，1/30s；

浪涌程序:有；

输出电流:140 mA。

- 猝发双向不对称脉冲电流

脉宽 : 10–400 µs，允差±20%；

脉冲频率: 11-150 Hz，允差±10%；

猝发频率 : 1–9 Hz；

输出电流: 140mA。

- 猝发双向不对称交替脉冲电流

脉宽: 10–400 µs，允差±20%；

脉冲频率: 11-150 Hz，允差±10%；

猝发频率: 1–9 Hz；

输出电流: 140mA。

- 双向对称脉冲电流

脉宽: 10–400µs，允差±20%；

脉冲频率:1-150Hz，允差±10%；

调制频率:0-180 Hz，递增量为1Hz；

调制程序:1/1，6/6，12/12，1/30s；

浪涌程序:有；

输出电流:140 mA。

- 猝发双向对称脉冲电流

脉宽: 10–400 µs，允差±20%；

脉冲频率:11-150 Hz,允差±10%；

猝发频率:1–9 Hz；

输出电流:140mA。

- 感应电流

- 方波

脉宽:2ms，允差±20%；

间歇时间:5ms，允差±20%；

极性: +或-；

输出电流:80mA。

- 矩形波(ms)

脉宽: 0.02–1000ms，允差±20%；

相位间歇: 5-5000ms，允差±20%；

浪涌程序: 有；

极性: +或-；

输出电流: 80 mA。

- 三角波(m s)

脉宽: 0.1–1000ms，允差±20%；

相位间歇: 5-5000ms；

浪涌程序: 有；

极性: +或-；

输出电流: 80mA。

- 间动电

- 疏波

极性: +或-；

浪涌程序:有；

输出电流:70mA。

- 密波

极性:+或-；

浪涌程序:有；

输出电流:70mA。

- 间升波

极性:+或-；

输出电流:70mA。

- 疏密波

极性: +或-；

强度: 70mA。

- 疏密起伏波

极性: +或-；

输出电流: 70mA。

- 直流电

- 断续直流电

频率: 8000Hz，允差±10%；

极性: +或-；

输出电流: 40 mA。

- 连续直流电

极性: +或-；

输出电流:40mA。

- 高压电

- （双脉冲）高压电

脉冲频率: 1-200Hz，允差±10%；

调制频率: 0–180Hz,允差±10%；

调制程序:有；

极性:+或-；

输出电压强度:500V。

- 交变（双脉冲）高压电

脉冲频率: 1–200 Hz,允差±10%；

调制程序:1/1，6/6，12/12，1/30s；

变化周期:10 -100s；

输出电流:500V

- 微电流

- 微电流

频率: 0–1000Hz，允差±10%；

极性: +或-；

浪涌程序: 有；

输出电流: 1mA。

  - 交变微电流

频率: 0–1000Hz，允差±10%；

交变周期: 0.2–20s；

输出电流: 1mA。

6	中文；

7	彩色TFT液晶触摸液晶屏，屏幕尺寸：≥5.7英寸；

8	内置≥60个可循证的临床处方，且治疗处方中附有人体解剖图、彩图和文字信息治疗指南；（提供图片）

- ≥20个超声治疗处方；

- ≥40个电疗处方；

- ≥2个超声电疗联合治疗处方；

- 内含储存卡，可储存≥1000个自定义处方；

9	国际领先的临床治疗模式：电疗+超声联合治疗模式，结合两种物理因子，缓解肌肉痉挛，强化止痛作用，疗效更显著；

10	电源：100V～240V  50Hz/60Hz

11	配置电池槽，既可连接电源，也可选装电池作为内部电源，使其具有良好的便携性；

12	可选配遥控器，用于停止电刺激输出和调节治疗强度，方便患者参与治疗；

设备6：筋膜手法床（1张）

技术参数

1、头部调节角度：-52°，+54°（气压弹簧调节）

2、产品尺寸：长*宽*高=200*68*50~97

*3、头部具有标准通气孔；床体为多段位设计，颈部、腰部、膝关节三部位可折，下肢分腿设计；颈部 52cm  胸段位50cm,腰段位50cm，膝关节55cm.

4、具有手控开关和脚踏杆开关调节

5、最大安全载重：≥180KG

6、具有ISO9001认证、

7、配6张理疗床

优势：

1、世界上独一无二的流线型的设计，美观大方。

2、床面经过抑菌和防紫外线处理，保证床面长时间使用不会褪色、变旧。

3、床面经过抗拉实验，不会因为牵拉产生床面变形。

4、双面触点式横杆升降结构，非常灵敏、稳定，充分解放治疗师的双手，治疗过程中，随时随

地调整治疗床的高度。

5、由意大利物理治疗师设计、研发的8段床面结构，其中膝关节可屈曲，可摆放35种不同体位，

且每段床体的长度和调节角度都根据各种手法精心定制。

6、不光用于手法治疗，还可以进行体位牵拉、深层肌筋膜放松训练、呼吸训练，且有相应的训练手册。

理疗床

技术参数

- 床边采用优质不锈钢矩管壁厚度≥1.2mm，床脚采用床脚采用Φ38优质不锈钢管壁厚度≥1.2mm；

- 抬条采用优质不锈钢矩管壁厚度≥1.0mm；焊接成型，

- 床面由优质皮革和高密度海绵中密度纤维板组成；

5、床面有效载荷≥250KG

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为功能性刺激上下肢康复踏车 。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第五章评标办法第1.2条进行评审。

第四章 合同条款

哈密市中心医院医疗设备采购项目

采购合同

买方（甲方）：哈密市中心医院

卖方（乙方）：

2022年   月   日

甲方：哈密市中心医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及本项目招投标文件的要求及承诺，甲、乙双方经平等协商达成协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量、价格

| 产品名称 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、除合同规定的金额，甲方不再增加税金，运费，手续费等任何费用。

2、医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名称相同；属于法定商检的需进行商检。属于计量器具的需提交计量检定证书或进口型式批准证书，乙方提供的产品应能保证计量合格，乙方应承担初次计量检测费用。若不能达到上述要求，一切相关违约责任由乙方承担。

二、系统配置 ：按招标文件要求及投标文件、中标通知书承诺配置。

三、随机的必备品、配件、工具及其数量

乙方应按投标文件承诺、产品说明书、装箱单、出厂要求配备及投标文件中必须的备品、配件和专用工具。

四、交货期：自合同签订之日起     天。

五、交货地点：甲方指定地点     联系电话：0902-2260401。

六、包装标准：乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。由于包装不善所发生的一切费用和损失，由乙方负担。

七、验收标准：

1、乙方必须保证设备符合国家及行业标准（如标准不一致，则执行较高标准）上等材料和头等工艺制成而且全新、未曾用过，并在所有方面完全符合本协议规定的质量、规格和性能及所要求的功能，乙方并保证本合同设备在正确安装、正常使用和维修的情况下，在质保期内运转良好。在设备质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生任何不足或故障负责；

2、根据验收结果，如设备在质保期内的数量、质量、规格、配置等与合同及中标通知书、投标文件承诺不符，或证实设备确有缺陷的，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔；

3、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书；

4、验收前，乙方需对甲方工作人员进行专业培训，直至该设备可以正常使用并且操作人员熟练操作为止；

八、付款方式

货物抵达交货地点,待设备安装、调试、验收、培训合格后支付合同总金额的80%，待设备使用一年后支付合同总金额的10%，另留合同总金额10%作为质保金，待质保期满后，若无质量问题无息支付。

付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

九、质保期：安装验收合格之日起      年，如按规定时间验收出现问题，按实际停机天数顺延壹倍保修期，并承担停机期间的经济损失。

十、售后服务

1、在质保期内，乙方需提供免费的维修及零配件更换，乙方有义务向甲方提供合同项下设备的终生技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证，更换配件的质保期应从更换之日起另行计算；

2、在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过2个日历日；

3、如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款；

4、对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由乙方免费负责维修、更换；

5、保修期外，终身维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、如以上条款与乙方售后服务承诺书内容不一致时，乙方应遵照甲方的意见执行，否则造成的损失全部由乙方承担。

十一、合同修改、变更、转让及专利权

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提供侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十三、违约责任

1、乙方未按合同约定时间完成项目验收交货，每逾期一天，应向甲方支付合同金额   %的违约金；

2、乙方未按招、投标文件及合同约定完成相应服务的，每发生一次，应向甲方支付合同金额  %的违约金。

3、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿和抵偿上述经济损失。

十四、解决合同纠纷的方式

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地的仲裁机构或人民法院申请仲裁或提起诉讼。

2、在仲裁或诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十五、其它

1、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

2、本合同文本一式四份，甲方执三份、乙方执一份。

3、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可友好协商解决。

4、本合同附《廉洁协议书》作为合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

甲方:哈密市中心医院（盖章）      乙方：

甲方代表：                       乙方代表：

签订时间 ：   年 月 日           签订时间：   年  月  日

附件1

购销廉洁协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）哈密市中心医院（乙方）       特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察审计部门的监督。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

（四）甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。

2、不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5、不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

6、遵守“两指”制度。医药器械代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

第五章 评审办法

1、评审说明

1.1 本次招标采用综合评分法进行评审。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.3 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目小微企业报价扣除比例为6%。

★1.4 在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。

2、资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部【2017】87号）文件的规定，开标结束后由采购人对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见下表2.1资格评审表。

2.1资格评审表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  | 供应商的法定代表人授权委托书及被授权人身份证 | 是否具备有效的投标代表的授权委托书，授权委托书应由法定代表/企业负责人签名或签章并加盖企业公章。如为法定代表人/企业负责人参加投标，需提供法定代表人/企业负责人身份证明。 |  |  |
|  | 投标保证金 | 是否按照招标文件要求缴纳投标保证金 |  |  |
|  | 不参与围标串标承诺书 | 是否按招标文件要求提供不参与围标串标承诺书 |  |  |
|  | 信用查询 | 招标文件是否附有“信用中国”网站、“中国政府采购网站”网查询企业信用信息截图且未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单 |  |  |
|  | 无重大违法记录的书面声明 | 是否提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
|  | 信用评价 | 是否附有完整的“综合信用评价报告”，且供应商信用等级未被列入为“D”级 |  |  |
| 备注： 1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。 2.合格供应商不足三家的，不进行评标。 |

3、评标

3.1 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评审，评审分为符合性审查和详细评审两个阶段。

3.1.1 符合性审查

3.1.1.1 评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

3.1.1.2 符合性审查表

| 符合性审查 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |  |
|  | 医疗器械经营（生产）许可证 | 供应商具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；具备医疗器械生产许可证（若供应商为货物制造商）； |  |  |
|  | 医疗器械注册证（含登记表） | 供应商所投产品若为医疗器械须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）； |  |  |
|  | 投标文件签署 | 投标文件的签章符合招标规定 |  |  |
|  | 投标文件份数 | 投标文件份数符合招标文件要求 |  |  |
|  | 投标文件内容 | 投标文件资格、商务、技术部分均按照招标文件“二、投标须知”第22项要求提供了必备项内容 |  |  |
|  | 投标报价 | 投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价；投标报价未超过项目采购预算或最高限价的； |  |  |
|  | 供货范围 | 投标文件载明的供货范围符合招标文件的要求 |  |  |
|  | 交货期 | 投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限 |  |  |
|  | 质保期、付款方式 | 投标文件载明的质保期及付款方式满足招标文件规定 |  |  |
|  | 投标有效期 | 投标文件载明的投标有效期未超过招标文件规定 |  |  |
|  | 其他实质性要求 | 投标文件未出现不满足招标文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间,供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容。 |  |  |
|  | 其他无效情形 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。 |

3.1.2 详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见3.1.2.5评审办法和标准。

3.1.2.1 投标文件的澄清和算术性修正

3.1.2.2 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1.2.3 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.1.2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

★修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或企业负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

3.1.2.5详细评审办法和标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审（30分） | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） 注：对小微企业价格优惠计算方法按本办法1.3项执行。 |
|  | 商务部分（20分） | 销售业绩 （0-4分） | 自2019年02月01日至今所投产品的销售业绩，每提供1项业绩得1分，满分4分。以提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  |  | 信用评价 （0-5分） | 信用等级为AAA级，得5分； 信用等级为AA级，得4.5分； 3、信用等级为A级，得4分； 4、信用等级为BBB级，得3.5分； 5、信用等级为BB级，得3分； 信用等级为B级，得2.5分； 7、信用等级为CCC级，得2分； 8、信用等级为CC级，得1.5分； 9、信用等级为C级，得1分； |
|  |  | 售后服务及 培训 （0-7分） | ①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障响应处理、培训计划）： 方案内容全面完整，科学合理，可操作性强，得3分； 方案内容比较完整，但不够具体，具备可操作性，得1.5分； 方案不够完整具体或缺乏可操作性，得0分。 ②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和措施）得2分； ③供应商所投货物在中国国内有保障充足的备品备件库，提供有效证明文件，得1分；疆内设有售后服务机构，提供有效证明文件，得1分，满分2分。（有效证明文件为租房证明或合作协议或营业执照，复印件加盖公章，否则，不予计分。） |
|  |  | 生产制造商出具的授权函 （0-2分） | 有设备生产制造商出具的授权函得2分；满分2分。 |
|  |  | 节能、环保 （0-1分） | 供应商所投采购一览表 所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产 品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发 布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品得0.5分，国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书得0.5分，满分1分。未提供证明材料的不得分。 |
|  |  | 标函质量 （0-1分） | 标书制作一般得0.5分；标书制作美观、目录完整有序有页码得1分。 |
|  | 技术部分（50分） | 技术参数响应 （0-28） | 投标产品技术参数须对第三章所有技术参数条款逐条列出是否响应。(1)标注*号的技术条款为重要技术参数，对*号条款每一条负偏离扣3分，扣至0分为止； (2)除*号条款以外的技术参数为一般技术参数条款，对一般技术条款，每1条负偏离扣2分，扣至0分为止。满分28分 （未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。） |
|  |  | 产品选型 （0-6） | 投标产品选型基本合理、应标方案满足招标需求且配置齐全的，得3分；投标产品选型技术更新，整体更符合招标需求，核心技术成熟经过市场验证，得6分；满分6分。 |
|  |  | 功能 （0-6分） | 产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得3分；提供完整的检验检测报告、宣传彩页等技术资料加3分。满分6分。 |
|  |  | 软硬件 （0-8分） | 软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得4分；软、硬件功能要求满足采购人的实际需求加4分，满分8分 |
|  |  | 辅件 （0-2分） | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要得1分；提供相关承诺函或有效证明文件的加1分，满分2分。 |

4.评标委员会的权利

4.1 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.3 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

4.3.1.1 分值汇总计算错误的；

4.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

4.3.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.3.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.4 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

5. 评标过程的保密

5.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6. 定标原则

6.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

6.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

6.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.4 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。

6.4.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.4.3 因重大变故，采购任务取消的。

第六章 投标文件格式

封    面：

项目

投标文件

项目编号：

投标文件递交人（公章）：

供应商法定代表人

或其委托人（签字或签章）：

年     月     日

目  录

一、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（三）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（四）不参与围标串标承诺书

（五）投标保证金

（六）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图

（七）综合信用评价报告

二、商务文件

(一)投标函

(二)供应商医疗器械经营许可证

(三）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；

(四) 开标一览表

(五) 报价明细表

(六) 商务条款偏离表

(七) 近三年（2019年02月01日至今）所投产品销售业绩

(八) 货物制造商针对本项目出具的授权书

(九) 信誉证明文件

(十) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(十一) 节能、环保产品明细表（如有）

(十二) 售后服务承诺

(十三) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

三、技术文件

(一) 技术条款偏离表

(二) 产品详细配置清单；

(三) 供应商所投产品技术支持资料

(四) 供应商认为有必要的其他技术资料

四、其他资料

# 一、资格证明文件

（一）营业执照

提供加盖供应商公章的企业营业执照复印件

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（三）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）

内容为：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

供应商（公章）：

年   月   日

（四）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法定代表人，清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：

供应商单位名称（公章）：

供应商法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

（五）投标保证金

①提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用）

开户行名称：

银行账号：

银行行号：

（六）此处附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图

（须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内从网站中截图）

注：如网站查询信息中失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，否则其资格审查不合格。

- 综合信用评价报告

此处附“综合信用评价报告”

根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

综合信用评价报告出具方式：

可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。

1、新疆信合联服网络科技有限公司

网址：http://www.xhlfzx.com.cn

地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口

联系电话∶ 0902-2203560

2、长风国际信用评价新疆有限公司

网址∶http://www.cfguoji.com/index.php

地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室

联系电话∶19999101966

# 二、商务文件

（一）投标函

投 标 函

（采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价       元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见明细报价表。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备的质保期为     年。

4.我方承诺交货期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。

3.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

4.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

5.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

6.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

7.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

8.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

9.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

10.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

11.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出《中标通知书》之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

12.本公司（企业）            （存在/不存在）以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。

13.本公司（企业）            （存在/不存在）以下情况：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

12.综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

13.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

二○二二年   月    日

（二）供应商医疗器械经营许可证

供应商加盖企业公章的医疗器械经营许可证复印件；若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（生产厂家须提供，复印件）。

(三）医疗器械注册证（含登记表）

供应商所投医疗产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；

| 货物名称 | 医疗器械使用 安全性分类级别 | 是否有医疗器械注册证 | 注册证有效期截止时间 | 注册证见投标文件（）页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (一类 (二类 (三类 | (具有 (无 |  | 见投标文件（）页 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1.供应商所投医疗产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；

2.投标人应根据参投的产品和响应实际情况填写上表内容，在“(”中勾选(对应项，并后附提供相关注册证书（如有），对应填写所在投标文件页码；如无，页码处可用“/”表示。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

（四）开标一览表

开标一览表（标项一----------标项五）

供应商名称：

项目名称：哈密市中心医院医疗设备采购项目/标项

项目编号：2022PCGK004/标项                                         单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 单价 | 运杂费 | 安装调试费 | 交货期 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |

法定代表人或授权代理人（签字）：               供应商（公章）：

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、项目编号按照2022PCGK004/标项一、2022PCGK004/标项二等依次类推。

3、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

开标一览表（标项六）

供应商名称：

项目名称：哈密市中心医院医疗设备采购项目/标项六

项目编号：2022PCGK004/标项六                                      单位：元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备价 | 运杂费 | 安装调试费 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复设备 | 一批 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |

法定代表人或授权代理人（签字）：               供应商（公章）：

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

(五) 报价明细表

投标产品名称、数量、规格及报价明细表

（此表由各供应商按照每包招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |
| 7 | 专用工具 |  |
| 8 | 安装调试费 |  |
| 9 | 运杂费 |  |
|  | … |  |
| 合计总价（万元） |  |

法定代表人或授权代理人签字：              供应商（公章）：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

（六）商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：供应商在上表中填报的内容，须包括本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”等实质性商务内容，否则，投标无效。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（七）近三年（2019年02月01日至今）所投产品的销售业绩

近三年所投产品销售业绩表

| 序号 | 设备名称 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：每项业绩须附证明资料如中标/成交通知书或与使用单位签订的供货合同的扫描件，未提供证明材料的评审时不予计分。（证明资料应清晰反映货物名称、合同金额、合同签字盖章页信息）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（八）货物制造商针对本项目出具的授权书。

（九）信誉证明文件（如有）

## 供应商信誉、履约能力、运营情况等证明文件，提供已完成类似项目履约良好证明（如验收合格单或客户评价意见表等证明文件）。

（十）中小微企业声明函及其他资料（如中小微企业需提供下列资料，如为大型企业可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖公章）

日期：  年  月  日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若为监狱企业或残疾人企业，须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

3、中标的供应商的《中小微企业声明函》将作为中标结果公告一并公示。

（十一）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）

环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                                 价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（十二）售后服务承诺

售后服务承诺（含维保计划）

售后承诺书格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案和培训计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、其他供应商认为必要的承诺内容

（十三）供应商认为有必要提供的其他商务资料

1、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；（格式自拟）

2、供应商如提供的货物涉及快递和包装，须提供《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的承诺书；（格式自拟）

3、供应商认为有必要的其他资料

# 三、技术部分

（一）技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 技术支持资料所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … ….. |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |

说明：

（1）供应商须对第三章采购需求中的所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。

（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）产品详细配置清单；（包括备品备件、专用工具和软件）；

（三）供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）

对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，在评审时均视为技术参数负偏离。

（四）供应商认为有必要的其他技术资料

# 四、其他资料

1.质疑函格式

说明：本部分格式文件为供应商提交质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

是否参与所质疑项目的采购活动： □是    □否

地址：       邮编：

联系人：     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：    标项：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.招标文件未提供格式的内容

3.供应商认为有必要的其他资料

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

代理人身份证复印件

（正面国徽面）

代理人身份证复印件

（反面头像面）