招 标 文 件

项目名称：石河子大学医学院第一附属医院1.5T磁共振（MRI）系统（进口）采购

项目编号：2022PCGK101

招 标 人：石河子大学医学院第一附属医院

招标代理机构：新疆品创项目管理咨询有限公司

日    期：2022年09月

目    录

第一章 招标公告………………………………………………2

第二章 投标须知前附表及投标须知………………………………5

第三章 评标办法…………………………………………………22

第四章 合同条款…………………………………………………30

第五章 采购需求……………………………………………38

第六章 投标文件格式……………………………………………45

- 第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2022PCGK101

项目名称：石河子大学医学院第一附属医院1.5T磁共振（MRI）系统（进口）采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：12000000.00

最高限价（元）：12000000.00

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 最高限价金额（元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石河子大学医学院第一附属医院1.5T磁共振（MRI）系统（进口）采购 | 1套 | 12000000.00 | 磁体类型：超导磁体；磁场强度：1.5T；详见《采购需求》。 |

合同履行期限：自签订服务合同起至质保期结束为止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；供应商提供进口货物须获得货物制造商或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书原件；国产货物制造商须具备医疗器械生产许可证。

3.2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

3.3.供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年09月24日至2022年09月30日，每天上午 10:00至12:00 ，下午 12:00至19:00 （北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取招标文件。线下获取无效。

售价（元）：政采云平台免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月16日11:30（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

开标时间：2022年10月16日11:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

2、各投标单位应在开标前确保成为兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商可前往兵团政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子招投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、本项目采用不见面开标，投标单位须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

5、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（推荐使用Chrome浏览器，提前做好环境测试），开标时须使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：石河子大学医学院第一附属医院

地 址：石河子北二路107号

项目联系人：李少龙

项目联系方式：0993-2850405

邮箱： 453036399@qq.com

2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务一部

项目联系人：齐娟、周娟、郭克栋、张轩、向磊、甘甜

项目联系方式：0991-5221788  17690904600

邮箱：1607892661@qq.com

第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 石河子大学医学院第一附属医院1.5T磁共振（MRI）系统（进口）采购 |
|  | 项目编号 | 2022PCGK101 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 预算资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | 1.5T磁共振（MRI）系统（进口），数量1套。具体要求详见第五章《采购需求》。 |
| ★2 | 预算及最高限价 | 预算：12000000.00元 最高限价：12000000.00元。 供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 3 | 服务标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| ★4 | 供应商资格 | 4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 4.2 本项目的特定资格要求： 供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）； 供应商提供进口货物须获得货物制造商或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书原件； 国产货物制造商须具备医疗器械生产许可证。 4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 4.4本项目不接受联合体投标。 4.5供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| ★5 | 投标文件组成及份数 | 5.1投标文件组成：详见本文件“二、投标须知”第21项要求。 5.2投标文件份数 5.2.1加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子投标文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版投标文件。供应商未按上述要求提供加密的电子投标文件的，将导致投标无效。 5.2.2未加密的纸质版投标文件须在本项目中标通知书发出后3个工作日内提供。中标单位须提供纸质版投标文件正本 1 份，副本3份；未中标单位须提供纸质版投标文件正本 1 份，副本1份。 说明： （1）未加密的纸质版投标文件应与加密的电子投标文件内容一致。 （2）纸质版投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务一部。 （3）供应商应按上述要求提供未加密的纸质版投标文件，以便投标保证金及时退还。 |
| ★6 | 投标文件递交截止时间 | 2022年10月16日11:30时（北京时间） |
| ★7 | 投标有效期限 | 90日历日（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。 备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| ★9 | 开标时间、开标地点 | 开标时间：2022年10月16日11：30时（北京时间） 开标地点：政采云开标大厅 本项目采用 不见面开标 注：（1）供应商远程参与开标，并在规定的时间内完成对投标文件远程解密及报价确认，本项目供应商解密时长30分钟，因供应商自身原因导致解密或报价确认失败，投标无效。 （2）因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| ★11 | 投标保证金 | 金额：120000.00元（壹拾贰万元） 供应商应于2022年10月16日11：30时（北京时间）前，将投标保证金以非现金形式的电汇、网银等支付方式由供应商的基本账户汇至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币提交。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间； 3、供应商缴纳投标保证金时，须备注“一部101”。 |
| 12 | 招标文件售价 | 政采云平台免费下载。 |
| 13 | 对招标文件的质疑 | 供应商如需对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①接受对招标文件提出质疑的截止时间：2022年10月14日16:00时（逾期不予受理），供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ②质疑函应以书面形式（详见 投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 业务一部 ④联系电话：0991-5221788 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 |
| ★14 | 履约保证金 | 签订合同前，乙方向甲方账户缴纳合同金额10%的履约保证金，履约保证金交纳须以电汇或转账形式。乙方在合同履约期内如约履行保修义务且无任何违约情形，甲方在30日内无息退还。 |
| ★15 | 交货期 | 合同签订生效后90个日历日 |
|  | 交货地点 | 石河子大学医学院第一附属医院（具体为院内买方指定地点）。 |
|  | 质保期 | 整机及第三方水冷机、空调、外围设备：≥1年 |
| ★16 | 付款方式 | 合同签订，甲方对外开立100%即期信用证，货到验收合格安装调试完毕，正常运行至全套设备系统最终验收合格后支付合同总额的100%。 |
| 17 | 落实的政府采购中小企业扶持政策及节能环保政策 | 17.1本项目不面向中小企业预留采购份额。 17.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）对满足以上（1）（2）两项条件并按照本文件第五章规定格式提供《中小企业声明函》（须内容填写完整）的小微企业的投标总报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 （6）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 17.3节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 （1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| ★18 | 报价说明 | 18.1报价货币：人民币。 18.2.报价方式：CIP石河子大学医学院第一附属医院 （具体为院内买方指定地点）。投标人应承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用，报价须包含设备成套供货价款、随机附件、备品备件、包装、运输、保险、安装调试、测试、培训、第三方专业机构验收鉴定费、设备安置场地（含机房）装修、外贸代理费（0.23元/美元的进口环节各项费用和外贸代理费）和其他相关伴随服务费用（不含关税和增值税）。 18.3提供分项报价明细表，须明确列出可分项列明的设备价格、技术服务价格、设备安置场地（含机房）装修报价（分列各项费用明细）清单。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 交纳时间：中标单位在《中标通知书》核发前交纳。 交纳金额：《中标通知书》载明的中标总金额×0.9%。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 |
| 20 | 其他说明 | 20.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 20.2本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，采购人、中标/成交人双方签订合同及验收环节，应按上述包装要求执行。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的，将取消其中标资格，没收投标保证金，并报主管部门备案。 |  |
| 22 | 22.1中标人须在《中标通知书》发出后2日内将按照本文件合同模板拟定的本项目《政府采购合同》电子版发送至采购人邮箱 453036399@qq.com。 22.2合同签订当日，中标人须将本项目《政府采购合同》扫描件发送至采购代理机构邮箱 1607892661@qq.com ，以便及时发布合同公示及办理投标保证金退还手续。 |  |

二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目概况详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所述。

1.2本招标项目已经批准，已具备招标条件，现对该项目组织进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商应满足“前附表”第4项规定的资格要求 ；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3服务期限符合招标文件要求；

1.4.4服务地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.7无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件采购需求中所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述。

4.2 供应商与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 交货期、交货地点

5.1交货期、交货地点已通过“前附表”第15项所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.3招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。

11.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表及投标须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

12.2招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝”、“投标无效”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日，具体期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,均可在本项目公告发布平台免费获取招标文件。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括满足本次采购内容全部服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。

15.3.1供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

15.3.2供应商应在《开标一览表》标明投标总报价；在《投标报价明细表》提供明细服务报价。

15.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权没收中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件《前附表》规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件《前附表》规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件《前附表》要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

16.6.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.6.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的。

16.7 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.7.1 供应商清晰的单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号。

16.7.2 中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止时间前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，投标无效。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以发布公告或书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件。

★21.1资格响应文件组成

（1）供应商营业执照或其他组织资格证书，原件扫描件。

（2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，扫描件，格式见附件。

（3）供应商近一年内任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料：

缴纳税收资料：提供税务机构出具的近一年内任三个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。

缴纳社会保障资金资料：提供近一年内任意三个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

（4）供应商是法人组织的应提供经第三方审计的上一年度（2021年）的财务审计报告；2021年度财务审计报告未完成的须提供2020年度财务审计报告或近一个季度的财务报表或开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

自成立到投标截止时间，未跨一个自然年度的须提供近一个季度的财务报表或开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

投标人是其他组织或自然人，没有经审计的财务审计报告，应当提供开标前两个月内银行出具的资信证明。

（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件的扫描件），格式见附件。

（6）供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），原件扫描件；

供应商提供进口货物的，出具货物制造商或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书（原件扫描件）；

国产货物制造商出具医疗器械生产许可证（原件扫描件）。

（7）投标保证金支付凭证打印件，附投标供应商基本账户所在银行《开户许可证》。

21.2商务响应文件主要包括但不限于以下内容：

★（1）供应商概况（制造商及代理商资格声明及制造商授权文件等）。

★（2）投标承诺书。

★（3）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)，原件扫描件。

（4）售后服务承诺及服务方案。

（5）所投货物（且为所投型号）自 2021年1月1日至今在中国国内市场装机数量，需提供中标通知书和合同，原件扫描件， 做为业绩证明资料，证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、签订时间、合同签字盖章页信息。

（6）供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料。

21.3技术响应文件主要包括但不限于以下内容：

★（1）技术服务条款偏离表（供应商须对照第五章《采购需求》全部内容逐条列明响应内容及是否偏离等情况，参数中要求提供截图、证明、证书、照片、检测报告、Datasheet技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明此项证明资料在《投标文件》的具体页码；对第五章《采购需求》中标注“★”号及“*”号的条款须提供技术支持资料，并须在“备注”栏说明该项资料在《投标文件》的具体页码，并在技术支持资料中做出明确标识。）

★（2）供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告（反映主要技术参数内容，扫描件）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、Datasheet技术白皮书三项内容作为技术支持资料；技术支持资料应对招标文件标注“★”号及“*”号的条款，提供相应内容的中文翻译。

（3）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

21.4报价响应文件主要包括但不限于以下内容：

★（1）开标一览表；

★（2）分项报价明细表；

（3）报价需要的其他资料。

22. 投标文件的编制及格式

22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（7），第21.2（1）—（3），第21.3（1）—（2），第21.4（1）—（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项或不符合要求，将导致投标无效。

22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3投标文件严禁涂改或行间插字和增删，除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖供应商公章，否则，投标无效。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。

23.2投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.3投标文件未按照上述规定编制，符合性评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

24. 电子版投标文件

24.1供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件；投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，逾期上传的或者未成功上传到平台的投标文件，投标无效。

25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前上传加密的电子投标文件。纸质版投标文件按照本投标须知前附表相关规定提交。

26. 加密的电子投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，不得开标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

27. 迟交的加密的电子投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后提交的投标文件将被拒绝并退回。

28. 加密的电子投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

29. 开标

29.1本项目采用不见面开标方式，招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成开标签到、远程解密、报价确认等交互环节。供应商应在投标截止时间前登录政采云平台签到，同时确保开标期间电脑网络环境畅通，浏览器配置无误，可完成正常的解密和操作。评标委员会成员到场集中评标，但不得参加开标活动。投标截止时间前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标；

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人代表、监督人员；

29.2.4解密后由采购代理机构工作人员宣读《开标一览表》中载明的内容；之后由采购代理机构工作人员开启报价签字时段，供应商在规定时间内对《开标一览表》的内容进行签字确认，本项目报价签字时段设定为30分钟，如供应商未在规定时间内签字确认，后果自负。如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

29.2.5唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

29.2.6 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开启。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

29.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

29.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4供应商法定代表人或法定代表人授权委托人参与开标远程交互时，中途不得更换，在解密、废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

29.5采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

（六） 评标

30. 评标委员会与评标

30.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

30.2 本项目评标委员会由采购人代表及兵团政府采购网专家库相关专业随机抽取专家共计5人以上单数组成。

30.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评审标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

31. 投标文件的澄清

31.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应通过在线会议平台进行澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

32. 投标文件的评审

32.1评标办法：综合评分法

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

32.2 评标步骤

32.2.1开标结束后，采购人按照本须知21.1条资格证明文件组成（1）-（7）项内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标须知前附表》第4.3项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

合格供应商不足三家的，不进行评标。

32.2.2评标委员会将对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性评审不合格的，投标无效。

32.2.3通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审，详见第三章 评标办法。

32.3 评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

32.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

32.6 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

32.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

33.定标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

34. 评标过程的保密

34.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

34.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（七） 授予合同

35. 授予合同的准则

35.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

36. 中标通知

36.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

36.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37. 合同的签订

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

37.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目，且投标保证金将被没收。

37.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

37.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或采购人重新组织招标。

37.5 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当在网上发布合同公告。

38.质疑与投诉

38.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。本项目对招标文件内容提出质疑截止时间见前附表第13项规定。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

38.2 供应商对中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停采购活动。

38.3 质疑函内容

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

38.4 采购人在收到供应商的书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

38.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

39. 履约保证金

39.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件前附表第14项有关要求提交履约保证金。

40.招标代理服务费

40.1 中标人应按本文件前附表第19项的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

41. 其他

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。

- 第三章 评 标 办 法

1、资格审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 供应商营业执照或其他组织资格证书，原件扫描件 |  |  |  |  |
|  | 2 | 供应商法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，扫描件 |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商近一年内任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料： ①缴纳税收资料：提供税务机构出具的近一年内任三个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。 ②缴纳社会保障资金资料：提供近一年内任意三个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商是法人组织的提供经第三方审计的上一年度（2021年）的财务审计报告；2021年度财务审计报告未完成的须提供2020年度财务审计报告或近一个季度的财务报表或开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明； 自成立到投标截止时间，未跨一个自然年度的须提供近一个季度的财务报表或开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明； 投标人是其他组织或自然人，没有经审计的财务审计报告，应当提供开标前两个月内银行出具的资信证明。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件的扫描件） |  |  |  |  |
|  | 6 | 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），原件扫描件； 供应商提供进口货物的，出具货物制造商或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书（原件扫描件）； 国产货物制造商出具医疗器械生产许可证（原件扫描件）。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标保证金支付凭证（打印件）,附投标供应商基本户所在银行《开户许可证》（原件扫描件） |  |  |  |  |
|  | 8 | 信用查询记录未出现《投标须知前附表》第4.3项所述违法或失信情形 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“符合”标记；否则，以“不符合”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

2、符合性审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 表 | 1 | 供应商未出现对同一项目做出两个以上报价且未明确效力的 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标文件中资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件均按照《招标文件》“二、投标须知”第21项要求提供必备项内容 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标文件按照招标文件第六章格式要求在所有要求签章处逐一签署及加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 4 | 对本符合性审查表后附的《实质性响应一览表》所有内容全部逐条响应且无负偏离 |  |  |  |  |
|  | 5 | 评审期间,供应商未出现不按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容 |  |  |  |  |
|  | 6 | 评审期间，未发现投标文件存在提供虚假材料情形 |  |  |  |  |
|  | 7 | 评审期间，供应商未出现对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的情形 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“符合”标记；否则，以“不符合”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |

符合项检查附表

实质性响应一览表

（供应商须对本附表所有内容逐条响应，否则，投标无效。）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 供应商投标文件响应具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商投标报价不得超过本项目最高限价 | 最高限价：12000000.00元 | （请于此处填写投标总报价） |  |
| 2 | 投标有效期满足本《招标文件》前附表第★7项要求 | 90日历日（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，有效期短于该规定期限的投标无效） |  |  |
| 3 | 供应商投标保证金应按本《招标文件》前附表第★11项要求缴纳 | 金额：120000.00元（壹拾贰万元） 供应商应于2022年10月16日11：30时（北京时间）前，将投标保证金以非现金形式的电汇、网银等支付方式由供应商的基本账户汇至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币提交。 |  |  |
| 4 | 履约保证金应按本《招标文件》前附表第★14项要求缴纳 | 签订合同前，乙方向甲方账户缴纳合同金额10%的履约保证金，履约保证金交纳须以电汇或转账形式。乙方在合同履约期内如约履行保修义务且无任何违约情形，甲方在30日内无息退还。 |  |  |
| 5 | 供应商交货期、交货地点、质保期应满足《招标文件》前附表第★15项要求 | 交货期：合同签订生效后90个日历日。 交货地点：石河子大学医学院第一附属医院（具体为院内买方指定地点）。 质保期：整机及第三方水冷机、空调、外围设备：≥1年 | （交货期及质保期须填写具体时间） |  |
| 6 | 付款方式满足本《招标文件》前附表第★16项要求 | 合同签订，甲方对外开立100%即期信用证，货到验收合格安装调试完毕，正常运行至全套设备系统最终验收合格后支付合同总额的100%。 |  |  |
| 7 | 报价说明满足本《招标文件》前附表第★18项要求 | 18.1报价货币：人民币。 18.2.报价方式：CIP石河子大学医学院第一附属医院 （具体为院内买方指定地点）。投标人应承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用，报价须包含设备成套供货价款、随机附件、备品备件、包装、运输、保险、安装调试、测试、培训、第三方专业机构验收鉴定费、设备安置场地（含机房）装修、外贸代理费（0.23元/美元的进口环节各项费用和外贸代理费）和其他相关伴随服务费用（不含关税和增值税）。 18.3提供分项报价明细表，须明确列出可分项列明的设备价格、技术服务价格、设备安置场地（含机房）装修报价（分列各项费用明细）清单。 |  |  |
| 8 | 投标文件组成及格式 | 投标文件组成分为资格、商务、技术、报价部分，内容完整；招标文件给定格式的按照格式编制 |  |  |
| 9 | 商务响应文件必备项 | 商务响应文件中： ★（1）供应商概况（制造商及代理商资格声明及制造商授权文件等）。 ★（2）投标承诺书。 ★（3）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)，原件扫描件。 |  | （请注明本项内容在投标文件的具体页码） |
| 10 | 技术响应文件必备项 | 技术响应文件中： ★（1）技术服务条款偏离表（供应商须对照第五章《采购需求》全部内容逐条列明响应内容及是否偏离等情况，参数中要求提供截图、证明、证书、照片、检测报告、Datasheet技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明此项证明资料在《投标文件》的具体页码；对第五章《采购需求》中标注“★”号及“*”号的条款须提供技术支持资料，并须在“备注”栏说明该项资料在《投标文件》的具体页码，并在技术支持资料中做出明确标识。) ★（2）供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告（反映主要技术参数内容，扫描件）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、Datasheet技术白皮书三项内容作为技术支持资料；技术支持资料应对招标文件标注“★”号及“*”号的条款，提供相应内容的中文翻译。 |  | （请注明本项内容在投标文件的具体页码） |
| 11 | 报价响应文件必备项 | 报价响应文件中： ★（1）开标一览表； ★（2）分项报价明细表； |  | （请注明本项内容在投标文件的具体页码） |
| 12 | 对第五章《采购需求》加注★号条款的响应 | ★2.9磁体长度（不含外壳）≤145cm |  |  |

3、详细评审

详细评审分为投标文件商务部分、技术部分评审及报价评审。其中，报价部分30分，商务部分15分，技术部分55分，合计满分100分。

报价评审

| 评审因素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） |

商务技术评审

| 评审因素 | 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） | 售后服务评分 | 10 | 1）售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得4分； 每少一项内容或方案制定有明确不科学或不合理处，扣1分，最多扣4分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 2）提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得2分； 方案内容不够完整或方案制定有明确不科学或不合理处，得1分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 3）供应商所投货物在国内有保障充足的备品备件库，提供有效证明文件，得2分； 4）疆内设有售后服务网点且具备售后服务维修工程师，得2分，提供有效证明文件（如租房合同，工程师简介、近开标前三个月的社保证明等，复印件加盖公章，否则不计分），缺少一项不得分。 |
|  | 项目经验评价 | 3 | 所投产品（且为所投型号） 2021年1月1日至今在中国国内市场装机数量，提供一项有效业绩得1分，按证明文件个数计，最多得3分。提供中标通知书和合同，原件扫描件，做为业绩证明资料（证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、签订时间、合同签字盖章页信息），未按要求提供证明资料的不计分。 |
|  | 政府采购节能环保政策优惠功能评分 | 2 | 供应商所投开标一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加1分，最高2分。 |
| 技术部分（55分） | 技术参数响应 | 55 | 供应商须在《技术服务条款偏离表》中对第五章《采购需求》所有条款逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况： 1）标注★号的条款为关键技术参数，对关键技术参数出现负偏离，投标无效； 2）标注*号的条款为重要技术参数，对重要技术参数每出现一条负偏离，扣3分，扣至0分为止； 3）未标记任何符号的为一般技术参数，对一般技术参数每出现一条负偏离，扣1分；扣至0分为止。 |

- 第四章  合 同 条 款

政府采购合同

- 项目名称：石河子大学医学院第一附属医院1.5T磁共振（MRI）系统（进口）采购

- 项目编号：2022PCGK101号

- 甲方：石河子大学医学院第一附属医院

- 乙方：                         公司

石河子大学医学院第一附属医院（甲方）所需石河子大学医学院第一附属医院1.5T磁共振（MRI）系统（进口）采购（项目名称）经以_2022PCGK101_ (项目编号）采购文件在国内以_公开招标方式进行采购。经评标委员会确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

- 设备名称、型号、制造商、数量、价格

| 序 号 | 货物名称 | 品牌、生产厂家 | 规格、型号 | 产地 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 数量（台或套） | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额：￥  元;人民币:     元整。上述价格是指乙方设备的交货价格，包括买价、包装费、税费、安装调试费、运杂费、保险费、检测费、知识产权及技术服务费等。

三、合同履行期限：自签订合同起至质保期结束为止。

四、履约保证金及付款方式：

1、履约保证金：

签订合同前，乙方向甲方账户缴纳合同金额10%的履约保证金，履约保证金交纳须以电汇或转账形式。乙方在合同履约期内如约履行保修义务且无任何违约情形，甲方在30日内无息退还。

2、付款方式：

合同签订，甲方对外开立100%即期信用证，货到验收合格安装调试完毕，正常运行至全套设备系统最终验收合格后支付合同总额的100%。

五、交货期限：

六、交货地点：石河子大学医学院第一附属医院（具体为院内买方指定地点）。

七、质保期：     年。质保期自全套系统设备最终验收合格双方签署书面验收单开始计算。

八、验收标准：

乙方免费负责设备的安装和调试，在设备安装和调试结束后，由甲乙双方按照国家、行业及地方的相关标准、根据招标文件中每项技术、服务、安全标准的情况及投标文件的响应情况进行共同验收，验收合格后进入质保期（如需要技术监督局进行检测，相关检测费用由乙方承担）。

九、产品质量保证

乙方须保证提供的货物是全新的、未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能。

十、售后服务

1、在质保期内所发生的一切非人为损坏费用由乙方承担。

2、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站和维修工程师的姓名、联系电话和地址。提供正规的备品备件价格表。质保期后的维修费用，先维修后付款。零备件的购买，先交货后付款。

2.1工程师姓名、电话及地址：

2.2备品备件、耗材价格表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 设备故障响应时间:＜2小时，常规故障24小时内到场并解决问题；如遇紧急故障,乙方维修工程师应于8小时内到达故障现场；故障设备修复期限自报修之日计算,不超过为2个工作日,同时质保期顺延；质保期内,乙方应按甲方要求随时提供现场服务,同时必须提供设备定期巡检服务,巡检周期为自设备验收合格之日起每两个月一次,须由专业技术工程师完成；乙方在提供设备定期巡检服务时必须留存服务单据,并有每次服务现场甲方科室人员及甲方工程师确认签字,以作为设备维保款结款依据；如有维修响应超时、故障设备修复期限超过3个工作日而未提出解决办法、未按规定提供巡检服务、或缺少服务确认单据等情况,甲方有权延迟退还履约款。乙方提供全方位的售前、售中、售后服务:专职的售后服务人员,提供售前咨询、售中指导和售后服务。

4、本合同项下货物的质保期或与质量相关的其它期限均按照本合同约定方式完成最终验收（最终验收指以采购方（甲方）与乙方签订最终验收文件之日）开始计算。

5、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好（甲方终身享受免费升级服务、免费升级软件,及时提供仪器最新技术资料与技术支持）。

6、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7、质保期后有责任向甲方说明故障的解决方法，提供优惠的配件供应。提供质保期后无偿技术支持。提供常规耗材及易损件报价明细，并保证可终身提供设备使用所需的耗材及配件，并在五年内购买相关设备配件价格不变。

十一、设备的包装

1、在本次采购项目中乙方提供产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)。

2、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达甲方指定的交货地点。

3、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失。

十二、设备的安装、质量标准及相关培训

1、乙方应承诺提供给甲方的合同货物是货物制造商原厂生产的，全新、未使用过的，通过货物制造厂商的出厂检验合格的，符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范（详细明确质量遵循标准，并详细注明文件号及文件名称），完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求，并承诺严格按照乙方《投标文件》所附《开标一览表》及《技术服务条款偏离表》响应内容如实提供货物，同时提供质量合格证书、使用说明书等书面文件。如乙方所供货物不满足此项要求或出现虚假应标（包括提供虚假资料），则属乙方根本违约，根据本文件合同条款第十六条第1.1项，并全部或部分没收履约保证金。

2、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准；

若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准（上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准）。当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明、报关单，免检产品须附免检相关资料。此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署书面初步验收单，以此作为乙方履约进度的依据。

5、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

6、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

8、培训：

厂家安装调试人员对甲方得使用人员及设备维修人员进行培训,使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作,使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除。现场不少于两次操作培训，每次>5天；诊断医生及操作技师各两人，三甲级医院每人1个月培训。

9、应伴随的服务：

9.1 乙方所供货物提供详细的操作和维护手册；

9.2 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

9.3 在设备安装过程中如涉及墙体拆除、恢复，增加、连接线路等全部工作内容均由乙方承担。

9.4乙方提供的货物若具有固有的设计缺陷，则不能因超过质保期而解除乙方对该产品应承担的修复和更换责任。

9.5在质保期结束前，需由原设备制造厂家或乙方技术人员代表和甲方代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等形成一份书面报告交甲方。

十三、违约责任

1、若乙方未如期按照合同约定交付合同设备或提供服务、补足或更换货物、未履行维修义务，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，违约金自逾期之日（无法确定逾期之日的按违约通知书发出之日）起按合同金额日万分之五计算每日违约金。

2、乙方提供设备如满足不了甲方要求，经甲方确认可以由乙方更换的，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用，乙方不能调换的，甲方有权终止合同。如甲方认定为乙方根本违约的，按本合同第十六条第1.1款执行。

3、甲方应按合同规定的付款要求履约，由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方。

4、因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方承担全部责任并负责赔偿。

5、如设备质量存在问题，给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。如因乙方提供设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

6、以上各项涉及交付的违约金和赔偿金，甲方均有权从履约保证金中扣除，如不够可追偿，但并不影响违约方继续履行合同的各项义务。

十四、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十五、合同终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十六、合同解除

1、在本合同履行过程中，如果发生以下情形之一，甲方可以通知乙方解除合同：

1.1因乙方根本违约使合同无法继续履行或没有必要继续履行；

1.2在甲方对乙方违约后采取的补救措施不予接受的情况下，甲方有权解除合同；

1.2.1如果非因甲方原因，乙方未能在甲方同意延长的限期内按照本合同约定及服务承诺提供服务，甲方有权解除本合同；

1.2.2乙方在收到甲方的违约通知后五日内，未能纠正其违约行为，甲方有权解除本合同。

1.3如果乙方未能履行本合同约定的其它任何义务，甲方有权解除本合同。

1.4如果乙方在服务采购或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权解除本合同。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标（报价）人之间串通报价，人为地使投标（报价）丧失竞争性，剥夺甲方从自由公开竞争所能获得的权益。

1.5如果乙方无实际履行能力以及破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

1.6由于不可抗力致使本合同不能履行的，甲方可以解除本合同。

2、双方协商一致可以解除合同。

3、双方可依据本合同约定的其他可以解除合同的法定情形解除合同。

4、因乙方的原因，在甲方根据以上条款解除合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相同或者类似未提供的服务，乙方应负担甲方因另行购买相同或者类似服务而多支出的费用。

十七、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。

十八、廉洁协议

1、乙方承诺，在与甲方合作期间，不以任何方式向甲方工作人员馈赠现金、实物、购物卡等;不得向甲方工作人员给予佣金、回扣、报酬、预期利益等的承诺。

2、乙方承诺，在合同履行过程中，恪守商业道德，诚实守信，不得有违反本公约规定的任何不当行为，如有违反，乙方列入甲方黑名单，今后拒绝任何业务往来。如乙方违反合同约定，给甲方造成经济及名誉损失的，乙方应按合同约定承担违约责任。

十九、其他

1、在合同履行过程中，乙方工作人员到甲方单位办理与合同有关的相关事宜，必须持有乙方公司出具的授权委托书，在委托书中注明委托事项和权限，否则甲方有权不予接待。

2、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在十五天内不能达成协议时，可提交石河子市人民法院诉讼解决。

3、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签章之日起生效。

4、双方其他约定：与本合同有关的招标文件、投标文件、答疑及附件与合同具有同等法律效力。

附：货物配置清单

甲方：石河子大学医学院第一附属医院          乙方：

社会统一信用号：129900004584932142          社会统一信用号：

法定代表或授权人：                          法定代表或授权人：

联系人：                                    联系人：

电话：0993---2850405                        电话(手机号)：

单位地址：石河子市北二路32小区107号       单位地址：

开户行：中国农业银行股份有限公司            开户行：

石河子医学院（兵团）支行

开户行账号：30726601040000208               开户行账号：

- 第五章 采 购 需 求

一、设备名称：1.5T磁共振系统(MRI)

二、数量：1套

三、概述：为保证所投设备的先进性，本次招标采购必须是各投标公司最先进的1.5T磁共振成像设备,投标设备必须是制造商原厂制造。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、配置和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择最佳价格性能比的设备前来投标。

四、技术参数要求

*1.总体要求：原装进口设备最新机型；

1.1投标机型为各公司获得FDA、CE及NMPA完全认证的最新高档数字化1.5T磁共振机型；

*1.2为保证所投产品先进性，请提供Tim 4G技术、dStream技术、GEM技术、Atlas Speeder技术等或其他同等技术平台。

2.磁体系统

2.1磁体类型：超导磁体；

2.2磁场强度：1.5T；

2.3屏蔽方式：主动屏蔽；

2.4抗外界电磁干扰屏蔽技术；

2.5匀场方式：主动+被动；

2.6液氦消耗量(正常使用)≤0.01L/h ；

2.7磁体最大孔径≥60cm；

2.8磁场均匀度：

2.8.1  50cmDSV≤2ppm；

2.8.2  40cmDSV≤1ppm；

2.8.3  30cmDSV≤0.4ppm；

2.8.4  20cmDSV≤0.15ppm；

2.8.5  10cmDSV≤0.04ppm；

★2.9磁体长度（不含外壳）≤145cm；

*2.10磁体重量（含液氦）≥4000kg；

2.11磁体安全装置；

2.12检查室安全装置。

3.梯度系统

3.1单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）：高性能单梯度系统；

3.2梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）≥33mT/m；

*3.3梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）≥125mT/m/ms；

3.4最短爬升时间≤0.264ms；

*3.5 X轴最大FOV≥55cm；

*3.6 Y轴最大FOV≥55cm；

*3.7 Z轴最大FOV≥50cm；

3.8梯度工作方式：非共振式；

3.9软件降噪技术；

3.10硬件降噪技术；

3.11梯度真空腔气密腔体技术；

3.12梯度控制技术；

*3.13最大梯度场强和最大切换率可以同时到达。

4.射频系统

4.1射频类型：全数字实时控制系统；

*4.2射频发射功率≤12kW；

4.3 ADC模数转换器位置≥1MHz；

4.4射频接收通道≥16个；

4.5用户可调节接收带宽；

4.6射频线圈扫描自动调谐；

4.7光纤数字信号传输；

4.8射频线圈接口≥3个。

*5.全身各部位射频接收线圈：提供一体化线圈技术（GEM或dStream或Tim 4G或Atlas Speeder技术平台等同类技术），提供证明资料。

5.1头颈联合相控阵线圈≥11通道；

5.2专用头部线圈≥16通道；

5.3全脊柱相控阵线圈≥12通道；

5.4体部相控阵线圈≥16通道；

5.5专用膝关节相控阵线圈≥8通道；

5.6肩关节专用线圈（不可用柔性线圈替代）≥8通道；

5.7乳腺相控阵线圈≥8通道；

5.8关节通用柔性线圈≥4通道；

5.9大号柔性线圈（具备肩/膝/髋等关节检查功能）；

5.10小号柔性线圈（具备踝/肘/腕/指等关节检查功能）。

6.全静音技术

6.1硬件静音技术；

6.2梯度真空腔气密腔体技术；

6.3无需听力保护（FDA认证）；

6.4静音技术不影响图像质量；

6.5静音技术不延长扫描时间；

6.6静音技术可用于所有部位；

6.7静音技术可用于所有序列。

7.主计算机系统

7.1主计算机CPU≥六核 Windows XP；

7.2主计算机CPU个数≥12个；

7.3主频大小≥2.4GHz；

7.4内存大小≥12GB；

7.5系统硬盘容量≥300GB；

7.6图像储存硬盘≥600GB；

7.7计算机显示器≥24英寸彩色LCD；

7.8显示器分辨率≥1920×1200；

7.9数据存储形式：DVD；

7.10阵列处理器CPU≥六核 Windows XP；

7.11阵列处理器主频≥2.9GHz；

7.12阵列处理器内存≥12GB；

7.13阵列处理器硬盘≥3500GB；

7.14图像存储数(256X256)≥1000,000幅；

7.15图像重建速度(256X256, 100% FOV)≥12500幅/秒；

7.16 DICOM3.0接口。

8.系统后处理功能：必须配备最新工作站式主机，完成下述常规及高级后处理功能：

8.1  3D后处理；

8.2  MPR后处理；

8.3  SSD后处理；

8.4  MIP后处理；

8.5图像回放软件；

8.6图像评价软件；

8.7实时互动重建；

8.8电影显示软件；

8.9图像平滑软件；

8.10图像减影、叠加；

8.11图像融合（Fusion）技术；

8.12动态成像曲线分析软件。

9.检查环境

9.1垂直移动扫描床最大承重≥200Kg；

9.2扫描床移动精度≤1mm；

9.3床旁控制系统：双侧；

9.4病人监视系统；

9.5照明、通风、通话、背景音乐；

*9.6最低床位：≤50cm；

9.7遥控线圈更换；

9.8自动步进扫描床；

9.9患者呼叫按钮；

9.10生理信号显示；

9.11紧急制动系统；

9.12心电门控：具备无线触发技术；

9.13外周门控：具备无线触发技术；

9.14呼吸门控：具备无线触发技术；

9.15原厂防磁耳机≥2个（带音乐播放功能和不带播放功能各1个）。

10.后处理接口

10.1软件控制照相；

10.2激光相机接口；

10.3远程维修遥控；

10.4 DICOM基础协议；

10.5 DICOM 客户端存储服务；

10.6 DICOM 客户端打印许可；

10.7 DICOM 媒体管理服务；

10.8 DICOM病人登记网络协议。

11.全景一体化成像系统

11.1一次摆位完成全部线圈扫描；

11.2组合扫描专用线圈控制软件；

11.3智能定位技术；

11.4线圈接口整合于床面设计；

11.5矩阵线圈频谱成像模式。

12.扫描参数

12.1最小二维层厚≤0.5mm；

*12.2最小三维层厚≤0.05mm；

12.3最大采集矩阵≥1024×1024；

12.4弥散加权B值≥10000；

*12.5最大扫描视野≥55cm；

12.6最小扫描视野≤0.5cm；

12.7 GRE最短TE时间（256矩阵）≤0.4ms；

12.8 GRE最短TR时间（256矩阵）≤1.4ms；

*12.9 EPI最短回波间隔时间（256矩阵）≤0.6ms；

12.10 FSE最短回波间隔时间（256矩阵）≤2.6ms；

*12.11 FSE最大回波因子≥1024；

*12.12 EPI最大回波因子≥256；

12.13并行采集最大加速因子≥8。

13.扫描序列及技术

13.1自旋回波(SE)；

13.2自旋回波序列；

13.3  2D/3D FSE；

13.4 FSE回波分享；

13.5三维FSE序列；

13.6单次激发FSE；

13.7脂肪抑制序列；

13.8频率脂肪抑制；

13.9水抑制序列；

13.10反转恢复（IR）；

13.11常规IR序列；

13.12快速IR 序列 (水/脂抑制技术)；

13.13水抑制( FLAIR)；

13.14单次激发快速反转恢复序列；

13.15真实影像IR(白质对比)；

13.16高级水/脂分离技术；

13.17梯度回波(GRE)；

13.18多层面梯度回波；

13.19  3D梯度回波；

13.20亚秒T1加权(2D/3D)；

13.21亚秒T2加权(2D/3D)；

13.22去除剩余磁化梯度回波技术；

13.23利用剩余磁化梯度回波技术；

13.24重T2 加权高对比序列；

13.25平面回波(EPI)；

13.26单次激发EPI；

13.27多次激发EPI；

13.28自旋回波EPI；

13.29梯度回波EPI；

13.30反转EPI。

14.体部成像

14.1肝脏动态增强；

14.2体部弥散成像软件包；

14.3同相位/去相位水脂分离技术；

14.4磁共振胰胆管造影；

14.5磁共振胰胆管动态电影成像；

14.6磁共振尿路造影；

14.7磁共振椎管造影；

14.8  4D MRCP。

15.神经系统成像

15.1  3D各向同性容积成像序列；

15.2高分辨率颈髓成像；

15.3高分辨率内耳三维成像；

*15.4脑脊液动态电影成像；

15.5全脊柱成像；

15.6全中枢神经系统成像；

15.7早期微小肿瘤精准筛查技术；

15.8出血及肿瘤信号分离技术；

15.9钙化及肿瘤信号分离技术。

16.弥散成像

16.1实时弥散技术；

16.2各向同性采集；

16.3各向异性采集；

16.4 ADC值测量；

16.5 ADC-map彩图；

16.6体部脏器弥散；

16.7可选优化B值；

16.8 cDWI人工智能虚拟弥散技术；

16.9自动弥散后处理软件；

16.10超高B值值弥散成像。

17弥散张量成像

17.1多方向DTI；

17.2单次激发EPI弥散张量成像；

17.3弥散张量本征向量值；

17.4平均ADC图；

17.5各向异性FA图；

17.6主要弥散方向的彩色图；

17.7白质纤维追踪图；

17.8 DTT神经纤维素追踪成像。

18.灌注成像

18.1灌注成像技术；

18.2 rCBV分析；

18.3 TTP分析；

18.4 MTT分析；

18.5负积分图；

18.6检索图；

18.7时间信号曲线；

18.8彩色显示；

18.9无造影剂灌注成像技术（ASL动脉自旋标记）。

19.磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp或FSBB)

19.1可兼容并行采集；

19.2磁敏感成像横断面成像；

19.3磁敏感成像冠状面成像；

19.4磁敏感成像矢状面成像。

20.血管成像

20.1  2D/3D TOF法技术；

20.2连续多层3D时飞法(TOF)技术；

20.3门控2D血管；

20.4  2D/3D相位对比法技术；

20.5增强对比MRA；

20.6造影剂增强4DMRA技术；

20.7动静脉分离技术；

20.8智能造影剂跟踪技术；

20.9门静脉成像技术；

20.10无造影剂头颈血管成像；

20.11无造影剂胸部血管成像；

20.12无造影剂门静脉/脾静脉成像；

20.13无造影剂肝静脉/下腔静脉成像；

20.14无造影剂腹主动脉/肝动脉/肾动脉成像；

20.15无造影剂下肢血管成像；

20.16无造影剂动静脉分离技术。

21.乳腺成像

21.1快速动态成像；

21.2并行采集兼容；

21.3实时流入流出图；

21.4双侧乳腺同时增强矢状面成像。

22.心脏成像

22.1常规形态学成像；

22.2黑血技术，包括脂肪抑制黑血技术；

22.3亮血技术；

22.4心电触发；

22.5二维/三维多相位成像；

22.6快速心脏电影；

22.7无对比剂心脏冠脉成像。

23.骨关节成像

23.1  3D骨关节高分辨率扫描序列；

23.2  3D软骨成像扫描序列。

24.伪影校正技术

24.1流体补偿；

24.2呼吸补偿；

24.3头部伪影矫正；

24.4去金属伪影技术；

24.5消除磁敏感伪影；

24.6卷积伪影去除；

24.7前瞻性运动伪影校正；

24.8回顾性运动伪影校正；

24.9螺旋浆伪影校正技术。

25.并行采集技术

25.1提供最新并行采集技术；

25.2小FOV并行采集技术；

25.3兼容的射频线圈：全面兼容；

25.4兼容的扫描序列：全面兼容；

25.5自动校准技术；

25.6并行采集因子施加方向。

26.其他先进技术

26.1自动和手动滤波；

26.2实时交互式成像；

26.3三维定位系统；

26.4频率编码方向扩大采集；

26.5相位编码方向扩大采集；

26.6预饱和技术；

26.7饱和带数目；

26.8脂肪饱和技术；

26.9水饱和技术；

26.10水激发技术；

26.11偏中心扫描技术；

26.12扫描暂停技术；

26.13可变带宽技术；

26.14可变k空间填充；

26.15非/对称回波；

26.16信噪比指示器；

26.17优化反转角技术；

26.18线圈灵敏度校正；

26.19神经高分辨成像；

26.20磁共振实时定位；

26.21磁共振实时透视；

26.22交互式参数改变；

26.23恒定信号技术。

27.磁共振专用高级后处理工作站：各个厂家必须提供各自最新软件和功能

27.1内存大小≥16GB；

27.2主频大小（睿频）≥4.9GHz；

27.3硬盘容量≥1TB；

27.4显示器≥24″LCD；

27.5 MIP, MinP重建功能；

27.6 CPR,MPR重建功能；

27.7 SSD重建功能；

27.8 VRT重建功能；

27.9感兴趣区的体积测量功能；

27.10图像配准功能；

27.11灌注后处理分析；

27.12图像拼接软件包；

27.13 DICOM图像转换成JPG格式；

27.14 DVD/CD-RW光盘刻录机，软件；

27.15高级感兴趣去提取；

27.16高级磁共振肝脏分析模块；

27.17高级乳腺分析模块。

28.附属设备

28.1压力检测系统；

28.2校正用标准水模；

28.3无线远程维护系统；

28.4 MR兼容氧含量监视仪。

29.售后服务

29.1提供维修站和维修工程师；

29.2提供电话维修系统；

29.3维修响应速度：接到通知后24小时内到达现场(包括所有节假日)；

29.4维修配件仓库地址：须注明地址；

29.5备件送达期限：国内≤3天，国外≤7天；

29.6设备停产后的备件供应：保证十年；

29.7质保期内的开机率≥95%；

29.7.1如当年的全年开机率低于95%（即347天），停机时间每超过一天（维保范围以外备件引起故障除外），维保服务合同期限自动延长两天；

29.7.2如当年的全年开机率低于95%（即347天），停机时间每超过一天（维保范围以外备件引起故障除外），依据“实际中标价除以合同天数”扣除每日维保费用，同时额外赔偿甲方3000元/天。

30.外围设备

30.1计算机不间断电源UPS；

30.2 UPS电缆。

31.质保要求

★31.1整机及第三方水冷机、空调、外围设备：≥1年；

31.2每季度不少于一次常规巡查保养。设备故障响应时间：＜2小时，常规故障24小时内到场并解决问题。

32.培训要求

32.1现场不少于两次操作培训，每次>5天；

32.2诊断医生及操作技师各两人，三甲级医院每人1个月培训。

33.其他配置要求

33.1双机组冷水机：具有两个独立的循环管路，可轮流工作，可同时工作；

33.2机房屏蔽工程，机房装修：满足磁屏蔽防护标准要求，包括扫描机房及设备间内装修；

33.3磁共振专用双筒高压注射器1台：进口品牌，蓝牙连接；

33.4机房专用空调1台；

33.4.1进口品牌、双压缩机；

33.4.2总冷量≥30kW；

33.4.3风量≥10000（m3/h）；

33.4.4加湿量≥8kg/h。

33.5无磁紫外线消毒仪1台

33.5.1辐射照度≥200μW/cm2 ；

*33.5.2多灯管兼光反射，可对磁体、磁体腔内和磁体间进行全面照射；

*33.5.3可定时消毒，消毒时长15min、30min和60min三挡可选；

33.5.4延时30s开启，延时等待期有示警声（由慢到快）；

33.5.5遥控开关，避免紫外线直射人体；

33.5.6紫外线杀菌灯管总功率≥146W；

33.5.7灯管寿命≥8000小时；

33.5.8 T形灯臂工作高度≥1106mm；

33.5.9	反射灯工作高度≥1320mm；

33.5.10 灯臂调节角度：0～90°可调；

33.5.11灯臂开合角度：0～180°可调；

*33.5.12专用电源信号箱供电，集成多路供电电路，保证用电安全；

33.5.13万向轮设计，可推动及锁定；

33.5.14具有消毒产品生产企业卫生许可证，符合法规要求；

33.5.15具备消毒效果检验报告和灯管辐射照度检测报告。

33.6密码储物柜六联柜≥2个。

五、本项目其他商务条款需求按照第四章《合同条款》执行。

- 投标文件格式

封面

投 标 文 件

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构名称：

投标单位名称：

投标单位地址：

法定代表人或授权代表姓名：

联系电话：

附件一  供应商营业执照或其他组织资格证书（原件扫描件）

附件二 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，扫描件

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有                   同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

法定代表人基本情况：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人身份证扫描件

（人像面）

法定代表人身份证扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）       的法定代表人，现授权委托     （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人姓名：       性别：        年龄：

部  门：           职务：        联系电话：

代理期限：

代理人身份证扫描件

（人像面）

代理人身份证扫描件

（国徽面）

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件三  供应商近一年内任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料：

缴纳税收资料：提供税务机构出具的近一年内任三个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。

缴纳社会保障资金资料：提供近一年内任意三个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

附件四  供应商财务审计报告等证明资料：

供应商是法人组织的应提供经第三方审计的上一年度（2021年）的财务审计报告；2021年度财务审计报告未完成的须提供2020年度财务审计报告或近一个季度的财务报表或开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

自成立到投标截止时间，未跨一个自然年度的须提供近一个季度的财务报表或开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

投标人是其他组织或自然人，没有经审计的财务审计报告，应当提供开标前两个月内银行出具的资信证明。

附件五 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件六  供应商持有资质情况

供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），原件扫描件；

供应商提供进口货物的，出具货物制造商或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书（原件扫描件）；

国产货物制造商出具医疗器械生产许可证（原件扫描件）。

附件七  投标保证金缴纳凭证

此处请附：

①投标保证金支付凭证(打印件)，并附投标供应商基本户所在银行《开户许可证》原件扫描件。

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用）

供应商账户名称：

开户行名称：

银行账号：

银行行号：

附件八  供应商概况（制造商及代理商资格声明及制造商授权文件等。）

制造商及代理商资格声明、授权函等文件格式

（一）资格声明

致：( 招标人 / 招标机构 )

为响应你方    年    月   日的 （招标编号）     投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的 （货物名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

(1)由     （制造商名称）       为提供 （货物名称） 的授权书 1 份正本，      份副本，我方代表该制造商并受其约束。（投标人（作为代理）填写）

(2)我方和制造商的资格声明，各有 1 份正本，      份副本。

(3)下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或作为代理的）的         授权签署本资格文件的

名称：                                 签字人姓名、职务(印刷字体)：

地址：

传真：                                  签字：

邮编：                                  电话：

（二）制造商资格声明

1．名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电传/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(到 年 月 日止)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)制造商在中国的代表的姓名和地址(如有的话)：

2． (1)关于制造投标货物的设施及其他情况

工厂名称地址        生产的项目        年生产能力        职工人数

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件

制造商名称和地址                              主要零部件名称

3． 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4．近 3 年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口货物

( 名称和地址 )                               ( 销售项目 )

(2)国内销售

( 名称和地址 )                                 ( 销售项目)

5． 近 3 年的年营业额：

年份                 国内             出口            总额

6． 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                                        供应商

7． 最近 3 年直接或间接向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数 量：

合同金额：

8． 有关开户银行的名称和地址：

9． 制造商所属的集团公司（如有的话）：

10．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造 商 名 称：

签字人姓名和职务：

签 字 人 签 字：

签 字 日 期：

传 真 ：

电 话 ：

电 子 邮 件：

（三）投标人(作为代理)的资格声明

1．名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)总部地址：

电传/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(截止      年      月       日)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)投标人在中国的代表姓名和地址（如有的话）：

2． 近 3 年的年营业额：

年份                 国内             出口            总额

3.  近 3 年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口货物

( 名称和地址 )                               ( 销售项目 )

(2)国内销售

( 名称和地址 )                                 ( 销售项目)

4． 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)：

5． 由其他制造商提供和制造的货物部件（如有的话）：

制造商名称和地址                               制造的部件名称

6． 近 3 年向中国公司提供的投标货物（如有的话）

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数 量：

合同金额：

7． 有关开户银行的名称和地址：

8. 所属的集团公司（如有的话）：

9． 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：

签 字 人 签 字：

签 字 日 期： _______________________________

传 真：

电 话：

电 子 邮 件：

（四）制造商出具的授权函

致：( 招标人 / 招标机构 )

我们 （制造商名称） 是按 （国家 / 地区名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造商地址） 。兹指派按 （国家 / 地区名称 ) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 ( 投标人地址 ) 的 （投标人名称 ) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第  （招标项目编号） 号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，（投标人(作为代理)名称 ) 于      年     月      日接受此件，以此为证。

投标人(作为代理)名称:                       制造商名称（盖章或签字）:

签字人职务:                                 签字人职务:

签字人姓名:                                 签字人姓名:

签字人签名:                                 签字人签名:

附件九  投标承诺书

投标承诺书

采购人：

我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及招标文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为    天。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件十 供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)，原件扫描件。

附件十一  售后服务承诺及服务方案（内容格式自拟）

附件十二  所投产品（且为所投型号） 在中国国内市场装机数量

所投产品业绩表

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 数量 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：须附相关业绩证明材料。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十三 技术服务条款偏离表

技术服务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

说明：供应商须对照第五章《采购需求》全部内容逐条列明响应内容及是否偏离等情况，参数中要求提供截图、证明、证书、照片、检测报告、Datasheet技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明此项证明资料在《投标文件》的具体页码；对第五章《采购需求》中标注“★”号及“*”号的条款须提供技术支持资料，并须在“备注”栏说明该项资料在《投标文件》的具体页码，并在技术支持资料中做出明确标识。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十四   技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告（应能清晰反映主要技术参数内容部分，扫描件）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、Datasheet技术白皮书三项内容作为技术支持资料；技术支持资料应对招标文件标注“★”号及“*”号的条款，提供相应内容的中文翻译。

附件十五  供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 请按前附表 中 明 确 的 所 属 行 业 填写） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员  （填写人数）   人，营业收入为  （填写金额）  万元，资产总额为  （填写金额）  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（请明确注明企业类型）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 请按前附表 中 明 确 的 所 属 行 业 填写） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员  （填写人数）   人，营业收入为  （填写金额）  万元，资产总额为  （填写金额）  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（请明确注明企业类型）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日期：  年  月  日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        （项目名称）             项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十六  开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：                                                                    项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格型号 | 制造商名称 | 报价方式 | 全套系统价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | （小写） 元（人民币） （大写） 元（人民币） |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日

附件十七  分项报价明细表

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 价格 |  |  |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
|  | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 货物费用小计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 维护与技术支持费 |  |  |  |  |  |
|  | 培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 运输与保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日