招 标 文 件

项目编号：2023HDYPGK-010

项目名称：乌鲁木齐市米东区人民医院医疗设备购置项目

采 购 人：乌鲁木齐市米东区人民医院

新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司

2023年01月

目      录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	7

一、投标须知前附表	7

二、投标须知	12

第三章 采购需求	27

第四章 合同条款	27

第五章 评审办法	52

第六章 投标文件格式	59

一、投 标 函	62

二、资格证明文件	64

三、商务文件	75

四、技术部分	87

五、其他资料	91

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2023HDYPGK-010

项目名称：乌鲁木齐市米东区人民医院医疗设备购置项目

采购方式：公开招标

采购需求：

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） |  |  | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 |  |  | 150.00 | 150.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 标项二 | 全自动酶免仪 | 1 |  |  | 80.00 | 80.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 标项三 | 输液泵（带架） | 12 |  |  | 8.40 | 8.40 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 注射泵（带架） | 15 |  |  | 10.50 | 10.50 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 呼吸机（一体） | 1 |  |  | 21.00 | 21.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 有创呼吸机 | 1 |  |  | 21.00 | 21.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 除颤仪 | 2 |  |  | 10.00 | 10.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 监护仪 | 9 |  |  | 13.50 | 13.50 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 监护病房专用心电监护仪 | 6 |  |  | 30.00 | 30.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 监护仪（有创） | 5 |  |  | 25.00 | 25.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 麻醉监护仪（有创） | 1 |  |  | 25.00 | 25.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 164.40 | 164.40 |  |  |
| 标项四 | 胎心监护仪（4头） | 2 |  |  | 52.00 | 52.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 新生儿暖箱（蓝光） | 1 |  |  | 6.00 | 6.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 动态心电图记录仪 | 5 |  |  | 12.50 | 12.50 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 心肺复苏机 | 1 |  |  | 15.00 | 15.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 体外（临时）起搏器 | 1 |  |  | 5.00 | 5.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |  |  | 50.00 | 50.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 便携式睡眠监测 | 2 |  |  | 10.00 | 10.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 睡眠呼吸监测仪 | 1 |  |  | 20.00 | 20.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 170.50 | 170.50 |  |  |
| 标项五 | 舌面脉信息采集体质辨识系统 | 1 |  |  | 26.00 | 26.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 热磁横波运动理疗机 | 1 |  |  | 25.00 | 25.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 51.00 | 51.00 |  |  |
| 标项六 | 儿童支气管炎镜工作站 | 1 |  |  | 40.00 | 40.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 儿童全自动洗胃机 | 1 |  |  | 1.20 | 1.20 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 洗胃机（儿童） | 1 |  |  | 2.00 | 2.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 非热康普治疗仪 | 2 |  |  | 20.00 | 20.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 多导胃肠电图仪 | 1 |  |  | 65.00 | 65.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 128.20 | 128.20 |  |  |
| 标项七 | 低温灭菌器 | 1 |  |  | 35.00 | 35.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 宫腔镜 | 1 |  |  | 60.00 | 60.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 95.00 | 95.00 |  |  |
| 标项八 | 偏振光治疗仪 | 1 |  |  | 8.00 | 8.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 近红外治疗仪 | 1 |  |  | 5.00 | 5.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 低频热敷综合治疗仪 | 1 |  |  | 5.00 | 5.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 脉冲磁治疗仪 | 1 |  |  | 10.00 | 10.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 中低周波治疗仪 | 1 |  |  | 15.00 | 15.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 红光偏振光治疗仪 | 1 |  |  | 15.00 | 15.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 艾灸理疗仪 | 1 |  |  | 3.00 | 3.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 空气压力波治疗仪 | 1 |  |  | 3.00 | 3.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 红光治疗仪 | 1 |  |  | 3.00 | 3.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 毛发治疗仪 | 1 |  |  | 13.00 | 13.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 控温毯 | 1 |  |  | 5.00 | 5.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 多波段光谱治疗仪 | 1 |  |  | 15.00 | 15.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 冲击波治疗仪枪头 | 2 |  |  | 16.00 | 16.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 盆底康复治疗仪 | 2 |  |  | 50.00 | 50.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 166.00 | 166.00 |  |  |
| 标项九 | 智能电动生物显微镜（多头） |  | 1 |  | 20.00 | 20.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 全自动轮转式切片机 |  | 1 |  | 30.00 | 30.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 医用冷藏冰箱(大容量) |  | 1 |  | 2.70 | 2.70 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 经颅磁刺激 |  | 1 |  | 65.00 | 65.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 电子支气管镜（镜子） |  | 1 |  | 45.00 | 45.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 162.7 | 162.7 |  |  |
| 标项十 | 腹腔镜 |  |  | 1 | 160.00 | 160.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 超声刀机 |  |  | 1 | 25.00 | 25.00 | 具体内容详见第三章采购需求 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  |  | 185.00 | 185.00 |  |  |
| 共计采购预算 |  |  |  |  | 1352.80万元 |  |  |  |
| 共计最高限价 |  |  |  |  | 1352.80万元 |  |  |  |

合同履约期限：自签订合同起至质保期结束为止。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

（3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证。

3.2本项目为国产设备，不允许进口产品投标；

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】；（需注明具体查询时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章。

3.4 供应商不得存在下列情形之一：

3.4.1 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

3.4.2 与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.5标项2、标项5、标项6、标项7、标项8、标项9、标项10：专门面向中小企业采购，大型企业不允许参加此标项投标。供应商应根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），自行确认企业类型。本次采购项目所属行业为“第二项 工业”，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业，须提供《声明函》。

三、获取招标文件

- 1.时间：2023年01月17日至2023年01月28日，每天上午10:00至13:30时，下午15:30至19:00时（北京时间）

- 2.地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场商业综合楼1B座2204

3.供应商获取招标文件时需提供以下资料：①加盖单位公章的营业执照复印件；②加盖公章的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）复印件。③法人（或负责人）授权委托书及被委托人身份证原件。

- 4.招标文件售价：200.00元/标项，售后不退。如需开具发票请提供开票信息。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年02月07日11:00时（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场商业综合楼1B座2204一号会议室

开标时间：2023年02月07日11:00时（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场商业综合楼1B座2204一号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任。对于未查看最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，而造成的一切后果，由供应商自行承担。

3.潜在供应商领取文件须提前完成注册，并在开标前成为政采云正式供应商。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市米东区人民医院

地 址：乌鲁木齐市米东区古牧地西路65号

项目联系人：张科长

项目联系方式：13699981027

2.采购代理机构信息

名 称：新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场商业综合楼1B座2204

项目联系人：季强、芝屹莘

项目联系方式：0991—4825717、13150333386

投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 乌鲁木齐市米东区人民医院医疗设备购置项目 |
|  | 项目编号 | 2023HDYPGK-010 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 政府贴息贷款 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | 详见第三章《采购需求》各标项内容。 注：供应商须按照标项分别制作投标文件。 |
| 2 | ★预算及最高限价 | 标项一采购预算：150.00万元，最高限价：150.00万元； 标项二采购预算：80.00 万元，最高限价：80.00 万元； 标项三采购预算：164.40万元，最高限价：164.40万元； 标项四采购预算：170.50万元，最高限价：170.50万元； 标项五采购预算：51.00 万元，最高限价：51.00 万元； 标项六采购预算：128.20万元，最高限价：128.20万元； 标项七采购预算：95.00 万元，最高限价：95.00 万元； 标项八采购预算：166.00万元，最高限价：166.00万元； 标项九采购预算：162.70万元，最高限价：162.70万元； 标项十采购预算：185.00万元，最高限价：185.00万元； 注：供应商投标总报价若超过各标项采购预算（最高限价）以及单项设备报价若超过采购预算（最高限价）的，其投标报价按无效投标处理。 |
| 3 | ★质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | ★供应商资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号） （3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号） （4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 3.本项目的特定资格要求： 3.1 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证。 3.2本项目为国产设备，不允许进口产品投标； 3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】；（需注明具体查询时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章。 3.4 供应商不得存在下列情形之一： 3.4.1 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 3.4.2 与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 3.5标项2、标项5、标项6、标项7、标项8、标项9、标项10：专门面向中小企业采购，大型企业不允许参加此标项投标。供应商应根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），自行确认企业类型。本次采购项目所属行业为“第二项 工业”，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业，须提供《声明函》。 |
| 5 | ★投标文件份数 | 纸质版伍份：正本壹份、副本肆份。电子版U盘壹份（电子文件为投标文件正本的扫描件，格式为PDF）。 注：《开标一览表》除投标文件外须单独密封一份。《开标一览表》须与投标文件电子版U盘密封于一个信袋中。 |
| 6 | ★投标文件递交截止时间 | 2023年02月07日11:00时（北京时间） |
| 7 | ★投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日）。 |
| 8 | ★投标文件递交地点 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场商业综合楼1B座2204一号会议室。 |
| 9 | ★开标时间、开标地点 | 开标时间：2023年02月07日11:00时（北京时间） 开标地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场商业综合楼1B座2204一号会议室。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | ★ 投标保证金 | 投标保证金金额： 标项一投标保证金金额：15000.00元（壹万伍仟元整） 标项二投标保证金金额：8000.00元（捌仟元整） 标项三投标保证金金额：16400.00元（壹万陆仟肆佰元整） 标项四投标保证金金额：17000.00元（壹万柒仟元整） 标项五投标保证金金额：5000.00元（伍仟元整） 标项六投标保证金金额：12000.00元（伍仟伍佰伍拾元整） 标项七投标保证金金额：9000.00元（伍仟伍佰伍拾元整） 标项八投标保证金金额：16600.00元（壹万陆仟陆佰元整） 标项九投标保证金金额：16200.00元（壹万陆仟贰佰元整） 标项十投标保证金金额：18000.00元（壹万捌仟元整） 供应商应于2023年02月07日11:00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银或银行保函等方式，由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。 账户名称：新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行 账号：108291970251 行号：104881006047 注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； 3.供应商缴纳投标保证金时，须备注“项目简称+标项（投标保证金）”。 |
| 12 | 对招标文件的质疑 | 供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①质疑函应以书面形式（详见投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司 ④联系电话：0991—4825717 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场商业综合楼1B座2204 |
| 13 | 履约保证金 | / |
| 14 | ★交货期 | 设备自合同签订起30天内交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行。 |
|  | ★交货地点 | 采购人指定地点 |
| 15 | ★付款方式 | 甲乙双方签订合同，乙方提供合法有效发票、出库单、验收单，甲方支付乙方100%合同款。 |
| 16 | ★质保期 | 3年 |
| 17 | 数量调整 | 数量调整：供应商投标报价总额的±10%，详见第二章投标须知第十一项《买方授标时更改采购货物数量的权利》。 |
| 18 | 政府采购政策 | 一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1、本项目小微企业价格扣除比例为 10% 。 2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“第二项 工业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物服务采购项目对小微企业报价给予10%-20%的扣除，工程项目对小微企业报价给予为6%-10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3）若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 4）监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。供应商在本次招标中不重复享受政策。（标项2、标项5、标项6、标项7、标项8、标项9、标项10不适用本条，标项1、标项3、标项4适用） 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见第五评标办法“商务评审”。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 19 | 其他说明 | 一、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 二、在本次招标项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文) |
| 20 | - 供应商须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”逐条列出是否响应。如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。 ★（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。 （3）供应商应对招标文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。 （4）在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 （5）投标文件应编制页码及索引目录。 |  |
| 21 | 注意事项： - 开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人（负责人）或被授权代表的身份证原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件（法人本人到场只提供身份证原件，法定代表人（负责人）资格证明书放入投标文件即可）。开标结束后，采购人将对其资格进行审查。 |  |
| 22 | 中标服务费：由中标人支在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2002]1980号文件规定标准执行。 |  |

- 二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购人为乌鲁木齐市米东区人民医院，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3 本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标项的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 招标文件有要求供应商法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3 交货期符合招标文件要求；

1.4.4 交货地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1 本招标项目的招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1 质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 合格供应商的条件

9.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1 具有独立承担民事责任的能力；

9.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6 法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7 具有本招标文件第二部分“投标须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1 法定代表人（负责人）为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商授权代表须持有《法定代表人（负责人）授权委托书》。

9.5 供应商按时足额交纳投标保证金。

10. 联合体投标

10.1 投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

10.1.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11. 信用信息查询

★11.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2 查询截止时间：2023年02月07日11:00时（北京时间）。

★11.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4 信用信息查询由采购代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

★12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意加“★”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 须经采购代理机构审核通过后获取招标文件。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1 供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2 质疑项目的名称、编号；

14.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4 事实依据；

14.1.5 必要的法律依据；

14.1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

★14.3 投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上发布的本项目最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

★15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括：价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1 投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含设备费、安装调试、运输及拆装、验收、保修、税金、培训费、风险费、税金、进口设备报关报检费、资料和售后服务及利润等一切费用），供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。进口设备所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。中标人供货时需向采购方出具报关单和商检单。

15.3.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

★15.3.3 供应商须按照招标文件中《开标一览表》及《明细报价表》的格式进行填报，改变格式或未按照要求填报的，将按照未实质性响应招标文件要求处理。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3 招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在《中标通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1 供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1 本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三）投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：投标函、资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1 投标函

21.2 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件（须加盖供应商公章）；

(2) 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

(3) 法定代表人（或负责人）身份证明、授权委托书(提供两份原件，一份装订在正本，一份随身携带以备现场查验)；

(4) 中小微声明函（标项2、标项5、标项6、标项7、标项8、标项9、标项10必须提供，标项1、标项3、标项4如为大型企业可不提供）

(5) 不参与围标串标承诺书；

(6) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；

(7) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件；

21.3 商务部分

(1） 供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；

(2) 开标一览表

(3) 明细报价表

(4) 实质性响应一览表

(5) 合同条款偏离表

(6) 近三年（2020年01月01日至今）所投产品销售业绩（附合同或者中标/成交通知书等复印件，证明资料应清晰反映货物名称、合同金额、合同签字盖章页信息。如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效。）

(7) 节能、环保产品明细表（如有）

(8) 虚假应标承担责任声明

(9) 售后服务承诺书

(10) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

21.4 技术部分

(1) 技术条款偏离表（供应商须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”中所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况，技术条款偏离表中响应规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标件要求，做无效投标处理）；

(2) 产品详细配置清单；

(3) 供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分，原件扫描件）、制造商对外公开发行的印刷版彩页（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）；

(4) 供应商认为有必要的其他技术资料。

21.5 其他资料

22. 投标文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1项、第21.2（1）—（6）、第21.3（1）—（5）第21.4（1）-（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

★22.2 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

22.3 供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

★22.4 招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩，否则视为未实质性响应招标文件。

22.5 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”、“合同条款偏离表”及“实质性响应一览表”中一一列出。

22.6 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.7 招标文件中分标项的，供应商须针对本单位所投标项分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 投标文件份数：纸质版投标文件一式 伍 份；正本 壹 份，副本 肆 份；电子版投标文件U盘 壹 份（单独密封）；《开标一览表》 壹 份（除投标文件外单独密封）。

23.2 投标文件的正本和副本均须印刷体打印。并应清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

★23.3 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由授权代表签字人签字或盖章。修改处不按要求签字或盖章的投标文件将被认定为重大偏离，做无效投标处理。

23.4 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.5 投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

- 24. 投标文件的封装与标记

24.1 供应商应将投标文件正本与副本分开装订，最终将所有正本和所有副本密封在一个外层包封内；

24.2 在投标文件密封袋上应：

(1)写明供应商名称和地址；

(2)注明下列识别标志：

a.项目编号：

b.项目名称：

c.2023年02月07日11:00时（北京时间）开启，此时间以前不得开封；

24.3 供应商应将投标文件电子版U盘与投标文件报价一览表单独密封一份于信封内，并在信袋上注明“投标文件报价一览表及电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

24.4 供应商的密封袋的封口处应加盖供应商（单位）公章。

24.5 供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

- 25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

- 26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

26. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

27.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第24条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

27.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

28.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派法人授权代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

28.2 开标程序

28.2.1 供应商不足3个的，不得开标；

28.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

28.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

28.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的授权代表检查所有供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

28.2.5 由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中载明的内容；如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

28.2.6 按本文件第 27 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封；

28.2.7 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

28.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

28.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

（六） 资格审查

29. 资格审查

29.1 开标结束后，采购人按照第五章评审方法中资格审查内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

29.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

（七） 评标委员会与评标

30. 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

30.1 本项目评标委员会由 5人组成，其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

30.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

30.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

- （八）定标

- 31. 定标原则

31.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

31.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（九） 授予合同

32. 确定中标人

32.1 中标的标准

32.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

32.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

32.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

32.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

33. 授予合同的准则

33.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

（十） 中标通知书

34. 中标通知书

34.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）发布中标结果公告，公告期限为1工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

34.2 《中标通知书》对中标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（十一）合同的签订

35. 合同的签订

35.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

35.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

35.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

35.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

（十二）买方授标时更改采购货物数量的权利

36. 采购人在授予合同时有权按“投标须知前附表”第17项约定的内容对采购需求中规定物资数量予以局部增加或减少，但不得实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交服务价结算。

（十三）质疑与投诉

37. 质疑与投诉

37.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.2 质疑函的必备内容

37.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

37.2.2 质疑项目的名称、编号；

37.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 提起质疑的日期；

37.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

37.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

37.3 质疑应符合下列条件：

37.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

37.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

37.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

37.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

37.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。作出答复前，将暂停招标投标活动。

37.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

（十四）履约担保（本项目不适用）

38. 履约担保

38.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

38.2 履约担保采用下列  /  方式

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

38.3 如中标人不能按照投标须知第37条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

（十五）其他

40. 中标服务费

40.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除；

40.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即《中标通知书》中载明的中标金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

41. 招标文件的解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司。

第三章  采购需求

一、采购需求一览表

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 设备自合同签订起30天内交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行。 | 采购人指定地点 |  |
| 标项二 | 全自动酶免仪 | 1 |  |  |  |
| 标项三 | 输液泵（带架） | 12 |  |  |  |
|  | 注射泵（带架） | 15 |  |  |  |
|  | 呼吸机（一体） | 1 |  |  |  |
|  | 有创呼吸机 | 1 |  |  |  |
|  | 除颤仪 | 2 |  |  |  |
|  | 监护仪 | 9 |  |  |  |
|  | 监护病房专用心电监护仪 | 6 |  |  |  |
|  | 监护仪（有创） | 5 |  |  |  |
|  | 麻醉监护仪（有创） | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
| 标项四 | 胎心监护仪（4头） | 2 |  |  |  |
|  | 新生儿暖箱（蓝光） | 1 |  |  |  |
|  | 动态心电图记录仪 | 5 |  |  |  |
|  | 心肺复苏机 | 1 |  |  |  |
|  | 体外（临时）起搏器 | 1 |  |  |  |
|  | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
|  | 便携式睡眠监测 | 2 |  |  |  |
|  | 睡眠呼吸监测仪 | 1 |  |  |  |
| 标项五 | 舌面脉信息采集体质辨识系统 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
|  | 热磁横波运动理疗机 | 1 |  |  |  |
| 标项六 | 儿童支气管炎镜工作站 | 1 |  |  |  |
|  | 儿童全自动洗胃机 | 1 |  |  |  |
|  | 洗胃机（儿童） | 1 |  |  |  |
|  | 非热康普治疗仪 | 2 |  |  |  |
|  | 多导胃肠电图仪 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
| 标项七 | 低温灭菌器 | 1 |  |  |  |
|  | 宫腔镜 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
| 标项八 | 偏振光治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 近红外治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 低频热敷综合治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 脉冲磁治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 中低周波治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 红光偏振光治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 艾灸理疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 空气压力波治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 红光治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 毛发治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 控温毯 | 1 |  |  |  |
|  | 多波段光谱治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 冲击波治疗仪枪头 | 2 |  |  |  |
|  | 盆底康复治疗仪 | 2 |  |  | 本标项核心产品 |
| 标项九 | 智能电动生物显微镜（多头） | 1 |  |  |  |
|  | 全自动轮转式切片机 | 1 |  |  |  |
|  | 医用冷藏冰箱(大容量) | 1 |  |  |  |
|  | 经颅磁刺激 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
|  | 电子支气管镜（镜子） | 1 |  |  |  |
| 标项十 | 腹腔镜 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
|  | 超声刀机 | 1 |  |  |  |

二、技术要求

标项一：全自动微生物质谱检测系统技术参数

一、配置及用途

微生物快速鉴定系统1套

用于微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

二、仪器技术要求

1.硬件指标：

1.1激光器：氮气激光器，在1-60Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥4亿次，激光器聚焦斑点小，提高空间分辨率。

1.2离子源：离子源无需清洗，方便日常维护。

1.3进样类型：全自动进样系统；

1.4真空泵：高通量涡轮分子泵，真空抽速快，真空度高达10-7mbar，进靶后5分钟内可采样。

1.5真空泵：高通量涡轮分子泵，分子泵最大进气量（H2）≥14mbarl/s

1.6过滤器：≤0.01μm高精度泵口过滤器。

1.7飞行管：长度≥1050mm。

1.8激光斑点：50μm~120μm可调，可针对直径≤0.8mm的样品靶精准激发，可满足更多样品及样品靶种类的需求。

2. 软件指标：

2.1 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能。

2.2 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。

2.3软件具备数据处理与统计功能，主成分分析功能，可以为用户更好的总结数据提供强有力的工具支持；支持用户自建库。

2.4软件有混合菌的提示功能，遗传聚类分析功能，可直接生成微生物样品的遗传聚类图，能确认微生+物亲缘关系；

2.5软件能有效追踪追踪新发菌株的来源且可以鉴定特定区域内微生物种群的变化；

2.6软件可选择中、英文界面，鉴定结果可选择拉丁文、中文，且可在运行期间任意切换。

2.7可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能，有效提高信息化程度。

2.8采集软件在采集的同时可实现一键式快速鉴定。

3. 检测性能：

3.1 M/Z范围：分子量范围可达1-500kDa。

3.2 分辨率：≥3600FWHM（血管紧张素，Angiotensin）。

3.3灵敏度：≤50 fmol/uL (S/N≥60)。

3.4质量准确度：≤60ppm（内部校正误差）；

3.5质量重复性：变异系数≤0.015%。

3.6仪器检测通量：单次检测≥96个样本，96个样本检测时间≤20min。

4. 数据库：

4.1标配的数据库容量：菌属数量≥950个，菌种数量≥5000种。

4.2丝状真菌数据库：菌种数量≥400种，菌株数量≥1900株；

4.3海洋菌类数据库：菌属数量菌种数量≥450种，菌株数量≥1800株。

5.消耗品

5.1可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）。

5.2提供同品牌质谱鉴定校准品。

5.3可提供一次性分体式标本板或者可重复使用标本板，规格≥96孔；操作者可根据个人习惯选择任意孔为校准位点；有可扫描条码，满足可追溯性。

二、技术要求

标项二：全自动酶免仪技术参数

1.基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验

2.试剂应用范围：完全开放试剂系统

3.加样精度

加样量	   精密度（CV）   准确度

100ul       ≤0.75%;      ≤±1%

4.工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做

5.样本位：同时容纳（非连续装载）≥240个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载。

6.加样针≥8通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应（参考值）

7.加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能。

8.液体水平监测	具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容电感式原理探测。

9.同时加样板位≥16块96孔微板，并行分配标本的微板数≥16块96孔微孔板。（参考值）

10.加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染。

11.	振荡孵育模块：振荡孵育模块16个，能够同时孵育≥16块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能。

12.	洗板机	洗板头为96通道192针（参考值）

13.	洗板位置≥3个

14.	洗板残留量	≤1μl

15.	机械手功能	具有红外抓板检测，运行中不掉板

16	酶标仪内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm

17.	试剂仓	可同时放置≥40位试剂舱

18.	试剂仓容量	≥60ml

19.	台面设置样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载。

20.	标本条码扫描：具备标本条码扫描仪,装载标本时自动扫描标本条码,不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。

21.	报警处理可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行。

22.	运行保障智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行。

二、技术要求

标项三：输液泵（带架）、注射泵（带架）、呼吸机（一体）、有创呼吸机、除颤仪、

监护仪、监护病房专用心电监护仪、监护仪（有创）、麻醉监护仪（有创）（本标项核心产品）

## 输液泵（带架）技术参数

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2可选配滴数传感器，提高给药精度；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值≥3档可调；（150mmHg，525mmHg，900mmHg）

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.7 锁键功能：自动加锁/手动加锁。手动加锁；可通过手动锁屏键锁屏防止误操作；自动加锁；关、1～5min。设置具体时间后，运行过程中，若在设定的锁键时间内无操作、无高级报警，按键面板自动锁定，防止误操作；

3.1.8满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用；

3.1.9无操作功能：关丶1-5min。安装输液器后在设定时间内无操作自动触发报警，提示用户进行下一步操作；

3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

3.3.4 快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

3.3.6  可预存≥20种输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.3.7  屏幕≥2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.8  整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带

3.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.10高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；中级别:系统异常，待机时间结束；低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

3.3.11具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

3.3.12 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

3.3.13供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.16全中文软件操作界面。

注射泵（带架）技术参数

- 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

- 一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至200mmHg。（200mmHg，300mmHg，525mmHg，900mmHg）

3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

3.2 精度要求：

3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.3.4 安装固定：可固定在输液支架上；

3.3.5 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

3.3.6  KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.3.7  自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

3.3.8  具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

3.3.9  屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

3.3.10  整机重量不超过4kg，主机自带提手，方便携带。

3.3.11 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.12 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障、联机失效；中级报警信息：系统异常、待机时间结束；低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落；

3.3.13 具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

3.3.14 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

3.3.15 双通道注射时，电池工作时间≥6小时@5ml/h；

3.3.16供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.17 信息储存：自动储存≥1400条的操作信息；

3.3.18  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.19  药物库功能，支持≥180条药物

3.3.20  全中文软件操作界面。

3.3.21 锁键功能：手动加锁；可通过手动锁屏键锁屏防止误操作；

3.3.22无操作功能：关丶1-5min。安装注射器后在设定时间内无操作自动触发报警，提示用户进行下一步操作；

呼吸机（一体）技术参数

一、基本特征

1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

1.2 采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，全贴合屏幕，分辨率1280*800。

1.3 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

1.4 标配≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。

1.5 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

1.6 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。

1.7 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

二、呼吸模式及功能

2.1 标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV通气模式。

2.2 可选配高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS通气模式。

2.3 具有增氧、氧疗、吸痰、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能。

2.4 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

2.5 具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。

2.6 具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

三、设置参数

3.1 潮气量：20ml-2200ml

3.2 呼吸频率：1-100次/min

3.3 SIMV频率：1-60次/min

3.4 吸/呼比：4:1-1:10

3.5 最大峰值流速：≥210L/min

3.6 吸气压力：5-80cmH2O

3.7 压力支持：0-80cmH2O

3.8 压力触发灵敏度：-0.5- -10cmH2O

3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

四、监测参数

4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。

4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

4.6 具有吸入氧浓度的监测。

4.7 可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。

4.8具有≥72小时的趋势图、趋势表数据存储。

4.9 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测，可选容积-CO2环监测。

五、其他功能

5.1 呼吸机提供锁屏功能。

5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

5.3 可存储≥7000事件日志，包括报警日志和操作日志。

5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。

5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

5.6 具有护士呼叫接口。

有创呼吸机技术参数

1、 基本要求

通气模式：有创通气、无创通气

具备高流量氧疗通气且提供配套附件

患者类型：成人，小儿

1.4显示单元：显示器≥12.1 彩色TFT触摸显示屏，分辨率≥1280*800，可同屏显示两道波形和监测参数，方便医护人员对参数进行调节及观察

1.5电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机

1.6 内置锂电池，电池工作时间≥2小时

1.7 具备高压氧及低压氧接口

1.8 具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，避免造成通气参数改变

1.9 具有数值、波形、环图、趋势图等实时监测

1.10数据管理：支持通过USB接口传输病人数据或设备配置信息

1.11氧浓度监测

1.12具有同步插管阻力补偿功能

1.13 具有撤机辅助功能：NIF、P0.1

1.14 具有以下特殊功能：增氧、吸痰、雾化、手动呼吸、吸气保持、呼气保持

1.15 具有内源性PEEP测定功能

1.16 具有P-V 工具测定静态PEEP值

2、通气模式

2.1有创通气模式：VCV (容量控制通气) 模式、PCV（压力控制通气）模式、PRVC（压力调节容量控制通气）模式、VSIMV（容量同步间歇指令通气）模式、PSIMV（压力同步间歇指令通气）模式、CPAP/PSV（连续气道正压/压力支持通气）模式

2.2无创通气模式

3、参数设置

3.1目标潮气量：成人：100-1500 ml

3.2呼吸频率：1-80  /min

3.3窒息呼吸频率：1-60  /min

3.4吸气时间：0.20-10.00 s

3.5压力上升时间：0-2.00 s

3.6 吸气压力（IPAP）：5-80cmH2O

3.7呼气末正压(EPAP)： 关, 1-45 cmH2O

3.8吸入氧浓度： 21vol.%-100vol.%

3.9吸气触发灵敏度（Trigger）：压力触发：-10 - -0.5 cmH2O，流速触发：0.5 - 15 L/min

3.10高流量氧疗流量调节范围：2-60 L/min

4、监测参数

4.1.1 监测参数：气道压力、峰值压力、平台压力、平均压力、呼末正压、分钟通气量、分钟泄漏量、自主呼吸分钟通气量、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸呼出潮气量、单位体重潮气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、呼气阻力、吸气阻力、呼气时间常数、呼吸功、浅快呼吸指数、最大吸气负压、口腔闭合压、吸呼比、氧浓度

4.1.2 氧疗监测参数：氧疗流速、氧疗氧浓度

4.2 波形：压力、流速、潮气量

4.3环图：压力-潮气量环图、压力-流速环图、流速-潮气量环图

5、报警参数

5.1 报警参数：气道压力、分钟通气量、潮气量、呼吸频率、窒息时间、氧浓度

除颤仪技术参数

- 具备手动除颤、心电监护功能。

- 体外除颤监护仪配置≥8寸彩色显示屏，界面可显示≥5道监护参数波形。

- 显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。

- 采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

- 支持体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。

- 体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。

- 具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。

- 体外手动除颤时除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J。

- 体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。

- 体外除颤仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作。

- 监护功能：可选配升级实现12导ECG、SPO2、体温、NIBP监测功能。

- 可监测心律失常分析种类≥25种。

- 可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

- 可选配AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 主机具有≥160小时趋势图和趋势表、≥1000条用户事件存储、AED下≥240min录音存储。

- 体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。

- 体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，标配1块电池可支持360J除颤210次以上。

- 电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。

- 体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。

- 记录仪实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

监护仪技术参数

- 适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析。

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温参数。

- ≥12.1寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600，触摸屏操作。

- 具有中文手写输入，方便快速操作。

- 屏幕亮度10-100级可调。

- 支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- 具有ECG全屏级联功能。

- 具有监护模式、诊断模式、手术模式、ST模式。

- 具有ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 心律失常分析≥26种。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- 具有NIBP与血氧同侧测量功能。

- NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

- NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

- 血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。

- 具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 具有数据存储功能：≥160小时趋势数据，≥1800组无创血压测量数据，≥48小时波形全息回顾。

- 具有监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 支持常规界面、大字体界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、列表界面、它床观察界面等多种界面。

- 支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

监护病房专用心电监护仪技术参数

一、硬件

1.1 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪。

1.2 ≥12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素。

1.3 具有智能光感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。

1.4 具有触摸操作，软键盘可支持中文手写、拼音、英文3种输入法。

1.5 主机具有≥4个插件槽，可支持连接模块插件箱能最多扩展≥7个插件参数模块。

1.6 具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。

1.7 无风扇设计，减少噪音并且降低院感风险。

二、监测参数

2.1 监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温参数。

2.2 可选配升级IBP、ETCO2、C.O.、AG等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿。

2.3 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。

2.4 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv。（提供检验报告证明）

2.5 心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥106db。

2.6 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5Mv~+2.5mV。

2.7 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms。

2.8 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率1bpm。

2.9 心律失常分析≥26种，包括房颤、室颤、停搏等。（提供检验报告证明）

2.10 可选配Glasgow12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿。

2.11 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。（提供检验报告证明）

2.12 具有心动干扰（CVA）识别功能。

2.13 NIBP测量范围：成人：收缩压25mmHg-290mmHg、平均压15mmHg-260mmHg、舒张压10mmHg-250mmHg；小儿：收缩压25mmHg-250mmHg、平均压15 mmHg-225mmHg、舒张压10mmHg-210mmHg；新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，平均压15mmHg-125mmHg、舒张压10 mmHg-115mmHg。(提供检验报告证明)

2.14 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量。

2.15 具有动态血压分析界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。

2.16 血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%。

2.17 支持双通道体温监测，支持CY和YSI两种体温探头类型。

三、软件功能

3.1 具备监护模式、演示模式、体外循环模式、待机模式、隐私模式、夜间模式、插管模式。

3.2 支持多种显示界面功能：标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、PAWP、EWS界面、单血氧界面、CCHD界面等。

3.3 用户可随意调节界面布局波形和参数功能。

3.4 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。

3.5 计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。

3.6 数据存储和回顾：支持≥2000条血压列表数据、支持≥160小时趋势图/表、支持≥1800组报警事件、支持≥48小时全息波形、支持≥48小时心律失常数据的存储和回顾。（提供证明文件）

3.7 具备参数及模块在线设置说明，提高参数监测的准确性。

3.8 记录仪实时记录时间：8s、16s、32s、连续可供选择。

3.9 内置HL7协议，支持与医院HIS的直接和间接连接，并将包括患者信息、报警信息、参数以及波形在内的数据传输到HIS。

监护仪（有创）技术参数

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析。

- 配置：监测心电、血氧、脉博、无创血压、有创血压、呼吸、体温参数。

- 可选配升级ETCO2、AG、C.O.等参数。

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- ≥15寸LED显示屏，分辨率1024×768，触摸屏操作。

- 具有手写中文输入，方便快速操作。

- 屏幕亮度10-100级可调。

- 双报警灯设计，分为技术报警灯和生理报警灯。

- 心电：支持3/5/12导心电测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。

- 扫描速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

- 具有监护模式、诊断模式、手术模式、ST模式。

- 具有RR间期分析功能，可统计病人监护时段RR间期的最大值、平均值、最小值以及标准差，供医生判断病人病情使用。

- 具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。（提供证明文件）

- 具有≥26种心律失常分析功能。（提供检测报告证明）

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-40s，测量误差为±5s。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- 可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供检验报告证明）

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- 具有NIBP与血氧同侧测量功能。

- NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

- 具有NIBP分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。

- NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

- 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 具有数据存储功能：≥160小时趋势数据，≥1800组无创血压测量数据，≥48小时波形全息回顾。（提供证明文件）

- 具有监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 支持常规界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体界面、它床观察界面、全屏12导界面等多种界面。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

麻醉监护仪（有创）技术参数（本标项核心产品）

- 监护仪主机及软件

  - 监护仪为插件式设计，插件箱槽位≥6，支持外接模块插件箱。

  - 所有监测参数模块采用红外数据传输，支持热插拔，稳定可靠

  - 主机采用无风扇设计，安静、不扬尘

  - 主机支持内置可充电锂电池，供电时间≥2小时

  - 监护仪具有药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能

- 监护仪屏幕及显示

  - 采用彩色液晶显示屏，屏幕≥15英寸，电容触摸屏操作

  - 屏幕具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能

  - 屏幕分辨率≥1920×1080，波形显示通道数≥10道

  - 屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义

  - 具有大字体显示界面，动态趋势共存界面，多种回顾对比查看界面，呼吸氧合图界面。

  - 具有它床观察界面，同时它床观察床位数≥10床

- 监测功能

  - 监护仪多参数集成监测模块具备3/5导ECG、Resp、SpO2、PR、NIBP、双通道Temp和双通道IBP的同时监测功能，配备双通道有创血压主电缆、双通道体温探头。

  - 配置扩展模块：脑电双频指数监测（BIS），肌松监测（NMT））

  - 后期支持扩展:呼吸力学监测（RM），麻醉气体监测（AG），有创血流动力学监测（PiCCO），中心静脉氧饱和度监测（ScvO2），无创心排量监测（ICG），脑电图监测（EEG），，脑部氧饱和度监测（rSO2）、呼吸力学（RM）、连续心排量监测（C.O）等参数模块，模块不需要额外供电，均支持即插即用。（提供注册证证明）

  - 多功能参数模块拔出后可以升级作为一个独立的监护仪使用，满足临床转运病人的需要。屏幕≥5英寸，内置锂电池，供电时间≥4小时

- ECG监护

  - 支持3/5/6/12导ECG，支持导联类型自动识别，支持≥4通道心电进行多导心电分析，能够良好抗干扰（提供证明文件）。

  - 波形扫描速度：支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s

  - 波形增益：支持×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4及自动增益

  - 具有监护、手术、诊断、ST四种滤波方式

  - 心率测量范围：成人：15bpm～300bpm，小儿/新生儿：15bpm～350bpm

  - 提供≥23种实时心律失常分析，包括房颤

  - ST段监护：-2.0mV～+2.0mV

  - 支持ST图形化功能

  - 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，提供QT和QTc模板显示。

- Resp监护

  - 采用胸阻抗法，呼吸测量Ⅰ、Ⅱ导联可选

  - 测量范围：0rpm-200rpm（提供证明文件）。

  - 具备窒息报警功能，窒息时间可调≤40秒（提供证明文件）。

- SpO2监护

  - SpO2测量范围：0%～100%

  - 支持灌注指数（PI）监测，PI测量范围：0.05%～20%

  - 具备脉搏调制音功能

  - 血氧监测具有抗运动干扰、抗弱灌注功能（提供证明文件）。

- NIBP监护

- 7.1 NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

- 7.2 NIBP测量范围：

成人：收缩压：30mmHg～290mmHg

平均压：20mmHg～260mmHg

舒张压：10mmHg～250mmHg

小儿：收缩压：30mmHg～240mmHg

平均压：20mmHg～210mmHg

舒张压：10mmHg～200mmHg

新生儿：收缩压：30mmHg～140mmHg

平均压：20mmHg～120mmHg

舒张压：10mmHg～110mmHg、提供检验报告证明。

  - 具有初始充气压力手动设置功能

  - 屏幕具有多组NIBP测量结果列表显示

  - 具有过压保护功能

- IBP监护

- 8.1适用于成人，小儿和新生儿。

- 8.2支持颅内压ICP，PPV和PAWP参数监测支持双通道有创压IBP监测。

- 8.3支持升级≥8通道有创压监测。

- 系统功能

- 9.1具备在线帮助，针对高端参数指导功能，能够指导用户如何设置参数、掌握高级参数的注意事项及使用方法，提供监护仪截图证明。

- 9.2具有多参数融合防误报警功能，能够综合分析心电和血氧监测数据，显著降低HR、PR和心律失常误报警。

- 9.3 ≥48小时全息波形回顾。全息波形能存储所有测量值，以及≥3道波形。监护仪存储≥48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。

- 9.4提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等。

- 9.5支持升级信息化平台，Win 7及以上操作系统，可以根据临床需要安装临床信息化系统软件，临床信息系统与监护仪支持同屏显示，不影响监护仪的参数的查看和监护仪的运行、提供证明图片。

- 9.6支持扩展设备集成功能、能够集成呼吸机、输液工作站、单机监护设备，实现呼吸机、输液工作站设备的信息在监护仪上同步显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 9.7标配脑电双频指数模块

- 9.7.1模块可在监护仪上使用。

- 9.7.2须符合IEC 60601-2-26标准。

- 9.7.3测量方法：双频指数，功率谱分析。

- 9.7.4波形扫描速度：6.25mm/S、12.5 mm/S、25 mm/S、50 mm/S多档可选。

- 9.7.5测量参数：

- （1）BIS测量范围：0-100

- （2）SQI测量范围：0-100%

- （3）EMG测量范围：0-100dB

- （4）SR测量范围：0-100%

- （5）SEF测量范围：0.5-30Hz

- （6）TP测量范围：40-100dB

- （7）BC测量范围：0-30

- （8）sBIS测量范围：0-10

- （9）sEMG测量范围：0-10

- （10）ASYM测量范围：0-100

- （11）报警步长：1

- 9.8标配肌松监测模块

- 9.8.1满足临床神经肌肉阻滞情况下肌肉松驰程度的量化评定。

- 9.8.2适用于成人和小儿病人类型

- 9.8.3提供TOF（四个成串刺激）测量模式，支持监测参数包括：TOF ratio， TOF count和T1%

- 9.8.4提供ST（单刺激）测量模式, 支持监测参数包括：ST ratio和ST count

- 9.8.5提供PTC测量模式, 支持监测参数包括：PTC

- 9.8.6提供DBS（双短强直刺激）测量模式, 支持监测参数包括：DBS ratio和DBS count

- 9.8.7支持参数的实时查看，支持参数的≥120小时的存储和数据回顾

二、技术要求

标项四：胎心监护仪（4头）、新生儿暖箱（蓝光）、动态心电图记录仪、心肺复苏机、体外（临时）起搏器、便携式彩色多普勒超声诊断仪（本标项核心产品）、便携式睡眠监测、睡眠呼吸监测仪

## 胎心监护仪（4头）技术参数

- 1、多床位监护：一台仪器监护可同时监护≥4个孕妇（可提高配置，最多可同时监护12床孕妇）；一体化移动式支架系统设计，主机放置方便，可安排在门诊、待产室、产房等多个地点移动监护，移动快捷、最大化节约医疗空间。

- 2、配备IP68防水等级无线探头（FHR、TOCO），可实现自由体位监护，通过无线技术将胎心率、宫压等监护信息传输回工作主机，免除线缆对孕妇的束缚。

- 3、探头灵活绑定床位，拿起即自动匹配床位，操作简便易懂；探头可任意插放，即充即用。

- 4、支持三胞胎，探头任意匹配单胞胎、双胞胎、三胞胎。

- 5、可一键静音所有床位胎心声音；具有胎心音“点哪里播哪里”功能。

- 6、工作界面自定义功能：提供3种以上标准工作界面可选，支持NICE 2007/FIGO 2015/SFOG 2017等背景配色，也可自定义工作界面，同时用户可自定义设置曲线、数值、报警区间等监护区域颜色。

- 7、支持胎监监护结果报告模板自定义，内设多种模板可参考套用，支持彩色模板，满足临床打印报告定制化的需求。

8、电脑配置:一体化电脑，≥21.5寸彩色液晶显示器，触摸屏操作设计，内存≥8G；配置双硬盘，数据安全更有保障。

9、具有Fischer、Krebs、NST、CST等四种基本评分方法,评分结果仅供参考，可直接在评分表上进行手动修改人工校正。

10、具有多种三类评分方法，包括SOGC、ACOG、FIGO、2015中国胎监共识等标准，支持人工校正，打印模板支持计算机自动分析打印结果或人工填写评分结果；

11、具有实时分析功能：可自动或手动对数据丢失率、宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、高变异时间、短变异等参数指标进行计算分析，并实时提供数据；

12、具有EWARD-HON面积分析法，自动识别加、减速类型；

- 13、胎心探头超声发射频率：2MHz；

- 14、支持自动播放CTG；全程CTG浏览便于快速了解整体监护情况，可以选段诊断、打印。

- 15、胎心监护区具有多种标准风格可选，支持用户自定义设置胎心网线、胎心数值、报警区间等监护区域颜色。

- 16、支持多监护中心，可选配“移动分中心”（平板/电脑），移动式办公，简化工作流程，让工作更轻松。

- 17、无线探头基座与主机分布式部署，可脱离主机灵活放置在胎监区域，有效减少医护人员往返拔取探头的重复动作，提高临床工作效率。

- 18、孕妇自主建档功能：孕妇通过自己手机扫码自主录入，快速建档，减少医护人员录入信息工作量，实现快速监护。

- 19、智能监护功能：无需对接HIS等院内系统，即可实现无线扫码设备自动建档、自动监护、档案自动分析、智能选段打印等功能。

- 20、可支持与医院HIS系统连接，实现院内无纸化管理；可支持远程胎监联网，实现院内院外信息互通，一体化管理。

- 21、配置与目前使用胎儿监护仪的中央工作站，可以跟科室现有机器连接，出分析报告并实现A4打印

新生儿暖箱（蓝光）技术参数

- ≥7英寸高清彩色触摸屏，显示屏可整体升降，360°水平旋转，方便远距离观察。

- 温度控制范围及精度：婴儿模式下，温度控制范围应为34～38℃，空气模式下，温度控制范围应为20～39℃。

- 空气模式下，平均培养箱温度与控制温度之差应≤0.5℃，箱温和肤温的测量范围0℃～70℃，测量精度±0.1℃，升温时间≤25min。

- 湿度设置最高可达99%，控制精度≤±5%，湿度测量范围0%～100%，湿度测量精度应≤±5%。

- 可选配升级伺服供氧功能，氧浓度控制范围21～65%，氧浓度测量范围0～100%，测量精度≤±2%。

- 可选配升级内置体重秤，体重测量范围应300～8000g，测量精度应≤±5g。

- 可选配新生儿呼吸暂停检测与呼吸暂停唤醒功能。

- 稳定温度状态下箱内噪音应≤ 45dB。

- 应具有电动床体倾斜功能，一键调节，操作轻松快捷。

- 具有湿化系统自清洁功能。自动高温蒸发残余水分，避免细菌滋生。

- 支持白天模式、黑夜模式切换，具有自动加强风帘功能，具有舒适温度参考功能。

- 支持体表和体腔两种体温探头类型，并支持两个通道的体温测量。

- 应具有X光拍片盒，可扩展载物托盘及输液支架。

- 支持≥168小时趋势图和趋势表数据回顾，支持≥200次技术报警事件，≥200个参数报警事件，以及报警时刻相关的参数回顾，支持≥500条用户操作日志回顾。

- 蓝光治疗仪

- 波长范围400nm-550nm。

- 高强度冷光源，有效表面内最高胆红素总辐照度≥3.6mW/cm2（60μW/cm2/nm）。

- 辐照度单位支持μW/cm2/nm和 mW/cm2 两种可选。

- 光照强度强弱支持5个档位可调，可根据黄疸的严重程度灵活调节。

- 具有普通模式、自动模式两种工作模式，可灵活切换。

- 在自动模式下可显示光照强度值，让医护人员实现精准治疗。

- 具有红光定位功能，让婴儿处于辐照中心区域。

- 内置有摄像头，可实时查看暖箱内婴儿的状况。

- ≥4.0英寸触摸屏，方便医护人员观察和操作。

- 光源有效使用寿命≥50000小时，降低科室使用成本。

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。

- 内置计时器：具有正计时、倒计时、总计时，精确记录光照治疗时间。

- 有四个透明吸盘，可放置在暖箱有机罩上使用。

- 可配置台车，光疗灯的高度、角度均可灵活调节。

动态心电图记录仪技术参数

1、12导联；导联模式：10电极标准模式；

2、采样率：≥250Hz；

3、采样模式：双采样；

4、数据精度：≥12位；

5、记录媒介：内置存储卡；

6、电极自动脱落检测与转换功能，能对脱落电极自已隔离确保信号质量；

7、具有记录器自我检测与维护功能；

8、具有电池电压检测功能，工作前检测电池电压并显示，保证患者正常佩戴24小时，当电压不足时并报警提示；

9、在记录过程中，对电池电压连续监测、显示和记录，即使电池电压不足时，更换电池后可以继续记录；

10、具有未回放数据保全功能，防止未回放数据丢失。数据回放完毕，记录器自动复位。

11、全过程12导联同步分析功能；

12、心律失常分析、心率变异性〔HRV〕分析、ST段分析；

13、具有心率震荡分析、QT间期分析、T 波交替分析、T波趋势分析；

14、具有房颤分析功能；

15、支持心电图3 /12导联横向、纵向混合打印功能；

16、相似波形查找与编辑，全天心电图无差别检索，提高检索、编辑效率。

17、报告内容格式自定义；诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能；

18、智能报告实现统计数据与心电图的联动，避免病例报告出现矛盾数据；

19、具有移动站功能，实现Holter的网络化。

心肺复苏机技术参数

1、 按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。

2、驱动方式：电动电控。

3、机械结构：为双杆两侧固定结构，功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。

4、按压频率：≥100 次／分钟，误差为+2次。

5、按压深度：在 0～6cm范围内可调，3.6cm、4.6cm、5.6cm三种按压深度，误差为±0.2cm。

6、按压释放比:1:1（50% :50%），误差为±2%。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。

7、按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。

8、通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间≤ 3 秒。

9、具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。

10、工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。

11、气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。

12、工作环境：存储温度-40℃～70℃，工作温度-15℃～60℃、相对湿度≤98%（非冷凝）条件下，能保证正常工作状态。

13、工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥60分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。

14、电池最大充电时间≤70 分钟。

15、适用胸廓范围：最大胸宽47±2.5cm，胸骨高度范围13.3cm-30.3cm，误差±1cm，使用不受患者体重限制。

16、在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。

17、体积小：长×宽×高：约55×38×12（厘米），扁长方形。便于携带、救护车固定摆放及院内固定摆放。

18、具有硅胶负压吸引杯，能帮助胸廓回弹。

体外（临时）起搏器技术参数

1、起搏模式：A00，AAI，AAT，V00，VVI，VVT，高频起搏，紧急起搏和0S0

2、电压：0.1-20V

3、感知灵敏度：0.1-20mV

4、起搏频率：40-180ppm

5、高频起搏频率

5.1 40-1000bpm

5.2预设频率400bpm

5.3爆发式或持续性起搏

5.4松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏

6.一键紧急起搏模式：V00/10V/80bpm

7.不应期：400ms-300ms for AXX模式，250ms for VXX模式

8.频率奔放保护：有，取决于心律设置

9.噪声监测：125ms，自动切换至A00/V00模式

10.报警：

10.1高/低 阻抗

10.2心率报警（≥150bpm）

10.3电池和后备电源

10.4自检或系统错误

便携式彩色多普勒超声诊断仪技术参数（本标项核心产品）

- 设备名称：便携式彩色多普勒超声波诊断仪

- 设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。

- 具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。

- 具备在线教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节，并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要规格及系统概述：

  - 数字化二维灰阶成像单元。

  - 数字化彩色多普勒单元。

  - 数字化频谱多普勒显示和分析单元。

  - 数字化能量血流成像单元。

  - 全数字式波束形成器。

  - B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

  - 两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。

  - 高清晰斑点噪音抑制技术。

  - 空间复合成像技术。

  - 系统动态范围≥280Db，2dB逐级调节，数值明确显示。

  - 梯形成像、凸型扩展功能。

  - 具备穿刺引导，并具备三种引导方式。

  - 全屏放大显示功能。

  - 局部放大功能。

  - 双幅实时成像，成像大小不变。

  - ≥8个焦点可调。

  - 实时双同步、三同步。

  - 自动优化。

  - 原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行多种参数调节。

  - 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

  - 一般测量。

  - 妇、产科测量包，支持产科自动测量。

  - 血管测量包。

  - 泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

  - 肾脏测量包。

  - 容积测量包。

  - 多普勒血流测量与分析。

  - 自动多普勒血流测量与分析。

  - 客户自定义测量。

  - 图像存储与(电影)回放重现单元。

  - 输入/输出信号：

  - 输入：音频。

  - 输出：DVI、音频。

  - 连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式（DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像）。

  - 图像管理与记录装置：

  - 超声图像存档与病案管理系统。

  - 硬盘≥500GB。

  - 一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

  - DVD –RW。

  - ≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

  - 客户报告系统。

- 技术参数及要求：

  - 系统通用功能：

    - ≥15英寸高分辨率液晶监视器。

    - ≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

  - 探头规格：

    - 探头可与同品牌台式机通用。

    - 探头数量：2个(心脏探头1把，腹部凸阵探头1把)。

    - 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

    - 振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。

    - 探头可配穿刺导向装置。

  - 二维灰阶显像主要参数：

    - 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。

    - 扫描线：每帧线密度≥512超声线。

    - 发射声束聚焦：连续聚焦。

    - 接收方式：多倍信号并行处理。

    - 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

    - 回放重现：回放时间≥1000秒。

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

    - 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

    - 最大显示深度≥38cm。

  - 频谱多普勒：

    - 方式：脉冲波多普勒：PWD、CWD

    - PWD：最高测量速度≥9m/s。最低测量速度≤1mm/s(非噪声信号)。CDW：最高测量速度≥20m/s。

    - 显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。

    - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。

    - 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。

    - 频谱自动跟踪与测量。

  - 彩色多普勒：

    - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

    - 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

    - 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥15帧/秒。

    - 显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

    - 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

- 七、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。

## 便携式睡眠监测技术参数

- 要求：适用于患睡眠呼吸暂停和低通气综合征（SAHS)的潜在人群。

2、采集通道: 血氧饱和度、心率、胸腹呼吸运动、体动、睡眠分期等数据的采集存储。

3、无线 UWB 超宽带生物雷达探测技术，非接触监测，无导线无电极连接，无耗材。

4、体积小巧，操作简便，结果准确，方便进行便携监测，适合患者在医院任何科室或家庭诊断使用。

5、插电断电开关机设计，可记录患者整晚12小时睡眠数据。数据在不删除情况下可保存记录500*12小时数据。

6、报告文件全中文记录分析软件。

7、无线智能管理软件可实时查看采集数据（通过手机、平板、电脑），可在院内外转运使用，包括不同科室、楼层、健康体检、社区医院、家庭，均可直接将患者监测数据导出，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在电脑上进行数据查看和报告打印。

8、主机配备无线睡眠呼吸筛查功能，可用于睡眠呼吸连续监测和筛查。配备医用脉搏血氧仪，用于脉率、血氧饱和度监测分析报告等。

9、提供多种手工编辑方式:标准编辑、选择编辑、重复编辑、快速编辑、半自动分析。可自定义中文的报告模板。

10、报告可导出PDF格式，进行保存和打印。

12、用户数据库管理，可管理被检测患者用户数据。

13、数据库管理，可以按记录时间、AHI等关键词对病历排序和检索。

14、提供数据压缩存储备份功能，便于储存和网络传输以及安全恢复。

睡眠呼吸监测仪技术参数

- 一、总体要求：用于对患者睡眠过程中的脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、腿动、鼾声等生理参数。具备日间多次小睡MSLT测试能力，用于睡眠呼吸暂停低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断。适用于儿童及成人的多导睡眠监测。

- 二、硬件需求：

- 1.导联数≥32导：EEG*10导、EOG*2导、EMG*3导、EKG*2导、Airflow-T*1导、Airflow-P*1导、腿动*4导、SpO2、脉率、热敏式气流、胸式呼吸*1导、腹式呼吸*1导、麦克风鼾声、压力式气流、鼾声、睡眠分期、腿动、体位、患者标记、环境光等。

- 2.具有脑电、眼动电、肌电、心电、胸腹呼吸、口鼻气流及热敏、鼾声、血氧饱和度、体位、腿动、脉率等监测功能。

- 3.具有电极-皮肤接触阻抗测试功能，输入阻抗≥15MΩ。

- 4.采样频率≥500HZ，采样精度24bit,存储频率≥512HZ。

- 5.血氧饱和度监测模块采用防脱落专用航空插口，血氧饱和度范围：70-100%。

- 6.EEG标准信号精度：误差不超过±2%，灵敏度10µV/mm、20µV/mm、5µV/mm三档，最大允许误差±2%。。

- 7.频率响应范围：1-25Hz，偏差不超过±2%。

- 8.共模抑制比 CMRR ≥ 115 dB。

- 9.噪音≤1μVp-p。

- 10.具备定时开关功能，可根据患者的睡眠时间来设置记录时长。

- 11.配备高性能速充电池，一次充电可连续监测≥24小时。

- 12.内置体位传感器，测量方位：仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。

- 13.配备高速CF卡同时配备≥1TB实时传输存储空间。

- 14.具有远程无线传输技术，实时无线数据传输。

- 三、软件需求：

- 1.具有实时显示睡眠呼吸监测波形、自动翻页和滚动功能，速度30s/屏，可调。

- 2.具有导联切换功能。

- 3.具有判读睡眠分期特征图形的功能。

- 4.具有能够标注脑电特征波形、例如K波、a波、纺锤波、眨眼运动等功能。

- 5.具备标注呼吸事件图形的功能。

- 6.具备显示并标注体动变化波形的功能。

- 7.血氧最低报警阈值可设定，当血氧低于阈值，软件声音报警，直到血氧回归正常

- 8.每个信号通道的显示幅度均可调节（体位、血氧、环境光除外）。

- 9.具备儿童和成人版功能，并且同一套系统可以完成视频同步全导联以及呼吸初筛监测和分析功能，无需安装多种软件。

- 10.支持历史记录一键导入导出，包括睡眠原始数据（EDF格式）、病例、医生信息、评分数据，可以安全有效进行数据移植、存档备份。

- 11.具备可选式报告模板生成方式。

- 12.软件可自动睡眠分期，给出自动分析指标“睡眠分期可信度”，可信度以数值和颜色表示，可手动进行修改判别异常事件。软件分析结果显示：开灯、关灯时间、总睡眠时间、睡眠潜伏期、睡眠分期（REM、N1、N2、N3）、每期睡眠时间、每期睡眠时间占总睡眠时间的百分比、睡眠效率百分比、觉醒次数、微觉醒次数、未觉醒指数、睡眠过程中觉醒时间等。

- 13.软件具备在线升级功能，终身免费升级。

- 14.配备品牌电脑工作站及打印机，用于数据分析及打印监测报告。

- 二、技术要求

标项五：舌面脉信息采集体质辨识系统（本标项核心产品）、热磁横波运动理疗机

## 舌面脉信息采集体质辨识系统技术参数（本标项核心产品）

一、基础功能

1、设备由主机、II型台车、预装软件、各级采集器及配套附件组成；

2、体质辨识问诊量表及判定标准符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》要求；

3、设备可针对不同场景选择体质辨识问诊量表；

4、设备可根据体质检测结果，给出易发疾病倾向，并提供相应养生调养方案；

5、设备能开展个体化中医养生干预服务，并给出合理的养生调养指导和经典处方建议；

6、个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；

二、脉诊单元

1、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备具有气动无极梯度加压模式。配有磁吸式腕带脉象采集组件，传感器与腕带为磁吸式连接，便于快速确定脉位。

2、脉图采集界面中可实时显示静压值

3、采样精度：主机采样率≥24位精度；

4、灵敏度：传感器模块灵敏度≥3.6mV/g；

5、快速泄压功能：在正常状态及单一故障下，可在12s内将外加力学量泄放到2.5kPa以下，电源中断情况下仍满足要求；

6、压力稳定性：压力控制模块在0至70kPa范围内，压力稳定后的1min内，压力无变化；

7、安全性：腕带与传感器之间具有分体式结构，可在任意状态下解除传感器与患者之间的接触，解除传感器模块对患者取脉部位的束缚；

三、舌诊单元

1、光源环境为模拟日光光源，发光组件为球面无影光源，其中照明光源为LED灯；

2、光源模块显色指数≥85；

3、色温范围在 4500k～6500k；

4、光源模块照度在标称值的±9%范围之内；

5、成像分辨率≥3lp/mm，最大像素为800万；

6、色彩还原度：成像装置对色彩准确还原,对标准色卡上的色彩成像后,各色在 CIE LAB 色空间的色差≤20%；

7、舌面象采集箱具有紫外消毒功能；

8、舌面象采集箱具有吸入式通风功能；

配置单

| 序号 | 部件名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电脑部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体机电脑 | Windows系统 | 1 | 台 |  |
| 2 | 工作台车 | 依脉II型 | 1 | 台 |  |
| 3 | 扫码器 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 二维码桌牌 |  | 1 | 个 |  |
| 5 | 加密狗 | V1.0 | 1 | 个 |  |
| 6 | 键鼠 | 无线套装 | 1 | 套 |  |
| 脉象部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脉诊仪 | YM-MA-I | 1 | 台 |  |
| 2 | 脉象传感器模块 | MXCGQ-M1 | 1 | 套 |  |
| 3 | 磁吸式腕带 | WD-CX1 | 2 | 个 |  |
| 舌面象部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舌诊仪 | YM-SA-II | 1 | 台 |  |
| 1.1 | 舌面象采集箱 | 依脉II型 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 摄像头 |  | 1 | 台 | 嵌入 |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中医望闻问切四诊信息采集分析与综合诊断体质辨识系统 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 中医体质辨识与养生方案指导系统 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 老年人中医体质辨识健康管理系统 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 孕产妇中医体质辨识健康管理系统 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 儿童中医体质辨识健康管理系统 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 中医医用经典处方系统 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 中医治未病大数据挖掘与健康管理系统 |  | 1 | 套 |  |

热磁横波运动理疗机技术参数

1、 电源：单相220V±10%    50Hz

- 2、 功耗：1600VA±10%

3、 人体脊柱横波运动峰值频率：2.0Hz

4、 托踝器的往复运动频率:1.4Hz～2.6Hz范围内可调

5、 托踝器的往复运动幅度：≥20mm

- 6、 床面牵引翻转角度：0-45度（45度牵引力≤人体体重1/3）

7、 床面折弯角度：0-30度

- 8、 理疗机床面表面温度：≤ 60°C

- 9、 腹部近红外光热机构温度：≤ 60°C

10、近红外光源数量：≧40套

11、腰椎光热机构(红外偏振光)温度：≤ 60°C

12、磁疗磁感应强度：50mT±30%

- 13、磁疗磁片数量：≧150片

14、悬挂托板数量：≧10块

15、治疗时间设置：1-60min

16、主机尺寸：（长×宽×高）参考：约 2000mm×760 mm×780 mm

17、控制箱尺寸：（长×宽×高）参考 ：约500mm×500 mm×1260 mm

- 二、技术要求

## 标项六：儿童支气管炎镜工作站、儿童全自动洗胃机、洗胃机（儿童）、非热康普治疗仪、多导胃肠电图仪（本标项核心产品）

## 儿童支气管炎镜工作站技术参数

1、显示屏：≥8寸全视角高清显示屏。

2、屏幕分辨率：≥1024*768。

3、成像原理：电子CMOS成像技术，LED灯数≥2个。

4、空间分辨率：≥10 lp/mm。

5、摄像景深：3~50mm。

6、光源色温≥2300K，光源照度≥400lx。

7、去雾时间：开机即可防雾，无需预热。

8、视野角度≥100°，能提供大范围、清晰明亮的图像。

9、软镜手柄插入管多种规格可选配：如

外径5.8mm/内径3.0mm；外径5.2mm/内径2.6mm；外径4.0mm/内径2.0mm；外径3.9mm/内径1.2mm；外径3.0mm/内径1.2mm； 外径2.8mm/内径0mm。

10、插入管可选配有效工作长度≥600mm。

11、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥150°。

12、显示屏幕上下旋转角度≥120°，左右旋转角度≥180°。

13、具有一键拍照功能和录像功能，方便临床保存、观看特定的手术细节。

14、大容量内存，支持同步视频输出功能，可配合外接显示器使用，方便教学和显示。

15、具有图像冻结功能。

16、具有白平衡调节功能。

17、电池：≥6400mAh锂离子电池，连续工作时间≥4小时。

18、电源适配器输入100-240V，50/60Hz，电源适配器输出DC12V/3.5A。

19、镜体IPX7等级防水。

20、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真。

21、图像中心区域应无明显几何失真。

22、可选配视频喉镜、视频硬镜、视频软镜、推车、≥8寸屏产品组合搭配使用。

23、、操作系统、软件系统终身免费升级；

24、采用高清采集卡，分辨率：1920*1080。可采集动、静态图像，且采集数量无限制；

25、动、静态图像采集可由一个脚踏开关控制。

26、图像采集参数（亮度、对比度、窗口位置等）能保存多组不同设置。

27、图像采集窗口不显示时也能采集图像。

28、支持原始采图，手动取景采图，支持录像回放采图和剪切。

29、支持后台采集，支持一边采图一边做报告,支持多个患者采图后再做报告。

30、提供打印1-6幅图打印格式打印图像（手术类1-9幅）。

31、打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容。

32、报告单能输出WORD形式的电子病历。

33、原装电脑，1000G硬盘存储。彩色喷墨打印机，可打印病人报告。

## 配置清单

- 8寸屏主机     1个

- 操作手柄       1个

- 8寸屏电源适配器1个

- USB数据线      1根

- HDMI线         1根

- 防水盖         1个

- 工作通道密封帽 1个

- 吸引按钮      1个

- 测漏表        1个

- 测漏接头组件 1个

- 清洗灌流器   1个

- 清洗刷       1个

- 吸引清洗刷   1个

- 口垫（中）   1个

- 口垫（大）   1个

- 镜箱         1个

- 衬芯         1套

- 说明书       1份

- 合格证       1份

- 保修卡       1份

- 航插连接线   1根

- 推车         1台

品牌电脑主机（128G固态盘，硬盘1000G。）1台

- 显示器（21.5寸液晶显示器）  1台

高清采集卡（1920*1080P动、静态采集，可选择接收HD-SDI、DVI、HDMI、色差分量高清信号，同时支持标清信号）  1张

视频线（10米）  1条

USB脚踏开关（脚踏控制抓图）  1个

彩色喷墨打印机   1台

工作站台车  1台

专业康视通影像工作站软件包（包含病例资料录入、查询、报告）  1套

DVD/VCD视频剪辑合成软件（视频剪辑、刻录）  1套

医疗手术检查专用模板（可自定义用户模板）  1套

## 儿童全自动洗胃机技术参数

一、技术规格：

1.1结构：采用国际技术，以无油蠕动泵为动力，无堵塞开放式结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险。

1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象。

1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率。

1.4采用微电脑控制，全中文液晶显示。

二、主要功能：

2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液。

2.2平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液。

2.3液量：分两档，150ml档和250ml档。开机后机器默认进液量为250ml档，机器在“停止”状态时，根据需要按此键，可任选150ml档、250ml档。

2.4清零：机器在“停止”状态时，按此键可对洗胃次数进行清零。

2.5复位：对电源系统强干扰引起的死机，按此键机器可恢复至初始状态。

2.6停止：按此键停机。

三、主要性能参数：

3.1进、出液量： 进液量为150ml档，其对应的出液量在180ml～230ml之间；进液量为250ml档，其对应的出液量在280ml～330ml之间。

3.2清洗液的流量 ：≥2000ml/min；

3.3洗胃压力：进压≤0.05MPa；出压≥-0.05Mpa；

3.4噪音：≤65dB；

3.5输入功率：≤100VA。

洗胃机（儿童）技术参数

- 全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，知名品牌压力传感元件，具有自动压力反馈控制系统，无需人工调节；

- 机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能；

- 中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；

- 洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。

- 适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。

技术要求

电  源：AC  220V±10% 50Hz±1Hz

泵结构：无油膜式泵

进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，

吸液量（出胃）≤450ml/次

洗胃压力：0-50KPa

洗胃频次：≤20S

输入功率：80VA

噪音：≤55dB

基本配置

胃管            1根   硅胶管          3根   过渡接头         1个

进液沉头        1个   排水沉头        1个   熔丝管           2个

## 非热康普治疗仪技术参数

一、照射器：

1.高效率耐温陶瓷远红外线放射板，发射光谱波长：3-25μm。

2.双向转轴，上下仰角≥170度，左右旋转≥330度。

3.外观材质为金属材料可长期耐温。

二、控制箱

1.触摸式按键

2.电子式定时器

（1）时间采用数字显示

（2）时间设置范围5-90分钟

（3）连续使用功能设定

（4）两种全自动设定模式选择（20分/40分）

3.强度：弱、中、强三种

4.标准操作模式：单键自动设定（时间：40分钟，强度：强档）

三、悬吊手臂：二节屈伸，随意平衡式。

四、高低升降杆：气压无段式升降

五、底座：带轮塑料底座

六、规格选购配备：防倾倒底座加稳装置

## 多导胃肠电图仪技术参数（本标项核心产品）

- 1.1应用范围:可对胃节律紊乱综合症,胃动过速,胃动过缓,胃轻瘫,胃功能性消化不良、胃动力不足、肠易激综合征等功能性疾病作出准确诊断,对胃炎,胃溃疡等器质性病变提供临床参考。

1.2≥8通道检测

1.3胃和肠同步检测

2.1.输入阻抗≥5MΩ

2.2精确度：输入端输入幅值150μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为150±7.5μV。

2.3.噪声：输入端对地短路，在计算机上显示的幅值读数≤3μVP－P

2.4.频带：胃电0.025 HZ～0.067HZ/肠电0.025HZ～0.33HZ

2.5.抗干扰能力

a.对工作频率0.05Hz的干扰 CMRR≥70dB

b.道间干扰 CMRR≥50dB

3.系统分析功能：

3.1 临床检查报告≥11项分析功能：波形平均幅值VP-P（μV）；波形平均频率（CPM）；胃肠电节律紊乱百分比；波形反应面积RA；导联时间差（传导速率）（Sec.）；波形主频率（CPM）；主功率比；正常慢波百分比；慢波频率不稳定系数；偶联百分比；餐后/餐前功率比

- 二、技术要求

## 标项七：低温灭菌器、宫腔镜（本标项核心产品）

## 低温灭菌器技术参数

1.1	主体

1.1.1	总容积：≥150L

1.1.2	腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥16mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

1.1.3	腔体温度控制探头数量≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

1.1.4	主体保温≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。

1.2	密封门

1.2.1	门数量：≥1，可选择双扉结构，前后门互锁，带隔离墙，可有效实现无菌区隔离，避免灭菌后物品再次污染。

1.2.2	材质：采用优质铝材，厚度≥20mm。

1.2.3	门开启方式采用顶杆驱动式电动升降门。

1.2.4	门板温度控制探头数量≥1，高精度温度探头，分辨率为≤0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

1.2.5	具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。

1.3	管路系统

1.3.1	真空泵：采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。

1.3.2	真空泵相序保护器	设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。

1.3.3	过氧化氢加注方式	采用卡匣式加注

1.3.4	过氧化氢卡匣	卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差≤1%，PH≤2.6，54℃放置14d含量下降率≤3.04%，并提供省级以上检测报告。

1.3.5	胶囊计数记忆功能卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

1.3.6	胶囊灌装量为保证灭菌质量，每个胶囊≥5ml/个，误差≤1%；

1.3.7	压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

1.3.8	灭菌内室压力传感器1	采用进口产品，测量范围0~2700Pa，精度0.25%，并提供产品进口报关单。

1.3.9	灭菌内室压力传感器2	采用进口产品，测量范围0~101KPa。

1.3.10	提纯压力传感器：采用进口产品，压力测量范围0~25000Pa，精度≤0.25%，并提供产品进口报关单。

1.3.11	等离子电源采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量≤0.003mg/cm2,不锈钢中残留量≤0.01mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告。系统实时监测电源功率与记录。

1.3.12	过氧化氢浓度监测采用紫外线光电检测气体浓度原理，实时检测显示灭菌阶段舱内过氧化氢浓度并记录打印阶段临界值。通过过氧化氢浓度系统自动判断灭菌效果。

1.4	控制系统

1.4.1	PLC：采用工业级进口PLC控制系统。

1.4.2	显示屏：采用≥10寸彩色触摸屏。

1.4.3显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际界面照片。

1.4.4打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品；

1.5程序系统

1.5.1程序数量：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。

1.5.2倒计时显示具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。

1.5.3真空干燥模块将等离子体灭菌器与真空干燥柜完美结合，彻底干燥管腔器械，确保灭菌质量。完全替代真空干燥柜。

1.6性能指标

1.6.1灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径1mm,长度≥4000mm；不锈钢管腔直径0.7mm,长度≥600mm；提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。

宫腔镜技术参数（本标项核心产品）

1、宫腔检查镜技术参数

1.1、宫腔镜镜体全部采用进口不锈钢管材质；

1.2、窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥；图像清晰，视场明亮；

1.3、新型光学系统，视场角大、分辨率高；

1.4、带有方向标，蓝宝石镜头、永不磨损；可低温等离子消毒。

1.5、宫腔检查镜直径：≤5.2mm；视向角：≧30°；视场角：≧55°；

1.6、视场中心角分辨率：2.3（C/°）；

1.7、放大倍数：≥1.5

1.8、有效景深：1mm-70mm

1.9、工作长度：≥200mm

1.10、内窥镜有效光度率DM：≥1400cd（㎡/Im）

1.11、导光接口可与WOLF 、STORZ、OLYMPUS、Stryker等光源连接。

1.12、配置软性活检钳1把直径6Fr，剪刀1把直径6Fr，取环钳1把直径6Fr，纤维导光束直径4mm，长度2.5m1条；三通接门1个；消毒盒1个。

2、双极电切镜技术参数

2.1、内窥镜镜体采用进口不锈钢管材质及进口光纤、柱状透镜材料，图像清晰，视场明亮，带有方向标，蓝宝石镜头，视向角：30°，直径≦4mm，长度≧300mm,可低温等离子、高温高压、气体熏蒸消毒。

2.2、 视场角≧55°

2.3、内窥镜分辨率：≧9.0Ip/mm，内窥镜照度：≥1500lx

2.4、内窥镜景深范围3mm--50mm

2.5、最大插入部外径≤Φ9mm

2.6、工作长度≥180mm，双极手术电极行程≥24mm

2.7、360°可旋转循环水外鞘套26Fr,内鞘套及闭孔器24Fr，采用耐高温高强度陶瓷；单管阀座1个，双极手术电极粗、细环各2支，专用消毒盒1个。

2.8、操作器采用无电源方式，电极无需要与操作器串联，操作器与内鞘套连接采用快速释放锁。

2.9、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF及国产各品牌光源及摄像系统。

2.10、等离子射频手术系统技术参数

2.10.1、具有内镜下消融切割和止血功能。

2.10.2、主机名称为等离子射频手术系统，具有等离子和射频双重效应，可封闭≥7mm血管，可选配专用的止血钳夹，可最大闭合10mm血管。

2.10.3、所提供等离子电极必须与主机相匹配，可选双极粗、细环、小环、钩型、铲型、针型、柱型、钳型电极，具有加长570mm针型、柱型、钳型电极，且根据临床需要可选用各种电极。

2.10.4、电极在注册证附页和产品技术要求中明确可通过内镜钳道进行内镜下手术。

2.10.5、切割消融时间可控精确控制在佰毫秒内，设置时间到后自动切断输出，确保精准、瞬时切割消融等。

2.10.6、工作频率100KHz，低频超脉冲等离子LSP模式，实现生理盐水下精准薄切，热渗透控制在100μm（需要提供对应的检测证明或者注册证上体现）。

2.10.7、100μm内精准切割，可有效防止伤及包膜，适用于TUR-Bt术式。

2.10.8、输入功率：约 550W。负载250Ω，电压范围：0-316Vrms@100KHZ,主机输出功率330-400W（可实现多级分段功率输出）。

2.10.9、型号及模式峰值系数：1.8；

2.10.10、时间显示范围：0-900ms，设置好时间后可精准佰毫秒控制，到时自动停止工作状态。

2.10.11、主机面板LED显示，可显示切割消融、凝固止血、时间、指示、警示等；LED灯故障显示红色，正常显示绿色。

2.10.12、根据组织情况需要自动交替进行切割和凝血；

2.10.13、手术时反馈组织阻抗、温度、热损程度、出血等情况，并据此自动调整功率输出和调整切割消融或凝血的比例，具有热损伤保护系统功能。

2.10.14、脚踏开关控制切割消融和凝固止血，可选脚踏开关调节档位功能。

2.10.15、自动检测和识别附件及刀头故障，根据刀头型号自动设定最佳档位。

2.10.16、出现瞬间超高峰值电流自动暂停能量输出，如电极靠近或接触到金属将自动停止能量输出，电极恢复到安全距离则恢复能量输出。

2.10.17、故障报警提示功能，输出正常提示功能。

3、膨宫灌注泵技术参数

3.1、电源交流：220V±10%，50Hz±1HZ

3.2、压力设定范围：2-53KPa（误差2KPa），超压有自动泄压功能

3.3、流量设定范围：0.1-1.0L/min(误差±20%)

3.4、压力调节步长：0.133(1)mmHg

3.5、主机具有流量设置、压力设置和压力转换、腔内实际压力三个液晶显示面板，具有压力设置记忆功能

3.6、传感器管路可以浸泡、低温等离子、熏蒸消毒。

4、LED冷光源技术参数

4.1、冷光源采用LED半导体发光，不含有害物质，亮度高、使用寿命长、启动没有延时，无频闪、不含红外线和紫外线等优点，亮度可调节。

4.2、电源电压： 220V±10%，输入功率约150 VA

4.3、输出总光通量：≥410lm，

4.4、灯泡功率：LED 30-100W，电器安全标准：GB9706.1

4.5、色温：3000-7000 K，光谱性能：显色指数≥90，

4.6、灯泡寿命：≧30,000小时

4.7、工作噪音：≤35dB

5、全高清摄像图文系统技术参数

5.1、TV系统制式：PAL；

5.2、传感器：1/2.8英寸超低噪声全局曝光CMOS或CCD传感器 ；超清晰1080P的图像效果，使手术区域纤毫毕现；卓越的色彩还原能力使图像更真实自然；最高防水级别（IPX8）摄像头，可浸泡消毒。

5.3、像素：摄像系统的图像像素为1920（H）×1080（V）

5.4、扫描标准：≧1100线，50帧。

5.5、视频输出： HDMI、DVI、SDI、CVBS全接口输出，设备连接更自由方便。

5.6、最低照度： 5Lx at F5.5。

5.7、摄像头按键可实现“图片保存”、“亮度加”、“亮度减”三种功能；采用光学变焦卡口13-32mm；

5.8、主机≥7寸液晶屏幕，实时显示图像；可通过摄像机主机面板按键和摄像头按键实现白平衡功能，菜单记忆功能，可随意切换不同科室；全数字存储（U盘存储），方便快捷的录制手术视频和存储图片。

5.9、 电子快门： AUTO自动快门，可调范围 1/60-1/10000S

5.10、增益选择：自动，最大增益15档设置。

5.11、特殊功能：

①支持 U 盘存储 1080P 录像和图片冻结；

②纤维镜消除网格功能；

③网络直播功能；可实现远程化、网络化、一体化，远程网络传输，使手术直播更简单

④图像翻转和镜像；

⑤图像冻结（FREEZE）；

⑥8级电子放大（ZOOM）；

⑦消光区域和消光方式调节功能；

⑧各种类型冷光源匹配调节功能；

⑨功能控制：亮度调节，最大增益调节，RGB饱和度调节，锐度调节，消光方式调节、消光区域调节、GAMMA调节、图像冻结、录像等功能；

5.12、电源:交流220V ±22V  50Hz±1Hz。输入功率：约35VA；I类设备BF型应用部分。

5.13、全高清图文采集系统技术参数

5.13.1、工作站主机CPU型号：酷睿i5处理器

5.13.2、显卡：核显共享集成；网卡、声卡：集成；

5.13.3、DDR4内存：8G 
5.13.4、硬盘：1TB(SATA)  
5.13.5、预装Windows10操作系统。

5.13.6、显示器：≥23寸（1920×1080）
5.13.7、采集卡规格：帧率≥25fps/码率15Mbps/分辨率1920x1080i/p；

支持动/静态采集分辨率：≥1920x1080、1280x720、720x576；

支持多视频压缩格式：MPEG4、MPEG2、WMV、H.264；

视频压缩码率4~30Mbps；帧率25Fps；

5.13.8、打印机：彩色喷墨打印机
5.13.9、其它：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线，专用台车；

·视频采集分辨率为1920×1080，采用先进的Mpeg2编码格式进行视频压缩；

·可采集≥100万幅高清静态图片或连续录像≥100小时；

·图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集。

5.14、专用台车1台，5层可拆卸。

6、27寸高清液晶监视器技术参数

6.1、电源：外置电源 24V

6.2、分辨率：1920*1200

6.3、比例16:9

6.4、色彩：1.07B

6.5、亮度：650±10% cd/m²；最高亮度：900 cd/m²

6.6、对比度：1000:1

6.7、可视角度：178/178

6.8、响应时间：16ms

6.9、安装标准：VESA 100*100mm

6.10、内置曲线：十余种医疗显示曲线及显示模式

6.11、输入接口：DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/YPBPR/HDMI/SDI；

输出接口：DVI/YPBPR/VIDEO/S-VIDEO/HDMI/SDI

6.12、应用范围：宫腔镜、电切镜、耳鼻喉内窥镜、电子胃肠镜、腹腔镜、经皮肾镜、关节镜、膀胱镜、输尿管镜等。

- 二、技术要求

## 标项八：偏振光治疗仪、近红外治疗仪、低频热敷综合治疗仪、脉冲磁治疗仪、中低周波治疗仪、红光偏振光治疗仪、艾灸理疗仪、空气压力波治疗仪、红光治疗仪、毛发治疗仪、控温毯、多波段光谱治疗仪、冲击波治疗仪枪头、盆底康复治疗仪（本标项核心产品）

## 偏振光治疗仪技术参数

1. 两路相互独立的输出，一路红外偏振光输出，一路钯灯（近红外光）输出。红外偏振光软性由光导纤维束传导输出。

2. 大屏幕真彩液晶触摸屏显示，并内置电脑处方。标准配置B型、C型、SG型治疗头和钯灯治疗头各一套。

3. 标准配置B型治疗头1个、C型治疗头1个、SG型治疗头1个、钯灯治疗头一套，支架万向臂2个。

4.主机与台车分体式结构。

技术指标

（一）偏振光部分（B型、C型、SG型治疗头，采用软性光导纤维束传输）

1.有效光谱波长范围：0.6μm～1.6μm。

2.治疗头输出光偏振度≥95%，具备直线偏振光的特性及偏振光过滤器。

3.连续输出偏振光不稳定度：10min内的不稳定度为≤10％。

4.输出最大光功率：B型治疗头≧2200mＷ；SG型治疗头≧1800mＷ；C型治疗头≧4600mW。

5.输出控制：输出功率分10档可调，显示为10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%。

6.输出方式：可采用M（手动连续、手动间歇）方式、P（间歇照射模式功率自动变换）方式、T（间歇照射模式照射时间自动变换）方式、S（安全）方式。

M（手动连续）方式：照射时间设为1s～9s任意一档，间断时间设为0s；

M（手动间歇）方式：A）照射时间设定范围：1s～9s连续可调，步长为1s；

- 间断时间设定范围：1s～9s连续可调，步长为1s；

P（间歇照射模式功率自动变换）方式：程序自动调节光功率的输出范围（50%～10%递减），此方式照射时间及间断时间锁定为照射2s，间断4s不变；

T（间歇照射模式照射时间自动变换）方式：程序自动调节照射时间和间断时间范围（照射时间3～1秒递减，间断时间4～5秒范围内调整），此方式输出功率锁定为50%；

S（安全）方式：该方式锁定了安全的输出功率（40%）及照射（1秒）间断（4秒）时间。

7.控制方式：可采用M（手动连续、手动间歇≥90种）方式和自动方式，其中自动方式分为：P（间歇照射模式功率自动变换）方式、T（间歇照射模式照射时间自动变换）方式、S（安全）方式。

8.治疗时间：能在0min～100min范围内连续可调设置总的治疗时间，0～10min范围内步进1min，10档可调，最大误差不超过0.5 分钟，10～100min范围内步进10min，9档可调，治疗时间结束时有声音提示。

9.照射光斑直径：B型治疗头（集射式）光斑直径为10㎜；SG型治疗头光斑直径为8㎜；C型治疗头（散射式）光斑直径为100㎜。

10.治疗头外壳温度：不超过41℃。

11.声响 ：治疗过程可选择有、无声音提示。

12.患者5米内无线遥控输出功率的增减，并具备应急遥控停止按钮(此功能选配)。

13.手动方式具有自动记忆治疗状态的功能。

14.具有多种适应症的电脑治疗处方。

（二）钯灯部分(钯灯治疗头)

1. 有效光谱波长范围：0.66μｍ～2.14μｍ；

2. 最大输出光功率≧30Ｗ；

3. 治疗时间：能在0min～30min范围内按步进1min连续可调设置总的治疗时间，最大误差不超过0.5分钟

4. 输出功率的控制：输出功率分28档可调,显示为3W～30W步进1W连续可调；

5. 照射光斑直径：钯灯治疗头光斑直径≥160㎜；

6. 治疗头外壳温度：

a) 外壳温度不超过60℃；

b) 当治疗头外壳温度达到55±5℃时，有声光提示，并切断输出

7.具有自动记忆治疗状态的功能。

8.具有多种适应症的电脑治疗处方。

## 近红外治疗仪技术参数

1、波长范围：能量主要分布范围0.5μm-30μm，产品峰值波长：0.9～10μm

2、光谱范围：近红外、远红外、宽谱红光

3、显示屏：液晶屏

4、操作方式：触摸屏操作

5、出光口面积：≥700cm2

6、功率档数：	三档以上可调

7、定时模式：	电子定时

8、定时范围：	0-99分钟

9、治疗模式：1、纯远红外治疗  2、纯近红外治疗（含红光）3、近红外（含红光）、远红外复合治疗

10、竖直升降功能：气压升降手动调节

11、升降距离：40cm（参考值）

12、角度调节：二维,±90度

13、过温保护：有

14、温度保护极数：两级（双温控开关）

15、倾倒断电保护：有

16、远红外工作状态指示灯：有

17、外壳温度：≤50℃

18、输入功率：≤450VA

低频热敷综合治疗仪技术参数

药包治疗时间：30、40、50、60mins

电极治疗时间：20、30、40mins

远红外线波长：8μm-15μm

磁场强度：≥8.0mT*5

热疗温度：37℃～60℃

预热时间：≤10mins

输出组数：电疗两组，热疗两组

脉冲频率：1HZ-1000HZ

脉冲宽度：0.2ms-0.35ms

脉冲波形：连续波、方波、间断波、疏密波、簇型波、起伏波和锯齿波等

开路电压：≤500V

额定负载阻抗：500Ω（负载阻抗为500Ω±10%时，负载阻抗对脉冲宽度、脉冲频率、脉冲幅度造成的波动不超过10%）

脉冲输出电流：≤70mA（负载500Ω）

工作模式：连续运行

脉冲磁治疗仪技术参数

- 1 高场强磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

- 2 脉冲磁场强度≥800mT（8000GS）：磁头：输出强度≥50mT，≥800mT，步长调节50mT；磁垫：输出强度≥10mT，≥350mT，调节步长：10-100mT调节步长为10mT，100-350mT调节步长为50mT

- 3 脉冲频率：10～100（调节步长10次/分）、120次/分、300次/分、600次/分、1500次/分、3000次/分

- 4 设备自带处方的数量：≥30个

- 5 治疗时间：1～99分钟可调

- 6 治疗仪的输出温度：≤55℃，智能温控自动调整

- 7 显示模式：液晶显示，每个液晶显示屏均可显示强度、频率、时间、处方

- 8 振动模式 ：可选择设置磁垫的振动模式为连续振动、断续振动；振动强度可调：可选择设置磁垫的振动强度为弱、强、无

- 9 单、双极性磁场输出：治疗仪可输出单极性（磁场N、S极固定）和双极性（磁场N、S极可互换）的磁场

- 10输出通道：多通道

- 配置：主机*1台，电源线*1根、磁垫*2个、磁头*2个、绑带*2条、台车1台

## 中低周波治疗仪技术参数

- 工作频率：1Hz-1500Hz，误差±10%，

- 输出电流：最大输出电流35mA，误差为±10%，在0至最大输出范围内连续可调

- 输出电压：开路状态下，输出电压峰值≤250V

- 输出波形：输出波形为矩形脉冲，脉宽范围在90μs-700μs，误差为±10%

- 定时：1min-60min，步长为1min，误差为±5%

- 连续工作时间≥4h

- 工作输出模式≥3种，可以根据病患部位疼痛点的深浅选择不同的模式

- 吸附模式≥8种

- 吸附电极的吸附负压压强为0hPa-310hPa

- 组内输出模式3种，同步连续输出，同步波动输出，交叉波动输出

- 4个输出通道，四组（八个）吸附电极，两组（四个）平板电极，能够同时治疗一个病人的两个部位或同时治疗两个病人

- 圆形导电海绵和矩形导电海绵

- 主要设备配置

- 主机1台，电源线1根

- 吸附电极连接线2条，吸附电极8个，圆形海绵8个

- 平板电极连接线2条，平板电极4个，矩形海绵4个，矩形海绵套4个

- 绑带（长）1个，绑带（短）2个

## 红光偏振光治疗仪技术参数

1、一体式推车主机，带两个安全脚刹轮。

2、双通道独立输出，一路偏振光，一路红外光，能同时治疗两处患部位或两个病人。

3、偏振光有效波长要求：600～1600nm。

4、红外光有效波长要求：600～3400nm。

5、标配≥4种以上不同规格尺寸的治疗头。

6、偏振光治疗头更换方式要求：插拔式更换，自动识别，即插即用，液晶界面显示当前治疗头型号，操作方便直观。

7、操控方式：电容屏触摸操作，触感敏捷流畅。

8、治疗头调节支臂：阻尼式，臂长≥80厘米，方便临床操作。

9、治疗时间控制功能：可在30s～60min之间按需调节。

10、治疗输出控制模式：连续、脉冲、振荡等≥3种。

11、振荡模式下，输出功率能在设定的大小功率之间随时间动态变化，可有效防止烫伤，消除生物耐受性，增强治疗效果。

12、显示功能：可实时显示治疗头型号、治疗参数、治疗时间进度及治疗功率强度动态变化曲线。

## 艾灸理疗仪技术参数

- 智能芯片控温。

2、双头艾灸，红光和艾灸可同时输出，艾灸可单独输出，可同时用于两个病人或同时治疗两个部位。

3、可360°旋转。

4、红光灯，释放人体最有益远红线波段8-14微米。

5、聚热设计。确保超强渗透。

6、能量裙。确保药性热量效果最大化。

- 无烟无名火,防烫伤，智能科技控温。

8、智能电子加热。

- 9、设备具有倾倒断电功能

10、温控范围：100-180℃，精确度：±1℃

11、灸头立杆旋转范围：360°旋转，灸头180°旋转

12、灯光波长：红光波长620~630nm;蓝白光波长460~470nm

13、时间显示：5min-90min可调，误差±1min可根据需意调整设定时间

- 14、隔离变压器：300VA、滤波器：10A

- 15、脚轮有锁止功能，具有防倾倒功能。

## 空气压力波治疗仪技术参数

- 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能。

- 彩色液晶显示屏，触摸操作。

- 治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等≥30种治疗模式可选，满足不同的临床需求。

- 治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择。

- 支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活。

- 具有取消创伤部位不加压治疗的功能。

- 治疗压力设置：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg。

- 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全。

- 治疗时间设置范围：0min-600min可调。

- 可手动选择静脉充盈时间，范围20s-70s可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间。

- 具有充气速度调节功能：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用。

- 具有屏幕锁屏功能，防止治疗过程中误操作。

- 具有事件记录功能，记录事件≥180条。

- 超静音设计，正常工作时噪声≤65dB(A)，不影响其他病人的休息。

- 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示。

- 具有内置锂电池，在断电的情况下电池可连续工作≥4小时。

- 主机重量≤2.0kg（含内置锂电池）。

- 配升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳。

## 红光治疗仪技术参数

1  治疗光源：半导体固态集成式芯片冷光源系统。

2  配备两段式压力悬浮臂，臂长水平位置不低于50cm，上下高度调节不小于60cm,保证各个部位均可任意定位治疗。

3  冷却系统：治疗仪装有温度保护装置，当冷却系统发生故障时，自动保护装置应能切断电源。

5 具有治疗结束提前蜂鸣器报警功能。

6 波长范围：红光640nm±10nm。

7  光源中心密度：1600 mw/ cm2  （参考值）

有效治疗光功率密度：240mw/cm2  （参考值）

最大有效治疗面积：≥120cm2（参考值）

## 毛发治疗仪技术参数

| ## 序号 | ## 产品技术要求 | ## 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 产品注册登记表的适用范围 | ## 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用 |
| ## 2 | ## 光源材料 | ## 半导体固态光源（点阵芯片集成式） |
| ## 3 | ## 峰值波长 | ## 640nm±10nm |
| ## 4 | ## 光功率密度 （光源表面测量） | ## ≥1600mW/c㎡ |
| ## 5 | ## 激光组件功能 | ## 激光波长640nm±10nm，功率≤1mW |
| ## 6 | ## 光杯口平面面积 | ## ≥230c㎡ |
| ## 7 | ## 输出光功率 （光杯口平面测量） | ## ≥8W |
| ## 8 | ## 升降装置 | ## 手动 |
| ## 9 | ## 能量调节方式 | ## 五级焦耳剂量能量调节 |
| ## 10 | ## 照射治疗模式 | ## 持续/脉冲照射治疗可选 |
| ## 11 | ## 定时时间 | ## 可从0min～99min连续可调 |
| ## 12 | ## 操作面板 | ## 触摸屏、液晶显示 |
| ## 13 | ## 输入功率 | ## 约300VA |

## 控温毯技术参数

1、适用范围：通过控制设备内循环液体的温度，具有对人体进行体外物理升温和降温的功能，达到辅助调节人体温度目的。

2、主机特点：

2.1  机箱材质：ABS材质

2.2  配件材质:

降温毯、降温帽采用TPU材质，蜂窝状设计，并配有同规格毯套和帽套。

升温毯采用碳纤维导热材质直流低电压均匀加热、寿命长，可以随意弯折。

2.3  工作原理:压缩机制冷，直流安全电压加热。

2.4  控温模式：手动控温模式（即控制毯帽温度）和自动控温模式（即控制人体温度）。

2.5  显示方式：全电脑控制，彩色液晶大屏幕显示，中文菜单，实时显示系统温度、毯帽温度、人体温度及工作时间。

2.6  系统结构：

2.6.1双通道控温，双温双控互不干扰。
2.6.2两路降温，两路升温，升降温可同时工作。
2.6.3进口双向快插接头，降温毯、降温帽连接方便快捷。

2.7  仪器具有病例储存可查询功能及自检功能。

3、技术指标:

3.1  温度显示范围：－4℃～40℃

3.2  毯帽温度设置：

制冷部分：－1℃～25℃（通道温度）；步进：0.5℃；温度允差：≤±1℃。

制热部分：32℃～40℃；步进：0.5℃；温度允差：≤±1℃。

3.3体温设置：

制冷部分：30℃～40℃，步进：0.5℃。

制热部分：30℃～37℃，步进：0.5℃。

3.4  体温传感器监测范围：25℃～45℃，允差：±0.1℃。

3.5  空载平均速率

制冷时：≥2.0℃/min。

制热时：≥2.0℃/min。

3.6  负载最大平均速率

制冷时：≥3.5℃/h。

制热时：≥1.5℃/h。

3.7   提示功能：

a)当升温毯温度超过42℃时，应停止工作并具有相应的提示功能。

b)当循环液体不足时，应停止工作并具有相应的提示功能。

c)当体温传感器监测功能异常时，应具有相应的提示功能。

d)控温毯不会由于改变温度设定值，而自动在制冷和制热模式之间切换。

3.8   整机输入功率：550VA

3.9   正常工作时，噪音（A权）≤60dB。

3.10   控温毯正常工作时，毯子承重≥135Kg。

3.11  计时范围：计时范围：0～999小时，计时误差：±2%，自动计时。

- 4.配置：

- 4.1.主机1台，降温毯1条，降温帽1个，温度传感器2条

4.2.专用碳纤维升温毯1条，专用防尘罩1个

## 多波段光谱治疗仪技术参数

（1）型号：便携式

（2）含有三种光组合（紫外线、红光、红外线）

（3）峰值波长：（紫外线）300~315nm；

（4）峰值波长：（红光）600 ~635nm；

（5）峰值波长：（红外线）900~945nm

（6）窄谱紫外线:300~315nm

（7）单翼辐照强度 及误差：（紫外线）100±20% μW/cm²

（8）单颗光功率:（红光）≥1mW；（红外线）≥1mW

（9）灯距人体的距离:≤10mm

（10）照射面积: 23000~23110 mm²

（11）支臂/架伸展范围：0mm～900mm 误差±10%。

（12）照射头可折角度范围：侧板向内折角度0～90°。

（13）照射头表面温度：≤41℃。

（14）定时：设定1～40min之间任选。定时具有蜂鸣报警提示，且治疗仪同时自动停止工作。

## 冲击波治疗仪枪头技术参数

- 治疗手柄为气压弹道式原理设计

- 手柄运动套件质保≥100万冲击次数；

- 手柄RRF缓冲技术，冲击波运动输出能量整体缓冲，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果能有效减少操作者的职业劳损；

- 手柄治疗探头上有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时精确掌控对手柄施加压力大小，更灵活应用在不同部位；

- 手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量；

- 治疗手柄采用人体工学设计，带有硅胶挡圈，易于握持，操作更省力；

- 治疗手柄为铝合金外壳设计，可靠耐用，握感舒适，重量更轻；

- 标配COE（高能效）手柄，15mm标准治疗头最大输出能量密度：≥0.9mj/mm²；

- 标配6种治疗头：

8.1 Φ15mm标准治疗头；

8.2 Φ15mm深部加长治疗头；

8.3 Φ36mm浅表治疗头；

8.4 Φ6mm  针灸治疗头；

8.5 Φ10mm 扳机点治疗头；

8.6 Φ15mm聚焦治疗头；

- 9、标准手柄，15mm标准治疗头最大输出能量密度：≥0.8mj/mm²；

- 标配3种治疗头：

9.1 Φ15mm标准治疗头；

9.2 Φ15mm深部加长治疗头；

9.3 Φ36mm浅表治疗头；

## 盆底康复治疗仪技术参数（本标项核心产品）

大主机

1、采用国际通用的会阴肌力测试法，压力评估、肌电筛查等方式；具有专业化的评估方案,通过图示及语音提示进行评估步骤的提示,并生成标准化的盆底评估报告。

- 多通道设计；可单独进行压力反馈评估，双通道既有肌电电刺激与生物反馈并且独立可调；每个通道具有独立采集数据功能（自动或手动），通道A或B均可通过设定阈值完成患者的反馈治疗。

3、具有声音反馈功能：实时提示患者是否达到设定的阈值。

4、多媒体肌电生物反馈训练，具备音乐反馈、动画反馈功能。

5、扫描功能：机器可自动记录患者训练过程中肌肉收缩的最大值、最小值和平均值。可自定义训练目标，治疗参数随时可根据患者训练情况随时调整。

6、内置≧140种治疗处方，可进行自定义治疗处方，治疗处方不同模式，电刺激、电刺激和生物反馈相结合、生物反馈，kegel训练模版等。

7、主机内置电池，在脱离电源的状态下可持续工作≥10个小时

8、可选择多种型号的阴道电极，满足不同治疗师的习惯和患者的要求。

9、全中文操作界面。

10、电流强度：0-100mA；

11、电流刺激脉冲频率：1-200Hz

12、电流脉宽：30-2000 us

13、最小分辨率：≤0.2 uV

14、具有开始提示按纽，治疗系统开始、暂停、停止，可以相互切换。

15、每个患者的阶段数据可以每次自动存储。

16、每个通道曲线显示的颜色，宽度以及曲线显示方式都可以调节。

17、腹部肌电图和盆底肌肌电图同步检测。

18、可以打印患者图形与参数相匹配的中文报告。

便携式主机

1、渐进式的刺激强度。
2、具有记忆功能并能一键将刺激强度降低至前次一半。
3、机组预置有经临床检测验证的程序。 
4、具有超时安全保护功能机，以确保盆底肌不受过度刺激。
5、具有使用记忆功能，可显示前次使用时程和平均刺激强度

6、通道:双通道
6、输出：负载500欧姆时  最大100mA（峰值） 
7、波形：双边对称矩形波   
8、模式：压力型 300us / 50Hz 
　　     急迫型 200us / 10Hz 
　　　   混合型 250us / 20Hz 
　　　   功能锻炼 250us / 35Hz

9、内置≧60种治疗处方，可进行自定义治疗处方，治疗处方不同模式电刺激

10、可选择不同型号的阴道电极，满足不同治疗师的习惯和患者的要求。

- 二、技术要求

## 标项九：智能电动生物显微镜（多头）、全自动轮转式切片机、医用冷藏冰箱(大容量)、经颅磁刺激（本标项核心产品）、电子支气管镜（镜子）

## 智能电动生物显微镜（多头）技术参数

1.	设备用途：

可观察普通染色、荧光标记切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。

2.	技术规格：

2.1显微镜主机部分：

2.1.1 光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层。

可实现观察方法：明场

2.1.2 同轴粗微调焦机构，调焦范围24mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。

2.1.3 明场照明装置

主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强。

内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数＞95，功率10W，大于50000小时使用寿命。

2.1.4 载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，手柄松紧度可调.

2.1.5 超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调；

2.1.6 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。

2.1.7 6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。

2.1.8  针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜

新型平场消色差物镜5X， 数值孔径：NA≥0.12

新型平场消色差物镜10X，数值孔径：NA≥0.25

新型平场消色差物镜20X，数值孔径：NA≥0.45

新型平场消色差物镜40X，数值孔径：NA≥0.65

新型平场消色差物镜63X，数值孔径：NA≥1.25

2.1.9 聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。

2.1.10集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动，用户可以启用或禁用Eco模式。

全自动轮转式切片机技术参数

- 切片厚度：0.5-100μm

- 修块厚度：1-600µm

- 水平进样幅度：约24mm

- 垂直样品行程：约70mm

- 静音样品回缩：5-100μm

- 粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s

- 两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式

- 三种电动切片模式：单片、连续、步进

- 最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm

- 个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向

- 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

- 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑

- 具备储物盘功能，方便放置常用工具

- 刀架带有红色护手，确保操作者安全

- 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长

- 手轮有2个独立的安全锁定系统

- 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片

- 两种小手轮运行模式：步进和连续

- 可归零的切片以及厚度计数功能，

- 可视信号和声音信号提示剩余进样距离

- DH/DL刀架的压刀板采用黑色金刚石涂层设计，不沾蜡带易清洁。

- DH/DL刀架可外加光源（选配），更易观察。

- 采用非配重式样本头平衡系统设计，更换样本时样本夹无上下移动，保护样本和操作人员安全。

- DH/DL刀架组件具有唯一编号，防止批量清洁时混淆刀架组件，避免影响切片质量。

- 手轮为弹簧原理平衡系统，不含对人体有害的配重铅块，手轮平滑，使用感佳。

- 采用快装系统设计，可快速便捷更换不同类型和大小的样本夹，可单手操作。

- 刀架锁杆采用金刚石涂层设计，防腐耐磨，延长使用寿命。

## 医用冷藏冰箱(大容量)技术参数

一、用   途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品、疫苗、药品、试剂等储存，适用于药房、制药厂、医院、疾控预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、参数指标：

2.1、样式：立式，玻璃门。

2.2、有效容积：≥725L。

2.3、箱体材料：冷轧钢板，喷漆。

2.4、内胆材料：喷涂铝板。

2.5、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

2.6、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高。

2.7、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机。

2.8、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。

2.9、前后4个万向脚轮+前2个调整脚设计，移动固定方便。

2.10、数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃，可调阅湿度。

2.11、12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

2.12、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。

2.13、 微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器（说明书中需要详细标识出），确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

2.14、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。

2.15、完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。

2.16、断电报警后，蓄电池可提供≥48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。

2.17、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

2.18、标配485接口、远程报警接口。

2.19、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，开门全角度自动关门功能。

2.22、当控制/报警传感器发生故障时，制冷规律运作（需要详细说明运行规律），确保物品存储安全。

2.21、左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。

2.22、具备医疗器械注册证，证书上型号和投标型号完全相符。

2.23、医疗器械生产企业许可证、ISO9001质量管理体系认证ISO14001、环境管理体系认证ISO13485医疗器械质量管理体系认证、 职业健康体系认证

三、服务要求：

3.1、验收合格后，整机免费保修五年，易损件一年（门封条、钥匙、照明灯），终身维修。

3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

3.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

经颅磁刺激技术参数（本标项核心产品）

1、磁刺激主机具有两路脉冲磁刺激通道，同时连接两个刺激线圈，两个刺激线圈可以对同一患者不同部位进行成对和关联刺激，也可以独立工作，同时分别治疗两位患者。

2、刺激频率：0-40Hz可调；

a) 1Hz以上频率步长1Hz，连续可调；1Hz以下步长0.01Hz,连续可调

b) 单序列连续刺激时间单位“秒”;

c) 时间精度:0.01秒;

d) 硬件频率

3、冷却系统为惰性液态内循环冷却系统；

4、刺激线圈：能实现长时间连续不间断的工作，并能实现双面双向刺激，超过38℃自动保护。

5、最大刺激强度1.5-6Tesla连续可调；

6、磁感应强度最大变化率：40KT-80KT/S；

7、脉冲上升时间：50μs±10μs

8、输出脉冲宽度：340μs±20μs

9、运动诱发电位监测模块：双通道MEP可独立应用，进行MEP检测，以及MEP图形、数字显示与输出；

a)通道数：≥2通道

b) 高精度采样率：≥100kHz

10、人机交互管理与控制系统，能实现：

a)硬盘储存、USB储存；

b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出；

c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

d)自动检测与控制保护功能

e)可实现联网功能

11、一体式可推移整机结构：

a)静音脚轮设计；	b)可固定线圈支架；

12、具备触发输入输通用接口：

a)与外围设备可以全面兼容;

b)不仅具备输入触发而且具备输出触发和手动触发功能和接口。

c)可设置触发输出上升沿和下降沿，TTL电平兼容CMOS电平。

d)触发输入输出延时功能

13、单脉冲、重复脉冲、连续重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激等多种刺激模式可自由调整。

14.1  标配一套随动定位辅助系统，辅助刺激线圈随头部偏移而自动跟随，确保治疗过程中靶点相对位置不变，保证脉冲个数与治疗效果；

14.2 随动定位辅助系统具有电子传感器来监测患者头部运动情况，而非纯机械结构；

14.3线圈支架由步进电机来控制移动并跟随靶点，而非固定式线圈支架

15、 磁刺激仪配置清单

a．磁场刺激仪主机一台

b．磁场刺激仪操作软件一套

c．液态内循环冷却系统一套

d．刺激线圈（八字形线拍或圆形线圈拍双向双面刺激）各一副

e．支架及相关随动装置一套

f．刺激定位帽十套

## 电子支气管镜（镜子）技术参数

1、具有NBI窄带成像功能，增强粘膜表层血管的可视性。

2、最小可视距离为3.0mm

3、视野角：120度

4、视野方向：0度直视

5、景深： 2-100mm

6、软性部外径：≤6.0 mm，先端部外径: ≤5.9 mm

7、钳子管道直径≥2.9 mm

8、弯曲角度 上180度，下130度

9、有效长度:≥600 mm

10、有内镜信息记忆功能

11、插入管具有旋转功能，可将插入管向左或向右旋转120度。

12、一触式防水接头，无须防水盖

13、兼容高频电烧器械及激光

- 二、技术要求

## 标项十：腹腔镜（本标项核心产品）、超声刀机

## 腹腔镜技术参数（本标项核心产品）

一、4K摄像主机参数：

- 摄像头具有3组1/3CMOS传感器，每组传感器总像素为3840（H）×2160（V）

- 有效像素： 3840（H）×2160（V）。

- 视频输出接口：HDMI×2，3G-SDI×4，3G-SDI×1

- 分辨率：2000线。

- 医用摄像系统分辨力：≥11.0 LP/mm

- 特殊功能：图像冻结

- 主机前面板≥8寸液晶屏幕，实时显示图像。

- 主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像，照片和视频均为2160P。

- 主机具有网络视频实时直播功能。

- 主机可联接iPAD实时显示主机图像，进行手术实时直播。

- 白平衡：AWC（自动白平衡）、ATW（自动追踪白平衡）和MENU（手动白平衡）

- 视频输出清晰度：2160P ，信噪比：≥56dB

- 主机具有图像偏移调节功能。

- 主机具有血管强化功能。

- 主机具有宽动态（WDR）功能。

- 主机具有暗区亮度补偿功能。

- 主机具有过曝光补偿功能。

- 摄像头具有图像冻结和≥2.5倍电子放大功能。

- 摄像头具有四种遥控手柄功能键

- 摄像头具有IPX8防水等级。

- 光学接口：F14~f32满足所有科室使用，无需跟换接口

二、LED冷光源参数及特点

1、与摄像主机同一品牌

2、主机前面板带≥7寸LCD显示、参数可追溯

3、光源照度：≥1100000Lx

4、光源色温： 5600k

5、光输出孔规格:∮10mm

6、光源功率：约100VA

7、光源使用寿命：约40000小时

8、光源按键：LCD轻触式

9、参数一键还原功能，方便医生操作

三、4K监视器技术参数	（一）

32寸4K监视器技术参数

1、显示器尺寸:≥32英寸

2、背光:LED

3、视角:178度（水平&垂直）

4、解像度:3840×2160

5、长宽比:16:9

6、显示色:10.7亿色

7、对比度:1000:1

8、亮度:700cd/m2

9、输入端口: HDMI；BNC（12G-SDI）; BNC（3G-SDI）; DVI-D:×1;

10、输出端口: BNC（12G-SDI）; BNC（3G-SDI）; DVI-D:×1;

11、防护等级:IP45（正面），IP32（背面）

12、FDA：Ⅰ类

四、医用气腹机技术参数

1、与摄像主机同一品牌

2、超大智能≥7寸LCD触摸操作界面

3、智能开机自检，及时发现隐患

4、快速建立气腹；设定流量范围：0L/MIN-45L/MIN，调节精度：1L/MIN；设定压力范围：3-25mmHg，调节精度：≤1mmHg

5、设备运行状态语音智能提示，具有过压报警功能（声音及显示屏双报警）

6、可一键智能泄压，软硬件双重过压保护。

五、腹腔镜技术参数（2根）

1）视向角30°，直径10mm，4K腹腔镜，带有4K标志，可等离子、高温高压等多种消毒方式。

- 六、台车技术参数

- 与摄像主机同一品牌

1）五层台车，全金属构造；

2）铝合金立柱、整体组合；

3）装卸自如、层板可调；

4）空间多重组合、底座厚重，稳定性极好。

5）≥55寸监视器专用落地架。

七、高频电刀300W技术参数

1  工作电源：交流220±22V    50±1HZ

2  工作模式

2.1纯切：允许最大功率切割

2.2混切：≥3种模式

2.3单极电凝：≥3种凝血模式

2.4双极电凝：低功率双极电凝，两种模式

3  工作频率：475KHZ

4  性能指标

4.1具有自动电压调节功能

4.2纯切：1-300W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.3混切1：1-250W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.4混 切2:1-200W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.5混切3：1-150W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.6单极凝性能：

喷凝：1-120W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

强凝：1-100W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

点凝：1-100W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W

4.7单极模式下高频漏电流≤100mA

4.8功率显示方式：LED数字显示

4.9功率调节方式：防水按键方式调节

4.10参数设置：能够自动保存上次输出功率，另外可单独记忆一组功率

5  控制功能

5.1具有回路安全自动检测、控制（自动检测异常并关闭功率输出）和报警功能，并带声光报警提示

5.2具有手控和脚控功率输出功能

6  整机功率≤1250VA

7  环境温度5℃-40℃

8  相对湿度≤80%

八、全自动冲洗泵一台

1.医用加压器（冲洗泵）：正压调节范围：10Kpa-50Kpa负压调节范围：-10Kpa--50Kpa

2.最大冲洗量：≥1000ml/min最大吸气量：≥1500ml/min

3.供内窥镜手术时对手术部位的冲洗和吸引用。

九、配套器械

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜 | 1 |
| 2 | 腹腔镜 | 1 |
| 3 | 钛夹钳 | 1 |
| 4 | 绝缘有齿抓钳 | 1 |
| 5 | 取石钳 | 1 |
| 6 | 绝缘组织分离钳 | 1 |
| 7 | 绝缘组织分离钳 | 1 |
| 8 | 绝缘剪刀 | 1 |
| 9 | 绝缘剪刀 | 1 |
| 10 | 绝缘有齿抓钳 | 1 |
| 11 | 弹簧抓钳 | 1 |
| 12 | 持针钳 | 1 |
| 13 | 推结器 | 1 |
| 14 | 高频电凝 | 1 |
| 15 | 高频电钩 | 1 |
| 16 | 气腹针 | 1 |
| 17 | 气腹针 | 1 |
| 18 | 冲吸器 | 1 |
| 19 | 穿刺器 | 1 |
| 20 | 穿刺器 | 2 |
| 21 | 穿刺器 | 1 |
| 22 | 转换器 | 1 |
| 23 | 密封帽 | 5 |
| 24 | 密封帽 | 5 |
| 25 | 高频线 | 1 |
| 26 | 导光束 | 1 |
| 27 | 胆道镜 | 1 |
| 合 计 |  | 36 |

- 超声刀机技术参数

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 振动频率 | 55.5KHZ±1K Hz |
| 主电源输入值 | 100-240V、50/60Hz、150 VA |
| 输出功率 | 最大50W持续，30-80kHz（工作时55.5kHz） |
| 安全标准 | GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分安全通用要求》，管理分类Ⅲ类。 |
| 刀头振幅 | 刀头振动幅度为55—95um，具有独特的空洞化效应保证有最佳的切割凝血效果。 |
| 主机性能 | - 主机具有彩色液晶显示器，显示清晰鲜艳，工作状态可视角度更佳、更清晰，且有功率大小的档位显示； - 外形设计轻便，节省手术室空间； - 文字提示信息丰富，操作便捷； - 主机具有开机智能自检系统，自检时间≤5秒； - 具有主机、手柄和刀头的自动化故障检测功能，可根据显示屏文字提示，方便地进行故障排除，确保手术安全； - 主机操作系统自带音声反馈，确保操作时的正确和安全，且输出过程中，可调节提示音量大小。 - 可连接“手控”“脚控”，根据术者习惯进行随时切换。 - 主机设备可通过U盘更新系统软件版本。 - 主机：功能控制需独立的按键控制，方便临床便捷操作。 - 主机内置频率跟踪算法，控制输出能量的稳定性，可有效延长刀头使用寿命，提高刀头切割和凝血能力。 - 主机采用过载保护技术，有效降低手术中垫片过热融化的风险，保障手术安全。 - 智能的组织感应技术，能根据所夹持组织的状态变化相应的调整能量输出，提高手术效率确保手术安全； |
| 手柄特性 | 1、一体式手柄，内置芯片计数功能，可在主机上显示已使用次数。 2、手柄具有较强兼容性，无需转换器，可适配主流进口品牌主机 3、只计次不限制使用次数，降低医疗成本。 |
| 刀头性能 | - 刀头的振动频率为55.5KHZ，保证最佳的切割与凝血效果(最大可安全处理3mm及以下血管)； - 多种规格刀头备选：14cm/23cm/36cm/45cm，可适用于各类腔镜及开放手术； - 刀头一体化设计，把手与杆身不分离，避免手术过程中刀头脱落，保证切割速度和止血效果。 - 圆弧形刀尖设计，手术视野更清晰，操作更便捷； - 强化垫片设计，嵌合更牢固，保证手术安全，垫片加厚设计，更加耐磨，延长刀头使用寿命 - 垫片抗热性增强设计，经过特殊抗热性设计的垫片可以承受400度高温，保障手术安全。 - 刀头闭合钳口有“咔嗒”的声音反馈，使用更加方便； - 刀头出厂的灭菌方式，至少两种供客户选择。 - 刀头具备独立的注册证。 - 刀头具备较强的兼容性，适配同类的主流品牌主机。 - 刀头出厂前经冷压加工，钳口严丝合缝，确保刀头的夹持性能 - 刀头的振动幅度为55~95微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果； |
| 刀头工作温度 | 50-100℃，较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作。 |

- 第四章 合同条款

乌鲁木齐市米东区人民医院

合  同  文  本

项目名称：

项目编号：

年  月  日

乌鲁木齐市米东区人民医院采购合同(货物类)

甲  方：乌鲁木齐市米东区人民医院

乙  方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

1、本合同总中标或成交金额为：大 写                      （小写¥         ），合同总金额中包含货物购置价及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

四、交货日期

全部货物须在20   年   月   日前交货完毕。

五、交货地点

甲方指定的地点：

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的                                           货物为全新的、未使用过的产品。

2、乙方所提供的                                            货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购规定的技术要求。

3、乙方保证提供的                                             货物按国

家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

七、质量保证期

全部的                                    货物质保期为    年。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、相关的生产资质及备案凭证、原装进口产品的报关单及商检报告等资料。

九、包装及验收

１、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、因包装不妥在运输过程中发生货物锈蚀、损坏和丢失的，由乙方承担完全责任。

３、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署乌鲁木齐市米东区人民医院设备验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

十、培训及售后服务

1、乙方有义务对甲方相关技术人员和使用人员进行免费培训，使其能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，并能熟练掌握设备的各项功能和操作。

2、乙方应提供给甲方详细的设备清单及相关的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；质保期内免费提供设备软件升级；疆内设有维修机构或配备专业的维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每半年免费上门维护保养1次；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历；在保修期内，如设备出现故障，必须在7个日历内完成维修工作，否则更换新机；

3、提供保修期后无偿技术支持。

4、乙方须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证明。

5、提供正规的备品备件价格表。

6、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

7、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺）。

8、采购的全数字高档彩色多普勒超声诊断仪必须与我院的PACS等服务器开设端口进行连接使用，连接产生相关费用由中标方自行承担

十一、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点。如需安装调试，并提供免费的安装调试。

4、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十二、合同变更、违约

1、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约撤销合同，而乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方应严格按照甲方采购要求中规定的交货时间、产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的　　%承担违约金。

3、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署及盖章此附件，方能生效。

4、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

5、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同，应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额　　%的违约金。

6、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交新源县人民法院。

7、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

8、合同一式六份，甲方四份、乙方二份。

9、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

十三、其它条款

甲   方：                            乙   方：

单位名称：                         　单位名称：

日    期：                           日   期：

公    章：                         　公   章：

法人或授权代表签字：               　法人或授权代表签字：

开户银行：                         　开户银行：

邮    编：                         　帐    号：

第五章 评审办法

- 1、评审说明

1.1 本次招标采用综合评分法进行评审。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.3 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予10%-20%（工程项目为6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目小微企业报价扣除比例为10%。（标项2、标项5、标项6、标项7、标项8、标项9、标项10不适用本条，标项1、标项3、标项4适用）

2、资格审查

开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见下表2.1资格评审表。

2.1资格评审表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |
|  | 健全的财务会计制度 | 提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供； |  |  |
|  | 纳税证明 | 提供近三月内任意一月的依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； |  |  |
|  | 缴纳社会保障资金证明 | 提供社保机构出具的近三月内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供； |  |  |
|  | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |
|  | 无重大违法记录的书面声明 | 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
|  | 特定资格要求 | 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证； |  |  |
|  | 供应商的授权委托书 | 具备有效的投标代表的授权委托书，授权委托书应由法定代表人（或负责人）签名或签章并加盖企业公章。如为法定代表人（或负责人）参加投标，需提供法定代表人（或负责人）身份证明； |  |  |
|  | 被授权人身份证 | 具备有效的被授权人身份证复印件； |  |  |
|  | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 信用查询 | 供应商在“信用中国”网站、“中国政府采购网”未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单； |  |  |
|  | 落实政府采购政策的资格要求 | 供应商是否附有中小企业声明函，且提供全部服务均由中小企业承接；若全部服务均有监狱企业或残疾人企业提供，视同为小型和微型企业，须提供声明函（标项2、标项5、标项6、标项7、标项8、标项9、标项10必须提供，标项1、标项3、标项4如为大型企业可不提供） |  |  |
|  | 不参与围标串标承诺书 | 附有不参与围标串标承诺书。 |  |  |
| 备注： 1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。 2.合格供应商不足三家的，不进行评标。 |  |  |  |  |

3、评标

3.1 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评审，评审分为符合性审查和详细评审两个阶段。

3.1.1 符合性审查

3.1.1.1 评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。具体评审内容详见3.1.1.2《符合性审查表》。

3.1.1.2 符合性审查表

| 符合性审查 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 供应商名称 | 与营业执照一致； |  |  |
|  | 医疗器械注册证（含登记表） | 供应商所投产品若为医疗器械须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）； |  |  |
|  | 投标文件签署 | 投标文件的签章符合招标文件规定； |  |  |
|  | 投标文件份数 | 投标文件份数符合招标文件要求； |  |  |
|  | 投标报价 | 投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价；投标总报价及单项设备报价均未超过项目采购预算或最高限价的； |  |  |
|  | 投标产品 | 本次招标为国产设备招标，其投标设备未提供进口设备 |  |  |
|  | 供货范围 | 投标文件载明的供货范围符合招标文件的要求； |  |  |
|  | 交货期 | 投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限； |  |  |
|  | 质保期、付款方式 | 投标文件载明的质保期及付款方式满足招标文件规定； |  |  |
|  | 投标有效期 | 投标文件载明的投标有效期满足招标文件规定； |  |  |
|  | 其他实质性要求 | 投标文件未出现不满足招标文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容； |  |  |
|  | 其他无效情形 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
| 备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

3.1.2 详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见3.1.2.5评审办法和标准。

3.1.2.1 投标文件的澄清和算术性修正

★在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。

31.3.2.2 在符合性评审后，为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.3.2.3 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

31.3.2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或企业负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

★在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。

3.1.2.5详细评审办法和标准

| 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审（30分） | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） 注：对小微企业价格优惠计算方法按本须知1.3项执行。 |
|  | 商务部分（20分） | 业绩 （0-5分） | 自2020年01月01日至今所投产品的销售业绩，每提供1项业绩得1分，满分5分。以提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  |  | 售后服务 （0-7分） | ①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障响应处理、培训计划）： 方案内容全面完整，科学合理，可操作性强，得4分； 方案内容比较完整，但不够具体，具备可操作性，得2分； 方案不够完整具体或缺乏可操作性，得0分。 ②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和措施）得2分； ③供应商在疆内设有售后服务场所，提供有效证明文件，得1分。（有效证明文件为租房证明或合作协议等，复印件加盖公章，否则不予计分。）满分7分。 |
|  |  | 培训 （0-5分） | 供应商提供1人为期半个月的培训，得1.5分；提供2个人为期半个月的培训得3分；提供2人及以上为期1个月及以上的培训得5分。 |
|  |  | 节能、环保 （0-2分） | 供应商所投采购一览表 所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产 品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品得1分，国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书得1分，满分2分。未提供证明材料的不得分。 |
|  |  | 标函质量 （0-1分） | 标书制作一般得0.5分；标书制作美观、目录完整有序有页码得1分。 |
|  | 技术部分（50分） | 技术参数响应 （0-30分） | 投标产品技术参数须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”逐条列出是否响应。对所有技术参数条款，每1条负偏离扣2分，扣至0分为止。满分30分。（未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。） |
|  |  | 产品选型 （0-6分） | 投标产品选型基本合理、应标方案满足招标需求且配置齐全的，得3分；投标产品选型技术更新，整体更符合招标需求，核心技术成熟经过市场验证加3分；满分6分。 |
|  |  | 功能 （0-6分） | 产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得3分；提供完整的检验检测报告、宣传彩页等技术资料加3分。满分6分。 |
|  |  | 软硬件 （0-6分） | 软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得3分；软、硬件功能要求优于招标文件的使用要求加3分，满分6分。 |
|  |  | 辅件 （0-2分） | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要得1分；提供相关承诺函或有效证明文件的加1分，满分2分。 |

4.评标委员会的权利

4.1 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.3 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

4.3.1.1 分值汇总计算错误的；

4.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

4.3.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.3.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.4 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

5. 评标过程的保密

5.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6. 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。

6.4.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.4.3 因重大变故，采购任务取消的。

  - 第六章 投标文件格式

封    面：

项目

投标文件

项目编号：

投标文件递交人（公章）：

供应商法定代表人

或其委托人（签字或签章）：

年     月     日

目  录

一、投标函

二、资格证明文件

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

(二) 供应商医疗器械经营许可证、若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）

(三) 法定代表人（或负责人）资格证明书及授权委托书

(四) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

(五) 不参与围标串标承诺书

(六) 投标保证金

(七)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件

三、商务文件

(一) 供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；

(二) 开标一览表

(三) 明细报价表

(四) 实质性性响应一览表

(五) 合同条款偏离表

(六) 近三年（2020年01月01日至今）所投产品销售业绩

(七) 节能、环保产品明细表（如有）

(八) 虚假应标承担责任声明

(九) 售后服务承诺（含培训方案）

(十) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

四、技术文件

(一) 技术条款偏离表

(二) 产品详细配置清单

(三) 供应商所投产品技术支持资料

(四) 供应商认为有必要的其他技术资料

五、其他资料

## 一、投 标 函

（采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价

元（人民币大写）¥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见《明细报价表》。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备的质保期为     年。

4.我方承诺交货期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。

6.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格要求，同时符合招标文件规定的特定资格要求。

7.我方承诺在本项目的采购活动中，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标”的情形。

8.我方承诺我公司不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

10.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

11.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

12.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

13.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

14.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

15.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

16.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出《中标通知书》之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

17.综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

18.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

二○二三年   月    日

# 二、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（须加盖公章）

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须加盖公章）

须提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

(采购人名称)      ：

对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施工程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明！

供应商：（公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须加盖公章）

- （1）须提供的近三个月内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

- （2）须提供社保机构出具的近三个月内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供。

5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人）  ：

在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

（二）供应商医疗器械经营许可证

附供应商加盖企业公章的医疗器械经营许可证复印件；若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）。

（三）法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（或负责人）资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人（或负责人）。

法定代表人（或负责人）

身份证复印件

（正面）

法定代表人（或负责人）

身份证复印件

（反面）

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：    年    月    日

注：如为法定代表人或负责人参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证明。

授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

代理人身份证复印件

（正面国徽面）

代理人身份证复印件

（反面头像面）

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（四）中小微企业声明函及其他资料（如中小微企业需提供下列资料，如为大型企业可不提供）（标项2、标项5、标项6、标项7、标项8、标项9、标项10必须提供，标项1、标项3、标项4如为大型企业可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖公章）

日期：  年  月  日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若所有货物均为监狱企业或残疾人企业制造，供应商须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

3、中标的供应商的《中小微企业声明函》将作为中标结果公告一并公示。

（五）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法定代表人（或负责人），清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：

供应商单位名称（公章）：

供应商法定代表人或负责人（签名或签章）：

年   月   日

（六）投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（七）此处附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件

（查询时间：须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内）

说明：如网站查询信息中失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，否则其资格审查不合格。

# 三、商务文件

- （一）医疗器械注册证（含登记表）

| 货物名称 | 医疗器械使用 安全性分类级别 | 是否有医疗器械注册证 | 注册证有效期截止时间 | 注册证见投标文件（）页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¨ 一类 ¨ 二类 ¨ 三类 | ¨ 具有 ¨ 无 |  | 见投标文件（）页 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1.供应商须附所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；

2.投标人应根据参投的产品和响应实际情况填写上表内容，在“¨”中勾选对应项，并后附提供相关注册证书（如有），对应填写所在投标文件页码；如无，页码处可用“/”表示。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

（二）开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：乌鲁木齐市米东区人民医院医疗设备购置项目

项目编号：2023HDYPGK-010/标项                                      单位：元

| 设备名称 | 数量 | 品牌/规格型号 | 设备价 | 运杂费 | 安装调试费 | 交货期 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或负责人或授权代理人（签字）：             供应商（公章）：

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

- 2、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

- 3、投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

4、项目编号按照2023HDYPGK-010/标项一、2023HDYPGK-010/标项二等依次类推。

- (三) 明细报价表

明细报价表

（此表由各供应商按招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

| 序号 | 名 称 | 品牌及规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或负责人或授权代理人签字：            供应商（公章）：

注：供应商须参照第三章所列明的内容全部报价。改变格式或未按照要求填报，视为未实质性响应招标文件。

（四）实质性响应一览表

实质性响应一览表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款或投标页码 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、对于招标文件加“★”条款的响应，如有偏离，其投标文件无效。

2、本表中未列明条款或内容与投标正文不一致的，均以正文为准。

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（五）合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：如有偏离须一一列明。

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（六）近三年（2020年01月01日至今）所投产品的销售业绩

近三年所投产品销售业绩表

| 序号 | 设备名称 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

备注：每项业绩须附证明资料，如中标/成交通知书或与使用单位签订的供货合同的复印件，未提供证明材料的评审时不予计分。如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效。

供应商（盖公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（七）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）

环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（八）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

（采购人名称）      ：

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开标、评审、中标公告过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签名或签章）：

日  期：  年  月  日

（九）售后服务承诺

售后服务承诺（含维保计划）

售后承诺书格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案；

2、详细的维保计划，包含保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间等；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、详细的培训方案；

5、其他供应商认为必要的承诺内容。

（十）供应商认为有必要提供的其他商务资料

1、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；（格式自拟）

2、供应商如提供的货物涉及快递和包装，须提供《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的承诺书；（格式自拟）

3、供应商认为有必要的其他资料

# 四、技术部分

（一）技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 技术支持资料所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … ….. |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |

说明：

（1）供应商须对第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”中所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况，如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。

（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章《采购需求》技术要求中第二项“主要技术参数”中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）产品详细配置清单；（包括备品备件、专用工具和软件）；

（三）供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）

对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，在评审时均视为技术参数负偏离。

（四）供应商认为有必要的其他技术资料

# 五、其他资料

1.供应商账户信息：

账户信息具体内容如下：

账户名称：

税号：

地址及电话：

银行账号：

开户行名称：

行号：

2.招标文件未提供格式的内容

3.供应商认为有必要的其他资料