招 标 文 件

项目编号：2022PCGK133

项目名称：伊犁州新源县人民医院设备购置项目

采 购 人：新源县人民医院

新疆品创项目管理咨询有限公司

2022年11月

目      录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、投标须知	9

第三章 采购需求	24

第四章 合同条款	25

第五章 评审办法	96

第六章 投标文件格式	103

一、投 标 函	106

二、资格证明文件	108

三、商务文件	119

四、技术部分	131

五、其他资料	135

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2022PCGK133

项目名称：伊犁州新源县人民医院设备购置项目

采购方式：公开招标

采购需求：

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 80排螺旋CT | 1 | 798.00 | 798.00 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU | 国产 |
| 标项二 | 悬吊式DR | 1 | 120.00 | 120.00 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 | 国产 |
| 标项三 | 血液透析机双泵 | 8 | 172.00 | 172.00 | 数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量 | 国产 |
|  | 心脏彩超 | 1 | 220.00 | 220.00 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、小儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  | 392.00 | 392.00 |  | 国产 |
| 标项四 | 高端腹部彩超 | 2 | 460.00 | 460.00 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 | 国产 |
| 标项五 | 便携式彩超机 | 1 | 82.00 | 82.00 | 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 | 国产 |
|  | 便携式彩超机 | 1 | 195.00 | 195.00 | 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维和四维经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。所投型号需为最新软件版本。 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  | 277.00 | 277.00 |  | 国产 |
| 标项六 | 多普勒超声诊断仪 | 1 | 196.00 | 196.00 | 腹部、妇产科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼外周神经、微创介入、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的顶级四维超声系统，投标设备必须为各厂家最高档的专业机。 | 国产 |
| 共计采购预算 |  |  | 2243.00万元 |  |  |  |

合同履约期限：自签订合同起至质保期结束为止。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证。

三、获取招标文件

请有意向的供应商于2022年11月22日至2022年11月29日，每天上午10:00至13:30时，下午15:30至19:00时（北京时间）将获取招标文件的资料以电子邮件形式发送至邮箱（249975976@qq.com），并电话告知项目负责人，由于未电话告知导致的领取招标文件失败，由供应商自行承担相关责任。

供应商获取招标文件时须提供加盖企业公章的营业执照、法人授权委托书及被授权人身份证扫描件，上述资料必须于获取招标文件截止时间前发送至邮箱，所有资料必须在有效期，且法人授权委托书上须注明获取项目的标项号、联系人、联系方式、以及接收招标文件的邮箱。

- 招标文件售价：200.00元/份，售后不退。如需开具发票请提供开票信息。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月13日11:00时（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼一号会议室

开标时间：2022年12月13日11:00时（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼一号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】。

3.本项目不允许进口产品投标。

4. 供应商不得存在下列情形之一：

4.1 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

4.2 与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

5. 潜在供应商领取文件须提前在“政采云平台”完成注册，并在开标前成为政采云正式供应商。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新源县人民医院

地 址：新源县江额尓生西街009号

项目联系人：李坤

项目联系方式：18609900377

2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼

项目联系人：徐艺玮

项目联系方式：18690257732

- 投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 伊犁州新源县人民医院设备购置项目 |
|  | 项目编号 | 2022PCGK133 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 政府贴息贷款 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | 详见第三章《采购需求》各标项内容。 注：供应商须按照标项分别制作投标文件。 |
| 2 | ★预算及最高限价 | 标项一采购预算：798.00万元，最高限价：798.00万元； 标项二采购预算：120.00万元，最高限价：120.00万元； 标项三采购预算：392.00万元，最高限价：392.00万元； 标项四采购预算：460.00万元，最高限价：460.00万元； 标项五采购预算：277.00万元，最高限价：277.00万元； 标项六采购预算：196.00万元，最高限价：196.00万元； 注：供应商投标总报价及单项设备报价若超过本项目采购预算（最高限价）的，其投标报价按无效投标处理。 |
| 3 | ★质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | ★供应商资格 | 1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2.供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证； 3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】； 4.本次招标不接受联合体投标； 5.供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（负责人）（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 5 | ★投标文件份数 | 纸质版伍份：正本壹份、副本陆份。电子版U盘壹份（电子文件为投标文件正本的扫描件，格式为PDF）。 注：《开标一览表》除投标文件外须单独密封一份。《开标一览表》须与投标文件电子版U盘密封于一个信袋中。 |
| 6 | ★投标文件递交截止时间 | 2022年12月13日11:00时（北京时间） |
| 7 | ★投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日）。 |
| 8 | ★投标文件递交地点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼 |
| 9 | ★开标时间、开标地点 | 开标时间：2022年12月13日11:00时（北京时间） 开标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | ★ 投标保证金 | 投标保证金金额： 标项一投标保证金金额：20000.00元（贰万元整） 标项二投标保证金金额：12000.00元（壹万贰仟元整） 标项三投标保证金金额：18000.00元（壹万捌仟元整） 标项四投标保证金金额：19000.00元（壹万玖仟元整） 标项五投标保证金金额：17000.00元（壹万柒仟元整） 标项六投标保证金金额：16000.00元（壹万陆仟元整） 供应商应于2022年12月13日16:00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银或银行保函等方式，由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。 开户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标，其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； 3.供应商缴纳投标保证金时，须备注“业务三部+项目简称+标项”。 |
| 12 | 对招标文件的质疑 | 供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①质疑函应以书面形式（详见投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司业务三部 ④联系电话：18690257732 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼 |
| 13 | 履约保证金 | / |
| 14 | ★交货期 | 设备自合同签订起30天交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行 |
|  | ★交货地点 | 采购人指定地点 |
| 15 | ★付款方式 | 甲乙双方签订合同，乙方完成项目建设内容并终验合格后，乙方提供合法有效发票，甲方支付乙方30%合同款。验收合格满半年后无质量问题，乙方提供合法有效发票后，甲方支付乙方60%合同款，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方剩余的10%合同款。 |
| 16 | ★质保期 | 二年。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行 |
| 17 | 数量调整 | 数量调整：供应商投标报价总额的±10%，详见第二章投标须知第十一项《买方授标时更改采购货物数量的权利》。 |
| 18 | 政府采购政策 | 一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1、本项目小微企业价格扣除比例为 10% 。 2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“第二项 工业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物服务采购项目对小微企业报价给予10%-20%的扣除，工程项目对小微企业报价给予为6%-10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3）若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 4）监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。供应商在本次招标中不重复享受政策。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见第五评标办法“商务评审”。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 19 | 其他说明 | 一、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 二、在本次招标项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文) |
| 20 | - 供应商须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”逐条列出是否响应。如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。 ★（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。 （3）供应商应对招标文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。 （4）在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 （5）投标文件应编制页码及索引目录。 |  |
| 21 | 注意事项： - 开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人（负责人）或被授权代表的身份证原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件（法人本人到场只提供身份证原件，法定代表人（负责人）资格证明书放入投标文件即可）。开标结束后，采购人将对其资格进行审查。 |  |
| 22 | 中标服务费：由中标人支在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。 |  |

- 二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购人为新源县人民医院，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3 本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标项的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 招标文件有要求供应商法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3 交货期符合招标文件要求；

1.4.4 交货地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1 本招标项目的招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1 质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 合格供应商的条件

9.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1 具有独立承担民事责任的能力；

9.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6 法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7 具有本招标文件第二部分“投标须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1 法定代表人（负责人）为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商授权代表须持有《法定代表人（负责人）授权委托书》。

9.5 供应商按时足额交纳投标保证金。

10. 联合体投标

10.1 投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

10.1.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11. 信用信息查询

★11.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2 查询截止时间：2022年12月13日11:00时（北京时间）。

★11.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4 信用信息查询由采购代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

★12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意加“★”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 须经采购代理机构审核通过后获取招标文件。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1 供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2 质疑项目的名称、编号；

14.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4 事实依据；

14.1.5 必要的法律依据；

14.1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

★14.3 投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）、伊犁州公共资源交易网（http://ggzy.xjyl.gov.cn/）上发布的本项目最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

★15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括：价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1 投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含设备费、安装调试、运输及拆装、验收、保修、税金、培训费、风险费、税金、进口设备报关报检费、资料和售后服务及利润等一切费用），供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。进口设备所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。中标人供货时需向采购方出具报关单和商检单。

15.3.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

★15.3.3 供应商须按照招标文件中《开标一览表》及《明细报价表》的格式进行填报，改变格式或未按照要求填报的，将按照未实质性响应招标文件要求处理。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3 招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在《中标通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1 供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1 本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三）投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：投标函、资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1 投标函

21.2 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件（须加盖供应商公章）；

(2) 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

(3) 法定代表人（或负责人）身份证明、授权委托书(提供两份原件，一份装订在正本，一份随身携带以备现场查验)；

(4) 不参与围标串标承诺书；

(5) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；

(6) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件；

21.3 商务部分

(1） 供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；

(2) 开标一览表

(3) 明细报价表

(4) 实质性响应一览表

(5) 合同条款偏离表

(6) 近三年（2019年11月01日至今）所投产品销售业绩（附合同或者中标/成交通知书等复印件，证明资料应清晰反映货物名称、合同金额、合同签字盖章页信息。如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效。）

(7) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(8) 节能、环保产品明细表（如有）

(9) 虚假应标承担责任声明

(10) 售后服务承诺书

(11) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

21.4 技术部分

(1) 技术条款偏离表（供应商须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”中所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况，技术条款偏离表中响应规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标件要求，做无效投标处理）；

(2) 产品详细配置清单；

(3) 供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分，原件扫描件）、制造商对外公开发行的印刷版彩页（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）；

(4) 供应商认为有必要的其他技术资料。

21.5 其他资料

22. 投标文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1项、第21.2（1）—（5）、第21.3（1）—（5）第21.4（1）-（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

★22.2 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

22.3 供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

★22.4 招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩，否则视为未实质性响应招标文件。

22.5 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”、“合同条款偏离表”及“实质性响应一览表”中一一列出。

22.6 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.7 招标文件中分标项的，供应商须针对本单位所投标项分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 投标文件份数：纸质版投标文件一式 柒 份；正本 壹 份，副本 陆 份；电子版投标文件U盘 壹 份（单独密封）；《开标一览表》 壹 份（除投标文件外单独密封）。

23.2 投标文件的正本和副本均须印刷体打印。并应清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

★23.3 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由授权代表签字人签字或盖章。修改处不按要求签字或盖章的投标文件将被认定为重大偏离，做无效投标处理。

23.4 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.5 投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

- 24. 投标文件的封装与标记

24.1 供应商应将投标文件正本与副本分开装订，最终将所有正本和所有副本密封在一个外层包封内；

24.2 在投标文件密封袋上应：

(1)写明供应商名称和地址；

(2)注明下列识别标志：

a.项目编号：

b.项目名称：

c.2022年12月13日11:00时（北京时间）开启，此时间以前不得开封；

24.3 供应商应将投标文件电子版U盘与投标文件报价一览表单独密封一份于信封内，并在信袋上注明“投标文件报价一览表及电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

24.4 供应商的密封袋的封口处应加盖供应商（单位）公章。

24.5 供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

- 25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

- 26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

26. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

27.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第24条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

27.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

28.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派法人授权代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

28.2 开标程序

28.2.1 供应商不足3个的，不得开标；

28.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

28.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

28.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的授权代表检查所有供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

28.2.5 由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中载明的内容；如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

28.2.6 按本文件第 27 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封；

28.2.7 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

28.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

28.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

（六） 资格审查

29. 资格审查

29.1 开标结束后，采购人按照第五章评审方法中资格审查内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

29.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

（七） 评标委员会与评标

30. 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

30.1 本项目评标委员会由 7人组成，其中：专家库中随机抽取专家6人,采购人代表1人。

30.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

30.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

- （八）定标

- 31. 定标原则

31.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

31.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（九） 授予合同

32. 确定中标人

32.1 中标的标准

32.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

32.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

32.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

32.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

33. 授予合同的准则

33.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

（十） 中标通知书

34. 中标通知书

34.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）及伊犁州公共资源交易网（http://ggzy.xjyl.gov.cn/）发布中标结果公告，公告期限为1工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

34.2 《中标通知书》对中标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（十一）合同的签订

35. 合同的签订

35.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

35.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

35.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

35.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

（十二）买方授标时更改采购货物数量的权利

36. 采购人在授予合同时有权按“投标须知前附表”第17项约定的内容对采购需求中规定物资数量予以局部增加或减少，但不得实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交服务价结算。

（十三）质疑与投诉

37. 质疑与投诉

37.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.2 质疑函的必备内容

37.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

37.2.2 质疑项目的名称、编号；

37.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 提起质疑的日期；

37.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

37.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

37.3 质疑应符合下列条件：

37.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

37.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

37.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

37.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

37.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。作出答复前，将暂停招标投标活动。

37.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

（十四）履约担保（本项目不适用）

38. 履约担保

38.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

38.2 履约担保采用下列  /  方式

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

38.3 如中标人不能按照投标须知第37条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

（十五）其他

40. 中标服务费

40.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除；

40.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即《中标通知书》中载明的中标金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

41. 招标文件的解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。

- 第三章  采购需求

一、标项一采购需求一览表

| 标项名称 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 80排螺旋CT | 1套 | 设备自合同签订起30天交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行 | 采购人指定地点 | 国产 |

  - 二、技术要求

标项一：80排螺旋CT

设备技术规格及要求：

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1. | 设备名称：高端多层螺旋CT系统 |
| 1.1 | 设备数量：一套 |
| 1.2 | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 |
| 1.3 | 制造厂商：投标人说明 |
| 1.4 | 设备型号：投标人说明 |
| 2. | 主要技术规格 |
| 2.1 | X线球管及高压发生器 |
| *2.1.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU |
| 2.1.2 | 球管阳极最大实际散热率（不含等效概念）≥1300kHU/min |
| *2.1.3 | 球管最大电流：≥800mA |
| 2.1.4 | 球管最小电流：≤10mA |
| 2.1.5 | 球管电流递增幅度：≤1mA |
| 2.1.6 | 球管最小电压：≤70KV |
| 2.1.7 | 球管最大电压：≥140KV |
| 2.1.8 | 球管大焦点：≤1.0mm×1.0mm |
| 2.1.9 | 球管小焦点：≤0.7mm×0.7mm |
| *2.1.10 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥100kW |
| 2.1.11 | 球管电压可调档位70KV、80KV、100KV、120KV、140KV |
| 2.2 | 扫描床系统 |
| 2.2.1 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm |
| 2.2.2 | 扫描床水平移动范围：≥200cm |
| 2.2.3 | 扫描床水平可扫描范围：≥170cm |
| 2.2.4 | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s |
| 2.2.5 | 扫描床承重量：≥200kg |
| 2.2.6 | 床移动精度：≤±0.25mm |
| 2.2.7 | 提供扫描床控制脚踏开关 |
| 2.3 | 扫描架系统 |
| 2.3.1 | 扫描架孔径：≥70cm |
| 2.3.2 | 扫描架物理倾角（不接受数字倾角）：≥±30°，可在操纵台遥控 |
| 2.3.3 | 驱动方式：高精度数字钢带驱动 |
| 2.3.4 | 滑环类型：低压滑环 |
| 2.3.5 | 机架冷却方式：风冷 |
| 2.3.6 | 各厂家提供最新型探测器类型，并注明探测器名称 |
| 2.3.7 | 探测器Z轴物理排数：≥64排 |
| 2.3.8 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm |
| 2.3.9 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥900个/排 |
| 2.3.10 | 探测器物理单元总数≥60000个 |
| *2.3.11 | 探测器单元Z轴最薄物理厚度：≤0.6mm |
| 2.3.12 | 最快转速时每圈数据采样率：≥4800views/360° |
| 2.3.13 | 提供内置三维激光定位系统 |
| 2.3.14 | 机架内置无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 |
| 2.3.15 | 机架按键扫描协议预设功能≥2组 |
| 2.4 | 扫描参数 |
| *2.4.1 | 机架最快旋转扫描时间：≤0.30秒/360° |
| 2.4.2 | 最薄图像层厚≤0.6mm |
| 2.4.3 | 扫描采集视野：≥50cm |
| 2.4.4 | 定位片扫描长度：≥170cm |
| 2.4.5 | 定位片扫描宽度：≥50cm |
| 2.4.6 | 定位片计划：双定位 |
| 2.4.7 | 提供在线重建MPR功能 |
| 2.4.8 | 最大螺距：≥2.0 |
| 2.4.9 | 最小螺距：≤0.1 |
| 2.4.10 | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 |
| 2.4.11 | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 |
| 2.4.12 | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览 |
| 2.5 | 主控制台计算机系统 |
| 2.5.1 | CPU：≥4核 |
| 2.5.2 | 内存：≥24.0GB |
| 2.5.3 | 硬盘容量：≥1TB |
| 2.5.4 | 图像存储量：≥900,000幅(512矩阵不压缩图像) |
| 2.5.5 | 存储系统：DVD-RW |
| 2.5.6 | 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 |
| 2.5.7 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |
| 2.5.8 | 具有自动语言提示功能： |
| 2.5.9 | 操纵台能进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D： |
| 2.6 | 图像质量 |
| 2.6.1 | X-Y轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF |
| 2.6.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF：≥20 LP/CM |
| 2.6.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |
| 2.6.4 | CT值范围：-1000HU ~ +3000HU |
| 2.6.5 | 标准图像重建矩阵：≥512×512 |
| 2.6.6 | 最大重建矩阵：≥1024×1024 |
| 2.7 | 原厂独立后处理工作站 |
| 2.7.1 | CPU：≥4核 |
| 2.7.2 | 内存：≥32GB |
| 2.7.3 | 硬盘容量：≥1TB |
| 2.7.4 | 永久贮存刻录方式：DVD |
| 2.7.5 | 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 |
| 2.7.6 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |
| 2.8 | 临床应用软件 |
| 2.8.1 | 多平面重建MPR：提供 |
| 2.8.2 | 最大密度投影(MIP) ：提供 |
| 2.8.3 | 最小密度投影(MinIP) ：提供 |
| 2.8.4 | 曲面重建(CPR) ：提供 |
| 2.8.5 | 容积三维重建 (VR) ：提供 |
| 2.8.6 | 区域生长容积分析功能：提供 |
| 2.8.7 | 表面重建（SSD）：提供 |
| 2.8.8 | 容积漫游（VRT）：提供 |
| 2.8.9 | 组织裁剪：提供 |
| 2.8.10 | 自适应滤波条状伪影消除技术：提供 |
| 2.8.11 | 图像增强技术：提供 |
| 2.8.12 | 图像减影功能：提供 |
| 2.8.13 | CT电影功能：提供 |
| 2.8.14 | 探针提取或消除相近密度的组织结构：提供 |
| 2.8.15 | CT血管造影（CTA）：提供 |
| 2.8.16 | CT仿真内窥镜显示功能：提供 |
| 2.8.17 | 血管测量软件包 |
| 2.8.17.1 | 零减影头颈部血管成像功能：具备 |
| 2.8.17.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能：提供 |
| 2.8.17.3 | 头颈部血管追踪功能：提供 |
| 2.8.17.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供 |
| 2.8.17.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织：提供 |
| 2.8.17.6 | 体部血管追踪功能：提供 |
| 2.8.17.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供 |
| 2.8.18 | 心脏冠脉分析软件包 |
| 2.8.18.1 | 心电门控扫描技术：提供 |
| 2.8.18.2 | 心脏多扇区扫描技术：提供 |
| 2.8.18.3 | 一键式自动提取冠状动脉树：提供 |
| 2.8.18.4 | 智能识别特定冠脉分支：提供 |
| 2.8.18.5 | 房室智能提取和分离：提供 |
| 2.8.18.6 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择：提供 |
| 2.8.18.7 | 智能心电编辑：提供 |
| 2.8.18.8 | 标记冠脉狭窄部位：提供 |
| 2.8.18.9 | 冠脉狭窄分析：提供 |
| 2.8.18.10 | 智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等：提供 |
| 2.8.18.11 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正：提供 |
| 2.8.18.12 | 冠脉钙化分析：提供 |
| 2.8.18.13 | 标记并伪彩区分冠脉钙化：提供 |
| 2.8.18.14 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估：提供 |
| 2.8.18.15 | 冠脉斑块分析：提供 |
| 2.8.18.16 | 标记并伪彩区分冠脉斑块：提供 |
| 2.8.18.17 | 自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 |
| 2.8.18.18 | 心脏功能评估：提供 |
| 2.8.18.19 | 自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标：提供 |
| 2.8.18.20 | 提供牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度：提供 |
| 2.8.18.21 | 电影观察与记录心脏多时相运动：提供 |
| 2.8.18.22 | 一键式快速图像结果保存功能：提供 |
| 2.8.19 | 灌注软件包 |
| 2.8.19.1 | 提供头部灌注软件：提供 |
| 2.8.19.1.1 | 提供Stroke和Tumor两种计算协议：提供 |
| 2.8.19.1.2 | 自动执行软组织分割、动静脉定义：提供 |
| 2.8.19.1.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |
| 2.8.19.1.4 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS和Tmax等灌注参数，并以伪彩标记显示：提供 |
| 2.8.19.1.5 | 自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 |
| 2.8.19.1.6 | 缺血半暗带分析：提供 |
| 2.8.19.2 | 体部灌注软件：提供 |
| 2.8.19.2.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 |
| 2.8.19.2.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供 |
| 2.8.19.2.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |
| 2.8.19.2.4 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数：提供 |
| 2.8.19.2.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供 |
| 2.8.20 | 肺结节评估软件包 |
| 2.8.20.1 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供 |
| 2.8.20.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供 |
| 2.8.20.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供 |
| 2.8.20.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供 |
| 2.8.20.5 | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供 |
| 2.8.20.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供 |
| 2.8.20.7 | 肺结节CAD分析功能：提供 |
| 2.8.21 | 肺气肿分析软件包 |
| 2.8.21.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供 |
| 2.8.21.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供 |
| 2.8.21.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供 |
| 2.8.21.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供 |
| 2.8.21.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供 |
| 2.8.22 | 肿瘤分析软件包 |
| 2.8.22.1 | 标记可疑病灶：提供 |
| 2.8.22.2 | 通过编辑结节轮廓线修正肿瘤大小：提供 |
| 2.8.22.3 | 自动测量肿瘤直径、体积、CT值等参数：提供 |
| 2.8.22.4 | 同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，通过曲线查看肿瘤的体积和大小的变化趋势，肿瘤的生长情况评估：提供 |
| 2.8.22.5 | RECIST、RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：提供 |
| 2.8.22.6 | 肿瘤疗效评估，如CR、PR、PD、SD：提供 |
| 2.8.23 | 结肠高级应用软件包 |
| 2.8.23.1 | 自动预处理，具备自动结肠分割、自动中心线提取功能：提供 |
| 2.8.23.2 | 电子清肠，具备自动清除残留造影剂、粪便的功能：提供 |
| 2.8.23.3 | 自动息肉筛查，具备自动息肉检测和分割功能：提供 |
| 2.8.23.4 | 手动息肉标记，可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割：提供 |
| 2.8.23.5 | 息肉定量计算和分析，提供息肉参数信息如体积，长短径，距离肛门距离：提供 |
| 2.8.23.6 | 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供 |
| 2.8.23.7 | 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供 |
| 2.9 | 低剂量平台 |
| 2.9.1 | 提供各家最新发布的高端迭代技术 |
| 2.9.2 | 提供70KV超低电压 超高对比度成像技术 |
| 2.9.3 | 提供10mA肺部扫描技术 |
| 2.9.4 | 提供智能mA调节技术 |
| 2.9.5 | 提供自动管电压推荐技术 |
| 3 | 其他产品 |
| 3.1 | 中标设备必须与医院信息网络系统连接,满足医院要求，如产生接口等相关费用，由中标商承担。 |
| 3.2 | 3P立式空调1台，1.5P壁挂空调1台 |
| 3.3 | 进口品牌双筒CT高压注射器一台（WiFi连接） |
| 3.4 | 巨鲨30寸6M医用显示屏5台 |
| 3.5 | 配工作站（12代i5CPU； 16GB内存； 512GB SSD固态硬盘，含电脑主机，显示器，黑白激光打印机，桌椅，PACS接口）共7套， |
| 3.6 | 提供在三甲医院培训4人，每次培训时间不少于90天，关承担所有费用 |
| 3.7 | 机房装修，中标方负责办理预评、控评等手续，并承担相关费用，包含机房国标放射防护装修材料。 |
| 3.8 | 铅衣、铅帽、铅围脖4套 |
| 3.9 | 整机质保2年，设备如有故障，技术人员24小时内到达现场 |

- （三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、生产厂家国内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在疆内有维修机构或分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

2、提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员；

3、合同设备保质保用期，不得少于2年（用户单位验收合格之日起计算）。

4、质保期内设备使用期间非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，发生的维修、保养、及易损件费用由中标人承担；维修响应时间小于2小时，工程师24小时之内抵达现场进行维修；特殊情况下，经院方同意可适当延长时间，但不超过48小时抵达现场（48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作）。

5、质保期内设备整机每半年提供一次免费上门维护、保养服务；

6、厂家提供专业人员现场操作和培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能工程师须提供持培训合格证明为招标人提供维修服务；

7、提供保修期后无偿技术支持，设备软件系统保修期后能提供免费的升级维护。

8、提供正规的备品备件价格表。

9、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

10、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺及相关技术资料的白皮书）。

11、采购的设备的诊断报告工作站和相关接口必须与我院的相关系统开设端口进行连接使用，连接产生的相关费用由中标方承担；

- （四）验收标准

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

一、标项二 采购需求一览表

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项二 | 悬吊式DR | 1 | 设备自合同签订起30天交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行 | 采购人指定地点 |  |

二、技术要求

标项二：悬吊式DR

| 序号 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 1 | 功能要求 |
| *1.1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 |
| 1.2 | 投标产品为生产企业制造产品中最高端型号产品 |
| 1.3 | 高频高压发生器、无线平板探测器，图像后处理软件为DR生产企业自主研发生产。 |
| 2 | 功能、配置 |
| 2.1 | 悬吊式医用X射线摄影系统，非落地式。 |
| 2.2 | 配置主控制台计算机系统 |
| *2.3 | 具备立卧位长骨拼接功能 |
| 3 | 主要技术参数 |
| 3.1 | 高压发生器 |
| 3.1.1 | 高频逆变式高压发生器频率≥500kHz |
| 3.1.2 | 高压发生器功率≥65kW |
| 3.1.3 | 管电压可调范围：40～150kV |
| 3.1.4 | 曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s |
| 3.1.5 | 最大输出电流≥800mA |
| 3.1.6 | 最大电流时间积≥800mAs |
| 3.1.7 | 具备AEC自动曝光控制功能 |
| 3.1.8 | 高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 |
| 3.2 | X线球管 |
| 3.2.1 | 球管最小功率≥27kW，最大功率≥75kW |
| 3.2.2 | 球管焦点，双焦点，小焦点≤0.6，大焦点≤1.2mm |
| 3.2.3 | 阳极热容量≥300kHU |
| 3.2.4 | 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 |
| 3.2.5 | 阳极转速：≥9500转/分 |
| 3.2.6 | 可通过卷尺测量床旁拍照的距离 |
| 3.2.7 | 束光器旋转角度≥±45° |
| 3.3 | 球管悬吊支架 |
| *3.3.1 | 吊架运动模式：电动+手动（双模式） |
| 3.3.2 | 手动或电动控制球管架垂直运动距离≥150cm |
| 3.3.3 | 手动或电动控制球管架沿纵向运动距离≥220cm |
| 3.3.4 | 手动或电动控制球管架沿横向运动距离≥190cm |
| 3.3.5 | 球管套可沿垂直轴旋转≥±135° |
| 3.3.6 | 球管套可沿水平轴旋转≥±130° |
| 3.3.7 | 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能，预设位置自动摆位≥ 100种 |
| 3.3.8 | 全电动旋转精准定位，并具备旋转定位自锁装置 |
| 3.3.9 | 系统具备智能防撞功能，可避免各运动部件碰撞损坏，（提供第三方权威机构出具的检测报告证明） |
| 3.4 | 无线平板探测器 |
| 3.4.1 | 探测器尺寸≥17×17英寸 |
| 3.4.2 | 闪烁体类型：碘化铯（CsI） |
| 3.4.3 | 半导体材料：非晶体硅（a-Si） |
| *3.4.4 | 像素尺寸≤140um |
| 3.4.5 | 采集灰阶度≥16bits |
| *3.4.6 | 空间分辨率≥3.6lp/mm |
| 3.4.7 | 采集距阵≥3072X3072 |
| 3.4.8 | 平板探测器通讯模式：无线传输 |
| 3.4.9 | 无线探测器实时在线充电 |
| 3.4.10 | 图像预览时间≤2S |
| 3.4.11 | 影像均匀性≤0.1% |
| 3.5 | 胸片架 |
| 3.5.1 | 胸片架垂直运动范围≥150cm |
| 3.5.2 | 平板接收器翻转角度范围：-20度~+90度 |
| 3.5.3 | 支持平板在线充电 |
| 3.5.4 | X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以实现自动对中、自动同步追踪功能 |
| 3.5.5 | 可隔室遥控胸片架垂直升降 |
| 3.5.6 | 自动曝光控制电离室 |
| 3.5.7 | 可插拔式滤线栅 |
| 3.5.8 | 具有光电解锁把手，当手握着把手，通过人力（非电机驱动）可实现胸片架上、下垂直运动 |
| 3.6 | 球管侧近台操控系统 |
| 3.6.1 | 近台操控彩色触摸屏：≥9.5英寸 |
| 3.6.3 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 |
| 3.6.4 | 可显示患者的详细登记信息 |
| 3.6.5 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） |
| 3.6.6 | 可调整部位选择 |
| 3.6.7 | 可显示摆位图示化引导提示 |
| 3.6.8 | 具备患者体型选择功能 |
| 3.6.9 | 具备束光器视野快速切换功能 |
| 3.6.10 | 具备智能故障代码提示功能 |
| 3.6.11 | 可以显示SID数值 |
| 3.6.12 | 可以显示球管组件绕水平轴旋转角度 |
| 3.6.13 | 具备AEC电离室视野区域选择技术 |
| 3.6.14 | 把手具备非接触式光电解锁功能，当手握着把手，通过人力（非电机驱动）实现吊架前后左右、球管升降、旋转等多维度运动 |
| 3.7 | 可升降固定摄影床 |
| 3.7.1 | 床面板外形尺寸≥800mm*2000mm |
| 3.7.2 | 床面纵向移动范围≥± 12cm |
| 3.7.3 | 床面横向移动范围≥± 40cm |
| 3.7.4 | 床面最大承重≥220kg |
| 3.7.5 | 床升降模式：电动 |
| 3.7.6 | 平板托盘运动模式：手电一体 |
| 3.7.7 | 平板可在线充电 |
| 3.8 | 无线远程遥控器 |
| 3.8.1 | 可远程控制设备运动 |
| *3.8.2 | 可遥控悬吊机架自动摆位、一键立卧位转换、斜位跟踪(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度调整，光野大小调整，临床摆位≥100种，并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置) |
| 3.8.3 | 可遥控限束器光野控制 |
| 3.8.4 | 通过无线遥控器实现立位SID一键切换（1.0m、1.5m、1.8m） |
| 3.8.5 | 通过无线遥控器实现立卧位一键电动切换 |
| 3.8.6 | 通过无线遥控器实现所有临床体位的一键摆位 |
| 3.8.7 | 设备一键到位后具备声光提示功能 |
| 3.9 | 系统操作台 |
| 3.9.1 | 主机工作站操作台内存≥8GB |
| 3.9.2 | 主机工作站操作台硬盘≥1TB |
| 3.9.3 | 图像文件存储容量≥20000幅 |
| 3.9.4 | 显示器尺寸≥24英寸 |
| 3.9.5 | 显示器分辨率≥1920×1200 |
| 3.9.6 | 支持与RIS和HIS系统的集成 |
| 3.9.7 | 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理 |
| 3.9.8 | 支持检查不同状态显示与排序 |
| 3.9.9 | 支持自定义患者列表显示 |
| 3.9.10 | 能按照器官进行摄影检查 |
| 3.9.11 | 具备患者拍摄摆位图示化提示 |
| 3.9.12 | 具备预定义拍摄参数与后期调整 |
| 3.9.13 | 支持球管热容量状态显示 |
| 3.9.14 | 支持灰度处理与曲线调整 |
| 3.9.15 | 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系 |
| 3.9.16 | 可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理 |
| 3.9.17 | 按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 |
| 3.9.18 | 图像后处理功能：如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量等 |
| 3.9.19 | 图像采集软件具备IHE测试证书，提供测试通过证书 |
| 3.9.20 | 具备图像细节增强功能 |
| 3.9.21 | 具备图像稳衡控制系统（提供证明材料） |
| 3.9.22 | 尘肺矽肺筛查功能，可应用于尘肺矽肺筛查，（提供证明材料） |
| 3.9.23 | 支持设备远程联机维护服务 |
| 3.9.24 | 具备剂量控制功能，可显示每次曝光指数EI、以及相应的DAP值 |
| 3.9.25 | 支持双向对讲功能 |
| 3.9.26 | 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send、DICOM Print、DICOM Storage commitment、DICOM Query/Retrieve、DICOM Worklist/MPPS |
| 4 | 配置清单 |
| 4.1 | 高压发生器：1套 |
| 4.2 | X射线管组件：1个 |
| 4.3 | 平板探测器：1套 |
| 4.4 | 限束器：1个 |
| 4.5 | 机架：1套 |
| 4.6 | 摄影床：1套 |
| 4.7 | 遥控器: 1个 |
| 4.8 | 立式拼接摄影架：1台 |
| 4.9 | 全自动长骨拼接摄影软件：1套 |
| 4.10 | 图像采集工作站：1套 |
| 4.11. | 配备3兆医用显示器4台 |
| 4.11.1 | 屏幕尺寸：≥21.3英寸 |
| 4.11.2 | 竖屏:2048*1536 |
| 4.11.3 | 横屏:1536*2048 |
| 4.11.4 | 屏幕分辨率：≥3.0MP(1536*2048象素) |
| 4.11.5 | 响应时间：≥14毫秒 |
| 4.11.6 | 可视角度：170° |
| 4.11.7 | 最大亮度：≥2000cd/m2 |
| 4.11.8 | 校正亮度：恒定于500 cd/m2 |
| 4.11.9 | 暗室对比度：≥1500:1 |
| 4.11.10 | 前置校准器:具备 前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准。 |
| 4.11.11 | 具备后置校准器 |
| 4.11.12 | 具备亮度校准： 通过传感器技术和质控软件，实现在质保期内，显示器亮度始终保持为校准亮度，保证图像显示的准确可靠 |
| 4.11.13 | 显卡：同品牌原厂显卡 |
| 4.11.14 | 视频输入接口:DVI-D双链路，DP端口 |
| 4.11.15 | 具备DICOM校正: QA Web质控软件，具备在线以及本地DICOM输出测量及自动校准。 |
| 4.11.16 | 售后质保期：5年，包括45000⼩时背光保修 |
| 5 | 售后服务要求 |
| 5.1 | 验收合格后整机保修2年 |
| 5.2 | 本地有售后服务机构和完善的售后服务体系，配备专职工程师，提供服务机构相关证明文件（分公司营业执照或备案登记证书） |
| 5.3 | 中标商负责连接PACS网络接口费用 |
| 5.4 | 提供全套的操作手册，免费培训操作及维修人员 |

- （三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、生产厂家国内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在疆内有维修机构或分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

2、提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员；

3、合同设备保质保用期，不得少于2年（用户单位验收合格之日起计算）。

4、质保期内设备使用期间非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，发生的维修、保养、及易损件费用由中标人承担；维修响应时间小于2小时，工程师24小时之内抵达现场进行维修；特殊情况下，经院方同意可适当延长时间，但不超过48小时抵达现场（48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作）。

5、质保期内设备整机每半年提供一次免费上门维护、保养服务；

6、厂家提供专业人员现场操作和培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能工程师须提供持培训合格证明为招标人提供维修服务；

7、提供保修期后无偿技术支持，设备软件系统保修期后能提供免费的升级维护。

8、提供正规的备品备件价格表。

9、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

10、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺及相关技术资料的白皮书）。

11、采购的设备的诊断报告工作站和相关接口必须与我院的相关系统开设端口进行连接使用，连接产生的相关费用由中标方承担；

- （四）验收标准

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

一、标项三 采购需求一览表

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项三 | 血液透析机双泵 | 8 | 设备自合同签订起30天交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行 | 采购人指定地点 |  |
|  | 心脏彩超 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |

二、技术要求

标项三：血液透析机双泵、心脏彩超

## 双泵机技术参数

*1中国境内产血液透析滤过机，≥12英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放

1.1 全中文操作系统，具有显示和复位报警功能

1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

2.1透析液流量: 300～800ml/min, 连续可调

2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃

2.3透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

2.5待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液, 节省透析液

3压力监测:

3.1动脉压操作范围:  -400～＋400 mmHg

3.2动脉压精度: ±10 mmHg

3.3静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg

3.4静脉压精度: ±10 mmHg

4.1跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg

4.2跨膜压精度：±20 mmHg

5.1血泵流量： 50～600ml/min可调

5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min

6肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

7漏血检测与报警: 光学原理检测

*8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

8.2超滤率: 0～4000ml/h

8.3超滤泵误差 ≤1%

*9超滤曲线:可存储设定曲线，≥10种固定曲线，≥20种自定义曲线，满足个性化透析。

10钠离子曲线功能提供个性化透析方案

11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

12肝素曲线功能提供个性化透析方案

13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。

16配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥900小时

17可选配原装在线电子血压计监测模块, 有实时自动血压监测与报警功能

*18标配透析充分性功能: 显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性

19可保存治疗方案与治疗结果，自动保存≥20次病人治疗记录

20可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连

21置换液流量范围：20-400ml/min

22水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度

23具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

24符合GB9706.1, GB 9706.2安全标准

26后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作

- （三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、生产厂家国内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在疆内有维修机构或分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

2、提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员；

3、合同设备保质保用期，不得少于2年（用户单位验收合格之日起计算）。

4、质保期内设备使用期间非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，发生的维修、保养、及易损件费用由中标人承担；维修响应时间小于2小时，工程师24小时之内抵达现场进行维修；特殊情况下，经院方同意可适当延长时间，但不超过48小时抵达现场（48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作）。

5、质保期内设备整机每半年提供一次免费上门维护、保养服务；

6、厂家提供专业人员现场操作和培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能工程师须提供持培训合格证明为招标人提供维修服务；

7、提供保修期后无偿技术支持，设备软件系统保修期后能提供免费的升级维护。

8、提供正规的备品备件价格表。

9、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

10、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺及相关技术资料的白皮书）。

11、采购的设备的诊断报告工作站和相关接口必须与我院的相关系统开设端口进行连接使用，连接产生的相关费用由中标方承担；

- （四）验收标准

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（本标项核心产品）

1．主机1套

2．探头5个：

- 单晶体凸阵探头

- 单晶体相控阵探头

- 超宽频带血管探头

- 单晶体浅表探头

- 经食管三维探头

三、交 货 期：三个月

四、用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、小儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

5.1.1显示器：≥21.5英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

5.1.3 具备全屏高清放大功能，放大后图像全屏显示，分辨率≥1080p，(1920x1080)，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。

5.1.4 脉冲优化处理技术

5.1.5 接收波束并行处理技术

5.1.6 自适应增益补偿技术

5.1.7 智能全程聚焦技术

5.1.8 数字化二维灰阶成像单元

5.1.9 数字化彩色多普勒单元

5.1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)；

5.1.11 数字化能量血流成像单元 5.1.12 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能

5.1.13 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

5.1.14 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

5.1.15 智能实时图像优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以获取佳的2D，3D及4D图像

5.1.16 动态范围≥279dB

5.1.18 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转

5.1.19 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节。

5.1.20 反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调

5.1.21 实时二同步 /三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头；

5.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

5.1.23 要求所投机型为投标商高端机型，2021年推出最新版本（注册证为准）

5.2 二维灰阶成像单元

5.2.1  所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

5.2.2  具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级）；

5.2.3 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥9，可与全景成像、造影联用，支持所有凸阵、微凸阵和线阵、相控阵、矩阵成像探头；

5.2.4 凸阵、微凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度；

5.2.5  一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度、动态范围；

5.2.6  单键持续增益补偿

5.2.7 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；（需提供证明图片）

5.2.8  具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量；

5.2.9超宽视野全景成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与像素优化技术结合使用。

5.2.10穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

5.3 彩色多普勒血流成像单元

5.3.1具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式；

5.3.2  自适应超宽频带彩色多普勒成像技术；

5.3.3  彩色能量图及方向能量图；

5.3.4  具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、小微凸、线阵探头，满足多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

5.3.5  彩色对比及实时对比显像；

5.3.6  具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

5.4频谱多普勒成像单元

5.4.1 具备智能多普勒血管检查技术

- 单键优化二维、多普勒图像质量

- 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

- 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

5.4.2 提供PW、CW、HRPW模式，高性能三同步成像；

5.4.3频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择；

5.5组织多普勒成像单元

5.5.1  高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

5.5.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示

5.5.3 专业TDI测量软件包

5.5.4可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析

5.5.5 动态组织追踪取样

5.5.6 可同时显示32个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

5.5.7 定量曲线能自动显示主动脉及二尖瓣开放关闭时间

5.6组织谐波成像单元

5.6.1  具备滤波式谐波技术

5.6.2  脉冲反相谐波技术

5.6.3  谐波频率和基波频率同时显示

5.7 造影成像单元

5.7.1 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反向谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

5.7.2 造影可与空间复合成像、核磁像素优化技术结合使用，且凸阵、微凸阵、相控阵、联合使用。

5.7.3 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量。

5.7.4 具有二维造影技术。

5.7.5 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅、表、乳腺、血管、心室腔、前列腺、经阴道妇科的需求。

5.7.6具有造影计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发。

5.7.7造影连续采集时间最长≥5分钟。

5.7.8 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果。

5.7.9 在机及离线造影时间强度曲线定量分析：具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。

5.7.10 分析结果自动导入系统工作表进行存储。

5.8负荷超声成像单元

5.8.1 内置专业负荷超声模板；

5.8.2 自定义编辑模板；

5.8.3 支持运动负荷、药物负荷；

5.8.4 支持室壁运动造影成像模板；；

5.8.5 可提供负荷超声斑点追踪定量分析；

5.8.6 可支持三维负荷成像。

5.9 超宽视野全景成像扫描技术：测量功能, 线阵和凸阵探头具备，可与像素优化技术结合使用。

5.10穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

5.11扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术。

*5.12容积成像

- 可支持经食道三维探头；

- 瞬时矩阵容积成像，1秒快速容积数据获取；

- 可实现实时三维成像；

- 支持多维真彩成像模式；

- 三维反转模式。

5.13 具备两个相交平面同屏同时向实时成像技术

- 支持经食道矩阵探头，可实现任意相交互两个平面显像；

- 移动轨迹球可以同屏显示任意夹角的两幅实时图像；

- 支持灰阶及彩色模式。

5.14 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

5.14.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹（附图）；

5.14.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.14.3 外周血管测量和计算功能；

5.14.4 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算)；

5.14.5 心脏功能测量与分析；

5.14.6 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。

5.15 心功能定量、半定量技术

5.15.1自动二维心功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作，自动计算EF，ESV，EDV；

5.15.2 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF；

5.15.3自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。

5.16 感兴趣区定量

      - 高达 10 个用户自定义的区域；

      - 像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量；

      - 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析；

      - 平均值、中位数和标准差计算；

      - 时间－密度曲线；

      - 曲线拟合工具；

      - 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度。

5.17 心肌应变定量

      - 实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、32节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。

      - 各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。

      - 心肌运动同步性定量分析，快速显示峰值速度、达峰时间、，应变、应变率、位移等多种参数。

      - 相同时相任意节段数据对比

5.18 自动心肌运动定量

      - 依据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，无需先后顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析心肌内膜、中膜、外模，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。

      - 自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

      - 可使用存储剪辑分析，可在线、离线、脱机分析心肌的内、中、外三层内膜；

      - 负荷心肌运动定量:可对负荷试验图像进行左室左室整体和局部运动、形变和时相信息。

5.19二尖瓣导航定量分析：结合解剖智能技术对二尖瓣3D容积数据通过简单4步模型分析，提供针对二尖瓣测量和计算的综合型分析。

1）帮助用户通过简单命令完成调节图像及分析全部过程；

2）最终结果将可在屏幕上进行显示；

3）可结合经食管三维成像，在获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面多达83项参数的测量值；

4）同时具备全面的报告菜单。

5.20可配备左室自动应变定量：专用的结合TomTec的智能化自动应变分析模块，连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析，支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用，全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图。

5.21三维心功能定量：自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面。

5.22 高级三维心功能定量：以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数，自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差；具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值；自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像)。

5.23 脑卒中疾病诊断相关技术

5.23.1可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；

5.23.2自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；

5.23.3计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。

5.24 血管中内膜自动测量与分析

5.24.1要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计；

5.24.2计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置脱机数据可输出。

5.25 超声声速自动校正技术

5.25.1针对晚孕期肥胖及困难病人；

5.26.2可用于乳腺检查，并可调整级别；

5.25.3专门的预置条件。

5.26 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

5.27弹性成像技术

5.27.1、实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

5.27.2、具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

5.27.3、具备浅表及腔内弹性成像

5.27.4、主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

5.28肝脏剪切波定量技术

5.28.1是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。

5.28.2具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。

5.28.3测量值可以两种单位显示，KPa及m/s。

5.28.4具备单一定量区域可达（≥）15组并可存储导入报告体系，报告可输出打印。

5.29.5测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差

5.29.6可在1秒内快速获取剪切波数值。

5.30多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进对比诊断。

5.31 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.31.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

5.31.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；

5.31.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.31.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.31.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.32 输入/输出信号：

5.32.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.32.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出

5.33 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

5.34 实时双屏显示:主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像

六、系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 显示器：（≥）21.5英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

6.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

6.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用；

6.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节；

6.1.6 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz；

6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

6.2.3 类型：矩阵、线阵、凸阵、相控阵、机械容积；

*6.2.4 可配备专业经胸心脏或经食道心脏电子矩阵探头，经胸心脏电子矩阵探头有效阵元数≥2540，经食道心脏电子矩阵探头有效阵元数≥2200；

6.2.5 可配备单晶体探头≥5把，具有腹部、浅表、心脏、血管、经食道等全面应用领域， 提供探头型号及白皮书证明。

*6.2.6 可配备腔内双平面探头

6.2.7 腹部凸阵探头约（1.0-5.0MHz）

血管线阵探头约（3.0-12.0MHz）

心脏相控阵探头约（1.0-5.0MHz）

单晶体血管/小器官线阵探头约（4.0-18.0MHz）

经食管探头约（2.0-7.0MHz）

6.2.9 探头视野≥180度（请提供白皮书证明）

6.2.10 扫描深度（≥）40cm

6.2.11 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

6.2.12 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

6.3 二维显像主要参数：

6.3.1 扫描线：每帧线密度≥320超声线；

6.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

6.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.3.6 接收超声信号系统动态范围≥279dB；

6.3.7 二维灰阶成像  256 灰阶；

6.4 频谱多普勒：

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

6.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

6.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

6.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

6.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；（可附图证明）

6.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒；

6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；（可附图证明）

6.4.9 零位移动： 9 级；

6.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  11 帧/秒；

6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以

AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

6.7.2 主机硬盘容量≥500G

6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输

6.8 技术手册：中文操作手册

- 其他辅助设施

- 办公桌桌椅

- 高端电脑系统与医院PACS系统相连接

- 患者检查床

- 彩色打印机(京瓷)

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为心脏彩超。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第五章评标办法第1.2条进行评审。

- （三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、生产厂家国内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在疆内有维修机构或分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

2、提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员；

3、合同设备保质保用期，不得少于2年（用户单位验收合格之日起计算）。

4、质保期内设备使用期间非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，发生的维修、保养、及易损件费用由中标人承担；维修响应时间小于2小时，工程师24小时之内抵达现场进行维修；特殊情况下，经院方同意可适当延长时间，但不超过48小时抵达现场（48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作）。

5、质保期内设备整机每半年提供一次免费上门维护、保养服务；

6、厂家提供专业人员现场操作和培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能工程师须提供持培训合格证明为招标人提供维修服务；

7、提供保修期后无偿技术支持，设备软件系统保修期后能提供免费的升级维护。

8、提供正规的备品备件价格表。

9、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

10、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺及相关技术资料的白皮书）。

11、采购的设备的诊断报告工作站和相关接口必须与我院的相关系统开设端口进行连接使用，连接产生的相关费用由中标方承担；

售后服务要求:

1. 投标人应对所提供的货物提供24个月的免费维修服务，24个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用；

2. 开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案；

3. 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员；

4. 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期；

- （四）验收标准

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

一、标项四 采购需求一览表

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项四 | 高端腹部彩超 | 1 | 设备自合同签订起30天交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行 | 采购人指定地点 |  |

二、技术要求

标项四：高端腹部彩超

- 货物名称：

全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

  - 要求为2022年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- 货物数量：壹套

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶监视器，具备关节臂设计，可实现上下左右前后等方位调节

  - 液晶触摸屏≥13英寸，高灵敏度防反光，支持手势操作，界面编辑及滑动翻页功能，并支持角度可调。

  - 触摸屏能进行患者档案管理、图像预览和图像输出操作等

  - 触摸屏能与主显示器同步显示相同超声图像(提供证明材料)

  - 支持触摸屏快速距离测量（非多普勒包络测量）

  - 智能化操作系统，人体工程学设计，操作平台电动控制，可独立旋转、升降及平移

  - 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带（无焦点附图）

  - 组织差异矫正技术，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 声束自适应技术，可根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并以具体声速值在屏幕上显示，可调节开、闭（提供屏幕证明图片）

  - 智能雾化技术，可根据人体组织真实情况，调节实质脏器图像，增强对比分辨率及降低信噪比，≥27档可调，支持所有探头

  - 耦合剂加热装置，温度可调

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 无针式探头接口≥5个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示，提供证明图片）

  - SonoCT空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线并附图片)，从而获得更多信息，减少因角度偏转造成的伪像

  - 斑点抑制成像，支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、造影成像等技术

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供证明图片）

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号

  - 可支持腹部及小器官应用，支持≥3支线阵探头

  - 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，可联合超低速血流技术给与临床更加直观及敏感的图像。。

  - 智能自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 智能血管检查技术：一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头

支持低机械指数造影

双计时器

支持向后存储，≥5分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

支持微血管造影增强功能

支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线（附图）

  - *高级造影成像，要求帧率≥60帧/秒及以上，可提供病灶血供特点、造影剂进入状态、时间信息

  - 具备参量成像功能；使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图）

  - 支持应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

  - *支持高级剪切波定量式弹性成像功能，要求同时支持点式剪切波弹性成像及二维剪切波弹性成像技术，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，凸阵帧率最高可达6帧/s，线阵帧率最高可达10帧/s

具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。

  - *支持自动肝、肾比值定量分析功能，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI

  - 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片）

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 支持手动触摸屏上注释

  - 支持手动触摸屏上包络测量

  - 支持语音注释及播放

  - 体位图

  - 支持输卵管造影

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 血管内中膜自动实时测量：可实时显示并自动测量血管内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围，要求显示6个心动周期内膜厚度值（附图）。

  - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶监视器，具备关节臂设计，可实现上下左右前后等方位调节，

  - 液晶触摸屏≥13英寸，高灵敏度防反光，支持手势操作，界面编辑及滑动翻页功能，并支持角度可调。

  - 无针式探头接口≥5个

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

扫描频率：

电子凸阵: 超声频率 1.2-6.0MHz

电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHz

电子线阵：超声频率3.8-13.0MHz

电子凸阵经阴道：超声频率3.0-11.0 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）

  - 心功能自动测量工具Auto EF

  - 支持腔内STE剪切波弹性成像功能及造影功能。

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 标配探头中具备腹部、心脏单晶体探头、线阵探头、腔内探头共计四把

  - 探头频率：

频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 单晶凸阵探头: 1.2-6.0MHz，角度≥80°

  - 单晶体相控阵探头：1.5- 4.5MHz，角度≥90°

  - 线阵探头：3.8-13.0MHz

  - 腔内探头：3.0-11.0MHz，角度≥180°

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 储物托架套件

  - 专业探头放置槽≥7个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG及PCG

  - 配备可升降超声诊断床、诊断椅子一套

  - 高端笔记本电脑一台

  - 一线品牌数码高端投影仪一台

  - UPS电源一台，至少能保证30分钟不间断供电

- （三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

  - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

  - 采购的设备的诊断报告工作站和相关接口必须与我院的相关系统开设端口进行连接使用，连接产生的相关费用由中标方承担；

- （四）验收标准

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

一、标项五 采购需求一览表

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项五 | 便携式彩超机 | 1 | 设备自合同签订起30天交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行 | 采购人指定地点 |  |
|  | 便携式彩超机 | 1 |  |  | 本项目核心产品 |

二、技术要求

标项五：便携式彩超机

- 产品用途说明：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

- 所投产品为该品牌的最高端机型及最新版本。

- 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

3.1数字波束增强器

  - 多倍波束合成

  - 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 组织特异性成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 回波增强技术

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 配备低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像

  - 配备造影定量分析软件

  - 标配实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

  - 一键实现全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 二维和彩色多谱勒双幅显示

  - 可选配自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

  - 支持DICOM 3.0

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 标配穿刺针增强显示

  - 支持超声教学软件

- 测量和分析:

  - 常规测量

  - 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 全科测量包，自动生成报告

  - 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

  - 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

  - 支持用户自定义测量项目以及公式编辑

5、电影回放及原始数据处理

  - 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

  - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

  - 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

  - 支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

6、检查存储和管理（内置超声工作站）

- 检查存储

  - ≥120硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗

  - 内置超声工作站

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 经CE、FDA认证（提供证书）

8、技术参数及要求

- 8.1系统通用功能

- 8.2 监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

- 8.3探头接口选择:1个，可扩展到3个

- 8.4安全标准：符合商品安全质量要求

- 8.5支持用户自定义按键数量≥4个

8.6探头规格：可配备纯净波单晶探头

- 8.7频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

- 8.8标配凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，常规扫描角度≥61度，扫描角度最大扩展后≥100度

- 8.9标配线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持T型扩展显示

- 8.10*标配纯净波单晶体相控阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度

- 8.11穿刺导向: 所有探头可选配穿刺导向装置

- 8.12二维灰阶模式

- 8.13数字化声束形成器

- 8.14数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

- 8.15接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

- 8.16扫描线：每帧线密度≥512超声线

- 8.17发射声束聚焦：发射≥8段

- 8.18扫描频率：

- 8.29电子凸阵：超声频率	1.0- 5.0 MHz

- 8.20电子相控阵：超声频率1.0- 5.0MHz

- 8.21电子线阵：超声频率	4.0-12.0MHz

- 8.22预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

- 8.23最大显示深度:≥38cm

- 8.24最大帧率: ≥999 帧/秒

- 8.25TGC: ≥8段

- 8.26LGC: ≥4段

- 8.27二维灰阶：≥256

- 8.28动态范围: 30-185db

- 8.29增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

- 8.30伪彩图谱: ≥8种

- 8.31体位标记：≥120种，可以自定义注释

- 8.32扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

- 8.33彩色多普勒成像

- 8.34包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

- 8.35显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

- 8.36取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

- 8.37最大帧率: ≥244帧/秒

- 8.38支持B/C 同宽

- 8.40频谱多普勒模式

- 8.41包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 8.42显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

- 8.43显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

- 8.44最大速度: ≥17m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

- 8.45最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

- 8.46取样容积: 0.5-20mm

- 8.47偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

- 8.48零位移动：≥8 级

- 8.49快速角度校正

- 8.50支持频谱自动测量

8.51可选配组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

9连通性

- 9.1参考信号:  心电,呼吸波，并支持心电触发控制

- 9.2输入/输出信号:

- 9.3输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

- 9.4输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

- 9.5支持数据无线传输

- 9.6支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

- 9.7支持DICOM

- 9.8可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报

- 9.9USB3.0接口

- 9.10外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口

- 9.11音频接口

- 9.12可升降多功能专用台车

- 9.13支持机器防盗锁控制

- 9.14支持扩展USB接口

- 9.15可装卸探头扩展槽

- 9.16储物设备

- 9.17专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- （三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1售后服务及其他

2本地化服务：制造商具有在新疆工商行政部门注册的分公司或办事机构并设有维修中及配件库（要求提供所在地中心城市工商行政部门注册的分公司营业执照副本复印件）。

3制造商具有在新疆专职服务工程师≥8人，并提供近三月内的工程师联系方式及养老保险缴费证明，客户服务响应:2小时内，24小时内到位；

4质保期：设备自安装验收正常使用之日起，主机和标配探头提供免费保修三年。

## 采购的设备的诊断报告工作站和相关接口必须与我院的相关系统开设端口进行连接使用，连接产生的相关费用由中标方承担；

- （四）验收标准

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定

| 货物需求一览表及技术规格 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 高档便携式四维心血管彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二、 | 数量：壹套 |
| 三、 | 设备来源：中国国内生产 |
| 四、 | 设备用途及说明：以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维和四维经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。所投型号需为最新软件版本。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 5.1.1 | ≥15英寸宽屏高分辨率无闪烁液晶全触摸屏LCD显示器 |
| 5.1.2 | 自动组织优化，一键式自动优化图像多种参数 |
| 5.1.3 | 动态宽波束发射与接收超声信号，连续动态接收聚焦。 |
| 5.1.4 | 全数字式波束形成器 |
| 5.1.5 | 智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术，分多级可调 |
| 5.1.6 | 宽景成像技术 |
| 5.1.7 | 梯形扩展成像技术 |
| 5.1.8 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 5.1.8.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，所有基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示 |
| 5.1.8.2 | 组织谐波成像技术、谐波频率和基波频率同时显示 |
| 5.1.8.3 | 实时多角度复合成像技术，彩色模式下同样适用 |
| *5.1.8.4 | 心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。成人心脏相控阵探头有效显示视野≥115度 |
| 5.1.8.5 | 二维精细血流显像技术，非多普勒原理，无取样框，无角度依赖，不需要造影剂，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免了彩色的叠加和外溢 |
| 5.1.9 | 彩色多普勒血流成像单元 |
| 5.1.9.1 | 双屏同步显示二维和彩色血流图像，彩色多普勒频率独立可调 |
| 5.1.9.2 | 彩色M型模式，支持解剖M型 |
| 5.1.9.3 | 二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 |
| 5.1.9.4 | 能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断 |
| 5.1.9.5 | 彩色帧频可独立调节 |
| 5.19.6 | 方向性灰阶血流显像：在二维精细血流成像的基础上增加血流的方向性，更好反映血流动力学情况。 |
| 5.1.9.7 | 具有内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流信号 |
| 5.1.10 | 频谱多普勒显示单元及分析系统 |
| 5.1.10.1 | 具有PW、CW、HPRF多种模式 |
| 5.1.10.2 | HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 |
| 5.1.10.3 | 多普勒频率显示、独立可调 |
| 5.1.10.4 | 自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 |
| 5.1.10.5 | 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |
| 5.1.10.6 | 实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 |
| 5.1.11 | 组织多普勒成像单元 |
| 5.1.11.1 | 实时一键式组织速度图成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |
| 5.1.11.2 | 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 |
| 5.1.11.3 | 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 |
| 5.1.11.4 | 主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 |
| 5.1.12 | 超声造影成像单元 |
| 5.1.12.1 | 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像 |
| 5.1.12.2 | 支持左心室造影 |
| 5.1.12.3 | 支持经胸二维探头 |
| 5.1.12.4 | 支持食道矩阵容积探头 |
| 5.1.12.5 | 具有三平面造影 |
| 5.1.12.6 | 支持负荷超声成像下的左心造影 |
| 5.1.12.7 | 可与斑点噪音抑制等技术结合使用 |
| 5.1.12.8 | 具有双时钟计时，存储时间长短可调 |
| 5.1.12.9 | 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具 |
| 5.1.13 | 四维成像单元 |
| 5.1.13.1 | 四维成像单元支持经食道容积成像探头4D TEE |
| 5.1.13.2 | 四维探头具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、超声造影等全部功能模式 |
| 5.1.13.3 | 单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的90x90度实时全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像；该模式支持全容积彩色血流显示； |
| 5.1.13.4 | 多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥4个 |
| 5.1.13.5 | 自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切;显示切面数≥6个 |
| 5.1.13.6 | 智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。 |
| 5.1.13.7 | 四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择；角度预设个数≥4个 |
| 5.1.13.8 | 智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动。 |
| 5.1.13.9 | 具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察,方便局部结构成像 |
| 5.1.13.10 | 容积帧频可独立调节，以满足临床需要 |
| 5.1.13.11 | 四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号 |
| 5.1.13.12 | 具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束 |
| 5.1.13.13 | 12切面同步显示心室9个短轴切面和3个长轴切面，支持负荷超声成像 |
| 5.1.13.14 | 具备实时双平面，可以进行平面的倾斜及旋转，可调角度 |
| 5.1.13.15 | 实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像；切面之间的角度任意可调；支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影 |
| 5.1.13.16 | 任意两点剪切容积成像 |
| 5.1.13.17 | 智能切面显示:对实时或存储容积数据中,可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构,不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割；也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。 |
| 5.1.13.18 | 实时三维以及实时三维彩色模式下，实现一键快速镜向反转功能，简化工作流程，提高工作效率 |
| 5.1.13.19 | 立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构 |
| 5.1.13.20 | 彩色血流透明模式：可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。 |
| 5.1.13.21 | 具备虚拟存储功能，即四维容积图像编辑后可再次存储，而存储后的4D图像是原始图像的10-20%，且不影响图像质量和再次编辑，有效节约硬盘空间 |
| 5.1.14 | 扫描教练：提供心脏超声的标准切面以及扫查技巧和方法视频及图片指引 |
| 5.2 | 测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式) |
| 5.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 |
| 5.2.2 | 心脏功能测量与分析 |
| 5.2.2.1 | 具备心脏频谱自动识别功能：在获取频谱后，系统可智能识别该频谱来源并进行自动测量 |
| *5.2.2.2 | 心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统。包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数（附图） |
| 5.2.2.3 | 直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或多点任意描记，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式 |
| 5.2.2.4 | 自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 |
| 5.2.2.5 | 组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示 |
| *5.2.2.6 | 在线斑点追踪定量分析: 自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数（PSI）、提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头、经食道探头。(附图) |
| 5.2.2.7 | 能在容积图像上进行直线和面积测量。 |
| 5.2.2.8 | 具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。 |
| 5.2.2.9 | 具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。 |
| 5.2.2.10 | 在线四维自动左室定量分析：在主机上实现基于全容积成像数据，自动追踪左心室内膜边界，自动提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数，并能够提供左室容积变化曲线、左心室球形指数(SpI)等高级分析参数。支持经食道四维成像。 |
| 5.2.2.11 | 具备儿科心脏Z-score评分系统 |
| 5.2.3 | 产科测量软件包 |
| 5.2.3.1 | 内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表 |
| 5.2.3.2 | 胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比 |
| 5.2.3.3 | 包含卵巢与子宫测量报告 |
| 5.2.3.4 | 测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印 |
| 5.2.4 | 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 |
| 5.2.5 | 血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等 |
| 5.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |
| 5.3.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 5.3.2 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |
| 5.3.3 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 |
| 5.3.4 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能 |
| 5.3.5 | USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 5.4 | 参考信号：心电、心电触发、呼吸波 |
| 5.5 | 输入/输出信号: |
| 5.5.1 | 输入：ECG、USB |
| 5.5.2 | 输出：HDMI、Dicom、USB |
| 5.6 | 图像管理与记录装置： |
| 5.6.1 | 内置图像管理系统 |
| 5.6.2 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 六、 | 技术参数及要求： |
| 6.1 | 系统通用功能 |
| 6.1.1 | 监 视 器：≥15英寸宽屏高分辨率无闪烁液晶全触摸屏显示器，扫描方式：逐行扫描，无闪烁，高分辨率1920x1080 |
| 6.1.2 | 探头接口：主机具备一个探头接口，可由台车扩展为≥4 |
| 6.1.3 | 配备一体化台车，具备探头穿接口连接于主机，台车探头接口≥4 |
| 6.1.4 | 台车具有内置备用电池组，扫查时间≥3小时 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：探头均为宽频带多点变频探头，中心频率可选择≥3种 |
| 6.2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |
| 6.2.3 | 类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头 |
| 6.2.4 | B/D兼用： 线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD 相控阵：B/PWD/CWD |
| 6.2.5 | 探头配备： 成人相控阵探头：1.5-4.6MHz 经食管矩阵容积相控阵探头：3.0-8.0MHz 电子线阵探头：2.0-10.0MHz 腹部凸阵探头：1.5-5.0MHz |
| 6.3 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 6.3.1 | 成人相控阵探头扫描角度≥115°选择 |
| 6.3.2 | 成像速率: |
|  | 扫描速率： 常规扇扫探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥59帧/秒 凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥27帧/秒 |
|  | 经食管矩阵容积探头：极限帧频≥30 |
| 6.3.3 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |
| 6.3.4 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |
| 6.3.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅，允许同时12窗口同屏回放，多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比。 |
| 6.3.6 | 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 |
| 6.3.7 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 6.3.8 | 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥4组 |
| 6.4 | 频谱多普勒成像参数 |
| 6.4.1 | 方式： PWD, HPRF，CWD |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率： |
|  | 相控阵：≥四段 |
|  | 线阵：≥三段 |
|  | 凸阵：≥三段 |
| 6.4.3 | 最大测量速度： |
|  | PWD：血流速度≥6m/s |
|  | CWD：血流速度≥12m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) |
| 6.4.5 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 6.4.6 | 电影回放：≥90秒 |
| 6.4.7 | 零位移动：≥6级 |
| 6.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 |
| 6.4.9 | 实时二同步/三同步显示 |
| 6.4.10 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 6.4.11 | 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成 |
| 6.5 | 彩色多普勒成像参数 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |
| 6.5.2 | 彩色显示帧频： |
|  | 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥10帧/s |
|  | 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥90帧/s |
| 6.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20° |
| 6.5.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 6.5.5 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤5mm/s |
| 6.5.6 | 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。 |
| 6.6 | 超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 七 | 备件、专用工具、资料及其它 |
| 7.1 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。 |
| 7.2 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |
| 7.3 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
| 7.4 | 技术服务：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 7.5 | 在中国境内有相应的零配件保税库。 |
| 7.6 | 技术培训要求：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为便携式彩超机（195.00万）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第五章评标办法第1.2条进行评审。

- （三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、生产厂家国内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在疆内有维修机构或分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

2、提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员；

3、合同设备保质保用期，不得少于2年（用户单位验收合格之日起计算）。

4、质保期内设备使用期间非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，发生的维修、保养、及易损件费用由中标人承担；维修响应时间小于2小时，工程师24小时之内抵达现场进行维修；特殊情况下，经院方同意可适当延长时间，但不超过48小时抵达现场（48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作）。

5、质保期内设备整机每半年提供一次免费上门维护、保养服务；

6、厂家提供专业人员现场操作和培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能工程师须提供持培训合格证明为招标人提供维修服务；

7、提供保修期后无偿技术支持，设备软件系统保修期后能提供免费的升级维护。

8、提供正规的备品备件价格表。

9、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

10、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺及相关技术资料的白皮书）。

11、采购的设备的诊断报告工作站和相关接口必须与我院的相关系统开设端口进行连接使用，连接产生的相关费用由中标方承担；

- （四）验收标准

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

- 4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定

一、标项六 采购需求一览表

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项六 | 多普勒超声诊断仪 | 1 | 设备自合同签订起30天交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行 | 采购人指定地点 |  |

二、技术要求

标项六：多普勒超声诊断仪

一、名    称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、设备用途：

腹部、妇产科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼外周神经、微创介入、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的顶级四维超声系统，投标设备必须为各厂家最高档的专业机。

四、主要规格及系统概述：

1. 彩色超声多普勒诊断仪：

1.1 全数字化超声成像系统，所提供机型为2020年以后注册机型。（以注册证为准）

1.2 主机计算机系统为Windows操作系统

1.3 显示器：≥23.5寸LCD显示器，显示器可以上下、前后、左右自由活动、仰俯，具备1,920 x 1,080x 24比特的分辨率，旋转角度可达+-360度。

1.4 具备≥13.3英寸彩色LED触摸控制屏,显示分辨率: 1,920 x 1,080

1.4.1 可与监视器同步显示图像;

1.4.2 触摸屏幕操作菜单可自主编辑,并可滑动翻页

1.4.3 触摸屏可做独立感应式位置调整，角度可达30度（附图）。

1.5 10段数字化TGC分布于触摸屏，且可随不同预设保存（附图）

1.6 操作面板电动调节高度、前后、左右位置及旋转

1.7 主机成像通道数：≥42,000,000

*1.8 系统最大动态范围：≥360dB

1.9 系统最大扫查深度：≥45cm

2 成像及分析单元：智能化波束形成器，512G的SSD硬盘支持的最新计算机平台，信号处理及数据运行更稳定、准确，获取更多有效信息，提供高品质图像

2.1 二维灰阶成像及分析单元

2.2 M型显示及分析单元

2.3 彩色多普勒显示及分析单元

2.4 能量多普勒显示及分析单元

2.5 脉冲多普勒显示及分析单元

2.6连续多普勒显示及分析单元

2.7组织多普勒显示及分析单元

2.8方向性彩色多普勒能量图成像单元

3、先进的成像及定量技术

3.1 智能差量谐波成像技术：结合超宽频带探头及先进的电子算法技术提供结合双倍基波和高低基波。

相减的低频带信号成像，高频成像保证了高分辨率，低频信号带来的远场信号也保证了图像穿透力。

3.2 高清成像技术：具备对接收到的回波信号得到真实的图像，还原在组织中线性传播的声波回波信号，从成像的根源解决了图像模糊难题，专注于提升空间分辨率，侧向分辨率。提高2倍，轴向分辨率提高2.1倍。提供重要的组织细节信息，可支持线阵及凸阵探头 。

3.3 自适应彩色血流技术，根据彩色取样框位置自动调节发射、接收频带宽，提供最佳彩色灵敏度和分辨率。

*3.4血管分布定量：基于时间空间相干成像原理，采用先进的静态杂波滤波器将组织中的慢速血流或者微弱血流信号与受呼吸或血管搏动而产生的组织运动噪音鉴别、提取，剔除了后者产生的噪音干扰，得到了纯净、敏感的血流信息。可分为彩色模式和多种形式的能量图模式（提供图片证明）

3.5双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频，不降低图像质量。

3.6多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像。

3.7图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。

3.8动态核磁共振技术：采用专业智能滤波技术，消除多维度的噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其它图像优化技术同时使用。

3.9 组织偏差校正技术：用户可选择声束在不同组织内的传播速度，达到最佳成像效果。

3.10 空间复合成像，可实现曲别针实验，应用于2D/彩色血流模式下

3.11 全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶

1）支持成角扫查

2）可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析

3）可进行任意旋转、放大及测量

3.12弹性成像单元，采用压力应变模式，可进行弹性定量，且甲状腺专用、乳腺专用及肌骨应用的弹性成像和定量工具。

3.12.1 乳腺弹性成像：具备单取样和双取样两种模式。

3.12.1.1单感兴趣区取样技术，由机器选择背景脂肪组织的平均应变值做参考，操作者只需选取一次感兴趣区域即可快速自动获得目标应变值和参考应变值之间比值，增加了测量的便捷性和可重复性。

3.12.1.2双感兴趣区取样技术，为操作者可自定义参考区和病变区，系统即自动计算病变区域与正常组织的应变比B/A，仪器内置弹性彩色编码指控标尺来提示弹性图像采集质量（提供图片证明）。

3.12.2甲状腺弹性成像：无需外部压力，通过采集颈动脉波动对甲状腺组织产生的压力及应变力而获得甲状腺的弹性图像，对甲状腺内感兴趣区内组织弹性的均匀度进行量化分析，用于开展甲状腺分级及甲状腺肿瘤的辅助评估等科研工作，仪器内置弹性彩色编码质控标尺以提示弹性图像采集质量。

3.12.3 肌骨应用弹性：根据探头压力进行组织硬度分析，具备质控标尺。

3.13具有多国语言包括中文菜单、中文文本输入。

*3.15 智能扫查辅助诊断技术：经过深度学习具有病理结果的图像训练、开发的技术，可在机实现符合BI-RADS分类标准（乳腺）和TI-RADS标准（甲状腺）的数据及报告系统，可提示占位的良恶性，也可自动提供占位的多组声学特征，包括病变形状、病变走向、边界、内部回声类型等。（提供证明图片）

- 感兴趣区定位，自动识别、勾络病灶边界

2）通过自动计算，准确获取并显示病灶基本所需测量数值

3）可自动提示病变的良恶性，具备自动提示多于（≥）6个病灶的声学特征

4）内置BI-RADS（或者TI-RADS、RUSS、ATA等）分类诊断模型，并自动予以匹配

5）任意添加分析后及检查图片到Report系统

3.16造影成像技术：

3.16.1 具备低机械指数及高机械指数造影成像功能。

3.16.2 具备Flash闪烁成像，快速廓清造影剂，以支持二次造影成像需求。

3.16.3 为多脉冲非对称脉冲波调制技术，复合基波、谐波及脉冲反相谐波     信号采集成像，对造影剂敏感性高，造影剂用量少。

3.16.4具备双幅造影图像及基波图像同屏对比，双福图像可独立调节成像参数，具备双造影计时器。

3.16.5 血管脉络图描记：可一键描记造影剂按时间相的灌注轨迹，多种模式可选，按时间顺序清晰记录病变组织滋养血管的分布及灌注路径，可多次成像，便捷、直观。

3.16.6 每段动态图像在机最大记录时间长达（≥）10min，可支持高频小器官、腹部、腔内等广泛的应用。

3.16.7 造影成像可与S-Fusion智能融合技术结合使用，结合CT/MR/US等多模态影像数据，精准支持介入导航的临床需求。

3.16.7 具备在机TIC曲线分析，支持多达（≥）12个参数分析，充分满足造影模式下的临床应用及科研需求。

3.16.8 最多大于（≥）9个取样容积，支持造影剂定量分析。

3.16.9具备专业增强穿刺针显示的功能：通过特殊的信号增强处理技术，可清晰显示针道及针尖。

3.18 心脏室壁运动分析技术：

3.18.1 具备快速自动射血分数的测定功能：以心尖处及二尖瓣环三点定位即可快速计算射血分数。

3.18.2 具备参数成像、彩色M-型成像及牛眼图显示。

3.19具备心脏负荷成像功能。

4. 测量和分析部分：

4.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等。

4.1.1测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示

4.2 腹部测量与分析

4.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

4.4 妇科测量与分析

4.5 颈动脉测量与分析

4.6 心脏测量与分析

4.7 泌尿科测量与分析

4.8 胎儿心脏测量与分析

4.9 上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析

4.10 小儿髋关节测量

5. 探头规格：

5.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收

5.2 支持3D成像

5.3探头规格:

5.3.1性能：超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥3种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段及频率具体数字均可在屏幕上可视可调，必须具备单晶体探头技术。

5.3.2类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵，腔内微凸阵

5.3.3单晶体凸阵探头：约1-7MHz基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具凸型扩展功能。

5.3.4浅表线阵探头：约3-12MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具备T型扩展功能。

5.3.5血管线阵探头：约2-9MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调。

5.3.6相控阵探头：约1-5MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调。

5.4探头接口：探头接口≥5个，同时激活探头接口≥4个，均为最新的无针式探头接口，具备防尘盖板，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用。

6. 输入/输出信号：

6.1 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频

6.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM 3.0、DICOM SR

6.3 主机内置一体化USB接口≥6个

7. 二维成像主要参数：

7.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒

7.2 扫描线：每帧线密度≥1024超声线

7.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

7.4 接收方式：接收通道≥40,000,000，多路信号并行处理

7.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

7.6 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式

7.7 回放重现：2D灰阶图像回放≥12700帧

7.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

7.9增益调节：B、B/M、C、D可独立调节

7.10数码TGC≥10段增益补偿调节

7.11最大扫查深度≥45cm，最小显示深度≤2cm

8. 频谱多普勒：

8.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

8.2最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥9m/s ,CW：血流速度≥17m/s

9.3最低测量速度：≤1mm/s

9.4显示方式：B/D、B/C/D

9.5多普勒电影回放：≥8192线

9.6零位移动：≥8级

9.7取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度（≤）0.5mm，最大（≥）20mm（提供图片证明）

9.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

9.9实时三同步功能

10.彩色多普勒：

10.1彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度

10.2显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

10.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

10.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20

10.5彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.8cm/s

10.6彩色显示帧频：相控阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/s

10.7彩色显示帧频：腹部凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/s

11. EZ Exam：

可将经常用到的或者按质控扫描需求必需扫查的多个操作步骤按顺序固定在一个选项中，帮助科室实现在不同扫查医师中的检查流程标准化，大大提高不同检查者对病人检查的前后一致性和可重复性。

12. 超声图像及病案管理系统：

13.1数字化SSD固态硬盘容量≥500GB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息。

13.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。

13.3 具有图像存储与（电影）回放重现单元

13.4 可批量、选择性输出图像

13.5 ADVR：

在检查的同时进行同步DVD或者U盘记录，可以在您不中断扫查、保持检查连续性的同时，进行大容量、快速的DVD刻录。并且可对刻录范围进行自由选择。

- 15.其他辅助设施

- 办公桌桌椅

- 高端电脑系统与医院PACS系统相连接

- 检查床

- 彩色打印机(京瓷)

- （三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1 提供免费保修年限为24个月，24个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用；

2对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训，费用由公司承担。

3 保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。

4采购的设备的诊断报告工作站和相关接口必须与我院的相关系统开设端口进行连接使用，连接产生的相关费用由中标方承担；

- （四）验收标准

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

- 4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定

- 第四章 合同条款

新源县人民医院

合  同  文  本

项目名称：

项目编号：

年  月  日

新源县人民医院采购合同(货物类)

甲  方：新源县人民医院

乙  方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

1、本合同总中标或成交金额为：大 写                      （小写¥         ），合同总金额中包含货物购置价及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

四、交货日期

全部货物须在20   年   月   日前交货完毕。

五、交货地点

甲方指定的地点：

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的                                           货物为全新的、未使用过的产品。

2、乙方所提供的                                            货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购规定的技术要求。

3、乙方保证提供的                                             货物按国

家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

七、质量保证期

全部的                                    货物质保期为    年。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、相关的生产资质及备案凭证、原装进口产品的报关单及商检报告等资料。

九、包装及验收

１、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、因包装不妥在运输过程中发生货物锈蚀、损坏和丢失的，由乙方承担完全责任。

３、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署新源县人民医院设备验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

十、培训及售后服务

1、乙方有义务对甲方相关技术人员和使用人员进行免费培训，使其能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，并能熟练掌握设备的各项功能和操作。

2、乙方应提供给甲方详细的设备清单及相关的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；质保期内免费提供设备软件升级；疆内设有维修机构或配备专业的维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每半年免费上门维护保养1次；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历；在保修期内，如设备出现故障，必须在7个日历内完成维修工作，否则更换新机；

3、提供保修期后无偿技术支持。

4、乙方须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证明。

5、提供正规的备品备件价格表。

6、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

7、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺）。

8、采购的全数字高档彩色多普勒超声诊断仪必须与我院的PACS等服务器开设端口进行连接使用，连接产生相关费用由中标方自行承担

十一、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点。如需安装调试，并提供免费的安装调试。

4、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十二、合同变更、违约

1、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约撤销合同，而乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方应严格按照甲方采购要求中规定的交货时间、产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的　　%承担违约金。

3、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署及盖章此附件，方能生效。

4、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

5、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同，应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额　　%的违约金。

6、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交新源县人民法院。

7、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

8、合同一式二份，甲乙双方、各执一份。

9、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

十三、其它条款

甲   方：                            乙   方：

单位名称：                         　单位名称：

日    期：                           日   期：

公    章：                         　公   章：

法人或授权代表签字：               　法人或授权代表签字：

开户银行：                         　开户银行：

邮    编：                         　帐    号：

  - 第五章 评审办法

- 1、评审说明

1.1 本次招标采用综合评分法进行评审。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.3 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予10%-20%（工程项目为6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目小微企业报价扣除比例为10%。

2、资格审查

开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见下表2.1资格评审表。

2.1资格评审表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |
|  | 健全的财务会计制度 | 提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供； |  |  |
|  | 纳税证明 | 提供近三月内任意一月的依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； |  |  |
|  | 缴纳社会保障资金证明 | 提供社保机构出具的近三月内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供； |  |  |
|  | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |
|  | 无重大违法记录的书面声明 | 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
|  | 特定资格要求 | 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证； |  |  |
|  | 供应商的授权委托书 | 具备有效的投标代表的授权委托书，授权委托书应由法定代表人（或负责人）签名或签章并加盖企业公章。如为法定代表人（或负责人）参加投标，需提供法定代表人（或负责人）身份证明； |  |  |
|  | 被授权人身份证 | 具备有效的被授权人身份证复印件； |  |  |
|  | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 信用查询 | 供应商在“信用中国”网站、“中国政府采购网”且未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单； |  |  |
|  | 不参与围标串标承诺书 | 附有不参与围标串标承诺书。 |  |  |
| 备注： 1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。 2.合格供应商不足三家的，不进行评标。 |  |  |  |  |

3、评标

3.1 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评审，评审分为符合性审查和详细评审两个阶段。

3.1.1 符合性审查

3.1.1.1 评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。具体评审内容详见3.1.1.2《符合性审查表》。

3.1.1.2 符合性审查表

| 符合性审查 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 供应商名称 | 与营业执照一致； |  |  |
|  | 医疗器械注册证（含登记表） | 供应商所投产品若为医疗器械须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）； |  |  |
|  | 投标文件签署 | 投标文件的签章符合招标文件规定； |  |  |
|  | 投标文件份数 | 投标文件份数符合招标文件要求； |  |  |
|  | 投标报价 | 投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价；投标总报价及单项设备报价均未超过项目采购预算或最高限价的； |  |  |
|  | 投标产品 | 本次招标为国产设备招标，其投标设备未提供进口设备 |  |  |
|  | 供货范围 | 投标文件载明的供货范围符合招标文件的要求； |  |  |
|  | 交货期 | 投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限； |  |  |
|  | 质保期、付款方式 | 投标文件载明的质保期及付款方式满足招标文件规定； |  |  |
|  | 投标有效期 | 投标文件载明的投标有效期满足招标文件规定； |  |  |
|  | 其他实质性要求 | 投标文件未出现不满足招标文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容； |  |  |
|  | 其他无效情形 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
| 备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

3.1.2 详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见3.1.2.5评审办法和标准。

3.1.2.1 投标文件的澄清和算术性修正

★在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。

31.3.2.2 在符合性评审后，为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.3.2.3 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

31.3.2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或企业负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

★在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。

3.1.2.5详细评审办法和标准

| 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审（30分） | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） 注：对小微企业价格优惠计算方法按本须知1.3项执行。 |
|  | 商务部分（20分） | 业绩 （0-5分） | 自2019年11月01日至今所投产品的销售业绩，每提供1项业绩得1分，满分5分。以提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  |  | 售后服务 （0-7分） | ①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障响应处理、培训计划）： 方案内容全面完整，科学合理，可操作性强，得4分； 方案内容比较完整，但不够具体，具备可操作性，得2分； 方案不够完整具体或缺乏可操作性，得0分。 ②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和措施）得2分； ③供应商在疆内设有售后服务场所，提供有效证明文件，得1分。（有效证明文件为租房证明或合作协议等，复印件加盖公章，否则不予计分。）满分7分。 |
|  |  | 培训 （0-5分） | 供应商提供1人为期半个月的培训，得1.5分；提供2个人为期半个月的培训得3分；提供2人及以上为期1个月及以上的培训得5分。 |
|  |  | 节能、环保 （0-2分） | 供应商所投采购一览表 所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产 品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品得1分，国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书得1分，满分2分。未提供证明材料的不得分。 |
|  |  | 标函质量 （0-1分） | 标书制作一般得0.5分；标书制作美观、目录完整有序有页码得1分。 |
|  | 技术部分（50分） | 技术参数响应 （0-30分） | 投标产品技术参数须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”逐条列出是否响应。(1)标注*号的技术条款为重要技术参数，对*号条款每一条负偏离扣3分，扣至0分为止；(2)除*号条款以外的技术参数为一般技术参数条款，对一般技术条款，每1条负偏离扣2分，扣至0分为止。满分30分。（未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。） |
|  |  | 产品选型 （0-6分） | 投标产品选型基本合理、应标方案满足招标需求且配置齐全的，得3分；投标产品选型技术更新，整体更符合招标需求，核心技术成熟经过市场验证加3分；满分6分。 |
|  |  | 功能 （0-6分） | 产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得3分；提供完整的检验检测报告、宣传彩页等技术资料加3分。满分6分。 |
|  |  | 软硬件 （0-6分） | 软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得3分；软、硬件功能要求优于招标文件的使用要求加3分，满分6分。 |
|  |  | 辅件 （0-2分） | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要得1分；提供相关承诺函或有效证明文件的加1分，满分2分。 |

4.评标委员会的权利

4.1 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.3 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

4.3.1.1 分值汇总计算错误的；

4.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

4.3.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.3.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.4 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

5. 评标过程的保密

5.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6. 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。

6.4.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.4.3 因重大变故，采购任务取消的。

  - 第六章 投标文件格式

封    面：

项目

投标文件

项目编号：

投标文件递交人（公章）：

供应商法定代表人

或其委托人（签字或签章）：

年     月     日

目  录

一、投标函

二、资格证明文件

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

(二) 供应商医疗器械经营许可证、若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）

(三) 法定代表人（或负责人）资格证明书及授权委托书

(四) 不参与围标串标承诺书

(五) 投标保证金

(六)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件

三、商务文件

(一) 供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；

(二) 开标一览表

(三) 明细报价表

(四) 实质性性响应一览表

(五) 合同条款偏离表

(六) 近三年（2019年11月01日至今）所投产品销售业绩

(七) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(八) 节能、环保产品明细表（如有）

(九) 虚假应标承担责任声明

(十) 售后服务承诺（含培训方案）

(十一) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

四、技术文件

(一) 技术条款偏离表

(二) 产品详细配置清单

(三) 供应商所投产品技术支持资料

(四) 供应商认为有必要的其他技术资料

五、其他资料

## 一、投 标 函

（采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价

元（人民币大写）¥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见《明细报价表》。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备的质保期为     年。

4.我方承诺交货期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。

6.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格要求，同时符合招标文件规定的特定资格要求。

7.我方承诺在本项目的采购活动中，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标”的情形。

8.我方承诺我公司不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

10.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

11.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

12.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

13.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

14.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

15.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

16.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出《中标通知书》之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

17.综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

18.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

二○二二年   月    日

# 二、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（须加盖公章）

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须加盖公章）

须提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

(采购人名称)      ：

对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施工程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明！

供应商：（公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须加盖公章）

- （1）须提供的近三个月内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

- （2）须提供社保机构出具的近三个月内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供。

5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人）  ：

在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

（二）供应商医疗器械经营许可证

附供应商加盖企业公章的医疗器械经营许可证复印件；若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）。

（三）法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（或负责人）资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人（或负责人）。

法定代表人（或负责人）

身份证复印件

（正面）

法定代表人（或负责人）

身份证复印件

（反面）

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：    年    月    日

注：如为法定代表人或负责人参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证明。

授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

代理人身份证复印件

（正面国徽面）

代理人身份证复印件

（反面头像面）

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（四）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法定代表人（或负责人），清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：

供应商单位名称（公章）：

供应商法定代表人或负责人（签名或签章）：

年   月   日

（五）投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（六）此处附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件

（查询时间：须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内）

说明：如网站查询信息中失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，否则其资格审查不合格。

# 三、商务文件

- （一）医疗器械注册证（含登记表）

| 货物名称 | 医疗器械使用 安全性分类级别 | 是否有医疗器械注册证 | 注册证有效期截止时间 | 注册证见投标文件（）页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¨ 一类 ¨ 二类 ¨ 三类 | ¨ 具有 ¨ 无 |  | 见投标文件（）页 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1.供应商须附所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；

2.投标人应根据参投的产品和响应实际情况填写上表内容，在“¨”中勾选对应项，并后附提供相关注册证书（如有），对应填写所在投标文件页码；如无，页码处可用“/”表示。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

（二）开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：伊犁州新源县人民医院设备购置项目

项目编号：2022PCGK133标项                                        单位：元

| 设备名称 | 数量 | 品牌/规格型号 | 设备价 | 运杂费 | 安装调试费 | 交货期 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或负责人或授权代理人（签字）：             供应商（公章）：

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

- 2、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

- 3、投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

4、项目编号按照2022PCGK133/标项一、2022PCGK133/标项二等依次类推。

- (三) 明细报价表

明细报价表

（此表由各供应商按招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

| 序号 | 名 称 | 品牌及规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或负责人或授权代理人签字：            供应商（公章）：

注：供应商须参照第三章所列明的内容全部报价。改变格式或未按照要求填报，视为未实质性响应招标文件。

（四）实质性响应一览表

实质性响应一览表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款或投标页码 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、对于招标文件加“★”条款的响应，如有偏离，其投标文件无效。

2、本表中未列明条款或内容与投标正文不一致的，均以正文为准。

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（五）合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：如有偏离须一一列明。

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（六）近三年（2019年11月01日至今）所投产品的销售业绩

近三年所投产品销售业绩表

| 序号 | 设备名称 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

备注：每项业绩须附证明资料，如中标/成交通知书或与使用单位签订的供货合同的复印件，未提供证明材料的评审时不予计分。如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效。

供应商（盖公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（七）中小微企业声明函及其他资料（如中小微企业需提供下列资料，如为大型企业可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖公章）

日期：  年  月  日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若所有货物均为监狱企业或残疾人企业制造，供应商须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

3、中标的供应商的《中小微企业声明函》将作为中标结果公告一并公示。

（八）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）

环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（九）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

（采购人名称）      ：

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开标、评审、中标公告过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签名或签章）：

日  期：  年  月  日

（十）售后服务承诺

售后服务承诺（含维保计划）

售后承诺书格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案；

2、详细的维保计划，包含保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间等；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、详细的培训方案；

5、其他供应商认为必要的承诺内容。

（十一）供应商认为有必要提供的其他商务资料

1、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；（格式自拟）

2、供应商如提供的货物涉及快递和包装，须提供《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的承诺书；（格式自拟）

3、供应商认为有必要的其他资料

# 四、技术部分

（一）技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 技术支持资料所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … ….. |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |

说明：

（1）供应商须对第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”中所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况，如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。

（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章《采购需求》技术要求中第二项“主要技术参数”中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）产品详细配置清单；（包括备品备件、专用工具和软件）；

（三）供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）

对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，在评审时均视为技术参数负偏离。

（四）供应商认为有必要的其他技术资料

# 五、其他资料

1.供应商账户信息：

账户信息具体内容如下：

账户名称：

税号：

地址及电话：

银行账号：

开户行名称：

行号：

2.招标文件未提供格式的内容

3.供应商认为有必要的其他资料