招 标 文 件

- 项目名称：经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院医疗设备采购

- 招 标 人：（公章）经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院

联 系 人：贾海燕

联系电话：/

------------------------------------------------------

招标代理机构：（公章）新疆建投项目管理咨询有限公司

联 系 人：马迪

联系电话：0991-3776665

联系地址：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街566号建投大厦

二〇二五年七月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	4

第二部分 招标说明	13

第三部分 投标说明	15

第四部分 采购内容及清单	27

第五部分 采购合同	54

第六部分 投标文件格式	62

- 第一部分  招标公告

（以网页版内容为准）

项目概况 经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院医疗设备采购供应商的潜在投标人应登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取招标文件。并于2025年 07 月 22 日11:00（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院医疗设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1180000.00元；（一标项550000.00元，二标项630000.00元）

采购需求：

标项一:

标项名称:经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院医疗设备采购-第一包

数量:不限

预算金额（元）:550000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中医相关设备（红外偏振光治疗仪、超声波治疗仪、微波治疗机、超短波治疗仪、体外冲击波治疗仪、立体动态干扰电治疗仪、深层肌肉刺激仪、康复床、OT综合训练工作台、多功能训练器），具体详见招标文件第四部分采购内容及清单（标项一）。

备注：/

标项二:

标项名称:经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院医疗设备采购-第二包

数量:不限

预算金额（元）:630000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：重点专科设备（电子支气管镜、氩气高频电刀、体外冲击波治疗仪、骨科石膏锯、骨科空心钻、空气压力波治疗仪），具体详见招标文件第四部分采购内容及清单（标项二）。

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起30天供货、安装及调试完成，质保期2年（产品验收合格后开始计算质保期）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体的供应商、未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人的，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营注册证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

三、获取采购文件

时间：2025年 07 月 01 日至2025年 07 月 08 日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间、节假日除外）

地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、投标文件提交

截止时间：2025年 07 月 22 日 11:00（北京时间）

地    点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

五、投标文件开启

开启时间：2025年 07 月 22 日 11:00（北京时间）

地    点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

3、加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4、响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院

姓 名：贾海燕

联系方式：/

2.采购代理机构信息

名 称：新疆建投项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街566号1608室

联系方式：0991-3776665

3.项目联系方式

项目联系人：马迪

电 话：0991-3776665

- 第二部分  投标人须知

本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院医疗设备采购 |
|  | 采购预算 | 1180000.00元；（一标项550000.00元，二标项630000.00元） |
|  | 采购内容 | 第一包：中医相关设备（红外偏振光治疗仪、超声波治疗仪、微波治疗机、超短波治疗仪、体外冲击波治疗仪、立体动态干扰电治疗仪、深层肌肉刺激仪、康复床、OT综合训练工作台、多功能训练器），具体详见招标文件第六部分采购内容及要求（标项一）。 第二包：重点专科设备（电子支气管镜、氩气高频电刀、体外冲击波治疗仪、骨科石膏锯、骨科空心钻、空气压力波治疗仪），具体详见招标文件第六部分采购内容及要求（标项二）。 本项目共划分为2个包，具体采购内容及标段划分详见招标文件“第四部分 采购内容及要求”（投标人可参与多个标段的投标，也可被授予多个标段的中标资格） |
|  | 项目编号 | 第一包：JTZB-2025-ZC031 第二包：JTZB-2025-ZC032 |
|  | 合同履约期限 | 自合同签订之日起30天供货、安装及调试完成，质保期2年（产品验收合格后开始计算质保期）。 |
|  | 质量标准 | 合格，满足国家验收标准、出厂说明书及甲方采购需求。 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 本项目 最高限价 | ☑有： 最高投标限价：第一包：550000.00元；第二包：630000.00元 最高投标限价均不允许超出，若超出限价其投标文件将被否决。 |
|  | 公告媒体 | 新疆政府采购网 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 评标方法 | ☑综合评分法 最低评标价法 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院 地 址：乌鲁木齐市头屯河区东林街369号 联 系 人：贾海燕 联系电话：/ |
| 3 | 采购代理机构 | 代理机构：新疆建投项目管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街建投大厦1609室 联系人：马迪 联系电话：0991-3776665 |
| 4 | 供应商 产生方法 | ☑公告 □供应商库抽取 □专家和采购人推荐 |
| 5 | 申请人 资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度经第三方会计事务所或审计机构审计的财务审计报告提供的财务审计报告或截止投标时间近半年的财务报表，财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表，当月新成立公司不需提供）； （3）具有履行合同所必需的专业技术能力（自行承诺）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录或证明文件复印件加盖公章 (依法免税的应提供相应文件说明)提供社保缴费记录(社保缴费记录指近六个月公司整体社保，社保缴纳证明);如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明，新成立的公司不需要提供）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体的供应商、未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人的，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 （2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营注册证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |
| 6 | 联合体 | ☑不接受 □接受 |
| 7 | 政府采购强制采购节能产品 | ☑否 □是，获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品（强制类）认证证书的产品。 |
|  | 政府采购强制采购信息安全认证 | ☑否 □是 |
| 8 | 政府采购优先采购： 节能产品（非强制类） | 产品： □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。 □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/ ％ ☑本项目不适用。 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 产品： □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。 □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/％ ☑本项目不适用。 |
|  | 支持中小企业发展 | 采购项目需要落实的政府采购政策 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 本项目给与小微企业10%价格优惠扣除。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业大类为工业。 注意： 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 符合上述条件的，请填写中小企业声明函，声明函中须涵盖所投项目采购清单中所有标的，未填写清楚的不予以认定。 |
| 9 | 其他法律法规强制性规定的 | 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)相关规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》的企业视为小微企业。 |
| 10 | 品牌 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评审小组按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。（第一包核心产品为：体外冲击波治疗仪、第二包核心产品为：氩气高频电刀） |
| 11 | 招标文件的澄清 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 12 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1）递交时间：2025年 07 月 22 日 11:00（北京时间） 2）递交地点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅 3）对迟于该时间递交的投标文件将不予接收。 |
| 13 | 投标文件开启时间和地点 | 1）开标时间：2025年 07 月 22 日 11:00（北京时间） 2）开标地点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅 |
| 14 | 投标保证金 | □不要求提供 ☑要求提供 第一包投标保证金：5500.00（伍仟伍佰元整） 账号：3113730011140000997 第二包投标保证金：6300.00（陆仟叁佰元整） 账号：3113730011140000996 投标保证金缴纳方式：从投标人基本账户以支票、转账、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金提交，投标人必须于投标截止时间前将投标保证金从投标人账户汇至以下银行账户： 公司名称：新疆建投项目管理咨询有限公司 开户银行及机构：中信银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区科技支行 行号：302881000123 特别提示：投标人在递交保证金时应充分考虑转账在途时间，建议在投标截止时间前48小时到达我公司账户。 备注：1.保证金入账后须将保证金电汇凭证或保证金收据或保函放入投标文件中。 - 汇款单上需注明单位名称、项目名称（写不下时项目名称可简写）、金额。投标保证金于开标截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 - 开标结果公示后，供应商须提交保证金反开收据到代理机构，用于保证金退还流程（反开收据格式如下）。 - 特别提示：每个标段投标保证金账号不一样，请特别注意！！！ |
| 15 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 16 | 投标文件份数 | 加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。 |
| 17 | 投标文件编制须知 | 1、在招标文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）窗口下载所投项目的招标文件。 2、供应商需在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标文件制作完成后在投标响应截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。 3、招标文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应招标文件，其投标将被拒绝。 特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的投标材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。 |
| 18 | 质量标准 | 质量合格，符合国家相关标准。 |
| 19 | 付款方式 | 设备到货付合同金额的30%、设备验收合格后付合同金额的70%。 付款注意事项：甲方收到乙方合法有效的增值税发票后（具体发票形式依据甲方要求提供），经甲方财务票据审核无误，待上级财政拨款后（不可抗力、特殊情况除外），以转账或支票付款方式缴付货款给乙方，乙方迟延提交或提交不符合约定的增值税发票的，甲方有权拒绝付款，由此造成的迟延付款等不利后果由乙方自行承担。乙方如提供虚假增值税发票的，除应向甲方提供符合合同约定的增值税发票外，应向甲方支付发票金额 10%的违约金并承担一切民事、行政和刑事责任，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。 |
| 20 | 履约保证金 | / |
| 21 | 招标代理费 | 招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（ 发改价格[2011]534号）文件规定收取，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。无论招标结果如何，招标代理工作完成后，招标代理费概不退还。 |
| 22 | 响应文件的现场解密 | 响应文件解密时长：30分钟（过时未进行解密的响应文件，开标现场不进行解密时间延长。） 开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密响应文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 （友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密） |
| 23 | 其他说明 | 1、各供应商必须针对项目制作投标文件并报价，投标文件均必须满足招标文件制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。 4、供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。 5、本次采购，供应商须按招标文件第三部分“投标说明”中规定的内容提交投标文件。并根据第六部分“附件”中的全部内容进行投标文件的编制，在评标过程中若发现供应商的投标文件内容未按照招标文件编制，编制内容存在缺失或提供无效资料的，将导致投标被拒绝。所有资料均不允许在投标截止时间后补正。 |
| 24 | 注意事项 | 注：1、无论何种原因，在响应文件中未提供相应材料的，评审小组将视同其未提供。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。） 5、中标的供应商在领取中标通知书时须向招标代理机构递交纸质投标文件正本一份、副本二份。 |
| 6、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货及服务。 7、技术符合程度评审中，投标人需提供相关的证明文件，同时根据采购需求如实响应，是否偏离情况根据投标文件技术偏离表中投标响应来证明，证明材料需与招标文件中参数点对点响应，逐条逐项进行回复，若产品技术白皮书或技术规格彩页或技术性能检测报告或产品注册证等证明文件无法反应出采购需求中的参数或负偏离，视为不满足要求，予以相应扣分。 证明材料指：产品技术白皮书或技术规格彩页或技术性能检测报告或产品注册证等证明文件以附件的形式附于技术偏离表之后并标记出对应参数作为评审依据。 |  |  |

- 第二部分  招标说明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合投标人须知前附表中申请人资格条件的服务机构均为合格的投标人。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院。

3.2  “招标代理机构”系指新疆建投项目管理咨询有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的服务商及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后综合得分第一的服务商及投标表现人。

3.6  “响应”系指投标人、根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.7  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的合同期限内的相关工作任务、服务项目及其他类似的责任。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 招标文件的构成

5.1  招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 招标内容

第五部分 商务部分

第六部分 附件（范本格式）

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有异议，可在投标截止期的五日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

- 第三部分  投标说明

第一章 对投标人的资质要求

1.投标资质

1.1　投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2　投标文件中的资格证明文件须加盖公章。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将视为无效标。

1.4  投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将视为无效。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）招标文件服务要求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按《第六部分 投标文件格式》顺序排列和装订投标文件，本文件后附附件范本作参考：

关于其他服务及培训等内容，请各投标人根据项目实际需求，并结合企业自身情况进行编制。上述内容如有不足之处,请自行补充。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、开标一览表。如投标文件中提供的各类表格样式不适，投标人可另行设计表格形式，力求清楚、准确。

6. 投标报价的货币单位

6.1　投标人应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。

6.2. 投标报价应包括以下内容：

6.2.1所有报价应包括货物所需的运输、安装费用等包含本项目的所有相关费用,包含税金等。

6.2.2报价按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

6.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及服务期限内固定不变。

6.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

6.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.2.6 招标代理费：

招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（ 发改价格[2011]534号）文件规定收取。

6.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次采购的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本公开招标文件规定的“最高投标限价”，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均高于“最高投标限价”，招标人有权重新组织采购。

7. 服务计划

投标人可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为 90日历日（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，不允许修改。

9.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

10. 投标保证金

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2  投标人应提交投标保证金（汇款时应写明项目名称及项目编号）

第三章  投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标记

12.1  加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

12.2  响应文件开启当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：

①开标前一小时在系统进行在线签到；

②30分钟内完成在线解密；

③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

12.3  当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：

（1）投标人在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；

（2）投标人使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；

（3）投标人解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；

（6）投标人个人原因导致无法解密的其他情形。

12.4  投标人需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标人自身原因导致投标文件解密失败的，由投标人自行承担相应后果。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交截止日期为公开招标公告所规定的时间。

13.2  出现因公开招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按招标人的变更公告通知重新规定的投标时间递交。

14．投标文件的修改和撤销

14.1  投标文件上传成功后，在投标截止时间前，投标人可撤回投标文件，修改内容。

操作路径：登录政采云平台-【项目采购】-【投标文件上传】

具体操作：在进行中标签页下，选择状态为已上传，在操作栏点击[撤回]按钮进行撤回；也可点击[查看]按钮，点击页面右上角的[撤回]按钮进行撤回。

14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标人将没收其投标保证金。

第四章  开 标

15.开标

15.1　本次招标按公开招标文件中约定的时间和地点进行招标，并邀请所有投标

投标人的法定代表人或其授权人参加。

15.2　开标时将通过政采云平台“不见面”开标大厅对投标文件完成远程解密，

并在解密后进行唱标。唱标以投标人提交的投标文件中“投标报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

若采购人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，

经监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认采购人宣读的结果。

开标由采购人主持，邀请监督部门人员现场全过程监督。

15.3　开标和唱标的顺序，按照政采云平台推送的先后顺序依次进行。

15.4  无效的投标文件：

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评审：

15.4.1  未在政采云系统进行在线签到的；

15.4.2  未在30分钟内完成在线解密的；

15.4.3  唱标结束后30分钟内未完成“开标一览表”在线签章的；

15.4.4  投标人未按照公开招标文件要求提供投标保证金的；

15.4.5  按照本文件第5.1款规定有效证件不齐全的投标人的投标文件

第五章  评 审

16.评审过程的保密性

16.1开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等内容，评审小组成员或参与评审的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

16.2 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

17.评审小组

17.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评审小组，负责本次采购项目的评审活动。评审小组负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

17.2 评审小组成员名单于开标前确定。评审小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.3 评审小组由招标人或熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的人员组成，成员为三人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员不少于成员总数的三分之二。

17.4 按前款规定，评审小组的成员，由招标人或代理机构在政采云平台采取随机抽取的方式确定。

17.5.评审专家应符合下列条件：

17.5.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

17.5.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

17.5.3 熟悉政府采购相关政策法规；

17.5.4承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

17.5.5 身体健康，能够承担评审工作；

17.5.6 申请成为评审专家前三年内,无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录；

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.6 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评审小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他有利害关系人的财物或者其他好处。

17.7 评审小组成员和与本次评审活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。与评审活动有关的工作人员，是指评审小组成员以外的、因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

17.8 应为新疆政府采购网专家库在册专家。

18．评审的准备

18.1  评审小组的成员应当熟悉并认真研究公开招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1.1 招标目的。

18.1.2 招标项目的范围、性质。

18.1.3 公开招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.1.4 公开招标文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中应考虑的相关因素。

18.2  招标人应当向评审小组提供评审所需的重要信息和数据。

18.3  评审小组应当根据公开招标文件规定的评审标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。公开招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

19.评审依据及评审办法

19.1 评审依据为公开招标文件。

19.2 本次采购项目采用综合评分法。

19.3 招标人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20. 评审程序及评审因素

20.1 评审程序

成立评标委员会→初步评审（资格审查表、符合性审查表）→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐成交候选人→完成评审报告。

通过初步评审的投标单位可进行下一环节的评审；

20.2对投标文件的评估和比较

20.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

20.3 初步评审

20.3.1  采购人应当对投标人提交的响应文件进行资格审查。资格审查未通过的，其响应文件无效，采购人应当告知有关投标人。评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准。

20.3.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.3.3　在评审过程中，评审小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

20.3.4 　投标人的资格条件不符合国家有关规定和公开招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评审小组可以否决其投标。

20.3.5  评审小组应当审查每一投标文件是否对公开招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

20.3.6　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

20.3.7  评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评标办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

20.3.8  投标文件的澄清

20.3.8.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方组建的评审小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标方澄清其投标内容，投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标方代表应作书面记录，所有澄清的答复必须是书面形式。

20.3.8.2　重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标方法定代表人或法人授权代表签字和（或）加盖投标方公章并作为投标文件的组成部分。

20.3.8.3  投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 初步评审－资格审查表

| 序号 | 评审项目 | 投 标 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |
| 1 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度经第三方会计事务所或审计机构审计的财务审计报告提供的财务审计报告或截止投标时间近半年的财务报表，财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表，当月新成立公司不需提供）； （3）具有履行合同所必需的专业技术能力（自行承诺）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录或证明文件复印件加盖公章 (依法免税的应提供相应文件说明)提供社保缴费记录(社保缴费记录指近六个月公司整体社保，社保缴纳证明);如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明，新成立的公司不需要提供）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| 2 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体的供应商、未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人的，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |  |  |  |
| 3 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营注册证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |  |  |  |
| 采购人按上述内容对投标文件做出须自己负责的评审。表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“ × ”表示，采购人对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。有一项不合格的，则结论为不通过。 |  |  |  |  |

- 初步评审—符合性审查表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 投 标 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |
| 1 | 投标文件按照招标文件格式要求完整提供并按招标文件中要求盖章或签字处，按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |  |  |  |
| 2 | 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认。 |  |  |  |
| 3 | 投标人的投标报价未超出最高投标限价； |  |  |  |
| 4 | 同一投标人没有提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |  |  |  |
| 5 | 投标人是否按采购需求进行报价，未出现漏项、缺项的； |  |  |  |
| 6 | 投标有效期是否满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 7 | 投标人所报供货期、质保期、质量标准必须要满足招标文件规定。 |  |  |  |
| 8 | 投标人按要求缴纳投标保证金的。 |  |  |  |
| 9 | 投标人不存在串通投标、弄虚作假等违法行为的。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |
| 10 | 无不符合招标文件要求、法律法规规定的其他情形。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |
| 结 论（“√”表示通过，“×”表示不通过） |  |  |  |  |
| 说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 |  |  |  |  |

20.4 详细评审

20.4.1  经初步评审合格的投标文件，评审小组应当根据公开招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

20.4.2根据综合评分法完成评审工作后，评审小组应当拟定一份书面评审报告提交采购人。评审报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

20.4.3评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，采购人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长招标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

20.4.4评审因素及标准(详见评分细则)

商务、技术部分评审（70分）；投标报价部分：（30分）

- 商务、技术部分评审表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品业绩 （3分） | 3分 | 投标人提供近三年同类设备（所投标段为标项一的，提供标项一采购需求中的产品业绩，所投标段为标项二的，提供标项二采购需求总的产品业绩），每提供一个得1分(需提供中标通知书或采购合同复印件加盖公章)，满分3分。未提供相关证明的该项为0分。 注：以上要求必须提供相应证明材料（业绩证明材料须提供中标通知书或合同协议书，合同须体现项目名称、所投产品的品牌、金额页、项目内容及甲乙双方盖章页，合同内容文字清晰，未达到上述标准不予计分。） |
| 2 | 备品备件 （2分） | 2分 | 根据供应商本项目需求提供相应的备品备件，从设备零部件种类、数量、价格等方面进行打分。种类齐全、数量多、价格合理的得2分，种类较全、数量一般、价格合理1分，种类不齐全、数量不多、价格不合理的得0分。 (注：已备品备件表为依据，不提供不得分，格式供应商自拟) |
| 3 | 售后服务体系 （5分） | 5分 | - （1）供应商提供的售后服务方案完整，包括人员配置、原厂培训方案，进行综合评分:方案包含以上内容得3分；方案存在项或逻辑性错误或不具有针对性每有一处扣1分，扣完为止。 - （2）供应商承诺中标后提供7x24 小时服务，设备出现故障能做到1小时内响应，6小时内工程师到场进行维修，3天内不能修复需提供备用机。（注：提供相应的承诺函） |
| 4 | 技术符合程度 （40分） | 40分 | 未按照招标文件要求提供标记“▲”产品的相关证明材料，扣5分:未按照招标文件要求提供未标记“▲”产品的相关证明材料，扣2分，得分扣完为止。 - 注:投标人需提供相关的证明文件，同时根据采购需求如实响应，是否偏离情况根据投标文件技术偏离表中投标响应来证明，证明材料需与招标文件中参数点对点响应，逐条逐项进行回复，若产品技术白皮书或技术规格彩页或技术性能检测报告或产品注册证等证明文件无法反应出采购需求中的参数或负偏离，视为不满足要求，予以相应扣分。 - 证明材料指：产品技术白皮书或技术规格彩页或技术性能检测报告或产品注册证等证明文件以附件的形式附于技术偏离表之后并标记出对应参数作为评审依据。 |
| 5 | 项目实施方案 （12分） | 12分 | （1）根据投标文件对项目实施方案的完整性、技术要求说明情况，重点是货物技术参数、功能的叙述，优点特点介绍详细，描述清晰；项目实施方案符合规定、切合实际等方面情况进行评议并打分:(包括:货源、供货、便利性、安全性、售后及其他实施方案)(满分3分)； (2)根据本项目具体特点及实际需求、货物质量、各个阶段进度、紧急保障措施及运储、方案等方面情况 进行评议并打分；(满分 3分)； (3)根据本项目实际情况，对运输方案、货物调配、货物交接、清单安排等方面情况进行评议并打分；(满分3分)； (4)供货期安排须详细阐述从货物发货时间、货物交接等各个阶段时问安排。不可预见突发处理时间，完工验收时间等进行合理计划等方面情况进行评议并打分，供货期安排方案合理等方面情况进行评议并打分，(满分3分）； 注：1、完全满足本项目需求，方案具体、科学合理、进度措施、供货要求满足项目需求得12分，每有一处缺陷扣除1分，直至扣完位置，未提供相关方案及措施的不得分； 2、缺陷指方案内容与项目实际情况不特或与相对应评分标准不特、套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 6 | 安装措施 （4分） | 4分 | - 供应商的安装及维护的组织措施严密；设备安装、调试技术措施可靠、关键技术的控制方法准确等方面进行综合评分。方案包含以上内容得 4 分;方案存在漏项或逻辑性错误或不具有针对性每有一处扣 1 分，扣完为止。 |
| 7 | 应急服务方案 （4分） | 4分 | - 供应商提供的应急服务方案完整，包括设备故障更换维修、货物运输、保障措施、紧急突发情况等详尽程度、科学性、合理性进行综合评分，方案细致全面完整得4分，方案存在漏项或逻辑性错误或不具有针对性每有一处扣1分，扣完为止。 |
| 合计 |  | 70分 |  |
| 投标报价部分 |  | 本次招标方式为公开招标，投标人只有一次报价的机会，资质审查、符合性审查合格的投标人报价位有效报价。招标人在开标现场计算出评标的基准报价。 评标基准价（D）：所有投标人有效报价的最低值即为评标基准值； 评审小组将按下述原则计算各投标文件的投标价得分：当投标人的投标价等于评标基准价D时得满分（30分），其他投标人招标报价得分用公式表示如下： 招标报价得分=(评标基准值/投标报价）*30%*100 给与小微企业10%价格优惠扣除，即小微企业报价得分=(评标基准值/投标报价*90%）*30%*100 |  |

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评审小组按照报价最低的投标人，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21．定标原则

21.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。

21.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.3采购人根据评审小组的评审报告，应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照公开招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

*注：若投标人报价中出现赠送、免费等字样需在备注中进行说明。若其单项或总体报价严重低于其他投标人报价，需向本项目评标委员会做出陈述和答疑，评标委员会依据其陈述和答疑内容评定其是否满足招标文件要求。（若其陈述和答疑内容不满足招标要求，则视为无效标处理）。

第六章  授予合同

22．合同授予标准

22.1合同将授予被确定为实质上响应公开招标文件要求且综合评分得分最高的供应商。

22.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23．接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

24．中标通知书

24.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25．签订合同

25.1 中标方按照公开招标和中标方所投标文件中的约定与买方签订书面合同，所签订的合同不得对公开招标和中标方的投标文件作实质性修改。

25.2  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标人没收其投标保证金。

25.3  公开招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标人负责，并保证第三方提供的服务符合公开招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

- 第四部分  采购内容及清单

- 第一包采购清单

1、红外偏振光治疗仪

一、适用范围

红外光：用于对疼痛和炎症的辅助治疗。

偏振光：用于对急性扭伤、慢性软组织损伤引起的疼痛的辅助治疗，包括风湿性关节炎、颈椎病、颈背部筋膜炎、足底筋膜炎、膝关节急性损伤引起的疼痛。

红光：适用于手术切口辅助消炎、镇痛、止渗液、加速伤口愈合。

二、技术参数：

1、额定输入功率：150±10VA。

2、外观形态：立式设备。

3、显示方式：数码显示方式。

▲4、输出通道：双通道独立控制输出（包含点状、面状）。

5、输出波长：点状偏振光波长：713nm～984nm，允差±5%。

▲6、偏振光连续输出：输出强度分≥8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。

7、定时时间：0min～99min可调，步进1min，允差±10%。

8、工作模式：

8.1、连续模式。

8.2、断续模式（≥3种）

9、距点状辐射头1cm范围内，输出光斑直径≤2cm。

10、治疗仪配有紧急理疗终止按钮。

11、偏振光导光系统材料采用石英光导特制组合光源。

12、配备万向脚轮并具有锁止功能。

三、配置：立式主机1台、支臂加辐射器2个、激光眼罩2个

2、超声波治疗仪

一、适用范围：

适用于风湿、类风湿性关节炎、颈肩腰腿疼、急慢性软组织损伤及骨关节等疾病的辅助治疗。

二、技术参数：

1、输入功率：50±5VA

2、输出通道：单路输出

3、显示方式：液晶显示

4、声工作频率：1MHz±10%

5、输出模式：

- 5.1连续输出；

- 5.2断续1：输出1s，间歇1s；

- 5.3断续2：输出0.5s，间歇0.5s；

- 5.4断续3：输出0.3s，间歇0.3s。

6、有效声强：0～1.5W/cm²。

7、定时范围：1～30min

▲8、最大输出功率：6W，允差±20%。

9、有效辐射面积：≥4cm²。

10、波束不均匀性系数：≤8.0。

11、波束类型：准直型。

三、配置：主机1台、治疗探头1套、手柄托1个、ABS台车1辆

3、微波治疗机

一、适用范围：

至少含有“康复理疗科、妇科、耳鼻喉科、肛肠科”科室的适用范围，适用于表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

二、技术参数：

1、工作频率: ≥2450MHz。

2、双通道，每路都可以单独调节

3、配有三维照射器，圆形照射器直径150±10mm、马鞍形照射器≥380mm*120mm*100mm。

4、理疗功率：0-99W，连续可调。

5、时间设置为：0～30分，连续可调。

6、使用环境：常规病房和治疗室使用，无须单独建设屏蔽室。

7、具有自动保护装置：功率自适应、功率加强保护、故障代码显示。

8、使用寿命：≥8年。

9、主机采用一体化推车机柜。

三、配置：立式主机1台、支臂加辐射器2套

4、超短波治疗仪

一、技术参数

- 1、振荡频率：40.68MHz±1.5%。

- 2、由柜式主机、连接电缆、电极板组成。

- 3、最大输出功率：200W±20%。

- 4、输出模式：包括连续输出模式、断续输出模式、脉冲输出模式等多种输出模式。

- 5、断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz。

- 6、脉冲脉宽：200～1000μs，步进50μs。

- 7、电源条件：220V/50Hz。

- 8、定时范围：0~30min，误差不大于±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示）

- 9、输入功率：≤1000VA。

二、配置：立式主机1台、电极板2套、电子管4个、输出线2条

5、体外冲击波治疗仪

一、适用范围

适用于疼痛的辅助治疗。

二、技术参数：

1、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa；

2、最大能量密度≥5mJ/mm²；

▲3、最大输出能量≥210mJ；

4、频率1～22Hz，调节步进值0.5Hz；

5、冲击次数100～9900次，调节步进值100次；

6、具备自动检测手枪连接状态、计数、显示和重置功能；

▲7、治疗模式≥10种：含默认模式、低强度低频率治疗、低强度中频率治疗、低强度高频率治疗、中强度低频率治疗、中强度中频率冲击波治疗、中强度高频率治疗、高强度低频率治疗、高强度中频率治疗、高强度高频率治疗等。

▲8、双通道输出独立控制，1路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出（1把冲击手枪、1把按摩手枪）；

9、冲击波治疗枪具有减振功能。

10、配备6个传导子，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；

传导子规格：

1) 传导子(变频)：直径35mm，允差±15%；

2) 传导子(变频)：直径20mm，允差±15%；

3) 传导子（标准)：直径15mm，允差±15%；

4) 传导子(深层)：直径15mm，允差±15%；

5) 传导子（聚焦)：直径15mm，允差±15%；

6) 传导子(穴位)：直径6mm，允差±15%；

11、治疗头金属部分可以在高温135℃高温高压消毒；

12、治疗探头通过生物相容性检测；

13、具有一通道按摩治疗，标配一把按摩手枪，振幅6mm，振动频率≥4档可调；

▲14、按摩治疗头数量≥7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头；

15、彩色触摸屏≥8寸；

16、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音；

17、输出压力波脉宽最小≤160us，其误差小于等于±10%；

18、具有双重过压安全装置；

19、内置处方数量≥220个，带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方；

20、具有无限联网功能；

21、配备生物陶瓷热敷袋≥2个。

三、配置：主机1台、台车1辆、1把按摩手枪、1把冲击手枪、6个冲击治疗头、7个按摩治疗头

6、立体动态干扰电治疗仪

一、适用范围

对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇痛作用；对肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环和促进炎症消散的作用；对废用性肌萎缩、尿潴留、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍具有兴奋神经肌肉的作用。

二、技术参数：

▲1、输出通道：包括两组二维、一组三维干扰电输出，支持单路中频输出。

2、治疗仪工作频率：包含2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz等。

3、频率范围：1Hz～200Hz。

4、每路最大输出电流有效值60±5mA。

5、治疗仪调制频率：0～150Hz。

6、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

7、动态节律：包括0（off）、1s、2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s等，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。

8、差频周期：包括1/F（随机变化）、15s、30s、60s等，选择15s、30s、60s时允差±10%。

9、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%。治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。

10、4个固定处方1个自编处方，数码显示触摸按键操作。

11、配备负压泵，采用吸附式电极。

12、治疗时吸附式电极、自粘式电极可选。

13、调制波形：包括单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波等多种波形。

14、产品具备输出通道开路、短路保护功能。

三、配置：主机1台、吸附电极线8条、自粘电极线4条、吸附碗16个、自粘电极片若干、ABS台车1辆

7、深层肌肉刺激仪

一、适用范围

主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。适用于颈椎病（神经根型）、肩关节周围炎、慢性软组织损伤引起的疼痛和关节活动受限的辅助治疗。

二、技术参数：

1、显示方式：显示当前转速、电量、触屏调节。

2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，

2.1、24V，允差±10%，

2.2、电池容量：≥2600mAh，电能≥60Wh，允差±10%；

2.3、续航时间 ≥3小时。

3、振动幅度：6-12mm，可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。

4、转速：400-4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，大于等于400档位可调。

▲5、最高振动频率：≥75Hz，振动频率越高。

6、工作时间：10min自动断电，允差±5%。

7、噪声：≤60dB（A）。

8、按摩头：≥ 25 种，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。

8.1、具有禅推治疗头。

8.2、具有雀啄治疗头。

8.3、具有掌摩治疗头。

8.4、具有齿梳治疗头。

8.5、具有指揉治疗头。

8.6、具有指压治疗头。

8.7、具有拳振治疗头。

8.8、具有揉捏治疗头。

8.9、具有推治疗头。

8.10、具有垂治疗头。

8.11、具有击治疗头。

8.12、具有拍治疗头。

8.13、具有打治疗头。

8.14、具有叩治疗头。

9、配置两个配重条。

10、配备航空拉杆行李箱。

三、配置：主机1台、按摩头25个、ABS台车1辆

8、康复床

一、适用范围

适用于脑外伤、脑卒中等引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。

二、技术参数：

1、额定输入功率：100±10VA

2、控制方式：手柄点动控制

3、床面高度：550mm，允差±50mm

4、外形尺寸：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm

5、床面直立角度：0°～85°可调（允差±5°）

6、脚踏板调整角度：

6.1、上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）；

6.2、内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）

7、固定带：

a)腿部固定带：长 920mm，宽 140mm,允差±30mm；

b)胸部固定带：长 2480mm，宽 140mm,允差±30mm；

c)腰部固定带：长 1930mm，宽 140mm,允差±30mm；

固定带应能承受 50kg 的拉力并持续 30min 不破损；

8、床面额定载荷：135kg，允差±10kg

9、脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。

10、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。

11、配备有手柄，能对床面进行升降控制。

12、床面采用医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。

13、配备支腿调节地脚，能对床体进行调整。

14、扶手桌面：可上下前后调节。

三、配置：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置

9、OT综合训练工作台

一、适用范围

- 适用于患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。

二、技术参数：

1、规格(cm)：≥185*100*90 质量：≥90.0kg

2、左右操作面板：≥50×35（长×宽）cm

3、后操作面板：≥95×35（长×宽）cm

4、操作面板调节范围：≥45cm～80cm

- 三、配置：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮

10、多功能训练器

一、适用范围

组合训练，适用于各种患者全身关节的恢复训练

二、技术参数：

1、规格(mm)：≥2400×2800×2200

三、配置：肩关节旋转训练器、前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩梯、滑轮吊环训练器、复式墙拉力器、训练床、功能牵引网架等

服务需求

- 设备整机质保2年，质保期内每季度巡检维护保养一次，维护保养报告需递交中医科、设备管理委员会各一份留存备案。

- 软件终身免费升级，终身维护，且提供设备全生命周期维护及配件供应，免费上门更新、升级、维修、维护服务，终身提供临床应用支持。

- 提供保修期满后备品、备件支持。

4、设备出现故障能做到1小时内响应，6小时内工程师到场进行维修，3天内不能修复需提供备用机。

- 第二包采购清单

1、电子支气管镜

- 一、适用范围

- 适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗

- 二、技术参数

- 1、处理器及电子支气管镜

- 1.1、处理器液晶屏尺寸≥3.5寸和≥13寸，中心分辨率≥12.7lp/mm

- 1.2、镜体插入部工作有效长度≥580mm

- 1.3、操作部防水等级≥IPX6

- 1.4、▲工作通道范围：外径≤4.5mm，工作通道≥2.2mm

- 1.5、▲前端蛇骨弯曲部角度范围：向上≥170°，向下≥120°

- 1.6、视场角：≥100°

- 1.7、景深：3mm～150mm

- 1.8.连接方式：采用航空插针非触点式连接方式，

- 1.9、▲内置CMOS摄像头，

- 1.10、色彩还原能力: ≥四级

- 1.11、光照度：在10mm距离下的照度≥40001x。

- 1.12、3.5寸图像处理器连续工作时间：≥240 分钟。

- 1.13、▲3.5寸图像处理器自带14种语言可以自由调节，灯光可调节0-5档位。

- 1.14、镜体手柄蛇骨弯曲操控部符合人体工学设计。

- 1.15、操作部手柄按钮2个按键，可进行调光、拍照、录像及白平衡。

- 1.16、采用无顶针双向通气阀(NT阀)，一体式防脱设计，气体分子可自由进出，液体无法进入。

- 1.17、弯角手轮上应有操作方向 U、D 标记，角度把手调节至 D 处时，

- 1.19、▲洗消方式≥3种：手柄自带密封防水盖，可进行全镜体的“戊二醛”浸泡洗消或“环氧乙烷”熏蒸洗消以及等离子灭菌，可耐受≥1000次戊二醛消毒，浸泡消毒后机械疲劳性测试产品可重复使用≥1000次；可耐受≥120次过氧化氢低温等离子灭菌；可耐受≥200次环氧乙烷灭菌。

1.20、一镜多用，高度集成化，可搭配便携屏及图像处理器和台车工作站。

2、图文工作站

2.1、用于储存病历、打印报告

2.2、配置包括：品牌专用主机、高速采集卡、≥23寸监视器、抗干扰脚踏开关、等其他配件

3、台车

3.1、配备工作台

3.2、可搭载软（硬）内窥镜的支撑盘及支撑杆

3.3、带键盘鼠标抽屉

3.4、监视器吊臂

3.5、置物架≥3层

3.6、整机采用合金材料

3.7、底部带置物箱，可放置电脑主机等设备

3.8、带4个万向静音脚轮

3.9、可搭载各种规格的显示屏，置物架可放置图像处理器、内窥镜摄像系统、内窥镜冷光源以及打印机等设备

- 三、配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜 | / | 1条 | 与图像处理器等设备配合使用时供临床检查、诊断与治疗。 |
| 2 | 视频连接线 | / | 2根 | 用于连接内镜和图像处理器 |
| 3 | 测漏器 | / | 1套 | 连接操作部，检测内镜镜体密封性。 |
| 4 | 1.0清洁刷 | / | 1个 | 刷洗内镜工作通道 |
| 5 | 管道开口清洁刷 | / | 1个 | 工作通道口、吸引口刷洗 |
| 6 | 吸引清洗接头 | / | 1个 | 清洗消毒连接 |
| 7 | 活检阀 | / | 1把 | 在通过吸引/吸引过程中保持气密性 |
| 8 | 吸引按钮 | / | 1个 | 吸引 |
| 9 | 消毒帽 | / | 1个 | 用于连接部接口防尘防水 |
| 10 | 处理器 | ≥13寸、≥3.5寸 | 2件 | 图像处理器配合内窥镜使用 |
| 11 | 图文工作站 | ≥23寸监视器 | 1套 | 用于储存病历、打印报告 |
| 12 | 仪器车 | / | 1台 | 可搭载各种规格的显示屏，置物架可放置图像处理器、内窥镜等设备 |

2、氩气高频电刀

- 一、适用范围

- 适用于消化科和呼吸科的各类手术。

- 二、技术参数

- 1、氩气高频电刀：

1.1  集氩气控制器与高频电刀于一体；

1.2  集切割、凝血、AIC  氩气技术为一体，适合不同手术的要求，具有内镜操作模式，氩气输 出量≤ 0.1 升/分钟，可以配合各类软式和硬式内镜进行氩气操作；

1.3  模块：包括ESD、ERCP、消融、氩气模块，

1.4模式：包括混切、强凝、柔凝、消融、强力喷凝、精细喷凝、 脉冲喷凝模式等；

1.5  最大输出功率为 150±5W；

1.6  高分辨率液晶屏显示；

1.6  AIC技术，双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min, 三种 APC 模式；

1.7 具备实时监测喷嘴压力功能；

1.8  具备功率峰值补偿系统；

1.9 自适应压力调整，允许 0.20-0.50MPa 大范围氩气不定压输入；

1.10  兼顾内镜下的各种手术，特别设计有 ENDO CUT  模式， 由微处理器自动控制切割与凝血的交 替进行；

1.11  含有消融功能，消融电极能根据组织阻抗的 变化自动切断输出；

1.12  消化软电极带陶瓷头和指示色标环；

1.13  具有开机自检功能，错误报警提示；

1.14  具有漏电检测功能；

1.15  可通过操作界面板和脚踏开关控制输出模式；

1.16  防电击保护类型 IEC  I 类  ,防电击保护程度 CF 型， 除颤型；

1.17  工作频率：400-480KHz。

2、配套内窥镜用冲洗器参数：

2.1  适用液体:无菌液体、蒸馏水；

2.2  可兼容奥巴、富士、宾得、开立、澳华等胃肠镜品牌主机；

2.3  具有输出20s定时保护；

2.4  最大输出流量:600±60ml/min（4.8mm 内径泵管）

300±30ml/min（3.2mm 内径泵管）；

2.5  适用泵管内径:3.2mm、4.8mm（壁厚1.6mm）；

2.6  最大传输压强:340kPa(土5%)；

2.7  定时时间:20S±3S；

- 三、配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气高频电刀主机 | / | 1台 | 配合内镜完成消化科和呼吸科的各类治疗、手术 |
| 2 | 中性电极 | / | 10片 | 用于连接中性电极导联线和患者 |
| 3 | 中性电极导联线 | / | 2条 | 连接主机和中性电极。 |
| 4 | 氩气软电极 | / | 10个 | 用于输送氩气至治疗部位完成治疗 |
| 5 | 高频连接线 | / | 1条 | 工作通道口、吸引口刷洗 |
| 6 | 圈套器 | / | 1条 | 用于病变圈套切除 |
| 7 | 消融电极 | / | 1条 | 用于电凝灼烧病变 |
| 8 | 氩气瓶 4L | / | 2个 | 用于氩气存储 |
| 9 | 压力阀 | / | 1套 | 用于调节氩气瓶压力 |
| 10 | 换气转接头 | / | 1个 | 用于链接氩气瓶转换器与主机 |
| 11 | 专用仪器车 | / | 1个 | 放置主机、氩气瓶及相关配件、 |
| 12 | 内窥镜用冲洗器 | / | 1套 | 用于胃肠镜检查、治疗过程中冲洗 |
| 13 | 内窥镜二氧化碳供气装置 | / | 1套 | 用于胃肠镜检查治疗过程中提供二氧化碳气体 |

3、体外冲击波治疗仪

一、适用范围

适用于疼痛的辅助治疗。

二、技术参数：

1、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa；

2、最大能量密度≥5mJ/mm²；

▲3、最大输出能量≥210mJ；

4、频率1～22Hz，调节步进值0.5Hz；

5、冲击次数100～9900次，调节步进值100次；

6、具备自动检测手枪连接状态、计数、显示和重置功能；

▲7、治疗模式≥10种：含默认模式、低强度低频率治疗、低强度中频率治疗、低强度高频率治疗、中强度低频率治疗、中强度中频率冲击波治疗、中强度高频率治疗、高强度低频率治疗、高强度中频率治疗、高强度高频率治疗等。

▲8、双通道输出独立控制，1路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出（1把冲击手枪、1把按摩手枪）；

9、冲击波治疗枪具有减振功能。

10、配备6个传导子，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；

传导子规格：

1) 传导子(变频)：直径35mm，允差±15%；

2) 传导子(变频)：直径20mm，允差±15%；

3) 传导子（标准)：直径15mm，允差±15%；

4) 传导子(深层)：直径15mm，允差±15%；

5) 传导子（聚焦)：直径15mm，允差±15%；

6) 传导子(穴位)：直径6mm，允差±15%；

11、治疗头金属部分可以在高温135℃高温高压消毒；

12、治疗探头通过生物相容性检测；

13、具有一通道按摩治疗，标配一把按摩手枪，振幅6mm，振动频率≥4档可调；

▲14、按摩治疗头数量≥7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头；

15、彩色触摸屏≥8寸；

16、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音；

17、输出压力波脉宽最小≤160us，其误差小于等于±10%；

18、具有双重过压安全装置；

19、内置处方数量≥220个，带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方；

20、具有无限联网功能；

22、配备生物陶瓷热敷袋≥2个。

- 三、配置：主机1台、台车1辆、1把按摩手枪、1把冲击手枪、6个冲击治疗头、7个按摩治疗头

4、骨科石膏锯

- 一、适用范围

- 适用于对石膏材料的切割操作。

- 二、技术参数

- 1. ‌输出功率‌：≥80W

- 2. ‌温升‌：≤25℃

- 3. ‌输入电压‌：交流220V，50Hz

- 4. ‌空载摆频‌：0-13000频/分

- 5. ‌空载噪声‌：≤65dB（A）

- 三、配置

- 1. ‌主机‌：1台

- 2. ‌锯片‌：3个

- 3. ‌扳手‌：1个

- 5、骨科空心钻

- （采购数量：2台）

- 一、适用范围

- 适用骨科手术中的骨骼钻孔操作。

- 二、技术参数

- 1. 输出功率‌：≥130W

- 2. 温升‌：≤25℃

- 3. ‌充电器输入电压‌：交流110-220V，50-60Hz

- 4. ‌充电电池‌：电池容量：1800毫安；电池属性：环保镍氢电池；

- 5. ‌空载转速‌：0-1500转/分

- 6. ‌空载噪声‌：≤65dB（A）

- 7. ‌径向跳动‌：≤0.1mm

- 8. ‌额定扭矩/冲击扭矩‌：2.5N.m/7.5N.m

- 9. 夹持范围：0.8-7.9mm

- 三、配置

- 1. ‌主机‌：1台

- 2. ‌充电器‌：1个

- 3. ‌电池‌：2个

- 4. ‌消毒通道‌：1个

- 5. 钻夹头钥匙‌：1个

6、空气波压力治疗仪

- 一、适用范围：

适用于肢体功能障碍的辅助治疗；预防深静脉血栓、预防治疗静脉曲张、淋巴水肿、糖尿病周围神经病变等与血液淋巴循环相关的疾病

- 二、技术参数：

1.正常工作条件：

1.1.内部电源：电池类型：锂电池；工作电压：DC7.2±1.2V；

1.2.输入功率：≤60VA。

2.触摸屏+一键飞梭。

3.▲具有阶梯压力设置功能

4.治疗仪工作时间设定连续运行或设定功能时间范围0～99min；步长1 min；

5.治疗仪充气间歇时间调节范围0-90s；步长5s；

6.压力保持时间0-12s可调；

7.单腔压力调节；

8.治疗模式：4种充气模式；

8.1模式A：由远端到近端的逐个(腔室)常规充气模式

8.2模式B：由远端到近端的逐个(腔室)渐进充气模式

8.3模式C：由近端到远端的逐个(腔室)渐进充气模式

8.4模式D：由近端到远端的逐个(腔室)常规充气模式

9.压强指示：治疗仪具有压强指示；

10.压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg；

11.极限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间≤3 min；

12.过压保护：具有过压保护措施；

13.急停开关 ：治疗仪具有除电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序；

14.手动释压：治疗仪具有在各种状态下手动解除患者压强的措施；

15、具有多种分段式气囊，包括大腿套、小腿套、足靴套、足套等。

16.气密性：在最大输出压强下保持1min，压降≤10%；

17.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识；

18.锂电池蓄电功能：可在外部电源断电情况下继续使用；

19.具有数据交换性能，可通过WiFi连接数据；

20.▲具有治疗参数设置功能，可选择治疗模式、气囊类型、设置各腔室治疗压力、治疗时间；

21.具有单腔压力调节模式

22.具有治疗参数显示功能，可显示当前设置的治疗参数，以及当前充气压力、剩余治疗时间、WIFI状态；

- 23.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应≤45dB。

- 三、配置：

1、手持控制器	1套

2、大腿套组件	1套

3、单排气管组件	1个

4、上肢套组件   1套

- 第五部分  采购合同

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一章 合同一般条款

1.定义

- 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

- 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

- 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

- 1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

- 1.5“甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的采购单位及新疆建投项目管理咨询有限公司。

- 1.6“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

- 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

- 1.8“验收”系指买方依据技术参数规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2.适用范围

- 2.1本合同条款仅适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1 本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5.专利权

- 5.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 6.包装

- 6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。

### 7.运输标记

- 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)目的地

(5)货物的名称、品目号、箱号

(6)毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长 x 宽 x 高，以厘米计)

8．卖方的交货价

- 8.1卖方应在合同规定的供货期以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长 x 宽 x 高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

- 8.2卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

- 8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

- 8.4卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量， 否则，一切后果均由卖方承担。

### 9.装运通知

- 9.1卖方应在货物装运完成 24 小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过 20 吨或尺寸达到或超过 12 米长、2.7 米宽和 3 米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

### 10.保险

- 10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11．合同价款的支付方式

11.1 除另有规定者外，本合同价款将由买方直接向卖方支付。

12．技术资料

- 12.1除谈判文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后 15 天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失， 卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

- 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1 除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

### 14.质量保证

- 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

- 14.2除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后 12 个月。

### 15.履约保证金

- 15.1本项目无履约保证金。

### 16.检验

- 16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

- 16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

### 17.索赔

- 17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

- 17.2如果买方提出索赔通知后 30 天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 30 天内或买方同意的更长时间内， 按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

### 18.延期交货与核定损失额

- 18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交 7 天，按迟交货物金额的 0.5%，不满 7 天按 7 天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的 5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

### 19.不可抗力

- 19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

- 19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方， 并于事故发生后 15 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 20.仲裁

- 20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 30 天内不能达成协议时，应提交仲裁。

- 20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

- 20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

- 20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- 20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

- 21．违约终止合同

- 21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后 30 天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

- 21.2一旦买方根据第 21.1 款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

### 22.变更指示

- 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- (1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格； (2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；采购人指定地点

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后 30 天内根据本款提出调整的实施意见。

### 23.合同修改

- 23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

### 24.转让与分包

- 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

### 25.适用法律

- 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

- 26．通知

26.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 27.合同文件及资料的使用

- 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

- 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

- 27.3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

### 28.合同生效及其他

- 28.1本合同应在买方（采购单位）和卖方签字盖章后生效。

- 28.2商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

- 28.3下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）招标文件

（2）中标通知书

（3）中标方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录

第二章 合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

### 1.检验

- 1.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

- 1.2对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

- 1.3具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

- 2．质量保证

- 2.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

### 3.售后服务

- 3.1提供给买方详细的货物清单及相应的数量、质量、重量等；

### 4.其他

投标报价：即交货价，包括但不限于以下费用:货物制造、运输、包装、保险、后期服务、利润、税金等全部费用。

- 6.1投标货币：人民币。

- 6.2付款币种及方式（见第三章）

6.4交货地点：采购人指定地点。

6.5交货时间：自合同签订之日起30天供货、安装及调试完成，质保期2年（产品验收合格后开始计算质保期）。

第三章 付款币种及方式

1．付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2.付款方式：

本项目的付款方式：设备到货付合同金额的30%、设备验收合格后付合同金额的70%。

付款注意事项：甲方收到乙方合法有效的增值税发票后（具体发票形式依据甲方要求提供），经甲方财务票据审核无误，待上级财政拨款后（不可抗力、特殊情况除外），以转账或支票付款方式缴付货款给乙方，乙方迟延提交或提交不符合约定的增值税发票的，甲方有权拒绝付款，由此造成的迟延付款等不利后果由乙方自行承担。乙方如提供虚假增值税发票的，除应向甲方提供符合合同约定的增值税发票外，应向甲方支付发票金额 10%的违约金并承担一切民事、行政和刑事责任，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

（2）验收付款时供应商应必须提交：

①符合招标人要求的发票；

②采购人认可的签字盖章的验收回执一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第六部分  投标文件格式

投标文件封面示例

正本

投标文件

项目名称：×××××

招标人名称：×××××

投标人名称：×××××（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标文件目录

1、投 标 函

2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、关于资格的声明函

5、投标保证金

6、投标人基本情况表（附资格审查资料）

7、拟投入项目人员

8、投标人近三年类似业绩表

9、技术条件响应/偏离表

10、商务条件响应/偏离表

11、服务方案

12、备品备件清单及相关承诺

13、优惠承诺

14、投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

15、中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

16、提供其它有利于投标的资料（如有，自行补充）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

未提供格式的，由投标人自行编制。

（附件一）

- 投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的    （项目编号）   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交投标文件。

- 开标一览表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、服务要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（电汇、转账），金额为         （￥：     ）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括答疑补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起   90   个日历日。

4、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、如果我方中标，我方同意招标代理费参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件规定缴纳。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

年　 月   日

（附件二）

- 1、法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名   （亲笔签字或盖章）性别          年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

日期：       年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件：

- 2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

投  标  人：                   (单位盖章)

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

身份证号码：

授权日期：　      年　　月　　日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件和被授权人《居民身份证》正反面复印件：

（附件三）

- 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 |  |
| 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |

注：报价包含与本项目相关的设备费、包装费、运输费、装卸费、人工费、设备安装调试及试运行费用、保险费、利润、税金及投标人自行考虑为完成本项目所需的全部费用等。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月     日

第一包报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （含税价） （元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外偏振光治疗仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 超声波治疗仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 微波治疗机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 超短波治疗仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 体外冲击波治疗仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 立体动态干扰电治疗仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 深层肌肉刺激仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 康复床 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | OT综合训练工作台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 多功能训练器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价包含与本项目相关的设备费、包装费、运输费、装卸费、人工费、设备安装调试及试运行费用、保险费、利润、税金及投标人自行考虑为完成本项目所需的全部费用等。

2、供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

3、报价明细表中的“合计总报价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

4、报价项目填报不下的，可自行扩展。

5、根据清单内容进行填报，须逐条填写。未按照清单报价的为无效投标

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月     日

第二包报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （含税价） （元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 氩气高频电刀 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 体外冲击波治疗仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 骨科石膏锯 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 骨科空心钻 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 空气波压力治疗仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价包含与本项目相关的设备费、包装费、运输费、装卸费、人工费、设备安装调试及试运行费用、保险费、利润、税金及投标人自行考虑为完成本项目所需的全部费用等。

2、供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

3、报价明细表中的“合计总报价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

4、报价项目填报不下的，可自行扩展。

5、根据清单内容进行填报，须逐条填写。未按照清单报价的为无效投标

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月     日

（附件四）

- 关于资格的声明函

致：（采购人）

关于贵方20　年　　月　　日第  （招标编号） 招标公告关于“　　　　　　　 　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（招标包号及内容）招标服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称        　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

年　  月　  日

（附件五）

- 投标保证金

投标人应在此页提供从投标人基本账户信息及从基本账户转出的保证金汇款凭证或保证金收据或保函复印件

（附件六）

- 投标人基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 历 |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度经第三方会计事务所或审计机构审计的财务审计报告提供的财务审计报告或截止投标时间近半年的财务报表，财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表，当月新成立公司不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力（自行承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录或证明文件复印件加盖公章 (依法免税的应提供相应文件说明)提供社保缴费记录(社保缴费记录指近六个月公司整体社保，社保缴纳证明);如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明，新成立的公司不需要提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。；

（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）；

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体的供应商、未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人的，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（附件七）

- 拟投入项目人员

1、项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学 位 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

（附件八）

- 投标人近三年类似业绩表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购内容 | 合同金额 | 合同年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  | … | … | … |  | … |

注：以上要求必须提供相应证明材料（业绩证明材料须提供中标通知书或合同协议书，合同须体现项目名称、所投产品的品牌、金额页、项目内容及甲乙双方盖章页，合同内容文字清晰。）

（附件九）

- 技术条件响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

第一包：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离阐述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外偏振光治疗仪 | 1、额定输入功率：150±10VA。 2、外观形态：立式设备。 3、显示方式：数码显示方式。 ▲4、输出通道：双通道独立控制输出（包含点状、面状）。 5、输出波长：点状偏振光波长：713nm～984nm，允差±5%。 ▲6、偏振光连续输出：输出强度分≥8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。 7、定时时间：0min～99min可调，步进1min，允差±10%。 8、工作模式： 8.1、连续模式。 8.2、断续模式（≥3种） 9、距点状辐射头1cm范围内，输出光斑直径≤2cm。 10、治疗仪配有紧急理疗终止按钮。 11、偏振光导光系统材料采用石英光导特制组合光源。 12、配备万向脚轮并具有锁止功能。 配置：立式主机1台、支臂加辐射器2个、激光眼罩2个 |  |  | 明确标记处附表的页码及标记 |
| 2 | 超声波治疗仪 | 1、输入功率：50±5VA 2、输出通道：单路输出 3、显示方式：液晶显示 4、声工作频率：1MHz±10% 5、输出模式： 5.1连续输出； 5.2断续1：输出1s，间歇1s； 5.3断续2：输出0.5s，间歇0.5s； 5.4断续3：输出0.3s，间歇0.3s。 6、有效声强：0～1.5W/cm²。 7、定时范围：1～30min ▲8、最大输出功率：6W，允差±20%。 9、有效辐射面积：≥4cm²。 10、波束不均匀性系数：≤8.0。 11、波束类型：准直型。 配置：主机1台、治疗探头1套、手柄托1个、ABS台车1辆 |  |  | 明确标记处附表的页码及标记 |
| 3 | 微波治疗机 | 1、工作频率: ≥2450MHz。 2、双通道，每路都可以单独调节 3、配有三维照射器，圆形照射器直径150±10mm、马鞍形照射器≥380mm*120mm*100mm。 4、理疗功率：0-99W，连续可调。 5、时间设置为：0～30分，连续可调。 6、使用环境：常规病房和治疗室使用，无须单独建设屏蔽室。 7、具有自动保护装置：功率自适应、功率加强保护、故障代码显示。 8、使用寿命：≥8年。 9、主机采用一体化推车机柜。 配置：立式主机1台、支臂加辐射器2套 |  |  | 明确标记处附表的页码及标记 |
| 4 | 超短波治疗仪 | 1、振荡频率：40.68MHz±1.5%。 2、由柜式主机、连接电缆、电极板组成。 3、最大输出功率：200W±20%。 4、输出模式：包括连续输出模式、断续输出模式、脉冲输出模式等多种输出模式。 5、断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz。 6、脉冲脉宽：200～1000μs，步进50μs。 7、电源条件：220V/50Hz。 8、定时范围：0~30min，误差不大于±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示） 9、输入功率：≤1000VA。 配置：立式主机1台、电极板2套、电子管4个、输出线2条 |  |  |  |
| 5 | 体外冲击波治疗仪 | 1、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa； 2、最大能量密度≥5mJ/mm²； ▲3、最大输出能量≥210mJ； 4、频率1～22Hz，调节步进值0.5Hz； 5、冲击次数100～9900次，调节步进值100次； 6、具备自动检测手枪连接状态、计数、显示和重置功能； ▲7、治疗模式≥10种：含默认模式、低强度低频率治疗、低强度中频率治疗、低强度高频率治疗、中强度低频率治疗、中强度中频率冲击波治疗、中强度高频率治疗、高强度低频率治疗、高强度中频率治疗、高强度高频率治疗等。 ▲8、双通道输出独立控制，1路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出（1把冲击手枪、1把按摩手枪）； 9、冲击波治疗枪具有减振功能。 10、配备6个传导子，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子； 传导子规格： 1) 传导子(变频)：直径35mm，允差±15%； 2) 传导子(变频)：直径20mm，允差±15%； 3) 传导子（标准)：直径15mm，允差±15%； 4) 传导子(深层)：直径15mm，允差±15%； 5) 传导子（聚焦)：直径15mm，允差±15%； 6) 传导子(穴位)：直径6mm，允差±15%； 11、治疗头金属部分可以在高温135℃高温高压消毒； 12、治疗探头通过生物相容性检测； 13、具有一通道按摩治疗，标配一把按摩手枪，振幅6mm，振动频率≥4档可调； ▲14、按摩治疗头数量≥7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头； 15、彩色触摸屏≥8寸； 16、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音； 17、输出压力波脉宽最小≤160us，其误差小于等于±10%； 18、具有双重过压安全装置； 19、内置处方数量≥220个，带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方； 20、具有无限联网功能； 21、配备生物陶瓷热敷袋≥2个。 配置：主机1台、台车1辆、1把按摩手枪、1把冲击手枪、6个冲击治疗头、7个按摩治疗头 |  |  |  |
| 6 | 立体动态干扰电治疗仪 | ▲1、输出通道：包括两组二维、一组三维干扰电输出，支持单路中频输出。 2、治疗仪工作频率：包含2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz等。 3、频率范围：1Hz～200Hz。 4、每路最大输出电流有效值60±5mA。 5、治疗仪调制频率：0～150Hz。 6、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 7、动态节律：包括0（off）、1s、2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s等，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。 8、差频周期：包括1/F（随机变化）、15s、30s、60s等，选择15s、30s、60s时允差±10%。 9、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%。治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。 10、4个固定处方1个自编处方，数码显示触摸按键操作。 11、配备负压泵，采用吸附式电极。 12、治疗时吸附式电极、自粘式电极可选。 13、调制波形：包括单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波等多种波形。 14、产品具备输出通道开路、短路保护功能。 配置：主机1台、吸附电极线8条、自粘电极线4条、吸附碗16个、自粘电极片若干、ABS台车1辆 |  |  |  |
| 7 | 深层肌肉刺激仪 | 1、显示方式：显示当前转速、电量、触屏调节。 2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源， 2.1、24V，允差±10%， 2.2、电池容量：≥2600mAh，电能≥60Wh，允差±10%； 2.3、续航时间 ≥3小时。 3、振动幅度：6-12mm，可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。 4、转速：400-4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，大于等于400档位可调。 ▲5、最高振动频率：≥75Hz，振动频率越高。 6、工作时间：10min自动断电，允差±5%。 7、噪声：≤60dB（A）。 8、按摩头：≥ 25 种，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。 8.1、具有禅推治疗头。 8.2、具有雀啄治疗头。 8.3、具有掌摩治疗头。 8.4、具有齿梳治疗头。 8.5、具有指揉治疗头。 8.6、具有指压治疗头。 8.7、具有拳振治疗头。 8.8、具有揉捏治疗头。 8.9、具有推治疗头。 8.10、具有垂治疗头。 8.11、具有击治疗头。 8.12、具有拍治疗头。 8.13、具有打治疗头。 8.14、具有叩治疗头。 9、配置两个配重条。 10、配备航空拉杆行李箱。 配置：主机1台、按摩头25个、ABS台车1辆 |  |  |  |
| 8 | 康复床 | 1、额定输入功率：100±10VA 2、控制方式：手柄点动控制 3、床面高度：550mm，允差±50mm 4、外形尺寸：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm 5、床面直立角度：0°～85°可调（允差±5°） 6、脚踏板调整角度： 6.1、上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）； 6.2、内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°） 7、固定带： a)腿部固定带：长 920mm，宽 140mm,允差±30mm； b)胸部固定带：长 2480mm，宽 140mm,允差±30mm； c)腰部固定带：长 1930mm，宽 140mm,允差±30mm； 固定带应能承受 50kg 的拉力并持续 30min 不破损； 8、床面额定载荷：135kg，允差±10kg 9、脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。 10、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。 11、配备有手柄，能对床面进行升降控制。 12、床面采用医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 13、配备支腿调节地脚，能对床体进行调整。 14、扶手桌面：可上下前后调节。 配置：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置 |  |  |  |
| 9 | OT综合训练工作台 | 1、规格(cm)：≥185*100*90 质量：≥90.0kg 2、左右操作面板：≥50×35（长×宽）cm 3、后操作面板：≥95×35（长×宽）cm 4、操作面板调节范围：≥45cm～80cm 配置：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮 |  |  |  |
| 10 | 多功能训练器 | - 规格(mm)：≥2400×2800×2200 - 配置：肩关节旋转训练器、前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩梯、滑轮吊环训练器、复式墙拉力器、训练床、功能牵引网架等 |  |  |  |

注：投标人需提供相关的证明文件，同时根据采购需求如实响应，是否偏离情况根据投标文件技术偏离表中投标响应来证明，证明材料需与招标文件中参数点对点响应，逐条逐项进行回复。

证明材料指：产品技术白皮书或技术规格彩页或技术性能检测报告或产品注册证等证明文件以附件的形式附于技术偏离表之后并标记出对应参数作为评审依据。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月     日

第二包：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离阐述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜 | 1、处理器及电子支气管镜 1.1、处理器液晶屏尺寸≥3.5寸和≥13寸，中心分辨率≥12.7lp/mm 1.2、镜体插入部工作有效长度≥580mm 1.3、操作部防水等级≥IPX6 1.4、▲工作通道范围：外径≤4.5mm，工作通道≥2.2mm 1.5、▲前端蛇骨弯曲部角度范围：向上≥170°，向下≥120° 1.6、视场角：≥100° 1.7、景深：3mm～150mm 1.8.连接方式：采用航空插针非触点式连接方式， 1.9、▲内置CMOS摄像头， 1.10、色彩还原能力: ≥四级 1.11、光照度：在10mm距离下的照度≥40001x。 1.12、3.5寸图像处理器连续工作时间：≥240 分钟。 1.13、▲3.5寸图像处理器自带14种语言可以自由调节，灯光可调节0-5档位。 1.14、镜体手柄蛇骨弯曲操控部符合人体工学设计。 1.15、操作部手柄按钮2个按键，可进行调光、拍照、录像及白平衡。 1.16、采用无顶针双向通气阀(NT阀)，一体式防脱设计，气体分子可自由进出，液体无法进入。 1.17、弯角手轮上应有操作方向 U、D 标记，角度把手调节至 D 处时， 1.19、▲洗消方式≥3种：手柄自带密封防水盖，可进行全镜体的“戊二醛”浸泡洗消或“环氧乙烷”熏蒸洗消以及等离子灭菌，可耐受≥1000次戊二醛消毒，浸泡消毒后机械疲劳性测试产品可重复使用≥1000次；可耐受≥120次过氧化氢低温等离子灭菌；可耐受≥200次环氧乙烷灭菌。 1.20、一镜多用，高度集成化，可搭配便携屏及图像处理器和台车工作站。 2、图文工作站 2.1、用于储存病历、打印报告 2.2、配置包括：品牌专用主机、高速采集卡、≥23寸监视器、抗干扰脚踏开关、等其他配件 3、台车 3.1、配备工作台 3.2、可搭载软（硬）内窥镜的支撑盘及支撑杆 3.3、带键盘鼠标抽屉 3.4、监视器吊臂 3.5、置物架≥3层 3.6、整机采用合金材料 3.7、底部带置物箱，可放置电脑主机等设备 3.8、带4个万向静音脚轮 3.9、可搭载各种规格的显示屏，置物架可放置图像处理器、内窥镜摄像系统、内窥镜冷光源以及打印机等设备 |  |  | 明确标记处附表的页码及标记 |
| 2 | 氩气高频电刀 | 1.1 集氩气控制器与高频电刀于一体； 1.2 集切割、凝血、AIC 氩气技术为一体，适合不同手术的要求，具有内镜操作模式，氩气输 出量≤ 0.1 升/分钟，可以配合各类软式和硬式内镜进行氩气操作； 1.3 模块：包括ESD、ERCP、消融、氩气模块， 1.4模式：包括混切、强凝、柔凝、消融、强力喷凝、精细喷凝、 脉冲喷凝模式等； 1.5 最大输出功率为 150±5W； 1.6 高分辨率液晶屏显示； 1.6 AIC技术，双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min, 三种 APC 模式； 1.7 具备实时监测喷嘴压力功能； 1.8 具备功率峰值补偿系统； 1.9 自适应压力调整，允许 0.20-0.50MPa 大范围氩气不定压输入； 1.10 兼顾内镜下的各种手术，特别设计有 ENDO CUT 模式， 由微处理器自动控制切割与凝血的交 替进行； 1.11 含有消融功能，消融电极能根据组织阻抗的 变化自动切断输出； 1.12 消化软电极带陶瓷头和指示色标环； 1.13 具有开机自检功能，错误报警提示； 1.14 具有漏电检测功能； 1.15 可通过操作界面板和脚踏开关控制输出模式； 1.16 防电击保护类型 IEC I 类 ,防电击保护程度 CF 型， 除颤型； 1.17 工作频率：400-480KHz。 2、配套内窥镜用冲洗器参数： 2.1 适用液体:无菌液体、蒸馏水； 2.2 可兼容奥巴、富士、宾得、开立、澳华等胃肠镜品牌主机； 2.3 具有输出20s定时保护； 2.4 最大输出流量:600±60ml/min（4.8mm 内径泵管） 300±30ml/min（3.2mm 内径泵管）； 2.5 适用泵管内径:3.2mm、4.8mm（壁厚1.6mm）； 2.6 最大传输压强:340kPa(土5%)； 2.7 定时时间:20S±3S； |  |  | 明确标记处附表的页码及标记 |
| 3 | 体外冲击波治疗仪 | - 1、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa； - 2、最大能量密度≥5mJ/mm²； - ▲3、最大输出能量≥210mJ； - 4、频率1～22Hz，调节步进值0.5Hz； - 5、冲击次数100～9900次，调节步进值100次； - 6、具备自动检测手枪连接状态、计数、显示和重置功能； - ▲7、治疗模式≥10种：含默认模式、低强度低频率治疗、低强度中频率治疗、低强度高频率治疗、中强度低频率治疗、中强度中频率冲击波治疗、中强度高频率治疗、高强度低频率治疗、高强度中频率治疗、高强度高频率治疗等。 - ▲8、双通道输出独立控制，1路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出（1把冲击手枪、1把按摩手枪）； - 9、冲击波治疗枪具有减振功能。 - 10、配备6个传导子，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子； - 传导子规格： - 1) 传导子(变频)：直径35mm，允差±15%； - 2) 传导子(变频)：直径20mm，允差±15%； - 3) 传导子（标准)：直径15mm，允差±15%； - 4) 传导子(深层)：直径15mm，允差±15%； - 5) 传导子（聚焦)：直径15mm，允差±15%； - 6) 传导子(穴位)：直径6mm，允差±15%； - 11、治疗头金属部分可以在高温135℃高温高压消毒； - 12、治疗探头通过生物相容性检测； - 13、具有一通道按摩治疗，标配一把按摩手枪，振幅6mm，振动频率≥4档可调； - ▲14、按摩治疗头数量≥7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头； - 15、彩色触摸屏≥8寸； - 16、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音； - 17、输出压力波脉宽最小≤160us，其误差小于等于±10%； - 18、具有双重过压安全装置； - 19、内置处方数量≥220个，带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方； - 20、具有无限联网功能； - 22、配备生物陶瓷热敷袋≥2个。 |  |  | 明确标记处附表的页码及标记 |
| 4 | 骨科石膏锯 | 1. ‌输出功率‌：≥80W 2. ‌温升‌：≤25℃ 3. ‌输入电压‌：交流220V，50Hz 4. ‌空载摆频‌：0-13000频/分 5. ‌空载噪声‌：≤65dB（A） |  |  | 明确标记处附表的页码及标记 |
| 5 | 骨科空心钻 | 1. 输出功率‌：≥130W 2. 温升‌：≤25℃ 3. ‌充电器输入电压‌：交流110-220V，50-60Hz 4. ‌充电电池‌：电池容量：1800毫安；电池属性：环保镍氢电池； 5. ‌空载转速‌：0-1500转/分 6. ‌空载噪声‌：≤65dB（A） 7. ‌径向跳动‌：≤0.1mm 8. ‌额定扭矩/冲击扭矩‌：2.5N.m/7.5N.m 9. 夹持范围：0.8-7.9mm |  |  | 明确标记处附表的页码及标记 |

注：投标人需提供相关的证明文件，同时根据采购需求如实响应，是否偏离情况根据投标文件技术偏离表中投标响应来证明，证明材料需与招标文件中参数点对点响应，逐条逐项进行回复。

证明材料指：产品技术白皮书或技术规格彩页或技术性能检测报告或产品注册证等证明文件以附件的形式附于技术偏离表之后并标记出对应参数作为评审依据。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月     日

（附件十）

- 商务条件响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 偏离阐述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 3 | 所投产品合价不得超过本项目采购预算标准价格 |  |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 5 | 付款方式：设备到货付合同金额的30%、设备验收合格后付合同金额的70%。 付款注意事项：甲方收到乙方合法有效的增值税发票后（具体发票形式依据甲方要求提供），经甲方财务票据审核无误，待上级财政拨款后（不可抗力、特殊情况除外），以转账或支票付款方式缴付货款给乙方，乙方迟延提交或提交不符合约定的增值税发票的，甲方有权拒绝付款，由此造成的迟延付款等不利后果由乙方自行承担。乙方如提供虚假增值税发票的，除应向甲方提供符合合同约定的增值税发票外，应向甲方支付发票金额 10%的违约金并承担一切民事、行政和刑事责任，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 6 | 合同履约期限：自合同签订之日起30天供货、安装及调试完成（产品验收合格后开始计算质保期） |  |  |  |
| 7 | 质保期：2年 |  |  |  |
| 8 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |
| 12 | ........ |  |  |  |

注：如无任何偏离，请填写“无偏离”。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月     日

（附件十一）

- 服务方案

包括但不限于项目实施方案、安装措施、售后服务体系、应急服务方案等，投标人根据评分要素自行编制。

（附件十二）

- 备品备件清单及相关承诺

- （投标人自行编写）

1、备品备件清单

| 序号 | 名称 | 质量要求 | 数量 （标明单位） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ....... |  |  |  |  |  |

2、相关承诺

投标人自行承诺并加盖投标人公章

（附件十三）

- 优惠承诺

（投标人自拟）

（附件十四）

- 投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

日  期：　   　年　月  日

（附件十五）

- 中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：　   年　月  日

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：若响应文件中无上述证明文件或未按照标准格式要求填写（投标人应写明每一标的的制造商所属类型），则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：　   　年　月  日

- 监狱企业证声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加_____         _单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：　   　年　月  日

监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；证明材料加盖投标人公章。

（附件十六）

- 提供其它有利于投标的资料（如有，自行补充）

包含但不限于采购需求中需要提交的承诺函

（附件十七）

- 招标代理服务收费标准

招标代理服务费的计算执行“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（ 发改价格[2011]534号）文件规定收取。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标

金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100×1.5％=1.5万元

（500-100）万元×1.1％=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

（附件十八）

- 中小企业划型标准

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。