编号：BZGK202007

博州纤维检验所能力提升建设项目招标文件

招标代理机构：博州政府采购中心

联  系  人：  陈双平

联 系 电 话： 0909-2312785

联 系 地 址：博州政府采购中心（州市行政服务中心三楼公共资源交易中心320室）

邮 政 编 码：833400

博州政府采购中心

2020年6月

第一部分	投标邀请函

受博州纤维检验所的委托，新疆博州政府采购中心对其所需能力提升建设项目在国内组织公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

1、招标编号： BZGK202007

2、招标内容：本采购项目包含棉花公证检验仪器设备及其附属设备等招标

3、采购预算：10914184.94元。

4、报名领取招标文件时间：2020年6月4日10:00至2020年 6月11日00:00；因报名系统实行封闭运行，投标企业报名信息保密，因此标书质疑答疑均在会员报名系统中进行，不接受标书书面质疑。请报名投标企业严格按公告中规定时间进行标书质疑和查看答疑回复。提疑问时间：2020年 6月 4日10：00-2020年6月11日20：00；请会员登陆在已报名项目中网上提问部分提交质疑问题，逾期不接受书面标书质疑。

答疑时间：2020年6月15日10：00-2020年6月15日20：00；请报名投标企业及时登陆会员注意查看网上提问回复。

5、领取招标文件方式：网上会员注册报名后自行下载。报名确认：为不影响正常开标，供应商需在答疑后3个工作日内提前进行报名确认（报名未点击报名撤销视同确认），如不能参加投标，请点报名撤销；如报名却不按时到指定地点参加投标的供应商届时将记入不良行为记录名单。

6、投标保证金：人民币20万元；投标保证金交纳方式：要求投标单位从会员注册信息中公司基本账号开标前汇入中心指定账户（收款人名称：博尔塔拉蒙古自治州公共资源交易中心；开户银行：中国工商银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行锦绣支行；开户行行号：102887000054账号：9558833009000131195 ），特别提示：请标书答疑完确认参加投标后3个工作日内提前汇入，跨行汇入可能会有延时，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。开标时若查询不到，视同未交纳投标保证金，不允许参加投标。

7、投标截止时间：2020年6 月 24日16:30（北京时间）

8、开标时间：2020年6 月 24日16:30（北京时间）

投标、开标地点：新疆博乐市锦绣路6号，州市行政服务中心三楼博州公共资源交易中心开标3室。

9、要求供货（服务）日期：2020年8月31日前到货，并联系设备厂家安装。

10、采购人：博州纤维检验所

招标电话：15509098668

联系人：陈明

招标代理机构：新疆博州政府采购中心

邮政编码： 833400

电    话（传真）：0909－2312785

联 系 人：陈双平

第二部分  投标人须知

1.1 总则

1.1.1本招标文件仅适用于本次招标活动。

1.1.2 邀请符合招标通告所规定条件的制造商或代理商参与投标。

1.1.3 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

1.1.4 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.2 招标文件：

1.2.1 本招标文件由目录所列七个部分组成。投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

1.2.2 投标人应由网上会员注册报名后自行下载，承认并履行招标文件中的各项规定及要求，否则投标无效。

1.3  招标文件的解释：

1.3.1 若投标人对招标文件有疑问的，应在招标文件规定形式在开标前向招标代理机构提出询问，招标代理机构在报名系统中提问答复部分以网络形式予以答复，如有必要可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有领取了同一招标文件的投标人。

1.3.2本标书的解释权归博州政府采购中心。

1.4 招标文件的补充或修正：

1.4.1 在投标截止日之前，招标代理机构可对招标文件用补充文件的方式进行补充或修正。

1.4.2 对招标文件的任何补充或修正，招标代理机构将用公告网络形式通知所有领取本次招标文件的投标人，同时作为招标文件的一部分，对招标代理机构和投标人均有约束力。

1.4.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更内容公告网络通知所有领取本次招标文件的投标人。

1.5 投标人须提交投标文件由以下部分组成：（格式见附件）

投标文件由商务文件和技术文件组成。分商务标和技术标按以下顺序装订：

商务文件主要包括以下内容：

1.5.1 投标资格证明

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物（服务）和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2）2019年财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

1.5.2法人代表授权书及其本人的有效身份证件（委托人身份证、姓名必须同委托书上的姓名相符）

1.5.3提供“信用中国”网站(网址：www.creditchina.gov.cn)查上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至报名截止之日止）并加盖公章。

1.5.4不接受联合体投标；

1.5.5投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

1.5.6凡进口产品均需提供产品授权委托书

1.5.7投标承诺书

1.5.8投标报价表

1.5.9技术文件主要反映招标文件要求的有关技术方案、投标报价以及所提供产品的详细技术指标等内容。

技术文件主要包括以下内容

1.5.10设备（服务）清单表；

1.5.11投标设备（服务）技术对比；

1.5.12产品详细参数或产品说明书。投标人应提供主要设备（服务）、成套设备（服务）、设备（服务）附件和设备（服务）备件的详细技术要求规格，具体内容可按照项目上的要求注明。或提供产品生产厂家的产品目录和所有产品的产品说明书（使用说明书和技术规格说明书），产品说明书应与货物（服务）清单上所列的产品规格型号完全一致。

1.5.13产品相关检测报告、证书；

1.5.14供货（服务）方案、技术支持、售后服务和培训计划；

1.5.15国内同类产品业绩表（附中标通知书或合同复印件加盖公章）。

1.5.16企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）

1.5.17投标方认为需要的其他资料

1.6 投标文件的要求、签署及份数：

1.6.1要求：

(1) 投标文件应用不褪色的蓝黑色或黑色墨水书写或打印。

(2) 投标文件的每部分必须有法定代表人或授权代表签字或签章或盖公章。

(3) 投标文件的份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册。

(4) 投标时，投标人应自行将投标文件（正本一份，副本四份）装在一个袋内密封完好或分别密封，封口处应加盖公章或投标专用章，袋面注明单位名称及标书编号。）

(5) 投标文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法人或其授权代表的签章。

(6) 投标文件的有效期为自开标之日起90个日历日。

(7) 投标文件组成部分中如招标文件已给定格式的，投标方应按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为投标文件的组成部分。

(8) 一经投标，除非投标人在投标文件中对招标文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

(9) 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写，投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容均应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

(10)标书附件格式部分如投标人需要提供，应由投标人按给定格式提供，同时作为投标文件的组成部分。

（11）对本次采购内容的概括响应表格由投标人按给定格式如实填写（编写），如给定格式不够使用，投标人可参照给定格式予以补充，同时作为投标文件的组成部分。

1.7关于联合投标：

本次招标不接受任何形式的联合投标。

1.8 投标日期：

投标人应按照本次招标活动的日程安排表规定的投标时间在指定地点进行投标，逾期不予受理。

投标人应在规定的投标文件截止时间前将投标文件递交到博州政府采购中心，同时按规定将与纸质投标文件一致的电子投标文件在州公共资源交易中心网站会员系统内完成上传提交，二者缺一不可，逾期不予受理。

1.9开标、评标：

1.9.1合格投标人的资格审查文件：

招标代理机构将按照本次招标活动的日程安排规定的开标时间在指定地点召开开标大会，投标人的法定代表人或其授权代表必须携带企业营业执照（复印件加盖公章）、法人代表授权书、本人的有效身份证件原件以及“信用中国”网站(网址：www.creditchina.gov.cn)上查未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至报名截止之日止）并加盖公章或法定代表人（被委托人）签章、2019年财务审计报告。准时参加，若不满足则投标无效，不得参加投标。（本项目不接受联合体投标）（要求原件的如果是复印件必须提供公证部门的公证函）

1.9.2开标时，先由监督部门审查每一份投标文件是否密封合格，是否提交了相关证件，投标人代表的身份确认。

出现下列情形之一的，为废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

1.9.3在确认合格后，由招标代理机构主持进行唱标并当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容，并作唱标记录。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

1.9.4 成立评标委员会，评标委员会由招标代理机构负责组建。

1.9.5 投标文件的澄清：为有利于评标审查，在评标过程中，评标委员会可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清，重要或复杂的澄清须以书面形式作出，但不得对投标文件的内容加以修改。

1.9.6 投标文件的初审及资格审查：

1.9.6.1 投标文件初审：

（1）对投标文件的初审包括投标文件的完整性和对招标文件的响应性；

（2）评标委员会将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货（服务）范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）判断投标文件的响应与否只能根据投标文件本身，而不允许寻求外部证据；

（5）评标委员会将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件；

（6）招标代理机构将审查每份投标文件中的投标报价是否有计算错误，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价汇总金额高于总价的以总价为准，单价汇总金额低于总价的以单价汇总为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝上述修正，则视为其投标后又撤回投标。

1.9.6.2资格审查：

资格审查主要审查五个方面的内容：

（1）资格文件

（2）经营范围（包括生产或制造或销售许可内容或代理资格文件）；

（3）企业状况；

（4）履约能力；

（5）经营信誉。

只有符合本次投标文件初审及资格审查条件的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评标。同时投标人在投标文件中所提交的所有资料和文件均应是真实的和有效的，在评标过程中，若发现投标人串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理，若中标后被发现有上述行为的，则招标采购单位有权取消其中标资格，并且该投标人应承担由此而造成的一切损失（包括经济损失和法律责任）。

投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未一次性足额交纳投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（五）未注明投标产品的品牌、型号、生产厂家等信息的；

（六）其它在招标文件中已明确为无效标的。

1.9.7投标响应实质评审。

评标采用综合评分法，严格按照招标文件的要求、条件、评分标准及投标人所作的实质性响应内容进行，比较报价，同时考虑以下因素：

（1）商品的质量保证（保障）内容；

（2）售后的三包（如系国家规定的三包产品）、维修、维护、备品备件、配件供应及其它伴随服务；

（3）企业信用及财务状况；

（4）企业信誉。

1.9.8评标过程的保密：

（1）在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给投标人或与评标工作无关的人员；

（2）投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效标处理；

（3）在评标期间，招标代理机构将指定联络员与投标人联络。

1.9.9评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标代理机构提出处理建议，并作出书面记录，同时评标委员会在评标完成后应向招标代理机构提出书面评标报告。

1.10 定标：

（1）评标委员会成员应根据投标人资格审查情况，投标书的编写内容及开标结果等按评分标准分别进行评分，汇总评分结果，并根据评分结果初步推荐预中标人。

（2）评标委员会有权确定预中标人，同时也有权拒绝部分或所有投标人中标。

（3）评标结束后，招标代理机构将公布所有投标人的最终得分结果，并在标书有效期内向中标人发出中标通知书。

（4）对落标原因，招标代理机构不作落标解释。

（5）在标书有效期内，因中标人未按期签订合同或因法律、法规或招标文件的规定而被取消中标资格的，则招标代理机构有权决定得分居其后的投标人中标或由招标代理机构组织重新招标。

（6）最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

（7）中标结果宣布后公示期为一日如无异议，由招标代理机构发中标通知书；如投标人对此结果有异议，投标人应以书面形式向招标代理机构提出质疑，招标代理机构在收到书面质疑后七个工作日内对此作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关的投标人，若质疑投标人对答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向博州政府采购监督管理部门投诉，博州政府采购监督管理部门在收到投诉书后在三十个工作日内对投诉事项作出处理决定，如仍对处理决定不服的，可按有关法律处理。

1.11 中标的标准：

(1) 投标文件密封、组成及签署完整。

(2) 已交纳投标保证金。

(3) 较好的品牌和质量。

(4) 较低的报价。

(5) 具备履约能力，能提供最佳售后服务（包括安装、保修、维修、送货上门及其它）。

上述1、2项应作为投标人能否进入评标阶段的先决条件。

1.12 中标者数量：

经评标委员会评审，最终得分在前壹名的投标人为预中标人。

1.13 投标保证金：

1.13.1在中标通知书发出且未中标的投标人向保证金收取部门开具等额的收款收据后五个工作日内退还给未中标的投标人投标保证金（不计息）；在采购合同签订且中标人向保证金收取部门开具等额的收款收据后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

1.13.2如中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝与采购人签订经济合同，则投标保证金将作为违约金不予退还，并追究其因此而给招标代理机构所造成的一切经济损失。

1.14 签订合同：

1.14.1 在合同签订之前，招标代理机构有权对中标人的履约能力及中标的设备（服务）的技术质量进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并另行决定评标得分（或价格）居其后的投标人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标。

1.14.2中标人收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

1.14.3中标通知书是购销合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后招标代理机构改变中标结果或中标人放弃中标项目的，均应依法承担法律责任。

1.14.4签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

1.14.5签订合同时，中标人须按中标金额的5%向博州政府采购中心交纳履约保证金[履约保证金到博州政府采购中心帐户后，合同正式生效。履约保证金待合同全部履行完毕且在中标人向保证金收取部门开具收款收据后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。

1.14.6招标代理机构监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价，如果在购销过程中，中标人不能按照其投标书所作的承诺履行义务的，则招标代理机构有权申请政府采购监督管理部门取消该投标人在本次招标活动中的所有中标资格，并没收其履约保证金。

1.14.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（服务）、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经政府监管部门同意，可以与中标人协商签定补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

1.14.8政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

1.14.9政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，有过错的一方应当承担赔赏责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

1.15本招标文件中的名称解释

招标代理机构：新疆博州政府采购中心。

采购人：实际购买货物（服务）和服务的法人或其他组织和自然人 。

投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

中标人：经评标委员会评定后得分居前并由评标委员会推荐中标的投标人。

招标采购单位：指采购人和招标代理机构的统称。

响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.16法律责任

招标代理机构、采购人和投标人均须按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，若有违反须承担相应的法律责任。

1.17政府采购监督部门对此次招投标全过程进行监督。

第三部分  合同一般条款

2.1 定义：本合同下列术语应解释为：

2.1.1 “合同”系指需方和供方双方签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.1.2 “货物（服务）”系指供方根据合同规定向需方提供的一切实物内容。

2.1.3 “服务”系指根据合同规定供方应承担的与供货（服务）有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试、送货上门以及提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定供方应承担的其它义务。

2.1.4 “需方”（指采购人）系指合同中明确规定的实际购买货物（服务）和服务的单位。

2.1.5 “供方”（指中标方）系指合同中规定的提供货（服务）物和服务的单位。

2.1.6 “天”指日历日。

2.1.7 “交货地点”系指合同中明确约定的供方提交货物（服务）的最终到达地点。

2.1.8“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，供方在正确地履行合同义务后需方应支付供方的价款。

2.1.9“原产地”系指货物（服务）开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.1.10 “损失”本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务而遭致的各种损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.2 技术规范：

2.2.1 交付货物（服务）的技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表（如果有的话）相一致。

2.2.2 除非技术规范另有规定，所有标准均以国家有关部门的最新颁布的相应标准及规范为准。

2.3 知识产权：

供方须保障需方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

2.4 包装要求：

1、全部货物（服务）的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和防野蛮装卸等长途海/空或内陆运输及多次之需要，并具有明显的起吊装置和其他标记。

2、包装箱内外都必须附有详细的装箱单。

3、包装箱内除装箱单、所装设备（服务）及必要的包装填充物外，不允许有任何动植物等其它杂物，由于这些杂物所引起的麻烦概由供方负责解决。

4、备品备件请单独包装成箱，并明显标记出“备件箱”字样。

2.5 运输条件：

2.5.1 供方应负责安排或预订运输工具并支付运输费，以确保按照合同规定的交货期限交货。

2.5.2 供方装运的货物（服务）不应超过或少于合同规定交纳的数量或重量，否则，供方应对超过或少交数量或重量而产生的后果负责。

2.6 付款：

2.6.1 本合同的本位币为人民币。

2.6.2供方应按照双方签订的合同规定交货并在合同条款规定期限内持下列单据，到需方或需方委托的付款单位处结算货款。

（1）合格的销售发票。

（2）需方签收后的送货回单。

（3）供需双方签字认可及招标代理机构签字的《博州政府采购合同履行验收报告》。

2.6.3需方应按合同付款条款规定的期限和方式付款。

2.7 伴随服务：

2.7.1供方除应履行按期按量交付合格货物（服务）的义务之外，还应提供下列服务：

（1）货物（服务）的运输、装卸等；

（2）在对所提供货（服务）物实行运行监督、维修服务其前提条件是该服务并不能免除供方在质量保证期内所承担的义务；

2.7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价中，需方不另行进行支付。

2.8 质量保证：

2.8.1 供方应保证所供货（服务）物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.8.2根据需方按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物（服务）的数量、质量或规格与合同不符或证实货物（服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，需方应尽快以书面形式通知供方并提出索赔。

2.8.3如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方承担，同时需方对供方行使的其它权利不受影响。

2.8.4 除合同特殊条款规定外，合同项下货物（服务）的质量保证期均自货物（服务）通过最终验收之日起计算，且质量保证期限不低于2年。

2.8.5 由于货物（服务）的质量原因而产生的问题，包括经济的和法律的问题均由供方承担。

2.9 检验及验收：

2.9.1 在交货时，供方应出具一份符合合同规定的检验证明，检验证明作为需方验收的依据，但不能作为有关货物（服务）质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.9.2需方依据合同的内容和合同验收标准进行验收，同时比较供货（服务）方出具的检验证明，确认合格无误后签署《博州政府采购合同履行验收报告》，该报告作为最终付款所需文件的组成部分。另外，该验收报告不得用于对抗质量检验机构出具的检验证明。

2.9.3 检验及验收期限以合同特殊条款规定为准，。

2.9.4 如双方对验收结果有分歧，则以当地技术监督局或其他技术质量监督机构的检验结果为准。

2.9.5 验收期限自货物（服务）交付之日起30天内或由供需双方协商期限内。

2.10、对货物（服务）提出异议的时间和办法：

2.10.1需方在验收过程中，如果发现货物（服务）的品种、型号、规格、颜色的质量不符合合同规定，应一面妥为保管，一面在10天内向供方提出书面异议。

2.10.2 如需方既不出具验收合格证明又不在10天内提出异议的视为供方所交货物（服务）符合规定。

2.10.3 供方应在接到需方书面异议后7个工作日内负责处理，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。

2.11 供方违约责任：

2.11.1中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

（1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购招标机构同意，将中标项目转包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

2.11.2 供方不能交货（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响需方正常使用的，应向需方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，需方有权要求供方补足。

2.11.3供方逾期交货的，应在发货前与需方以及有关方面协商，需方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，按此次招标的评标结果另行选择中标人或重新组织招标确定中标人并与其签订购销合同，并保留向违约方要求赔偿的权利。

2.12 需方的违约责任：

2.12.1需方在中标通知书发出后不与中标供应商签定采购合同的，或有下列行为之一的：

2.12.1.1在按合同进行采购后，需方要求退货的，应向供方支付相当于采购货物（服务）总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，供方有权要求采购单位补足。

2.12.1.2 需方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.04%支付逾期付款违约金。

2.12.1.3 需方违反规定，拒绝接收供方交付的合格货物（服务），应当承担由此而造成的损失，包括运输部门的罚款。

2.12.2由需方的行政主管部门或者有关机关责令其限期改正，给予警告，并可处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报，同时须按以上标准赔偿供方。

2.13 索赔：

2.13.1 需方有权根据当地产品质量检验机构或其它有关部门出具的检验证书向供货（服务）方提出索赔。

2.13.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔或差异负有责任的，则供方须按需方同意的下列的一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（服务）的低劣程度以及需方遭受损失的数额，经双方商定降低货物（服务）的价格，对已交付的货款多退少补。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新货物（服务）来更换有缺陷的部分，供方应承担一切费用和风险并负担所发生的一切直接费用。

2.13.3 如果在需方发出索赔通知后10天内，供方未能答复，上述索赔应视为已被供方接受。若供方在接到需方提出索赔通知后10天内或需方同意的更长时间内，未按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从未付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出对不足部分的补偿。

2.14 不可抗力：

2.14.1 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的期限时间，但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力。

2.14.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后以尽快方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过30天，双方应协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止履行合同。

2.15 税费：

2.15.1 中国政府根据现行税法对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方承担。

2.15.2 中国政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方承担。

2.16纠纷解决：

本合同履行过程中产生的纠纷，由招标代理机构主持协商解决，协商不成则任何一方均有权向招标代理机构所在地人民法院提起诉讼。

2.17 违约终止合同：

2.17.1供方有下列违约情况之一，并在收到需方的违约通知后十天内或经需方书面认可延长的时间内未能纠正过失，需方可以发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响需方向供方提出索赔。

（1）如果供方未能在合同规定的期限内或需方书面同意延长的期限内提供全部或部分货物（服务）；

（2）如果供方未能履行合同规定的其它义务。

2.17.2 在需方根据上述条款规定终止了部分合同后，供方应继续执行合同中未终止的部分。

2.18 合同转让：

在未征得需方书面同意的情况下，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同权利与义务。

2.19 合同生效及其它：

2.19.1 本合同在供需双方签字盖章，并到博州政府采购办公室备案后即生效。

2.19.2 本合同一式四份，中文书写，供、需双方各执一份、报政府采购办、政府采购中心各一份。

2.20 适用法律：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规之规定解释。

第四部分   招标书

受博州纤维检验所的委托，新疆博州政府采购中心对其所需能力提升建设项目标项目在国内组织公开招标。

3.项目及技术要求：

3.1 标书编号： BZGK202007

3.2 招标内容、数量及技术要求：

3.2.1 招标内容、数量：

博州纤维检验所能力提升建设项目技术参数要求

附件：博尔塔拉蒙古自治州纤维检验所能力提升建设项目技术要求

| 序号 | 设备名称及型号 | 技术指标及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大容量棉花测试仪配件 | 序号; 零件名称; 零件编号. 1; 条形码读取器; 255010-18790; 4. 2; 毛刷24V电机; 255140-02636; 5. 3; 2010版天平; 256730-02025; 5. 4; 后夹钳气缸; 256770-00840; 15. 5; 马克隆气桥; 255010-16750; 10. 6; 长强塔光透镜下玻璃; 255100-01850; 10. 7; 取样器压板汽缸连接装置; 255100-03060; 5. 8; 长强塔霍尔插件FLAG,BREAKER SENSOR; 255100-14920; 10. 9; MIC门上木塞; 255110-01360; 10. 10; 前夹钳; 255130-00250; 10. 11; 2006年梳针; 255130-01650; 14. 12; MIC窗口玻璃; 255220-00150; 10. 13; 压手气缸复位弹簧; 255230-00130; 20. 14; 马克隆腔体延伸弹簧; 255230-00170; 5. 15; 刮棉皮组件; 255010-19475; 20. 16; 长强台测试按钮; 255010-19076; 8. 17; 力传感器; 255320-01910; 8. 18; 2011年以后机型HVI测试按钮; 255320-02052; 10. 19; 直流电源（+/-5 +/-15V）; 256680-00480; 10. 20; 轨道马达执行组件覆盖片; 256700-00715; 10. 21; 真空马达（800 WATTS,120 VAC）; 255010-19302; 5. 22; 托盘气缸气流调节器; 256760-03160; 10. 23; 马克隆测试气缸; 256770-00920; 5. 24; 取样器制动器气缸; 256770-00930; 5. 25; 08以后马克隆开门汽缸; 256770-00980; 5. 26; 取样器开门汽缸连接杆卡子; 256830-02510; 5. 27; 颜色杂质测试台面上的封孔钉; 256830-02670; 20. 28; 前夹钳与汽缸连接件两侧后面的固定螺丝; 256840-00540; 20. 29; 前夹钳与汽缸连接件两侧后面的固定螺丝; 256840-00560; 20. 30; 颜色压手连杆下固定螺丝; 256840-01710; 20. 31; 取样器针布固定螺丝; 256840-04930; 20. 32; 三合一润滑剂; 790200-00010; 10. 33; 长强塔上导光玻璃; 255220-00140; 5. 34; 马克隆腔体; 255110-01761; 6. 35; Mic门弹簧; 255230-00180; 10. 36; 马克隆大O型圈; 256-800-00110; 20. 37; 马克隆门传感器; 255-310-06731; 10. 38; ARM , CT TRAY SIDE新式托盘臂杆; 255100-22472; 5. 39; 真空电机过滤海绵; 256710-00030; 5. 40; 塑料海绵防尘网; 256710-00050; 5. 41; 真空切换汽缸; 256770-00860; 2. 42; 刹车皮; 256830-02580; 20. 43; 取样器电机; 255140-01910; 4. 45; 长强塔导轨覆盖片; 256700-00715; 10. 46; 颜色版—中心板; 10. | 1批 |
| 2 | 大容量棉花测试仪 | 1、大容量棉花纤维测试仪 1.1采购内容：大容量棉花纤维测试仪 1.2主要用于专业纤维检验机构、依据中国纤维检验局的相关文件规定，开展棉花质量仪器化公证检验工作，用于测试棉花的上半部平均长度、平均长度、长度整齐度、短纤维指数、断裂比强度、马克隆值、反射率、黄色深度、杂质面积、杂质颗粒数等品质指标。要求仪器安装后能立即投入年度棉花质量仪器化公证检验工作。仪器需要符合国家相关标准和行业标准。 1.3技术及功能要求： （1）整机外观包括长强箱体、马克隆箱体，工作面高度不超过96.5厘米，适宜操作员操作仪器，要求仪器安装后，整机两个箱体可直线性放置、也可以“L”型放置，每个箱体底部安装滑轮，可以根据需要在实验室内灵活移动。整机正常工作电压220V(50-60Hz)、气压（85-150）psi、流量大约8.5立方米/小时。正常工作功率≤0.9kw。 （2）整机包含长/强模块、马克隆模块、颜色/杂质模块、控制系统等四部分组成，控制系统基于微型计算机进行设置，包含电脑主机箱，电脑系统软件安装windows7以上英文或中文正版操作系统。电脑CPU、内存、主板、显卡、硬盘能流畅运行系统软件及仪器操作软件，主板，计算机属于工业计算机，机箱要有防尘功能，主板要有足够的接口满足仪器自身控制和使用需求；显示器为17英寸、4:3主流显示器；键盘为单配带触摸板防尘防水小键盘。键盘、显示器安装在支架上，可根据需要进行前后、上下、左右移动。计算机配备具有刻录功能的光盘驱动器。 （3）天平参数：内置的过载保护功能，符合各国标准的AC适配器，具有计件称量、百分比称量，可选的显示增量，能实现快速称量。可在各种称量单位之间进行切换:g, kg, mg, ct, lb, oz, ozt, GN, dwt, momme, mesghal, tael, tical, tola, bath。最大称量范围 610 g，可读性 0.01 g、Linearity 0.03 g、Repeatability 0.01 g。 （4）条形码读取器参数：输入电压5VDC±0.25V;接口：USB、RS232 Keyboard Wdge；操作温度（0-40）℃；抗摔程度：能经受1.5m高度多次坠落；工业等级：IP53;光照度等级：（0-100000）lux；扫描方式：二维影像（838×640像素）；移动耐受度：大于270cm/s;扫描角度：水平42度，垂直33度，解码能力：识读标准的1D、PDF、2D、邮政编码OCR字符体系。 （6）长度/强度模块：采用双通道自动取样器，放入取样器的样品质量为8～12g。取样后，满足检测要求的样品数量（非大、小样品）占样品总数的比例不小于95%（样品总数不小于3000个）。 （7）两个色泽/杂质模块同时测试同一棉样的两侧。（须提供至少1份双颜色测试的仪器安装验收单）。 （8）中国棉花公证检验监督抽验长度、马克隆、强度指标相符率达到75%以上，各指标允差范围分别是：长度±0.6mm；马克隆值±0.15；强度±1.5cN/tex。 （9） 测试速度：7个半小时可测试不低于1000个样品，每个样品测试2个长强子样、1个马克隆子样、4个色杂子样。4个色杂子样不需要操作员翻样，4个色杂子样测试时间不超过15秒（必须提供可计算测试速度的视频材料，视频长度不超过10分钟，提供U盘，随投标文件一并提交）。 （10）色泽测试光源须符合棉花检验要求，符合棉花测试的D75稳定光源7500K色温，提供具备资质的国内计量检定校准机构出具的证明材料扫描件（公差范围±25%)。 （11） 软件要求：基于windows7操作系统，具有系统测试、模块测试、校准、维修诊断等功能，可与中国纤维检验局棉花公检信息系统联机工作，即买即用。 （12）验收时必须满足如下要求： 马克隆验收应测试6个马克隆验证棉样（以下简称马克隆棉样），编号为Au、Bm、Cm、Dm、Im、Gu的各一个，每个棉样需测试8次。6个马克隆棉样各自的马克隆平均值均须在标准值±0.10范围内。6个马克隆棉样马克隆值标准差的平均值应不大于0.07.长强验收中，每一个长强验证棉样需要做8次马克隆测试，即在长度/强度验收测试过程中，每一对梳夹测试一次，进行一次马克隆测试。8个长强验证棉样各自的马克隆平均值应至少有7个在标准值±0.11范围内。8个长/强验证棉样马克隆值标准差的平均值应不大于0.10。 （13）长度/强度验收应测试8个长强验证棉样（以下简称长强棉样），长度级为31-38的长强棉样各一个，每个进行8次测试，测试的每个长强数据是一对梳夹的平均值。8个长强棉样各自的上半部平均长度平均值应至少有7个在标准值±0.015英寸范围内。8个长强棉样上半部平均长度测试值标准差的平均值应不大于0.012。8个长强棉样各自的整齐度平均值应至少有7个在标准值±0.9范围内。8个长强棉样整齐度测试值标准差的平均值应不大于0.8。8个长强棉样各自的强度平均值应至少有7个标准值在标准值±1.3gf/tex。8个长强棉样强度测试值标准差的平均值应不大于1.0。 （14）颜色验收应测试一套12盒的颜色检验样品。必须按照顺序测试每一盒样品，每测试一次旋转90°，测试4次，这4次读数的平均值作为一个测量值。对于12盒样品，以上操作需执行8个循环。12盒样品中每一个样品的颜色反射率的平均值与标准值之差应不超过±1.0个百分点。12盒样品的平均标准差不应超过0.7.每个样品的黄度测试值与标准值之差不应超过±0.5.12盒样品的测试值标准差平均值不应超过0.3。 （15）杂质验收应测试一套12个杂质图像检测样品。这12个杂质图像应进行和颜色样品完全一致的测试。必须按照顺序测试每一个杂质图像，每测试一次旋转90°，测试4次，这4次读数的平均值作为一个测量值。对于所有12个图像，以上操作需要执行8个循环。每个样品的杂质面积百分比和颗粒数平均值与标准值之差都不应超过下列允差： 面积; %; 颗粒数; 样品范围允差样品范围允差. 0.0-0.14; ±0.02; 0-5; ±1. 0.15-0.34; ±0.03; 6-10; ±2. 0.35-0.54; ±0.05; 11-15; ±2. 0.55-0.84; ±0.07; 16-20; ±3. 0.85-1.14; ±0.09; 21-25; ±4. 1.15-1.74; ±0.11; 26-30; ±4. 1.75-2.24; ±0.14; 31-40; ±5. 41-50; ±6. 51-65; ±7. 66-90; ±10. 12个样品的杂质面积百分比的标准差平均值不应超过0.04，杂质颗粒的标准差平均值不应超过6。 （16）系统的性能测试需进行连续两个6小时班次，即测试12小时。测试应在6小时内分三组，在不同的时间段完成。每6小时测试应包括对60个短/弱和60个长/强校准棉花的测试（每次测试包括一对长/强梳子、一次马克隆及两次颜色/杂质）。 在性能测试前，用同一设备，通过对短/弱和长/强校准棉做不少于50次的测试，并以测试结果平均值作为设备短/弱和长/强校准棉Rd和+b参考值，用于性.能测试。用来建立Rb和+b参考值的校准棉，将用来做性能测试。设备校准棉花60次测试的平均值和其标准值之差应在以下允差范围内： 长度：±0.020inch 整齐度：±1.0index 强度：±1.50gf/tex 马克隆：±0.15units Rd：±1.20 +b：±0.80 （17）比对试验：设备安装验收通过后，需要与实验室现有4台设备进行比对试验，比对试验机台随机确定，实验操作员为同一操作员，颜色测试棉样为美国农业部颜色验证标准棉样及感官颜色级标准12盒样品的反射率测试值与实验室在用4台测试值平均值之差应不超过±0.5个百分点，12盒样品的黄度测试值与实验室在用4台测试值平均值之差应不超过±0.3个百分点。提供与氙灯光源测试结果一致（误差范围值：Rd：±1.20、+b：±0.80）的国内棉花范围覆盖性验证结果的比对报告。长度强度指标、马克隆比对测试棉样为校准检查验证棉样，测试棉样种类、数量、测试结果平均值允差、标准差参照验收试验的允差、标准差。 1.4噪音要求 设备正常运行时，噪声＜40分贝 仪器基本配置： 1.5每套仪器基本配置 （1）主机1套，包含长/强箱体、马克隆箱体，两个箱体的仪器编号及电脑系统内软件的仪器编号必须一致。整机可以实现模块测试、系统测试、校准、校准检查实验、验收试验、性能测试、能力评价试验。 （2）长/强箱体内主要包含长度/强度模块，实现上半部平均长度、平均长度、长度整齐度、断裂比强度等棉纤维物理指标的测试，硬件包含1个电源箱、1个自动的圆筒取样机构、2把沿梳夹轨道移动的梳夹、1个沿毛刷轨道移动的刷棉机构、1个光学测量系统、真空系统，真空系统安装在长强箱体右下方，要求真空电机工作电压120V,50/60HZ,额定电流7.0A。要求电机为国际知名品牌，质量好、自身重量轻（重量不超过3Kg），吸力大，发热量小，设备可数月连续工作、工作时不易被棉花缠绕。 （3）马克隆箱体内包含颜色/杂质模块、马克隆组件和电脑控制系统。符合棉花检验要求光源的色泽/杂质模块。 颜色/杂质模块需要上下两个颜色测量装置，系统使用符合棉花检验要求光源来照射样品，通过过滤装置的反射光和被光敏电极管散射的光了测量棉纤维的反射率Rd和黄色深度+b。杂质测量是通过一个自动视频图像处理器，测试棉花样品的的杂质面积、杂质颗粒数、杂质等级等指标。 （4）颜色杂质组件，可以测试棉纤维的反射率、黄度、杂质面积、杂质颗粒数等指标，要求仪器配置上下两个USB颜色测试装置。颜色指标的校准必须使用中过纤维检验局赋值的白色、棕色、黄色、灰色、中心色五块颜色校准瓷板进行校准，杂质校准使用白色瓷板和仪器配备的杂质板进行校准；要求系统能根据中国纤维检验局要求升级中国色征图。（因实验室现在使用的颜色校准瓷板是经过中国纤维检验局赋值的，测试、赋值都是使用氙光源。要求所供货仪器的颜色杂质组件的校准所使用的标准物质也必须能实现量值溯源，要求颜色标准瓷板每年都能溯源至中国纤维检验局颜色校准板母板）。 （5）马克隆值模块：主要用来测试棉纤维的马克隆值，测试马克隆值范围2.5—6.5包含气桥、压差器、测试腔体、精密天平等部件。要求每次测试样品的试样重量设置在9.5g至10.5g之间，通过测试一定量棉纤维在规定条件下的透气性，通过软件测得棉纤维的马克隆值。 （6）配备输出设备包括可以打印A4纸的打印机一台。 （7）随机配备中文说明书或中文操作手册。 （8）配备必备的原厂零配件，零配件必须满足正常使用3年的零配件损耗，保证设备正常运行。 （9）要求随仪器配备必要的维修工具，工具能满足实验室维护人员对设备的正常维护、维修。 （10）要求仪器随机配备标样：细绒棉长强/短弱校准样品一套、长绒棉长强样品一箱、高中低马克隆校准样品三卷、高中低气流校准塞三只、颜色、杂质校准瓷板1套。 1.6操作使用方法必须符合中国纤维检验局仪器操作规程要求，校准方法必须符合中国纤维检验局校准规范的要求。仪器必须还具备以下功能： （1）在系统测试界面中，具有棉花32位条码位数设置和判断功能。 （2）界面、软件仪器使用符合常规操作习惯，要求现有培训合格操作人员经简单培训即可操作仪器。 （3）系统测试界面中，具有显示测试总数、超子样限值、大样品、小样品、重测样品计数与重置功能。 （4）软件具有测试总数计数与重置功能。每测试一个样品，测试总数计数加1，同样包号的样品测试多次，样品计数按测试次数累加。管理员、操作员依据不同权限可以将测试总数计数清零。 （5）软件具有超子样限值计数、重置及子样限值设置功能。 （6）软件具有重测样品计数、重置功能及重测样品包号列表。 （7）系统软件在系统测试中在同一个测试界面可显示至少两个测试样品的测试结果。可根据操作需求可显示每次测试结果的平均值、也可显示左右梳夹两次测量每次测试的测试值、平均值、标准差等功能。在模块测试、可以对多次测试结果的数据进行分类查看，可选择查看左梳夹、右梳夹、双梳夹的测试结果，结果包括测试结果及相应长/强曲线图形。 （8）软件在同一个测试界面可显示全部的测试信息，无需使用混动条即可查看每项指标测试数据。 （9）软件具有使用不同的颜色块、指示各模块测试状态的功能。 （10）软件具有模块校准失败、不能进行系统测试的限制功能。 （11）软件具有单独性能测试模式，用于进行性能测试。 （12）软件可设置是否将系统测试数据传输到信息系统服务器的选择功能。 （13）软件具有通讯联网状态标识。 （14）模块测试中具有“正常”测试模式。 （15）进行校准检查时， 模块测试“校准检查”模式下数据不能自动上传，点击完成后方可上传。 （16）模块测试时，具有可依据不同权限删除测试数据的功能。 （17）具有马克隆测试样品重量范围限制为9.5-10.5g的设置功能。 （18）长强模块测试中，具有可选择中的马克隆值获取方式的功能。 （19）长强模块中显示每把梳夹测试结果，有选择查看左梳夹、右梳夹、双梳夹的测试结果，结果包括测试结果及相应长/强曲线图形的功能。 （20）可以依据不同的测试需求，可对托盘是否运动及上颜色头是否压下进行设置。 （21）颜色模块显示测试数据在颜色图中的分布。 （22）颜色模块中，颜色测试数据以点的形式显示在颜色图中，以便于查看测试数据在颜色图中的分布。 （23）测试结果含有测试日期及时间各模块及系统测试报告中，每条数据加入测试日期时间项，并可以一段测试时间作为条件查询数据。 （24）可删除本地保存的系统测试、模块测试数据。当本地磁盘可用空间不足时，可删除保存的系统测试、模块测试数据（管理员权限）。 （25）具有验收结果查看与打印功能。 （26）报告导出文件格式，可以导出为WORD、Excel及PDF文档格式。 （27）具有子样限值设置功能 （28）具有长度单位及短纤维指数标准选择功能。在系统测试或长强模块中，长度指标单位可选inch或mm，可以选择以0.5inch以下或16.5mm以下短纤维指数数据作为检测结果。 （29）验收参数设置具有各模块验收、性能测试样品标准值、验收性能测试次数及允差设置界面。 （30）通讯参数设置要求仪器具有可对连接的服务器IP地址及端口号进行设置界面。 （31）系统测试时，能显示每次测试结果的测试值和平均数据格式。 （32）具有信息系统的网络连接机制，包括连接状态的判断、网络断开后的重复连接等功能，软件界面中给出网络状态改变等情况的提示的功能。 （33）具有发送现有信息系统能够识别的仪器监控数据功能，具有监控数据各参数的正常范围标准 （34）具有能够接受到信息系统的各类反馈，并能对操作员给予提示。 （35）软件各界面所有文字均使用中文。 （36）软件系统测试时、在软件主界面显示颜色图版本号标识。 （37）具有便于操作的软件升级，颜色图升级功能。 （38）配备的系统软件、及其他软件必须是正版软件，厂家自行开发的操作软件必须有自主知识产权、须符合相关、专利、著作权保护方面的法律法规。 要求提供4个中纤局培训名额，食宿差旅费投标方承担 其他配置：一体机商务电脑一台 | 3台 |
| 3 | 环保型棉花分级台 | 外形尺寸：2900*1500*850mm、循环风量：1500-300M3/H 循环风速：0.5—1.5M/S (可调）、风机个数：4个 风机输入功率：180W、机外余压：50Pa、运行噪声：55db 除尘效果：1《1mg/mg/m3 | 4台 |
| 4 | 棉花衣分试轧机 | 主要参数： 1.锯片直径：280mm 2.籽棉试样质量：1kg 3.试轧时间：50±10（具体试轧时间应根据棉花品种，籽棉等级和国家标准规定的棉籽毛头率的要求测试而确定） 4.适用范围：籽棉回潮率≤10.5% 5.配备电机：Y90L2-4 6.电源电压：380V 7.电机功率：1.5kw 8.外形尺寸：1390*540*1114（mm） 9.整机重量：290kg 其他配置：一体机商务电脑一台 | 2台 |
| 5 | 智能快速杂质分析仪（含智能快速杂质分析系统软件） | 1、用途及基本工作原理 供测定原棉、棉卷、生条等纤维的含杂率。 本机利用纤维与杂质的比重差异，纤维经分梳后在气流作用下使纤维与杂质分离。然后通过智能称重系统进行数据计算、分析并与远端服务连接，可将数据实时上传。 2、主要结构 本机主要由墙板、给棉装置、刺辊、风机及传动装置，智能称重系统，电脑（数据分析，上传），纤尘收集器等主要部件组成。各部件由二块直立墙板联成一体。整个机体及传动部件、电动机、电器装置均在罩壳之内。杂质和原棉称重系统单独置于机型下方。纤尘收集器用管道连接主机放在分析机后面。 主要组成： 2.1.棉杂分离主机 2.2.专业版64位操作系统计算机一台，处理器I3以上，内存2G以上 *2.3.杂质天平自动称量范围：0~50g，精度0.01g,稳定时间小于1秒，称量范围在0-300g，有稳定数据输出接口； *2.4.样品天平自动称量范围：0~200g，精度0.1g，稳定时间小于1秒，称量范围在0-50g,有稳定数据输出接口； 2.5.气泵 2.6.纤尘收集装置 2.7.加密狗 2.8 扫描器 *2,9智能快速杂质分析系统，实现数据的自动传输、记录、计算和保存。 *3、棉杂分离装置规格及技术参数 3.1、机幅 490毫米 3.2、给棉罗拉 3.2.1、直径 Φ57毫米 3.2.2、转速 2.2转/分 3.3、刺辊 3.3.1、直径 238.76毫米 3.3.2、转速 1400转/分 3.3.3、锯条 AJ-C2（青岛）或ST722（上海）中簿 3.4、给棉台与刺辊 隔距0.18～0.21毫米 3.5、刺辊与除尘刀（导入端） 隔距0.3～0.61毫米 3.6、刺辊与流线板（导入端） 隔距0.1 5～0.2 3毫米 3.7、上气流调节板调节间隙 隔距0.20～0.40毫米 3.8、外形尺寸 长1560毫米、宽790毫米、高1040毫米 3.9、全机重量 320公斤 *4、传动方式 本机由一电动机传动。其运转如下： 4.1、电动机——刺辊 三角皮带传动（型号：A1143） 4.2、电动机——凤扇 三角皮带传动（型号：A800) 4.3、刺辊——罗拉 三角带传动（型号：0500）及 两级伞形传动。 4.4、电动机 4.4.1、型号 Y80S 4.4.2、功率 1.1KW 4.4.3、转速 1410转/分（满载） 4.4.4、电源电压 380V 4.5、开关 按钮式 5.其它 5.1 主机电源380V交流电 计算机220V 交流电源 5.2 气泵源（稳定气） 5.3 按照标准稳定测量一次棉样时间低于5分钟 *6. 智能快速杂质分析系统软件 *6.1智能快速杂质分析系统能够准确获取棉样称重重量 *6.2智能快速杂质分析系统能够准确获取杂质重量 *6.3智能快速杂质分析系统能够自动计算杂质含量并能够与检测机构通讯，传输数据 要求提供2个厂家培训名额，食宿差旅费投标方承担 | 2台 |
| 6 | 条码打印机及耗材 | 条码纸： 1、单张标签尺寸92mm*170mm 2、每卷标签500-505张 3、平均厚度：0.14mm±0.05mm 4、单位面积质量：≥135g/㎡ 碳带： 1、规格：100mmХ300m 1卷； 2、内外碳：外碳。 3、热转印碳带基材：聚酯薄膜 4、基材厚度（um）：4.5±0.4 5、墨层颜色：黑 6、墨层透过浓度：1.20以上 仓库补打用打印机参数： 1、内存：256MB RAM 2、接口要求：RS-232 串行、10/100 以太网、USB 主机端口 3、电源：100-240VAC， 50-60Hz，额定功率 100 瓦 4、打印方式：热转印 5、打印速度：4.09英寸/104毫米 6、传感器：穿透式和反射式 7、介质类型：连续纸、模切纸、标签纸、黑标纸 8、工作环境：-30˚C至+50˚C 9、相对湿度：20%-80% | 1套 |
| 7 | 高效液相色谱仪 | 一、工作条件： 工作电压：220+5% V 环境温度： 4~55°C 环境湿度： <95%相对湿度（不冷凝） 二、性能参数（带*参数，投标人应提供证明文件，并在偏离表中进行注明） 1. 溶剂输送系统四元泵指标 *1.1齿轮传动串联双柱塞往复泵，伺服控制入口阀,连续可变冲程（20uL～100uL）设计； 1.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。 1.3 通过高速比例阀控制形成低压四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机。 *1.4流速精密度：<0.07%RSD 或≤0.02min SD 1.5流速准确度：±1%或10uL/min 1.6压力脉动：< 2% 1.7 PH范围：1.0－12.5 1.8 可设置的流速范围：0.001－10mL/min, 0.001mL/min步进 1.9 流量范围：0.2-10ml/min 1.10 压力范围0-400bar 1.11 梯度组成精度：<0.2% RSD（流速为1mL/min取得） 1.12 峰面积重现性 ：<0.25% RSD 2．在线真空脱气机 2.1 四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 2.2 真空维持：自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度。 2.3最大流速（每一通路）：10mL/min 2.4内体积（每一通路）：12mL 2.5 pH耐受范围：1－14 3 进样及温控系统 自动进样器指标： *3.1 样品容量： 132位2mL样品瓶，自动更替进样盘，可升级双进样针方式，实现进样零间隔时间 *3.1.2 进样范围：0.1~100uL，以0.1uL步进，改变进样体积无需更换定量环，可扩展至单次进样900uL以上，最大可扩展至1800u 3.1.3进样精度：< 0.25% RSD (5-100ul范围) *3.1.4 交叉污染：< 0.004% *3.1.5进样器压力：0~600Bar 3.1.6 控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率 3.2 柱温箱 3.2.1集成式柱温箱，与自动进样器一体 3.2.2室温下10℃ - 80℃ 3.2.3.控温准确度：±0.5℃ 3.2.4温度稳定性：±0.1℃ 3.2.5温度精度：±0.1℃ 3.2.6 柱容量：2支30cm的色谱柱 4.二极管阵列检测器 *4.1检测器类型：1024个二极管元件（请提供1024个二极管元件的证明文件） 4.2光源：氘灯 4.3信号数量：8 4.4最大采样速率：120HZ 4.5波长范围190–640nm 4.6漂移：<0.5·10-3AU/hat230nm *4.7短期噪音：采用 10 mm 最大光强流通池： <±3·10-6 AU 在 230/4 nm，狭缝宽度为 4 nm， TC 2 s 条件下， ASTM;采用 60 mm 最大光强流通池： <±0.6·10-6 AU/cm 在230/4 nm，狭缝宽度为 4 nm， TC 2 s 条件下， ASTM 4.8二极管宽度：0.5nm 4.9波长准确度:±1nm,氘灯内效 4.10波长精确度：±0.1nm 5. 软件 5.1 真正意义上的四级仪器控制软件; 5.2 参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定； 5.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等； 5.4 用户也可编辑个性化的报告模板； 5.5 诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析； 5.6 早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 5.7 追踪审计功能 5.8 中英文选择。 6、配置： 6.1四元泵含在线脱气机 1套 6.2液相色谱系统工具包 1套 6.3自动进样器及柱温箱 1套 6.4紫外检测器及流通池 1套 6.5二极管阵列检测器及流通池 1套 6.6主动入口阀 1套 6.7 主动密封垫清洗装置 1套 6.8 溶剂过滤白头 10个 6.9 螺纹口样品瓶,透明，盖及隔垫 200个 6.10 螺纹口样品瓶，棕色，盖及隔垫 100个 6.11 专用 C18液相色谱柱 2支 6.12 透明溶剂瓶 3个 6.13深色溶剂瓶 1个 6.14玻璃过滤头 4个 6.15 控制软件 1套 6.16 HP电脑 1台 6.17 激光打印机 1台 4.技术服务 4.1 厂商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起一年。 4.2 厂商在西南地区设有培训中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供免费名额2个，食宿差旅费投标方承担。 4.3 厂商在新疆有3名以上专业的维修工程师，具备非常完善的售后服务体系，在西南具备培训中心和厂家应用实验室，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。 *4.4 厂商售后服务获得ISO认证。 4.5 具有800免费热线电话提供技术支持服务。 5．带*的项目为必须满足的指标。 | 1台 |
| 8 | 天平（感量0.01-0.001克） | 主要技术参数  量 程：510g  可读性：1mg  重复性：≤±1mg  线 性：≤±2mg  全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；  智能彩色触摸屏；  直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；  全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；  MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；  具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源；  机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；  完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底；  管理员锁功能，防止数据被篡改；  更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；  可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；  下部吊钩称重； 其他配置：一体机商务电脑一台 | 1台 |
| 9 | 高压蒸汽消毒器（灭菌锅） | 产品特点： 采用金属材料与塑料件的有机结合，在保证机体经久耐用的情况下有效隔绝工作状态时过高的表面温度，保障操作安全； 经典手轮式快开门结构，具备机械自锁与门控传感控制双重保护； PMMA操作界面，触显一体，由微电脑智能程序控制，提供设备工作阶段各运行参数及工作状态图； 具有17种自定义模式可设定并保存及1种固定模式； 具备故障检测功能，超温、断水保护等； 带有自动排水功能； 标配快速冷却功能，缩短开门等待时间； 灭菌腔体与灭菌网篮均为SUS304不锈钢材料制成，耐酸、碱、腐蚀； 标配融化保温功能，各参数可自定义； 技术参数： 温度 灭菌 105~135℃ 温度波动 ＜﹢1℃ 温度均匀性 ＜±0.5℃ 融化 50~100℃ 保温 40~60℃ 时间 灭菌 0~120Min 融化 0~6000Min 保温 0~6000Min 预约 99Hrs60Min 压力 设计 0.25MPa 工作 0.22MPa 加热功率 (kW) 3.2 环境 电源 ~220V±22V，50HZ±1HZ 温度 5~40℃ 湿度 20%~80%RH 规格 外形尺寸 (mm) 485×725×1185 内部尺寸 (mm) Ø400×630 容积 50L 网篮 Ø360×240×2个 功能配置表： 配置名称（标准配置） 超压自锁装置 开关盖信号控制 超温保护功能 独立限温保护 超压自动泄压功能 故障自检功能 预约功能 融化保温功能 工作状态图 快速冷却（风冷） 其他配置：一体机商务电脑一台 | 1台 |
| 10 | 红外接种环灭菌器 | 产品用途： 红外接种环灭菌器应用于接种环，接种针等小型物品的高温灭菌消毒，完全替代酒精灯，方便便捷。可广泛应用于生物安全柜，净化工作台，抽风机旁，流动车上等环境中，甚至野外等恶劣环境下也可方便使用，随时进行高温灭菌消毒。 产品特点： *接种环消毒灭菌安全，方便，可安全代替酒精灯； *加热区内温度高达800℃以上，杀菌只需5到7秒； *体积小重量轻，操作简便，仪器美观，易清洁，使用寿命长； *本装置可以用于厌氧室中； *独有的智能算法，充分延长加热使用寿命，有效提高安全性； *在陶瓷漏斗管道的深处有灰化有机物质，防止污染性溅污和交叉污染 中心区温度 825℃±25℃ 消毒产品外径 φ 35mm 加热区总长 100mm 升温时间 15min 环境温度 5℃~40℃ 熔断器 250V 3A 5*20 输入电源 AC220V~ 50/60HZ 功率 150W 净重 1.3kg 外形尺寸 130*120*200（mm） | 1台 |
| 11 | 纯水仪 | 纯水、超纯水制备装置 1、用途 用于实验室纯水、超纯水的制备 2、系统配置要求 2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz 2.2产水方式：可产纯水、超纯水 *2.3取水方式：由设备直接取纯水、超纯水,并具有一键式定量取水模式 *2.4产水量：纯水15-20L/h,超纯水15-20L/h *2.5采用对源水水质适用性广的双级反渗透制水工艺，可将纯水水质提高到实验室三级水标准 *2.6配备进口0.22μm终端过滤器 2.7内置254/185nm双波长紫外灯 2.8 纯水、超纯水支持配置水箱并可控制水箱液位启、停，及水箱紫外灯自动灭菌 3、产水水质 3.1纯水水质：电导率≤5µs/cm （满足国家实验室三级水标准） 3.2超纯水水质 3.2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C 3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1 *3.2.3总有机碳（ppb）：≤5 *3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1 3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1 4、控制系统及功能 4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能； *4.2可双模式定量取水，既可以对超纯水定量取水，还可以在大量取纯水时进行定量控制 *4.3数据应具有可追溯性，可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等；并可对故障报警、水质报警进行历史查询 4.4系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，避免更换提示误判断。 *4.5 RO膜、超纯水包（UP包）、终端过滤器均采用进口材料，确保产水水质的稳定性。 4.6前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。 4.7背景灯LCD数字液晶显示，背光亮度可关闭还可根据需要七级逐调； 4.8内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定； 4.9安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能； 5、附件、配件和消耗品 常规预处理包1个、10寸滤芯10根、进口无菌终端过滤器（0.22μm ）1支、RO膜扳手1个、配套连接管、快插件等 6、技术文件 6.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册 6.2 出厂检验合格证书 | 1台 |
| 12 | 马弗炉 | 工作条件： 温度+5°C ～ +40°C 湿度< 80%，无冷凝水。 技术指标 应用规范和标准 EN 61010-1 EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 RoHS directive 2011/65/EU 制造商具有ISO 9001认证 Inner dimensions (wxdxh)内部尺寸: 200 x 170 x130mm Outer dimensions (WxDxH)外部尺寸: 385 x 390 x 460mm Volume容积: 5 liter Weight重量: 30 kg Power rating功率: 2.4 kW Supply voltage电源: (if connected at 230 V, 1/N/PE) Max. operating temperature最高工作温度: 1100 °C* Heat-up time (without load)升到最高温度时间: 60 min. to Tmax 最高温度1100℃ 通过陶瓷板两面加热 陶瓷加热板内嵌加热丝，防止收到挥发物及喷溅物的污染，易于更换 只使用根据TRGS 905标准分类为不致癌的一类或二类纤维材料 炉壳由条纹不锈钢制成 双层炉壳结构稳定，降低外壳温度 上开式炉门（LT），可以避免操作者远离高温 炉门上有可调进气口 炉后壁有排气口 加热运行噪音低，带固态继电器 过温保护限制器，根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度，以防止窑炉和工件超温 带风扇的排气烟囱，改善炉内废气排放 纳博热控制器的NTLog基本功能：用一个USB闪存记录工艺数据 可编程高端PID控制器（B410），大屏幕LC显示屏，可储存5个程序数量，每个程序有4个程序控温段，标配温度记录及USB数据导出功能，免费提供NTLog数据处理软件，对科研领域过程记录及分析提供有效数据。 *控制器上带有USB接口，可将工艺数据进行记录（包括时间变化、程序段、设定温度、实际温度、输出功率及控制功能），并转移到PC机上进行分析。 *带有编程软件及分析软件，可在PC机上编程，通过U盘将程序转移到控制器上；分析软件可将记录的工艺数据在PC机上进行可视化处理，以图表、表格或报告的方式显示数据。 | 1台 |
| 13 | 纤维长度分布及丝束断裂强伸测试仪 | 一、用途及特点： *一次测试，可获测试数值：（ML）平均长度；（UHM）上半部平均长；（UQM）上半四分之一部平均长度； (SL 50% / 25% / 2.5% )跨距长度；（SFC%）短纤维含量； (SFI%)短纤维系数；（UI%）均匀度指数； （UR%）长度整齐度比； (BW) 棉束重量等。 *同时具备对纤维长度和强度测试的两种功能。即在对完全相同样品进行检测，先测量其长度分布继而检测其强度。测试完成后，夹具之间的样品尺寸会被自动保留，此功能可以准确测量出样品的强度绝对值。FIBROTEST的操作不需要校准棉花样品，因此不会受到校准棉花影响。虽然如此这系统仍可与透过校正棉校验过的HVI有相同的测试结果。 *取用标准梳型样品架来准备棉样品束。 *采光学系统与激光光束及在线照相扫描系统，采垂直方向移动扫描。 *强力及伸长测量系统配有自动操作的气动夹具，拉伸夹具位于马达动力转换箱中。 *夹具可自动调整到测试样品的尺寸。 *通过USB接口连接，计算机系统可对操作过程进行控制及测量资料的统计分析 *软件兼容于WINDOWS操作系统。 *设定所有测试参数，操作者只要选择测试代码即可操作。 *可适应于任何网络类型。 *针对原棉、毛条、粗纱等一系列的产品均已通过USDA美国农业部的认证，可以符合测试的要求标准。 *适合测试的原料材质有棉花、毛条、粗纱、羊绒、羊毛、麻、丝、人造短纤维（涤纶、腈纶、聚酰胺纤维）、天然纤维（醋酸纤维、粘胶纤维）。 *适合应用于各种检测机构，可以对各种纤维进行检测，提高测试效率与应用价值。 ITMF-ICCTM认证标志，全名，“国际纺织制造商协会-棉花测试方法国际委员会” 二、技术指标: 毛束长度测试： *测试速度：20 - 300 mm/min *测试长度：3.8-60mm 针对长纤维测试升级选项功能 *长度测试最大纤维长度：195mm *长度和强伸测试最大纤维长度：150mm *毛束宽度：70mm *激光耗能：5mW *激光波长：635nm *激光安全级别：Class II 毛束强度测试： *强力范围：1~500N *强力精度：根据ISO7500/1, EN 10 00202在额定范围20%时, +/-1% *伸度测量系统：分辨率0.4um *测试长度：1/8英吋 (3.175 mm) *毛束宽度：70mm *夹紧压力：2..6 bar (500..1500 N) *夹面：材质Vulkollan, 宽75 mm , 长3 mm 主机： *尺寸及重量：高410 mm，宽700 mm，深550 mm，重量约55 kg *主要电源：230 V，50 (60) Hz，电流约3 A *空压需求：6 bar，耗气量20 l/min *外观烤漆：RAL 9006 *噪音：40 db (A) 毛束准备装置： *尺寸及重量：高170 mm，宽680 mm，深350 mm，重量约9 kg *空压需求：6 bar，耗气量1 l/min 配置清单： 1、主机 2、主机2年份备品 选项功能： 1、针对长纤维测试升级功能 2、样品架 厂商在国内设有培训中心为用户要求提供2个培训名额，食宿差旅费投标方承担 | 1套 |
| 14 | 棉包水分测定仪（含棉包水分测定仪系统） | 棉花扫描核查数据终端（含扫描核查系统） 1、操作系统：安卓5.1版本及以上； 2、RAM/ROM：2G/16G； 3、屏幕：4寸IPS工业触摸屏； 4、电池容量：4000mAh及以上； 5、续航能力：持续工作>12小时； 6、防护等级：IP67,1.5米跌落； 7、摄像头：800w像素及以上； 8、WIFI：支持WIFI802.11a/b/g/n 双频WIFI； 9、GPS模块：支持GPS定位； 10、通讯模块：4G全网通； 11、蓝牙模块：蓝牙4.0； 12、扫描头：支持图像扫描引擎 13、可用于监管棉入库系统的运行 棉包水分测定仪（含棉包水分测定仪系统） 1、适用包类：I型棉包（重量：227±10kg，尺寸：1400×700×530mm）其他规格的棉包仅供参考。 2、使用环境：-30℃～+50℃；RH85%以下 3、测量范围：回潮率：3.0～13.0% 温度补偿：-30℃～+50℃ 4、分辨率：回潮率0.01% 5、测量电压：直流30V±1V 6、准确度：回潮率：3.0%～6.0% ±0.2% ＞6.1%～11.0% ±0.1% ＞11.1%～13.0% ±0.2% 温度：-30℃～10℃ ±2℃ ＞-10℃～50℃ ±1℃ 7、测量速度：3秒左右 8、数据贮存：500笔左右 9、传感器型式：尖锥切割型手持式电极探头 10、电极插入棉包的规格：在棉包端面的中间部位，两电极纵向排列，间隔距离10±2cm，深度10～15cm。 11、电源:直流9伏，一号干电池六节，可供测试3万次以上。 12、外型尺寸及质量：主机：190×200×70mm 2kg。 13、探头：电极长50mmф8尖锥形，连杆长10mmф6复有抗静电绝缘层，250g 14、可以与扫描器通讯并对接数据 | 4套 |
| 合计 |  | 大写：壹仟零玖拾壹万肆仟壹佰捌拾肆元玖角肆分 小写：10914184.94元 |  |

备注:

1、技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，同时作为衡定同类产品的依据，供应商可投同档次产品或更优产品。

2、本项目建设目标：技术先进、安全健康、质量可靠、节能环保、经济合理、便于维护、能够满足当前的检验业务需要，适当预留未来发展的空间。

3、带“*”技术参数为重要指标，对这些技术参数须提供技术支持资料，如产品公开宣传画册（提供整本画册或装订进标书），如要求提供证书证明文件的则须提供相关机构出具的原件证书文件。

4、供应商在新疆要有售后服务点。设备需供应商负责人员培训，并提供与采购单位原有设备软件兼容的管理软件。

5、供货商应详细探勘现场，所供设备与现状必须匹配，否则所产生后果由供应商负责与现场实际情况自查，以保证所供设备到达现场，安装无误，能正常使用，否则所有产生不良后果，由供应商自行承担。

6、中标供应商在中标公告后将标的物中所有设备（进口设备60个工作日内，国产设备15个工作日）内供应到采购单位进行现场确认，到场后严格按照招标文件技术要求进行验收。超期或现场验证不满足招标参数要求将做废标处理，自动转为第二候选单位中标，后续中标候选单位同样适用本条规定之要求。如发现有虚假应标者将提交采购管理部门进行严肃处理！

3.2.2其他要求：

1）投标报价含产品（服务）的价格、包装费、运杂费（运抵买方现场）、运输保险费、装卸费、安装费、保管费、保险费、监督检验费等相关费用、配合费及投标人认为需要的其他费用等；

2）设备（服务）报价既要有总价，也要有分项报价及明细报价；

3）合同签订后，签订合同后三个月内，在买方现场安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。如遇买方特殊情况需要延期交货卖方不得以任何理由收取一切费用。

4）请投标人根据招标人提供的技术参数、采购数量等内容进行报价。

3.2.3服务要求

1、在保修期内，卖方需随时更换不合格部件。提供全套技术资料和文件，免费提供培训学习； 须明确服务能力，提供售后服务地点、工程师名单、联系方式；

2、供应商应保证在4小时内对用户提出的问题或故障予以响应，并保证在响应后12小时内对其及时进行处理；

3、中标人应结合产品的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购单位派出的管理、维护人员进行产品的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训，其费用包含在投标价格中；

3.2.4须提供的资料

1、投标方对投标设备（服务）所提供的必要的技术文件，包括产品的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围以及有关的外形结构图案，必须保证是原版。

2、卖方应在合同生效的二个月内提供壹套完整的技术文件给买方(包括使用说明书、操作维护手册、装机安装说明书)并提出设备（服务）安装要求。

3.3 有关说明：

3.3.1投标人在投标文件的密封袋上应注明其所投标的标书编号及投标企业名称。投标报价为一次报价（须按人民币报价）。

3.3.2凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以招标代理机构书面依据为准。

3.4商务条款：本次招标的采购资金由需方支付。

3.4.1 报价方式与价格：

投标价格为目的地价（报价需单价、总价分别报价，并提供相应的配置明细表），包括该商品的主设备（服务）、附配件和安装所需的配件，及其运输、运杂保险、装卸、施工费、检测费、安装调试、售后服务、税金、以及培训和服务等一切税费。

3.4.2 付款步骤：

合同签订后买方向卖方支付合同总价的50%，货到验收合格后支付合同总价的40%，剩余10%为质保金于一年内无质量问题一次性付清。履约保证金：无

3.4.3 付款方式：银行转帐。

3.5交货日期：2020年8月31日前到货，并联系设备厂家安装。

3.6售后服务要求：

3.6.1本次采购货物（服务）均为生产厂家原装全新产品，投标人不得以次充好；产品来源渠道合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

3.6.2投标人提供的货物（服务）制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准、部颁相关标准和规范的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

3.6.3中标人应结合产品的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购单位派出的管理、维护人员进行产品的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训，其费用包含在投标价格中。

3.7运输、交货地点：新疆博乐市南城区建业路20号博尔塔拉蒙古自治州检验检测研究基地。

3.8投标文件以中文资料为准。

3.9招标文件和投标文件是合同的不可分割的部分。

第五部分  评标方法及标准

| 评审项目 | 标准分 | 评分标准与分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（保留小数点后两位） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 产品性能 | 45分 | 招标文件中标有“*”的，为重要技术指标，对这些关键技术参数须提供技术支持文件，未标“*”的为一般技术指标，满足招标文件所有指标及参数要求的得满分。以此为基础，投标人重要技术参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减5分；投标人一般技术参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减3分；减完为止。 |
| 市场占有率比较 | 15分 | 采购人所在地区及周边地区市场占有率比较。投标人提供采购人所在地区及周边地区纤维检验系统设备安装验收报告（复印件加盖公章的用户交接验收单为准，否则不得分），提供一份得1分，最高15分。 |
| 供货、安装调试、组织实施 | 2分 | 根据可行的供货、安装调试及组织实施方案设计，人员配备及安排、组织计划及保障措施等情况，方案和措施科学有效。方案措施较好的，得1.01-2分；方案措施一般的，得0-1分；无方案无措施的不得分。 |
| 售后服务 保障体系 | 8分 | 质保期优于招标文件，设备需供应商负责人员培训，并提供与采购单位原有管理软件匹配的管理软件。 售后服务、优惠方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，指定专人负责维护设备，在疆有常设机构及人员，本地化服务支持良好的（8-6分）；一般的（6-3分），不具体、不明确的（3-0分） |

第六部分 附件格式

投标文件须按招标文件中关于投标文件的组成的规定制作(1.5 投标文件的组成、要求、签署及份数)。附件格式如下：

附件1

投标人关于资格的声明函

新疆博州政府采购中心：

我公司愿针对本次                    招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人代表签字：

投标人公章：

日    期：

附件2：

投标人法定代表人授权书

新疆博州政府采购中心：

X    X        X     系中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        ，特授

权  X X X  代表我公司全权办理针对上述项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证复印件                                   授权人身份证复印件

正反面                                                                   正反面

被授权人签章（投标代表）：         授权人签名(法人代表)：

职        务：                     职      务：

联 系 电 话：                      投标人公章：

日    期：

附件3：

报价表

（格式）

投标人（盖章）：                                                      投标编号：

| 投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证金形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：                             公章：                       日期

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用；

附件4:

设 备 清 单 表

（格式）

设备（服务）名称：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签字：                         公章：                   日期：

注：1、请各投标人按上述格式自制《设备（服务）清单表》投标；

附件5:

投标设备（服务）技术对照表

（格式）

| 序号 | 投标设备（服务）名称、品牌、规格 | 招标技术要求 | 投标设备（服务）技术指标 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签字：                          日期：

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

附件6：

投标承诺书

（格式）

投标单位（盖章）：

投标单位全权代表：

新疆博州政府采购中心

我们收到你们                      号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供以上商品和附配件，同时负责该商品的运输、运杂保险、装卸、安装调试、售后服务、税金等，总价格及明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货（服务）义务。并免费提供至少    年的质保。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后30天。

4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、该项投标在开标后的过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳             元的投标保证金。

9、如我方中标，我方愿意在签订合同时按合同金额的5%向博州政府采购中心支付履约保证金。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                           邮  编：

联 系 人：                        地  址：

开户名称：                      电  话：

开户银行：                      传  真：

开户帐号：

附件7：

投标单位情况简介

（格式）

年    月    日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 产 品 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：                               公章：

附件8

## 近年同类项目业绩表

（格式）

| 地区 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位公章：

投标单位法人授权代表签字:

日期：