阿克苏地区第二人民医院采购核磁共振系统项目

招 标 文 件

（公开招标）

项目编号：分2021-01-39

采购单位：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

代理机构：新疆安航工程项目管理有限公司

二0二一年一月

目   录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知前附表	4

第三部分 投标人须知	7

第四部分 采购清单	25

第五部分 投标文件格式	39

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阿克苏地区第二人民医院采购核磁共振系统项目 |
| 2 | 项目编码 | 分2021-01-39 |
| 3 | 项目地点 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院 |
| 4 | 招标人 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院 |
| 5 | 供货期 | 合同签订后 45 日历天 |
| 6 | 预算金额 | 8000000.00元（捌佰万元整） 注：本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），则视为无效。 |
| 7 | 投标报价及费用 | - 1.本项目投标应以人民币报价； - 2. 投标报价：最终目的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、伴随服务费和安装费）。 - 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金：150000.00元（大写：壹拾伍万元整） 投标保证金须在2021年2月22日18:00前打到保证金相关账户并联系代理公司换取保证金收据。 用户名：新疆安航工程项目管理有限公司 账号：3014021209100017993 开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行东大街支行 地址：阿克苏市北京路（原迎宾路）电力小区1号602室 注：项目保证金以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，保证金缴纳凭证必须注明项目名称。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于开标七日前，以书面形式提出质疑；逾期不再受理。 |
| 7 | 投标文件组成 | 正本1份，副本3份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点 | 投标人应于2021年2月23日上午11：00分（北京时间）前将投标文件密封送交到阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标大厅，逾期送达作无效标处理。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 2021年2月23日上午11：00分（北京时间）前将投标文件密封送交到阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标大厅，请投标人派代表出席开标会议。 |
| 10 | 评审方法 | 综合评标法 |
| 11 | 结果公示 | 采购结果在新疆政府采购网发布中标公示 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还 | 按合同总金额的5%计收，合同履行后无质量问题无利息退还。 |
| 13 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年提供财务报表））； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供完税证明及授权委托人的社保缴纳证明）； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用中国网站、中国政府采购网网上查询打印页）； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2．有效经年检的营业执照、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》。 3.本次招标不接受联合体。 |
| 16 | 投标人资格（开标时查验内容） | 1、法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场参加的授权委托人需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及授权委托人身份证原件； 2、有效经年检的营业执照； 3、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》； 4、保证金收据； 5、提供近2019年的财务审计报告〔成立不足一年提供财务报表〕； 6、完税证明； 7、授权委托人的社保缴纳证明； 8、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示（www.gsxt.gov.cn），需提供能体现出查询相关结果记录的网页打印页）； 注：上述证件齐全并带原件至开标现场、如一项未带原件到场视同放弃投标，以上均满足要求的投标人为有效投标人。 |

- 第三部分 投标人须知

一、总则

（一）适用范围

- 本次公开招标文件适用于阿克苏地区第二人民医院采购核磁共振系统项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指按政府采购有关法律、法规规定的采购单位。

2.“产品”系指供方按公开招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务” 公开招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按公开招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包或分包。

（六）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读公开招标文件的所有内容，按照公开招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对公开招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.具有建筑、水利、电力、公路行业部门颁布施工资质的公司按照国家取费标准计取相应管理费及劳保统筹费、利润、税金。（建筑行业部门颁发专业资质主要包括：建筑、安装、市政、园林、修缮、抗震、加固、装饰装修）。

★5.除建筑、水利、电力、公路行业部门颁布具有相应施工资质外的设备（材料）经销商、广告装饰、抗震加固（维修修缮）、商贸服务等公司及私营个体，预算（含投标预算、控制价）及结算均不考虑企业管理费及劳保统筹费用，只计取相关费用标准的利润和税金。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。招标文件由以下部份组成：

1、第一部分 招标公告

2、第二部分 投标人须知前附表

3、第三部分 投标人须知

4、第四部分 采购清单

5、第五部分 投标文件格式

（二）招标文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏地区第二人民医院采购核磁共振系统项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏地区第二人民医院采购核磁共振系统项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：阿克苏市北京路一号电力小区602室

（三）　招标文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

2、招标文件的修改将在招标人网站以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

（四）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、技术资信文件二部分组成。

1.报价文件：

（1）投标函。

（2）开标一览表。

（3）投标报价明细表。

2.技术资信文件：

（1）投标人的基本情况介绍及合格投标人资格证明文件；

（2） 有效经年检的营业执照及《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（4）投标人财务报表或近三年财务状况；

（5）质量保证和售后服务承诺；

（6）项目实施方案及技术措施；

（7）投标产品的质量、技术、性能综合说明

（8）保证项目实施的人力资源安排；

(9) 投标人需要说明的其他文件等。

（二）投标文件的文字及计量单位

2.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。

2.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是应包括货物、包装、运输、技术服务、各项检测、安装、保险、税金、货到就位以及等一切税金和费用。

3、本项目最终结算以实际项目量乘以中标单价计算。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起60天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

（五）投标保证金

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标人中标后需交纳中标总金额的5%作为履约保证金。

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）成交人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）、投标文件的签署和份数

1.投标文件的密封及标记

1.1投标人须将报价文件、技术资信文件装订成一册，所有正、副本及投标人认为有必要提交的其他资料密封于一袋内。封口处应有法定代表人或投标代表的签字及投标公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标单位、法定代表人、地址、联系人、联系电话等，并注明“开标时启封”字样，投标报价文件正本1份，副本3份。

1.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，由此造成提前开封或误投的投标文件，招标代理有权予以拒绝，并退回投标。

2.报价截止时间

2.1投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。在截止时间以后送达的投标文件，招标代理拒绝接收。

3.报价文件的补充、修改和撤回

3.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知招标代理，补充、修改和撤标要求须经招标代理签字确认，否则无效。

3.2投标人撤回投标的要求应由投标法定代表人或投标代表签署，补充、修改报价文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达招标代理，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

4.在投标截止时间之后，投标人不得撤回报价。

（八）、投标无效的情形

1、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金或投标单位没有提交投标保证金缴存证明；

（2）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章、装订的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标有效期、质保期不能满足公开文件要求的；

（9）未实质性响应公开文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照公开文件标明的币种报价的；

（2）最终报价超出所设定上限价的；

（3）投标商报价明显高于市场平均价的；

★4.符合公开招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标准备

★招标人、监督部门、公共资源交易中心、公证处、招标代理将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

1.招标代理机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2. 投标文件的密封情况由投标人代表或公证人员检查，确定密封无误后开标。

3.招标代理机构协同监督部门及公证处公证人员对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.评审小组对各投标文件进行评审（包括对各投标人的资格进行审查）。

5.宣布拟中标候选人；

6.会议结束。

7、招标人将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建评标小组

1、招标人、公证处、公共资源交易中心依法组建由5人以上（含5人）奇数的人员组成的评标小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

（二）公开招标程序

1）根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织公开招标采购。

2）具体工作流程 ：

①评审小组审阅公开招标文件和投标文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点评审小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

(四) 有下列情形之一的，其投标作为废标处理

1、应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、投标文件的内容不详实或有虚假的；

4、招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

5、投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

6、所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

7、超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

8、投标单位提供的设备没有保修期的；

9、投标文件前后表述相互矛盾的；

10、投标文件中附有招标人不能接受条件的；

11、投标价格超过预算采购单位无力支付的；

12、投标人有不良记录的；

13、所有投标商报价明显高于市场平均价的；

14、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（五）投标文件的评价与比较

1、评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和交货期时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对招标文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的业绩情况；

（6）投标人的综合实力和信誉;

（7）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（六）评标报告

评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

（七） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3、评标办法：综合评标法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标供应商或者中标供应商的评标方法。

4.评标办法：综合评标法。满分为100分。按报价分30分，技术资信70分计，评分最高者为拟中标单位。

5.以满足招标文件要求且投标价格最低报价为评标基准价，其价格分为满分。

评 分 表

| 序号 | 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |
| 技术部分70分 |  |  |  |
| 1 | 财务状况 | 10分 | 对比所有投标人财务状况，优10-6分，良5-1分。 |
| 2 | 项目实施方案及技术措施 | 20分 | 对比所有投标人，根据其项目制定的项目实施方案及技术措施指标响应程度打分。 |
| 3 | 投标人综合实力及信誉 | 12分 | 从企业人员配置、业绩、资格证明文件等方面对比所有投标人。 |
| 4 | 质量保证和售后服务承诺 | 10分 | 对各投标单位的售后服务承诺，质量等方面进行综合评审。 |
| 5 | 标书制 作情况 | 8分 | 按招标文件要求编制投标文件，投标文件组成完整性、编目条理性等综合情况。 |
| 6 | 技术参数响应 | 10分 | 技术参数全部满足招标文件要求的得10分；每偏离一条扣除1分。 |

七、定标

（一）招标代理机构根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标单位。原则上第一名为中标人，除非中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

（二）招标代理机构在评标结束后，将招标结果进行预中标公示，时间为7个工作日，在新疆政府采购网上公布中标人名单

公示期过后无任何质疑及投诉，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》，不解释落标原因。

（二）履约保证金

1、自宣布为中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，其不足部分应在发放中标通知书前按规定补齐。

2、当中标人全面完成《合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。

3、如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、合同

（一）签订合同

1.成交人应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。同时，公共资源交易中心对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.招标文件、投标文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）、对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商恶意串通的；

4、向采购人、其他供应商行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

- 第四部分　采购清单

招标参数

一、评标方法说明：

招标文件中：

1、技术规格书中标提及的核心参数必须提供产品datasheet或其他要求的证书证明作为评标参考，如不能提供或这些关键性参数负偏离将直接废标；

2、其他一般性参数如达不到技术规格中所要求,每项按投标价1%的比率增加计入评标价，且达到10条负偏离将导致废标；

3、对于要求单独报价的项目如不具备，按照各投标机型中该项目的最高报价计入评标价，且达到5条不具备将导致废标。

二、总体要求

1. 投标厂家技术完整性要求：各投标机型的生产厂家需具备磁共振成像系统核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度线圈、谱仪作为核心部件，必须为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代。

2. 投标机型技术先进性要求：投标机型需要满足：1. 整机独立射频接收通道数≥16通道；2.全数字化机型（ADC模数转换器内置磁体或线圈）；3.一体化线圈技术；并且已同时获得CFDA认证的超导磁共振机型。

二、技术参数要求

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 磁体系统 |  |
| 1 | 主磁体品牌（核心技术，提供佐证材料） | 主磁体作为磁共振系统最核心部件，必须与磁共振系统为同一制造商，不得采用第三方厂家制造的磁体 |
| 2 | 磁场强度 | ≤1.5T |
| 3 | 发射频率 | ＜62MHz |
| 4 | 磁体重量 (含液氦)（核心技术，提供佐证材料） | ≤4000kg |
| 5 | 磁体材料 | 超导磁共振专用铌钛合金磁材 |
| 6 | 磁场均匀度（以产品datasheet为准） | 典型值，V－RMS测量法 |
| 6.1 | 10 cm DSV | ≤ 0.002 ppm |
| 6.2 | 20 cm DSV（核心技术，提供佐证材料） | ≤ 0.009ppm |
| 6.3 | 30 cm DSV（核心技术，提供佐证材料） | ≤ 0.040 ppm |
| 6.4 | 40 cm DSV | ≤ 0.350 ppm |
| 6.5 | 45 cm DSV | ≤ 0.950 ppm |
| 7 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 |
| 8 | 实时动态匀场技术 | 具备 |
| 9 | 磁体长度（不含外壳） | ≤150cm |
| 10 | 病人检查孔径 | ≤60cm |
| 11 | 磁场稳定度 | ≤0.1 ppm /h |
| 12 | 冷却方式 | 液氦制冷 |
| 13 | 液氦消耗率 | 零液氦挥发技术 |
| 14 | 液氦容积（核心技术，提供佐证材料） | ≤1400L |
| 15 | 抗外界干扰屏蔽 | 有 |
| 16 | 主磁场均匀度补偿 | 有 |
| 17 | 冷头类型 | 4K冷头 |
| 18 | 5G磁力线范围 |  |
| 18.1 | 轴向 | ≤4.0米 |
| 18.2 | 径向 | ≤2.5米 |
|  | 梯度系统 |  |
| 1 | 梯度线圈品牌（核心技术，提供佐证材料） | 梯度线圈作为梯度系统最核心部件，必须与磁共振系统为同一制造商，不得采用第三方厂家制造的梯度线圈 |
| 2 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |
| 3 | 最大单轴梯度场强度(单轴非有效值) | ≥33 mT/m |
| 4 | 最大切换率(单轴非有效值) | ≥125 T/m/s |
| 5 | 最短梯度爬升时间 | ≤0.27ms |
| 6 | 最大占空比 | 100% |
| 7 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 8 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| 9 | 梯度减噪系统 | 具备 |
| 10 | 最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到 | 具备 |
|  | 射频系统 |  |
| 1 | 谱仪品牌 | 谱仪作为射频系统最核心部件，必须与磁共振系统为同一制造商，不得采用第三方厂家制造的谱仪 |
| 2 | 射频发射功率 | ≥18KW |
| 3 | 独立射频接收通道数 | ≥16 |
| 4 | 最高接收动态范围(以datasheet为准) | ≥150dB |
| 5 | 实时数字化射频能量监控 | 具备 |
| 6 | 实时数字化射频能量短期积累监控 | 具备 |
| 7 | 实时数字化射频能量长期积累监控 | 具备 |
| 8 | 射频接收线圈，必须包括： | 以下要求线圈必须为原厂专用线圈，不得以其他类型或第三方线圈替代。 |
| 8.1 | 正交发射/接受体线圈 | 具备 |
| 8.2 | 头颈联合线圈（核心技术，提供佐证材料） | 具备，≥16单元 |
| 8.3 | 体部线圈（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈） | 具备，≥6单元（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈） |
| 8.4 | 脊柱线圈（核心技术，提供佐证材料） | 具备，≥24单元，非组合 |
| 8.5 | 大柔性多功能线圈 | 具备，≥4单元 |
| 8.6 | 小柔性多功能线圈 | 具备，≥4单元 |
| 8.7 | 具备一体化线圈技术，多线圈组合 | 具备，具备≥4组线圈组合 |
| 8.8 | 线圈接口 | ≥4个，必须可同时接驳使用 |
|  | 计算机 |  |
| 1 | CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 2 | 处理器位数 | ≥64位 |
| 3 | 主内存 | ≥24GB |
| 4 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 5 | 显示器图像分辨率 | ≥1920 x 1200 |
| 6 | 显示器大小及规格 | ≥24英寸，专业级彩色LCD显示器 |
| 7 | 控制重建计算机CPU主频 | 两颗4核心至强处理器 |
| 8 | 控制重建计算机内存容量 | ≥32GB |
| 9 | 图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵全FOV)（以产品datasheet为准） | ≥15000幅/秒 |
| 10 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 11 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
| 12 | 最大采集矩阵 | ≥1024 × 1024 |
| 13 | 最大重建矩阵 | ≥2048 × 2048 |
|  | 后处理接口 |  |
| 1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |
| 3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
|  | 扫描参数 |  |
| 1 | X轴最大FOV | ≥500mm |
| 2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |
| 3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 4 | 最小FOV | ≤5mm |
| 5 | 最薄2D层厚 | ≤0.1mm |
| 6 | 最薄3D层厚 | ≤0.05mm |
| 7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 8 | Min. SE TR 128*128 | ≤6.8ms |
| 9 | Min. SE TE 128*128 | ≤2.6ms |
| 10 | Min. TSE echo Spacing 128*128 | ≤2.4ms |
| 11 | 3D GRE Min. TR128*128 | ≤1ms |
| 12 | 3D GRE Min. TE128*128 | ≤0.4ms |
| 13 | Max. TSE Turbo Factor | ≥1024 |
| 14 | 最大弥散加权b值 | ≥10000 |
|  | 扫描技术与序列 |  |
| 1 | 自旋回波序列（FSE），包括 | 具备 |
| 1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |
| 1.2 | 组织弛豫时间测量自选回波序列 | 具备 |
| 1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |
| 1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |
| 1.5 | 单次激发快速自选回波序列 | 具备 |
| 1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 1.7 | 快速脂肪饱和技术 | 具备 |
| 1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 1.9 | 反转恢复（IR），包括 | 具备 |
| 1.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR） | 具备 |
| 1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 1.15 | 短TI反转回波水脂分离成像 | 具备 |
| 1.16 | 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） | 具备 |
| 2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 | 具备 |
| 2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像 | 具备 |
| 2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |
| 2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |
| 2.6 | 快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP,必须提供2D及3D） | 具备 |
| 2.7 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 2.8 | 三维成像技术 | 具备 |
| 3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 | 具备 |
| 3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 3.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 3.5 | 反转EPI | 具备 |
| 3.6 | 高分辨EPI采集 | 具备 |
| 4 | 神经系统成像技术，包括 | 具备 |
| 4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 4.2 | 高分辨率内耳三维成像技术 | 具备 |
| 4.3 | 全脊髓成像 | 具备 |
| 5 | 弥散成像技术，包括 | 具备 |
| 5.1 | ADC成像 | 具备 |
| 5.2 | 各向同性采集 | 具备 |
| 5.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 5.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 5.5 | ADC-map | 具备 |
| 5.6 | 自动采集处理 | 具备 |
| 5.7 | 单次激发EPI | 具备 |
| 5.8 | 多次激发EPI | 具备 |
| 5.9 | 实时弥散成像 | 具备 |
| 5.10 | 自动生成ADC图 | 具备 |
| 5.11 | 可选优化B值 | 具备 |
| 5.12 | 弥散张量成像DTI | 具备 |
| 5.13 | 类PET”弥散加权成像技术 | 具备 |
| 6 | 血管成像技术，包括 | 具备 |
| 6.1 | 时飞法技术(2D/3D) | 具备 |
| 6.2 | 流入法采集技术（2D/3D） | 具备 |
| 6.3 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 6.4 | 动静脉分离成像技术 | 具备 |
| 6.5 | 磁转移(MTC)对比技术 | 具备 |
| 6.6 | 最大密度投影技术 | 具备 |
| 6.7 | 可变反转角度射频技术 | 具备 |
| 6.8 | 多层层面重建技术 | 具备 |
| 6.9 | 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） | 具备 |
| 6.10 | 电影采集回放功能 | 具备 |
| 6.11 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |
| 7 | 伪影消除技术，包括 | 具备 |
| 7.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 7.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 7.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 7.4 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 7.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 7.6 | 运动伪影消除技术 | 具备 |
| 7.7 | 图像滤波增强技术 | 具备 |
| 7.8 | K空间降噪技术 | 具备 |
| 7.9 | 环形伪影抑制技术 | 具备 |
| 8 | 节时技术，包括 | 具备 |
| 8.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 8.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |
| 8.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 8.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 8.5 | 并行采集重建技术 | 具备 |
| 8.6 | 部分回波采集 | 具备 |
| 9 | 其他成像技术，包括 | 具备 |
| 9.1 | 短TR TE快速成像功能 | 具备 |
| 9.2 | 三维定位系统 | 具备 |
| 9.3 | 放射状片层定位技术 | 具备 |
| 9.4 | 扫描暂停 | 具备 |
| 9.5 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 9.6 | 预扫描技术 | 具备 |
| 9.7 | 信噪比显示功能 | 具备 |
| 9.8 | 静音扫描技术 | 具备 |
| 9.9 | 实时交互式成像功能 | 具备 |
| 9.10 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 9.11 | 磁共振实时交互式参数改变 | 具备 |
| 9.12 | 高分辨成像检查 | 具备 |
| 9.13 | 组合扫描功能 | 具备 |
| 9.14 | 水饱和技术 | 具备 |
| 9.15 | 预饱和技术 | 具备 |
| 9.16 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 9.17 | 平行饱和带 | 具备 |
| 9.18 | 伴随饱和带 | 具备 |
| 9.19 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 9.20 | 信号平均技术，包含内模式和外模式 | 具备 |
| 9.21 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 9.22 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 9.23 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 9.24 | 可变K空间填写方式 | 具备 |
| 9.25 | K空间快速采集 | 具备 |
| 9.26 | 线圈灵敏度校正技术 | 具备 |
| 9.27 | 肝脏动态增强技术 | 具备 |
| 9.28 | 图像亮度均一化校正技术 | 具备 |
| 9.29 | 自动中心扫描技术 | 具备 |
| 9.30 | SHINE专利图像重建技术 | 具备 |
| 9.31 | 图像插值放大技术 | 具备 |
| 9.32 | 图像变形校正技术 | 具备 |
| 10 | 高级临床应用软件包，包括 | 具备 |
| 10.1 | 神经成像软件包 | 具备 |
| 10.2 | 体部系统软件包 | 具备 |
| 10.3 | 骨关节成像软件包 | 具备 |
| 10.4 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |
| 10.5 | 乳腺成像软件包 | 具备 |
| 10.6 | 血管成像软件包 | 具备 |
| 10.7 | 心脏成像软件包 | 具备 |
| 11 | 高级扫描应用软件及后处理 |  |
| 11.1 | 压缩感知或以该技术为核心的技术（核心技术，提供佐证材料） | 具备，须满足≤2s/期相的高时间分辨率。需提供腹部多期动态增强图像 |
| 11.2 | 腹部自由呼吸成像技术 | 具备，无需任何导航技术，可在自由呼吸状态下完成腹部扫描。 |
| 11.3 | 头部一键式头部智能检查 | 具备 |
| 11.4 | 磁化率加权成像技术 | 具备，须同时具备相位图和幅度图 |
| 11.5 | 快速磁化率加权成像技术 | 具备 |
| 11.6 | 单体素波谱成像技术 | 具备 |
| 11.7 | Maps (T2*, R2*)定量成像 | 具备 |
| 11.8 | 运动伪影校正技术 | 具备 |
| 11.9 | 脂肪定量成像技术 | 具备 |
| 11.10 | 脑灌注高级后处理 | 具备 |
| 11.11 | 单体素波谱高级后处理 | 具备 |
| 11.12 | 参数定量图 | 具备 |
| 11.13 | 图像拼接高级后处理 | 具备 |
| 11.14 | 动态分析 | 具备 |
| 八． | 病人检查环境 |  |
| 1 | 双向病人通话系统 | 具备 |
| 2 | 提供防磁耳机 | 内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安 |
| 3 | 可调试病人通风系统 | 具备 |
| 4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |
| 5 | 病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |
| 6 | 检查床最大承重 | ≥200KG |
| 7 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥20cm/sec |
| 8 | 病人监视系统 | 具备 |
| 9 | 磁体外壳上方集成彩色显示屏 | 具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息 |
| 10.1 | 患者生理信号监控系统 | 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 |
| 10.2 | 床旁患者信息系统 | 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 |
| 10.3 | 床旁技师帮助系统 | 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 |
| 11 | 磁体旁直接启动扫描功能 | 具备 |
| 12 | 单次进床最大扫描范围 | ≥150cm |
| 13 | 患者紧急呼叫装置 | 具备，提供防磁气动报警球 |
| 九、 | 机房安装要求及其他要求 |  |
| 1 | 最小机房安装面积 | ≤36㎡，包括扫描间、操作间及设备间 |
| 2 | 平均电源额定功率 | ≤35KVA |
| 3 | 原厂线圈整理柜 | 具备 |

- 其他要求，中标企业需要配置全套线圈，配套高压注射器、水冷空调系统及负责磁屏蔽机房的建设，整机质保一年。

- 第五部分 投标文件格式

1. 投 标 函

致：（业主名称）

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，交货期为      。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）按照招标文件规定交纳履约保证金。

3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签全名）

电话：

传真：

日期：

2.外包装封面格式

阿克苏地区第二人民医院采购核磁共振系统项目

投 标 文 件

项目编号：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

“开标时启封”

3.投标文件封面格式：

正本/或副本

阿克苏地区第二人民医院采购核磁共振系统项目

投标文件

项目编号：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

- 4、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：                     性  别：

年    龄：                     职  务：

系      （投标单位名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件正反面）

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

5、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标单位名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（投标单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）进行投标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。在此授权范围内，被授权人所实施的行为及签署的文件具有法律效力，我公司予以认可。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

（附法定代表人及被授权人的身份证复印件正反面）

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

6、开标一览表

- 项目编号：

| - 序号 | - 项目名称 | - 投标价（元） | - 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |

投标单位法人或授权代表签字：

投标单位（公章）：

年   月   日

- 7、报价明细表

项目编码：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 金额（大写） 元 |  |  |  |  |  |

投标单位法人或授权代表签字：

投标单位（公章）：

年   月   日

8、近 三 年 业 绩 一 览 表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩，填写与本项目不一致的业绩无效。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不下，可另附页。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：   年    月     日

9、近三年(经年度审计的财务报告)

10、投标人认为需补充的其它资料或说明

- 授权委托人的社保缴纳证明；

- 完税证明；

- 投标保证金收据；

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示（www.gsxt.gov.cn），能体现出查询相关结果记录的网页打印页等。

11、反商业贿赂承诺书

致：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向招标人、评标人员以及参与工作的招标代理机构人员供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与招标人、招标代理机构和评审人员串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日