新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目

招 标 文 件

（公开招标）

项目编号：分2021-01-491

采购单位：新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院

代理机构：新疆安航工程项目管理有限公司

二0二一年十月

特别提示：投标注意事项

一、投标人应特别留意招标文件上载明的投标开始截止时间，提前或逾期送达（含邮寄送达）的投标文件概不接受。

二、投标人须交纳投标保证金，保证金应在投标截止时间前以非现金形式提交。未按规定提交保证金的，投标无效。

三、请仔细检查招标文件要求提交的相关证书的有效期和审核信息。

四、请仔细检查投标文件是否按要求盖单位公章、签名、签署日期、胶装成册、密封，投标文件需签名之处必须由当事人签署，否则可能会被视为无效投标。

五、报价文件与技术资信文件各一式三份，单独装订，密封在信封内，在信封表面标明“报价文件或技术资信文件”“开标时启封”字样，注明“投标人名称”“项目名称”等信息，投标时单独递交。投标人如未按上述要求单独递交，其投标有可能被拒绝。

六、投标文件中除《报价文件》外，其他部分不得有任何涉及本次投标报价的信息，否则视为无效投标。

七、供应商发现购买招标文件时提交的相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

目   录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知前附表	4

第三部分 投标人须知	7

第四部分 采购清单	25

第五部分 投标文件格式	39

- 第一部分 招标公告

- ​新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目招标项目的潜在投标人应在新疆政采云平台获取招标文件，并于2021年11月18日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：分2021-01-491

项目名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3260000

最高限价（元）：3260000

采购需求：采购产前诊断中心设备
标项名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目
数量:不限
预算金额（元）:3260000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：

合同履约期限：标项 1，甲乙双方协商决定

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）；
（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；
（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品；

3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）具备经年检有效的营业执照；
（2）投标单位具备《医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；
（3）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参加本次采购活动﹙供应商在网上自行打印后加盖投标单位公章且网页打印时间须在报名时间内﹚。

三、获取招标文件

时间：2021年10月29日至2021年11月5日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台

方式：政采云平台注册报名成功后下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月18日11:00（北京时间）

投标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

开标时间：2021年11月18日11:00

开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院

地 址：阿克苏市晶水路39号

联系方式：0997-2583327

2.采购代理机构信息

名 称：新疆安航工程项目管理有限公司

地 址：阿克苏市迎宾路电力小区一号602室

联系方式：15559345517

3.项目联系方式

项目联系人：苏仁秀

- 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目 |
| 2 | 项目编码 | 分2021-01-491 |
| 3 | 项目地点 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院 |
| 4 | 招标人 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院 |
| 5 | 供货期 | 甲乙双方协商后决定 |
| 6 | 预算金额 | 3260000.00元（叁佰贰拾陆万元整） 注：本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），则视为无效。 |
| 7 | 投标报价及费用 | - 1.本项目投标应以人民币报价； - 2. 投标报价：最终目的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、伴随服务费和安装费）。 - 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金：40000.00元（大写：肆万元整） 投标保证金须在2021年11月18日11:00前打到保证金相关账户。 账 户 名 称：新疆安航工程项目管理有限公司 账 户 号 码：30355701040003802 开 户 银 行：中国农业银行股份有限公司阿克苏塔北路支行 地址：阿克苏市北京路（原迎宾路）电力小区1号602室 注：项目保证金以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，保证金缴纳凭证必须注明项目名称。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于开标七日前，以书面形式提出质疑；逾期不再受理。 |
| 7 | 投标文件组成 | 正本1份，副本3份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点 | 投标人应于2021年11月18日上午11：00分（北京时间）前将投标文件密封送交到阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标大厅，逾期送达作无效标处理。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 2021年11月18日上午11：00分（北京时间）前将投标文件密封送交到阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标大厅，请投标人派代表出席开标会议。 |
| 10 | 评审方法 | 综合评标法 |
| 11 | 结果公示 | 采购结果在新疆政府采购网发布中标公示 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还 | 按合同总金额的5%计收，合同履行后无质量问题无利息退还。 |
| 13 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年提供财务报表））； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供完税证明及授权委托人的社保缴纳证明）； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用中国网站、中国政府采购网网上查询打印页）； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2．有效经年检的营业执照、《医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》。 3.本次招标不接受联合体。 |
| 16 | 投标人资格（开标时查验内容） | 1、法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场参加的授权委托人需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及授权委托人身份证原件； 2、有效经年检的营业执照； 3、《医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》； 4、保证金打款凭证； 5、提供近三年的财务审计报告或财务报表〔成立不足一年提供财务报表〕； 6、完税证明； 7、授权委托人的社保缴纳证明； 8、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示（www.gsxt.gov.cn），需提供能体现出查询相关结果记录的网页打印页）； 注：上述证件齐全并带原件至开标现场、如一项未带原件到场视同放弃投标，以上均满足要求的投标人为有效投标人。 |

- 第三部分 投标人须知

一、总则

（一）适用范围

- 本次公开招标文件适用于新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指按政府采购有关法律、法规规定的采购单位。

2.“产品”系指供方按公开招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务” 公开招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按公开招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包或分包。

（六）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读公开招标文件的所有内容，按照公开招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对公开招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.具有建筑、水利、电力、公路行业部门颁布施工资质的公司按照国家取费标准计取相应管理费及劳保统筹费、利润、税金。（建筑行业部门颁发专业资质主要包括：建筑、安装、市政、园林、修缮、抗震、加固、装饰装修）。

★5.除建筑、水利、电力、公路行业部门颁布具有相应施工资质外的设备（材料）经销商、广告装饰、抗震加固（维修修缮）、商贸服务等公司及私营个体，预算（含投标预算、控制价）及结算均不考虑企业管理费及劳保统筹费用，只计取相关费用标准的利润和税金。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。招标文件由以下部份组成：

1、第一部分 招标公告

2、第二部分 投标人须知前附表

3、第三部分 投标人须知

4、第四部分 采购清单

5、第五部分 投标文件格式

（二）招标文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在本项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在本项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：阿克苏市北京路一号电力小区602室

（三）　招标文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

2、招标文件的修改将在招标人网站以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

（四）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、技术资信文件二部分组成。

1.报价文件：

（1）投标函。

（2）开标一览表。

（3）投标报价明细表。

2.技术资信文件：

（1）投标人的基本情况介绍及合格投标人资格证明文件；

（2） 有效经年检的营业执照及《医疗器械经营许可证》及《医疗器械生产许可证》；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（4）投标人财务报表或近三年财务状况；

（5）质量保证和售后服务承诺；

（6）项目实施方案及技术措施；

（7）投标产品的质量、技术、性能综合说明

（8）保证项目实施的人力资源安排；

(9) 投标人需要说明的其他文件等。

（二）投标文件的文字及计量单位

2.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。

2.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是应包括货物、包装、运输、技术服务、各项检测、安装、保险、税金、货到就位以及等一切税金和费用。

3、本项目最终结算以实际项目量乘以中标单价计算。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起60天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

（五）投标保证金

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标人中标后需交纳中标总金额的5%作为履约保证金。

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）成交人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）、投标文件的签署和份数

1.投标文件的密封及标记

1.1投标人须将报价文件、技术资信文件装订成一册，所有正、副本及投标人认为有必要提交的其他资料密封于一袋内。封口处应有法定代表人或投标代表的签字及投标公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标单位、法定代表人、地址、联系人、联系电话等，并注明“开标时启封”字样，投标报价文件正本1份，副本3份。

1.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，由此造成提前开封或误投的投标文件，招标代理有权予以拒绝，并退回投标。

2.报价截止时间

2.1投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。在截止时间以后送达的投标文件，招标代理拒绝接收。

3.报价文件的补充、修改和撤回

3.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知招标代理，补充、修改和撤标要求须经招标代理签字确认，否则无效。

3.2投标人撤回投标的要求应由投标法定代表人或投标代表签署，补充、修改报价文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达招标代理，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

4.在投标截止时间之后，投标人不得撤回报价。

（八）、投标无效的情形

1、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金或投标单位没有提交投标保证金缴存证明；

（2）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章、装订的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标有效期、质保期不能满足公开文件要求的；

（9）未实质性响应公开文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照公开文件标明的币种报价的；

（2）最终报价超出所设定上限价的；

（3）投标商报价明显高于市场平均价的；

★4.符合公开招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标准备

★招标人、监督部门、公共资源交易中心、公证处、招标代理将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

1.招标代理机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2. 投标文件的密封情况由投标人代表或公证人员检查，确定密封无误后开标。

3.招标代理机构协同监督部门及公证处公证人员对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.评审小组对各投标文件进行评审（包括对各投标人的资格进行审查）。

5.宣布拟中标候选人；

6.会议结束。

7、招标人将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建评标小组

1、招标人、公证处、公共资源交易中心依法组建由5人以上（含5人）奇数的人员组成的评标小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

（二）公开招标程序

1）根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织公开招标采购。

2）具体工作流程 ：

①评审小组审阅公开招标文件和投标文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点评审小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

(四) 有下列情形之一的，其投标作为废标处理

1、应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、投标文件的内容不详实或有虚假的；

4、招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

5、投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

6、所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

7、超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

8、投标单位提供的设备没有保修期的；

9、投标文件前后表述相互矛盾的；

10、投标文件中附有招标人不能接受条件的；

11、投标价格超过预算采购单位无力支付的；

12、投标人有不良记录的；

13、所有投标商报价明显高于市场平均价的；

14、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（五）投标文件的评价与比较

1、评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和交货期时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对招标文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的业绩情况；

（6）投标人的综合实力和信誉;

（7）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（六）评标报告

评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

（七） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3、评标办法：综合评标法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标供应商或者中标供应商的评标方法。

4.评标办法：综合评标法。满分为100分。按报价分30分，技术资信70分计，评分最高者为拟中标单位。

5.以满足招标文件要求且投标价格最低报价为评标基准价，其价格分为满分。

评 分 表

| 序号 | 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |
| 技术部分70分 |  |  |  |
| 1 | 财务状况 | 10分 | 对比所有投标人财务状况，优10-6分，良5-1分。 |
| 2 | 项目实施方案及技术措施 | 20分 | 对比所有投标人，根据其项目制定的项目实施方案及技术措施指标响应程度打分。 |
| 3 | 投标人综合实力及信誉 | 12分 | 从企业人员配置、业绩、资格证明文件等方面对比所有投标人。 |
| 4 | 质量保证和售后服务承诺 | 10分 | 对各投标单位的售后服务承诺，质量等方面进行综合评审。 |
| 5 | 标书制 作情况 | 8分 | 按招标文件要求编制投标文件，投标文件组成完整性、编目条理性等综合情况。 |
| 6 | 技术参数响应 | 10分 | 技术参数全部满足招标文件要求的得10分；每偏离一条扣除1分。 |

七、定标

（一）招标代理机构根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标单位。原则上第一名为中标人，除非中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

（二）招标代理机构在评标结束后，将招标结果进行预中标公示，时间为7个工作日，在新疆政府采购网上公布中标人名单

公示期过后无任何质疑及投诉，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》，不解释落标原因。

（二）履约保证金

1、自宣布为中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，其不足部分应在发放中标通知书前按规定补齐。

2、当中标人全面完成《合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。

3、如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、合同

（一）签订合同

1.成交人应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。同时，公共资源交易中心对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.招标文件、投标文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）、对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商恶意串通的；

4、向采购人、其他供应商行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

- 第四部分　采购清单

|  | 实验室产前诊断设备设施一批招标参数 一、设备数量及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 | 数量 | 要求 |  |  |
| 1 |  | 自动细胞显微图像扫描系统 | 1套 | 含2台软件工作站，质保2年 |  |  |
| 2 |  | 倒置显微镜 | 1台 | 另配显微镜目镜1套，质保2年 |  |  |
| 3 |  | 冷冻冷藏医用冰箱 | 2台 | 配5个冷链点位监测设备，质保2年 |  |  |
| 4 |  | 冷藏医用冰箱 | 1台 | 含湿度计20个，温度计20个，插线板10个，质保2年 |  |  |
| 5 |  | 超低温冰箱 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 6 |  | 二氧化碳培养箱 | 2台 | 含隔离衣4套，含白细胞计数板3个，盖玻片3盒,带二氧化碳瓶，二氧化碳柜3个，质保2年 |  |  |
| 7 |  | 振荡器 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 8 |  | 电热恒温水浴箱 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 9 |  | 控温电热板（烤片仪） | 1台 | 配玻片架2个，可调试定量瓶（500-1000）2个，晾片架2个，染色罐6个，不锈钢敷料罐5个，质保2年 |  |  |
| 10 |  | 恒温磁力搅拌器 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 11 |  | 台式干燥箱 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 12 |  | 电动吸引器（真空负压泵） | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 13 |  | 旋涡混均器 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 14 |  | 分析天平 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 15 |  | 电热恒温干燥箱 | 2台 | 质保2年 |  |  |
| 16 |  | 移液器 | 2台 | 含带洗耳球10个，框子5个，质保2年 |  |  |
| 17 |  | 移液器 | 5台 | 质保2年 |  |  |
| 18 |  | 染色体标本玻片储存柜 | 3台 | 配防静电实验室凳子8个，质保2年 |  |  |
| 19 |  | 资料柜 | 6个 | 质保2年 |  |  |
| 20 |  | 微生物培养箱 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 21 |  | 加湿器 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 22 |  | 高压灭菌器 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 23 |  | 离心机 | 1台 | 质保2年 |  |  |
| 24 |  | 全自动时间分辨荧光免疫分析系统 | 1台 | 含LIS端口费，筛查软件费，配置恒温设备，质保2年 |  |  |
| 25 |  | 生物显微镜 | 1台 | 质保2年 |  |  |

二、具体参数要求

（一）自动细胞显微图像扫描系统

| 序号 | 品名 | 配置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、显微镜部分 |  |  |  |
| 1.1 | 显微镜 | Olympus BX 系列生物显微镜 | 1套 |
| 1.2 | Z-驱动 | 通过MetaSight软件电动控制 | 1套 |
| 1.3 | 玻片加载器及电动载物台 | 通过MetaSight软件电动控制 | 1套 |
| 1.4 | 滴油组件 | 通过Metasight软件滴油控制 | 1套 |
| 1.5 | 电动物镜 | 电动七位物镜转换器 | 1套 |
| 1.6 | 光源 | LED光源 | 1个 |
| 1.7 | 预扫物镜 | 10X (NA=0.25) ，工作距离≥10.6mm | 1个 |
| 1.8 | 中期细胞采集物镜 | 100X(NA=1.30)， 工作距离≥0.2mm | 1个 |
| 2、数码采集系统 |  |  |  |
| 2.1 | 高清摄像头 | ToupTek MTR3CMOS07100KMA | 1个 |
| 3、AutoVision染色体分析系统 |  |  |  |
| 3.1 | 中央服务器 | 塔式中央处理服务器：CPU≥四核，运行内存32GB， 磁盘空间≥16TB，NVIDIA RTX1080Ti 独立 GPU 显卡，正版 Windows 操 作系统，≥24 寸高清显示器 | 1套 |
| 3.2 | 专家工作站 | 工作站：须搭配 AutoVision 中央服务器使 用的 AutoVision 染色体自动分析 软件（专家版）;能够对接 AutoVision 中央服务器专用工作站：CPU≥四核，运行内存≥16GB，固态硬盘≥256GB，NVIDIA Geforce GTX1660 独立 GPU 显卡，正版 Windows 操作系统，≥24寸高清显示器 | 2套 |

4、总体要求

整套系统支持网络化运行，可实现由10倍镜预扫描查找中期分裂相，100倍镜捕获图像，全自动处理、自动对焦、自动选择清晰、高质量的最优分裂相、自动进行细胞分类等功能。细胞的数量和捕获所基于的参数可由用户进行设置；能够将自动扫描的染色体中期分裂相图片，进行自动导入计数、自动核型分析，分类配对编号和分组，并能对染色体核型缺陷进行智能识别，输出排列好的核型图片，并指出染色体核型的缺陷。

5、显微镜部分

5.1光学系统

5.1.1	无限远校正光学系统，保证光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行；

5.1.2	具有明场/具有顶部摄像出口；

5.1.3	电动七位物镜转换器；

5.1.4	放大倍数：10X-100X；

5.1.5	透射光照明： 可选卤素光源或专用LED光源。选用LED 光源时，无需调节就可以给整个视场带来均匀的照明（使用寿命长，运行成本低）

5.1.6	电动调焦

5.1.7	三目镜筒：视野≥22mm

5.1.8	电动载物台 ， 载物台最大速度：100mm/S 载物台定位精度：±3μm 载物台运动重复性：＜1μm 自动对焦精度：≤0.015μm 显微镜自动对焦重复性：≤0.01μm

5.1.9	阿贝聚光镜, N.A. 1.1

5.1.10	物镜：10X (NA=0.25) 工作距离≥10.6mm；100X(NA=1.30) 工作距离≥0.2mm

5.1.11	10X宽视野目镜

5.1.12	目镜屈光度可调

5.2	自动进样系统

5.2.1	自动进样器一次性装载玻片数量12 片（单次6片，片仓容量12片）

5.2.2	单张玻片扫描时间（每张玻片拍摄50个优质中期分裂相）≤6min

5.2.3	 自动调用10x物镜预扫描，自动检测盖玻片边缘和滴片区域，进行准确、快速的对焦

5.2.4	具有自动加油功能：油镜下自动滴加镜油，保证镜油能均匀覆盖在玻片表面；

5.2.5	自动转换调用100x物镜拍摄中期分裂相图片，数量可自行设定；

5.2.6	支持各类型玻片样品（外周血、羊水、绒毛、骨髓等）扫片过程不需人工干预，一次可以自动扫描12张玻片；

5.3	图像采集系统

5.3.1	芯片：IMX428 黑白 1.1" （14.4X9.9mm）CMOS

5.3.2	曝光时间：0.15ms-3600s

5.3.3	全帧摄取图像：710万像素，3200×2200,

5.3.4	支持USB3.0图像高速传输接口

6、核型分析系统功能

6.1	自动分析性能

*6.1.1	使用智能分析辅助功能，对原始中期分裂相图片进行一键分析操作后，直接提供的染色体排列正确完成度≥95%且耗时≤5秒。

*6.1.2	染色单体识别准确率≥98%。

*2.1.3染色体核型分析软件系统须具有基于深度神经网络的人工智能分析模块，具有国家相关机构专利认证。

6.1.3	内置自动化清除染色体图像背景中杂质和污点的功能，提升图像处理结果正确率。

6.1.4	智能带纹增强，确保分离出的染色体带纹清晰可辨，让用户工作更简单。

6.2	操作方式

6.2.1	集成化操作方式：从病例数据管理、自动化图像高低质量排序、自动化计数、自动化识别排列、人工确认染色体计数和排列、到最终出具报告（支持全打印或 XN 打印），全部在一个软件系统内完成。在此过程中，智能自动化能完成绝大部分的人工工作，释放人力。

6.2.3	在全屏幕同一窗口下，列表展示多幅核型图，不同核型图间可随意切换，同时提供大视窗工作区供用户进行工作处理，交互一致性高，为工作提效。

6.2.4	每张核型图都支持实时状态标注更新，包括未处理、自动分析、计数确认、排列确认等状态，便于用户全局把控工作进度，节省人力成本。

6.2.5	全功能图标化示意，人机交互简单，降低使用门槛。

6.2.6	支持对比度、亮度等调节，以呈现最佳的染色体条带信息，正向作用于染色体分析。

6.2.7	提供操作记忆能力，可以撤销恢复所执行过的操作过程，让用户能够在不同的工作结果间切换，节省时间，避免误操作造成数据丢失。

6.2.8	核型图病例数据储存在数据库中，这样可建立医院的病历库，形成病历归档，可方便的进行病例搜索、查看和管理等操作。

6.3	染色体编辑和比对

6.3.1	支持十字交叉染色体的一键点击切割

*6.3.2	支持在排列图中对粘连染色体一键划线切割

6.3.3	能对交叉、粘连和重叠的染色体进行自动和手工切割，最简单的鼠标操作即可分离粘连、重叠的染色体，且支持预览。

另外，不同的染色体间也支持拼接操作。

6.3.4	染色体操作功能多样：能对染色体进行任意角度旋转、缩放、擦除、移动等

编辑操作，还可进行单个或全部同号染色体标准图谱比对。

6.3.5	通过最简单的滚轮操作，支持排列图整体缩放、及单条染色体的缩放，可通过快捷键在不同缩放方式间切换，以进行精细的条带比对、检查。

6.3.6	具备自动染色体计数汇总功能

6.4	支持场景

6.4.1	可以支持多种图像格式：BMP、TIF、JPE、PNG、RAW 等图像文件。

6.4.2	可以根据医院的个性化场景，支持对接院方 LIS 或 HIS 系统，实现网络数据共享。

6.4.3	支持根据用户的个性化需求，定制设计报告项目和检验项目，以及报告的样式风格。

6.4.4	支持多种打印模式，方便病例信息输出和存储。

6.4.5	支持自动导入病例并自动分析、手动导入病例并自动分析两种方式，操作人员无需时刻值守。

6.4.6	配有专用设备进行安全防护，确保医疗信息数据安全。

6.4.7	支持 300、400、550、700 和 850 条带水平的染色体核型分析，并可根据需要创建新的染色体分析模型，持续更新。

6.4.8	对于实验室自己特定条带水平的染色体核型，支持AI智能再学习训练，使染色体分析的准确性不断提高。

6.5系统配置

6.5.1扫描工作站：大数据集中存储管理、客户端任务分 配协调；自动辅助计数、高速自动辅助核型分析（包括分类配对编号和分 组等），并能对染色体核型缺陷进行 智能提示；管理定制化病例模板、打印输出病例报告CPU≥四核，运行内存≥32GB， 存储空间≥10TB，NVIDIA RTX1080Ti独立 GPU 显卡，正版 Windows 操 作系统，≥24 寸高清显示器

6.5.2分析工作站：可对分析系统提交的数据进行审核、分析、退回等操作。CPU ≥四核，运行内存≥16GB，固态硬盘≥256GB，NVIDIA GTX1660 独立 GPU 显卡，正版 Windows 操作系统，≥24 寸高清显示器

6.6其他要求

6.6.1染色体核型分析系统和染色体扫描系统为同一品牌

（二）倒置显微镜

用途：普通活细胞观察，用于临床工作。

1、工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 2、主要技术指标

2.1  倒置相差显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

*2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

2.1.4  照明装置：高性能LED光源

2.1.5  物镜：

*2.1.5.1  预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8）
*2.1.5.2  预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8）
*2.1.5.3  预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2）

*2.1.5.4  预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2）

2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。

2.1.7  目镜：10×，视场直径为22

2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

2.1.9  相差系统：预对中相差环板

*2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

*2.1.11 配备BX21显微镜目镜1套

（三）冷藏冷冻冰箱

产品技术规格

| 序号 | 规格项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温控方式及灯 | 电子控制 LED灯 |
| 2 | 电源 | 220V/50Hz |
| 3 | 门体 | 发泡门 |
| 4 | 内胆材料 | 冷板喷粉 |
| 5 | 箱壳材料 | 0.6mm冷轧钢板表面喷粉 |
| 6 | 外形尺寸（mm） | 736*660*1810 |
| 7 | 内部尺寸（mm） | 冷藏605*510*720冷冻515*465*440 |
| 8 | 总有效容积 | 282L |
| 9 | 温度范围 | 冷藏2~8℃ 冷冻-20~-30℃ |
| 10 | 输入功率 | 340W |
| 11 | 气候类型 | N型 |
| 12 | 净重 | 145kg |
| 13 | 毛重 | 160kg |
| 14 | 制冷方式 | 风冷/直冷 |
| 15 | 制冷剂 | R290 |
| 16 | 发泡剂 | 环异戊烷 |
| 17 | 压缩机 | 黄石东贝 K480CU |
| 18 | 冷凝器 | 丝管型 |
| 19 | 蒸发器 | 光管型 |
| 20 | 高低温报警 | 闪烁报警、声鸣报警 |
| 21 | 防触电保护 | I级 |

产品各项功能说明

温度控制:

1、电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃。

2、冷藏温度2～8℃可调，冷冻温度-20~-30 ℃可调。

安全系统

1、超温报警。

2、传感器故障报警。

3、断电报警。

4、远程报警。

两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）。

制冷系统

1、名牌压缩机，碳氢制冷剂。

2、进口品牌风机（ADDA内风机+EBM冷凝风机），冷藏温度更均匀。

人性化设计

1、触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。

2、LED照明灯。

3、配备独立门锁扣，可配备双挂锁。

4、脚轮设计，移动方便。

*竞争优势：

1、冷藏、冷冻双功能。185L大冷藏室。

2、冷藏室可单独停用。

3、带有2个测试孔。

4、选配USB插口，可自动保存箱内十年温度数据。

5、含5个冷链点位

（四）医用冷藏箱

*1、有效容积：有效容积≥198L；外部尺寸≤530mm×600mm×1580mm，内部尺寸≥455mm×445mm×900mm；

*2、整体结构：采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用喷涂钢板外

壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

*3、温度控制:箱内温湿度双屏大尺寸显示，微电脑控制，温度范围2-8℃，温度显示精度控制精度为0.1℃；湿度显示精度控制精度0.1%Rh，温湿度显示符合GSP要求；

*4、核心组件：采用名牌压缩机，碳氢制冷剂，节能环保，采用进口品牌风机，

制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷循环，保证箱体温度均匀性≤3℃，波动值≤2℃；

*7、门体结构：采用高端LOW-E中空玻璃门体，前置吹风结构，有效利用机舱热气流防凝露；门体全角度自关门设计，防止用户取物后忘记关门；

8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警、高低湿报警、传感故障报警；

*9、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

10、合理布局：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个搁架，数量可增加，搁架带价目条，方便记录物品存放信息，便于管理；

11、柜内照明：内设照明灯，柜内试剂一目了然；

12、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

13、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

14、安全保障：门体自带安全锁，同时在左下角可配置挂锁，双重安全保障；

15、固定移动：产品配备4个可调节底脚，固定方便；

*16、 产品认证：产品具有医疗器械注册证,具有国家级检测中心出具的检测报告；

17、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书；

18、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用

19、样机展示：现场提供展示样机，并能够验证招标产品要求的功能。

20、含温度计20个，湿度计20个，插线板10个。

（五）超低温冰箱

- 设定温度范围-10℃～-86℃，适用范围在-40℃～-86℃ 范围调节；

- 有效容积≥330L；

- 型式：立式；

*4、采用双级复叠碳氢(HC)制冷系统设计；

*5、铭牌或标签必须明确制冷剂种类及用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

6、符合《低温保存箱节能环保认证》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心出具的节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；

*7、进口品牌压缩机2个，功率≤900W

8、冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2 个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机

9、微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

11、LED 显示屏，可显示环温及输入电压。

12、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

13、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

14、可选配RS485或RS232网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

15、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

16、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

17、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

18、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度大于等于130mm，保温效果好；

19、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

20、箱体后背＞2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

21、箱内温度均匀性要求，每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，均匀度满足±5，提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的温度均匀性报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明该实验室同时符合CNAS、ILAC资格）

22、25℃环温时，箱内特性点温度降温到-80℃，用时≤5小时

23、25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明其实验室符合CNAS、ILAC资格）；

- 具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

- 防静电实验室凳子8个。

26、其它要求

功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等

技术要求及配置：

1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2、样式：立式

3、有效容积大于330L，整机装箱量（2ML冻存管容量）不小于21000个样本

（六）二氧化碳培养箱

1、性能指标及要求：

1.1工作环境温度： 5-40℃；

1.2工作环境湿度： 20- 80%；

1.3电源:  220V  10% ，50 Hz 1；

1.4工作体积：184升;

1.5标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块;

1.6 温度控制范围：高于室温5℃～50℃

1.7温度控制精度：±0.1℃

1.8温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)

1.9温度跟踪报警：有

1.10温度显示：绿色LED

1.11保温方式：直热

1.12二氧化碳控制范围：0～20%

1.13二氧化碳控制精度：±0.1%

1.14二氧化碳跟踪报警：有

1.15二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。

*1.16 HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。

1.17具有程序自检功能

1.18 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度

1.19断电自动启动：有

*1.20具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时。

1.21 含隔离衣4套，含白细胞计数板3个，盖玻片3盒，带二氧化碳瓶，二氧化碳柜3个。

- （七）涡旋振荡器

- 要求96孔板混匀仪

- 性能指标：

- 通用酶标板型混匀仪，设计紧凑，适用于酶标板和各种规格的小试管

- 可更换夹具，多种振动头适配器可供选择（用于多种规格的微量管），振动头安装方便

- 直流无刷电机，运行安静，免维护

- 连续工作功能

- 电机无级调速

- 转速范围：单孔板0-1500rpm，双孔板0-1000rpm

- 防护等级：IP21

- 运行方式：圆周，周转直径4.5cm

- 9、技术参数：

| 电压 [VAC] | 100-240 |
| --- | --- |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 功率 [W] | 20 |
| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径[mm] | 4.5 |
| 最大载重量（带夹具）[kg] | 0.5 |
| 电机 | 直流无刷电机 |
| 电机输入功率[W] | 18 |
| 电机输出功率[W] | 10 |
| 转速显示 | 刻度 |
| 速度范围 [rpm] | 单孔板: 0-1500rpm 双孔板: 0-1000rpm |
| 外形尺寸 [mm] | 260×150×80 |
| 重量 [kg] | 3 |
| 允许环境温度 [°C] | 5-40 |
| 允许环境湿度 | 80% |
| DIN EN60529 保护方式 | IP21 |

（八）电热恒温水箱

- 特点

  - 箱体选用优质冷轧钢板精制而成，表面静电喷涂，造型新颖、美观。

  - 内胆和上盖均采用优质不锈钢制作，抗腐蚀耐老化，使用寿命长。

  - 浸入式U型加热管直接加热，热量损失小，升温速度快。

  - 采用智能仪表控温，控温精度高。

- 工作环境

  - 电源电压：220V   50Hz；

  - 环境温度：5～40℃；

  - 环境湿度：≤85﹪；

  - 避免阳光直射；

- 主要技术参数

| 有效容积 | 420×180×105mm3 |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V |
| 频 率 | 50Hz |
| 额定功率 | 500W±10﹪ |
| 温度调节范围 | RT＋10℃～65℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 水温均匀性 | ±1℃ |

（九）控温电热板（烤片仪）

控温电热板：

不锈钢温控电热板广泛应用烘培、干燥、浓缩和其他温度实验，是实验室常用工具。

产品要求：

- 不锈钢材质面板、利于清洁，耐用不会变形。

- 采用功率调节装置，使加热电丝更加经久耐用。

- 采用微电脑控制、LED显示，控温更精确。

- 电热板台面为4~8mm的不锈钢板，高温加热不会变形。

- 配带玻片架2个，可调式定量瓶（500-1000）2个，晾片架2个，染色罐6个，不锈钢敷料罐5个。

6、

加热功率：800W

控温范围：0~300℃

控温形式：数显

调压范围：模拟调压0～4档

加热尺寸：300*200mm

电　　源：220V ± 10℅　50Hz ± 1Hz

（十）恒温磁力搅拌器

磁力加热搅拌器用于医药卫生的实验室对液态进行精密稳定搅拌；运行平稳，无极调速，能在较广的速度范围内对液态进行搅拌，适合小体积的样品实验。

产品要求：

- 无极调速、运行平稳。

- LED数字显示，微电脑控温（数显恒温型）。

调速范围：0~1500r/min

数显控温：室温~99.9℃

加热功率：200W

加热面积：120mm

电　　源：220V ± 10℅　50Hz ± 1Hz

（十一）台 式 干 燥 箱

技术指标

| 指 标 |  |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V |
| 控温范围 | RT+10~250 |
| 加热功率（KW） | 0.6 |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 温度均匀度 | ±2.5% |
| 内胆尺寸 宽×深×高（mm） | 250×300×250 |

- （十二）电动吸引器（真空负压泵）

- 极限负压值：≥0.09 MPa(680 mmHg)

2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)~极限负压值

3.抽气速率：≥32 L/min

4.噪声：≤60 dB（A）

5.收集瓶：2000 mL×1 （标准配置）

6.电源： AC 220V 50 Hz

7.输入功率：150 VA

8.外包装尺寸：55cm×26.4cm×36.5cm

9.净重：4.5kg

（十三）漩涡混均器

技术要求：

1.适合短时间（点动）或长时间连续工作

2.转速范围：0-2500rpm，无级调速

3.偏心球轴承设计，振动头安装方便

*4.9种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等

5.硅制底座，超强防震，适合高速工作

6.整机稳固，可选配真空吸盘脚

技术参数：

| 电压 [VAC] | 220-230 |
| --- | --- |
| 频率 [Hz] | 50 |
| 功率 [W] | 60 |
| 振荡方式 | 圆周 |
| 周转直径[mm] | 4 |
| 电机输入功率[W] | 58 |
| 电机输出功率[W] | 10 |
| 允许连续运转时间 | 100% |
| 速度范围 [rpm] | 0-2500 |
| 转速显示 | 刻度 |
| 运行方式 | 连续运转/点动 |
| 外观尺寸[mm] | 127×130×160 |
| 重量[kg] | 3.5 |
| 允许环境温度 [°C] | 5－40 |
| 允许环境湿度 | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP21 |

（十四）分析天平

1.准确度等级：二级

2校准砝码：200g

- 最小秤量：1g

4.最大允许误差：载荷m以检定分度值e表示

- 5.电源：交流适配器220v 50hz

- 6.配带24片装玻片架（烤片时存放玻片）2个，125ml磨口广口试剂瓶2个，250ml磨口广口试剂瓶2个，500ml磨口广口试剂瓶2个，

- 1000ml磨口广口试剂瓶2个，离心管架15ml*10孔（试管架）3个。

（十五）电热恒温干燥箱

- 控温范围：室温+5-65℃

- 分辨率：0.1

- 温度均匀度：±0.1℃

- 温度波动度：±0.5℃

- 电源电压：220V 50Hz

- 加热功率900W

- 容积：270L

（十六-十七） 移液器

- 要求：

- *1、超轻机身，重量低于75g，减少疲劳度；

- 2、全新活塞结构和金属螺杆结构，保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一；

- *3、新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀；

- 4、符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点4N，二停点10N，带来舒适的单手移液体验；

- *5、一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差；

- 6、量程调节轻盈顺滑有质感；

- *7、单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀；

- 8、拆卸简单，方便维护；

- 9、单通道可调量程9个型号，覆盖0.1ul~10ml。

- *10、具有ISO9001：2015 和ISO 13485:2016证书，具有CE认证

- 11、含带洗耳球10个，框子5个。

技术参数：

| 单道可调量程（9个型号，覆盖0.1ul~10ml） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 增量 | 测量体积 | 系统误差（ul）准确度 |  | 随机误差（ul）精确度 |  |  |
| 0.1-2.5ul | 0.002ul | 2.5ul | 1.4% | 0.04 | 0.7% | 0.02 |  |
|  |  | 1.25ul | 2.5% | 0.03 | 1.5% | 0.02 |  |
|  |  | 0.25ul | 12.0% | 0.03 | 6.0% | 0.02 |  |
| 0.5-10ul | 0.01ul | 10ul | 1.0% | 0.10 | 0.4% | 0.04 |  |
|  |  | 5ul | 1.5% | 0.08 | 0.8% | 0.04 |  |
|  |  | 1ul | 2.5% | 0.03 | 1.8% | 0.02 |  |
| 2-20ul | 0.02ul | 20ul | 1.0% | 0.20 | 0.3% | 0.06 |  |
|  |  | 10ul | 1.2% | 0.12 | 0.6% | 0.06 |  |
|  |  | 2ul | 5.0% | 0.10 | 1.5% | 0.03 |  |
| 10-100ul | 0.1ul | 100ul | 0.8% | 0.80 | 0.2% | 0.20 |  |
|  |  | 50ul | 1.0% | 0.50 | 0.3% | 0.15 |  |
|  |  | 10ul | 3.0% | 0.30 | 1.0% | 0.10 |  |
| 20-200ul | 0.2ul | 200ul | 0.6% | 1.20 | 0.2% | 0.40 |  |
|  |  | 100ul | 1.0% | 1.00 | 0.3% | 0.30 |  |
|  |  | 20ul | 2.5% | 0.50 | 0.7% | 0.14 |  |
| 30-300ul | 0.2ul | 300ul | 0.6% | 1.80 | 0.2% | 0.60 |  |
|  |  | 150ul | 1.0% | 1.50 | 0.3% | 0.45 |  |
|  |  | 30ul | 2.5% | 0.75 | 0.7% | 0.21 |  |
| 100-1000ul | 1ul | 1000ul | 0.6% | 6.00 | 0.2% | 2.00 |  |
|  |  | 500ul | 1% | 5.00 | 0.2% | 1.00 |  |
|  |  | 100ul | 3% | 3.00 | 0.6% | 0.60 |  |
| 1000-5000ul | 5ul | 5000ul | 0.6% | 30.00 | 0.2% | 10.00 |  |
|  |  | 2500ul | 0.6% | 15.00 | 0.3% | 7.50 |  |
|  |  | 1000ul | 1.2% | 12.00 | 0.3% | 3.00 |  |
| 2000-10000ul | 10ul | 10000ul | 0.6% | 60.00 | 0.2% | 20.00 |  |
|  |  | 5000ul | 0.8% | 40.00 | 0.2% | 10.00 |  |
|  |  | 2000ul | 1.5% | 30.00 | 0.3% | 6.00 |  |

- （十八）染色体标本玻片储存柜

- 要求：国产

- 规格：1*4

（十九）文件柜

要求：国产，按要求提供。

（二十）微生物培养箱

技术要求

1.1 最高温度可达75°C；

1.2 体积不小于75L；

1.3 采用微处理控制温度, 大屏幕数字显示；

1.4 隔板最大承重25kg；

1.5 温度均一度≤ ±0.6℃ （37℃下测量）

1.6 温度稳定性≤ ±0.2℃（37℃下测量）

1.7 可两台叠放使用

1.8 箱体内部不锈钢材质为1.4016，圆角设计，带玻璃观察门

1.9 自动超温报警系统

1.10 自带校正功能

1.11 自然对流循环功能

1.12 带有RS232数据接口

（二十一）加湿器

- 要求：国产，实验室专用。

（二十二）高压灭菌器

| 设备参数及配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 主体 |  |
| 1.1.1 | 容积： | 100L |
| 1.1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| *1.1.3 | 设计压力： | -0.1～0.28MPa |
| 1.1.4 | 设计温度： | 142℃ |
| 1.1.5 | 使用寿命： | 8年（16000次灭菌循环） |
| 1.1.6 | 主体保温： | 10mm玻璃棉 |
| *1.1.7 | 腔壁加热： | 覆盖式金属加热板 |
| 1.2 | 密封门 |  |
| 1.2.1 | 门数量： | 单门 |
| 1.2.2 | 门板： | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm |
| 1.2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| *1.2.4 | 开关门方式： | 手动平移式密封门 |
| *1.2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 |
| 1.2.6 | 门密封方式 | 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 |
| 1.2.7 | 门罩： | 采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 |
| 1.3 | 管路系统 |  |
| 1.3.1 | 控制阀门： | 进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个 |
| 1.3.2 | 压力传感器： | 进口压力传感器，质量稳定可靠 |
| 1.3.3 | 蒸汽产生方式： | 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 |
| *1.3.4 | 注水排水方式： | 手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 |
| 1.3.5 | 储水装置： | 配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L |
| 1.3.6 | 冷凝装置 | 配置风冷系统，无蒸汽外排 |
| *1.3.7 | 压力表： | 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上，并提供证明材料 |
| 1.4 | 控制系统 |  |
| 1.4.1 | 控制方式： | 模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC； 采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 适用国际主流的各种通信协议； 利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止； 165V～240V宽电压范围； 可选配压力传感器控制 |
| 1.4.2 | 界面显示： | 四位数码显示屏，显示精度0.1℃； 抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用； 曲线显示工作状态和阶段信息； 指示灯闪烁显示当前工作阶段； 面膜操作，一键启动，方便快捷； 按键采用机械式按键，动作次数≥10万次； LED代码显示报警信息； LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态 |
| 1.4.3 | 流程控制： | 注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制； 采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 |
| 1.4.4 | 周期计数器 | 周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 |
| *1.4.5 | 延时启动功能 | 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 |
| *1.4.6 | 传感器故障自检及保护功能 | 设备自动检测传感器故障，并声光指示 |
| 1.4.7 | 报警显示 | 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 |
| *1.4.8 | 预热功能 | 开机自动预热功能，预热时间最长20min |
| *1.4.9 | 排气模式 | 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 |
| *1.4.10 | 保温功能 | 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～60℃； 保温时间可设定范围0～99小时59分 |
| 1.4.11 | 固体琼脂熔解功能 | 可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 熔解温度可设定范围60～100℃； 熔解时间可设定范围0～99小时59分 |
| 1.4.12 | 水位检测报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 |
| 1.4.13 | 记录方式： | 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 |
| 1.4.14 | 权限管理： | 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 |
| 1.4.15 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； |
| 1.5 | 程序系统 |  |
| 1.5.1 | 程序名称： | 有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌—保温4种标准灭菌程序、1个琼脂熔解—保温程序 |
| 1.5.2 | 适用范围 | 固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌 液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理 |
| 1.6 | 整体参数 |  |
| 1.6.1 | 装载装置： | 304拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个 |
| 1.6.2 | 外形尺寸（L×W×H）： | ≤650×550×1200 |
| 1.6.3 | 设备电源： | 单相：AC220V，50Hz |
| 1.6.4 | 设备功率： | ≤8kVA |
| *1.6.5 | 通过卫生安全评价： | 提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 |
| 设备取得的各种资质、体系认证 |  |  |
| 序号 | 证书名称 |  |
| *1 | 特种设备生产许可证 |  |
| 2 | 设备安装验收前办理好【压力容器使用证】 |  |

（二十三） 离 心 机

- 1、低速离心机，立式结构，方便移动。

- 2、不锈钢离心腔。微电脑控制、数码显示。键盘设定工作参数。

- 2、无碳刷交流变频电机驱动，进口变频器调控转速。运行宁静清洁。

- 3、提供10种升、降速率选择模式

- 4、提供10种工作模式选择，可自由编程调用。

- *5、大屏LCD液晶同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，设有离心转速校准专用观察孔。

- *6、双锁设计，机械锁加电子锁。电动开门，自动升起上盖，安全可靠。

- 7、自动配平，最大不平衡偏重30克。

- 8、运行中可随时改变工作参数，无需停机，有短暂/连续离心功能。

- *9、可选配自★动脱帽装置，采用下排风设计，风口采用过滤棉吸附，避免生物交叉感染。

- 10、最高转速：4200转/分

- 11、最大相对离心力：3505*g

- 12、转速精度：正负10转/分

- 13、定时范围：1-99分59秒/连续离心

- 14、水平转子容量：600ml*4可选配多种转子

标配：15ml*40  50ml*16  真空采血管*96（可选配自动脱帽）

- 15、重量：90kg

- 16、外形尺寸：580*740*890mm(长*宽*高）

*17、有医疗器械注册证

资质条件：

- *医疗器械生产企业许可证

- *ISO9001质量管理体系认证

- *ISO13485医疗器械质量管理体系认证

- *欧盟CE认证

(二十四）全自动时间分辨荧光免疫分析系统

名 称：全自动时间分辨荧光免疫分析系统

主要技术指标参数：

1. 适用项目

（ 1） 早、中孕期产前筛查母血清相关指标的检测分析。

（2） 新生儿筛查相关指标检测分析

2. 仪器功能

（ 1） 设备为原装进口，有国家 CFDA 产品注册证，同时具备 FDA 注册证或 CE 认证；

*（2） 采用时间分辨荧光免疫技术，具有波长分辨和时间分辨的特点，可消除背  景荧光影响，使实验结果具备更强特异性和灵敏度，保证产前筛查质量。有配套试 剂盒定量检测与产前筛查相关的各项血清学指标，如甲胎蛋白、游离β绒毛膜促性   腺激素、游离雌三醇、妊娠相关血浆蛋白 A 、 抑制素 A 并适用于孕早期筛查、孕    中期筛查和早中孕联合筛查；有配套试剂盒定量检测与新生儿疾病筛查相关的各项 指标，如促甲状腺素、  17α羟孕酮等；

（3）  能开展铕 Eu （613nm）、钐 Sa（645nm）等镧系元素中的单标记和多标记 进行检测，及配套滤光片；

（4） 对同一样品 1 秒钟能检测 1000 次；

（5） 机内标准品储存于 15℃恒温状态，板处理器孵育温度控制在 25℃；

（6）  接受血清样本和干血斑，配置有样本处理器以及板处理器；

（7）  具有多个项目实验功能，可容纳 8 种不同的试剂，一个样本可检测 8 个项 目；运行过程中可加载额外的样本；

（8）  主体设备可适应的试管高度为 55- 115mm、或 45- 105mm、试管外径 10- 16mm、标准架可容纳 56 个标准，且有试管架输送保护盖；

*（9） 仪器为全自动操作，自动完成加样、试剂稀释、分配、去血片、  洗板以及 测量在内所有分析阶段自动执行，无需人工操作。具有大通量样本同次上机检测功 能，一次上机血清标本不少于 400 个标本试管，能自动对待测样品进行 5- 100 倍稀  释；干血片样本不少于 1152 个标本，可自动完成干血片去除；

*（10）主体设备取样探针个数不少于 4 个，每一探针都具有液面探测功能和凝   血探测功能；探针准确度：吸取 25μl 或更大容量时，准确度优于±3%或±1%μl 、   精密度：单只探针吸取容量≥25μl 时 CV<2%、四只探针同时工作吸取容量≥25μl   时 CV<3%；                                                                                                                （ 11）加样后管路自动冲洗，测量后自动清洗，样品携带污染＜ 0.01%，通过压力   传感器检测液体流动，吸液、冲洗压力自动控制；试剂加样枪头可废弃。

*（ 12）样品应条形码自动扫描输入，样品试管、试管架、微孔板都应具有条形码 识别器，可自动匹配试剂和微孔板的一致性；

试剂加样器容量应在 5- 1000μl，容量为 50μl 精确度为 CV 优于 1%；

（13）主体设备全封闭，有效防尘防污染，保障使用者安全；

3.有规范的体系服务及项目运行质量保

(二十五）生物显微镜

用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。

1、工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标

2.1  生物显微镜

*2.1.1  光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。显微镜把柄的颜色标明出显微镜可以握持的部位，移动搬运非常方便。

*2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，

*2.1.5  照明系统：20000小时寿命LED光源，耗电小，使HE染色标本是色调更加鲜艳自然。

*2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.1.7  目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

*2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理，

2.1.11  背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。

2.1.12  含带2ml玻璃刻度胶头巴氏吸管5个，5ml玻璃刻度胶头巴氏吸管5个，10ml玻璃刻度胶头巴氏吸管5个。三角锥形烧瓶250ml2个，载玻片盒（100片）/1盒（10个）。

2.1.13  含带可调定量加液器3个，不锈钢染色架20个，多通道计时器5个，

吹风机1个，擦镜纸2包，称量纸2包，25ml试管架2个，50ml试管架2个，酒精灯2个，玻片夹20个，100ml量筒3个，250ml量筒3个，500ml量筒3个.

2.1.14 染片缸6个，长镊子2个，短镊子2个，木质玻片晾干板20个。

三、货物验收标准、质保及培训

1、所供货物必须满足核心参数。计量类设备需有国家计量资质部门出具的检测报告，没有检测合格结果的货物不予验收；设备因缺乏配套设施和软件无法正常开展工作的，中标方因无条件免费补全方可验收合格；

2、每台设备配置过塑的设备操作流程和注意事项及设备标识牌；

3、所供设备免费质保周期2年。合同签订后30天到货。免费提供医务人员疆内培训和现场培训。

- 第五部分 投标文件格式

1. 投 标 函

致：（业主名称）

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，交货期为      。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）按照招标文件规定交纳履约保证金。

3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签全名）

电话：

传真：

日期：

2.外包装封面格式

新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目

投 标 文 件

项目编号：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

“开标时启封”

3.投标文件封面格式：

正本/或副本

新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购产前诊断中心设备一批项目

投标文件

项目编号：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

- 4、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：                     性  别：

年    龄：                     职  务：

系      （投标单位名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件正反面）

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

5、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标单位名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（投标单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）进行投标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。在此授权范围内，被授权人所实施的行为及签署的文件具有法律效力，我公司予以认可。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

（附法定代表人及被授权人的身份证复印件正反面）

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

6、开标一览表

- 项目编号：

| - 序号 | - 项目名称 | - 投标价（元） | - 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |

投标单位法人或授权代表签字：

投标单位（公章）：

年   月   日

- 7、报价明细表

项目编码：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 金额（大写） 元 |  |  |  |  |  |

投标单位法人或授权代表签字：

投标单位（公章）：

年   月   日

8、近 三 年 业 绩 一 览 表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩，填写与本项目不一致的业绩无效。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不下，可另附页。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：   年    月     日

9、近三年经年度审计的财务报告或财务报表（成立不足一年提供财务报表）

10、投标人认为需补充的其它资料或说明

- 授权委托人的社保缴纳证明；

- 完税证明；

- 投标保证金打款凭证；

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示（www.gsxt.gov.cn），能体现出查询相关结果记录的网页打印页等。

11、反商业贿赂承诺书

致：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向招标人、评标人员以及参与工作的招标代理机构人员供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与招标人、招标代理机构和评审人员串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日