拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目建设设备采购项目

招 标 文 件

采 购 人： 拜城县人民医院

项目编号：bcx-gkzb-2025-35

采购代理机构： 新疆百坤项目管理有限责任公司

二〇二五年七月

目录

[第一章 采购招标公告](_Toc13366).................................................................................3

[第二章 投标人须知](#_bookmark1)...................................................................................7

[第三章 合同条款](#_bookmark2).......................................................................................42

[第四章 服务要求](#_bookmark3)......................................................................................51

[第五章 投标文件](#_bookmark4)格式.........................................................................................70

第一章 招标公告

**拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目建设设备采购项目的公开招标公告**

拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目建设设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2025年07月30日12:00（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：bcx-gkzb-2025-35

项目名称：拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目建设设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1316000.00

最高限价（元）：1316000.00

采购需求：

标项一

   标项名称:拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目建设设备采购项目

数量:不限

   预算金额（元）:1316000.00

   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：设备购置，详见参数表

   备注：

合同履约期限：合同签订后15天内开始供货，超过时限视为违约（日历日）。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：**本项目不专门面向中小企业**；

3.本项目的特定资格要求：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。

**三、获取招标文件**

时间：2025年07月10日至2025年07月17日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年07月30日12:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年07月30日12:00（北京时间）

开标地点：政采云平台线上

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

1.本公告在新疆政府采购网、阿克苏行政公署网。

2.请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

**七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：拜城县人民医院

地 址：拜城县人民医院

采购联系人：丁兆平

联系方式：15026271955

2.采购代理机构信息

名 称：新疆百坤项目管理有限责任公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市府九路2号多浪祥云会所2楼203室

联系方式：19996728854

3.项目联系方式

项目联系人：王星奇

电 话：19996728854

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 名 称： 拜城县人民医院地 址： 拜城县人民医院联系人：丁兆平联系方式： 15026271955邮箱号：120484375@qq.com |
| 2 | 名 称： 新疆百坤项目管理有限责任公司地 址： 新疆阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市府九路2号多浪祥云会所2楼203室联系方式：19996728854联系人：王星奇邮箱号：595814596@qq.com |
| 3 | 招标内容：设备购置项目，详见参数表。 |
| 4 | 本项目采购预算价(最高限价) ：1316000.00元（大写：壹佰叁拾壹万陆仟元整）注：供应商的响应报价不得高于此价格否则做废标处理。 |
| 5 | 合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，7天之内签订合同，如不按时签订采购人将上报监管部门。本项目无预付款。 |
| 6 | 项目地点：拜城县人民医院供货期限：合同签订后15天内开始供货，超过时限视为违约（日历日）。 |
| 7 | 付款方式： 合同签订时另行约定 |
| 8 | 设备要求：详见参数表。 是否含进口产品：本项目不含进口产品。 |
| 9 | 投标人资格条件、能力和信誉：1. 满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024年经审计的财务报告；或提供 2024 年的财务报表，新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表；或提供开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； （3）提供近期依法缴纳税收的证明；（供应商应提供 2025 年任意一个月的完税证明①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。③依法免税的供应商应提供相应证明文件证明其依法免税。）； （4）法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件，法人本人参与投标提供法人身份证原件及法人资格证明；（及参与人的近六个月中任意3个月社保）法人参与投标的，提供法人近6个月中任意3个月的社保；法定代表人授权委托人参与投标的，提供被授权人近6个月中任意3个月的社保；； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函，格式自拟） （6）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函，格式自拟）； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目不专门面向中小企业(1)财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号文)；(2)财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号文)；(3)财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)；(4)市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)；(5)财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库[2020]46号文)；(6)财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。3.本项目的特定资格要求：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。 |
| 10 | **投标保证金： 本项目不做要求** |
| 11 | 投标文件有效期： 60 天（自投标截止之日算起） |
| 12 | 投标截止时间：2025年07月30日12 点 00分(北京时间) |
| 13 | 投标文件递交地点： 政府采购云平台(政采云网上不见面开评标系统) |
| 14 | 开标日期： 2025年07月30日12 点 00分(北京时间)开标地点： 政府采购云平台(政采云网上不见面开评标系统) |
| 15 | 投标文件的要求：1、本项目实行电子招投标， 供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要 使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台 。若供应商参与投标, 自行承 担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商， 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或 投标失败等后果的由供应商自行承担。 3 、供应商可前往新疆政府采购网 ( http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政 府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作 。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好 浏览器(建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器) ，以便开标时在线解密。5 、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件”上传 递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云 平台”拒收。**6**、评标结束后， 各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标 代理处(所产生的的费用投标单位自理) 。纸质版投标文件应当与电子版投标文件一致【**1**、份数要求： 正本壹份、副本叁份， 电子 标肆份( **U** 盘 **1** 份， 光盘叁份) 2、装订要求： 投标文件商务技术部分装订成一册， 投标文件的装订必须采用死页胶粘本】 |
| 16 | 联合体投标： 本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 踏勘现场： 不组织。 |
| 18 | 评标委员会构成：5 人，其中业主评委 0人，从政府采购评审专家库中抽取5人。评标专家确定方式： 随机抽取； |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标投标人:□是 ☑否，推荐的成交候选人数：3 人 |
| 20 | 本项目所属行业：工业 |
| 21 | 中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网 |
| 22 | 构成招标文件的其他资料： 答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 23 | 评标办法： 综合评分法 |
| 24 | 场地使用费：不需缴纳场地费 |
| 25 | 招标代理服务费：中标（成交）人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）向采购代理机构交纳成交服务费。本项目招标代理服务费下浮40% |
| 26 | 履约保证金：无。 |
| 27 | 投标人信用信息查询： ( 1) 查询渠道：信用中国( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网( <http://www.ccgp.gov.cn/> )中国执行信息公开网” ( http://zxgk.court.gov.cn/)( 2) 信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图 ( 3) 信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其投标。 |
| 28 | 1、政府采购强制采购： (1)标记\*符号的节能产品； (2)其他。2、政府采购优先采购： (1)非标记\*符号的节能产品； (2)环境标志产品；3、采购产品为《节能产品政府采购清单》 (最新一期)内非标记\*符号的节能产品及《环 境标志产品政府采购清单》内的产品：投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须 对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料(从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等) ，未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 29 | 1. 本项目不专门面向中小企业

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：中小企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件：①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行)； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。1. 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》

 1.小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：供应商需在响应文件报价部分中“中、小型企业产品明细表”中逐项注明所投产品的产 品名称、制造商、型号并备注是否属于小型\微型企业。若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号) 文件的规定： 残疾人福利性单 位视同小型、微型企业。根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68 号)文件的规定： 在政府采购活动中， 监狱企业视同小型、微型企业，供应商若为残疾人福利性单位， 须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》， 否 则将不给予价格扣除 。供应商须对其声明的真实性负责， 若与事实不符的， 将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 30 | 特别提示：1 、采购限额标准以上， 200 万元以下的货物和服务采购项目 、400 万元以下的工程 采购项目，适宜由中小企业提供的， 采购人应当专门面向中小企业采购。2、超过 200万元的货物和服务采购项目、超过 400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购 ，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购~包，采购人 、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%- 20% (工程项目为 3% - 5%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府 采购工程建设项目，采用 综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原 报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%-5%作为其价格分。4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人 、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6% (工程项目为 1%~2%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。 |
| 31 | 政府采购支持中小企业融资： 企业信用担保及融资 : 为支持和促进中小企业发展， 进一 步发挥政府采购政策功能，新疆维吾尔自治区财政厅与中国人民银行乌鲁木齐中心支行 共同出台了关于《新疆维吾尔自治区政府采购信用担保及支持中小企业质押融资试点工作实施方案(试行) 》的通知，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页，或登陆( [http://www.crcrfsp.com](http://cg.hzft.gov.cn)) “中征应收账款融资服务平台系统”， 查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。节能、环保政府采购政策： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》( 财库〔2019〕9 号) 、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 ( 财库〔2019〕19 号) 、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 ( 财库〔2019〕18 号) 、市场监管总局关于发布参与实施 政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告( 2019 年第 16 号) ，本次采购 产品类别属于政府强制采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应文件无效；属于政府优先采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 32 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： ( 1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； ( 2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； ( 3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； ( 4) 被依法暂停或者取消投标资格； ( 5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； ( 6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； ( 7) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ( 8) 被最高人民法院在“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被 执行人名单； ( 9) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 33 | 低于成本价不正当竞争预防措施：根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》 ”第六十条之规定：评 标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证 明材料 。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的 货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别) 、税金及附加 、 销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的， 由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价 。供应商拒 绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 34 | 招标文件的澄清和质疑针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 1、综合说明投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密 。投标人询问和质疑实行实名制 。投标人询问和质疑应当有事实根据， 不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序 。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件 。质疑人提出质 疑时， 质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、 电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地 址及联系方式：质疑日期。质疑书以书面形式递交或者电子邮件的方式发送。  2、对招标文件的澄清和质疑投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标 7 日 前提出由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人(必须为法定代表人授权进行该项目投标 的被授权人) 向招标人递交澄清或质疑函 。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字 。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据 。澄清或质疑函应内容真实， 证据充分，不得进行恶意质疑 。 由法定代表人递交澄清或质疑函时， 提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时， 还须提供法人投标授权函和质疑授权函及被授权投标人的身份证复印件 。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称) 澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。招标人在投标截止日 3 天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密 。作出答复的将在新疆政府采购网上予以公布 。递交质疑的投标人和其他有关 投标人在被告知、收到上述公告、通知后，应立即向招标人回函确认 。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认 。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担 。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。 |
|  | 3、对招标过程和拟中标结果的质疑投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆 政府采购网发布拟中标结果之日起7 个工作日内， 由质疑方的法定代表人或授权投标人 以书面形式或邮件方式向投标人递交质疑函 ( 原件扫描) 。质疑函须有法定代表人亲笔签 字， 除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据 。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑 。 由法定代表人递交质疑函时， 提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函(均为原件) 及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称) ”字样， 并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标 人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密 。作出答复的以书面形式通知递交 质疑的投标人和其他有关投标人 。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到 上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认 。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓， 也将视为对质疑答复内容接受的默认。4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理， 由此产生的影响由投标人自行承担：(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；(六) 其它不符合受理条件的情形。5、其他质疑函的递交方式：以书面形式递交或者电子邮件的方式发送上述质疑材料递交邮箱时需提供原件扫描件，邮箱号：595814596@qq.com澄清或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市府九路2号多浪祥云会所2楼203室 |
| 35 | 投标企业必须对提供的企业和人员资质负责， 如出现资质不符将取消投标资格 。若有涉 嫌造假的行为，将上报行业主管部门启动失信黑名单处罚措施。 |
| 36 | 特别说明：1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 |
|  | 2.采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信 誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。3.无故弃标的后果按照《采购法》的要求无正当理由弃标的将会受到行政处罚。弃标的理由根据《政府采购法实施条例释义》中存在不可抗力因素，其中自然灾害这部分是指不可预见、不能避免的情况，战争、政策调整取消采购任务。 |
| 37 | 投标方须提供售后服务体系、服务保证及服务承诺 。投标方应有能力履行招标文件中规 定的、合同条款和技术要求方面的服务义务。 |
| 38 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务 ( 包括部分使用) 时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 |
| 39 | 招标文件中如出现前后不一致情况， 均以前附表内容为准。 |
| 40 | 监管部门：拜城县财政局政府采购管理办公室联系电话：0997-8623036电子邮箱：539205957@qq.com |
| 41 | 本项目公证人员由招标代理机构进行委托，公证书相关费用由招标代理机构承担。 |
| 42 | 资格审查方式：资格后审,初步审查由采购人或代理机构审查 |
| 43 | 本项目不允许分包 |

投标人须知正文

1.招标依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国民法典》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.5《政府采购供应商投诉处理办法》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供上传相关证明材料；

2.3单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定（本项目不接受联合体投标）：

2.4.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.4.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

2.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

2.4.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

2.6为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.7采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4投标有效期

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.4.3投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5.踏勘现场

5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.询问

6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

7.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8.履约担保（本项目不做要求）

8.1在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

1. 采购代理服务费

 代理服务费由中标方支付

10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明所需服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知；

第三章 采购需求；

第四章 评标办法；

第五章 签订合同、合同主要条款；

第六章 投标文件格式；

10.1.2根据本章第10.2款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改

10.2.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，在政府采购相关媒介发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，采购人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。

10.2.2投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

10.2.3招标文件的澄清或者修改文件在政府采购相关媒介发布公告，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5从更正公告发布时间开始，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内从政府采购网上下载或者从网上直接打印公告，加盖投标人单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

10.3延长投标截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，在政府采购相关媒介发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.投标文件的组成

11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

12.投标报价

12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2投标人应对所投包中的服务进行报价，对每一包服务的报价必须全部报齐。

12.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.8唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.9投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

13.投标文件格式以及编制要求

13.1投标文件应按所投项目招标文件相关要求进行编制。

13.2投标文件编制装订：见投标人须知前附表。

13.3投标文件签署和盖章：见投标人须知前附表。

13.4投标人可对服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5投标人编制投标文件时，应当如实在服务响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

13.6投标文件份数及要求：见投标人须知前附表。

14.投标文件的上传

 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件 ”上传 递交至“政府采购云平台 ”， 投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。未按本须知要求投递响应文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

15.投标文件的递交

15.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

15.2投标人递交投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。

15.3投标人有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2投标文件未按招标文件要求密封的。

15.4除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

16.投标文件的修改与撤回

16.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。

16.3在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。

17.投标保证金（本项目不做要求）

17.1投标保证金的交纳

17.1.1投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

17.1.2投标保证金以到账时间为准。

17.1.3投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2投标保证金的退还

17.2.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。17.2.2采购代理机构应当自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

17.3投标保证金的不予退还

17.3.1投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）投标人向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；

（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的投标保证金应在规定时间内上缴国库。

18.开标、评标、定标

18.1.开标程序

18.1.1宣布开标纪律；

18.1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

18.1.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；

18.1.4投标人相互检查投标文件密封情况，并签字确认；

18.1.5开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

18.1.6投标人法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

18.1.7开标结束。

18.2.开标

18.2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

18.2.2投标人应在投标人须知规定的时间内完成解密。

18.2.3由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件规定的需要宣布的其他内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.2.4开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

18.2.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2.6投标人不足3家的，不得开标。

18.3评标委员会

18.3.1评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。本次项目评标委员会由评标专家组成，成员人数为5人以上单数，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

18.3.2评审专家的抽取

18.3.2.1采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中确定评标委员会成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

18.3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

18.3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

18.3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

18.3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

18.3.6评标委员会的职责：

18.3.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

18.3.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

18.3.6.3对投标文件进行比较和评价；

18.3.6.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

18.3.6.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3.7评标委员会的义务：

18.3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

18.3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

18.3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

18.3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

18.3.7.6编写评标报告；

18.3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

18.3.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

18.3.7.9配合监管部门处理投诉；

18.3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

18.3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

18.3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.3.8.3与投标人有经济利益关系；

18.3.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

18.3.8.5与投标人有其他利害关系。

18.3.9评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.4评标程序

18.4.1宣布评标纪律以及回避提示；

18.4.2组织推荐评标委员会组长；

18.4.3资格性审查；

18.4.4符合性审查；

18.4.5技术和商务评审；

18.4.6澄清有关问题；

18.4.7比较与评价；

18.4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

18.4.9编写评标报告；

18.4.10宣布评标结果。

18.5.评标

18.5.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

18.5.1.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

18.5.1.2宣布评标纪律；

18.5.1.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

18.5.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

18.5.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

18.5.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

18.5.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

18.5.1.8核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

18.5.1.8.1分值汇总计算错误的；

18.5.1.8.2分项评分超出评分标准范围的；

18.5.1.8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

18.5.1.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

18.5.1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

18.5.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.5.2资格性审查

18.5.2.1采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

18.5.2.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

18.5.2.3在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明，由投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响采购人或采购代理机构做出的不合格判定。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.5.3符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在符合性审查时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。

18.5.4技术和商务评审

18.5.4.1按照招标文件要求，评标委员会审查投标人所投服务的技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。

18.5.4.2按照招标文件要求，评标委员会审查投标人业绩、政策性加分、价格扣除等事项，进行商务部分评审，并记录相关事项。

18.5.4.3采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

18.5.4.4采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果，交各投标人授权代表签字确认。

18.5.4.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

18.6澄清有关问题

18.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在评标系统要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应由法定代表人或者被授权代表签字，并上传至政府采购开评标系统。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

18.6.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.7定标

18.7.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定推荐前三名中标候选人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

18.7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

18.7.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.7.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

18.7.5对于可以投多个包，但只能中标1个包且采用综合评分法的项目，若2个及2个以上包的综合得分排名均第一的，由投标人自行选择其中1个包中标；该投标人不再参与其他包的综合得分排名，剩余包其他投标人的综合得分排名依次递进，按新的排名和前述规定确定中标人，以此类推。

根据前项规定，导致各包参与综合得分排名的投标人不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该包予以废标。

18.7.6按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同须顺延排序第二的投标人中标的，其原投标报价不得超过原中标人投标报价与投标保证金之和，报经监督部门核准后可以确定排序第二的投标人中标。否则应予废标，由采购人依法重新组织招标。

18.7.7以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人；

18.7.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.7.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

18.7.10评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.8中标公告以及中标通知书

18.8.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在政府采购相关媒介公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

18.8.2采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

18.8.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

18.9投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

18.9.1报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.9.2对“▼”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

18.9.3对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

18.9.4不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

18.9.5投标文件内容严重不一致的；

18.9.6未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

18.9.7投标有效期不满足招标文件要求的；

18.9.8评标委员会判定投标人提供虚假材料和承诺的；

18.9.9投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

18.9.10招标文件第三章第1条规定投标人必须提交的资格、资信等证明文件未提交、提交不齐全的；

18.9.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.9.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

18.10废标

18.10.1出现下列情形之一的，应予废标：

18.10.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

18.10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

18.10.1.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

18.10.1.4因重大变故，采购任务取消的；

18.10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

18.10.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

18.11特殊情况处置程序

18.11.1评标委员会成员的更换

18.11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

18.11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

18.11.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

18.11.3延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。

18.12违法违规情形

18.12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

18.12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

18.12.1.2投标人之间约定中标人；

18.12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

18.12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

18.12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

18.12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

18.12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

18.12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.12.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

18.12.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.12.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

18.12.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

18.12.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

18.12.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

18.12.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

18.12.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

18.12.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

18.13违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

18.13.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

18.13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

18.13.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

18.13.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

18.13.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

18.13.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

18.13.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

18.13.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

18.13.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

18.13.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

19.质疑

19.1参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面或电子邮件的形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，并附质疑人营业执照扫描件、法人身份证扫描件，代理人必须要有授权委托书，否则不予受理。

19.2质疑书内容应包括以下主要内容：

19.2.1质疑人的名称、地址、电话等；

19.2.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

19.2.3提出质疑的日期。

19.3质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

19.4除书面或电子邮件的形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

19.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

19.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

19.7政府采购中不同阶段可以质疑的内容：

19.7.1开标前

质疑内容：采购文件中资格条件设置不合理、评分标准模糊或倾向性明显、采购文件存在不明确、不公平或违法的内容等，如限定特定证书、特定技术参数指向特定品牌等。

19.7.2开评标

质疑内容：投标过程违反了相关法律法规或招标文件的规定，如开标程序不规范、评标委员会组成不符合要求、评标过程中可能存在偏袒、歧视或其他不当行为等。

19.7.3采购结果

质疑内容：中标结果不符合评标标准或招标文件的要求，如中标方不符合招标文件实质性要求、中标候选人的排序不符合规定等。

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

20.投诉

20.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第94号令）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

20.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

20.2.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

20.2.2提起投诉前已依法进行质疑；

20.2.3投诉书内容符合财政部《政府采购投标人投诉处理办法》（第94号令）规定；

20.2.4在投诉有效期限内提起投诉；

20.2.5属于本财政部门管辖；

20.2.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

20.2.7法律法规规定的其他条件。

20.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

20.4投诉书应当包括以下主要内容：

20.4.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

20.4.2具体的投诉事宜以及事实依据；

20.4.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

20.4.4提起投诉的日期。

20.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

20.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

20.7投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

21.弃标

按照《采购法》的要求，无正当理由弃标的是要受到行政处罚的。正当弃标的理由须依据《政府采购法实施条例释义》中存在不可抗力因素，其中自然灾害这部分是指不可预见、不能避免的情况，战争、政策调整取消采购任务。

初步评审－资格、符合性审查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审因素** | **评审内容** | **评审标准** | **评审意见** |
|  | 资格审查 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力（若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明） |  |
| 特定资质 | 若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》； |  |
| 其他 | 在信用中国、中国政府采购网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动，查询时间为响应文件开启时间； |  |
| 基本资质 | 法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件，法人本人参与投标提供法人身份证原件及法人资格证明；（及参与人的近六个月中任意3个月社保）法人参与投标的，提供法人近6个月中任意3个月的社保；法定代表人授权委托人参与投标的，提供被授权人近6个月中任意3个月的社保； |  |
| 基本资质 | 供应商近期依法缴纳税收的证明；（供应商应提供2025年任意一个月的完税 证明①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。③依法免税的供应商应提供相应证明文件证明其依法免税。） |  |
| 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年经审计的财务报告；或提供 2024 年的财务报表，新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表；或提供开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函） |  |
| 其他 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得 参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明函，格式自拟）； |  |
| 其他 | 是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （承诺函原件，格式自拟）； |  |
|  | 其他 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函，格式自拟）； |  |
| 符 合 性 审 查 | 供应商名称与获取文件时一致，且有有效变更证明的； |  |
| 响应文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的； |  |
| 供应商报价是否高于招标文件规定的预算金额(最高限价) ； |  |
| 投标有效期、 供货期限不符合招标文件中规定的； |  |
| 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的； |  |
| 招标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的， 且投标人未按照规定证明其报价合理性的； |  |
| 响应文件中有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 |  |
|  |  | 供应商提供的货物参数是否实质性响应“招标文件”中采购需求参数“▼”号条款； |  |
|  |  | 供应商提供的中小企业声明函（若有），通过中小企业规模类型自测小程序https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest审查是否有效。 |  |
| 注： 以上检查内容必须全部满足检查标准，否则视为无效投标。 |

**评审方法(综合评估法)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| A： 投标价格评分 |
| 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且 投标价格最 低的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算 :投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30%×100 (小数 点保留两位)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。备注：本项目不专门面向中小企业；评标时有符合规定的小微企业将给予10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30分 |

**技术标评分标准（70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货方案及技术措施 | 15分 | 包括 :（1）功能说明、性能指标、设备选型说明；（2） 投标人的项目实施进度计划安排，且相关保障措施详细 ;（3）对各项关键工作安排合理，有风险预见；（4）应急保障措施完备，有完善的项目应急解决方案 ;（5）项目管理方案,组织机构完善， 人员配备合理（人员提供社保缴纳证明）。以上内容每提供1项得3分，满分得15分，出现逻辑错误。内容不够完善、清楚或与本项目无关的扣2分，不提供的不得分。 |
| 2 | 设备培训方案 | 10 分 | 据投标人提供的培训方案与采购需求实际情况评分： 1.培训内容（包含且不限于设备的特性、功能和操作流程、安全操作、维护保养、故障排除等）； 2.培训讲师资历； 3.培训方式（包含且不限于现场面授、远程培训等形式）； 4.培训课时； 评审标准：以上每小项内容得 2.5 分，评审时根据投标文件提供的方案与采购需求实际情况评分，方案与采购需求实际情况内容不符、前后矛盾、前后逻辑错误、内容缺失的扣1分，不提供不得分。 |
| 3 | 安装与实施方案 | 10 分 | 根据投标人的配送安装实施方案与采购需求实际情况评分： 1.投标货物的备货（含生产及品控等） 2.发货（含包装运输等） 3.安装调试（含关键技术控制、安装进度计划等） 4.验收（含检验检测、移交程序等） 评审标准：以上每小项内容得 2.5 分，评审时根据投标文件提供的方案 与采购需求实际情况评分，方案与采购需求实际情况内容不符、前后矛盾、前后逻辑错误、内容缺失的扣1分，不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务承诺 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案与采购需求实际情况评分： 1.售后服务范围（包含且不限于定期维护，性能检测，耗材管理等）； 2.售后服务流程（包含且不限于售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）； 3.售后服务保障（包含且不限于售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）； 4.备品备件供应（供应商所投产品有保障充足的备件仓库，须提供有效证明文件，如房屋租赁证明或房产证、详细地址、联系电话、真实清晰的现场实景照片等）。 评审标准：以上每小项内容最高得 2.5分，评审时根据投标文件提供的方案与采购需求实际情况评分，方案与采购需求实际情况内容不符、前后矛盾、前后逻辑错误、内容缺失的扣1分，不提供不得分。 |
| 6 | 产品配置 | 25 分 | 评委根据投标人的投标设备参数评审： 1.对技术参数中带“▼”条款，每出现一条负偏离，其投标视为无效； 2.对技术参数中带“★”条款，完全满足招标文件中技术参数要求的各项技术指标得 15 分；每有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止。 3.无标识的条款为一般参数，完全满足招标文件中技术参数要求的各项技术 指标得 10 分；每有一项负偏离的扣 0.5 分，扣完为止。 （注：投标人须提供所投产品有效的彩页、产品性能技术参数介绍资料及相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件，否则评审委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。） |

本项目评标办法为综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的技术标评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐前三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

签订合同、合同主要条款

1.签订合同

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织招标。

1.5采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3.服务成果质量与验收

招标文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人承担全部责任。

第三章 合同条款

拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目合同

采购单位（甲方） ： 拜城县人民医院

服务单位（乙方） ：

拜城县人民医院(甲方)所需项目名称：拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目合同经\*\*\*\*\*\*有限公司以项目编号： \*\*\*\*\*\*\*\* 招标文件在国内以公开招标方式进行采购 。经评标委员会推荐 \*\*\*\*\*\*\*\*(乙方)为中标人 。 甲 、 乙双方根据《中华人民共和国民法典》 等相关法律以及 本项目招标文件的规定 ，就甲方购买乙方以下医疗设备, 自愿达成如下协议：

**一、采购设备** 价格单位 ：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小写 ： 元 大写 ： |

**二、付款方式**

1． 设备全部送到甲方指定地点支付总额的 30%小写： （大写： ）；

2． 设备安装调试验收完毕后支付总额的 30%小写： （大写： ）；

3． 设备使用满 1 个月后经甲方确认无任何遗留问题 ，支付总额的 37%小写：（大写： ）；

4 ．待设备使用12个月以上无任何遗留问题进行支付总额的 3% 小写： （大写： ） 。

2、 甲方付款前 ，乙方应向甲方开具真实有效的等额增值税普通发票 ，甲方未收到发票的 ，有权不予支付相应

款项直至乙方提供合格发票 ，并不承担延迟付款责任 。发票认证通过是付款的必要前提之一 ，因发票税率、税

目使用错误产生的问题 ，由乙方承担责任。

**三、质量标准、 配置：**

1、 乙方所供设备是完全符合国家(行业)相关标准和生产厂家提供的技术说明规定的全新产品。

2、本合同按招标文件和投标文件要求配置。

**四、验收办法及时间、 地点：**

**经使用科室、 管理科室、 采购科室多方验收确认后方可视为验收成功。**

1、 设备到达甲方指定地点后 ，甲方应在七日内按照国家相关规定和本合同及投标文件的型号参数和要求 ，对设 备的技术 、数量、规格 、质量等对货物进行验收 ，同时对货物安装调试后的技术性能和功能是否符合要求予以

确认 ，验收时甲乙双方应同时派员参加 ，验收合格后甲方应当向乙方出具验收报告；甲方验收合格并不免除乙

方的质保义务； 乙方接到甲方验收通知之日起三个工作日内不参加验收的 ，甲方有权拒收货物 ，并有权追究乙

方违约责任。

2、在验收过程中 ，如发现乙方所供配件名称 、 型号、规格、质量、数量等不符合本合同约定或招投标文件要求

的 ， 甲方有权拒付货款直到再次验收合格 ，乙方应当无条件更换 。 乙方拒绝更换 ， 或更换后的产品仍不符合合

同约定或招投标文件要求的 ， 甲方有权解除合同 ， 并要求乙方退还货款。

3、 产品交货地为： 拜城县人民医院。

4、 供货期 ：签订合同后需在 15 个日历日内供货。

5、质保期与服务要求：

1. 设备质保期：所有设备整机质保≥3年。
2. 设备使用期限：可视喉镜使用期限≥5年，其他设备使用期限≥10年。
3. 中标企业需配合院方制作宣传栏及宣传牌，宣传栏及宣传牌制作数量5个（宣传铜牌两个：尺寸40\*60CM，内容按照院方提供制作。科室宣传简介栏3个：尺寸1.8\*1.2米，内容按照院方提供制作。）。
4. 便携式彩色多普勒超声需配备联网工作站。
5. 培训服务：厂家培训人员需将设备管理科室和使用科室负责人全部培训到位
6. 便携式彩色多普勒超声诊断仪需要与院方HIS系统相连接，接口费由中标方承担。
7. 须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交设备科留存。
8. 服务期内每次维保服务后出具维保工单，须使用科室签字确认后交设备科留存。
9. 质保服务期间，提供全年7×24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间＜2小时，专业工程师到场时间<36小时。
10. 质保服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。
11. 质保服务期内，对设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥2次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交设备科留存。

**五、违约责任**

1、 乙方逾期供货的 ， 自逾期之日起 ， 甲方有权解除本合同 ，不再退还履约保证金（如有） 。 乙方未在约定时间 内完成安装调试（如有）的 ，承担违约责任。

2、 乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的 ， 甲方有权委托第三方进行保修 ，所产生

的费用由乙方承担 。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、 财产损害的 ， 乙方应承担

有关责任并作出相应赔偿。

**六、法律适用与争议解决**

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决 ，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的 ， 甲乙双方应友好协商； 协商不成的 ，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

**七、合同生效及其他**

1、本合同经甲乙双方加盖公章后生效 。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的 ，从其规定。

2、本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有） ；

3、本合同一式 6 份 ， 甲方 5 份 ， 乙方 1 份。具有同等法律效力。

甲 方 ： 乙 方 ：

单位地址： 单位地址 ：

法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

委托代理人： 委托代理人(签字):

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

日 期： 日 期：

1. 采购需求

拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目建设设备采购项目的采购需求

药品器械车参数

1. ★尺寸：≥650\*450\*800MM
2. ★优选不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0MM。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。
3. 满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合304专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。
4. ★板材厚度≥0.81MM,台面承重≥40KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏。
5. 配置有ABS抽屉，内部有可轻松拿出ABS药盒。ABS自由模式插片，最大可间隔20个空间。
6. 两个蓝色360度旋转污物桶，方便收纳，不用时可摘离。
7. ▼抽屉选用高强度国标三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；
8. ▼设备质保期≥3年

★为关键参数，▼为核心必须满足的参数要求

彩色多普勒超声诊断系统主要技术要求和规格

1. 设备用途：用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部、心脏、泌尿科、妇产科、腔内、浅表脏器、小器官及外周血管等临床诊断。
2. 投标时提供原厂家的Data Sheet
3. 主要技术规格及系统概述：

1.设备参数

1.1显示器：≥15寸LED数字高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.2 重量：≤5.5kg（含电池）

1.3操作面板：背光键盘，多档调节；

1.4 环境亮度自感应控制

1.5探头接口：全激活相互通用接口≥1 个，非针式接口

★1.5.1 具备三探头接口，且探头接口位置可调

1.6输出/入接口：VGA、LAN、DVI 数字信号、Video out、ECG；USB 接口：3 个，可接更多外设数字设备；

1.7内置硬盘容量：≥256GB

1.8内置高速 SSD 固态硬盘存储；

1.9可支持外接鼠标及键盘；

1.10配专用推车，并具有机器锁定装置，推车可以升降15cm，配置打印机专用固定位置

1.11内置电池；

1.12具备待机及瞬时唤醒功能（合屏待机进入休眠状态，开屏进入工作状态）；

2.成像技术

2.1全数字化二维灰阶成像单元

2.2全数字化彩色多普勒单元

2.3全数字化能量血流成像单元

2.4能量多普勒模式

2.5方向能量多普勒模式

2.6全数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.7频谱多普勒（PW），动态范围≥5 级可调，频谱增强技术≥4 级可调

2.8支持连续波多普勒模式

2.9支持组织多普勒模式

2.10 支持4D 模式： 4D、高清成像、景深成像

2.11支持二维/彩色实时同屏对比模式

2.12高清血流成像技术

2.13对比度自适应≥3 级可调

2.14斑点噪声抑制技术

2.15复合成像≥3 级可调

2.16组织谐波成像（支持所有探头）

2.17自动图像优化

2.18全数字化波束形成器

2.19多倍信号并行处理技术

2.20血流效果≥3 级（可视可调）

2.21梯形扩展成像

★2.22支持实时曲面宽景成像、彩色宽景成像（附图）（实时扫查即可宽景成像，支持返回擦除功能）

★2.23弹性成像，且支持弹性成像模式下的定量计算功能（附图）

★2.24多个PW取样门实时取样:四个PW取样门取样，实时显示四个血流频谱（附图）

3.设备功能

3.1二维+频谱同屏测量功能

3.2实时四同步，二维+彩色+频谱+频谱自动包络测量

3.3彩色增强功能：≥4 级（可视可调）

3.4脉冲波多普勒(D)，动态范围≥6 级可调，频谱增强≥4 级可调

3.5彩色 M 模式

★3.6 解剖 M 模式，M 型取样线≥2 条

★3.7支持心脏负荷成像模式，支持模板编辑，报告等功能（附图）

3.8 显示模式：四幅同屏显示功能（附图）

★3.9穿刺针增强技术：穿刺增强线角度≥±20°可调（附图）

★3.9.1穿刺显影增强技术：可彩色显示针尖，增强针尖识别（附图）

3.11热键自定义设置功能

3.12测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）

3.13注释：快速注释、注释库注释、收到输入注释；注释的大小和位置， 可视可调

3.14体位标记：丰富的体位图库,包含心脏、腹部、妇科、快速扫查等

3.15图像存储与（电影）回放重现单元

3.16实时存储图像及电影，支持多幅同屏显示

3.17病人信息管理系统（HIPPA）:保护病人隐私，增加医护人员和病人的双满意效应

3.18 DICOM:支持传输、工作清单、打印功能

3.19 WiFi：支持传输电影图片功能

3.20放大功能：支持局部放大、全局放大和一键全屏功能

★3.21支持≥12 种语言，且一键切换，无需重启

3.22系统一键更新、一键恢复功能

4.探头规格

4.1类型：支持单晶技术及高密度阵列配置相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、腹部容积、腔内

4.2每种探头基波频率≥4 种，谐波频率≥4 种

▼4.3探头配置5把

成人心脏探头一把

小儿心脏探头一把

腹部探头一把

线阵探头一把

高频线阵探头一把

4.4穿刺

4.4.1穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

4.4.2穿刺引导线任意角度可调

4.4.3可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3 种可调

5.测量和分析

5.1 B 模式、D 模式、M 模式下一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、 时间、斜率、心率、流速等

5.2常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)

5.3产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析

5.3.1胎儿生理评分测量与分析

5.3.2 胎儿颈项部透明层（NT）自动测量

★5.4儿科矫形科测量软件（提供图片证明）

5.4.1 HIP 自动测量

5.4.2 HIP graph 实时对照，方便快速评估

★5.5专业心脏测量软件包

5.5.1二维、M 型心功能测量分析

5.5.2 射血分数自动测量分析

5.5.3 应变、应变率测量分析

5.6血管测量与分析(自动 IMT 测量、血管狭窄率测量)

5.7浅表小器官囊肿自动检测：二维下甲状腺、乳腺囊肿自动识别并计算周长、面积

5.8泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析)

5.9妇科测量与分析：卵泡自动测量：二维下自动识别并包络卵泡，计算卵泡个数、直径、面积

5.10超声图像静态、动态存储

5.11回调图像后测量功能

5.12一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

5.13超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在 PC 机上直接观看图像)

★5.14放大镜测量;一般测量时，支持测量部位局部放大，减小测量误差，提高测量精确度

6.二维灰阶显像主要参数

6.1扫描线：每帧线密度 220 超声线

6.2可视可调动态范围≥260（附图）

6.3数字式声束形成器

6.3.1数字式全程动态聚焦

6.3.2数字式可变孔径及动态变迹

6.3.3 A/D≥ 12 bit

6.4最大扫描深度≥40cm（附图）

6.5电影回放,多级灰阶图像回放,回放时间≥15 秒

6.6预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

6.7增益调节≥245，连续可调（B/C/D 可独立调节）

★6.8横向增益≥ 8段，侧向增益补偿≥8段

6.9伪彩调节≥27 种

6.10发射声速聚焦：多焦点可调

6.11扇形扫描角度：10°-90°选择

7.彩色多普勒

7.1显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示

7.2显示控制：零位移动 7 级、黑/白与彩色比较

7.3彩色增强功能：能量多普勒模式，方向能量多普勒模式

8.频谱多普勒

8.1 方式： D、CW

8.2 显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、B/4D

8.3 零位移动≥7 级可调

8.4 取样门宽度多级可调，位置可调

8.5 显示控制

8.5.1 反转显示(左/右, 上/下)

8.5.2 零移位

8.5.3 B—刷新(手控、时间)

8.5.4 B/D 扩展

8.5.5 局放及移位

8.6超声功率输出调节：0-100%（可视可调）

1. 本地售后服务要求:

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

▼保修期：提供主机、探头及台车≥3年保修

▼设备使用期限：设备有效使用期限≥10年

▼便携式彩色多普勒超声需配备高清联网工作站

▼便携式彩色多普勒超声诊断仪需要与院方HIS系统相连接，接口费由中标方承担。

▼质保服务期间，提供全年7×24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间＜2小时，专业工程师到场时间<36小时。

▼质保服务期内，对设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥2次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交设备科留存。

★为关键参数，▼为核心必须满足的参数要求

电动病床参数

一、基本参数：

3．规格：（长×宽×高）≥2170mm×1060mm×（500～760）mm；

4. 床面尺寸为：（长×宽）≥1930mm×900mm；

★5．背部升降角度：0～70°；

★6．腿部升降角度：0～45°；

7．最大载荷能力180Kg；

★8．整床升降范围：≥270mm；

★9. 头高脚低、头低脚高倾斜范围0～12°；

10．六个输液架插孔，两个引流袋钩。

二、工艺要求：

★1. 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固；

★2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；

3. 床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性

能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点；

4. 喷塑工艺：采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等工序，提高病床整体的防腐蚀性能；

5. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，注塑成型，保证加工生产质量。

三、床架：

1. 整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；

2. 采用名牌大厂优质冷轧钢管，长×宽为≥30×60mm，厚度≥1.5mm。

3. 底架采用工字型结构设计，底架两端为铝合金铸造而成；

4. 床体两侧与床尾共设置≥5个防滑筋，两侧的防滑筋也可作约束带提手用；

5. 床体配有床底灯，便于病人起夜用；

6. 床体侧边配备有由患者停止床功能控制的（床的运动）急停开关；

7. 床头处设有两个助力棒插座。

四、床面板：

1. 采用名牌大厂优质冷轧精制平板，板材厚度≥1.2mm；

2. 背部框架壁厚≥1.2mm；

3. 背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴≥φ32mm，厚度≥3.0mm。

五、床头床尾板：

1. 采用PP材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能；

1. 采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度；

3. 床头尾板通过SGS认证；

4. 其颜色还可随用户的需求而变换。

六、护栏：

1. 四片豪华分体式护栏，采用PP材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降

管制，提升病员上下床之安全性与便利性；

2. 阻尼器控制速度及噪音；

3. 护栏开关采用卡钩紧锁；

4. 护栏支撑主体（护栏与床体连接处），支撑部件采用钢板一次冲压成型；

5. 护栏上可放置移动餐桌板，充分体现出功能多样性；

6. 外侧护栏上附带背部角度显示装置；

七、控制系统：

1. 原装进口品牌，电动推杆能力强（最大推力达6000N，最大拉力达4000N）,设计紧凑，防护等级高；

2. 控制盒可最大程度的发挥推杆的功能，待机功率低；

3. 手控器（手控板）是采用优化工效学设计、开关触发的手控器。

4. 蓄电池组：采用蓄电池系统，提供推送及停电时紧急操作病床动力。

八、脚轮：

1. 选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮，通过SGS认证**；**

2. 6寸中心控制万向脚轮，病床脚轮中控系统：床架的前后两侧分别装有主动锁紧装置和从动锁紧装置，包括固定在床架上的六方轴，六方轴通过轴套固定在床架上，脚踏板通过转动轴固定在六方轴两端插在中心控制脚轮的六方孔内，六方轴上固定有主动轴胶耳，主动轴胶耳与连杆链接，通过轴套固定在低架上，中控踏板采用高分子材料注塑成型，踏板外形尺寸：≥300×162×40，根据物理性能踏板为R工字背形状。使用轻便，刹车稳定；

3. 密封自润滑轴承，防水、防尘；

4. 轮立轴：圆钢主轴，φ28mm；

5. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨，轻便灵活，防杂物缠绕。

九、防撞轮：

1. 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作；

2. 床体四角具有防撞轮，外形圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

十、输液架：

304#优质不锈钢，≥φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

十一、床垫：

 1. 三折床垫，两侧配有透气孔，长宽与床相配；

2. 海绵+椰棕内胆，医用耐磨防水布外套；

十二、本地售后服务要求:

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

▼质保期：整床≥3年保修

▼设备使用期限：设备有效使用期限≥10年

★为关键参数，▼为核心必须满足的参数要求

床旁监护仪招标参数

* 1. 一、中央站
	2. 支持联网≥64床病人集中管理，支持联网床旁监护仪，患者遥测设备，除颤设备，或者上述设备混合联网。
	3. 中央站，查看站，工作站和床旁监护仪构建科室监护网络，保证科室患者支持在床旁，护士站，医生办公室，家属会谈室和科室走廊查看患者的数据，支持同一患者在不同物理地点呈现不同界面显示的需求，患者监护不受干扰。
	4. 支持选配手机端（支持安卓系统和苹果系统）实时查看多个患者和多个患者的体征数据和报警数据
	5. 要求中央站可以控制监护仪接收/解除/转移病人
	6. 要求中央站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量
	7. 要求中心监护系统可以控制监护仪进入夜间模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式
	8. 要求中心监护系统可以控制监护仪进入隐私模式，中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入隐私模式
	9. 要求中央站主机可支持连接≥1个显示屏
	10. 要求中央站显示器尺寸应≥24英寸
	11. 要求中央站支持的显示分辨率≥1920\*1080像素
	12. 要求中央站主机采用磁盘阵列式设计，保障数据的存储安全和系统运行稳定
	13. 要求中央站单个显示屏可显示≥24个病人的数据
	14. 要求中央站/工作站交互界面与所提供的监护仪的交互界面保持风格一致
	15. 要求多床区域每个病床至少可以显示6道波形，12个参数区
	16. 要求多床区域可进行颜色标记，实现分组显示
	17. 要求多床区域可以配置大字体界面
	18. 要求支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。
	19. 要求具备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能。
	20. 要求具备≥240小时趋势数据存储，分辨率≥1分钟
	21. 要求具备≥240小时全息波形数据存储，分辨率≥250Hz
	22. 要求具备≥240小时ST片段数据存储，分辨率≥5分钟
	23. 要求支持≥1000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度≥32秒
	24. 要求具备≥1000条NIBP测量数据存储
	25. 要求具备≥720条CO测量数据存储
	26. 要求具备≥720条12导静息分析结果数据存储
	27. 要求具备≥48小时呼吸氧合图曲线数据存储
	28. 中央站支持将集中的所有监护仪的患者数据通过HL7数据格式发送到医院HIS和CIS等信息化系统。
	29. 中央站配置防病毒软件，保证系统的安全运行。
	30. 支持与呼吸机，输液工作站相连，实现设备信息在中央站上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

**二、整机要求：**

* 1. 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。
	2. ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280\*800，≥8通道波形显示
	3. 屏幕标配最新电容屏非电阻屏
	4. 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。
	5. 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时
	6. 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。
	7. 监护仪设计使用年限≥10年。
	8. 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。
	9. 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在使用说明书中清晰列举消毒剂的种类。
	10. 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

**三、监测参数：**

* 1. 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温，有创血压参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
	2. 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。
	3. 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s
	4. 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
	5. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析
	6. QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
	7. 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、使用说明书截图材料。
	8. 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300
	9. 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
	10. 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。
	11. 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。
	12. 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH
	13. 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

**四、系统功能：**

* 1. 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。
	2. 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
	3. 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，提供说明书等证明文件。
	4. 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
	5. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别，提供产品使用说明书截图等证明资料。
	6. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，提供产品使用说明书截图等证明资料。
	7. 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
	8. 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
	9. 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。
	10. 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，提供使用说明书截图等证明材料。
	11. 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
	12. 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动
	13. 支持12床观察，可同时监视≥12它床的报警信息，提供使用说明书截图等证明材料。

**五、产品设计与认证：**

* 1. 产品通过国家III类注册。
	2. 产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录（有效期内），。

**六、售后服务要求:**

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

▼满足使用科室现有设备联网连接中央站需求

▼质保期：提供主机及中央站质保≥3年

▼设备使用期限：设备有效使用期限≥10年。

★为关键参数，▼为核心必须满足的参数要求

视频喉镜技术参数

**一：主机技术要求**

★1：显示主机可无缝兼容喉镜手柄、硬管手柄、软管手柄，方便升级。

2：屏幕：采用≥3.0寸广角高亮显示屏。

3：显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转。

★4：电池：内置≥2500mAh高容量锂电池（需提供图片或文件证明），具备电量管理功能，充电时间≤90分钟，工作时间≥220分钟。

5：数据输出方式：可通过USB传输内存数据，通过HDMI实时传输影像，实现双屏显示。

6：可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放。

7：内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

8：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9：显示器能上下0º～120º转动，左右0º～260º转动。

**二：叶片手柄技术要求**

1：采用数字电子成像技术，空间分辨率≥6.35lp/mm。

★2：同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。

3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4：手柄前端配备智能温控模组，非LED灯加热，以实现开机即时防雾功能。

5：照明采用1个LED灯，亮度≥800LUX。

6:一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

7：最小开口度≤13mm。

8：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

9：手柄消毒灭菌方式多样，比如低温等离子,环氧乙烷等。

★10：可以升级配置无线传输功能模块，用于WIFI连接大屏幕显示器。

**三、售后服务要求:**

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

▼质保期：提供主机及中央站质保≥3年

▼设备使用期限：设备有效使用期限≥5年。

★为关键参数，▼为核心必须满足的参数要求

输液泵参数

★支持输血功能

可升级肠内营养液输液功能

★输液精度≤±5%

速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式

不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

★全中文软件操作界面

锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

支持药物库，可储存5000种药物信息

支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

报警时可通过示意图片直观提示报警信息

在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

压力报警阈值至少15档可调

压力报警阈值最低可设置50mmHg

具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

信息储存：可存储≥5000条的历史记录

电池工作时间≥5小时@25ml/h

防异物及进液等级IP44

整机重量不超过1.5kg

满足EN1789标准，适合在救护车使用

本地售后服务要求:

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

▼质保期：提供主机质保≥3年

▼设备使用期限：设备有效使用期限≥10年，需提供证明材料。

★为关键参数，▼为核心必须满足的参数要求

双通道注射泵参数

★双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

★注射精度≤±1.8%

速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h

预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

★支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

★全中文软件操作界面

锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

支持药物库，可储存5000种药物信息

支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

报警时可通过示意图片直观提示报警信息

在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

压力报警阈值至少15档可调

压力报警阈值最低可设置50mmHg

具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

信息储存：可存储≥5000条的历史记录

电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

防异物及进液等级IP44

整机重量不超过2.8kg

满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

本地售后服务要求:

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

▼质保期：提供主机质保≥3年

▼设备使用期限：设备有效使用期限≥10年，需提供证明材料。

★为关键参数，▼为核心必须满足的参数要求

第五章 响应文件格式

（响应文件标书封皮）

**\*\*\*\*** 项目

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

**(1)**、投标函

致：（采购单位）

根据贵方为项目招标的投标项目名称、编号 ，签字代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表 投标人 (投标人名称、地址) 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1 、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为 (注明币种， 并用文 字和数字表示的投标总价)。

2 、我方同意在本项目投标文件中规定的开标日起 遵守本投标文件中的承诺且在此 期限期满之前均具有约束力。

3 、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》 中规定的参加政府采购活动的供应 商应当具备的条件：

 (1) 具有独立承担民事责任的能力；

 (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、按投标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

5 、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守投标文件的规定。

7 、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8 、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9 、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据 、情况和技术资料 。若贵方需要， 我 方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

11 、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》 的有关规定， 若有下列情形之一的， 将被处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款， 列入不良行为记录名单， 在一至三年内禁止参 加政府采购活动； 有违法所得的， 并处没收违法所得； 情节严重的， 由工商行政管理机关吊 销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

 (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

 (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

 (3) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

 (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

 (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 电

址： 邮编：

话： 传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

 (单位公章)

20 年 月 日

注： 除可填报项目外， 对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标， 从而导致该投标被拒绝。

**(2)**、法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系 (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印 件(正面) | 法定代表人身份证复印 件(反面) |

供应商： (公章)

 年 月 日

**(3)**、授权委托书

致：（采购单位）

本授权书声明： 注册于 (投标人地址) 的 (投标人名称) 法定代表人(负责人) 姓名、 职务或职称) 代表本公司授权 (姓名) 为本单位的合法代理人， 参与贵方组织的 (项目名称 及项目编号) 的投标、 投标 、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，

委托有效期：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印 件(正面) | 法定代表人身份证复印 件(反面) |

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权代表身份证复印 件(正面) | 被授权代表身份证复印 件(反面) |

被授权代表(签字)： 供应商法定代表人(签字)

职 务： 职 务：

电 话： 电 话：

供应商： ( 盖 章)

日期： 年 月 日

注：由公司法人参与投标的，可不提供此项证明文件。

**(4)**、投标保证金缴纳凭证或电子保函 (本项目不做要求)

致： （采购单位）

我方于 年 月 日参加 (项目名称) 的投标，现保证：我方在规定的投标有 效期内撤销或修改投标文件的， 或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履 约担保的，投标保证金不予退还。

供应商： (盖章) 法定代表人或被授权人： (签字)

日 期： 年 月 日

缴费回单(复印件应附在投标文件中)



★备注： 投标保证金缴费或电子保函回单复印件加盖公章

**(5)**、投标报价单

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） |  (大写) : |
|  (小写)：  |
| 供货期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

注： 1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《投标内容》要求的全部内容。

2. 总报价中必须包含购置、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、 合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

供应商： (盖章)

法定代表人或被授权人： (签字) 日 期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 拜城县人民医院医疗卫生机构基础设施项目建设设备采购项目报价清单 |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 可附图片 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。 2.投标人据实填写投标货物的品牌、规格、型号等，否则视为不响应。 3.如果不提供分项报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

**(6)**、供应商基本情况

 (一) 供应商基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金(万元) |  |
| 单位性质 |  |
| 投 标 期 间 联系人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 单位行政和技术负责人 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 年 龄 | 专 业 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 单 位 概 况 |  |

(二) 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证 、 (三证合一 的提供统一社会信用代码的营业执照) 、资质证书等

**(7)**、一般商务条款偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件的商务条款 | 是否响应 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、应与文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

3、商务条款包含：供货期、投标有效期、投标保证金、付款方式、质保期、售后服务。

4、商务条款偏离表若有一项出现负偏离的，视为不响应招标文件实质性要求。

供应商： (公章)

 法定代表人或委托人： (签字并盖章)

 年 月 日

（8）投标货物（设备） 技术、性能、质量具体明细及偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标货物（设备） 要求 | 投标货物（设备） 状况 | 免费质 保期 | 免费质保期外服务年限 | 投标货物（设备） 符合程度 | 偏离说明 |
| 型号、规格、质量、技术性 能及参数要求 | 数 量 | 型号、规格 、质量、技术性能 及参数要求 | 数 量 |
| 符合要求 | 高于要 求 | 低于要 求 | 不能确 定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位(公章)：

法人代表(签字或盖章)：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

备注： 1、投标人严格按照《采购清单》所列的具体明细，进行报价。

2、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求 ， 审慎准确填写此表 ，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况 ，全 面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。

3、填列不清楚、不全面的， 使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法

否决其投标或扣分。

( 9 ) 、人员配备情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业资格证明 |
| 证书名称 | 级别 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*注：* *后附人员身份证、* *职称证（如有）、* *执业资格证书（如有）和社保缴费证明。*

**(10)**、**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发 展管理办法》（财库（2020﹞46 号） 的规定 ，本公司（联合体）参 加（单位名称）的（项目名称）采购活动 ，提供的货物全部由符合 政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万 元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称 ），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**中小企业划型标准规定**

　　行业：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
 各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

**(11)**、残疾人福利性单位声明函(符合本声明函填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141 号) 的规定， 本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单 位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造 的货物 (由本单位承担工程/提供服务) ， 或者提供其他残疾 人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物) 。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚 假，将依法承担相应责任。

投标单位： (盖章)

法定代表人或被授权人： (签字)

日 期： 年 月 日

说明：

1.填写前请认真阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于 促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141 号 )相关规定。

2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

**(13)**、其他资格证明资料

格式自拟

**(14)**、技术部分