于田县亚定点医院医疗设备采购建设项目

竞争性谈判文件

采购项目编号：YTCGD-JZ-2022-146

采购人：于田县人民医院

采购代理机构：鼎建项目管理有限公司

二○二二年十二月

本招标文件已报备 备案日期：2022年12月13日

于田县政府采购办备案

供应商应注意的事项

各供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少采购过程中,由于谈判响应文件制作不合格等原因导致贵单位响应无效情况的发生,请贵单位仔细阅读谈判文件的每一条款,特别注意以下事项:

1、请严格按照谈判文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格自审证件的有效期、年检、经营期限、证件签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查无法通过，所投响应文件为无效响应文件；谈判文件要求提供的资格证明文件及其它业绩证明资料务必在响应文件提交截止时间前递交给采购代理机构，响应文件提交截止时间以后，采购代理机构将不再接受任何资格证明文件和其它证明资料。

2、请认真研究谈判文件规定的重大偏差所包括的内容，响应文件有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效响应文件处理。

3、为防止意外情况的发生，请在谈判文件规定的响应文件提交截止时间前半小时到达开标现场，截止时间后递交的响应文件恕不受理。

4、请认真阅读谈判文件规定的供货安装期/竣工交付日期/服务期、付款方式、质保期等商务条款，制作响应文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺，不响应的将导致废标。

5、对供应商的虚假投标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为，查实后，政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次响应资格，罚款，列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各供应商严格自律，诚信参与谈判。

本提示内容并非谈判文件的组成部分，仅为善意提示，如有与谈判文件不一致之处，以谈判文件为准。

特 别 提 醒

1、本项目采用腾讯视频会议进行不见面开标，投标企业法人代表或委托人无需到现场，各投标企业提前注册好腾讯视频会议平台账号，有问题及时联系代理公司，因账号导致的一切问题各投标企业自行承担。 2、投标企业采用电子版(PDF格式)递交投标文件，开标结束后所有投标企业按招标文件要求，将纸质版投标文件通过邮寄或他人代送等方式递交于招标代理处。 采用电子版投标文件的项目注意事项：（1）电子版投标文件有电子签章的制作成PDF格式或者扫描件。没有电子签章的加盖公章制作成扫描件投标文件（PDF格式）。 （2）电子版投标文件分为两个部分：第一部分 为资格审查部分，此部分不需要投标企业设置密码，资格预审文件里面第一页填写清楚投标单位的联系人以及手机号码，如不填写导致的一切问题各投标企业自行承担；第二部分为投标文件，此部分必须由投标企业设置密码，开标现场通过适当方式提供。（3）电子版投标文件名称为项目名称+公司名称。（4）电子版投标文件递交时间为2022年12月19日16：00（北京时间），递交地址为于田县行政服务和公共资源交易中心邮箱（280986149@qq.com）（需要充分考虑投标文件的发送时间，在投标截止时间未传到邮箱的，视为放弃投标）。3、开标时间、地点、要求等变动较大，请各投标企业随时关注原公告发布网站澄清变更公告及新疆政府采购网等相关媒体。

目录

第一章  采购公告	9

第二章   供应商须知	9

供应商须知前附表	13

1、总则	22

1.1采购项目概况	22

1.2采购项目的资金来源及付款方式	22

1.3交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务	22

1.4 合格供应商	22

1.5 费用承担	23

1.6 保密	23

1.7 语言文字	23

1.8 计量单位	24

1.9 谈判预备会	24

1.10 分包	24

1.11 响应和偏差	24

2、谈判文件	25

2.1 谈判文件的组成	25

2.2 谈判文件的澄清	25

2.3 谈判文件的异议	25

3、响应文件	26

3.1 响应文件的组成	26

3.2报价	26

3.3 响应文件有效期	27

3.4 谈判保证金	27

3.5 资格审查资料	27

3.6 备选方案	28

3.7 响应文件的编制	28

4、响应文件提交	28

4.1 响应文件的密封和标记	28

4.2 响应文件的提交	29

5、谈判开启	29

6、谈判	29

6.1 谈判小组	29

6.2 谈判程序	30

6.3评审原则	30

7、确定成交及合同授予	31

7.1 确定成交的原则	31

7.2 成交结果	31

7.3 成交通知	31

7.4 履约保证金	31

7.5 签订合同	31

8、纪律和监督	32

8.1 对采购人的纪律要求	32

8.2 对供应商的纪律要求	32

8.3 对谈判小组成员的纪律要求	32

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	33

8.5质疑和投诉	34

9、样品	34

10、相同品牌产品的处理	34

11、需要补充的其他内容	34

附件：质疑函范本	35

第三章  采购需求	38

一、项目概况及总体要求	38

二、采购货物清单及技术要求	31

三、供货要求	56

第四章  合 同(样本)	57

第一条 合同文件	58

第二条  合同标的	58

第三条  合同总金额	58

第四条  权利和质量保证	58

第五条  付款方式	59

第六条  履约保证金	59

第七条  交货和验收	59

第八条  项目管理服务	60

第九条  售后服务	61

第十条  分包	61

第十一条  合同的生效	61

第十二条  违约责任	61

第十三条  不可抗力	62

第十四条  争议的解决方式	62

第十五条  其他	62

第五章   资格审查与评审办法	64

1、评审方法及标准	64

2、评审程序	64

2.1 资格性审查与符合性审查	64

2.2 响应文件的澄清	65

2.3评审结果	65

第六章 资格审查与评审标准	66

第七章 响应文件格式	68

附件1  响应函	69

附件2：法定代表人身份证明	71

附件3：法定代表人授权书	72

附件4：缴纳投标保证金	73

附件5：资格证明材料	74

附件6：报价一览表	75

附件7：报价明细表	76

附件8：技术要求响应与偏差表	78

附件9：商务条款响应一览表	78

附件10：供应商资格声明函	79

附件11：供应商基本情况表	80

附件12：项目实施方案	81

附件13：投标产品的详细参数及简要说明书	82

附件14：售后服务承诺书	87

附件15：中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料	81

附件16：其他需要提供的资料	87

- 第一章  采购公告

# 于田县亚定点医院医疗设备采购建设项目竞争性谈判公告

于田县亚定点医院医疗设备采购建设项目 的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件。并于 2022 年12月19日16时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：于田县亚定点医院医疗设备采购建设项目

项目编号：YTCGD-JZ-2022-146

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算总价：12369850.00元；

最高限价（如有）：12369850.00元；

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 预算价(元) | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于田县亚定点医院医疗设备采购建设项目 | 12369850.00 | 采购亚定点医院医疗设备一批。 | / |

合同履行期限：合同签订之日起10天（日历天）；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(新财库〔2022〕22号)；(2)根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定；（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定；(4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具备经年审合格有效的三证合一营业执照原件；

（2）提供《医疗器械生产企业许可证》原件或《医疗器械经营企业许可证》原件（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证原件）；；

（3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近3个月（9-11月）的社保缴费个人明细）；

（4）提供2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月有效的资信证明）；

（5）提供税务机关出具的近三个月（9-11月）完税证明（完税类型不含社会保障基金缴纳）新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

（6）提供近三年内（本项目开标前）如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)，将拒绝其参本次采购活动；

（7）提供招标文件货物清单里带★标注设备的全套的质量检测报告（原件或复印件加盖厂家鲜章）；

（8）在本地区有完善的售后服务机构，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（如有分公司提供分公司营业执照，如没有则提供本地售后服务协议及售后服务点营业执照）。

- 三、获取采购文件

时间：2022年12月14日至 2022年12月19日16:00分（北京时间），（线上获取，法定节假日均可）。

地点：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件

方式：自行下载。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年12月19日16：00分（北京时间）

地点：于田县行政服务和公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）（本项目采用腾讯会议进行不见面开标）

五、开启

时间：2022年12月19日16：00分（北京时间）

地点：于田县行政服务和公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）（本项目采用腾讯会议进行不见面开标）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：200000.00元；开户名称：于田县行政服务和公共资源交易中心，开户银行：中国农业银行股份有限公司于田县支行，行号：103896758211，账号：30582101040040596【投标保证金缴纳的截止时间为2022年12月19日16：00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，按否决投标处理。开标前投标单位不需至于田县行政服务和公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金银行回单】;开标结束后未中标企业现场将开户许可证复印件（须加盖公司公章）递交至于田县行政服务和公共资源交易中心财务室。

2、投标保证金缴纳方式：《关于优化营商环境提升依法治理水平促进建筑业健康发展的通知》[新建建函〔2022〕13号]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：于田县人民医院

地    址：于田县卡鲁克路8号

联 系 人：曹雷

联系方式：15001520932

2.采购代理机构信息

名    称：鼎建项目管理有限公司

地　　址：和田市安泰广场17楼

项目联系人：武磊

联系方式：18799596186

- 第二章   供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：于田县人民医院 地 址：于田县卡鲁克路8号 联系人：曹雷 电 话：15001520932 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：鼎建项目管理有限公司 地 址：和田市安泰广场17楼 联系人：武磊 电 话：18799596186 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 于田县亚定点医院医疗设备采购建设项目 |
| 1.1.5 | 采购项目编号 | YTCGD-JZ-2022-146 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 采购内容 | 采购亚定点医院医疗设备一批。 |
| 1.2.3 | 付款方式 | 由采购人付款；签订合同时约定。 |
| 1.3.1 | 供货期 | 10日历天 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 1.3.3 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、谈判文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | （1）具备经年审合格有效的三证合一营业执照原件； （2）提供《医疗器械生产企业许可证》原件或《医疗器械经营企业许可证》原件（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证原件）；； （3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近3个月（9-11月）的社保缴费个人明细）； （4）提供2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月有效的资信证明）； （5）提供税务机关出具的近三个月（9-11月）完税证明（完税类型不含社会保障基金缴纳）新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明； （6）提供近三年内（本项目开标前）如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)，将拒绝其参本次采购活动； （7）提供招标文件货物清单里带★标注设备的全套的质量检测报告（原件或复印件加盖厂家鲜章）； （8）在本地区有完善的售后服务机构，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（如有分公司提供分公司营业执照，如没有则提供本地售后服务协议及售后服务点营业执照）。 以上未提供的投标企业做否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 谈判预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 允许；本项目仅允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，须在投标文件中提供分包意向协议约定，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上（格式自拟）； |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 交货地点：甲方指定地点 付款方式：以合同签订为准 质保期及售后服务：1年 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成谈判文件的其他资料 | 谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 2.2.1 | 供应商提出问题或要求澄清谈判文件的截止时间 | 提交响应文件截止时间2个工作日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖公章）。 在响应文件提交截止时间前2个工作日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的质疑、问题。 |
| 2.2.2 | 谈判文件澄清、修改发出的形式 | 谈判文件的澄清、修改将在中国政府采购网上发布“变更公告”，如需修改谈判文件，则重新到领取地址领取谈判文件，如不以最新领取的“谈判文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。 |
| 3.2.4 | 预算控制金额 | 预算控制金额：12369850.00元，供应商的报价超过本预算的，其响应文件将被否决。 |
| 3.2.5 | 评标办法 | 最低价中标 |
| 3.2.6 | 报价的其他要求 | 报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金、安装，货到就位等一切税金和费用。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止时间后60天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。 |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 投标企业保证金为：￥200000.00元整（贰拾万元整） 开户名称：于田县行政服务和公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司于田县支行 账号：30582101040040596 行号：103896758211 备注： 1、项目名称：“于田县亚定点医院医疗设备采购建设项目 ” 2、用途：投标保证金。 3、投标保证金必须从总公司基本账户转出,不得以分公司名义缴纳。投标保证金缴纳时间为自领取招标文件之日起至2022年12月19日16时00分前到达指定账户，缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称及用途，投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间，投标保证金以其进账时间确定其有效性，如在规定时间内未进到指定账户，则按否决投标处理。无须到于田县行政服务和公共资源交易中心换取收据,开标时需携带投标保证金电子回单。开标结束后未中标企业现场将开户许可证复印件（须加盖公司公章）递交至于田县行政服务和公共资源交易中心财务室。 4、投标保证金缴纳方式：《关于优化营商环境提升依法治理水平促进建筑业健康发展的通知》[新建建函〔2022〕13号]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | ★招标公告资格项要求提供原件的，资格审查文件必须提供原件的扫描件。 ★开标现场对各投标企业的资格审查文件，按各投标企业递交的（电子版PDF格式）资格审查文件为准，未通过资格查验的谈判响应文件将不予以接受投标。 ★（电子版PDF格式）资格审查资料文件递交时无需加密，递交时间为2022年12月19日16：00（北京时间）前，递交地址为于田县行政服务和公共资源交易中心邮箱（280986149@qq.com），需要充分考虑投标文件的发送时间，在投标截止时间未传送至邮箱的视为放弃投标。 ★以上资格审查资料文件未按要求提供或提供不全的投标企业做否决投标处理。 |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选方案 | 不允许 |
| 3.7.6 | 响应文件份数 | 一份正本、叁份副本、电子文件一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本”、“副本”或“电子版”字样。副本、正本、电子版响应文件与纸质版正本响应文件不一致的，以纸质版正本响应文件为准 。 ★开标结束后五日内投标企业需将相应份数的纸质版标书及电子版光盘递交至鼎建项目管理有限公司（和田市安泰广场17楼）。 |
| 3.7.7 | 响应文件装订 | 供应商应将响应文件装订成册（胶装，牢固，不接受活页装订），有目录、有页码。 |
| 4.2.1 | 提交响应文件截止时间 | 2022年12月19日16:00（北京时间） |
| 4.2.2 | 提交响应文件地点 | 截止时间：2022年12月19日16:00分前（北京时间） 地 点：（电子版PDF格式）加密投标文件递交时间为2022年12月19日16:00（北京时间）前，递交地址为于田县行政服务和公共资源交易中心邮箱（280986149@qq.com）（需要充分考虑投标文件的发送及到达时间，在投标截止时间未传到邮箱的，视为放弃投标） |
| 4.2.6 | 响应文件是否退还 | 本次采购不退还响应文件。 |
| 5.1.1 | 谈判开启时间和地点 | 开启时间：同提交响应文件截止时间 开启地点：同提交响应文件地点 |
| 5.1.2 | 开标程序 | （1）采购代理机构按照竞争性谈判文件的中规定的“谈判响应文件递交截止时间前”到指定邮箱下载各投标人提交的“资格审查文件”、“投标文件”，未在投标截止时间传送指定邮箱的视为放弃投标。 （2）公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人参加开标会议，参加本次开标会的授权代表应是投标企业的法定代表人或法定代表人的授权委托人；（根据疫情期间防控需要，本项目采用腾讯会议进行不见面开标） （3）向投标人介绍参加本次开标评标会的开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员； （4）宣布本次招标的主要内容及开标纪律及注意事项； （5）监督人及采购人代表查验各投标人的资格审查资料；（查验内容详见“投标人须知前附表”第1.4.1项） （6）采购代理机构宣布经监督人查验各投标人资格审查情况；（资格审查未通过的投标企业不能进行“谈判响应文件”解密并做否决投标处理） （7）在监督人及采购人代表的监督下对各投标企业的“谈判响应文件”进行解密； （8）宣布各投标人暂时退出腾讯会议，进入评标阶段，各投标人提前做好“二次谈判报价”准备工作； （9）由交易中心工作人员将解密成功的“谈判响应文件”递送专家评审室并进行对专家宣读“评标人员的职责和评标纪律”，然后专家根据谈判文件要求对各投标人的“谈判响应文件”进行评审； （10）通知各投标人进入腾讯会议并宣布专家评审情况；（经过专家评审未通过的投标企业不得进行投标报价，并做否决投标处理） （11）唱标人根据专家评审合格的投标企业开启“开标一览表”，宣布开标一览表中的供货期、质量、报价，并由投标人当场确认；（根据影像询问确认）专家初步评审完成后符合条件的投标企业进行二次报价，一次报价跟二次报价同时宣布。（二次报价过程中，如果业主有特殊要求，投标企业二次报价可以高于一次报价） (12)竞争性谈判采购方式要求必须进行至少二次以上的报价，通常进行两轮报价（特殊情况可能进行三次或三次以上的报价）达到采购人认可； (13)宣布中标候选人； (14)开标结束。 |
| 6.1.1 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：7人 采购人代表2人，专家5人。 |
| 6.3.2 | 谈判小组推荐成交候选人的人数 | 3名 |
| 7.1.1 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 是 |
| 7.1.2 | 确定成交的原则 | 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐前三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。 |
| 7.2 | 成交结果公布媒介及期限 | 公布媒介：新疆政府采购网上公布。 公告期限：1个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 具体金额以跟甲方协商为准，以转账或银行保函的形式向采购人提交。 |
| 7.4.2 | 签订合同的其他要求 | 采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如交货期、售后服务等；数量增减变动时，单价根据供应商最终成交价与响应文件中的首次报价的比例同比下调。 |
| 7.4.3 | 签订合同期限 | ### 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如未按时签订合同作废标处理，不予退还保证金。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应以书面方式当面递交 |
| 9.1.1 | 样品 | 不提供 |
| 9.1.2 | 相同品牌产品的处理 | 提供相同品牌产品的不同供应商投同一包的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的响应文件参加评审；报价相同的，由谈判小组投票决定；其他响应文件无效。 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |
| 10.1 | 代理服务费方式 | 招标代理服务费参照【2002】1980号文，由中标人支付按中标价：（100万以下按1.5%计取、100-500万按1.1%计取、500-1000万按0.8%计取、1000-5000万按0.5%计取，按差额定率累进法计算）。 |
| 11.1.1 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号》等有关法律法规执行； 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 注：供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业 证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定， 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 |
| 11.1.2 | 关于小微企业报价扣除比例说明 | 1.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。. |
| 12.1.1 | 质疑 | （1）参加投标的供应商认为招标文件、或在采购过程中或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 （2）采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 12.1.2 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 监督电话：0903-6811110 |
| 13.1 | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 |

- 1、总则

- 1.1采购项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5采购项目编号: 见供应商须知前附表。

- 1.2采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1资金来源: 见供应商须知前附表。

1.2.2付款方式: 见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

- 1.3交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1交货期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2交货地点：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.4质保期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

- 1.4 合格供应商

1.4.1具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有完成本次招标项目履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）（以谈判开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；

（10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

谈判文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 谈判预备会

1.9.1供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3谈判预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为谈判文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2供应商应根据谈判文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对谈判文件作出响应。

1.11.3响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其响应将被否决。

1.11.4供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.11.5响应文件对谈判文件的全部偏差，均应在响应文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应谈判文件的全部要求。

1.11.6如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

- 2、谈判文件

- 2.1 谈判文件的组成

本谈判文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）合同（样本）；

（5）资格审查与评审办法；

（6）资格审查与评审标准

（7）响应文件格式；

（8）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

- 2.2 谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对谈判文件予以澄清。

2.2.2 谈判文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足3个工作日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 谈判文件的异议

供应商或者其他利害关系人对谈判文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间2个工作日前以书面形式提出。

- 3、响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见谈判文件第七章“响应文件格式”）：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人授权书

（4）缴纳投标保证金

（5）资格证明材料

（6）报价一览表；

（7）报价明细表；

（8）技术要求响应与偏差表；

（9）商务要求响应与偏差表；

（10）供应商资格声明；

（11）供应商基本情况表；

（12）项目实施方案；

（13）投标产品的详细参数及简要说明书；

（14）售后服务承诺书；

（15）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

（16）其他需要提供的资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和谈判文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

- 3.2报价

3.2.1报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6本次采购为竞争性谈判采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。

- 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为60 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

- 3.4 谈判保证金

3.4.1供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定缴纳谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体的，其谈判保证金由牵头人交纳，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交谈判保证金的，谈判小组将否决其响应。

3.4.3自《成交通知书》发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内，退还成交供应商的谈判保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

- 3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选方案优于其按照谈判文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 响应文件的编制

3.7.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判文件做出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

3.7.2响应文件应按谈判文件中“响应文件格式”编写。供应商认为需加以说明的其它内容可自行增加。

3.7.3响应文件文字：响应文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

3.7.4响应文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

3.7.5响应文件正本必须由供应商的法定代表人或其委托代理人按要求在规定处签字或加盖章。响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。

3.7.6响应文件的数量要求见前附表。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

3.7.7响应文件的装订要求见前附表。

- 4、响应文件提交

- 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应将响应文件按规定密封后，按前附表规定的时间和地点递交给采购代理机构。未按上述规定密封的响应文件，采购人、采购代理机构不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

4.2.2供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3逾期送达或未送达指定地点的响应文件，采购人、采购代理机构不予受理。

4.2.4电报、电话、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

4.2.5除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

- 5、谈判开启

5.1 谈判开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启谈判活动。

- 6、谈判

- 6.1 谈判小组

6.1.1评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表以及评审专家组成。谈判小组由采购人代表2人和评审专家5人，共7人组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组对供应商的响应文件资格性、符合性进行审查、质疑、评估、比较，集中与单一供应商分别进行谈判。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行评审。

- 6.2 谈判程序

6.2.1 谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

6.2.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

6.2.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5谈判文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在谈判小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对谈判文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在谈判文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

- 6.3评审原则

6.3.1 谈判小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2评审完成后，谈判小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7、确定成交及合同授予

- 7.1 确定成交的原则

7.1.1按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的谈判小组依法确定成交供应商。

7.1.2按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

- 7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，谈判文件随成交结果同时公告。

- 7.3 成交通知

7.3.1由采购代理机构在《中国政府采购网》发布成交结果公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。

7.3.2《成交通知书》、谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件将作为签订合同的依据。

- 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的 10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，根据谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.5.4签订合同的其他要求见供应商须知前附表。

- 8、纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3不得诱导、干预或影响谈判小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6不得无正当理拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。

- 8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3不得向采购人或者谈判小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.3 对谈判小组成员的纪律要求

8.3.1确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7谈判小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9不得使用谈判文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14谈判小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4不得诱导、干预或影响谈判小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.5质疑和投诉

8.5.1供应商认为本次采购活动的谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

- 9、样品

如本采购项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

- 10、相同品牌产品的处理

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

- 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附表一

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

附表二

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 第三章  采购需求

- 一、项目概况及总体要求

本次采购项目为于田县亚定点医院医疗设备采购建设项目，主要采购内容包括：采购亚定点医院医疗设备一批。

供货期：自签订合同之日起10日历天；

交货地点：采购人指定的地点；

招标范围：设备采购、安装及相关服务等。

- 采购货物清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 50 | 台 | ★ |
| 2 | 注射泵 | 30 | 台 | ★ |
| 3 | 加压袋 | 30 | 个 |  |
| 4 | 排痰器 | 10 | 台 |  |
| 5 | 无创呼吸机 | 5 | 台 |  |
| 6 | 有创呼吸机 | 5 | 台 | ★ |
| 7 | 压力表 | 10 | 个 |  |
| 8 | 氧气瓶 | 40 | 桶 |  |
| 9 | 氧气瓶推车 | 40 | 辆 |  |
| 10 | 医用降温毯 | 10 | 个 |  |
| 11 | 升温仪 | 14 | 台 |  |
| 12 | 空气波压力治疗仪 | 20 | 台 | ★ |
| 13 | 康复训练车 | 20 | 台 | ★ |
| 14 | 转运呼吸机 | 2 | 台 |  |
| 15 | 尿液分析仪 | 1 | 台 | ★ |
| 16 | 血气分析仪 | 2 | 台 |  |
| 17 | 生化分析仪 | 1 | 台 |  |
| 18 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 台 |  |
| 19 | 电解质分析仪 | 1 | 台 | ★ |
| 20 | 全自动血沉分析仪 | 1 | 台 | ★ |
| 21 | 简易呼吸气囊 | 7 | 台 |  |
| 22 | 新生儿暖箱 | 5 | 台 | ★ |
| 23 | 新生儿有创呼吸机 | 1 | 台 | ★ |
| 24 | 喉镜（成人，小儿） | 10 | 个 |  |
| 25 | 简易呼吸气囊（小儿，足月） | 10 | 个 |  |
| 26 | 心电图机 | 5 | 台 |  |
| 27 | 除颤仪 | 5 | 台 |  |
| 28 | 移动B超 | 1 | 台 |  |
| 29 | 电动吸引器 | 5 | 台 |  |
| 30 | 超声雾化器 | 10 | 台 |  |
| 31 | 高流量湿化氧疗仪 | 5 | 台 |  |
| 32 | 抢救车 | 5 | 台 |  |
| 33 | 治疗车 | 10 | 台 |  |
| 34 | 体温枪 | 30 | 台 |  |
| 35 | PICC模块 | 5 | 个 |  |
| 36 | CO模块 | 3 | 个 |  |
| 37 | 仪器车 | 15 | 台 |  |
| 38 | 免疫定量分析仪 | 1 | 台 |  |
| 39 | 电子血压计 | 20 | 台 |  |
| 40 | 轮椅 | 20 | 个 |  |
| 41 | 血糖仪 | 10 | 台 |  |
| 42 | 输液泵 | 20 | 台 | ★ |

- 病人监护仪

- 一、 监护参数

- 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

- 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。

- 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

- 支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测，减少附件线缆。

- 二、显示

- 12英寸彩色显示屏，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）。

- 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式（需提供机器界面图片）

- 三、数据

- 主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

- 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）

- 支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）

- 四、性能特点

- 主机重量＜3.5kg。

- 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）

- 在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件）

- 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）

- 支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供机器界面图片）

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。（需提供机器界面图片）

- 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 （需提供机器界面图片）

- 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片）

- 同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

- 支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片）

- 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

- 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

- 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

- 监护仪设计使用年限≥8年。

- 2、注射泵

- 一、功能特点

1、具有恒速、快速输注及预设总量等功能。

2、速度及输注总量数码管实时分屏显示，可以实时了解输注信息。

3、可自动识别20ml、50ml规格注射器。

4、KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

5、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

6、交直流两用，方便病人转运。

7、具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。

8、具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。

二、性能参数

1、输注速度范围：最小步进：0.1ml/h

20ml注射器：0.1-400ml/h

50ml注射器：0.1-600ml/h

2、预设输注总量范围：最小步进：1ml

20ml注射器：1ml-20ml

50ml注射器：1ml-60ml

3、快速输注速度范围：

20ml注射器：400ml/h

50ml注射器：600ml/h

4、输注速度的最大误差：不大于±3%。

5、注射总量计量范围：0.0-999.9ml。

6、阻塞压力报警阈值：900±200mmHg。

7、各种报警功能：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空、管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。

8、12v锂离子电池，充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。

- 3、加压袋

- 一、1.储气囊2.吊环带3.掴液袋固定膜4.气管5.气网6.充气球

- 主要技术指标

- 1.气密性:输液加压袋应具存良好的气密性历时3h，应无泄涌。

- 2.输液加压袋的吊带能承载1kg载重量。

- 4、排痰器

适用范围：1、肺部或者气道痰液过多、粘稠等排痰困难的患者；2、建立人工气道，进行气道通气的患者；  3、慢性阻塞性肺病急性加重，肺不张、肺部感染的患者；4、支气管扩张，囊性肺纤维化伴大量咳痰患者；5、老年性肺炎、长期卧床的患者；6、外科手术后患者，疼痛引起深呼吸，  咳嗽困难者；7、小儿肺炎、职业性肺部疾病患者。

设备配置及技术参数要求：

1、主机长宽高：43×26×25cm；

2、重量：≤8kg；

3、电压：100—220V 宽电压设计；

4、运用高频胸腔震荡技术 ( HFCWO )；

5、主机具有双充气通道，两条气管同时进出气体。

6、主机可同屏显示选择模式、频率、时间、强度参数；暂停时，主机可显示剩余未治疗时间；

7、具有故障自检和显示，声音提示预警功能；

8、时间 1---99min 任意调节

9、强度 1-20 级别可调；0.5kPa-3.5 kPa；压力范围大，适用的患者更广；调节更精细；

10、频率 1-30Hz，逐级递进增强；频率范围大，适用的患者更广；

11、具备普通手动模式 2 种；

12、具独有 5 种预设模式；

13、可选配具备记忆模式 ；用户自定义模式； 15、可选配专用可升降式台车；

14、具备 MC 模式，可控制停止时长和分段停止时长；

15、设备背面贴有在防止触电、防水等安全标志。

胸部振荡排痰仪配置清单

| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 标/选配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 | 标配 |
| 背心（加强型） | 件 | 1 | 标配 |
| 背心（普通型） | 件 | 1 | 标配 |
| 束带（普通型） | 条 | 1 | 标配 |
| 束带（加强型） | 条 | 1 | 标配 |
| 导气管 | 条 | 2 | 标配 |
| 电源线 | 条 | 1 | 标配 |
| 台车（带车筐） | 台 | 1 | 标配 |

- 5、无创呼吸机

1、适用范围：

适用于呼吸功能不全，具有自主呼吸、需要机械通气的患者治疗，包含高流量功能，能够提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。

2、技术参数

2.1无创通气功能参数要求

2.1.1设备具有CPAP模式、AutoCPAP模式、S模式、AutoS模式、T模式、S/T模式、目标潮气量功能。

2.1.2吸气压调节范围4-30cmH2O。

2.1.3呼气压调节范围4-25cmH2O。

2.1.4 CPAP模式下，治疗压力调节范围4-20cmH2O。

2.1.5目标潮气量调节范围100-2000mL。

2.1.6吸气灵敏度可分档调节，1-8档；呼气灵敏度可分档调节，1-8档。

2.1.7具备70L/min的漏气补偿能力

2.1.8设备具备21%-100%的氧浓度实时监测功能。

2.1.9管路温度可设置调节，18℃-30℃。保证无创通气模式下的湿化能力，减少冷凝水量。

2.1.10屏幕界面可显示压力实时波形、流量实时波形、压力数字、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、漏气量、吸气时间和当前设置关键参数。

2.2设备功能参数要求

2.2.1设备具备3.5寸彩色液晶屏。

2.2.2设备具有安全气路设计，氧气不经过涡轮风机，减少高浓度氧气和电路直接接触。

2.2.3设备同时具备超声实时氧浓度监测功能，无氧电池消耗，监测范围：21%--100%。

2.2.4设备主机具备免消毒设计，湿化罐具有单向保护装置，防止气体回流，减少因主机消毒带来的时间浪费，节省临床使用和维护时间。

2.2.5机器采用一体式加温湿化器，湿化水罐具备自动注水功能，自动保证水盒内水位，提高加热效率。

2.2.6湿化水罐可选择一次性水罐和可重复使用水罐。

2.2.7设备具备普通空气滤芯和具备病毒过滤功能的一次性使用呼吸气体过滤器，过滤效果超过99.5%.

2.2.8设备具有以下各种报警功能指示：供电故障、设备失效、管路或面罩脱落、压力高、压力低、呼吸频率低、血氧低、血氧传感器故障或未佩戴、检查水量、氧浓度高、氧浓度低、进气口堵塞、电压低、面罩堵塞、漏气、分钟通气量低、呼吸频率高、加温湿化器失效、无法达到目标氧浓度、无法达到目标温度、无法达到目标流量、鼻塞阻塞、请关闭氧气、管路损坏、请更换滤芯、SD卡写满、重插SD卡。

- 有创呼吸机

- 呼吸机：国产，有创重症呼吸机

2  电源：交流电源 115V/230v（士10%），50/60Hz：肉置电池≥30min

- 气源：空气/氧气 270kPa-600kPa，可使用空气压缩机或中央供气提供空气和氧气。

- 可单一气源工作；

- 适用范围：成人、儿童

- 功能特点

5.1 彩色液晶屏幕，≥6英寸；

5.2 开机自检，自动检测呼吸回路的阻力、顺应性和泄漏量，并自动补偿；

5.3 通气模式：支持容量控制、压力控制以及压力调节容量控制模式，具体如下a-vcv、sIMV-VC、 BiLeve/PsVI、 Dyn-Bilevel、 CPAP/PsV

5.4 附加功能：漏气补偿，手动通气，同步穿化，吸气保持，呼气保持，插管补偿，气道阻力R，顺应性C，内源性 PEEPi，自主呼吸频率，自主呼吸分钟通气量，氧合作用；

5.5 可同屏显示2道波形：压力-时间波形、流量-时间波形；

5.6  高性能主动呼气阀，全金属结构，可反复高温消毒使用，具有内加热功能，使用无耗材；

5.7 内置潮气量传感器，使用同步雾化功能时不会损坏传感器；

6.  参数设置

6.1 潮气量：20-2000mL：

6.2 吸气压力：1-60cmH20

6.3 呼吸频率：4-80bpm

6.4 吸呼比：4:1-1:9.9

6.5 呼气末正压 PEEP：关，2-35cmF20

6.6 吸入氧浓度 21%-100%连续可调

6.7 触发流量：关，1-20L/min

6.8 偏流：3-20L/min

6.9 斜率：0.05-3s

6.10 PS 压力支持：0-59cmH20

6.11压力支持终止流量：峰值流最的 10%-90%

- 监测参数

7.1 吸入氧派度，气道压力（包含气道峰压、平台压、平均压、呼吸末正压、最小压力），潮气量，总计呼气分钟通气量和自主呼气分钟通气量，总计呼吸频率及自主呼吸频率，道阻力R,气道顺应性 C, PEEPi:

8. 报警参数

8.1 分钟通气量上下限报警

8.2 潮气量上下限报警

8.3 泄漏

8.4 压力上限报警

8.5 室息报警

8.6 呼吸频率上下限报警

8.7 吸入氧浓度上下限报警

- 压力表

配置：说明书、合格证各1份、φ4×φ8橡胶管1根

参数：浮标是氧气吸入器测量范围：（1-10）L/min

最大允许误差：±4%FS

高压部分在输入12MPa-15MPa的压力时，减压后能降至0.2MPa-0.3MPa压力范围内。安全阀排气压力为0.35±0.05MPa

- 8、氧气瓶

- 1、40升的医用氧气瓶是标准氧气瓶外形尺寸：直径219mm，高度1500mm，外形呈圆柱形。

- 2、占地面积：0.06平方米。

- 3、重量：55kg左右装气量：6m³气体使用时间：减压表上开到2到3之间,一般可以用24个小时左右扩展资料医用氧气瓶介绍医用氧气钢瓶大小的计量单位是容积单位：升2、医用氧气瓶的大小是以升来计算的，10升钢瓶说明大约能容纳10升的水，而40升钢瓶则可以容纳40升的水。

- 4、装满的钢瓶内大约有135~150个大气压。

- 5、容积越大装的氧气越多。

- 6、充满的钢瓶中压力是一样的，与钢瓶的容积无关。

- 7、也就是说无论4升的10升的还是40升的瓶中，在满瓶状况下压力是一样的，如果压力一样的话容积大小就决定了瓶能装多少氧气。

- 8、直径大约219mm，高约1.3m，圆柱体，上端有一个氧气专用角阀（铜质）。

- 9、理论上常规的可以充装6m³气体，但是实际充装过程中存在温度影响的问题，一般4.5-5m³左右，一般按客户要求的压力结算。

- 10、40升医用氧气瓶在加压后大致在5立方米左右。

9、氧气瓶推车

规格：900*450*1050mm。优质冷轧钢板焊接成型，板材厚度≥1.2mm；管壁厚度≥1.0mm。配两大两小静音轮。

- 产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。

10、医用降温毯

1. 微电脑智能温控系统，可自适应连接的毯垫进行恒温控制；

2. 具有双路输出功能，可同时连接两个毯垫，两个毯垫可分别独立控温；

3. 主机具有年月日期时间显示，有事件记忆存储功能；

4. 主机具有WiFi联网功能，可无线连接体温管理系统；

5. 主机可自动识别并显示每个通道接入毯垫名称；

6. 屏幕显示内容至少包括：设定温度，实时温度，加温时间，网电源接入指示，电池电量指示，无线网络连接指示；

7. 毯垫温度输出范围为33℃~40℃，步进0.5℃，超过41℃应能自动断电报警保护；

8. 系统应有双重独立超温报警保护装置

8.1 毯垫温度≥39.6±0.5℃，触发第一重报警，屏幕显示“超温一”；

8.2 毯垫温度≥40±1℃，触发第二重报警，屏幕显示“超温二”；

9. 加温30分钟后，加温垫(毯)温度低于设定温度5℃，应有低温报警；

10.系统应有单一故障报警保护，至少包括:加热回路故障报警；传感器故障报警，插头脱落报警 ；

11. 加温毯垫采用直流安全低压 24V 工作，无触电风险；

12. 加热材料采用碳纤维织物，可透过X光；

13. 加温毯垫密闭防水，可清洗消毒，可重复使用；

14. 加温垫内置多层弹性减压材料能有效预防褥疮；

15. 加温毯垫生物相容性符合GB/T 16886标准；

16. 系统可外接可充电电池供电，方便患者转移时不间断治疗；

17. 当外接电池电量不足时，系统应有低电量提示；

18. 交直流两种供电方式：100-240VAC,50-60Hz;24VDC, 5.5A；

19. 控制器重量≤1.8kg，重量轻，方便转运；

20. 主机尺寸（长+宽+高）≤55cm，体积小，容易固定。

二、配置清单：

1.主机                           1台

2.电源线                         1条

3.输液架                         1台

4.加温毯/垫                      2张

5.合格证                         1份

6.保修卡                         1份

7.使用说明书                     1本

- 11、升温仪

一．技术参数要求

1、主机尺寸（宽+高+厚）≤35CM，方便移动使用

- 加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人

体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

3、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，最高设定温度不大于41℃；

4、显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏；

5、按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求；

6、机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障；

7、耗材：直接加温常规管路，无需特殊耗材，节约使用成本；

8、安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；

9、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

10、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

11、预热时间：从20℃-36℃小于2分钟；

12、加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好；

13、加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；

14、加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米；

15、需配置内径3.5mm，长度1.4米的常规加热管一条，和内径9.5mm，长度1.4米 的冲洗加热管一条；

16、电气安全保护类别：I类；

17、电气安全保护级别：BF型，防除颤保护；

18、防潮保护级别：IPX2

19、工作方式：连续运行；

20、电源：a.c.100-240V/50-60Hz；

21、输入功率：≤120VA（伏安）；

- 配置要求

1.加温器主机                                    1台

2.常规加热管(内径3.5mm，长度1.4米 ）          1条

3.冲洗液配套加热管(内径9.5mm，长度1.4米)    1条

- 12、空气波压力治疗仪

技术参数:

1. 正常工作条件:

1.1. 工作环境:温度 5℃～40℃

1.2.相对湿度:10%～80%

1.3.大气压力:86kPa～106kPa

1.4.工作电压:220V±10%

1.5.电源频率:50Hz±1Hz

1.6.输入功率:<60VA

2.便携式机型，结构轻巧，旋扭操作，操作简便(可提供相关证明文件)

3.治疗仪时间设定连续运行或设定功能时间范围 0～30min;步长1min

4.治疗模式:由远端到近端的逐个渐进充气模式

5.压强指示:治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊；内产生的治疗压强

6. 压强调节:气囊压强调节范围 0～200mmHg，设定调整步长为 5mmHg

7. 极限压强<300mmHg，且超过 15mmHg的持续时间不大于3min

8. 过压保护：治疗仪应具有过压保护措施

9. 功能开关：治疗仪提供电源开关之外的功能开关,可随时中止治疗程序;10.手动释压:治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施

11.气密性：气囊和连接管路应有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压降不大于10%

12.连接:连接管路应有防止接错的装置或标识

13.工作噪声:治疗仪正常工作时的噪声应不大于 45dB

- 13、康复训练车

面板：LCD液晶显示表

显示功能：时间、速度、距离、卡路里、心跳频率

电子表不使用时：可显示室内温度、心跳数据恢复率功能

心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2%

座垫调节：座垫设有前后调节功能

阻力系统：8段手动阻力调节

人性化设计：前移动轮设计,后底杆平衡调节设计,最新独特的无障碍设计，触控式按键盘，安全防滑脚踏

轴承和皮带：采用进口轴承和皮带

占地面积：长1680*宽710*高1450（mm）

包装尺寸：长980*宽575*高775（mm）

毛    重：57kg

- 净    重：53kg用于改善下肢活动、肌力及协调功能训练

14、转运呼吸机

一、适用范围

针对院外或院内的成人，儿童和婴幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持

二、主要技术参数

- 气动电控型呼吸机

- 具备中文语音导航和报警功能，方便医务人员快速上机

- 屏幕：彩色触摸屏，尺寸7英寸

- 内置电子PEEP功能，PEEP压力0，3～30cmH2O

- 具有多种呼吸模式： IPPV、V-AC、V-SIMV、PRVC、PCV 、P-AC、P-SIMV、CPAP、

- 标配CPR功能，心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式）

- 具有一键通气功能，可快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态

- 可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达80L/min

- 主机重量：5.1Kg（含电池）

- 工作压力：2.7 ～ 6.0bar

- 吸呼比：9:1~1:9可调

- 潮气量：50mL ～ 2500mL

- 呼吸频率: 0, 1bpm～120bpm

- 氧浓度调节范围：40%~100%连续可调

- 吸气压力：5cmH2O～60cmH2O可调

- 触发方式：压力触发-20cmH2O～-1cmH2O

- 压力上升时间：0.1s ~ 2s

- 平台时间：0～80%可调

三、其它

- 波形图：P-T，F-T，及EtCO2波形

- 可显示趋势图

- 监测指标：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等

- 可充电锂电池，工作时间不低于9小时

- 防水保护等级：IPX4

- 可升级呼吸末二氧化碳EtCO2监测功能

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 台 | 1 |
|  | 一次性呼吸管路 | 套 | 5 |
|  | 硅胶面罩用大挂钩 | 个 | 1 |
|  | 一次性使用面罩 | 个 | 1 |
|  | 面罩头戴 | 个 | 1 |
|  | 电源适配器 | 个 | 1 |
|  | 电源线 | 根 | 1 |
|  | 夹板模拟肺 | 个 | 1 |
|  | 2m气源管路 | 根 | 1 |
|  | 圆形一次性过滤器 | 个 | 1 |
|  | I型急救包 | 个 | 1 |
|  | 2.5L氧气瓶 | 个 | 1 |
|  | 减压阀 | 个 | 1 |
|  | 过氧桥 | 个 | 1 |
|  | 说明书 | 本 | 1 |
|  | 快速操作说明 | 份 | 1 |
|  | 装箱单 | 份 | 1 |
|  | 保修卡 | 份 | 1 |
|  | 用户验收单 | 份 | 1 |
|  | 合格证 | 份 | 1 |

- 15、全自动尿液分析仪

一、技术要求：

1、测试原理：多波长反射光比色法

2、检测系统：采用图像传感器检测系统

3、检测波长数量：≥3个波长

4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试

5、测试速度：≥280个样本/小时

6、试管进样机构最大容量：最多26个待测试管架，260个待测样本

7、显示：≥7英寸触摸式彩色液晶显示屏

8、支持尿液颜色识别功能：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色

9、支持尿液浊度检测功能：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果

10、支持尿液比重检测功能：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果，准确度线性范围为1.000—1.055，重复性≤0.5%

11、存储器容量：≥9万条数据

12、试纸仓容量：≥200条试纸

13、尿样需求量： ≤2.5mL

14、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。

15、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能

16、滴样方式：矩阵式高速滴样

17、采样针清洗方式：正负压清洗

18、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口

19、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.3%

20、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.6%

21、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

- 16、血气分析仪

1、设备名称：血气生化分析仪

2、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数

3、计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数共≥34项

#4、方法学：干式电化学法，电化学传感技术，仪器不含液路，其配套试剂为血气测试卡，血气生化试剂包，干式血气，仪器故障率低，临床故障自我排查方便，换张卡检测即可

#5、上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡，水平进样

#6、电源连接：具有内置充电电池，断电满足连续≥50个测试

7、工作模式：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，单次独立包装测试卡，无交叉污染；内置进样器卡槽，无生物污染，安全有效

8、测试速率：≥20个测试/小时，时效性强；开机无需预热，迅速进入待测状态；更换试剂包后无需等待管路冲洗时间，即插即用

9、检测通道1个检测通道

10、检测样本量：≤80 ul

11、显示系统：≥8寸全触摸彩屏

12、仪器内含有酸碱平衡图，可辅助医生判读

13、软件系统：Linux操作系统，可使用虚拟键盘

#14、结果数据管理：可存储结果数据≥50000条，具有智能选择结果查询时间区间进行结果管理

15、储存及运输：试剂卡常温储存≥9个月

#16、5.4kg（不含电池，不含电源适配器）

17、质控管理：每次测试前自动进行内部标定，电子仿真器质控，提供标准质控液

- 17、生化分析仪

- 基本参数

- 1.1国产设备，设备为最新型号，上市三年以内

- 1.2检测速度800测试/小时（不含ISE模块）

- 1.3可多模块拓展升级，与其他生化设备组合成高速生化设备，最高检测速度>=3200测试/小时，可与发光设备组合成生免一体机, 检测菜单超过140个

- 进样模块

- 2.1轨道进样，最大一次性装载样本、240个

- 2.2具备多功能轨道组件，有效区分常规样本和急诊样本，自动回收样本, 常规轨道具有1个缓冲试管架位

- 2.3支持批量连续进样、随机进样、急诊标本优先进样

- 2.4支持样本架号模式、顺序模式和条码模式，支持自动重测功能,具备重测功能，自动识别重测样本

- 2.5支持样本架和样本条码的扫描，支持常规样本架、急诊样本架、重测样本架、校准样本架、质控样本架等多个样本架

- 2.6支持微量杯；原始采血管：塑料试管、13-16mm直径试管等多种样本类型

三、样本加样

- 3.1单样本针，样本针具有自动液面感应技术、防撞保护功能、防堵功能及凝块检测功能、随量跟踪技术

- 3.2采用长寿命高精度陶瓷分注泵，保证加样精度。

- 3.3吸样量1.5-35μl,0.1ul步进。加样体积1.5uL误差不超过±5％，CV≤2％；加样体积35uL误差不超过±3％，CV≤1％

- 3.4样品携带污染率不应大于0.1％

- 3.5采用水脱气技术：具备真空脱气装置，有效排除仪器分注液路管道水中溶解的空气

- 检测试剂

- 4.1双试剂盘，试剂位104个, 含试剂条码系统，持在线装载试剂

- 4.2试剂盘支持2-8℃冷藏, 支支持24h持续低温冷藏，试剂可在试剂仓直接保存

- 4.3双试剂针，试剂针加注量15-350ul,1ul步进。试剂针具备液面传感器功能，保证加样精准，试剂针可自动探测余量，及可测数目，具备余量不足提示

- 4.4试剂针具备堵针检测功能、随量跟踪、空吸检测和垂直防撞保护的功能

- 4.5试剂针1和试剂针2加样体积15uL误差不超过3％，CV≤2％；试剂针1和试剂针2加样体积350uL误差不超过2％，CV≤1％

- 反应体系

- 5.1反应系统采用循环水浴恒温系统，加热均匀，恒温稳定，受外界影响小

- 5.2孵育槽采用恒温水浴，带有液位传感器功能，随时检测水位高度，反应温度37℃±0.3℃，波动度不超过0.2℃

- 5.3采用光学塑料反应杯，易于维修更换，反应杯数量>=160个

- 5.4最小反应体积<=120 ul

- 反应时间18秒~10分钟

- 清洗机构进行8阶比色杯自动清洗

- 分析模块

- 6.1后分光，全息凹面平像场光栅

- 6.2波长>=16个,检测波长340nm~800nm

- 6.3吸光度0～3.3之间

- 6.4采用点光源聚集分析技术,实现超微量分析

- 6.5采用循环水冷却，提高光源使用寿命,

- 6.6检测模块全封闭式设计，环境光源干扰小

- 6.7采用12V/20W 卤钨灯

- 其他

- 7.1可配套提供原厂生化试剂，原厂生化试剂证≥78个, 大部分原装配套试剂具有完整溯源链，大部分生化检测项目均溯源至国际标准物质（IFCC法）

- 7.2耗材用量实时监控，结果一目了然,耗材可不停机更换

- 7.3液晶显示器，可触屏，操作方便

- 7.4整机重量508kg，分析模块重338kg

- 7.5整机尺寸：1885×1160×1200mm（L×W×H），分析模块尺寸，1130×1160×1200mm（L×W×H）

- 7.6整机功率1500VA，分析模块功率1200VA

- 7.7具备原厂售后服务体系，在质保期内，设备运行发生故障时，24小时内应答到位，不能解决故障的提供备机服务，具备零配件库，主要零配件送达时间不超过7天，

- 18、干式荧光免疫分析仪

1. 设备名称：免疫荧光检测仪

2. 原产地：中华人民共和国

3. 方法学：荧光免疫法

4. 光源：LED 蓝光

5. *工作模式：同时间多项目检测，全自动机内操作模式：自动摇匀采血管、穿刺取样、

混匀、滴加、孵育、检测、弃卡

6. 测试速率：约 100 个测试/小时

7. *单次进样数量：40 个样本位

8. 操作：开机无需预热，迅速进入待测状态

9. *样本量：用血量 8.5-100μl

10. 显示系统：微型电脑控制，12 寸全触摸彩色屏

11. *温控：带有温控模块，保证检测结果稳定性

12. 软件系统：自带 Linux 操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘

13. 扫描系统：内置激光扫描器，可自动扫描采血管上的一维条码；亦可外接扫描器

14. 结果数据管理：可存储结果数据＞20000 条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管

理

15. 打印系统：可外接 USB 打印机

16. 通讯硬件接口：USB 接口、以太网络接口、COM 接口、VGA 接口

17. 通讯支持：支持 LIS、HIS 连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接

18. 电源输入接口：3P 电源端口

19. 操作温度：10℃-31℃

20. 操作相对环境湿度：20%-90%

21. 储存温度：-10℃-50℃

22. 储存相对环境湿度：25%-93%

23. 电源：AC220V，频率 50HZ

24. 试剂卡：试剂卡一次性使用，无交叉污染

25. ID 芯片：匹配测试卡的批号和条形码识别，进行具体校准

26. 试剂卡质量控制：有内部标准作为试剂卡内部质控，对每个测试的变异因素进行校正

27. 试剂卡效期：常温保存 18 个月或以上

28. 标本类型：全血、血清、血浆均可适用

29. 检测项目：cTnI、CK-MB、Myo、H-FABP、D-Dimer、NT-proBNP、BNP、PCT、hsCRP /CRP、SAA、β-HCG、CEA、FAP、PSA、NGAL、β2-MG、Cys C、MAU、HbA1c、cTNI/Myo/CK-MB、心梗三联卡、cTnI/NT-proBNP 二联检

30. *检测时间：3-15min 获得结果

31. 不精密度：CV≤15%

- 19、电解质分析仪

- 1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH

- 2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；

- 3.测量技术：离子选择电极法

- 4.样 品 量:   60ul-150ul

- 5.测量速度：≤25秒

- 6.测量范围、分辨率：

| 项目 | 测量范围 | 分辨率 | 精密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 0.50—20.0mmol/L | 0.01 | ≤1.0% |
| Na | 30.0—200mmol/L | 0.1 | ≤1.0% |
| Cl | 30.0—200mmol/L | 0.1 | ≤1.0% |
| Ca | 0.50—5.00mmol/L | 0.01 | ≤1.0% |
| pH | 4.00—9.00 | 0.1 | ≤1.0% |

7.大屏幕高亮度液晶显示，中文菜单，人机对话，操作与维护导航功能。

8.进样系统具有液面探测功能系统，无需分装样本，原始管可直接上机检测，并兼容生化杯等模式；全自动进样盘设有28个测试位（含3个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。

9.储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；可存储1000个检测结果，并支持无限扩容。

10.进样一次，可测量出K、Na、Cl、nCa、TCa、pH 等多参数组合。

11.双针双流路结构，从进样到显示结果≤25秒。

12.电极性能稳定，具有较高的精密度和很宽的线性范围，使用寿命长。

13.一体化试剂包降低了生物污染风险，符合环保要求。

14.仪器可24小时开机，自动定标校正。15分钟不操作自动进入待机状态，

保持最小量试剂消耗，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量多批次临床检验。

15.仪器自动化程度高，具有自检功能，自动单点、两点定标，自动快速冲洗系统，自动显示打印结果。

16.具有完善的质控程序。有条码扫描功能，可现实科学信息管理。

17.分析成本低，消耗品及配件价格低廉，提高用户效益。

18.每台仪器配有信息管理软件（一机一套），可以和Lis系统联网，并可演示、真正实现检验科信息化管理，具有储存、查询、打印等功能；

19.试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。

20.终身技术服务支持，免费软件升级。

- 20、全自动血沉分析仪

技术规格：

| 应用范围：血液红细胞沉降率测定 | 读数精度：±0.1 mm |
| --- | --- |
| 测量方式：定时扫描红外检测 | 结果分辨率：1mm/1h和1mm/2h |
| 分析结果：魏氏法血沉值（mm/h） | 血液高度范围：50mm—64mm |
| 分析容量：最大80个测试/每小时 | 显 示：七寸液晶显示触摸屏 |
| 分析通道：40个 | 通讯接口：RS-232串行接口 |
| 装载容量：最大每批40个样本 | 打 印：内置高速热敏打印机 |
| 装载形式：即插即测 | 工作环境：温度5-40℃、 湿度≤80% |
| 测量时间：30 min和60 min选择 | 电 源：AC 220±22V；50±1Hz |
| 取样间隔：3min | 温度修正：自动修正至18℃ |
| 测量范围：（1 - 140 ）mm/h |  |

性能特点：

1.七寸彩色触摸屏

2.快速测量，操作简便，仪器测量全过程采用微机控制

3.测量有30分钟(对应魏氏法结果1小时)或60分钟(对应魏氏法结果2小时)，两种工作方式选择

4.可根据血样中红细胞沉降高度与时间提供红细胞沉降的动态图形

5.自动将检测温度下（15℃-32℃）的血沉结果修正至18℃时的血沉值

6.可同时对40个血沉测试管进行测试，最快测量速度可达80个样品/小时

7.可在血沉测试后，对离心后的血沉管进行压积测试计算

8.可输入15位数字的病人编号，支持条形码扫描输入

9.分析结果不仅在液晶显示屏上显示，还可用内装打印机打印测量结果

10.仪器设有RS-232标准接口，可与外部计算机连接，进行远距离通讯和数据处理

11.可存储样品测量结果（4000个样品）

- 21、简易呼吸气囊

- 1.1 呼吸器产品结构为活瓣结构，型号分为大（成人）、中（儿童）、小（婴儿）三种。

简易呼吸器

- 1.面罩（含面罩接头）；2.呼吸阀阀体（患者阀）；3.呼吸阀活瓣；4.患者连接口接头；5.安全阀（压力限制系统）；6.弹性呼吸球（气囊）；7.进气阀活瓣；8.进气阀阀体；9.气囊进气阀接头；10.氧气管接头；11.氧气连接管（含连接管接口）；12.储气袋；13.口咽通气道；14.开口器。

呼吸器的基本尺寸

| - 型号规格 | - 呼吸球长度（mm） | - 呼吸球容积（mm） | - 储气袋容积（mm） | - 面罩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 长（mm） | - 高（mm） |
| - 大号 | - 248±5 | - 1600 | - 2000 | - 135±5 | - 50.5±2 |
| - 中号 | - 132±5 | - 500 | - 1600 | - 115±5 | - 50.5±2 |
| - 小号 | - 125±5 | - 280 | - 1000 | - 50±3 | - 40.5±2 |

- 22、新生儿暖箱

基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为灯管）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

可选配置：升降式机柜，机脚，＞37℃温度跨越模式，上黄疸治疗装置（光源为LED），称重装置。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤1000VA

控制方式：箱温和肤温两种温度控制）

箱温控制范围：25～37℃    （选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

*箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

*皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

*婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

*婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

*水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒

湿度显示范围: 0%RH～99%RH

*湿度控制范围: 0%RH～90%RH

湿度控制精度：±10%RH

重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

采用低噪音的无刷直流电机

上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm2（光源为灯管）

≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm2（光源为灯管）

≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.1 mW/cm2（光源为灯管）

3.5mW/cm2  （光源为LED）

下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

- 23、新生儿有创呼吸机

1、呼吸机：国产

2、电源：交流电源：220V/50Hz；

3、气源：氧气:  270-600Kpa，空气:  270-600Kpa，供气方式：中央供气和空压机, 非主机内置空压机，可单一气源工作；

4、适用范围：新生儿

5、技术参数

★5.1高分辨率彩色触摸屏≥12吋,可屏机分离操作。所有菜单均为中文操作。

5.2具有开机自检：能自动检测呼吸回路阻力、顺应性和漏气量，并能自动补偿。

5.3通气模式（有创通气）：具备压力控制-容量保证双水平通气Dyn-BiLevel、双水平压力控制通气BiLevel、BiLevel-ST、持续气道正压通气CPAP/PSV、PCV/P-SIMV(选配)。

5.4辅助通气模式：具备压力支持通气PSV等辅助通气模式。

5.5附加功能：具备管路补偿、漏气补偿、同步雾化、手动呼吸、自动患者检测、自动吸痰、在线氧传感器校准、趋势记录、数据导出等附加功能；

5.6同屏至少显示三种波形：压力—时间；流量—时间；容量—时间曲线三个波形。

5.7至少具有两种呼吸环：压力--容量环；流速--容量环。

5.8具有趋势回顾，事件记载及回放（28天、5000个事件），并可下载。

5.9采用高性能主动呼气阀，可反复消毒使用并且具有内加热功能，无耗材。

6、呼吸设置参数

6.1潮气量：压力控制容量保证模式下可设置范围2mL～200mL；

6.2呼气末正压：OFF，2cmH2O～35cmH2O；

6.3呼吸频率：4次/min～100次/min；

6.4吸气时间Tinsp：0.06s～3s

6.5吸气压力： 1 cmH2O～59cmH2O

6.6吸入氧浓度：21%～100%；

6.7触发流量：OFF、0.1L/min～20 L/min；

6.8触发压力：关，（-0.1）cmH2O～（-20.0）cmH2O。

6.9偏流：3L/min～30 L/min；

6.10斜率：0.05s～0.5s；

6.11压力支持：0cmH2O～58cmH2O

6.12压力支持斜率：0.05～0.5s；

6.13压力支持终止流量：PS流量峰值的10%～60%；

6.14时间窗口：呼气时间的20%～95%；

6.15呼气触发Exp.Trigger:吸气时间的:关，0%～25%；可在控制呼吸的吸气相进行患者呼气触发，增加同步性。

7、呼吸监测参数

7.1具有吸入氧浓度；气道压力（气道峰压、平台压、平均压、PEEP）；潮气量；总分钟通气量及自主呼吸分钟通气量；总呼吸频率及自主呼吸频率；气道阻力 R；顺应性 C；呼气时间常数；浅快呼吸指数RSBI等监测。

8报警参数

8.1分钟通气量上限报警：0.15L/min～9.90 L/min；

8.2分钟通气量下限报警：关，0.10L/min～9.80 L/min；

8.3潮气量上限报警:关，1mL～3000mL；

8.4潮气量下限报警:关，1mL～3000mL；

8.5呼吸频率上限报警：2次/分钟～200次/分钟；

8.6呼吸频率下限报警：2次/分钟～199次/min；

8.7漏气报警：当漏气量达到设定的最大漏气量值时，发出声光报警，并且在屏幕上提示“泄漏过高”；

8.8呼吸暂停报警：10s-30s；

8.9氧浓度上限报警:呼吸机根据FiO2自动设置，也可手动调节，最大氧浓度必须大于最小氧浓度；

8.10氧浓度下限报警:呼吸机根据FiO2自动设置，也可手动调节，最小氧浓度必须小于最大氧浓度；

8.11呼末CO2浓度上限报警(选配）:最大CO2浓度必须大于最小CO2浓度，呼吸机根据呼末CO2监测浓度自动设置；

8.12呼末CO2浓度下限报警(选配）:最小CO2浓度必须小于最大CO2浓度，呼吸机根据呼末CO2监测浓度自动设置。

- 24、喉镜（成人，小儿）

1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由铜材制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。

3、镜片表面：喉镜叶片的表面易于清洗，分泌物不易附着，方便操作者使用，不易掉落。

4、光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光。LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。

6、需拆卸，可直接使用134°C进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。

7、片长度： 160mm,130mm,100mm  手柄直径：28.5mm。

65mm,75mm,105mm 手柄直径：18.5mm。

8、照明度：5000LUX。

9、方式：塑料盒包装,尺寸 22.5cm*16.8cm*2.5cm。

10、单：窥视片3只，手柄1只，说明书一份，合格证一份。

- 25、简易呼吸气囊（小儿，足月）

- 性能指标

- 1. 外观

1.1呼吸器的塑料件表面应平滑，无裂纹、气泡和加工杂质等缺陷。

1.2 呼吸器的弹性球外表应光滑、圆整，不得有明显的凹凸斑点和厚薄不匀现象。

1.3进气阀活瓣、呼吸阀活瓣厚薄均匀平整，不允许有皱折、气泡以及夹杂物等缺陷。

2.性能要求

2.1呼吸器各连接处应密合，气密性能良好，不得漏气。

2.2呼吸器弹性球压缩时：压缩操作温度在-18～50℃时，成人压缩次数在38～42 次/min，潮气量≤1000ml；儿童压缩次数在90～100次/min，潮气量≤300ml；婴儿压缩次数在60～98次/min，潮气量≤180ml。

2.3进气阀和呼吸阀启闭应灵敏，压力安全阀的单向阀阀组压成人为≤60cmH2O（公分水柱），儿童、婴儿为≤40cmH2O（公分水柱）。

2.4 输入氧气流量在1L/min 以上时，输氧阀应畅通无阻。

2.5物理机械性能应符合表的规定。

呼吸器橡胶件物理性能

| 项目名称 | 面罩 | 弹性呼吸球 | 进气阀活瓣 | 呼吸阀活瓣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扯断强度MPa不小于 | 8 | 8 | 8 | 11 |
| 撕裂强度KN/m不小于 | 15 | 17 | 16 | 16 |
| 扯断永久变形%不大于 | 6 | 6 | 6 | 5.8 |
| 硬度（邵尔度） | - 40±5 | 50±5 | 40±5 | 40±5 |
| 老化系数（70℃×72小时）不小于 | - 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
| 有效弹性 | --- | 55±5 | --- | --- |

- 26、心电图机

- 一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

- 二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

*2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

2.3  输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）

2.4  频率响应：0.01Hz ~ 450Hz （+0.4dB~-3.0dB）

2.5  定标电压：1mV±2%

*2.6  耐极化电压：±900mV（±5%）

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8  时间常数：≥5 s

*2.9  共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）

2.10 输入电流：≤0.01μA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

*2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言

- 三、波形处理：

3.1  A/D转换：≥24bit

*3.2   采样率：≥62kHz，每导联

*3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

- 四、存储器

*4.1  设备内置存储器，存储病历≥800例

4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出

4.3  支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、 显示器：

*5.1  ≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

- 5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

- 六、记录器：

- 6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）

6.3  记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

6.4  记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

*6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

*6.8具备在无网格纸上打印网格功能

- 七、功能

*7.1  具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

7.2  可准确判定接触不良的电极并予以指示

7.3  拥有自动测量功能和自动诊断功能

7.4  手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

- *7.5  自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。

7.6  支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

7.7  长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

7.8  具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

*7.9 可以选配心电向量功能

7.10可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

- 八、外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

* 8.2  支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网

*8.3  支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求

8.4  支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

- 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

- 十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

*10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

- 十一、产品认证：

- 11.1公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证；

- 27、除颤仪

技术参数要求：

1． 除颤功能

1.1 除颤技术：双相直线方波，电流控制技术（CCD）

1.2 除颤模式：体外手动

1.3运行方式：异步/同步

1.4★除颤能量： 最高能量可达360焦耳

1.5除颤能级选择：2,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,250,300,360焦耳

1.6脉冲长度：15毫秒固定（正相11.25毫秒，负相3.75毫秒

1.7充电时间：充电至360焦耳小于12秒

1.8除颤电极板面积：成人电极板大于60平方厘米，儿童电极板大于19平方厘米

1.9自动模式下输出能量精度：优于±15%

1.10组合式成人/儿童除颤把手电极

2．监护功能

2.1心电监护

2.1.1心电导联： 标配6导联监护（I, II, III, aVR, aVF, aVL）

2.1.2标配四极心电导联线(含抗干扰的中性电极)

2.1.3 心率监测范围： 30–300 次/分钟

2.1.4报警范围： 30-300 次/分钟

2.1.5心率测量精度： <±1%

2.1.6心率漂移容差： <±1%

2.1.7噪声：< 25微伏

2.1.8增益稳定性：<±1%

2.1.9共模抑制比：>95dB

3．显示

3.1 显示屏尺寸：≥ 5.5英寸，LCD液晶显示屏

3.2心电图显示通道：≥2通道

3.3除颤时干扰峰出现几率：<1%

3.4除颤时波幅异常变化几率：<1%

4．打印功能：

4.1 内置热敏打印机

4.2打印通道： 三通道心电图打印

4.3进纸速度： 25/50毫米/秒

4.4打印模式：  自动，在线，记忆打印

5．电源：可交直流两用

5.1 电池

5.1.1 标配一块可充电锂电池

5.1.2 放电次数： 200焦耳≥180次，360焦耳≥100次

5.1.3监护时间：≥350分钟

5.2交流电适应范围： 100 – 240V， 50 / 60 Hz

6．存储

6.1 标配存储卡，容量≥2G

6.2 支持语音录音功能

6.3心电图全息回顾≥100小时

6.4 标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录、培训记录等）

7．工作环境

7.1 运行条件： 0 – 50 °C, 30 – 95 %相对湿度，无冷凝；700 hPa – 1060 hPa 持续运行

7.2存储条件： -20 – 70 °C, 30 – 95 %相对湿度，无冷凝500 hPa – 1060 hPa

7.3重量：≤6公斤 (含电池及配件)

7.4支持1米跌落后机器外观无损，正常运行

7.5 具有CE、ISO13485认证

7.6 具有救护车环境认证EN1789证书

- 28、移动B超（推车式）

- 产品名称：

推车式全数字彩色超声诊断系统

- 设备主要用途：

主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介 入、神经、肌骨、经颅及其它等应用领域。

- 注册证要求：

*为保证产品的先进性，要求为2019年最新版本及最新出产机型，以产品首次注册日期为准（提供注册证证明）

- 主要技术规格及系统概述：

  - 主机系统性能

  - 高分辨率彩色液晶显示器≥21英寸，可上下、左右旋转。

  - *主机一体化高灵敏度彩色液晶触摸屏≥14英寸,  触摸屏可独立调整角度。

  - *控制面板可控制升降。

  - *主机标配可激活探头接口≥5个，大小一致，互通互用

  - 数字波束形成器

  - 多倍波束并行处理技术

  - 数字化动态聚焦

  - 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12bit

  - 二维灰阶成像

  - 谐波成像

  - M型成像

  - 一键优化

  - *解剖M型成像：≥3条取样线

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - TDI组织多普勒成像

  - 3D/4D成像

  - 频率复合成像

  - 二维角度独立偏转成像

  - 斑点噪音抑制：可调级别≥8

  - 二维/彩色双实时对比成像

  - 支持独立按键操作，支持二维和多普勒模式。

  - 数字放大，全屏放大

  - 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，穿刺引导线支持深度/长度标记，可调节位置及角度（提供证明图片）

  - 穿刺针增强技术，具备多个角度可选，提高穿刺的准确性（提供证明图片）

  - 配置内置自助超声教学系统，包括解剖示意图、扫查手法图、标准超声声像图、扫查方法描述等（提供证明图片）

  - 全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶成像单元

    - 扫描线：每帧线密度≥512超声线

    - *最大显示深度：≥42cm

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

    - TGC: ≥8段

    - *LGC: ≥8段

    - 动态范围: 20-300，可视可调（提供图片证明）

    - 增益调节：≥250

    - 伪彩图谱: ≥20种

  - 彩色多普勒成像单元

    - 包括速度、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI、B+C

    - 彩色取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

  - 频谱多普勒成像单元

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - PW最大速度: ≥10m/s（连续多普勒速度: ≥64m/s）

    - 最小速度: ≤2 mm /s（非噪声信号）

    - * 取样容积： 0.5-40mm

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

  - 实时三维成像单元

    - 渲染模式≥两种包括：表面模式、骨骼模式

    - 截面MPR功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现

    - 断层Slice功能，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥21幅不同图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。

    - 3D剪切功能，可进行3D立体图像编辑切割

    - 支持一键自动显脸功能，减少医生操作步骤

- 测量/分析和报告

  - 常规测量软件包

    - 基础测量包

    - 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数，最多可配置15个参数

  - 专科测量软件包，自动生成报告

    - 腹部测量软件包

    - 妇科测量软件包

    - 产科测量软件包 ≥4胞胎对比测量分析

    - 心脏测量软件包

    - 泌尿测量软件包

    - 小器官测量软件包

    - 儿科测量软件包

    - 血管测量软件包：

    - *IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放

  - *最大存储帧数:B模式80000帧(幅)、Color模式30000 帧(幅) 、M  模式178秒、PW/CW模式220秒

  - 原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、 灰阶曲线等多种参数的调节

- 检查存储和管理

  - ≥1TB  SSD固态硬盘

  - 内置超声工作站

  - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

  - 多种图像格式传输：支持BMP、AVI、DCM、RAWDATA等格式输出，能够直接在普通PC 机上直接观看图像

  - DVD R/W 刻录光驱

- 连通性要求

  - 支持DICOM 3.0

    - 支持存储，Worklist

  - 支持HDMI、S-video转接口输出

  - *主机内置USB接口≥7个

  - 支持无线WIFI功能

- 探头规格

  - 支持可选探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积探头等

  - *探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥5段

  - 凸阵探头: 1.0-7.0 MHz

  - 线阵探头: 4.0-19.0 MHz

  - 相控阵探头: 1.0-5.0 MHz

  - 容积探头：1.0-7.0 MHz

  - *腔内探头: 3.0-12.0 MHz，不使用扩展成像技术情况下角度≥200°（提供图片证明）

- 外设和附件

  - 支持主机一体化、可拆卸耦合剂加热器

  - 支持数字黑白、彩色、报告及视频打印机

  - 具备专业探头放置架≥5个（不包括藕合剂放置架）

- 8.4*具备可充电双锂电池供电系统: 电池满电量状态下可支持≥1.5小时常规使用；

- 配置要求：

1、豪华移动式主机 1套

2、腹部探头 1个

3、线阵探头 1个

4、心脏探头 1个

- 29、电动吸引器

配置：腹腔吸引管1支、熔丝管（F2AL250V，φ5×20）2只、吸引软导管（长度2m，φ7×φ12）1根，空气过滤器2只、电源线1根、脚踏开关1只、说明书、保修卡（合格证）各一份

参数：高负压、高流量

电源：AC220V，50Hz

输入功率：180VA

吸引泵：活塞泵

极限负压值：≥0.06MPa

负压调节范围：0.02MPa至极限负压值

抽气速率：≥20L/min

贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组

噪音：≤65dB（A）

熔丝管：F2AL250V, φ5×20

净重：13.5kg

外形尺寸：360×320×480（mm）

使用期限：五年（易损易耗件除外）

运行模式：间歇加载连续运行，最长连续工作时间30分钟，持续率50%

电器安全要求：Ι类设备，B型应用部分

防进液等级：IPX0

环境温度范围：+5▫C-+40▫C

相对湿度范围：30%-80%

大气压力范围：860hPa-1060hPa

- 30、超声雾化器

- 工作原理：通过压缩空气将药液雾化成极其微小的雾粒,作为气雾被病人吸入治疗。

- 主要材料：塑料

- 技术参数：电源电压:AC220V±22V,50Hz±1Hz最大雾率:>0.2mL/min压缩泵最大压强:>0.15MPa熔丝管:RT1Φ5x20/1.6A(403A)压缩泵自由空气流量:>10L/min噪音:<60dB(A)

- 附件清单：喷雾器1套,过28棉2只

- 31、高流量湿化氧疗仪

- 适用范围：适用于有自主呼吸患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗。有效解决对于无创通气面罩不耐受问题。适用于需要辅助呼吸治疗的、需实行气道保护策略的、需要支气管净化治疗的成人及儿童患者。

- 技术参数

1.主机及湿化器一体、主机免消毒

2.流量，温度，氧浓度一体化调节并显示

3.彩色液晶屏，实时显示参数：流量、温度、氧浓度、呼吸频率、sPEEP

4.流量设置范围：2～ 80Lmin：HFlow 模式流量设置范围 15 L/min ～ 80 L/min；LFlow 模式流量设置范围 2 L/min ～ 25 L/min。

5.温度控制范围：29℃～ 37℃，9档可调，（29℃、30℃、31℃、32℃、33℃、34℃、35℃、36℃、37℃），温度传感器在病人界面近端，保证患者使用的舒适度。

6.在80L/min下温度可达到37℃

7.具有湿度补偿功能，-3 ～ 3档， 7档可调，可根据临床需求及不同地域季节调节输出湿度的大小。

8.具有具备热待机，设备在摘下吸氧管后仍保 持一定输出温湿度；自动停机功能，使设备在患者取下吸氧管后 自动停止设备输出流量并关机。

9.具备超声实时氧浓度监测系统，无氧电池消耗，氧浓度设置、显示范围：21%～100%；（手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响

10.湿度输出范围33~44mgH2O/L；

11.管路内置螺旋加热丝，带温度监控；

12.趋势回顾功能，可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图。包括流量、温度、氧浓度、呼吸频率

13.具有以下各种报警功能指示：供电故障、呼吸机失效、压力高、管路脱落、检查水量、氧浓度高、氧浓度低、无法达到目标温度、无法达到目标流量、湿化器失效、鼻塞堵塞、进气口堵塞、SD卡写满、更换滤棉、重插SD卡、请关闭氧气、管路损坏。

- 32、抢救车

- 规格：600×410×880mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；配无极伸缩式输液架；单门带抽，抽屉安装进口三折静音滑轨；配置脚轮，带刹车；配污物桶。

33、治疗车

- 规格：600×430×850mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层，带全不锈钢围栏，带抽屉，配污物桶，配脚轮，带刹车。

34、体温枪

- 规格参考：

| 测量距离 | 5cm-15cm(2in-5.9in) |
| --- | --- |
| 使用温度环境 | 10℃-40℃(50°F-104°F) |
| 湿度环境 | 85% |
| 电源 | DC:3v(2xAA Battery) 6.3X3.54X1.57in(160×90×40mm) |
| 产品尺寸 |  |
| 温度单位 | ℃ and℉ |
| 显示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
| 体温模式 | 32℃-42.0℃(89.6℉-107.6℉ |
| 表温模式 | 0℃-99℃(32℉-212℉) |
| 电源消耗 | 50mW |
| 记忆功能 | 10组记忆 |
| 精确度 | ±0.2℃/±0.4°F |
| 自动待机 | 8 Seconds |
| 保修期 | 1年包换,两年包修 |
| 运输和储存温湿度 | -20℃～+55℃10%RH～93%RH |
| 运行模式 | 连续运行 |

方便快捷，小巧准确

10组记忆功能

背光液晶显示

35、PICC模块

- 插件式监护仪，配置连续血流动力学监测模块;

- 采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测；

- * 监测参数包括：

  - * 连续心输出量PiCCO, 每搏量SV;

  - *全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV；

  - * 每搏量变异SVV, 脉压变异PPV；

  - * 中心静脉氧饱和度连续监测ScvO2，氧供指数DO2I，氧耗指数VO2I，

  - * 心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW；

  - *全心射血分数GEF，左室收缩力指数dPmx

- * 提供直观的蛛网图，方便查看病情变化，蛛网图可设置3-7个监测参数进行直观显示，通过不同颜色进行分级报警；

- 适用于成人及儿童患者；

- * 数据可存储120小时趋势图表，方便回顾及打印；

设备可连接中央站，进行中央监控与数据管理

- CO模块

- 1.测量方法：热稀释法

- 2.测量参数：C.O.、TB、TI

3.测量范围：
    C.O.   0.1L/min - 20L/min 
    TB     23C - 43C（73.4℉ - 109.4℉）
    TI     -1C - 27C（30.2℉ - 80.6℉）

- 4.分辨率：
C.O.       0.1L/min
TB、TI    +0.1C（+0.1℉）

- 5.测量精度：
C.O.    0.2L/min或5%，取较大者（2.5L/min~10L/min）(其他范围不定义）
TB     0.1C（不含传感器误差）
TI     0.1C（不含传感器误差）

- 6.测量时间间隔范围：5s-300s

- 7.模块化设计，须与现有的监护仪设备进行无缝连接使用；

- 37、仪器车

- 规格：700*450*920mm。

- 材质主要由不锈钢和ABS塑料结构组成。三层台面为ABS塑料，一次性注塑成型。不锈钢为立柱承载力强。结构强度高。

3.配3寸万向静音轮，带减震弹簧垫。（其中2个带刹车，2个不带刹车）。大尺寸轮子确保推动更轻松，转向更灵活。

4、产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。

- 38、免疫定量分析仪

- 设备名称：干式荧光免疫分析仪

- 原产地：中华人民共和国▲

- 方法学：荧光免疫法

- 光源：LED蓝光

- 工作模式：机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量：20个试剂卡，检测完毕后自动退卡

- 测试速率：约200个测试/小时

- ※ 检测通道：20个检测通道

- 操作：开机无需预热，迅速进入待测状态

- 样本量：用血量≤75μl

- 显示系统：微型电脑控制，10寸全触摸彩色屏

- ※ 温控：带有温控模块，保证检测结果稳定性

- 软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘

- 结果数据管理：可存储结果数据20000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理

- 打印系统：内置热敏打印机，可外接USB扫描仪，打印机

- 通讯硬件接口：USB接口、以太网络接口、COM接口、VGA接口

- 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接

- 电源输入接口：3P电源端口

- 操作温度：10℃-31℃

- 操作相对环境湿度：20%-90%

- 储存温度：-10℃-50℃

- 储存相对环境湿度：25%-93%

- 电源：AC220V，频率50HZ

- 试剂卡：试剂卡一次性使用，无交叉污染

- ID芯片：匹配测试卡的批号和条形码识别，进行具体校准

- 试剂卡质量控制：有内部标准作为试剂卡内部质控，对每个测试的变异因素进行校正

- 试剂卡效期：常温保存12个月或以上

- ※ 标本类型：全血、血清、血浆和尿液均可适用

- 样本处理：PCT、D-Dimer检测时无需对全血样本进行处理，可直接一步上样检测▲

- ※ 检测项目：cTnI、CK-MB、Myo、H-FABP、D-Dimer、PCT、hsCRP /CRP、SAA、β-HCG、CEA、FAP、PSA、Cys C、MAU、HbA1c、cTNI/Myo/CK-MB心梗三联卡、cTnI/NT-proBNP二联检

- 检测时间：3-15min获得结果

- 不精密度：CV≤15%

- 电子血压计

显示方式：LCD数字显示

测量方法：示波测定法

测量范围：压力测量范围：0～280mmHg（0～37.3kPa）

脉搏：40～200次/分

精度：压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内

脉搏：读数的±5%以内

运行模式分类：连续运行

设备类型：非AP/APG设备（不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备）

进液防护程度：IPX0

电气安全分类：内部电源供电设备

Ⅱ类设备，BF型应用部分

压力传感器：半导体式压力传感器

加压方式：压力泵自动加压

排气方式：自动快速排气

电源：4节5号干电池（DC 6V）或电源适配器

电源适配器：输入AC100V～240V，50/60Hz、0.15A输出DC6V 600mA

电池寿命：4节5号高性能碱性干电池能测量约300次

【在室温23℃，每次加压至190mmHg（25.3kPa）的条件下】因附带的干电池只作试用，故可能用不到300次。

适合臂围：22厘米～32厘米

本机重量：约252克（不含电池）

外形尺寸：约长120.5毫米×宽100毫米×高69.3毫米

声明：本设备所测量的血压值和听诊法的测量值等价，其误差符合YY 0667-2008规定的要求。

使用及存储条件

工作温湿度： +5℃～+40℃   15%RH～80%RH

工作大气压力：80kPa～105kPa

运输、保存温湿度：-20℃～+55℃    15%RH~80%RH、且无冷凝现象

运输、保存大气压力：80kPa～105kPa

工作环境：避开电磁干扰、震动及噪音环境

- 轮椅

- 一、主要技术参数：

| 全幅长 | 1010mm |  |
| --- | --- | --- |
| 全幅宽 | 645mm |  |
| 全副高 | 895mm | 890mm |
| 收合宽度 | 300mm |  |
| 座宽 | 460mm |  |
| 座高 | 485/465mm | 480/455mm |
| 座深 | 400mm |  |
| 背靠宽度 | 425mm |  |
| 背靠高度 | 440mm |  |
| 扶手高度 | 270mm |  |
| 扶手间距 | 415mm |  |
| 前轮 | 7"PVC |  |
| 后轮 | 24"钢圈充气胎 | 24"钢圈PU胎 |
| 毛重 | 18.0kg | 17.7kg |
| 净重 | 15.3kg | 15.0kg |
| 载重 | 100kg |  |
| 踏板调节长度 | 50mm |  |
| 踏板离地高度 | 100-150mm |  |
| 包装尺寸 | 980*280*920mm |  |

- 二、轮椅性能及结构特点：

- 1.车架：采用高强度钢管焊接而成，CO2焊接，强度高，焊接处不宜断裂，表面采用喷涂处理，耐腐蚀，不生锈，美观耐用。

- 2.座靠垫：采用优质牛津纺材质，缝制牢固平整，配安全带，提高安全系数。

- 3.7"PVC前轮,配高强度塑料轮毂,优质钢质前叉,强度高。表面磨砂喷涂,抗腐蚀。

- 4.后轮：24"后轮，采用双层钢圈，配助跑式手轮，方便用手直接驱动，充气胎为橡胶胎，减震功能卓越。PU胎耐磨损，免维护。

- 5.脚踏板：条形高强度防滑踏板，踏板高度三档可调 。

- 6.扶手：固定式扶手,扶手垫采用优质皮革面料，内衬优质高密度海绵。易清洁，舒适度好。

- 7.刹车：采用肘节式刹车装置，制动性能好、驻车安全。

- 8.可折叠收合折叠，节省收纳占用空间，方便携带出行。

41、血糖仪

| 主要技术参数 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 设备用途 | 用于监测血糖数值 |
| 仪器测试原理 | 安培电流法 |
| 试纸酶技术 | FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶 |
| 准确性要求 | 测试范围为：1.1mmo/L-5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L 测试范围为：5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15% |
| 测量精确度 | 测试范围为：1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.34mmol/L； 测试范围为：5.55mmol/L-33.3mmol/L，CV＜6% |
| 血糖试纸条批间差 | 不同批号血糖试纸条的批间差＜10% |
| 能否用于新生儿 | 是 |
| 抗内外源干扰（个） | 31个 |
| 检测线性范围 | 1.1mmol/L～33.3mmol/L |
| 红细胞压积范围 | 红细胞压积范围20%~70% |
| 血糖数值 | 血浆校准，“mmol/L” （国际单位） |
| 血标本类型 | 新鲜毛细血管全血、静脉血、动脉血 |
| 取血方式 | 试纸条采用机外取血方式 |
| 使用环境 | 测试温度: 10℃-40℃；测试湿度: 10%~90% |
| 样本量（μl） | 0.8μL |
| 测试时间(秒） | 5秒 |
| 记忆储存量（个） | 500个血糖测试结果；100个质控液测试结果 |
| 报警及自动关机功能 | 拔条自动关机，测试完成3分钟无动作自动关机，其他状态1分钟无动作自动关机 |
| 电极材质 | 金电极 |
| 电源 | 两节7号电池 |
| 仪器尺寸 | 长 :103.0mm ± 0.3mm，宽 : 60.1mm ± 0.3mm，高 :23.9mm ± 0.3mm |
| 仪器重量 | 59g ± 0.5g (不含电池) |
| FDA认证 | 该产品已通过美国FDA认证 |

- 42、输液泵

1、彩色显示屏。

2、具有滴数和ml/h两种给药模式，方便临床使用。

3、具有滴数传感器监测流速，闭环控制，确保滴数给药精准度。

4、具有输液器校正功能，使用任意品牌输液器都能确保给药精准度。

5、适用输液器：20滴/毫升标准PVC输液器。

6、具有预设输注、快速输注功能。

7、输液速度：流量模式下为1.0-999.9ml/h，最小步进0.1ml/h。

滴数模式下为1.0-333滴/分钟，最小步进1滴/分钟。

8、输液速度最大误差：滴数模式不大于±2%。

流量模式不大于±5%。

9、预设量设定范围：1-9999ml。

10、KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

11、报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警、滴速传感器脱落报警、外接电源掉电报警、故障报警和等待操作报警。

12、12V锂电池充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。

- 三、供货要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本谈判文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

2、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 第四章  合 同(样本)

- 政府采购合同

- 项目名称：

- 采购项目编号：

- 甲方合同编号：

- 甲方：

- 乙方：

- 甲方合同法律审核部门：

- 签订时间：      年    月    日

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

- 第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

- 第三条  合同总金额

大写：                                      元。

本合同项下货物总金额：￥                   元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

- 第四条  权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

- 第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的     ％，货到安装调试合格后支付至合同总价的     ％，运行正常后支付至合同总价的     ％，余款     ％作为质量保证金于货物或系统运行满     月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的     个工作日内付清。

- 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

- 第六条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金                元

（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后      天内无息退还乙方。

- 第七条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

交货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 第八条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

- 第九条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

- 第十条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

- 第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 第十二条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

- 第十四条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

- 第十五条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时  间：         年     月     日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

- 第五章   资格审查与评审办法

- 1、评审方法及标准

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用最低评审价法。谈判小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按评审报价由低到高顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。

资格性审查及符合性审查标准：见第六章。

- 2、评审程序

- 2.1 资格性审查与符合性审查

2.1.1谈判小组依据第六章规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

2.1.2 供应商有以下情形之一的，谈判小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应，或者对谈判文件的偏差超出谈判文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

2.1.3有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.1.4响应文件报价出现前后不一致的，谈判小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，谈判小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 2.2 响应文件的澄清

2.2.1 在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.2.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

2.2.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

2.2.4若谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。

- 2.3评审结果

2.4.1评审结果按评审报价由低到高的顺序排列。若出现评审报价相同的情况，所报节能产品和环境标志产品的总价高者优先。若均相同由谈判小组投票推荐。

2.4.2谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

- 资格审查与评审标准

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.资格性审查标准 | 营业执照、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 提供税务机关出具的近三个月（9-11月）完税证明 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 提供参加投标的人近3个月（9-11月）的社保证明 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 《法定代表人证明书》或《法定代表人授权委托书》及身份证 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 信用网站截图 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 2021年的审计报告 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 产品质量检测报告 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 本地售后服务机构证明材料 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 2、符合性审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资格证书一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合谈判文件要求。 |
|  | 报价 | 只能有一个有效报价，且报价未超过预算控制价，并按规定填报报价表一览表、报价明细表。 |
|  | 谈判保证金 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 响应文件有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 分包 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 备选方案 | 除谈判文件明确允许提交备选方案外，供应商不得提交备选方案 |
|  | 实质性要求和条件 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 偏差 | 超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决 |
| 3、供应商串标虚假投标行为检查 | 供应商虚假投标行为 | 通过检查比对资质材料、投标文件，确定供应商是否涉嫌有虚假投标、虚假应标行为。 |
|  | 供应商相互串标行为 | 通过检查比对资质材料、投标文件，确定供应商是否涉嫌有串标行为 |

- 响应文件格式

正本/副本/电子版

- 响应文件

- 项目名称：

- 采购项目编号：

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

- 日期：

- 附件1  响应函

响应函

致（采购代理机构名称）：

根据贵方的             （招标文件编号）               （项目名称）的谈判文件，我方签名代表经正式授权并代表响应单位提交响应文件正、副本及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。

2、我方保证所递交的响应文件及其相关所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。核对发现有虚假、不一致或我方无正当理由不按要求提供原件的，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的响应报价详见开标一览表。

4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应谈判文件的全部要求。如果我方的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究谈判文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺投标有效期为提交响应文件截止时间后60日历天，并在谈判文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

8、如果我方的行为符合本谈判文件规定的谈判保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的谈判保证金。

9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。

10、我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

11、如果我方被确定为成交人，我方愿意在签订合同时按谈判文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力放弃中标，或者未履行谈判文件、响应文件和合同的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和谈判文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方保证所投产品（包括零部件、备件）来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取成交，也决不虚假应标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，积极配合政府相关监管部门的依法监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受政府采购相关监管部门的依法依规处罚。

15、本次招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签名等仍然有效。我方遵守贵方谈判文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签名或盖章）：                 供应商代表（签名或盖章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本投标书内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 附件2：法定代表人身份证明

## 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：         性    别：         年    龄：           职   务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面。

供应商（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日    期：

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：             、手机号码：           ）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的

项目（采购项目编号：           ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签名生效，至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签名并盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

法定代表人及供应商代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

## 附件4：交纳投标保证金

鼎建项目管理有限公司：

（投标人全称)   参加贵方组织的(项目编号/项目名称/包号及内容)项目采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

投标人：(公章)

投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

年   月   日

票 据 复 印 件（清晰复印件）

注：请投标供应商认真填写银行信息，并要求与银行凭证的相关信息一致。

#### 附件5：资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照、《医疗器械生产企业许可证》原件或《医疗器械经营企业许可证》原件（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证原件）、信用网页截图、委托人或法人社保证明、近三个月完税证明、审计报告、产品质量检测报告、本地售后服务机构证明材料。

#### 附件6：报价一览表

报价一览表

供应商名称（盖章）：

采购项目编号：                                                单位：   元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 供货期限 |  |
| 质量要求 |  |

注：投标报价包含货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位等一切费用和税金。

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

#### 附件7：报价明细表

投标报价明细表

供应商名称（盖章）：

采购项目编号：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签名或盖章）：                          日期：

注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、技术服务费、运输费等。

2.供应商应按本表“列”的内容要求逐项认真填报。因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担。

3.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

可根据需要自行增减表格行数。

附件8：技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件技术要求技术参数 | 产品实际技术参数 | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签名或盖章）：                   日期：

注：

1、供应商应根据招标要求逐条逐项如实表述说明投标响应情况，并与“投标报价明细表”一一对应，因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担。

2、供应商提交的投标文件中的技术性能指标参数与谈判文件的要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离描述中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所报产品说明或描述其实际技术参数和性能。不得偏离,否则，投标不予接受。因填报不完整而引起的投标风险，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、投标产品须符合国家强制性标准，否则投标无效。

5、供应商可根据需要自行增减表格行数。

#### 附件9：商务条款响应一览表

说明：1、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 商务条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

供应商代表（签名或盖章）：                   日期：

#### 附件10：供应商资格声明函

供应商资格声明函

致（采购代理机构名称）：

关于贵方的             （招标文件编号）               （项目名称）的谈判公告，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、由工商行政管理部门颁发的我方营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2、由税务管理部门颁发的我方税务登记证副本复印件（加盖单位公章）。

3、法定代表人授权书。

4、委托代理人身份证复印件。

5、其它证明文件或证件。

6、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

我方在此声明，我方具备并满足《政府采购法》所规定的投标供应商的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

供应商名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

#### 附件11：供应商基本情况表

供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附件12：项目实施方案

一、投标项目实施拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 职务/职称 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 专业工龄 （年） | 联系电话 （手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他主要 技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

二、项目实施方案和计划

（供应商根据谈判文件的要求自行编制）

供应商名称（公章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

注：供应商应按本表的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担。

## 附件13：投标产品的详细参数及简要说明书

（内容投标人自拟）

## 附件14：售后服务承诺书

我单位愿意对             （招标文件编号）               （项目名称）做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：

一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。

二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。

三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。

四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。

八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。

九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。

注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

- 附件15：中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

- 中小企业声明函（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员   人，营业收入   万元，资产总额   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：     （签字或盖章）

日     期:

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 附件16：其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。