喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目负压救护车采购项目（二次）

（货物类政府采购公开招标文件）

第一册

项  目 编 号：YXYC-（CG）2022-25

采  购 单 位：巴楚县卫生健康委员会

采购代理机构：新疆永兴盈程项目管理有限公司

发  出 日 期：2022年9月

目录

第1章 投标人须知	3

第2章 投标文件格式	16

第3章 投标邀请	41

第4章 投标人须知资料表	44

第5章 货物需求一览表及技术规格	48

第6章 评标方法和标准	50

第7章 政府采购合同	61

政府采购合同参考范本	61

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

| 接收投标文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.4   评委确定方式：

评标委员会由5人组成，在专家库中随机抽取5名，且采用回避制度。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：            包号：

报价单位：人民币    元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为          的           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

## 商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的        项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币    元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

## 7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

## 7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9   投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目负压救护车采购项目（二次）

货物类政府采购公开招标文件

项目编号：YXYC-（CG）2022-25

第二册

# 投标邀请

喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目负压救护车采购项目（二次）公开招标公告

项目概况

喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目负压救护车采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网获取招标文件，并于2022年12月06日11时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 1.项目编号：YXYC-（CG）2022-25

- 2.项目名称：喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目负压救护车采购项目（二次）

- 3.预算金额：7166400.00元（柒佰壹拾陆万陆仟肆佰元整）

- 4.采购需求：采购一批监护负压型救护车(具体采购需求详见招标文件）。

- 5.合同履行期限：详见招标文件；

- 6.本项目否（是/否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

- 2、投标人具有独立法人资格,具有有效的三证合一营业执照；

- 3、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），提供在本单位缴纳的3个月（近6个月任意3个月）社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；

- 4、具有税务局开具依法缴纳3个月（近6个月任意3个月）税完税证明（0申报的需提供0申报证明）；

- 5、具有2021年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

- 6、具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

- 7、投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的书面承诺书（自拟）;

- 8、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章；提供截图日期需在本项目领取招标文件期内）；（采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录,投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效。）

## 9、针对本项目的反商业贿赂承诺书；

## 10、本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2022年11月15日至2022年11月23日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年12月06日11时00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：喀什市经济开发区深圳城3号楼15楼会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。

2、投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未划分包的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的4%作为其价格分。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：巴楚县卫生健康委员会

联 系 人：姜委员

联系电话：0998-2876885

2.采购代理机构信息

名    称：新疆永兴盈程项目管理有限公司

地　  址：喀什市经济开发区深喀大道深圳城2号楼13楼4-2室

联 系 人：兰枫林

联系电话：14799870419

3.项目联系方式

项目联系人：兰枫林

电　话：14799870419

# 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目负压救护车采购项目（二次） 项目编号：YXYC-（CG）2022-25 采购人：巴楚县卫生健康委员会 联系人：姜委员 电 话：0998-2876885 |
| 2 | 采购代理机构：新疆永兴盈程项目管理有限公司 地 址：喀什市经济开发区深喀大道深圳城2号楼13楼4-2室 联 系 人：兰枫林 电 话：14799870419 |
| 3 | 合格投标人的其他资格要求： 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 2、投标人具有独立法人资格,具有有效的三证合一营业执照； 3、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），提供在本单位缴纳的3个月（近6个月任意3个月）社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人； 4、具有税务局开具依法缴纳3个月（近6个月任意3个月）税完税证明（0申报的需提供0申报证明）； 5、具有2021年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）； 6、具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》； 7、投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的书面承诺书（自拟）； 8、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章；提供截图日期需在本项目领取招标文件期内）；（采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录,投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效。）； 9、针对本项目的反商业贿赂承诺书； 10、提供投标保证金缴纳证明材料。 注：以上相关证明材料须带投标现场进行资格审查。 |
| 4 | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |
| 5 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否） |
| 6 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 7 | 联合体的其他资格要求：本项目不接受联合体投标 |
| 8 | 项目预算金额：7166400.00元（贰佰肆拾元整） |
| 9 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 / 包（本项目不适用） |
| 10 | 投标保证金形式： R电汇 R转账 保证金数额： 140000.00元（大写：壹拾肆万元整） 名称：新疆永兴盈程项目管理有限公司 账号：860010112010108676388 开户行：新疆喀什农村商业银行解放北路支行 （备注：保证金缴纳要求：投标保证金在投标截止时间以前须从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户，不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。确认到帐后，持银行缴款单和银行开户许可证复印件加盖公章到我公司换取收据、逾期不换。汇保证金款项时必须注明项目名称及编号） 投标保证金在投标截止时间前，从基本账户一次性汇入指定账户，不接受现金、支票、个人汇款。如超过本时间未打入，过期一律不受理，造成的后果自负。开标现场持提供投标保证金缴纳证明材料或银行汇款凭证，标书内放置收据或银行汇款凭证复印件。否则按废标处理。 注：汇款单上需注明项目名称，敬请投标人注意！ |
| 11 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 12 | 第一部分投标文件：正本：1 份、副本： 4份； 第二部分投标文件：正本：1 份、副本： 4份； 除上述文件外，还须单独密封递交开标一览表 1 份、投标文件电子文档 1 份。 投标人应将投标文件正本、副本、用于唱标的“开标一览表”、电子数据，分开单独密封提交。未单独封装的视为无效投标。 |
| 13 | 投标截止时间：2022年12月06日11时整 |
| 14 | 开标时间：2022年12月06日11时整 开标地点：喀什市经济开发区深圳城3号楼15楼会议室 |
| 15 | 核心产品：标★项为重要参数，具体参数详见招标文件。 备注：/ |
| 16 | 评标方法：适用综合评分法。 |
| 17 | 评标委员会构成：5 人。 评委确定方式：评标委员会专家在专家库中随机抽取5名,且采用回避制度。 |
| 18 | 推荐中标候选供应商的数量： 3家 |
| 19 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 20 | 履约保证金金额：合同总价的3%（不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：公对公转账。 提交履约保证金的时间：签订合同后 3 日历日内。 履约保证金退还：待项目质保期结束后，此项目履约完成，根据法定时限进行退还履约保证金。 |
| 21 | 中标服务费：根据发改价格【2015】299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商确定，由中标单位支付， 收费标准按： 1、50万元—100万元的项目，按1.5%收取。 2、100万元—500万元的项目，按1.1%收取 3、500万元—1000万元的项目，按0.8%收取。 4、1000万元—5000万元的项目，按0.5%收取。 5、5000万元—10000万元以上的项目，按0.25%收取。 6、10000—100000万元以上的项目，按0.05%收取 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 项目完成后由中标单位向代理单位一次性交纳该费用。 |
| 22 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 23 | 政府采购专业担保机构：所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：无 |
| 24 | 反腐倡廉监督电话/邮箱： 0998-6210069 |
| 25 | 接收部门：巴楚县人民政府政府采购办公室 联系电话：0998-6210069 通讯地址：巴楚县迎宾路财政大厦六楼 |

# 货物需求一览表及技术规格

一 、货物需求一览表

招标编号：YXYC-（CG）2022-25

项目名称：喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目负压救护车采购项目（二次）

- 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护负压型救护车 | 辆 | 3 |  |
| 2 | 监护负压型救护车 | 辆 | 9 |  |
| 3 | 双通道注射泵 | 台 | 12 |  |
| 4 | 单通道输液泵 | 台 | 12 |  |
| 5 | 转运监护仪 | 台 | 12 |  |
| 6 | 转运呼吸机 | 台 | 12 |  |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 副 | 12 |  |
| 8 | 除颤心电一体机 | 台 | 12 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 监护型负压救护车参数（3辆）

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车辆基本要求 |  |  |  |
| 1.1 | 适应环境 |  | 车型适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求，适合城市道路，社区通行及郊县崎岖道路，适应气温－35到60摄氏度之间。 |  |
| 1.2 | 产品公告 |  | 车型具备国家发改委目录公告以及3C认证 |  |
| 二 | 车辆技术要求 |  |  |  |
| 2.1 | 外形尺寸 |  | ★长：≧5300mm；宽：≧2080mm；高：≧2470 mm |  |
| 2.2 | 医疗舱尺度 |  | 长：≧2800mm；宽：≧1780mm；高：≧1610mm |  |
| 2.3 | 轴距 |  | ≧3360mm |  |
| 2.4 | 最高时速 |  | ≧130km/h |  |
| 2.5 | 整备质量 |  | ≧2830Kg |  |
| 2.6 | 总质量 |  | ★≧3510 Kg |  |
| 2.7 | 最小离地间隙 |  | ≥190mm |  |
| 2.8 | 发动机排量 |  | ≧2180mL |  |
| 2.9 | 燃油类型 |  | 柴油 |  |
| 2.10 | 额定功率 |  | ≧95Kw |  |
| 2.11 | 最大扭矩 |  | ≧330N.m |  |
| 2.12 | 驱动型式 |  | 前置后驱 |  |
| 2.13 | 排放标准 |  | 尾气排放必须符合国VI标准。 |  |
| 2.14 | 发电机 |  | 发电机为12V，功率为120AH以上。 |  |
| 2.15 | 制动系统 |  | 前盘后鼓，并配有ABS。 |  |
| 2.16 | 空调系统 |  | 冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |  |
| 2.16.1 | 制热要求 |  | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到22摄氏度以上。 |  |
| 2.16.2 | 制冷要求 |  | 在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |  |
| 2.17 | 轮胎规格 |  | 要求215/75R16LT |  |
| 2.18 | 变速器 |  | 5档及以上手动变速。 |  |
| 2.19 | 其他配置 |  | 轮罩、前格栅、定速巡航、前雾灯。 |  |
| 2.19.1 | 车门 |  | 医疗舱右侧应为可开启式侧拉门，尾门可180度开启。 |  |
| 2.19.2 | 安全气囊 |  | 驾驶座应配有安全气囊。 |  |
| 2.19.3 | 踏板 |  | 医疗舱后门处应装有上车踏板 |  |
| 2.20 | 外 观 |  | 车辆外观根据最终用户统一标准设计。所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |  |
| 三 | 医疗舱及改装 |  |  |  |
| 3.1 | 医疗舱内饰防火性能 |  | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |  |
| 3.2 | 内饰材料 |  | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料为ABS复合材料模具一次成型工艺，达到改装轻量化要求，提升环保性能，提高被动安全性。材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害。 |  |
| 3.3 | 内饰工艺 |  | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）采用ABS复合材料模具一次成型工艺，使医疗舱更加易清洗易消毒，功能集成度高。 |  |
| 3.4 | 内饰及结构件 |  | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，形成具有密封性和保温性。 |  |
| 3.5 | 医疗舱结构 |  |  |  |
| 3.5.1 | 地板 |  | 采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗塑胶地板。 |  |
| 3.5.2 | 中隔墙 |  | 中隔墙将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS复合材料模具一次成型工艺。中隔墙下方应设有铲式担架柜，可放置1付铲式担架。 |  |
| 3.5.3 | 操作平台 |  | 应位于医疗舱左侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜。 |  |
| 3.5.4 | 药品柜 |  | 应位于医疗舱左侧前部，柜体内部采用ABS复合材料模具一次成型工艺，药品柜内可放置注射用品及各种急救药品。 |  |
| 3.5.5 | 辅料柜 |  | 位于医疗舱顶部两侧，分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量≥5个。 |  |
| 3.5.6 | 器械平台 |  | 位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |  |
| 3.5.7 | 医生椅 |  | 位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面无拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |  |
| 3.5.8 | 护士椅 |  | 位于担架右前部，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |  |
| 3.5.9 | 柜式床 |  | 位于医疗舱右侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方预留中门导轨维修孔。座垫、靠背采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |  |
| 3.5.10 | 集成内顶 |  | 根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液架、全方位扶手以等功能，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，内顶上功能配件应采用内嵌式定位设计。 |  |
| 3.5.11 | 污物桶 |  | 位于方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |  |
| 3.5.12 | 医疗舱车窗 |  | 医疗舱至少有5个以上车窗，车窗材料符合车辆有关规定。 |  |
| 3.5.13 | 安全扶手 |  | 医疗舱顶部、中门以及尾门应安装扶手，确保人员安全。 |  |
| 3.6 | 电控系统 |  |  |  |
| 3.6.1 | 控制电路 |  | 控制电路应装于医疗舱左侧，采用集成电路控制系统，高视度液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |  |
| 3.6.2 | 附加电瓶 |  | 汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |  |
| 3.6.3 | 逆变器 |  | 应配备智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源； 用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |  |
| 3.6.4 | 供电要求 |  | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V USB插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |  |
| 3.6.5 | 安全保护 |  | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |  |
| 3.6.6 | 备份控制电路 |  | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |  |
| 3.6.7 | 驾驶室配电 |  | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |  |
| 3.6.8 | 外接充电 |  | 配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |  |
| 3.7 | 车载担架系统 |  | 自动上车担架车1付，铲式担架1付。 |  |
| 3.8 | 警示系统 |  |  |  |
| 3.8.1 | 警灯 |  | 车顶前部应装有蓝色长排警灯，车顶后部两侧装有内嵌式蓝色LED爆闪警灯一组，后部尾翼配有蓝色条型LED警灯三组。 |  |
| 3.8.2 | 警报器 |  | 配备警报器，分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。 |  |
| 3.9 | 供氧系统 |  |  |  |
| 3.9.1 | 氧气瓶柜 |  | 采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |  |
| 3.9.2 | 氧气瓶 |  | 救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，带高压减压阀及不锈钢固定装置。 |  |
| 3.9.3 | 氧气管道 |  | 氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |  |
| 3.9.4 | 湿化瓶 |  | 即插即用湿化瓶，浮标式流量显示。 |  |
| 3.10 | 杀菌系统 |  | 应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |  |
| 3.11 | 照明系统 |  |  |  |
| 3.12.1 | 工作灯 |  | 配有LED平板光带，光线均匀、柔和，考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |  |
| 3.12.2 | 射灯 |  | 配有专用射灯4组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |  |
| 3.12.3 | 后照灯 |  | 配有LED后照灯2组，位于后部尾翼处，有效距离不小于10米。 |  |
| 3.12.4 | 夜间外部 照明系统 |  | 配备夜间外部照明系统，位于车身左右两侧，便于夜间急救工作的开展。 |  |
| 3.13 | 输液固定器 |  | 在担架车上方安装垂直式输液架2个，每个输液架负重>5kg。 |  |
| 3.14 | 对讲系统 |  | 配有对讲系统，可实现驾驶舱与医疗舱前后对讲、医疗舱可实现单向对讲控制，保证医疗舱隐私，双向对讲音量可调。 |  |
| 3.15 | 通讯系统 |  | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |  |
| 3.16 | 负压系统 |  | - 主要性能参数： 1、专用强效排风：排风量：＞600m3/h；功率：12V、150W 2、高效过滤装置：滤材：HEPA超细玻璃纤维；有效面积：0.15m2；最大空气通过率：0.8m/s；滤出率：对粒径0.3微米，达到99.995%以上（标准99.7%）。 使用寿命：平均寿命为8-12个月（与负压系统开启时间有关） 3、杀菌装置：臭氧产量：2克/小时；功率：12V 40W 4、初级过滤装置：（活性碳除尘）：过滤级别：G3级；进风流量：200m3/ h 主要作用： 1、舱内空气初级净化：使车辆在经过粉尘路面时，不会影响舱内空气环境，以保证医患人员舒适性，更能够对高效过滤装置起到保护作用。 2、高效负压：通过进排风的流量差，医疗舱内形成了-30Pa至 -10Pa左右的相对压差，避免舱内空气勿外泄。 3、集中杀菌：在舱内污染空气通过进风口进入臭氧杀菌腔内，此时腔内的臭氧浓度达到有效杀菌的浓度，对被拦截在腔内及高效过滤装置上的病菌进行强效杀灭。避免在系统关闭时腔内空气回流时，把病菌带回舱内。 4、高效过滤：采用HEPA高效过滤网，对粒径0.3微米，达到99.995%以上，使排到舱外的空气保持洁净安全。 |  |
| 注 |  | 标★项为重要参数。 |  |  |

- 监护负压型救护车技术参数（9辆）

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 车辆基本要求 |  |
| 1.1 | 整车基本功能 | 主要功能为转运、救治病人的专用救护车，设计要把握院前急救发展方向，具备前瞻性。基础车型满足高性能底盘车的要求，医疗舱整体应在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念。 |
| 1.2 | 适应环境 | 适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求，适合城市道路，社区通行及郊县崎岖道路，适应气温－35到60摄氏度之间。 |
| 1.3 | 产品公告 | 具备国家发改委目录公告以及3C认证，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 二 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 外形尺寸 | ★长≧5340 ★宽≧2030 ★高≧2400 |
| 2.2 | 医疗舱内尺寸 : | 长≥2600mm 宽≥1730mm 高≥1750mm |
| 2.3 | 轴距 mm： | ≥3300 |
| 2.4 | 车辆满载总质量 kg: | ≥3300 |
| 2.5 | 车辆整备质量 kg: | ★2560-2590 |
| 2.6 | 悬挂系统 | 麦费逊式独立前悬，钢板弹簧非独立后悬 |
| 2.7 | 最小离地间隙 mm: | ≧140 |
| 2.8 | 最小转弯半径 m： | ≧5.5 |
| 2.9 | 燃油种类: | 汽油 |
| 2.10 | 油箱容积（L）： | ≧80 |
| 2.11 | 排量 : | ≥1990 ml |
| 2.12 | 最大功率 Ps/rpm: | ≧149/3250 |
| 2.13 | 最大扭矩 Nm/rpm: | ≧300/1500-2500 |
| 2.14 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 2.15 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 2.16 | 变速器: | 5速手动挡 |
| 2.17 | 最高安全时速 km/h: | ≧150 |
| 2.18 | 制动系统 | 前盘后盘 |
| 2.19 | 额定载客（含驾驶员） | 5-8人 |
| 2.20 | 其他配置 |  |
| 2.21 | 车门 | 医疗舱右侧应为可开启式侧拉门。 |
| 2.22 | 安全气囊 | 驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.19 | 电子稳定辅助系统 | 博世ABS+EBD+BAS |
| 2.19.1 | 外 观 | 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计。 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 三 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 医疗舱内饰防火性能 | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.2 | 内饰材料 | 医疗舱内饰（左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料为轻型环保PVC材料，从而达到改装轻量化要求，提升环保性能，提高被动安全性。材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害。 |
| 3.3 | 内饰工艺 | 医疗舱内饰（左侧、右侧、中隔板等覆盖件）采用轻型环保PVC材料，使医疗舱更加易清洗易消毒。 |
| 3.4 | 内饰及结构件 | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.5 | 医疗舱结构 |  |
| 3.5.1 | 地板 | 采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。 |
| 3.5.2 | 中隔墙 | 中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用轻型环保PVC材料。中隔墙上配有可开启移动式透明推窗。 |
| 3.5.3 | 药品柜 | 位于医疗舱左侧，柜体内部采用轻型环保PVC材料。药品柜内可放置注射用品及各种急救药品。 |
| 3.5.4 | 辅料柜 | 位于医疗舱左侧，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料。 |
| 3.5.5 | 器械平台 | 位于左侧中部，可供的急救设备安装放置，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.5.6 | 器械平台 | 位于左侧中部，可供的急救设备安装放置，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.5.7 | 医生椅 | 应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.5.8 | 护士椅 | 应位于担架右前部，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.5.9 | 柜式座椅 | 应位于医疗舱右侧，采用轻型环保PVC材料，可同时坐三人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱。 |
| 3.5.10 | 内顶 | 内顶采用原厂顶应集成照明、杀菌、输液架、全方位扶手以及换气等功能。 |
| 3.5.11 | 污物桶 | 在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 3.5.12 | 医疗舱车窗 | 医疗舱至少有3个以上车窗，车窗材料符合车辆有关规定。 |
| 3.5.13 | 安全扶手 | 医疗舱顶部，确保人员安全。 |
| 3.6 | 电控系统 |  |
| 3.6.1 | 控制电路 | 控制电路应装于医生座椅上方，采用集成电路控制系统，琴键式开关。 |
| 3.6.2 | 逆变器 | 应配备智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1600W纯正弦波电源； 用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.6.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。 |
| 3.6.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.6.6 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.6.7 | 外接充电 | 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电。 |
| 3.6.8 | 车载担架系统 | 自动上车担架车1付 |
| 3.7 | 警示系统 |  |
| 3.8 | 警灯 | 车顶前部应装有三段内嵌式蓝色爆闪警灯，车顶后部两侧装有内嵌式蓝色LED爆闪警灯一组，后部尾翼配有蓝色LED警灯一组。（提供相关证明彩页） |
| 3.8.1 | 警报器 | 100W 警报器及手持控制，配备警报器，分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。 |
| 3.8.2 | 供氧系统 |  |
| 3.9 | 氧气瓶柜 | 采用轻型环保PVC材料，位于医疗舱左侧，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |
| 3.9.1 | 氧气瓶 | 救护车应可放置2瓶10升氧气瓶，带高压减压阀及不锈钢固定装置。 |
| 3.9.2 | 氧气管道 | 氧气主连接管道隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用快速活接，确保安全性及便捷性。 |
| 3.9.3 | 湿化瓶 | 即插即用湿化瓶，浮标式流量显示。 |
| 3.9.4 | 换气系统 | 应采用优质品牌产品，上排风换气扇，低噪音风扇，车厢内换气次数大于20次/小时。 |
| 3.10 | 杀菌系统 | 应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |
| 3.11 | 照明系统 |  |
| 3.12 | 工作灯 | 顶部照明灯4个，光线均匀、柔和，考虑病人直视的舒适性。 |
| 3.12.1 | 射灯 | 应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.12.2 | 后照灯 | 应配有LED后照灯1组，位于医疗舱后部，有效距离不小于10米。 |
| 3.12.3 | 输液固定器 | 在担架车上方安装输液架1个，输液架负重>5kg。 |
| 3.13 | 对讲系统 | 应配有对讲系统，可实现驾驶舱与医疗舱前后对讲、医疗舱可实现单向对讲控制，保证医疗舱隐私，双向对讲音量可调。 |
| 3.14 | 负压系统 | 1、用途：专门用于负压救护车，避免车内污染空气外泄，并对内部污染空气净化处理后外排，保护车外环境安全的设备。 2、独立自动控制排风系统：整车空调系统之外的排风设备，内部设有独立运行的通风控制系统。压力变送器实时采集车内外压差，自动调节排风量，保证车内压力达到运行目标值。 3、医疗卫生级别：达到医疗卫生标准的相关要求，满足医疗使用需求，具有耐腐蚀、抗菌、防霉功能。配备 LED 紫外线灯，可对过滤器、腔体内壁、风道等进行消毒灭菌，提高卫生安全。 4、微负压控制：负压救护车空间尺寸小，内部负压防护属于微环境控制范畴， 负压排风设备，可有效地将车内压力控制在-30Pa 至-10Pa 范围内，调节精度到达 ±2Pa。 5、高效过滤净化：净化效率达到 99.95%以上，可对空气中传染病、生物病毒、化学毒剂等气溶胶进行过滤，杜绝污染气体外排，完全满足的净化需求。过滤器定期更换，方便快捷。 6、定向气流组织：排风功能可使车内形成定向气流组织。室内空气经由负压系统的正面进风口进入，过滤后，再从底部的排风口排出车外。定向气流可减少交叉污染的风险。 7、技术规格： 适用面积：≤12m² 尺寸（W*D*H）:长455mm±5mm 宽340mm±5mm 高555mm±5mm 过滤效率：≧99.95% 负压范围： 30Pa～10Pa 最大风量：≧350m³/h 功率：≤200W 重量：≤25Kg 噪声：≤68dB(A) 工作温湿度：0～40℃，相对湿度≤90% 4）高效过滤：采用HEPA高效过滤网，对粒径0.3微米，达到99.995%以上，使排到舱外的空气保持洁净安全。 5）负压系统满足WS_T292-2008 救护车-卫生行业标准相关参数。（提供证明材料） |
| 注 | 标★项为重要参数。 |  |

双通道注射泵技术参数

- ★≥6寸触摸显示屏，屏幕0-45度可倾斜，全中文显示。(提供证明文件)

- 双通道设计，具备级联模式。

- 触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。

- 具有多种数据接口、多功能接口，方便数据交换。

- 防护等级：IP23防水防尘。

- ★可存储≥2000种药物。（提供检测报告证明）

- 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml

- ★多种注射模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式、级联模式等。（提供检测报告证明）

- 速度范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。

- 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。

- 注射总量显示范围：0-9999.99ml。

- ★注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。（提供检测报告证明）

- KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h

- 具备动态压力监测，实时监测注射器压力值。

- 具有快进功能，快进速度0.1ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。

- ★阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。（提供检测报告证明）

- 具备Anti-Bolus压力自动释放，避免意外丸剂量伤害患者

- 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等。

- 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消。

- 日志记录功能：能够存储、回放超过≥1800个事件。

- 电池工作时间：≥5h。（提供证明文件）

- 报警音量1-10级可调。

- 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

单通道输液泵技术参数

- ★≥3.5英寸显示屏，电容触摸屏操作。

- 输液速度范围：（0.1-2000）ml/h, 最小步进0.01ml/h。

- ★ 输液精度应≤±4.5%。（提供检验报告证明）

- 预置输液总量范围：（0.1-9999.99）ml, 最小步进0.01ml/h。

- 快进速度范围：（0.1-2000）ml/h，, 最小步进0.01ml/h。

- KVO：（0.1-5）ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 体重设置范围：（0.1-500）kg，最小步进0.1kg。

- 气泡大小检测1-6档可设置，单个气泡灵敏度25ul。

- 累积气泡检测可设置: (0.10-4.00)ml/h。

- 输液泵空瓶灵敏度具有高、中，低三档可调。

- 阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml，单一故障状态下最大输液量应≤0.5mL。

- 输液泵支持上阻塞、下阻塞报警功能。（需提供检验报告证明）

- 动态压力监测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。

- 压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- 输液泵产生的最大压力应≤1350mmHg。

- ★≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。（提供检验报告证明）

- 具有叠机功能，无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理。

- 具有夜间模式，音量自动变低、液晶屏亮度自动变暗。

- 具有排气和快进功能；具有待机功能。

- ★支持药物库，可储存≥4800种药物。（提供检验报告证明）

- 具有历史记录功能，可存储≥1800条历史记录。

- 可连接扫描枪进行条码扫描。

- 可选配加装无线模块，实现无线联网监测。

- 标配内置电池工作时间≥9小时（25ml/h）。（提供证明文件）

# 转运监护仪技术参数

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- 监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温参数。

- 可升级2IBP、ETCO2等参数。

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- ≥12英寸高清触摸屏，触控操作，高清显示。

- 支持手写中文输入，方便临床快捷使用。（提供证明文件）

- 心电：支持3/5/12导心电测量，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- ★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

- 具有NIBP与血氧同侧测量功能。

- NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

- 具有数据存储功能：趋势图表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

- 具有待机模式、夜间模式、隐私模式可供选择。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体界面、全屏7导界面等多种界面。

- 双报警灯设计，具有独立分开的生理报警灯和技术报警灯。

- 内置大容量电池，电池使用时间：≥3小时。

- 支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

- 监护仪使用寿命10年；（提供证明文件）

- 支持连接同品牌中央监护系统。

转运呼吸机技术参数

一、适用范围

用于院外或院内的幼儿、儿童、成人患者进行转运途中的呼吸生命支持。

二、技术参数

- 气动电控型

- 屏幕≥2.4 TFT彩屏

- 具备中文语音智能导航操作和报警功能

- ★主机上可通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式

- ★呼吸模式：IPPV、A/C等

- ★CPR功能，心肺复苏指导和自动通气

- 主机重量: ≤1.4Kg

- 工作压力:2.7 ～ 6.0bar

- 吸呼比:  1:1.67

- ★氧气浓度：60%和100%，2档可调

- 每分钟呼吸流量（MV）：3-20L/min可调，8档可调

- 呼吸频率：5～40bpm，10档可调

- ★触发压力：-2mbar

- 气道压力：20～60mbar

三、其它

- 监测指标：窒息报警，电池电量，气源压力等

- 显示屏可显示电池状态、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力等状态

- 可选配一体化负压吸痰、面罩供氧功能

- 配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床上

- 可充电锂电池，可连续使用≥10h，并且有在线充电使用功能

- 防水保护等级:IPX4

- 产品通过国际CE认证及FDA认证，并提供认证证书

- 已通过国际EN1789救护车车载测试认证，抗摔防震，有独立第三方权威认证证书

紫外线消毒车技术参数

- 采用双管结构

- 电源：220V±10％   50HZ±1HZ

- 输入功率：150VA

- 熔断丝规格：FUSES 5AX20

- 灯管功率：30W×2

- 紫外线强度：≥180UW/CM2

- 紫外线波长：≥250nm

- 灯臂可调节角度：0-180度

- 定时范围：0-120分钟

- 灯管寿命：≥1000小时

除颤仪技术参数

- 1. 具备手动除颤、心电监护功能。

- 2. ★体外除颤监护仪配置≥8寸彩色TFT显示屏，界面可显示≥5道监护参数波形。（提供证明文件）

- 3. 显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。

- 4. 采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

- 5. 支持体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。

- 6. 体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。

- 7. 具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。（提供证明文件）

- 8. ★体外手动除颤时除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J。（提供证明文件）

- 9. 体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J。

- 10. ★病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。（提供检验报告证明）

- 11. 体外除颤仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求。

- 12. 监护功能：可选配升级实现12导ECG、SPO2、体温、NIBP监测功能。（提供证明文件）

- 13. ★可监测心律失常分析种类≥25种。（提供检验报告证明）

- 14. 可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

- 15. 可选配AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 16. 主机具有≥160小时趋势图和趋势表、≥1000条用户事件存储、AED下≥240min录音存储。

- 17. 体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 18. 体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。

- 19. ★体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，标配1块电池可支持360J除颤210次以上。（提供证明文件）

- 20. 电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。

- 21. 体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。

- 22. 记录仪实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 23. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。

二、其他说明：

1、交付地点：采购人指定地点。

2、供货期：签订合同后30日内完成供货。

3、付款方式：根据实际供货量进行结算，供货后经采购方验收合格后一次性支付。

4、配送要求：中标单位须按照项目业主方提供的配送数据，将中标货物配送至甲方指定地点，经相关管理人员验收安装，经甲方验收合格后，方为配送完成。若未通过验收者、必须重新配送，不得以任何借口推诿。

5、质保要求及时间：质保期1年，在货物交付使用后，卖方应对货物质量保证及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。卖方应有设或指派的法定售后服务机构。

6、投标报价含:货物本身价格、保险费用、包装费、运输费用、搬运费、损耗、税金费用、检疫费、管理费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

7、验收标准：

（1）货品抵达目的地同时应提供相关证书（供货方提供材料试验和检验报告，供货方提供工厂出具的具有效力的检验证书一式两份，所有货物均具有合格证书并注明型号、规格、制造商名称、生产日期）等资质文件进行进场报验。

（2）买方按产品标准及技术要求在现场验收货物，货物验收按照国家最新标准及招标文件中所提出的要求，如供方实际执行的标准高于国家标准则按卖方标准验收。

（3）买方在货物抵达交货地点之日起3日内完成初步验收，这种验收只是数量上的和外观感觉上的，最终验收依据国家标准。

（4）货物抵达交货地点后，采购方、供货方双方共同派员参加验收，如供货方在接到采购方通知之日起三日内无法派员抵达现场，则视为同意买方自行验收的结果。

# 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标依据

1、评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2、评标的依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

3、本项目评标采用综合评分法。

二、评标委员会

招标机构将按照《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定并在招标领导小组的领导下组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家、招标人代表组成。评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、质疑、评价和比较，向招标人推荐中标候选人。

特别说明：为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。

三、投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是所有）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对询问答疑的内容做出书面答复。

2、重要澄清的答复应是书面的，澄清答复不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章并作为投标文件的组成部分。

四、对投标文件的评估和比较

1、对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2、除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

1.投标的材料、设备采购及配套安装、完成期限超过招标文件规定期限；

2.投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；

3.提供供货、安装服务、施工能力；

4.是否改变招标文件提供的采购清单中的计量单位、数量的；

5.产品的质量和适用性；

6.投标人提供的材料、设备采购及配套安装实施方案、技术措施等不能证明其未以低于生产成本投标的；

7.配套供货、安装服务设备的安全性；

8.零备件、专用工具及相关服务的费用；

9.招标文件中所要求的有关服务的费用；

10.发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

11.投标文件附有招标人不能接受条件的；

12.其他特殊因素（如节能、安全和环保等）。

五、评标过程的保密

1、开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2、投标人在评标过程中，发现其进行力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本项目招标有关规定的活动时，将被取消中标资格。

六、初步评审

1、评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价计算出的总价金额为准。

2、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标最低报价，不作为是否中标的依据。

4、招标方不接受不符合国家相关规定的投标报价或优惠方案。

5、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效投标处理。

6、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会应将其投标作无效投标处理。

7、评标委员会应当审查所有有效投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作无效投标处理。

8、投标人不得误导、干扰评标委员会的评标活动，否则其投标将作无效投标处理。

9、评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

10、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围和质量，或限制了采购人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位，作无效投标处理。

11、下列情况属于重大偏差：

（1）投标报价高于设定的采购预算招标控制价的；

（2）投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的；

（4）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（6）投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

（7）改变招标文件提供的采购清单中的计量单位、数量的；

（8）涉嫌以他人名义投标的；

（9）提供的材料、设备采购及配套安装实施方案、技术措施等不能证明其未以低于生产成本投标的；

（10）履约担保、违约赔偿、变更工程结算等的承诺，不符合招标文件要求的；

（11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应的投标，将作无效投标处理。

12、细微偏差是指对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

13、评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

14、对投标文件响应性的审查

1.开标后，评标委员会将对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否由投标代表按规定签名，是否满足招标文件的格式要求，是否提供投标保证金。

2.在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝。

3.评标委员会判断投标文件的实质性响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4.评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

七、详细评审

1、经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、根据国务院《政府采购法实施条例》的规定，本项目可使用的评标方法为：

（1）最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标（技术加商务部分得分）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3、本项目依据投标须知中规定的评标办法进行评标，即综合评分法。

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（3）投标商所投产品应优先选择《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）目录内的产品，（须提供节能、环保证明文件复印件加盖公章）。

4、评标完成后，评标委员会将拟定书面评标报告提交给招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

5、评标和定标：采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6、如果出现有效投标供应商不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准后，可改为非招标采购方式，采用最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和工信部联企业〔2011〕300 号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014］68 号）的规定，对监狱企业产品的价格给予 6 %扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）文件规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。

备注：投标企业属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，只能享受一次下浮，不重复享受。（投标企业声明属于小微企业的，在投标文件中须提供相关佐证材料，以便于评标委会认定是否符合享受该政策，不提供的不享受相关优惠政策。若为经销商，需提供投标单位自身和所投产品制造商小微企业声明，不予提供的不享受相关优惠政策。）

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人具有独立法人资格,具有有效的三证合一营业执照； | 法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），提供在本单位缴纳的3个月（近6个月任意3个月）社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人； | 具有税务局开具依法缴纳3个月（近6个月任意3个月）税完税证明（0申报的需提供0申报证明）； | 具有2021年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）； | 具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》； | 投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的书面承诺书（自拟）； | “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章；提供截图日期需在本项目领取招标文件期内）；（采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录,投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）； | 针对本项目的反商业贿赂承诺书； | 投标保证金缴纳证明材料； |  |

注：按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”。对可以进入详评的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审“栏中打“√”。一项未提供，则不通过。

| 初步评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的； |  |  |  |
| 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 未满足招标文件中技术条款的实质性要求； |  |  |  |
| 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标； |  |  |  |
| 属于招标文件规定的其他投标无效情形； |  |  |  |
| 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的； |  |  |  |
| 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

商务符合性审查表

| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求（8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90 日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 （14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以无效标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

| 技术符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 货物主要技术指标和性能的详细说明 | 10.2.1 |  |  |  |
| 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用。 | 10．2.2 |  |  |  |
| 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应。 | 10.2.3 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经济标(报价得分) 40分 | 报价得分=(评标基准价/投标报价)×40%×100 备注：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）。 |
|  | 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 | 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业； ④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策； ⑤参与投标的中小企业负责人（单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）与与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的的中小企业不享受政府采购对中小企业的扶持政策； ⑥专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ⑦进口产品不享受中小企业评审优惠。 ⑧享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况，本项目为货物类项目。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型、微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函； ②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件； ③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明文件； 供应商应同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。 |
| 2 | 节能、环境标志产品评审优惠内容 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号、18号、19号）最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是节能产品政府采购品目清单内产品，并提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》内认证机构出具的认证证书。其他产品若属于“节能产品政府采购品目清单”内产品，在同等条件下，优先采购节能产品政府采购品目清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购品目清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。 |

商务、技术部分评分表

|  | 序号 | 内容 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务、技术部分占60分 | 1 | 技术参数 | 30分 | 从所投产品的技术指标、基本功能、采购需求的吻合程度和偏差情况（包括所投产品配置、主要技术参数）进行评价： “★”号条款不满足每条扣3分，扣完为止； 一般条款不满足每条扣1分，扣完为止； 漏报技术条款视为该条不满足。 （“★”为重要条款，未加“★”为一般条款）备注：参数以中国工信部网站或中国汽车网查询为准，其复印件加盖生产厂家公章制作于投标文件中；如提供虚假证明文件，按政府采购相关法律、法规处理 |
|  | 2 | 合法来源证明 | 5分 | 投标人提供车辆的合法来源证明（合法来源证明为生产厂家的合法销售证明文件，投标人携带证明材料至开标现场备查，不提供不得分。） |
|  | 3 | 供货进度计划 | 5分 | 有详细的供货进度计划，计划合理，可行性好的、全面、合理，且有具体的违约责任承诺的得5分；有供货进度计划，计划合理，可行性一般，且有具体的违约责任承诺的得3分；有供货进度计划，计划基本合理，可行性差，且有具体的违约责任承诺的得1分；供货进度计划、不完善、可行性较差，违约责任承诺不具体或者没有违约承诺不得分。 |
|  | 4 | 质量保证措施及承诺 | 5分 | 质量保证措施完善、可行性强，且有具体的违约责任承诺的得5分；质量保证措施完善、较好、可行性较强，且有具体的违约责任承诺的得的3分；质量保证措施基本完善、基本可行，有具体的违约责任承诺的得1分； 质量保证措施不完善、可行性较差，没有具体的违约责任承诺，或无质量保证措施及承诺的不得分。 |
|  | 5 | 售后服务方案、保障措施及承诺 | 7分 | 售后服务方案完善具体，售后服务保证措施针对性强，能切实解决售后服务期内货物使用可能发生的问题，且对使用期间内发生紧急情况有良好应对方案及保障措施、到达现场时间及时，并提供售后服务期过后的服务承诺及要求合理，满足招标文件要求且针对性强得7分； 售后服务方案具体可行，售后服务保证措施有一定针对性，能解决质保期内货物使用进程中可能发生的问题，质保期内发生紧急情况有应对措施，服务承诺及要求基本合理、到达时间基本及时，能满足招标文件要求得5分；售后服务方案、承诺及保证基本可行，但缺乏针对性，针对性一般，质保期后服务承诺及要求和应对紧急情况的应对措施空泛、不具体,不满足招标文件要求得3分。售后服务能力差，售后服务方案、承诺及保证可行性较差，无质保期后服务承诺及要求和应对紧急情况的应对措施不得分。 |
|  | 6 | 响应效率 | 3分 | 投标人具备快速解决设备故障的服务能力，故障现场响应时间在3小时内的，得：3分；在3-6小时（含三小时）内的，得：2分；6-9小时（含六小时）内的，得：1分。（提供承诺函） |
|  | 7 | 业绩评审评分 | 3分 | 投标人近3年同类业绩进行比较，每承担过一个类似项目得1分，本项最高得3分；附合同或中标通知书或成交通知书。 |
|  | 8 | 标函 质量 | 2分 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨。标书无涂改、错页、漏页现象得1-2分；标函编制内容不完整、叙述简单。标书有涂改、错页、漏页现象得0分。 |

备注：

- 1.若投标人投标价格超出采购预算，则该投标人投标无效；

- 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响货物和服务质量的，且投标人不能证明其报价合理性，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 3.投标商所投产品应优先选择《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

- 4、投标单位应在认真理解本招标文件和项目有关情况后，做出需自己负责的按上述内容对投标人进行评审。

- 5、技术、商务部分权重60%；投标报价部分权重40%。

- 6、投标人最终得分等于技术、商务部分、报价三者得分之和。

喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目负压救护车采购项目（二次）

货物类政府采购公开招标文件

第三册

# 政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

- 政府采购合同参考范本

- （货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |