### 伊犁州新型冠状病毒感染疫情应急救治

### 能力提升项目

公开招标文件

- 文件编号：XJDB-2023GK--074

采购人：伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

编制日期：2023年9月12日

目  录

第1章 招标公告	2

第2章 供应商须知	6

一 总  则	6

二 招标文件	6

三 投标文件的编制	10

四 投标文件的递交	13

五 开标及评标	15

六 确定中标	15

第3章 供应商须知资料表	26

第4章 货物需求及技术规格	33

第5章评标方法和标准	69

第6章 投标文件格式	75

第7章 合同模板	94

# 第1章 招标公告

- 伊犁州新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目公开招标公告

项目概况：

伊犁州新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目的潜在供应商应在政采云系统平台https://www.zcygov.cn/线上报名及获取招标文件。于2023年10月8日16点00分(北京时间)前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XJDB-2023GK--074

项目名称：伊犁州新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目

预算金额：6339000元

采购方式：公开招标

采购内容：

标段一：1.高端心电监护仪13台（国产）；

2.无创呼吸机6台（国产）；

3.有创呼吸机14台（国产）；

4.转运呼吸机3台（国产）；

标段五：电子支气管镜（视频套件）2套（国产）。

最高限价单价：

标段一：1.高端心电监护仪95000元/台（国产）；

2.无创呼吸机170000元/台（国产）；

3.有创呼吸机215000元/台（国产）；

4.转运呼吸机148000元/台（国产）；

标段五：电子支气管镜（视频套件）150000元/套（国产）。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人授权委托书【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。

（2）供应商需提供投标保证金。

（3）供应商有效期内工商营业执照。

（4）社保机构或税务机构出具的供应商近3个月的社会保障资金证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明。

（5）税务机关出具的供应商参加本次采购活动近3个月依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明。

（6）会计师事务所出具的2022年度财务审计报告或银行出具的资信证明。

（7）供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；供应商为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内。

（8）供应商需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内。

（9）供应商需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，需提供无重大违法记录声明函(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。

说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。

- 三、获取招标文件

获取时间：2023年9月18日至2023年 9月25日，每天上午北京时间10:00 至14:00，下午 16:00 至 20:00（法定节假日除外）

地点：政采云系统平台https://www.zcygov.cn/线上报名及获取招标文件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年10月8日16点00分(北京时间）

开标时间：2023年10月8日16点00分(北京时间）

地点：政采云系统平台https://www.zcygov.cn/

- 投标保证金：

- 标段一：110000元

标段五：6000元

- （按照预算金额2%以内的整数计算）

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会

地 址：伊宁市青年街8号

联系方式：0999-8215718

2.采购代理机构信息

名 称：新疆鼎标招投标代理有限公司

地 址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦A座1407室

联系方式：13394996638

- 3.项目联系方式

项目联系人：潘永华

电 话：0999-8355211

# 第2章供应商须知

## 一   总  则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，投标被认定为投标无效。

1.3.6若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，投标被认定为投标无效。

1.4如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标被认定为投标无效。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，相关投标被认定为投标无效。

1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则投标被认定为投标无效。

1.7供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分项和分包最高限价单价见供应商须知资料表。

2.3供应商报价超过招标文件规定的预算金额和分项、分包最高限价单价的，投标被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二 招标文件

### 5.招标文件构成

5.1招标文件分为7章，内容如下：

第1章招标公告

第2章供应商须知

第3章供应商须知资料表

第4章货物需求及技术规格

第5章评标方法和标准

第6章投标文件格式

第7章合同模板

5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

6.2采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 三  投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准则和计量单位的使用

7.1项目有分标段的，供应商可对招标文件其中某一个或几个标段货物进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

7.2供应商应当对所投项目招标文件中“货物需求及技术规格”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一项中的部分内容，该项目投标被认定为投标无效。

7.3无论招标文件第4章货物需求及技术规格中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

7.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成（详见投标文件格式）

8.1本项目采用不见面开标，供应商需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在公开招标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

8.2开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 9.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

9.1供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 9.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 10.投标报价

10.1所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，投标被认定为投标无效。

10.2供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

- 10.3投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

10.4供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，投标被认定为投标无效。

10.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 11.投标保证金

11.1供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2供应商未按本招标文件规定提交投标保证金的，投标被认定为投标无效。

11.3投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

11.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

11.5因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 12.投标有效期

12.1投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，投标被认定为投标无效。

12.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标文件的密封和标记

响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密签章和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,代理机构及采购方不予受理。

### 14.投标截止

14.1供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于投标截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件U盘、纸质响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

14.2本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

14.3本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，然后发送至政采云公司指定邮箱，进行申领CA加密设备。

14.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

14.5开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

14.6开标时报价签字确认时段不得超过30分钟。

15.递交的公开投标响应文件

15.1各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于公开投标响应文件递交截止时间前1个工作日完成公开投标响应文件的制作与上传。

## 五   开标及评标

### 16.采用不见面开标方式

### 16.1供应商在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知资料表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政采云开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

16.2开标前，采购代理机构将会同采购方监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查供应商保证金交纳情况），确认无误后开标。

### 16.3法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.4开标时间截止后，提交投标电子响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

### 17.资格审查及组建评标委员会

- 17.1资质审查

（1）供应商在规定的时间内解密上传的公开招标响应文件。

（2）评标委员会根据评审原则及标准对投标供应商递交的公开招标响应文件进行资格和符合性审查，以确定其投标供应商是否具备参加公开招标的资格。

（3）公开招标响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应公开招标文件要求的无效文件：

1）未按照招标文件规定缴纳投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（4）公开招标响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次公开招标的资格。

### 17.2 组建评标委员会

17.2.1采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政府采购网专家库抽取评审专家依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人、采购代理机构推荐中标候选人。

17.2.2评标委员会人选于开标前确定，成员名单在中标结果确定前保密。

17.2.3评标委员会由有关此次项目方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，项目采购人代表1人，专家4人，其中评审专家成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.2.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

17.2.5有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与供应商或者投标主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

17.2.6评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受供应商、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

17.2.7 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17.2.8  如果出现有效投标供应商不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建本次招标的评标委员会则作为改变采购方式后谈判小组，负责改变采购方式后的谈判活动。

### 18.投标文件符合性审查与澄清

18.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 18.2投标文件的澄清

18.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。采购代理机构将通知所有投标供应商,并给所有投标供应商提供较充分的修正时间。投标供应商根据要求，对原响应文件进行修正，并将修正文件通过数字证书加密并签章后，传到网站指定栏目。逾期不上传的，视同放弃公开招标。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行公开招标。

18.2.2供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标（报价）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第18.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，投标被认定为投标无效。

供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译本，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由供应商承担。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；其他同品牌供应商不作为中标候选人。

18.5如一个项目（标段）内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第18.4条规定处理。

18.6供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则投标被认定为投标无效。

### 19.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 20.投标无效

- 20.1无效投标的概念

无效投标一般是指由于供应商所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他供应商投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。

- 20.2有下列情况之一的投标应作无效标处理：

（1）投标截止时间过后递交的电子投标文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的（不接受二次提供）；

（4）未提供《开标（报价）一览表》的；

（5）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的最高限价单价的；

（7）投标文件载明的采购项目质保（维保）期限、交货期限不符合招标文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（10）投标文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（11）投标响应文件未按照公开招标文件要求顺序编制的；

（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（13）投标响应文件未关联目录；

（14）符合性审查未通过的。

### 21.比较与评价

21.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 22.废标

- 22.1废标的概念

废标一般是指由于供应商所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有供应商的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

- 22.2有下列情形之一的应予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

### 23.保密原则

- 23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 24.中标候选人的确定原则及标准

24.1根据投标供应商综合得分，按照从高到低的顺序，推荐中标候选人，并编写评审报告。

- 24.2确定中标候选人和中标人

（1）招标方在评标结束后2个工作日将评标报告提交采购人审核，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《采购结果确认书》，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人或者招标方自中标人确定之日起2个工作日内，在《新疆政府采购网》http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 25.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

### 26.中标通知书和招标结果通知书

（1）招标结束后，招标方将以书面形式发出《中标（成交）通知书》，《中标（成交）通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标（成交）通知书》将自动作废。

（2）《中标（成交）通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

### 27.签订合同

27.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 28.履约保证金

28.1中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

28.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 29.中标服务费

中标人领取中标通知书时须向采购代理机构支付中标服务费，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 30.廉洁自律规定

30.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

30.2在本次采购活动中，采购人和采购服务代理机构保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。

### 31.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 32.质疑与接收

32.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

32.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或签章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章，并加盖公章。

32.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

- 33.质疑答复

33.1采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

33.2对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

33.3供应商对采购人或招标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

33.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 34组织验收

34.1采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

34.2  采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

34.3货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕正常使用一个月后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。

34.4验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.5 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

# 第3章 供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标项目:伊犁州新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目 编 号：XJDB-2023GK--074 |
| 2 | 采购人：伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会 联系人：王军 电 话：0999-8215718 |
| 3 | 采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司 地址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦A座1407室 业务联系人：潘永华 电话：13394996638 、0999-8355211 |
| 4 | 采购内容： 标段一：1.高端心电监护仪13台（国产）； 2.无创呼吸机6台（国产）； 3.有创呼吸机14台（国产）； 4.转运呼吸机3台（国产）； 标段五：电子支气管镜（视频套件）2套（国产）； |
| 5 | 预算金额：6339000元 最高限价单价： 标段一：1.高端心电监护仪95000元/台（国产）； 2.无创呼吸机170000元/台（国产）； 3.有创呼吸机215000元/台（国产）； 4.转运呼吸机148000元/台（国产）； 标段五：电子支气管镜（视频套件）150000元/套（国产）。 |
| 6 | 合格供应商的资格要求： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）法定代表人授权委托书【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。 （2）供应商需提供投标保证金。 （3）供应商有效期内工商营业执照。 （4）社保机构或税务机构出具的供应商近3个月的社会保障资金证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明。 （5）税务机关出具的供应商参加本次采购活动近3个月依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明。 （6）会计师事务所出具的2022年度财务审计报告或银行出具的资信证明。 （7）供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；供应商为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内。 （8）供应商需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内。 （9）供应商需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，需提供无重大违法记录声明函(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。 说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。 |
| 7 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 8 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 9 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 10 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 11 | 招标文件获取时间：2023年9月18日至2023年9月25日北京时间10:00-14:00，16:00-20:00法定节假日除外） |
| 12 | 保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 保证金数额： 标段一：110000元 标段五：6000元 （按照预算金额2%以内的整数计算） - 账户信息： - 开户行名称：新疆鼎标招投标代理有限公司 - 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司香水湾支行 - 银行账号：812020112010108965773 - 银行行号：402898000197 1.提交投标保证金截止时间：2023年10月8日北京时间16：00分前。 新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。 2.潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交投标保证金。 |
| 13 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14 | 投标文件组成： 1．本项目采用不见面开标，供应商需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在公开招标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商需在任意地点新疆政采云 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。 供应商必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上政采云平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 15 | 投标截止时间：2023年10月8日16点00分(北京时间） |
| 16 | 开标时间：2023年10月8日16点00分(北京时间） 开标地点：政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） 开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件，解密时长为：30分钟。 |
| 17 | 评标方法：适用综合评分法（其中技术和商务分70分，报价分30分） |
| 18 | 推荐中标候选供应商的数量 1家 |
| 19 | 公告发布媒体《新疆政府采购网》http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ |
| 20 | 交货期限:自签订合同之日起45个工作日 |
| 21 | 质保（维保）期：参数中有质保（维保）期要求的按照参数中要求，参数中未作要求的质保（维保）期为1年 |
| 22 | 交货地点：伊宁市、奎屯市 |
| 23 | 签订合同时间:中标通知书发出之日起30日内 |
| 24 | 付款方式：按合同约定 |
| 25 | 付款程序：所有货款均以人民币支付，采购人办理具体付款手续 |
| 26 | 履约保证金金额： ☑不要求提供 □要求提供。 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，本采购项目履约保证金为合同金额的 %，提交方式为 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：中标供应商应当向采购方交纳履约保证金。写明采购编号、标段号及用途(履约保证金)。履约保证金待货到验收合格后无息退还，只退投标公司账户，不退个人账户。未履行或未完全履行采购合同，则没收履约保证金。 |
| 27 | 本项目不得转包。 |
| 28 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 在评标过程中，评标委员会认为供应商报价明显低于其他有效供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字或签章确认加盖公章，否则无效。书面说明的签字或签章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或签章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字或签章确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字或签章确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 29 | 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |
| 30 | 文件解释权：本招标文件的解释权归新疆鼎标招投标代理有限公司所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。招标文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。 |

# 第4章 货物需求及技术规格

## 第一部分 采购技术参数要求

一、项目说明：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

（2）货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

- （3）所有产品按照采购方使用环境需求，安装、调试、培训到位，保障甲方操作人员工作中能够正常运行使用。

- 二、采购技术参数要求：

标段一：1.高端心电监护仪13台（国产）；

高端心电监护仪技术参数

- 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个,并可外接8槽位辅助插件箱方便升级；

- 2.★监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明；

- 3.≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作；

- 4.采用无风扇设计；

- 5.可内置高能锂电池，供电时间≥2小时；

- 6.配置≥3个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备；

监测参数：

- 7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测；

- 8.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计；

- 9.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测；

- 10.★支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析；

- 11.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料；

- 12.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段；

- 13.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm；

- 14.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示；

- 15.无创血压适用于成人，小儿和新生儿；

- 16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

- 17.提供辅助静脉穿刺功能；

- 18.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg；

- 19.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿；

- 20.提供灌注指数（PI）的监测；

- 21.★配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7；

- 22.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测；

- 23.有创压适用于成人，小儿和新生儿；

- 24.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg；

- 25.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测；

- 26.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求；

- 27.★标配旁流EtCO2监测模块，水槽要求易用，可快速更换；

- 28.支持升级配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度；

- 29.支持升级麻醉深度BIS，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度连接使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能；

- 30.支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看；

- 31.支持升级PiCCO监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测；

- 32.支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求；

- 33.支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数；

- 34.支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量；

- 35.支持升级互联模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 36.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易；

- 37.★标配报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别；

- 38.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态；

- 39.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限；

- 40.★标配参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警；

- 41.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料；

- 42.支持升级配备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品、手册截图证明材料；

- 43.可升级配备麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估，需提供产品、手册截图证明材料；

- 44.支持升级配备CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程，，双标法筛查流程复合《全国新生儿先天性心脏病筛查手册》（2018版），需提供产品、手册截图证明材料；

- 45.提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系；

- 46.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟；

- 47.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

- 48.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能；

- 49.支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾；

- 50.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据；

- 51.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式；

- 52.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

产品设计与认证

- 53.★产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证；

- 54.★产品设计使用年限≥10年；

- 55.增配心电监护仪附件胸导联线主电缆及五导联线、血样探头及主电缆、血压袖带及导气管、体温探头各一套。

- 56.每台高端心电监护仪标配1辆心电监护仪专用台车；

- 57.标配双有创主电缆线；

- 58.整机质保5年。

2.无创呼吸机6台（国产）；

无创呼吸机技术参数

1.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。请提供医疗器械三类注册证；

2.★彩色触摸电容屏（≥15.6英寸），分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势操作，支持无菌手套操作；

3.★采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min（提供证明文件）；

4.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+，可升级容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV；

5.★具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能；

6.★氧疗模式下可升级监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现趋势图，辅助医护人员氧疗效果评估和失败预测（提供证明文件）；

7.氧浓度精确可调（21-100%），可选配氧浓度实时监测；

8.★标配呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度（提供证明文件）；

9.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

10.★可内源性PEEP实时监测（提供证明文件）；

11.★可升级食道压监测功能，提供与呼吸机同品牌的食道压附件（提供证明文件）；

12.★具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min（提供证明文件）；

13.支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择；

14.★屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示；

15.★实时监测病人端泄漏量和总泄漏量；

16.≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上；

17.可升级CO2模块监测；

18.可升级SpO2模块监测；

19.具备截屏U盘导出功能（最多可缓存50张屏幕文件）；

20.主要设置参数

20.1.持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O；

20.2.★吸气正压IPAP：4-50 cmH2O；（提供证明文件）

20.3.支持压力：4-50 cmH2O；

20.4.呼气压力EPAP：4-30 cmH2O；

20.5.★潮气量：50ml—2500ml；

20.6.呼吸频率：1-60次/min；

20.7.★吸气时间：0.2—5s；

20.8.氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%；

20.9.压力上升时间：1- 6档可调；

20.10.延时升压时间：OFF，1-60min。

21.监测参数

21.1.气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

21.2.潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

21.3.呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

21.4. 实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录。

22.报警参数

★22.1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示；

22.2.分级报警和声光报警；

22.3.气道压力：过高/过低报警；

22.4.分钟通气量：过高/过低报警；

22.5.潮气量：过高/过低报警；

22.6.呼吸频率：过高/过低报警；

22.7.吸入氧浓度：过高/过低报警；

22.8.电源、气源中断报警；

22.9.电池电量低报警。

23.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求（提供证明文件）；

24.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫；

- 25.每台呼吸机配置两套硅胶呼吸管路及两套重复消毒湿化罐，整机质保三年；

26.配置加热导丝管路≥1套。

3.有创呼吸机14台（国产）；

有创呼吸机技术参数

一、基本特征

- 1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面；

- 2.采用≥15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，支持180度广视角查看；

- 3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示；

- 4.自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试；

- 5.≥90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上；

- 6.气动电控呼吸机；

- 7.标配一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作（提供证明文件）；

- 8.★标配实时气源压力电子显示；

- 9.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出；

- 10.具备截屏U盘导出功能；

- 11.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染；

- 12.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染；

- 13.可升级原装同品牌旁流CO2模块监测（提供证明文件）；

- 14.可升级主流CO2模块监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算；

- 15.可升级（原装同品牌）SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波（提供证明文件）；

- 16.标配顺磁氧，后期需要更换氧电池时，提供技术支持和专用工具；

- 17.具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数（提供证明文件）。

二、呼吸模式及功能

- 1.★标配有创通气模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等）；压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV），双水平气道正压通气模式DuoLeve；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、窒息通气模式；可升级有创通气模式：气道压力释放通气APRV、容量支持通气VS；

- 2.标配无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel和 PSV-S/T等模式；可升级无创通气模式APRV；

- 3.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能（提供证明文件）；

- 4.可升级经鼻持续气道正压通气；

- 5.★先进的智能同步技术，自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数（提供证明文件）；

- 6.其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能；

- 7.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能；

- 8.标配脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程（提供证明文件）；

- 9.具有NIF、RSBi及P0.1等脱机参数监测和测量；

- 10.标配肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾；

- 11.可升级低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；

- 12.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能；

- 13.★基础流速可自动调节从而进行泄漏补偿，最大泄漏补偿流速：65L/min（成人）；45L/min（小儿）；15L/min（新生儿）。（提供证明文件）

三、设置参数

- 1.潮气量：20ml—4000ml；

- 2.呼吸频率：1-100/min；

- 3.吸气流速：6-180L/min；

- 4.SIMV频率：1-60/min；

- 5.吸/呼比：4:1—1:10；

- 6.最大峰值流速：200L/min；

- 7.吸气压力：1--100 cmH2O；

- 8.压力支持：0—100cmH2O；

- 9.PEEP：0~50 cmH2O；

- 10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF；

- 11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF；

- 12.★呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%（提供证明文件）；

- 13.氧浓度：21—100vol.%；

- 14.叹息功能：有。

四、监测参数

- 1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；

- 2.★驱动压监测：0 cmH2O —120cmH2O（提供证明文件）；

- 3.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；

- 4.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；

- 5.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

- 6.吸入氧浓度的监测

- 7.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；

- 8.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线等呼吸环监测；

- 9.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策（提供证明文件）；

- 10.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策（提供证明文件）；

五、报警参数

- 1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示；

- 2.窒息报警，时间可设置（5-60s）；

- 3.电池低压报警。

六、安全标准

- 1.呼吸机电磁兼容性应符合YY0505-2012标准；（提供检验报告作为证明文件）；

- 2.呼吸机电气安全应符合YY0601-2009标准；

- 3.★呼吸机电气安全应符合YY0893标准；

- 4.★呼吸机电气安全应符合YY/T0799-2010标准。（提供检验报告作为证明文件）

七、其他要求

- 1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能；

- 2.可连接到同品牌中央监护系统，可在中央监护系统显示呼吸机波形和参数，进而将数据传输到医院的CIS系统和HIS系统；

- 3.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫；

- 4.★产品上市时间超过5年，安全性和稳定性经过临床验证；

- 5.省内三甲医院用户超过30家，提供用户名单和联系方式；

- 6.标配两套可重复硅胶呼吸管路、可重复硅胶面罩，两个湿化罐，加热器需配置850的功能；

- 7.质保期3年。

4.转运呼吸机3台（国产）；

转运呼吸机技术参数

一、基本要求

1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；

2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便转运，标配直流电电源；

3.主机重量≤11千克；

4.采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800；

5.不少于120分钟内置后备可充电电池；

6.★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；

7.★呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；

8.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提指示功能；

9.★标配待机模式、有创通气、无创通气、氧疗模式；

10.可通过病人类型及身高或理想体重进行参数快速设置，并可计算理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）；

11.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出；

12.可升级同品牌旁流CO2监测。可升级主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数（提供证明文件）；

13.可升级同品牌血氧功能监测（提供证明文件）。

二、呼吸模式及功能

1.★标配模式（提供证明文件）：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式、双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC），智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）；

2.选配模式：压力释放通气APRV；

3.标配无创通气模式：具备无创通气NIV，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel和 PSV-S/T，选配无创通气模式：APRV等模式；

4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式；

5.★氧疗模式：标配具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳；

6.★先进的具有智能同步技术，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，：具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节上述参数（提供证明文件）；

7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定；

8.标配有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数；

9.可具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致；

10.★可升级低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。

三、设置参数要求

1.潮气量：20ml-2000ml；

2.呼吸频率：1-100次/min；

3.SIMV频率：1-60次/min；

4.吸/呼比：1:8-4:1 ；

5.最大峰值流速：≥210L/min；

6.吸气压力： 5-80cmH2O；

7.压力支持：0-80cmH2O（提供检验报告作为证明文件）；

8.呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O；

9.压力触发灵敏度： -20 — -0.5cmH2O；

10.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min；

11.呼气触发灵敏度：Auto, 10-85%；

12.氧浓度：21-100%；

13.压力上升时间：0-2s；

14.吸气时间：0.21-10s  (0.2-30s @ DuoLevel)。

四、监测参数要求

1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压；

2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比；

3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）；

4.呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率；

5.氧浓度参数：吸入氧浓度；

6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数；

7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测；

8.★屏幕波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。最多至可同屏显示4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示；

9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图；

10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示；

11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析；

12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。

五、报警要求

1.智能化分级报警、声光报警；

2.呼出潮气量：过高/过低报警；

3.吸入氧浓度：过高/过低报警；

4.EtCO2：过高/过低报警 ；

5.窒息报警，时间可设置（5-60s）；

6.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障。

六、其他功能要求

1.信息互连：能够和同品牌监护仪互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议；

2.每台呼吸机配置两套硅胶呼吸管路及两套重复消毒湿化罐、整机质保三年；

3.标配10L氧气钢瓶≥1个；

4.台车支撑系统≥1套（具备固定氧气瓶装置）。

## 标段五：电子支气管镜（视频套件）2套（国产）；

电子支气管镜（视频套件）

数量1套

一、电子支气管镜（数量1台）

1.视场角≥120°；

2.工作软管有效长度≥600mm；

3.景深3mm-100mm；

4.插入部外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.6mm；

5.镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；

6.★操作手柄具备左右旋转功能，向左≥120°，向右≥120°；

7.前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux；

8.兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；

9.操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行拍照、录像，图像放大、缩小，图像冻结、解除冻结等预设功能；

10.洗消方式≥2种，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；

11.吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用；

12.标配≥3寸便携显示屏，分辨率≥9.92 lP/m；

13.便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH，工作时间≥180分钟；

14.便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时；

15.显示器能上下0-180°转动，向左向右0-180°转动，以方便特殊体位的操作；

16.★注册证：电子支气管镜相关注册证，符合电子支气管镜收费规定。

二、可视喉镜（数量2台）

1.★显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；

2.★一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm；

3.★一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm；

4.★渐缩型镜片前端厚度：12.5mm；

5.★镜片角度：42度；

6.★视场角60º±15%；

7. ≥3寸，显示屏，≥100像素；

8.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux；

9.显示器像素为720*480；

10.分辨率≥7.87LP/mm；

11.★纺锤型短手柄设计，握持舒适；

12.★具有特殊防雾功能；

13.充电器输入：100-240VAC 50/60Hz；

14.充电器输出：5V，1200mA；

15.充电时间：＜3小时；

16.持续放电时间：＞3小时；

17.充电次数：＞300次；

18.内置可充电式锂电子聚合物电池。

三、视频套件（1套）

1.显示器≥15寸非触摸显示器；

2.显示器分辨率≥1920*1080；

3.输出图像：能够使用信号转接系统输出图像，确保输出图形≥1080P；

4.菜单模式：≥10种，包括图像亮度、图像对比度、调节画面色调、图像饱和度、图像锐度、图像画面降噪、图像画面旋转模式、语言设定、时间设定、输出分辨率等模式；

5.功能按键：具有图像缩放按键功能，根据需求调整图像大小；

6.白平衡功能：具有白平衡按键功能，快速一键白平衡调节；

7.数据导出：可导出采集的图像到U盘等外接设备；

8.★连接方式：与工作站之间的连接方式采用航空接口，通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接显示器同屏输出图像；

9.供电方式：支持移动电源供电方式，移动电源容量不小于18000mAh；也可通过接适配器交流电24小时使用；

10.一体化台车：包含镜挂支架、图像处理器操作台、显示器挂架、移动电源等功能组件；

11.★标配2条一次性电子支气管镜，与工作站兼容成像，与电子支气管镜同一品牌产品，以确保各项功能稳定。

12.整机质保3年。

- 电子支气管镜技术参数

- 数量1套

- 一、可视软喉镜（数量一台）

- 1.整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

- 2.显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作；

3.软管直径：≥2.8mm；

4.前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130°；

5.视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

6.内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

7.采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用防刮花、耐腐蚀、高性能的镜片；

8.TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥640*480Pix；

9.分辨率≥9.92 lP/mm；

10.景深：3-100mm；

11.显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；

12.负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

13.具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

14.充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

15.充电器输出：5V DC,1A；

16.内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；

17.配置≥8寸HD显示屏(像素≥1024*768，安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能)；

18.配置内镜台车：包含挂镜架、显示器挂架、储物盒等；四脚静音轮的设计最大化减少移动噪音；

- 二．可视喉镜（数量二台）

1.★显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；

2.★一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm；

3.★一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm；

4.★渐缩型镜片前端厚度：12.5mm；

5.★镜片角度：42度；

6.★视场角60º±15%；

7.≥3寸，显示屏，≥100像素；

8.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux；

9.显示器像素为720*480；

10.分辨率≥7.87LP/mm；

11.★纺锤型短手柄设计，握持舒适；

12.★具有特殊防雾功能；

13.充电器输入：100-240VAC 50/60Hz；

14.充电器输出：5V，1200mA；

15.充电时间：＜3小时；

16.持续放电时间：＞3小时；

17.充电次数：＞300次；

18.内置可充电式锂电子聚合物电池；

19.整机质保3年。

## 注：以上带“★”为实质性参数。

## 第二部分  商务要求

1.付款方式：按合同约定。

2.付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续 。

3.质量保证期

3.1技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

3.2技术参数中未单独提出要求的按以下要求做承诺说明：

3.2.1质保（维保）期：质保（维保）期按照参数中要求，未做要求的自验收合格之日起整机免费保修1年，终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费）；国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保（维保）期。

3.2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.2.3产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，但不得少于1年，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

4.售后服务要求

4.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

4.2不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

4.3卖方为制造商的，在新疆范围内拥有厂家自己的办事处和售后服务体系，在新疆有驻点专业的厂家维修工程师，提供姓名、联系电话，并在中国境内有相应的零配件保税库，以保证维修配件的需要。卖方为经销商的，在新疆范围内应有固定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书维修工程师，提供姓名、联系电话，在售后服务机构要常备本次项目采购的设备备品备件。

4.4设备出现故障要在12小时内响应，24小时内到场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，24小时电话服务支持。同时保证提供设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

4.5卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

4.6国家相关部门出台硬性规定的，需免费提供系统升级和接口。

# 第5章评标方法和标准

- 第一部分 投标文件响应符合性审查

| 符合性审查 详见招标文件第3章供应商须知资料表中合格供应商的资格要求（1-9）条资质要求。 |  |
| --- | --- |
| 采购人和监督人在开标时对供应商的资质进行审查，审查不通过的将投标无效。 |  |
| 序号 | 符合性审查要求 |
| 1 | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或签章。 |
| 2 | 投标报价是否超过最高限价单价的。 |
| 3 | 投标有效期（90日历日）是否满足招标文件要求。 |
| 4 | 供应商所投产品质保（维保）期、交货期是否满足招标文件规定期限的。 |
| 评审专家在开标时对供应商在商务技术部分上传的投标响应文件进行审查，审查不通过的将投标无效。 |  |

- 第二部分 评标办法及评分标准

本项目将按照招标文件第2章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

- 一、评审办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

综合评分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，评标专家按照招标文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知(新财购 〔2022〕22号)》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》符合规定的小微企业或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

- 二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如业绩、服务期、质保期、售后服务等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

- 三、评分标准

1.评标委员会根据招标文件，在对供应商投标文件综合评审的基础上进行评估打分。打分采取百分制，其中商务、技术部分为70分，报价分30分。

2.同品牌处理办法：

采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的供应商获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的供应商获得中标人推荐资格。其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 3.中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的供应商获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的供应商获得中标人推荐资格。

评分标准

| 分项 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 报价分 | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 技术部分 | 投标产品性能和质量 | 35 | 投标产品性能和质量：所投产品性能指标、商务要求全部响应且无负偏离得35分；“★”为实质性参数，所投产品性能指标低于招标文件要求出现负偏离的一项指标扣 3分，其余每项负偏离扣2分，扣完为止，满分35分。 （说明：1.以供应商提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；2.技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。 根据以上提供相关证明材料为依据进行评分） |
|  | 安装调试方案及实 施方案 | 8 | 安装调试方案及实施方案：根据供应商提供针对本项目的工作方案（包括但不限于货物的生产/采购方案、装卸方案、运输方案、供货方案等）进行打分。 1.安装调试方案及实施技术方案内容详细具体、可行性高的得6-8分； 2.安装调试方案及实施技术方案内容基本详细、可行性高的得3-5分； 3.安装调试方案及实施技术方案内容较详细 ，可行性一般的得1-2分。不提供不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 评标专家根据各投标供应商提供的产品质量保障措施进行综合比较打分（应包含质量保障目标、质量保障措施、质量保障制度等内容）：方案内容全面、完整得4-5分；方案内容基本全面、基本完整得2-3分；方案内容较全面、较完整得1分；不提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 培训方案：从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果、⑤培训地点等方面对供应商提供的培训方案进行评价，方案完整合理、针对性强的得2-3分；方案基本合理、针对性强的得1分；不提供不得分。 |
|  | 应急服务响应与处理方案 | 3 | 应急服务响应与处理方案：根据供应商的应急服务响应与处理方案等进行综合对比打分（1-3分），不提供不得分。 |
| 商务要求 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商针对本项目制定完善的售后服务方案（包括但不限于服务计划、维护能力、响应时限、质保（维保）期过后的维护方案及费用情况等）进行打分。 - 1.方案内容清晰合理、内容详尽、有条理、可实施性强得4-5分； - 2.方案内容基本清晰合理、内容基本详尽、可实施性较强得2-3分； - 3.方案内容较清晰合理、内容较详尽、可实施性一般的得1分。 - 不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 提供所有所投产品生产企业出具的售后承诺书得3分。少提供或不提供不得分。 |
|  | 企业的承诺及优惠条件 | 3 | 1.有非常满意的承诺和优惠条件得3分； 2.有较好的承诺和优惠条件得1-2分； 3.承诺较差、优惠条件一般得0分。 |
|  | 近三年类似业绩 | 5 | 近三年类似业绩：近三年（2020年8月至今）承接过类似项目业绩，（须提供合同或中标（成交）通知书复印件并加盖公章）。每具有一个业绩得1分，最多得5分。未附业绩证明资料的不得分。 |

# 第6章 投标文件格式

## 第一部分 投标响应文件的上传

一、资质审查

资质审查部分按照第3章供应商须知资料表中合格供应商的资格要求（1-9）进行上传并加盖电子签章。

二、报价响应

报价需上传报价一览表并加盖电子签章。

三、商务技术响应

需上传整个投标响应文件并按照第二部分投标响应文件的组成和编制顺序上传，否则投标无效。

注明：政采云系统上投标响应文件需与目录关联，若未关联或关联不完整，造成评审专家无法按照目录准确查阅相关内容，由此造成的相关不利后果由供应商自行承担。

## 第二部分 投标响应文件的编写

投标文件的组成和编制顺序：

请各供应商严格按照以下顺序编制投标文件，如未按要求编制投标文件的，投标无效。

- 1.投标函；【见投标文件格式】

- 2.投标声明函；【见投标文件格式】

- 3.法人代表授权委托书（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）；【见投标文件格式】

- 4.开标（报价）一览表；【见投标文件格式】

- 5.备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表；【见投标文件格式】

- 6.技术参数偏离表；【见投标文件格式】

7.商务要求偏离表；【见投标文件格式】

- 8.所供产品宣传彩页和产品说明书等；

- 9.本次项目所投产品的有效的检测报告、质量管理体系认证；（国家法定检测部门出具有效）

- 10.项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表；【见投标文件格式】

- 11.根据本项目评分标准顺序编写；（自拟）

- 12.近三年的类似业绩（必须附中标（成交）通知书或合同复印件加盖企业公章）；【见投标文件格式】

- 13.中小企业声明函（若有请如实填写）；【见投标文件格式】

- 14.残疾人福利性单位声明函（若有如实填写）；【见投标文件格式】

- 15.其它有利于投标的资料；

- 16.投标资质(2)-(9)项资料复印件加盖公章。

1.投 标 函

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会:

根据贵方组织招标的　（项目名称） 项目招标文号（XJDB-2023GK-  号、标段号），（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）处理本项目投标相关事宜。

1、投标声明函

2、法人授权委托书/法定代表人身份证明书

3、开标（报价）一览表

4、按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

5、资格证明文件

6、投标保证金，形式     ，金额为　　　　。

据此函，我方宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中项目总价为（注明币种 ，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、供应商已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意按相关法律法规处理。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商代表签字或签章：

投 标 人 名 称：

公          章：　　　　　　　　　20 　年　   月   　日

- 2.投标声明函

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会:

关于贵方20　　年　　月　　日第（项目编号、标段号）关于“　　　　　　　　”的招标项目，我方愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的供货和售后服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商：　供应商名称　　　　　　　签字人职务：

地址：　　　　　　　　　　　　 　 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：　　　　　　  　            邮编：

盖章：　　　　　　　　　　　　　  电话：

20　年　月　日

## 3.1法定代表人身份证明书

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

- 法定代表人身份证复印件

| - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

法人代表签字或签章：　　　　　　　　  联系电话：

公   章：

日   期：20　　年　　月　　日

注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

- 3.2法人代表授权书

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会:

本授权书声明:我（姓名）           系注册于（地区的名称）             （供应商名称）                                 的法定代表人，现授权（姓名）       为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称）               （文件编号）【XJDB-2023GK- 号、标段号】的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字或签章生效，被授权人无转让权,特此授权。

法人代表签字或签章：　　　　　联系电话：

被授权人签字或签章：　　　　　联系电话：

公       章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

- 法定代表人身份证复印件

| - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

- 被授权人身份证复印件

| 4.开标（报价）一览表 - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

项目名称：　                   项目编号：      标段号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保（维保）期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代理人（签字或签章）:

供应商(盖单位章):

日期：20　　年　　月　　日

注:1、“交货期限”指签订合同之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容。

- 2.投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；投标报价以元为单位，小数点后保留2位；

- 3.必须要有分项报价表格，报价不能超过招标文件最高限价单价。

### 5.备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表

项目名称：                    项目编号：     标段号：

| ### 序号 | ### 备品、备件名称 | ### 规格型号 | ### 制造商 | ### 单位 | ### 数量 | ### 单价（元） | ### 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 质保期外的约定供货价格承诺期限 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖公章):

法定代表人或被委托授权代理人（签字或签章）:

日期：20　　年　　月　　日

注：1. 相关维修配件价格，为质量保证期期满后约定期限内，采购人如向中标单位采购配件时中标人所作出的承诺供货价。（约定期限时间由各供应商单独承诺）

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

## 6.技术参数偏离表

供应商名称（公章）：           项目编号：    标段号：

| 序号 | 投标产品名称 | 招标规格参数 | 投标规格参数 | 偏离 （正/无/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

法定代表人或被委托授权代表（签字）：

日期：20　　年　　月　　日

7.商务要求偏离表

供应商名称（公章）：                 项目编号：   标段号：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务要求 | 偏离 （正/无/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

8.所供产品宣传彩页和产品说明书等；

9.本次项目所投产品的有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效）；

- 10.项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目名称：                   项目编号：    标段号：

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被委托代理人签字或签章:

供应商(盖单位章):

- 日期：        年    月    日

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

11.根据本项目评分标准顺序编写（自拟）；

- 12.供应商近三年类似业绩表

供应商名称（公章）：           项目编号：       标段号：

| 用户名称 | 项目名称 | 中标、成交金额(万元) | 验收结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  |  |  |  |

此表可向下延伸。

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“中标、成交金额”需提供中标通知书或成交合同复印件；

### 13.中小企业声明函（货物）

- （若有请如实填写，如不是无需附此函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（制造行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员            人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

14.残疾人福利性单位声明函

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：______________

15.其它有利于投标的资料；

- 16.投标资质(2)-(9)项资料复印件加盖公章。

- 17.无重大违法记录声明函

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会:

- 我公司参与公开招标文件编号为 项目的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司参加本次采购招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、2万元（含2万）以上的罚款等行政处罚），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

- 特此声明。

- 承诺单位：           公司（公章）

- 法人代表：（签字或签章）

- 法人代表身份证号：

- 2023 年  月  日

- 18.投标文件标书封皮格式

正（副）本

****        项目

（项目编号、标段号）

投 标 文 件

采购人：

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

供应商名称：

供应商：

联系电话：

地址：

- 附表一、采购项目验收单

| 项目名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 中标(成交)供应商 |  |  |  |  |  | 采购方式 |  |  |
| 合同完 成时间 |  |  |  |  |  | 项目验 收时间 |  |  |
| 中标(成交)设备 |  |  |  |  |  |  |  | 验收情况 |
| 序号 | 设备 名称 | 制造商 |  | 数量 | 规格参数 |  |  | 是否合格 |
| 详见《中标（成交）通知书》采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 | 采购人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术或 使用人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收监督人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目验收意见 |  |  | （是否合格） |  |  |  |  |
| 供应商意见：（是否属实） 供应商代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见: (是否合格) 采购人公章 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:1.采购人自行组织验收。2.采购人视项目具体情况,应邀请纪检监察、审计、人员进行监督并在“验收监督人员”一栏中签字。3.本验收单一式四联，采购人2联、采购代理机构1联、中标（成交）供应商1联。

- 附表二、质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字或签章；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章，并加盖公章。

# 第7章 合同模板

合同编号：

- 政府采购合同参考范本

（货物类）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月

注：具体以甲乙双方签订为准

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》第三编“合同”的规定等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称） (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）  (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：                             身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |