新冠疫情防控救治设备及试剂采购

项目（二次）

公开招标文件

项目编号：TQKSDQDL（GK）-2021-01号

第一册

招 标 人：喀什地区卫生健康委员会

采购代理机构：新疆天勤工程管理有限公司

采购代理机构地址：新疆喀什市地区喀什市艾尔斯兰汗路003号1幢8层8-2号

联 系 人：马鑫瑞

联 系 电 话：16609982766

日 期：2021年1月

目  录

第1章   投标人须知	3

一   总 则	3

1.采购人、采购代理机构及投标人	3

2.资金来源	4

3.投标费用	4

4.适用法律	4

二   招标文件	4

5.招标文件构成	4

6.招标文件的澄清与修改	5

7.投标截止时间的顺延	5

三   投标文件的编制	5

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	5

9.投标文件构成	5

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	5

11.投标报价	6

12.投标保证金	6

13.投标有效期	7

14.投标文件的签署及规定	7

四   投标文件的递交	8

15.投标文件的密封和标记	8

16.投标截止	8

17.投标文件的接收、修改与撤回	8

五   开标及评标	9

18. 开标	9

19.资格审查及组建评标委员会	9

20.投标文件符合性审查与澄清	10

21.投标偏离	11

22.投标无效	11

24.废标	12

25.保密原则	12

六   确定中标	12

26.中标候选人的确定原则及标准	12

27.确定中标候选人和中标人	13

28.采购任务取消	13

29.中标通知书和招标结果通知书	13

30.签订合同	13

31.履约保证金	13

32.中标服务费	13

33.政府采购信用担保	13

34.廉洁自律规定	14

35.人员回避	14

36.质疑与接收	14

附件1：履约保证金保函（格式）	17

附件2：履约担保函格式	18

（采用政府采购信用担保形式时使用）	18

第2章 投标文件格式	20

第一部分 开标一览表及资格证明文件	20

1  开标一览表（投标文件格式一）	21

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件	22

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)	23

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	25

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	26

6  社会保障资金的缴纳记录	28

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	29

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	30

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）	31

第二部分  商务及技术文件	32

1   投标书（投标文件格式五）	33

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	35

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	36

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	38

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	39

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	40

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）	41

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）	42

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）	43

8   投标人关联单位的说明	43

10   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	43

第3章 投标邀请	45

第4章 投标人须知资料表	45

第5章 货物需求一览表及技术规格	53

第6章 评标方法和标准	90

综合评分法评分标准	91

第7章 政府采购合同	98

1.1 合同组成部分	99

1.2 货物	99

1.3 价款	99

1.4 付款方式和发票开具方式	100

1.5 货物交付期限、地点和方式	100

1.6 违约责任	100

1.7 合同争议的解决	101

1.8 合同生效	101

2.1 定义	102

2.2 技术规范	103

2.3 知识产权	103

2.4 包装和装运	103

2.5 履约检查和问题反馈	104

2.6 结算方式和付款条件	104

2.7 技术资料和保密义务	104

2.8 质量保证	104

2.9 货物的风险负担	105

2.10 延迟交货	105

2.11 合同变更	105

2.12 合同转让和分包	105

2.13 不可抗力	105

2.14 税费	106

2.15 乙方破产	106

2.16 合同中止、终止	106

2.17 检验和验收	106

2.18 通知和送达	107

2.19 计量单位	107

2.20 合同使用的文字和适用的法律	107

2.21 履约保证金	107

2.22 合同份数	108

# 第一章 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。第一部分第二部分分开单独密封提交除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档一份，开标一览表一份，正副本可装入一个封套中，但开标一览表、电子U盘需再单独封装一份于单独封套中，加贴封条，并在封套的封口处骑缝加盖公章并由法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章，否则投标文件将不予接受。投标文件使用A4，胶装，排序号，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则其投标将被认定为投标无效。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回。投标文件正反面打印，编辑目录，页码连续，正副本每页均加盖企业公章，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

| 接收投标文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人检查自己或所投标段其他投标单位的的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入下一轮评审。本项目现场开标必须提供证件原件（不接受二次提供）:

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、投标人须具备独立法人资格。提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，2019年度财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）原件；

4、法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证原件；被授权委托人参与投标时提供授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）原件；

5、投标单位提供由企业所在地税务局出具的近三个月的完税证明（因疫情原因的月份未缴纳税收的，提供未缴纳税收的上一月的完税证明以满足三个月的缴纳税收证明）原件；

6、参加本次招标项目的投标人及授权的制造商，在本公告发布之日起，如在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）；

7、近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书（投标单位自拟）；

8 、供应商必须具备所投标设备的经营范围及医疗器械《生产许可证》或医疗器械《经营许可证》（原件）；

9、汇款凭证复印件及投标保证金收据原件；

10、本项目不接受联合体投标；

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

本项目评标委员会成员5名，其中招标人代表 1 人，政采云平台随机抽取专家 4 人。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法

1、价格因素：30分

2、商务因素：15分

3、技术因素：55分

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4、质疑的提出

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1  采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第二章 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人授权书（见投标文件格式二、三）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（2019年财务审计报告）；成立一年的新公司提供银行资信证明；

5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函及汇款凭证复印件（见投标文件格式四）

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式五）

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币万元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

- 此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

## 3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

法定代表人身份证明书（投标文件格式三）

本证明书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）为我单位的法定代表人，就（项目名称）、（项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

（附法定代人身份证复印件正反面）

授权委托人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、提供本单位2019年经会计师事务所出具的审计报告复印件（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

## 5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函及汇款凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式四）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （本项目不适用）（投标文件格式四）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                                        年     月      日

## 6  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

## 7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加本次招标项目的投标人及授权的制造商，在本公告发布之日起，如在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）；

投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

## 8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.投标制造厂商授权书。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体）。

## 9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式五）

（本项目无进口产品，可不附此表格）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式六）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函及汇款凭证复印件（见投标文件格式七）

3、投标分项报价表（投标文件格式八）

4、货物说明一览表（投标文件格式九）

5、技术规格偏离表（投标文件格式十）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十一）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十三）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十四）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式六）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章

日期

## 2  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函及汇款凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式四）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （本项目不适用）（投标文件格式七）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式八）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 备品备件设备分项报价表

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

|  | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号和规格 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期内免 费设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外设 备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价：（质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）盖章

供应商法人或授权代表签字：

日 期 ：

注：1. 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

3、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复 件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

## 4   货物说明一览表（投标文件格式九）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本次投标项目技术参数中“★”条款为必须满足项，不允许负偏离，出现负偏离的将导致废标。

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

6   商务条款偏离表（投标文件格式十一）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十三）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十四）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________

## 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（二次）公开招标文件

第二册

# 第三章 投标邀请

新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（二次）公告

新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（二次）的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2021年2月1日上午11时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：TQKSDQDL（GK）-2021-01号

2、项目名称：新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（二次）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5820000.00元（大写：伍佰捌拾贰万元整）

5、采购需求

标项一:
标项名称:新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（二包）
数量:1
预算金额（元）:400000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：规格及要求详见招标文件

标项二:
标项名称:新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（四包）
数量:1
预算金额（元）:1721300.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：规格及要求详见招标文件

标项三：

标项名称:新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（五包）
数量:1
预算金额（元）:1000000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：规格及要求详见招标文件

标项四：

标项名称:新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（六包）
数量:1
预算金额（元）:1398900.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：规格及要求详见招标文件

标项五：

标项名称:新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（七包）
数量:1
预算金额（元）:1299800.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：规格及要求详见招标文件

- 本项目不接受联合体投标

- 二、申请人的资格要求：

- （1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

- （2）投标人须具备独立法人资格。提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件；

- （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，2019年度财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）原件；

- （4）法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证原件；被授权委托人参与投标时提供授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）原件；

- （5）投标单位提供由企业所在地税务局出具的近三个月的完税证明（因疫情原因的月份未缴纳税收的，提供未缴纳税收的上一月的完税证明以满足三个月的缴纳税收证明）原件；

- （6）参加本次招标项目的投标人及授权的制造商，在本公告发布之日起，如在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）；

- （7）近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书（投标单位自拟）；

- （8） 供应商必须具备所投标设备的经营范围及医疗器械《生产许可证》或医疗器械《经营许可证》（原件）；

三、获取采购文件

时间：2021年1月11日至2021年1月18日每天上午10:30时至14:00时，下午15:30时至19：30时；

地点：线上获取

方式：线上获取

售价：0元/包，售出不退。

四、投标文件提交

投标截止时间：2021年2月1日上午11时00分（北京时间）

投标文件的送达：投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

开标时间：2021年2月1日上午11时00分（北京时间）

地点：喀什经济开发区深喀大道陕西大厦（远方财富中心）10层1005室

五、公告期限：

自本公告发出之日起5个工作日。

- 六、凡对本次采购提出询问，请安以下方式联系

招 标 人：喀什地区卫生健康委员会

联 系 人：陶晓玲       联系电话：09982842585

招标代理机构：新疆天勤工程管理有限公司

地 址：新疆喀什市地区喀什市艾尔斯兰汗路003号1幢8层8-2号

联 系 人：马鑫瑞       联系电话：16609982766

同级政府采购监督管理部门名称：喀什地区政府采购管理办公室

联系人：黄兵

监督投诉电话：0998-2597000

新疆天勤工程管理有限公司

2021年1月11日

# 第四章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：喀什地区卫生健康委员会 联 系 人：陶晓玲 联系方式：09982842585 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆天勤工程管理有限公司 地址：新疆喀什市地区喀什市艾尔斯兰汗路003号1幢8层8-2号 业务联系人：马鑫瑞 电话：16609982766 |  |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：（投标人携带以下证件原件到开标现场。开标现场不接受二次提交） 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 2、投标人须具备独立法人资格。提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，2019年度财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）原件； 4、法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证原件；被授权委托人参与投标时提供授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）原件； 5、投标单位提供由企业所在地税务局出具的近三个月的完税证明（因疫情原因的月份未缴纳税收的，提供未缴纳税收的上一月的完税证明以满足三个月的缴纳税收证明）原件； 6、参加本次招标项目的投标人及授权的制造商，在本公告发布之日起，如在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）； 采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。 7、近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书（投标单位自拟）； 8 、供应商必须具备所投标设备的经营范围及医疗器械《生产许可证》或医疗器械《经营许可证》（原件）； 9、汇款凭证复印件及投标保证金收据原件； 10、本项目不接受联合体投标； |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |  |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |  |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |  |
| 2.2 | 项目预算金额： ￥ 582 万元（伍佰捌拾贰万元整）； 二包最高限价：￥ 40万元（肆拾万元整） 四包最高限价：￥ 172.13万元（壹佰柒拾贰万壹仟叁佰元整） 五包最高限价：￥ 100万元（壹佰万元整） 六包最高限价：￥ 139.89万元（壹佰叁拾玖万捌仟玖佰元整） 七包最高限价：￥ 129.98万元（壹佰贰拾玖万玖仟捌佰元整） |  |
| 8.1 | 如投标商对多个标段进行投标，可以兼中兼得 |  |
| 12.1 | 保证金形式：□保函 ☑电汇 □支票 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 二包保证金数额：6000.00元（陆仟元整） 四包保证金数额：30000.00元（叁万元整） 五包保证金数额：18000.00元（壹万捌仟元整） 六包保证金数额：25000.00元（贰万伍仟元整） 七包保证金数额：23000.00元（贰万叁仟元整） 保证金收款人：新疆天勤工程管理有限公司喀什分公司 开户银行：中国银行股份有限公司喀什市艾尔斯兰汗路支行 账 号：107676604073 开户银行行号：104894001054 注：汇款时注明投标保证金项目名称及项目编号（如有包段，需注明包段）。投标保证金转入新疆天勤工程管理有限公司喀什分公司账户后，换取保证金收据并将收据复印件及汇款凭证复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时一并提交）。 投标保证金提交截止时间：2021年2月1日上午11:00点（北京时间）。（过期不予办理） |  |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |  |
| 14.1 | 第一部分投标文件：正本：一 份、副本：四 份； 第二部分投标文件：正本：一 份、副本：四 份； 还须单独密封递交投标文件电子文档 一 份，及开标一览表一份， |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2021年2月1日上午11时00时（北京时间） |  |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：喀什经济开发区深喀大道陕西大厦（远方财富中心）10层1005室 |  |
| 20.5 | 核心产品： （详细产品要求详见招标文件第5章 货物需求一览表及技术规格） |  |
| 23.2 | 评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法 |  |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 三名 |  |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 是 （是、否） |  |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：电汇、支票 提交履约保证金的时间：领取中标通知书5日后 |  |
| 32 | 中标服务费：☑参照国家发改价格【2015】299号文规定，经采购单位和代理机构协商确定按中标金额的0.68%收取。 ☑由中标单位支付 支付形式： 网银汇款、支票 支付时间： 领取中标通知书时一次性支付 |  |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |  |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构：（本项目不适用） 所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构 地址: 联系电话： 传真： 电子邮箱： 2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：无 |  |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：喀什地区政府采购管理办公室 联系人：徐英 联系电话： 0998—2597000 2597001 |  |
| 36.3 | 接收部门： 招标项目部 联系电话： 16609982766 通讯地址： 新疆喀什市地区喀什市艾尔斯兰汗路003号1幢8层8-2号 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 供应商必须具备所投标设备的经营范围及医疗器械《生产许可证》或医疗器械《经营许可证》（原件），如经备案的二类、三类医疗器械许可证、含有体外诊断试剂范围 |
| 2 |  | 不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人； |

；

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人须具备独立法人资格。提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件； | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，2019年度财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）原件； | 法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证原件；被授权委托人参与投标时提供授权委托书原件及被授权委托人身份证原件，授权委托人必须是本单位正式员工； | 授权委托人需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）原件； | 投标单位提供由企业所在地税务局出具的近三个月的完税证明（因疫情原因的月份未缴纳税收的，提供未缴纳税收的上一月的完税证明以满足三个月的缴纳税收证明）原件； | 采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。 | 近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书； | 供应商必须具备所投标设备的经营范围及医疗器械《生产许可证》或医疗器械《经营许可证》（原件）； | 投标保证金收据原件 |  |

# 第五章 货物需求一览表及技术规格

|  | 一、货物需求一览表 新冠疫情防控救治设备及试剂采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台、件） | 备注 | 预算金额（万元） |
| 二包 | 1 | 有创无创一体呼吸机 | 1 |  | 40 |
|  | 2 | 过氧化氢消毒机 | 1 |  |  |
| 四包 | 1 | 宫颈癌（HPV）检测系统 | 1 |  | 172.13 |
|  | 2 | 全自动生化分析仪 | 1 | 含纯化水机 |  |
|  | 3 | 便携式血氧仪 | 2 | 测血氧脉搏PI指数 |  |
|  | 4 | 微量元素分析仪 | 1 |  |  |
|  | 5 | 麻醉机 | 1 |  |  |
|  |  | 监护仪 | 1 |  |  |
|  | 6 | 全自动尿液有形成分检测仪 | 1 |  |  |
|  | 7 | UPS电源 | 1 |  |  |
| 五包 | 1 | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 | 2套 |  | 100 |
|  | 2 | 核酸提取试剂盒 | 23900人份 |  |  |
|  | 3 | 呼吸道多种病毒检测试剂盒 | 3盒 |  |  |
| 六包 | 1 | 移动DR | 1 |  | 139.89 |
|  | 2 | 除颤监护仪 | 1 |  |  |
|  | 3 | 有创呼吸机 | 1 |  |  |
|  | 4 | 无创呼吸机 | 5 |  |  |
|  | 5 | 病人监护仪 | 4 |  |  |
|  | 6 | 输液泵 | 3 |  |  |
|  | 7 | 微量注射泵 | 3 |  |  |
|  | 8 | 十二道心电图机 | 3 |  |  |
|  | 9 | 便携式全数字化黑白超 | 1 |  |  |
|  | 10 | 心肺复苏仪 | 1 |  |  |
|  | 11 | 叩击及气振排痰一体机 | 1 |  |  |
|  | 12 | 可视喉镜 | 1 |  |  |
| 七包 | 1 | 病床（双摇含垫和柜） | 20 |  | 129.98 |
|  | 2 | ABS抢/急救车 | 3 |  |  |
|  | 3 | 不锈钢护理车 | 4 |  |  |
|  | 4 | 不锈钢器械台（仪器车） | 4 |  |  |
|  | 5 | 不锈钢治疗车 | 5 |  |  |
|  | 6 | 检查床 | 2 |  |  |
|  | 7 | 污物车 | 1 |  |  |
|  | 8 | 负压电动吸引器 | 10 |  |  |
|  | 9 | 输液泵 | 2 |  |  |
|  | 10 | 心电监护仪 | 2 |  |  |
|  | 11 | 心肺复苏仪 | 1 |  |  |
|  | 12 | 除颤仪 | 2 |  |  |
|  | 13 | 心电图机 | 1 |  |  |
|  | 14 | 注射泵（配工作站） | 1 |  |  |
|  | 15 | 三合一心电信息管理系统 | 1 |  |  |
|  | 16 | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 | 1 |  |  |

二、主要技术参数

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台、件） | 备注 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二包 | 1 | 有创无创一体呼吸机 | 1 |  | 40 |
|  | 2 | 过氧化氢消毒机 | 1 |  |  |

一、有创无创一体呼吸机参数

1基本特征

1.1适用于小儿及成人患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

1.2气体呼出和吸入部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.3采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕

1.4可开机自检，检查呼吸系统阻力和泄漏，进行系统顺应性补偿，泄漏补偿

1.5≥120分钟内置后备可充电电池,电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.6可同屏显示≥3道波形，波形的颜色可调。

★1.7电动电控呼吸机（涡轮驱动）。

1.8有监护模式及待机模式。

1.9适用于重症通气治疗及病人转运。

2呼吸模式及功能

★2.1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，高级模式：双相气道正压通气、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、无创通气、智能吸痰程序，撤机核心指标浅快呼吸指数、最大吸气负压、口腔闭合压、内源性PEEP（提供检验报告）。

★2.2配氧疗功能,可以进行高流量鼻导管氧疗，具有持续增氧功能，可以调节氧气流速（0-50L/MIN）和氧气浓度（提供图片或证明文件）；

2.3具有潮气量和理想体重比值（TV/IBW）提示与记录功能

2.4满足《医用电气设备电磁兼容 要求和试验》的要求，提供相关认定材料

3设置参数

★3.1潮气量：20ml—2000ml(提供检验报告)

3.2SIMV频率：1-60次/min

★3.3最大峰值流速：≥210L/min(提供检验报告)

3.4压力支持：0—80cmH2O

3.5PEEP：1--45 cmH2O

3.6整机噪声1米处≤50dB(A) (提供检验报告)

3.7可后续升级旁流及主流二氧化碳功能(提供检验报告)

4监测参数

4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

4.2每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

4.3吸入的氧浓度的监测

4.4具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

4.5肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性的监测。

5其他功能

5.1便利的锁屏功能

5.2提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

维保三年，在新疆有多家医院用户，并在新疆地区有专门的办事处和售后服务点，有5名以上常驻售后工程师，需提供房屋租赁合同、工程师名单、证书、近3个月社保证明文件及联系方式。售后服务人员在接到电话后，0.5小时响应，24小时内到位，及时排除故障。

- 维修24小时到达现场。

二、过氧化氢消毒机

1、用途：适用于实验室、生物制药、医疗卫生等单位对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌；

2、★消毒介质：过氧化氢气体（非液态）；

3、外形尺寸：≤430×430×980（mm）（长*宽*高），允许偏差10mm；

4、安装方式：带脚轮，可移动；

5、设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架；

6、工作温度：＞25℃；

7、操作方式：平板电脑远程无线操作；

8、★过氧化氢气化方式：采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液；

9、空气加热方式：采用翘片式电热管加热器；

10、出口温度：室温；

11、噪音：≤65分贝；

12、H 2 O 2储存量：≥3L；

13、H 2 O 2浓度：30-35％；

14、H 2 O 2 用量：≤4ml/m³；

15、H 2 O 2 加注方式：500ml单独包装，提高使用安全性；

16、电源要求 ：220VAC，50Hz，≤2KW；

17、消毒时间：30-45min（可调）；

18、分解时间：60-120min（可调）；

19、记录方式：历史数据应以电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存；

20、★消毒水平：消亡率 90%，提供权威部门出具的检测报告；

21、★灭菌水平：达到10-6灭活水平，提供权威部门出具的检测报告；

22、★设备应带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H 2 O 2浓度：≤1ppm；

23、通风：选用国际知名品牌通风风机；

24、灭菌效果监测：应提供过氧化氢气体专用化学指示卡和生物指示剂（选配）等耗材，监测设备的灭菌效果；

25、设备应具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到最近一次的消毒参数；

26、应配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度，提供实物照片证明。

27、专利：设备应有相应的专利证明其先进性，提供相关专利证明；

28、证书：应具有卫生部门出具的消毒产品卫生安全评价报告，需提供复印件；

29、生产厂家应为国家认定企业技术中心，获得过省部级以上奖项（以企业信誉和产品获奖荣誉证明为准），提供相应证明。

30、生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），提供相应证明。

31、维保三年，在新疆地区有专门的办事处和售后服务点，售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，需提供房屋租赁合同、工程师名单、证书、近3个月社保证明文件及联系方式，应提供当地售后工程师名单及联系方式，不得提供其他区域工程师名单。售后服务人员在接到电话后，0.5小时响应，24小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行。

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台、件） | 备注 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四包 | 1 | 宫颈癌（HPV）检测系统 | 1 |  | 172.13 |
|  | 2 | 全自动生化分析仪 | 1 | 含纯化水机 |  |
|  | 3 | 便携式血氧仪 | 2 | 测血氧脉搏PI指数 |  |
|  | 4 | 微量元素分析仪 | 1 |  |  |
|  | 5 | 麻醉机 | 1 |  |  |
|  |  | 监护仪 | 1 |  |  |
|  | 6 | 全自动尿液有形成分检测仪 | 1 |  |  |
|  | 7 | UPS电源 | 1 |  |  |

一、宫颈癌（HPV）检测系统技术参数

| 产品名称 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| PCR 扩增仪 | 1 | 1). 8个温度循环器专用长寿命Peltier模块，组成4组回路可独立控制4个温区； 2). 阳极氧化技术处理的工程加固型铝质模块，既保留快速导热性能，又具有足够的耐腐蚀性； 3). 快速的升降温速率，最大升降温速率6℃/s，Block\Tube双模式温度控制方式，变温速率可调 0.1～6℃， 梯度设置范围1～40℃ 4). 带压力保护装置热盖，无级可调 能适应不同高度试管，开盖后能在任意角度定位，热盖温度范围 30～110℃； 5). 操作简便。 6). 内置标准程序文件模板，能快速编辑所需文件，程序暂停功能； 7). 程序采用文件夹管理，可自建目录； 8). 语言设置功能，实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程； 9). 一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要； 10). 超大数据存储量； 11). 热盖温度和热盖工作模式可设，满足不同实验需求； 12). 自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增全过程安全运行； 13). GLP实验报告，记录程序每一步的运行信息，为实验结果分析提供准确的数据支持； 14). USB接口，支持U盘存/取PCR数据，也可使用USB鼠标控制PCR仪； 15). LAN接口，通过无线网络连接平板电脑/手机支持APP实现远程控制； |
| 全自动核酸子杂交仪 | 1 | 说明：核酸杂交仪是依据核酸分子杂交仪技术原理，与酶免结合可建立全定量或半定量PCR检测方法。在病毒、细菌疾病的基因诊断的临床检测中具有良好的应用效果。 核酸分子杂交仪要求： 智能型数字温度控制器；转动速度、温度均可调节。 具有定时功能；内部有照明灯管。 超温保护功能，保证样品安全。 紫外消毒：可对工作室整体消毒。 精确的温度控制系统可保证实验结果的稳定性。 单批次可处理多样品。 温度范围 室温+5-100℃ 升温速率 ≥6℃/min 温度均匀性 ±0.03 温度分辨率 0.1℃ 控温精度 ±0.5℃ |

二、全自动生化分析仪（带纯水仪）参数

1.测试速度：单机化学比色恒速≥800T/H，选配ISE综合恒速≥1200T/H。

2.测试范围：常规生化，急诊生化、特殊生化、特种蛋白、免疫、血清学、治疗药物检测、用药物检测。

3.进样方式：轨道加圆盘两种进样方式，轨道一次性满足≥298个样本进样。

4.测试原理：比色法、离子选择电极法、免疫透射比浊法、速率法、终点法等。

5.同时检测项目：≥60项，离子部分和化学部分可同时运行

6.采样针和试剂针具备智能液面探测技术，自动堵针检测，防空吸检测，保证精确度。

7.试剂装载：试剂位≥120个，可在运行中装载，运行中可观察试剂量，试剂有效期、剩余试剂体积显示、试剂批号等

8.反应液总体积少≤110ml，节省试剂成本。

9.反应盘温控系统：固体直热

10.搅拌系统功能完善，多步搅拌，更加彻底，交叉污染率低。

11.操作界面：大屏幕中文触摸屏操作，方便使用。

12.测光方式：反应管直接测光、后分光、全息光栅、蚀刻光栅、衍射光栅。

13.标准类型：反应曲线、线性拓展功能、自动校准、自动样品稀释、自动质控、质控图、单点、两点、多点线性及非线性模式等。

14.条码管理：标配试剂条码阅读器，具备急诊功能。

15.通讯模式：单、双向、只能双向和RS-232C串口。

16.试剂装载：可在运行中装载，运行中可观察试剂量，试剂有效期、剩余试剂体积显示、试剂批号等。

17.温控精度：37±0.1℃，温控装置人性化设计，维护保养成本低。

18.固定波长：≥9个，用水量：≤35升/小时。

19.配套系统：原厂配套试剂及校准品、质控品，可直接溯源至国际参考方法，保证检测系统的可靠性。

20.售后服务体系：投标人应在新疆地区有专门的办事处和售后服务点，并提供售后工程师联系方式，24小时响应。

（二）落地式生化仪配套型实验室专用超纯水机

适用范围：选用国际知名品牌产品全自动生化分析仪配套的生化检测项目用超纯水，用于微生物检查、血液检测、原子吸收、液相色谱等。

功能特点：

采用多兼容性接口技术，能够轻松与各类型全自动生化分析仪完全对接；

0.5″LCD背光液晶水质监测仪，具备自动温度补偿功能，基数25℃，补偿范围0-50℃；

★系统配备开放式PE水箱，出水压力2.0-3.0Kg；完全满足全自动生化仪的进水流量及压力要求；

★采用内置可调压RO静音增压本泵，可连续运转10000小时以上；

微电脑全自动控制，人性化操作显示系统；设备底部有活动，固定支脚，安装移动更方便；

轻触按键式触摸控制设计，PLC全自动控制，具有人机对话功能，人性化操作显示系统；

全自动化无人值守设计、开机自动检测检、缺水显示报警、运行显示、满水备用显示等功能；

★系统具备进水压力表，对源水水压在线检测，

★系统采用加强型精混，精密超纯化柱多层过滤设计，有效确保用水水质稳定；

采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷，

具备前置系统过滤自动手动反压式清洗功能，预防泥沙和残渣堵塞，无需人工定期才、拆卸清洗；

系统具备RO膜自动冲洗、自动定期加药清洗，预防防垢，有效延长RO膜使用寿命及产水水质；

技术参数：

| 进水水源 | 城市自来水 水温1-45℃ 水压1-5㎏ TDS＜200pp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | RO水电导率≤1μs/cm@25℃，电阻率≥1MΩ. Cm@25℃； 水质标准达到中国国家分析实验室用水（GB/T 6682-2008）二级水标准 UP超纯化水电导率≤0.2μs/cm@25℃；电阻率：5-18MΩ. cm@25℃ 水质优于中国国家分析实验室用水（GB/T6682－2008）一级水标准；优于多次蒸馏水 微粒子/颗粒物（大于0.05μm）含量：＜1/ml 微生物/菌落数含量：＜1cfu/ml 热源含量：＜0.01Eu/ml 总有机碳量TOC：＜10ppb |  |  |
| 瞬间取水量 | 2-3L/min | 在线监测 | 在线电导率监测仪 |
| 制水量 | 80L/H | 功率 | 150W |
| 电源 | 220V/50HZ | 储水桶配置 | 开放式水箱 |

三、便携掌式血氧仪详细参数

1、显示屏：≦5.5英寸彩色OLED液晶显示屏

2、监测参数：血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、血流灌注指数(PI)

3、波形显示：血氧容积波形、脉搏强度柱状图、血氧趋势图、脉率趋势图

4、血氧测量范围：35%~100%

5、脉率测量精度：±2%

6、血氧饱和度测量精度：±2%(75%~100%)

7、血流灌注指数测量精度：±0.1%

8、报警：声光双重报警，可自定义报警上下限

9、数据储存：本机可储存384小时监测数据(8秒间隔采样)

10、数据传输：可下载血氧数据管理软件，上传PC回放分析

11、外接探头：标配成人或新生儿血氧探头(二选其一)

12、测量对象：全年龄

13、净重：≦300g

14、电源：DC4.5V(3°AAA电池)

15、适用范围：供医院和家庭对使用者的脉博血氧饱和度、脉率进行监测

四、全自动微量元素分析仪技术参数

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 采用卫生部标准方法微分电位溶出法检测铅、镉、铜；采用极谱法检测锌、铁、钙、镁、锰等微量元素。 |
| 2 | 标本 | 全血、血清、头发 |
| 3 | 技术指标 | 电位溶出 极谱 检测下限 ≤0.1µg/L【对Pb（Ⅱ）】 ≤5×10-8m ol/L 重复性误差 RSD＜3% RSD＜1% 校准曲线的精密度 RSD＜8% RSD＜2% 线性关系 R≥0.9990 R≥0.9990 |
| 4 | 性能指标 | ★1、标配大于60个测试位。 |
| 5 |  | ★2、每小时检测不少于300项（同时检测8种元素）。 |
| 6 |  | ★3、电极汞滴微控技术：消除了电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控。（要求提供权威部门相关证明） |
| 7 |  | 4、多元素同测技术：锌铁钙镁锰或铅铜镉仅需一次测量即可同时完成； |
| 8 |  | ★5、汞回流控制技术：提高测量结果的稳定性；（要求提供权威部门相关证明） |
| 9 |  | ★6、双转盘溶出和极谱通道独立控制，并可同时检测。 |
| 10 |  | 7、样本、试剂自动吸取、混匀；自动检测、自动倒废液。 |
| 11 |  | 8、自动定标和质控。 |
| 12 |  | 9、电极系统、测量杯及取样针具有自动清洗功能，减少携带污染。 |
| 13 |  | 10、急诊样本可随时任意插入，可优先检测。 |
| 14 |  | 11、检测铅铜镉锌铁钙镁锰采血量≦200µl。 |
| 15 | 其它要 求 | 1、厂家资质：制造厂家需通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证。 |
| 16 |  | 2、投标产品要求具备有显示全自动微量元素的注册登记表；要求具备有显示全自动微量元素检验报告。 |
| 17 |  | 3、需能提供原厂生产的配套校准溶液，以保证测量结果的准确可靠。校准溶液需具备国家食药监局颁发的医疗器械注册证。 |
| 18 |  | 4、要求具有国家权威机构颁发的全自动微量元素分析仪系统软件著作权登记证书.（要求提供权威部门相关证明） |
| 19 |  | 5、试验场地要求：无需气体、火焰等辅助设施。 |
| 20 |  | 6、售后服务体系：投标人应在新疆地区有专门的办事处和售后服务点，并提供售后工程师联系方式，24小时响应。 |

五-1、麻醉机技术参数

≥12寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。

中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板，采用导电、静音脚轮。

后备锂电池，使用时间≥120分钟。

主机机身正面具备≥3个模块插槽，支持≥3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测.

配置氧气，笑气，空气三气源，快速充氧范围25 - 75 l/min

适用范围：成人、小儿和婴幼儿。

通气模式：VCV、PCV、手动，SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV。可选配PRVC

VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml

PCV模式下潮气量设定范围：5～1500ml

呼吸频率设定范围：4～100次/min

吸呼比设定范围：4:1～1:10

吸气压力设定范围：5～70cmH2O

吸入和呼出潮气量监测范围：0～3000ml

呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示

安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱

一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可高温高压消毒

标配回路加热功能，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护

回路泄漏量不应超过75ml/min

配置进口高标准蒸发罐1个，具有温度、压力、流量补偿功能；具有安全运输模式-T模式，转运更换无需排空麻醉药

具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏

五-2、监护仪技术参数

适用于麻醉手术、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。主机一体化插槽≥4个

监护仪标配带触摸屏的转运监护仪，具备3/5导心电、呼吸、MASIMO血氧、脉搏、无创血压、体温监测功能，支持连续实时监测和对应报警功能 。

监护仪支持机身前后双屏同时显示，方便C臂、穿刺等手术观察

★监护仪包含有创血压、呼吸末二氧化碳、麻醉气体等监测功能。

支持选配升级无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度等监测功能。所有功能均为模块化，支持热拔插.呼吸末二氧化碳、麻醉气体、麻醉深度模块支持与同品牌麻醉机实现模块共享.

配置≥17英寸触摸屏.

配置隐藏式输入输出接口管理仓，线缆统一管理，防止异物进入

具有≥26种心律失常分析和ST段功能

具有ECG全屏级联功能

配备全球金标准的 Masimo血氧

支持中文手写输入功能

具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算

在新疆设有专门的办事处和维修中心，提供需提供房屋租赁合同、工程师名单、证书、近3个月社保证明文件及联系方式，能够48小时内响应。整机保修两年以上.

六、全自动尿液有形成分检测仪参数

| 序号 | 项目名称 | 产品技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 产品要求 | 一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。 |
| 2 | 测试原理 | 尿干化学采用图像扫描分析技术，尿有形成分分析采用平面鞘流技术及数字成像自动识别技术，深度学习人工智能识别技术 |
| 3 | 检测项目 | 干化学测试项目≥11项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值 （ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）； 有形成分自动识别测试项目≥20项； |
| 4 | 红细胞形态学检测 | 可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供4项报告参数 |
| 5 | 检测速度 | 干化学测试模式≥240个/每小时；有形成分测试模式≥100个/每小时；联合测试模式≥100个/每小时 |
| 6 | 联机测试功能 | 可两台联机成模块化流水线进行测试 |
| 7 | 拓展功能 | 可进行脑脊液、胸腹水、妇科分泌物等体液检测项目 |
| ★8 | 样本处理 | 无需离心及等待粒子沉降，无需特殊染色 |
| 9 | 样本放置位 | ≥100个样本 |
| 10 | 密闭样本采样 | 系统支持密闭样本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖 |
| 11 | 急诊测试 | 可进行单个样本的急诊测试 |
| 12 | 图像显示功能 | 可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面 |
| 13 | 有形成分拍图量 | ≥800帧/样本 |
| ★14 | 原图查询功能 | 可显示并存储有形成份的真实全景图片 |
| 15 | 存储与查询 | ≥12万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失 |
| 16 | 报告打印 | 可连接外置打印机打印测试结果和图片，可纵向、横向打印A4多种样式，并可根据需求定制报告模板 |
| 17 | 样本量检测 | 采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示 |
| 18 | 支持条码识别 | 可内置条形码扫描器识别条形码 |
| ★19 | 识别率 | 有形成分识别率红细胞≥92%、白细胞≥88%、管型≥85% |
| 20 | 假阴性率 | 有形成分检测结果≤8% |
| 21 | 携带污染率 | 干化学除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性；尿液有形成分≤0.05% |
| 22 | 检出限 | 红细胞、白细胞的检出限均为5个/ul |
| 23 | 干化学检测重复性 | CV≤1% |
| 24 | 有形成分检测重复性 | RBC：50个/ul，CV≤25%； RBC：200个/ul，CV≤15%； RBC：600个/ul，CV≤5%； |
| 25 | 有形成分检测准确度 | RBC：200个/ul，允许偏差±15%； RBC：600个/ul，允许偏差±5% |
| 26 | 电脑主机和显示屏配置 | 品牌商务机型，配置不低于：处理器英特尔酷睿 i5，主频3.00GHz，内存8GB，硬盘128G SSD和1T 机械硬盘（7200转），显卡4G GDDR5独显，操作系统Windows 10，显示器21英寸 |
| 二 | 商务及其它要求 |  |
| 1 | 制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证 |  |
| 2 | 制造商有通过药监部门注册的同品牌配套尿试纸、质控液，尿能提供具有检出限、低浓度、中浓度和高浓度四种水平的尿有形质控液 |  |
| 3 | 制造商近三年均有参加卫生部临床检验中心组织的尿液化学分析及尿液沉渣形态学检查室间质量评价活动，且三年成绩均合格，提供卫生部临床检验中心颁发的室间质评证书为证 |  |
| 4 | 制造商在本省区设有直属售后服务机构 ，有专职服务工程师 ，做到立即响应，1个工作日内上门服务 |  |

七、UPS电源（单进单出）参数

功率：单进单出C6KVA/4800W

机械特性：金属箱体；机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理，结构坚固；平均无故障时间（MTBF）≥30万小时；

电气特性：UPS具有完整且独立的整流、逆变、充电、静态旁路、控制、显示等部分，采用DSP控制技术；

输入：电压：AC220V，频率：45-55HZ；

整流器特性；输入电压范围：单相+PE AC125-310V；

输入频率范围：50Hz±10%；

输入电流谐波失真（THDI）: ＜3%；

输入功率因数：＞0.8；

逆变器特性：输出电压：单相AC220V±1%；

输出频率：50/60Hz±2%：

晶振运行（输出频率精度）：±0.1%；

动态电压瞬变范围: ±3%（100%阶跃负载）；

瞬变响应恢复时间: 20ms；

负载功率因数: 0.8；

输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载   ≤2％；非线性负载 ≤3％；输出电流峰值系数≥3:1；

过载能力：负载率＜110%时，连续逆变工作；

110%≤负载率＜125%时，3 min后转旁路；

125%≤负载率＜150%时，1min 后转旁路 ；

直流系统要求

电池类型：铅酸免维护蓄电池；标称电池电压：192VDC；电池数量；（16节-20节可调）；标配充电功率大于3KW，可以扩容至大于6KW；

旁路特性：配有静态旁路，并具有反馈保护功能；

旁路输入电压：125-310V

频率：50Hz±10%；

过载能力:1min(150%额定电流)；

组网特性：UPS标配RS232接口；

标配LED指示灯监控面板；

具备风扇维护提醒等功能；

整机效率：市电工作模式效率99%；电池工作模式效率95%；经济运行模式效率99%；

蓄电池特性：电池采用密封式铅酸或镍镉免维护蓄电池；

电池管理: 电池充电温度补偿，电池容量自动检测测试等功能的智能管理：防护等级：IP21

温度：-10-40度

湿度：0-95%

噪声:小于50DBA

安全标准: EN50091-1；ULPERF1778

EMC: EN50091-2 FCC A类

维护特性：正面维护；

保修期：UPS主机及蓄电池1年免费原厂保修承诺；厂家24小时热线服务，4/12小时快速响应制度。

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台、件） | 备注 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五包 | 1 | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 | 2套 |  | 100 |
|  | 2 | 核酸提取试剂盒 | 23900人份 |  |  |
|  | 3 | 呼吸道多种病毒检测试剂盒 | 3盒 |  |  |

一、便携式快速实时荧光定量PCR仪

| 产品名称 | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 |
| --- | --- |
| 样本容量 | 8/16×0.2ml离心管（5-100μl），适应8联管及单管 |
| 反应灵敏度 | 10-1010Copies |
| 荧光染料 | F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5 |
| 通道数 | 四通道 |
| 光学系统 | LED+PD，扫描检测，保持结果一致性，免校准 |
| 热盖温度范围 | 30-110℃ |
| 检测试剂 | 开放式检测试剂（LAMP、RPA等方法学检测试剂均可适用） |
| 温控范围 | 30℃-100℃ |
| 均匀性 | ≤±0.1℃ |
| 温控精度 | ≤±0.1℃ |
| 升温速率 | ≥8℃/s(MAX) |
| 荧光强度检测重复性 | CV≤0.5% |
| 荧光线性 | 线性回归系数r≥0.995 |
| 仪器通讯接口 | USB 2.0(可进行文件导入、导出) |
| 软件 | 仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件 |
| 触控屏独立操作 | LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析 |
| 注册认证 | NMPA认证 |
| 配备UPS不间断电源 | 功率：≧800W、待机时间≧3小时 |

二、核酸提取试剂盒参数

1、适用Stream sp96全自动核酸工作站使用

2、检验原理：磁珠法

3、包装规格：96反应/盒

4、预期用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。

5、样本要求：适用血清、血浆、全血、宫颈脱落细胞、咽拭子、鼻炎分泌物等。

6、产品性能指标：（1）本试剂盒能达到国内外同类试剂相同性能指标。（2）可用于不同类型样本的核酸提取，对低浓度样本的提取效率更佳。（3）本试剂盒具有很好的重复性，其CV值小于5%。

三、呼吸道多种病毒检测试剂盒参数

1、26种呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：甲型流感病毒、乙型流感病毒、鼻病毒、冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1、副流感病毒I/II/III/IV型、人偏肺病毒、博卡病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肠道病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、肺炎克雷伯菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌核酸、铜绿假单胞菌、A组乙型链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌）。

2、产品规格：25T/盒

3、效期：  一年

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台、件） | 备注 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六包 | 1 | 移动DR | 1 |  | 139.89 |
|  | 2 | 除颤监护仪 | 1 |  |  |
|  | 3 | 有创呼吸机 | 1 |  |  |
|  | 4 | 无创呼吸机 | 5 |  |  |
|  | 5 | 病人监护仪 | 4 |  |  |
|  | 6 | 输液泵 | 3 |  |  |
|  | 7 | 微量注射泵 | 3 |  |  |
|  | 8 | 十二道心电图机 | 3 |  |  |
|  | 9 | 便携式全数字化黑白超 | 1 |  |  |
|  | 10 | 心肺复苏仪 | 1 |  |  |
|  | 11 | 叩击及气振排痰一体机 | 1 |  |  |
|  | 12 | 可视喉镜 | 1 |  |  |

一、移动DR

技术参数：

1.X射线源系统	:

最大输出功率值：≥25kW

主逆变频率值：≥60kHZ

摄影管电压：40kV～125kV

摄影管电流	：≥200mA

★摄影mAs：≥1mAs～360mAs

2.X射线管	:

标称焦点尺寸：0.6/1.3

阳极靶角：≥15°

★球管转速：≥2700RPM

管套热容量	：≥900kJ（1200kHU）

最大阳极热容量：≥80kJ（107kHU）

3.机架	:

★焦点距离地面的最大距离：≥186cm

焦点距离地面的最小距离：≤75cm

焦点到立柱中心的最大距离：≥125cm

焦点到立柱中心的最小距离：≤75cm

X射线管组件可绕伸缩臂轴线旋转：≥±90°

限束器在其纵轴方向旋转：≥±90°

最大爬坡角度：≥7°

立柱旋转范围：≥±180°

4.整机工作环境

电源电压、相数：单相，220V 交流，网电压波动应不超过标称值的±10%

电源频率：50Hz±1Hz

电源内阻：应不大于 1Ω

5.平板

闪烁体类型	碘化铯

平板尺寸：≥350mm×430mm

空间分辨率：≥	3LP/mm

像素矩阵：≥2304×2816

输出灰阶等级：≥16bits

像素尺寸：≥155μm

DQE值：≥59%

成像时间：≤15s

6.图像采集处理系统软件

登记功能描述	登记保存、查询、修改、远程查询登记

采集功能描述	登记保存、查询、修改、远程查询登记

处理功能描述	垂直镜像、水平镜像、窗宽窗位、移动、缩放、负像、测量

报表功能描述	报告撰写，并打印报告

打印功能描述	胶片打印

Dicom功能功能描述	符合dicom3.0标准

7.标准配置

高品质的组合式高频高压发生器。              	  1套

自由移动的平板探测器                           1套

★高品质工控机                                 1套

立柱式新型移动机架                             1套

无线测距可旋转限束器   	                      1套

电动助力驱动装置

有线曝光手闸                                   1套

8.整机特点

（1）品质便携移动全能DR探测器，世界先进的直接数字化X射线成像技术；实现使用科室轻松、灵活的数字化摄影愿望；

（2）使用专用超级电容为机器电源，降低了对网电源容量的要求，便于在病房、诊室等处使用，拍片质量更加稳定可靠；

（3）大尺寸嵌入式人体解剖图形化液晶触摸屏设计，友好交互界面，直观、简便、高效；

★（4）自主创新高频率、大功率组合式机头，无高压电缆线设计，无损耗，射线质优，结构美观、安全性能高；

（5）kV闭环控制和mAs数字闭环控制技术，微处理器实时控制，保证了剂量准确度和重复性；

（6）电动助力驱动系统，双轮双驱、防撞保护，轻松移动、自然平稳、方便使用；同时，可切换为手动推动。

（7）机头电动升降、立柱转动、横臂伸缩，方便临床的各种定位操作；

（8）具备高压过压保护、管电流过流保护、输出过载保护的功能，更加安全可靠；

具有标准Dicom3.0接口，支持Dicom胶片打印、Dicom文件传输、Dicom存储等功能。

（9）临床应用

本机为高频组合式数字化X射线摄影医疗诊断设备，适用于放射科、骨科、病房、急诊室、手术室、ICU等处，满足人体的头部、四肢、胸腔、脊柱、腰椎、腹部等全身各部位的数字化摄影的工作需求。

生产企业资质要求：

（1）为保证产品质量，以上标星“★”参数为核心要求技术（提供证明材料），必须全部满足，如不满足参数视为不响应招标参数，做废标处理。

（2）投标商所投产品所属生产厂家，须提供所投产品的注册证、注册登记表、产品检验报告（要有能证明产品参数部分）。

（3）投标商所投产品所属生产厂家，须为“国家级高新技术企业”，提供相应证书。

（4）投标商所投产品所属生产厂家，须为“中国医学装备协会会员”，提供相应证书。

（5）投标商所投产品所属生产厂家，须提供投标产品所属整机制造商取得的“计算机软件著作权登记证书”，提供相关证书。

（6）投标商所投产品所属生产厂家，须具备“质量管理体系证书”及“医疗器械质量管理体系证书”，提供相关证书。

（7）投标商所投产品所属生产厂家在省内须设有售后办事处及配件库，且提供联系地址、工程师姓名、联系电话，在国内须设有800或400免费维修电话。

（8）投标商提供新疆业绩表及至少五份中标通知书复印件证明。

二、除颤起搏监护仪

技术参数：

★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，同屏显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

支持中文操作界面、AED中文语音提示。

★具备手动除颤、心电监护、呼吸监测、自动体外除颤（AED）。

可选配置血氧饱和度监测、无创血压、起搏功能、体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，能量范围为1-360J。

具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

★成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

★符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

具备良好的防水和防尘性能，防护级别IP44。

除颤充电迅速，充电至200J<5s。

配置：1块锂电池，无记忆效应，可支持360J除颤100次以上。

具备优异的抗跌落性能，裸机可承受大于等于0.75m/6面抗跌落测试。

在本地区设有办事处，有两名以上厂家专业用服工程师，4小时现场维护响应，不接受响应时间大于4小时以上的除颤仪产品。

三、有创呼吸机

技术参数：

1、基本特征

1.1适用于成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

1.2气体呼出和吸入部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.3采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕

1.4可开机自检，检查呼吸系统阻力和泄漏，进行系统顺应性补偿，泄漏补偿

1.5≥120分钟内置后备可充电电池,电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.6最多可同屏显示≥3道波形，波形的颜色可调。

1.7★电动电控呼吸机（涡轮驱动）。

1.8有监护模式及待机模式。

2、呼吸模式及功能

2.1★标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，高级模式：双相气道正压通气、无创通气、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、智能吸痰程序，撤机核心指标浅快呼吸指数（提供检验报告）。

2.2★配氧疗功能,可以进行高流量鼻导管氧疗，具有持续增氧功能，可以调节氧气流速（0-50L/MIN）和氧气浓度（提供图片或证明文件）；

2.3具有潮气量和理想体重比值（TV/IBW）提示与记录功能

2.4★满足《医用电气设备电磁兼容 要求和试验》的要求，提供相关认定材料

3、设置参数

3.1★潮气量：20ml—2000ml(提供检验报告)

3.2SIMV频率：1-60次/min

3.3最大峰值流速：≥210L/min(提供检验报告)

3.4压力支持：0—80cmH2O

3.5PEEP：1--45 cmH2O

3.6整机噪声1米处≤50dB(A) (提供检验报告)

3.7可后续升级旁流及主流二氧化碳功能(提供检验报告)

4、监测参数

4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

4.2每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

4.3吸入的氧浓度的监测

4.4具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

4.5肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性的监测。

5、其他功能

5.1便利的锁屏功能

5.2提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

在新疆有多家三甲医院用户，在新疆地区有专门的办事处和售后服务点，有10名以上常驻售后工程师，需提供房屋租赁合同、工程师名单、证书、近3个月社保证明文件及联系方式，维修24小时到达现场。

四、无创呼吸机

技术参数：

1、通气模式要求: 自主呼吸模式S；时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC；平均容量保证压力支持，吸气压呼气压自动调节；AVAPS-AE模式

★AVAPS变化速率范围可调；呼气压力释放功能Bi-Flex

2、参数调节要求：

2.1AVAPS

AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟；

IPAP 最小值： EPAP至IPAP最大值；

IPAP 最大值： IPAP 最小至40cmH2O；

目标潮气量:  200ml 至 1500ml；

报警:      低潮气量（可以禁用）；

IPAP吸气压力:  4-40 cmH2O；

EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O；

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O；

2.2呼吸频率:  0-40次/分(PC/ST模式)； 4-40次/分（T模式）

2.3吸气时间:  0.5-3.0秒

2.4 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

2.5具备压力延迟上升功能0-45分可调

2.6  一体化加温湿化器，防水流倒灌技术

2.7  ★具备有创功能

2.8★触发方式：Auto-Trak, Auto-Trak Sensitive,Flow triggering

★漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

2.9  监测参数要求：吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比，SpO2，心率

2.10报警功能要求: 窒息时间报警可调；低分钟通气量报警可调；低呼气潮气量报警可调；呼吸频率高报警可调；病人管路脱落报警可调；系统故障报警:内部故障

3、临床软件：EncorePro和Directview软件含SmartCard，兼容血氧模块，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)；阻塞性事件(OA)；开放性呼吸事件(CA)；低通气(H)；周期性呼吸 (PB)；微觉醒RERA；大量漏气(LL)；鼾声 (S)

4、适用人群：可适用于体重>10kg的儿童/成人

5、彩色液晶屏幕，中文操作菜单

6、电源要求:交流:100-240伏,50/60赫兹,最大1.2安培，插拔式电池可使用5小时

五、病人监护仪

技术参数：

标准配置：可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率和体温。

可升级呼末，二氧化碳功能。提供三类注册证。

便携式一体化监护仪，固定式提手。

★≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。

心电：支持3/5导心电测量。

心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

★具有ECG全屏级联功能。

呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

具有心动干扰（CVA）识别功能。

★血氧：测量范围0％ ～100％；在90％～100％范围内，精度为±1％，在70％～90％范围内，精度为±2％。

脉率检测范围：20-300bpm，精度为±1bpm。

NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

具有数据存储功能：趋势图表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

屏幕亮度1-100级调节。

★支持中文手写输入功能。

★具有≥26种心率失常分析功能。

ST段测量和心律失常分析适用于成人、儿童和新生儿。

具有待机模式、夜间模式、隐私模式可供选择。

支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体界面、全屏7导界面等多种界面。

内置大容量电池，工作时间大于2小时。

双报警灯设计，具有独立分开的生理报警灯和技术报警灯。

支持连接同品牌中央监护系统。

为保证售后的及时有效性，需提供在新疆地区有专门的办事处和售后服务点证明文件及八名以上工程师的社保证明和联系方式，质保两年以上。

六、输液泵

技术参数：输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%；

模式：流速模式、点滴模式、时间模式

适配输液器类型：所有厂家的输液器

报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错

★加热温度可以设置25—40°C

打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作

防水等级：IPX4

外置电源：外置连接12V车载接口

机器尺寸小于6,000cm3，机器净重不大于1.8KG；

双CPU设计，保证输液安全

可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询；

自动检测泵门是否合紧

★分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡

★具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。

★横向开启泵门，方便操作

★输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流，输液更流畅

七、微量注射泵

技术参数：标准配置：速度模式

RS232数据连接接口

注射精度：±3%(机械精度±1%)

适用注射器型号：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml

适用注射器厂家：国内所有注射器品牌

注射速度参数范围：

5ml   0.1ml/h～100.0ml/h(每级0.1ml/h)

10ml  0.1ml/h～300.0ml/h(每级0.1ml/h)

20ml  0.1ml/h～400.0ml/h(每级0.1ml/h)

30ml  0.1ml/h～600.0ml/h(每级0.1ml/h)

50ml  0.1ml/h～1200.0ml/h (每级0.1ml/h)

KVO速度：0. 5ml/h

快速推注速度

5ml   100.0ml/h

10ml  300.0ml/h

20ml  400.0ml/h

30ml  600.0ml/h

50ml  1200.0ml/h

压力阀值范围：三档可调，分别为

低：300mmHg±100mmHg（40KPA±13.3KPA）；

中：600mmHg±100mmHg（80KPA±13.3KPA）；

高：900mmHg±100mmHg（120KPA±13.3KPA）。

压力范围：200mmHg—1000mmHg（26.7KPA—133.3KPA）

★动态压力表显示，实时监控压力变化趋势。

限制量范围：0.1—9999.9ml

总量范围：0.1—9999.9ml

内置锂电池，11.1V，电池容量2200mA，锂电池使用时间：8小时以上。

报警功能：系统出错、残留提示、注射完成、管路堵塞、夹钳错误、推杆错误、电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、电池脱落、速率超范围、输出量等于限制量、遗忘操作、通道失去联系报警。

防水等级IPX4；

★单通道注射泵分离工作站独立使用，并且可以独立使用交流电源。同时，又能随时组合工作站进行统一管理使用。

★可以折叠安装夹子，方便搬运。

自动检测注射器规格型号。

★离合式传动系统，自动检测注射器是否安装到位，并且注射过程中，自动检测非常规操作，并且报警。

内嵌式提手，适合手握姿势，不占空间，搬运也实用。

★按下推杆按钮，可伸缩和张开夹爪，方便安装注射器，固定注射器更加紧固安全。

八、十二道心电图机

技术参数：噪声电平：≤15uVp-p

频率特性：0.05Hz-150Hz

★时间常数：≥5S（提供检验报告证明）

输入回路电流：≤50nA

★耐极化电压：±650mV（提供检验报告证明）

共模拟制比：≥105dB

心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。

具有自动、手动、节律三种显示功能。

记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差:±2%。

★灵敏度(增益)：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、20/10m mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。（提供检验报告证明）

★≥10英寸TFT触摸屏，全竖屏显示。

支持手写中文输入（提供检验报告证明）。

可回顾10分钟的12导联心电波形（提供检验报告证明）。

可存储10000万份病例。

具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。

具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。（需提供检验报告证明）

具有待机自动唤醒，定时关机功能。（需提供检验报告证明）

可USB外接打印机，直接用普通A4纸打印诊断报告。

支持内置WIFI模块。

通过CFDA、CE认证。

九、便携式全数字化黑白超

技术参数：

（一）基本性能要求：

1、适用范围：主要适用于腹部、妇产科、泌尿科、浅表器官等部位的检查。

★2. 系统采用PC平台，Windows嵌入式操作系统

3. 全数字多波束形成技术

（二）技术参数要求：

显示器：12英寸医用液晶显示屏，显示器可上下90度调整

显示模式：B、2B、4B、B/M、M。

总增益：0-100dB可视可调

TGC：≥8段调节。

探头：电子凸阵探头：频带宽2.0-5.0MHz

浅表线阵探头：频带宽：5.0-12.0MHz

妇科腔内探头：频带宽：5.0-9.0MHz

电子凸阵探头基波频率≥4段可视可调，谐波频率≥1段可视可调

探头接口≥2个，且全部激活；

动态范围：≥150dB

帧相关0-255可视可调

★最大显示深度≥295mm

实时动态聚焦，焦点≥4个

声功率可视可调

噪声抑制可视可调

平滑可视可调

具有TSI组织特异性成像技术

具有亮度调整功能

具有中分线显示及隐藏功能

伪彩≥6种

伽马校正可视可调

图像可上下、左右、极性翻转

横向标尺、纵向标尺、灰阶条均可显示或隐藏。

具有屏幕保护程序，时间可选

18cm深度，最大视野，二维显示帧频46 帧/秒

电影回放：≥1023帧，支持手动或自动回放

图像存储及浏览路径： U盘、TF卡、主机

支持编辑报告、预览报告、U盘存储及导出报告功能

具有AUTO图像一键优化功能

★具有THI组织谐波成像技术

★具有FSI一键全屏功能

可自动生成BMP格式报告，直接连接打印机打印报告

具有穿刺引导功能，角度≥4级可调

控制面板具有快捷产科测量键

具有探头自动冻结保护功能，时间可设置。

体标≥73种。

基本测量：距离、面积、周长、深度、体积、角度、长度比率、面积比率、M测量

专业测量包：

腹部测量包：肝脏、肝总管、门静脉内径、胆囊、肾脏、脾脏、胰腺

产科测量包：可测量NT值，估算胎儿平均体重、平均预产期、胎重、胎盘厚度及羊水指数

妇科测量包：子宫体/颈，卵巢，卵泡

小器官测量包：甲状腺，乳腺，睾丸

心脏测量包：可测量各房室大小、左/右室功能、距离、时间、心率、斜率等

泌尿测量包：肾脏，前列腺，膀胱，精囊，睾丸，输尿管等

接口：支持VGA、Video、USB2.0

USB接口≧2个

★可选配内置锂电池

可选配台车

制造企业具有ISO9001质量体系认证、CMD医疗器械企业质量体系证书和产品CE认证证书等

十、心肺复苏仪

技术参数：心肺复苏机技术参数

适用范围：该产品与医疗机构提供的医用气源配套使用，适用于对成年病人（此类病人为心脏停跳且无自主呼吸）实施心脏胸外按压，代替人工手动按压，进行抢救。

技术参数

气动电控：使用气体作为动力源，无需电源供电驱动，可使用院内和急救车车载集中供气系统，电池2年内无需更换；

按压通气模式通过旋钮进行调节：连续按压、30：2、连续通气三种模式可调；

同时具有自动呼吸供气和胸外按压心肺复苏的复合一体化集成;

按压频率：≥100次/分钟；

按压深度： 0-6cm连续可调，可直观显示（根据患者实际胸廓情况调节深度）；

按压释放比： 1:1；允许±10%。

吸呼比：1:1.67；

潮气量0-1500ml范围可调；

呼吸频率：12bpm；允许±10%。

气道安全压力：不大于60cmH2O；

外形尺寸：≤255*108*194mm；

小巧便携：主机重量≤2.5Kg，方便在户外携带，在复杂的移动医疗环境中使用；并提供急救背包放置全套设备，急救背包可悬挂在转运病床上。

按压方式：3D按压技术，垂直按压胸腔的同时，通过绷带挤压胸腔，达到全胸腔覆盖。充分运用了“心泵理论+胸泵理论”在做重点点压的基础上， 同时挤压胸腔；

无挡板设计：巧妙的设计，让复苏病人的身体背身板成为按压支撑板。

安装方便快捷。

十一、叩击及气振排痰一体机

技术参数

适用范围:

叩击排痰部分适用于协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

气道排痰部分适用于用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

★2、产品组成：

由主机、手控器、导气软管、充气背心、传动系统、动力输出装置和压缩空气式雾化器组成。同时集气道排痰、叩击排痰、压缩式雾化三种功能合为一体于同一台设备输出，并在同一张注册证上体现。

3、气道排痰功能：

3.1、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。

3.2、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，必需提供专利证书佐证。

3.3、压力范围：0.5kpa～3.15kpa，步距0.3kpa。

3.4、振动频率：5Hz～30Hz，歩距1Hz，连续可调。

3.5、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。

3.6、自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。

3.7、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

3.8、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档；手动模式1min～99min连续可调，歩距1min。

叩击排痰功能：

4.1、两路C型标准传动形式。

4.2、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。

★4.3、传动动力头偏心距：标准型3mm±0.5mm。

★4.4、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

4.5、工作模式：手动模式、三种自动程序模式和用户自定义模式。

4.6、手动模式频率范围：标准型传动型式为10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

4.7、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

4.8、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

5、雾化功能：

5.1、雾化类型：压缩空气式。

★5.2、输出压强：正常工作条件下，工作压强为0.06MPa～0.13MPa；异常工作条件下，产生最大压强为0.15MPa～0.4MPa，且应不发生管体破裂现象。

5.3、最大雾化量≥0.20ml/min。

★5.4、自由空气流量≥10L/min。

5.5、残液量≤1.5mL。

6、设备标配的手控触发器有“加压”、 “启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。

★7、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

十二、可视喉镜

技术参数：

主机要求

1：主机屏幕≥3.0寸，显示分辨率≥640×480，采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

2：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

3：可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

4：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

5：具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

*6：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放，内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

*7：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

8：内置锂电池，容量不低于2000mAh，具备电量管理功能。

9：主机与手柄可带电一键插拔连接、分离，方便临床使用及携带。

10：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

*11：采用智能主控芯片，可无缝兼容可视喉镜手柄、可视硬管手柄、可视软管手柄，无需转接。

二：可视喉镜手柄要求

*1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素，照明为LED灯。

*2：采用可调节的多功能手柄，可满足各年龄段的插管需求无需更换手柄，手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号新生儿型，儿童型，成人普通型、成人大号型。

3:一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

4：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力，手柄前端配备智能温控系统，非LED灯加热，以实现即时防雾功能无需预热。

5：可视喉镜适合最小开口度≤13mm，不同体型插管患者，具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

6：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

7：可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台、件） | 备注 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七包 | 1 | 病床（双摇含垫和柜） | 20 |  | 129.98 |
|  | 2 | ABS抢/急救车 | 3 |  |  |
|  | 3 | 不锈钢护理车 | 4 |  |  |
|  | 4 | 不锈钢器械台（仪器车） | 4 |  |  |
|  | 5 | 不锈钢治疗车 | 5 |  |  |
|  | 6 | 检查床 | 2 |  |  |
|  | 7 | 污物车 | 1 |  |  |
|  | 8 | 负压电动吸引器 | 10 |  |  |
|  | 9 | 输液泵 | 2 |  |  |
|  | 10 | 心电监护仪 | 2 |  |  |
|  | 11 | 心肺复苏仪 | 1 |  |  |
|  | 12 | 除颤仪 | 2 |  |  |
|  | 13 | 心电图机 | 1 |  |  |
|  | 14 | 注射泵（配工作站） | 1 |  |  |
|  | 15 | 三合一心电信息管理系统 | 1 |  |  |
|  | 16 | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 | 1 |  |  |

一、病床

手动双摇床含垫子床头柜：

1、 规格：2140×980(包括护栏)×500(不包括床头高度)

2、 手动升降功能：

3、床面板

①床面板采用优质冷轧矩管10*40≥0.9mm。

②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音。

③床板链接采用钢质铰链，单片厚度 3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

4、床身主要部件：

床框四角带输液架插座，方便操作使用。

5、护栏：

电泳铝合金折叠护栏，规格：1500×420mm，金属基座，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠； 有效防治患者发生坠床风险。

6、床头床尾板：

塑料材料，表面光洁，便于清洁；采用挂式结构，稳定性强，拆卸方便，床尾板带一次成型 ABS 病历卡座。

7、床架加工：

结实、牢固，运行平稳。喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。

8、床脚带轮子，便于移动

9、床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

10、附含床头柜、床垫子。

二、 ABS抢/急救车技术参数

1. 规格：740mm*520mm*960mm;

2.▲推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；

3. 台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5. 急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用亚克力板加工而成，上方配置捆绑带四根，托盘可360°自由旋转；

6. 抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

7.▲抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

8.▲抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

9. 整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带一次性安全锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；

10. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

三、不锈钢护理车

1、规格：950×530×900mm。

2、全不锈钢材质，管壁厚度≥1.2mm，板材厚度≥0.8mm。

3、配防水布护理袋，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带围栏，配脚轮。

四、不锈钢器械台（仪器车）

规格：600×430×850mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；二层，带全不锈钢围栏，配脚轮，带刹车。

五、不锈钢治疗车

规格：600×430×850mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层，带全不锈钢围栏，带抽屉，配污物桶，配脚轮，带刹车。

六、检查床

尺寸:2000*600*700,材质:钢制+软包床板

七、污物车

规格：700*600*860,全不锈钢制作，管壁厚≥1.2mm，脚踏式使用 。配两个防水布污物袋，可拆卸，配4只防卷发，静音脚轮，其中二个带刹。

八、负压电动吸引器

主要参数：电源电压 220V±22V,50HZ±1HZ 点机功率 120VA 吸引泵 活塞泵 极限负压值 ＞0.09mpa 噪音 ＜60db(A) 抽气速度 ＞20L/min 贮液瓶 2500ml/只，2只

次要参数：

满足临床负压所需压力

售后完善，后期配件齐全便于维护

电源电压 220V±22V,50HZ±1HZ

点机功率 120VA

吸引泵 活塞泵

极限负压值 ＞0.09mpa

噪音 ＜60db(A)

抽气速度 ＞20L/min

贮液瓶 2500ml/只，2只

九、输液泵技术参数

用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2可选配滴数传感器，提高给药精度；

主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值至少3档可调；（150mmHg，525mmHg，800mmHg）

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分60ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.7 锁键功能：自动加锁；关、1～5min。设置具体时间后，运行过程中，若在设定的锁键时间内无操作、无高级报警，按键面板自动锁定，防止误操作；

3.1.8满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用；3.1.9无操作功能：关丶1-4min。安装输液器后在设定时间内无操作自动触发报警，提示用户进行下一步操作；

3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1400ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

3.3.4 快推“bolus”：0.2-1400ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

3.3.6  可预存18种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.3.7  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.8  整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带

3.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.10高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

3.3.11具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

3.3.12 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

3.3.13供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.16全中文软件操作界面。

3.3.17保修期：5年，终身维修；在新疆有驻点工程师，提供名单、电话、固定地址及社保证明，维修4小时到达现场。

十、心电监护仪（带打印功能）技术参数

1.1 产品形态：

中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连，中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置，中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连。

1.2 系统功能

1.2.1 监测参数：中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas

1.2.2 显示：中心监护系统支持Window 7中、英文操作系统 中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示:多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 重点观察床支持多达11道波形显示 重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯 提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

1.2.3 数据回顾 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾 支持至少24小时动态血压分析与回顾功能 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾

1.2.4 打印 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等

1.2.5 双向控制 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby 支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。 支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

1：整机要求：

一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 , 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，提供厂家手册证明材料。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供厂家手册证明材料。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%，提供厂家手册证明材料。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，，提供注册证证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

十一、心肺复苏仪器技术参数

一、适用范围：该产品与医疗机构提供的医用气源配套使用，适用于对成年病人（此类病人为心脏停跳且无自主呼吸）实施心脏胸外按压，代替人工手动按压，进行抢救。

二、技术参数

气动电控：使用气体作为动力源，无需电源供电驱动，可使用院内和急救车车载集中供气系统，电池2年内无需更换；

按压通气模式通过旋钮进行调节：连续按压、30：2、连续通气三种模式可调；

同时具有自动呼吸供气和胸外按压心肺复苏的复合一体化集成;

按压频率：≥100次/分钟；

按压深度： 0-6cm可调，可直观显示（根据患者实际胸廓情况调节深度）；

按压释放比： 1:1；

吸呼比：1:1.67；

潮气量0-1500ml可调；

呼吸频率：12bpm；

气道安全压力：不大于60cmH2O；

外形尺寸：≤255*108*194mm；

小巧便携：主机重量≤2.5Kg，方便在户外携带，在复杂的移动医疗环境中使用；并提供急救背包放置全套设备，急救背包可悬挂在转运病床上。

按压方式：3D按压技术，垂直按压胸腔的同时，通过绷带挤压胸腔，达到全胸腔覆盖。充分运用了“心泵理论+胸泵理论”在做重点点压的基础上， 同时挤压胸腔；

无挡板设计：巧妙的设计，让复苏病人的身体背身板成为按压支撑板。

安装方便：三步操作，30秒之内完成复苏实施准备。

十二、除颤仪技术参数

1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

3.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择.

4. 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

5.配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

6.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

7.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

8.可选配血氧饱和度监护功能。

9.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。

13.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

16.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

17.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

18.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

19.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

20.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

21.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

十三、心电图机技术参数

1. 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

2. ★无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

3. ★电压分辨率不低于1uV；

4. 模数转换不低于24位；

5. Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

6. 开机出波形时间不超过7秒；

7. 内置存储容量不低于800份；

8. ★电池单次充电至少可供打印400份报告；

9. 屏幕可预览完整的心电图报告；

10.★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

11.★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

12. 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

13. 可支持条形码扫描枪接收患者；

14. U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

15. 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

16. 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

17. 心电放大器：直流耦合；

18. 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；

19. 重量不大于5Kg。

十四、注射泵（配置工作站）技术参数

（一）、床旁输液工作站系统参数（四槽位）

每个床旁工作站可插入1-4台输注泵，泵即插即用（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）

床旁输液工作站具有专用的人机交互屏幕，提供相关证明。

床旁输液工作站可以通过屏幕实时显示工作站中所有输注泵的输液总量，并可随时清零重新统计。

床旁输液工作站具有USB、RJ45、RS232端口，内嵌USB药物库和版本升级驱动程序，支持通过USB升级工作站、输注泵的软件版本及药物库。

5. 床旁输液工作站支持统一初始化系统参数设置，定时指令所有输注模块日夜间模式切换。

6. 床旁输液工作站任意输注模块之间具备中继功能，满足用户的连续输液功能需求。

7.床旁工作站采用内置集成化电源、数据管理，站内输注模块采用12V弱电供电。

8.床旁工作站与中央输液信息管理系统通过网络连接；可配置无线或有线网络连接。

9.输注泵插入和拔出床旁工作站不会影响床旁工作站以及中央站的运行，且可被床旁工作站以及中央站立即识别。10.可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输液泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示。

11.床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。

12. 床旁工作站具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失。

13.全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示。

14. 床旁输液工作站必须具备SFDA注册证及登记表。

15.每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求。

（二）、输液泵

1、 输液泵必须具备CFDA注册证及登记表。

2、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液

3、一般规格和要求：

3.1 设备先进、结构合理、加工精密

3.2 模块式设计，能与床旁输液工作站结合组成床旁输液管理系统；

3.3 可选配滴数传感器，提高给药精度；

3.4无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

主要技术和性能要求：

4.1安全要求：

4.1.1安全防护可靠，防护类型：IP23。

4.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

4.1.3压力报警阈值至少11档可调，最低75mmHg，最高975 mmHg。

4.1.4泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒。

4.1.5 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

4.1.6防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出。

4.1.7双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小分20μL 、50μL、100μL、250μL、500μL、800μL共6档可调；连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警。

4.1.8  自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

4.2 精度要求：

4.2.1精度≤±5%

4.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

4.3 基本要求：

4.3.1 速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1900ml/h）。

4.3.2预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml。

4.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。

4.3.4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上。

4.3.5 快推“bolus”：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选。

4.3.6排气：0.1-1900ml/h

4.3.7  KVO：0.1-5.0ml/h，递增0.1ml/h。

4.3.8  支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器。

4.3.9  不小于3.5英寸TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息。 4.3.10立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达270度 4.3.11 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息。

4.3.12具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息。

4.3.13 具有7种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和首剂量模式。4.3.14 支持不拆机手动更换电池。

4.3.15 电池工作时间≥9小时@25ml/h。

4.3.16供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。

4.3.17 信息储存：自动储存1800条的操作信息。

4.3.18  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。

4.3.19 可加装无线模块，实现无线联网监测。

4.3.20  全中文软件操作界面，中文显示病人信息等。

4.3.21支持药物库，可储存2000种药物信息。

4.3.22支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值。

4.3.23可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色。

4.3.24四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

4.3.25 支持输血功能。

（三）、注射泵

1、 注射泵必须具备SFDA注册证及登记表

2、 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射

3、一般规格和要求：

3.1 设备先进、结构合理、加工精密

3.2 模块式设计，能与DOCK结合组成输液工作站/输液管理系统；

3.3无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

4主要技术和性能要求：

4.1安全要求：

4.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

4.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;

4.1.3压力报警阈值至少11档可调；最低75mmHg，最高975 mmHg。

4.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

4.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

4.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；    4.2 精度要求：

4.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%或0.005mL/h取大者      4.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；4.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

4.3 基本要求：

4.3.1速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-1900ml/h）；

4.3.2预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；      4.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

4.3.4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

4.3.5快推“bolus”：0.1- 1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；

4.3.6  KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

4.3.7  支持注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

4.3.8  不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ；

4.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

4.3.10 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；      中级报警信息：系统异常、待机时间结束；      低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效、未安装注射器；

4.3.11具有8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量和间断给药模式；

4.3.12 电池工作时间≥10小时@5ml/h；支持不拆机手工更换电池；

4.3.13供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

4.3.14 信息储存：自动储存1800条以上的操作信息；

4.3.15  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

4.3.16  可加装无线模块，实现无线联网监测；

4.3.17  全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示

4.3.18  支持药物库，可储存2000种药物信息

4.3.19  支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值

4.3.20  可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色

4.3.21  四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

5、质保5年，终身维修。新疆本地驻有销售工程师，可提供社保证明，24小时响应。

十五、三合一心电信息管理系统参数

（一）动态血压信息管理系统招标技术参数

手持心电分析系统，动态心电、动态血压记录盒必须在同一分析工作站进行诊断。动态心电、动态血压记盒可以在病房，网络传输至我院进行诊断

*（1）要求提供资质证明

心电信息管理系统注册证

动态心电分析系统注册证

信息系统集成及服务资质证书

多导联心电分析系统注册证

5.血压产品认证：

提供有效的医疗器械注册证

生产厂家通过质量认证体系（ISO13485）认证

同时通过欧盟CE及美国FDA质量认

*（3）要求在新疆地区有专门的办事处和售后服务点，提供工程师连续六个月缴纳社保证明材料。

商务要求：

有足够的研发能力，具有项目如期履约能力、售后服务能力及本地专业技术支持团队，提供售后工程师的本地社保证明；

为了保修快捷服务，要求在新疆地区有专门的办事处和售后服务点，并提供证明；

提供会计师事务所对投标人出具的年度审计报告及半年内的缴税证明；

一、项目配置要求：

| 序号 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态血压记录器 | 套 | 10 |
| 2 | 动态心电记录器 | 套 | 10 |
| 3 | 手持式心电分析系统 | 套 | 3 |
| 2 | 动态心电、动态血压采集，心电分析报告工作站 | 套 | 3 |
| 3 | 动态心电、动态血压信息管理系统服务器端软件 | 套 | 1 |
| 4 | 动态心电、动态血压图文报告临床科室图像浏览软件 | 套 | 1 |
| 5 | 动态心电、动态血压信息管理系统DICOM SERVER软件 | 套 | 1 |

（二）动态心电信息管理系统服务器端软件

支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术。

软件系统架构必须基于SOA三层架构体系技术。系统的数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准。以XML格式为架构心电电生理报告及HL7标准的集成标准。为保证系统集成的规范与稳定，要求企业具有信息系统集成与服务资质，通过IHE测试功能角色认证，需提供相关的资质证书。

4、动态心电图文报告临床科室图像浏览软件

无需安装软件，院内任意一台联入网络的计算机即可浏览。系统支持多种报告的回顾，编辑，浏览。提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限

5、心电信息管理系统DICOM SERVER软件

数据的传输基于自主开发的NFS技术，不设置任何的开放式传输机制，只能基于NFS的内部认证方可传输，避免了数据在网络上被非法调用与修改。保证了数据能够准确发送至服务器中心，并与HIS提供的患者数据保持一致。同时服务器端能及时稳定的把数据发送至工作站，便于医生实时分析会诊。

6、科室管理系统软件

数据库检索统计功能：可结合患者基本信息，临床诊断，诊断结论综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开展多种临床研究。提供多种统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示，EXCL表格输出）；

工作量统计、绩效考核、阳性率等的统计，用户可以自定义统计模式，结果可以输出成报表格式。

用户管理：系统用户的添加、删除、修改等管理信息的设定功能

系统用户分组、来源、专家共享等管理信息的设定功能

权限及职责管理：通过不同级别用户设定，各自的口令修改，包括采集上传的用户、诊断分析的用户、系

统管理员、服务工程师，控制系统的使用。通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限，根据用户的权限，可以支持禁止普通用户操纵计算机。提供机器安全保护机制。

安全性：多级操作权限及密码设置

（三）动态心电分析、动态血压分析、会诊、报告工作站技术参数

1．动态心电服务器预分析功能：上传的动态心电数据可由服务器自动按队列进行预先分析，以减少在大量动态心电会诊病例上传时的手动预分析时间。

2.支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减少来回切屏带来的不便。报告分析与波形浏览在同一界面展示，报告1：1显示模式使得报告结果一目了然。

3.差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常。（提供软件界面截图、同时提供著作权或原创证明文件复印件或扫描件）

4.双通道叠加分析功能：可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动。

5.提供多种动态分析工具：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

6.多项工具智能联动：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。

7.支持智能散点图功能：可圈选散点图中的点，对心律失常事件进行快速分析。

8.起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号。具备起搏通道，提供专业的起搏器分析报告。

9.睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊。

10.支持心率震荡分析功能。

11.支持心率减速力分析功能。

12.支持心率变异性分析功能。

13.支持所见及所得的报告打印预览模式，自定义报告打印内容。

14.支持生成3导、12导条图并打印，支持打印单导整页。

1、动态血压技术参数

记录时间：     24小时

测量方法：     示波振荡法

测量间隔时间： 5 ～ 240分钟可任意选择

测量范围：     收缩压：50 – 260 mmHg、              舒张压：30 – 195 mmHg

测量精度：     误差≤ 3 mmHg

通讯接口：     无线红外通讯

电池：         2节 5号碱性电池

尺寸：         ≤ 95 * 73 * 30 （mm）

重量：         ≤ 150 g

性能要求：

血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的血压脉动波形，以便医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性

全新智能化流体控制技术，血压测量气流更平稳，测量更准确。快速充气，线性放气，最接近医生听诊血压的过程

独特的自动补充气功能，轻松应对血压突然升高的情况。

动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人。

操作界面友好，操作流程简洁，图表数据丰富、分析报告详实。

*可预置病人信息到记录仪中，杜绝混淆，特别适合拥有较多记录仪的用户。

有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据。

判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要。

完善的病例管理。

*可将血压数据导入动态心电数据中，形成动态心电血压二合一报告，方便医生观察心电与血压的关联性

产品认证：

提供有效的医疗器械注册证

生产厂家通过质量认证体系（ISO13485）认证

同时通过欧盟CE及美国FDA质量认证

（四）动态心电记录器硬件技术参数

输入阻抗：不低于4MΩ

输入回路电流：不大于0.1μA

噪声：不超过14μVp-p

共模抑制比：不低于89dB

标准灵敏度：10mm/mV+5%

灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

定标电压 ：1mV±5%

耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%，且基线无偏移

幅频特性：以10Hz为基准，在0.5Hz～75Hz内最大允许偏差为-3.0dB～0.4dB（-30%～+5%）

时间常数：不小于3s

通道数：12导、3导

其他通道：起搏、呼吸、运动

显示：具有液晶显示屏，实时观察心电波形

导联脱落提示：导联脱落时有显示和声音提示

断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形

实时动态心电检测功能（提供医疗器械注册证说明）

十六、便携式快速实时荧光定量PCR仪

| 产品名称 | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 |
| --- | --- |
| 样本容量 | 8/16×0.2ml离心管（5-100μl），适应8联管及单管 |
| 反应灵敏度 | 10-1010Copies |
| 荧光染料 | F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5 |
| 通道数 | 四通道 |
| 光学系统 | LED+PD，扫描检测，保持结果一致性，免校准 |
| 热盖温度范围 | 30-110℃ |
| 检测试剂 | 开放式检测试剂（LAMP、RPA等方法学检测试剂均可适用） |
| 温控范围 | 30℃-100℃ |
| 均匀性 | ≤±0.1℃ |
| 温控精度 | ≤±0.1℃ |
| 升温速率 | ≥8℃/s(MAX) |
| 荧光强度检测重复性 | CV≤0.5% |
| 荧光线性 | 线性回归系数r≥0.995 |
| 仪器通讯接口 | USB 2.0(可进行文件导入、导出) |
| 软件 | 仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件 |
| 触控屏独立操作 | LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析 |
| 注册认证 | NMPA认证 |
| 配备UPS不间断电源 | 功率：≧800W、待机时间≧3小时 |

注：设备性能要求

(1）凡技术参数指标中有指向某品牌的指标描述均为参考指标。

(2）满足技术性能指标的投标单位可根据相应产品选择设备品牌型号。

(3）产品“★”或“*”条款为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；

三、项目其他要求

- 1、供货期：项目签订合同后30个日历日内完成合同全部内容，并安装、调试完毕可接受验收。

2、实施（交货）时间：具体时间以中标人与招标人签订的同合为准。

3、实施（交货）地点：甲方指定地点。

4、付款方式：货物全部供应完毕，验收合格后，一次性向供应商支付合同价款的90%，剩余合同价款的10%作为质量保证金，质保期满无质量问题后付清。

5、投标人应在新疆省内有专门的办事处或售后服务点，至少有5名以上常驻售后工程师，并在投标文件中提供相关证明材料（房屋租赁合同、办公场所设施图片、工程师人员配备情况表、证书、近3个月社会保险证明及联系方式）。除货物需求一览表中参数里特殊规定外。

6、维保三年，售后服务人员在接到电话后，0.5小时响应，24小时内到位，及时排除故障。除货物需求一览表中参数里特殊规定外。

- 7、验收单位：喀什地区卫生健康委员会及相关单位。

8. 供货及施工方案：质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

8.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

8.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

8.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于8.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

8.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

9. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

9.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

9.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

10. 安装及验收

10.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

10.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

10.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

11．技术培训要求

11.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

12. 售后服务

12.1 产品安装后双方按国家标准及本章第10条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

12.2 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

12.2 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后售后服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门颁发的资质证书。

10. 备品备件

10.1 卖房应提供保证设备正常工作一年的备品、备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

敬请注意：

1.投标人投标报价应包括：货物本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、装卸费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。投标单位要全力做好货物运输途中的人员车辆等安全工作，若发生任何安全事故均由中标供应商负责，与采购单位无关。

2.投标商应标内容必须响应招标参数要求，不得以任何理由更改清单参数内容。
    3.如盲目报价，中标后无法满足我单位要求，无法按时完成，视为扰乱我单位工作秩序和政采云公平询价环境，我单位依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，将恶意竞标供应商上报相关部门处理。

4.供应商在投标文件内附件上提供清单产品全套的检验报告、检验合格证、质量管理认证体系及产品认证证书等原厂资质文件，没有产品质量检验报告、检验合格证等原厂资质文件，则视为无效。且由此产生的一切费用与后果由供应商自行承担。

5.本章条款仅限于本次招标采购设备购置及安装，它包括设备和与设备相配套设备的结构、性能和试验等方面的技术要求。

6.本章条款提出的技术要求，卖方应保证提供符合技术要求和最新标准的优质产品。

7.如果卖方在开标前5日没有以书面形式对本章条款提出异议，买方就可以认为卖方提供产品符合本章条款要求。

8.如果供应商在开标前5日没有以书面形式对本章条款提出异议，采购人就可以认为供应商提供产品符合本章条款要求。

# 第六章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有具有相应经营范围的独立法人营业执照复印件 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证；被授权委托人参与投标时提供授权委托书及被授权委托人身份证，授权委托人必须是本单位正式员工； |  |  |  |
| 3 | 被授权委托人在本单位缴纳的近三个月内社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表）、 |  |  |  |
| 4 | 投标单位提供由企业所在地税务局出具的近三个月的完税证明（因疫情原因的月份未缴纳税收的，提供未缴纳税收的上一月的完税证明以满足三个月的缴纳税收证明） |  |  |  |
| 5 | 近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书 |  |  |  |
| 6 | 供应商必须具备所投标设备的经营范围及医疗器械《生产许可证》或医疗器械《经营许可证》（原件），如经备案的二类、三类医疗器械许可证、含有体外诊断试剂范围 |  |  |  |
| 7 | 缴纳投标保证金收据及银行转账回执单复印件 |  |  |  |
|  | 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |  |

- 说明：（1）上述各项中用“√”

- 表示合格，“×”表示不合格；

- （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

- （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

- 未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 |
| 1 | 各同投标单位投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，投标人的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理。 |  |
| 3 | 投标人按招标文件规定提交投标文件份数，正本 1 份；副本 4 份；电子版 1 份。 |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件的归定编制、密封、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |
| 5 | 所投产品的实质性条款与招标文件要求的条款相符、且没有重大偏离的 |  |
| 6 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求的（可参考分项报价表） |  |
| 7 | 投标文件载明的售后、检验标准和方法等，符合招标文件要求的（可参考技术偏离表和货物说明一览表） |  |
| 8 | 交货期满足招标文件规定的； |  |
| 9 | 按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的。 |  |
| 10 | 没有采购人不能接受的附加条件的 |  |
| 11 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |
| 12 | 不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况 |  |
| 13 | 投标人附有详细地址、联系人、电话标明的。 |  |
| 14 | 投标文件没有散页、活页、未胶装的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

- 说明：（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

- （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

- （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

- 未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除   %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  无  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：无

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：              ；

如采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定 。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 | 投标人1 | 投标人2 | …… |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求（11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式（14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正（20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 （20.6） | 本项目适用或不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

综合评分表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 价格：30 分 商务：15 分 技术：55 分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 投标报价 | 30 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 技术评分标准 （55） | 货物参数响应 | 30 | 完全满足招标文件技术指标、参数的得分25，以此为基础，投标人的投标货物技术指标、参数优于招标文件规定的技术指标、参数的，每有一项加0.5分，最多加5分。 “★”条款为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； 非“★”条款，有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 功能指标响应 | 15 | 提供所投产品的全套资质证明，包括检测资质的第三方检测机构出具的正规检测报告、质量管理认证体系及产品认证证书，提供全套资质证明的得15分，少提供一个扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 供货及施工方案 | 10 | 投标文件中货物安装、验收、移交等工作方案符合现场实际，合理可靠；安装、调试详细方案；施工进度计划、工期保证措施；质量保证措施；安全、文明控制措施。优异得 8-10 分，良好得 4-7分，一般得 1-3 分，差得 0分。 |  |
| 商务评 分标准 （15分） | 业绩 | 5 | 每提供1份业绩得1分，满分5分。以投标人提供的业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料，不得分。 |  |
|  | 售后服务 | 8 | 投标人针对本项目明确售后服务方案，及维修响应时间均高于招标文件要求得6-8分，良好得 3-5 分，一般得 0-3 分。 |  |
|  | 投标文件制作 | 2 | 投标文件目录与页码对应准确，评审内容便于查询得 2 分。 |  |

评审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为中标候选人推荐给招标委员会。如果两投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

新冠疫情防控救治设备及试剂采购项目（二次）

公开招标文件

第三册

# 第七章 政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 （1）合同签订后，乙方在甲方规定的时间内到货，货物安装、验收、调试合格后，甲方支付乙方合同总金额90%货款。（2）在质保期满后，甲方支付乙方剩余10%的货款。

1.4.2 发票开具方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.5  货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：　　　　　　　　　                      　      。

1.5.2 交付地点：　　　　　　　　　                      　      。

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |