项目编号：2021-XBZC-01062

乌鲁木齐市血液中心PII+实验室

建设项目专用设备

公开招标文件

采购人：乌鲁木齐市血液中心

联系人： 王亮

名 称：乌鲁木齐市血液中心

地 址：平顶山东1路33号

联系方式：0991-8738042

代理机构：新疆西北招标有限公司

联系人：  王静 王萌萌

联系电话：0991-5823555

二零二一年六月

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标须知前附表及投标须知	1

一、投标须知前附表	1

二、投标须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	6

（三） 投标文件的编制	9

（四） 投标文件的递交	12

（五） 开标	14

（六） 评标	16

第三部分 合同格式	1

第四部分  智能化冷库招标技术参数	11

第五部分  投标文件格式	78

（经济部分）	82

一、开标一览表	82

（商务、技术部分）	86

二、标人概况及企业综合实力	87

三、投标承诺书（一）	89

四、投标承诺书（二）	90

五、法定代表人身份证明书	91

六、法定代表人授权委托书	93

七、信用查询	94

八、投标人资质要求中的资质证书；	95

九、投标保证金收据	96

十、反商业贿赂承诺书	97

十一、项目专业人员介绍	98

十二、服务能力情况	101

十三、交货期及验收承诺	103

十四、知识转移方案	105

十五、服务承诺、维保计划及其他优惠条件承诺	106

十六、其他增值优惠措施	109

十七、商务条款偏离表	110

十八、投标产品性能、技术参数详述	111

十九、技术要求偏离表	112

二十、投标产品执行的制造、合格标准及证明材料	113

二十一、本项目实施方案	114

二十二、本项目实施的施工方案	114

二十三、投标人主要业绩表	115

二十四、投标人提交的其它资料	116

# 第一部分  招标公告

乌鲁木齐市血液中心PII+实验室建设项目专用设备公开招标公告

项目概况 乌鲁木齐市血液中心PII实验室建设项目专用设备的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼获取（下载）采购文件，并于2021年06月30日 11:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 采购项目名称：乌鲁木齐市血液中心PII+实验室建设项目专用设备

- 二、采购项目编号：2021-XBZC-01062

三、采购组织形式：公开招标

四、采购项目概况：

| 标项序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市血液中心PII+实验室建设项目专用设备 | 1 | 800.00 | 批 | 详见公开招标文件 |  |

五、投标人资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具有有效的营业执照。

（2）必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（3）建筑装饰装修工程专业承包二级及以上，建筑机电安装工程专业承包三级及以上，环保工程专业承包三级及以上

（4）本项目不接受联合体投标。

六、获取公开招标文件的时间、地址、方式、售价：

1、时间：2021年06月09日至2021年06月16日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）

2、获取公开招标文件地址：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼）

3、获取公开招标文件方式：现场现金购买，售后不退

4、公开招标文件售价：200.00元/份

5、投标人购买公开招标文件时应提交的资料：

（1）需提供有效的营业执照；

（2）投标人资质要求中的资质证书；

（3）投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询打印件加盖公章，

信用中国”查询：进入“信用中国”首页，点击信用服务，查询失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单保存完整网页截图；进入“信用中国”首页，在信用信息输入单位名称查询并下载信用报告。

“中国政府采购网”查询：进入“中国政府采购网”首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入单位名称，查询时间为2018年1月1日至今，截图须体现无异常记录内容，保存完整网页截图。

- 法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件；

（5）建筑装饰装修工程专业承包二级及以上，建筑机电安装工程专业承包三级及以上，环保工程专业承包三级及以上

（6）本项目不接受联合体；

说明：报名时需提供以上资质原件和复印件各一份（复印件加盖公章）

七、公开招标响应文件提交截止时间：2021年06月30日 11:00:00

八、公开招标响应文件提交地址：新疆西北招标有限公司开标室（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼）

九、公开招标响应文件开启时间：2021年06月30日 11:00:00

十、公开招标地址：新疆西北招标有限公司评标室（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

十一、公开招标保证金及交付方式：

| 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐市血液中心PII+实验室建设项目专用设备 | 160000.00 | 中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 | 107638779707 | 电汇或转账 |

十二、其他事项

本项目公告期限为5个工作日，投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“新疆政府采购网”上发布

十四、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆西北招标有限公司

联系人：王静 王萌萌

联系电话：0991-5823555

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

2、采购人名称：乌鲁木齐市血液中心

联系人：王亮

电话：0991-8738042

财政监督电话：0991-2822689

# 第二部分  投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 乌鲁木齐市血液中心PII实验室建设项目专用设备 |
|  | 交货地点 安装地点 | 乌鲁木齐市血液中心 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
| 2 | 招标范围 | 本项目工作内容：除大型设备外，配备实验室正式使用前所有物品。该项目至少包括实验室验收、核酸实验室验收、生物安全二级实验室验收、高压灭菌器和生物安全柜有检定报告等费用，安装、调试、室内装修、上下水、电源、培训等，本项目为交钥匙工程。 |
| 3 | 质量标准 | 合格 |
| 4 | 交付时间 | 中标人应在采项目开始施工后90个工作日内交货并完成安装调试 |
| 5 | 交货地点 | 乌鲁木齐市血液中心采购人指定地点。 |
| 6 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具有有效的营业执照。 （2）必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 （3）建筑装饰装修工程专业承包二级及以上，建筑机电安装工程专业承包三级及以上，环保工程专业承包三级及以上 （4）本项目不接受联合体投标。 其他说明： (1) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标: (2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效； |
| 6 | 投标文件 份数 | 正本 1 份，副本 4 份，开标一览表1份 |
| 7 | 投标文件递交截止时间 | 截止日期： 2021年06月30日； 截止时间：11:00（北京时间） |
| 8 | 投标 有效期限 | 投标截止后 90 天（日历日） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼） |
| 10 | 开标时间、开标地点 | 开标日期： 2021年06月30日； 开标时间：11：00（北京时间） 开标地址：新疆西北招标有限公司会议室（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼） |
| 11 | 评标标准 | 综合评分法 |
| 12 | 投标保证金 | 人民币：160000.00（壹拾陆万元整）。 （投标人应于投标截止时间72小时前，缴存至新疆西北招标有限公司，并凭缴费凭据到新疆西北招标有限公司财务室开具投标保证金收据，投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标文件,其投标文件将被拒绝评审。）【投标人应充分考虑资金的在途时间，并在递交投标保证金时必须备注所投项目信息】 开户行:中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 开户银行帐号：107638779707 联系电话：0991-5823555 地址：乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼 投标保证金的形式：银行电汇或网银 投标保证金有效期：投标截止时间后30天 |
| 13 | 付款方式 | （1）合同生效后，中标人向采购人开具合同金额20%的发票，采购人向中标人支付合同总金额的20％为预付款； （2）中标人按采购合同交货，主要设备进场经采购人验收合格出具主要设备或者家具验收报告后，中标人向采购人开具合同金额30%的发票，采购人以银行转账方式支付中标人合同金额30%的货款； （3）安项目整体安装完成并整体验收合格，中标人向采购人开具合同金额45%的发票，采购人向中标人支付合同总金额的45％为货款。 （4）质保期到期后，如无质量问题以及售后服务问题，采购人向中标人无息退还合同金额5%的履约保证金。 |
| 14 | 说 明 | 该项目至少包括实验室验收、核酸实验室验收、生物安全二级实验室验收、高压灭菌器和生物安全柜有检定报告等费用，安装、调试、室内装修、上下水、电源、培训等，本项目为交钥匙工程。 |
| 注：1、投标人所报设备等同或不得低于招标文件要求的技术性能及要求。任何对招标文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的原装正品，并且完全符合有关质量标准的产品、规格和性能的要求。采购人验收现场根据招标文件的要求及投标文件的承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收并全部退货，同时报送相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标投标人负责承担全部赔偿责任。 2、中标投标人于签订合同后进场安装前必须向采购人提供详细安装方案及设计图纸，且经采购人确认后方可实施。 3、本项目设有最高限价，所有投标单位报价均不得高于最高限价，否则做无效标处理。 4、中标人按采购人书面要求完成设备调试和配套施工服务工作。 5、本项目最高限价：800.00万元。 6、质保期：实验室验收合格后免费维保５年。 |  |  |

- 二、投标须知

- （一）总则

1.  项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购人为乌鲁木齐市血液中心，该项目已具备招标条件，现对该项目进行 公开 招标。

1.3 本招标项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

投标人必须符合投标人须知前附表说明，通过资格后审的投标人为合格的投标人。合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 投标人具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求 ；

1.4.2 招标文件有要求投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖投标人公章要求的，投标人须按招标文件要求签署；

1.4.3 工期符合招标文件要求；

1.4.4 交付地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2.  招标范围

本招标项目招标范围已通过“前附表”第2项所述，指本工程招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3.  适用法律及约束力

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

4.  招标项目实施要求

产品质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格。

供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5.  工期及交货地点

5.1 工期已通过“前附表”所述，是指最后一件货物运抵交货地点、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

6.  资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 投标人资格要求

7.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求：

7.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

7.2.1落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠

7.3本项目的特定资格要求：

7.3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具有有效的营业执照。

7.3.2必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

7.3.3建筑装饰装修工程专业承包二级及以上，建筑机电安装工程专业承包三级及以上，环保工程专业承包三级及以上

7.3.4本项目不接受联合体投标。

7.4其他说明：

7.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标:

7.4.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；

7.5投标人不得存在下列情形之一：

7.5.1与招标人、招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

7.5.2与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在控股、关联关系。

7.5.3被依法暂停或者取消投标资格；

7.5.4被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

7.5.5进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

7.5.6在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

7.5.7被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

7.5.8被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditching.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

7.5.9在近三年内投标人或其法定代表人、拟委托的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

7.5.10法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

7.6关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

7.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.6.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

7.6.3生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.6.4投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.6.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 投标人代表为法定代表人的，应持有法定代表人身份证明书和法定代表人身份证；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应持有授权委托书和授权代表人的身份证，及授权委托人在本公司缴纳的三个月社保证明。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表规定接受联合体投标的，投标人可以联合体形式投标；联合体投标的，除应符合本章第7.2款规定外，还应遵守以下规定：

10.1.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2 联合体各方均应当符合本章第7.1款规定的投标人基本资格条件；

10.1.3 联合体各方中至少应当有一方符合本章第7.1款规定的投标人特定资格条件；

10.1.4 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

10.1.5 联合体牵头方应当符合本章第7.1款规定的投标人资格条件。

- （二）招标文件

11.1 招标文件包括下列内容

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知前附表及投标须知

第三部分 合同格式（参考）

第四部分 招标技术参数

第五部分 投标文件格式（投标文件编制顺序及范本格式）

11.2 招标的最小单位是包。招标文件未分包的，投标人须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分包的，投标人应当以包为单位投标。

11.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

11.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

11.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

11.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

11.7 投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

12. 招标文件的获取

12.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

12.2 凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 须经采购代理机构报名审核通过后获取。

13. 招标文件的澄清或修改

13.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截至时间 10 日前以书面形式向采购人提出澄清要求。澄清要求须加盖投标人公章并应送至采购代理机构。

13.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒体发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情延长提交招标文件。

13.3 采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标信息发布媒体上发布变更公告。

13.4投标文件递交截止时间前，投标人须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；投标人对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

14. 投标报价

14.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

14.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

14.3 投标价格应包括：

本项目全部实施部分为包含投标产品（含备品备件、专用工具）、资料、技术服务、安装调试、人员培训及各种税费、运费、装卸费、进场协调费、仓储费、保险费、送货到采购人指定地点运输费等全部费用。

14.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

14.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

14.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

14.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

14.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15. 投标保证金

15.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，采购人/招标机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为投标人违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

15.2 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

15.3 投标保证金不接受银行保函。凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

15.4 接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

15.6 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

15.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

15.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

15.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

15.8 投标人办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

15.8.1 采购代理机构开具的投标保证金《财务收据》原件（以便核查）；

15.8.2 投标人给代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）；同时须提供清晰的单位名称、纳税人识别号、开户银行名称、银行账号。

15.8.3 中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）和已加盖中标方公章的合同全本复印件一份（代理机构存档备查）。

16. 招标答疑会和现场踏勘

16.1 本项目不组织招标答疑会。

16.1.2 招标人不组织投标人进行现场踏勘，投标人应自行在投标截止前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，并绘制详细的设计图纸。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

- （三） 投标文件的编制

18. 投标文件的语言

18.1 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

19. 投标文件编制的依据

19.1 采购人提供的有关资料；

19.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

19.3 相关的法律、法规和规定。

20. 投标文件的组成

20.1 投标文件的组成：经济、商务和技术部分。

20.2 本招标文件规定的投标文件共一册，按照“第五部分 投标文件格式”要求和顺序编写装订；投标文件电子版为投标文件正本盖章扫描件PDF格式，提供一份U盘与投标文件一起密封递交。

20.2.1投标人概况及企业综合实力[包括不限于：营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件相关资质（三证合一仅需提供三证合一的营业执照副本复印件）；其他提供内容自拟]；

20.2.2 投标承诺书（一）；

20.2.3 投标承诺书（二）；

20.2.4 法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人身份证（复印件）或者法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证明（复印件）；

20.2.5 信用查询；

20.2.6投标人资质要求中的资质证书

20.2.7 投标保证金收据的复印件（以采购代理机构开具的为准)；

20.2.8 反商业贿赂承诺书

20.2.9项目专业人员介绍（人员配置包括但不限于：项目经理、技术人员、操作人员及主要人员信息及简历）；

20.2.10 交货期及验收承诺

20.2.11投标人服务承诺、维保计划及其他优惠条件、合理建议等（原件）；

20.2.12其他增值优惠措施

20.2.13商务条款偏离表；

20.2.14投标产品性能、技术参数详述；

20.2.15 技术偏离表；

20.2.16 投标产品执行的制造、合格标准及证明材料；

20.2.17本项目实施方案；

1）工作范围和任务；

2）工作程序；

3）设备材料供货、安装调试和管理方案；

4）实施相关说明；

5）工作周期、进度控制计划、具体服务计划流程和各阶段进度保证措施；

6）设计图及施工方案图

20.2.19 本项目实施的施工方案

20.2.20 投标人2018年至今业绩（复印件）；

20.2.21 投标人认为有必要提供的其它资料。

20.3 经济标部分主要包括但不限于以下内容：其中包含设备报价及其他报价

（设备参数报价包括但不限于以下内容）

20.3.1 投标报价表；

20.3.2 分项价格表（明细）；

20.3.3 报价说明；

20.3.4 报价需要的其他资料。

以上各投标人分开报价，为方便查找均应分别装订成册并编制目录，封面标明设备参数报价；工程量清单报价

21. 投标文件的编制及格式

21.1 投标文件包括本招标文件第 20 条规定的内容，投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，投标人可自行编制。

21.2 招标文件要求提供的所有证书、合同、获奖表彰文件等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的内容中所有复印件须加盖投标人公章, 否则视为非实质响应招标文件。

21.3 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有投标人法人代表或其授权代表人签字。

21.4 招标文件中分标段的，投标人须针对本单位所投标段分别编制投标文件并提交。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

22. 投标文件的份数和签署

22.1 投标人应当按照本须知前附表规定的份数提交投标文件。否则视为非实质响应招标文件的投标。

22.2 投标文件均须印刷体打印。

22.3 投标文件签署要求均应符合招标要求。投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予已通过。

22.4 发生下列情况之一者，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

22.4.1应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

22.4.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

22.4.3联合体未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本招标文件规定的投标人资格条件的；（本项目不接受联合体投标）

22.4.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

22.4.5不具备招标文件规定资格要求的；

22.4.6不满足“投标须知”规定的实质性要求的；

22.4.7投标报价超过采购项目预算或最高限价的；

22.4.8同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求允许提交备选方案的除外）；

22.4.9投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

22.4.10投标有效期不足的；

22.4.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.4.12不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （四） 投标文件的递交

23. 投标文件的封装与标记

23.1 投标文件封面须注明“项目名称、投标人、地址、邮政编码、联系人及联系电话、编制时间”，投标文件封面右上角须标明“正本”、“副本”字样，同时加盖投标人法人公章、法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套封皮注明“正本”、“副本”字样）。

23.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

23.3 密封件外层正面须注明“投标项目名称、项目编号、投标人、地址、委托代理人、联系电话”等字样并标注“ 年 月 日 时 分开标前不得开启”，并在骑缝处加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好。

23.4 投标人须将投标文件合并装订、标识、密封（如内容多可分册装订，标明xx标第xx分册）。

23.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式认真编写投标文件，并使用A4规格纸张打印（双面打印），装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。所有投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并胶订成册，所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。。

23.6 未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

若投标文件未按上述要求密封和加写标识，将视为非实质性响应招标文件。

24. 投标文件的提交

投标人应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装标识的投标文件将被拒绝。

25. 投标文件提交的截止时间

25.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

25.2 采购人可按本招标文件第13条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与投标人在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

25.3 至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效投标人少于3个的，参照执行。

26. 迟交的投标文件

投标人在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回投标人。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 投标人可以在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

27.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第 23 条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

27.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- （五） 开标

28. 开标

28.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人须委派开标代表参加开标。与会的投标人代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

28.2 开标程序

28.2.1 投标人不足3家的，不得开标。

28.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

28.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人监督人；

28.2.4 由证件齐全、满足要求的投标人或其推选的代表检查各投标人投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

28.2.5 采购人监督人员对投标人的有效证件进行资格查验；合格投标人不足3家的，不得评标；

28.2.6 经审查确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读开标一览表中投标人的名称及工期、质量目标、投标总报价等招标文件规定的需要宣布的其他内容；如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

28.2.7 按本文件第 25 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封。

28.2.8 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

28.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

29. 资格查验

29.1 开标前，请各投标人委派开标代表携带身份证并按要求提供下列有效证件原件以备现场查验：

（注：开标代表为法定代表人的，须出具法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；开标代表为授权委托人的，须出具法定代表人授权委托书及代理人身份证）“企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一仅需提供三证合一的营业执照副本）；法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及授权委托人在本公司缴纳的近三个月内（任何一个月）社保证明；投标保证金收据；“信用中国”“中国政府采购网”网站截图；建筑装饰装修工程专业承包二级及以上，建筑机电安装工程专业承包三级及以上，环保工程专业承包三级及以；

上述资格查验资料原件须随身携带，无法单独提供以上证明文件原件的投标人为无效投标人，其投标文件不予开封并退回投标人。

29.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的监督机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容。

29.3开标现场提供证件齐全、满足招标文件要求的投标人为合格有效投标人。公证件本次招标不予认可。

- （六） 评标

30. 评标委员会与评标

30.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

30.2 本项目评标委员会由 5 人组成，其中：专家名册中专家4人,采购人代表专家 1 人。

30.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会主任。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

31. 投标文件的澄清

31.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，投标人对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，投标人以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 投标人未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

32. 投标文件的评审、比较

32.1 投标文件符合性审查

32.1.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的投标人的投标文件进入详细评审。

32.2 投标文件的详细评审

32.2.1 综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

32.2.2 评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.2.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

32.2.5评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.2.6 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

32.2.7 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审和比较，投标人最终得分等于商务技术部分与投标报价部分得分之和。评标委员会确定投标人最终得分向招标人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

33. 评标的办法和标准

33.1 本招标项目评标方法为投标须知前附表规定的方法；评标委员会以评分方式对投标文件提出的商务标、技术标等，能否最大限度满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评估。

33.2 审查

33.2.1 资格审查

33.2.2 投标文件符合性审查

33.2.3 投标文件详细评审

33.2.3.1投标报价评审

33.2.3.2投标文件的详细评审

33.3 评标的具体评审办法和标准

一、初步评审（符合性审查）

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 表 ︺ | 1 | 投标文件是否按招标文件要求签字或盖章； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价是否高于本项目的最高限价； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价且未明确效力的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件的工期是否超过招标文件规定期限； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 6 | 项目负责人是否符合招标文件要求、并按招标文件要求提供相关资料；拟派主要服务人员是否符合招标文件要求并按招标文件要求提供相关资料； |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样； |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标承诺书是否按招标文件规定格式完整提供、且按招标文件要求签字或盖章； |  |  |  |  |
|  | 9 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按招标文件规定格式完整提供、并按招标文件要求签字或盖章。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 企业信誉是否满足招标文件的要求 |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 12 | 技术服务等是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 13 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |

二、投标报价评审标准及办法

对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标 基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=投标人的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品制造 商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供 应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在技术评审中，应当考虑货物的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及货物的功能性、整体配套性、经济性、先进性、 稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其 服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定投标人类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；

涉及调整价格的，按规定调整价格。

节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的， 投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购 清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境 标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品 部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时 强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品 的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：投标人须提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

投标人提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业〔2011〕300 号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分 的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、投标人应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、投标人应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、投标人需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投 产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

投标人若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位 声明函》，否则将不给予价格扣除。投标人须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、评分标准

| 价格总分30分，商务总分15分、技术总分55分。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （商务分值占总分值权重的15%。） |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 企业信誉 | 3 | 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书 三证齐全得3分，不全或者不在有效期内不得分 （须提供相关证书原件备查，无原件不得分） |
| 2 | 企业类似项目业绩 | 8 | 投标人自2018年1月1日至今完成类似实验室业绩的每一家单位0.5分，其他不得分。最多8分。 （须提合同原件或中标通知书原件，无原件不得分） |
| 3 | 企业设计能力 | 4 | 具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上得4分； （须提供相关证书原件备查，无原件不得分） |
| 总计 |  | 15 |  |
| 技术评分表（55分） |  |  |  |
| （本项目总分100分，技术分值占总分值权重的55%。） |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 产品性能 | 35 | 1）实质性满足招标文件技术指标、参数要求的得35分，以此为基础； 2）不满足★，每条扣2分，扣完为止； 3）没有提供或者提供的检测报告和技术证明材料不能满足招标文件的参数的算不满足参数需求，产品检测报告需要提供原件备查，原材料的检测报告需提供复印件加盖生产厂家公章。 |
| 2 | 项目管理人员配备 | 3 | 项目经理具备机电一级建造师且有B证的得1分 |
|  |  |  | 项目技术负责人具有正高级技术职称的得1分 |
|  |  |  | 施工管理人员配备情况（机械员、预算员、材料员、电气施工员、装饰施工员、暖通施工员、资料员、劳务员等配备情况））1分 |
|  |  |  | 项目管理人员必须提供职业证书和社保证明，无证书和社保 证明的不得分 |
| 3 | 施工组织设计 | 2 | 施工方案完整性、科学性、针对性；质量、进度、安全保证措施的合理性，实施可行性进行综合评分 |
| 4 | 售后服务 | 7 | 1.投标人提供完整的培训计划和售后服务承诺及维保方案，内容包含但不限于培训内容、售后服务人员的配备、响应时间、紧急故障处理预案、维修措施及方案等内容，根据承诺及方案内容完整、全面进行综合打分，1分。 2.投标人具有有效期内的GB/T27922-2011售后服务五星级认证证书（认证覆盖本次范畴），1分 3.实验室正式使用后质保时间最少5年，质保多1年加1分，最多5分。 |
| 5 | 工程概况及特点叙述正确 | 2 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际，合理化建议 |
| 6 | 施工准备计划 | 2 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要。 |
| 7 | 安全保证措施和体系 | 2 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 8 | 现场文明施工措施 | 2 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |
| 总计 |  | 55 | - |

- （经济部分）

| 经济评分表（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （本项目总分100分，经济分值占总分值权重的30%。） |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价 | 30 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。 |

3

34. 定标原则

34.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。

34.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

35. 评标过程的保密

35.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

35.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

35.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 授予合同

36. 确定中标人

36.1 中标的标准

36.1.1 投标文件对招标文件做出了实质性响应；

36.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

36.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

36.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

37. 授予合同的准则

37.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

38. 中标通知书

38.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人后，将对中标结果公示1个工作日，公示期满无异议，向中标人发出中标通知书。

38.2 投标人中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人；作出答复前，将暂停招标投标活动。

38.3 中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 合同的签订（签订二个合同）

39.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

39.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

39.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

39.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

39.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

40. 质疑与投诉

40.1 质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑函的必备内容

（1）投标人提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

（7）委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

3、质疑应符合下列条件：

⑴质疑人是参与所质疑项目的采购活动的投标人；

⑵质疑函内容符合相关的规定；

⑶在规定的有效期限内提起质疑；

⑷招投标监管部门规定的其他条件。

4、采购人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

41. 履约担保

41.1 中标人须在与采购人签署合同时按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

41.1.1 履约担保采用下列  1  方式

（1）、履约保证金担保方式： （2）或（3）

1） 银行汇票；

2） 支票。

3）银行转账；

4）担保公司担保；

5）采购人与投标人协商确定的其他担保方式。

41.1.2 履约担保金额：合同价款的 /%。

41.2 如中标人不能按照投标须知第36条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

42. 中标服务费

42.1 本项目各标段中标代理服务费按中标金额为基数计算。

43. 其他

未尽事宜将依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法规执行。

44. 附件

# 第三部分 合同格式

（仅供参考）

（下称买方）和           （下称供货方）就        所需的                      设备采购、安装调试等事宜，经双方友好协商，一致同意依照《中华人民共和国合同法》签订本合同。

1. 定义

1.1 在此合同中按照说明解释下列术语：

(a)“合同”指的是买方和供货方之间的协议，它被记录在双方签订的合同里，包括所有的附件和由证明体现的所有文件，包括其投标期间的所有文件及承诺。

(b)“合同价格”是指在合同下可付给供货方的全部正确履行合同义务的价格。

(c)“合同产品”是指供货方根据合同向买方提供的货物、备品备件、专用工具、材料。

(d)“技术文件”是指合同产品及与其相关的设计、制造、检验、施工、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件（包括图纸和各种文字说明、标准），用于买方对合同产品进行正确运行和维护的文件。

(e)“服务”是指由供货方提供的与设计、制造、检验、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合等（包括人员培训）全过程的服务。

(f)“质保期”是指本项目有关设备材料采购及安装调试等完成，并自项目整体验收之日起2年（注：须不低于国家相关标准）。

(g)“买方”指的是指本合同项下所有货物及服务的采购人。

(h)“供货方”指的是提供本合同项下所有货物及服务的制造厂商或经销商。

(i)“寿命”指自合同产品投入使用之日起计算使用时间。

2. 合同标的

供货方同意向买方出售合同设备、材料采购（含安装调试、配套服务等），买方同意从供货方购买合同设备、材料采购（含安装调试、配套服务等）。

2.1设备名称、规格(型号)、数量等详见招标文件要求。

2.2 凡供货方供应的设备均应是全新、安全、经济、技术先进并且是成熟可靠的。

2.3 合同设备的技术规范、技术经济指标和性能按双方签订的《技术协议》（如果有的话）、供货方的《投标文件》及《招标文件》有关要求执行。

2.4 供货方提供合同设备的供货范围按供货方在投标文件报出的并经买方同意认可的供货及招标项目范围清单执行。

2.5 供货方负责合同设备的运输及保险。

3. 供货范围

3.1 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是供货方供货范围中应该有的,并且是满足《招标文件》对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由供货方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补上，且无费用补偿问题。

3.2 货物供应清单

合同设备的货物材料供应及配套服务按双方签订的《技术协议》（如果有的话）、供货方的《投标文件》、《招标文件》及答疑记录有关要求执行。

3.3 验收：供货方必须将所有设备在使用地点调试合格和完成配套服务，并经买方对项目整体验收合格后方可交付买方。

4. 合同价格

4.1 以本合同条款第2条规定的合同标的和合同规定及供货方完成对合同应承担的义务为基础，供货方供应的合同总价为              元（大写：                 ）。该报价是指为完成合格项目所应包括的全部费用（固定总价）。

该价格包括本项目招标文件中及清单范围内所要求的本项目设备、材料采购及安装和配套服务，含以下内容：1）本次项目采购所有设备均以到达现场经安装调试并验收合格后的全部费用（采购人规定的地点），包括招标书中对项目要求的投标产品（含备品备件、专用工具）、资料、技术服务、安装调试、人员培训及各种税费、运费、装卸费、进场协调费、仓储费、保险费、送货到采购人指定地点运输费等全部费用。

4.2 合同分项价格

见供货方的《投标文件》。

4.3 质保期后二年内的设备备品备件及专用工具价格表,买方如需在此时间内向供货方采购,供货方需按此价格表中的单价供货。见供货方的《投标文件》。

4.4 上述合同价格是本项目交付时的固定不变价格，借任何理由调价都是不允许的。

4.5 招标范围外合同付款的调整：

4.5.1 调整因素：设计变更，经济签证。

4.5.2 调整方法：执行投标书中最终优惠后的报价单价和取费费率调整合同付款。

5. 付款方式和付款比例

5.1 本合同计价货币为人民币。

5.2 付款方式：支票、银行汇票和电汇。

5.3 合同款的合格支付：

5.3.1合同生效后，中标人向采购人开具合同金额20%的发票，采购人向中标人支付合同总金额的20％为预付款；

5.3.2中标人按采购合同交货，主要设备进场经采购人验收合格出具主要设备或者家具验收报告后，中标人向采购人开具合同金额30%的发票，采购人以银行转账方式支付中标人合同金额30%的货款；

5.3.3安项目整体安装完成并整体验收合格，中标人向采购人开具合同金额45%的发票，采购人向中标人支付合同总金额的45％为货款。

5.3.4质保期到期后，如无质量问题以及售后服务问题，采购人向中标人无息退还合同金额5%的履约保证金。

5.3.5 合同的付款日期以买方签发支票或在银行办理电汇的日期为准。

6. 交货及完工、运输和保险

6.1 本合同设备的交货进度见供货方的《投标文件》。

6.1.1 交货期及完工期:是指最后一件货物运抵交货地点调试安装完毕合格并移交买方的时间。

6.1.2 设备交货期如改变,以买方书面通知为准。买方应在设备到货期前10日内通知供货方。

6.2 合同设备交货日期以货物到买方指定的交货地点日期为准。此日期即本合同计算迟交货物违约金时间的根据。

6.3 对于重量超过20T、尺寸超过9m长、3m宽和3m高的大型包装物和对于特殊形状的包装物，供货方应注明重心和起重吊点等。

6.4 如果合同设备是易燃和危险的，那么供货方应在发运前10天向买方提交3份说明合同设备名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。

6.5 如果对合同设备在保管存放、运输方面有特殊的要求（如温度等方面），那么供货方在发运前10天内应给买方寄送3份注意事项的报告，买方将把这一报告作为货到验收合格后在保管、存放、运输方面的依据，否则货到验收合格后在保管、存放、运输过程中造成的问题和损失由供货方负责。

6.6 项目实施地点：乌鲁木齐市血液中心采购人指定地点。

6.7 设备在到达本合同指定的交货地点验收前发生任何问题以及因发生问题而发生的费用均由供货方负责和承担，对此买方不承担任何责任和义务。货到现场和在调试直至项目整体验收合格前供货方都负有完全的责任。

6.8 买方有派遣代表到供货方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况的权力。供货方提前5天通知买方发运日期。如果买方代表不参加或不能及时参加检验时，供货方有权按原定时间发货。（上述买方代表的检查与监督不能免除供货方应负的责任）。

7. 技术服务及联络

7.1 供货方须派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，指按技术文件和图纸进行分部调试、启动调试和试运行，并负责解决合同设备在调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时，对买方技术人员提供全面培训。

当买方要求供货方进行现场服务时，供货方应在接到买方通知的24小时内给予答复，并在48小时内到达现场。买方有权提出更换不能胜任工作的供货方现场服务人员，供货方在不影响工程进度的条件下，应重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求10天内供货方没有答复，将视为延误工期等同处理。

7.2 供货方在合同生效后7日内以邮寄方式向买方提交执行8.1项中规定的服务工作的组织计划一式两份。

7.3 在合同生效后7日内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

7.4 供货方必须将本合同供货范围中需要向外分包的主要供货商的名单提交买方予以确认，供货方应将从该确认名单中选定的最后供货商通知买方。供货方对其分包商的一切有关供货范围，设备及技术接口等问题负责。

8. 图纸和技术资料的交付

8.1 供货方应按投标文件中填报的《技术资料付计划表》向买方交付全套技术资料。

8.2 每批技术文件交邮后，供货方在24小时内将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单件数及重量、合同号等以传真或电报通知买方。

9. 监督与检验

9.1 出厂检验

9.1.1 在发货前，供货方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。供货方检验的结果应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。在检验过程中应严格按有关国家或行业标准进行。属进口产品的，提供制造商的出厂检验记录及商检证明。

9.1.2 在生产制造过程中，买方有权派员进行监造，但不论买方人员是否参与监造与出厂检验或者买方代表参加了监造与检验，并且签署了监造检验报告，均不能免除供货方对设备质量应负的责任。

9.2 货物到达目的地后，供货方在接到买方通知后应及时到现场与买方一起根据运单和装箱单、合同组织对货物的包装、外观及件数进行检验。如发现有任何不符合之处并由双方代表确认属供货方责任后，由供货方处理解决。如检验时，供货方人员未按时赶赴现场，买方有权自行开箱检验,检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向供货方提出索赔的有效证据。

9.3 现场检验时，如发现设备由于供货方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向供货方提出修理或更换或索赔的依据。

如果非供货方原因或由于买方原因，在开箱检验时，发现损坏或短缺，供货方在接到买方通知后，应尽快提供修理或更换相应的部件，但费用由买方自负。如果由于供货方运输原因造成损坏或短缺，供货方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由供货方自负。

9.4 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请商检部门或技术监督部门进行检验，检验后出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费用由责任方负责。

9.5 由于供货方原因修理或换货的时间或现场修理完工期，即为该设备的实际交货期，作为计算迟交违约金的依据。

10.调试和验收

10.1 本合同设备由买方根据供货方提供的技术文件、检验标准、图纸及说明书进行调试。供货方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快投产。

10.2 合同设备的调试完毕后，供货方派人负责检验。

11. 保证与索赔

11.1 质量保证期是指本项目设备材料采购及安装调试等完成，其投标产品质量保证期竣工验收合格后5年。

在此质保期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供方负担。

11.2 供货方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

11.3 在质保期内，如发现供货方提供的设备有缺陷，不符合本合同规定时，买方认为如属供货方责任，则买方有权向供货方提出索赔。供货方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托买方安排大型修理。由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由供货方负担。

11.4 如由于供货方责任需要更换。修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则质保期按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长，且新更换或修理的设备，其质保期应重新计算。

11.5 在质保期结束前，供货方应对提供的设备进行维修和养护，同时对于需填加润滑剂等其他填加溶剂的设备进行填加或更换。否则买方有权自行维修和更换，同时从质保金（或履约保证金）中扣除此项费用。

12. 合同的变更、修改、中止和终止

12.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方按顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后返还给修改通知书一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，供货方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后经双方法人代表或授权代表签字并经主管部门审核盖章后生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

12.2 如果供货方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知供货方，供货方在接到通知书后5个工作日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在5个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留暂停履行本合同的一部份或全部的权利。对于这种暂停，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由供货方负担。

12.3 根据13条款规定，如果买方行使暂停权利后，买方有权停付到期应向供货方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中，预付给供货方的暂停部分款项索回。

12.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供货方或买方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

12.5 在合同执行过程中，若因供货方产品质量低劣或合同履行困难，买方有权利终止合同并另择供货人。

13．延期交货与核定损失额

如果供货方未能按合同规定的时间按期交货（本合同14条款规定的不可抗力因素除外）在供货方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从质量保证金中扣除。但是核定损失额不得超过迟交货物部分合同金额的5%。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计，不满7天按7天计。如果供货方在买方同意延长的时间内仍不能交货,买方有权因供货方违约撤销合同，而供货方仍有义务支付上述迟交核定损失额。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等），战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

14.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货，试运行和验收等问题）。

14.4 如果不可抗力使交货时间严重影响了交货期，买方有权终止合同，遗留问题由双方通过友好协商妥善解决。

15. 合同争议的解决

15.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

15.2 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均有权将争议提交人民法院审理。

15.3 双方约定的有审判管辖权的审判机关为：

15.4 法院判决对双方都有约束力。

15.5 上述过程发生的费用除另有规定外，应由败诉方承担。

15.6 在法院判决期间，除提交法院判决的事项外，合同仍应继续履行。

16. 税费

16.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，供货方应该交纳的与本合同有关的税费，由供货方承担。

16.2 本合同价格为含税价。供货方提供的投标产品（含备品备件、专用工具）、资料、技术服务、安装调试、人员培训及各种税费、运费、装卸费、进场协调费、仓储费、保险费、送货到采购人指定地点运输费等全部费用，由供货方承担。

17. 其它

17.1 本合同于    年    月    日由买卖双方法人代表或授权代表在        签字。本合同经双方法人或授权代表签字并加盖合同章后生效。

本合同有效期从合同生效之日起至合同双方责任和义务履行完毕之日和质保期满后货款结清时止。

17.2 本合同正本贰份，副本捌份，其中供货方执正本壹份，副本肆份；买方执正本壹份，副本肆份。

17.3 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。供货方未经买方同意不得将本合同范围内的设备／部件进行分包（包括主要部件外购）。供货方需分包的内容和比例应在投标文件中予以明确，并征得买方同意，否则不得分包。

供货方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

17.4 供货方在取得买方同意后所选定的分包商应被视为同供货方一样为履行本合同对买方承担责任。其过失疏忽或其它任何违反合同的行为，应由供货方直接承担。

17.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料、双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给与项目无关的第三方。

17.6 本合同明确了双方全部的权利和义务。任何一方不享有或承担合同规定以外的权利和义务。

17.7 买、卖双方签订的《技术协议》（如果有的话）、供货方的评标答疑记录、供货方的《投标文件》、《招标文件》及其澄清函、变更函（或通知等）均为本合同的补充文件，是与本合同不可分割的一部分，与本合同同等具有法律效力。

17.8 本合同未尽事宜双方协商解决。协商未果，因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向采购人注册地人民法院起诉。

（签署页）

甲方：            （盖公章）                          乙方：               （盖公章）

法定代表人或授权人：（签字、盖章）                     法定代表人：（签字、盖章）

日期：  年 月 日

第四部分  技术参数

项目概述：

乌鲁木齐市血液中心PII+实验室位于血液中心血检楼八楼，建筑面积约800平方米，主要功能满足无偿献血者血清学和核酸检测。内部房间面积约为：核酸检测实验室2套，面积分别约为90㎡、118㎡。高温灭菌室面积约为16㎡。酶免大厅面积约为270㎡。其他用房:洗消间、污物暂存间、试剂库房、样本前处理室、库房、报告室、女更衣室、男更衣室、更衣室前缓冲、实验室控制区、

数据处理室、值班室等。
中标方严格按照乌鲁木齐血液中心出具的设计图纸施工

PII实验室具体参数

一、执行标准：	1

二、实验室家具系统	2

2.1、操作台（中央台、边台、仪器台）	2

2.2、试剂架	4

2.3、全钢更衣柜（25个）	5

2.4、货架	6

2.5、实验室PP室水槽	6

2.6、水龙头	7

2.7、台式洗眼器（10个）	8

2.8、复合式紧急喷淋3台	8

2.9、生物安全柜6台	9

2.10、超净工作台（2台）	12

2.11、冷藏药品箱（2-8度）4台	13

2.12、医用冷藏药品箱 8台	15

2.13、医用低温冷冻箱6台（-40度）	16

2.14、86超低温冰箱（2台）	18

2.15、压力蒸汽灭菌器（5台）	20

2.16、移动式紫外线杀菌灯（20台）	21

2.17	空气消毒机（5台）

2.18  开盖机（3台）

三、环境建设技术要求	23

3.1、材质要求	23

3.2、PCR实验室技术要求	25

3.3、PCR技术指标	25

3.4、高效过滤器（PCR）	26

3.5、散流器、回风口及防雨百叶风口	27

3.6、洁净等级要求实验室下侧回、排风口	27

3.7、PVC地板胶地面（整体区域）	27

3.8、墙面	28

3.9、天花	29

3.10、给排水要求	30

3.11、标本物流运输通道、医疗废物运输通道要求	31

3.12、实验凳技术要求	32

四：洁净通风技术参数要求	33

4.1、组合式净化处理箱机组（恒温恒湿精密空调）：	33

4.2、风冷直膨式空调机组	34

4.3、空调系统风管技术要求	39

4.4、智能控制系统	40

4.5、负压排风机组技术要求：	47

4.6、多联机组技术要求：	47

4.7、独立空调要求：	51

五：强弱电技术要求	52

5.1、不间断电源系统（120kw）技术要求	52

5.2、数据处理系统技术要求	52

5.3、门禁监控技术要求	53

5.4、弱电及监控技术要求	54

5.5、强电技术要求	54

六、售后要求	56

七、清单	57

八、资质要求	67

九、其他

# 一、执行标准：

1）《科学实验建筑设计规范》(JGJ/T 91-93)；

2）《建筑给水排水设计规范》 (GB 50015-2003)；

3）《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)；

4）《低压配电设计规范》(GB 50054-95)；

5）《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993；

6）《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)；

7）《民用建筑电线电缆防火设计规程》(DGJ08-93-2002)；

8）《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)；

9）《实验室建筑设备（二）》07J901-2；

10）《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；

11）《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ50019-2003)；

12）《排风柜》（JB/T6412-1999）；

13）《实验室变风量排风柜》 JGT 222-2007。

14)《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011

15)《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

16)《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013

17)《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

18）《医药工业悬浮粒子测试方法》GBT 16292-2010

19）《木家具质量检验及质量评定》  QB/T 1951.1—1994

20）《金属家具质量检验及质量评定》QB/T 1951.2—1994

注：以上如有新标准按新标准执行

# 二、实验室家具系统

## 2.1、操作台（中央台、边台、仪器台）

1.主要用途：用于实验室小型仪器摆放及实验操作。

2.结构要求：采用落地式箱体结构。

3.技术参数

★柜体：使用全钢柜体，除有特别说明者外，钢制柜体加工材料为高品质1.2mm +/- 0.07mm冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。防化、防潮、耐高温以及耐磨。基本要求：投标人提供实验台SEFA 8M实验室等级金属柜的合格检测报告；其中底座柜载荷试验（柜加载907kg、柜集中加载90kg、柜扭曲158kg）测试，门（门铰链45kg、门冲击9kg、门循环等级1）试验测试，抽屉（抽屉静载68kg、抽屉和门拉手22kg、抽屉冲击4.5kg、抽屉内部滚动冲击4.5kg、抽屉循环4.5kg）试验测试，搁板（搁板静载90kg）试验测试，柜漆面（化学试剂痕迹、热水、漆面冲击、油漆附着力、油漆硬度等）试验测试均需符合要求的检测报告复制件盖公章。(原件备查)

★台面：实验室陶瓷台面,要求瓷砖的生产要求及品质符合国家瓷砖的CCC认证。投标单位需提供中国国家强制性产品认证证书（3C）件。

台面采用20mm厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，见截面采用黑色或蓝色胚体经高温一体烧结而成，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨。

耐酸碱腐蚀性能要求：

台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求提供SGS机构出具的耐化学和污染的检测报告: 参照SEFA3-2010科学设备及家具协会—实验室工作台面条款2.1 台面检测标准，对49项化学试剂进行检测，台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）的检测报告。

参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，要求包含对含有98%硫酸、70%硝酸、37%盐酸、在内的40多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。

不含甲醛：实验室环境需要台面不含甲醛，要求参照 GB/T 17657-2013标准，提供甲醛释放量检测报告，检测结果为“未检出”。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告。

★抗菌性能要求：

提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，检测结果抗大肠杆菌抗菌率≥99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告。

物理性能要求：

吸水率：依据GB/T4100-2015出具的测试项目为“吸水率”检测报告，测试结果为≤0.02%。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告。

耐刻刮：实验室台面要求良好的耐刻刮性能，提供参照 GB/T26696-2011标准的检测报告，且表面耐划痕达到国家检测标准1级。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告；

耐磨性要求：参照GB/T 4100标准，且耐磨性的检测结果达到4级/2100转及以上,须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告。

抗老化：抗老化性能直接体现台面品质，要求提供GB/26696-2011标准的检测，且检测结果为无开裂。须在投标文件中提供通过 CMA 及 CNAS 认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告；

抗球冲击：抗球冲击能体现台面在受物理冲击下能无裂纹及拨落，且检测结果为无裂纹及拨落，须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告。

防静电：提供GB/T 26593-2011 标准提供符合点对点电阻测试结果7.86x10^7; 表面电阻测试结果6.65x10^7 须在投标文件中提供通过 CMA 及 CNAS 认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告

柜体：柜体采用高品质1.2mm +/- 0.07mm冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。防化、防潮、耐高温以及耐磨。

柜门/抽屉面板：所有柜门折弯必须为45度弧角

环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢板材质。

双层设计，中间填充有隔音材料。

拉手：锌合金D型拉手。

柜门/抽屉面板：所有柜门左右二边折弯必须为90度弧角

环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢板材质。

双层设计，中间填充有隔音材料。

拉手：锌合金D型拉手。

柜门/抽屉面板上安装标示牌。柜门内侧装有防撞贴。

★合页：承重型隐蔽式合页/五节式，每片门板至少配置两只合页，要求材质为SUS316不锈钢，通过≥120,000次测试后合页能正常工作使用，驻留时间为72小时防盐雾腐蚀保护等级为8级。合页需提供省级及以上国家家具产品质量监督检验中心2017年以来出具的通过CMA计量认证的满足上述参数的合格检测报告

层板：环氧树脂喷涂冷轧钢板板材质。

层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。

层板厚度：≥2mm

导轨：抽屉导轨为经防腐处理的三段式静音托底导轨，运动负重≥35kg（开合次数≥40000 次），抽屉内表面均设有防撞垫片。

导轨材质：采用高光泽的1.5mm冷轧钢板制作

插座和插座盒：插座需经3C认证。插座盒金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾试验24小时后，镀层对本身防腐等级达到10级，镀层对基体的保护等级达到10级。插座盒需提供省级及以上国家家具产品质量监督检验中心2017年以来出具的通过CMA计量认证的合满足上述参数的合格检测报告。（符合设备使用要求的插座）

## 2.2、试剂架

铝玻结构

1、铝制支柱：采用≥1.5 mm厚，拉力强度>270 N/mm2, 内外两面电镀锌20 g/m2 (~2.8 μM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75 μm。防化、防潮、耐高温以及耐磨。可吊装可调式层板；支柱与支柱之间距不得超过1500 mm。

2、固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用≥1.2 mm厚优质高品质冷轧钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体烤漆防腐蚀处理，其厚度为50 μm。

3、采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。

4、按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。

5、试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25 mm(约1英寸)。

6、试剂架层板：10 mm厚钢化玻璃，防腐，易清洁，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用铝合金型材材质护栏。

7、试剂架立柱内侧应按配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

8、★提供依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含：搁板支撑件强度试验的国家家具产品质量监督检验中心2017年以来出具的通过CMA计量认证的合格检测报告。

## 2.3、全钢更衣柜（25个）

1.柜体：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，柜门双层夹心隔音结构，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉末喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成，外观浑然一体，整体美观大方且不变形，具有很强的抗压强度，安全，实用。

2.柜门：采用1.2mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉末喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6mm钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条。

3.层板：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手。层板可调高度，已方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30Kg。

4.合页：采用五节316不锈钢承重型隐蔽式合页。

5.拉手：锌合金U型拉手

6.金属喷漆（塑）涂层：附着力达到2级。

★需提供全钢高柜省级及以上国家家具产品质量监督检验中心2017年以来出具的通过CMA计量认证的合格检测报告，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含理化性能检测、力学性能检测。理化性能：金属喷涂层附着力≥2级，金属电镀层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；力学性能：包括搁板稳定性、隔板弯曲、拉门强度、拉门水平静载荷、拉门猛开和耐久性实验，其中搁板稳定性试验在垂直力100N加载隔板不应倾翻；搁板弯曲试验在加载时搁板挠度≤跨度/200，无松动、无断裂，拉门耐久性实验≥50000次。(原件备查)

## 2.4、货架

1.框架支柱采用 C型钢架（75mm*35mm，厚2mm），横梁为 P型管（40mm*60mm厚2mm），通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺加工而成，表面经除油、酸洗、磷化防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。

2.层板厚度1.0mm，可拆卸层板，层板加强筋厚度0.8mm，每块层板带 4根加强筋。简洁美观，组装容易，可根据需要随意调整高度。

3.单层承重说明200kg以上。

4.配备攀爬梯。

## 2.5、实验室PP室水槽

作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。

1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

2.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。溢水管：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障是实验室的安全性。

3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

4.耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。

## 2.6、水龙头

1.三口水龙头

1.1主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。

1.2实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。

2.全自动感应水龙头

2.1 电源：可根据不同要求选用：DC6V（4节5号碱性电池）或AC220V（交/直流电源可选）.
2.2 静态功耗：≤0.5mW(AC6V)
　　　　≤3W(DC220V)
当使用4节5号碱性电池时，使每天使用300次计算，约可使用2年。
2.3 感应范围：1CM-25CM
2.4 适用水压：0.1-0.6Mpa
2.5 进出水管径：G(1/2)″(DN15)
2.6 使用环境温度：1-55℃

2.7 配水加热

## 2.7、台式洗眼器（10个）

1. 主体:加厚铜质H59-1；

2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

3.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

4.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用；

5.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭；

6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

7.供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。

## 2.8、复合式紧急喷淋3台

1.主体材料：不锈钢 316，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；

2.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟；

3.根据美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助；

4.洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏；

5.工作压力：0.3—0.6Mpa

6.密封压力：0.8Mpa

7.喷淋流量：>75.7L/min

8.洗眼流量：>11.4L/min

9.洗眼器进水口尺寸：DN25

10.洗眼系统排水口尺寸：DN25

11.排水盘排水口尺寸：40

12.喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20英寸，且喷淋水是满喷；

13.洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇；

14.不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌。

15.主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。

## 2.9、生物安全柜6台

1.B2型100%全外排生物安全柜（双人操作使用）

1.1技术指标：

外部尺寸大约（宽x深x高）：1870x770x2270mm；

内部尺寸大约（宽x深x高）：1700x600x660mm；

气流速度（进气流）：≥0.53m/s；

气流速度（下沉气流）：0.33m/s；

正压腔与负压腔完全独立，避免交叉污染；

设置开机密码保护，避免随意开启；

触摸屏操作，显示压差风速/时间/温湿度/故障；

双直流风机，低噪节能运行；

ULPA超高效过滤器，过滤效率≥99.9995%&0.12μm；

声光报警系统，前窗高度/气流/压差/滤器失效；

外排风机启动后内部风机才能启动；

操作区四面304不锈钢一体成型；

柜体采用10°倾斜角设计；

柜体高度可调，标配脚轮；

电动玻璃门，气液阀门、防溅插座；

紫外灯与玻璃门/日光灯/风机互锁；

预约定时开关功能(风机/紫外灯/插座)。

1.2配置清单：

主机：已包含主机箱体，手动可调支架、 4mPVC软管和管卡；双通外排风机；

2.A2型二级生物安全柜

2.1技术参数:

气流模式：30%外排，70%循环；

内部尺寸大约(W×D×H)：1800 x 780 x 630 mm, 柜体进深不小于610mm，前窗开口25cm；

外部尺寸大约(W×D×H)：1900 x1520 x 800 mm, 宽度应不大1900mm；

HEPA 过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%，0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%；

工作台面材料:不锈钢一体成型可承受重量不小于75kg；

噪音：< 67dB；

双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全；

双探头反馈调节风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速；

低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源；

风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，报警器将发出信号提醒用户。

前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管；

侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染；

红黄绿灯显示安全柜总体运行状态：绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。控制面板信息：风速显示(下降风速，进风风速)，总工作时间显示，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修），灯管可定时操作（0-24小时定时控制）；

排风 / 进风量 (立方米/小时) 810，通风量，套管连接( 立方米/小时) 1053

生物安全柜的功耗，运行时 435W，节能模式 70W；

相关认证：NSF认证，YY0569-2011认证。

2.2配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架

2.3.B2型生物安全柜须提供YY0569-2011认证复印件加盖生产厂家公章和能体现产品参数的彩页并加盖生产厂家公章。

A2技术参数:

- 气流模式:30%外排，70%循环

2. HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%

3.内部尺寸(W×D×H): 1800x630x780mm

4.外部尺寸(W×D×H): 1900x800x1520mm

5.工作台面材料:304不锈钢

6.噪音:≤ 67dB

7.独立四风机系统:可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量；

8.风速测定:风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速

9.前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%

10. UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）

11.前窗清洗位置:前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜

12.侧壁采用真空设计:侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染

13.控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）

14.符合SFDA YY 0569-2005标准认证

配置清单：

主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架

## 2.10、超净工作台（2台）

1.外形尺寸：长、宽、高≤1950 × 620 × 980 mm。

2.工作区尺寸：长、宽、高≥1880 × 520 × 570 mm。

3.柜体：前部为5度角倾斜式人体工程学设计。

4.气流模式：层流沉降气流。

5.过滤效果：原装进口ULPA级超高效微皱褶无间隔过滤器，针对>0.3μm颗粒过滤效率大于99.995%。

6.风机系统：采用离心式外转子风机，功率<210W，紧凑型设计，终身免维护。

7.操作台面：工作台面为整块不锈钢板，没有接缝和任何螺丝，前部凸起，防止遗洒液体流出，操作舒适。

8.控制器：数显微电脑控制器，触摸式按键，通过操作室内风速传感器，实时显示风速，易于操作。

9.洁净等级：操作室洁净度水平达到美联邦209 E标准Class 2或ISO 14644.1标准Class 4（10级洁净标准）。

10.下降气流速：下降气流流速0.30m/s（60fpm）。

11.操作室：单人/双人单面，工作室两侧透明边窗，增加采光性能，具有水气预留孔。

12.操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线，不会引起操作者的视觉疲劳。

13.柜体涂层：柜体外部银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。

14.紫外灯：安装在前部控制器面板后部，远离操作人员视线，只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可开启，打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭。

15.照度：>800Lux，荧光灯位于非污染区域。

16.噪音：噪音<62dBA。

17.功率：额定功率<210W。

18.电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室后背板，四个水气接口分别交错位于操作室两侧，易于后装配。

## 2.11、冷藏药品箱（2-8度）4台

一、应用范围

用于保存人体检测样本、药品、胰岛素、疫苗、生物制品、试剂等

二、主要指标

1.智能风扇强制冷气循环，确保内部温度均匀性

2.国际名牌压缩机,无氟环保制冷剂，制冷快，噪音低

3.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器制冷迅速

4.完善的声光报警系统（高低温报警/开门报警/传感器故障/断电报警)

5.温控器密码保护功能，防止随意调整参数

6.门体配锁，防止随意开门

7.开机延时和停机间隔保护功能

8.可选配远程报警和RS232/485接口

9.宽电压设计，适合190-240V电压带

10.箱体采用优质喷涂钢板，耐腐蚀更美观

11.内壁喷涂冷板，电加热双层中空玻璃门，防止冷凝水

12.隐藏门把手，整体更美观

13.箱体底部两个带自锁的万向轮脚轮设计

14.标配优质钢丝可调高度搁架，带标签板

15.内置LED节能照明灯，开关门自动点亮/熄灭

16.标配测试孔，用于箱内温度测试与验证

17.高精度电脑温控系统，内置两个温控显示一体传感器

18.高亮度数码显示，在2~8℃范围内任意设定(预设5 ℃)，显示精度0.1℃

19.USB导出接口，接入U盘自动导入储存数据

★三、资质：医疗器械注册证，ISO9001,ISO14001,ISO13485

详细技术参数：

温区：2-8℃

容积：>1000L

隔板:5*2

电加热门

产品提供技术彩页资料需覆盖生产厂家公章

2.12、医用冷藏药品箱 8台

一、应用范围

用于保存人体检测样本、药品、胰岛素、疫苗、生物制品、试剂等

二、主要指标

1.智能风扇强制冷气循环，确保内部温度均匀性

2.国际名牌压缩机,无氟环保制冷剂，制冷快，噪音低

3风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器制冷迅速

4.完善的声光报警系统（高低温报警/开门报警/传感器故障/断电报警)

5.温控器密码保护功能，防止随意调整参数

6.门体配锁，防止随意开门

7.开机延时和停机间隔保护功能

8.可选配远程报警和RS232/485接口

9.宽电压设计，适合190-240V电压带

10.箱体采用优质喷涂钢板，耐腐蚀更美观

11.内壁喷涂冷板，电加热双层中空玻璃门，防止冷凝水

12.隐藏门把手，整体更美观

13.箱体底部两个带自锁的万向轮脚轮设计

14.标配优质钢丝可调高度搁架，带标签板

15.内置LED节能照明灯，开关门自动点亮/熄灭

16.标配测试孔，用于箱内温度测试与验证

17.高精度电脑温控系统，内置两个温控显示一体传感器

18.高亮度数码显示，在2~8℃范围内任意设定(预设5 ℃)，显示精度0.1℃

19.USB导出接口，接入U盘自动导入储存数据

★三.资质：医疗器械注册证，ISO9001,ISO14001,ISO13485

详细技术参数：

温区：2-8℃

容积：>330L

隔板:5个

电加热门

产品提供技术彩页资料需覆盖生产厂家公章

2.13、医用低温冷冻箱6台（-40度）

一、应用范围

用于保存新鲜冻结血浆、疫苗、遗传研究用的酶、培养基、试剂以及生物标本等。

二、主要指标

- 温度范围：-20℃~-40℃

- 有效容积：≥370L

- 外部材料：喷涂钢板

- 内部材料：喷涂钢板

- 外门1扇（附带锁扣，可配挂锁）

- 压缩机	原装进口压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低

- 制冷剂	：R404A(环保型）

- 安全装置：高/低温报警，断电报警，远程警报接点，传感器异常报警，压缩机保护机能

- 标准配置：钥匙1套，网架4层，除霜铲1个，

- 冷却方式：直冷式

- 电源(V/Hz)	：单相220V/50Hz

- 电脑板温控；数字式温度显示

- 配备脚轮以及止动底角

- 检测孔1个

- 具有开机延迟保护机制以及显示屏密码保护机制

- 配有可调隔板

- ★资质：医疗器械注册证，ISO9001,ISO14001,ISO13485

产品提供技术彩页资料需覆盖生产厂家公章

## 2.14、-86℃超低温冰箱（2台）

一、应用范围

用于保存人体检测样本、药品、胰岛素、疫苗、生物制品、试剂等

二、主要指标

1.内部容积：不小于 651L，

2.压缩机:2台国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

3.工作温度:-50℃∽-86℃

4.工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

5.电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

6.标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

7.箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

8.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

9.标配4扇内门以上，减少冷气丢失

10.具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 254 分钟

11.压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 31 分钟

12.外部尺寸(mm)：197.9 H ×103.6 W ×98.9 D cm

13.127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成

14.三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能

15.控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然

16.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

17.标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

18.标配RS-485 以及数据输出端口

19.超大冷凝器， 确保最佳降温效果

20.标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

21.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启

22.全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

23.重型脚轮，方便移动和固定冰箱

24.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

25.后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

26.整机零部件2年保修，压缩机保修4年；

27. ★医疗器械注册证，ISO9001,ISO14001,ISO13485

产品提供技术彩页资料需覆盖生产厂家公章

## 2.15、压力蒸汽灭菌器（5台）

- 5寸65K电容触摸屏，即使戴橡胶手套时也可以准确操作，中文界面，操作简单方便，人机交互更加直观；

- ★蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排；

- 带有故障自动诊断功能，自动显示报警信息，一目了然。

- 有效容积：不小于50L；

- 外箱材料：喷涂钢板

- 内部材料：S30408

- 开门方式：顶部带有多点锁紧保护机构的上掀开门方式，节省空间；

- 具有普通灭菌、灭菌保温、溶解保温、器械灭菌四种工作模式，每种模式可以预设四种程序参数；定时范围：0~4320min，最小分度值1min。

- 一键快速启动灭菌方式，只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，方便快捷，减少重复操作，适用于大量的批次操作；

- 预约程序启动，配合实验进程，按需灭菌；

- 温度传感器：PT100，精度0.01℃；

- 灭菌温度：115~135℃，最小分度值0.1℃，溶解温度：60~115℃，最小分度值0.1℃保温温度：45~60℃，最小分度值0.1℃；

- 设计压力：0.241Mpa，安全阀排气压力：0.235Mpa；

- 压力表量程：-0.1~0.5Mpa；

- 压力容器类别：I类；

- 制造许可级别：DI类；

- Dualcooling散热系统，实现迅速降温，灭菌结束后自动启动冷却装置，大功率轴流风机1个、罩极风机1个，标配冷凝器；

- 灵活排气装置，五级可调，排气方式为下排气方式；

- 多重报警机：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器报警；

- 多重安全防护装置：压力安全阀，机械式和电子式双过温限制器，机械式抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，漏电保护装置，过流限制器

- 防触电保护类型：Ⅰ类；

- 设备具有二类医疗器械注册证；

- 配置：

1）、主机1台；

2）、灭菌提篮3个；

3）、附件1套（含排水软管、前冷却桶、后排水桶、后排水桶固定件）

4）、选配USB数据导出功能、不锈钢桶

24. 压力容器符合 GB/T150-2011 设计标准，封头及筒体材料选用符合GB∕T 24511-2017标准的牌号S30408-2B不锈钢，厚度达3mm。

26.罐体内部进行3K物理抛光，易于清洁

25.主要电气元件均选用进口品牌， 例如CKD电磁阀，OMRON继电器 、日本SanRex可控硅，Panasonic漏电断路器等。90%以上部品满足RoHS标准

26.罐体标配2个G1/2的螺纹接口，可接温度或压力传感器

27.可接电脑及打印机。

## 2.16、移动式紫外线杀菌灯（20台）

1.电源电压：AC220V、50Hz；

2.输入功率：70VA；

3.灯管数量：2×30W；

4.计时范围：0-120 min；

5.紫外线波长：253.7nm；

6.辐照强度：≥90 μw/cm2；

7.灯臂调节角度：90°、120°、150°三档。

## 2.17、空气消毒机（5台）

## 空气消毒机功能与技术参数

一、主要功能：

1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援及加强功能；

6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

7、程控、遥控、手控多控消毒运行；

8、风速高、中、低可选；

9、双通道立体式出风，循环风量大；

10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、外设防滑扶手，推拉移动自如。

二、主要技术参数：

1、适用体积：130m3

1.1、外形：移动式

1.2、外观尺寸：55cm×43cm×93cm

1.3、循环消毒风量：≥1300m3/h

1.4、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.44×103μW/cm2

1.5、消毒功率：≤450W

1.6、紫外线管寿命：≥5000h

1.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

1.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

1.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

1.10、额定电压：AC 220V±22V

1.11、额定频率：50Hz±1Hz

1.12、噪音：≤55dB(A)

1.13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境

1.15、安全防护分类：I类

三、其它：

提供消毒产品卫生安全评价报告

2.18开盖机（3台）

（根据实验室及设备配套要求）

# 三、环境建设技术要求

## 3.1、材质要求

（1）电源采用三相五线制220/380V。导线选用NH-BYJ电线及电缆YJV镀锌管于彩钢夹芯板墙体中，天花吊顶上，地板找平层中暗敷。

（2）电气线路经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处，应装设两端固定的补偿装置。

（3）截面为10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备、器具的端子连接。

（4）多股铜芯线应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

（5）不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求，且符合设计文件要求。

（6）不间断电源装置间连接的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

（7）不间断电源输出端的中性线（N极），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。

（8）金属的导管和线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并符合下列规定：

镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2；当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线；

（9）金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。

（10）当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于15mm。

（11）室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50～80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

（12）电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表的规定。

（13）金属导管内外壁应防腐处理；埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理，外壁可不防腐处理。

（14）暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表现的距离不应小于15mm；明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合下列表格的规定。

管卡间最大距离

| 敷设 方式 | 导管种类 | 导管直径(mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15～20 | 25～32 | 32～40 | 50～65 | 65以上 |
|  |  | 管卡间最大距离(m) |  |  |  |  |
| 支架或沿墙明敷 | 壁厚＞2mm刚性钢导管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
|  | 壁厚≤2mm刚性钢导管 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ―― | ―― |
|  | 刚性绝缘导管 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |

（15）三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

（16）不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头。

（17）线槽敷线应符合下列规定：

电线在线槽内有一定余量，不得有接头。电线按回路编号分段绑扎，绑扎点间距不应大于2m；同一回路的相线和零线，敷设于同一金属线槽内；同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内；敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离，或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

（18）插座接线应符合下列规定：

①单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

②单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

③接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

（19）暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

## 3.2、PCR实验室技术要求

设计参数：

夏季：

室外干球温度：30.3℃、室外湿球温度：27.3℃、风速：5.2m/s、大气压力：99730Pa；

冬季：

室外干球温度：-25℃、室外相对温度：72%RH、风速：5.3m/s、大气压力：101290Pa；

PCR实验室技术要求:

PCR房间的送风必须要经过三级过滤后才能送到PCR房间，其中初、中效过滤器安装在空气处理机内，末端高效过滤器安装在房间顶部的高效送风口。洁净室必须维持一定的正压,生物安全实验室根据图纸设计为负压；不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差为5Pa，洁净区与室外的静压差为10Pa。为保证房间人员的鲜风量标准，设置新风导入管道及风阀，新风先经过中效过滤后进入空调机组，与回风在混合进行处理后送到房间，排风经中效过滤后排到室外。新风入口均设计电动密闭调节阀，机组停止运行时，电动阀关闭。

## 3.3、PCR技术指标

满足PCR实验区空气洁净度要求和压力梯度要求，同时满足实验室关于温、湿度、噪声等要求。

| 功能区 | 房间名称 | 换气次数 | 洁净度（级） | 温度℃ | 湿度％ | 绝对压差 | 噪声dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （次/h） |  |  |  |  |  |
| PCR | 试剂准备 | ≥25 | 万级 | 20-26 | 40-70 | +10pa | ≤60 |
|  | 样品制备 | ≥25 | 万级 | 20-26 | 40-70 | -10pa | ≤60 |
|  | 扩增区 | ≥25 | 万级 | 20-26 | 40-70 | -20pa | ≤60 |
|  | 产物分析 | ≥25 | 万级 | 20-26 | 40-70 | -30pa | ≤60 |
|  | PCR走廊及各缓冲 | ≥15 | 十万级 | 20-26 | 40-70 | 相对压差+5pa | ≤60 |

气流组织形式：系统采用顶送侧下回气流组织形式，即顶面微孔铝板送风、机组间架空地板直接回风。

风管风口：空调系统风管采用20mm酚醛保温单面彩钢板，风口采用单层百叶送风口。

新风机量：满足不少于30m³/h.人。新风机组采用驻电极空气净化芯体，通风面在1.0m/s风速下，在0.5um粒径的颗粒捕集效率大于99%。在2.5m/s风速下，其风阻小于50Pa。

## 3.4、高效过滤器（PCR）

（1）、性能优越的品牌产品；

（2）、过滤网为高分子纤维材料，要求高效过滤器：除菌率＞99.9%以上，要求除颗粒物＞99.99%以上。

（3）、外框为2mm厚度一体挤出成型铝合金型材制作,表面经过阳极处理的铝合金型材，采用密封垫+液槽双密封结构

（4）、额定风量：500m3/h； 1000 m3/h；1500 m3/h

（5）、初阻力（Pa）：≤220

（6）、边长大于500mm的，其偏差为0，-3.2mm。

（7）、边长小于或等于500mm的，其偏差为0，-1.6mm。

（8）、深度尺寸偏差为﹢1.6mm，0

（9）、框架侧面与侧面垂直，其偏差不大于±3°。

（10）、过滤器端面及侧板平面应小于等于1.6mm，两端面平行度偏差应小于等于1.6mm。

（11）、接口可选择顶接或侧接。

## 3.5、散流器、回风口及防雨百叶风口

回风口及防雨百叶采用铝合金材质；

## 3.6、洁净等级要求实验室下侧回、排风口

（1）、型式：采用孔板安装格式风口，内置初效过滤网安装设计；

（2）、尺寸：按风量配置；

（3）、材质：采用铝合金烤漆材质或ABS塑料材质；

## 3.7、PVC地板胶地面（整体区域）

1、★同质透心PVC地板，厚度2.0mm，通体PU处理,抗病毒抗菌性能，耐腐蚀、易清洁。性能指标须满足：

| 技术参数 | PVC塑胶地板要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 地板材质 | 欧美进口品牌、无方向碎花纹、同质透心PVC卷材 | EN649 |
| 单位重量 | ≤2750g/㎡ | EN430 |
| 地板总厚度(毫米) | 2.0mm | EN428 |
| 残留凹陷度 | ≈0.03mm | EN433 |
| 防火等级 | B1 | GB8624-2012 |
| 耐磨等级 | 无方向碎花纹T级 | EN660 |
| 防干滑测试 | ≥0.30 | EN13893 |
| 防湿滑测试 | R9 | DIN51130 |
| 地板耐污处理 | 永久免打蜡处理 | 特别处理 |
| 抗化学性能（包含浓硫酸18mol/L、浓硝酸16 mol/L、浓盐酸12 mol/L检测项目） | 0级 | EN423 |
| 28天后TVOC（挥发性有机化合物）排放量 | ≤5ug/m³ | ISO16000-6 |
| 抗渗透性测试 | 抗2％浓度以上碘酊渗透 | 提供样品测试 |
| 地板可选择颜色 | ≥45 | 投标产品样卡 |

2、PVC地板之间的拼接采用无缝连接。要求拼接处平滑均匀、整齐，表面应平整、洁净，粘贴牢固，无空鼓，周边顺直。

3、PVC地板与墙面连接拐角处设置内部支撑，圆角半径为50mm，连接要求平滑顺直，完成面与彩钢板隔墙面齐平。

4、PVC地板要求地面平整度高，在水泥砂浆找平的基础上，再用自流平水泥平整地面，厚度不宜低于3mm，待地面表层彻底干透后，才可粘贴地板胶。

5、使用寿命不低于10年，耐磨等级为T，≦0.08mm，尺寸稳定性好，≦0.10%。

6、抗静止压力高，为0.15mm，弹性好无惧重压。

7、防火性能等级B1，能够耐高温，具有阻燃性，受热卷曲度≦8mm，燃烧时不能释放氯化氢等对人体有害的气体。

8、防滑测试≥0.3；具有抗静电功能，>1010Ω；具有吸音效果，达到19dB；抗化学性能良好，不褪色，色牢度≥6/8。

9、清洁保养费用低，保养方式方便快捷，一般无需打蜡。

## 3.8、墙面

1、硫氧镁彩钢板隔墙（所有实验室的墙体均采用硫氧镁彩钢板，其中已有墙体外包裹彩钢板）

2、镀锌彩钢板基材单层厚度为0.426mm，钢板壁板中间夹芯材料是硫氧镁。彩钢板厚度为50mm，内衬隔音板、做隔音保温处理。隔音声量＞42dB。四边雌口白灰色，壁板要求平整，双面覆膜，铝合金采用优质专用配套型材，防火性能需达到A级。

3、★属不燃板材，防火等级为A级。（须提供国家防火建筑材料质量监督检测中心检测通过的检测报告复印件加盖供应商公章）

4、表观密度为0.8-1.2g/cm3，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。抗弯强度达到322kgf/cm2（垂直）和216kgf/cm2（水平），抗冲击强度可达25Mpa，导热系数为0.216w/cm· k

5、壁板四周采用镀锌板钢骨架，壁板之间连接采用铝型材插接方式，板与板之间的缝隙小于3mm, 所有缝隙用密封胶密封。

6、壁板底部连接方式为铝方通与铝制U型插接件配合连接，便于调整不平整地面的高度调节，铝制U型插接件高度为100mm，厚度44mm。橡皮地面顺着地圆弧卷起成踢脚，与玻镁彩钢板隔墙底部平滑连接无凸起。

7、根据平面布局，硫氧镁彩钢板隔墙间隔全部为定制尺寸，要求做墙体排版设计。

8、硫氧镁彩钢板隔墙间隔设计净高2.6m，彩钢板安装壁板应垂直，立缝要靠紧、均匀，转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂直方向均应成直线，无明显错位。连接处不得出现明显凹陷，室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲，组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。

9、硫氧镁彩钢板隔墙包柱、包箱，装阴阳1/4圆角，实验室净化系统要求所有阳角、阴角采用圆角过渡所。在核酸实验室内的柱子用б=50玻镁彩钢板隔墙另包起来有利于节约材料和统一阴阳R角。安装时，所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死，阴阳R角均为圆弧铝材。在核酸实验室内，凡是有可能影响洁净度，如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风管、风口、高效过滤器与壁顶板间的缝隙、电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙、所有开关插座灯具与彩钢板顶板面间的缝隙、所有给排水工艺、保护管与洞口及玻璃与框间的缝隙，均要密封处理。密封硅胶应在玻镁彩钢板隔墙安装基本就绪，卫生条件较好，经过彻底清扫除尘后，统一进行。

## 3.9、天花

1、硫氧镁彩钢板天花（核酸实验室）

2、硫氧镁彩钢板基材单层厚度为0.426mm，钢板壁板中间夹芯材料是硫氧镁。彩钢板厚度为50mm，内衬隔音板、做隔音保温处理。隔音声量＞42dB。四边雌口白灰色，壁板要求平整，双面覆膜，铝合金采用优质专用配套型材，防火性能需达到A级。

3、★属不燃板材，防火等级为A1级。（经国家防火建筑材料质量监督检测中心检测通过）。

4、表观密度为0.8-1.2g/cm3，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。抗弯强度达到322kgf/cm2（垂直）和216kgf/cm2（水平），抗冲击强度可达25Mpa，导热系数为0.216w/cm· k

5、环保健康硫氧镁板绝不含石棉、甲醛、苯及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。

6、顶板之间的连接方式全部采用顶板四周凹槽（四雌）与金属暗吊梁插接的方式，吊杆为镀锌通丝，材质为热轧钢材。板与板之间的缝隙小于4mm, 所有缝隙用密封胶密封，所有的开孔均预埋加强筋，预先开孔。

7、根据吊顶平面布局单独排版设计，定制。

8、铝质扣板天花（非核酸实验室区域）

扣板天花采用1200×600×1.0mm、600×600×1.0mm表面喷涂采用纯聚脂粉末，具有表面防腐处理、防火、防潮、耐酸碱、抗污染、易折装和耐擦洗特点。为以后管线维护，空调、通风系统管道检修等提供方便。

## 3.10、给排水要求

### （1）★针对卫生间、洗消间及楼下机房对应的上部区域等必须做防水。

a.防水材料必须经复试合格后才能使用。

b.防水工程应在地面、墙面隐蔽工程施工完毕并经验收后进行。

c.施工时应设置安全照明，并保持通风。

d.施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上。

e.防水工程施工后应做两次蓄水试验，每次不少于24h。

### （2）施工要求

基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位的施工应符合设计要求。

防水砂浆施工应符合以下要求：

1.防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求，防水层应与基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面起砂，阴阳角应做成圆弧形。

2.保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。

涂膜防水施工应符合以下要求：

3.涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷。总厚度应符合设计要

求。

4.玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于

100mm 。两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1/2。

### （3）给排水管道的安装应符合以下要求：

1.不同品种的塑料管道不得混用。

.当管道穿过楼板(墙)时，应设套管。

3.热水管道应做保温处理。

4.塑料管材的冷水管严禁用作热水管。管材与管件应匹配。

### （4）管道的质量要求：

1.管道及配件的材质、规格、型号应符合设计和相关规范的要求。

2.给水管道的水压试验应符合相关规范的要求。

3.管道的位置正确，安装牢固，连接处无渗漏。

## 3.11、标本物流运输通道、医疗废物运输通道要求

（1）电锁功能:

基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制回路;

（2）运行故障保护功能:

当超出正常运行时间10秒内，电梯停止运行，以防烧坏电机;

（3）故障自显示功能:

将诊断后的故障以代码形式显示;

（4）故障自诊断功能:

能够诊断故障现象及原因;

（5）自恢复保险功能:

控制信号回路如果短路保险自动断开，当故障消除后保险自动接通;

（6）接触器粘连保护功能:

如接触器线圈断电后接点未能断开时，防止再次运行以保障安全;

（7）呼梯应答功能:运输电梯

按下呼梯按钮，被呼梯层按钮数字指示灯亮，到站后撤销记忆指示灯灭;

（8）蜂鸣提示功能:

具有到站蜂鸣提示功能;

（9）开关门状态指示功能:

电梯运行到站后开启层门，数码显示开门状态并提示此梯在本层使用;

（10）运行方向显示功能:

运行方向由上下行发光箭头显示;

（11）层楼显示功能:

电梯运行所到楼层由数码显示;

3.12、实验凳技术要求

采用优质耐磨凳面，五脚支柱，采用合金电镀脚，接地部分为橡胶材质,利于保护地面并避免实验中的意外振动影响实验结果，气动升降调节可根据舒适自由调整高度，设计美观大方，极具人性化，部分带靠背（中标单位需提供样品供甲方选择）。

# 四：洁净通风技术参数要求

## 4.1、组合式净化处理箱机组（恒温恒湿精密空调）：

1.1空调机系统技术要求：

a.采用风冷管道式空调机组，吊顶散流器送风，排风管道侧排风的气流组织形式。

b.空调机组具备外部联锁；压缩机防频繁启停；压缩机超载、排气温度过高保护；风机超载保护；排气压力过高保护；吸气压力过低保护；电源保护；安全保护；故障自检。

c.机组外壳材料、构架及内部部件、配件做防腐性能，在机组所在的环境条件下保证10年不生锈。同时机组的连续运行寿命大于15年。

d.空调表冷器采用紫铜管与桥式条缝双翻边铝翅片机械胀接结构，确保高传热效率。铝翅片正弦波纹设计，保证表冷器具有高的传热性能和低的空气阻力；肋片整齐，片距均匀，无裂纹毛刺，无明显的碰撞损坏。

e. ★机组应为三管制设备，配备有气管、液管、温湿平衡管接口（冷凝再热用）；

1）机组采用冷凝再热方式控制相对湿度；

2）使用6000步以上的比例阀精确调节冷媒在热量；

3）需要使用直流变频压缩机；

4）机组应配备电极式加湿器；

5）需要使用直流变频风机；

6）需提供此技术专利证书复印件加盖生产厂家公章；

9）机组应采用双电子膨胀阀精确控制新风出风温度；

1.2加热系统:

加热器采用SUS304不锈钢翅片式电加热器，采用可控硅过零触发的调压型调功器进行连续调节，并具有超温报警、过热保护等功能。

1.3通风系统

实验室采用三级空气过滤，洁净机组完成初级、二级过滤：空气-空气初效过滤器-空气中效过滤器-空气高效过滤器-洁净室-排放循环运行;

气流组织：洁净室采用顶板安装空气高效过滤器送风口送风,壁板下侧装回风口的形式；

空气流程：洁净室顶部的送风经扩散板将室内产生尘埃迅速排到回风口.经排风管道送到屋顶处理后排放;

1.4机组参数：

| 使用区域 |  | 左侧PCR | 右侧PCR1、2室 | 右侧PCR3室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三管制平衡 |  | 三管制温湿平衡洁净机组 | 三管制温湿平衡洁净机组 | 三管制温湿平衡洁净机组机 |
| 制冷能力 | kw | 123 | 92 | 78 |
| 制热能力 | kw | 83.8 | 63 | 52.5 |
| 室内机参数 |  |  |  |  |
| 电源 |  | 三相 380V 50HZ | 三相 380V 50HZ | 三相 380V 50HZ |
| 送风量 | m³/h | 11000 | 9000 | 7000 |
| 机外余压 | Pa | 500 | 400 | 300 |
| 电机消耗 | kw | 3.5 | 2.6 | 1.8 |
| 噪音 | dB（A） | 64 | 63 | 62 |
| 重量 | kg | 405 | 350 | 342 |
| 过滤 |  | G4+F7 | G4+F7 | G4+F7 |
| 加湿量 | kg/h | 50 | 45 | 40 |
| 加湿方式 |  | 电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 |
| 电加热 | kw | 80 | 50 | 40 |
| 再热方式 |  | 冷凝再热 | 冷凝再热 | 冷凝再热 |
| 室外机参数 |  |  |  |  |
| 电源 |  | 三相 380V 50HZ | 三相 380V 50HZ | 三相 380V 50HZ |
| 额定制冷耗电功率 | kw | 17.1*2 | 24.8 | 25.2 |
| 压缩机类型 |  | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 |
| 噪音 | dB（A） | 65 | 65 | 63 |
| 冷媒 |  | R410a | R410a | R410a |
| 控制柜 |  | 自带控制柜 | 自带控制柜 | 自带控制柜 |
| 线控面板 |  | 配线控面板 | 配线控面板 | 配线控面板 |
| RS485接口 |  | 提供RS485接口 | 提供RS485接口 | 提供RS485接口 |

## 4.2、风冷直膨式空调机组

1、规程和标准：末端设备的设计以及用于它的制作材料满足国标，除非买方另有规定。其设计、制造、喷涂、检验和包装应符合国家标准，如没有相应的国家标准，可采用经买方认可的制造厂家标准。

2、机组箱体技术要求

- 空调机组的主框架要求为整体式结构模块化设计，应有足够的强度，以免在运输和运行中产生永久变形，特别是大风量空调机组，要求机组保证在启动、停机时以及运行当中不发生变形。

- 空调机组外表面应无明显划伤、锈斑、和压痕，表面光洁，喷涂层均匀、色调一致、无流痕、气泡和和剥落。喷漆的表面、金属表面和紧固件2年内不会褪色、开裂和生锈。

- 机组面板应采用螺栓螺母紧固。

- 机组面板采用双层结构，外板为彩色钢板，内层镀锌钢板，内、外面板中间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度不得小于50 kg/m3；

- 面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，当机组内静压保持1000Pa时，机组的漏风率不得大于1%；

- ★机组热交换器（盘管）需采用通过AHRI认证的电脑选型软件，适用于1.6MPa的工作压力，所有热交换器（盘管）的性能都符合AHRI的有关标准和规定。

- 机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能必须达到EN1886-1997的T2级保温等级，整个箱体的冷桥系数必须达到TB2级冷桥等级；

- 组合式空气处理机组应在箱体的适当位置设置检修门，负压门外开，正压门内开，并保证严密、灵活、方便维修。检修门结构为塑钢框架加聚氨酯壁板，密封性能要好，防止冷桥。

- 检修门的最小尺寸应满足人员检修需要，且过滤袋能从检修门出入。

- 箱体应具有足够的强度，保证机组在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。

3、风机段技术要求

⑴风机

- 风机应为离心式，风机叶轮、轴需在制造厂内进行动平衡和静平衡试验；

- 风机轴承为进口轴承，最短寿命不低于10年；

- 风机罩壳及框架应采用镀锌钢板制成；

- 风机采用名优品牌风机，所选风机运转速度应该是临界速度的80％。

⑵电动机

- 电动机应安装在与刚性框架相连的滑动轨道上，该刚性框架是由风机外壳构架支承，而不应由风机面板支承；

- 电动机应该是全部密封风冷却、防水型，防护等级IP54，绝缘等级F级，电源电压为380V，50Hz；

⑶皮带传动

- 风机与电机间应采用皮带传动，皮带为进口皮带；

- 电动机的基座应为可调型，以便调节皮带的松紧；

4、其他技术性能要求

- 机组详细参数如：风量、冷量、机外静压等值偏差±1%以内。如有偏差各投标单位应自报机组各项参数偏差表。

- 机组在电源电压偏差为额定值的±10%时，应能正常启动和工作。

- 机组的水盘管在1.0MPa压力下长期正常工作。

- 冷盘管采用铜管串铝翅片结构，铜管、铝翅片经机械涨管法涨接，下设优质材制的积水盘；出风时不带水滴。

- 机组隔热良好，运行时箱体表面不能产生冷凝水。

- 机组的噪音、热交换效率等必须满足或优于国家现行的标准。

- 盘管的安装位置应能方便维修、清洗和拆卸。

- 机组功能段及其他相关要求均应响应招标书。

- 新风空调参数

| 使用区域 |  | 大厅新风 |
| --- | --- | --- |
| 制冷能力 | kw | 78 |
| 制热能力 | kw | 52.5 |
| 室内机参数 |  |  |
| 电源 |  | 三相 380V 50HZ |
| 送风量 | m³/h | 7000 |
| 机外余压 | Pa | 300 |
| 电机消耗 | kw | 1.8 |
| 噪音 | dB（A） | 62 |
| 重量 | kg | 342 |
| 过滤 |  | G4+F7 |
| 加湿量 | kg/h | 40 |
| 加湿方式 |  | 电极加湿 |
| 电加热 | kw | 40 |
| 再热方式 |  | 冷凝再热 |
| 室外机参数 |  |  |
| 电源 |  | 三相 380V 50HZ |
| 额定制冷耗电功率 | kw | 25.2 |
| 压缩机类型 |  | 全封闭涡旋式 |
| 噪音 | dB（A） | 63 |
| 冷媒 |  | R410a |
| 控制柜 |  | 自带控制柜 |
| 线控面板 |  | 配线控面板 |
| RS485接口 |  | 提供RS485接口 |

- ★以上设备生产厂家需要提供的证明文件

- 设备制造企业营业执照（加盖厂家公章扫描件）

- 设备制造企业质量管理体系证书（加盖厂家公章扫描件）

- 设备制造企业环境管理体系证书（加盖厂家公章扫描件）

- 设备制造企业职业健康管理体系证书（加盖厂家公章扫描件）

- 中国节能产品认证报告（加盖厂家公章扫描件）

- 高新技术产品认证证书（加盖厂家公章扫描件）

- 制造厂家生产设备类似项目业绩证明文件（加盖厂家公章扫描件）

- 投标货物彩色样本加盖公章原件

- 设备制造企业银行资信证明（加盖厂家公章扫描件）

7、其它

1、质量保证要求及技术培训

1.1投标人所提供的设备应符合国家有关动力机械设备制造管理规定的要求。

1.2投标人应具备对所提供的设备主要部件的制造与检测能力及产品的质量检测能力。

1.3投标人所提供的设备应符合生产厂家产品的出厂标准。

1.4生产厂家应有完善的售后服务保障体系，备有专业技术维护人员和专业设备，具有备件仓库。

1.5操作和维护人员培训：投标人须对招标人的技术操作人员2人(1人机械，1人电气)进行项目现场培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

1.6投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

2、备品备件和专用工具

2.1投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原品牌厂生产的产品或配套产品，以满足设备正常运行的需要。

2.2提供保证期后正常运行两年所需的备品、备件清单及其不变价格。

2.3在备品、备件和易损件停止生产的情况下,卖方应在停产日60日前将拟停止生产的计划通知买方,使买方有足够的时间采购所需的备件。

2.4卖方应向买方提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用包括在投标总价内。

3、检验和维修设备及工具

3.1须免费提供足够的常用及专用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

3.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

4、商标与铭牌：投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

5、设备的防护、包装及运输

5.1设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

5.2所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

5.3对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。

5.4随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

5.5设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

5.6在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件、备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文对照两种。以中文为准。

5.7中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试等。

5.8随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

## 4.3、空调系统风管技术要求

（1）空调风管采用优质镀锌钢板制作，材料应采用武钢、宝钢、马钢等品牌同级品；（成品运输现场组装）

（2）除有特殊说明者外，风管各段衔接方式应采用共板法兰连接，法兰间用5mm厚自粘海棉密封垫密封，转角接头做成企口；

（3）风管上安装各种调节配件时，必须注意将手柄、驱动器、控制器等配置在便于操作的位置，已便调适及维护。风口在安装后，系统未运行之前采用薄膜封盖，以防污染；

（4）风管内表面必须平整光滑，不得在管内加固风管，咬接应采用联合角咬口，接缝必须涂密封胶，风管连接不应采用内法兰；

（5）风管支吊架选材用料及施工应符合规范的要求，务求坚固稳定；具体形式和位置根据现场情况确定，风管支吊架或托架应设置于保温层的外部，并在其间镶垫木，以防产生冷桥，并避免在法兰、测孔、风阀等处设置支吊架托架；

（6）镀锌钢板空调风管厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的规定；风管保温前应采用漏光检测法对风管进行检漏(详见规范漏光法检测)；空调送、回风管保温采用B1级橡塑防火保温面料，厚度为25mm(±2.5%)；

（7）加工风管用的镀锌板加工前必须用洗涤剂清洗，擦净、干燥后使用；

（8）制作场地洁净，垃圾经常清扫，制作时手套不许有油污，镀锌板、风管不许在地面拖行，不准穿着鞋踏上已清扫干净的镀锌板面；

（9）圆管直径或矩形管长边≤250mm风管制作完成后需用塑料布封住两端，存放在清洁的场地，安装时运入现场后再拆封口，圆管直径或矩形管长边>251mm风管安装前再次清扫干净后进行安装；

（10）风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光，系统空调器漏风率不应大于1%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料；

（11）依据图纸、设备采购清单及相关说明所示于风管系统上各指定位置配置净化空调风管；

## 4.4、智能控制系统

### （1）实验室智能化控制系统设计原则

1、控制系统要求采用集散式控制系统（DCS），实现分散控制，集中管理；

2、要求整体控制系统以房间或各设备为独立控制单元，要求保证某个单元故障时，其它房间、设备控制单元不受影响，整个系统仍能正常运行。

3、▲洁净空调通风系统为一用一备，即核酸实验室通风由两套通风机组组成，机组交替使用，当某一机组出现故障时，自动切换至另外一套机组并声光报警与远程报警，通知工程师及时维修，同时设置机械控制强排风，当出现污染等故障时，可通过手动控制加大送排风量，使实验室尽快恢复正常。

### （2）中央监控服务平台技术要求

- 中央监控服务平监控主机配置：

处理器：Intel CORE  I3或以上；

内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置；

硬盘：128G或以上固态硬盘配置。

显卡：高清集成显卡

显示器：32寸 1080P

以上，投标单位在响应技术要求时，不得低于以上配置。

- 中央监控服务平台所采用的监控软件必须满足以下要求：

- 系统软件必须是最新的中文版本、必须为合法的正版软件

- 系统软件具有人机对话功能，用以设置及调整控制参数；可以显示被控量的数据；

- 系统结构开放灵活，按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。

- 系统统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能。在控制器外接电源断电时，其相关的状态资料也能送至监控主机。一旦断电恢复，则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。

- 系统软件应同时能对集成的VAV系统，生成通风柜、房间、机组设备等动态图形界面，并对数据进行不同需求的分析，包括但不限于机组运行时间、通风柜使用情况、节能分析等。

- 系统软件的监控参数要求包括：温湿度、压差、风量、风阀开度、风机频率、风机状态、机组各功能段状态等；

- 系统信息管理要求包括：报警信息、报警报告、操作记录、历史数据存档、实时曲线分析、数据分析及预警、记录表格文件生成导出等；

- 系统控制功能要求包括：预约计划、定时启停、一键总控等；

- 各类报警信息能够在界面第一时间弹出，且能够即时发送短信至用户手机；可同时发送至不少于4个用户手机；

★核酸实验室监控界面：

1）每个房间的实时动态压力监测值（对照大气压力）显示；

2）房间温湿度动态监测值显示；

3）实验室处于正常使用状态或处于消毒模式的监控显示；

4）送排风管道过滤器堵塞状态监测显示；

其他功能界面：

1）各系统真实过程的彩色动态图解显示；

2）趋势曲线；

3）参数设置修改（有权限）；

4）历史数据报表；

5）手动功能界面；

6）历史报警记录表；

7）参数修改记录表；

8）密码修改界面（有权限）；

9）时间校验界面（有权限）。

- ★中央监控服务平台所采用的监控软件必须具有厂家提供中国国家版权局颁发的集中及远程监控系统软件著作权登记证书。

### （3）核酸实验室机组控制系统

- 要求机组采用就地控制器，每一个PCR设置一套智能控制系统分别控制两套机组；

- 要求控制器必须为可编程控制器，配置IO点位必须满足系统所需，冗余10%；

- 要求控制器必须有2个以上RS485口，1个RJ45口，预留与其它设备集成的通讯口；

- 控制器程序存储器：4KB；控制器数据存储器：2KB。

- 控制器带有至少8路PID运算功能。

- 正常工作环境：温度： -10--+70℃，湿度：0-95%Hr。

- 控制器适用于离散自动化领域中各种自动化应用的系统解决方案,具有极高性能和可用性,可专门通过Totally Integrated Automation Portal平台中的STEP 7 Professional V12及更高的型号进行组态.以PROFINET IO  （双端口开关）作为标准接囗；OPC UA 数据访问作为运行时选件，可轻易将连接至第三方设备/系统；可针对总线系统和点到点连接，通过通信模块进行扩展；

- 控制器可包含多32个模块。拥有丰富的模块可进行各种组合。支持单层配置，其中的所有模块安装在一个DIN轨上。

- 支持的协议:TCP/IP，ISO-on-TCP(RFC1006），UDP，SNMP , DCP, LLDP, HTTP, HTTPS,MODOBUS TCP,OPC UA。

10，温度传感器或温湿度传感器需采用高精度产品。

11, 要求系统功能必须满足以下要求：

- 恒温恒湿控制功能，满足所需温、湿度要求，控制精度在温度±1℃，湿度±5%

- 故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息

- 就地/远程操作功能

- 故障时，应急启停功能

- 系统各房间风量、压差必须稳定，满足压差梯度要求

- 一键启停、定时启停

- 正常运行、节能运行

- 消毒模式

12，控制方法：PLC控制器自动实时检测的送风总管的温湿度值，并与设定的温湿度值比较计算，通过PID控制模型自动实时控制系统相关冷热源的开度和加湿器加湿量，从而确保控制实验室的温湿度在要求的范围内。电加热分三组进行PID调节，动态显示加热开关状态，控制器分组投入加热器运行，确保加热均匀，稳定。高温报警时自动停止电加热；加湿器由控制器根据系统需求进行PID调节，输出0-10V信号给加湿器，自动控制加湿器启停和加湿量。

13，要求核酸实验室需配置区域监控触摸屏，能够监控机组运行状态及核酸实验室域内房间参数包括温湿度、压差、阀门开度、风量、门开关状态等信息；

14，要求监控触摸屏为彩色液晶屏，尺寸不小于10寸。

- 工作电压：AC24V

- 高分辨率使得画面清晰、细腻。

- 高端ARM 处理器，主频达到400MHz，使数据处理更快，画面显示快速流畅。

- PPI 通讯协议确保与变风量控制器建立高速无缝的连接，采用 PPI 通讯时，通信速率高达 187.5kb/s。

- 使用功能视图控件。

- 支持上载、下载数据操作。

- 显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实房间压差设定值）均可就地设置，全触控面板应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。

15.★产品必须符合具有CE、FCC认证，提供证书复印件加盖供应商公章。

16. ★控制所采用的软件必须具有厂家提供中国国家版权局颁发的空调恒温恒湿自动控制系统软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖生产厂家公章。

### （4）排风控制系统

1、要求机组采用就地控制器，控制排风管道静压

2、要求控制器必须为可编程控制器，配置IO点位必须满足系统所需，冗余10%；

3、要求控制器必须有2个以上RS485口，1个RJ45口，预留与其它设备集成的通讯口；

4、控制器程序存储器：4KB；控制器数据存储器：2KB。

5、控制器带有至少8路PID运算功能。

6、正常工作环境：温度： -10--+70℃，湿度：0-95%Hr。

7、控制器适用于离散自动化领域中各种自动化应用的系统解决方案,具有极高性能和可用性,可专门通过Totally Integrated Automation Portal平台中的STEP 7 Professional V12及更高的型号进行组态.以PROFINET IO  （双端口开关）作为标准接囗；OPC UA 数据访问作为运行时选件，可轻易将连接至第三方设备/系统；可针对总线系统和点到点连接，通过通信模块进行扩展；

8、控制器可包含多32个模块。拥有丰富的模块可进行各种组合。支持单层配置，其中的所有模块安装在一个DIN轨上。

9、支持的协议:TC

10、要求系统功能必须满足以下要求：

- 排风静压控制，接收静压传感器信号，并以此调节风机变频运行；

- PID调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa；

- 故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息

- 就地/远程操作功能

- 故障时，应急启停功能

- 与通风设备联动启停、一键启停、定时启停

- 正常运行、节能运行

12、要求配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；

13、要求监控触摸屏为彩色液晶屏，尺寸不小于10寸，嵌入式安装；

工作电压：AC24V

高分辨率使得画面清晰、细腻。

高端ARM 处理器，主频达到400MHz，使数据处理更快，画面显示快速流畅。

PPI 通讯协议确保与变风量控制器建立高速无缝的连接，采用 PPI 通讯时，通信速率高达 187.5kb/s。

使用功能视图控件。

支持上载、下载数据操作。

显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实房间压差设定值）均可就地设置，全触控面板应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。

14、变频器技术参数：

- 工作电压：3AC 400V： 3AC380V...480V (-15%...+10%)

- 电源频率： 50/60 Hz

- 输出频率：0 ... 599 Hz，精度 0.01 Hz

- 能效：98%

- 符合的标准：标准CE，cULus，C-tick， KC

- EMC标准，辐射干扰传导干扰

- 节能： ECO节能模式、休眠模式、能耗监控

- 易用性：连接宏与应用宏、参数克隆、异常不停机模式

- 保护功能：霜冻保护、冷凝保护、•负载故障检测

- 模拟量输出.：AO：0 ... 20 mA

- 数字量输入：DI1-DI4，光隔离PNP/NPN模式可通过端子选择

- 数字量输出：DO2：继电器输出– 250 V AC 0.5 A，带电阻负载– 30 V DC 0.5

- 为保证系统产品质量，投标产品投标时须提供CE、UL认证证书复印件并加盖供应商公章。

15、风阀电动执行器：

- 风阀开度0-90度任意角度自动调节调整，驱动器信号响应时间： T< 1 秒；

- 执行器电机扭矩：5Nm；

- 额定工作电压：24VAC/DC；

- 控制方式：连续控制，0-10V模拟量控制信号；

- 工作环境：温度 -30--+70℃，湿度 0--95% RH；

- 快速执行器：0-90度全行程响应时间≤20秒。

- 执行器具有过载保护功能，不需要位置到达开关。当运转至终点位置时，执行器会自动停止。减少电机的功率消耗，提高了驱动器的可靠性。

- 通过按下手动操作按钮，执行器齿轮机构解锁进行手动转动；简化设备的现场调整，允许紧急状态下的手动定位。

16、室内压差传感器

- 检测范围：0-100Pa，精度：±1%FS；

- ★符合CE认证；

- 额定工作电压：24VAC/DC；

- 输出信号为0-10V或4-20MA模拟量信号；

- 工作环境：温度 -30--+70℃，湿度 0--95% RH。

17、要求系统功能必须满足以下要求：

- 排风静压控制，接收静压传感器信号，并以此调节风机变频运行；

- PID调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa；

- 故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息

- 就地/远程操作功能

- 故障时，应急启停功能

- 与通风设备联动启停、一键启停、定时启停

- 正常运行、节能运行

## 4.5、负压排风机组技术要求：

外壳采用1mm优质冷轧薄钢板制作，表面经酸洗、磷化环氧树脂静电喷

涂，内壁优点多针孔平板保温层。安装必须牢固，允许在30min时间内，能抵抗500pa的压力；在500pa的压力下，设计的气密性允许不超过10%的漏气量。噪音≤60dB（A）HEPA过滤效率≥99.99%@≥0.3um，实验室负压排风需排往楼顶，楼顶设置防腐引风机，排量要满足要求。楼顶要做防震、及生物无泄漏处理，防止对大气产生污染。

## 4.6、多联机组技术要求：

- 功能特点

- 系统采用直接蒸发式可变流量多联系统，产品须采用直流变频技术；

- 产品采用高效变频压缩机,机组可在15Hz~120Hz频率范围连续自由运行；

- 室外机能量调节应在10%～100%的范围内，可实现无级调节；

- 产品节能性优秀，能效IPLV（C）值超越国家一级能效，全系列产品IPLV

（C）≧6.0，平均IPLV（C）≧6.5；

- 室内、外机冷媒调节控制采用电子膨胀阀，以满足空调室外机在部分负

荷状态下系统高效、经济的运行；

- 室外机电机采用直流变速电机,通过独特的矢量控制无级调节；

- 机组采用优化的热交器进行冷媒一级过冷，同时过冷后再经过不锈钢板

式换热器进行二级过冷，有效增大系统过冷度，提高机组性能

- 室外机钣金均需采用纯聚脂高光粉末涂料喷涂处理，起防腐、防锈作用。

- 室外机各部件均必须能防风、雨和日晒，可全天候使用；

- 产品具备多重回油技术，同时具备至少两个以上的发明专利油控制技术，

以保证系统运行可靠稳定，

- 组合机最大单模块22HP或以上，最大程度上节省安装空间；

- 机组具备双重断电保护功能，当系统中一台室内机出现意外断电时，不

会影响其他室内机运行，系统仍然可以正常工作；当系统断电时，重来得电后可自动运行原运行状态。

- 机组具备夜间静音模式和全天静音模式可选，无论白天或夜间均可运行

在低噪音状态，给客户提供更安静空间；

- 机组应具备制冷剂回收功能，当室内机或室外机需要进行维护时，可通

过机组运行实现制冷剂回收，减少制冷剂浪费，降低用户维护成本

- 机组具备自动寻址功能，可快速对内机进行编号，安装调试更简便；

- 压缩机应具备时间均衡运转功能，压缩机能自动轮换顺序启动，确保每

个压缩机的运行时间保持均匀，延长使用寿命。

- 多模块组合使用时，模块间无需均油管设计，减少管路泄漏故障点，回

油更稳定，安装更加简单

- 机组具备三种后备运转保障功能，当系统中其中一个压缩机或电机或模

块出现故障时，机组仍然可以运行，避免立刻停机给用户带来损失

- 为使室外机应用更灵活，室外机应具备0/30/50/80Pa静压可选，以适应

- 机组内置开放ModBus协议网关，无需通过中间转换网关设备，即可直接

- 接入楼宇自控系统，用户无需另行购买网关设备

- 根据用户需求，风管式室内机可选PM2.5空气清洗组件和除甲醛过滤器，

大幅提升室内控制品质。

- 室内机有多档静压现场可调，满足安装现场可能出现的不同距离的安装

送风需求

- 室内环境温度感知设有多个监测点，可通过线控器感温或室内回风口感

温，温度检测更精准

- 室内机线控器可查询室内房间的当前温度,方便用户查询信息

- 室内机具备多种冷凝水提升泵可选，最大水泵扬程可达1200mm，机组排

更顺畅

- 线控器具备遥控接收功能，可方便接收遥控信号，实现遥控线控同时控

制室内机

- 线控器具备运行背景灯功能，夜间使用可快速定位线控器位置

- 超薄暗装吊顶室内机机身高度≦199mm，且标配700mm的冷凝水泵

电子膨胀阀内置，同时可在现场互换后/下回风箱形式；

- 四面出风天花式室内机组内置全自动高压凝结水泵，水泵扬程要求大于

等于700mm（最大可达1200mm），便于冷凝水排放，同时根据客户需求机组可配置电加热器，满足低温制热需求

- 室内机可实现线控、遥控自由选择,可同时用线控和遥控一同控制室内机，方便客户使用；

- 冷媒管路连接使用的分歧管必须为设备制造厂家原厂同品牌产品；

- 产品需有专用的多联机选型软件，规范多联机的设计过程；

2.施工、验收等要求

2.1检验与测试

- 制造厂家需提供空调设备各项具体的检验和试验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

- 招标人有权在制造过程中和发货前进行监督、检查制造工艺、原材料质量和产品质量。并参加产品试验（但不作为验收），中标供应商应为招标人进行上述检查提供便利条件，费用由中标供应商承担。

- 设备到货后，由招标人和监理认可后方可进场。

- 中标供应商应对设备及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件（费用单独报价，并含在投标总价中）等负全责，招标人只对安装调试完毕后的系统进行验收。

2.2安装、调试与试运行

- 安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经招标人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经招标人同意。

- 中标供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

- 安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

- 安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件；如为进口产品，还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。

- 空调冷凝水管要做闭水试验。

- 管道安装坡度必须符合规范要求，必须进行气密性试验，以免管道泄露。

- 室内机安装前要检查、较核，安装要牢固、水平、位置标高准确。

- 冷媒配管

a)干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹净和真空干燥。

b)清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前，要进行吹扫。

c)气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

2.3线缆布置：控制线穿在布线管内，电源线与控制线应单独布置并保持标准要求间距。

2.4设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

2.5中标供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

2.6系统安装完毕，应在招标人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

2.7试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

2.8调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交用户单位。每台试机连续运转应达到8小时为合格。

3.验收

3.1最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。

3.2当满足以下条件时，招标人才会认为验收合格。

a)安装工作结束；

b)外观检查完成；

c)试运转工作结束；

d)综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；

e)技术资料、安装和测试资料齐全。

4.投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。

## 4.7、独立空调要求：

| 使用区域 |  | UPS间空调 | 试剂库房空调 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷能力 | kw | 15.3 | 6 |
| 电源 |  | 三相 380V 50HZ | 三相 380V 50HZ |
| 电机消耗 | kw | 1 |  |
| 噪音 | dB（A） | 50 |  |
| 重量 | kg | 150 |  |
| 额定制冷耗电功率 | kw | 5 |  |
| 压缩机类型 |  | 全封闭涡旋式 |  |
| 噪音 | dB（A） | 59 |  |
| 冷媒 |  | R410a | R410a |
| 控制柜 |  | 自带控制柜 |  |
| 线控面板 |  | 配线控面板 |  |

验收标准：通过第三方有资质单位检测认证通过国家标准，相关费用投标人自行承担。

验收标准为下列标准：

1）《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011

2)《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

3)《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013

4)《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

5）《医药工业悬浮粒子测试方法》GB/T 16292-2010

6）《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》TCECS 662-2020

# 五：强弱电技术要求

## 5.1、不间断电源系统（120kw）技术要求

1、输入：电压210—475VAC、频率40—70Hz(50Hz和60Hz自适)、相线三相四线＋地线、THDI3％、功因＞0.99、双路输入支持；

2、输出：电压220×（1±1％）VAC、频率50/60Hz、相线三相四线＋地线、THDI3％、功因0.8、过载能力125％10min；

3、效率：市电模式93%、电池模式93%、ECO模式93%；

4、风扇智能调速：有；

5、显示：LCD显示电压，电流，频率，电池电压，故障显示，故障，警告、LED显示UPS运转状态；

6、警告装置：BUZZER声响及灯号闪烁双重显示；

7、通讯接口：RS232,AS400,RS485,EPO.电池温度补偿接口，智能插槽；

8、操作环境：温度0-40℃湿度≤93％［（40±2）℃，无凝露］；

9、配套配电箱及电线电缆：全部按照国标要求根据附件明细表中规格要求提供。

10、市电停止后不间断电源带房间内设备时间不少于90分钟。

11、ups配电箱：配电箱内装有自动切换装置、并满足国家标准。

## 5.2、数据处理系统技术要求

1、计算机：龙芯3A3000四核CPU,主频 1.5GHz，单千兆以太网卡，8G内存，256G 2.5 SATA SSD，显卡，键盘鼠标，150cm 国标电源线，23.6显示器，一年保修/中标麒麟V7.0_U1。

2、操作系统：银河麒麟桌面操作系统V10   龙芯版。

3、数据处理桌： L型，1600*700*750mm，带侧柜，材质为均质刨花板，符合“E1”级环保标准，国际阻燃 B2 级人造板材标准。

4、数据处理凳：

4.1支架：采用表面喷涂、可调节长度为150mm的铸铁。表面环氧树脂静电粉末喷涂，防腐性能良好，外表美观。螺丝杆高低可调节。

4.2凳尺寸符合人体工程学设计要求。1、支架：采用表面喷涂、可调节长度为150mm的铸铁。表面环氧树脂静电粉末喷涂，防腐性能良好，外表美观。螺丝杆高低可调节。

4.3可调高度，不带脚踏圈；

4.4凳面：采用模具一体成型，主要采用聚脂树脂及高强度纤维材料。耐酸碱、防潮、防晒、防冲压、耐老化，美观、实用耐久。B、带升降气囊，不带脚踏圈。

## 5.3、门禁监控技术要求

1、主机：

主机是楼宇对讲系统的控制核心部分，每一户分机的传输信号以及电锁控制信号等都通过主机的控制，它的电路板采用减振安装，并进行防潮处理，抗振防潮能力极强，并带有夜间照明装置，外形美观、大方。

2、分机：

分机是一种对讲话机，一般都是与主机进行对讲，但现在的户户通楼宇对讲系统则与主机配合成一套内部电话系统可以完成系统内个用户的电话联系，使用更加方便，它分为可视分机，非可视分机。具有电锁控制功能和监视功能，一般安装在用户家里的门口处，主要方便住户与来访者对讲交谈。

3、电池

它的功能主要是保持楼宇对讲系统不掉电。正常情况下，处于充电的状态。当停电的时候，电池就处于给系统供电的状态。现在楼宇对讲系统，厂家一般不标配电池，主要是可视系统耗电太大，一般的小容量电池保证不了使用时间！

4、电控锁：

它的内部结构主要由电磁机构组成。用户只要按下分机上的电锁键就能使电磁线圈通电，从而使电磁机构带动连杆动作，就能控制大门的打开。闭门器它是一种特殊的自动闭门连杆机构。它具有调节器，可以调节加速度和作用力度，使用方便、灵活。

## 5.4、弱电及监控技术要求

1、交换机为原有交换机。布线系统产品需采用经过信息产业部测试的国际、国内知名品牌。

2、监控系统

2.1实时监控：监控系统可在无人值守状态下对监控区域进行全天候24小时实时监控，冶炼室监控在发生异常情况时，可控制云台转动及镜头放大缩小，拍摄到时间的具体过程细节。

2.2全天候录像：实现全天候24小时不间断录像，录像回放清晰度达DCIF，录像时间30天以上那，录像资料自动根据时间循环覆盖，一些重要资料可以通过移动硬盘、光盘等方式作出备份。

2.3所有摄像头均采用网络高清设备相机，像素不低于与130万。

## 5.5、强电技术要求

1、配电箱安装位置：应安装在通风易操作位置，便于日常的操作及维修，箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位，若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案，在施工员指导下进行施工。

2、检查漏电保护器和空气开关：对漏电保护开关进行检查，漏电30mA能动作切断电源，动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查，如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座，除有一个单极的短路空气开关控制外，还必须受总开关漏电保护器的控制。

3、有给排水位置的应单独分路导线直径为2.5mm2，水源旁插座采用防溅式。仪器设备室需单独分路导线直径为2.5mm2（若有大功率电器需增加导线截面积）。

4、插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制，凡有特殊用途的如电脑、电加热器、音响电源宜用带保险丝的插座，实验室区域插座为单回路。

5、凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求：

5.1管布线的原则：横平竖直，凿好管线槽排入专用阻燃型电线管，管壁＞1.5mm。线管在线槽中必须用木橛进行固定，线盒与线管相接，应使用锁扣锁紧。导线必须待线管铺设好后穿入，开槽深度为管径的1.5倍。
5.2管铺设尽可能减少弯曲次数，管路超长必须加设过度线盒，弯管必须用弹簧现弯，不得使用90弯头及三通，线管连接采用束节胶粘进行连接。
5.3严禁线管直接铺设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下，铺设在地板下的线管必须有固定措施。
5.4入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40％，管内布线根据使用要求，总数≤3根，管内不得有接头，扭接。
5.5线进入线盒必须保证有一定的长度，不得＜150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。

5.6线色标：配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。L1相为黄色、L2相为绿色、L3为红色、中性线（N）为黑色、接地线（PE）为黄绿双色线、灯头线为白色。
5.7地线（PE）截面的要求：相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面。

六、售后要求

1.实验室验收合格后免费维保５年。

2.投标人所投产品中：实验室家具、净化机组、空调机组、控制系统均须厂家出具质保确认书。

3.质量保质期计算：从验收通过、采购方接受并使用之日算起。

4.提供质量保证期过后的保养计划。

# 七、清单

| 实验室家具材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 边台 | L*750*850 | M | 39 | 全钢结构，20mm陶瓷板 |
| 2 | 仪器台 | L*1000*850 |  | 22.2 |  |
| 3 | 转角台 | 1200*1200*850 |  | 1 |  |
| 4 | 转角台 | 1000*1000*850 |  | 1 |  |
| 5 | 水槽 | 480*380*300 | 个 | 10 |  |
| 6 | 水龙头 | 三联 | 台 | １０ |  |
| 7 | 中央台 | L*1500*850 | M | 35 | 全钢结构，20mm陶瓷板 |
| 8 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 9 | 全钢结构 |
| 9 | 货架 | 900*450*1800 | 台 | 18 | 全钢结构 |
| 10 | 陶瓷水盆+感应式水龙头 |  | 个 | １２ |  |
| 11 | 紧急喷淋洗眼器 |  | 个 | 3 | PCR走廊及外部 |
| 12 | 淋浴器 |  | 套 | 2 |  |
| 13 | 即热热水器 |  | 台 | 3 |  |
| 14 | 低温冰箱 | -４０ | 台 | ６ |  |
| 15 | 冰箱 | 2－８ | 台 | 1２ |  |
| 16 | 冰箱 | －８６ | 台 | ２ |  |
| 17 | A2生物安全柜 |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 高压灭菌锅 | 小于等于９０Ｌ | 台 | 5 |  |
| 19 | B2生物安全柜 |  | 台 | 4 |  |
| 20 | 超净工作台 |  | 台 | 2 |  |
| 21 | 实验凳 |  | 个 | ４０ |  |
| 22 | 数据处理桌+投影仪 |  | 台 | 1 |  |
| 23 | 数据处理椅 |  | 个 | １５ |  |
| 24 | 值班桌 |  | 台 | 2 |  |
| 25 | 值班椅 |  | 个 | 2 |  |
| 26 | 值班床 |  | 个 | １ |  |
| 27 | 移动紫外车 |  | 台 | ２０ |  |
| 28 | 对讲机 |  | 台 | １０ |  |
| 29 | 文件柜 |  | 个 | 10 |  |
| 30 | 空气消毒机 |  | 台 | 5 |  |
| 31 | 开盖机 |  | 台 | 3 |  |
| 围栏结构系统材料清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 彩钢板隔墙 | 50mm手工彩钢手工板，基板0.426mm； | m2 | 589.6 | PCR实验室高度2.8，其他高度3 |
| 2 | 彩钢板吊顶 | 50mm手工彩钢手工板，基板0.426mm； | m2 | 251 | （加8%损耗） |
| 3 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 469 |  |
| 4 | PVC地板 | 2mm | m2 | 720 | （加8%损耗）含自流平，洁福 |
| 5 | 钢制窗 | 含钢化玻璃（双层玻璃）1200*1000 | 个 | 30 |  |
| 6 | 传递窗 | 600*600 | 个 | 4 | 互锁自净 |
| 7 | 净化钢质门 | 尺寸：900*H2000 | 樘 | 12 | 带闭门器 |
| 8 | 净化钢质互锁门 | 尺寸：900*H2000 | 樘 | 16 | 带闭门器 |
| 9 | 净化钢质门 | 尺寸：1400*H2000 | 樘 | 5 | 带闭门器 |
| 10 | 三联互联锁及报警 |  | 套 | 4 | 带报警 |
| 11 | 专用辅材 |  | m2 | 840.6 | 按所有彩钢板面积计算 |
| 12 | 给排水改造 |  | 项 | 1 | 含防水 |
| 13 | 标本电梯 |  | 台 | 2 |  |
| 屋顶机房建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 槽钢 |  | m | 120 |  |
| 2 | 地面垫层 | 3-5cm | ㎡ | 122 |  |
| 3 | 防水 |  | ㎡ | 40 |  |
| 4 | 外墙板 | 100mm机制岩棉彩钢，双面覆膜，基板0.426mm； | ㎡ | 100 |  |
| 5 | 顶板 | 100mm手工岩棉彩钢，双面覆膜，基板0.426mm； | ㎡ | 60 |  |
| 6 | 密封胶 | 中性乳白玻璃硅胶和泡沫胶 | 平方 | 160 |  |
| 7 | 保温门 | 尺寸：1500*H2000 | 樘 | 1 | 带闭门器 |
| 8 | 二氧化碳灭火器 |  | 个 | 12 |  |
| 9 | 安装费 | 10人15天 | 天 | 150 |  |
| 10 | 运费、搬运费 |  | 项 | 1 |  |
| P2通风部分材料清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 精密净化空调机组 | 11000m³/h | 台 | 2 | 精度0.5 |
| 2 | 精密净化空调机组 | 9000m³/h | 台 | 2 | 精度0.5 |
| 3 | 精密净化空调机组 | 7000m³/h | 台 | 2 | 精度0.5 |
| 4 | 排风空气处理机组 | 分离排风、含废气处理、含屋顶引风机 | 台 | 4 | 12000m³/h |
| 5 | 排风空气处理机组 | 分离排风、含废气处理、含屋顶引风机 | 台 | 4 | 9000m³/h |
| 6 | 排风空气处理机组 | 分离排风、含废气处理、含屋顶引风机 | 台 | 4 | 2000m³/h |
| 7 | 送/排风管道 | 镀锌铁皮基材厚度 0.6mm | m2 | 240 | 现场加工 |
| 8 | 风管橡塑保温 | 20mm厚 | m2 | 240 |  |
| 9 | 高效过滤器(送风口） | 484mm×484mm | 套 | 18 |  |
| 10 | 高效过滤器(送风口） | 320mm×320mm | 套 | 6 |  |
| 11 | 送风/排风散流器 | 300mm×200mm | 个 | 24 |  |
| 12 | 专用辅材 |  | m2 | 200 | 按所有风管面积计算 |
| 生物安全自动控制部分 |  |  |  |  |  |
| 一 | 风机变频电控箱 |  |  |  |  |
| 1 | 室内落地式电箱 | 1800*1000*400 双开门 | 1 | 个 |  |
| 2 | 总电源开关 | 200A | 1 | 个 |  |
| 3 | 微型断路器 | NXB-63 3P C32 | 1 | 个 | 电再热 15KW |
| 4 | 可控硅 | 15KW/380V | 1 | 台 |  |
| 5 | 微型断路器 | 3P/100A | 1 | 个 | 电加湿45KW |
| 6 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 机组送风机 5.5KW |
| 7 | 变频器 | 5.5KW | 1 | 台 |  |
| 8 | 微型断路器 | NXB-63 3P C50 | 1 | 个 | 电再热 24KW |
| 9 | 可控硅 | 24KW/380V | 1 | 台 |  |
| 10 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5P-1风机 4.0KW |
| 11 | 变频器 | 4.0KW | 1 | 台 |  |
| 12 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5JP-1A风机 0.55KW |
| 13 | 变频器 | 0.55KW | 1 | 台 |  |
| 14 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5JP-1B风机 1.1KW |
| 15 | 变频器 | 1.1KW | 1 | 台 |  |
| 16 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5JP-1C风机 1.1KW |
| 17 | 变频器 | 1.1KW | 1 | 台 |  |
| 18 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5JP-1D风机 0.75KW |
| 19 | 变频器 | 0.75KW | 1 | 台 |  |
| 20 | T2类浪涌保护器 | iPRU 65r 4P | 1 | 个 |  |
| 21 | 电流互感器 |  | 3 | 个 |  |
| 22 | 电流表 |  | 3 | 个 |  |
| 23 | 电压表 |  | 1 | 个 |  |
| 24 | 地排 | 5孔 | 1 | 个 |  |
| 25 | 指示灯、按钮开关 |  | 1 | 项 |  |
| 26 | 接线端子 |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 1 | 项 |  |
| 28 | 电柜装配人工 |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 电气设计 |  | 1 | 项 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共2套系统。 |  |  |  |  |  |
| 二 | 风机变频电控箱 |  |  |  |  |
| 1 | 室内落地式电箱 | 1800*1000*400 双开门 | 1 | 个 |  |
| 2 | 总电源开关 | 200A | 1 | 个 |  |
| 3 | 微型断路器 | NXB-63 3P C50 | 1 | 个 | 电再热 24KW |
| 4 | 可控硅 | 24KW/380V | 1 | 台 |  |
| 5 | 微型断路器 | 3P/63A | 1 | 个 | 电加湿1 30KW |
| 5 | 微型断路器 | 3P/80A | 1 | 个 | 电加湿2 37.5KW |
| 6 | 微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 1 | 个 | 机组送风机 11KW |
| 7 | 变频器 | 11KW | 1 | 台 |  |
| 8 | 微型断路器 | NXB-63 3P C100 | 1 | 个 | 电再热 42KW |
| 9 | 可控硅 | 42KW/380V | 1 | 台 |  |
| 10 | 微型断路器 | NXB-63 3P D20 | 1 | 个 | 5P-3风机 7.5KW |
| 11 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 台 |  |
| 12 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5JP-3A风机 1.1KW |
| 13 | 变频器 | 1.1KW | 1 | 台 |  |
| 14 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5JP-3B风机3.0KW |
| 15 | 变频器 | 3.0KW | 1 | 台 |  |
| 16 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5JP-3C风机 0.75KW |
| 17 | 变频器 | 0.75KW | 1 | 台 |  |
| 18 | 微型断路器 | NXB-63 3P D10 | 1 | 个 | 5JP-3D风机 0.75KW |
| 19 | 变频器 | 0.75KW | 1 | 台 |  |
| 20 | T2类浪涌保护器 | iPRU 65r 4P | 1 | 个 |  |
| 21 | 电流互感器 |  | 3 | 个 |  |
| 22 | 电流表 |  | 3 | 个 |  |
| 23 | 电压表 |  | 1 | 个 |  |
| 24 | 地排 | 5孔 | 1 | 个 |  |
| 25 | 指示灯、按钮开关 |  | 1 | 项 |  |
| 26 | 接线端子 |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 1 | 项 |  |
| 28 | 电柜装配人工 |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 电气设计 |  | 1 | 项 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共6套系统。 |  |  |  |  |  |
| 三 | 试剂准备区环境监控箱 |  |  |  | 编号：FK4 |
| 1 | PLC控制器 | Smart SR20 | 1 | 个 |  |
| 2 | 扩展模块 | EM AE04 | 1 | 个 |  |
| 3 | 扩展模块 | EM AM06 | 1 | 个 |  |
| 4 | 室内壁挂型柜体 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 温湿度传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 房间压差传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 7 | 风机缺风报警 |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 滤网过滤报警 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 定风量VAV阀 |  | 1 | 个 | 房间送风量标定 |
| 10 | 变风量VAV阀 |  | 1 | 个 | 房间变风量排风、控制房间余风量与压力 |
| 11 | 10寸触摸屏 | TPC1061Ti | 1 | 个 | 显示房间送、排风风量、房间压力显示 |
| 12 | 中间继电器 |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 开关电源 | LRS-**-24 | 1 | 个 |  |
| 14 | 接线端子 |  | 1 | 项 |  |
| 15 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 1 | 项 |  |
| 16 | 电柜装配人工 |  | 1 | 项 |  |
| 17 | 电气设计 |  | 1 | 项 |  |
| 18 | 系统编程 |  | 1 | 项 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共2套系统。 |  |  |  |  |  |
| 四 | 扩增区环境监控箱 |  |  |  | 编号：FK2 |
| 1 | PLC控制器 | Smart SR20 | 1 | 个 |  |
| 2 | 扩展模块 | EM AE04 | 1 | 个 |  |
| 3 | 扩展模块 | EM AM06 | 1 | 个 |  |
| 4 | 室内壁挂型柜体 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 温湿度传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 房间压差传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 7 | 风机缺风报警 |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 滤网过滤报警 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 定风量VAV阀 |  | 1 | 个 | 房间送风量标定 |
| 10 | 变风量VAV阀 |  | 1 | 个 | 房间变风量排风、控制房间余风量与压力 |
| 11 | 10寸触摸屏 | TPC1061Ti | 1 | 个 | 显示房间送、排风风量、房间压力显示 |
| 12 | 中间继电器 |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 开关电源 | LRS-**-24 | 1 | 个 |  |
| 14 | 接线端子 |  | 1 | 项 |  |
| 15 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 1 | 项 |  |
| 16 | 电柜装配人工 |  | 1 | 项 |  |
| 17 | 电气设计 |  | 1 | 项 |  |
| 18 | 系统编程 |  | 1 | 项 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共2套系统。 |  |  |  |  |  |
| 五 | 样本制备区环境监控箱 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器 | Smart SR20 | 1 | 个 |  |
| 2 | 扩展模块 | EM AE04 | 1 | 个 |  |
| 3 | 扩展模块 | EM AM06 | 1 | 个 |  |
| 4 | 室内壁挂型柜体 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 温湿度传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 房间压差传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 7 | 风机缺风报警 |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 滤网过滤报警 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 定风量VAV阀 |  | 1 | 个 | 房间送风量标定 |
| 10 | 变风量VAV阀 |  | 1 | 个 | 房间变风量排风、控制房间余风量与压力 |
| 11 | 电动风阀驱动器 | 生物安全柜 | 3 | 个 |  |
| 12 | 10寸触摸屏 | TPC1061Ti | 1 | 个 | 显示房间送、排风风量、房间压力显示 |
| 13 | 中间继电器 |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 开关电源 | LRS-**-24 | 1 | 个 |  |
| 15 | 接线端子 |  | 1 | 项 |  |
| 16 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 1 | 项 |  |
| 17 | 电柜装配人工 |  | 1 | 项 |  |
| 18 | 电气设计 |  | 1 | 项 |  |
| 19 | 系统编程 |  | 1 | 项 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共2套系统。 |  |  |  |  |  |
| 六 | PCR实验区域灯具控制 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器 | Smart SR20 | 1 | 个 |  |
| 2 | 扩展模块 | EM DE08 | 1 | 个 |  |
| 3 | 室内落地式电箱 | 1340*710*330 | 1 | 项 |  |
| 4 | 自复位开关 | 单联 | 8 | 个 |  |
| 5 | 微型断路器 | NXB-63 2P C20 | 1 | 个 |  |
| 6 | 微型断路器 | NXB-63 2P C10 | 2 | 个 |  |
| 7 | 微型断路器 | NXB-63 1P C10 | 2 | 个 |  |
| 8 | 10寸触摸屏 | TPC1061Ti | 1 | 个 | 控制照明灯具及紫外灯 |
| 9 | 中间继电器 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 开关电源 | LRS-**-24 | 1 | 个 |  |
| 11 | 接线端子 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 1 | 项 |  |
| 13 | 电柜装配人工 |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 电气设计 |  | 1 | 项 |  |
| 15 | 系统编程 |  | 1 | 项 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共2套系统。 |  |  |  |  |  |
| 八 | 空调控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器 | Smart SR30 | 1 | 个 |  |
| 2 | 扩展模块 | EM AE08 | 2 | 个 |  |
| 3 | 扩展模块 | EM AQ04 | 2 | 个 |  |
| 4 | 扩展模块 | EM DR32 | 1 | 个 |  |
| 5 | 室内落地式柜体 | 1340*710*330 | 1 | 项 |  |
| 6 | 温湿度传感器 |  | 3 | 个 |  |
| 7 | 温度传感器 |  | 5 | 个 |  |
| 8 | 管道静压差传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 风机缺风报警 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 滤网过滤报警 |  | 3 | 个 |  |
| 11 | 高温保护开关 |  | 2 | 个 |  |
| 12 | 比例积分阀 | DN65三通 | 1 | 个 | 房间送风量标定 |
| 14 | 10寸触摸屏 | TPC1061Ti | 1 | 个 | 显示房间送、排风风量、房间压力显示 |
| 15 | 中间继电器 |  | 1 | 项 |  |
| 16 | 开关电源 | LRS-**-24 | 1 | 个 |  |
| 17 | 接线端子 |  | 1 | 项 |  |
| 18 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 1 | 项 |  |
| 19 | 电柜装配人工 |  | 1 | 项 |  |
| 20 | 电气设计 |  | 1 | 项 |  |
| 21 | 系统编程 |  | 1 | 项 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共3套系统。 |  |  |  |  |  |
| 九 | 空调控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器 | Smart SR30 | 1 | 个 |  |
| 2 | 扩展模块 | EM AE08 | 2 | 个 |  |
| 3 | 扩展模块 | EM AQ04 | 2 | 个 |  |
| 4 | 扩展模块 | EM DR32 | 1 | 个 |  |
| 5 | 室内落地式电箱 | 1340*710*330 | 1 | 项 |  |
| 6 | 温湿度传感器 |  | 3 | 个 |  |
| 7 | 温度传感器 |  | 5 | 个 |  |
| 8 | 管道静压差传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 风机缺风报警 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 滤网过滤报警 |  | 3 | 个 |  |
| 11 | 高温保护开关 |  | 2 | 个 |  |
| 12 | 比例积分阀 | DN65三通 | 1 | 个 | 房间送风量标定 |
| 14 | 10寸触摸屏 | TPC1061Ti | 1 | 个 | 显示房间送、排风风量、房间压力显示 |
| 15 | 中间继电器 |  | 1 | 项 |  |
| 16 | 开关电源 | LRS-**-24 | 1 | 个 |  |
| 17 | 接线端子 |  | 1 | 项 |  |
| 18 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 1 | 项 |  |
| 19 | 电柜装配人工 |  | 1 | 项 |  |
| 20 | 电气设计 |  | 1 | 项 |  |
| 21 | 系统编程 |  | 1 | 项 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共3套系统。 |  |  |  |  |  |
| 十 | 集成中央监控系统（二维） |  |  |  | 编号： |
| 1 | 55寸触控一体机 | 55寸，图像比例16:9,清晰度4K,Win操作系统,i5CPU,8G运行内存,256G固态硬盘电容触控 | 1 | 台 |  |
| 3 | 组态软件 | 原装，最新版本 | 1 | 套 |  |
| 4 | 组态系统项目 定制化开发 | 界面编写，操作权限设置，洁净房间压力梯度显示及设定、空调机组状态集中监控、排风机状态集中监控、照明灯监控、紫外灯监控、数据记录及查看、历史及报警记录查看等 | 1 | 套 |  |
| 5 | 交换机 | 24口 | 1 | 个 |  |
| 6 | 打印机 | 激光黑白，A4 | 1 | 台 |  |
| 以上为单台配置数量，本配置共1套系统。 |  |  |  |  |  |
| 新风系统材料清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 新风机组 | 风量：7000；机外全压：800pa；制冷量：78KW；制热量：52.2kw；功率15kw； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空调 | 3P，试剂室与UPS间使用 | 台 | 2 |  |
| 3 | 控制系统 | 新排风联动 | 套 | 1 |  |
| 4 | TF-181D-7.5KW-2P玻璃钢离心风机 | 风量：8351m3/h 全压：1559Pa 功率：7.5KW | 台 | 1 | 苏州顶裕 |
| 5 | 室内压差传感器 | CS5105 ±50Pa | 个 | 1 | CG |
| 6 | 控制器 | HCS955.04 | 套 | 1 | CG |
| 7 | 房间控制触摸屏 | 5寸 HMI-05-D | 个 | 2 | CG |
| 8 | 控制柜(BF) | 500*500*200 | 套 | 1 | CG |
| 9 | 模拟量风阀执行器(快速) | 10N | 个 | 2 | GRUNER |
| 10 | 压差开关 | CS609 | 个 | 1 | 缺风 |
| 11 | 排风压力传感器 | CS1210V | 个 | 1 | 管道静压检测 |
| 12 | 三相变频器 5.5KW | ACS510 | 台 | 1 | 排风机变风量 |
| 13 | 控制器 | HCS955.05 | 台 | 1 | 含编程 |
| 14 | 弱电柜 | 500*800*200 | 套 | 1 | 柜门安装触摸屏 |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |
| 16 | 通风管道部分 |  |  |  |  |
| 17 | 70℃防火阀 |  | 个 | 2 | 江阴凯丰 |
| 18 | 矩形风管 | 定制 | m2 | 80 | 镀锌管 |
| 19 | 送风口 |  | 个 | 6 |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |
| 21 | 多联机室外机 | MDS180ER5-FV,制冷量50.4kw，制热量56.5kw，功率15.75kw | 台 | 1 |  |
| 22 | 多联机室内机 | MCK045VP,制冷量4.5kw，制热量5.0kw | 台 | 2 |  |
| 23 | 多联机室内机 | MCK056VP,制冷量5.6kw，制热量6.3kw | 台 | 6 |  |
| 24 | 遥控器 | GS01 | 个 | 8 |  |
| 25 | 铜管 | Φ6.35 | 米 | 45 |  |
| 26 | 铜管 | Φ9.52 | 米 | 42 |  |
| 27 | 铜管 | Φ12.7 | 米 | 80 |  |
| 28 | 铜管 | Φ15.88 | 米 | 25 |  |
| 29 | 铜管 | Φ19.05 | 米 | 8 |  |
| 30 | 铜管 | Φ22.23 | 米 | 9 |  |
| 31 | 铜管 | Φ28.6 | 米 | 40 |  |
| 32 | 冷凝水管 | DN25 | 米 | 45 |  |
| 33 | 冷凝水管 | DN32 | 米 | 75 |  |
| 34 | 冷媒 | R410a | kg | 11 |  |
| 35 | 信号线 | 2*0.75mm2 | 米 | 180 |  |
| 36 | 分歧管 |  | 副 | 10 |  |
| 37 | 橡塑保温材料 |  | m³ | 1 |  |
| 38 | 型材 |  | kg | 1000 |  |
| 39 | 室内机安装费 |  | 台 | 8 |  |
| 40 | 室外机安装费 |  | 台 | 1 |  |
| 120KVA塔式UPS表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | UPS | 120K | 台 | 1 |  |
| 2 | 电池 | 6GFM100 | 节 | 120 |  |
| 3 | 电池架 | A120 | 套 | 4 |  |
| 4 | 直流汇流盒 | 250A | 套 | 1 |  |
| 5 | 直流汇流盒 | 100A | 套 | 2 |  |
| 弱电系统材料清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 门禁控制系统 |  | 套 | 6 | 带指纹密码可视 |
| 2 | 室内POE半球数字摄像机 | 国内知名品牌 | 个 | 26 | 高清 |
| 3 | 数字硬盘录像机 | 32路8盘位 | 台 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 8口 | 台 | 4 |  |
| 5 | 显示屏32寸 | OTHER高清32寸 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8T硬盘 | 国内知名品牌 | 块 | 4 |  |
| 7 | 网络、电话双口面板 | 国内知名品牌 | 个 | 40 |  |
| 8 | 信息、语音模块 | 国内知名品牌 | 个 | 80 |  |
| 9 | 网络交换机 | 24口 | 套 | 4 |  |
| 10 | 超五类网线非屏蔽 | 国内知名品牌 | 箱 | 90 |  |
| 11 | 弱电金属桥架 | 300*100 | 米 | 70 |  |
| 12 | KGB管 | 20 | 米 | 400 |  |
| 13 | 强弱电间开孔洞 | 350*150 | 个 | 1 |  |
| 14 | 工作电脑 |  | 台 | 16 | 根据客户要求 |
| 15 | 工作打印机 |  | 台 | 4 | 根据客户要求 |

- 项目商务要求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

- ※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采项目开始施工后60个工作日内交货并完成安装调试；

（二）交货地点

交货地点：乌鲁木齐市血液中心采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

- ※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：实验室验收、核酸实验室验收、生物安全二级实验室验收、高压灭菌器和生物安全柜有检定报告等费用，安装、调试、室内装修、上下水、电源、培训等货到采购人指定地点的所有费用。

- ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期竣工验收合格后5年（包括全部冷库设施）。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1中标人提供的货物符合国家相关规范要求且技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常、配置合理。能全面满足采购人提出的技术要求，具有良好的外观，适合安装场所的使用，确保达到最佳运行状态。

1.2同一主要部件出现质量问题经两次维修后仍无法使用，可以更换同规格、同型号的产品。

1.3自安装、调试正常运行并验收合格之日起30天内，如出现重大质量问题，可以选择退货。30天至60天内，如重大质量问题，可以选择换货。退、换货产生的运输等一系列费用由中标人承担。

1.4对于该设备正常使用过程中出现的质量问题，中标人售后服务人员在接到反馈后2小时内响应，安排维修人员到达现场并提出解决方案，一般问题4～8小时处理完成，重大问题48小时处理完成，发生的全部费用由中标人承担，若需发回生产厂家，中标人承担往返费用。如故障不能立即解决或需异地调配零件；请尽量准确预计恢复时间，同时提供较为妥善的过渡方案。因设备本身质量问题所出现的故障，中标人将承担全部责任。

1.5中标人定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。每年应不少于4次，走访人员费用由中标人负责。排除故障的期限不超过2个工作日。否则采购人有权指定第三方维修，产生的维修费用由中标人承担。质保期内定期对设备进行系统检测，全面保养维护。

1.6在质保期内，中标人无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

1.7中标人设有设备维修专线向采购人提供服务，保证在采购人工作时间内保持通讯畅通。

1.8中标人服务人员详细记录每次维修、保养、随访等服务内容，服务记录需使用科室人员和设备管理人员共同签字生效，该服务记录将作为退还质保金的依据。

2.质保期后服务要求

2.1投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

2.3质保期过后，中标人提供有偿终身维护，在接到采购人反馈后的响应和处理时间与质保期相同。

2.4中标人将对该设备的维修材料、零配件完全按照成本价格收取费用。若发生故障时，中标人按质保期内同样的要求进行维护处理。

2.5对人员的工时费、交通费等只收取成本费用。

2.6中标人提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

3.技术支持及售后服务

3.1需附制造商彩页及相关布局设计图纸，不得以改装拼凑方式替代符合；

3.2在国内设有零配件备件库;

3.3在乌鲁木齐本地有厂家固定维修点。

3.4具备400电话热线技术支持平台，专职维修工程师联系电话；同时提供工程师远程诊断服务；

3.5国内设有专业培训中心，并提供专业现场培训指导。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

- ※四、付款方式

（1）合同生效后，中标人向采购人开具合同金额20%的发票，采购人向中标人支付合同总金额的20％为预付款；

（三）中标人按采购合同交货，主要设备进场经采购人验收合格出具主要设备或者家具验收报告后，中标人向采购人开具合同金额30%的发票，采购人以银行转账方式支付中标人合同金额30%的货款；

（四）安项目整体安装完成并整体验收合格，中标人向采购人开具合同金额45%的发票，采购人向中标人支付合同总金额的45％为货款。

（五）质保期到期后，如无质量问题以及售后服务问题，采购人向中标人无息退还合同金额5%的履约保证金。

- 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

- 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

- 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第五部分  投标文件格式

投标文件封面示例

正/副本

乌鲁木齐市血液中心PII实验室建设项目专用设备投标文件

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月  日

注：要求相关材料的如果发现提供虚假材料，取消其中标资格，同时对其进行严肃处理；

评分索引表

| 价格总分30分，商务总分15分、技术总分55分。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （商务分值占总分值权重的15%。） |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 企业信誉 | 4 | （1）1.质量管理体系认证证书；2.环境管理体系认证证书； | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  |  |  | 3.职业健康安全管理体系认证证书，三证齐全得2分，不全或者不在有效期内不得分 |  |
|  |  |  | （2）自主品牌，并获得省级或以上工商部门颁发的商标注册证投标单位且是国家高新企业2分 |  |
|  |  |  | （须提供相关证书原件备查，无原件不得分） |  |
| 2 | 企业类似项目业绩 | 8 | 投标人自2018年1月1日至今完成类似医疗实验室项目单个合同金额大于600万元，建设方为省级单位、三甲医院、医药类大学医疗科研教学类实验室或市级以上血液中心的每项2分，建设方为市级非血液中心单位的每项1分，其他不得分。最多8分。 |  |
|  |  |  | （须提合同原件或中标通知书原件，无原件不得分） |  |
| 3 | 企业设计能力 | 3 | 具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上得3分；因为实验室安装项目涉及专业工艺设计，具备设计资质有利于实验室的建设。须提供证明文件，不提供不得分 |  |
| 总计 |  | 15 |  |  |
| 技术评分表（55分） |  |  |  |  |
| （本项目总分100分，技术分值占总分值权重的55%。） |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 产品性能 | 35 | 1）实质性满足招标文件技术指标、参数要求的得35分，以此为基础； 2）提供证明材料的技术条款低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每项扣3分，扣完为止； 3）不需要提供证明材料的技术条款低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每项扣2分，扣完为止； 4）投标人没有提供或者提供的检测报告和技术证明材料不能满足招标文件的参数算不满足参数需求，产品检测报告需要提供原件备查，原材料的检测报告需提供复印件加盖生产厂家公章 无原件不得分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
| 2 | 项目管理人员配备 | 5 | 项目经理具备机电一级建造师且有B证的得2分 |  |
|  |  |  | 项目技术负责人具有正高级技术职称的得2分 |  |
|  |  |  | 施工管理人员配备情况（机械员、预算员、材料员、电气施工员、装饰施工员、暖通施工员、资料员、劳务员等配备情况））1分 |  |
|  |  |  | 项目管理人员必须提供职业证书和社保证明，无证书和社保 证明的不得分 |  |
| 3 | 施工组织设计 | 4 | 施工方案完整性、科学性、针对性；质量、进度、安全保证措施的合理性，实施可行性进行综合评分 |  |
| 4 | 售后服务 | 3 | 1：投标人提供完整的培训计划和售后服务承诺及维保方案，内容包含但不限于培训内容、售后服务人员的配备、响应时间、紧急故障处理预案、维修措施及方案等内容，根据承诺及方案内容完整、全面进行综合打分0-2分。 2：投标人具有有效期内的GB/T27922-2011售后服务五星级认证证书（认证覆盖本次范畴），1分 |  |
| 5 | 工程概况及特点叙述正确 | 2 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际，合理化建议 |  |
| 6 | 施工准备计划 | 2 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要。 |  |
| 7 | 安全保证措施和体系 | 2 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |  |
| 8 | 现场文明施工措施 | 2 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |  |
| 总计 |  | 55 | - |  |

| 经济评分表（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （本项目总分100分，经济分值占总分值权重的30%。） |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价 | 30 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。 |

- （经济部分）

- 一、开标一览表

项目名称：                          招标编号：

报价单位：

| 项目 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标总报价（人民币） | 大写： 小写： （元） |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 报价总说明： |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

1、“交货期”指合同生效之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容；

2、投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；

3、本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用；

4、此表用于开标现场唱标使用，须按招标要求单独密封、标识提供，否则将按无效标处理。

明细报价表

- 一般要求

1.1投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。其它各类报价也只允许有一个报价（除非采购人另有约定）。

1.2 当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现，并予以说明。

1.3 报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

1.4投标价格应包括实验室验收、核酸实验室验收、生物安全二级实验室验收、高压灭菌器和生物安全柜有检定报告等费用，安装、调试、室内装修、上下水、电源、培训等全部费用，由供货方承担。

1.5 报价表应按招标要求填报。

1.6 下列报价表中,如未特别注明均是指本项目全部招标内容范围内的价格构成。

2. 投标报价明细表

2.1 投标报价明细表；按采购内容列表报价；

附件                                         投标报价明细表

项目名称：

| 项目 | 设备（材料）名称 | 规格型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌产地 | 质量 等级 | 符合的合格标准 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本供货范围如有任何漏项，但确实是采购人招标范围中应该有的，并且是满足技术规范及国家或行业有关标准要求所必须的，均应由投标人负责将漏项补齐并填报在对应分项的“其它”栏中，在备注栏中予以说明。合同签订后如发现仍有遗漏，仍由投标人无偿提供补齐。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年   月    日

- （商务、技术部分）

### 二、投标人概况及企业综合实力

1.投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 企业性质 | 成立时间 |  | 编号 |  | 发证单位 |  |  | 注册资本金 |
| 基本账户 | 账号 | 开户银行 |  | 开户名 |  | 开户许可证编号 |  |  |  |
| 资质（如有） | 资质类型 | 等级 |  | 证书编号 |  | 发证单位 |  |  |  |
| 通讯方式 | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最近三年经营状况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 营业额 |  | 资产负债 |  | 利润 |  |  | 现金流量 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诉讼情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 我/我们声明以上所述是正确无误的，招标人有权进行认为必要的所有调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2、后附营业执照。

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月         日

2.企业简介

（包括但不限于投标人概况、组织架构、行业地位、服务能力等）；

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月         日

- 三、投标承诺书（一）

采购人：

我方收到并研究了贵方                            项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交投标文件，正本壹份，副本肆份；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担中标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为       天。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：                             日期： 年   月    日

- 四、投标承诺书（二）

采购人：

若我公司中标后，项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称、专业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的2%作为赔偿金。

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：        （签字）

日期：         年       月        日

### 五、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

电话号码：

成立时间：         年          月         日

经营期限：

姓    名：      性别：       年龄：       职务：

系        （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

投标人：                         （盖章）

日  期：          年        月        日

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：             ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与招标人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我方没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月         日

### 六、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我的全权代理人，以本公司的名义参加               的投标活动。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及代理人身份证正反面

全权代理人：         性别：          年龄：

单      位：         部门：          职务：

投标人：             （盖章）

法定代表人：     （盖章或签字）

全权代理人签字：

日期：     年       月       日

注：1.法定代表人本人作为公司代表前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2.全权代理人身份证原件备查。

### 七、信用查询

近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动。（网站查询网页截屏加盖投标人公章）；

### 八、投标人资质要求中的资质证书；

（复印件加盖公章）

### 九、投标保证金收据

提供复印件加盖公章

### 十、反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合乌鲁木齐市血液中心的采购工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给乌鲁木齐市血液中心、新疆西北招标有限公司工作人员借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请乌鲁木齐市血液中心、新疆西北招标有限公司工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，乌鲁木齐市血液中心将其列入采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与乌鲁木齐银行采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

投标人 ：                       （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （盖章或签字）

年   月   日

- 十一、项目专业人员介绍

参加本项目实施的组成人员资历表

（一人一表）

| 1、一 般 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |  |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 本项目中任职 |  |  |  |
| 取得资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工 作 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过类似项目 |  |  |  | 项目中任职 |  | 备注 |

提供身份证复印件、学历证明、社保证明、资格证书、业绩证明材料（合同或中标通知书，复印件必须清晰可查，否则视为无效业绩）（人员配置包括但不限于：项目经理、技术人员、操作人员及主要人员简表）；。

备注：后附团队人员承诺函

团队人员承诺函

致：

（投标单位）   授权  （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的（   项目名称、项目编号    ）的投标。我方针对贵单位组织的采购项目中拟投入人员的承诺如下：

- 我方承诺，投标文件中拟投入人员清单中人员为贵单位本次项目现场服务人员。实际工作管理中人员如与清单人员名单不一致，贵单位有权终止合同，同时扣除我方缴纳的质量保证金，由此造成的其他损失均由我方承担进行赔偿。

- 我方承诺在服务期内，我公司将采取相关措施保证项目管理工作人员的稳定，以利项目实施工作连续、正常进行。人员离职、调配、不符合贵单位标准辞退等非贵单位原因人员更换不超过40%，否则贵单位有权终止合同。

- 如果我方中标，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此人员资历的标准进行替换，并报贵单位审查。经审查通过后，方可更换。若未经贵单位批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的1%作为赔偿金。

- 我方承诺项目实施期间，在关键节点或工作内容较为集中阶段，贵单位有权要求我方增加项目成员保障工作正常开展，新增加人员应满足贵单位要求的资质能力。

- 我方承诺拟提供人员清单中人员均为责任心强，能够按照投标文件所述相关方案执行人员，如不符合贵单位标准，贵单位有权对人员进行更换。如备选人员不符合贵单位使用要求的，我方承诺提供不少于   人且不低于此人员资历的备选人员名单供贵单位选择。否则贵单位有权终止合同。

投标人（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：

拟投入人员承诺函

致：

（投标单位全称）授权（授权代表姓名）                  （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：      ）的投标。我方针对贵方组织的采购项目中拟投入人员的承诺如下：

- 我方承诺本次项目实施期间拟投入人员____名，其中我单位拟投入人员____名，原厂工程师拟投入人员____名，免费维保期内拟投入人员____名。

- 我方承诺本次项目实施的驻场服务按我方提供的投标文件中驻场人员配备提供驻场服务工作，若实际驻场人员与投标文件不符的，每变化1人，贵方有权按照要求进行相应处罚。

- 我方承诺本次投标文件中的专家人员及实施工程师的资质证书及服务经验均为真实有效可查的，满足招标文件要求。项目团队人员在项目实施期间提供全程驻场服务工作，按照贵单位的外包人员管理规定执行。团队成员的驻场服务时间按照贵单位此项目工作进度确定。

- 我方承诺在项目实施期间，我方将按照项目实施进度协调原厂工程师提供现场实施服务工作。

- 我方承诺在服务期内，我公司将采取相关措施保证项目管理工作人员及售后服务（维保）人员的稳定，以利项目实施工作连续、正常进行。人员离职、调配、不符合贵单位标准辞退等非贵单位原因人员更换不超过40%，否则贵单位有权终止合同。

- 如果我方中标，若由于特殊原因须更换实施人员和售后（维保）人员时，我方将以不低于此人员资历的标准进行替换，并报贵单位审查。经审查通过后，方可更换。若未经贵单位批准，我方擅自更换，我方愿按照行方要求处罚。

- 我方承诺项目实施期间，在关键节点或工作内容较为集中阶段，贵单位有权要求我方增加项目成员保障工作正常开展，新增加人员应满足贵单位要求的资质能力。

- 我方承诺拟提供人员清单中人员均为责任心强，能够按照投标文件所述相关方案执行人员，如不符合贵单位标准，贵单位有权对人员进行更换。如备选人员不符合贵单位使用要求的，我方承诺提供不少于2人且不低于此人员资历的备选人员名单供贵单位选择。否则贵单位有权终止合同。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

- 十二、服务能力情况

#### 1、经营场所或服务机构证明资料

| 经营场所或服务机构一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市 | 服务机构名称 | 本地机构类型 | 地址 | 负责人 | 联系方式 |
|  |  |  | 本地公司/分公司/办事处/协议单位 |  |  |  |

按序提供经营场所或服务机构房产证或房屋租赁合同复印件加盖投标人公章。

#### 2、产品仓储仓库证明资料

| 产品仓储仓库证明资料一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市 | 面积 | 类型 | 地址 | 负责人 | 联系方式 |
|  |  |  | 公司自有/租赁 |  |  |  |

按序提供能够体现仓库面积的房产证或房屋租赁合同和产品储存仓库照片加盖投标人公章。

- 3、备品备件及专用工具供应表

项目名称：

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（投标单位自行填报）

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年   月    日

- 十三、交货期及验收承诺

致：（招标人）

（投标人名称）  参加贵方组织的 （招标项目名称） 项目（项目编号为      ）的投标，如我单位中标，我方就本次投标产品到货验收服务承诺如下：

1.交付时间及承诺

我方承诺在收到中标结果起    自然日内按照招标文件要求完成供货，同时根据贵单位要求，将货物运送至指定地点。超过上述时间，每延迟一日，扣除合同款1万元。

2.包装及证明文件

（1）我方承诺提供的全部货物，均按照国家标准或专业标准进行包装。由于包装不善引起的货物损坏和损失均由我方承担。

（2）我方提供货物的包装上将标明收货人、合同号、目的地、货物名称和箱号。我方提供的每件包装箱内将附一套详细装箱单、货物说明书等文件。

3.到货及安装承诺

（1）我方负责安排技术人员免费为贵单位提供招标文件要求的相关服务，所有货物和自带材料的二次搬运、安装、安装废料的清理工作由我方负责。

（2）安装过程中，如发现货物存在损坏或不符合合同约定情形的，我方应当负责在发现之日起7个自然日内更换。同时我方负责安装中所有损坏零部件的无偿更换。超过投标文件中响应时间要求的，每延迟一日，将罚款2万元（扣除合同款2万元）。如超过30个自然日我方未按时更换，贵单位可以拒绝接受该货物或解除合同，贵单位按照合同约定扣除我方缴纳的履约保证金。

4.其他注意事项

（1）我方交货安装时将与其他施工单位友好协作、协调用水用电及现场资源。我方不会向贵单位或使用人提出时间和费用的要求。

（2）我方将文明施工、爱护现场其他设施设备。

（3）交货安装完毕要清理现场，不得留下垃圾，做到现场整洁、货物干净。

（4）我方安装期间，如在拆、装、搬运过程中造成原货物损失的，由我方负责修复或更换。

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月         日

- 十四、知识转移方案

致：（采购人）

（投标人名称）参加贵方组织的        项目（招标项目名称）（编号为         ）的投标，如我方中标，我方就本次投标产品知识转移承诺如下：

1.根据招标人要求，我方为设备用户提供免费现场培训，并提供培训资料，培训内容包括基本硬件连接、日常操作、简单维护、简单故障识别和排除等内容。

2.我方承诺中标后向招标人提供软、硬件设备的技术文档，提供的技术文档均与所提供的设备相一致，并确保技术文全面、详细、准确。能够满足招标人的系统安装、使用、维护的需要。

3.我方承诺技术文档至少包括：技术参考手册；包括产品安装手册、产品使用手册、系统管理员手册、用户手册等相关资料。

4.我方承诺在产品正式投入使用后，如果发生软件版本升级和设备更新变动的情况，向招标人提供必要的技术资料。

5.我方承诺提供具备丰富的培训经验及产品知识的专业讲解员,对用户相关人员进行从产品的软件使用到硬件结构、维修的全面技术培训。

6、……

7、……

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月        日

备注：投标人根据自身情况及项目特点提供项目提供对招标人的业务及技术人员在设备使用、维护、文档交付、培训等方面的知识转移方案，对以上承诺可自行添加补充承诺。

- 十五、服务承诺、维保计划及其他优惠条件承诺

致：（采购人）

（投标人名称）参加贵方组织的        项目（招标项目名称）（编号为         ）的投标，如我方中标，我方就本次投标产品服务及维保承诺如下：

1、我方承诺提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2、我方承诺采购人需要继续由我方提供售后服务的，我方以优惠价格提供售后服务。

3、我方承诺质保期过后，提供有偿终身维护，在接到采购人反馈后的响应和处理时间与质保期相同。

4、我方承诺将对该设备的维修材料、零配件完全按照成本价格收取费用。若发生故障时，按质保期内同样的要求进行维护处理。

5、我方承诺对人员的工时费、交通费等只收取成本费用。

6、我方承诺提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

7、我方承诺提供的货物符合国家相关规范要求且技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常、配置合理。能全面满足采购人提出的技术要求，具有良好的外观，适合安装场所的使用，确保达到最佳运行状态。

8、我方承诺同一主要部件出现质量问题经两次维修后仍无法使用，可以更换同规格、同型号的产品。

9、我方承诺自安装、调试正常运行并验收合格之日起30天内，如出现重大质量问题，可以选择退货。30天至60天内，如重大质量问题，可以选择换货。退、换货产生的运输等一系列费用由中标人承担。

10、我方承诺对于该设备正常使用过程中出现的质量问题，售后服务人员在接到反馈后2小时内响应，安排维修人员到达现场并提出解决方案，一般问题4～8小时处理完成，重大问题48小时处理完成，发生的全部费用由中标人承担，若需发回生产厂家，中标人承担往返费用。如故障不能立即解决或需异地调配零件；请尽量准确预计恢复时间，同时提供较为妥善的过渡方案。因设备本身质量问题所出现的故障，中标人将承担全部责任。

11、我方承诺定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。每年应不少于4次，走访人员费用由中标人负责。排除故障的期限不超过2个工作日。否则采购人有权指定第三方维修，产生的维修费用由中标人承担。质保期内定期对设备进行系统检测，全面保养维护。

12、我方承诺在质保期内，无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

13、我方承诺设有设备维修专线向采购人提供服务，保证在采购人工作时间内保持通讯畅通。

14、我方承诺服务人员详细记录每次维修、保养、随访等服务内容，服务记录需使用科室人员和设备管理人员共同签字生效，该服务记录将作为退还质保金的依据。

15、我方承诺售后服务响应时间：免费保修期间，提供7x24（每周7天，每天24小时，下同），由专业技术人员为客户提供产品咨询服务，并解答一切操作疑难。免费提供一切必要的技术支持服务，软硬件质量保障服务，提供服务机构当地市区内2小时、郊区及下辖县市4～8小时以内、其他地区24小时内的现场维修服务，排除故障时间在2小时内；由于供货商原因造成的各种硬件和软件故障，均在2小时内修复。

16、我方承诺，因提供的产品造成质量、安全事故，价格不符，以次充好、贴牌、产品供货与实际不符等招标文件要求的其他取消入围资格的条款，我方接受招标人取消入围资格的要求。

17、我方向贵单位提供其它售后服务承诺及质保承诺。包括以下内容：

①提供特殊时段，以及产品安装、系统变更和迁移、系统升级等的现场支持服务。

②免费更换正常使用下损坏的配件，提供免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务，包括运输途中的费用。

③每年至少免费4次现场维护，对用户方所购设备进行现场全面维护保养、咨询、升级服务，及时发现并解决问题。

④备件备品可以满足用户方日常使用、排除硬件故障、升级的需求。

⑤……

⑥……

（投标人可自行增加其他承诺）

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月         日

投标人根据自身情况及项目特点提供项目提供承诺本项目的服务方案、包括但不限于售后服务、配送服务、产品调配、更换、应急保障服务免费维保服务等内容。

- 十六、其他增值优惠措施

格式自拟

- 十七、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应仔细研读、对照招标文件规定的商务要求，偏离部分必须在上表中填写，并在评审现场主动说明偏离情况。如不填写视同完全响应。

2.投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与招标文件的商务条款相同。

3.如投标人与商务条款完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4.针对偏离项进行详细说明。

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月         日

- 十八、投标产品性能、技术参数详述

格式自拟

- 十九、技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标文件条目号 | 技术要求 | 是否响应 | 是否偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应仔细研读、对照招标文件规定的服务要求，偏离部分必须在上表中填写，并在评审现场主动说明偏离情况。如不填写，视同完全响应。

2.投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与招标文件的技术及服务要求相同。

3.如投标人与技术服务要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4.针对偏离项进行详细说明。

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月         日

- 二十、投标产品执行的制造、合格标准及证明材料

格式自拟

- 二十一、本项目实施方案

格式自拟

投标人根据自身情况及项目特点提供项目整体实施方案，方案内容应符合招标要求内容。方案内容包含但不限于：

1）工作范围和任务；

2）工作程序；

3）设备材料供货、安装调试和管理方案；

4）实施相关说明；

5）工作周期、进度控制计划、具体服务计划流程和各阶段进度保证措施；

6）设计图及施工方案图

- 二十二、本项目实施的施工方案

格式自拟

- 二十三、投标人主要业绩表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 投标设备名称、型号 | 合同 日期 | 数量 | 是否为类似业绩 | 委托单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 有效业绩：提供中标通知书、合同、竣工验收报告复印件加盖投标人公章；复印件要求清晰可见，须体现以下内容：委托人及受托人、委托人及受托人双方签字盖章、采购内容页（体现设备名称、型号及数量）、日期，缺项视为无效业绩。以上业绩须与投标人投标设备相符，如为未投标设备则视为无效业绩。

- 相关证明材料按照序号按序提供。

- 投标人须承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：         年       月         日

- 二十四、投标人提交的其它资料

投标人应提交的其它资料应包括：

（1）招标文件要求提供的其它资料等；

（2）评分细则要求提供材料及或响应人认为需要提供的其他说明和资料。