目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	4

第二章  投 标 须 知	8

第三章  招标内容及技术要求	29

第四章  合同主要条款	74

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 近三年同类产品销售业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：若羌县卫生健康委员会若羌县人民医院门（急）诊楼、医技楼、住院楼等设备采购项目（医疗设备） 项目编号：2041xzj078 招标内容：X线计算机断层扫描仪（64排及以上CT）1套、高清前列腺电切镜系统1套、麻醉机2台、电动骨科手术床1台、纤维支气管镜1台、可视喉镜3台、电动吸引器4台、电动吸痰器3台、气垫床5台、气囊测压表1台、多频振动排痰机1台、背心式排痰仪1台、营养泵2台、标签打印机1台、脉搏血氧监测仪1台、手术对接车2台、脊柱后路专用手术器械包1套、上肢骨折内固定专用手术器械包1套、下肢骨折内固定专用手术器械包1套、自动气压止血仪1台、呼吸湿化治疗仪3台、急性透析和体外血液治疗机1台、医用治疗带系统1套。 |
| 2 | 项目采购预算： 1321.24万元。 |
| 3 | 采购人名称：若羌县卫生健康委员会 联系人：罗永祥 联系电话：0996-7102485 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额（人民币）：260000元。 须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，须于2020年8月19日16:00时（北京时间）前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2、具有有效的营业执照。 3、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。 4、进口设备投标人，须携带投标人营业执照原件、中华人民共和国医疗器械经营许可证原件、医疗器械注册证原件、被授权人身份证原件，由投标产品的制造或生产商投标的，须提供制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；由代理商投标且领购招标文件的，须提供制造或生产商出具的针对本次投标的有效的唯一投标授权书原件。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、本项目不接受联合体投标。 7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。 |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2020年8月19日16:00时（北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目：正本壹份、副本肆份。 |
| 11 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼1号会议室。 |
| 12 | 开标日期：2020年8月19日16:00时 （北京时间） |
| 13 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼2号会议室。 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：按合同约定执行，如不满足此项要求，将视为重大偏离。 |
| 16 | 付款方式：合同签订后，全额支付合同款，同时中标人向若羌县人民医院支付合同款金额的10%作为履约保证金，设备安装验收合格后，履约保证金转为质保金，质保期结束后退还。 |
| 17 | 质保期：二年/三年（以第三章分项要求为准）。 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件、营业执照原件、医疗器械经营（生产）许可证原件，或者针对以上证件开具的公证书原件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |

第一章  招标公告

一、招标项目编号：2041xzj078

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线计算机断层扫描仪（64排及以上CT） | 1 | 800 | 套 |  | 进口 |
| 2 | 高清前列腺电切镜系统 | 1 | 110 | 套 |  | 进口 |
| 3 | 麻醉机 | 2 | 70 | 台 |  | 进口 |
| 4 | 电动骨科手术床 | 1 | 31.82 | 台 |  | 进口 |
| 5 | 纤维支气管镜 | 1 | 16 | 台 |  | 进口 |
| 6 | 可视喉镜 | 3 | 9 | 台 |  |  |
| 7 | 电动吸引器 | 4 | 0.48 | 台 |  |  |
| 8 | 电动吸痰器 | 3 | 0.36 | 台 |  |  |
| 9 | 气垫床 | 5 | 0.65 | 台 |  |  |
| 10 | 气囊测压表 | 1 | 0.35 | 台 |  | 进口 |
| 11 | 多频振动排痰机 | 1 | 2.5 | 台 |  |  |
| 12 | 背心式排痰仪 | 1 | 2.2 | 台 |  |  |
| 13 | 营养泵 | 2 | 1.8 | 台 |  |  |
| 14 | 标签打印机 | 1 | 0.2 | 台 |  |  |
| 15 | 脉搏血氧监测仪 | 1 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 手术对接车 | 2 | 4 | 台 |  |  |
| 17 | 脊柱后路专用手术器械包 | 1 | 2.8 | 套 |  |  |
| 18 | 上肢骨折内固定专用手术器械包 | 1 | 0.85 | 套 |  |  |
| 19 | 下肢骨折内固定专用手术器械包 | 1 | 0.78 | 套 |  |  |
| 20 | 自动气压止血仪 | 1 | 1.45 | 台 |  |  |
| 21 | 呼吸湿化治疗仪 | 3 | 27 | 台 |  | 进口 |
| 22 | 急性透析和体外血液治疗机 | 1 | 38 | 台 |  | 进口 |
| 23 | 医用治疗带系统 | 1 | 200 | 套 |  |  |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

2、具有有效的营业执照。

3、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。

4、进口设备投标人，须携带投标人营业执照原件、中华人民共和国医疗器械经营许可证原件、医疗器械注册证原件、被授权人身份证原件，由投标产品的制造或生产商投标的，须提供制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；由代理商投标且领购招标文件的，须提供制造或生产商出具的针对本次投标的有效的唯一投标授权书原件。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间：2020-7-29至 2020-8-5

上午：10:00-13:00，下午：15:30-19:00

2．报名（发售／获取）地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 新疆新之建工程咨询有限公司 业务三部。

3．标书售价(元)：200元/份

4．投标人购买标书时应提交的资料： 供应商购买招标文件时请随身携带法定代表人授权委托书及被授权人的身份证、营业执照。所有报名的供应商需提供上述资料原件及加盖企业公章的复印件一套交由采购代理公司存档。

进口产品的供应商须提供本公告“投标供应商资格要求：第4项”要求的资料原件，并提供加盖投标人公章的复印件一套交招标代理机构存档。

注：由于疫情影响，无法到现场报名的单位，可将上述报名资料的扫描件发送至邮箱xzjgczx@126.com，邮件标题应注明报名资料相应的项目名称、包号。收到回信确认后，电汇标书款并将汇款回单扫描件/截图及开票信息发送至上述邮箱，方视为报名成功。

六、投标截止时间：2020-8-19 16:00

七、投标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼1号会议室。

八、开标时间：2020-8-19 16:00

九、开标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼1号会议室。

十、投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 若羌县卫生健康委员会若羌县人民医院门（急）诊楼、医技楼、住院楼等设备采购项目（医疗设备） | 260000 | 中国银行乌鲁木齐市青年路支行 | 107673584569 | 网银、电汇 | 请备注项目简称及包号 |

十一、采购项目需要落实的政府采购政策

1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。(详见招标文件) 。

2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(详见招标文件)。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆新之建工程咨询有限公司

联系人：沈洁

联系电话：0991-8852232

传真：0991-8852230

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

2、采购人名称：若羌县卫生健康委员会

联系人：罗永祥

联系电话：0996-7102485

地址：若羌县城西新区塔里木大道人民西路

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 投标邀请

4.1.2 投标须知前附表

4.1.3 招标书

4.1.4 投标须知

4.1.5 招标内容及技术要求

4.1.6 合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 近三年同类产品销售业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(2)医疗器械经营（生产）许可证（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(3)投标代表的授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(4)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(5)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(6)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 开标一览表

(2) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(3) 商务条款偏离表

(4) 近三年同类产品销售业绩（附合同或者中标通知书复印件）

(5) 售后服务承诺书及培训计划

(6) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的检验报告和对外印刷的宣传彩页作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(5)项、第8.1.3条中第(2)(3)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：详见“投标须知前附表”。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付提交。由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、帐号，并按16.1条要求的数额办理，投标保证金须于2020年8月19日16:00前，交到新疆新之建工程咨询有限公司指定的帐户，公示期结束后予以退还。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：若羌县卫生健康委员会若羌县人民医院门（急）诊楼、医技楼、住院楼等设备采购项目（医疗设备）

⑶招标编号：2041xzj078；

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带《投标须知前附表》第22条要求的证件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，投标人名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-5项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分

|  | 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分40分 | 价格 |  | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
|  | 商务条件 | 付款方式 | 1分 | 鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。由专家根据优先次序，酌情打分。 |
|  |  | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  |  | 业绩 | 5分 | 投标企业近三年的同类产品销售业绩，每提供1项业绩得0.5分，满分5分。以投标人提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书原件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  |  | 企业信誉 | 1分 | 企业信用等级、商业信誉、用户履约评价及生产企业具有国际、国内质量体系认证，以此推断投标人的企业信誉，并能提供证书原件的得1分。 |
|  |  | 标函质量 | 2分 | 投标文件制作的完整性等编排规范的得0-2分。 |

- 技术部分

|  | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分60分 | 技术参数响应 | 30分 | 技术参数满足招标文件要求得30分；技术参数不满足*号条款的每偏离一条扣除3分；其他技术条款每偏离一条扣除1分，最低得0分。 |
|  | 技术支持资料 | 6分 | 技术支持资料由专家按资料的完整度酌情打分，核心设备有技术支持资料的得6分，无技术支持资料的不得分。 |
|  | 投标产品技术先进性、实用性 | 10分 | 产品性能综合评价优秀的7-10分，综合评价良4-6分，综合评价一般0-3分。 |
|  | 故障响应 | 2分 | 故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容符合招标文件要求得2分。 |
|  | 辅件 | 2分 | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要，并在投标文件中提供耐用性测试有效证明文件得2分。 |
|  | 售后服务 | 10分 | 售后服务内容及机构设置、人员是否充分满足用户需求。 售后服务方案综合评价，优秀的4-5，综合评价良2-3分，综合评价一般0-1分。 制造商在自治区至少有5名及以上的工程师身份证、在职证明（相关驻场证明文件）。满足要求的2分，每增加1人得1分，加分最多不超过3分，不满足要求的不得分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑供应商近三年的类似销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

① 《中小企业声明函》。

② 供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③ 供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④ 供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签订经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830002

联 系 人：楼谦  沈洁

电    话：0991-8852232

传    真：0991-8852230

第三章  招标内容及技术要求

需求一览表

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线计算机断层扫描仪（64排及以上CT） | 1 | 套 |
| 2 | 高清前列腺电切镜系统 | 1 | 套 |
| 3 | 麻醉机 | 2 | 台 |
| 4 | 电动骨科手术床 | 1 | 台 |
| 5 | 纤维支气管镜 | 1 | 台 |
| 6 | 可视喉镜 | 3 | 台 |
| 7 | 电动吸引器 | 4 | 台 |
| 8 | 电动吸痰器 | 3 | 台 |
| 9 | 气垫床 | 5 | 台 |
| 10 | 气囊测压表 | 1 | 台 |
| 11 | 多频振动排痰机 | 1 | 台 |
| 12 | 背心式排痰仪 | 1 | 台 |
| 13 | 营养泵 | 2 | 台 |
| 14 | 标签打印机 | 1 | 台 |
| 15 | 脉搏血氧监测仪 | 1 | 台 |
| 16 | 手术对接车 | 2 | 台 |
| 17 | 脊柱后路专用手术器械包（32件） | 1 | 套 |
| 18 | 上肢骨折内固定专用手术器械包(21件) | 1 | 套 |
| 19 | 下肢骨折内固定专用手术器械包(21件) | 1 | 套 |
| 20 | 自动气压止血仪 | 1 | 台 |
| 21 | 呼吸湿化治疗仪 | 3 | 台 |
| 22 | 急性透析和体外血液治疗机 | 1 | 台 |
| 23 | 医用治疗带系统 | 1 | 套 |

技术要求

品目一：X线计算机断层扫描仪（64排及以上CT）

一、概述

本次招标采购设备为多层螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

1 货物名称:X线计算机断层扫描仪（64排及以上CT）

2 数量：1套

3 主要技术规格：

3.1 要求最新机型和最新的硬件、软件版本

3.2 机架物理转速：0.40秒/360（不接受等效值）

3.3 探测器列数：64排

3.4 探测器在等中心Z轴有效覆盖宽度40mm

3.5 探测器物理最小单元Z轴实际物理尺寸0.625mm

3.6 滑环类型：低压滑环

3.7 轴位扫描成像：128层/360

3.8 集成化整板（非拼接板）探测器

4 交货期：按合同约定

5 目的地：医院指定地点

三、设备技术要求及相应配置

*为重点关键参数

（一）、资质要求：

1 产品认证：提供CFDA国家医疗器械注册证、提供FDA、CE认证、要求2019年后注册的新产品。提供原厂技术白皮书

*2 主要部件：球管、探测器、高压发生器等核心部件与CT为同品牌厂家自主研发生产。提供主要部件检测报告来详细说明。

（二） 、主要参数：

1 机架系统：

1.1  机架孔径：≥68cm

1.2  球管焦点到等中心点的距离：≤54cm

1.3  球管焦点到探测器的距离：≤98cm

1.4  机架内部冷却方式：风冷

1.5  智能数控触摸平板尺寸：≥12寸

1.6  可以在智能数控平板上选择病人、扫描部位和扫描协议：具备

1.7  机架病人信息显示：有

2  探测器：

2.1  探测器类型：集成化探测器，提供最新版探测器，并提供相关资料依据

2.2  亚毫米探测器排列：≥64排

*2.3  每排探测器物理个数：≥830个

*2.4  探测器单元总数：≥54000个

2.5  共轭采集技术：有

2.6  轴位扫描成像：≥128层/360°

2.7  探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度：≥40mm

2.8  探测器采样率：≥4800HZ

2.9  探测器头部单圈扫描覆盖宽的：40mm

2.10  探测器体部单圈扫描覆盖宽的：40mm

2.11  亚毫米最小扫描层厚：0.625mm

3  球管及高压发生器：

3.1  高压发生器功率：≥70KW

3.2  球管阳极热容量：≥7MHu

*3.3  阳极最大散热率：≥1000KHU/min

*3.4  球管最小输出电流：≤10mA

3.5  最大毫安输出：≥560mA

*3.6  球管最高电压：≥140KV

*3.7  小焦点大小：≤0.7mm×0.7mm

3.8  大焦点大小：≤1.0mm×1.0mm

*3.9  连续螺旋扫描时间：≥110s

4  扫描床：

4.1  床水平移动范围：≥1745mm

4.2  床水平移动速度：≥175mm/s

4.3  床面可降至离地面最低距离：≤460mm

4.4  床面可降至离地面最低距离：≥990mm

4.5  床定位精度：±0.25mm

4.6  床载重量：≥227KG

5  扫描参数：

5.1  最快扫描速度（360度非等效）：≤0.40s

*5.2  体部扫描最高球管电压：≥140KV

5.3  增强扫描最高球管电压：≥140 KV

5.4  亚毫米最小扫描层厚：≥0.625mm

5.5  定位像长度：≥160cm

5.6  定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度

*5.7  图像最快重建速度：≥45幅/秒（技术白皮书中有说明）

5.8  最低可分辨CT值：-31743Hu

5.9  最高可分辨CT值：+31743Hu

5.10  螺旋扫描最高电压：≥140 KV

5.11  亚毫米最薄重建层厚：≥0.625mm

6  图像质量与剂量：

6.1  空间分辨率 MTF10%：≥16LP/cm

6.2  可视空间分辨率：≤0.28mm（技术白皮书中有明确标明）

6.3  密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量：≤4.87mGy（技术白皮书中有明确标明）

6.4  提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台：提供相关证明资料

6.5  提供去金属伪影技术：具备，需要技术白皮书中明确说明

7  临床应用软件：

7.1  MPR：有

7.2  MPVR：有

7.3  3D软件包：有

7.4  最大密度投影MIP：有

7.5  最小密度投影MinIP：有

7.6  表面三维SSD：有

7.7  模拟手术刀技术：有

7.8  透明技术：有

7.9  三维容积显示VR：有

7.10  三维血管CTA：有

7.11  仿真内窥镜功能：要求该功能可显示管腔器官的内部和外部，并可作动态内窥镜(即模拟飞行)

7.12  CT电影：有

7.13  造影剂智能动态跟踪：一次注射完成

7.14  肺纹理增强软件：有

7.15  运动伪影校正软件：有

7.16  后颅窝伪影校正软件：有

7.17  脑组织表面积分重建：有

7.18  脑出血精确测量：有，要求一键式测量

7.19  直接二维多平面浏览器：有

7.20  直接三维重建功能：有

7.21  X射线优化滤过功能及装置：有

7.22  低剂量肺扫描技术：可达到最低4mAs的扫描剂量

7.23  高分辨率肺扫描软件：有，可提供融合的高分辨率肺扫描

8  心脏成像功能：

8.1  心脏扫描速度（360度）：≤400毫秒

8.2  心脏扫描扇区重建方式：≥4扇区

8.3  4D心脏电影重建：有

8.4  零键心脏处理工作流：有，要求全自动、零键操作，选择病人姓名即可直接得到全部3D、2D图像。

8.5  冠脉及心脏的三维成像：有

8.6  短轴、长轴重建：有

8.7  任意截面的实时二维心脏成像：有

8.8  各期相图像：有，从0%-99%

8.9  冠脉搭桥及支架通透性显示：有

8.10  冠脉内窥镜：有

8.11  自动定义冠脉中心线及中心平面：有

8.12  对冠脉直径可进行连续、定量测量，并显示狭窄曲线：有

8.13  冠状动脉搭桥及支架放置计划：有

8.14  冠状动脉斑块类IVUS分析：有

8.15  CAD冠脉彩色编码技术：有

8.16  心脏彩色透视功能（一键式操作分别重建左右房室）：有

8.17  零键式左心功能分析：有

8.18  冠脉树自动提取功能：有

8.19  心肌相对灌注：有

8.20  1024高清支架成像：有

8.21  心脏去错层功能：具备

9  单键去骨技术：有

10  外周血管自动提取及分析：有

11  血栓自动提取及测量：有

12  腹部多期相融合：有

13  PACS信息自动搜索、自动调入：有

14  病灶边界自动勾画及测量：有

15  主控制台 ：

16  肺结节自动检测功能：具备

16.1  可以根据需求自动检测出2mm以上的肺结节：具备

16.2  自动提取肺结节，显示肺结节体积：具备

16.3  自动显示肺结节和周围的组织关系：具备

16.4  具备患者复查自动匹配图像功能：具备

17  高级融合功能，能够融合MR，PET不同设备的图像，能够融合和匹配同一患者不同时间的图像：具备

17.1  能够融合 MR的图像：具备

17.2  能够融合PET的图像：具备

17.3  能够融合MR、PET不同设备的图像，能够融合和匹配同一患者不同时间的图像：具备

18  高级脑卒中直通车功能包：具备

18.1  同时载入一次CT中风诊断检查的多个系列：具备

18.2  自动同步来自多相位CTA（mCTA）的所有相位：具备

18.3  提供智能彩色编码显示功能，让您可以在一个单一合成视图中轻松自信的识别血管增强时间，包括侧枝循环情况。：具备

19  主控台：

19.1  主频：≥8×2.1 GHz

19.2  内存：≥64 GB

19.3  硬盘容量：≥2000 GB

19.4  图像存储量：≥460000幅无压缩图像（512×512）

19.5  1024×1024重建矩阵：具备

19.6  同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行：有

19.7  同步同屏显示不同方式后处理的图像：有

19.8  高分辨率显示器：2台，23英寸液晶彩显   （1920×1080）

19.9  自动照相技术：有

19.10  自动语音系统及双向语音传输：有

19.11  Dicom3.0 网络接口：有

19.12  远程维修诊断系统：有

19.13  Dicom3.0激光相机接口：有

*20  原厂原装高级后处理工作站（必须提供原厂进口工作站）：具备，提供相关证明资料

20.1  主频:：≥6×3.7 GHz

20.2  内存：≥32GB

20.3  硬盘：≥2T

20.4  图像存储(512×512)：≥2400，000幅

20.5  显示器：2台，23英寸液晶彩显示器（1920×1080）

20.6  图像在主机与工作站之间双向传输的功能：有

20.7  工作站与其他影像设备（CT，DSA，MR，CR 等）联网，共享功能：有

20.8  jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘：有

20.9  工作站激光相机DICOM接口：有

21  其他配置：

21.1  图像存档系统(CD-R)：有

21.2  图像存档系统(DVD-R)：有

21.3  心电门控装置：有，提供心电监护，完成CT扫描的心电门控

21.4  冠状头托：具备

21.5  牵引带：具备

21.6  输液袋固定架：具备

21.7  长身固定带：具备

21.8  CT扫描桌：3台

21.9  CT扫描椅：6把

21.10  扫描床防撞防护：具备

22  售后服务：

22.1  整机保修期两年，球管保修壹年：具备

22.2  提供远程维修诊断系统：具备

22.3  提供生产厂家在新疆地区设有常驻CT工程师、维修站点、联系电话、详细地址信息等，（CT工程师≥8人，且提供相关资质证明及社保证明）：具备

22.4  国内有固定的配件仓库：提供国内配件总金额及仓库详细地址：具备

22.5  国内有800免费电话 维修系统 并提供7×24小时服务：提供详细电话号码：具备

22.6  开机率%：保修期内开机率 ≥95%（按一年365天计算）：具备

23 配空调2台，其中机房4匹空调1台，操作间2匹空调1台：

24 配与该设备相匹配的电源、电缆、UPS、激光打印机：

25 配抢救柜一个；心肺复苏按压床板一块；机床床垫3套：

26 提供负责机房免费设计和机房防护屏蔽装修：

27 高压注射器1台：

27.1 知名品牌，能与该设备匹配，完成各种造影需求：

27.2 高压注射器配套使用耗材须为巴州地区中标产品或自治区阳光采购中标产品，能提供相关证明，如政采云平台或新疆维吾尔自治区医疗机构医用耗材交易平台：

品目二：高清前列腺电切镜系统

一、设备名称：高清前列腺电切镜系统

二、整体招标要求：

1 整套设备原装进口

2 知名品牌，主机在新疆装机≥40台

*3 厂家在新疆地区常驻不少于6名售后工程师

*4 主机光源分体设计

三、具体参数要求

（一）全高清数字摄像平台系统1台：

1 数字化全高清晰度1080P-HDTV输出

*2 兼容医院现有同品牌内镜

*3 除等离子电切镜外，还可连接同品牌电子胆道镜，降低医院采购成本

*4 具有峰值、平均、自动三种自动测光模式，使图像的整体亮度达到最佳效果。

5 具有色调调节功能，红色调节：±8档、 蓝色调节：±8档、色度调节：±8档

6 具有至少三种对比度模式

*7 HDTV信号输出：模拟信号RGB、YPbPr；数字信号HD/SD-SDI和DVI。

8 SDTV信号输出：可同时输出VBS复合视频、Y/C、 YPbPr、 RGB信号

9 可预设内镜遥控按钮功能，通过内镜遥控按钮切换到NBI窄带光模式

*10 具有NBI窄带光检查功能，增强粘膜表面血管和其他组织的可视性，提高早期病变检出率

（二）医用液晶显示器1台：

*1  ≥26寸 全HD液晶显示器。

2  ≥分辨率 1920 × 1080点。

*3  信号输入： HD/SD-SDI、BNC复合视频信号、 Y/C、HD15、DVI数字信号。

4  信号输出：HD/SD SDI、BNC复合视频信号、 Y/C、HD15、DVI数字信号，克隆输出3G/HD-SDI。

（三）氙气冷光源1台：

*1  氙灯冷光源≥300W，色温≥6000K，接近自然光。

*2  双灯设计，有备用灯，备用灯12v 35w。可自动切换至备灯。

*3  有正常和高强度两种亮度模式。

4 调光方式同时有自动/手动两种。

*5  自动曝光≥17档

*6  具有NBI窄带光观察模式，增强粘膜表面血管和其他组织的可视性，提高早期病变检出率

（四）高清摄像头一个

1、重量≥65g，减轻手部疲劳。

2、隔行扫描，CCD高清摄像头，提供高清画质。

*3、具备操作简便的NBI窄带成像功能。

4、可环氧乙烷气体灭菌，低温过氧化氢等离子体灭菌。

（五）等离子电切镜一套

*1、光学视管直径4mm，视野角度：12°

2、可高温高压、低温等离子灭菌。

*3、外管鞘26 Fr，双旋阀，可旋转，可持续灌流，保持视野清晰。

4、内管鞘带闭孔器，管鞘非正圆设计，增加灌流通过量。

5、内管鞘具有特制陶瓷先端部。

*6、插入顺畅，所有管鞘均经过非磨砂处理，增加表面润滑剂逗留，提供快速轻松的插入，降低插入或退出时对尿道粘膜的机械性损伤

7、内外管鞘之间锁定紧密，防止漏水，可360度旋转。

8、光学视管与管鞘直插式锁定，方便稳定。

9、工作把手与内管鞘间，直插快速锁定，不滑脱。

*10、不需负极板，减少闭孔神经反射风险，实现干净并精确的电切和电凝。

（六）高频电刀1台

*1 涵盖单极和双极、生理盐水电切等所有应用模式，可进行开放式，腹腔镜下和内镜手术

2 具有纯切，混合切，软凝固及喷洒功能等多种单极模式。每种切割凝血模式具有低中高三种功效；且一键可调

*3 可进行生理盐水前列腺电切，宫腔电切-等离子电切手术

4 触电防护等级 CF， I 级

*5 与同品牌气腹机联动可实现自动排烟功能

6 主机面板触摸大屏显示；与接口一一对应；

7 具有中文操作界面

8 具有自动报警功能；可识别报警故障，进行中文提示错误代码以及解决路径

9 自动监测切割与凝血时的火花大小

10 可根据不同手术或者术者喜好，存储至少30种的手术模式，一键切换

*11 可升级为外科手术能量平台，兼具双极超声刀功能

（七）配专用台车1台。

（八）配套使用耗材及配件须为巴州地区中标产品或自治区阳光采购中标产品，能提供相关证明，如政采云平台或新疆维吾尔自治区医疗机构医用耗材交易平台。

（九）质保：电刀、电切镜镜头、摄像头3年质保，其他主机、光源等1年质保

品目三：麻醉机

一、设备名称：麻醉机

二、具体参数要求

1.高档全能麻醉机，整机原装进口，麻醉领域的主流品牌。

2.详细参数

2.1 适用于成人及小儿的吸入麻醉，主机挥发罐麻醉呼吸机品牌统一，内置电池断电后工作大于等于90分钟；

2.2 双气源接口，双罐位可兼容，气动电控，或电动电控；

2.3 全中文操作和显示，上升式风箱，安全直观，适用于成人到小儿手术以及全紧闭低微流量麻醉；

2.4 小儿麻醉无需更换风箱；

2.5 独立液晶显示屏，具有支撑臂，根据医生视角调节屏幕位置；

2.6 通气模式容量控制；

2.7 气体回路一体化设计，屏幕数字显示实际参数，气道压力波形图，压力控制，手动通气，自主呼吸，电子PEEP；

2.8 具有特殊工作模式：待机模式和体外循环模式；

2.9 机器快速启动，开机自检时间30秒，适用于各种紧急抢救；

2.10 具备两个挥发罐位置，具备互锁装置；

2.11 呼吸回路，二氧化碳吸收罐可高温消毒；

2.12 智能内嵌呼吸回路，吸入和呼出双高精度传感器。保证流量自动实时补偿；

2.13 麻醉回路：开放，半开放，半紧闭，全紧闭；

2.14 挥发罐出厂前一次标定，无需维护，具有压力，流量，温度自动补偿功能；

2.15 输出浓度恒定，高精度氧气流量计，最小刻度不大于5ML，适宜于低流量和微流量麻醉；

2.16 潮气量5-1500ML/分，呼吸频率4-65次/分，吸呼比2：1-1：6，可调；

2.17 压力限制12-99CMH2O，PEEP范围0，4-30CMH2O，机械安全阀予置0-70KPA；

2.18 监测参数：峰压，平均气道压，PEEP，分钟通气量，潮气量，叹气呼吸：150%所设潮气量，最大限度一升，气道压力报警等；

3.配置：呼吸回路一套可消毒，二氧化碳吸收罐2个。七氟烷挥发罐一个。

4.质保2年。

品目四：电动骨科手术床

一、设备名称：电动骨科手术床(附平移及悬吊骨科牵引架型)

二、具体参数要求： (附平移及悬吊骨科牵引架型)

1、原装进口国际品牌全电动油压多功能综合手术床，适用于手外科、骨科、心胸外科、普外科、泌尿外科、妇产科、眼科、整形科、直肠科、耳鼻喉科及内窥镜手术等。

2、底座、升降柱全用优质不锈钢覆盖，可保用15年以上不生锈。

3、床垫采用高级人造皮柔垫，防水抗污，防静电，透X线，且易拆卸各清洗，床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能，且透X线，可在术中对病人进行身体各部位C型臂透视。

*4、采用电动油压驱动完成手术床床面升降、头脚倾、左右倾、背板升降、刹车及释放，且要求电动刹车配备紧急及停电释放功能。

5、手术床底座采用四方型设计，圆型中置式立柱，内藏式四个脚轮，移动性、转向性和稳定性佳，底座四周无凸出物且具内缩式设计，利于术者脚尖伸入，让身体自然垂直手术，以减少术者疲劳。

6、要求有线控制器在通电状态下具有防误操作保护功能。

*7、手术床台面可在不移动底座时水平旋转180°，并能于任何角度固定床身，且能正常操作各种体位。

*8、手术床横转、纵转等体位变换结构具有国家认证专利之余隙补偿功能，不会因手术床长期使用而产生间隙，确保床台稳定性及耐久性。

9、手术床床面具纵向平移功能，纵向平移≥30cm，以方便手术中C型臂的使用。

10、手术床床面尺寸：长度 ≥206cm，宽度: ≥50cm

11、手术台高度可调节范围：60㎝~95㎝

*12、横向倾斜(左/右)：≥30°，纵向倾斜(头低足高/头高足低) ：≥30°，背板角度：向上≥80°，向下≥30°

13、头板角度： 向上≥45°，向下≥90°

14、脚板角度：向上≥20°，向下≥90°

15、手术床承载重量：≥250kg

16、骨科牵引架主结构全用优质不锈钢制成，悬空式设计，并配备配件台车。

17、要求牵引架安装及拆卸方便，牵引架安装后与台面无间隙，且稳定性高。

*18、骨科牵引架之骨盘架具有国家认证“工字型”设计， 并于骨盘架连接手术床端设有左、中、右三个插接位置，方便骨盘板的左、中、右移动，以避免髋关节手术时牵引支架的阻挡，使C型臂操作无障碍、无死角，可完全透视，并能使术者更接近病患操作手术。

19、“工字型”设计之骨盘架纵向延伸杆设有前、中、后三个插口，可插接侧卧位支架，方便侧卧位支架的前后移动，且侧卧位支架可升降设计，以适用于男女、成人、儿童等不用大小之骨盘手术需要。

20、牵引杆可大幅变换角度，可伸缩式设计，以加大牵引架可调范围，适用所有人群。

21、牵引架支撑臂伸缩行程：≥40cm

22、牵引架第一关节纵转角度：≥160°，第二关节后转角度：≥200°

23、脚踝固定器旋转角度：≥360°

24、牵引架牵引行程：≥20cm，侧卧架升降行程：≥20cm

25、牵引架在架设落地支撑架状况下，可承载重量：≥50kg

26、手术床单套标准配置：

26.1、头板 :1块；

26.2、手板:2支；

26.3、脚板 : 2块；

26.4、床垫 :1组；

26.5、布帘架:1组；

26.6、手控制器:1组；

27、配置：麻醉架，头托，双层托手架，眼科手术板，配床垫，头板1件，搁手板2件，分体式腿板，背板，座板，托腿架2件，支肩架2件，应急控制面板，电源220V，50HZ，遥控器。

28、配内置应急电源蓄电池断电可工作5小时以上。

29、质保两年。

品目五：纤维支气管镜

一、设备名称：纤维支气管镜

二、主要技术技术参数和要求

1、视野角：≥120度

2、景深：3-50 mm

3、外径尺寸：插入部外径5.0mm。先端部外径4.9mm

4、弯曲角度：上180度，下130度

5、长度：全长≥900mm，有效长度≥600mm

6、钳子管道：钳子管道内径2.2mm

7、可视距离：最短可视距离≥5mm

8、镜身洗涤性能：

*8.1、镜身洗涤性能良好：活检管道独立清洗消毒，有效防止感染。

8.2、消毒灭菌性：吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌，减少了交叉感染情况的发生。

9、配消毒器械盒 1个

三、质保两年

品目六：可视喉镜

一、设备名称：可视喉镜

二、主要技术技术参数和要求

1 镜片和手柄之间的连接采用最新锁扣技术，并且镜片固定支架采用高强度的金属制作。安全性能达到最大化

2 成熟可靠功能完备的电子方案和高清数字化摄像系统，搭配3″TFT 彩色显示屏

3 具有拍照、摄录、定格功能

4 显示屏旋转角度：前后0-180 度、左右旋转0-270度，叶片型号齐全，具有大中小不同型号

5 具有AV 输出功能

6 具有双重防雾功能，无需开机预热，即开机即可防雾。采用全球最先进的防雾技术， 视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm 的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免盲穿和误穿。

7 大容量存储卡具备热插拔功能，并能通过数据线方便传输数据

8 喉镜叶片国际新设计通用喉镜片，符合人体工学，无菌包装

9 显示屏：3″TFT

10 像素：≥200 万

11 分辨率：1280×1024

12 视场角：≥90°

13 有效景深：≥5-100mm

14 内存容量：>8000 张照片

15 电池放电时间≥6h

16 光源内置高功率防水LED 光源，光照度：≥800lux

17 充电器输入:100~250V，50Hz

18 充电器输出:4.2V-12V，1000mA

19 充电时间:≤8h

20 质保三年

21 配套使用耗材须为巴州地区中标产品或自治区阳光采购中标产品，能提供相关证明，如政采云平台或新疆维吾尔自治区医疗机构医用耗材交易平台。免费配一次性使用喉镜片50片。

品目七：电动吸引器

一、设备名称：电动吸引器

二、技术参数：

*1 高负压/高流量，用于手术室术中吸引

2 电源：AC220V+-220V，50HZ+-1HZ

3 极限负压值：≥0.09MPA

4 噪音：≤60db(A)

5 电机功率：120VA

6 吸引泵：活塞泵

7 抽气速率：32 L/min；带溢流保护装置，有导管架和悬挂清洗杯，带后附箱

8 输入功率：180VA

*9 贮液瓶：2500ml/只，2只，每台另配两只贮液瓶。

10 质保两年

品目八：电动吸痰器

一、设备名称：动态心电分析系统

二、技术参数：

1 采用全塑面板设计，移动方便

*2 负压源采用无油式活塞泵；环保清洁；方便省事，无需日常加油保养

3 电源：AC220V+-220V，50HZ+-1HZ

4 极限负压值：≥0.08MPA

5 噪音：≤65db(A)

6 抽气速率：20L/min

7 输入功率：180VA

*8 贮液瓶：2500ml/只，2只，每台另配两只贮液瓶。

9 质保两年

品目九：气垫床

一、设备名称：气垫床

二、技术参数：

1 医用气垫床，用于预防褥疮

*2 舒适球形款，可安全承重≥300斤；尺寸：2000×90mm

3 医用PVC面料，无异味，防滑，软硬可以调节

4 品质气泵，静音气泵，无噪音，交替按摩。

5 质保两年

品目十：气囊测压表

一、设备名称：气囊测压表

二、技术参数：

*1 原装进口。

2 气囊测压表和配件用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管充气、放气及压力检测

3 气囊测压表由压力表(表盘及面板保护圈组成)、充气手柄组成，配置有附件（延长管）1根。

4 气囊侧压表为弹簧管机械指针式压力表。

5 连接管为PVC材料，面板保护圈为橡胶材料

6 指针

6.1 以指针停留在绿色区域范圈内为最佳压力范围

6.2 指针偏至绿色虚线范围内，气囊压力偏高

6.3 充气时不宜将压力充致指针停留在红色范围，以避免组织损伤的风险。

7 有抽气功能，可将气囊内气体抽出（拔管时使用）

8 气囊测压表后面有独特设计挂钩.可将其挂置于各类围栏、架子上

9 质保两年

品目十一：多频振动排痰机

一、设备名称：多频振动排痰机

二、技术参数：

1、结构形式：柜式机。

2、输出路数：独立双通道（可同时做两成人，成人款）。

3、*显示界面：全电子液晶显示界面。

4、*操作方式：一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现(可提供实用新型专利证书佐证) 。

5、传动形式：C型标准传动形式。

6、*传动轴：采用不锈钢制作，不会产生断裂。

7、*动力头： C型标准传动形式，动力头外径尺寸90mm。

8、*C型标准传动形式：标配有12种治疗头，可适用于不同体质患者的体位引流。

9、*操作手柄可360度自由传动，不受任何体位限制要求。

10、*伺服系统电路设计：主机内置伺服系统电路设计，且注册证上必须标明有“动力补偿能力≥3Hz”字样，用来实现设定频率和动力输出频率保持一致，且可提供该设备计算机软件著作权证书佐证。

11、*工作模式：手动模式及四种智能模式

12、定时时间：1-60分钟连续可调（手动模式）。

13、振动频率为10-60Hz，连续可调，步距1Hz（手动模式）。

14、定时范围为5、10、15、20分钟（自动模式）。

15、振动频率为：10-60 Hz，连续可调，步距1Hz（自动模式）。

16、连续工作时间可长达24小时以上，且工作无噪音。

17、*安全性:仪器通过电磁兼容检测（可提供电磁兼容报告佐证）。

18、*主机脚轮：承重且有防静电缠绕头发丝等异物功能，推动轻便。

19、质保三年

品目十二：背心式排痰仪

一、设备名称：背心式排痰仪

二、技术参数：

1、振荡频率：1-13Hz可调，其中5-13Hz精度：1Hz

2、压力范围：0-5Kpa

3、振荡压力：1-10级可调，步长：1级

4、工作时间：1-60分可调，步长：1分钟

*5、咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整）

*6、气动紧急停止安全开关；

7、4.3寸单色中文LCD显示，中文导航式操作指引，简单方便，多项安全提示，确保治疗效果；

*8、采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年。

9、倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感；

*10、SD卡无限量存储患者治疗情况等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目

11、质保三年

品目十三：营养泵

一、设备名称：营养泵

二、技术参数：

*1 流速：1mL/h～2000mL/h，可按1、5、10mL/h递增或递减

2 误差

速度误差：±5%（使用专用管路及营养液）

流量误差：±5%（使用专用管路及营养液）

3 预置量：1ml~9999ml，以1、5、10ml递增或递减

4 阻塞灵敏度：高、中、低三档可选择，也可关闭。根据测试的营养泵运行时实时压力值，确定压力报警值三档范围为：高：70～120 Kpa ，中：40～90 Kpa，低：20～60Kpa

5 报警功能：：“气泡”、“阻塞”、“完成”、“开门”、“欠压”、“电池耗尽”、“操作遗忘”、“速度异常”“通讯异常”“超温”报警，且根据不同报警级别按照优先等级报警。

6 气泡：开、关

*7 快排速度：600mL/h～2000mL/h

*8 反抽冲洗：有

*9 加热温度：

范围：30℃～37℃

精度：±5℃（室温，流速 ≤ 200mL/h）

10 连续工作：连续工作时间不小于24小时

*11 内置电池工作时间：充电大于8小时，以100mL/h速度运行6小时以上欠压，欠压半小时后耗尽

12 功耗：不大于20VA

13 外形尺寸(mm)：150(长)×120(宽)×60(高)，不含底座及突出部分

14 安全分类：П类和带内部电源以及具有应用部分的CF型

15 防水等级：

15.1主壳体：IPX5

15.2 底座：IPX3

16 工作环境：

16.1 环境温度：10℃～30℃；

16.2 相对湿度：30%～75%（无结露）；

16.3 大气压力：860 hPa～1060hPa；

16.4 使用电源：交流输入：AC220V/50Hz、内部电池：DC12V、外接电源：DC12V（可连接车载12V电源）

16.5 营养泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。

17 存储环境：包装好的营养泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+45℃。

18 质保三年

19 配输注架1个

品目十四：标签打印机

一、设备名称：标签打印机

二、技术参数：

1 打印方式：热感式/热传式。

2 打印分辨率：203dpi。

3 打印速度：5.1-7.6cm/秒

4 打印长度及宽度：宽度最大10.5cm，长度最大109.2cm

5  CPU类型：32位RISC微处理器

6 通讯接口：并口、RS232、USB

7 纸张类型：纸卷式、标签式

8 操作温度：4-38摄氏度

9 字型：5种国际标准字型，1.25mm至6mm，最大可达24×24，四方面旋转0至270°，可由软件下载windows字型。

10 耗材：配套使用耗材须为巴州地区中标产品或自治区阳光采购中标产品，能提供相关证明，如政采云平台或新疆维吾尔自治区医疗机构医用耗材交易平台

11 质保三年

品目十五：脉搏血氧监测仪

一、设备名称：脉搏血氧监测仪

二、技术参数：

1 ≥2.4英寸彩色高分辨率屏幕显示。

2 支持血氧和脉率监测。血氧饱和度测量范围为0-100%，分辨率为1%。脉率测量范围为18-300bpm，分辨率≥1bpm。

3 多功能复用接口，支持红外传输，方便实时导出。

4 可选点测和连续监护2种工作模式，连续监护模式下可存储≥90小时数据，点测模式下可存储≥4000组病人数据。

5 根据 IEC60601-1分类，电击防护类型为II 类（含内部电源），电击防护等级：BF（抗除颤）。

6 防水等级大于等于IPX2。

7 使用新的满电量的电池，在环境温度 25为摄氏度时，可连续测量≥36 h。

8 电池电量具有低电量报警指示功能。

9 质保三年。

品目十六：手术对接车

一、设备名称：手术对接车

二、技术参数：

1 对接长度约365cm，正负偏差不大于2%，护栏宽度约80cm，升降高度约30cm；

2 承重≥250公斤；

3 主体结构优质铝材，床面ABS材料，环保无异味，背板折起角度0-70度，整体升降，对接轨道高强度合金铝材，床面运行平稳可靠，内外车可升降调节，平稳滑移，床架滑移后自动锁紧，并有保险装置，内外车均采用中控刹车系统，万向中控脚轮，双面，一脚制动，防锈，耐磨，静音。

4 配置：导向轮一个，金属杂物筐，输液架插孔，移动床架头尾各一个，可收纳输液架2个，输液架收藏管2个，引流袋挂钩两侧头部中部各1个，床垫防水牛津布，有拉链可拆洗，带透气孔；

5 质保3年。

品目十七：脊柱特器械包

一、设备名称：脊柱后路专用手术器械包

二、技术参数：

1 国内知名品牌，质保三年

| 编号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎板咬骨钳 | 220×3.5×110° | 1把 |
| 2 | 超薄型椎板咬骨钳 | 220×3.5×130° | 1把 |
| 3 | 椎板咬骨钳 | 220×4×110° | 1把 |
| 4 | 超薄型椎板咬骨钳 | 220×4.5×110°、260×4×110° | 各1把 |
| 5 | 椎板咬骨钳 | 260×4×130° | 1把 |
| 6 | 双关节咬骨钳 | 240×3直头、微弯 | 各1把 |
| 7 | 双关节咬骨钳 | 240×4深弯、240×尖头微弯 | 各1把 |
| 8 | 髓核钳 | 220×2.5直头、220×3直头 | 各1把 |
| 9 | 髓核钳 | 260×4.5弯头 | 1把 |
| 10 | 髓核钳 | 260×4.5弧形 | 1把 |
| 11 | 长柄骨膜剥离器 | 刃宽10、15、20mm | 各1把 |
| 12 | 骨膜分离器（胶木柄） | 锐口、微锐 | 各1把 |
| 13 | 加长骨刮匙（胶木柄） | 300×Φ4直型 | 1把 |
| 14 | 加长骨刮匙（胶木柄） | 300×Φ4 前弯5°、300×Φ5 前弯5° | 各1把 |
| 15 | 加长骨刮匙（胶木柄） | 300×Φ5前弯10° | 1把 |
| 16 | 薄型骨刀（六角柄） | 240×刃宽8mm、12mm | 各1把 |
| 17 | 薄型骨刀（弧型胶木柄） | 300×刃宽10mm | 1把 |
| 18 | 双关节棘突咬骨剪 | 全长260mm | 1把 |
| 19 | 双关节棘突咬骨钳 | 全长260mm | 1把 |
| 20 | 手摇式牵开器 | 钩深75mm、85mm | 各1把 |
| 21 | 消毒盒 |  | 2个 |

品目十八：上肢骨折内固定专用手术器械包

一、设备名称：上肢骨折内固定专用手术器械包

二、技术参数：

| 编号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小号复位钳 | 全长220mm | 2把 |
| 2 | 自动中心化持骨钳 | 全长260mm | 2把 |
| 3 | 小号带尖复位钳 | 全长200mm | 1把 |
| 4 | 测深器 | 90mm | 1把 |
| 5 | 埋头钻 | 全长180mm | 1把 |
| 6 | 骨膜剥离器 | 刃宽12mm | 1把 |
| 7 | 螺丝起子 | 内六角SW3.5 | 1把 |
| 8 | 两用导钻 | Φ3.2mm 中立承重 | 1把 |
| 9 | 双头导钻 | Φ302mm×25mm | 1把 |
| 10 | 牵开器 | Φ4.5mm、Φ6.5mm | 2把 |
| 11 | 钢板弯曲钳 | 全长260mm2×1套 | 1把 |
| 12 | 钢板弯曲扳子 | Φ3.2mm | 2把 |
| 13 | 断钉取出器 |  | 1把 |
| 14 | 尖端拉钩 | Φ3.5/4.5mm | 2把 |
| 15 | 消毒盒 |  | 2只 |

三、国内知名品牌，质保三年

品目十九：下肢骨折内固定专用手术器械包

一、设备名称：下肢骨折内固定专用手术器械包

二、技术参数：

| 编号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小号复位钳 | 全长170mm | 2把 |
| 2 | 自动中心化持骨钳 | 全长190mm | 2把 |
| 3 | 小号带尖复位钳 | 全长150mm | 1把 |
| 4 | 测深器 | 60mm | 1把 |
| 5 | 埋头钻 | 全长140mm | 1把 |
| 6 | 骨膜剥离器 | 刃宽9mm | 1把 |
| 7 | 螺丝起子 | 内六角SW2.5 | 1把 |
| 8 | 两用导钻 | Φ2.5mm 中立承重 | 1把 |
| 9 | 双头导钻 | Φ2.5mm、Φ3.5mm | 1把 |
| 10 | 牵开器 | 15mm | 2把 |
| 11 | 钢板弯曲钳 | 全长220mm | 1把 |
| 12 | 钢板弯曲扳子 | A型 | 2把 |
| 13 | 断钉取出器 | Φ6mm | 1把 |
| 18 | 尖端拉钩 | 全长160mm | 2把 |
| 14 | 消毒盒 |  | 2只 |

三、国内知名品牌，质保三年

品目二十：自动气压止血仪

一、设备名称：自动气压止血仪（用于手术室）

二、技术参数：

1 双通道，适用于上肢或下肢双肢使用；压力设定0-100KPA，时间0-120分钟，初始充气时间小于等于60秒；

2 电源220V，能同时进行两路输出，两个可独立工作，自动检测漏气，欠压自动补偿，充气速度快，保压效果好；

3 设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定；

4 延长导气管尺寸：长度不小于1m；

5 止血袖带最大耐压值120KPA，手术时间剩余报警，计时记忆功能。术中可随时增减压力，时间设定值。

6 断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全；

7 止血袖带尺寸：

超大号袖带：≥长1020mm宽140mm2条，

大号袖带：≥长980mm宽86mm2条，

中号袖带：≥长750mm宽75mm2条，

小号袖带：≥长440mm宽62mm2条；

8 紧急阀门装置：可手动紧急放气；

9 工作噪音：设备正常工作时噪音≤55dB(A)；

10 质保2年。

11 配推车一台；配袖带各型号一个；在质保期内免费另配一套袖带（成人上肢和下肢及儿童）。

品目二十一：呼吸湿化治疗仪

一、设备名称：呼吸湿化治疗仪

二、技术参数：

1、温度控制范围≥31℃并≤37℃；温度调节至少包括三个档次。

2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mgH2O/L。

3、一体化流量调节，范围：2–80 L/min。

4、4.3寸触摸屏

5、自动控氧，无需流量计手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%~100%。

6、空/氧混合的氧浓度范围：21%~100%。

7、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。

8、呼吸管路性能：螺旋加热丝，带温度监控。

9、连接：

9.1 大、中、小叁种尺寸硅胶鼻塞(不含乳胶,透水技术特性)。

9.2 气管插管/气管切开套管接头(透水技术特性)。

10、机器带有过滤棉，避免交叉感染

11、臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。

12.具有以下各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警，堵塞报警，查看手册报警等

品目二十二：急性透析和体外血液治疗机

一、设备名称：急性透析和体外血液治疗机

二、技术参数：

1. 血流量：15ML/分—600ML/分，

2. 动脉压监测：300MMHG-280MMHG,

3. 经脉压监测：60MMHG-520MMHG,

4. 跨膜压监测：60MMHG-520MMHG,

5. 空气监测：超声波原理，

6. 甘素泵流量：0-10ML/H，

7. 漏血检测：光学原理检测，在最大流量设定的透析液流量下可检测0.5毫升/分漏血。

8. 透析液流量：可调为300毫升/分，500毫升/分，800毫升/分，

9. 置换液最大流量：大于等于350毫升/分，

10. 超滤率：0毫升/小时-4000毫升/小时，

11. 血滤置换量：最大210毫升。

12. 空气监测：有电脑控制系统和屏幕显示，可显示所有治疗参数，钠离子曲线图及超滤曲线图，生理指标

13. 具有两个CPU中央处理系统分别处理操作程序和安全监护，

14. 双容量密闭平衡腔超滤系统，误差小于1%,

15. 具有HD,HF,HDF功能，并可进行前后稀释补液，在线制备置换液用于HF，HDF，可制备用于CRRT高质量的超纯置换液，

16. 过滤器具有自检功能，在线式配置置换液，细菌菌落数应为0CFU/毫升，内毒素的滤除率大于等于106，具备碳酸氢盐 透析，醋酸盐透析，单泵双针透析功能，

17. 进水，排水管采用不透光管子，

18. 透析液吸管可联机清洗消毒，

19. 多种自动操作程序，自动开关机，定时开关机，自动充盈程序，自动导入血泵管，自动破膜检查，自动回血功能，自动排气功能，防止反超功能，自动消毒脱钙，

20. 能对电导度，超滤模式，透析液流量进行设定，完成个体化治疗，

21. 显示标准治疗模式和操作程序，

22. 可使用儿科用血路管，并能兼容目前市场上所有的血路管，

23. 注射泵可进行时间程序化的肝素剂量控制与一次大剂量的给药方法，

24. 空气探测模组，预防气泡进入体内，确保血液安全返回到病人体内。

25. 漏血监测器，消毒方式采用化学，热消毒，化学加热消毒，消毒脱钙一体化设计，时间不超过30分钟。

26. UPS后备电池，维持时间大于15分钟，

27. 一体化的服务软件，能进行各传感器及计量泵的校正，

28. 有注册证，CCC证，质保2年。

品目二十三：医用治疗带系统

一、医用治疗带系统配置方案

1 氧气站：2×10瓶组氧气专用汇流排

2 吸引站：双机组配置，并预留余量，确保一备一用，或用量突然增加时双机组可同时启动；

3 氧气终端：普通病床按每床1个配备（抢救室、ICU等重要病房每床2个氧气终端）；

4 吸引终端：普通病床按每床1个配备（抢救室、NICU等重要病房每床2个吸引终端）；

5 普通病床每床配备2个五孔电源插座，抢救室、ICU等重要病房每床4个五孔电源插座；

6 传呼主机、显示屏：每病区设一台套，呼叫分机每床位1只；

7 床头灯：按每床1套配置；

8 每病区配备氧气二级减压箱1套

9 床位数

| 楼栋 | 床位数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2# | 324 |  |
| 3# | 52 |  |
| 4# | 84 | 留观病房 |
| 13# | 50 |  |
| 总计 | 510 |  |

二、技术标准及规范要求

设备材料的选择及施工安装应满足使用要求，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，稳定耐用，配套设施齐全。全部技术指标包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合国家有关规范的规定，且所有的规范、标准均应是最新且已实施的标准：

1 GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

2 JGJ 49-88《综合医院建筑设计规范》

3 GB 50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》

4 GB 50029-2003《压缩空气站设计规范》

5 GB 50030-91 《氧气站设计规范》

6 GB 50016-2006《建筑设计防火规范》

7 GB 50045-95《高层民用建筑设计防火规范》（2005年版）

8 GB/T 20801-2006《压力管道规范  工业管道》

9 GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

10 GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

11 GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

12 GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

13 GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008年版）

14 TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》

15 YY/T O186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

16 YY/T O187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

17 GB 9706.1-2007 《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

18 HG 20202-2000《脱脂工程施工及验收规范》

19 GB/T 14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》

20 YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》

21 院供建筑图纸及要点

三、 系统配置方案说明

（一）中心供氧系统主要技术要求：

1 医用中心供氧系统由氧气汇流排、输送管道、阀门、减压装置及氧气终端等组成。供氧站提供的产品氧气通过管道和减压装置送到各个病区病房的氧气终端处，供病人吸氧。

2 氧源部分：10瓶×2组氧气汇流排供氧一套，要求带自动切换，气瓶医院自备。

3 参数要求

3.1 主管道工作压力为：0.5MPa～0.8MPa

3.2楼层管道工作压力为：0.4MPa～0.6MPa

3.3 器械终端压力不低于0.4MPa，

3.4 病房终端压力：不低于0.2MPa（可调）。

3.5 每个终端流量：≥10L/min

3.6 系统漏泄率为：每小时平均不大于0.5%

4管道规格

4.1 氧气主管道：Φ22×1.5紫铜管、材质：T2-Y

4.2 楼层副管道：Φ14×1紫铜管、材质：T2-Y

4.3 室内支管道：Φ8×1紫铜管、材质：T2-Y

5 病区减压箱

要求在每个病区的相应位置设氧气二级减压箱，二级减压箱需双回路设计便于在不停气进行检修，医护人员可直接观测本病区供氧系统的实际使用压力，并可根据实际用氧情况调整压力。

6 终端设备

要求采用快速自封插拔式接头，使用时将带有快速插头的氧气吸入器插入终端自动定位，打开湿化瓶开关即可吸氧。不用时可拔下吸氧器，终端自动复位保证气体不泄漏，并应有防尘帽插入插口，防止灰尘进入。终端要求采用国标氧气终端，保证插拔自如，终端本身必须设有防错插结构，其它气体的接口不能插入，以保证用气安全。

7 医疗设备带：

7.1 本工程选用铝合金设备带通长布置；

7.2 设备带铝合金材料壁厚≥1.5mm，设备带宽≥200mm、厚≥50mm；

7.3 槽带样式：结构为三腔，要求气电分开，强弱电分开；

7.4 设备带上设置氧气、吸引快速插座、床头灯、电源插座、照明开关、漏电保护开关、氧气控制阀等。

（二）中心吸引系统技术要求：

1 医用中心吸引系统由吸引机房设备、吸引管道、阀门和终端组成，24小时不间断地供应负压给各个病房使用。中心吸引系统的负压源是真空泵机组通过真空泵的运转工作使系统产生负压，经过管道将其输送到各病房。

2 主要技术参数

2.1 系统工作负压为：-0.02MPa～-0.07MPa

2.2 负压罐最大工作负压：-0.075MPa

2.3 泄漏率：每小时平均不大于1.2%

2.4 噪声（吸引站）：不大于73dB

2.5 配置电机功率：4KW×2台    380V  50Hz

2.6 要求在设备工作出现异常时能够在机房内声光报警。

3 真空泵

采用水环式真空泵，单台抽气速率165m³/h。吸引机房要求配置两台真空泵，一用一备轮流工作，高峰时段也可两组真空泵同时工作。

4真空罐

真空罐是储存负压的容器，采用一台真空容积为2m³的真空罐，真空罐由两台真空泵提供真空吸引力，与病房楼主管道连接。在真空罐底部设有截止阀，用于定期排放污物。

5管道规格

吸引主管道：Φ60×3不锈钢管、材质：304

楼层副管道：Φ32×2不锈钢管、材质：304

病房支管道：Φ10×1 不锈钢管、材质：304

验收标准：YY/T0187-94《医用中心吸引系统通用技术条件》。

6终端设备

要求采用快速自封插拔式接头，使用时将带有快速插头的吸引瓶插头插入终端自动定位，打开吸引瓶开关即可进行医疗吸引活动。不用时可拔下插头，终端自动复位保证气体不泄漏，并应有防尘帽插入插口，防止灰尘进入。终端要求采用国标吸引终端，保证插拔自如，终端本身必须设有防错插结构，其它气体的接口不能插入，以保证用气安全。

（三）医用传呼对讲系统设备配置要求

1传呼对讲系统要求采用行业知名品牌产品，性能稳定，经久耐用。采用传呼对讲主机、分机和走廊显示屏组合，住院楼的每个病区为一个传呼系统。

2主要性能

2.1 双向呼叫、双向通话；

2.2 主机、分机任意复位清除；

2.3 多门分机同时呼叫，主机及走廓显示屏将循环显示；

2.4 病号呼叫，数字显示、语音提示、主机数字显示多功能显示；

2.5 可实现呼叫存贮、无中断呼叫等功能；

2.6 系统功能自检报警、数字声音提示；

2.7 主机可存储并能查询1500次呼叫信息；

2.8 分机具有播放MP3功能，满足不同患者需要。

3主要技术参数

3.1 主机容量：60门，工作方式：连续；

3.2 电源：交流电220V±10%  50Hz；

3.3 静态功耗：20W；总线电压20V；

3.4 线路：单根四芯屏蔽线或两根双芯线；

3.5 最大通讯距离200米。

（四）设备带电器系统配置要求：

1 病房内采用优质铝合金设备带，表面整体喷塑，美观大方，其面板可折卸，安装维修方便。床头设备带要求贯通整个房间，支管道进入病房部分用铝合金面罩盖住。

2 每条设备带安装氧气维修开关1只。

3 设备带材料壁厚为大于1.5mm，宽度约200mm，颜色由院方选择。

4 病房设备带位置：原则上终端中心离地面高度在1.3～1.5m之间，以便于护士操作。

注：所有强、弱电与气体管道设备带内均分道敷设，电路采用PVC管与铝合金绝缘，以符合电路安全要求。

（五）附属配套设备（电器部分） 
1 照明灯内嵌在设备带内，灯管选用优质节能日光灯。 
2 插座采用国产优质插座，五孔，可插两线、三线，选用国内名牌。

3 每个房间设备带上设置一个漏电断路保护器，以保证用电安全。

第四章  合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的，并且已有运行3年以上的成功经验，并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：买方指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1 付款方式：合同签订后，全额支付合同款，同时中标人向若羌县人民医院支付合同款金额的10%作为履约保证金，设备安装验收合格后，履约保证金转为质保金，质保期结束后退还。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：按合同实际约定执行。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质保期：二年/三年（以第三章分项要求为准）。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格，已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式

项目

投标书

招 标 项 目 名 称：

投   标   单   位：

投标单位全权代表：

年      月      日

附件一

## 投标书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：         万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）        .

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       .

日期：   年   月   日

附件四

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法宝代表授权委托人：（签字）

附件五

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日    期：

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                              单位：元

项目名称：若羌县卫生健康委员会若羌县人民医院门（急）诊楼、医技楼、住院楼等设备采购项目（医疗设备）

编号：2041xzj078

| 投标内容 | 设备价 | 安装调试费 | 运杂费 | 交货期 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 若羌县卫生健康委员会若羌县人民医院门（急）诊楼、医技楼、住院楼等设备采购项目（医疗设备） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价(大写) |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                                            投标单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件四自制。

附件七

投标产品名称、数量、规格及分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                               编号：2041xzj078

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件八

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：2041xzj078                                          年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件九

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：2041xzj078                                                  年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件十

近三年同类产品销售业绩表

项目编号：2041xzj078                                                      年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：