项目编号：

新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管

能力建设项目采购

招 标 文 件

项目  名  称：新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目

招标 人(盖章)：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

联系人：阿比提·吐尔逊

电话: 0991-6116528

详细地址：乌鲁木齐市

招标代理机构（盖章）：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

法 定 代 表 人： 唐科学

联系人：陈磊

电话: 13565911520

传真：

详细地址：乌鲁木齐市五星北路194号

目    录

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

第三部分   招标内容及技术参数要求

第四部分   合同条款

第五部分   附   件

新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目采购招标项目的潜在投标人应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401）获取招标文件，并于2022年   月   日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：15130000.00

最高限价（元）：15130000.00

采购需求：
标项名称: 新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目
数量:不限
预算金额（元）:15130000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：仪器设备采购及安装
备注：

合同履约期限：以与甲方签订合同为准

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照原件；有能力提供合同项下所需货物及服务；；

（2）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。

（4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。（6）本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2022年  月   日至2022年   月   日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司招标部（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401）

方式：线下获取（须携带“申请人的资格要求”复印件及法人授权委托书原件一式两份（复印件加盖公章）；原件携带备查）。

售价（元）：

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年   月    日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）

开标时间：2022年02月20日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

购买招标文件携带以下资料：
（1）营业执照复印件并加盖公章；
（2）投标单位出具的法定代表人身份证明原件或法人授权委托书原件，
（3）经办人身份证原件及加盖公章的复印件。
（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有行政处罚、未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单；必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）查询截图加盖公章1份并携带以上原件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）二工乡空港三街1818号

联系方式：0991-6116528

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13、14楼

联系方式：13565911520

3.项目联系方式

项目联系人：陈磊

电 话：13565911520

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目 项目编号： |
| 2 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标，投标人只有一次报价。 |
| 4 | 采购内容 | 仪器设备采购、运输、安装、调试、培训等相关服务，（详见招标文件第三部分采购需求） |
| 5 | 交货完工期 | 90天 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数 | 一份正本，贰份副本。同时提交电子版投标文件（U盘形式单独密封提交） 特别提示：为了便于存档，投标文件请用A4纸张制作，且装订厚度不得超过3cm；如投标文件超过3cm，请双面打印并在装订时分册装订。 |
| 9 | 投标保证金额 | 响应保证金金额 元，大写： 万元整 投标保证金形式：电汇（投标人基本账户转出，须注明所投项目） 开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户行：中国银行乌鲁木齐南湖东路支行 银行账号：107083025521 行 号：104881006151 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2022年 月 日下午17时00分（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。 投标保证金的退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。 投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原价及复印件、投标保证金汇款凭证复印件、企业基本开户许可证复印件到招标代理办理投标保证金退还手续。 附注：新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目投标保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。 |
| 10 | 保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 （3）退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找采购文件中的采购代理项目负责人办理。 |
| 11 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 12 | 投标文件的密封 | 1.投标人须按招标文件的规定制作投标文件，正、副本可以密封在同一文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。 2. 投标人须制作“开标一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。 3.投标文件袋和《开标一览表》袋上可写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 投标单位名称： （公章） 年 月 日 时（即开标时间）前不得开封。 （“正本”或“副本”） 备注：注明“开标时才能启封”字样等。 |
| 13 | 投标文件递交地点及截止日期 | 响应文件递交截止时间：2022年 月 日 时00分（北京时间）。 地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司开标室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）。（如有变动另行通知） |
| 14 | 开标地址、时间 | 地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司开标室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）。（如有变动另行通知） 时间：2022年 月 日 时 分（北京时间）。 |
| 15 | 评标标准及方法 | 综合评分法 |
| 16 | 本项目的最高投标限价(即采购预算)为：15130000元； 超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。 |  |
| 17 | 付款方式： （1）合同签订之日起 5 日内中标人支付给招标人合同总价的10%做为项目履约保证金，项目进入运维期后转为项目运维保证金 （2） 合同签订后，10日内招标人支付给中标人合同总价的 40% （3）中标人在规定的时间内将合同货物装货经运到交货地点，并负责安装调试，招标人验收合格后 10 日内，支付该合同价格的 60% 。 （4）项目验收合格并稳定运行后，中标人提供满1年的运维服务，并经招标人验收合格后，招标人将全部项目运维保证金返回给中标人。 |  |
| 18 | 投标方须提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方履行的保养、修理和其他技术服务的义务； |  |
| 19 | 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站或中国政府采购网。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |  |
| 20 | 特别提示：若该产品必须具有国家强制性认证的，则投标人必须附相关的证明材料，否则，其响应文件将被否决。 |  |
| 21 | 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |  |
| 22 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |
| 23 | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准。 |  |
| 24 | 在评标过程中，投标人投标单价及总价低于市场价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、成本分析必须包含材料费用、货价、运费、税费、保险、人员差旅、人员社保、合理利润及有关于项目工程及服务的所有费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当详细、分析全面并签字确认和加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认； 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合本项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。证明文件不详细，分析不全面或投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |  |
| 25 | 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验： （1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证.法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。以上证件均应当为原件。 （2）营业执照原件 （3）以上均满足要求的投标人为有效投标人。以上不满足要求,证件原件不全或无相关主管部门证明者，其投标文件不予接受。上述证件的公证件，本次招标不予认可。 关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |  |

第一章  投标人须知

1.  适用范围

本次招标文件仅适用于本招标文件所叙述的新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司代理的新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目采购。

- 2.  投标资格

2.1投标人资格：

详见招标公告中相关内容要求。

2.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3 由招标人根据2.1款选择通过合格的投标人。

3. 定义

下述术语和缩写的定义为：

3.1“招标人”“采购人”系新疆维吾尔自治区生态环境监测总站。

3.2“投标人”系指有资格的供应商。

3.3“货物”或“仪器、设备、器材、软件”系指招标文件规定的，须向招标人提供的一切仪器设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的保修、技术协助、培训、运维及其他类似的责任。

4.  投标费用

4.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。

第二章  招标文件的编写

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 招标内容及技术参数要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

5.2 招标文件以中文书写。

5.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

5.4投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的响应文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

6. 招标文件的澄清、标前会议

6.1投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期15日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1 在投标截止期15日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3 招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

第三章  投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

- 9.投标文件语言和度量单位

9.1投标文件及投标人和招标人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

9.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

10.投标文件的组成

10.1 投标人准备的投标文件包括（但不仅限于）下列部分：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金（财务收据复印件）；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③对所投产品制造、设计厂商的简介（如有）

④信用查询记录

(6) 技术方案、项目实施培训方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料；

(13) 质量保证书

(14) 《投标单位廉政承诺书》、《诚信承诺书》。

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

10.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标人公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件；开标结束后，可根据投标人的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

10.3所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

- 11.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准,使用的原辅材料要符合质量要求。

11.1 投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

11.2生产或销售的货物符合规定的相应技术标准或环保、节能标准。

11.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物及服务的质量保证书、生产许可证复印件（如有）；

（2）货物主要技术数据及主要配置详细说明；

（3）货物主要部件的详细资料等；

（4）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有运行环境的信息。

（5）对照招标人的技术规格要求，逐条确定，指出所提供货物和服务是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对招标没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

- 12．投标文件格式

12.1投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件、注明提供的货物名称、货物简介原产地、数量、价格和符合标准的质量证明材料等。

- 13.投标报价

13.1投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。

13.2投标报价应包括以下内容：

13.2.1货物的价格、运输费、服务人员工资、安装调试费、试运行费、正式运行费、包装费、特殊工具费、培训费、技术服务费、包修期内所有费用及与本项目相关的一切费用等。

13.2.2所有的单价、合价及总价均按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

13.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及供货期内固定不变。

13.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

13.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

13.2.6招标代理费：招标人委托新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司作为本项目的招标代理机构。招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定：

- (1)中标单位须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费；

(2)招标代理费按国家现行收费标准计取。

招标代理服务收费标准( 费率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

13.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均最高投标限价，招标人有权重新组织招标。

13.4投标报价货币单位：人民币。

- 14．投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足投标将被否决）。

14.2特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

- 15．投标文件的签署及规定

15.1 投标文件正本须打印，副本可为正本的复印件。

15.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

15.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

15.4所有投标文件必须提交正本一套和副本二套，并在封面上标记“正本”和“副本”。正本和副本应分别胶装成册，不得采用活页夹，投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

15.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

15.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

15.7 所有已进入评审程序的投标文件，招标人及招标代理机构有权不予退还投标单位递交的投标文件。

16．投标保证金

16.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表第12项。

16.2未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.3 投标保证金的退还详见投标人须知前附表第13项。

特别提示：退还投标保证金的投标人办理退款业务时需提供以下资料:

① 授权委托书、被授权人身份证复印件、汇款凭证复印件。

②退还中标方投标保证金时，中标方须提供与招标人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。

16.4 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表第14项。

第四章  投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 投标文件的密封详见投标人须知前附表第15项的约定。

17.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，招标人将不负责任。

18. 投标截止时间

18.1 投标文件的递交截止日期为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19．投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

19.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

第五章  开标

20．开标

20.1 本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行公开开标，将邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

20.2 开标前，监督人员将查验投标人以下证件的原件：

(1) 法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）。

(2) 营业执照副本、投标保证金汇款凭证。

说明：其中（1）-（2）项为投标时资格审查的必备条件，投标人必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在投标文件里，则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

20.3开标由采购人主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

20.4开标和唱标的顺序，按照购买招标文件的先后顺序依次进行。

20.5 开始唱标前，由监督人随机抽取的投标人代表检查各投标人投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人的名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

投标人不足3家的，不得开标。

20.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.7  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的响应文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第六章  评  标

21.评标委员会

21.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

21.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6评标专家应符合下列条件：

21.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

21.6.2从事相关领域工作满8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高级专业技术职称或者具有同等专业水平，精通专业业务，熟悉产品情况，在其专业领域享有一定声誉；

21.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

21.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

21.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

21.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第25.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.评审过程的保密性

22.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

23．评标的准备

- 23.1  评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

23.1.1 招标目的。

23.1.2 招标项目的范围、性质。

23.1.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

23.1.4 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

23.2  招标人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

- 23.3  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

24.评审依据及评标办法

- 24.1 评审的依据为招标文件。

24.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 24.3 评审程序：

成立评标委员会→符合性审查→错误修正→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告。

通过初步评审的投标文件，方可进入下一环节的评审。

25. 符合性审查

25.1  评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

25.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

25.3　在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

25.4 　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

25.6　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

25.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

符合性审查标准详见附表1。

26. 投标文件计算错误的修正

26.1投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

26.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标报价得分的计算。

26.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

27. 详细评审

27.1  经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

27.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

27.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

27.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1） 商务技术部分  70分

（2） 投标报价部分 30分

27.5报价

27.5.1本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

27.5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.6 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+ 投标报价部分得分

详细评审的标准详见附表2。

附表1：符合性审查

项目名称：

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； |  |  |
| 2 | 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认的； |  |  |
| 3 | 投标文件提交的份数及装订，是否响应招标文件的实质性要求和条件； |  |  |
| 4 | 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； |  |  |
| 5 | 投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标； |  |  |
| 6 | 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； |  |  |
| 7 | 投标人的投标报价未超出最高投标限价； |  |  |
| 8 | 投标文件载明的交货期限未超出招标文件规定的期限； |  |  |
| 9 | 投标人未提出不同的验收、计量、支付办法； |  |  |
| 10 | 提供了信用记录查询资料；信用记录是否满足本文件投标人须知前附表第23条规定。 |  |  |
| 11 | 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |
| 12 | 未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的； |  |  |
| 13 | 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过 初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

注：未通过初步审查的投标文件，其投标文件作为无效投标文件，不进入下一步评审。

附表2：详细评审细则

评分标准

一、1-4包评分标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 分 | 所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能证明其报价合理性的被拒绝外。 实际得分为=评标基准价/投标报价×30。评标基准价为有效报价的最低价。 |
| 2 | 商务标响应情况 | 6 分 | 1.企业实力（2 分）：投标人同时具备 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书的，得 2 分，每缺 1 项减 1 分， 减完为止。 注：认证证书需在有效期内，开标现场提供原件，投标文件正副本中附复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 2.履约能力（2 分）：投标人提供 2019年、2020 年、2021年度经会计事务所审计的财务报告，投标人成立时间不足三年的可提供成立年度至 2021年度的财务报告，均盈利的，得 2 分，否则不得分。 注：开标现场提供原件，投标文件正副本中附复印件 并加盖投标单位公章，否则不得分。 3.投标人行为（2 分）：投标人在全国环境监测服务活动中， 未受到各级环境主管部门通报批评的加2分，受过批评的不加分。 注：投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函原件，如招标人发现投标人虚假承诺，将视为虚假应标，并承担 相关法律后果。 |
| 3 | 技术标响应情况 | 35 分 | 招标文件中带“★”技术指标、参数为重要技术指标、参数。 完全满足招标文件一般及重要技术指标、参数要求的得 30 分，以此为基础，投标人重要技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加 1 分； 投标人一般技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加 0.5 分，两项加分至标准分时为止； 投标人重要技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 3 分；投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 1 分，减完为止。 注：技术规格偏离表中所有正偏离的技术要求必须提供加盖生产厂家/中国总代理商公章的产品彩页予以佐 证，或提供加盖生产厂家/中国总代理商公章的相关证明 材料予以佐证，投标文件中附复印件并加盖投标单位公章，标注详细页码，经评委认可后方可加分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》（原件备查）和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 4 | 履约能力（类似业绩） | 16 分 | 业绩分10分。投标人提供近三年（2019 年1 月至今）所投产品或投标人完成过省级（含） 以上大气综合观测站（大气超级站、大气复合污染综合观测站、大气颗粒物组分站、大气挥发性有机物组分站）建设的相关业绩，有一项加 2分；加分至标准分为止。 注：以上证明文件，评标现场须提供合同原件及中标通知书原件，投标文件正副本中附复印件并加盖投标单位 公章，否则不得分。 产品成熟度和产品可靠性分6分：根据投标人所投的产品成熟度、行业应用认可度（环保、科研、大学、气象等）、安全可靠性、使用方便性等综合评估，需满足中国环境监测总站颁布的监测技术方法指南、技术规范等技术要求，投标人实质性响应全部满足并提供证明材料的得6分；基本满足并提供证明材料的得4分；实质性响应较差的或不提供不得分（提供相关证明材料） |
| 5 | 售后服务 | 8 分 | 为便于售后服务，投标人在本地设有服务机构或注册有分公司的得 2 分，投标文件正副本中附营业执照副本复印件，否则不得分。 对投标人技术支持、现场服务、售后服务承诺详细、具体，满足用户要求且优于其他投标人售后服务承诺、免费服务年限，质保年限，现场服务条件及到位时间等进行比较打分，优秀得：5-6 分，良好得 3-4 分，一般得 1-2 分； 无售后服务方案及措施的不得分。 |
| 6 | 培训方案 | 5 分 | 培训计划详细、具体，满足用户要求且优于其他投标人培训方案的，具有很详细的培训计划体系的得 4-5 分；具 有详细的培训计划体系的得 1-3 分，培训计划体系不完备的不得分。 |

★1、项目1-4包所有在线监测分析仪器设备必须包含项完整的采样系统、校准系统、废气排放系统、稳压电源、机柜等基本配套设施，如无机柜的需制作与站房环境配套的试验台。

★2、项目1-4包仪器设备必须包含按照甲方要求提供保障设备正常运行所需的1年配件、耗材、标准品，并在设备验收时一次性提供不少于半年所需的配件、耗材、标准品。剩余配件、耗材、标准品根据甲方要求的时间节点及时提供。标准品的规格等级需符合甲方的具体要求。提供专用工具1套。OC/EC在线监测仪、粒径谱仪、高精度CO、N2O分析仪、太阳总辐射/紫外辐射仪、微波辐射计、可溶性阴阳离子浓度在线监测仪、颗粒物通量激光雷达需提供原厂技术服务。（无预算，由中标单位提供或招标文件中要求仪器厂商提供原厂技术服务）。

3、仪器供应商每年至少二次对仪器运行状况进行评估并提供报告。

4、全部仪器的质保要求：自项目完成验收之日起，除设备有特殊质保要求外，质保期1年（365天），质保期内所有的服务应全部免费。

5、各监测仪器数据接口和通讯协议必须对用户开放，以满足数据统一接入、存储和分析的需要。

6、文件中要求的所有证明材料、文件均需加盖投标人鲜章并加盖“与原件一致”条章。

7、投标人在技术偏离表中必须真实响应技术参数，如有虚假或隐瞒，投标人需承担一切法律责任和后果。设备到货后，招标人有权选择设备重要指标进行重复性测试，如不能通过，投标人需承担一切法律责任和后果。

8、设备必须通过全指标性能验收，关键指标必须通过重复性测试。如果验收时不能达到招标文件、投标文件中仪器的性能指标（2者不一致以指标较高的为准），投标人需承担一切法律责任和后果。

二、第5包评分标准

《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务理念和目标 | 5 | 根据投标文件中对项目的质量控制/质量保障、进度安排等论述内容进行综合评审： （1）质量控制/质量保障措施全面细致，深入完整，进度安排科学合理，提供了质量保障承诺，能够很好地保障项目质量的，得3-5分； （2）质量控制/质量保障措施较为全面，进度安排比较科学合理，提供了质量保障承诺，能够较好地保障项目质量的，得1-2分； （3）质量控制/质量保障措施不够全面进度安排合理性较差，难以有效地保障项目质量的，不得分。 |
| 2 | 项目背景及意义 | 5 | 根据投标文件对项目背景意义及总体工作目标理解等进行综合评审： （1）投标文件项目背景分析完善，提出的目标明确，完全符合项目要求，能够有效达到项目目的的，得4-5分； （2）投标文件项目背景分析比较完善，提出的目标比较准确的，比较符合项目要求，基本能够有效达到项目目的的，得1-3分； （3）投标文件提出的项目背景不完整，目标不明确，不太符合项目要求，不能够达到项目目的的，不得分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 10 | 投标人具备大气颗粒物组分、光化学监测站点或超站（3类站点任意一类均可）运维管理经验，并提供相应的证明材料，每个站点得0.5分，最高得10分（相同站点不同年份的运维不可累计得分），无相关运维管理经验的得0分。 |
| 4 | 投标人技术能力情况 | 6 | （1）投标人牵头编制过大气生态环境保护规范性技术文件（包括但不限于规划、实施方案、技术规定、技术指南、导则等），且文件由国家或省部级印发的，每具有一个得2分，技术文件由地市级印发的，每具有一个得1分，最多得6分。 证明材料：提供印发的文件及文件编制单位的相关证明材料。 |
| 5 | 投标人通过相关认证情况 | 16 | （1）投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书的，得4分，没有不得分； （2）投标人具有大气生态环境保护领域国家级实验室或数据综合集成平台的，每拥有1个得4分； 投标人具有省部级实验室或研究平台的，每拥有1个得2分，最多得12分。 证明材料：提供有效证书或重点实验室建设批准等相关证明材料复印件并加盖单位公章，未提供或无法判断的不得分。 |
| 6 | 投标人获奖情况 | 8 | 投标人有生态环境类省部级科学技术进步奖，每有一项得2分，；投标人有生态环境类市级科学技术进步奖的，每有一项得1分，最高不超过8分。 证明材料：提供有效证书复印件并加盖单位公章，未提供或无法判断的不得分。 |
| 7 | 人员配备 | 10 | 拟投标本项目的项目负责人及参加人员须为投标人自有员工，对项目负责人及参加人员进行综合评审： 项目负责人及主要参加人员具有环境工程、环境科学、生态学等环境相关专业背景，且具有副高级的，每有一人得1分，正高级职称的每个得2分，最高不超过10分； 证明材料：提供有效证书、社保等证明材料复印件并加盖单位公章，未提供或无法判断的不得分。 |
| 8 | 实施方案 | 20 | 根据投标文件中对主要工作内容，工作流程、技术方法等论述内容进行综合评审： （1）投标文件提出的工作内容全面扎实，完全符合项目要求，能够有效达到项目目的；提出的工作流程、技术方法科学合理，专业规范，针对性强，具有很好的可行性的，得11-20分； （2）投标文件提出的工作内容较为全面，较好地符合项目要求，能够较好地达到项目目的；提出的工作流程、技术方法较为科学合理，比较专业规范，具有较好的可行性的，得6-10分； （3）投标文件提出的工作内容涉及项目的主要方面，基本符合项目要求，提出的工作流程、技术方法科学合理性一般，可行性一般的，得1-5分； （4）投标，实施后难以达到项目目的；提出的工作流程、技术方法科学合理性较差，可行性较差的，不得分。 |
| 9 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 10 | 根据投标文件中对项目的重难点分析、应对措施以及相关合理化建议等论述内容进行综合评审： （1）投标文件紧密围绕项目的实际情况进行重点和难点分析，诊断分析系统深入，提出的应对措施以及合理化建议针对性强，可行性高的，得6-10分； （2）投标文件围绕项目的实际情况进行重点和难点分析，诊断分析较为系统深入，提出的应对措施以及合理化建议具有较强的针对性强和较好的可行性的，得1-5分； （3）投标文件围绕项目的实际情况进行重点和难点分析，缺乏系统的诊断分析水平，未能提出有针对性和可行性的应对措施及合理化建议的，不得分。 |
| 合计 |  | 90 |  |

三、第6包评分标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 分 | 所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能证明其报价合理性的被拒绝外。 实际得分为=评标基准价/投标报价×30。评标基准价为有效报价的最低价。 |
| 2 | 商务标响应情况 | 6 分 | 1.企业实力（2 分）：投标人同时具备 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书的，得 2 分，每缺 1 项减 1 分， 减完为止。 注：认证证书需在有效期内，开标现场提供原件，投标文件正副本中附复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 2.履约能力（2 分）：投标人提供 2019年、2020 年、2021年度经会计事务所审计的财务报告，投标人成立时间不足三年的可提供成立年度至 2021年度的财务报告，均盈利的，得 2 分，否则不得分。 注：开标现场提供原件，投标文件正副本中附复印件 并加盖投标单位公章，否则不得分。 3.投标人行为（2 分）：投标人在全国环境监测服务活动中， 未受到各级环境主管部门通报批评的加2分，受过批评的不加分。 注：投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函原件，如招标人发现投标人虚假承诺，将视为虚假应标，并承担 相关法律后果。 |
| 3 | 技术标响应情况 | 40 分 | 招标文件中带“★”技术指标、参数为重要技术指标、参数。 完全满足招标文件一般及重要技术指标、参数要求的得 30 分，以此为基础，投标人重要技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加 1 分； 投标人一般技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加 0.5 分，两项加分至标准分时为止； 投标人重要技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 3 分；投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 1 分，减完为止。 注：技术规格偏离表中所有正偏离的技术要求必须提供加盖生产厂家/中国总代理商公章的产品彩页予以佐 证，或提供加盖生产厂家/中国总代理商公章的相关证明 材料予以佐证，投标文件中附复印件并加盖投标单位公章，标注详细页码，经评委认可后方可加分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》（原件备查）和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 4 | 履约能力（类似业绩） | 16 分 | 业绩分10分。投标人提供近三年（2019 年1 月至今）所投产品或投标人完成过省级（含） 以上大气综合观测站（大气超级站、大气复合污染综合观测站、大气颗粒物组分站、大气挥发性有机物组分站）建设的相关业绩，有一项加 2分；加分至标准分为止。 注：以上证明文件，评标现场须提供合同原件及中标通知书原件，投标文件正副本中附复印件并加盖投标单位 公章，否则不得分。 产品成熟度和产品可靠性分6分：根据投标人所投的产品成熟度、行业应用认可度（环保、科研、大学、气象等）、安全可靠性、使用方便性等综合评估，需满足中国环境监测总站颁布的监测技术方法指南、技术规范等技术要求，投标人实质性响应全部满足并提供证明材料的得6分；基本满足并提供证明材料的得4分；实质性响应较差的或不提供不得分（提供相关证明材料） |
| 5 | 售后服务 | 8 分 | 为便于售后服务，投标人在本地设有服务机构或注册有分公司的得 2 分，投标文件正副本中附营业执照副本复印件，否则不得分。 对投标人技术支持、现场服务、售后服务承诺详细、具体，满足用户要求且优于其他投标人售后服务承诺、免费服务年限，质保年限，现场服务条件及到位时间等进行比较打分，优秀得：5-6 分，良好得 3-4 分，一般得 1-2 分； 无售后服务方案及措施的不得分。 |

28．定标原则

28.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2招标人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第七章  授予合同

29．合同授予标准

29.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，且认为具备履行合同条件、报价合理、技术和商务条件都符合的基础上对招标人最为有利的投标人。

29.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

29.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

- 30．接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

- 31．中标通知书

31.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

32.履约担保

32.1中标候选人在收到中标通知书签订合同前须向招标人提交签约合同价10%的履约保证金，履约保证金在质保期满无息退还。

如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

33．签订合同

33.1　中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

33.2签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

33.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.4 如果中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

33.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第八章  其  他

34.重新招标和不再招标

34.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

34.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

35.其他

本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

第三部分  招标内容及技术参数要求

一、项目说明

本项目为新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目，共分为6个包。其中1-4包为仪器设备购置，5包为运维服务，6包为站房建设。具体货物及技术需求分包见下表。

表1                                  招标内容清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 分包预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、第一包 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量） | 1套 | 3 | 3 | 253 |  |
| 2 | 颗粒物通量激光雷达 | 1套 | 200 | 200 |  |  |
| 3 | 粒径谱仪 | 1套 | 50 | 50 |  | 进口 |
| 2、第二包 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 微波辐射计 | 1套 | 100 | 100 | 200 |  |
| 5 | 太阳总辐射/紫外辐射监测仪 | 1套 | 20 | 20 |  | 进口 |
| 6 | HONO（气态亚硝酸）分析仪 | 1套 | 70 | 70 |  |  |
| 7 | 室内外安防监控及城市摄影 | 1套 | 10 | 10 |  |  |
| 3、第三包 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高浓度污染物连续在线监测系统 | 2套 | 28 | 56 | 251 |  |
| 9 | 高精度CO、N2O分析仪 | 1套 | 165 | 165 |  | 进口 |
| 10 | NOy(总氮氧化物）监测仪 | 1套 | 20 | 20 |  |  |
| 11 | NOx/NH3监测仪 | 1套 | 10 | 10 |  |  |
| 4、第四包 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | OC/EC在线监测仪 | 1套 | 80 | 80 | 450 |  |
| 13 | 光解速率分析仪 | 1套 | 90 | 90 |  |  |
| 14 | PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪 | 1套 | 80 | 80 |  |  |
| 15 | 可溶性阴阳离子浓度在线监测仪 | 1套 | 170 | 170 |  |  |
| 16 | CH4/NMHC在线监测仪 | 1套 | 30 | 30 |  |  |
| 5、第五包 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3人（研究生学历及以上）数据分析，2人（2年以上运维经验）驻点运维 | 1年 | 280 | 280 | 280 |  |
| 6、第六包 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 站房2层（400平米） | 1套 | 79 | 79 | 79 |  |
| 合计 |  | / | / | / | 1513 |  |

二、基本要求

★1、项目1-4包所有在线监测分析仪器设备必须包含项完整的采样系统、校准系统、废气排放系统、稳压电源、机柜等基本配套设施，如无机柜的需制作与站房环境配套的试验台。

★2、项目1-4包仪器设备必须包含按照甲方要求提供保障设备正常运行所需的1年配件、耗材、标准品，并在设备验收时一次性提供不少于半年所需的配件、耗材、标准品。剩余配件、耗材、标准品根据甲方要求的时间节点及时提供。标准品的规格等级需符合甲方的具体要求。提供专用工具1套。OC/EC在线监测仪、粒径谱仪、高精度CO、N2O分析仪、太阳总辐射/紫外辐射仪、微波辐射计、可溶性阴阳离子浓度在线监测仪、颗粒物通量激光雷达需提供原厂技术服务。（无预算，由中标单位提供或招标文件中要求仪器厂商提供原厂技术服务）。

3、仪器供应商每年至少二次对仪器运行状况进行评估并提供报告。

4、全部仪器的质保要求：自项目完成验收之日起，除设备有特殊质保要求外，质保期1年（365天），质保期内所有的服务应全部免费。

5、各监测仪器数据接口和通讯协议必须对用户开放，以满足数据统一接入、存储和分析的需要。

6、文件中要求的所有证明材料、文件均需加盖投标人鲜章并加盖“与原件一致”条章。

7、投标人在技术偏离表中必须真实响应技术参数，如有虚假或隐瞒，投标人需承担一切法律责任和后果。设备到货后，招标人有权选择设备重要指标进行重复性测试，如不能通过，投标人需承担一切法律责任和后果。

8、设备必须通过全指标性能验收，关键指标必须通过重复性测试。如果验收时不能达到招标文件、投标文件中仪器的性能指标（2者不一致以指标较高的为准），投标人需承担一切法律责任和后果。

三、设备技术参数：

（一）第一包

1、高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量）

1.1基本要求

可用于连续在线监测环境空气温度、湿度、气压、风向、风速和降水量。

1.2.技术参数

空气温度  测量范围：-50～50℃； 准确性：≤±0.2℃；

相对湿度  测量范围：0～100%RH；准确性：≤±3%RH；

风向  测量范围：0～359°； 准确性：±3°；

风速  测量范围：0～60m/s； 准确性：±1%；

大气压力  测量范围：600～1100hPa； 准确性：±0.3hPa；

降水  测量范围：0～10mm/min； 分辨率：0.2mm；

测量类型  雨/雪

标准气象杆  不小于2米

1.2基本配置要求

气象仪主机、气象杆、气象杆底座法兰、固定钢绳、配套数据线、一年耗材、一年质保服务。

2、颗粒物通量激光雷达

2.1 基本要求

用于实时测量垂直分布于不同层高的颗粒物传输来源方向、在水平和垂直方向上单位面积的颗粒物传输通量强度，获取不同层高的风向风速、垂直气流、颗粒物浓度和消光系数等信息。

采用固定点位的部署方式，对固定点位进行24小时不间断测量，观测实时颗粒物传输通量。

可部署在人员和建筑物密集的区域，使用人眼安全的不可见激光进行不间断测量。设备应采用低噪声结构以避免扰民，且能够直接暴露在高温阳光下长时间正常运行并确保有效数据的获取；设备应结构紧凑能适应小型车辆车载走航；设备安装方便，在不使用大型吊装工具的情况下能够完成在屋顶、楼顶等监测位置的部署；对电源要求低，维护简便。

2.2 技术参数

采用激光光源、脉冲相干多普勒探测原理激光光源测量颗粒物传输通量，同步输出气溶胶消光系数、颗粒物浓度、水平风速风向、垂直气流等信息。

2.2.1 激光光源：

★激光波长：1550纳米，单一光源，误差≤±0.5nm（需提供具有CMA认证或CAL认证第三方权威检测报告）

激光输出功率：≤10mW；

激光脉冲能量：≤20uJ

★激光人眼安全：整机设备激光人眼安全等级不低于Class1M，符合GB 7247.1-2012标准（需提供具有CMA认证或CAL认证第三方权威检测报告）。

光学系统：采用紧凑型一体式单套光学系统，单光窗结构（提供产品照片说明）

光学系统：口径≤140mm

光窗尺寸：口径≤155mm

2.2.2 测量模式：连续、间歇多波束

2.2.3 数据测量指标：

测量要素：颗粒物传输通量，水平风速、风向，垂直气流，气溶胶消光系数

探测高度：颗粒物传输通量≥3Km；

风廓线数据≥3Km；

颗粒物数据≥6Km；

空间分辨率：至少包括30m/50m，可选；

时间分辨率：1ms；

数据采集周期：≤1分钟/组

风数据经度：

风速误差（标准偏差）≤0.4m/s；

风向误差（标准偏差）≤4°；

垂直气流误差（标准偏差）≤0.1m/s；

2.2.4 气象传感器：

设备带有气象传感器，能够实时记录所在位置的环境温度、环境湿度、大气压；

2.2.5 数据接口：

通过以太网输出测量数据与设备运行参数，设备支持网络协议，在开放的网络上高效、安全的传输数据。

设备支持有线以太网、3G/4G网络，同时支持wifi路由功能，能够在信号范围内通过wifi客户端接入激光雷达进行远程遥控。

2.2.6 运行环境指标：

整机密闭防水、防尘，无任何其他外加防护状态下，能够在雨雪天气正常运行，防护等级达到IP65；

设备具有上电自启动功能，能够在电力恢复的情况下按照断电之前的参数自动启动并运行。

温度范围：－40℃～50℃；

湿度范围：相对湿度0-99%；

2.2.7外观尺寸：高度(H)≤500mm，长(L)≤400mm，宽(W)≤400mm；

2.2.8整机重量：≤30Kg；

2.2.9开机稳定时间5min(-40℃＜温度≤50℃)；

2.2.10电方式：具备DC/AC双模式供电，可选择

电压AC220V±22V，电流≤2A

电压DC22V~32V，电流≤6A

2.3软件功能

颗粒物通量传输激光雷达控制与数据分析软件

2.3.1 基本要求

激光雷达控制与分析软件是基于Windows系统的桌面软件（非浏览器运行），软件采用MDI

2.3.3并发访问

★可以同时连接多台激光雷达设备，按照多文档的方式显示，各设备页面可以独立操作，单独关闭，互不影响。（提供国家认可具备CMA证书的第三方测试机构出具的软件产品登记测试报告）

2.3.4 远程控制功能

具备通过以太网络远程遥控激光雷达的功能，可以远程遥控激光雷达的数据采集的启动、停止，实时显示设备的运行状态。

软件在GIS地图上实时显示所在的地理位置，并显示所在位置的实时环境温度、湿度、大气压信息。

2.3.5通量数据分析

★通量输入输出分析模块包括：传输通量输入输出分析时空演变彩图、输入输出廓线图、输入输出地图展示、小时平均输入输出分析图。（提供国家认可具备CMA证书的第三方测试机构出具的软件产品登记测试报告）

2.3.7 风廓线数据分析功能

风廓线数据可按照风羽图和风强度图两种方式显示。

风羽图显示不同时刻、不同高度的风羽图标志，风羽图可以缩放和平移。

风强度图显示为时空演变伪彩图，可选择查看不同高度的风速变化曲线。

风羽图可以叠加显示在颗粒物浓度伪彩图上，并同步缩放和平移。

软件提供风数据的地理分析功能，能够在GIS地图上叠加显示风雷达图，风雷达图提供分时段统计分析功能。

软件提供风雷达图和通量雷达图的同屏比较，并需要与GIS地图数据叠加显示。

2.3.8 输入输出分析功能

软件提供颗粒物传输输入输出分析功能，根据用户的设定，自动统计输入和输出通量，用伪彩图和GIS地图形式显示统计结果。并可以按照用户选择的高度统计监测时段内每个小时的输入输出情况。

2.3.9 历史数据查询分析功

可根据用户选择的时间段下载历史数据，在本地计算机上打包并结构化存储，以结构化文件的方式离线存储和二次分发。

软件可以保存用户的分析操作和反演结果到数据包，这些记录可随着数据包二次分发。软件可同时打开多个历史数据文件，每个文件独立页面。

2.4 基本配置要求：激光雷达主机、控制单元盒、独立的电脑（至少配置i7处理器，内存16G以上，独显，独立显示器）、雷达主机支架、微型气象站、GPS天线、电源适配器、使用手册（软件、硬件）、控制与数据分析软件、数采软件及工控机、显控终端、多功能高速激光打印复印扫描体一体机、一年耗材、一年质保服务。

3、粒径谱仪（原装进口）

3.1 用途

采用散射原理，在线监测环境大气中PM10、PM2.5、PM1的质量浓度值和0.25 ~ 32um范围31个通道的数浓度值

3.2 技术参数

测量原理：光散射(90°) ；

★测量范围：0.25 ~ 32um, 31通道；

通道阈值：0.25 - 0.28 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45- 0.50 - 0.58 - 0.65 - 0.70 - 0.80 – 1.0 - 1.3 - 1.6 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 5.0 - 6.5 - 7.5 - 8.5 -10.0 - 12.5 - 15.0 - 17.5 - 20.0 - 25.0 - 30.0 - 32.0 um及32um以上；

颗粒物浓度：1 ~ 2,000,000 p/L；

质量浓度：0.1~>6,000 ug/m3；

数据模式：输出PM10、PM2.5、PM1的质量浓度值和31通道数浓度值；

储存间隔时间：1min~1h可调；

进样流量：1.2 L/min ± 5%, 自动恒流；

除湿：自动Nafion管等温除湿系统或IADS自动控温加热除湿系统，有效保留半挥发性物质；

重复性：最大量程的±5%；

电源：230 VAC, 50 Hz；

最大功耗：≤200w；

3.3 基本配置要求：粒径谱仪主机、TSP采样头、采样管、Nafion除湿、清洗泵、温湿度传感器、防水法兰、数采软件、数据卡、安装附件、一年耗材、一年质保服务。

（二）第二包

4、微波辐射计

4.1基本要求

通过对大气微波辐射的遥感测量，反演获得对流层大气温度、湿度廓线、大气积分水汽量及积分云含水量等信息。

4.2性能要求

具备无外接电脑情况下的独立观测及数据存储能力

★11.2.1技术体制及测量通道：采用并行体制实时不少于17通道；至少涵盖K波段（ 22-32 GHz）8通道及以上、V波段（51-59GHz）8通道及以上、1个红外通道（8-14μm）；

11.2.2一体化六要素地面气象站，可测温度、湿度、气压、风向、风速、降雨量。温度测量范围：-40℃~ 60℃，测量误差：±0.3° C；相对湿度测量范围：0~100%，测量误差：±2%；气压测量范围：500hpa ~ 1100hpa，测量误差：±0.5hPa。

★扫描精度：系统方位驱动范围水平为0°～360°，角度分辨率0.1°；俯仰0°～180°，角度分辨率0.1°。

4.3技术指标

探测高度：≥10000m。

边界层温度廓线垂直分辨率：≤30m（0～500m），≤50m（500m～1000m），≤100m（1000m～2000m）

边界层温度廓线反演误差：≤1K（0-1000m），≤1.5K（1000-2000m）

对流层温度廓线垂直分辨率：≤50m（0～500m），≤150m（500m～2000m），≤2500m（2000m～10000m）

对流层温度廓线反演误差：≤1K

相对湿度廓线垂直分辨率：≤100m（0～1000m），≤200m（1000m～2000m），≤400m（2000m～10000m）

相对湿度廓线反演误差：≤10%

水汽密度廓线垂直分辨率：≤100m（0～1000m），≤200m（1000m～2000m），≤400m（2000m～10000m）

水汽密度廓线反演误差：≤0.8g/m3

折射率廓线反演误差：＜5N

折射率廓线测量范围：0～450N

4.4环境适应性

工作温度：−40℃～50℃

工作相对湿度：≤100%RH

可工作风速：持续风速≥35m/s

防盐雾、防砂尘、防淋雨、防振动、防冲击；

★抗冲击振动和天线罩防护能力关系使用寿命和强度也直接影响设备可靠性能。（提供具有CNAS检验检测机构出具的检测报告）

4.5 软件要求

具备数据库系统的查询管理功能；

具备基于BS模式的多用户客户端功能；

具备系统组网功能，数据传输按TCP/IP协议执行，具备风廓线雷达、测云雷达数据接入及组网观测能力（提供联合观测的软件著作专利及相关软件截图证明）；

系统可进行设备的自检查、自校准，通过测量已知辐射源，通过一定的计算，完成设备的绝对定标工作，保证设备测量结果的准确性。

数据产品需包含但不限于大气吸收系数廓线、全天空水汽、液态水二维分布图、大气稳定度、大气不透明度、对流稳定指数（TTI，KI， SI，LI 等)、艾玛图、边界层温度廓线、对流层温度廓线、对流层湿度廓线、对流层水汽密度廓线、液态水廓线、大气折射率廓线、LWP（液态水路径）、IWV（综合水汽含量）、边界层高度、云底高度和温度、地面气象温、压、湿、风速、风向、降雨量（提供软件截图证明文件）

定向观测：辐射计系统指向固定方向，采集观测数据， 观测过程中方位、俯仰均不再变化，通常指向为天顶方向。

水平扫描：固定俯仰角度保持不变，通过方位方向转动实现水平扫描观测。可以进行单次扫描，也可以通过设置扫描次数实现在固定俯仰上的多次加密扫描。

垂直扫描：固定方位角度保持不变，通过俯仰方向转动实现垂直扫描观测。可以进行单次扫描，也可以通过设置扫描次数实现在固定方位上的多次扫描。

具备远程故障诊断及恢复功能

4.6投标人需提供本地化的气象参数数据库，开放数据产品反演模型和本地化的校验过程；

4.7免费提供所投产品分析处理软件使用的算法；免费提供观测数据格式、通信协议、各类数据（设备状态、观测数据、反演结果等）的访问接口。

4.8基本配置要求

室外主机、显控终端、数采软件及工控机、独立的电脑（至少配置i7处理器，内存16G以上，独显，独立显示器）、管理应用软件、低温标定源及支架、雨水感应器、气象6要素传感器、红外观测仪、电源和数据传输电缆、天线罩、空气过滤器、专用工具、产品随机资料、室外三角支架、一年耗材、一年质保服务。

5 太阳总辐射/紫外辐射监测仪（原装进口）

5.1总辐射

5.1.1技术指标：

ISO 分级：次基准(Secondary Standard)；

响应时间：<2s (95%响应)；<0.7s(63%响应)；

热偏移：对200W/m2的净热辐射：<3W/m2；对5K/h的温度变化：<1W/m2；

非稳定性：<0.5%/年；

非线性：<0.2%，(100-1000W/m2)；

方向误差：<5 W/m2，(在80º，1000W/m2时)；

温度响应：<0.3%，(-20℃—50℃)；

倾斜响应：<0.2 % ；

灵敏度：7-14 μV/W/m² ；

水平精度：<0.1°；

光谱选择性（350-1500nm）：<2%；

工作环境：-40-80℃，0-100%RH；

光谱范围：210-3600nm(20%点)；

信号输出：RS485、4-20mA ；

最大辐射：-400-4000 W/m2；

防护等级：IP67。

5.2紫外辐射仪

5.2.1基本要求

长期自动监测地表太阳总辐射强度和地表紫外线强度的变化特征，满足观测数据的高精度和高稳定性要求，具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份特点。

5.2.2技术参数

光谱响应：UV-A:315～400nm；UV-B：280～315nm

输出范围：UV-A:0～90 w/m2；UV-B: 0～6w/m2

响应时间（95%）：< 1s

非线性：< 2%

方向误差：≤4%

工作范围：-30℃～50℃

供电：9～15VDC

输出：RS-485Modbus，0-1V

5.3 基本配置要求

总辐射表、紫外辐射表、数据采集器和数采野外防护机箱、信号电缆、辐射表固定螺丝、分析软件、不锈钢立杆和安装支架、一年耗材、一年质保服务。

6、HONO（气态亚硝酸）分析仪

6.1基本要求

★测量原理为湿化学法，使用吸收液，利用气液之间的扩散，将采样气体中的HONO转变为亚硝酸根（NO2-），后续利用双通道长光程吸收光谱法（LOPAP）进行测量。

6.2技术参数

测量原理：双通道长光程湿化学吸收光谱法，采用非腐蚀性溶液吸收

量程：5 ppt—2 ppm（可拓展）

检测限：优于10 ppt；

测量间隔：1—5 min（依测量范围不同而定）

准确度：ca. 10%±2ppt

测量精度：优于ca. 1%

流量 （ml/min）：0.008-10.5

光源：波长范围：385-800nm

校准方式：标液校准模式，使用亚硝酸标准物可轻松校准

标气校准模式：HONO标气自动生成装置，根据需要产生特定浓度标气

每日定时校零；

具备自动除气泡装置、液位报警保护系统功能。

6.3基本配置要求

分为采样单元、染色单元、检测单元、自动校准系统。包括HONO分析仪主机、采样盒、恒温循环水浴槽、溶液桶和废液桶、一年耗材、一年质保服务。

7、室内外安防监控及城市摄影

7.1站房外采样区域摄像监控子系统

7.1.1数量：站房房顶采样区域配备2套本系统。

7.1.2系统用途：系统用于站房采样区域拍照、摄影，镜头对照采样区，同时与另一个采样区域摄像监控子系统进行相互对射，实现采样区域实时监控。

7.1.3数据传输能力：实时摄像数据可远程传输到相关业务平台。

7.1.4镜头：采用具备至少400万像素星光级8寸红外网络高清高速红外摄像头，红外照射距离至少达到200米。

7.1.5传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS。

7.1.6焦距：具有焦距缩放功能，不低于25倍光学变焦。

7.1.7支持夜拍，自动ICR彩转黑。

7.1.8最低照度：需达到彩色0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON),0 Lux with IR。

7.1.9 Smart图像增强功能: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR。

7.1.10拍摄方位：镜头可多方位旋转拍摄，水平范围360°、垂直范围-20°至90°，方位至少覆盖城市环境空气质量监测站采样区域的关键部分。

7.1.11带壁装支架：白色/铝合金。

7.1.12系统运行环境：系统在温度 -40℃-70℃，湿度小于95%的条件下正常运作，适用于大温差的室外操作以及室外恶劣的监控环境。

7.2站房入口处人脸识别监控子系统

7.2.1数量：站房门口配备1套本系统。

7.2.2系统用途：系统用于对进出站房的相关人员进行人脸采集和识别，实现站房出入口情况实时监控。

7.2.3数据传输能力：数据可远程传输到总站相关业务平台。

7.2.4镜头：采用具备至少200万 1/2.8”CMOS AI智能人脸双目网络摄像机，红外照射距离至少达到10米。

7.2.5最低照度：需达到彩色:0.001 Lux，黑白：0.0001Lux，0 lux with IR。

7.2.6背景大图图片字符叠加功能: 支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数: 支持抓拍次数（1-10次）可设。

7.2.7人脸抓拍: 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

7.2.8抓图分辨率: 抓图分辨率（1920x1080/1280x720）可选。

7.2.9支持人脸曝光、人脸比对、电子防抖。

7.2.10人脸库: 支持最大3GB人脸存储空间、最大支持9万张人脸、最多支持3个人脸库，单张人脸图片不超过300Kb。

7.2.11人脸库的布防: 支持不同人脸库不同时间布防。

7.2.12联动报警输出: 支持比对成功后输出报警信号。

7.2.13拍摄方位：支持水平旋转，垂直旋转。方位至少覆盖城市环境空气质量监测站站房出入口的关键部分。

7.3 站房室内仪器操作间监控子系统

7.3.1数量：备3套本系统（二层2个，一层1个）。

7.3.2系统用途：用于站房内操作区域摄影，实现室内仪器操作间实时监控。

7.3.3数据传输能力：实时摄像数据可远程传输到总站相关业务平台。

7.3.4镜头：采用具备至少200万像素4寸红外网络高清摄像头，红外照射距离至少达到100米。

7.3.5传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS。

7.3.6焦距：具有焦距缩放功能，不低于20倍光学变焦。

7.3.7支持夜拍，自动ICR彩转黑。

7.3.8最低照度：达到0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ，0 Lux with IR。

7.3.9  Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测。

7.3.10  Smart图像增强功能:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR。

7.3.11 拍摄方位：镜头可多方位旋转拍摄，水平范围360°、垂直范围-15°至90°，方位至少覆盖室内仪器操作间的关键部分。

7.3.12 带壁装支架：白色/铝合金。

7.3.13 系统运行环境：系统在温度-30℃-65℃，湿度小于90%的条件下正常运作。

站房室内、大门外摄像头数量合计3台。

7.4站房室内仪器操作间监控子系统

7.4.1数量：在站房工作间配备1台。

7.4.2用途：系统应用于站房安防视频的存储与回放。

7.4.3可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。

7.4.4周界报警去误报功能：支持最大16路周界报警（越界、区域入侵）去误报分析，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。

7.4.5人脸比对功能检查：支持本地预览人脸图片，支持人脸以图搜图，导入目标人脸，检索出符合目标的人脸图片，支持人脸黑名单比对报警。

7.4.6类型：2U标准机架式。

7.4.7接口：2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口。

7.4.8报警IO：16进4出(选配16进8出)。

7.4.9支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。

7.4.10输入带宽：320M。

7.4.11支持H.265、H.264编码前端自适应接入。

7.4.12存储容量：整机配备6TB容量硬盘。

7.5 城市摄影系统技术参数

7.5.1基本用途

采用高清晰工业标准定制摄像头，能长时间稳定工作，形成高清的环境工况照片，然后将采集后的图片通过FTP方式传输至用户数据服务器保存。前端数据采集计算机可以实现常用的数据传输、显示、参数设置、查询与统计等功能。

7.5.2主要技术指标

数字图形拍照；

固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况；

静态图片分辨率不低于1400万像素；

系统时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平；

拍摄的相片可被采集并存储于数据采集终端，存储量大于1年，并可自由扩展，可循环覆盖。

若上级平台系统具备图片展示功能，本系统可将数字图片数据可通过4G无线或有线宽带网络实时传输到上级平台。

数字图片数据通过4G无线或有线宽带实时传输储存在指定的服务器的指定文件夹下；

网络图像传输：低网络资源占用，能够在低带宽条件下传输高画质、流畅图像；

支持RS232、USB、以太网等接口；

系统在温度-30°C~50°C条件下可正常运作，适用于大温差的室外操作以及室外恶劣的监控环境，防护罩具有防雾、防结霜等功能，保证拍摄效果不受恶劣气象条件影响。

7.5.3 配置要求：高清网络摄像机、安装支架、各类型线缆、防护罩等。

（三）第三包

8、高浓度污染物连续在线监测系统

8.1高浓度污染物（废气）连续在线监测系统

8.1.1基本要求

可用于连续在线监测废气排污设施产生的污染因子: SO2、NOx、O2浓度、烟尘浓度、温度、压力、烟气流量、湿度。

★投标方提供的产品认证标准符合HJ76-2017标准（以中环协CCEP认证为准），且主机型号、品牌与中国环境监测总站核发的适用性检测报告一致。

8.1.2气态污染物监测系统技术参数

★ 测量原理：非分散红外吸收法或紫外吸收法

★ 取样方式：冷干直接抽取法

校准方式：投标方提供的气体分析仪必须具有使用空气自动标定功能，并能在标定过程中对测量数据保持。

跨度偏移：<2%最小测量值/周

线性度：±满刻度的1％

操作温度：5－45℃（可在0－45℃的范围内安全操作）

样品流速：2L/min

★分析仪测量数据应自动换算成干基浓度值，以满足国家环保的相关要求。

8.1.3烟尘连续监测系统技术参数

测量方法：激光背向散射法

光源要求：激光光源

测量范围：0-20mg/m3

调试软件：可使用调试软件经行现场参数设定

吹扫：使用仪用气吹扫

零点漂移（24小时）≤±1%满量程

跨度漂移（24小时）≤±5%满量程

响应时间≤10秒

线性度≤±1%

重复性＜1.5%

防护等级 IP56

输出信号形式：4-20mA、RS485

8.1.4烟气参数（温度、压力、流量、湿度）测量系统技术参数

温度测量

测量范围：0-300℃;指示误差：±3℃

压力测量

大气压力:a测量范围：0-120kpa;b精密度：≦±2%

烟气静压:a 测量范围：0～4KPa;b 精密度：≤±3%

流量测量：

测量方式：皮托管差压法;测量范围：0-40m/s;精密度：≦±3%;分辨率：0.1m/s;响应时间：1min

湿度测量

测量方式：氧化锆极限电流法;测量范围：0-40%;精密度：≦±2.5%;响应时间：1s

8.1.5基本配置要求

烟气在线分析仪、机柜及预处理系统、烟气采样探头及管线、温压流一体机、颗粒物监测单元、数据采集软硬件（含显示器）、一年耗材、一年质保服务。

8.2高浓度污染物（废水）连续在线监测系统

8.2.1基本要求

可用于连续在线监测废水排污设施产生的污染因子: CODcr、氨氮、总磷、总氮、PH、流量。

★CODcr、氨氮、总磷、总氮、PH、水质自动采样器、数据控制系统为同一型号国产品牌。

★CODcr、氨氮、总磷、总氮具有手动、自动24小时零点漂移、量程漂移及跨度核查检测功能。（需提供省级以上相关部门的检测报告）

8.2.2 CODcr水质在线监测仪技术参数

执行标准：HJ/T377;仪器原理：重铬酸钾 分光光度法;重复性：≤1.5%;零点漂移：±1mg/l;

量程漂移：±3%;跨度核查：±3%;示值误差：±1.5%;记忆效应：≤1.5mg/l;电压干扰：±1%;

环境温度实验：±4%;一致性：≤8.5%;最小维护周期：≥168h; 数据有效率：≥90%;

实际水样比对：COD≥50mg/l，相对误差≤5%；COD＜50mg/l，绝对误差≤4mg/l;

8.2.3氨氮水质在线监测仪技术参数

执行标准：HJ101;仪器原理：水杨酸分光光度法/纳氏试剂分光光度法;重复性：≤2%;

零点漂移：±0.5%FS;量程漂移：±0.5%FS;跨度核查：±2%;24h低浓度漂移：≤0.01mg/l;

24h高浓度漂移：≤0.5%;示值误差：20%：±7.5%；50%：±2.5%；80%：±1%;

定量下限：≤0.05mg/l;记忆效应：80%-20%：±0.05mg/l;20%-80%：±0.15mg/l;

电压影响：±1%;PH影响：±1.5%;环境温度影响：±2%;

实际水样比对：氨氮＜2mg/l，绝对误差≤0.1mg/l;氨氮≥2.0mg/l，相对误差：≤10%;

最小维护周期：≥168h;数据有效性：≥95%;

一致性：≥98%;扩展检测范围示值误差：±2.5%;扩展检测范围重复性：≤1.5%;

扩展检测范围24h高浓度漂移：≤1.5%;

8.2.4总磷水质在线监测仪技术参数

执行标准：HJ103;仪器原理：过硫酸钾氧化 钼酸铵分光光度法;重复性误差：±1%;

零点漂移：±1%;量程漂移：±1.5%;跨度核查：±1%;直线性：±1.5%;MTBF：≥720h/次;

电压稳定性：±2%;绝缘抗阻：≥5MΩ;实际水样比对：相对误差绝对值的平均值：≤9%;

8.2.5总氮水质在线监测仪技术参数

执行标准：HJ103;仪器原理：过硫酸钾氧化 紫外分光光度法;重复性误差：±1%;

零点漂移：±2%;量程漂移：±2%;跨度核查：±2.5%;直线性：±1.5%;MTBF：≥720h/次;

电压稳定性：±3%;绝缘抗阻：≥3MΩ;实际水样比对：相对误差绝对值的平均值：≤8%;

8.2.6基本配置要求

CODcr在线监测系统、氨氮在线监测系统、总磷在线监测系统、总氮在线监测系统、PH在线监测仪、超声波明渠流量计、水质自动采样器、数据控制系统、一年耗材、一年质保服务。

9、高精度CO、N2O分析仪（原装进口）

9.1基本要求

用于高精度测量大气中的氧化亚氮(N2O)和一氧化碳(CO)。中红外(mid-IR)光腔衰荡光谱 (CRDS)技术以低于5秒的间隔在1至1500ppb的测量范围内达到万亿分之一(ppt)的精度。水汽(H2O)测量精度达百万分之一(ppm)，用于校正和报告以干摩尔分数表示的N2O和CO浓度。

9.2技术指标

测量技术 ：光腔衰荡光谱 ( CRDS ) 技术

测量池温度控制 ：±0.005 ℃

测量池压强控制 ：±0.0002 大气压

样品温度：-10 至 45 ℃

样品压强：300 至 1000 托（40 至 133 千帕）

样品流量：100 标准毫升每分钟

样品湿度：< 99% 相对湿度，在 40 ℃ 非冷凝条件下，无需干燥

环境温度：15 至 35 ℃（工作条件） ，-10 至 50 ℃（贮存条件）

取样湿度：< 99% 相对湿度，非冷凝条件下

取样压力：300~1000托

N2O：

精度（1σ，5 秒） :< 0.2 ( N2O < 500 ppb)

精度（1σ，5 分钟） :< 0.04 ppb ( N2O < 500 ppb)

精度（1σ，1 小时） :< 0.02 ppb ( N2O < 500 ppb)

精度（1σ，5 分钟）：0.03 % 的 N2O 读数 ( N2O > 500 ppb)

漂移（24 小时）： < 0.1 ppb

测量范围 ：1–1500 ppb

测量间隔 ：< 5 秒

CO：

精度（1σ，5 秒） :< 0.2 ( CO < 400 ppb)

精度（1σ，5 分钟） :< 0.04 ppb ( CO < 400 ppb)

精度（1σ，1 小时） :< 0.02 ppb ( CO < 400 ppb)

精度（1σ，5 分钟）： 0.02 % 的 CO 读数 ( CO > 400 ppb)

漂移（24 小时）： < 0.1 ppb

测量范围 ：1–1500 ppb

测量间隔 ：< 5 秒

9.3基本配置要求

分析仪主机、数采软件及工控机、独立的电脑（至少配置i7处理器，内存16G以上，独显，独立显示器）、不锈钢颗粒物过滤器、泵维护套件、采样泵、一年耗材（CPU风扇、不锈钢颗粒物过滤器、防尘网、颗粒物过滤器、10mm高塔采样管线、铝塑管采样管线、铝塑管、采样泵）、一年质保服务

10、NOy(总氮氧化物）监测仪

10.1基本要求

★工作原理：化学发光法

通过测量一氧化氮NO与O3发光反应的光强度，从而计算出空气中NO、NOy浓度。NO和O3发生反应生成激发态的二氧化氮（NO2*），激发态的二氧化氮分子通过发射光子以释放多余的能量回到低能态，发光强度与NO的浓度成正比，由光电倍增管将光强度信号转换成电信号，通过测量电信号来测定NO、NOy的浓度。

10.2技术参数

量程：（0~500）nmol/mol

浓度单位：mg/m3、μg/m3、μmol/mol、nmol/mol可选

★零点噪声：≤0.5nmol/mol

最低检出限：≤1nmol/mol

零点漂移：±1.0nmol/mol/24h

量程漂移：±5.0nmol/mol/24h

示值误差：±1%FS.

响应时间（上升/下降）：≤120s

精密度：≤5nmol/mol

采样流量：1.0L/min

数字输出：RS232/ RS485

模拟输出：（0~5）VDC（选配）或（4~20）mA（选配）

10.3基本配置要求

NOy自动监测仪、NOy转化器、NOy控制器、伴热控制线、外置泵组件、氧化剂涤除器、一年耗材、一年质保服务。

11、NOx/NH3监测仪

11.1基本要求

设备用途：用于监测空气中的NO-NO2-NOx、NH3浓度；

★分析方法：化学发光法；

11.2 NH3测量模式技术参数

量程：0～500ppb，可多选量程；

零点噪声：＜0.5ppb；

量程噪声：＜1%读数；

最低检出限：1ppb；

零点漂移：＜0.5ppb/24h；

量程漂移：＜1%读数/24h；

11.3 NOx测量模式技术参数

11.3.1 NOx分析仪技术参数（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告复印件作为响应和验收依据)；

监测量程：0～500ppb，可多选量程；

零点噪声≤0.1ppb；

量程噪声≤1ppb；

最低检出限：≤0.2ppb；

示值误差：≤±0.1%F.S.；

量程精密度：20%量程精密度≤0.5ppb，80%量程精密度≤0.5ppb；

24h零点漂移：≤±0.5ppb；

24h量程漂移：20%量程漂移≤±0.5ppb；80%量程≤±0.5ppb；

响应时间（上升/下降）：≤150秒；

转换效率：≥99%；

数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个；

11.4 基本配置要求

NOx/NH3监测仪 。

（四）第四包

12、OC/EC在线监测仪（原装进口）

★12.1 适用范围：方法适用于测定颗粒物中元素碳和有机碳的测定，满足《环境空气颗粒物有机碳、元素碳连续自动监测技术规定》要求。

12.2方法原理：热学-光学校正法。

12.3工作环境

电源：适用于市网电220V。

温度：0˚C~45˚C。

湿度：5%~95%。

12.4 技术性能指标

有机碳元素碳在线分析仪性能可靠，具备长时间、连续监测的能力，能够得到小时平均浓度。

温度测量示值误差：≤±2℃。

大气压测量示值误差：≤±1kPa。

★TC检出限：0.9ug/m3。（提供相关CMA检测报告）

系统空白：TC≤1ug/m3。

仪器空白：TC≤0.3ug。

反应炉温度：实际温度与升温程序设定的温度偏差在±5℃范围内。

采样流量：平均流量偏差≤5%，流量相对标准偏差≤2%，平均流量示值误差在±2%范围内；辅助气体流量：设定流量与实测流量的相关系数r≥0.999，斜率0.95≤k≤1.05，截距-1ml/min≤b≤1ml/min。

三峰测试的相对标准偏差≤5%。

校准曲线线性相关系数R≥0.995。

★精密度≤5%，准确度≤±10%。（提供相关CMA检测报告）

12.5 校准

内标：在每个样品分析结束时系统自动注入标气，以标气对分析结果进行校正。

可使用注射器加入液态标准溶液进行校准。

校准采用蔗糖溶液或NIST溯源标准气体校准。

可通过相关质控措施对有机碳和元素碳的浓度进行校验。

12.6 软件

软件中应提前预存国际较为通用的分析方法： IMPROVE、NIOSH。监测方法为热光反射法（TOR）、热光透射法（TOT）兼有或为其中1种，要求进样和分析一体化。

软件中预存的“分析方法”是可以修改的格式，以便操作人员可以根据具体需求改进方法；

软件具备激光修正功能，使有机碳/元素碳分割更准确。

12.7配置基本要求：有机碳和元素碳分析仪主机、软件控制系统（自动程控、数据采集与分析）、数采软件及工控机、独立的电脑（至少配置i7处理器，内存16G以上，独显，独立显示器）、控制终端及输出终端、仪器验收所需耗材、仪器维修保养所需工具及配件、40L氦气（99.999%）、40L甲烷/氦气、40L氧气/氦气、其他保证仪器正常运转的连接线路和管路、一年耗材、一年质保服务。

13、光解速率分析仪

13.1测量原理：光解光谱分析仪可以准确有效地计算某些与光化学反应相关的化学物质的光解速率常数，具体包括的物质有NO2，HONO，HONO2，HCHO和H2O2等。分析仪通过主要是利用光学材料制作的探头收集来自各个方向的太阳辐射，并将收集到的太阳光辐射通过光纤连接光谱仪，由光谱仪获取特定波长范围内实时的光谱信息，并将光谱波段及对应的光强信息传输至计算机，计算机内的程序按照植入的算法，最终获取光解速率常数。

13.2技术参数

测量物质种类：J（NO2）、J（HONO）、J（HONO2）、J（HCHO）和J（H2O2）等；

探头视场角：180°；

★波段范围：200-790 nm；分辨率：0.4-0.5 nm；杂散光：0.04%；

探测器类型：CCD线阵，2*2048像素；灵敏度：310,000

积分时间：光谱仪积分时间可以根据需要设置，最低为3.8ms；

能同时获得多种物质的光解速率；

额定电压：220VAC；额定功率：400W；交流电频率：50Hz；

环境温度：5℃~40℃；相对湿度：0~95%RH，不能结露。

13.3 基本配置要求

光谱仪、一体机、数采软件及工控机、采样探头、光纤、机箱、一年耗材、一年质保服务。

14、PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪

14.1基本要求

★采用GC-ECD气相色谱法，适用于室内环境温度控制在0℃-35℃范围内的情况下使用。对采样管探出室外部分的环境没有要求。

14.2技术参数

检测内容：大气中过氧乙酰硝酸酯（PAN）；

检测原理：GC-ECD气相色谱法；

检测限：最低检测小于20 pptv；

检测范围：0~60 ppbv；

检测频率：6、12次/小时；

★重复性：小于等于 5%；

工作环境温度：0～35℃；

温度控制精度：±0.1℃；

进样方式：气泵采集+定量环方式，直接气体进样；

载气和反吹气：高纯氦（99.999%），总用气量：50ml/min

标定气体：NO/CCl4混标气+丙酮液体或气体；

零空气：合成空气或者净化后的压缩空气；

载气流量控制：电子流量控制器；

数据存储：内置存储器自动存储；

数据处理：支持自动积分和批处理功能；

标定装置：配置动态石英反应池标定装置；

仪器操控：触摸式液晶显示集中控制，支持远程控制；

14.3基本配置要求

分析仪主机、校准仪主机、数采软件及工控机、双级减压阀、40L气瓶1套、标准机柜、一年耗材、一年质保服务。

15、可溶性阴阳离子浓度在线监测仪

15.1 基本要求

适用于气溶胶中F-、Cl-、NO2-、NO3-、SO42-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等离子及气态污染物HF、HCl、HONO、HNO3、SO2、NH3等气体组分的在线采集和定量分析，可连续工作。

要求具有稳定高效的气体吸收效率。

要求全自动化控制，可长时间无人值守，数据自动分析和实时上传

可实时在线监测水溶性气体和颗粒物浓度，连续输出测量结果，为管控决策提供数据支持。

设备出厂前对预处理装置有相关的检验校准，提高系统准确性；

15.2设备技术性能要求

15.2.1 仪器工作环境

电源：适用于市网电 220V。

工作温度： 25±5℃。

环境湿度：0-100%。

15.2.2 在线采样部分

切割粒径：常规PM2.5，可切换为PM1或PM10。

采样流量：外部采样流量为 16.7L/min，可根据不同切割头对流量的要求灵活配置，并可实现校准。

a平均流量偏差：在±5%范围内

b流量相对标准偏差：≤2%

c平均流量示值误差：在±2%范围内

15.2.3 分析系统

所有的离子色谱流路均需采用惰性材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。需适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；色谱柱耐受2000psi以上压力。

流速范围：应至少在0～3.0 mL/min范围内可调；流速最大误差：应<0.1%；

单个阴阳离子浓度分析范围：0.2～200μg/m3。

15.2.4 分析部分

仪器空白：小于等于仪器检出限；

系统空白：小于等于方法检出限；

温度测量示值误差：≤±2℃，大气压力测量示值误差：≤±1kPa

颗粒物捕集效率：≥98%

★气态可溶性离子的吸收效率：≥98%；

★至少含6个校准点，校准曲线线性相关系数r≥0.995；（提供相关CMA检测报告）

★精密度：8种水溶性离子中、高浓度（≥0.1000mg/L）精密度≤5%；低浓度（＜0.1000mg/L）精密度≤10%；（提供相关CMA检测报告）

正确度：8种水溶性离子正确度相对误差在±10%范围内

环境空气样品采样体积≤1m3（工况），定容体积≤25ml，进样体积≤500μl，8种水溶性离子检出限与测定下限见下表：

| 离子名称 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器检出限(mg/L) | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 仪器测定下限(mg/L) | 0.012 | 0.02 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.012 |
| 方法检出限(μg/m3) | 0.09 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 方法测定下限(μg/m3) | 0.36 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |

15.3配套及软件要求

★15.3.1仪器其他性能参数必须满足《关于印发<环境空气颗粒物有机碳、元素碳连续自动监测技术规定>等3项技术规定的通知》(总站气字【2021】558号)中附件2《环境空气颗粒物水溶性离子连续自动监测技术规定》中的要求。

15.3.2阴离子分离柱及保护柱各1套，阳离子分离柱及保护柱各1套，阴、阳离子淋洗液自动发生装置各一套，可用于SO42-、NO3-、NO2-、F-、Cl-、PO43-、 Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等离子的分析。

15.3.3内置柱温箱，可独立温控；操作温度范围室温～40℃，并可调；温度准确性±0.5℃。

15.3.4软件功能

能够控制仪器硬件的运行；对形成的各离子数据信息进行储存，可使用EXCEL等格式输出实验结果；可实现在线数据直接输出到所在站点的数据集成控制终端机上。

软件可根据用户要求，在监测结果的计算运用、图形表达、数据管理等方面进行定制更新。

数据传输：要求设备形成的数据能够24小时实时、不间断的传输至平台。

15.3.5配置一个独立的小型纯水净化系统，要求净化后纯水电导率小于0.05μS/cm。

15.4 基本配置

室外三脚架、采样管、切割头、前处理器（含显控终端）、分析仪、处理分析软件（含密码锁）、数采软件及工控机、独立的电脑（至少配置i7处理器，内存16G以上，独显，独立显示器。）、电源和数据传输线、吸收液和淋洗液桶、超纯水机、万分之一天平、小型纯水净化系统、质控运维专用工具包、产品随机资料包、一年耗材、一年质保服务。

16、CH4/NMHC在线监测仪

16.1基本要求

★用直接测量法测量非甲烷总烃。符合中国环境监测总站气字[2021]61号《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》要求。

监测项目：甲烷、非甲烷总烃、总烃

16.2色谱分析仪技术参数

仪器有自动校准、超标报警等功能，ppm和mg/m3单位互相转换功能。

氢火焰离子检测器FID，具备开机和断电重启时自动点火、自动运行的功能，火焰熄灭氢气电子阀自动关闭保护,具备自动报警功能。

具备多点自动质控功能，定时通入多种浓度标气对系统进行质控检查和自动多点校准；

甲烷分析采用反吹技术，提高柱效，延长色谱柱寿命；

★检出限：≤20ppbC；

甲烷和非甲烷总烃重复性：≤5%；

24h零点漂移不超过±20ppbC；

24h 20%量程漂移：≤±5%，24h 80%量程漂移：≤±5%；

绝缘电阻：＞500MΩ。

绝缘强度：在正常环境条件和关闭检测仪电路状态下，电源相与机壳（接地端）之间，施加50Hz、1500V的交流电压1min，应无异常现象（电弧和击穿）；

基线噪声：≤4.0×10-14A。

基线漂移：≤2.0×10-13A/30min。

分析周期：≤15min；

色谱分析仪内置工业PC机和彩色触摸操作显示屏；

色谱分析仪分析软件支持中英文操作，能进行所有维护诊断功能操作，可设置自动控制仪器的运行参数、自动进行数据处理、实现对外通讯、分析仪故障报警、浓度报警、自动校准、ppm和mg/m3单位互相转换等功能；丰富的通讯接口，可选模拟量、MODBUS、TCP等；

安装方式：19＂标准化机架式安装方式

16.3氢零一体机技术参数：

输出流量：5L/min；

输出压力：0.1-0.6MPa；

0.01μm过滤，露点-20℃；

氢气纯度≥99.999%；

氢气流量（0-500）mL/min；

输出压力（0-0.4）MPa；

采用19″机架式安装

检测到氢气流量异常时，自动切断气源，保证用气安全。

16.4动态校准仪技术参数：

设备用途：对标准物质进行浓度和流量控制，对VOC监测仪进行校准，完成VOC分析仪器的零点、精密度及浓度校准工作。

流量测量准确度：优于满量程的±1％

流量测量重复性：优于满量程±0.2％

流量线性误差：±0.5％

稀释比率：1/100-1/1000

钢瓶气流量范围：（0～100）mL/min

稀释气流量范围：（0～10）L/min

机柜：19＂标准化机架式安装方式，机柜带有样品气预处理装置。

16.5数据采集与传输系统技术参数：

数据采集与传输硬件可采用工控机或一体式工业平板电脑。

数采软件功能模块有：实时监控、变量报警、待办任务、数据查询预报表、数据上报、权限管理、数据统计、预标识。

实时监控功能：可监视每台仪器的监测污染因子、仪器状态、仪器参数等。可以实时监控气相色谱仪与动态稀释校准仪，气相色谱仪的柱温、火焰温度、气体压力、各组分峰面积、保留时间可在数据采集软件上实时查看。

变量报警功能：可对污染因子或仪器状态参数的实时数据进行报警设置，报警类型包括，下下限/下限/上限/上上限和开关量状态五种类型的报警。

数据查询与报表：查询功能历史数据查询、曲线、及其报表功能。除了污染因子外，仪器状态、仪器参数也可根据需要配置为可查询。

数据上报：与中心站通过TCP通讯，采用HJ-212/2017协议；支持一点多传输。

定时核查功能：具有自动核查、自动多点校准功能，实现定期自动核查、自动多点校准，且频次可设置。自动多点校准后可显示各浓度点残差。

16.6甲烷/丙烷标气：含减压阀，8L，450ppmC，平衡气空气。

16.7基本配置要求

甲烷/非甲烷总烃色谱仪（GC-FID）、大气在线浓缩采样器、动态校准仪、氢零一体机、机柜、数据采集软硬件（含显示器）、甲烷/丙烷标气（含减压阀）、一年耗材、一年质保服务。

（五）第五包 运维要求

运维单位应遵守《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《关于国家环境空气质量监测网城市站运行管理有关事项的通知》（总站气字[2017]94号）等相关国家环境标准及环保部、中国环境监测总站关于自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

## 1.待运维仪器设备清单与监测项目

表1  大气综合观测站主要特征因子仪器配置

| 序号 | 仪器设备 |  | 数量 | 购置年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规参数监测 | SO2/NOx/CO/O3在线监测系统 | 1套 | 3年 |
| 2 |  | PM10自动监测仪 | 1套 | 3年 |
| 3 |  | PM2.5自动监测仪 | 1套 | 3年 |
| 4 |  | PM1.0自动监测仪 | 1套 | 3年 |
| 5 |  | NOx/NH3监测仪 | 1套 | 新购置 |
| 6 |  | 能见度仪器 | 1套 | 3年 |
| 7 |  | 城市摄影系统 | 1套 | 新购置 |
| 8 | 气溶胶化学组成监测 | OC/EC在线监测仪 | 1套 | 新购置 |
| 9 |  | 重金属在线监测仪 | 1套 | 1年 |
| 10 |  | 可溶性阴阳离子浓度在线监测仪 | 1套 | 新购置 |
| 11 |  | 颗粒物通量激光雷达 | 1套 | 新购置 |
| 12 |  | 粒径谱仪 | 1套 | 新购置 |
| 13 | 光化学污染监测 | VOCs在线监测仪 | 1套 | 1年 |
| 14 |  | CH4/NMHC在线监测仪 | 1套 | 新购置 |
| 15 |  | PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪 | 1套 | 新购置 |
| 16 |  | NOy(总氮氧化物）监测仪 | 1套 | 新购置 |
| 17 |  | HONO（气态亚硝酸）分析仪 | 1套 | 新购置 |
| 18 |  | 太阳总辐射/紫外辐射UV-A/UV-B监测仪 | 1套 | 新购置 |
| 19 |  | 光解速率分析仪 | 1套 | 新购置 |
| 20 | 温室气体监测 | 高精度CO2、NH4分析仪 | 1套 | 新购置 |
| 21 |  | 高精度CO、N2O分析仪 | 1套 | 新购置 |
| 22 | 气象参数监测 | 高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量） | 1套 | 新购置 |
| 23 |  | 微波辐射计 | 1套 | 新购置 |

表2  监测仪器数据有效率要求

| 项目 |  | 数据有效率（每季度） | 其他要求 | 异常情况处理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2/NOx/CO/O3在线监测系统 | ≥90% | 重污染期间数据有效率要不低于90%。 | 100% |
| 2 | PM10自动监测仪 | ≥90% |  |  |
| 3 | PM2.5自动监测仪 | ≥90% |  |  |
| 4 | PM1.0自动监测仪 | ≥90% |  |  |
| 5 | NOx/NH3监测仪 | ≥80% |  |  |
| 6 | 能见度仪器 | ≥90% |  |  |
| 7 | 城市摄影系统 | ≥90% |  |  |
| 8 | OC/EC在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 9 | 重金属在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 10 | 可溶性阴阳离子浓度在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 11 | 颗粒物通量激光雷达 | ≥90% |  |  |
| 12 | 粒径谱仪 | ≥90% |  |  |
| 13 | VOCs在线监测仪 | ≥75% |  |  |
| 14 | CH4/NMHC在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 15 | PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 16 | NOy(总氮氧化物）监测仪 | ≥80% |  |  |
| 17 | HONO（气态亚硝酸）分析仪 | ≥80% |  |  |
| 18 | 总辐射/紫外辐射UV-A/UV-B监测仪 | ≥90% |  |  |
| 19 | 光解速率分析仪 | ≥80% |  |  |
| 20 | 高精度CO2、NH4分析仪 | ≥80% |  |  |
| 21 | 高精度CO、N2O分析仪 | ≥80% |  |  |
| 22 | 高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量） | ≥90% |  |  |
| 23 | 微波辐射计 | ≥90% |  |  |

## 2.运维管理工作基本要求：

本次招标托管期为1年，属于总包服务，根据大气综合观测站的托管目标，要求托管过程中完成以下工作：大气综合观测站内所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、、辅助设备等的日常维护、质量控制等工作，确保各空气站各项监测仪器正常稳定运行，数据长期稳定有效；定期出具各类满足环保主管单位要求的专业数据分析报告，为新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站提供必要的大气综合观测站数据分析服务，接受新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站质控检查和考核。总体要求如下：

（1）按照甲方要求开展设备运行维护和质控工作，按要求时限完成数据审核；

（2）按照甲方要求开展数据审核，周期提交技术报告、工作总结、综合分析报告等材料。配备至少3名经验丰富的大气综合观测站数据分析工程师（学历要求：硕士研究生，具备2年以上大气污染成因研究或相关数据分析经验，具备编制省级以上污染成因报告经验，提供报告证明材料），负责数据审核、输出阶段性数据分析报告，并承担项目管理的角色，做好与甲方定期的沟通汇报工作，包括传递甲方的合理需求和意见建议，解答甲方对大气综合观测站设备运行维护及数据分析应用等方面的问题，配合甲方完成大气综合观测站的管理考核工作等。

（3）配备至少2名专业的仪器运维工程师（具备两年相关从业经验的专业人员，有2年以上气相色谱-质谱仪器使用经验）驻点运维，负责根据既定制度保障大气综合观测站内各仪器稳定可靠运行，并确保各仪器检测数据准确可靠，做好仪器设备日常运行维护及质控工作，为测量数据的获取做好技术保障工作。

（4）执行国家各类现行或者试行的自动监测标准规范，全面负责大气综合观测站内各监测设备运维、质控、数据采集、传输、数据审核工作，对数据质量负责。要做到全部运维设备的运维工作做到有据可依，部分设备无运维工作标准规范要求的需自行建立专项运维管理及质控方案并在征得业主单位同意的基础上依照执行。按照国家各类现行或者试行的自动监测标准规范要求及仪器设备使用说明书建议，制定并实施运维年度运维工作计划、质控计划及分析报告编制计划。

（5）日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的核查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗等工作。定期完成仪器设备的配件、耗材等更换工作，完成定期校准标定等工作。运维单位必要的质量控制设备必须自备，包括流量计、移液枪等。

（6）建立数据异常快速响应机制，发现数据中断、异常等情况时，及时查找分析原因并报主管部门，排除异常情况，采取措施预防再次发生。

（7）满足故障响应时间要求，保证对系统突发性设备故障的及时响应，2小时内做出响应，普通故障4小时内解决。通信和电力线路故障除外，但应及时向甲方报备。

运维单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、省生态环境厅、省站关于自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

（8）报告编制要求

按期编制月报，每月8日12时提交前一月月报。根据甲方要求提供沙尘专报、重污染专报、采暖期专报，沙尘专报、重污染专报应在污染过程结束后5天内完成，采暖期专报应在4周内完成，年报编写应在4周内完成。特殊时段，根据甲方要求提供周报，每周三上午12时提交前一周周报。

月报内容应至少包括站点设备及运维质控基本情况、环境质量分析、气象条件分析、雷达监测情况分析、大气光化学监测分析、颗粒物组分分析、结论建议等内容。专报、年报适当增加污染及成因分析、对策建议及甲方指定要求增加的分析内容。

3 运维技术要求

3.1运行管理目标

大气综合观测站的运行质量应达到以下指标：

大气综合观测站的各项指标的有效监测数据参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的常规污染物浓度数据有效性要求；

（1）非沙尘影响的细颗粒物、臭氧重污染过程数据有效捕获率≥90%；

（2）按季度考核，每季度数据有效捕获率≥80%；

（3）日常质控措施执行率 100%；

（4）异常情况处理率达到 100%。

建立规范化、科学化的运行管理体系，提供针对性的设备及站房日常巡检、定期维护保养、校准、耗材更换、故障检修等工作方案。在运行维护期间保证设备运行稳定，满足国家标准及合同约定中的设备性能要求及数据捕获率要求；严格执行合同约定的质控措施，保证数据的可靠性与有效性。

- 3.2 运行管理具体工作内容

- 3.2.1运维过程中主要完成以下工作

（1）大气综合观测站的日常运行维护；

（2）大气综合观测站的日常质量管理；

（3）大气综合观测站的日常安全管理；

（4）大气综合观测站监测数据的日常审核、上报；

（5）大气综合观测站的设备维护保养及维修；

（6）其他大气综合观测站相关辅助设施的维护、保养；

（7）大气综合观测站数据采集及传输系统的维护及维修，保障大气综合观测站与自治区生态环境监测总站及自治区污染物监控与信息中心通讯正常。

（8）根据管理部门需要或因不可抗力，点位需要迁移的，配合相关工作。

（9）运维记录胶装成册上报；

（10）定期编制数据综合分析报告和甲方指定的专报，数量不少于30期。

（11）对甲方指定的技术人员开展进行数据分析报告培训，培训人数不少于10人·次。

（12）接受新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站组织站点的运维检查，包括例行检查和计划外检查等。

- 3.2.2站房环境运维工作内容

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备整洁，设备标识清楚；

（2）保证空调正常工作，站房温度保持在25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定如出现问题及时向新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站报备;

（4）定期检查消防、避雷和报警安全设施；

（5）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止发生意外；

（6）设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（7）做好环境条件和安全检查记录；

（8）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好记录；

（9）检查大气综合观测站的通讯系统，保证大气综合观测站与远程监控中心连接正常，数据传输正常；

（10）每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（11）在冬、夏季节应注意大气综合观测站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象；

（12）应经常检查组分站房屋是否有漏雨现象，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时向新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站报备；

（13）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

（14）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

- 3.2.3每日工作内容如下

每天上午12时前查看仪器及数据并形成记录，分析监测数据，对出现的数据和仪器异常情况进行标记，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）发现运行数据有持续异常值时，应立即告知自治区生态环境监测总站，在每日8时～24时出现的普通故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时向甲方报备）；

（4）根据监测数据判断仪器运行情况；

（5）根据故障报警信号判断现场状况；

（6）每日12时前检查前一日数据是否及时完整的上传至省站并正常展示，对发现数据掉线及时恢复；

（7）颗粒物重污染预警发布后24小时内开展一次所有仪器各项参数的全面检查，必要时进行校准；

- （8）每日开展数据审核，并将审核数据按时提交自治区生态环境监测总站；

- 于每日20时前完成大气综合观测站前一日各站点原始小时值的审核并报送自治区生态环境监测总站复核。对复核不通过的数据，须于第2日15时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以自治区生态环境监测总站最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向自治区生态环境监测总站报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

- 3.2.4档案管理

将大气综合观测站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理，每季度胶装打印上报甲方（电子版记录上报指定邮箱）。相关记录至少应包括：

（1）大气综合观测站运行维护（含检查/校准）记录表；

（2）仪器设备维修记录表；

（3）备品备件管理记录表；

（4）主要消耗材料使用登记表；

（5）室内外环境记录；

（6）标准物质使用记录；

（7）—仪器资料保管清单；

（8）数据分析报告。

- 3.2.5 运维其他相关要求如下

(1)应及时制定周、月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知自治区生态环境监测总站；

(2)运维工作完成后，应及时向自治区生态环境监测总站提交相关记录，用于数据复核；

(3)如需改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置需报自治区生态环境监测总站，否则自治区生态环境监测总站有权终止合同；

(4)按照甲方提供的运维记录表格规范填写运维过程资料。

- 3.2.6质量控制要求

认真落实质量管理制度，做好相应记录。

量值溯源要求：所有仪器所需的标准物质包括标准溶液、标准气体等应采购有资质单位生产的有证物质，且应在质保期内使用。

每年应对大气综合观测站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备送有资质的机构进行校准或检定，并取得校准或检定合格证书。

日常质量控制要求：

除规定的每周、每月、每季和每年的规定工作内容外，在以下情况下需进行校准和再校准：

(1)仪器安装时；

(2)仪器移动位置时；

(3)进行可能影响校准结果的维修或维护后；

(4)分析仪暂停工作一段时间后，或仪器条件设置、载气或流动相、吸收液等变化时；

(5)有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化时；

(6)达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的；

(7)OC/EC在线分析仪定期更换采样膜和溶蚀器滤膜，同步进行空白检查；

(8)在线离子色谱应定期或不定期进行全系统空白的检查，保证系统空白不受污染。

(9)设备更换关键部件后。

异常数据的处理：

运维机构应对异常监测数据进行分析，查明原因后如属于系统或仪器故障，应立即上报自治区生态环境监测总站，普通故障在4小时内处理，同时按要求填写异常原因和处置情况。

质量管理体系文件资料整理：

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

## 4.系统及设备质控运维专项要求

4.1常规参数监测（SO2、NO2、CO、O3）

4.1.1每日工作

每天审核在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.1.2每周工作

每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查仪器接地线路是否可靠；

（2）检查采样管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（4）检查通讯系统的连接正常，数据传输正常；

（5）检查仪器参数是否正常，并做好记录；

（6）每周对气态分析仪的颗粒物过滤膜进行更换；

（7）每周用有证一级标气对气态污染物进行质控检查。

4.1.3每月工作

(1)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(2)每月清洗制冷系统；

(3)各分析仪流量检查；

(4)动态校准仪的MFC单点流量检查。

4.1.4每季度工作

(1)清洁采样总管、采样支管、采样风机；

(2)4台气态分析仪多点检查/校准（包括低浓度点线性检查）；

(3)4台气态分析仪精密度检查。

4.1.5每半年工作

(1)动态校准仪MFC流量线性检查校准；

(2)动态校准仪或臭氧校准仪臭氧量值传递；

(3)NOX钼炉转化率检查；

(4)零气纯度检查。

4.1.6每年工作

(1)气态分析仪准确度检查；

(2)臭氧量值溯源传递；

(3)各分析仪预防性检修；

(4)流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到经过计量的标准设备。

4.2颗粒物分析仪（PM10、PM2.5、PM1）巡检、维护、质控方案

4.2.1每日工作

每天查看软件上在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.2.2每周工作

(1)每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(2)查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查仪器接地线路是否可靠；

(3)检查采样管路是否有漏气或堵塞现象；

(4)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(5)检查通讯系统的连接正常，数据传输正常；

(6)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

4.2.3每月工作

(1)清洗PM10、PM2.5以及PM1切割器，并检查仪器喷嘴、压环等部件；

(2)检查PM10、PM2.5以及PM1监测仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏；

(3)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(4)每月度对数据进行备份。

每两个月工作

(1)检查PM10、PM2.5以及PM1分析仪滤纸带，进行系统自检；

(2)校准和检查检查PM10、PM2.5以及PM1分析仪的温度、气压和时钟；

4.2.4每季度工作

(1)对PM10、PM2.5以及PM1进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

4.2.5每半年工作

检查PM10、PM2.5以及PM1分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

4.2.6每年工作

(1)对PM10、PM2.5以及PM1分析仪进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

(2)更换泵维护包。

4.3能见度及城市摄影系统巡检、维护、质控方案

4.2.1每日工作

每天查看软件上在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.2.2每周工作

每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录。

4.2.3每月工作

每月对设备镜头进行一次清洁。

4.4 NOx/NH3监测仪

4.4.1每日工作

每天审核在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.4.2每周工作

每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查仪器接地线路是否可靠；

（2）检查采样管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（4）检查通讯系统的连接正常，数据传输正常；

（5）检查仪器参数是否正常，并做好记录；

（6）每周对气态分析仪的颗粒物过滤膜进行更换；

（7）每周用有证标气对气态污染物进行质控检查。

4.4.3每月工作

(1)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(2)每月清洗制冷系统；

(3)各分析仪流量检查；

(4)动态校准仪的MFC单点流量检查。

4.4.4每季度工作

(1)清洁采样总管、采样支管、采样风机；

(2)气态分析仪多点检查/校准（包括低浓度点线性检查），

(3)气态分析仪精密度检查。

4.4.5每半年工作

(1)动态校准仪MFC流量线性检查校准；

(2)催化炉转化率检查；

(3)零气纯度检查。

4.4.6每年工作

(1)气态分析仪准确度检查；

(2)分析仪预防性检修；

(3)流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到经过计量的标准设备。

4.5  OC/EC在线监测仪

4.5.1每日工作

(1)早晚各1次对在线EC/OC设备进行监控，检查设备的运行状态。包含采集卡是否死机、内标峰是否正常、炉温是否正常、检查数据状态是否正常等，并做好记录；

(2)在特殊污染天气下（沙尘、雾霾、重污染天气）主动及时对EC/OC监测仪数据进行分析，并提供特殊污染天气情况下的数据分析报告；

(3)审核样品图谱，包括分割时间点和甲烷峰响应稳定性；

(4)检查温度梯度稳定性，气罐压力，加热炉压力，载气流量（每周自动过零）、激光。

4.5.2每周工作

(1)检查所用气瓶压力，并及时更换气瓶等（低于3Mpa，更换气体）；

(2)检查仪器空白，确认系统是否漏气（TC≤0.3ug）；

(3)检查仪器采样流量，并确保其为8.0L/min左右(控制±2%内) ；

(4)检查雨漏中是否有积水；

(5)检查在线EC/OC监测仪器采样膜状态，更换采样膜（laser correction低于0.88时更换滤膜）

(6)进行对流量传感器的自动校零。

4.5.3每月工作

(1)清洁切割头；

(2)每两周对OC/EC分析仪进行一次标准曲线中间浓度点核查，三次校准中间浓度点响应值的相对误差应在±10%范围内，否则重新进行曲线校准。

(3)每月进行1次采样流量检查，实测流量与仪器设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内，否则应及时对仪器采样流量进行校准。

(4)每月对仪器进行1次温度测量示值和大气压测量示值检查。

4.5.4每季度工作

(1)每季度对在线OC/EC绘制一次校准曲线，相关性R>0.999。当仪器更换核心部件后，应重新进行标准曲线校准。

(2)更换溶蚀器碳膜。

4.5.5每半年工作

(1)每半年检查辅助气体流量，如流量相对误差超出±10%，则进行校准；

(2)进行三峰测试，三峰相对标准偏差应≤5%；

(3)及时更换He气、He/CH4混合气体等；

(4)检查进样口部件，清理仪器后端采样入口。

每年工作每年对载气及标准气流量校准。

4.6重金属在线监测仪

4.6.1每日工作

(1)早晚各1次对在线元素设备进行监控，检查设备的运行状态；

(2)检查采集卡是否死机、固定内标源数据是否正常、采样流量是否正常、检查数据状态是否正常等；

(3)查验设备运行状态参数及质控数据是否正常；

(4)检查仪器是否存在报警情况，若存在，应及时维护，做好运行维护记录。

4.6.2每周工作

(1)检查设备采样流量是否准确，采样泵是否正常工作；

(2)检查设备滤纸带的使用情况；

(3)（Cr铬、Cd镉、Pb铅）探棒测试比对；

(4)检查采样管屋顶穿墙法兰开孔处是否密封无漏水。

4.6.3每月工作

(1)每次更换纸带后进行空白检查，至少80%的目标物空白检查结果应小于等于仪器检出限，所有目标物空白检查结果应小于等于仪器测定下限，否则更换纸带直至空白满足要求；

(2)每月进行1次采样流量检查，平实测流量与仪器设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内，否则应及时对仪器采样流量进行校准；

(3)每月对仪器进行1次温度测量示值和大气压测量示值检查。

4.6.4每季度工作

利用标准膜片进行1次正确度检查，不同能级或档位中至少选取1种元素进行正确度的检查，实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应重新校准仪器。。设备会自动对每个监测样品进行内标元素（Pd钯）质控，保证每个监测数据的可溯源性。

4.6.5每半年工作

(1)每半年使用标准膜对全部目标元素进行1次正确度检查，至少70%的目标物实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应重新制作光谱测量文件；

(2)每半年进行1次湿度传感器检查；

(3)对仪器内标元素（Pd钯）质控，保证每个监测数据的可溯源性。

4.7可溶性阴阳离子浓度在线监测仪

4.7.1每天工作

(1)早晚各1次对仪器进行监控，检查设备的运行状态、检查数据状态是否正常等，并做好记录；

(2)审核样品谱图（峰位和峰面积），必要时进行人工重积分，确保定性定量准确。

4.7.2每周工作

(1)现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，清理废水桶等；

(2)仪器运行状态核查；

(3)数据检查和备份等；

(4)更换样品过滤头，污染期间提高更换频率；

(5)每周进行一次标准曲线中间浓度点检查，正确度应在±10%范围内，否则重新进行曲线校准。

4.7.3每月工作

(1)现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，清理废水桶等；

(2)仪器运行状态核查；

(3)数据检查和备份；

(4)检查仪器耗品损耗情况，及时更换易耗品，如过滤头和泵管；

(5)排气泡和清理相应的管路和流路等；

(6)进行相应的清理和润滑工作，保证仪器良好的状况；

(7)每月进行1次采样流量检查，实测流量与仪器设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内，否则应及时对仪器采样流量进行校准。

(8)每月对仪器进行1次温度测量示值和大气压测量示值检查。

(9)每月开展1次仪器空白检查，各目标物的仪器空白检查结果应小于等于仪器检出限。

(10)每月编制阴阳离子平衡报告上报省站。

4.7.4每季度工作

(1)现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，清理废水桶等；

(2)仪器运行状态核查；

(3)数据检查和备份；

(4)每季度清洗溶蚀器并更换溶蚀器滤膜，当发现漏液或进气泡以及滤膜污染时，应及时维护/更换溶蚀器滤膜；

(5)检查仪器耗品损耗情况，及时更换易耗品，如过滤头和泵管；

(6)排气泡和清理相应的管路和流路等；

(7)进行相应的清理和润滑工作，保证仪器良好的状况；

(8)更换磨损件，对取样部件、管路清洗、除菌；

(9)每季度对在线绘制一次校准曲线，相关性R>0.995。当仪器更换核心部件后，应重新进行标准曲线校准。

4.7.5每半年工作

(1)每半年至少更换1次阴离子及阳离子柱。日常维护中，当发现柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于1.2时、Na+和NH4+色谱峰之间的分离度小于1.5或Na+和水负峰（系统峰）分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱；

(2)每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器。

4.7.6每年维护：

每年进行1次预防性维护，对采样单元和分析单元进行检查和清洁，更换必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，包括重新绘制校准曲线、精度度、正确度测试等，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

4.8颗粒物通量激光雷达

4.8.1日常工作

每日早晚各监控一次仪器运行状态。日常巡检每周不少于一次，包括清洁镜头、天窗，检查仪器运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。日常巡检规程应包含该系统运行状况、工作状况、系统辅助设备运行状况、各主要部件的运行状况，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。每次巡检必须填定设备巡检记录。

4.8.2每两周工作

(1)检查天窗水箱的状态，若缺水及时补充；

(2)遇冬季，需更换成防冻液；

(3)检查天窗雨量传感器、喷水和雨刷运转是否正常，若工作不正常，及时记录并上报维修维护；

(4)检查天窗的清洁状态，若透射率低影响探测距离，用清水冲刷天窗玻璃，并用棉布擦干。

4.8.3每月工作

(1)检查雷达主机镜片的污浊情况，若明显污浊，需用清水冲刷，并用棉布擦干；若油污比较严重，需用75%的医用酒精清洁镜片；

(2)检查镜片是否有划痕，拍照存档，对划痕较多影响探测的情况，需上报维修或维护；

(3)检查设备工作状态指示灯、屏幕的运行情况，对于不符合运行状态的情况，及时上报维修维护；

(4)汇总传输日报，将每日报告汇总成月统计报告。

4.8.4每季度工作

(1)每季度对激光雷达进行一次系统光路光斑、激光能量的检查、校准，并记录；

(2)其他维护工作对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查；

(3)操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录；

(4) 按照仪器说明书内容要求进行维护。

4.9粒径谱仪

4.9.1每日工作

(1)检查仪器报警情况

(2)检查PM读数状态；

(3)检查温度、湿度数值；

(4)检查计算机软件的运行情况；

(5)按质控要求周期检查、清洁采样头；

(6)按质控要求周期清洁采样光室；

(7)按质控要求周期清洁采样管路；

(8)按质控要求周期检查滤芯。

4.9.2每周工作

检查仪器采样流量。

4.9.3每两周工作

清洁采样头和采样管路。

4.9.4每月工作

更换设备过滤器；

4.9.5每季度工作

检查时钟和压力；

4.9.6每年工作

(1)气路清洗、光室清洗；

(2)电池更换。

4.10 VOCs在线监测仪

4.10.1每日工作

(1)检查并登记分析仪器零/跨报告及每日的小时报告，避免因仪器故障或传输中断的影响正确判断数据。调看VOC小时报表，观察是否有异常高值出现，是否有典型污染物如苯、甲苯等监测值为零的情况。若存在，需前往现场进行历史图谱数据调看，图谱分析是否正常。

(2)检查小时色谱谱图，观察是否出现保留时间漂移，若存在该现象进行峰窗调整；

(3)检查色谱基线是否平稳；

(4)保留时间调整：同一化合物的保留时间，一般不超过0.07min(4秒,一个色谱峰宽)认为合格；如果超过4秒，仪器自动或手动调整柱前压，使保留时间恢复到原始位置；

(5)查看软件浓度趋势：在软件浓度趋势界面查看仪器从上次巡检至今的浓度测试情况，查看是否出现异常浓度点（过高或过低），或数据缺失；根据异常点或数据缺失点的时间，查看历史谱图或报警信息，以确认在该点时仪器的运行情况；根据历史谱图中历史监控数据显示情况来确认该点浓度是由于仪器异常导致还是就是实际测量结果。

(6)现场维护人员检查并确认各仪器的分析仪器零/跨报告

(7)每个项目的标准气浓度符合测量要求。如果不符合，立即上报并根据污染情况设定新值。

(8) 维护人员检查各个仪器每日小时数据，并确认它们是正常的。以下必须注意：

所用标准气浓度正确；

任何影响测量数据的子站仪器操作及时记录。

(9)巡检（不定期）

注意异常数据及噪音；

注意观察子站周围可能影响监测结果的活动，并将之记录在记录表中；

检查空调运转情况并记录站房内温度；

目视检查仪器面板显示，观察数据是否合理及有无报警信号。

检查发生器工作是否正常，输出压力是否满足色谱需求；

在线气相色谱仪需要确认及仪器是否在循环中，软件运行界面各运行参数是否在正常范围。

4.10.2每周工作

(1)检查钢瓶气压力；

(2)检查采样总管及采样气路是否有破裂，是否有清洁，是否过于潮湿，并及时采取措施；

(3)检查并更换各仪器滤膜及仪器风扇滤网；

(4)检查更换干燥剂；

(5)检查空调温度；

(6)检查并记录各仪器主要参数，如流量、温度光强等；

(7)检查色谱参数，包含气相色谱分析仪的炉箱温度（柱温）、预浓缩温度和采样温度压力等运行参数；

(8)每周对各仪器进行依次零/跨检查，并填写好记录；

(9) 对于FID检测器，每周开展一次VOCs单点检查，对于MS系统，每日进行单点检查。每周进行1次零气空白检查。

(10)查看近期仪器出现的报警及问题，根据报警信息检查仪器及附属设备运行情况；

(11)灯丝使用时间确认

查看灯丝使用时间，如果灯丝使用时间连续超过3个月，则建议在方法中切换使用另一根灯丝，并重新进行校准曲线的建立。如果两根灯丝的使用时间均超过3个小时，则需要对灯丝进行更换，更换灯丝后重置灯丝使用时间，并且重新建立校准曲线。

4.10.3每月工作

(1)检查钢瓶压力并做好记录；

(2)清洁各设备滤网；

(3)更换色谱滤膜；

(4) 对于质谱系统，每月进行质量轴校准（调谐）；

(5) 每月进行采样流量检查与校准。。

4.10.4半年工作

(1)检查气路连接的密封性；

(2)清洁或更换采样口及采样管；

(3)屋顶采样口密封胶检查；

(4)仪器参数检查；

(5)前级泵状态检查；

(6)倍增器电压调整；

(7)重新建立校准曲线。

4.10.5年度质控工作

(1)检查各连接部密封圈，机械动作是否正常；

(2)清洁，耗材更换完毕后开机检查仪器各参数，与说明书中给出范围比较，如接近或超过限度则作相应调节或更换；

(3)清洁色谱FID检测器，清洁气阀；

(4)更换载气过滤器，更换预浓缩管；

(5)对校准仪的流量控制器进行校准、传递。

4.10.6预防性维护工作

(1)每半年清洗一次空调过滤网，防止尘土阻塞空调过滤网影响运行效率；

(2)每年清洗一次采样总管。清洗完以后应做检漏测试，确保采样总管工作正常；

(3)每2-3年更换一次从总管到监测仪器采样口之间的气路管线；

(4)对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗；

(5)每半年对各在线式气相色谱仪进行一下校正；

(6)每2-3年对在线气相色谱仪的预分离柱进行更换；

(7)	每年更换一次质谱仪器离子源灯丝；

(8)维护人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录。巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。

4.10.7系统年度维护及大修工作

为了保证环境空气站的长期正常运行，每年度对系统进行年度维护和大修，必要时，对气路和关键零部件进行更换，对不合理的地方进行改造。具体内容如下：

(1)按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的光电倍增管、制冷装置、转换炉和抽气泵膜等关键零部件；

(2)对仪器电路各测试点进行测试与调整；

(3)对仪器进行气路检漏和流量检查；

(4)对仪器光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理；

(5)对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性；

(6)在每次完成仪器年度维护和大修后，或更换了仪器中的关键零部件后，应对仪器重新进行多点校准和检查；

(7)维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录；

(8)对所有的色谱历史图谱、数据、文件进行备份。

4.10.8站点的表格及相关资料

巡检子站时，按照前几节有关程序进行检查，及时填写现场记录。

4.11  CH4/NMHC在线监测仪

4.11.1每日工作

(1)检查仪器报警情况；

(2)检查仪器运行参数；

(3)检查仪器数据及联网情况；

4.11.2每周工作

- 检查仪器采样流量；

- 检查并记录钢瓶压力；

- 检查温度控制；

- 通标检查；

- 纯净水检查（氢气发生器、监测数据检查、检查并更换采样滤膜）；

（6）保留时间质控；

4.11.3每两周工作

清洁采样头和采样管路。

4.11.4每月工作

更换设备过滤器；

4.11.5每季度工作

- 检查并更换变色硅胶；

- 系统检漏

4.11.6每年工作

（1）更换标气；

（2）更换色谱柱。

（3）更换零气过滤器

4.12 PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪

4.12.1每日工作

每天检查仪器是否工作正常和自动积分是否正常。

4.12.2每周工作

(1)每周更换采样粒子过滤器膜片；

(2)每周做一次单点标定和保留时间的修正；

(3)检查气瓶压力。

4.12.3每月：

(1)更换硅胶管变色。

4.12.4每半年：

氧化剂和活性炭每半年更换一次；

CuSO4•5H2O 2/3变色需进行更换 。

4.13 NOy(总氮氧化物）监测仪

4.13.1每日工作

每天审核在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.13.2每周工作

每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查仪器接地线路是否可靠；

（2）检查采样管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（4）检查通讯系统的连接正常，数据传输正常；

（5）检查仪器参数是否正常，并做好记录；

（6）每周对气态分析仪的颗粒物过滤膜进行更换；

（7）每周用有证一级标气对气态污染物零点跨度进行检查。

4.13.3每月工作

(1)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(2)每月清洗制冷系统进行清洗；

(3)分析仪流量检查；

(4)动态校准仪的MFC单点流量检查。

4.13.4每季度工作

(1)清洁采样总管，采样支管，采样风机；

(2)气态分析仪多点检查/校准（包括低浓度点线性检查），

(3)气态分析仪精密度检查；

4.13.5每半年工作

(1)动态校准仪MFC流量线性检查校准；

(2)催化炉转化率检查；

(3)零气纯度检查。

4.13.6每年工作

(1)气态分析仪准确度检查；

(2)分析仪预防性检修；

(3)流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到经过计量的标准设备。

4.14 HONO（气态亚硝酸）分析仪

4.14.1 每日工作

(1)早晚各1次对设备进行巡检，检查设备的运行状态和工作模式是否正常

(2)检查两路分析系统采样流量是否正常、检测室温度和反应室温度是否正常

(3)检查R1和R2试剂是否充足、管路是否通畅，试剂不足需及时配液并充分冷藏，以备使用。

(4)检查废液是否需要倾倒、管路是否通畅

(5)检查电压信号是否正常

(6)检查仪器是否存在报警情况，若存在，应及时维护，并做好运行维护记录。

(7)检查存放试剂的冰箱运行是否正常

4.14.2每旬工作

（1）检查针式过滤头工作状况，每10天更换一次。

（2）检查蠕动泵管磨损情况，每10天移动各泵管的位置。

4.14.3每月工作

（1）如月内进行过高浓度标定，需使用纯水清洗LWCC光池。

4.14.4每季度工作

（1）DNPH柱每3个月更换一次

4.15总辐射/紫外辐射UV-A/UV-B监测仪

4.15.1每日工作

清洁圆顶，确保圆顶上没有留下污迹或沉积物。

4.15.2每月工作

(1)检查辐射计水平状态；

(2)检查遮阳板是否牢固夹住；

(3)检查穹顶是否干燥清洁。

4.15.3每年工作

(1)检查所有电气连接。拧下插头，必要时清洁，然后重新连接；

(2)检查电缆是否因意外或啮齿动物造成损坏；

(3)检查仪器安装件和任何基座支架是否牢固。

4.16光解速率分析仪

4.16.1每月工作

(1)检查接收镜水平状态；

(2)检查安装架是否牢固夹住；

(3)清洗石英圆顶；

(4)检查干燥硅胶是否变色。

4.16.2每年工作

(1)检查所有电气连接。拧下插头，必要时清洁，然后重新连接；

(2)检查电缆是否因意外或啮齿动物造成损坏；

(3)做一次光谱仪校准检查。

4.17高精度CO2、NH4分析仪

4.17.1 每日工作

(1)检查标气高中低三个浓度点是否合格；

(2)检查采样流量是否正常、样气湿度和光室温度是否正常；

(3)检查前处理部分是否有冷凝水；

(4)检查仪器是否存在报警情况，若存在，应及时维护，并做好运行维护记录。

4.17.2每月工作

（1）更换精细颗粒物过滤器；

（2）检查真空泵运转情况；

（3）更换前处理吸附剂。

4.17.3每年工作

（1）前处理管路整体清洗，更换吸附剂；

（2）更换真空泵泵膜，更换仪器内部第二级精密过滤器。

4.18高精度CO、N2O分析仪

4.18.1 每日工作

(1)检查标气高中低三个浓度点是否合格；

(2)检查采样流量是否正常、样气湿度和光室温度是否正常；

(3)检查前处理部分是否有冷凝水；

(4)检查仪器是否存在报警情况，若存在，应及时维护，并做好运行维护记录。

4.18.2每月工作

（1）更换精细颗粒物过滤器；

（2）检查真空泵运转情况；

（3）更换前处理吸附剂。

4.18.3每年工作

（1）前处理管路整体清洗，更换吸附剂；

（2）更换真空泵泵膜，更换仪器内部第二级精密过滤器

4.19高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量）

如果仪器上沉积有灰尘，可以用沾有软性清洁剂的布轻轻擦洗（不能使用有溶解性的试剂）， 避免划破仪器的表面。如果仪器表面堆积有雪或冰，应等其慢慢自然溶化，千万不能使用工具强行除去。

经常检查，确保仪器不被其他正在运行的设备所干扰，这些设备可能不是完全遵循通用标准， 比如变频器、无线电/雷达发射装置、轮船引擎、发电机等。

4.20  微波辐射计

4.20.1每周工作

对红外镜头进行擦拭，对地面气象传感器进行外部清洁，清洗天线罩，清洗炭窗口。

4.20.2每月工作

清洗温湿传感器，清洗、更换铝合金过滤网。

4.20.3每半年

液氮标定。

## 5、数据审核及入库管理要求

运维单位负责对实况监测数据和审核后监测数据入库管理。其中数据审核为二级审核，运维人员、新疆维吾尔自治区生态环境监测总站相关负责人手工（或电子）签字后审核数据最终入库。

## 6.工作考核

- 采购人会通过按季度的方式对大气综合观测站运行情况进行考核。

- 每次考核前，运维单位需对考核时段内各类监测数据按照招标单位的格式要求进行分类收集和汇总，含各类设备的原始的、审核后的分钟、小时、日数据。并对数据异常及缺失部分进行备注报告解释，接受管理单位的质疑和考核。

- 每次考核前，运维单位需对考核时段内各类设备的运维、管理、维护、维修、巡视等各项原始记录及表格进行收集和汇总，提交给管理部门，接受管理单位的质疑和考核。

- 除按期提交的各类分析报告外，每次考核前，运维单位需对考核期内各类报告进行收集和汇总，接受管理单位的质疑和考核。

各类设备有效数据获取率支付标准

| 设备类型 | 有效率 | 有效数据捕获率 | 特殊情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx、SO2、CO、O3、PM2.5、PM10、PM1、气象五参数、能见度、城市摄影、激光雷达、重金属、粒径谱、紫外辐射、微波辐射 | >=90% | 按比例全额支付 | 一个考核期内≥2台设备同时有效数据获取率＜65%，在不予支付本考核期全部相应费用的同时并收罚款年度合同总额10%的罚款。 |
|  | <90%且>=85% | 按比例扣除相应费用的3% |  |
|  | <85%且>=75% | 按比例扣除相应费用的10% |  |
|  | <75%且>=65% | 按比例扣除相应费用的20% |  |
|  | <65% | 不予支付 |  |
| NOx/NH3、VOCs组分、离子色谱、CH4/NMHC、PANs、NOy、HONO、光解速率、高精度CO2/NH4、高精度CO/N2O | >=80%（重污染期间>=80%） | 按比例全额支付 | 一个考核期内≥2台设备同时有效数据获取率＜60%，在不予支付本考核期全部相应费用的同时并收罚款年度合同总额10%的罚款。 |
|  | <80%且>=70%（重污染期间<90%且>=80%） | 按比例扣除相应费用的5% |  |
|  | <70%且>=60%（重污染期间<80%且>=70%） | 按比例扣除相应费用的20% |  |
|  | <60%（重污染期间<70%） | 不予支付 |  |
| 若出现连续两次考核中同一台设备有效数据获取率低于最低支付标准，甲方有权（1）终止合同不予支付全部年度运维费，并追偿年度合同总额的20%，或者（2）按照标准扣除相应考核期运维费（含追偿）的基础上，并加扣年度合同总额的10%。 |  |  |  |

说明：

有效数据捕获率=（有效运行时数÷运行考核总时数）×100%

有效运行时数=运行考核总时数－无效数据时数

投标人应协助采购人完成抽查。

采购人的监督检查以季度方式进行，每次检查要在现场跟踪1个检测周期，并查阅运行记录。

投标人应严格按照《环境空气质量自动监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》（第四版）要求执行。

年    季/月度大气综合观测站维修、校准、质控评分表

| 项目 |  | 运维情况 | 评分基础比例 | 运维考核得分 | 评分原则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2/NOx/CO/O3 |  | 3% |  | 按照标书、合同中对各台设备各类记录要求进行检查，按照季度实际情况评估得分，每季度运维费占比年度运维费总额的12%（每月1%） 单台设备评分依据：1、基本满足标书中及其它相关标准规范的，及时对相应设备及时开展校准、质控、维护、保养，保证各类设备长期稳定运行的，出现问题设备故障及时处置、流程合理，且记录齐全的，视情况支付相应比例的90%-100%。 2、对以上问题处理不太及时的、耽误时间、拖沓，视情况支付单季度60%-89%的费用 3、出现重大问题不报备、重大故障不维修或者严重拖沓、设备无故停运等情况的不予支付运维费。 合计运维得分比例低于80%的不予支付本考核期该部分费用 |  |
| 2 | PM10 |  | 3% |  |  |  |
| 3 | PM2.5 |  | 3% |  |  |  |
| 4 | PM1.0 |  | 3% |  |  |  |
| 5 | NOx/NH3 |  | 3% |  |  |  |
| 6 | 能见度 |  | 2% |  |  |  |
| 7 | OC/EC |  | 8% |  |  |  |
| 8 | 重金属在线 |  | 8% |  |  |  |
| 9 | 可溶性阴阳离子 |  | 8% |  |  |  |
| 10 | 颗粒物通量激光雷达 |  | 5% |  |  |  |
| 11 | 粒径谱 |  | 3% |  |  |  |
| 12 | VOCs组分 |  | 8% |  |  |  |
| 13 | CH4/NMHC |  | 3% |  |  |  |
| 14 | PANs |  | 3% |  |  |  |
| 15 | Noy |  | 3% |  |  |  |
| 16 | HONO |  | 3% |  |  |  |
| 17 | 紫外辐射 |  | 3% |  |  |  |
| 18 | 光解速率 |  | 3% |  |  |  |
| 19 | 高精度CO2、NH4 |  | 8% |  |  |  |
| 20 | 高精度CO、N2O |  | 8% |  |  |  |
| 21 | 高精度气象参数 |  | 3% |  |  |  |
| 22 | 微波辐射计 |  | 3% |  |  |  |
| 23 | 其它站房等保障 |  | 3% |  |  |  |
| 审核人员签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |

| 大气综合观测站数据分析报告统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评判等级分为4类分别为：不合格（≤59）、一般（60-69）、基本合格（70-79）、合格（80-89）、较好（90-100）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 报告类型 | 交稿（数据）时间 | 交稿（数据）人签字 | 交稿截止 日期 | 报告评分 | 报告评定 等级 | 运维费支付比例 |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（六）第六包 站房技术参数要求

★1、本项目6包站房为集装箱式站房。

★2、站房建设及其他保障监测需要的设施建设，包括但不限于防雷、配电、网络、消防、站房周边的美化、装饰等。

★3、站房结构、组件、部件、零件、附属设备以及其安装接口须为标准的和通用；满足站房建设安全、可靠、稳定、经济、实用等要求。站房设计依据满足以下规范 (包合但不限于)：

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；

《建筑结构荷载规范》 (GB50009-01)；

《混凝土结构设 计规范》(GB50010-2002)；

《建筑抗震设 计规范》(GB50011-2001)；

《建筑地基基础规范》(GB5007-2002)。

★4、站房整体设计结构、面积要求：站房分为上下2层，每层不低于100平米。站房一层长宽高应不少于32000*6200*2000CM，二层长宽高应不少于32000*6200*2700CM，二层需根据各设备的监测因子不同划分为各设备缓冲间、设备间，一层划分为配电间、备件间、配气间等。

- 站房应在现场拼装，应能承受风、雨、雪、冰雹、地震、沙尘、太阳辐射的能力，包括空气污染和化学工艺使用。同时站房应具备隔热、密闭、耐久、防火、抗震等性能。

6、房顶结构要求为倾斜度不大于10度的承重层（利于排水，不积雨水)，房顶上铺设稳定、具有良好支撑的平台用于设备维护和采样器放置，平台能承受三个成年男性同时在房顶工作。

7、站房结构、材料及附属设施要求

1）站房结构要求：

站房前、后、左、右、屋顶采用骨架外焊接2mm厚304材质不锈钢作为外蒙皮，骨架内铆固50mm厚彩钢板，骨架空隙处填充阻燃聚乙烯保温材料，坚固耐用、装拆方便、保温效果好。

2）站房墙体要求：

外墙及房顶材料为建筑用金属面聚苯乙烯夹芯板（非瓦楞板）。金属面板材厚度不小于0.5mm，传热系数为0.38kcal/m2h℃，板材间采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水；彩钢板喷涂工艺为：底层采用环氧树脂，面漆采用聚酯、硅改性聚酯工艺，面漆颜色与周围建筑物一致。

中间保温层采用阻燃聚苯乙烯，屋顶彩钢板保温层厚度200mm，墙体彩钢板保温层厚度50mm，密度不小于20kg/m3（加密型）,均布荷载不小于0.5KN/m2, 隔音量：20dB。

3）防护栏要求。

防护栏采用包括上部栏杆、下部栏杆、主立柱和次立柱的结构形式。防护栏高度为1200mm。采用φ50×1(上部栏杆、下部栏杆、主立柱)和φ38×1(次立柱)的抛光不锈钢管拼焊、铆固而成。主立柱间距不大于1000mm，次立柱间距不大于250mm。立柱铆固在装饰围墙内侧壁上，不要与站房房顶固定。要留一个上站房顶的开口，其开口应放在上楼顶入口时以看不到为宜，其它相关要求其它相关要求应满足GB4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求》。

4）钢爬梯要求

通向站房顶要配备踏步梯，便于开展日常维护校准工作。踏步梯采用国标140 C型钢、不锈钢圆管、不锈钢花纹钢板等焊接而成，爬梯要做好除锈防腐处理。

5）标牌及标识

站房大门应具有门禁系统外应悬挂招标方规定尺寸规格要求的站房铭牌，并在站房主体、周边环境悬挂甲方规定尺寸规格的提示标牌。

6)暖气和排风

为保证设备的正常使用，站房每40平米应至少配备2台电暖气，整个站房不少于10台电暖气。

钢瓶气间需配备大功率排风扇，百叶窗密闭性好，能做到有效隔绝外界扬尘污染。

7）其他要求

站房建在楼房房顶上，站房主轴线须在楼房的主承重梁上。针对采样管和采样总管须预先在站房开孔，并预留法兰，法兰数量不少于30个，法兰大小由甲方指定。开好孔后将房顶法兰安装好并做好防水措施。

8、站房结构防水、防潮要求

站房应有防水、防潮措施，站房房顶要从前到后倾斜,前高后低,高度差为50～80mm。两夹芯板对接时应在两夹芯板对接面涂密封胶做好防水工作，待站房建设完成后再在两夹芯板接缝处涂抹密封胶；屋顶两彩钢板拼接处安装轻钢龙骨防水扣槽，扣槽厚度1.2mm，扣槽沿站房宽度方向布置，扣槽与站房顶接缝处用耐候硅胶密封。

9、站房配电、防雷接地要求

1）站房配电要求

站房供电必须采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路应独立走线。电源布设应符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。站房供电系统需考虑到空调所需要的大电流配电设施。设备和照明的供电应分路独立设置和控制，避免掉电对系统的影响。

为了防止电噪声的相互干扰，站房采用30～40A三相四线供电分相使用，电源连接入室处应分别装有三个单相16A空气开关作为三相电源的总开关，并安装电源过压、过载和漏电自动保护装置。

2）站房供电系统应配有电源过压、过载和漏电，电保护等稳压电源装置，电源电压波动不超过220V土10%。配电柜应有新断电后延缓一定时间重新供电的电源延时智能装置，避免短时间内反复停电对仪器造成的冲击影响。

站房的电源插座应尽可能设置在墙壁上，不得放置在地板上，避免漏水的影响。站房需配置足够的电源插座板，并根据机位和其他设备的位置合理分布。

三相电源分配如下：A相配接3KW稳压电源（具有上电延时输出功能），稳压电源输出接3孔220V/16A电源插座，备仪器使用。B相配接3KW稳压电源，稳压电源输出接5孔220V/10A电源插座，供仪器外置泵使用。C相用于空调、照明和排风扇等，空调机应采用空调专用220V/16A电源插座，5孔220V/10A电源插座用于仪器安装施工及维修。

根据仪器配置，共需要5孔220V/10A电源插座25，3孔220V/16A空调专用电源插座5个。

10、站房防雷、接地要求

站房需有三级防雷装置，防雷系统需覆盖包括气象杆、自动设备采样头、手工采样装置等高出房顶的设施。站房需有良好的接地线路。设备需配有信号防雷设施。

11、站房消防及照明要求

站房消防系统应满足国家有关消防的相关法律和设施的规定，消防器材在合格期内。监测仪器间配备六氟丙烷自爆式气体灭火器。

正常照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座(均须采用国内知名品牌)。灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。开关安装位置应便于操作、安装1.3m。站房的水平面照度宜为1001x-1501x，照明设计计算点的参考平面高度应为距地面0.8m的水平工作面。站房应配置40W日光灯不少于10只。配备应急照明装置。

12、站房配备有打开后最大长度为6米的折叠梯（折叠后长度两米）或伸缩梯。

13、包含不少于6个电加热装置。

第四部分  合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的合同为准）

第一节、合同一般条款

1、定义

1.1 　“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 　“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 　“服务”系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 　“甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的地区本级各行政事业单位、社会团体（采购单位）及地区政府采购中心。

1.6 　“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 　“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 　“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 　本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1 　原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1　本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 　卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1　 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 　每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1　卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)目的地

(5)货物的名称、品目号、箱号

(6)毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8、卖方的交货价

8.1 　卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 　卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3　 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 　卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，  否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 　卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1　在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1  除另有规定者外，本合同价款将由财政部门直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1　除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2　上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1　除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14.1　卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2　 除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15、履约保证金

15.1　中标后，卖方向招标方提供10%的履约保证金，项目进入运维期后转为项目运维保证金。

15.2　项目验收合格并稳定运行后，中标人提供满1年的运维服务，并经招标人验收合格后，招标人将全部项目运维保证金返回给中标人。

16、检验

16.1 　卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的合格证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分。

16.2　 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1　 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2　如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18、延期交货与核定损失额

18.1　如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19、不可抗力

19.1　签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2 　受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1　在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2　仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3　仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4　除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5　在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1　在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2　 一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1　买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2　若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1　欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1　除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2　卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1　本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1　本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1　除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2　除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3　除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1　本合同应在买方（采购单位）和卖方签字后，招标方（乌鲁木齐县地区政府采购中心）收到卖方的履约保证金并加盖鉴证章后生效。

28.2　卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3　 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4　下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）招标文件

（2）中标通知书

（3）中标方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录

第二节、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1 　卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1　卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 　对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 　具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、 安装调试

3.1　卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

3.2　卖方免费负责设备的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3 　卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装、调试结束、通过验收；

3.4　 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5　上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6 　卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

4、 质量保证

4.1　因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 　卖方对合同项下设备提供保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，买方需提供免费的维修零配件。

5、 售后服务

5.1 　提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2 　在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3　 在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4 　提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

6、 其他

6.1 　投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2 　投标货币：人民币

6.3 　列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4 　付款币种及方式（见第三章）

6.5 　交货地点：

6.6   交货时间：  签订合同后90天内完成供货。

第三节、付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

（1）合同签订之日起 5 日内中标人支付给招标人合同总价的 10% 做为履约保证金，项目进入运维期后转为项目运维保证金。

（2） 合同签订后，10日内招标人支付给中标人合同总价的 40%。

（3）中标人在规定的时间内将合同货物装货经运到交货地点，并负责安装调试，招标人验收合格后 10 日内，支付该合同价格的 60% 。

（4） 项目验收合格并稳定运行后，中标人提供满1年的运维服务，并经招标人验收合格后，招标人将全部项目运维保证金返回给中标人。

3.供货期限；签订合同后90天内完成供货。

第四节、售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。卖方在新疆区域内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

第五节 其它

8.1 法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

8.2转包和分包

本合同禁止中标人将本合同规定的任务转包和分包。否则，发包人有机终止合同，所造成的损失全部由乙方承担。

8.3 版权

新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目产生的成果为招标人所拥有。招标人可直接授权项目参与方使用该成果，中标人应提供相应技术支持。

8.4利益的冲突

除合同另有规定外，中标人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬;中标人不得参与同招标人的利益相冲突的任何活动。

8.5争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在中标人和招标人之问达成一致意见。如未能达成一致意见，可提交乌鲁木齐市法院诉讼，诉讼费用由败诉方承担，或按裁决分担。

# 合同附件格式

# 附件一合同协议书

合同协议书

鉴于业主为实施新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目采购并接受了承包人的投标书，现由  (业主全称)  (下简称“甲方”)为一方和（承包人全称）(下称“乙方”)为另一方于   年  月  日共同达成并签订本协议如下：

1、由乙方向甲方提供本项目所需的材料并完成设计及安装调试。

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（a）合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（b）中标通知书；

（c）投标书；

（d）合同条款；

（e）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（f）材料清单；

（g）构成合同文件的其他有关文件等。

3、上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、根据材料清单所列的数量和单价计算的本合同固定总价为人民币(大写)

元(¥ 元)。

5、由于甲方按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，乙方在此立约：保证按照合同文件规定的时间、地点向甲方提供合格的材料并完成安装调试。

6、作为对本合同实施的报酬，甲方在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7、本协议书在乙方提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。全部货物供货及安装调试完毕、质量保证期满后失效。

8、本协议书一式六份，合同双方各执三份。

甲方: (单位全称)    (盖章)乙方：(单位全称)    (盖章)

法定代表人或法定代表人或

其授权的代理人:  (签字)   其授权的代理人:  (签字)

第五部分 附  件

（投标文件制作参考格式）

项目编号:

正本(或副本)

新疆维吾尔自治区PM2.5与O3科学精准监管能力建设项目采购

投 标 文 件

投标单位(公章)：

投标单位法人代表或授权代表签字：

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

年  月   日

- 一、投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金（财务收据复印件）；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③对所投产品制造、设计厂商的简介（如有）

④信用查询记录

(6) 技术方案、项目实施培训方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料；

(13) 质量保证书

(14) 《投标单位廉政承诺书》、《诚信承诺书》。

注：投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

- 二、其他有关附件格式范本

- （一）投 标 函

致：UU（招标人名称）

根据贵方为             项目招标的投标公告  项目编号及合同包号，签字代表 （姓名、职务）  U经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址） 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供和交付的货物和服务投标总价为U（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起UU 90日历日内 UU遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，共计正本一份，副本二份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”“补充文件”“补遗文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

11.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

11.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

11.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

11.5未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

11.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

（单位公章）

20    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验）。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于UU（地区的名称）UU的UU（公司名称）UU，在下面签字的法定代表人UU（姓名、职务）UU，代表本公司委托在下面签字的UU（被授权人的姓名、职务）UU为本公司的合法代理人，就UU　（项目名称）　UU第   合同包的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20UU　　　UU年UU　　　UU月UU　　UU日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托代理人的身份证复印件

投  标  人：                       (盖单位章)

法定代表人签字或盖章：UU

身份证号码：

委托代理人签字UU

身份证号码：

授权日期：20UU　　UU年UU　　UU月UU　　UU日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。

3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。

- （三）开标一览表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XX投标报价 | 小写： ； 大写： 。 |
| 2…… | XX投标报价 | 小写： ； 大写： 。 |
|  | 投标总报价 | 小写： ； 大写： 。 |
| 交货完工期： 质保期及服务承诺：1、一年内免费提供技术服务； 2、………… |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在投标文件正本中，两个表须内容必须一致。

3.投标报价为完成本次采购项目的供货、安装调试等一切相关费用。

4.本表中“投标总报价”必须与《投标函》中的“投标总价”及《报价明细表》中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

年   月    日

附表3-1  报价明细表

投标人名称：                                      单位：元

| 序号 | 产品名称及费用名称 | 品牌/规格型号/产地 | 制造商 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | 税费 |  |  |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价 |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中的投标总报价必须与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- （四）投标保证金

投标人应在此页提供投标保证金汇款凭证。

同时在开标时，将汇款凭证携带至开标现场以备查验，未提供后果自负。

- （五）投标人资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：UU（招标人名称）

关于贵方20　年　月　日第（项目编号）招标公告关于UU“　　　　”UU的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供UU  （项目名称） UU项目中的货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人UU　投标单位名称（盖章）UU：

授权签署本资格文件人：UU姓名（签字）

地址：

传真：

邮编：

电话：

20UU　　UU年　月　日

2、投标人基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 组织机构代码证或统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企业职工及组织机构 | 企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |

注：在本表后应附：① 投标单位企业法人营业执照副本或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、组织机构代码证副本的复印件(并加盖单位章)、税务登记证（国税及地税）副本的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书、许可证书及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

② 附其他相关证明材料复印件（如：办公用房产权或者使用权证明复印件）（如有需要）

以上复印件在投标文件正本中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

4、对所投产品制造厂商的简介（如有）

注：对所投产品制造厂商的简介，包括生产能力、销售能力、技术力量、组织机构等。

1、质量管理体系认证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章)；（如有）

2、环境管理体系认证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章；（如有）

3、所投产品在质量、节能、安全和环保等方面的相关证明材料；（如有）

4、国家强制性标准的相关资料；（如有）

5、招标文件要求的其他资料或是投标人认为有利的资料。

5、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为投标文件递交截止时间前的5日内。

在本页附查询后的截图资料。

- （六）技术方案、项目实施培训方案

（格式自制）

包括但不仅限于下述内容：

1、项目需求的理解；

2、技术方案、培训方案等；

3、项目实施重点、难点及相应采取的措施等；

4、进度计划、质量保证措施等；

5、项目负责人简历（如有需要，可列表说明，附职称证书（如有）、业绩证明材料等）；

6、拟投入的主要人员表及简历等。

注：1、上述内容中若有未尽内容及需要表格请投标人自行编制。

2、 项目建设方案应针对本项目情况，投标人各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、安装内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

- （七）有关投标产品结构、技术性能详述

投标人名称 ：UU         　　　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及主要技术参数 （详述） | 性能说明（详述） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备，对投标产品规格技术参数及性能要求详述；后附所投设备的扫描件或复印件（资料中应能简要反映出设备的规格型号、主要技术参数及性能说明）。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- （八）有关投标产品的技术指标、验收标准等

根据项目需求提供

- （九）技术参数、功能偏离表

投标人名称：UU         　　　　　   UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。投标人要将投标文件与招标文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- （十）商务条款偏离表

投标人名称：UU         　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- （十一）售后服务承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）

说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用；

2、加强产品售前、售中和售后的技术培训和服务，并有详细的培训计划。要求必须明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，要有完善的售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构/团队名单、联系人和联系电话。

3、随本次招标货物一起提供的专用工具专用件清单、质保期内供本项目的备品备件价格清单及优惠程度；（如有）

4、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）；

5、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等。

6、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

投标单位（盖章）

投标人代表签字：U

年  月    日

- （十二）投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料

项目编号/合同包号：UU

| 项目所在地 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目业绩描述 | （合同协议时中须包含：项目名称、工作内容、主要配置及数量） |
| 备注 |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

注：1.每张表格只填写一个业绩项目，并标明序号。（按招标人要求的范围提供相关业绩）

2. 本表后须附真实的合同协议书；（证明材料应能体现有本次招标采购范围内的设备。并反映出设备的型号、规格及主要配置）。如未附证明材料，业绩将不予认定；有效业绩的认定详见投标人须知前附表。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- （十三）质量保证书

（采购人）：

本质量保证书作为（投标人名称）参与（采购代理机构名称）组织的“         项目”的货物及服务采购，对所提供的货物、设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标人全称(公章)

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

- （十四）投标单位反商业贿赂承诺书

投标人廉政承诺书

为加强政府采购活动中的廉政建设，进一步规范政府采购行为，我单位特作如下廉政承诺：

1.不向招标人、招标代理机构及其他投标人行贿，搞虚假招标、陪标、围标、串标等行为。

2.不向招标人、招标代理机构及评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3.不提供虚假证明材料。

4.自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

如出现上述行为，我单位自愿承担相关责任，接受政府采购监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

单位（盖章）： 法定代表人：

年   月   日

诚信承诺书

我单位对所投政府采购项目中所申报的内容我方自愿做出如下承诺：

1.我方对所报名项目已经过认真考虑，自愿选择参与投标。并严格遵守政府采购法及政府采购管理办法。如有违反同意按管理规定的相关条款进行处罚并承担全部责任。

2.我方在此声明，本次申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符，我方承担由此造成的一切后果；

3.我方将严格按照法律法规的规定参与招投标活动，保证无资质挂靠、串标、围标等行为，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

4.我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

5.我方在该招投标活动中一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施；

6.我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同；

单位名称（公章）

年   月   日