招  标  文  件

项目编号：0634-234XZBZZH067

项目名称：巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目--实验室设备采购及模块化安装

委托单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	3

第二部分  供应商须知	7

供应商须知附表	9

A  说　明	11

B  招标文件	12

C  投标文件的编写	12

D  投标文件的递交	15

E  评标程序	16

F  授予合同	22

G  招标失败条件	23

第三部分  货物需求及技术要求	24

第四部分  合同一般条款	128

第五部分  合同特殊条款	134

第六部分　范本格式	136

1、 投 标 书	136

2、开标一览表	137

3、分项报价表	138

4、法定代表人身份证明书	139

5、法人代表授权委托书	140

6、技术参数、功能偏离表	141

7、商务条款偏离表	142

8、资格证明文件	143

10、类似业绩	143

11、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。	143

12、供应商诚信承诺书	143

13.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。	144

# 第一部分 投标邀请

项目编号：0634-234XZBZZH067

1、新疆招标有限公司受新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心的委托，对巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目--实验室设备采购及模块化安装下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

项目内容：

2、供应商资格要求：巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目--实验室设备采购及模块化安装（预算金额：600万元）

2.1. 具有独立承担民事责任的能力；

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供）

2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）

2.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（若未提供，由资格审查小组现场核实）；

2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.7. 本项目不接受联合体投标。

2.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9. 本项目特殊要求：

2.9.1. 具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.9.2. 具有有效的安全生产许可证。

2.9.3. 疆外企业需提供有效的疆外建筑企业进疆信息报送册。

2.9.4. 项目负责人需具备有效的建筑工程（或机电工程）二级(含)以上注册建造师执业资格及在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

2.10. 本项目所投产品的制造商为大型企业的，须将采购项目中的30%分包给一家或者多家中小企业的制造商，其中的60%须分包给一家或多家小微企业的制造商。

3、获取招标文件的时间期限、方式：

供应商可从2023年6月25日至2023年7月5日00：00时~23:59时（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 投标截止时间及开标时间：2023年7月17日11:00时（北京时间）

- 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

- 联系方式：

7.1采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市友好南路179号

邮    编：830000

电子信箱：2501326570@qq.com

联 系 人：余勇、岳明

电话：0996-2222077、15276837168

帐户名称：新疆招标有限公司巴州分公司

人民币帐号：3010024209200124890（请在汇款单上注明项目编号后7位）

开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒人民东路支行

7.2 采购人名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

详细地址：库尔勒市建国北路103

联系人：马老师

联系电话：0996-2206235

7.3 同级政府采购监督管理部门名称：巴州财政局政府采购管理办公室

联系人：孙子期

监督投诉电话：0996-2024012

# 第二部分  供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.电子投标文件的递交

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目--实验室设备采购及模块化安装 项目编号：0634-234XZBZZH067 |
| 2 | 采购人名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号 电话：0996-2222077 |
| 4 | 投标保证金金额：100000元（须足额交纳） 投标保证金形式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。 投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 5 | 投标语言：中文 采购方式：公开招标 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商资格标准： 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供） 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供） 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（若未提供，由资格审查小组现场核实）； 6. 法律、行政法规规定的其他条件。 7. 本项目不接受联合体投标。 8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 9. 本项目特殊要求： 9.1. 具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质。 9.2. 具有有效的安全生产许可证。 9.3. 疆外企业需提供有效的疆外建筑企业进疆信息报送册。 9.4. 项目负责人需具备有效的建筑工程（或机电工程）二级(含)以上注册建造师执业资格及在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。 10.本项目所投产品的制造商为大型企业的，须将采购项目中的30%分包给一家或者多家中小企业的制造商，其中的60%须分包给一家或多家小微企业的制造商 |
| 7 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子响应文件(供应商需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作响应文件)，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 投标文件：政采云平台电子投标文件 |
| 10 | 电子投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2023年7月17日11:00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2023年7月17日11:00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） |
| 授 予 合 同 |  |
| 12 | 未标注允许进口的产品不接受非国产产品投标。 |
| 13 | 质疑电话：0996-2222077 |
| 14 | 根据《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》的规定： 本项目预算金额600万元，预留该部分采购项目预算金额的30%专门面向中小企业采购，预算金额不低于180万元；其中180万元的60%专门面向小微企业采购，预算金额不低于：108万元。 依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定，本项目所投产品的制造商为大型企业的，须将采购项目中的30%分包给一家或者多家中小企业的制造商，其中的60%须分包给一家或多家小微企业的制造商，提供承诺函。 经采购人同意后，允许分包，须提供分包企业的《中小企业声明函》。接受分包合同的中小企业与总包企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：（二）工业-制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、包装等设备制造业 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标人向新疆招标有限公司巴州分公司支付，支付标准参考按照计委（2002）1980号文执行（不含税）。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标人”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格（废标因素）：

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供）

4.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）

4.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（若未提供，由资格审查小组现场核实）；

4.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4.7. 本项目不接受联合体投标。

4.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.9. 本项目特殊要求：

4.9.1. 具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

4.9.2. 具有有效的安全生产许可证。

4.9.3. 疆外企业需提供有效的疆外建筑企业进疆信息报送册。

4.9.4. 项目负责人需具备有效的建筑工程（或机电工程）二级(含)以上注册建造师执业资格及在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

4.10.本项目所投产品的制造商为大型企业的，须将采购项目中的30%分包给一家或者多家中小企业的制造商，其中的60%须分包给一家或多家小微企业的制造商。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求及技术要求；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括但不限于下列内容（参照第六部分格式内容）：

- 投标书、开标一览表、分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按无效标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的资格证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1. 具有独立承担民事责任的能力；（营业执照副本原件的扫描件）

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供）

15.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）

15.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（若未提供，由资格审查小组现场核实）；

15.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

15.7. 本项目不接受联合体投标。

15.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

15.9本项目特殊要求：

15.9.1具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

15.9.2 具有有效的安全生产许可证。

15.9.3 疆外企业需提供有效的疆外建筑企业进疆信息报送册。

15.9.4. 项目负责人需具备有效的建筑工程（或机电工程）二级(含)以上注册建造师执业资格及在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

15.10.本项目所投产品的制造商为大型企业的，须将采购项目中的30%分包给一家或者多家中小企业的制造商，其中的60%须分包给一家或多家小微企业的制造商。

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物要部主件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件应清楚工整，修改处应由投标供应商法人或授权代表签章。

18.2 投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1供应商于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标供应商自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标人在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 电子投标文件的递交

20.1 供应商须在政采云平台编制并上传电子投标文件。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2023年7月17日11:00时（北京时间）。

电子投标文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标。

23.2 本项目将在政采云平台进行线上开标评标。

23.3 开标时供应商需按时在政采云平台进行电子投标文件的解密。

23.4 投标文件解密后采购代理机构将在政采云平台开启报价确认，供应商需在政采云平台对投标报价进行确认。

23.5对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23.8.5评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

23.8.5.1参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

23.8.5.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

23.8.5.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，监督人或代理机构将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；（营业执照副本原件的扫描件）； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供。） |  |
| 3 | 法人委托书原件，被授权人身份证原件。（若法人参与投标，仅提供法人身份证明原件） |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供。） |  |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（若未提供，由资格审查小组现场核实） |  |
| 6 | 1.具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2.具有有效的安全生产许可证。 3.疆外企业需提供有效的疆外建筑企业进疆信息报送册。 4.项目负责人需具备有效的建筑工程（或机电工程）二级(含)以上注册建造师执业资格及在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。 |  |
| 审查结果 |  |  |

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

符合性评审表

| 序号 | 评审内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会未发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 投标报价未高于设定的预算价格。 |  |
| 3 | 在评标过程中，评标委员会若发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标，该供应商的投标应作废标处理。 |  |
| 4 | 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。 |  |
| 5 | 不得改变招标文件提供的土建装修、给排水、电气工程量清单内容，否则视为未实质性响应招标文件； |  |
| 6 | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致的，按照招标文件要求提供投标担保，所提供的投标担保没有瑕疵的，按照招标文件要求提供投标保证金。 |  |
| 7 | 质保期、交付期满足招标文件要求。 |  |
| 8 | 未将工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等规费和营业税、城市维护建设税、教育费附加等税金，以及安全文明施工费列入招标投标竞争性费用； |  |
| 9 | 根据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》的规定： （1）本项目供应商所投产品的制造商为大型企业的，中标后须将采购项目中的30%分包给一家或者多家为中小企业的制造商，其中的60%须分包给一家或多家小微企业的制造商，提供承诺函； （2）供应商所投产品的制造商不是大型企业的，须提供所投产品制造商的中小企业声明函。（声明函格式见第六部分范本格式16.3） |  |
| 10 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作记录。并在政采云平台对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

评分表

| 评审内容 | 详细评审 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |
| 报价得分 | 对于价格部分的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30%×100。有效投标报价为通过符合性评审的供应商报价，计算值保留两位小数。 | 30 |
| 二、技术部分（45分） |  |  |
| 技术参数符合程度 | 针对招标文件第三部分技术参数（不含第五、土建装修、给排水、电气），满足招标文件要求，全部满足要求得20分。有一项负偏离，按2分抵扣，扣完为止。（注：供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） | 20 |
| 项目概况及特点 | 项目概况及特点叙述正确，符合实际得1分，否则不得分。 | 1 |
| 实施方案 | 针对本项目提供合理的实施方案，方案内容全面完整，符合项目实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗，能够保质保量完工得8分；方案内容存在缺漏、不完整或不能完全满足项目要求得2分，未提供不得分。 | 8 |
| 项目准备计划 | 提供针对本项目安装工程的施工准备计划，具有施工技术、现场物资与机械（设备、仪器、车辆等）、人员队伍配备计划，且计划能满足施工需要，调配合理得3分，每有一处缺陷扣1分，未提供不得分。 | 3 |
| 项目进度计划与措施 | 有保证项目进度的计划与措施，计划措施编制合理、可行得2分；保证工程进度的措施不合理存在缺陷得1分；没有保证工程进度计划与措施得0分。 | 2 |
| 施工总平面图 | 有施工场地总平面图且总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求得1分；施工场地总平面布置图总体布置不合理，不能较好的满足施工需要得0.5分；没有施工现场总平面布置图得0分。 | 1 |
| 质量管理体系与措施 | 对项目质量管理有技术保证措施且措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行得2分；施工质量管理技术保证措施不全面得1分；没有工程质量技术保证措施得0分。 | 2 |
| 安全管理体系与措施 | 安全防护措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行得2分；安全防护措施不全面、没有针对性得1分。没有安全防护措施得0分。 | 2 |
| 环境保护管理体系与措施 | 有环境保护措施且措施全面、具体、合理可行得2分；措施不全面得1分，没有措施得0分。 | 2 |
| 文明施工措施 | 有文明施工措施且针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施得2分；文明措施不全面得1分；没有文明施工措施得0分。 | 2 |
| 试运行、调试方案 | 针对本项目提供详细的试运行、调试方案，方案内容全面完整，能够保质保量完成得2分；方案内容存在缺漏、不完整或不能完全满足项目要求得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 三、商务部分（25分） |  |  |
| 人员组织及配备情况 | 1.项目经理具有中级及以上职称（建筑工程专业）得2分，提供近一年内任意3个月社保缴纳证明，新入职员工自入职之日起提供，未提供不得分。 | 2 |
|  | 2.项目经理具有类似建设项目经验，提供1个业绩证明材料得1分，本项最多得2分，未提供不得分。（提供：中标（成交）通知书或施工合同或竣工验收报告（或竣工验收表），且须体现出项目经理姓名） | 2 |
|  | 承诺现场施工时项目经理、项目技术负责人、各专业工种技术人员、资料员、安全员等人员到场与投标文件中所列明的人员一致，提供承诺得2分，未提供不得分。 | 2 |
| 业绩 | 供应商自2020年以来类似项目业绩，每提供1个类似业绩证明材料得2分，本项最多得6分。业绩认定：时间以合同签订时间为准，提供合同、检测报告或竣工单或交付单，并通过CNAS认证的证明。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 | 6 |
| 企业实力 | 供应商具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），且证书处于有效期内的，每一个得1分，本项最多得3分。 | 3 |
| 售后服务方案 | - 1、供应商须提供完善售后服务方案得4分，内容存在缺漏、不完整的或不能完全满足项目要求的得2分，未提供不得分； - 2、供应商提供售后服务承诺书，内容完整齐全得1分，内容存在缺漏、不完整或不能满足项目要求的不得分； - 3、承诺质保期后本项目的售后服务费用按成本价收取，备品备件的供应价格按成本价供应，提供承诺函得1分，未提供不得分。 | 6 |
| 应急预案 | 应急预案：由供应商根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①紧急故障处理预案②质量缺陷维修、处理流程③定期巡检维护方案等，方案内容完整齐全每项得1分，内容存在缺漏、不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分。 | 3 |
| 培训方案 | 培训及技术指导方案等均满足招标文件要求，有详细的①设备使用培训方案和用户培训计划及②使用过程中的技术指导方案，方案内容完整齐全每项得0.5分，内容存在缺漏、不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分。 | 1 |

说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项主观合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

2、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

本项目中未面向中小企业预留的70%的预算金额，将对中小微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若供应商提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=供应商报价×（100%-10%）；否则，其评标价=投标报价。（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：（二）工业-制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、包装等设备制造业）

依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据财库【2019】9号文件及财库【2019】19号文件要求，供应商所投的产品中属于政府采购强制采购★号设备等必须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应招标文件。

提供所有产品的品牌均相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 公告中标结果的同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，三十日内按规定的地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标人拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.4供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标人须向采购代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

33.1.1中标商须向新疆招标有限公司巴州分公司支付中标服务费，支付标准参考按照计委（2002）1980号文执行（不含税）。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标人须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

## G  招标失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

# 第三部分  货物需求及技术要求

设备招标范围及相关说明

- 根据科学实验室建筑设计规范要求，下列实验室设备为本次招标范围：实验室家具系统；实验室智能排风系统（含控制、管道）；实验室智能新风系统（含控制、管道）；实验室水、电路改造工程；监控系统；生物安全实验室；实验室中央纯水设备；实验室废气、废水处理系统。

建设标准：

《科学实验室建筑设计规范》           （JGJ91-2019）

《工业企业设计卫生标准》             （GBZ 1-2010）

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-92）

《公共建筑节能设计标准》              （GB 50189-2015）

《声环境质量标准》                    （GB 3096-2008）

《通风与空调工程安装质量验收规范》    （GB 50243-2016）

《风机、压缩机、泵安装工程安装及验收规范》（GB 50275－2010）

《现场设备、工业管道焊接工程安装及验收规范》（GB 50236－2011）

《空气过滤器》                           （GB/T-14295-2008）

《检测和校准实验室能力的通用要求》        （GB/T 27025-2008）

《组合式空调机组》                        （GBT 14294-2008）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》    （GB50736－2012）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》     (GB 50019-2015)

《建筑给排水及采暖工程安装质量验收规范》  （GB50242-2002)

《通风与空调工程质量检验评定标准》        （GBJ304-2002）

《实验室变风量排风柜》                    （JGT 222-2007）

《建筑设计防火规范》                      （GB50016-2014）

《洁净厂房设计规范》                       (GB 50073-2013)

《洁净室安装及验收规范》                   (GB 50591-2010)

《生物安全实验室建筑技术规范》            （GB 50346-2011）

《实验室生物安全通用要求》                （GB 19489-2008）

《建筑给排水设计规范》                    （GB 50015-2003）

- 《微生物和生物医学实验室、生物安全通用准则》 WS233-2017

- 工艺设备

- 实验台

- 结构要求：全钢结构；

- 柜体要求：

- 结构：为落地型柜体设计，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。基材采用符合GB/T20123-2006及ZDSSH4005-2004规范的1.0mm 厚一级冷轧低碳钢板，表面经酸洗、磷化、防锈处理后，静电喷涂环氧树脂粉沫涂厚度为80微米以上，可耐49种实验室常见化学试剂。

- 活动背板：采用厚1.0 mm（含）以上冷轧钢板制作，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。柜体背板具维修通口设计，其上封以活动式背板，方便管线安装维护。

- 柜体侧板：采用1.0mm厚（含）以上冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，喷涂厚度为80微米以上。可固定铰链，滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。

- 层板：采用1.0mm厚（含）以上冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY喷涂防蚀处理。并下具适当补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。层板挂钩: 采用1.0mm厚（含）以上冷轧钢板冲折焊接制作，表面经电镀防蚀处理. 层板上下调节间距每格小30 mm。

- 底板：采用1.0mm厚（含）以上冷轧钢板冲折焊接制作表面经EPOXY喷涂防蚀处理。

- 门片：采用厚1.0 mm（含）以上冷轧钢板制作，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，门片为双层结构，其内具适当补强并装设隔音材料，门片双层结构为可拆解式，门片内部钢板表面亦须耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。

- 抽墙采用1.0mm厚以上冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY喷涂防蚀处理。 一般抽墙有效高度为100mm以上，中型抽墙有效高度为150mm以上。抽墙水平从深须达400mm以上，抽墙两侧固定滑轨，抽屉可拉出盛物。

- 脚踢板：采用1.0mm厚（含）以上冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY喷涂防蚀处理。

- 高低调整脚：螺杆采用ф12.7mm（含）以上冷轧钢螺杆制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效扬程为30mm（含）上。

- 台面要求：

- 材质：实芯理化板

- 厚度：12.7mm，边缘加厚至25.4mm

- 耐污染性能：54项检测指标，检验结果均为：无明显变化；分级结果：5 级，附检测报告；

- 耐磨性能：4级

- 耐干热性能（180℃），外观光泽：1 级 无明显变化

- 耐湿热：1级

- 耐水蒸气：1级

- 抗大球冲击：落球高度100cm，凹痕直径小于或等于 4.4mm

- 耐划痕：3级

- 通过甲醛释放量检测附检测报告；

- 通过抗菌性检测附检测报告；

- 通过重金属检测附检测报告；

- 五金件要求：

- 合页：采用高强度不锈钢合页

- 导轨：钢制导轨，表面喷涂环氧树脂，过载要求:垂直向下静载荷300N、水平测向静载荷150N、猛关、猛开，检测结果：无损；功能试验：抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平测向静载荷、猛关、猛开、拉出安全性，检测结果：无损，附检测报告；

- 把手：不锈钢把手或一字型把手，由用户选定。

- 地脚：高度可调，钢制地脚，外敷橡胶

- 质量要求：

- 通过“第三方检测机构”力学性能要求（柜类稳定性）检测，GB/T10357.4-2013，非固定柜应无倾翻。

- 通过“第三方检测机构”力学性能要求（柜类强度和耐久性）检测，GB/T10357.5-2011，拉门垂直加载试验载荷20Kg；拉门水平加载试验，水平载荷60N；

- 焊接件 ①焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位②焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、③焊接处表面波纹应均匀

- 冲压件 冲压件应无脱层、裂缝

- 喷涂层 ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象②涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

- 通风柜

- 技术描述：

- 外尺寸要求：深度要求875mm；高度要求2350mm；内尺寸要求：导流夹至视窗玻璃尺寸≥600mm，台面至顶导流板高度≥1130，台面至后部斜导流板≥778mm,同步轴皮带齿轮传动系统。

- 材质要求：全钢结构，主体框架加强部位使用1.2mm冷轧钢板，其余部分使用裸板厚度1.0mm优质钢板制作。钢板及表面处理符合GB 8624-2012燃烧性能；钢板符合GB/T3325-2017抗盐雾性能（为确保钢材品质及性能，需附检测报告）。

- 产品结构和材质要求：

- 上柜正上方下前联为圆弧下吸式旁路，低阻力，低噪音。

- 通风柜安全升降窗：包括通风柜边框、升降窗、连接同步带、配重，4个滑动轮导向机构、1个V型手柄、扭力弹簧锁止器，滑动轮导向机构在升降窗的两侧边框固定安装，分别在升降窗两侧边框的两端，通风柜边框设置有滑动轮导向机构轨道，锁止器安装在升降窗的下边框。结构简单，便于安装，滑动轮导向机构的应用可以防止升降窗卡死，防止配重连接带断裂后，升降门窗对实验人员带来的伤害，有利于实验的安全性。

- 升降窗升降系统需加配断裂防护装置，当配重连接带断裂后，升降门窗避免对实验人员带来的伤害，结构简单，便于安装。

- 通风柜配重系统，配备限位装置，避免安全升降窗上下推拉过程中，配重系统的偏离，摆动，噪声。

- 通风柜升降槽内嵌高品质铝合金U型型材，环氧树脂粉末喷涂，性能稳定，避免偏移或脱轨的现象，不得使用PVC及塑料材质。

- 通风柜传动系统由内嵌有11根钢丝齿形皮带及转动同步轴齿轮组成，滑轮使用铝合金结构，耐用防腐，传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比，不偏载。传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低。传动效率高，维护保养方便，不需润滑，维护费用低。无污染,可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。

- 上柜玻璃门拉手和滑道，采用高端铝合金型材一体成型，环氧树脂粉末喷涂。

- 视窗玻璃使用5mm钢化玻璃，安全移门采用滑轮设计，升降灵活自由，可以在任意位置自由悬停。配置橡胶缓冲限位装置。移动门把手和平移玻璃门结合一体并同宽，方便使用者上下扶手施力，符合人体工学要求。

- 通风柜导流板整块设计，梯形3层递增式分布，18个导流孔，符合空气动力学，能够根据各种不同密度、不同分子量的挥发性化学品气体在通风柜内腔内被彻底、迅速排出。内腔及导流板材质：采用5mm厚实心抗倍特板，耐酸碱、耐有机溶剂、耐高温。内衬两侧设有检修窗，方便水、电、气的维修。

- 通风柜照明系统:为2个高品质PVC圆型LED灯，防腐蚀、美观、节能、寿命长、安装跟换极为方便，隐藏于顶部导流板之上，避免腐蚀隐患。

- 通风柜电源：上柜两侧侧板下端各配有2个10A和2个220V的16A实验室专用电源插座，断电开关置于上柜侧柱右侧，漏电保护开关，漏电开关配有防溅防水的保护盒。

- 通风柜排风口：排风口：锥形缩口耐腐材质一体成型集气罩，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约250－315mm，可直接连接风管。集气罩具设计锥形集风角度（30°-90°）及圆滑度，减少压损及噪音，可以获得良好的集气平均性及低压损。

- 通风柜储物系统为拆装式自攻丝链接下柜体，全钢结构裸板厚度1.0mm，通风柜下柜体执行标准实验室等级金属柜满足标准SEFA-8M要求。内嵌式柜门，柜体后部为可拆卸检修板，卡扣式结构。

- 通风柜下柜体配件要求：采用2毫米厚开启210°的304不锈钢五福式四丝孔合页，耐腐蚀、经久耐用，开合五十万次以上，免维护。扣手：8个镍含量不锈钢U型拉手。门碰：高强度塑料材质12孔包裹镀锌强磁，耐腐蚀、经久耐用，免维护。

- 通风柜生产工艺要求：

- 生产环节全部由高端数控机床激光数控切割中心裁剪、定位切孔、数控折弯成型、电子脉冲数控点焊焊接而成。柜体表面经脱脂、酸洗、磷化等九工位前处理后，使用环氧树脂粉末喷涂。附着力高、表面硬度强、抗腐蚀，外形色泽美观。

- 邻边垂直度，面板、框架：对角线长度<1000mm，非折叠式 ≤2mm;对边长度<1000mm，非折叠式 ≤2mm。

- 平整度：面板、正视面板件≤0.2mm

- 翘曲度：面板、正视面板件：700mm<对角线长度<1400mm， ≤2.0mm

- 位差度：门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0mm

- 分缝：所有分缝(非设计要求时 ）≤2.0mm

- 着地平稳性：底脚与水平面的差值≤2.0mm

- 抽屉下垂度：≤20mm

- 抽屉摆动度 ：≤15mm

- 通风柜外观性能要求

- 焊接件 ①焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位②焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、③焊接处表面波纹应均匀

- 冲压件 冲压件应无脱层、裂缝

- 喷涂层 ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象②涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

- 配件启闭配件 插销等启闭配件应启闭灵活

- 通风柜安全性能要求

- 结构安全,活动部件问距离活动部件问距离≤5mm或≥25mm 。

- 人体接触或收藏物品的部位人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。

- 固定部位的结合固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）

- 防脱落装置 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置

- 通风柜理化性能要求

- 产品表面涂层/覆面材料理化性能

- 金属喷涂（塑）涂层

- 冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹

- 耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生：100h后，检查划道两侧3mm以外，应无符合要求 符合基本项目锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象

- 附着力应不低于2级

- 通风柜力学性能要求

- 通过柜类强度，拉门垂直加载试验：a)所有部件、连接件应无断裂损坏，b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手掀压证实，紧固无松动d)五金连件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活

- 通过拉门水平加载试验：a)所有部件、连接件应无断裂损坏：b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手撒压证实，紧固件应无松动；d)五金连件应无松动;e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活

- 通过抽屉结构强度试验：所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手撤压证实，紧固件应无松动；d)五金连件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等)开关应灵活。

- 通风柜生产执行标准和检测要求：（附检测报告）

- 满足GB24820-2009实验室家具通用技术条件标准要求；

- 满足合GB 8624-2012标准燃烧性能标准要求；

- 满足钢制家具冷轧钢板燃烧性能标准GB8624-2012；

- 满足钢制家具冷轧钢板抗盐雾性能标准GB/T 3325-2017；

- 力学性能满足GB/T 10357.5-2011检验标准；

- 硬度满足GB/T6739-2006检验标准；

- 冲击硬度满足GB/T1732-1993检验标准；

- 耐腐蚀满足GB/T13667.1-2015检验标准；

- 附着力满足GB/T9286-1998检验标准；

- 台面要求：

- 材质：实芯理化板；

- 厚度：12.7mm，边缘加厚至25.4mm；

- 耐污染性能：54项检测指标，检验结果均为：无明显变化；分级结果：5 级，附检测报告；

- 耐磨性能：4级；

- 耐干热性能（180℃），外观光泽：1 级 无明显变化 ；

- 耐湿热：1级；

- 耐水蒸气：1级；

- 抗大球冲击：落球高度100cm，凹痕直径小于或等于 4.4mm ；

- 耐划痕：3级；

- 通过甲醛释放量检测附检测报告；

- 通过抗菌性检测附检测报告；

- 通过重金属检测附检测报告。

- 水槽

- 基本要求：作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽可自带溢水功能，防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配  PP 存水器，防止虹吸现象；

- 材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划；

- 水槽壁厚度：根据强度要求设计厚度为5mm；

- 水槽尺寸：610mm*510mm*300mm；

- 附件：高密度 PP 去水；含阻水盖、PP 提笼；

- 耐化学性能和耐污染性能：依据 QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》标准，通过用热肥皂水清洗测试面，并用干棉布擦干后，选用不同的测试面分别滴 10%体积分数乙酸、质量分数为 5%的氢氧化钠、70%体积分数的乙醇、次氯酸钠 5%的活性氯（C12）、质量分数 1%的亚甲基兰、氯化钠（170g/L，稀释到 50%）试剂，然后用表面皿面向下盖住液滴，放置（2.00±0.25）h,温度维持在（23±5）°C。试验后，表面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等，通过检测结果。附检测报告；

- 耐化学性：经 10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和 NaCL 溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。附检测报告；

- 耐污染性：在常温下将样块浸泡 40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、王水、40%氢氧化钠、甲醛（分析纯）等不少于 24 种化学试剂 24 小时后表面无变化。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。附检测报告；

- 弯曲模量：水槽依据 GB/T 9341-2008 标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。附检测报告；

- 水槽依据 GB/T 1634.1-2019 标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥50.0℃。依据 GB/T 3398.2-2008 标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥ 90HRR。依据 GB/T 1043.1-2008 标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥55KJ/M2，附检测报告；

- 耐高温性：将 150℃油温灌入水槽后无变形、损坏。附检测报告；

- 抗细菌性：依据 ISO 22196:2011 检测标准，检测结果须符合抗菌活性值：4≤金黄色葡萄球菌≤6，2≤大肠埃希氏菌≤4。附检测报告；

- 甲醛释放量：依据 JG/T 528-2017 检测标准，在温度 23℃，相对湿度 RH50%的环境舱中平衡释放 168h 采气测试结果，甲醛释放量未检出。附检测报告；

- 防霉性：依据 GB/T 24128-2018/ISO16869:2008 检测标准，检测结果： 防霉性能（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状表霉、长枝木霉）1 级。附检测报告。

- 水龙头

- 主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀；

- 开关采用精密陶瓷阀芯可 90 度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达 50 万次，静态最大耐压 2.5MPa,鹅颈出水管可 360 度旋转，旋钮把手高密度 PP（HDPP）；

- 产品外接非密封管螺纹符合 GB/T 7307 的要求，其中外螺纹不低于 GB/T 7307 的 B 级精度；

- 向金属管螺纹施加 61N·m 的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏；

- 装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m 扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象；

- 水嘴密封性能：（1）阀芯上游：1.6 MPa ±0.05 MPa 压力，关闭阀芯，打开出水口，稳压时间（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；（2）阀芯下游：0.4 MPa±0.02 MPa 压力，阀芯打开，出水口关闭，稳压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；水压（0.05±0.01）Mpa,阀芯打开，出水口关闭，保压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；

- 水嘴按 GB/T 10125- 2012 进行 24h 酸性盐雾试验后，达到 GB/T 6461-2002 标准中外观评级 10 级的要求。附检测报告；

- 涂镀层附着强度按照 GB/T 9286-1998 规定的方法在水嘴上较平整的表面进行划格试验达到 1 级要求。附检测报告

- 嘴开关寿命：符合 GB 18145-2014 标准中 8.6.9 的要求；

- 水嘴流量：符合 GB 18145-2014 标准中 7.6.3.1 的要求，0.05L/s≤流量≤0.15L/s；

- 管螺纹精度：符合 GB/T 7307 的螺纹呈牙形角 55°；

- 水龙头把手：符合 ISO 4892-3:2016 循环 1 测试要求；

- 水龙头耐腐蚀性：提供国家认可的第三方检测机构出具的表面耐污染检测报告，检测依据 GB/T 17657-2013 标准，检测项目包含四氯化碳、6%尿素水溶液、无水乙醇、30%硫酸、 5%盐酸、煤油等 60 种有机无机试剂，表面停留 24 小时后无明显变化，检验结果为 5 级，附检测报告；

- 水龙头金属污染物析出：依据 GB 18145-2014 标准检测，检测结果铅析出统计值 Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4 等不少于 8 种金属析出物的检测。附检测报告；

- 水龙头 RoHS 环保测试: 依据 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,IEC 62321-5:2013, IEC62321-7-1:2015 等标准,采用 ICP-OES,UV-Vis 和 GC-MS 进行分析，铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸酯(如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）等的测试结果符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 的附录Ⅱ修正指令(EU)2015/863 的限值要求。附检测报告；

- 耐高低温性能检测：通过将样品置于（150±2）°C 试验箱内存储 24h 后，再置于室温恢复 2h；接着将其置于（-40±3）°C 试验箱内存储 120h 后，再置于室温恢复 2h,经上述实验后样品应无变化。附检测报告；

- 耐湿热性能检测：通过将样品置于试验箱内，开启加热电源使温度达到（25±2）°C，1h 后开始加湿，使相对温度达到（95±2）%，保持 120h,再置于室温恢复 2h，样品经测试应无变化。附检测报告；

- 按 ISO 9227:2017 进行 24h 中性盐雾试验后，达到 GB/T 6461-2002 标准中外观评级（Ra）10 级的要求。附检测报告；

- 耐热水性能检测：将样品浸入 100℃的热水中  24h，取出后观察外观，水嘴无可视变化。附检测报告

- 认证证书要求：

- 实验室化验水龙头需提供中国节水产品 CQC 认证证书；

- 实验室化验水龙头需提供 CSA 认证证书；

- 实验室化验水龙头符合 CE-EN 13792:2002 认证标准，提供 CE 认证报告；

- 实验室化验水龙头需提供 ACS 认证证书；

- 实验室化验水龙头需提供 WRAS 认证证书；

- 实验室水龙头提供国家认可的第三方检测机构出具的主材铜含量测试报告；

- 实验室化验水龙头需提供中国环境标志（II 型）产品认证证书；

- 试剂架

- 规格：

- 边台试剂架：300×800 mm ；

- 中央台试剂架：400×800 mm。

- 立柱：

- 材质：铝合金，厚度≥2 mm,表环氧树脂静电喷涂；

- 规格： 80×40mm。

- 支架：

- 材质： 2.0 mm 冷轧钢板弯曲成型；

- 高度可调。

- 层板：

- 材质：≥10 mm 厚钢化玻璃；

- 宽度 300 ~ 400 mm。

- 附件：

- 铝合金型材护栏，防止物品滑落；

- 电源盒，可安装10A/16A插座。

- 台式洗眼器

- 主体:加厚铜质；

- 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；

- 莲蓬头护罩：Φ70  橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

- 防尘盖: PP 材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

- 水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用；

- 控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭；

- 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

- 供水软管:长度 1.5 米,软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹 PE 管,有效防止生锈、渗漏。

- 出水量：单口洗眼器＞6 升/分钟，双口洗眼器＞11.4 升/分钟；

- 在测试压力 0.20MPa 下， 测试时间 3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min。附检测报告；

- 阀门在 1s 的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态。附检测报告；

- 喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。附检测报告；

- 提供国家认可的第三方检测机构出具的包含①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等 9 项检测项目的检测报告；

- 洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合 GB/T 38144.1- 2019 标准的要求。附检测报告；

- 耐腐蚀性：10%乙酸、70%乙醇、15%次氯酸钠、饱和 NaCL，5%肥皂水，在常温下将样品浸泡在上述试剂中 48 小时，样品表面无明显变化；24h 乙酸盐雾试验无腐蚀。附检测报告。

- 滴水架

- 尺寸: 长×宽×高630mm×450mm×110mm

- 选用高品质PP，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。

- 72个插孔位，配备80个滴水棒，包含60个标准滴水棒（直径15mm）和20个细小滴水棒（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿。

- 滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。

- 配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。

- 测试性能：

- 本体挂拉强度（kgf）  万能试验机    测试要求30以上

- 抗拉强度（kgf/cm2）  ASTM D638-03  测试要求240以上

- 抗弯强度（kgf/cm2）  ASTM D790-03  测试要求200以上

- 承重测试（N）        实验室方法    测试要求50以上

- 以上测试附检测报告

- 高柜（试剂柜、器皿柜、药品柜、样品柜）

- 柜体（顶板、底板、侧板、背、层板）：采用优质 1.mm 厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为 0.07—0.08mm。

- 柜体（门板、抽头）：采用优质 1.mm 厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为 0.07—0.08mm.所有抽头及门板均采用内嵌方式制作

- 柜内层板：采用优质 1.mm 厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为 0.07—0.08mm。 四周做加强处理, 可调节高度,单层。

- 抽屉滑轨：采用 DTC 三节式滚珠滑轨 表面经防蚀处理，具止落装置可轻易用手将抽屉全部拆出滑轨;开合次数在八万次以上。

- 铰链：不锈钢铰链。

- 柜体为活动式单元结构，角落及组合处均不得以焊接方式组合，以钢板互嵌或螺丝锁合方式组合。

- 侧挡板和前、后挡板的材质、颜色同柜体，前挡板的尺寸须根据实际尺寸而定 。

- 器皿柜须附PP材质接水盘；药品柜、试剂柜须双人双锁

- 万向抽气罩

- 主体：PP 材质；

- 关节：高密度 PP 材质，可 360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

- 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；

- 关节连接杆：304 不锈钢；

- 关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

- 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；

- 伸缩导管φ75/110mm 高密度 PP；

- 铝合金  360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥2000mm；

- 拱型/杯型集气罩：高密度 PP/PC 材质；

- 固定底座：高密度 PP 材质由模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形；

- 常温下，经硫酸、硝酸、氢氧化钠、甲醛、乙醚各 30%的稀释液，各自擦拭主要部件表面 10min 后洗净，均无明显变形、脱色和影响实用性能的缺陷。附检测报告；

- 耐高温：主要零部件在 110℃的温度中持续 1 小时，样品表面无变化。附检测报告;

- 常温下，经 0.5J 冲击试验 3 次后，任一部件不应有破裂等影响强度的现象。附检测报告

- 提供第三方检测机构出具的 RoHS 环保测试报告。附检测报告；

- 提供符合欧盟 EN 13792：2002 标准认证的 CE 证书复；

- 提供 FCC 认证证书。

- 通风系统

- 局部通风装置风量要求

- 通风柜通风

- 1200通风柜设计风量：1200-1500 m³/h

- 1500通风柜设计风量：1500-1800 m³/h

- 1800通风柜设计风量：1800-2200 m³/h

- 万向排风罩通风：排风量设计在500 m³/h为宜，定风量设计

- 光谱集气罩通风: 排风量设计在800 m³/h为宜，定风量设计

- 高温集气罩：排风量设计在1000 m³/h为宜，定风量设计

- 试剂柜通风：一般设计在40 m³/h为宜，定风量设计

- 气瓶柜通风：一般设计在150-300 m³/h为宜，事故排风

- 对于特定仪器设备如ICP-MS的通风量必须结合仪器型号和仪器厂家提供的预安装条件进行设计。

- 风速设计要求

- 送风风速：

- 实验室操作区最大允许流速：冷却0.15m/s；加热 0.30m/s

- 实验室送风口之最大允许流速：5.0～6.0m/s

- 空调实验室允许之最大送风温差：顶棚送风，2.5m层高，12℃

- 静压箱内风速：小于2.5m/s

- 排风风速：

- 通风主管：8-10m/s

- 通风支管：6-8m/s

- 噪音控制要求

- 根据国家标准，实验室室内通风噪声须控制在65dB(A)之内,为此在所有通风系统风机入口处需要设置消声装置。

- 为了降低噪声，实验室一般选用阻抗式消声器进行系统消声，是国标701-6型基础上改型设计，消声器应具备下列特点：

- 消声器壳体整体采用PVC板材，防雨、抗腐蚀、抗紫外线；

- 消声器内玻璃丝布和超细玻璃吸声棉用不锈钢丝网加固，消声材料不易

- 损坏和被气流吹走，同样抗腐蚀、使用寿命长；

- 消声器内管截面的突变和内外管之间的膨胀室所构成的外壳呈矩形，消

- 声棉厚度不小于100mm，对中低频及高频有较大的消声作用；

- 消声器整体成正圆体或矩形，外形美观大方，安装、维护、更换相当方

- 便，并可根据现场情况和客户要求作任意形状，不受施工场地的限制。

- 消声器进口尺寸与风机出口一致。

- 通风控制要求

- 实验室通风系统，根据使用者的实际使用要求和通风系统的配置情况可以选择多种控制方式。

- 通风系统控制的原则：

- 对于原子罩、万向罩等局部排风设备，如果采用了定风量控制模式，需要设置定风量蝶阀，由于该风道在不使用的情况下，定风量蝶阀无法关闭该通风支管，需在定风量蝶阀之前加装电动密闭阀，并且在实验室内设置电动密闭阀控制器，用于启停该通风支管

- 所有通风系统需要做到：系统内任一控制单元能独立开启通风风机，而在所有控制单元都处于关闭状态时，通风机方能关闭。

- 本工程通风系统控制的方式：

- 一对多定风量控制系统：

- 技术说明：这种控制系统是多台通风设备共用一台风机。需要配备风量控制阀，无论使用几台通风设备都需要把风机打开，

- 主要特点：可减少投资资金；但是浪费能耗（无论开启通风设备个数多与少，风机都是全负荷工作）；存在潜在通风危险，当开启通风设备较少时，通风末端排风量过大，而开启通风设备多时，通风末端排风量过小。

- 变频风量控制系统

- 技术说明：这种控制系统是多台通风设备共用一台风机，根据通风设备开启个数，调整风机的工作频率。

- 主要特点：资金投入适中；可降低一定的能耗；但是不能根据通风柜视窗高低的变化对通风柜的面风速进行实时调整。

- 风机选型要求

- 在本实验室通风系统中，本项目天面排风系统风机全部采用优质玻璃钢离心风机，以满足系统功能和克服现场大气环境的影响。

- 风机壳体玻璃钢厚度为5-7mm，风机整体防雨抗晒、耐腐蚀，使用寿命长。

- 风机安装必须做减震处理。

- 风机，应能达到风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠的要求；

- 造型美观大方、安装、使用维护方便。

- 管路设计要求

- 本实验室通风工程室内风管均采用PVC管材，所有管道的设计压力均小于1500Pa，属于中低压管路。根据国家有关标准，风管壁厚如下：

中低压系统硬聚氯乙烯（PVC）风管板材厚度（mm）

| 圆 形 |  | 矩 形 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管直径D | 板材厚度 | 风管长边b | 板材厚度 |
| 320 | 3.0 | 320 | 3.0 |
| 320-630 | 4.0 | 320-500 | 4.0 |
| 630-1000 | 5.0 | 500-800 | 5.0 |
| 1000-2000 | 6.0 | 800-1250 | 6.0 |

- PVC圆形风管采用插件连接， PVC方形风管采用插件连接，在不影响吊顶高度情况下尽量减小风管占用空间。

- 材料要求

- 制作风管、部件及法兰的硬聚舰乙烯塑料板具有出厂合格证书或质量鉴定文件。

- 塑板材的表面应平整，不得含有气泡、裂缝；板材的厚薄应均匀，无离层等现象。

- 矩形法兰制作：

- 将塑料板锯成条形，把四块开好坡口的条形板放在平板上组对焊接。法兰焊好后用普通麻花钻头在台钻上钻孔。

- 矩形法兰的用料规格、螺栓数和孔径的要求见下表。

矩形法兰的用料规格、螺栓孔数和孔径的要求（mm)

| 风管大边长b | 法 兰 用 料 规 格 |  |  | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽×厚 | 孔径 | 孔数（个） |  |
| B≤160 | -35×6 | 7.5 | 3 | M6×30 |
| 160＜b≤250 | -35×8 | 7.5 | 4 | M6×35 |
| 250＜b≤320 | -35×8 | 7.5 | 5 | M6×35 |
| 320＜b≤400 | -35×8 | 9.5 | 5 | M8×35 |
| 400＜b≤500 | -35×10 | 9.5 | 6 | M8×40 |
| 500＜b≤630 | -40×10 | 9.5 | 7 | M8×40 |
| 630＜b≤800 | -40×10 | 11.5 | 9 | M10×40 |

- 风管安装：

- 硬聚氯乙烯风管的安装与金属风管安装基本相同，托吊架制作参照金属风管支吊架标准图形式。在安装时应对下列内容加以考虑。

- 风管支吊架要求应符合下表的规定。

风管支吊架要求（mm）

| 圆形风管直径或矩形风管长边尺寸 | 承托角钢 | 吊杆直径 | 支架最大间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤500 | 30×30×4 | ф8 | 3.0 |
| 510—1000 | 40×40×5 | ф8 | 3.0 |
| 1010—1500 | 50×50×6 | ф10 | 3.0 |
| 1510—2000 | 50×50×6 | ф10 | 2.0 |
| 2010—3000 | 60×60×7 | ф10 | 2.0 |

- 风管与支吊架间应垫入厚3～5mm的塑料垫片，并粘接牢固。

- 支吊架的抱箍与风管间应留有一定间隙，便于风管伸缩。

- 硬聚氯乙烯性脆易裂，搬运风管要轻拿轻放，避免摔碰；堆放要放平，不得堆放过高。吊装时防止风管摆动，发生碰撞。

- 法兰间衬垫3～6mm的软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板，螺栓处应加硬聚氯乙烯板或钢制垫圈，拧紧螺栓时应十字交叉均匀拧紧。

- 风管与辐射热较强的设备和管道保持一定距离，防止风管受热变形。

- 室外敷设的风管与风帽等，应刷白色油漆或铝粉漆，以防太阳照射。

- 管道上所有金属附件，应按设计刷防腐涂料。

- 风管直管段>20m应设置伸缩节。伸缩节或软接头可用2～6mm厚软聚氯乙烯板制作。伸缩节与风管采用焊接连接。

- 风管与风机等设备连接时，应设置柔性短管，消除振动。柔性短管可用0.8～1mm厚软塑料布制作。

- 风管穿越楼板时，应设置保护圈，防止渗水，并保护风管。

- 风管穿越墙时，应用金属套管加以保护，并留有5～1Omm间隙，墙与套管间用耐酸水泥填塞。

- 废气处理系统

- 废气处理方式

- 本通风工程排风末端装置所排出的废气， 排至楼顶后再经过净化处理（有机废气用 活性碳吸附箱进行净化处理，无机废气用酸雾喷淋塔净化处理） ）达到国家相应的环保部门 的标准，再进高空排放。

- 有机实验室废气采用活性炭作为吸附介质的干法废气处理设备；

- 无机实验室废气采用SDG作为填料的废气处理设备；

- 对于生物安全实验室排出废气，采用加装高效过滤器过滤后进行排放。

- 废气处理工艺流程

- 净化顺序过程原理：排风装置→通风管道→废气处理装置→风机。

- 废气处理装置工作原理：气体由离心通风机吸入进风段，再向上流动，至第一滤料层，吸收后的废气继续向上流动至第二滤料层，再次吸收，然后通过旋流板，向上流动至第三滤料层再次吸收；最后由排风管或风机排入大气中。

- 废气处理吸附剂性能表

| 吸附剂型号 | SDG-Ⅰ | SDG-Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附酸种类 | NOX | H2SO4、HCL、HF 等 |  |  |
| 外观色泽 | 黑色 | 灰色 |  |  |
| 外形尺寸（mm） | φ3×5～10 | φ3×5～10 |  |  |
| 堆积比重 | 0.65～0.75 | 0.73～0.83 |  |  |
| 处理酸气浓度 | 任意 | 任意 |  |  |
| 初始吸附效率 （％） | NOX | H2SO4 | HCL | HF |
|  | ＞95 | ＞95 | ＞98 | ＞98 |
| 吸附容量（％） 吸附效率（％） | 25-35 95～70 | 50 95～70 | 50 98～80 | 40 98～85 |
| 床层压降（Pa/mm） | 1.0～1.2 | 1.0～1.2 |  |  |
| 耐温性能 | ＞300℃ | ＞350℃ |  |  |
| 使用温度 | ≤50℃ | ≤50℃ |  |  |
| 耐湿性能 | ＜80℃水蒸气 | ＜80℃水蒸气 |  |  |

- 生物安全实验室

- 维护结构

- 洁净室墙板工程 （手工双玻镁岩棉洁净板）

- 双面净化板，基板0.5mm（宝钢板），成品彩钢板表面覆有保护膜。

- 净化板隔断上的玻璃窗板面齐平，采用双层密闭固定窗，窗为暗藏式，外表面不露型材。

- 表面颜色：奶白灰色，与顶板无色差；

- 电线线管预埋，开关插座暗装；

- 采用可调型材连接，厚1.2，确保隔墙与地面连接密封，不透水。

- 洁净室吊顶工程（手工双玻镁岩棉洁净板）

- 双面净化板，表面覆有保护膜，基板0.5mm，宝钢板

- 表面颜色：奶白灰色，无色差。

- 允许误差：长度：±2mm，对角线：±5mm。

- 吊顶荷载70kg/㎡。

- 顶板吊装处均采用整体型材连接，型材厚1.2。

- 吊筋采用M10，间距1.1m.

- 净化专用铝材

- 采用喷塑型材，奶白灰色；

- 窗料δ≥1.2mm ，外圆柱δ≥1.2mm，圆弧角δ≥0.8mm，R≥50mm 。

- 洁净室门

- 门的材料为冷轧钢板，门框的三边及门底部密封。

- 门采用企业整体生产的成品钢制门，并配观察窗。（门边料厚度为1.2mm、门板料厚为1.0mm）。

- 颜色为乳白色或兰色，由甲方选定

- 配套不锈钢门锁

- 负压室电子连锁，带故障自动解锁装置。

- 传递窗：内外腔为304不锈钢，机械密封。

- 安装要求

- 洁净室内的彩钢板表面平整、光滑。平整度、垂直。

- 安装过程中保留壁板表面的塑料保护膜。

- 密封胶采用酸性道康宁性防腐密封胶（含水率为0）。

- 现场开口的彩钢板用内衬镀锌钢板封好，并涂密封胶密封。

- 所有回风夹道内外均打密封胶，密封严密。

- 穿净化板管路配穿棚套管，打胶密封；外侧压盖打胶密封。

- 技术要求

| 区域 | 洁净度等级 | 温度（℃） | 照度（lx） | 噪声dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物实验室准备区 | 三十万级 | 22±2 | 500 | <58 |
| PCR实验室准备区 | 万级局部百级 | 22±2 | 500 | <58 |
| 提取区 | 万级局部百级 | 22±2 | 500 | <58 |
| 扩增分析区 | 十万级 | 22±2 | 300 | <58 |
| 无菌区 | 万级局部百级 | 22±2 | 500 | <58 |
| 缓冲区 | 十万级 | 22±2 | 300 | <58 |
| 培养区 | 十万级 | 22±2 | 500 | <58 |
| 镜检区 | 十万级 | 22±2 | 300 | <58 |

- 配置要求

| 序号 | 分项工程 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维护结构 | 双玻镁岩棉夹芯手工净化板隔墙、吊顶；PVC卷材地板地面；净化门窗；观察窗 |
| 2 | 空气调节系统 | 空调机组；送排风机组；三级过滤体系；风口 |
| 3 | 电气照明系统 | 强电柜；照明；紫外灭菌灯；电线电缆、墙插 |
| 4 | 自控系统 | 实验室内参数的显示、控制，含软件、硬件 |

- 净化部分

- 洁净空调机组

- 通风净化设备,送排风压力平衡，新风经过热温处理；新风补给条件符合实验要求；通风设计要保证新鲜空气从洁净区流向污染区，实验室间空气不串流，低噪声；充分考虑通风系统的可靠性、富余量，保证不同区域的相对压力和节能等问题。

- 室内气流组织要合理，要合理布置高效风送口、排风口位置，避免死角、断流、短路。在送排风主管上应设有风管调节阀，并设有现场控制装置。净化区气流组织均采用上送下侧排，各实验间的风均由下侧排入缓冲间，再由缓冲间的顶排风口排至排风箱，经高效过滤后送入大气，避免排出的空气污染环境。

- 高效送风口

- 面板为冷轧镀锌钢板，表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞；

- 具有较好的过滤性能，高效过滤效率≥99．99％@≥0.3um；

- 采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，达到洁净区对空气质量的严格要求；

- 顶安装在室内以方便更换过滤器。

- 洁净送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm铝合金制造。

- 高效过滤器

- 尺寸（MM）：320*320*220；484*484*220；630*630*220；

- 额定风量：500M3/h；     1000 M3/h；  1500 M3/h；

- 初阻力（Pa）：≤50

- 排风口：表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞；内含中效过滤器，采用≥1um大气尘计数效率≥65%的中效过滤器；在室内就可以方便更换过滤器。

- 止回阀：阀体的轴和零件表面作喷塑处理，不易生锈；良好的阀片关闭措施，气密性好；安装于排风系统风管上。

- 排风机：高静压型，符合排风系统的静压要求；运行稳定，低噪音；

- 消声器：风管主管道必须安装消声器；可采用管道式消音器，由单层不同穿孔率的小孔板构成；采用金属结构，构造简单，体积小，防火；不填充玻璃纤维，不产生灰尘，纤维质等污染空气；其内外表均经无菌处理。

- 新风口：全部采用喷塑处理，美观、实用。彻底防止自然锈蚀的发生；自带防虫网，防止外物进入排风系统。

- 风量调节阀

- 翼形对开风叶及框架，隐蔽齿轮驱动，防腐耐磨，操作轻便可靠；风道阀门采用对开多叶调节阀，小断面风道采用蝶阀；叶片开启角度有标志；

- 空调风系统简单的调节装置，可对空调风系统进行简单的手动调节；安装于空调风系统需要调节及控制的位置。

- 防火阀：符合防火要求，风管穿越防火分区的位置需加装防火阀；采用优质钢板制作，外框板厚度不小于3mm，叶片厚度不小于2mm；采用带风量调节性能的防火阀；防火阀必须单独设置支吊架；防火阀紧贴楼板安装；防火可预留信号输出，可接大楼消防控制系统。

- 自控系统

- 直膨式洁净空调机组控制系统

- 新风、排风电动风阀与机组连锁

- 送风缺风压差检测：50-500Pa

- 送排风压力检测：0-1250Pa

- 排风总管温湿度检测：0-50℃  0-100%RH

- 送排风控制方式：自动变频控制

- PLC控制显示部分

- 柜门液晶触摸屏：7寸，动态监控

- 强弱电变频控制柜：1500*800*350

- 控制器：含扩展模块编程

- 净化区域液晶触摸屏：10.1寸

- 房间压力控制系统

- 房间压差传感器：±100Pa

- 房间温湿度传感器：0-50℃  0-100%RH

- 房间快速变风量风阀执行器：主要房间排风比例调节阀，2.5s

- PP电动开关阀：提取间生物安全柜电动开关阀

- 压差控制柜：1200*800*200 以实际安装情况为准

- 房间温度控制系统

- 房间温度传感器：0-50℃

- VAV风阀执行器：响应时间＜2.5s

- 设备证书及测试报告

- 风阀控制器软件著作权登记；

- 房间控制器软件著作权登记；

- 智能实验室监控软件著作权登记；

- 多协议数据采集软件著作权登记；

- 建筑能源管理监控软件著作权登记。

- 以上软件必须获得开发企业为该项目的授权，并附软件著作权登记证书复印件。

- 新风系统

- 总体要求：

- PCR实验室采用全新风系统

- 微生物检测实验室采用50%新风系统

- ICP-MS实验室采用25%新风系统

- 控制工艺：

- 通过送风、排风比控制室内压力

- 通过新风、回风比控制室内新风量不低于60m³/h，人

- 通过控制回风量降低能耗

- 其他要求：

- 实验室采用三级空气过滤：空气-空气初效过滤器-空气中效过滤器-空气高效过滤器-洁净室-回风二次再过滤-添加新风循环运行;

- 气流组织：洁净室采用顶板安装空气高效过滤器送风口送风,壁板下侧装回风口的形式；

- 空气流程：洁净室顶部的送风经扩散板将室内产生尘埃迅速排到回风口.经回风管道送到循环机组内进行二次处理;

- 主室设排风，独立控制，开启方便。

- 通风管道采用镀锌钢板咬口制作，基材厚度0.75mm。

- 送、回风管道采用B1级橡塑保温板保温，厚度不小于30 mm。

- 主管道安装70℃自动关闭防火调节阀。

- 通风风机接管处加软接头,长度为200mm左右，软接头采用防火材料。

- 所有水平或垂直的风管、风机、静压箱设置支架或吊架，其结构形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下，根据现场实际情况决定。

- 土建装修、给排水、电气

- 地面

- 概述：实验楼四层为地砖地面，由土建施工方施工，其余一至三层普通实验室和楼道全部铺设PVC地胶地面，由实验室工程施工方完成。

- 材料要求

- 本工程地面材料为pvc卷材：要求板面平整光滑、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致、并符合设计要求及有关技术标准规定。

- 焊条表面应平整光滑、无孔眼、无节瘤、皱纹、颜色均匀一致、焊条成分、性能与地板材质相同。

- 胶粘剂要求能速干、粘洁强度高、耐水性强、环保无毒水性胶并符合有关技术标准规定。

- 材料运输，库存需竖立存放、不得平放、重叠堆放、避免pvc卷材变形，不得存放在潮湿、太阳照射的场所，避免板面变色，颜色不均匀。胶粘剂应单独存放、防火、防阳光曝晒。

- 基层预处理

- 清除基层表面起砂、油污、遗留物等。

- 清理干净地面尘土、砂粒。

- 基层要点：无论用任何种类的基础材质做PVC地板的基层，如找平层损坏或平整度超过5mm误差，应对基层进行重新处理！

- 铺设PVC地板的基层要求：基层条件不尽对安装的外观具有重要影响，而且与地板的寿命和耐用性能相关。因此基层应注意保持干燥、坚固、刚硬、光滑、平整、清洁并没有灰尘和油脂。

- 铺设要求

- 界面处理剂施工应均匀，无明显积液。

- PVC卷材粘贴后不得存在脱离、边角翘起、凸凹不平、断面棱角露出等问题;

- PVC卷材铺设必须平整，无漏涂液体，没有开裂

- pvc卷材贴装要求地面平整度误差≤3mm/m，同色pvc卷材拼接处误差≤1.5mm，异色pvc卷材拼接处误差≤3mm。

- 给排水

- 概述：所有上下水需要由土建方预留的给排水点接到实验室水龙头、洗眼器、经济喷淋等用水点，无特殊要求时，上水采用PPR管，下水采用PVC管。

- 实验室用水特点：

- 用水点多且分散，多数用水点用水量不太大，有的引入管从建筑物中部引入室内，这样水压使用较为平衡些。

- 有的实验室内由于管道种类较多，工艺和建筑有特殊要求的；有的实验室内，底层走廊设有管沟的；在这种条件下，给水引入管也有从建筑物一端或二端进入室内。

- 实验室管道通常为明装设置，并应尽量沿墙、梁柱、墙角、走廊、天棚下敷设。采用明装敷设对施工安装和维修管道都较为方便，造价也比较低，缺点是影响室内美观和卫生条件，如管道表面积灰和结露。

- 在工艺和建筑工种有特殊要求时，管道可采用暗装，此时管道应尽可能暗设在地下室、管沟、天棚内，或公共管廊内。给水管、支管可敷设在管槽和竖井内，管道竖井可做在走廊一侧，也可做在走廊二侧。暗设在管槽、竖井和天棚内的管道，在装有控制阀门处应留有检修门或检修孔。管道暗设能使室内美观整洁，但造价较高，施工安装和运行维护都较困难。

- 已建成使用的实验室如无特殊要求的，一般都采用明装。另外，室内除实验和生活用水外，还应根据消防要求设置消防给水系统。室内消火栓应布置在经常有人出入和较明显的地方，如门厅、楼梯外、走廊等，消火栓和消防管道一般都采用明装。在消火栓较多的消防管道上应用阀门分成若干段，当局部管道发生故障需维修时，用阀门切断，其他管道段上的消火栓仍处于备用状态。实验室污水的排放与初步净化。

- 在用水实验室应该设置有地漏，以防止水管爆裂，水龙头跑水等能够及时排水，防止实验室浸泡，危及仪器设备安全。

- 室内给水管敷设要求：

- 室内给水管道的布置与建筑物性质，建筑物外形、结构状况，用水点和生产设备布置情况以及所采用的给水方式等有关，并应充分利用室外给水管网的压力。

- 应力求长度最短，尽可能呈直线走向，与墙、梁、柱平行敷设，兼顾美观，并要考虑施工检修方便。

- 按水平干管的敷设位置可分为上行下给、下行上给和中分式三种形式。

- 给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝，如必须穿越时，应采取相应的技术措施。

- 室内排水横管的布置与敷设要求：

- 排水横支管不宜太长，尽量少转弯，一根支管连接的卫生器具不宜太多。

- 横支管不得穿过沉降缝、烟道、风道。

- 横支管不得穿过有特殊卫生要求的生产厂房、食品及贵重商品仓库、通风小室和变电室。

- 横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面，也不得布置在食堂、饮食业的主副食操作烹调的上方。

- 横支管与楼板和墙应有一定的距离，便于安装和维修。

- 当横支管悬吊在楼板下，排水铸铁管接有3个及3个以上用水点时，横支管顶端应升至上层地面设清扫口。

- 排水管道坡度的确定：排水系统属于重力流系统，因此排水横管在敷设时应有一定的坡度。建筑物内生活排水铸铁管道的通用坡度、最小坡度和最大设计充满度按下表确定。

| 管径 | 通用坡度 | 最小坡度 | - 最大设计充满度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.035 | 0.025 | - 0.5 |
| 75 | 0.025 | 0.015 |  |
| 100 | 0.020 | 0.012 |  |
| 125 | 0.015 | 0.010 |  |
| 150 | 0.010 | 0.007 | - 0.6 |
| 200 | 0.008 | 0.005 |  |

- 室内排水立管的布置与敷设要求

- 立管应靠近排水量大，水中杂质多，最脏的排水点处。

- 立管不得穿过卧室、病房，也不宜靠近与卧室相邻的内墙。

- 立管宜靠近外墙，以减少埋地管长度，便于清通和维修。

- 立管应设检查口，其间距不大于10m，但底层和最高层必须设。

- 电气

- 概述：

- 所有电气需要满足实验室的使用功能，实验台、通风柜等工艺设备用电需要由土建方预留的给电端介入，ICP-MS实验室需要做独立接地。

- 实验室的设计必须考虑到实验室的供电系统。电力是实验室重要动力。为保障实验室的正常工作，电源的质量、安全可靠性及连续性必需保证。一般用电和实验用电必须分开；对一些精密、贵重仪器设备，要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源；必要时须建立不中断供电系统，还要配备专用电源，如不间断电源（UPS）等。

- 一般用电和实验用电必须分开，也即照明用电和实验室动力用电在设计时必须分开，对不同功能的实验室必须安装不同的配电箱，最好各个重要的实验室对应一个专用的配电箱，并且保障足够的功率，这样能保证在个别实验室跳闸时，别的实验室不受影响。因为电路是一次性安装，甚至是暗埋在墙体中，必须选择质量可靠，电线横截面积足够大免除后患

- 电线保护管安装要求：

- 暗配穿线管宜沿最近路线敷设，并减少弯曲，埋深不应小于15mm

- 进入配电箱的电线保护管应排列整齐

- 塑料管弯制应采用配套弹簧进行操作，电线保护管弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝，

- 塑料管采用配套截管器切断，切割断口处应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺；

- 塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂。

- 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格，才能隐蔽

- 不能把柔性导管用做线路的敷设，仅作为刚性导管与电气设备、器具连接的过渡使用，在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于1.5m。

- 明配穿线管在穿过楼板时，应采用钢管保护，其保护高度距楼板表面的距离不应小于 500mm。

- 在墙上面开槽的时候，一定要注意所施工墙里面预埋的水管，电线，要做到开槽前对现场进行一个判断。开槽一定要用专用工具。填平线槽要用水泥砂浆填平。

- 安装电器的部位要设置接线盒。不能直接出墙！

- 电缆桥架安装要求：

- 金属电缆桥架及其支架和引入引出的电缆导管必须接地（PE）可靠。

- 直线段钢制电缆桥架长度超过30M、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15M设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置；

- 电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆最小弯曲半径应符合下表规定要求；

| 序号 | 电缆种类 | 最小允许弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 10D |
| 2 | 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 20D |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 10D |
| 4 | 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 15D |
| 5 | 多芯控制电缆 | 10D |
| 注：D为电缆外径 |  |  |

- 当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距1.5~3M；垂直安装的支架间距不大于2M；

- 桥架及支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施；

- 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的最小净距符合下表的规定；

- 与管道的最小净距（m ）

| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.4 | 0.3 |
| 易爆易燃气体管道 |  | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.3 |
|  | 无保温层 | 1 | 0.5 |

- 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施；

- 支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满，膨胀螺丝固定时，选用螺丝适配，连接紧固，防松零件齐全。

- 电线电缆敷设总体要求：

- 屋内明敷布线截面积不超过6mm2

- 暗敷必须使用塑铜线，不得使用电缆

- 在照明布线过程中要遵循火线进开关。零线进灯头的原则。插座接线要做到左零右火。

- 压板或其他专用夹具，应与导线线芯规格相匹配；紧固件应拧紧到位，防松装置应齐全。

- 套管连接器和压模等应与导线线芯规格相匹配；压接时，压接深度、压口数量和压接长度应符合产品技术文件的有关规定。

- 剖开导线绝缘层时，不应损伤芯线；芯线连接后，绝缘带应包缠均匀紧密，其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度；在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处，应采用绝缘带包缠严密。

- 在配线的分支线连接处，干线不应受到支线的横向拉力。

- 暗线盒穿完的电线尽量预留多一点，方便于安装插座，穿完的电线要打一个弯曲，防止电线退出，造成二次返工

- 电线敷设要求：

- 瓷夹、瓷柱、瓷瓶、塑料护套线和槽板配线在穿过墙壁或隔墙时，应采用经过阻燃处理的保护管保护；当穿过楼板时应采用钢管保护，保护管内径应不小于电缆外径的1.5倍,其保护高度与楼面的距离不应小于 1.8m，但在装设开关的位置，可与开关高度相同。

- 入户线在进墙的一段应采用额定电压不低于 500V 的绝缘导线；穿墙保护管的外侧，应有防水弯头，且导线应弯成滴水弧状后方可引入室内。

- 在顶棚内的导线不应有裸露部分,在顶棚内由接线盒引向器具的绝缘导线，应采用可挠金属电线保护管或金属软管等保护。

- 塑料绝缘导线和塑料槽板敷设处的环境温度不应低于-15℃。

- 明配线应横平竖直。

- 当配线采用多相导线时，其相线的颜色应易于区分，相线与零线的颜色应不同，同一建筑物、构筑物内的导线，其颜色选择应统一；保护地线(PE 线)应采用黄绿颜色相间的绝缘

- 进入配电箱和各种盒体的管口应垂直平整；连接应牢靠，锁母要卡牢，不松动；连接设备导线预留长度(每一根线）

| 序号 | 项 目 | 预留长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种开关箱、柜、板 | 高+宽 | 盘面尺寸 |
| 2 | 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等 | 0.3m | 以安装对象中心算 |
| 3 | 由地坪管子出口引至动力接线箱 | 1m | 以管口计算 |
| 4 | 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接头) | 1.5m | 以管口计算 |
| 5 | 出户线 | 1.5m | 以管口计算 |

- 交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

- 当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE线）应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线用；A相-黄色、B相-绿色、C相-红色

- 电缆敷设要求：

- 电缆线路中间不应有接头。

- 电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

- 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

- 电缆在室内须采用明敷。

- 无铠装的电缆在室内明敷时，水平敷设至地面的距离不应小于２.５０ｍ，垂直敷设至地面的距离不应小于１.８０ｍ，否则应有防止机械损伤的措施。但明敷在电气专用房间（如电气竖井、配电室、电机室等）内时除外。

- 电缆在室内埋地敷设或电缆通过墙、楼板时，应穿钢管保护，穿管内径不应小于电缆外径的１.５倍。

- 穿线管内穿线要求：

- 对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不应低于 500V。

- 管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行；穿线前，应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。

不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线，不得穿在同一根管内

- 同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。

- 导线在管内不应有接头和扭结，接头应设在接线盒(箱)内。

- 管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的 40%。

- 导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线；在不进入接线盒(箱)的垂直管口，穿入导线后应将管口密封。

- 桥架布线要求：

- 电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。

- 电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

- 电缆桥架水平敷设时的距地高度一般不宜低于２.５ｍ，垂直敷设时距地１．８ｍ以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（如配电室、电气竖井、技术层等）内时除外。

- 电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距一般为１.５～３ｍ。垂直敷设时，其固定点间距不宜大于２ｍ。

- 电缆桥架多层敷设时，其层间距离一般为：控制电缆间不应小于０.２ｍ；电力电缆间不应小于０.３ｍ；弱电电缆与电力电缆间不应小于０.５ｍ，如有屏蔽盖板可减少到０.３ｍ；桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于０.３ｍ。

- 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆，电缆在桥架内横断面的填充率：电力电缆不应大于４０％；控制电缆不应大于５０％。

- 电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定：

- A垂直敷设时，电缆的上端及每隔１.５～２ｍ处。

- B水平敷设时，电缆的首、尾两端、转弯及每隔５～１０ｍ处。

- 电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔５０ｍ处，设有编号、型号及起、止点等标记。

- 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施

- 外护套无腐蚀性。

- 饰面板

- 概述：普通实验室的饰面板采用无机预涂板或同等材质材料，总体要求阻燃、防潮、防腐、美观、占用空间小。

- 安装方式：

- 压条式 特点：装配式安装，干作业，模数化，方便快捷，结构稳固，可拆卸、可维修。

- 背挂式 特点：结构稳固安全，安装调节方便，预留清缝可构造通风幕墙系统。

- 粘贴式 特点：安装方便，经济，占用空间少。

- 可见钉式 特点：安全可靠，安装方便快捷，经济性良好，装饰钉与板色相配彰显粗狂之美。

- 安装要求：

- 存放和搬运：无机预涂板在安装之前应尽可能保留出厂时的包装，宜存放于室内。如堆放在室外，堆放地点应平整，不得有积水且上空不应有起重设备和重物经过，板下用垫木垫高20cm，板与板之间要放置软性材料，同型号的板放置在一起，每垛板上应有易于识别的板型标签，并覆盖防雨油布。堆放场地应设置临时围挡，避免人员走动造成板材不必要的损坏。

- 无机预涂板的安装一般采用活动脚手架，在保证施工脚手架的承载能力时，还要考虑到：幕墙面、作业面与轴线之间的距离；对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性；对照参考面找出安装角的间距；与控制标高之间的水平差；与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。

- 六、详细清单见附件

备注：1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品图册或说明书性能参数页复印件或所投产品的检测报告等能够反应参数真实性的文件，并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。

2、报价格式必须参照第六部分范本格式。

3、提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的中标/成交通知书及合同协议书扫描件。

4、提供承诺函，承诺质保期后本项目的售后服务费用按成本价收取，备品备件的供应价格按成本价供应。

5、提供承诺，承诺现场施工时项目经理、项目技术负责人、各专业工种技术人员、资料员、安全员等人员到场与投标文件中所列明的人员一致。

# 第四部分  合同一般条款

- （仅供参考）

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转帐支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 招标文件；

- 中标通知书；

- 中标人的投标文件及询标中的书面答疑；

- 履约保证金保函（如需要）；

5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 1、检验

1.1 货物到达目的地，买方及卖方一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货物应符合国家通行的标准，并应附有相应的检测报告、合格证书、说明书等。医疗设备须具备有效的医疗器械注册证；

1.3 具体的标准应在供应商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

- 2、安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2.3 卖方负责免费安装调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

2.5 货物安装后，采购人按国家标准进行质量验收。

2.6 卖方承担本项目交付使用后属地监管机构进行强检及出具报告的费用（如需要）。

3、施工与安装：

3.1采购人工作

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：中标人进场前15天。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：中标人进场前15天，采购人按中标人要求将施工所需的水、电、电讯线路供应到施工所在楼层，且保证全天供应。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：中标人进场前15天。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：无

（5）由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：中标人进场前15天。

（6）图纸会审和设计交底时间：

①平面方案布置图的确定：中标人在合同签订后5个工作日内提供平面方案布置图由采购人审核确认，采购人应在5个工作日内审核完毕后予以批准。如有修改意见而需额外时间修改、确认方案，应顺延竣工期，期限自要求修改之日起至确认之日止。中标人再依照此已确认的平面方案绘制全套施工图纸。平面方案一经确认双方在未得到对方同意情况下不得擅自改动。

②全套施工图纸的确定：中标人根据已确认的平面方案及合同范围设计出的施工图纸，向采购人提供一式4份，采购人须在收到后5天内召开由甲乙双方和监理方参加图纸会审，经签字确认后成为该工程正式施工图纸。如有修改意见而需额外时间修改、会审，应顺延竣工期，期限自要求修改之日起至确认之日止。甲乙双方在未得到对方同意情况下不得擅自改动施工图纸。若采购人在收到后5天内未通知中标人会审，且未有任何书面的解释，中标人可认为采购人已认可其图纸，即可安排生产施工，采购人及监理方不得以其未签字而否认图纸。

（7）向中标人提供的办公和生活房屋及设施的要求：采购人应在现场提供一间办公室，其余由中标人自行解决。

（8）双方约定采购人应做的其他工作：/

3.2中标人工作

3.2.1中标人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日向监理部门提供当月的进度计划及下月进度计划一式两份。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（3）向采购人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

（4）需中标人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款约定；。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如发生时双方另议

（7）施工场地清洁卫生的要求：按当地有关规定执行

（6）双方约定中标人应做的其他工作：/

3.2.2采购人委托中标人办理的工作：/

3.3施工组织设计和工期

3.3.1进度计划

3.3.1.1中标人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7天提供完整合理的施工方案及进度计划。

工程师确认的时间：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后7天内。

3.3.2、工期延误

3.3.2.1工期每延误一天扣除合同总金额的2.5‰作为违约金。

3.4质量与验收

3.4.1、隐蔽工程和中间验收：

3.4.1.1工程具备隐蔽条件或达成到专用条款约定的中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

3.4.1.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向中标人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，中标人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

3.4.1.3经工程师验收，工程质量符合标准、规划和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，中标人可进行隐蔽或继续施工。

3.4.2、工程试车

3.4.2.1试车费用的承担：中标人供应安装的设备的试车费由中标人承担。

3.5安全施工:

3.5.1中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

3.5.2采购人应对其在施工场地工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。采购人不得要求中标人违反安全管理的规定进行施工。因采购人原因导致的安全事故，由采购人承担相应责任及发生的费用。

3.5.1发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3.5.2采购人中标人对事故责任争议时，应按政府有关部门的认定处理。

3.6、其他

3.6.1、工程分包

3.6.1.1未经中标人同意，采购人不得以任何名义把中标人承包范围内的工程整体或局部转包给第三方。

- 4、培训

- 4.1免费进行现场培训和其他方式的培训、负责指导安装调试、提供完善的培训方案、确保使用人员的熟练操作。

- 4.2卖方有义务对买方的产品使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握货物的各项功能和操作，并能对货物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除;培训所需的一切费用均由卖方承担。

- 5、售后服务及承诺

- 5.1质保期：3年

- 5.2售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；货物配件供应有保障，易买易装；质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换。

- 5.3供应商须具有较强的本地化服务能力，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应，接到故障通知后1个小时内电话响应，2个小时内电话指导；电话指导无果后24小时内到人维修或提供备用替代设备。

- 5.4保质期满后提供终生维护服务（只收取配件费用，不收维修费），质保期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。质保期从设备验收合格之日起算，提供详细的技术说明、正规的备品备件价格表及维修说明。

- 5.5提供全套的操作手册及维修手册、光盘等。

- 5.6投标文件中，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。注明响应时间及到场时间。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

- 5.7设备停产后的备件供应：保证设备使用说明书使用年限范围内的备件供应。

- 6、报价要求

6.1 人民币报价；

6.2 买方指定交货地交货价；

6.3 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

- 7、付款方式：合同签订后支付合同总价款的50%，设备安装、调试、试运行后支付合同总价款的30%，项目验收完成后支付合同总价款的20%。

- 8、交货地点及交付期：

8.1交货地点：采购人指定交付地。

8.2交付期：90天。

# 第六部分　范本格式

- 1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 投标保证金，形式（      ），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用大写和小写表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商法人或授权代表：

供应商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

- 2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　　　　　　　　　　　　项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标报价 （万元） | 投标保证金 | 质保期 | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表：

注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

- “投标报价”为投标总价。包括设备费、服务费、手续费、税金、运输、安装、调试、培训、防护、检测及不可预见费等全部费用。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

- 3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：根据第三部分逐项填写。

供应商法人或授权代表：

- 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

- 5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

- 6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：　　　　　　　　　　项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件第三部分要求逐条对应填写。

供应商法人或授权代表：

- 7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表：

- 8、资格证明文件

（复印件盖公章）

1 营业执照副本；

2 具有健全会计制度的证明材料；

3 法定代表人身份证明和相关资格证明文件；

4 缴税、社保证明材料；

5 资格要求中要求其他证明材料；

- 9、类似业绩

（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）

- 10、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 注册证书/项目经理证书号码 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 |  | 质量等级 |

备注：1、项目负责人应附注册证书、职称证书、学历证书复印件。

2、项目负责人近三年（2019年01月01日-至今）完成的类似工程业绩（附：中标（成交）通知书或施工合同或竣工验收报告（或竣工验收表），且须反应出项目经理）

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商（公章）：

供应商法人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

- 11、项目现场管理班子配备情况

| 岗位 | 职务 | 姓名 | 职称 | 承担在建项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、项目现场管理班子人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员

2、项目现场管理班子人员应附职称证书或上岗证书复印件

本工程一旦我单位成交，将由上述人员组建为项目管理班子。我单位承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商（公章）：

供应商法人或授权代表（签字或盖章）：

- 12、实施方案

供应商应根据招标项目的具体情况，编制相应的实施方案。

1、项目概况及特点

（1）项目建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、实施方案

3、项目准备工作计划

4、项目进度计划与措施

（1）流水作业横道图

（2）进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

6、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

7、施工平面图

8、质量管理体系与措施

9、安全管理体系与措施

10、环境保护管理体系与措施

11、文明施工措施

注：上内容中若需要表格请供应商自行编制。

- 13、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。

- 14、已标价工程量清单

1.1、工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2012年12月25日发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。

1.2、招标工程量清单应由具有编制能力的采购人或受其委托、具有相应资质的工程造价人编制。

1.3、工程量清单包括：

招标工程量清单封面

- 投标总价

- 总说明

- 建设项目磋商报价汇总表

- 单项工程磋商报价汇总表

- 单位工程磋商报价汇总表

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

- 综合单价分析表

- 总价措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

（10.1）暂列金额明细表

(10.2)材料（工程设备）暂估单价及调整表

(10.3)专业工程暂估价及结算价表

(10.4) 计日工表

(10.5) 总承包服务费计价表

（11）规费、税金项目计价表

（12）发包人提供材料和工程设备一览表

（13）承包人提供主要材料和工程设备一览表

投标总价封面

工程

投 标 总 价

供应商：

（单位盖章）

年     月     日

投 标 总 价

招     标    人：

工   程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间:         年       月       日

总　说　明

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   第  页    共  页

建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                                               第  页    共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目磋商报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                              第  页    共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程磋商报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                       标段：                                  第  页    共  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | － |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | － |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | － |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | － |
| 4 | 规费 |  | － |
| 5 | 税金 |  | － |
| 磋商报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程磋商报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                               标段 ：                           第  页    共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：                           标段：                                第  页    共  页

| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目 名称 |  |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 （元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价（元） |  |  | 暂估合价（元） |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |

注：  1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2、磋商文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                              标段：                             第  页    共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                             标段：                              第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 暂列金额 |  |  | 明细详见暂列金额明细表 |
| ２ | 暂估价 |  |  |  |
| ２．１ | 材料（工程设备） 暂估价/结算价 | － |  | 明细详见材料（工程设备）暂估单价及调整表 |
| ２．２ | 专业工程 暂估价/结算价 |  |  | 明细详见专业工程暂估价及结算表 |
| ３ | 计日工 |  |  | 明细详见计日工表 |
| ４ | 总承包服务费 |  |  | 明细详见总承包服务费计价表 |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | － |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：                               标段：                          第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，供应商应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：                              标段：                            第  页    共  页

| 序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元) |  | 差额±（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由采购人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，供应商应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                                  标段：                   第  页    共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额 ±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 价 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由采购人填写，供应商应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：                            标段：                               第  页    共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制招标预算价时，单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由供应商自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：                                标段：                       第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |

注：此表项目名称、服务内容由采购人填写，编制招标预算价时，费率及金额由采购人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由供应商自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：                                  标段                       第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| （3） | 医疗保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| （5） | 生育保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：                              标段 ：                            第  页    共  页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由采购人填写，供供应商在磋商报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：                              标段：                         第  页    共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人确认 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表由采购人填写除“投标单价”栏的内容，供应商在投标时自主确定投标单价。

2、采购人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：                              标段：                         第  页    共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  | — | — |  |
|  | 合计 | 1 | — | — |  |

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由采购人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整。由采购人在“名称”栏填写。

- “变值权重”栏由供应商根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

- 15、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与      （采购人名称）   招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 16、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

      - 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附表：退投标保证金的函

新疆招标有限公司巴州分公司（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标保证金的形式：              （形式）

投标保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：中标结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章邮件至新疆招标有限公司巴州分公司，邮箱为2501326570@qq.com。我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将投标保证金余额电汇至供应商的基本账户。后附开户许可证扫描件或基本存款账户信息（加盖公章）扫描件。

开户许可证扫描件或基本存款账户信息（加盖公章）扫描件