目    录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标须知前附表及投标须知	- 5 -

一、投标须知前附表	- 5 -

二、投标须知	- 10 -

第三章  合同条款	- 29 -

第四章  采购需求	- 33 -

第五章  投标文件格式	- 36 -

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2020xzj5-067

项目名称：克拉玛依市医学基地中心医院改造迁建项目病理科设备采购

采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 中端麻醉机 | 30 | 1410.00 | 1410.00 | 详见招标文件 | 国产 |
| 标项二 | 高端麻醉机 | 7 | 385.00 | 385.00 | 详见招标文件 | 国产 |
| 标项三 | 中端麻醉机 | 13 | 845.00 | 845.00 | 详见招标文件 | 进口 |
| 标项四 | 高端麻醉工作站 | 5 | 700.00 | 700.00 | 详见招标文件 | 进口 |

合同履约期限：自合同签订之日起至设备质保期结束

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号文）。

2.2《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）。

2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

2.5财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号文）。

2.6财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

2.7财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.8扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的营业执照；

3.2 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

3.3供应商所投医疗产品须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；

3.4 标项三、标项四的供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项一、标项二招标为国产设备的，不允许进口产品投标）。

3.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

4.供应商不得存在下列情形之一：

4.1与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

4.2与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

三、获取招标文件

时间：2020年10月15日至2020年10月21日，每天上午 10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼业务五部

方式：线下获取

售价（元）：200.00

供应商获取招标文件时需提供以下资料：①营业执照原件（或复印件加盖公章并有二维码可供查询）；②法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；③医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）原件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月05日11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼二号会议室

开标时间：2020年11月05日11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼二号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：克拉玛依市卫生健康委员会

地 址：克拉玛依市胜利路33号

项目联系人：杨咏吟

项目联系方式：15026125261

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑大厦七楼业务五部

项目联系人：徐艺玮、龚慧婷、唐江邻

项目联系方式：0991-8852780

第二章  投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 克拉玛依市医学基地中心医院改造迁建项目麻醉设备采购 |
|  | 项目编号 | 2020xjz5-069 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | 标项一：中端麻醉机30台（详见第四章《采购需求》） 标项二：高端麻醉机7台（详见第四章《采购需求》） 标项三：中端麻醉机13台（进口）（详见第四章《采购需求》） 标项四：高端麻醉工作站5台（进口）（详见第四章《采购需求》） 注：供应商须按照标项分别制作投标文件。 |
| 2 | 预算及最高限价 | 标项一采购预算： 1410.00 万元，最高限价： 1410.00 万元； 标项二采购预算： 385.00 万元，最高限价： 385.00 万元； 标项三采购预算： 845.00 万元，最高限价： 845.00 万元； 标项四采购预算： 700.00 万元，最高限价： 700.00 万元； 注：供应商投标报价若超过本标项采购预算（最高限价），其投标报价按无效投标处理。 |
| 3 | 质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | 供应商资格 | 1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2.供应商须具有有效的营业执照； 3.供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证； 4.供应商所投医疗产品须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）； 5. 标项三、标项四的供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项一、标项二招标为国产设备的，不允许进口产品投标）。 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 7.本次招标接受不联合体投标。 8.供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 （3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。 |
| 5 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件正本 1 份，副本 6 份；《开标一览表》1份（单独密封）；电子版投标文件 1份（单独密封）。 说明：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件1份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交） 供应商未按上述要求提供投标文件的，将可能导致投标无效。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2020年11月05日11：00时（北京时间） |
| 7 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号（工人文化宫旁）文苑综合楼七楼会议室。 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 2020年11月05日11：00时（北京时间） 开标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号（工人文化宫旁）文苑综合楼七楼会议室。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 标项一投标保证金金额：280000.00元（贰佰捌拾万元整） 标项二投标保证金金额：75000.00元（柒万伍仟元整） 标项二投标保证金金额：160000.00元（壹拾陆万元整） 标项二投标保证金金额：140000.00元（壹拾肆万元整） 供应商应于2020年11月05日11：00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付方式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。 开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账号：107673584569 行号：104881006022 注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； 3.供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称的简称及所投标项。 |
| 12 | 招标文件售价 | 招标文件售价 200 元/份。 |
| 13 | 对招标文件的质疑 | 供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①质疑函应以书面形式（详见 投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆新之建工程咨询有限公司 ④联系电话：0991-8852780 15276638601 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 业务五部 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 交货期 | 标项一、标项二：设备自合同签订起30天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。 标项三、标项四：国产设备自合同签订起30天交货，进口设备自合同签订起90天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。 对此项要求如有负偏离，则投标无效。 |
|  | 交货地点 | 克拉玛依市 |
| 16 | 付款方式 | 合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，设备到达克拉玛依市采购人向中标人支付合同金额的30%，设备安装调试完毕验收合格后支付合同金额的10%，剩余10%作为质保金，待质保期满后，设备无故障运行，无质量问题一次性付清。 |
| 17 | 质保期 | 详见第四章《采购需求》 |
| 18 | 政府采购政策 | 一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商所投产品如有小型、微型企业生产的，须按照招标文件格式要求在《小、微企业产品明细表》中列明，否则，不予扣除。 3）供应商是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体 2 %（2%-3%）的价格扣除。 4）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 5）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见商务评审。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 19 | 其他说明 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 20 | 公证 | 公证费：500元/标项，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张燕 联系电话：18199162089 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |  |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件、法定代表人授权委托书原件（法人本人到场只提供身份证原件，法定代表人资格证明书放入投标文件即可）、营业执照原件（或复印件加盖公章并有二维码可供查询）、医疗器械经营许可证原件（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件复印件加盖供应商公章）。开标结束后，采购人将对其资格进行审查。 |  |
| 23 | 中标服务费：由中标人支付，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。 |  |

- 二、投标须知

- （一）总则

- 1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本招标项目已经批准，采购人为克拉玛依市卫生健康委员会，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3交货期符合招标文件要求；

1.4.4交货地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。

- 2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

- 3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

- 4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

- 5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

- 6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

- 7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

- 8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

- 10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2查询截止时间：2020年11月05日11:00时（北京时间）。

11.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4信用信息查询由代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （二）招标文件

- 12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

- 13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,须经采购代理机构审核通过后获取。

- 14. 招标文件的澄清或修改

14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

- 15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括：

价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含设备费、安装调试、运输及拆装、验收、保修、税金、培训费、风险费、税金、进口设备报关报检费、资料和售后服务及利润等一切费用），供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。进口设备所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。中标人供货时需向采购方出具报关单和商检单。

15.3.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

15.3.3供应商应在《开标一览表》标明供应商报价；在《投标货物名称、数量、规格及报价明细表》提供明细服务报价。

15.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3 投标保证金不接受银行保函，具体提交要求见投标须知前附表。凡未按招标文件要求提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

16.4招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.6 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1供应商给采购代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）；同时须提供清晰的单位名称、纳税人识别号、开户银行名称、银行账号、银行行号。

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

- 17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

- 18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

- 19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

- 20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 加盖供应商企业公章的营业执照复印件（原件或者加盖公章且二维码清晰可查的复印件资格审查时携带备查）；

(2) 法定代表人资格证明书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标及资格审查时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章；

(3) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件装订在正本，复印件装订在副本中)；

(4) 不参与围标串标承诺书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)；

(5) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；

(6) “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图；

21.2商务部分主要包括但不限于以下内容：

(1) 投标函

(2) 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖公章）

(3）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证（国产设备生产厂家须提供，复印件）；

(4）标项三、标项四供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（原件装订入正本，复印件装订入副本）。（标项一、标项二本次招标为国产设备，不允许进口产品投标）

(5) 开标一览表

(6) 报价明细表

(7) 商务条款偏离表

(8) 供应商近三年（2017年10月01日至今）所投产品销售业绩

(9) 信誉证明文件

(10) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(11) 节能、环保产品明细表（如有）

(12) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

21.3技术部分主要包括但不限于以下内容：

(1)技术条款偏离表（供应商须对照第四章《采购需求》，对所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况）；

(2)产品详细配置清单；

(3)供应商所投产品技术支持资料（供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、对外公开发行的印刷版彩页；进口产品须提供设备出厂原始数据（datesheet技术白皮书））。

(4) 供应商认为有必要的其他技术资料

21.4 其他资料

- 22. 投标文件的编制及格式

22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（6）、第21.2（1）—（8）、第21.3（1）-（3）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩，否则视为非实质响应招标文件。

22.4 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.5 招标文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。具体要求如下：

纸质版投标文件正本  1  份，副本  6  份，《开标一览表》1份（除投标文件外单独密封）；

电子版投标文件U盘  1  份（单独密封）

23.2 投标文件均须印刷体打印。

23.3 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.4投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

- 24. 投标文件的封装与标记

24.1纸质版投标文件封面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人、授权代理人、地址、邮政编码、联系人及联系电话、编制时间”，投标文件封面右上角须标明“正本”、“副本”字样，同时加盖供应商法人公章、法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套封皮注明“正本”、“副本”字样）。

24.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

24.3电子版投标文件：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件一份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交）。

24.4 密封件外层正面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、授权代表姓名及联系电话”等字样，并标注“ 年 月 日 时 分（开标时间）开标前不得开启”，并在启封处加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好。

24.5供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

- 25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

- 26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

- 27. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回供应商。

- 33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

33.2.2 评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.3.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

33.2.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

33.2.7.1分值汇总计算错误的；

33.2.7.2分项评分超出评分标准范围的；

33.2.7.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

33.2.7.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

- 28. 投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第24条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

28.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

- 29. 开标

29.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派法人授权代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标；

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

29.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的授权代表检查所有供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

29.2.5由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中载明的内容；如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

29.2.6 唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

29.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封；

29.2.8 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

- 30. 资格审查

30.1开标结束后，采购人按照34.3.1条规定的资格证明文件内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六） 评标

- 31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由 7人组成，其中：专家库中随机抽取专家5人,采购人代表2人。

31.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

- 32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

- 34. 评审方法和标准

34.1 资格审查

开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见34.4.1资格审查表。

34.2 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评标，本招标项目评标办法为综合评分法。评标分为符合性审查和详细评审两个阶段。

34.2.1 投标文件符合性审查

评标委员会应当通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。具体评审内容详见34.3.2符合性审查表。

34.2.2 投标文件详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见34.3.3详细评审表。

34.3 评审办法和标准

34.3.1资格审查表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  | 供应商的法定代表人授权委托书及被授权人身份证 | 是否具备有效的供应商授权代表的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件。授权委托书应由法定代表签名或盖章并加盖企业公章 |  |  |
|  | 投标保证金 | 是否按照招标文件要求缴纳投标保证金 |  |  |
|  | 不参与围标串标承诺书 | 是否按招标文件要求提供不参与围标串标承诺书 |  |  |
|  | 信用查询 | 是否附有“信用中国”网站信用查询网页截图 |  |  |
|  | 无重大违法记录的书面声明 | 是否提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 备注： 1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。 2.合格供应商不足三家的，不进行评标。 |  |  |  |  |

34.3.2符合性审查表

| 符合性审查 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |  |
|  | 医疗器械经营（生产）许可证 | 供应商具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；具备医疗器械生产许可证（若供应商为货物制造商）； |  |  |
|  | 制造商授权委托书 | 标项三、标项四供应商所投设备为进口设备提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项一、标项二不适用） |  |  |
|  | 投标文件签署 | 投标文件的签章符合招标规定 |  |  |
|  | 响投标文件份数 | 投标文件份数符合招标文件要求 |  |  |
|  | 递交的投标文件 | 供应商递交的投标文件按照招标文件要求提供。 |  |  |
|  | 投标报价 | 投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价；投标报价未超过项目采购预算或最高限价的； |  |  |
|  | 供货范围 | 响应文件载明的供货范围符合招标文件的要求 |  |  |
|  | 交货期 | 投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限 |  |  |
|  | 质保期 | 投标文件载明的质保期满足招标文件规定的期限 |  |  |
|  | 投标有效期 | 投标文件载明的投标有效期未超过招标文件规定 |  |  |
|  | 其他要求 | 不满足招标文件的其他实质性要求 |  |  |
|  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

34.3.3详细评审表

报价评审表

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） 注：对小微企业价格优惠计算方法按“本须知前附表”18项执行。 |

商务评审表

| 商务部分（20分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似项目业绩 | 0-12 | 供应商近三年（2017年10月01日至今）的所投产品销售业绩，每提供1项业绩得3分，满分12分。以供应商提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  | 企业信誉 | 0-3 | 供应商信誉、履约能力（包括近三年的财务运营状况、审计报告）等情况提供相关证明文件得1分；供应商经营状况良好，供应商未出现连续亏损加1分，近三年均盈利加1分；没有提供证明材料不得分。满分3分。 |
|  | 质保期 | 0-3 | 在满足招标文件的前提下，质保期每延长一年的加1分，满分3分。 |
|  | 付款方式 | 0-1 | 符合招标文件要求得0.5分、优于招标文件要求得1分、低于招标文件要求不得分。 |
|  | 政策功能 | 0-1 | 供应商所投采购一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品或环境标志产品认证证书得1分，未提供证明文件的不得分。 |

技术评审表

| 技术部分（50分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应 | 0-25 | 投标产品技术参数须对第三章所有技术参数条款逐条列出是否响应。(1)标注*号的技术条款为重要技术参数，对*号条款每一条负偏离扣3分，扣至0分为止；(2)除*号条款以外的技术参数为一般技术参数条款，对一般技术条款，每1条负偏离扣1分，扣至0分为止。满分25分 |
|  | 技术水平 | 0-5 | 技术水平程度满足使用要求得3分；产品采用新技术、新工艺、新材料，节能环保情况加0-2分；满分5分 |
|  | 功能 | 0-4 | 产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得2分；提供完整的检验检测报告、宣传彩页等技术资料加0-2分。满分4分。 |
|  | 软硬件 | 0-4 | 软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得2分；软、硬件配置内容及功能要求满足采购人的实际需求加0-2分，满分4分 |
|  | 故障响应 | 0-5 | 有故障响应时间、维修处理措施的承诺得3分；承诺内容完整、服务措施全面可行、且承诺具体的响应时间、满足采购人实际需求加0-2分，满分5分。 |
|  | 辅件 | 0-2 | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要得1分；提供相关承诺函或有效证明文件的加1分，满分2分。 |
|  | 售后服务及培训 | 0-5 | 有售后服务承诺得1分；售后机构设置合理，售后服务承诺内容全面，合理、可操作性强加1分；有培训计划加1分；培训计划方案合理，培训人员及时间满足采购人实际需求加2分；满分5分。 |

- 35. 定标原则

35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

- 36. 评标过程的保密

36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

- 37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

- 38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

- 39. 中标通知书

39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停招标投标活动。

39.3 中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 40. 合同的签订

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

41.质疑与投诉

41.1质疑与投诉

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑函的必备内容

（1）供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

（7）委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

3、质疑应符合下列条件：

⑴质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

⑵质疑函内容符合相关的规定；

⑶在规定的有效期限内提起质疑；

⑷招投标监管部门规定的其他条件。

4、采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

- 42. 履约担保（本项目不适用）

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

- 42.1.1 履约担保采用下列  /  方式

（1）、履约保证金担保方式： /

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

- 42.1.2 履约保证金：无

42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43.中标服务费

43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除；

43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

- 44. 其他

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

- 45. 附件

第三章  合同条款

医疗设备采购合同

签定日期：    年   月    日                           合同编号：

甲方：克拉玛依市卫生健康委员会
乙方：

甲乙双方根据相关法律、法规，订立本合同，供双方共同遵守：

一、 甲方采购的设备内容和成交价格：(金额单位：人民币元)

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元) | 总金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  | 合计： |  |

本合同总价包括本合同第一条及附件中约定的全部设备及配件的包装、运输、保险、装卸、安装调试、验收、培训及保修期内售后服务等全部费用。除此之外，乙方不得再向甲方主张任何费用。

二、设备的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿
    1、设备的质量技术标准按国家法律法规规定的国家标准、部门标准、行业标准及招标文件、乙方投标文件所要求的技术标准执行。
    2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理，由此产生的费用由乙方承担。
    3、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务。本次采购设备质保期为整机免费质保      年，终身维护，免人工费，免费系统升级。质保期自货到买方指定地点、安装调试完毕并验收合格之日开始计算。

4、乙方售后服务响应时间：自甲方电话通知后 1  小时响应，12小时内到达现场，24小时内提供解决方案，2个工作日排除故障，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担；售后服务电话：           ，联系人：       。售后服务电话打三次不接，视为乙方违约放弃维修，甲方可自行采取措施，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中直接扣除。
    5、如因乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

6、设备在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方应无条件更换同类新的设备，产生的费用由乙方承担。

7、乙方负责设备的终身维护并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，并负责设备相关的系统升级，保修期满后，以最低价供应维修零配件及提供升级服务。
    三、 交付和验收
    1、交付时间：国产设备自合同签订起30天内交货，进口设备自合同签订起90天内交货，具体交付时间按照采购方要求执行。

2、交付地点：克拉玛依市

3、验收时间：工程完工后，甲、乙双方共同验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。
    4、验收标准：
    1）单证齐全：应有产品合格证（品质证书）、注册证、装箱单、保修证明、使用说明书、使用手册、发票、其它应具有的单证。
    2）质量符合国家法律法规规定的标准及招标文件、投标文件的要求。

3）乙方负责设备的免费运送、安装、调试，负责免费培训甲方操作人员等工作，直至该设备可以正常使用并且操作人员能熟练操作；负责提供进口设备的中英文说明书、中英文使用手册、中英文维修手册及电路原理图，并承担上述全部费用。
    四、结算方式：

1、甲、乙双方通过银行结算，不得以现金方式结算。
    2、乙方凭采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告与甲方进行结算。
    3、合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，设备到达克拉玛依市采购人向中标人支付合同金额的30%，设备安装调试完毕验收合格后支付合同金额的10%，剩余10%作为质保金，待质保期满后，设备无故障运行，无质量问题一次性付清。

五、 乙方的违约责任：
    1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付总货款的20％的违约金；
    2、乙方所交设备品种、数量、规格、质量，不符合国家法律、法规规定及甲方要求的，由乙方负责退换、补足、维修，产生的全部费用由乙方自行承担，同时乙方向甲方支付总货款10%的违约金；并甲方有权解除合同。
    3、乙方逾期交货的，按成套设备货款计算，向甲方支付每日千分之五的违约金，并承担由此给甲方造成的经济损失，逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付总货款20%的违约金。
    六、甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，每日按当期应付款的千分之五向乙方支付逾期付款违约金。

七、乙方须提供的法律证明文件：

1、乙方必须提供本公司的营业执照、医疗设备、器械经营许可证、所售设备的医疗器械注册证及登记表，并保证提供材料的真实性。

2、乙方必须提供由设备生产厂商出具的以下证明文件：设备使用地的授权销售证书、售后服务承诺书、知识产权相关授权。

3、乙方必须保证设备是原产地生产的原装设备，原厂包装完好，并提供设备合格证。进口设备须提供设备的报关单据与商检证明文件，否则视为乙方提供的设备不符合本合同要求，甲方可拒收，同时乙方须承担迟延交付的违约责任。

4、凡属放射性同位素与射线装置，乙方须提交国家认可的相关质量安全检验证明，在运输及安装过程中必须遵守国家现行规定的相关法律法规。

5、凡列入国家强制性产品认证目录内的设备，必须提供相关证书并加施认证标志。

6、其它甲方认为需要的用以证明设备符合国家技术标准及行业技术标准的证书及文件，以及证明设备质量合格的文件。

八、 争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签订地为巴州和静县。
    九、 监督和管理
    1、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。
    十、 附则
    1、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日生效。

3、本合同附件是本合同不可分割部分，具有同等法律效力。

合同附件：1）设备的配置清单；

- 技术标准、投标文件的技术响应、设备技术说明；

- 投标文件、招标文件。

甲方：                          乙方：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电话 ：                          电话：

第四章  采购需求

一、设备需求一览表

| 标项 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 中端麻醉机 | 国产 | 30 | 国产设备自合同签订后30天交货，进口设备自合同签订后90天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。） | 克拉玛依市 |  |
| 标项二 | 高端麻醉机 | 国产 | 7 |  |  |  |
| 标项三 | 中端麻醉机 | 进口 | 13 |  |  |  |
| 标项四 | 高端麻醉工作站 | 进口 | 5 |  |  |  |

二、技术要求

标项一  中端麻醉机技术参数（30台）

1.后备电池使用时间：90分钟。

- 气源：空气，笑气，氧气

- 流量计：电子流量计。

- *电子新鲜气体混合：采用全自动电子新鲜气体混合器，只需设定目标氧浓度即可。

- 呼吸模式：标配容量控制通气、压力控制通气PCV、同步容量控制通气SIMV-VC、同步压力控制通气SIMV-PC、手动通气、自主呼吸

- 气体检测：

  - 内置气体检测系统，麻药自动识别功能，不与主机分离

  - 氧气、笑气、二氧化碳吸入、呼出浓度监测

  - 氧气监测：采用顺磁氧监测技术

  - 五种麻醉剂（氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚）吸入、呼出浓度监测

  - 下列参数以波形描记显示：氧气、笑气、二氧化碳、五种麻醉剂（氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚）

  - MAC 自动值监测，年龄自动校正,低MAC报警

- 挥发罐：

  - 标配原装进口七氟醚挥发罐。

  - 挥发罐容量不小于300ml

- 呼吸回路

  - 模块化呼吸回路，所有模块可以耐受134ºC高温高压消毒。

  - 自带回路加热系统，保证回路无积水

  - 所有传感器及连接电缆内置在回路内。

  - 机控转手控模式一键切换，无需调节APL阀

- 呼吸机：

  - 气动电控/电动电控，全中文操作和显示。

  - *潮气量设置：5ml-1400ml。

  - 触发范围：1-10 L/min

  - 呼吸频率：4-90次/分钟。

  - 呼吸比：4：1到1：4。

  - 压力限制范围：15-70cmH2O。

  - PEEP范围： 0-20cmH2O连续可调。

  - 配置安全氧功能，不开机也可正常手动麻醉，保证麻醉安全。

- 数位和波形检测：

  - 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）实时呼吸波形描记。

  - 报警参数：气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。

  - 趋势图：可显示监测参数趋势图，可同屏显示4道趋势图。

- 主机显示屏

a)  ≥10英寸彩色显示屏幕

b)   全中文操作和显示

- 其他要求

主机提供2年的质保，在新疆有售后服务机构，在当地有配件库，提供多名工程师名单及当地社保证明。

标项二   高端麻醉机技术参数（7台）

1、货物名称：高端麻醉机

2、技术规格：

2.1 工作条件及基本配件

2.1.1  标配2块后备锂电池使用时间：90分钟（全新电池，典型工作状态）

2.1.2  具有RJ45接口、USB接口、RS232接口等连接功能

2.1.3  机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉

2.1.4  适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

3.2 气源

    - 标配氧气、空气、笑气三气源

    - 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警

    - 具备笑、氧保护装置，保证氧笑混合气体任何流量下氧浓度不低于25%

    - 快速充氧范围35 - 50 L/min

    - 辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口

3.3 流量计

3.3.1 *全电子流量计，可直接设置吸入氧浓度和总流量，支持旋钮操作，支持最佳流量指示，适合低流量麻醉

3.3.2 具备氧空机械后备流量计

3.3.3 具备氧气空气辅助吸氧流量计

3.4挥发罐

- 标配高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿

- 标配双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个备用挥发罐的停放位。

3.5 呼吸回路

- 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

- 二氧化碳吸收罐，容积1500ml

- 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

- 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

- 回路标配积水杯，解决回路积水问题

- 具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

3.6 呼吸机

    - 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

    - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV、手动通气，可选配SIMV-VG，CPAP/PS

    - 潮气量设置范围：20ml-1500ml

    - 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O

    - 呼吸频率：4-100 次/分钟

    - 吸呼比：4:1到1:8

    - 压力限制范围：10到 100 cmH2 O

    - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O

    - 吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间

    - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

    - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

    - *肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具

3.7 数字、波形监测，报警和自检

    - 具备三级声光报警功能，有独立红黄蓝报警灯显示

    - 15寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形

    - 内置插件槽，可直接热插拔插件

    - 插件可在监护仪和麻醉机之间通用

    - 支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,V-F）监测，BISx4

    - 支持插件式NMT，麻醉机屏幕同屏显示NMT监测参数

    - 同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）

    - 潮气量监测范围：0 到3000ml

    - PEEP监测范围：0－70cm

    - 可触控报警：报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限

- 智能化自检：图示化手动检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因

3.8 麻醉工作站功能

    - 可扩展连接监护仪，全面监测病人生命体征

    - 可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面

    - 可扩展连接支持HL7协议的设备

    - 可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出

4、其他要求

4.1主机提供2年的质保，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单及当地社保证明

标项三  中端麻醉机技术参数（13台）

1、货物名称：中端麻醉机（进口）

2、技术规格：

2.1 工作条件及基本配件

2.1.1  后备锂电池使用时间：150分钟（全新电池，典型工作状态）

2.1.2  具有RJ45接口、USB接口、RS232C接口等连接功能

2.1.3  机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉

2.1.4  适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

3.2 气源

    - 标配氧气、空气、笑气三气源

    - 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警

    - 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%

    - 快速充氧范围25 - 75 L/min

3.3 流量计

    - 电子流量计

    - 具备机械总流量计

    - 具备氧气空气辅助吸氧流量计

3.4挥发罐

- 标配高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿

- 标配双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个备用挥发罐的停放位。

3.5 呼吸回路

- 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

- 二氧化碳吸收罐，容积1500ml

- 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

- 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

- 具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

- 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

3.6 呼吸机

    - 气动或电动电控呼吸机，全中文操作和显示

    - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV，SIMV-VG，CPAP/PS，手动通气

    - 潮气量设置范围：20ml-1500ml

    - 吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O

    - 呼吸频率：4-100 次/分钟

    - 吸呼比：4:1到1:8

    - 压力限制范围：10到 100 cmH2 O

    - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O

    - 吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间

    - 带窒息保护的PS模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：25%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：PEEP+5～60cmH2O

    - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

    - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

    - 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

    - *肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具

3.7 数字、波形监测，报警和自检

    - 具备三级声光报警功能，有独立红黄蓝报警灯显示

    - ≥15寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形

    - 内置插件槽，可直接热插拔插件

    - 插件可在监护仪和麻醉机之间通用

    - 支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,V-F）监测，BISx4

    - 支持插件式NMT，麻醉机屏幕同屏显示NMT监测参数

    - 同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）

    - 潮气量监测范围：0 到2500ml

    - PEEP监测范围：0－70cmH2O

    - 可触控报警：报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限

- 智能化自检：图示化手动检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因

3.8 麻醉工作站功能

    - 可扩展连接监护仪，全面监测病人生命体征

    - 可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面

    - 可扩展连接支持HL7协议的设备

    - 可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出

4、其他要求

4.1   主机提供2年的质保，在新疆成立分公司，提供多名工程师名单及当地社保证明

标项四  高端麻醉工作站参数（5台）

一、设备名称：高端麻醉工作站（进口）

二、设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。

三、技术参数

（一）主机基本功能

- 显示屏:≥17英寸宽屏触摸屏，分辨率1440X900，显示≥6道波形

- 操作台两边都能使用，人性化设计机动灵活、定位方便，中央刹车

- 一体化紧凑呼吸系统位于设备正中，方便在机器两侧操作

- 灯光背景的中央旋钮，更便于操作

- 与屏幕一体化的报警指示灯，更便于观察

- RS232接口用于传输数据

（二）气体供应和监测

- 中央供气:  范围2.7-8 bar，适用O2,  N2O 和 Air

- 主屏幕显示中央供气压力和报警（O2,  N2O 和 Air）

- LED 显示中央供气和气瓶压力

- LED 显示交流电和电池状况

（三）气体混合系统

- 传统的新鲜气体输送模式

  - 设置混合气体总流量及氧浓度

  - 新鲜气体流量设置：0.5 - 18 升/分钟

  - 新鲜气体氧浓度设置：25% - 100%

  - 在新鲜气体输送时，氧气设置的精度: 1.5 Vol%

- 自动控制模式，根据病人摄取量确定新鲜气体输送(全紧闭麻醉)

  - 直接设定病人的目标吸入氧浓度和目标呼出麻药浓度，无须手动调节新鲜气体流量及麻药罐浓度

  - 无废气排放，浪费的新鲜气体= 0

  - 新鲜气体输送范围： 0 - 18升/分钟

  - 氧比例控制阀（安全设置）：最小氧浓度25％(ORC)

  - 快速充氧：至少 35升/分钟, 通过两个独立的快速充氧键实现

  - 自动调节新鲜气体流量，进行泄漏补偿

（四）麻药输送系统

    - 电子识别、电子喷射挥发罐，输送原理：直接喷射挥发性麻药到呼吸系统，无需新鲜气体携带麻药。

    - ≥双挥发罐工作位，可通过显示屏选择使用的麻药

    - 传统“新鲜气体”控制模式中，可手动设置麻药浓度

    - 自动”控制模式，可设置呼出麻药浓度（目标控制），机器自动给药

    - 输送精度:   20% 或 0.2 Vol.%

    - 挥发罐容量: ≥300 毫升

    - 可显示当前挥发罐内的麻药容量数值，药量少于 50 毫升时提醒加药，挥发罐空时有报警

（五）麻醉通气系统

- 麻醉呼吸机可提供持续气流输出，容量输送能力不受腔体容量限制，支持所有模式下的自主呼吸

- 最大吸气流速≥180 升/分钟

- 紧凑的呼吸系统支持半紧闭和全紧闭麻醉

- 系统容量< 2升 (不含呼吸管道)；具有加热功能

- 呼吸系统最大泄漏：在20cmH2O下，100 毫升/分

- 适合成人、小儿和新生儿，自动预设通气参数

- 当通气模式切换时，设置参数自动计算

- 潮气量不受新鲜气体流量影响

- 主屏幕显示病人触发标志

- 标配各种通气模式，实现与ICU呼吸机同等的通气品质

  - 容量控制通气模式（IPPV）

  - 同步间歇容量控制通气模式（容量型SIMV）

  - 压力控制通气模式（PCV）

  - 同步间歇压力控制通气模式或双水平正压通气BiPAP（压力型SIMV）

  - 压力支持通气，结合CPAP/PEEP（PSV+CPAP/PEEP）

  - 压力支持通气模式叠加到同步通气模式（PSV+SIMV）

  - 在手动/自主通气模式下，可设置CPAP

  - 在压力支持通气模式下，具备窒息通气模式

  - Autoflow结合了容量通气和压力通气的优点，保证在最小的气道压力下为病人输送设定的潮气量，避免了峰压；随时允许病人进行自主呼吸，并能与之保持同步

  - BIPAP双水平正压通气，无论在高压和低压水平都允许病人自主呼吸，并能与之保持同步

- 麻醉通气模式设置范围

  - 潮气量 (容控模式): 20 - 1500 [ml]

  - 潮气量 (压控模式): 0 - 2000 [ml]

  - 吸气停顿: 20 - 50 [%]

  - 斜率 (压力上升时间): 0.2 - 2 [秒]

  - CPAP: 0, 3 - 10 cmH2O

  - PEEP:2 - 35 cmH2O

  - 频率: 3 - 80 [次/分]

  - 吸气时间: 0.2 -10 [秒]

  - 压力限制Pmax: 50 cmH2O

  - 可调流速触发灵敏度： 0.3-15 [升/分]

  - 吸气压力(压力支持模式):0 –50cmH2O

  - 吸气压力 (压力控制模式): 3 –50 cmH2O

  - 窒息通气最小频率: 关闭, 3 - 80 [次/分]

（六）一体化的新陈代谢监测和消耗计算

- 显示当前的氧气，笑气和麻药的摄入量，包括泄漏

- 显示对应于STPD标准的气体摄入（标准温度压力干燥度）

- 显示每台手术的麻药和气体消耗量

- 计算每台手术的麻药和气体的消耗成本

- 显示氧气摄入的趋势

（七）监测

- ≥15英寸彩色触摸屏，宽屏触摸屏，高度和倾斜度均可调；屏幕可自由编辑

- 带光标功能的图形和表格趋势图，可显示某个时间的具体监测值

- 长寿命热丝式流量传感器，免受潮湿影响，精度可达±5％，可高温高压消毒。

- 通气监测内容

  - 气道压力：Ppeak，Pmean，Pplat，PEEP

  - 容量：潮气量，分钟通气量，呼吸频率（自主、机械）

  - 压力和流速波形

  - PV和FV环

  - 肺顺应性和阻力

- 气体监测内容

  - 自动识别麻醉气体

  - 自动识别和监测含有2种麻醉气体的混合物

  - O2, N2O, CO2及五种麻醉气体吸入和呼出浓度

  - etCO2波形

MAC值计算经年龄校正

四、其他要求

主机提供5年的质保，在新疆有售后服务机构，在当地有配件库，提供多名工程师名单及当地社保证明。

第五章  投标文件格式

目   录

一、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（三）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（四）不参与围标串标承诺书

（五）投标保证金

（六）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图

二、商务文件

(一)投标函

(二)供应商医疗器械经营许可证

(三）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（国产设备生产厂家须提供，复印件）

(四）供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项一、标项二不适用）

(五) 开标一览表

(六) 报价明细表

(七) 商务条款偏离表

(八) 供应商近三年（2017年10月01日至今）所投产品销售业绩

(九) 信誉证明文件

(十)中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(十一)节能、环保产品明细表（如有）

(十二) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

三、技术文件

(一)技术条款偏离表

(二)产品详细配置清单；

(三)供应商所投产品技术支持资料。

(三)售后服务承诺

(四)供应商认为有必要的其他技术资料

四、其他资料

# 一、资格证明文件

（一）营业执照

提供加盖供应商企业公章的企业营业执照复印件

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（反面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（三）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）

内容为：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商盖章

年   月   日

（四）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：

法定代表人（签字或盖章）

供应商（盖公章）：

（五） 投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（六）附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图

（须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内从网站中打印。）

# 二、商务文件

（一）投标函

投 标 函

（采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价       元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见明细报价表。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备的质保期为     年。

4.我方承诺交货期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。

3.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

4.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

5.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

6.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

7.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

8.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

9.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

10.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

11.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

12.综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

13.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

二○二○年   月    日

（一）供应商医疗器械经营许可证

供应商加盖企业公章的医疗器械经营许可证复印件

(二）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须提供医疗器械生产许可证复印件（国产设备生产厂家须提供，复印件）；

(三）供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（国产设备除外，标项一、标项二不适用）

（四）开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：2020xzj5-069/01                                          单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 单价 | 运杂费 | 安装调试费 | 交货期 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                        供应商（盖公章）：

注：1、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、项目编号按照标项划分依次为2020xzj5-069/01、2020xzj5-069/02、2020xzj5-069/03、2020xzj5-069/04。

(五) 报价明细表

投标产品名称、数量、规格及报价明细表

（此表由各供应商按照每包招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表人签字：                           供应商（盖公章）：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

（六）商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（七） 供应商近三年（2017年10月01日至今）类似项目业绩所投产品销售业绩

供应商近三年类似项目业绩表

| 序号 | 设备名称 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：每项业绩须附证明资料如中标或成交通知书或合同，复印件加盖公章，未提供的证明材料的评审时不予计分。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（八）信誉证明文件

供应商信誉、履约能力（包括近三年的财务运营状况、审计报告）等情况提供相关证明文件，新成立企业须提供相关证明文件。

（九）中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供。如为中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业须提供下列资料，非上述企业可不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：  年  月  日

（注：供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

中、小、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：

1、中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供；

2、如所投货物为中、小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（十）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）

环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                                 价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（十一）供应商认为有必要提供的其他商务资料

# 三、技术部分

（一）技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 技术支持资料所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）产品详细配置清单；

（三）供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、对外公开发行的印刷版彩页；进口设备还应提供设备出厂原始数据date sheet(技术白皮书)等资料。

（四）售后服务承诺

售后服务承诺（含维保计划）

售后承诺书格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案和培训计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、其他供应商认为必要的承诺内容

（五）投标人认为有必要的其他技术资料

# 四、其他资料

此部分填报：

1.招标文件未提供格式的内容

2.供应商认为有必要的其他资料