目    录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标须知前附表及投标须知	- 6 -

一、投标须知前附表	- 6 -

二、投标须知	- 10 -

第三章  合同条款	- 29 -

第四章  采购需求	- 33 -

第五章  投标文件格式	- 36 -

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2020xzj5-072

项目名称：克拉玛依市医学基地中心医院改造迁建项目呼吸机、监护仪等医疗设备采购

采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 数量（套）） |  | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 麻醉深度监护仪 | 1 |  | 15.00 | 15.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | DS5（标准版4槽位） | 23 |  | 299.00 | 299.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | DS5（标准版6槽位） | 17 |  | 272.00 | 272.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 除颤仪 | 9 |  | 72.00 | 72.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 中央监护系统 | 4 |  | 40.00 | 40.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 转运监护仪 | 11 |  | 44.00 | 44.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 多功能监护仪 | 50 |  | 750.00 | 750.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 多功能监护仪 | 14 |  | 224.00 | 224.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 多功能监护仪 | 6 |  | 48.00 | 48.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 多功能监护仪 | 1 |  | 12.00 | 12.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | DS5（标准版8槽位） | 4 |  | 80.00 | 80.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 高端有创呼吸机 | 2 |  | 90.00 | 90.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 中端有创呼吸机 | 9 |  | 315.00 | 315.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 低端有创呼吸机 | 12 |  | 240.00 | 240.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 移动式工作站+中心监护系统 | 2 |  | 12.00 | 12.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 心电监护仪 | 25 |  | 75.00 | 75.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 一拖12中央监护系统 | 1 |  | 145.00 | 145.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 新生儿便携式多功能监护仪 | 4 |  | 16.00 | 16.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 小儿中央多功能监护仪 | 1 |  | 35.00 | 35.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 智能智能输液系统（25人） | 1 |  | 240.00 | 240.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  | 3024.00 | 3024.00 |  |  |
| 标项二 | 洗胃机 | 2 |  | 4.00 | 4.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 震动排痰机 | 2 |  | 16.00 | 16.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 神经监护仪 | 1 |  | 60.00 | 60.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 无创脑水肿动态监护仪 | 1 |  | 90.00 | 90.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 亚低温治疗仪（降温毯） | 4 |  | 18.00 | 18.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 32通道视频脑电图仪 | 1 |  | 50.00 | 50.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 小儿电子纤维支气管镜 | 1 |  | 20.00 | 20.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 生物安全柜 | 1 |  | 5.28 | 5.28 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  | 263.28 | 263.28 | 详见招标文件 |  |
| 标项三 | 转运呼吸机 | 2 |  | 36.00 | 36.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 转运呼吸机 | 2 |  | 36.00 | 36.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 无创呼吸机 | 2 |  | 40.00 | 40.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 心输出量测量仪（有创） | 1 |  | 47.00 | 47.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 高端有创呼吸机 | 1 |  | 35.00 | 35.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | BIS脑电双频指数测量仪 | 1 |  | 42.00 | 42.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 颅内压监护仪 | 1 |  | 30.00 | 30.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 小儿常频呼吸机 | 2 |  | 70.00 | 70.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 小儿高频震荡呼吸机 | 1 |  | 55.00 | 55.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 采购预算合计 |  |  | 391.00 | 391.00 |  |  |
| 标项四 | 主动脉球囊反搏泵 |  | 1 | 57.00 | 57.00 | 详见招标文件 | 进口 |
| 共计采购预算 |  |  |  | 3735.28万元 |  |  |  |

合同履约期限：自合同签订之日起至设备质保期结束

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）：

2.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

2.2财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号文）。

2.3扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的营业执照；

3.2 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

3.3供应商所投医疗产品须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；

3.4 供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（摊片机本次招标为国产设备，不允许进口产品投标）。

3.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取招标文件

时间：2020年10月16日至2020年10月22日，每天上午 10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼业务五部

方式：线下获取

售价（元）：200.00

供应商获取招标文件时需提供以下资料：①法定代表人授权委托书原件；②加盖公章的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）复印件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月07日11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼二号会议室

开标时间：2020年11月07日11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼二号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：克拉玛依市卫生健康委员会

地 址：克拉玛依市胜利路33号

项目联系人：杨咏吟

项目联系方式：15026125261

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑大厦七楼业务五部

项目联系人：徐艺玮、龚慧婷、唐江邻

项目联系方式：0991-8852780

第二章  投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 克拉玛依市医学基地中心医院改造迁建项目呼吸机、监护仪等医疗设备采购 |
|  | 项目编号 | 2020xjz5-072 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | 标项一：手术麻醉设备一批（详见第四章《采购需求》） 标项二：急诊抢救室设备一批（详见第四章《采购需求》） 标项三：手术麻醉设备一批（详见第四章《采购需求》） 标项四：主动脉球囊反博泵1套（详见第四章《采购需求》） 注：供应商须按照标项分别制作投标文件。 |
| 2 | 预算及最高限价 | 标项一采购预算： 3024.00 万元，最高限价： 3024.00 万元； 标项二采购预算： 263.28 万元，最高限价： 263.28万元； 标项三采购预算：391.00 万元，最高限价： 391.00 万元； 标项四采购预算： 57.00 万元，最高限价： 57.00 万元； 注：供应商投标报价若超过本标项采购预算（最高限价）以及单项设备超过采购预算（最高限价）的，其投标报价按无效投标处理。 |
| 3 | 质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | 供应商资格 | 1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2.供应商须具有有效的营业执照； 3.供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证； 4.供应商所投医疗产品须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）； 5. 标项三、标项四的供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项一、标项二招标为国产设备的，不允许进口产品投标）。 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 7.本次招标不接受联合体投标。 8.供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 （3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。 |
| 5 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件正本 1 份，副本 6 份；《开标一览表》1份（单独密封）；电子版投标文件 1份（单独密封）。 说明：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件1份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交） 供应商未按上述要求提供投标文件的，将可能导致投标无效。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2020年11月07日11：00时（北京时间） |
| 7 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号（工人文化宫旁）文苑综合楼七楼会议室。 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 2020年11月07日11：00时（北京时间） 开标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号（工人文化宫旁）文苑综合楼七楼会议室。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 标项一投标保证金金额：200000.00元（贰拾万元整） 标项二投标保证金金额：40000.00元（肆万元整） 标项三投标保证金金额：50000.00元（伍万元整） 标项四投标保证金金额：8000.00元（捌仟元整） 供应商应于2020年11月07日11：00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付方式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。 开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账号：107673584569 行号：104881006022 注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； 3.供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称的简称及所投标项。 |
| 12 | 招标文件售价 | 招标文件售价 200.00 元/份。 |
| 13 | 对招标文件的质疑 | 供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①质疑函应以书面形式（详见 投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆新之建工程咨询有限公司 ④联系电话：0991-8852780 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 业务五部 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 交货期 | 标项一、标项二、设备自合同签订起30天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。 标项三、标项四：国产设备自合同签订起30天交货，进口设备自合同签订起90天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。 对此项要求如有负偏离，则投标无效。 |
|  | 交货地点 | 克拉玛依市 |
| 16 | 付款方式 | 合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，设备到达克拉玛依市采购人向中标人支付合同金额的30%，设备安装调试完毕验收合格后支付合同金额的10%，剩余10%作为质保金，待质保期满后，设备无故障运行，无质量问题一次性付清。 |
| 17 | 质保期 | 二年 |
| 18 | 政府采购政策 | 一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商所投产品如有小型、微型企业生产的，须按照招标文件格式要求在《小、微企业产品明细表》中列明，否则，不予扣除。 3）供应商是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体 2 %（2%-3%）的价格扣除。 4）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 5）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见商务评审。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 19 | 其他说明 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 20 | 公证 | 公证费：500元/标项，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张燕 联系电话：18199162089 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |  |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件、法定代表人授权委托书原件（法人本人到场只提供身份证原件，法定代表人资格证明书放入投标文件即可）、营业执照原件（或复印件加盖公章并有二维码可供查询）、医疗器械经营许可证原件（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件复印件加盖供应商公章）。开标结束后，采购人将对其资格进行审查。 |  |
| 23 | 中标服务费：由中标人支付，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。 |  |

- 二、投标须知

- （一）总则

- 1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本招标项目已经批准，采购人为克拉玛依市卫生健康委员会，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3交货期符合招标文件要求；

1.4.4交货地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。

- 2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

- 3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

- 4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

- 5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

- 6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

- 7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

- 8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

- 10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2查询截止时间：2020年11月07日11:00时（北京时间）。

11.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4信用信息查询由代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （二）招标文件

- 12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

- 13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,须经采购代理机构审核通过后获取。

- 14. 招标文件的澄清或修改

14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

- 15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括：

价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含设备费、安装调试、运输及拆装、验收、保修、税金、培训费、风险费、税金、进口设备报关报检费、资料和售后服务及利润等一切费用），供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。进口设备所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。中标人供货时需向采购方出具报关单和商检单。

15.3.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

15.3.3供应商应在《开标一览表》标明供应商报价；在《投标货物名称、数量、规格及报价明细表》提供明细服务报价。

15.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3 投标保证金不接受银行保函，具体提交要求见投标须知前附表。凡未按招标文件要求提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

16.4招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.6 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1供应商给采购代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）；同时须提供清晰的单位名称、纳税人识别号、开户银行名称、银行账号、银行行号。

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

- 17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

- 18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

- 19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

- 20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 加盖供应商企业公章的营业执照复印件（原件或者加盖公章且二维码清晰可查的复印件资格审查时携带备查）；

(2) 法定代表人资格证明书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标及资格审查时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章；

(3) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件装订在正本，复印件装订在副本中)；

(4) 不参与围标串标承诺书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)；

(5) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；

(6) “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图；

21.2商务部分主要包括但不限于以下内容：

(1) 投标函

(2) 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖公章）

(3）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证（国产设备生产厂家须提供，复印件）；

(4）标项三、标项四供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（原件装订入正本，复印件装订入副本）。（标项一、标项二本次招标为国产设备，不允许进口产品投标）

(5) 开标一览表

(6) 报价明细表

(7) 商务条款偏离表

(8) 供应商近三年（2017年10月01日至今）所投产品销售业绩

(9) 信誉证明文件

(10) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(11) 节能、环保产品明细表（如有）

(12) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

21.3技术部分主要包括但不限于以下内容：

(1)技术条款偏离表（供应商须对照第四章《采购需求》，对所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况）；

(2)产品详细配置清单；

(3)供应商所投产品技术支持资料（供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、对外公开发行的印刷版彩页；进口产品须提供设备出厂原始数据（datesheet技术白皮书））。

(4) 供应商认为有必要的其他技术资料

21.4 其他资料

- 22. 投标文件的编制及格式

22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（6）、第21.2（1）—（8）、第21.3（1）-（3）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩，否则视为非实质响应招标文件。

22.4 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.5 招标文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。具体要求如下：

纸质版投标文件正本  1  份，副本  6  份，《开标一览表》1份（除投标文件外单独密封）；

电子版投标文件U盘  1  份（单独密封）

23.2 投标文件均须印刷体打印。

23.3 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.4投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

- 24. 投标文件的封装与标记

24.1纸质版投标文件封面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人、授权代理人、地址、邮政编码、联系人及联系电话、编制时间”，投标文件封面右上角须标明“正本”、“副本”字样，同时加盖供应商法人公章、法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套封皮注明“正本”、“副本”字样）。

24.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

24.3电子版投标文件：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件一份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交）。

24.4 密封件外层正面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、授权代表姓名及联系电话”等字样，并标注“ 年 月 日 时 分（开标时间）开标前不得开启”，并在启封处加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好。

24.5供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

- 25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

- 26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

- 27. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回供应商。

- 33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

33.2.2 评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.3.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

33.2.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

33.2.7.1分值汇总计算错误的；

33.2.7.2分项评分超出评分标准范围的；

33.2.7.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

33.2.7.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

- 28. 投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第24条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

28.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

- 29. 开标

29.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派法人授权代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标；

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

29.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的授权代表检查所有供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

29.2.5由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中载明的内容；如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

29.2.6 唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

29.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封；

29.2.8 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

- 30. 资格审查

30.1开标结束后，采购人按照34.3.1条规定的资格证明文件内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六） 评标

- 31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由 7人组成，其中：专家库中随机抽取专家5人,采购人代表2人。

31.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

- 32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

- 34. 评审方法和标准

34.1 资格审查

开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见34.4.1资格审查表。

34.2 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评标，本招标项目评标办法为综合评分法。评标分为符合性审查和详细评审两个阶段。

34.2.1 投标文件符合性审查

评标委员会应当通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。具体评审内容详见34.3.2符合性审查表。

34.2.2 投标文件详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见34.3.3详细评审表。

34.3 评审办法和标准

34.3.1资格审查表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  | 供应商的法定代表人授权委托书及被授权人身份证 | 是否具备有效的供应商授权代表的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件。授权委托书应由法定代表签名或盖章并加盖企业公章 |  |  |
|  | 投标保证金 | 是否按照招标文件要求缴纳投标保证金 |  |  |
|  | 不参与围标串标承诺书 | 是否按招标文件要求提供不参与围标串标承诺书 |  |  |
|  | 信用查询 | 是否附有“信用中国”网站信用查询网页截图 |  |  |
|  | 无重大违法记录的书面声明 | 是否提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 备注： 1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。 2.合格供应商不足三家的，不进行评标。 |  |  |  |  |

34.3.2符合性审查表

| 符合性审查 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |  |
|  | 医疗器械经营（生产）许可证 | 供应商具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；具备医疗器械生产许可证（若供应商为货物制造商）； |  |  |
|  | 制造商授权委托书 | 供应商所投设备为进口设备提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项一、标项二不适用） |  |  |
|  | 投标文件签署 | 投标文件的签章符合招标规定 |  |  |
|  | 响投标文件份数 | 投标文件份数符合招标文件要求 |  |  |
|  | 递交的投标文件 | 供应商递交的投标文件按照招标文件要求提供。 |  |  |
|  | 投标报价 | 投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价；投标报价未超过项目采购预算或最高限价的； |  |  |
|  | 供货范围 | 响应文件载明的供货范围符合招标文件的要求 |  |  |
|  | 交货期 | 投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限 |  |  |
|  | 质保期 | 投标文件载明的质保期满足招标文件规定的期限 |  |  |
|  | 投标有效期 | 投标文件载明的投标有效期未超过招标文件规定 |  |  |
|  | 其他要求 | 不满足招标文件的其他实质性要求 |  |  |
|  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

34.3.3详细评审表

报价评审表

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） 注：对小微企业价格优惠计算方法按“本须知前附表”18项执行。 |

商务评审表

| 商务部分（20分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似项目业绩 | 0-12 | 供应商近三年（2017年10月01日至今）的所投产品销售业绩，每提供1项业绩得3分，满分12分。以供应商提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  | 企业信誉 | 0-3 | 供应商信誉、履约能力（包括近三年的财务运营状况、审计报告）等情况提供相关证明文件得1分；供应商经营状况良好，供应商未出现连续亏损加1分，近三年均盈利加1分；没有提供证明材料不得分。满分3分。 |
|  | 质保期 | 0-3 | 在满足招标文件的前提下，质保期每延长一年的加1分，满分3分。 |
|  | 付款方式 | 0-1 | 符合招标文件要求得0.5分、优于招标文件要求得1分、低于招标文件要求不得分。 |
|  | 政策功能 | 0-1 | 供应商所投采购一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品或环境标志产品认证证书得1分，未提供证明文件的不得分。 |

技术评审表

| 技术部分（50分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应 | 0-25 | 投标产品技术参数须对第三章所有技术参数条款逐条列出是否响应。(1)标注*号的技术条款为重要技术参数，对*号条款每一条负偏离扣3分，扣至0分为止；(2)除*号条款以外的技术参数为一般技术参数条款，对一般技术条款，每1条负偏离扣1分，扣至0分为止。满分25分 |
|  | 技术水平 | 0-5 | 技术水平程度满足使用要求得3分；产品采用新技术、新工艺、新材料，节能环保情况加0-2分；满分5分 |
|  | 功能 | 0-4 | 产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得2分；提供完整的检验检测报告、宣传彩页等技术资料加0-2分。满分4分。 |
|  | 软硬件 | 0-4 | 软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得2分；软、硬件配置内容及功能要求满足采购人的实际需求加0-2分，满分4分 |
|  | 故障响应 | 0-5 | 有故障响应时间、维修处理措施的承诺得3分；承诺内容完整、服务措施全面可行、且承诺具体的响应时间、满足采购人实际需求加0-2分，满分5分。 |
|  | 辅件 | 0-2 | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要得1分；提供相关承诺函或有效证明文件的加1分，满分2分。 |
|  | 售后服务及培训 | 0-5 | 有售后服务承诺得1分；售后机构设置合理，售后服务承诺内容全面，合理、可操作性强加1分；有培训计划加1分；培训计划方案合理，培训人员及时间满足采购人实际需求加2分；满分5分。 |

- 35. 定标原则

35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

- 36. 评标过程的保密

36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

- 37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

- 38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

- 39. 中标通知书

39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停招标投标活动。

39.3 中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 40. 合同的签订

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

41.质疑与投诉

41.1质疑与投诉

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑函的必备内容

（1）供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

（7）委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

3、质疑应符合下列条件：

⑴质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

⑵质疑函内容符合相关的规定；

⑶在规定的有效期限内提起质疑；

⑷招投标监管部门规定的其他条件。

4、采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

- 42. 履约担保（本项目不适用）

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

- 42.1.1 履约担保采用下列  /  方式

（1）、履约保证金担保方式： /

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

- 42.1.2 履约保证金：无

42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43.中标服务费

43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除；

43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

- 44. 其他

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

- 45. 附件

第三章  合同条款

医疗设备采购合同

签定日期：    年   月    日                           合同编号：

甲方：克拉玛依市卫生健康委员会
乙方：

甲乙双方根据相关法律、法规，订立本合同，供双方共同遵守：

一、 甲方采购的设备内容和成交价格：(金额单位：人民币元)

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元) | 总金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  | 合计： |  |

本合同总价包括本合同第一条及附件中约定的全部设备及配件的包装、运输、保险、装卸、安装调试、验收、培训及保修期内售后服务等全部费用。除此之外，乙方不得再向甲方主张任何费用。

二、设备的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿
    1、设备的质量技术标准按国家法律法规规定的国家标准、部门标准、行业标准及招标文件、乙方投标文件所要求的技术标准执行。
    2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理，由此产生的费用由乙方承担。
    3、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务。本次采购设备质保期为整机免费质保      年，终身维护，免人工费，免费系统升级。质保期自货到买方指定地点、安装调试完毕并验收合格之日开始计算。

4、乙方售后服务响应时间：自甲方电话通知后  1  小时响应，12小时内到达现场，24小时内提供解决方案，2个工作日排除故障，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担；售后服务电话：           ，联系人：       。售后服务电话打三次不接，视为乙方违约放弃维修，甲方可自行采取措施，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中直接扣除。
    5、如因乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

6、设备在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方应无条件更换同类新的设备，产生的费用由乙方承担。

7、乙方负责设备的终身维护并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，并负责设备相关的系统升级，保修期满后，以最低价供应维修零配件及提供升级服务。
    三、 交付和验收
    1、交付时间：国产设备自合同签订起30天内交货，进口设备自合同签订起90天内交货，具体交付时间按照采购方要求执行。

2、交付地点：克拉玛依市

3、验收时间：工程完工后，甲、乙双方共同验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。
    4、验收标准：
    1）单证齐全：应有产品合格证（品质证书）、注册证、装箱单、保修证明、使用说明书、使用手册、发票、其它应具有的单证。
    2）质量符合国家法律法规规定的标准及招标文件、投标文件的要求。

3）乙方负责设备的免费运送、安装、调试，负责免费培训甲方操作人员等工作，直至该设备可以正常使用并且操作人员能熟练操作；负责提供进口设备的中英文说明书、中英文使用手册、中英文维修手册及电路原理图，并承担上述全部费用。
    四、结算方式：

1、甲、乙双方通过银行结算，不得以现金方式结算。
    2、乙方凭采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告与甲方进行结算。
    3、合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，设备到达克拉玛依市采购人向中标人支付合同金额的30%，设备安装调试完毕验收合格后支付合同金额的10%，剩余10%作为质保金，待质保期满后，设备无故障运行，无质量问题一次性付清。

五、 乙方的违约责任：
    1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付总货款的20％的违约金；
    2、乙方所交设备品种、数量、规格、质量，不符合国家法律、法规规定及甲方要求的，由乙方负责退换、补足、维修，产生的全部费用由乙方自行承担，同时乙方向甲方支付总货款10%的违约金；并甲方有权解除合同。
    3、乙方逾期交货的，按成套设备货款计算，向甲方支付每日千分之五的违约金，并承担由此给甲方造成的经济损失，逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付总货款20%的违约金。
    六、甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，每日按当期应付款的千分之五向乙方支付逾期付款违约金。

七、乙方须提供的法律证明文件：

1、乙方必须提供本公司的营业执照、医疗设备、器械经营许可证、所售设备的医疗器械注册证及登记表，并保证提供材料的真实性。

2、乙方必须提供由设备生产厂商出具的以下证明文件：设备使用地的授权销售证书、售后服务承诺书、知识产权相关授权。

3、乙方必须保证设备是原产地生产的原装设备，原厂包装完好，并提供设备合格证。进口设备须提供设备的报关单据与商检证明文件，否则视为乙方提供的设备不符合本合同要求，甲方可拒收，同时乙方须承担迟延交付的违约责任。

4、凡属放射性同位素与射线装置，乙方须提交国家认可的相关质量安全检验证明，在运输及安装过程中必须遵守国家现行规定的相关法律法规。

5、凡列入国家强制性产品认证目录内的设备，必须提供相关证书并加施认证标志。

6、其它甲方认为需要的用以证明设备符合国家技术标准及行业技术标准的证书及文件，以及证明设备质量合格的文件。

八、 争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签订地为巴州和静县。
    九、 监督和管理
    1、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。
    十、 附则
    1、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日生效。

3、本合同附件是本合同不可分割部分，具有同等法律效力。

合同附件：1）设备的配置清单；

- 技术标准、投标文件的技术响应、设备技术说明；

- 投标文件、招标文件。

甲方：                          乙方：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电话 ：                          电话：

第四章  采购需求

一、设备需求一览表

| 标项 | 标项名称 | 数量（套）） |  | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 麻醉深度监护仪 | 1 |  | 15.00 | 15.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | DS5（标准版4槽位） | 23 |  | 299.00 | 299.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | DS5（标准版6槽位） | 17 |  | 272.00 | 272.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 除颤仪 | 9 |  | 72.00 | 72.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 中央监护系统 | 4 |  | 40.00 | 40.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 转运监护仪 | 11 |  | 44.00 | 44.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 多功能监护仪 | 50 |  | 750.00 | 750.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 多功能监护仪 | 14 |  | 224.00 | 224.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 多功能监护仪 | 6 |  | 48.00 | 48.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 多功能监护仪 | 1 |  | 12.00 | 12.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | DS5（标准版8槽位） | 4 |  | 80.00 | 80.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 高端有创呼吸机 | 2 |  | 90.00 | 90.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 中端有创呼吸机 | 9 |  | 315.00 | 315.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 低端有创呼吸机 | 12 |  | 240.00 | 240.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 移动式工作站+中心监护系统 | 2 |  | 12.00 | 12.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 心电监护仪 | 25 |  | 75.00 | 75.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 一拖12中央监护系统 | 1 |  | 145.00 | 145.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 新生儿便携式多功能监护仪 | 4 |  | 16.00 | 16.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 小儿中央多功能监护仪 | 1 |  | 35.00 | 35.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 智能智能输液系统（25人） | 1 |  | 240.00 | 240.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  | 3024.00 | 3024.00 |  |  |
| 标项二 | 洗胃机 | 2 |  | 4.00 | 4.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 震动排痰机 | 2 |  | 16.00 | 16.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 神经监护仪 | 1 |  | 60.00 | 60.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 无创脑水肿动态监护仪 | 1 |  | 90.00 | 90.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 亚低温治疗仪（降温毯） | 4 |  | 18.00 | 18.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 32通道视频脑电图仪 | 1 |  | 50.00 | 50.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 小儿电子纤维支气管镜 | 1 |  | 20.00 | 20.00 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 生物安全柜 | 1 |  | 5.28 | 5.28 | 详见招标文件 | 国产 |
|  | 采购预算合计 |  |  | 263.28 | 263.28 | 详见招标文件 |  |
| 标项三 | 转运呼吸机 | 2 |  | 36.00 | 36.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 转运呼吸机 | 2 |  | 36.00 | 36.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 无创呼吸机 | 2 |  | 40.00 | 40.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 心输出量测量仪（有创） | 1 |  | 47.00 | 47.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 高端有创呼吸机 | 1 |  | 35.00 | 35.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | BIS脑电双频指数测量仪 | 1 |  | 42.00 | 42.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 颅内压监护仪 | 1 |  | 30.00 | 30.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 小儿常频呼吸机 | 2 |  | 70.00 | 70.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 小儿高频震荡呼吸机 | 1 |  | 55.00 | 55.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 采购预算合计 |  |  | 391.00 | 391.00 |  |  |
| 标项四 | 主动脉球囊反搏泵 |  | 1 | 57.00 | 57.00 | 详见招标文件 | 进口 |
| 共计采购预算 |  |  |  | 3735.28万元 |  |  |  |

二、技术要求

- 标项一技术要求

一、高端有创呼吸机

（一）设备名称：高端有创呼吸机

（二）数量：2台

（三）技术要求：

1、基本特征

1.1适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

1.2采用≥18.5英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。

1.3 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

1.4 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

1.5 ≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.6气动电控呼吸机

*1.7标配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作

*1.8具备实时气源压力电子显示。

1.9 具备有创通气模式，无创通气模式

1.10具备高流量氧疗功能。

1.11 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

1.12具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。

1.13吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.14呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.15配旁流CO2监测。

1.16配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算

1.17配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波

1.18配置双通道辅助压监测功能

1.19配顺磁氧

*1.20具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化

2、呼吸模式及功能

2.1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

2.2其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

2.3 配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

2.4 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

2.5 具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

*2.6 标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

2.7标配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

2.8 配有肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

*2.9配有辅助压监测，提供两个辅助压采样口，可同时监测双通道辅助压。

2.10具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

3、设置参数

3.1潮气量：20ml—4000ml

3.2呼吸频率：1-100/min

3.3吸气流速：6-180L/min

3.4SIMV频率：1-60/min

3.5吸/呼比：4:1—1:10

3.6最大峰值流速：180L/min

3.7吸气压力：1--100 cmH2O

3.8压力支持：0—100cmH2O

3.9 PEEP：0~50 cmH2O

3.10压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

3.11流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

3.12氧浓度：21—100vol.%

3.13叹息功能：有

4、监测参数

4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

4.2每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

4.5可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

4.6吸入氧浓度的监测

4.7具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

4.8肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

4.9实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

4.10实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

4.11可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

5、其他功能

5.1便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

5.2能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

二、中端有创呼吸机技术要求

（一）设备名称：呼吸机

（二）数量：9台

（三）技术要求：

功能要求：

1、适用于成人、小儿和婴幼儿患者的呼吸通气治疗；

2、要求气动电控空呼吸机，即便是在中央供气不足情况下都可支持通气治疗；

3、要求操作简单，容易上手，配备高阶通气模式，适合各个阶段的患者通气治疗；

具体参数：

1、基本特征

适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

采用≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。

屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

气动电控呼吸机

配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作

*具备实时气源压力电子显示。

具备有创通气模式，无创通气模式

具备高流量氧疗功能。

病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。

吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

*具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化

2、呼吸模式及功能

标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

*标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

3、设置参数

潮气量：20ml—4000ml

呼吸频率：1-100/min

吸气流速：6-180L/min

SIMV频率：1-60/min

吸/呼比：4:1—1:10

最大峰值流速：180L/min

吸气压力：1--100 cmH2O

压力支持：0—100cmH2O

PEEP：0~50 cmH2O

压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

氧浓度：21—100vol.%

叹息功能：有

4、监测参数

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

吸入氧浓度的监测

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，3种呼吸环监测。

肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

5、其他功能

便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、新疆需有维修点，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

3、提供机器的操作和维修手册

三、低端有创呼吸机技术要求

（一）设备名称：呼吸机

（二）数量：12台

（三）技术要求：

1基本特征

1.1适用于成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

1.2气体呼出和吸入部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.3采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕

1.4可开机自检，检查呼吸系统阻力和泄漏，进行系统顺应性补偿，泄漏补偿

1.5≥120分钟内置后备可充电电池,电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.6最多可同屏显示≥3道波形，波形的颜色可调。

1.7*电动电控呼吸机（涡轮驱动）。

1.8有监护模式及待机模式。

2呼吸模式及功能

2.1*标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，高级模式：双相气道正压通气、无创通气、压力调节容量控制通气（PRVC）、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、智能吸痰程序，撤机核心指标浅快呼吸指数、最大吸气负压、口腔闭合压、内源性PEEP（提供检验报告）。

2.2配氧疗功能,可以进行高流量鼻导管氧疗，具有持续增氧功能，可以调节氧气流速（0-50L/MIN）和氧气浓度（提供图片或证明文件）；

2.3具有潮气量和理想体重比值（TV/IBW）提示与记录功能

2.4）满足《医用电气设备电磁兼容 要求和试验》的要求，提供相关认定材料

3设置参数

3.1*潮气量：20ml—2000ml(提供检验报告)

3.2SIMV频率：1-60次/min

3.3最大峰值流速：≥210L/min(提供检验报告)

3.4 PEEP：1--45 cmH2O

3.5压力支持：0—80cmH2O

3.6可后续升级旁流及主流二氧化碳功能(提供检验报告)

3.7整机噪声1米处≤50dB(A) (提供检验报告)

4监测参数

4.1气道压力：平台压、平均压等监测、PEEP、气道峰压、

4.2每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

4.3吸入的氧浓度的监测

4.4具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

4.5肺的力学：静态顺应性、动态顺应性的监测、吸气阻力、呼气阻力。

4.6便利的锁屏功能

4.7提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、新疆需有维修点，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

3、提供机器的操作和维修手册

四、转运监护仪技术要求

（一）设备名称：转运监护仪

（二）数量：11套

（三）技术要求：

功能要求：

1、满足转运过程中对患者生命体征监测的需求；

2、要求转运监护仪可以与科室内监护仪通用，无缝衔接，保证转运工程中数据不丢失；

3、可与科内监护共同组成中央监护网络，提高急症的接诊、抢救效率。

具体参数：

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。

3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

4.*>=5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5.*IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.整机无风扇设计。

8.内置锂电池供电，支持>=5小时的持续监测。

9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

11.*转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

12.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

13.心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

14.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

15.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16.*提供25种心律失常事件的分析。

17.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

18.*具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

19.*可显示弱灌注指数（PI）。

20.*提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

21.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

22.120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

23.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、新疆需有维修点，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

3、提供机器的操作和维修手册

五、多功能监护仪技术要求

（一）设备名称：多功能监护仪

（二）数量：6套

（三）技术要求：

功能要求：

1、适用于成人、小儿、新生儿监测；

2、要求常规生命体征监测、有创压监测，并且可升级其他生命体征监测；

3、可与科室内监护仪共同组成中央监护网络，提高急症接诊、抢救效率。

具体参数：

1、投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测。

*2、12英寸以上触摸显示屏，至少支持8道波形显示，显示屏视角上下、左右视角均达到178度，分辨率不低于1280*800。采用具有光学胶灌注技术的电容触摸屏，提供多点触摸和手势操作功能。该条目参数要求需提供证明文件。

3、主机带有4个USB接口，可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

4、具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。用户通过点击按键进入锁屏状态。用于也可以定义锁屏持续时间10秒到1分钟，或者持续锁屏，在时间到后，系统自动退出锁屏

状态。

5、标配基本参数模块（5导心电，阻抗呼吸，血氧、脉搏，无创血压，2通道体温），主机

自带插槽位不少于4个，可扩展外接插槽箱。

*6、后期可扩展模块:IBP，Temp，CO2，AG，PiCCO，ScvO2，ICG，BISx4，EEG，NMT，rSO2

等参数模块，模块不需要额外供电，均支持即插即用。该条目参数要求需提供证明文件。

*7、提供12导心电监护，具有多导心电监护算法，能够良好抗干扰。该条目参数要求

需提供证明文件。

8、床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

9、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

10、提供双血氧监测功能。

11、NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

12、支持波形叠加，支持ICP和CPP测量，支持实时PPV测量。

*13、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。该条目参数要求需提供证明文件。

14、具有多参数融合防误报警功能，能够综合分析心电和血氧监测数据，显著降低HR、PR

和心律失常误报警。

15、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存

储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。

16、提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行

比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等。

其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、新疆需有维修点，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

3、提供机器的操作和维修手册

须提供：连接模块2

六、多功能监护仪技术要求

（一）设备名称：多功能监护仪

（二）数量：1套

（三）技术要求：

功能要求：

1、适用于成人、小儿、新生儿监测；

2、要求常规生命体征监测、有创压监测，并且可升级其他生命体征监测；

3、可与科室内监护仪共同组成中央监护网络，提高急症接诊、抢救效率。

具体参数：

1.*多模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数不少于五个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。

2.*>=15英寸彩色电容触摸屏，大视角显示大于等于170°。分辨率达1920 x 1050像素，>=8通道显示，显示屏亮度自动调节，支持手势操作。

3.采用无风扇设计，提供证明文件。

4.配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

5.标准配置有心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压同时监测，并且要求配置无创心排模块，血流动力学模块，连接模块，旁流CO2模块，BIS模块，满足对不同患者生命体征监测的要求。

6.*监测参数抗点击程度为除颤CF型。

7.*支持选配基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸>=5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计，且该模块支持作为独立监护仪进行工作，包含心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

8.支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

9.支持不少于20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料。

10.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料。

11.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

12.*具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

13.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式提供证明文件。

14.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。

15.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

16.支持大于等于4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

17.支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换（既经济有方便准确）。

18.支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

19.其中至少一台支持picco等血流动力学监测功，。

20.支持升级与主流呼吸机等品牌相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

21.大字体界面支持6个参数的设置和显示。

22.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

23.*标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料。

24.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

25.具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能。

26.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

27.提供升级大于等于24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

28.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

29.*提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

30.支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。

31.支持升级wifi功能与中央站连接，Wifi支持2.4G/5G。

32.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

33.支持与除颤监护仪，遥测合并联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

34.产品通过国家III类注册和FDA认证（提供证明文件）。

35.产品设计使用年限≥8年（提供证明文件）。

36.产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录，提供证明材料。

其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、新疆需有维修点，质保3年，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

3、提供机器的操作和维修手册

4、提供培训。

5.须提供连接模块1+血流动力学模块1

七、多功能监护仪技术要求

（一）设备名称：智能监护仪

（二）数量：50套

（三）技术要求：

1、监护仪结构：

1.1*模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≧5个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

1.2*≧18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，≧10通道显示，支持显示屏亮度自动调节

1.3 采用无风扇设计，工作温度0 ~40 ℃

1.4 支持升级内置锂电池，供电时间>=2小时

1.5 配置≧4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

1.6 支持扩展独立显示屏

2、监测参数：

2.1* 支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温,双通道有创血压和麻醉气体的同时监测。

2.2 支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料。

2.3 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料。

2.4 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料。

2.5 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

2.6 *具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，提供QT和QTc模板显示。

2.7 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

2.8 血氧监测要求双血氧监测，并且可提供灌注指数（PI）的监测。

2.9 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

2.10 *要求麻醉气体监测模块采用顺磁氧技术，终身免维护。

2.11 支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况。

2.12 所有监测参数模块采用红外数据传输，支持热插拔，稳定可靠，并且模块与同品牌麻醉机通用。

2.13 支持升级与同品牌麻醉机、除颤仪、呼吸机相连，实现设备的信息在监护仪上显示或者用于参与计算，一台集成设备可以连接4个设备，同时支持升级与同品牌输液管理系统信息互联。

2.14 支持升级信息化平台，Win7操作系统，可以根据临床需要安装临床信息化系统软件，支持临床信息与监护仪监测信息同屏显示，方便对比查看。

2.15 基础模块支持升级为带有5英寸屏幕的转运监护。

3、系统功能：

3.1 大字体界面支持6个参数的设置和显示。

3.2 *具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

3.3 所有参数报警限自动设置。

3.4能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

3.5 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料。

3.6具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.7具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

3.8具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

3.9工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

3.10具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

3.11配备临床辅助应用，例如麻醉平衡三角指示工具。

4、售后服务：

4.1在新疆成立分公司，工程师名单及当地社保证明（提供分公司营业执照证明文件）。

须提供：连接模块50+脑电双频指数模块2+脑氧监测模块1+旁流二氧化碳模块5+主流二氧化碳模块2+血流动力学模块4+麻醉气体监测模块23+肌松模块23

八、多功能监护仪技术要求

（一）设备名称：智能监护仪

（二）数量：14套

（三）技术要求：

- 整机资质要求（投标时需提供相关认证证明文件）

  - 全球知名品牌

  - 投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 产品关键指标

物理指标

- 配有19英寸显示屏的设备重量不超过10.3 kg

- * 支持主机和显示屏一体安装和分体安装两种方式。

- 正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁，无风扇设计。

- 内置1块锂电池，能够支持至少1小时的持续监测。

- 支持通过线缆直接连接3个插件箱，不需要额外的供电。每个插件箱具有8个模块槽位。

- 主机带有6个USB（MSB）接口，可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

- 具有多种操作方式：触摸屏、鼠标、键盘、条码扫描枪、遥控器。

- 扫描枪支持一维条码和二维码识别功能。

- * ECG, TEMP, IBP, SpO2 C.O., PiCCO, NIBP, EEG, and NMT除颤抗电击满足CF级别；ScvO2, CO2, ICG, BIS, AG, RM除颤电击满足BF级别。

- 工作温度0 ~40 ℃（无论是否使用iView均不需要风扇）。

- 工作海拔高度4550米，满足高原地区，例如，西藏的使用。

显示指标

- *≥19英寸医用级彩色高清显示屏，采用光学胶灌注技术，分辨率不低于1680 x 1050，显示屏视角上下、左右视角均达到170度。

- 提供多点触摸和手势操作功能，无边框显示屏设计，易于清洁。

- 可旋转显示屏，支持竖屏和横屏两种显示模式。

- 竖屏下至少支持16道波形显示，横屏下至少支持13道波形显示。

- 竖屏下，打开部分菜单和窗口，例如，回顾、它床观察、iView窗口等，不会遮挡实时波形的显示。

- *	支持报警灯亮度可调节，显示屏上自带报警灯和扬声器，支持声、光报警。

- 显示屏上至少带有1个USB接口，用于连接USB设备。主机至少可以直接扩展1个外接从屏。

- 从屏可以通过在系统软件中设置显示方式，使从屏成为镜像屏或者独立显示屏，而无需更换硬件。

- 界面显示能根据选择的参数数量和波形数量自动动态调节，最大程度的合理利用界面空间。

- 大字体界面支持6个参数的设置和显示。

- 能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供27个快捷键的同时显示。

- 当测量值不可靠时，提供镂空值显示。例如，NIBP测量值超过有效时间，不能表征当前病人的血压情况；血氧灌注指数PI值小于0.3，SpO2值不够可信。

- 具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。用户通过点击按键进入锁屏状态。用于也可以定义锁屏持续时间10秒到1分钟，或者持续锁屏，在时间到后，系统自动退出锁屏状态。

监测指标

- 标配MPM模块（3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道IBP）和麻醉气体监测模块，均支持即插即用。

- 选配IBP，Temp，CO2，RM，C.O.，ScvO2，CCO/SvO2，ICG，BISx4，EEG、PiCCO模块、NMT模块、BIS模块、rSO2模块，以及设备集成模块，模块不需要额外供电，均支持即插即用。参数模块，以及记录仪。模块不需要额外供电，均支持即插即用。

心电指标

- 提供3/5/6/12导心电监护。

- 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。

- 提供25种心律失常事件的分析

- 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。提供QT和QTc模板显示。

血氧饱和度指标

- *	可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双血氧监测功能

NIBP指标

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

- 在监护界面提供NIBP列表显示。

- 支持辅助静脉穿刺。

IBP指标

- *最大支持10道IBP波形显示。（含两道PiCCO的pArt和pCVP显示。）

- 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。

- 支持ICP和CPP测量、支持实时PPV测量、支持PAWP手动或自动测量。

报警功能

- 应该具有报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音。

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

回顾与数据存储

- 监护仪内置固态硬盘存储数据。

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- 提供10个或更多趋势组选择，能够调整趋势组中参数个数以及排列顺序。

- 1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 1000条NIBP测量结果回顾。

- 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。

- 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 48小时呼吸氧合图回顾。

- 提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较，病人数据和测量结果能够在监护仪关机以及无电池供电的情况下保存。

床旁设备集成

- 通过设备集成能够，集成呼吸机、麻醉机、单机监护设备（例如，血流动力学设备：Edward Vigilance II，Vigileo，EV1000；tcGas设备：TCM CombiM，TCM TOSCA；肌松监测设备：TOF-Watch SX等）。

- 1个设备集成模块能够同时连接4种设备，节约插槽位置。

售后服务：

- 在新疆成立分公司，提供工程师名单及当地社保证明（提供分公司营业执照证明文件）。

九、心电监护仪技术要求

（一）设备名称：心电监护仪

（二）数量：25套

（三）技术要求：

1、投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测。

*2、12英寸以上触摸显示屏，至少支持8道波形显示，显示屏视角上下、左右视角均达到178度，分辨率不低于1280*800。采用具有光学胶灌注技术的电容触摸屏，提供多点触摸和手势操作功能。该条目参数要求需提供证明文件。

3、主机带有4个USB接口，可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

4、具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。用户通过点击按键进入锁屏状态。用于也可以定义锁屏持续时间10秒到1分钟，或者持续锁屏，在时间到后，系统自动退出锁屏状态。

5、标配基本参数模块（5导心电，阻抗呼吸，血氧、脉搏，无创血压，2通道体温），主机自带插槽位不少于4个，可扩展外接插槽箱。

*6、后期可扩展模块:IBP，Temp，CO2，AG，PiCCO，ScvO2，ICG，BISx4，EEG，NMT，rSO2等参数模块，模块不需要额外供电，均支持即插即用。该条目参数要求需提供证明文件。

*7、提供3/5/6/12导心电监护，具有多导心电监护算法，能够良好抗干扰。该条目参数要求需提供证明文件。

8、床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

9、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

10、提供双血氧监测功能。

11、NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

12、支持波形叠加，支持ICP和CPP测量，支持实时PPV测量。

*13、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。该条目参数要求需提供证明文件。

14、具有多参数融合防误报警功能，能够综合分析心电和血氧监测数据，显著降低HR、PR和心律失常误报警。

15、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。

16、提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等。

17、在新疆成立分公司，提供工程师名单及当地社保证明（提供分公司营业执照证明文件）。

十、1拖12中央监护系统技术要求（标项一核心产品）

（一）设备名称：1拖12中央监护站

（二）数量：1套

（三）技术要求：

中央站部分：1套

*1、中央站主机为I5及以上处理器，内存不小于4GB，硬盘不小于500G（含各类软件），集线器不小于16口。

2、配置21″彩色屏幕显示，可配置双屏显示，最多支持1200床的有线/无线和遥测接入（提供相关证明）。

*3、可根据科室使用需求组件多层中央监护网络构架，分成中央站、工作站、查看站等等；中央站直接连接床旁设备，具有最高权限，可接受、解除病人，管理报警等等；工作站可连接多个中央站，支持病人信息回顾，并可控制床旁设备；查看站可以从中央站中选取病人进行集中监护。（提供证明文件）

*4、可连接床旁监护仪、遥测监护仪、除颤监护仪、转运监护仪等，并可通过互联互通模块将麻醉机、呼吸机等设备集成在中央站显示、回顾。（提供证明文件）

5、支持ST段分析工具、动态血压分析工具等等。

6、回顾功能：（1）每台床边机≥240小时趋势数据存储及回顾（2）每台床边机≥720条报警事件存储及回顾（3）≥72小时全息波形存储及回顾（4）≥20000个历史病人的数据管理功能（5）病人监护信息的软盘导出，导入功能。

7、可选配24小时心电概览功能，可以对患者过去24小时的心电信息进行回顾，并统计出过去24小时的最高心率/最低心率，心律失常事件发生的情况和种类等信息。

8、可选配24小时动态血压分析软件，患者进行遥测监护后可通过中央站进行动态血压分析，并打印报告。

监护仪部分：12台

- *多模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数不少于五个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。

- *≥15英寸彩色电容触摸屏，大视角显示大于等于170°。分辨率达1920 x 1050像素，>=8通道显示，显示屏亮度自动调节，支持手势操作。

- 采用无风扇设计，提供证明文件。

- 配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

- 标准配置有心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- *监测参数抗点击程度为除颤CF型。

- 支持选配基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸>=5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计，且该模块支持作为独立监护仪进行工作，包含心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- 支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

- 支持不少于20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料。

- *提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料。

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- *具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式提供证明文件。

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- 支持大于等于4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换（既经济有方便准确）。

- 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

- *支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况。

- 支持升级与主流呼吸机等品牌相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 大字体界面支持6个参数的设置和显示。

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

- *标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料。

- 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 提供升级大于等于24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- *提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

- 支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。

- 支持升级wifi功能与中央站连接，Wifi支持2.4G/5G。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 支持与除颤监护仪，遥测合并联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

- 产品通过国家III类注册和FDA认证（提供证明文件）。

- 产品设计使用年限≥8年（提供证明文件）。

- 产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录，提供证明材料。

- 要求在本地区设有分公司，提供分公司营业执照证明文件，提供工程师名单、电话及本地社保证明，具有24小时售后服务热线，保证服务的及时性。

十一、中央监护系统技术要求

（一）设备名称：中央监护系统

（二）数量：4套

（三）技术要求：

1、产品架构要求

1.1要求具备工作站或类似功能的产品，可远程连接至中央站上，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警。

1.2要求工作站支持独立操作，不影响中央站正常操作

1.3要求工作站支持实时观察功能及病人数据回顾，功能要求与中央站一致

1.4要求工作站支持权限控制管理，对连接在中央站上的多个工作站可采用不同的权限控制方案

1.5要求工作站支持选取中央站上全部或者部分病人进行监护

1.6要求具备远程PC浏览软件，可安装到办公电脑上，查看病人数据

1.7要求远程浏览软件支持查看病人的实时数据，可查看的参数及波形种类要求与中央站保持一致

1.8要求支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据

1.9要求支持不同中央站之间转移病人数据

2、网络要求

2.1要求支持Windows Server 2008、Windows Server 2012操作系统

2.2要求中央站具备双硬盘镜像存储数据

2.3要求具备密码保护功能，远程访问中央站上的数据，需输入密码

2.4要求具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失

2.5要求具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步。

2.6要求中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，包括早期（10年以内）提供的产品

3、集中管理功能要求

3.1要求中央站/工作站至少支持64床病人集中管理

3.2要求中央站/工作站可以控制监护仪接收/解除/转移病人

3.3要求中央站/工作站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量

3.4要求中央站/工作站可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限

3.5要求中心监护系统可以控制监护仪进入待机模式

3.6要求中心监护系统可以控制监护仪进入夜间模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式

3.7要求中心监护系统可以控制监护仪进入隐私模式，中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入隐私模式

4、显示及交互功能要求

4.1要求中央站/工作站显示器尺寸应不小于21英寸

4.2要求中央站/工作站支持的显示分辨率不低于1920*1080

4.3要求中央站/工作站单个显示屏可显示不少于24个病人的数据

4.4要求中央站/工作站交互界面与所提供的监护仪的交互界面保持风格一致

4.5要求多床区域每个病床至少可以显示6道波形，12个参数区

5、报警功能要求

5.1要求中央站/工作站可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准

5.2要求能够支持高、中、低三个报警级别，分别对应红色，黄色，青色

5.3要求在发生报警时，能够以底色方式显示报警参数，底色与报警级别对应颜色一致

5.4要求报警声音大小可调整，支持报警声音关闭。

5.5要求中心监护系统与监护仪意外断开时提供报警。当病人正常解除时，中央站与监护仪断开不发出断网报警。

6、回顾功能要求

6.1要求支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。

6.2要求具备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能。

6.3要求具备呼吸氧合图回顾功能。呼吸波形可选择阻抗呼吸波形或者二氧化碳波形。

6.4要求具备全息波形回顾。支持压缩波形及正常波形2种查看模式，并支持对波形进行手动测量（如：PR间期测量），测量结果可被保存及打印输出。

6.5要求具备12导静息分析结果回顾。支持正常波形及平均模版两种显示方式。

7、报警功能要求

7.1要求具备PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上

7.2要求具备定时打印功能，可在定时自动打印指定的报告

7.3要求具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告

7.4要求具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。

十二、中央站技术要求

（一）设备名称：中央站(一拖十以上)

（二）数量：1套

（三）技术要求：

1、主机

1.1 选用品牌计算机主流机型

1.2 CPU：提供符合 HL7 协议的数据输出

1.3 USB接口≥3个

2、显示

2.1 可选择双屏显示，显示器≥21英寸彩色液晶显示器

2.2 分辨率≥1280×1024

2.3 具有标准显示和大字体显示两种功能

2.4 可单屏同时显示≥16张床位信息（最多可同时双屏显示64张床位信息），同时要求每床位信息显示包含1道波形及3个参数信息

2.5 重点观察中可同屏显示≥4小时全部参数趋势数据，双屏时可显示≥12道波形

2.6 双屏显示时，可以一屏显示基本床位信息，另一屏显示重点监护床位所有参数信息

3、网络性能

3.1 传输速度≥100M/S

3.2 传输距离≥100M

3.3 网络连接方式：要求同时接入有线、无线两种组网方式，并提供注册证

3.4 网络控制：有双向通讯功能，在中央工作站可直接设置床边机信息，并提供注册证

3.5 有打印机接口，打印内容包括：病人信息、药物计算结果、血液动力学计算结果、趋势图或趋势表、波形回顾、报警回顾、心排量回顾、NIBP回顾

4、软件功能

4.1 全息波形回顾：具有≥72小时的全息波形回顾

4.2 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥240小时趋势图表回顾，≥20000个历史病人数据存储，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾

4.3 报警信息：具有全病理参数报警功能设置

4.4 报警参数：具有心电、血压、血氧、心率、呼吸、体温、呼吸末二氧化碳参数上、下限报警

4.5 具有声、光双重三级报警

4.6计算功能：药物剂量计算、滴定表计算和血液动力学计算

十三、新生儿专用便携式多功能监护仪技术要求

（一）设备名称：新生儿专用便携式多功能监护仪

（二）数量：4套

（三）技术要求：

1、整机要求：

（1）、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。屏幕采用最新电容屏非电阻屏，显示屏可支持亮度自动调节功能。

（2）、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

（3）、模块化监护仪，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

（4）、所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。

（5）、内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

（6）、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

（7）、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

2、监测参数：

（1）、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

（2）、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿，提供注册证证明材料。

（3）、提供新生儿专用心电电缆；支持≥20种心律失常分析,适用于新生儿。

（4）、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

（5）、提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7。

（6）、配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿；提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果

（7）、提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括>=3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测

（8）、支持升级≥2通道有创血压监测，适用于新生儿，通过国家三类注册认证；可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min； 可升级12导联心电监测，支持小儿、新生儿监测。

3.系统功能：

（1）、提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。

（2）、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数

（3）、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查。

（4）、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

（5）、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，≥1000条事件回顾及48小时全息波形的存储与回顾功能

（6）、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

十四、除颤仪

（一）设备名称：除颤仪

（二）数量：9套

（三）技术要求：

1、7英寸彩色液晶显示屏，分辨率800×480像素。

2、 7英寸显示屏支持3道波形显示，心电波形显示时间最大不小于16 s。

3、主机重量≤4.7kg（不含电池、体外电极板）。

4、设备接口含USB接口、多功能接口（支持模拟信号输出、同步除颤输入）、RJ45标准网络接口。可通过U盘将数据导出，用于病人综合数据管理系统软件。

5、除颤采用多脉冲双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6、支持手动异步除颤、同步除颤和心电监护、自动体外除颤（AED）。（该条目参数要求需提供证明文件）

7、体外除颤电极板手柄具有支持充电、放电、能量选择功能，具备充电完成指示灯。（该条目参数要求需提供证明文件）

8、支持360 J高能量除颤放电。（该条目参数要求需提供证明文件）

9、能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。（该条目参数要求需提供证明文件）

10、提供病人接触阻抗指示，显示病人与电极板/电极片接触阻抗状态及具体阻抗值。

11、满电电池手动除颤充电至200 J小于3 s；充电至360 J小于7 s。（该条目参数要求需提供证明文件）。

12、 除颤放电后ECG恢复时间小于2.5 s。（该条目参数要求需提供证明文件）。

13、可升级配置血氧饱和度监测、无创血压、CO2监护、起搏功能、体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。（该条目参数要求需提供证明文件）。

14、心电增益提供自动、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV 。（该条目参数要求需提供证明文件）。

15、支持5600mAh大容量锂电池，提供不小于6 h连续监护，或不小于200次360 J高能量除颤，或不小于4.5 h起搏。提供电池电量指示，可用于快速评估电池电量。（该条目参数要求需提供证明文件）

16、支持1 GB内存，单个病人支持最高1000条事件记录，支持最长24 h连续ECG波形存储，支持最长72h参数趋势回顾，分辨率1 min。（该条目参数要求需提供证明文件）

17、可将病人信息、设备信息、配置信息、生理波形数据、参数测量数据、报警与提示信息、时间信息、工作模式、用户检测报告发送至中央监护系统。（该条目参数要求需提供证明文件）

18、支持在关机状态下按设定时间定期进行常规检测和大能量检测。（该条目参数要求需提供证明文件）

19、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

20、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

21、具备良好的防水和防尘性能，防护级别IP44。（该条目参数要求需提供证明文件）

22、开机时间小于2s。（该条目参数要求需提供证明文件）

23、整机质保3年，在本地区有厂家注册分公司，在新疆有驻点工程师，提供名单、电话及社保证明，维修4小时到达现场。

- 十五、 床旁输液工作站系统参数（四槽位）数量：23套

1. 每个床旁工作站可插入1-4台输注泵，泵即插即用（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）

2. 床旁输液工作站具有专用的人机交互屏幕，提供相关证明。

3. 床旁输液工作站可以通过屏幕实时显示工作站中所有输注泵的输液总量，并可随时清零重新统计。

4. 床旁输液工作站具有USB、RJ45、RS232端口，内嵌USB药物库和版本升级驱动程序，支持通过USB升级工作站、输注泵的软件版本及药物库。

5. 床旁输液工作站支持统一初始化系统参数设置，定时指令所有输注模块日夜间模式切换。

6. 床旁输液工作站任意输注模块之间具备中继功能，满足用户的连续输液功能需求。

7.床旁工作站采用内置集成化电源、数据管理，站内输注模块采用12V弱电供电。

8.床旁工作站与中央输液信息管理系统通过网络连接；可配置无线或有线网络连接。

9.输注泵插入和拔出床旁工作站不会影响床旁工作站以及中央站的运行，且可被床旁工作站以及中央站立即识别。

10.可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输液泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示。

11.床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。

12. 床旁工作站具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失。

13.全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示。

14.每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求。

二、注射泵

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密

2.2 模块式设计，能与DOCK结合组成输液工作站/输液管理系统；

2.3无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;

3.1.3压力报警阈值至少11档可调；最低75mmHg，最高975 mmHg。

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

3.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；

3.2 精度要求：

3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%或0.005mL/h取大者

3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

3.3.1速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-1900ml/h）；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

3.3.3 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

3.3.4快推“bolus”：0.1- 1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；

3.3.5  KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.3.6  支持注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

3.3.7  不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ；

3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效、未安装注射器；

3.3.10具有8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量和间断给药模式；

3.3.11 电池工作时间≥10小时@5ml/h；支持不拆机手工更换电池；

3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.13 信息储存：自动储存1800条以上的操作信息；

3.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.15  可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.16  全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示

3.3.17  支持药物库，可储存2000种药物信息

3.3.18  支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值

3.3.19  可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色

3.3.20  四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

4、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

- 十六、床旁输液工作站系统参数（六槽位）数量：17套

1. 每个床旁工作站可插入1-6台输注泵，泵即插即用（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）

2.床旁输液工作站具有专用的人机交互屏幕，提供相关证明。

3.床旁输液工作站可以通过屏幕实时显示工作站中所有输注泵的输液总量，并可随时清零重新统计。

4.床旁输液工作站具有USB、RJ45、RS232端口，内嵌USB药物库和版本升级驱动程序，支持通过USB升级工作站、输注泵的软件版本及药物库。

5.床旁输液工作站支持统一初始化系统参数设置，定时指令所有输注模块日夜间模式切换。

6.床旁输液工作站任意输注模块之间具备中继功能，满足用户的连续输液功能需求。

7.床旁工作站采用内置集成化电源、数据管理，站内输注模块采用12V弱电供电。

8.床旁工作站与中央输液信息管理系统通过网络连接；可配置无线或有线网络连接。

9.输注泵插入和拔出床旁工作站不会影响床旁工作站以及中央站的运行，且可被床旁工作站以及中央站立即识别。

10.可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输液泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示。

11.床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。

12.床旁工作站具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失。

13.全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示。

14.每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求。

15.配备五台注射泵和一台输液泵（输液泵具备输血功能）

二、输液泵

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液

2、一般规格和要求：

2.1设备先进、结构合理、加工精密

2.2模块式设计，能与床旁输液工作站结合组成床旁输液管理系统；

2.3可选配滴数传感器，提高给药精度；

2.4无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

4.1.1安全防护可靠，防护类型：IP23。

4.1.2在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

4.1.3压力报警阈值至少11档可调，最低75mmHg，最高975 mmHg。

4.1.4泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒。

4.1.5阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

4.1.6防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出。

4.1.7双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小分20μL 、50μL、100μL、250μL、500μL、800μL共6档可调；连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警。

4.1.8自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

4.2精度要求：

4.2.1精度≤±5%

4.2.2在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

4.3基本要求：

4.3.1速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1900ml/h）。

4.3.2预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml。

4.3.3预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。

4.3.4安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上。

4.3.5快推“bolus”：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选。

4.3.6排气：0.1-1900ml/h

4.3.7KVO：0.1-5.0ml/h，递增0.1ml/h。

4.3.8支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器。

4.3.9不小于3.5英寸TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息。

4.3.10立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达270度

4.3.11分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息。

4.3.12具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息。

4.3.13 具有7种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和首剂量模式。

4.3.14支持不拆机手动更换电池。

4.3.15电池工作时间≥9小时@25ml/h。

4.3.16供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。

4.3.17信息储存：自动储存1800条的操作信息。

4.3.18RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。

4.3.19可加装无线模块，实现无线联网监测。

4.3.20全中文软件操作界面，中文显示病人信息等。

4.3.21支持药物库，可储存2000种药物信息。

4.3.22支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值。

4.3.23可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色。

4.3.24四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

4.3.25支持输血功能。

三、注射泵

注射泵必须具备SFDA注册证及登记表

用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射

3、一般规格和要求：

3.1设备先进、结构合理、加工精密

3.2模块式设计，能与DOCK结合组成输液工作站/输液管理系统；

3.3无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

4、主要技术和性能要求：

4.1安全要求：

4.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

4.1.2在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;

4.1.3压力报警阈值至少11档可调；最低75mmHg，最高975 mmHg。

4.1.4阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

4.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

4.1.6自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；

4.2精度要求：

4.2.1速率≥1ml/h: 精度≤±2%或0.005mL/h取大者

4.2.2快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

4.2.3在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

4.3基本要求：

4.3.1速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-1900ml/h）；

4.3.2预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

4.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

4.3.3安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

4.3.4快推“bolus”：0.1- 1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；

4.3.5KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

4.3.6支持注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

4.3.7不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ；

4.3.8分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

4.3.9高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效、未安装注射器；

4.3.10具有8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量和间断给药模式；

4.3.11电池工作时间≥10小时@5ml/h；支持不拆机手工更换电池；

4.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

4.3.13信息储存：自动储存1800条以上的操作信息；

4.3.14RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

4.3.15可加装无线模块，实现无线联网监测；

4.3.16全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示

4.3.17支持药物库，可储存2000种药物信息

4.3.18支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值

4.3.19可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色

4.3.20四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

5、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

- 十七、床旁输液工作站系统参数（八槽位）数量：4套

1. 每个床旁工作站可插入1-8台输注泵，泵即插即用（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）

2. 床旁输液工作站具有专用的人机交互屏幕，提供相关证明。

3. 床旁输液工作站可以通过屏幕实时显示工作站中所有输注泵的输液总量，并可随时清零重新统计。

4. 床旁输液工作站具有USB、RJ45、RS232端口，内嵌USB药物库和版本升级驱动程序，支持通过USB升级工作站、输注泵的软件版本及药物库。

5. 床旁输液工作站支持统一初始化系统参数设置，定时指令所有输注模块日夜间模式切换。

6. 床旁输液工作站任意输注模块之间具备中继功能，满足用户的连续输液功能需求。

7. 床旁工作站采用内置集成化电源、数据管理，站内输注模块采用12V弱电供电。

8. 床旁工作站与中央输液信息管理系统通过网络连接；可配置无线或有线网络连接实现输液的闭环管理。

9. 输注泵插入和拔出床旁工作站不会影响床旁工作站以及中央站的运行，且可被床旁工作站以及中央站立即识别。

10. 可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输液泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示。

11. 床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。

12. 床旁工作站具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失。

13. 全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示。

14. 床旁输液工作站必须具备SFDA注册证及登记表。

15.每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求。

二、输液泵

1、输液泵必须具备CFDA注册证及登记表。

2、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液

3、一般规格和要求：

3.1设备先进、结构合理、加工精密

模块式设计，能与床旁输液工作站结合组成床旁输液管理系统；

可选配滴数传感器，提高给药精度；

3.2无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

4、主要技术和性能要求：

4.1安全要求：

4.1.1安全防护可靠，防护类型：IP23。

4.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

4.1.3压力报警阈值至少11档可调，最低75mmHg，最高975 mmHg。

4.1.4泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒。

4.1.5 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

4.1.6防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出。

4.1.7双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小分20μL 、50μL、100μL、250μL、500μL、800μL共6档可调；连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警。

4.1.8  自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

4.2 精度要求：

4.2.1精度≤±5%

4.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

4.3 基本要求：

4.3.1 速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1900ml/h）。

4.3.2预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml。

4.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。

4.3.4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上。

4.3.5 快推“bolus”：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选。

4.3.6排气：0.1-1900ml/h

4.3.7  KVO：0.1-5.0ml/h，递增0.1ml/h。

4.3.8  支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器。

4.3.9  不小于3.5英寸TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息。

4.3.10立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达270度

4.3.11 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息。

4.3.12具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息。

4.3.13 具有7种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和首剂量模式。

4.3.14 支持不拆机手动更换电池。

4.3.15 电池工作时间≥9小时@25ml/h。

4.3.16供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。

4.3.17 信息储存：自动储存1800条的操作信息。

4.3.18  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。

4.3.19 可加装无线模块，实现无线联网监测。

4.3.20  全中文软件操作界面，中文显示病人信息等。

4.3.21支持药物库，可储存2000种药物信息。

4.3.22支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值。

4.3.23可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色。

4.3.24四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

4.3.25 支持输血功能。

三、注射泵

1、注射泵必须具备SFDA注册证及登记表

2、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射

3、一般规格和要求：

3.1 设备先进、结构合理、加工精密

3.2 模块式设计，能与DOCK结合组成输液工作站/输液管理系统；

3.3无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

4、主要技术和性能要求：

4.1安全要求：

4.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

4.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;

4.1.3压力报警阈值至少11档可调；最低75mmHg，最高975 mmHg。

4.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

4.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

4.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；

4.2 精度要求：

4.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%或0.005mL/h取大者

4.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

4.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

4.3 基本要求：

4.3.1速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-1900ml/h）；

4.3.2预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

4.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

4.3.3 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

4.3.4快推“bolus”：0.1- 1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；

4.3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

4.3.6 支持注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

4.3.7 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ；

4.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

4.3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效、未安装注射器；

4.3.10具有8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量和间断给药模式；

4.3.11电池工作时间≥10小时@5ml/h；支持不拆机手工更换电池；

4.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

4.3.13信息储存：自动储存1800条以上的操作信息；

4.3.14RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

4.3.15可加装无线模块，实现无线联网监测；

4.3.16全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示

4.3.17支持药物库，可储存2000种药物信息

4.3.18支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值

4.3.19可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色

4.3.20四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

5.质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

十八、麻醉深度多参数监护仪数量：1套

1 *系统组成：由监测主机、麻醉深度监测子机、导联线、电源线等组成

2 电源：Input：100～240Vac，50/60Hz Output:15Vdc 3A

3 *麻醉深度监测子机：主机通过无线方式接收麻醉深度监测子机发送的麻醉深度数据

4 *麻醉深度指数（CSI）：主要参数指标，反映临床麻醉中患者的麻醉状态和镇静水平，以0～100表示状态值，每秒更新。

5 *麻醉疼痛指数（PSI）：主要参数指标，反映临床麻醉中患者的疼痛状态，反映患者对伤害性刺激的反应，以0～99表示状态值，每秒更新。

6 爆发抑制比（BS%）：脑电图信号在过去30秒内，脑电波处于抑制状态时间的百分比，麻醉用药过量参考指数。以0～100表示状态值，每秒更新。

7 肌电值（EMG）：EMG值显示肌电活动的总功率，可间接反映患者的肌松程度，以0～100表示状态值，每秒更新。

8 信号质量（SQI）:SQI显示采集和传输的EEG信号质量，以0～100表示质量值，每秒更新。

9 采样率:2000次/秒

10 操作系统:工业级硬件设计，低电压保护（系统稳定性高）

11 操作方式:电阻式触摸屏输入（抗干扰优于电容式触摸屏）

12 超强滤波功能:有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的诊断提供保证。

13 数据存储、导出功能:8G数据存储空间，可永久存储2000小时病例（可无限拓展存储空间）麻醉监测数据，数据满时自动覆盖、可通过USB导出数据。在电脑端连接打印机，随时查看和打印病例报告。

14 打印功能:病例信息可通过USB导出，在电脑端打开供麻醉研究分析。全程打印患者手术过程中的CSI、PSI、EMG及BS%等数据曲线。

15 显示功能:麻深指数CSI、疼痛指数PSI、爆发抑制比BS%、肌电值EMG、信号质量SQI%，传导阻抗实时更新。

16 大字面显示CSI:可大字面显示CSI、PSI指数。

17 事件设置:可设置当前的手术状态如诱导、插管、手术等七个事件状态可选。

18 操作语言:中英文可选

19 文字输入方式:拼音输入

20 操作信息提示:提示操作错误信息

21 导联线数据显示功能:显示额部、颞部、颧骨部阻抗值。（实时更新）

22 报警提示线 报警提示条，平行线任意可选

23 电池工作时间:4000mAh锂电池，可持续工作8h，充电时间4h，可与外接电源交替使用。

24 数据导出接口:USB端口

25 显示窗口:LCD液晶显示

26 病例演示功能:有，仿真演示患者手术过程中CSI、BS%数据、波形变化状态。

27 电源指示:显示监护仪工作时电源正常状态

28 伪差排除:自动

29 患者联线错误信息提示:提示问题信息及处理方法

30 单机软件升级:必须有终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力。

31 *可连接手麻系统:RJ45网络接口，采用udp协议

32 质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

十九、中央输液管理系统工作站一套

1套（中央输液管理系统）10套（八槽位床旁输液工作站包含输注泵模块）

功能要求：

1、1套（中央输液管理系统），10套床旁工作站，每套带8个输注泵插槽位 ，每套工作站和移动插件箱均配置1台输液泵和5台注射泵或其它静脉用泵，以及一个转运提手，每套工作站注射泵和输液泵的数量可任意混合搭配；所有泵及系统、配件均为要求同一品牌厂家的产品或同一品牌厂家标志的产品；

2、每套工作站上各类型泵可以随时在不关闭工作站总电源状态下自由转移至其他工作站（或单泵使用）同时不影响其他泵的正常工作；

3、用于集中输液管理，监控患者给药，以及输液给药相关信息的分析和储存，支持条码管理注射药物，实现智能化作业。节省护理成本，减少交叉感染几率；

4、流程化的数据整合大大提高ICU给药安全性与诊疗数据连续性，提高实现对重症患者病情进行连续、动态的定性和定量观察，并通过准确及时的输注及统计数据，为重症患者提供规范的、高质量的生命支持，改善预后及提高抢救成功率。

具体参数：

一、中央输液管理系统主要规格参数

1.中央站与床旁输液工作站进行单独远程连接；连接方式有线连接；

2.中央站可以设置科室级的系统参数，并下发到所有床旁工作站；

3.最大同时可监测不少于512个输注泵的工作状态，可同时显示不少于64套床旁工作站的输液信息；

4.安全性：可分级别设置系统登录和操作权限，保证数据的安全性；

5.系统自动识别床旁输液工作站和输注泵的连接，自动进行临床数据采集；

6.输液管理系统中央站屏幕：可显示病区内各床输注泵的运行状态，同时提供详细实时静脉治疗用药参数；

7.病人输液管理功能：根据科室床位设计布局，实景设计床位布局画面；按输注泵剩余输注时间进行排序设计；速度、剂量上下限设置；输液过程监控，可观察报警和预报警信息；

8.自动实时显示：可实时显示药物名称、输注速度、给药总量、输注压力、剩余时间；

9.中央报警：与输液泵或注射泵实行同步报警，同时显示报警具体信息，中央站可以对床旁工作站静音；

10.药物库管理：在中央站上可对药物库进行编辑和存储，可导入导出药物库；

11.液体出入量统计：包括数字和图形两种显示方式，并可以打印或导出数据；

12.导出及打印报告：可输出液体平衡图表、护理记录单、事件记录等报表，可连接本地或网络打印机对报表进行打印；

13.数据传输：确保与重症临床信息系统（CIS）连接；

14.中央显示器规格：≥19英寸彩色液晶显示器；

15.可选网络交换机：10/100M自适应，＞24接口，可配置无线路由器；

16 .全中文软件操作界面。

二、床旁输液工作站主要规格参数

1.每套床旁工作站可插入1-4个输注泵，通过连接线最多扩展至16个输注泵，按照2、4、6、8…16扩展。每2个通道为基本单位增减，泵即插即用；床旁可任意组合1～4个输注泵（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）；

2.床旁输液工作站具有专用的人机交互屏幕；

3.床旁输液工作站可以通过屏幕实时显示工作站中所有输注泵的输液总量；

4.床旁输液工作站具有USB、RJ45、RS232端口，内嵌USB药物库和版本升级驱动程序，支持通过USB升级工作站、输注泵的软件版本及药物库；

5.床旁输液工作站支持统一初始化系统参数设置，定时指令所有输注模块日夜间模式切换；床旁输液工作站与输液泵模块为触点式连接；

6.床旁输液工作站任意输注模块之间具备中继功能，满足用户的连续输液功能需求；（中继功能解释：一通道推注完毕时下一通道自动推注）；

7.床旁工作站采用内置集成化电源、数据管理，站内输注模块采用12V弱电供电；

8.床旁工作站与中央输液信息管理系统通过网络连接上传和加载医嘱信息；可配置无线或有线网络连接；

9.输注泵插入和拔出床旁工作站不会影响床旁工作站以及中央站的运行，且可被床旁工作站以及中央站立即识别。每个工作站可配备条形码扫描枪，支持条码扫描；具有医嘱下发管理功能；（医嘱下发功能解释：通过院内HIS 或 CIS系统经医生站，护士站自动加载下发医嘱处方信息至床旁工作站内闲置输注泵模块上）；

10.床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕；

11.床旁工作站具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失；

12.全中文软件操作界面、支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示；

13.床旁输液工作站必须具备SFDA注册证及登记表，提供相关证明文件；

14.输液工作站和泵之间应符合电器安全使用要求，确保用电安全；

15.外部电源：市政电源 110-230V，50/60Hz，站内输液模块供电采用DC 12V；

16.每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求。

三、输液泵参数

1.输液泵必须具备SFDA注册证及登记表；

2、一般规格和要求：

1）模块式设计，能与床旁输液工作站结合组成输液管理系统；

2）可选配滴数传感器，提高给药精度；

3）无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

3、主要技术和性能要求：

3.安全要求：

1）安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、IEC60601-1-2/YY0505-2005、主副CPU；

2）在线动态压力图形监测，可实时显示当前压力数值；提供界面图片

3）压力报警阈值至少11档可调；不小于3.3”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；压力阻塞值可调范围150-900mmHg;

4）阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力；

5）防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；6 ）双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小包含100ul、250ul、500ul、800ul共4档可调，连续气泡监测功能：

7）自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；

4.精度要求：

1）半挤压蠕动：减少速率波动，精度维持更持久；

2）速率≥1ml/h: 精度≤±3%

3） 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；提供样机可现场演示

5.基本要求：

1）速率范围：0.1-1800ml/h,

2）预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

3）预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

4）安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

5） 快推“bolus”：0.1-1800ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选；

6） KVO：0.1-5.0ml/h，递增0.1ml/h；

7）可预存18种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

8）不小于3.3”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

9）分轻度、一般、严重三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

严重报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、管路气泡、开门、系统故障；

一般报警信息：系统异常、待机时间结束；

轻度报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、未安装输液管、联机失效；

10）具有不小于5种输液模式可选：速度模式、时间模式、梯度模式、序列模式和微量模式；

11）电池工作时间﹥8小时@25ml/h；

12）供电：AC 110V-230V，50/60Hz，DC 10-16V；

13）信息储存：自动储存1800条以上的操作信息；

14）RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

15）可加装无线模块，实现无线联网监测；

16）全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示。

四、注射泵参数

1、注射泵必须具备SFDA注册证及登记表

2、一般规格和要求：

1）模块式设计，能与床旁输液工作站结合组成输液管理系统；

2）无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

2、主要技术和性能要求：

3、安全要求：

1）安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、IEC60601-1-2/YY0505-2005、主副CPU；

2）在线动态压力图形监测，可实时显示当前压力数值;提供界面图片；

3）压力报警阈值至少9档可调；压力阻塞值范围180-900mmHg；

4）阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

5）防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

6）自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；

4、精度要求：

1）速率≥1ml/h: 精度≤±2%;

2）快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3）在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；安全不中断输液而更改速率；提供样机可现场演示

5、基本要求：

1）速率范围：0.1-1500ml/h；

2）预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

3）预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

4）安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

5）快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选；

6）KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

7）自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8）不小于3.3”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

9）分轻度、一般、严重三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

严重报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

一般报警信息：系统异常、待机时间结束；

轻度报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效、未安装注射器；

10）具有5种注射模式可选：速度模式、时间模式、梯度模式、序列模式和微量模式；

11）电池工作时间﹥8小时@5ml/h；

12）供电：AC 110V-230V，50/60Hz，DC 10-16V；

13）信息储存：自动储存1800条以上的操作信息；

14）RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

15）可加装无线模块，实现无线联网监测；

16）全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示；

其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

3、提供机器的操作和维修手册

二十、中央监护系统技术要求

（一）设备名称：中央监护系统

（二）数量：2套

（三）技术要求：

1、产品架构要求

1.1要求具备工作站或类似功能的产品，可远程连接至中央站上，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警。

1.2要求工作站支持独立操作，不影响中央站正常操作

1.3要求工作站支持实时观察功能及病人数据回顾，功能要求与中央站一致

1.4要求工作站支持权限控制管理，对连接在中央站上的多个工作站可采用不同的权限控制方案

1.5要求工作站支持选取中央站上全部或者部分病人进行监护

1.6要求具备远程PC浏览软件，可安装到办公电脑上，查看病人数据

1.7要求远程浏览软件支持查看病人的实时数据，可查看的参数及波形种类要求与中央站保持一致

1.8要求支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据

1.9要求支持不同中央站之间转移病人数据

2、网络要求

2.1要求支持Windows Server 2008、Windows Server 2012操作系统

2.2要求中央站具备双硬盘镜像存储数据

2.3要求具备密码保护功能，远程访问中央站上的数据，需输入密码

2.4要求具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失

2.5要求具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步。

2.6要求中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，包括早期（10年以内）提供的产品

3、集中管理功能要求

3.1要求中央站/工作站至少支持64床病人集中管理

3.2要求中央站/工作站可以控制监护仪接收/解除/转移病人

3.3要求中央站/工作站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量

3.4要求中央站/工作站可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限

3.5要求中心监护系统可以控制监护仪进入待机模式

3.6要求中心监护系统可以控制监护仪进入夜间模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式

3.7要求中心监护系统可以控制监护仪进入隐私模式，中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入隐私模式

4、显示及交互功能要求

4.1要求中央站/工作站显示器尺寸应不小于21英寸

4.2要求中央站/工作站支持的显示分辨率不低于1920*1080

4.3要求中央站/工作站单个显示屏可显示不少于24个病人的数据

4.4要求中央站/工作站交互界面与所提供的监护仪的交互界面保持风格一致

4.5要求多床区域每个病床至少可以显示6道波形，12个参数区

5、报警功能要求

5.1要求中央站/工作站可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准

5.2要求能够支持高、中、低三个报警级别，分别对应红色，黄色，青色

5.3要求在发生报警时，能够以底色方式显示报警参数，底色与报警级别对应颜色一致

5.4要求报警声音大小可调整，支持报警声音关闭。

5.5要求中心监护系统与监护仪意外断开时提供报警。当病人正常解除时，中央站与监护仪断开不发出断网报警。

6、回顾功能要求

6.1要求支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。

6.2要求具备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能。

6.3要求具备呼吸氧合图回顾功能。呼吸波形可选择阻抗呼吸波形或者二氧化碳波形。

6.4要求具备全息波形回顾。支持压缩波形及正常波形2种查看模式，并支持对波形进行手动测量（如：PR间期测量），测量结果可被保存及打印输出。

6.5要求具备12导静息分析结果回顾。支持正常波形及平均模版两种显示方式。

7、报警功能要求

7.1要求具备PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上

7.2要求具备定时打印功能，可在定时自动打印指定的报告

7.3要求具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告

7.4要求具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。

备注：本项目为非单一产品采购项目，核心产品为一拖12中央监护系统设备。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第一部分供应商须知前附表第19条进行评审。

标项二 技术规格及要求

洗胃机参数

设备数量：2套

功能要求：

- 全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，知名品牌压力传感元件，具有自动压力反馈控制系统，无需人工调节；

- 机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能；

- 中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；

- *洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。

适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。

具体参数：

产品外观及性能要求：

- 全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，知名品牌压力传感元件，具有自动压力反馈控制系统，无需人工调节；

- 机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能；

- 中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；

- *洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。

- 适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。

三、技术要求

1）电源：AC  220V±10% 50Hz±1Hz

2）泵结构：无油膜式泵

3）*进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，

4）吸液量（出胃）≤450ml/次

5）洗胃压力：0-50KPa

6）洗胃频次：≤20S

7）输入功率：80VA

8）噪音：≤55dB

四、基本配置

1）胃管1根

2）硅胶管3根

3）过渡接头1个

4）进液沉头1个

5）排水沉头1个

6）熔丝管2个

其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、提供新疆总代理或国内总代理授权书。

3、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

4、提供机器的操作和维修手册

震动排痰机系统技术参数    数量：2套

- 适应范围：适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。

- 产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器

- 压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调

- 工作频率：1-20Hz

- 工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

- 时间调节：1-99min

- 操作模式：8英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

- 工作模式：1、常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用

- 循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

- 梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

- 自定义模式，可根据治疗具体差别，自定义更改治疗模式

- 线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰

- 压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

- 设备具有咳嗽暂停功能，在检测到病人咳嗽时机器自动暂停治疗，更加安全。

- 治疗信息储存查询功能：具有1.2万条治疗信息储存和查询功能

- 空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

- 背心气囊：

- 背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选，前胸气囊V型设计，避免腹部振荡，后背气囊中间隔断，促进气囊有效对肺部而不是中间脊柱部位给压。

- 背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。

- 可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染

- 15、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

32通道视频脑电图仪技术参数    数量：1套

- *基本功能：

  - 32导联脑电信号输入，支持新生儿导联检测

  - 双向阻抗检测：放大器和检测画面均可进行阻抗检测并LED显示检测结果

  - 具有定量脑电图、闪光刺激，视频监测、血氧饱和度、睡眠检测等功能

  - 脑电地形图显示，并可提供脑电地形图分析结果报告

  - 数字视频：采用时间戳同步技术，实现毫秒级同步、同步记录音频信号，MPEG4格式、计算机远程控制数字摄像机的远、近、聚焦、万向调节

- 二、性能指标：

- 一体式数字化脑电前置放大器及电极输入盒，具备双极接口和DC接口

- 前置放大器全电极同时采样，使电极间的数据不会发生时间延迟现象

- 原始数据采集和处理采用光电隔离技术，以电极为单位进行保存，可重新配置导联及重新进行个各种滤波处理

- 多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, , 源参考法（SD）,系统参考（Org），双耳参考A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式

- 系统软件中配置脑地形图分析功能，既可显示某一指定位置的电位地形图，也可对指定范围的脑波进行分析，显示一组频谱地形图

- 波形视频同步功能：保存的视频和波形数据可进行编辑，并可另存文件

- 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量，其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值

- 通过回放程序对导联、灵敏度、高切滤波器、时间常数、参考电极、显示速度等项目进行编辑

- 记录软件和回访软件独立运行

- 回访模式：对比回访、连续回放，高速回放，手动逐页，手动逐秒，也可通过指定时间或者指定事件跳转

- *LED闪光刺激器，具备滤光片检测功能,能量可调节

- 闪光刺激频率和闪光刺激时间可根据需要进行人工编辑，最大可预置3种不同的刺激程序。闪光刺激脉冲可选择单脉冲、双脉冲以及随机脉冲

- *多导联DSA功能：将脑波的频率分布和振幅显示为一个趋势图功能，可自定导联、振幅范围

- *aEEG功能：数据压缩法显示振幅整合脑电图，直观显示病人脑波变化情况

- 15、DSA/aEEG等监护功能并可跟根据需求隐藏或显示

- 16、*有微型电极输入盒，作长程监护时方便客户行动，支持热插拔

- 17、事件编辑、数据保存、数据选择保存、波形放大、时间/振幅测量、定规、DSA/aEEG重新分析。

- 三、技术参数

1、EEG放大器

1、EEG放大器

放大器输入空：EEG 25个，DC输入：4导，双极输入：7对

输入阻抗：100兆欧

输入范围：±3.2mv

放大倍数：469.73倍

共模抑制比：110dB

噪声电平：≦1.5uVp-p

A/D转换：16bit

最大采样频率：1KHz

带宽：0.08Hz–300Hz

- 数据处理

- 灵敏度：OFF,1～200uV/mm

- 时间常数：0.03～2秒

- 高频滤波：15Hz～300Hz

- 电源滤波：50Hz/60Hz可选

- 显示

- 显示导数：64导(另加一导标志)

- 显示分辨率：不低于1024 X 768

- 扫描速度：5,10,15,20,30,60秒/屏,5分/屏

- 四、其他

- 质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

无创脑水肿动态监护仪参数(1套)（本标项核心产品）

- 适用范围：适用于对脑出血等一系列颅脑疾病引起的生物脑电阻抗异常、颅内压增高及继发性脑水肿、脑积水，具体如下：

- 预警病情突变与危象：再出血、水肿加重、继发脑积水等；

- 评价各类治疗后效果：对脱水、降压、手术等治疗后效果进行综合评价；

- 判断疾病预后与转归：通过连续监护三参数变化发展趋势，对病人病情的预后与转归做出更精准的判断；

- 提供更多手术指征。

- 技术参数要求：

- 豪华推车一体式机型，液晶显示触屏

- 嵌入式实时操作系统：Windows XP操作系统

- 存储方式：本地存储≥30GB，提供USB转存储接口

- 正弦波输出，频率10 KHz-100 KHz

- 测量精度：误差在±5%以内

- 采样速率：1 MSPS

- 输出波形幅值≤5V

- 输出电流幅值≤2mA

- AD转换位数：≥12位

- *滤波方式：数字化软件滤波

- 电极数量：4个及以上

- *测量方式：差分测量、旋转测量模型

- 阻抗测量精度：误差≤5%以内

- 阻抗测量范围：50Ω~2000Ω

- *专家数据库：内嵌大数据算法；海量存储，可存储10万病人档案

- 单次监测时间：根据监测需要1min-24h可调整

（17） *功能指标：三参数同步监护-扰动系数（生物电阻抗）动态监护（可数值显示）；水肿系数值动态监护（可数值显示）；平均颅内压值ICP动态监护（可数值显示）

（18） 数据显示：能对扰动系数、水肿系数、平均颅内压值按照柱状图/曲线图等方式进行显示；并进行分类、储存、检索。

（19） 具有脑出血、脑梗死、脑外伤监护模块

（20） 具有去骨瓣、脑肿瘤监护模块

（21） 模块系统支持离线升级

- 3、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

神经监护仪技术要求

（一）设备名称：神经监护仪

（二）数量：1套

（三）技术要求：

1、系统组成

中央监护系统：由中央监护软件、计算机平台、通信网络设备和打印机组成

监护仪：由电脑主机、隔离变压器、放大器、接线盒、脑电电极、脑循环模块、监护模块（包括心电、呼吸和血压）、测压袖带、心电电极、脉搏血氧饱和度探头及导联线、视频摄像头等组成。

中央监护系统：

（1）同屏采集和显示床边机各生理参数、趋势图和波形等

（2）双屏显示：辅屏单独显示任意床边机的详细信息

（3）报警功能：视觉报警和声音报警

（4）可同时连接16台监护仪

2、主要功能：

*（1）脑功能、脑循环、生命体征同步监测、同步联动

（2）脑功能单元具有同步视频监护功能；

*（3）脑功能单元具备双通道的DSA和aEEG长程监护功能；

（4）生命体征单元具备12导联标准心电、血压、末梢血氧、呼吸、脉搏、体温等；

2、技术参数：

脑功能单元

- 放大器

- *输入电极数：EEG 16、输入阻抗：100兆欧、输入范围：±3.2mv、放大倍数：469.73倍、共模抑制比≥110dB、噪声电平≦1.5uVp-p、A/D转换：16bit、最大采样频率：1KHz、带宽：0.08Hz–300Hz

- （2）数据处理

- 灵敏度：OFF,1～200uV/mm、时间常数：0.03～2秒、高频滤波15～300Hz

- （3）显示

- 显示导数：64(另加一导标志)、显示分辨率：不低于1024 X 768

- 扫描速度：5,10,15，20,30,60s/屏,5min/屏

脑循环单元

*（1）双通道模式：2MHz PW 探头频率

（2）增益范围： 1～40dB

（3）发射功率：0～700%

（4）脉冲多普勒（PW）采样容积：4～20mm连续可选

（5）脉冲多普勒（PW）测量深度：5mm～134mm连续可选

（6）脉冲多普勒（PW）最大测量速度（单通道、多深度）：512cm/s

（7）频 谱 点：128点、256点、512点FFT

（8）分析范围： 1～20dB

*（9）检测参数：峰值速度Vs、平均速度Vm、舒张末速度Vd、阻力指数RI、收缩/舒张比S/D、搏动指数PI、心率：HR；

生命体征单元

（1）无创血压测量范围及精度

收缩压8.0 kPa～34.0 kPa (60mmHg ～ 255mmHg)、误差±10%；

舒张压4.0 kPa～26.0 kPa (30mmHg ～ 195mmHg)、误差±10%；

（2）呼吸

胸阻抗法：当检测范围为0次/分～120次/分时，检测误差小于±2次/分。

（3）末梢血氧:测量范围：（70 ～ 100）%,测量误差（1s）：±(2～3)%,分辨力：1%。

（4）脉搏：测量范围：（40 ～ 250）次/分，测量误差：±3 bpm；分辨力： 1次/分。

（5）心率的测量范围和准确度

心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童：10bpm～350bpm；新生儿：10bpm～350bpm。误差±1%或±1bpm

*（6）心电：

标准十二导联模式，肢体导联四线、胸部导联六线；

诊断模式下，共模抑制比≥89dB；监护模式下，共模信号抑制比≥105dB以上

3、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

亚低温治疗仪参数（珠海和佳HGT-200IV）（4套）

- 适应症：

主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

- 主要技术指标：

- 供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

- *输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA

- 采用进口品牌压缩机

- 制冷量：800W

- 降温速度：每分钟不小于1℃

- 噪声≤55dB(A)

- *体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃

- *水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃

- 具有复温功能

- 体温传感器测量范围：20℃～50℃，分辨率0.1℃，最高精度±0.1℃

- 水温传感器测量范围：0℃～50℃，分辨率0.1℃，精度±1℃

- *初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min

- 使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温

- 磁力泵流量：12L/min

- 缺水自动报警、传感器脱落报警

- LCD液晶独立显示

三、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

小儿电子纤维支气管镜参数（1台）

- 主机要求：

- 采用广角高亮显示屏，视场角≥100°。智能主控芯片，后期可升级无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

- 主机屏幕≥3.0寸，显示分辨率≥640×480。采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

- 主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放，可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

- 主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法，具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

- 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带，具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

- 显示器能上下0º～120º转动，左右0º～260º转动，以方便特殊体位的操作，内置锂电池，容量不低于2000mAh，工作时间≥200分钟，具备电量管理功能。

- 软管手柄（带吸引通道）要求：

- 采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，金属手柄构造，非塑料手柄，结实耐用寿命长，照明采用两个LED灯，亮度≥300LUX，非光纤照明。

- 插入部外径≤4.5mm，内置吸引通道直径≥1.5mm,长度≥55cm，软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°成像距离范围不小于3～50mm。

- 与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

- 吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸，方便清洗消毒，具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

- 可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。

三、质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

生物安全柜设备参数（1套）

- 型别Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环、30%排气的层流方式。

- 工作区的面积≥0.5平方米

- 过滤技术采用进口ULPA高效过滤器滤芯, 过滤效率99.995％（≥0.12μm颗粒）材料为硼硅酸盐的玻璃纤维。

- 洁净度ISO 4 级

- 具有阻泄漏专利技术

- 具有前吸入口

- 具有移窗系统专利技术

- 前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.5 m/s 下降风速  ≥0.3m/s

- 隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：≥900（1x）

- 振动半峰值  ≤5μm

- 采用国际先进技术，结构：外箱体全部采用宝钢优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用SUS304优质不锈钢，圆弧角内胆一次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统专利技术。SUS304优质不锈钢工作台面，台板可移动。

- 可移动式不锈钢工作台面，下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。

- 操作挡板为安全玻璃移门，进口手动升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌，提供专利证。可拆卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳。

- 采用进口直流无刷自适应恒风量风机，根据双微风速传感器实时信号，稳定输出送风量。同比消耗功率节省40%以上，风机自适应系统能确保下降风速和流入风速的稳定持续。风机转速控制精度5rpm，并能实现无级调速有效延长过滤器使用寿命。同时带节能值机模式。

- 内置的具有温湿度补偿功能的进口微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速，保证负压气幕的稳定。同时兼顾传感器的有效防护。

- 带20W紫外线杀菌灯一个，消除微生物污染隐患，当风机、二个36W荧光灯、移门玻璃关闭后，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯预约定时。照明系统采用LED名牌灯具,护眼设计,同比照度节能65%。

- ModBus网络通讯接口：实时输出安全柜运行状态的各项参数，便于远程监控。并能接受远程操作信号。便于医疗器械的实时监控和记录。

- 工作区配置双防水插座设计，具有断电保护功能，提供四个可连接实验室专用阀门的水汽接管通道，便于操作者使用。

- 工作状态监测与显示  彩屏 LCD伴有相关操作程序提示友好界面，监视显示项目：过滤器寿命显示及报警、风机运行状态监测与故障报警工作窗开启超过规定高度报警；实时监测与显示下降风速；吸入口风速。机组运行时间累计与显示。

- 气流平衡生物防护人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次，狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次受试产品防护：菌落总数≤5 CFU/每次交叉感染防护：菌落总数≤2 CFU/每次。

- 移窗清洗即可进行移窗玻璃的全幅擦洗消毒，无死角。

- 环保节能在运行状态下关闭前窗，3s后安全柜能进入低速节能运行模式，维持操作区的洁净度。一旦需要工作打开移窗，安全柜即刻进入正常运行状态，无需等待自净时间。有效提高操作人员的工作效率。

- 预约功能内置万年历，可任意设置紫外灯的预约启停日期、时间以及延时关闭等。

- 失电记忆电源意外失电回复供电后，安全柜能循迹失电前运行状态，自行恢复运行状态并保持。充分保护操作人员的安全

- 可选配仓内扫描系统。

- 质保2年，在新疆有售后服务机构，提供多名工程师名单。

- 备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为无创脑水肿动态监护仪。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第一部分供应商须知前附表第19条进行评审。

标项三 技术要求（进口设备）

一、高端无创呼吸机

（一）设备名称：高端无创呼吸机

（二）数量：2台

（三）技术要求：

1.适用病人：成人

2.儿童：(≥20 kg)

3.通气模式：

持续气道正压 (CPAP)

双水平正压通气自主/备用模式 (BiPAP S/T)

压力控制通气 (PCV)

*平均容量保证压力支持 (AVAPS)

- 设 置：

- C-Flex                          关闭，1到3级

CPAP                            4 到 25 cmH2O

EPAP                            4 到 25 cmH2O

IPAP                            4 到 40 cmH2O

(吸气时间)                       0.30 到 3.00 s

(AVAPS模式下最大IPAP)           6 到 40 cmH2O

(AVAPS模式下最小IPAP)           5 到 30 cmH2O

*吸入氧浓度调节(FiO2)            21 到 100%，调节精度1%

延迟上升时间                    关闭， 5 到 45 min

呼吸频率                        4 到 60 BPM（次/分）

上升时间                        1 到 5级

全自动吸气触发和吸气切换灵敏度调节

AVAPS 目标潮气量                200 到 2000 ml

5病人数据(监测参数)：1、病人数据窗口

呼吸相/触发指示     自主，时控，呼气

吸气峰压PIP         0 到 50 cmH2O

*病人/全部漏气量     0 到 200 l/min

病人触发比例        0 到 100%

呼吸频度            0 到 90 BPM（次/分）

Ti/Ttot             0 到 91%

分钟通气量          0 到 99.0 l/min

潮气量              0 到 3000 ml

6.波形窗口

P波形               0 到 50 cmH2O

V波形              -240 到 240 l/min

V 波形              0 到 3000 ml

7.报警   高呼吸频率报警        5 到 90 BPM（次/分）

低呼吸频率报警        1 到 89 BPM（次/分）

高潮气量报警          200 到 2500 ml

低潮气量报警          关闭 到 1500 ml

高吸气压力报警        5 到 50 cmH2O

低吸气压力报警        关闭， 1 到 40 cmH2O

低分钟通气量报警     关闭， 0.1 到 99 l/min

低吸气压力延迟时间    5 到 60 s

8.常规   *流量范围           -240 to 240 l/min

氧气输入压力范围    276 to 600 kPa

氧气输入接口        阳性或阴性

动态压力调整         ± (2 cmH2O + 目标值的 4%)

电源打开后9秒钟可以开始通气

噪声               <45 dBA at 1 m

9.物理参数：*屏幕 ≥12.1英寸彩色触摸屏

二、高端有创呼吸机技术要求

（一）设备名称：高端有创呼吸机

（二）数量：1台

- （三）一般要求：

1、原装进口，满足成人、儿童通气要求

*2、中文操作界面，内置式高亮液晶屏幕显示，触摸屏幕≥15寸

3、操作简单，方便，操作界面可以个性化配置

4、屏幕数据和图形可采用USB一键导入和导出.

5、内置电子书，方便临床医生查阅.

- （四）呼吸模式：

一般通气：

容量辅助/控制（VC-A/C）

容量控制通气(VC-CMV)

容量同步间歇指令通气（VC-SIMV）

压力辅助/控制(PC-CMV)

*双水平气道正压通气(PC-BIPAP)

压力支持通气（PC-PSV）

容量同步间歇指令通气（PC-SIMV）

持续气道正压通气（CPAP/PEEP）

高流速氧疗

- （五）呼吸机参数设定：

- *潮气量：20-3000ml， 用于从儿童到成人的所有病人。

- 呼吸频率：0-150bpm

- 吸入流量：0-180L/min

- 吸气时间：0.1-10S，APRV时0.1-30S

- 呼气时间：0.1-10S，APRV时0.1-30S

- PEEP：0-50CMH2O

- 吸入压力（PC/PS）：0-95 CMH2O

- 压力上升时间；0-2S

- O2浓度：21-100%

- 触发灵敏度：0.2-15L/min

- （六）监测参数要求：

1、监测参数精确

潮气量监测(0-4000ml)：吸入潮气量，呼出潮气量

呼吸频率监测(0-150/min)：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

分钟通气量监测(0-99L/min)：分钟通气量MV，自主分钟通气量，泄漏分钟通气量。

气道压力监测(0-99mbar)：气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压，内源性PEEP

吸入气体温度：18-51

吸入氧浓度:21－100％

2、可以区别监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量

3、肺力学监测

气道阻力R（0-600mbar/L/S）

肺顺应性C（0-300ml/mbar）

4、波形监测

压力时间曲线，流量时间曲线，容量时间曲线

*5、呼吸环

有压力-容量， 容量-流速， 流速-压力环。为了便于临床分析，环和通气参数可以同时在屏幕上显示，环可以放大至全屏，可以设置参考环，可以被冻结。

6、大屏幕呼吸监测显示

*7、脱机参数监测

浅快呼吸指数RSB

测定口腔闭合压P0.1

最大吸气负压NIF

- （七）报警参数要求

1、报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间、呼吸频率过快报警，吸入潮气量过高报警

2、呼吸回路断开报警

3、智能三级声光报警系统，

4、具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

5、中文报警显示

- （八）性能要求

1、高压供氧压力：3－6Bar

- 2、具有待机功能并能根据病人理想体重进行各参数的设置

3、具有智能程序吸痰功能

4、具有吸气保持功能和呼气保持功能

5、可以根据需要对主要监测值进行屏幕的预设功能

6、可以对所有参数进行记录，预设并储存任意8个参数的趋势图，可以同时显示其中的2条趋势图。时间长达24小时，方便动态观察参数变化，判断病情。

7、为方便检查，所有报警、相关记录和事件均入记录本中，多大1500条

8、精确耐用的外置式传感器，可以随时取下方便消毒。传感器失灵时，不影响呼吸机运行

9、漏气补偿功能

10、湿化器配置为F&P 810型

*11、顺磁氧监测氧浓度技术，终身不用采购氧电池。

三、转运呼吸机技术要求

（一）设备名称：高端有创呼吸机

（二）数量：4台

（三）技术要求：

* 1.原装进口，广泛适用于成人及儿童；防水（IPX4级，防泼溅），防震（能承受最高从75cm的高度下落的冲击），可用于低温（-20至50摄氏度）大雨（IPX4）等恶劣天气环境的现场救护，转运。

2.可有专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案，可随气瓶固定于床边，救护车及病房墙壁

3.气体驱动，可接各式钢瓶及中央气源，并具备各种标准管道接口，实现不同气源间迅速转换.

4.内置电池可达9小时，支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置，无须重置参数)

5.≥4.3英寸高精度液晶触摸显示屏，实时显示压力波形、流速波形，同时显示监测参数、设置值等信息

*6.可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气，漏气补偿≥100L/min

7.呼吸模式：定压、定容、辅助自主呼吸，VC-CMV，VC-AC，SPN-CPAP/NIV，

8.具备CPR功能，一键启动，自动优化报警设置。心肺复苏时不中断通气，提高抢救成功率

9.FiO2 40%或者100%，

- 10.Vt:100-2000mL， *具有BTPS功能和海拔补偿，保证潮气量精确输送

11.呼吸频率 2-50/min，

12.流速触发，触发灵敏度 3-15L/min

13.最大吸气流量100L/min，

14.内置PEEP阀，PEEP：0-20mbar

四、小儿常频呼吸机技术要求

（一）设备名称：小儿常频呼吸机

（二）数量：2台

（三）技术要求：

年龄段：0-13岁

1：动力

*超静音涡轮供气：涡轮为匀速工作，由精密电磁阀控制流速，大大提高涡轮的使用寿命及降低了噪音。最大持续流速*40l/min。

2：结构

1.显示屏幕＞8"TFT彩色触摸屏幕

2.重量＜5kg

3.主动呼气阀

4.近心端流速传感器：精确度高，反应灵敏，减少病人误触发

（四）.病人类型：儿童

（五）常规通气模式

1. (S)CMV+   容量型辅助/控制通气

2. SIMV+   容量型同步间歇指令通气

3. PCV+   压力型辅助/控制通气

4. P-SIMV+   压力型同步间歇指令通气

5. SPONT   持续气道正压通气

（六）特殊通气模式

1. APV cmv   P-CMV中的适应性压力通气

2. APV simv   P-SIMV中的适应性压力通气

（七）特殊功能

1. 手动呼吸

2. 雾化： 1. 气动
2. 可设置雾化时间
3. 可设置吸气相，呼气相或持续雾化

3. 富氧

4. 待机：待机时没有持续流速，需重新按待机键后才能恢复通气；防止待机时对病人的意外伤害

5. 窒息后备通气：智能窒息后备通气

6. 漏气补偿*：自动响应各种漏气和适应所有模式下的触发灵敏度

7. 低压氧接入：可使用氧气包等

8. 截屏：USB接口数据输出及导入

9. 智能吸痰工具：自动识别吸痰操作,自动识别管路连接,吸痰前后自动给氧2分钟

10. Psync：保证频率通气

11.屏幕锁

12.吸气屏气

13.屏幕亮度调节

14.配置快速启动设置：可预先设置至少3种病人类型，通气模式及参数

15.显示氧气消耗

16.转运功能*：*支持低压氧模式：≤15升/分钟，
*高效后备电池：标准3小时45分钟

（八）设置参数

- 1.频率：1-80次/分

- 2.潮气量/目标潮气量：2-300ml

- 3.PEEP/CPAP，Plow：3-25cmH2O

- 4.氧气：21-100%

- 5.吸呼比：1:9-4:1

- 6.吸气时间：0.1-12s

- 7.峰流速：0-260l/min

- 8.流速触发灵敏度：0.1-5l/min

- 9.呼气切换灵敏度：5-80%吸气峰流速可调

- 10.压力控制/压力支持：0-45cmH2O

- 11.压力延迟上升时间：0-600ms

（九）监测参数

压力：峰压，平均压，平台压，PEEP/CPAP

流速：吸气峰流速，呼气峰流速

容量：吸入潮气量，呼出潮气量，呼出分钟通气量，自主呼出分钟通气量，漏气量

时间：吸气时间，呼气时间，I:E，总呼吸频率，自主呼吸频率

氧气：气道氧浓度

肺功能参数：吸气阻力，静态顺应性，AutoPEEP，呼气时间常数，浅快呼吸指数，压力时间乘积，P0.1

酷屏*：脱机指示窗组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机。

（十）报警参数

操作者可调报警   低/高分钟通气量，低/高呼吸频率，低/高压力，低/高潮气量，低/高O2浓度，窒息时间

特殊报警   氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、流量传感器、呼气阀、压力限制、电源、电池、气源、氧浓度

（十一）电源和供气

输入电源   100至240V交流电，50/60Hz

氧气供应   280到600kPa，最大流速200 l/min

（十二）通讯接口

USB

- 小儿高频震荡呼吸机技术要求（本标项核心产品）

（一）设备名称：小儿高频震荡呼吸机

（二）数量：1台

（三）技术要求：

一、功能要求：

原装进口高频震荡呼吸机

- 专用纯高频振荡呼吸机

- 分类：活塞往复运动隔膜振荡原理

- 振荡器直径>15cm

- 适用范围：35㎏以下

- 吸气相：带有主动吸气功能

- *呼气相：带有主动呼气功能

管路：专业单管高频管路，硬质材料以降低压力衰减

二、具体参数：

1.基础气流：0-40LPM（升/ 分）

- 平均气道压调节范围：3-45cmH2O

- 振幅（ΔP）调节范围：> 90cmH2O

- 振荡频率：3-15 Hz

- 吸气时间百分比%：30-50%

- 氧浓度可调：21%-100%

2.监测报警：

- 安全性报警：Paw > 60 cmH2O 和Paw < 5 cmH2O

- 警告：气道压力过高 和气道压力过低

- 报警提示：震荡器过热、电池电量低、气源压力低、电源丢失、震荡器停止

3.电气参数：

- 交流电：100 VAC– 240 VAC, 4.0A - 7.5A， 50 - 60 Hz

混氧器入口压力：40-60psig (2.8-4.1 bar), 最大流速60 （升/ 分） (±10%)

冷却气入口压：40-60 psig (2.8-4.1 bar), 最大流速28 （升/ 分）(±10%)

4.其他要求：

1、费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、新疆需有维修点，质保2年，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

3、提供机器的操作和维修手册

六、颅内压监护仪技术要求

（一）设备名称：颅内压监护仪

（二）数量：1台

（三）技术要求：

1.监护方式：微创伤直接监护,最小探头直径为1mm

2：检测参数：颅内舒张压,颅内收缩压；

3：波形预示功能：波形的变化提前预示颅内压的上升，提示医生对患者进行及时处理

4：波形回放功能：≥100h颅内压波形回放功能

5：颅内压监：范围和精度：-10mmHg--+125mmHg；±1mmHg

6：温度检测精度：显示范围：30---42℃

精度：±0.3℃

7：报警功能：颅内压上限报警

8：电源：交流电电源；可充电电池

9：监测部位：脑实质、脑室、硬膜

10：传感器类型：压电技术，没有电磁干扰，提高测量的精度

11：调零方式：外置机械调零，可重复，入颅后无需再调零

12：数据输出：7英寸触摸屏显示，全中文操作界面并且支持USB数据导出

13：外引流功能：配套专用引流功能，脑脊液采样分析和辅助减压治疗

七、心输出量测量仪(PICCO2)（一台）

一、功能要求：

1、 PiCCO2能够实现全面的血流动力学监护，监测所得参数全面可靠,可以同时进行心肺功能监测。

2、经过校准的脉搏连续心输出量，即使是血流动力学严重不稳病人也能确保数据精确。

3、无需另外设置颈内通路，通过现有中心静脉导管，进行持续监测

4、在原先的热稀释方法基础上改良，经肺热稀释技术使得并发症，操作创伤性大大降低，同一病人连续监测时间可达10天。同时,经过近20年的临床使用验证,所得参数精确性得到了充分论证,能够为临床工作提供大量的文献支持。

二、具体参数：

1、评估心脏功能的指标：经肺热稀释法CO 及动脉轮廓分析法获得的持续CO

2、反应心肌收缩力的指标：每搏输出量（SV）、全心射血分数（GEF）、心功能指数（CFI）、左室收缩力指数（dp/dtmax）

3、反应容量状态的指标：全心舒张末容积（GEDV）、胸腔内血容积（ITBV）

4、预测对扩容反应能力的指标：脉压变异（PPV）、每搏量变异（SVV）

5、评价血管外肺水的指标(EVLW)、肺血管通透指数（PVPI）

6、能通过动脉穿刺获取持续的有创血压监测

7、能够获得目前其他技术无法实现的参数

  - 全心舒张末容积（GEDV）、胸腔内血容积（ITBV）

- 相比较灌注压力，能更好的评估心脏前负荷	和心脏灌注压力不同，容量反映前负荷不会因为机械通气，腹腔内高压等因素产生误差，更好的帮助临床进行容量以及药物管理。

  - 床边直接量化血管外肺水 (EVLW)、肺血管通透指数（PVPI）

- 血管外肺水值和死亡率密切相关不但能够判断有无肺水肿，肺水肿严重程度还可以鉴别肺水肿类型，并评价肺部对扩容的承受度。

附件及配套设备：

1、PiCCO2容量监测仪1台；注射液温度感受器电缆线1根；血液温度感受器电缆1根，AUX适配器2根；光学模块1个；压力电缆线2根；主电源1根.

三、其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、提供新疆总代理或国内总代理授权书。

3、新疆需有维修点，质保2年，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

4、提供机器的操作和维修手册

BIS脑电双频谱指数测量仪技术参数（1台）

1、*系统组成：主流品牌，原装进口单机。主机，数据转换器，患者联线，输液架固定器，电源线。

2、供电及散热:常规交流电源，具备风扇散热功能。

3、*BIS指数（脑电双频谱指数Bispectral Index）:实时，范围100～0（从完全清醒～无脑电信号）显示实时患者镇静、催眠程度。

4、信号质量指数（SQI）:范围0～100，实时监测记录信号质量。

5、肌电信号:实时监测范围在70～110HZ肌电强度，提供肌电活动和干扰的参考依据。

6、*同屏脑电波显示功能:支持双通道脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。

7、爆发性抑制比率（SR）:范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全。

8、*BIS趋势图:实时观察脑电双频谱指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化。

9、*超强滤波功能:有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的诊断提供保证。

10、*数据存储、导出功能:可存储1200小时的数据和72小时趋势图形；具备所有数据USB端口输出、下载功能。

11、BIS日志显示功能:显示全过程的BIS数值和图形，并持续更新。

12、*BIS图表数据时间间隔可选:1、5、10、15、30和60分钟间隔可选。

13、打印功能:可通过移动存储器打印快照和分析数据。

14、*快照功能:可记录存储趋势显示上的重要事件。

15、报警限制功能:可调设高、低限报警数值。

16、报警限制范围显示格式可选:彩色条形和平行线显示两种模式可选

报警音量可调:5档音量可选。

17、*BIS趋势平滑率:提供三种平滑率选择：10，15和30秒，满足不同科室，不同患者状态的监测要求。

18、时间/日期和清除存储数据:可以。

19、*患者联线信息提示:提示问题信息及处理办法。

20、*传感器数据显示功能:显示传感器上每一探头电阻值。

21、传感器位置自检功能:自动,带有直觉信息提示及处理办法。

22、手术室模式:有。

23、ICU模式:ICU、术后恢复室均可使用。

24、系统自检功能:主机、数据转换器、传感器顺序自检。

25、保存设置功能:保存当前设置、恢复出厂设置及前次设置。

26、电池工作时间:提供大约45分钟的工作时间。

27、人工假象检测功能:自动检测。

28、*自动诊断功能:有。

29、*抗干扰能力强:主机对干扰波装有硬件、软件过滤器，传感器双通道抗电刀干扰设计。

30、数据导出接口:一个RS232端口，两个USB端口（A型和B型）。

31、显示窗口尺寸和类型:6.6英寸，彩色触摸屏。

32、*单机软件升级:终身免费软件版本升级  具有功能拓展能力。

33、*病例演示功能:有。

34、采样率:16384次/秒。

35、输入阻抗:专业脑电电极，微伏级阻抗。

36、脑电电极:专业脑电传感器，银/氯化银电极，采用Zipprep专利技术并使用专用连接器。

37、EEG扫描速度：25mm/s。

38、EEG范围：单通道显示-25μV/div，双通道或四通道显示- 50μ V/div:单通道显示-25μV/div，双通道或四通道显示- 50μ V/div。

39、安全等级： :射频辐射CISPR 11-A类，谐波辐射IEC 6100-3-2 – A类；系40、统防电击类型：1类； 系统防电击等级：BF型；。

41、监护仪防水等级：IPX2；BISx防水等级：IPX4。

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为小儿高频震荡呼吸机。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第一部分供应商须知前附表第19条进行评审。

标项四

主动脉内球囊反搏泵技术参数

- 一、项目名称及用途：主动脉内球囊反搏泵

主要用于对主动脉球囊进行充气和排气，通过反搏原理为左心室提供了暂时的支持。支持病人心脏功能，有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压状况。适用于手术室、 导管室、 CCU、ICU等科室急救时使用。

- 二、配置与特别要求：

由主机一台、可拆卸显示屏一部、触摸控制面板一部、全导ECG电缆及导联线一套、压力电缆线一条、塑料防雨套一个、通用扳手一个、两轮拉车一部、四轮推车一部、原装进口超声多普勒下肢血流检测装置一套组成。

主机要求：内置热敏打印机一部，热插拔锂电池两套，可反复填充高容量氦气瓶一支，可调高度盐水支架一个。

- 三、主要技术参数与性能指标：

- 1、尺寸小巧，要求小于58cm高 x 41 cm厚 x 34 cm宽，主机重量小于25Kg，便于运送危重病人，符合通过救护车或直升机运送患者时的严格要求：尺寸和重量的减少大大方便设备提起并放入车辆；可热插拔的锂电池可通过备用电池提供无限可能的运行时间。

- *2、显示屏：选用大尺寸界面，大于24 cm x 18 cm，对角线尺寸≥31 cm (12.1 in)，分辨率1024 水平 x 768 垂直。显示波形的显示屏可按ECG、病人血压、球囊压力分类同步显示更多病人参数。

- 3、触摸控制面板：优化的帮助信息及参数选择的导航菜单（弹出/隐藏一键控制）。背光液晶显示屏在各种照明条件下均可见，无需使用备用光源。

- *4、操作系统：除英文系统外，还可以选择全中文的操作系统、全中文的帮助软件。急救过程中任何时候出现提示信息或报警信息时，按帮助键即可获得全面中文的帮助信息，快速指导用户解决问题。

- 5、智能时相计算：

（1）机器可全自动准确选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准以获得最佳反搏效果。

（2）可实时显示充气和放气时相的设定。

- 6、工作模式：

（1）全自动工作模式：拥有全自动智能感知软件，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间。

（2）在心电图（ECG）触发时，对窦性心律、快速性心律、室性心律、房颤等情况，机器均可以在心电图(ECG)一种模式下自动感知、并快速有效地做出处理。

- 7、触发模式设定（要求5种以下触发模式）：

（1）ECG触发

（2）血压触发

（3）内置触发

（4）A起搏触发

（5）V/A-V起搏触发

- 8、触发性能

（1）ECG触发的阈值更低（80uv），提高触发能力，甚至ECG电压幅度极低亦可触发。

（2）改善高 T 波抑制能力（与心肌缺血有关）当 T 波比R波高 120% 的时候，仍可识别并抑制，当患者出现高 T 波时，降低出现误触发的发生率。

（3）在起搏器 v/av触发时，功能增强，可支持更高在起搏器 v/av触发中，改善触发范围心率。（v 与a-v起搏模式可控制到 180BPM）

（4）抗电外科噪声干扰的能力更强，在切换到压力触发之前，可使反搏泵在ECG 触发状态保持更长时间。

- *9、增强的起搏器检测：新算法能够同时检查和分析多个导联的起搏器尖峰信号，操作人员可通过触摸屏调节起搏器检测的灵敏度，最大限度降低出现伪起搏器峰值的可能性，要求 1) 提高识别起搏器尖峰信号的能力 2) 可消除伪起搏器尖峰信号灵敏度（能力）：1-4Bar可调。

- *10、ECG导联的故障管理：能够精确定位和显示故障/断开的电极：具备可发现哪个导联和/或电极与患者“脱离”并自动寻找哪个导联和/或电极与患者“脱离”的新功能，快速解决故障，节省临床医生的时间。

- *11、增强的气动系统：要求新型涡旋压缩机

（1）空气在连续的螺旋路径中移动；

（2）不需要提供消音罩，因为噪声/振动较低（更小巧/更轻/更安静），设备工作时安静无噪音，患者使用更舒适；

（3）驱动压缩机的能量要求更少；

（4）按要求控制电机的速度；

（5）根据心率的变化上升或降低；

（6）降低噪声、减少重量并降低功耗。

- 12、具备光纤传导先进功能：

*（1）配合来自航空航天领域的光纤传导技术反搏球囊，可以实现动脉血压体内自动校准，充放气更精准。更小的管径技术可降低创伤并有效减少血管并发症。

（2）光纤传导技术使开始治疗更快速，信号采集更迅速，对心率与心律变化的识别跟踪更敏捷。

- 13、气动系统速度：球囊在舒张期中可保持更长时间的充气状态,有助于优化舒张期增压。

（1）自动充气时间

- 启动时自动充气/压力校准时间（带光纤）-46 秒

- 启动后自动充气/压力校准时间（带光纤）-18 秒

- 启动时自动充气时间（不带光纤）-20 秒

- 启动后自动充气时间（不带光纤）-7 秒

（2）气动速度

- 充气/放气速度（血压正常的患者）：HR 80 = 229 毫秒；HR 150 = 226 毫秒

- *14冷凝液清除：冷凝液清除系统利用Nafion™ 技术 – 高效零能耗技术：

（1）在每个充气/抽气周期中，从系统中持续清除水蒸汽；

（2）新系统不需要利用电力去除冷凝，不需要把水蒸汽转化为液体，因此除水系统更高效，除水过程不会消耗能量。

（3）除水系统更小巧，重量更轻。

- 15、驱动气体为医用级专业氦气，纯度：99.999%，容量为2000PSI。

- 16、优化患者连接，简单易用

（1）ECG 输入（直接）

- 绿色编码和插头（采用行标设计，只允许连接适合的电缆）

- 压力输入（直接）

- 红色编码和插头（采用行标设计，只允许连接适合的电缆）

（2）压力波形

- 红色

- 直接连接 - 显示“光纤”或“传感器”

- 17、优化用户管理

（1）自动收回电源线；

（2）隐蔽式氦气瓶仓。

- 18电池图标

- 2 个图标，每块电池 1 个；

- 剩余电量使用时间< 30 分钟，生成中优先级警报，并以 5 分钟为增量显示剩余电量使用时间。

- 19、低电平输出 BP 信号的传输

把普通BP信号从泵送至患者监视器的新功能（不仅仅局限于使用光纤信号外部监护仪输出连接口，给临床医生更多的选择）。

- 20、具有锁屏管理功能：2分钟无活动的时间后自动锁定；出现任何技术、高、中或低优先级警报时自动解锁；操作人员可以手动锁定/解锁.

- 21、安全性能：

（1）具备安全盘隔离保护装置，有效隔离高压氦气保护病人更安全；气囊长期使用不变形。

（2）具备防回血监测安全装置，保护病人安全，保护机器的马达不受污染。

*（3）具备多普勒监测下肢血流装置，以便及时监测下肢血流，防止下肢缺血并发症发生。

- *22、先进的维修诊断软件：具有内置维修诊断软件，使维修诊断电子化，可在极短时间内诊断排除故障。

- 23、报警系统：

（1）多级报警设计，报警设置控制可手动或自动多种选择。

（2）反搏压报警：当压力波形不允许进行分析时，报警限值不再自动，尽可能减少烦人的报警。在设定反搏压报警限之设定至最大值，学习时间增加到3分钟。

- 24打印机：

（1）热敏打印机。点密度：400点/英寸，记录速度25mm/s。.

（2）一键式打印：可以定义打印长度；同时打印心电图波、动脉压波、气囊压波三条中的任意一条或两条。

- 25、主机电路参数：

（1）系统基本结构：标准组件系统包括显示和控制组件、气体驱动系统。

（2）主电源： 220-240VAC±10%；50/60Hz±3Hz。

（3）内置蓄电池：免维护铅酸蓄电池。24VDC，17.2安培小时，连续供电>2.5小时（心率90bpm）。

（4）*防高频电干扰功能：系统具有内部ECG的自动电刀干扰抑制和电除颤自保护功能；同时系统应配备抗电刀干扰导线。

第五章  投标文件格式

目   录

一、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（三）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（四）不参与围标串标承诺书

（五）投标保证金

（六）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图

二、商务文件

(一)投标函

(二)供应商医疗器械经营许可证

(三）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（国产设备生产厂家须提供，复印件）

(四）供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项一、标项二不适用）

(五) 开标一览表

(六) 报价明细表

(七) 商务条款偏离表

(八) 供应商近三年（2017年10月01日至今）所投产品销售业绩

(九) 信誉证明文件

(十)中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(十一)节能、环保产品明细表（如有）

(十二) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

三、技术文件

(一)技术条款偏离表

(二)产品详细配置清单；

(三)供应商所投产品技术支持资料。

(三)售后服务承诺

(四)供应商认为有必要的其他技术资料

四、其他资料

# 一、资格证明文件

（一）营业执照

提供加盖供应商企业公章的企业营业执照复印件

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（反面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（三）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）

内容为：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商盖章

年   月   日

（四）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：

法定代表人（签字或盖章）

供应商（盖公章）：

（五） 投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（六）附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图

（须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内从网站中打印。）

# 二、商务文件

（一）投标函

投 标 函

（采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价       元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见明细报价表。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备的质保期为     年。

4.我方承诺交货期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。

3.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

4.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

5.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

6.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

7.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

8.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

9.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

10.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

11.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

12.综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

13.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

二○二○年   月    日

（一）供应商医疗器械经营许可证

供应商加盖企业公章的医疗器械经营许可证复印件

(二）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须提供医疗器械生产许可证复印件（国产设备生产厂家须提供，复印件）；

(三）供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（国产设备除外，标项一、标项二不适用）

（四）开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：2020xzj5-072/标项                                      单位：元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备价 | 运杂费 | 安装调试费 | 交货期 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                        供应商（盖公章）：

注：1、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、项目编号按照2020xzj5-072/标项一、2020xzj5-072/标项二等依次类推。

(五) 报价明细表

投标产品名称、数量、规格及报价明细表

（此表由各供应商按照每包招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表人签字：                           供应商（盖公章）：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

（六）商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（七） 供应商近三年（2017年10月01日至今）类似项目业绩所投产品销售业绩

供应商近三年类似项目业绩表

| 序号 | 设备名称 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：每项业绩须附证明资料如中标或成交通知书或合同，复印件加盖公章，未提供的证明材料的评审时不予计分。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（八）信誉证明文件

供应商信誉、履约能力（包括近三年的财务运营状况、审计报告）等情况提供相关证明文件，新成立企业须提供相关证明文件。

（九）中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供。如为中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业须提供下列资料，非上述企业可不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：  年  月  日

（注：供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

小、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：

1、小、微型企业产品价格需扣除的须提供；

2、如所投货物为小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（十）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）

环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                                 价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（十一）供应商认为有必要提供的其他商务资料

# 三、技术部分

（一）技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 技术支持资料所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）产品详细配置清单；

（三）供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、对外公开发行的印刷版彩页；进口设备还应提供设备出厂原始数据date sheet(技术白皮书)等资料。

（四）售后服务承诺

售后服务承诺（含维保计划）

售后承诺书格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案和培训计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、其他供应商认为必要的承诺内容

（五）投标人认为有必要的其他技术资料

# 四、其他资料

此部分填报：

1.招标文件未提供格式的内容

2.供应商认为有必要的其他资料