谈  判  文  件

项目编号：0634-224XZ1ZH0265

项目名称：新冠核酸检测设备采购项目

委托单位：克拉玛依市疾病预防控制中心

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 谈判邀请	3

第二部分  供应商须知	5

供应商须知附表	7

A  说　明	9

B  谈判文件	10

C  谈判响应文件的编写	10

D  谈判响应文件的递交	13

E  谈判程序	14

F  授予合同	17

G  谈判失败条件	17

第三部分  货物需求及技术要求	19

第四部分  合同一般条款（仅供参考）	21

第五部分　合同特殊条款	27

第六部分　范本格式	29

# 第一部分 谈判邀请

项目编号：0634-224XZ1ZH0265

- 新疆招标有限公司受克拉玛依市疾病预防控制中心的委托，对克拉玛依市疾病预防控制中心新冠核酸检测设备采购项目（预算金额：761.03万元）下的货物及其相关服务组织竞争性谈判采购。兹邀请合格供应商以密封谈判响应文件的形式前来参加竞争性谈判。

项目内容：新冠核酸检测设备采购项目（预算金额：761.03万元）

| 区域划分 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算 单价（元） | 预算单价合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂准备区 | 1 | 超净工作台 | 2 | 9800 | 19600 |  |
|  | 2 | 超纯水仪 | 1 | 65000 | 65000 |  |
|  | 3 | 医用冷冻箱 | 1 | 26000 | 26000 |  |
|  | 4 | 全自动移液工作站 | 1 | 140000 | 140000 |  |
|  | 5 | 双温冰箱 | 1 | 23000 | 23000 |  |
|  | 6 | 移液器1-1000μl4规格（套，带架）） | 3 | 8000 | 24000 |  |
|  | 7 | 八道移液器 | 2 | 1200 | 2400 |  |
|  | 8 | 漩涡混合器 | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | 9 | 微孔板离心机 | 2 | 7000 | 14000 |  |
|  | 10 | 手掌式离心机 | 2 | 1800 | 3600 |  |
| 样本制备区 | 11 | 生物安全柜（核心设备） | 8 | 58000 | 464000 |  |
|  | 12 | 全自动核酸提取仪（核心设备） | 11 | 65000 | 715000 |  |
|  | 13 | 自动封膜仪 | 1 | 18000 | 18000 |  |
|  | 14 | 医用冷藏箱 | 4 | 22000 | 88000 | 样本临时储存 |
|  | 15 | 超低温冰箱 | 1 | 68000 | 68000 |  |
|  | 16 | 双温冰箱 | 1 | 23000 | 23000 |  |
|  | 17 | 手掌式离心机 | 6 | 1800 | 10800 |  |
|  | 18 | 核酸病毒振荡器 | 6 | 4200 | 25200 |  |
|  | 19 | 漩涡混合器 | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | 20 | 全自动移液工作站 | 2 | 140000 | 280000 |  |
|  | 21 | 微孔板离心机 | 2 | 7000 | 14000 |  |
|  | 22 | 低温高速离心机 | 1 | 45000 | 45000 |  |
|  | 23 | 移液器1-1000μl4规格（套，带架）） | 9 | 8000 | 72000 |  |
|  | 24 | 八道移液器（0.5-10ul） | 8 | 1200 | 9600 |  |
|  | 25 | PCR管压盖机 | 2 | 13500 | 27000 |  |
|  | 26 | 八连管开盖器 | 6 | 450 | 2700 |  |
|  | 27 | 八连管辅助器 | 6 | 500 | 3000 |  |
| 扩增区 | 28 | 实时荧光定量PCR仪（核心设备） | 26 | 175000 | 4550000 |  |
| 洗消间 | 29 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 80000 | 160000 |  |
| 消毒 | 30 | 移动紫外灯 | 8 | 800 | 6400 |  |
| 其它 | 31 | 恒温核酸扩增检测分析仪（快检）（核心设备） | 1 | 650000 | 650000 |  |
|  | 32 | 干燥箱 | 2 | 29000 | 58000 |  |

2、供应商的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.1. 具有独立承担民事责任的能力；

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

2.5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.7. 本项目不接受联合体投标。

2.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9 本项目特殊要求：

2.9.1具有医疗器械经营资格；

2.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

3、获取谈判文件的时间期限、方式：

供应商可从2022年10月9日至2022年10月12日每天上午10:00至14:00，下午14:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理，法定节假日除外。申请获取招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件及上述第2.9项特殊要求内容文件。

4、公告期限：3个工作日。

5、谈判响应截止时间、开标时间：2022年10月13日11 :00时（北京时间）

6、开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

评标地点：新疆克拉玛依市通讯路44号

7、联系方式：

7.1采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市友好南路179号

电子信箱：64340908@qq.com

联 系 人：叶哲

电话：18199318986

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：300201370902230557182

7.2采购人名称：克拉玛依市疾病预防控制中心

详细地址：克拉玛依市克拉玛依区西环路62号

联系人：刘老师

联系电话：0990-6257926

# 第二部分  供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.谈判费用

- 谈判文件

6.谈判文件构成

7.谈判文件澄清

8.谈判文件的修改

- 谈判响应文件的编写

9.要求

10. .谈判响应文件语言

11.谈判响应文件的构成

12.谈判响应文件格式

13.谈判响应报价

14.谈判响应货币

15.供应商资格的证明文件

16. 谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

17. 谈判响应有效期

18.谈判响应文件的书写要求

19. 谈判响应保证金

- 谈判响应文件的递交

20.谈判响应文件的密封与标记

21. 谈判响应截止时间

22.谈判响应文件的修改和撤销

- 谈判程序

23.谈判

24.谈判过程

25.谈判响应文件的澄清

26.对谈判响应文件的评审

27.谈判过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有谈判的权力

30.成交通知书

31.签订合同

32.代理服务费

G. 谈判失败条件

## 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：新冠核酸检测设备采购项目 项目编号：0634-224XZ1ZH0265 |
| 2 | 采购人名称：克拉玛依市疾病预防控制中心 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号 邮编：830000 电话：0996-2222077 |
| 4 | 谈判保证金金额：不收取 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商资格标准：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表） 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明） 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）； 6. 法律、行政法规规定的其他条件。 7. 本项目不接受联合体投标。 8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 9 本项目特殊要求： 9.1具有医疗器械经营资格； 9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可； |
| 7 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 2、本项目实行网上投标，采用电子磋商响应文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行磋商响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5、各供应商须在磋商时间在政采云平台自行解密文件。 |
| 8 | 质保期：不少于2年；交货期：采购合同签订后20日内交货并完成安装调试。 |
| 9 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 10 | 谈判响应文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 谈判响应文件递交截止时间：2022年10月13日11 :00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2022年10月13日11 :00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） 地址：新疆克拉玛依市通讯路44号 |
| 授 予 合 同 |  |
| 12 | 质疑电话：18199318986 |
| 13 | 未标注允许进口的产品不接受非国产产品投标。 |
| 14 | 核心设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后投标报价低的同品牌供应商获得中标人推荐资格。 |
| 15 | 本项目将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》、《监狱企业证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 投标产品为《国家节能产品政府采购品目清单》（最新）中非政府强制采购的产品，提供一项国家正规机构出具的节能产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。 投标产品为《国家环保产品政府采购品目清单》（最新）中的产品，提供一项国家正规机构出具的环保产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。 |
| 16 | 谈判轮数和最后报价的其他要求：1、谈判轮数:二次或二次以上；2、最后一轮谈判结束后，所有仍在参加谈判的供应商按照谈判小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有）。 |
| 17 | 注：本项目所投货物如有中小企业制造商，行业划分标准所属行业为制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：成交商须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费，代理服务收费标准：本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算最终下浮40%，标准如下:成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%;成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%;成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%; 支付账户为： 账户名称：新疆招标有限公司 人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行 人民币账号：3002013709022305571 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指克拉玛依市疾病预防控制中心；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交谈判响应文件的制造商或代理商；

2.4 “成交人”系指在本次谈判中成交，将被授予合同的供应商，即成为“成交人”。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供谈判文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

4.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

4.5. 加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

4.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4.7. 本项目不接受联合体投标。

4.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.9 本项目特殊要求：

4.9.1具有医疗器械经营资格；

4.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

5．谈判费用

5.1 无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

## B  谈判文件

6．谈判文件构成

6.1谈判文件包括：

（1）谈判邀请；

（2）供应商须知；

（3）货物需求及技术要求；

（4）合同一般条款（仅供参考）

（5）合同特殊条款

（6）范本格式。

6.2 谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判响应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．谈判文件澄清

7.1 供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对谈判文件有质疑，须在得到谈判文件之日起，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。

8.  谈判文件的修改

8.1 对谈判文件进行必要的修改，采购代理机构将在谈判截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。

8.3 在谈判截止时间前，招标机构可视具体情况延长谈判截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

## C  谈判响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判可能被拒绝。

10．谈判语言

10.1谈判响应文件及供应商与采购代理机构就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．谈判响应文件的构成

11.1 供应商编写的谈判响应文件应包括下列内容：

1）、投标承诺书、开标一览表、分项报价表

2）、资格证明文件

3）、所投设备的相关技术/证明资料

4）、投标保证金

5）、招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料

6）、其他补充文件

11.2 供应商应将谈判响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．谈判响应文件格式

12.1 供应商应按谈判文件的范本格式中提供的文件格式填写投标承诺书、开标一览表、分项报价表等。

13．谈判报价

13.1 供应商应在开标一览表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性谈判报价。

13.2 谈判报价应注意下列要求：

13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.2.2竞争性谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.2.3供应商应按照竞争性谈判文件规定格式填报开标一览表，费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对谈判响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以小写表示的金额与大写表示的金额有差异时，以大写表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终谈判报价。如果供应商拒绝确认，则其谈判响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的资格证明文件：

供应商的证明文件：供应商必须提交证明其有资格进行谈判和有能力履行的文件（范本格式），作为谈判响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

15.1. 具有独立承担民事责任的能力；

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

15.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

15.5. 加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

15.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

15.7. 本项目不接受联合体投标。

15.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

15.9 本项目特殊要求：

15.9.1具有医疗器械经营资格；

15.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

注：（1）谈判响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足谈判文件要求，否则将导致废标。

16符合谈判文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．谈判的有效期

17.1 谈判响应文件从谈判之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长谈判响应文件的有效期。

18．谈判响应文件的书写要求。

18.1 判响应文件须打印。（无需提供）

18.2 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由谈判供应商法人或授权代表签章。

18.3谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5谈判响应文件的份数：无需提供。

18.7谈判响应文件应按照谈判文件要求进行编写。

19．谈判保证金

19.1不收取

19.4未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为谈判无效。（不适用）

19.5下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：（不适用）

19.5.1供应商在谈判文件规定的投标有效期内撤回其谈判；

19.5.2成交人在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳代理服务费。

## D  谈判响应文件的递交

20. 谈判响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将谈判响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 谈判响应文件封面应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号：

- 注明“开标时才能启封”

- 谈判单位名称：

20.3为方便谈判，供应商须将正本的投标承诺书、开标一栏表和谈判保证金单独密封，并在信封上标明“谈判报价表”字样，然后再装入正本谈判响应文件密封袋中。（不适用）

20.4谈判响应文件装订要求：谈判响应文件要求不得活页装订（不适用）

21. 谈判响应文件递交截止时间

21.1 谈判响应文件的递交不得迟于2022年10月13日11 :00时（北京时间）

谈判响应文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 所有谈判响应文件必须按采购代理机构在谈判邀请中规定的谈判响应文件递交截止时间之前上传至政采云线上（www.zcygov.cn）。

21.3 出现第8.2款因谈判文件的修改推迟谈判截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．谈判响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在谈判响应文件递交截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 供应商不得在谈判时间起至谈判有效期期满前撤销谈判响应文件。否则采购代理机构将没收其谈判保证金。

## E  谈判程序

23．谈判

23.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加磋商（无需到开标现场）。磋商前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

供应商登录政采云平台，在磋商时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

23.2宣布谈判响应文件开启顺序。

23.3谈判时检查谈判响应文件密封情况。

23.4谈判原则在谈判会议上宣布。

23.5对采购人的纪律要求

采购人不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

23.7 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

23.8对谈判小组成员要求谈判纪律

23.8.1谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件没有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。

23.8.2谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定成交人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．谈判过程

24.1 谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。

24.2在对谈判响应文件进行详细评估之前，监标员将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.3谈判后谈判小组审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 谈判小组将确定每一谈判响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应文件是指符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。初审内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在谈判过程中，谈判小组若发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其谈判报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 在谈判过程中，谈判小组若发现投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标供应商的投标应作废标处理。 |  |
| 3 | 谈判小组应当审查每一谈判响应文件是否对谈判文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。 |  |
| 4 | 谈判小组应当根据谈判文件，审查并逐项列出谈判响应文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性相应谈判文件。 |  |
| 5 | 投标报价未高于设定的预算价格。 |  |
| 6 | 质保期、交货期满足谈判文件要求 |  |
| 7 | 没有不满足谈判文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．谈判响应文件的澄清

25.1为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对认为需要（不是每一个）供应商进行谈判询标，请供应商澄清其谈判内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。谈判时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对谈判内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。

25.3 谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1谈判小组按照谈判文件要求对谈判响应文件中的供应商重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2谈判小组和供应商谈判过程中作出的书面承诺是否符合谈判文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3 谈判小组将根据需要决定对所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

26.4符合采购需求、质量和服务满足谈判文件要求且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

26.5采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

27．谈判过程的保密性

27.1 谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交人的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。

27.2 供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，符合采购需求、质量和服务满足谈判文件要求且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能成交的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有谈判的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部谈判的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 公告成交结果的同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过谈判有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其谈判保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，三十天内按规定的地点与买方签订合同。

买方和成交人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交人拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其谈判保证金。

31.3谈判文件、成交人的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．谈判代理服务费

33.1成交人须向采购代理机构按如下标准和期限交纳谈判代理服务费：

33.1.1成交人须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布成交后一周内，成交人须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳谈判代理服务费。

34供应商应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.供应商在中标后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体内容详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购【2022】17号。

35.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## G  谈判失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

# 第三部分  货物需求及技术要求

| 区域划分 | 序号 | 设备名称 | 型号要求 | 数量 | 预算 单价（元） | 预算单价合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂准备区 | 1 | 超净工作台 | 垂直流双人单面 | 2 | 9800 | 19600 |  |
|  | 2 | 超纯水仪 | 产水水质符合或超过中国实验室用水标准和试验方法(GB6682-2008)及ASTM、CLSI中规定的一级水与三级水的水质标准 | 1 | 65000 | 65000 |  |
|  | 3 | 医用冷冻箱 | 容积≥380L，温度范围-10℃～-86℃ | 1 | 26000 | 26000 |  |
|  | 4 | 全自动移液工作站 | 可放置选配件和符合 SBS 标准的孔板。可一次性处理 8/16/24/96/384 通道移液 | 1 | 140000 | 140000 |  |
|  | 5 | 双温冰箱 | 容积冷藏≥185 冷冻≥97L,冷藏温度2~8度，冷冻温度-20~-30度 | 1 | 23000 | 23000 |  |
|  | 6 | 移液器1-1000μl4规格（套，带架）） | 一套至少包含0.1-2.5μl，0.5-10μl，2-20μl，5-50μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，1000-5000μl，2-10ml | 3 | 8000 | 24000 |  |
|  | 7 | 八道移液器 | 5-50μl | 2 | 1200 | 2400 |  |
|  | 8 | 漩涡混合器 | 点动工作模式，用于少量试样震荡混匀 | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | 9 | 微孔板离心机 | 96孔板瞬时离心机 | 2 | 7000 | 14000 |  |
|  | 10 | 手掌式离心机 | 配8*2/1.5ml转子和8*4*0.2mlPCR排管转子 | 2 | 1800 | 3600 |  |
| 样本制备区 | 11 | 生物安全柜（核心设备） | 双人生物安全柜，帯样品架 | 8 | 58000 | 464000 |  |
|  | 12 | 全自动核酸提取仪（核心设备） | 96通道，帯8台电脑 | 11 | 65000 | 715000 |  |
|  | 13 | 自动封膜仪 | 96孔板封膜机 | 1 | 18000 | 18000 |  |
|  | 14 | 医用冷藏箱 | 2~8℃药品冷藏箱体积大于390L | 4 | 22000 | 88000 | 样本临时储存 |
|  | 15 | 超低温冰箱 | 上下双外门结构，-86℃超低温保存箱，容积≥490L | 1 | 68000 | 68000 |  |
|  | 16 | 双温冰箱 | 容积冷藏≥185 冷冻≥97L,冷藏温度2~8度，冷冻温度-20~-30度 | 1 | 23000 | 23000 |  |
|  | 17 | 手掌式离心机 | 配8*2/1.5ml转子和8*4*0.2mlPCR排管转子 | 6 | 1800 | 10800 |  |
|  | 18 | 核酸病毒振荡器 | 可放置各种型号管架 | 6 | 4200 | 25200 |  |
|  | 19 | 漩涡混合器 | 点动工作模式，用于少量试样震荡混匀 | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | 20 | 全自动移液工作站 | 可放置选配件和符合 SBS 标准的孔板。可一次性处理 8/16/24/96/384 通道移液 | 2 | 140000 | 280000 |  |
|  | 21 | 微孔板离心机 | 96孔板瞬时离心机 | 2 | 7000 | 14000 |  |
|  | 22 | 低温高速离心机 | 含15款不同容量转子 | 1 | 45000 | 45000 |  |
|  | 23 | 移液器1-1000μl4规格（套，带架）） | 一套至少包含0.1-2.5μl，0.5-10μl，2-20μl，5-50μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，1000-5000μl，2-10ml | 9 | 8000 | 72000 |  |
|  | 24 | 八道移液器（0.5-10ul） | 5-50μl | 8 | 1200 | 9600 |  |
|  | 25 | PCR管压盖机 | 用于核酸实验中PCR管压盖封闭，可以一次按压96个PCR管 | 2 | 13500 | 27000 |  |
|  | 26 | 八连管开盖器 | / | 6 | 450 | 2700 |  |
|  | 27 | 八连管辅助器 | / | 6 | 500 | 3000 |  |
| 扩增区 | 28 | 实时荧光定量PCR仪（核心设备） | 96孔，至少4个荧光通道，另配6组UPS，30组置物架（304不锈钢，三层加厚货架2000*600*2000 | 26 | 175000 | 4550000 |  |
| 洗消间 | 29 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 容量110L，温度105℃—138℃ | 2 | 80000 | 160000 |  |
| 消毒 | 30 | 移动紫外灯 | / | 8 | 800 | 6400 |  |
| 其它 | 31 | 恒温核酸扩增检测分析仪（快检）（核心设备） | 小于等于40min完成大于等于24个标本检测 | 1 | 650000 | 650000 |  |
|  | 32 | 干燥箱 | 温度范围：0-100℃，可调可控。有效容积≥150L | 2 | 29000 | 58000 |  |

参数技术要求

一、超净工作台

1. 额定功率：900 W；

2. 气流流速：0.30～0.45m/s；

3. 紫外灯功率：18W；

4. LED日光灯功率：12W；

5. 前窗玻璃最大开口高度：400mm；

6. 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

7. 工作台到地面高度：±750mm；

8. 噪音≤65dB(A)；

9. 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

10. 照明：≥300lx；

11. 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

12. 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

13. 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

14. 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂皱纹白漆；

15. 工作区台面为304不锈钢材质，美观耐腐蚀；台面厚度：50mm；

16. 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

17. 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

18. 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，最大行程范围400mm内任意高度悬停；

19.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

20.紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

21.设置前窗开口安全高度200-350mm，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

22.万向福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

23. 外部尺寸≥（L×D×H）1460*620*1850mm；

24. 内部尺寸≥（L×D×H）1338*530*650mm

二、超纯水仪

1.环境温度：5～45℃

2.电源：AC220V，50Hz

3.系统可制备2种纯水：二级RO纯水和UP超纯水

4.一级RO水电导率：≤进水电导率x2%

5.二级RO水电导率：1-5μs/cm(符合GB6682-92国家实验室三级用水标准)

6.有机物去除率：>99%，当分子量>200道尔顿时

7.颗粒和微生物去除率：>99%

8.产水量（25℃）：15-20升/小时

9.瞬间产水量：2.0升/分钟（储水桶有水时）

10.电阻率：18.25MΩ.cm@25℃(符合GB6682-92国家实验室一级用水标准)

11.重金属离子：＜0.1ppb

12.细菌：＜0.01cfu/ml

13.颗粒物（＞0.22μm）：＜1/ml

14.总有机碳(TOC)：＜10ppb

15.热原(内毒素)：<0.001Eu/ml

16.核糖核酸酶（RNases)：<0.004ng/ml

17.脱氧核糖核酸酶（DNases)：<0.024pg/μl

18.系统整体工艺：主机内置双水箱、3泵系统、带超纯水加药消毒功能、含3路水质监测的双级反渗透、台式型超纯水机

19.系统采用标准双级反渗透工艺（即双膜双泵+中间水箱），确保在不同源水情况下的产水品质稳定

20.主机内置中间水箱，中间水箱（储存一级反渗透RO水）和压力水箱（储存二级反渗透RO水），避免纯水与空气接触带来的污染（公开印刷的宣传册中须有明确体现，否则不予认可）

21.内置一级RO增压泵、二级RO增压泵和循环消毒泵各1只，实现最完备的双级反渗透及系统循环消毒功能

22.具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择

23.取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量

24.超纯水取用时，如低于对水质要求的设定值，系统将使超纯水循环净化，直到水质达标

25.定量取水功能，从10ml-999999ml任意设定

26.定质取水功能，从0.1-18.25 MΩ.cm任意设定

27.在线三路水质监控，实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及温度

28.三路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定)

29.高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到1.0cm-1，电阻电极常数达到0.01cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到0.1℃，确保水质监测的准确性

30.PP、AC预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UF超滤膜的使用寿命均可自行判断（寿命可设定），并可查询耗材已经使用时长、处理水量及更换日期

31.系统具有完善的报警管理功能，主要管理进水、纯水及超纯水水质、进水压力和所有耗材的寿命等报警，报警发生时，自动弹出报警界面，显示并储存当前报警信息

32.具有超纯水内循环功能，循环功能可根据要求，随时开启或关闭

33.具有超纯水全管路加消毒药片消毒功能，可实现循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污

34.系统可自动储存历史系统报警、历史取水水质信息、耗材使用情况等记录，通过USB Host数据接口进行数据的导出，实现数据的可追溯性

35.系统具有4英寸以上触摸屏

36.系统具有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗中的间隔时间和持续时间可设置

三、医用冷冻箱

1.设定温度范围-10℃～-86℃，适用范围在-40℃～-86℃ 范围调节；

2.有效容积≥380L；立式；

3.采用双级复叠碳氢(HC)制冷系统设计；

4.铭牌或标签必须明确制冷剂种类及用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

5.符合《低温保存箱节能环保认证》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心出具的节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；

6.压缩机2个，整机功率≤900W；

7.冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机；

8.微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，

9.标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

10.LED 显示屏，可显示环温及输入电压。

11.标配多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）。

12.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

13.可选配RS485或RS232网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

15. 2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

16.使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≤90mm，相同外形尺寸下，有效提高箱内空间利用率；

17.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

18.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

19.箱体后背＞2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

20.箱内温度均匀性要求，每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，均匀度±5，提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的温度均匀性报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明该实验室同时符合CNAS、ILAC资格）

21.25℃环温时，箱内特性点温度降温到-80℃，用时≤5小时

22.25℃环温时，耗电量应小于9.5Kw.h/24h；需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明其实验室符合CNAS、ILAC资格）；

23.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

24.内部尺寸：≥465*716*1310mm

25.净重/毛重（KG）：≤255/286Kg

四、全自动移液工作站

1.环境温度：5℃-40℃

2.相对湿度：≤85%

3.适用电源：100-240VAC,50/60HZ

4.96通道设备提供多种可选核心：0.5~20 μL、5~200 μL、50~1250 μL具有出色的准确性和重复性

5.采用高精度移液头，可一次性完成 1/8/16/24/48/96 孔板移液操作。其适用的移液量广泛，低至 0.5 µL，高达 1250 µL。除此之外，也能使用 96 通道的移液头来对微孔板中的任何一行进行移液工作而不须另外购置专用的移液头。

6.多通道，每个量程核心都可以自由更换，一台设备完成0.5-1250uL体积的移液， 一分钟即可完成核心更换。

7.全自动移液系统，预编程序导入设备，一键启动可以自动的进行梯度稀释、连续分液、变量分液等功能，同时可实现自动的试管/离心管/孔板之间互相转移液体

8.高精密的制造工艺，使 96 个活塞同步移动，每个通道都是单独的，以排除任何跨通道影响，通道间一致性提供高质量的分析数据，采用 20 μL 移液核心进行小体积移液时，其精度可达准确度±1.5%、精密度≤1.0%，最小工作体积为0.5 μL，最小增量为0.01 μL；

9.触控大屏10.1英寸操作，图形化的操作界面，直观易学，具有程序存储、孔板记忆等功能，最多可以储存999个程序，每个程序最多可以有99步操作，确保具有可重复性、可再现性。

10. 软件灵活的调度功能，可以更容易地控制移液操作的每个细节，如：加卸载吸头、加样、分样、混匀、吹样、排空等的细节参数修改功能；有针对性控制体积校准因子、移液速度等功能，对普通液体和粘稠性液体进行精确的移液和分液；软件有密度调节功能，可根据液体特性进行设置提高移液精度。

11.有针对性的功能可以对普通液体和粘稠性液体进行精确的移液和分液；软件有密度调节功能，可根据液体特性进行设置提高移液精度，根据不同需求能对移液和混合速度可调；

12.电动装/卸吸头设计，确保每个吸头正确安装，并在同一水平线上；采用弹性加载系统，装枪头时，枪头会牢牢锁定在移液头上，。

13.采用多腔一体式双重密封腔体结构，具有很安全的密封结构，保证每个吸头安装牢固，不会漏气漏液；密封的同时亦不会相互干扰，且可适配通用枪头。

14.兼容大部分符合 SBS 标准的实验耗材、样品管、吸头盒、微孔板、储液槽、废液槽等。

15.采用超紧凑和轻量化设计，便于在实验室中移动和置入超净台、通风橱、安全柜等；系统支持远程操控，操控精度0.01mm，； 16.机器材质为抗腐蚀、抗紫外材质，方便消毒，可以直接放置在生物安全柜内使用；

五、双温冰箱

1.有效容积≥319L。

2.电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，冷藏显示精度0.1 ℃，冷冻显示精度1 ℃。冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30℃可调。

3.多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警；断电报警持续48小时。

4.名牌压缩机，碳氢制冷剂。

5.ADDA风机，冷藏温度更均匀。

6.安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

7.冷藏、冷冻双功能。冷藏室≥219L, 冷冻室≥100L。

8.冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用。

9.产品带有2个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测。

10. ≥选配USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据，方便人员导出数据。

11. ≥选配打印机。

12.设有监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）

13.发泡门设计，满足避光保存要求。

14.产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；

15.WiFi功能配合收集APP实时监控冰箱运行状况

六、移液器1-1000ul 4规格 带架

1.整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计

2.量程范围广（0.1-1000ul）

3.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修

4.可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且整支可以高温高压消毒

5.移液器支架：线性移液器支架，最多可悬挂6支

七、八道移液器（5-50ul）

1. 液头可360度旋转，方便移液

2. 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷

八、漩涡混合器（2台）

1. 用于少量试样震荡混匀的试管混匀仪；

2. 点动工作模式；

3. 固定转速：≥3000rpm；

4. 直流无刷电机，性能稳定。

5.电压 100~240V，50/60Hz，功率 60W

6.尺寸（长x宽x高）：≥133×133×80mm

7.重量：≤0.6kg

九、微孔板离心机

1.容量： 2片96孔PCR板

2.转速：≥2500rpm

3.离心力：500g

4.转子：垂直固定

5.外形尺寸：≥210×190×190mm

6.重量：≤3kg

7.电压：120V-230V,50-60HZ

十、手掌式离心机

1.最大转速:≥5000rpm

2.最大相对离心力:≥1350g

3.样品处理量:0.2/0.5/1.5/2.0mlx8;8x4x0.2ml PCR排管（可用8联管）

4.电源参数:AC110/220V，50/60Hz  20W

5.噪音:≤45dB

6.外形尺寸(长x宽x高）:≥178X178X115（mm)

7.重量:≤1kg

8.独特的转子卡扣设计，方便转子更换；

9.直流电机：连续运行模式；

10.运行平稳，超低噪音，噪音≤45dB；

十一、生物安全柜（含300个样品架）（核心设备）

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s

3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性；

6.风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动

7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速

8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

9.主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

14.紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

15. 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；

17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制

21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

23.噪音≤65分贝

24.外形尺寸:整体高度（含支架）≤2130mm，工作区内部工作尺寸宽度要求≥1250mm

25.辅助器材：配置300个12*8，可用于五混一、十混一的样品架，耐腐蚀，耐高温消毒，可重复使用

十二、全自动核酸提取仪（核心设备）

1. 样本类型：全血、血清、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、唾液，肺灌洗液等样本进行DNA/RNA进行高质量提取纯化。

2. 仪器所提取出的高质量核酸可用于高灵敏的下游分析,如荧光定量PCR、测序、杂交、基因表达等多种用途。

3. 仪器采用转移磁珠即磁珠复合物而非转移液体的方式进行提取纯化，可纯化多种生物样品的基因组DNA、RNA、蛋白质等。

4. 处理能力：1～96个样本内。

5. 模块工位数量：4个。

6. 处理时间：≤10min。

7. 工作体积：20μL～1000μL，绝对洗脱体积20ul。

8. 永磁磁柱：≥4600Gs。

9. 磁珠回收率：≥99%。

10. 提纯孔间差：Cv≤5%

11. 尺寸：≤450mmx450mmx450mm。

12. 重量：≤30KG。

13. 温度模块：室温～120℃。温度显示分辨率:0.1℃。

14. 加热方式: 陶瓷加热模块。具有双模块独立温度控制，双模块快速升温。

15. 混合模式：多档变速震荡混合模式，数字化设置混合和磁吸速度，有利于用户根据样本和磁珠情况进行优化调整。

16. 操作界面：10.1寸全彩液晶屏触控，linux操作系统，内置中/英文两种操作语言，可自由切换。

17. 内部程序：可存储>10000组程序。

18. 接口方式：USB接口，传输速度快，可以快速进行固件升级。

19. 照明灯：内置LED灯，通过屏幕自由开关。

20. 适用耗材：2.2ml，1.6ml，1.0ml 多种96 孔深孔板和 96 头尖底或者圆底磁棒套。

21. 污染控制: 实验舱具备负压排气过滤模块，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；内置紫外消毒模块。

22. 断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验。

23. 舱门保护：舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行，避免因操作人员误操作开门导致人员受伤或影响提取结果。

24. 样品保护：器具有开机自检、静音运行、断电保护、高温报警、过温保护等功能，能最大降低仪器使用过程中样品的损失。

25. 提醒功能：具备不上磁套提醒功能，防止忘插磁套造成磁棒污染，对磁棒起保护作用。

26. 人性化界面、自主编程控制：程序可视化触控操作，精准控制，操作简单，易于上手，无需外接电脑，可实现程序自由编辑。

27.配PCR模块后可以在９６孔０.２ｍｌPCR板进行PCR纯化

28. 提供8套工作站、数据采集控制器和扫码枪：21.5寸显示器，主机配置I3及以上，内存8G及以上，硬盘≥256G

十三、自动封膜仪

1. 触摸屏显示，四种模式可选，方便直观的操作

2. 封膜紧密，无蒸发，一致性好

3. 可封膜96孔PCR反应板、384孔PCR反应板、酶标板等，可压盖8联管

4. 压敏封膜模式、粘性封膜模式、0.1ml 8联管压盖模式、0.2ml 8联管压盖模式

5. 参数灵活可调，可编写辊压次数（1-99）和辊压力值（1-3）

6. 运行无噪音，创造舒适的工作环境

7.外形尺寸（长*宽*高）：≥362*178*291mm

8.重量：≥7kg

十四、医用冷藏箱

1.立式，单门，箱内有效容积≥390L

2.产品出厂时温度预设5℃，保证箱内温度范围：2℃～8℃；

3.微电脑控温，箱内温度数字显示，温度控制精度0.1℃，通过仿生显示箱内温度真实情况。

4.多种故障报警（高低温报警，开门报警、传感器故障报警、断电报警，带远程报警接口），两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时；

5.高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度；

6.门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计， 32℃环温85%湿度下门体无凝露，物品清晰可见。

7.冷凝水自动蒸发，无需人工操作

8.带有4个脚轮和2个平衡底脚。

9.门体上自带暗锁（且为一把钥匙开一把锁结构）的同时，侧面增加了锁扣，支持用户自行挂锁，真正实现储物安全

10.门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门

11.所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。

12.产品具有医疗器械注册证。

13.多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配7个（数量可增加（需额外支付费用），且每个搁架都自带价目条设计，方便用户放置标签；

14.蒸发风机和冷凝风机均为品牌EBM风机，恩布拉科（Embraco）变频压缩机，品质保障，性能卓越。

15.低噪音，噪音低于41分贝

16.自带USB模块，6分钟记录一次数据，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯

17.打印机有实时打印、追溯打印、定义时间段打印三种模式，满足不同用户需求

18.产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行温度监测

十五、超低温冰箱（1台）

1.设定温度范围-10°C～-86°C，适用范围在-40°C～-86°C 范围调节。

2.标配多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）。

3.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

4.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

5.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；

6.符合《低温保存箱节能环保认证》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心出具的节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；

7. 25℃环温时，耗电量应小于11Kw.h/24h；需提供国家级别第三方机构报告；

8.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

9.箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，箱内温度均匀性保持在≤±5℃范围内；提供国家级别第三方机构报告；

10.4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

11.冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2 个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机

12.压缩机2个，运行功率≤900W；

13.LED 显示屏，可显示环温及输入电压。

14.使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm。

15.微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

16.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

17.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门

18.双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

19.双外门设计，可实现上下独立管理。

21.具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；产品有CE认证。

22.可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

23.可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本；

十六、双温冰箱

1.有效容积≥319L。

2.电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，冷藏显示精度0.1 ℃，冷冻显示精度1 ℃。冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30℃可调。

3.多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警；断电报警持续48小时。

4.名牌压缩机，碳氢制冷剂。

5.ADDA风机，冷藏温度更均匀。

6.安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

7.冷藏、冷冻双功能。冷藏室≥219L, 冷冻室≥100L。

8.冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用。

9.产品带有2个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测。

10. ≥选配USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据，方便人员导出数据。

11. ≥选配打印机。

12.设有监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）

13.发泡门设计，满足避光保存要求。

14.产品具有医疗器械注册证

15.产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；

16.WiFi功能配合收集APP实时监控冰箱运行状况

十七、手掌式离心机

1.最大转速:≥5000rpm

2.最大相对离心力:≥1350g

3.样品处理量:0.2/0.5/1.5/2.0mlx8;8x4x0.2ml PCR排管（可用8联管）

4.电源参数:AC110/220V，50/60Hz  20W

5.噪音:≤45dB

6.外形尺寸(长x宽x高）:≥178X178X115（mm)

7.重量:≤1kg

8.独特的转子卡扣设计，方便转子更换；

9.直流电机：连续运行模式；

10.运行平稳，超低噪音，噪音≤45dB；

十八、核酸病毒振荡器

1. 处理样本量多	一次最多可处理 96 个样品，高效快捷

2. 三种工作模式	点动式、连续式、间歇脉冲式三种工作模式随意选择

3. 转速时间显示	LED 显示转速和时间，操作面板简单，微处理器精确控制

4. 可设置时间	可设定运行时间及暂停时间

5. 配件齐全	配置多种型号的海绵试管架

6. 支持试管类型	标配配件可处理 20 个 50ml 离心管，60 个 15ml 离心管(10ml 病毒采样管),20 个 30ml 病毒采样管+12 个 10ml 病毒采样管，36 个 20ml 病毒采样管+24 个 10ml 病毒采样管

可选配件	可选配 48 孔 20 混 1 病毒采样管架、96 孔 10 混 1 病毒采样管架

6. 按钮式点动	按钮式点动模式，操作更快捷

7. 双开关	双开关设计，实验更安全

8. 断电记忆	断电记忆功能，节省设置时间

9.高转速	转速可达 2500rpm,混匀效果好

10.软启动	软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅

11.转速范围	500~2500rpm

12.调速精度	± 1RPM

13.定时范围	1s-99h59min

14.脉冲间隔定时范围	1s-99s

15.脉冲运行定时范围	1s-99min59s

16. 功能	点动、连续、脉冲模式

十九、漩涡混合器

1. 用于少量试样震荡混匀的试管混匀仪；

2. 点动工作模式；

3. 固定转速：≥3000rpm；

4. 直流无刷电机，性能稳定。

5.电压 100~240V，50/60Hz，功率 60W

6.尺寸（长x宽x高）：≥133×133×80mm

7.重量：≤0.6kg

二十、全自动移液工作站

1.环境温度：5℃-40℃

2.相对湿度：≤85%

3.适用电源：100-240VAC,50/60HZ

4.96通道设备提供多种可选核心：0.5~20 μL、5~200 μL、50~1250 μL具有出色的准确性和重复性

5.采用高精度移液头，可一次性完成 1/8/16/24/48/96 孔板移液操作。其适用的移液量广泛，低至 0.5 µL，高达 1250 µL。除此之外，也能使用 96 通道的移液头来对微孔板中的任何一行进行移液工作而不须另外购置专用的移液头。

6.多通道，每个量程核心都可以自由更换，一台设备完成0.5-1250uL体积的移液， 一分钟即可完成核心更换。

7.全自动移液系统，预编程序导入设备，一键启动可以自动的进行梯度稀释、连续分液、变量分液等功能，同时可实现自动的试管/离心管/孔板之间互相转移液体

8.高精密的制造工艺，使 96 个活塞同步移动，每个通道都是单独的，以排除任何跨通道影响，通道间一致性提供高质量的分析数据，采用 20 μL 移液核心进行小体积移液时，其精度可达准确度±1.5%、精密度≤1.0%，最小工作体积为0.5 μL，最小增量为0.01 μL；

9.触控大屏10.1英寸操作，图形化的操作界面，直观易学，具有程序存储、孔板记忆等功能，最多可以储存999个程序，每个程序最多可以有99步操作，确保具有可重复性、可再现性。

10. 软件灵活的调度功能，可以更容易地控制移液操作的每个细节，如：加卸载吸头、加样、分样、混匀、吹样、排空等的细节参数修改功能；有针对性控制体积校准因子、移液速度等功能，对普通液体和粘稠性液体进行精确的移液和分液；软件有密度调节功能，可根据液体特性进行设置提高移液精度。

11.有针对性的功能可以对普通液体和粘稠性液体进行精确的移液和分液；软件有密度调节功能，可根据液体特性进行设置提高移液精度，根据不同需求能对移液和混合速度可调；

12.电动装/卸吸头设计，确保每个吸头正确安装，并在同一水平线上；采用弹性加载系统，装枪头时，枪头会牢牢锁定在移液头上，。

13.采用多腔一体式双重密封腔体结构，具有很安全的密封结构，保证每个吸头安装牢固，不会漏气漏液；密封的同时亦不会相互干扰，且可适配通用枪头。

14.兼容大部分符合 SBS 标准的实验耗材、样品管、吸头盒、微孔板、储液槽、废液槽等。

15.采用超紧凑和轻量化设计，便于在实验室中移动和置入超净台、通风橱、安全柜等；系统支持远程操控，操控精度0.01mm，； 16.机器材质为抗腐蚀、抗紫外材质，方便消毒，可以直接放置在生物安全柜内使用；

二十一、微孔板离心机

1.容量： 2片96孔PCR板

2.转速：≥2500rpm

3.离心力：500g

4.转子：垂直固定

5.外形尺寸：≥210×190×190mm

6.重量：≤3kg

7.电压：120V-230V,50-60HZ

二十二、低温高速离心机

1.最高转速：≥18500r/min

2.最大相对离心力：≥23797xg

3.最大容量：4×100ml

4.转速精度：±10r/min

5.定时范围：1min～99min59sec或1min～99h59min

6.温度设定范围：-20℃～+40℃

7.温控精度：±1℃

8.电源：AC220V±22V 50/60Hz

9.整机功率：1000W

10.外形尺寸（长×宽×高）：≥380×660×330(mm)

11.重量：≤62kg

12.≥7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。

13.自动识别11种不同转子既可微量离心12x1.5ml转子（最高转速达18500r/min），又可简易检验（4x100ml）转子，配多种适配器。

14.可配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。

15.采用动态控制温度系统，降温快，制冷精度高。

16.不但有固定升速曲线、减速曲线，还可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间，确保获得最佳离心效果。

17.一键预冷，使离心机快速达到设定温度。

18.智能休眠，可设定休眠时间，长时间不使用时自动进入休眠模式。

19.设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。

20.内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。

二十三、移液器1-1000ul 4规格 带架

1.整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计

2.量程范围广（0.1-1000ul）

3.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修

4.可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且整支可以高温高压消毒

5.移液器支架：线性移液器支架，最多可悬挂6支

6.全套移液器不少于10把，可以根据用户需求更换合适量程的移液器

二十四、八道移液器（5-50ul）

1. 液头可360度旋转，方便移液

2. 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷

二十五、PCR管压盖机

1.	预期用途	用于核酸实验中PCR管的压盖封闭或压膜，可以一次性按压8-96个PCR管，用力均匀，速度快，可保证所有管密封严实。

2.	电源条件	输入：AC220V±10% 50Hz，输出：DC24V4A

3.	仪器尺寸	≤200mm*150mm*220mm可放入生物安全柜内操作

4.	重量	8kg

5.	通量	一次性按压管数8-96或封膜1板

6.	按压方式	垂直按压

7.	按压启动	感应式免按钮按压，减少交叉污染

8.	适用耗材	0.1ml，0.2mlPCR管或PCR板

9.	按压时间	2秒/次

10.	按压停留时间	1秒

11.	按压力度	>300kg

二十六、八连管开盖器

1.用于PCR管封盖后迅速开盖的装置，可一次性开启8联管，适用于0.2mlPCR管封盖后二次开盖。

2.材质：食品级不锈钢材质经特殊表面处理，具有耐腐蚀、易清洗、易消毒等特点。

3.通量：可一次完成8联管开盖

4.开盖时间： < 1秒

5.辅助功能：具备刮膜功能，可用于96孔板刮膜

二十七、八连管辅助器（6台）

1. 可与所有塑料、金属8联管托架联合使用，支持直接上机扩增，避免8联管转移过程中顺序出现错误，节约转移时间。

2. 适用耗材	0.1ml、0.2ml

3. 开孔形式	全孔

4. 灭菌方式	高压蒸汽或消毒剂浸泡

二十八、实时荧光定量PCR仪（另配6组UPS，30组置物架）（核心设备）

（一）PCR仪

1、样本容量：96孔

2、光 源：大功率LED（免维护）

3、检测器：高灵敏度光电传感器

4、检测动态范围：1-1010

5、检测灵敏度：可检测单拷贝基因

6、反应容积：15ul-100ul

7、荧光激发波长与荧光检测波长：激发波长470-630nm；检测波长510-665nm；

8、检测的荧光素及染料：FAM、SYBR、VIC、HEX、JOE、TET、CY3、ROX、CY5

9、控温方法：半导体热电模块

11、控温模式：模块控温、试管控温

12、温度准确性：±0.1℃

13、温度均匀性：±0.1℃

14、控温范围：4℃-99℃

15、最大升降温速率：4.5℃/s

16、热盖：电子自动热盖

17、每台仪器须配备分析工作站，控制系统，WindowsXP/VISTA/7/8等，主机配置I3及以上，内存8G及以上。

18、适用耗材：0.2ml PCR管、8联管、96孔板

（二）UPS电源

1.容量：VA/W：5400W/6000VA

2.电压范围：120~275VAC

3.频率范围：40Hz-70Hz

4.输入功率因数：≧ 0.99

5.电池类型:12V/7Ah

6.回充时间:5 小时回充 90%

7.尺寸:≤248*500*565mm

8.噪声：<50dB @ 距离 1 米

（三）置物架

304不锈钢，三层加厚货架2000*600*2000，可调整高度，满足扩增仪的安装

二十九、立式压力蒸汽灭菌器

1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）；

2.容量:110升,立式结构,底部带脚轮 ；

3.压力容器设计温度153度（生产厂家提供压力容器容器数据表）；

4.灭菌工作温度105-138度；

5.压力容器设计使用年限20年（生产厂家提供压力容器容器数据表）；

6.干烧保护装置：温度感应式干烧保护装置应为铜质或更高等级材质；液体感应式应为双液位感应式防止误判；

7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；

8.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟  预约灭菌时间0-11天；

8.1.排汽排水过滤

8.1.1优选孔径为0.2µm的疏水型PTFE过滤器，滤除效率高于99.99%；排汽时可将带病毒、细菌或其他微生物的气溶胶、冷凝水、水雾等都拦截在灭菌腔内，确保排出的均为无菌气体；

8.1.2腔体通过覆盖保温棉的不锈钢管道与过滤装置连接，比普通塑料管道更耐压且能防止热量流失；

8.1.3通过操作屏幕可快速查询过滤器的使用次数，以便及时更换；

8.2 在线灭菌

8.2.1系统在装载灭菌物时可对过滤器进行同步灭菌，并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况，确保过滤器灭菌的有效性，杜绝二次感染；

8.2.2屏幕可显示过滤器的实时温度

9.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；

11.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；

12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；

13.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；

14.所投产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致；产品具有医疗注册证；

15.生产厂家在中国国内具有压力容器安装.维修.改造资质可办理相应告知书给市场监督管理部门（提供相应资质），生产厂家员工在中华人民共和国境内具有特种设备压力容器作业资格，可以提供设备安装维修服务（提供相应资质）；

16.附件:不锈钢提篮3个,冷却风扇1套；

17.验收：压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致；

三十、移动紫外灯

1. 辐射照度 107μw/ cm2

2. 灯臂长度 960mm±3

3. 折合后离地面高度 1080mm±5

4. 灯臂可调节角度 0-180°

5. 灯管 30Wx2 支

6. 紫外线波长 253.7nm

7.熔断器 F2AL250V

8.≥1080MM*280MM*340MM

三十一、恒温核酸扩增检测分析仪（快检）（核心设备）

1、功能要求：用于快速定性检测各种疾病病原体，主机一次完成核酸提取、PCR扩增检测、及结果分析全过程，运行过程连续不间断，不需要人工干预。

2、技术参数

2.1、移液范围：5μL～1000μL

2.2、移液准确度与重复性：

2.2.1、加样量：5～100μL（<20），允许误差±5%，变异系数不超过3%。

2.2.1、加样量：20～1000μL，允许误差±1%，变异系数不超过不超过1%。

2.3、温度控制：

2.3.1、恒温模块控温准确度：测定值和设置的温度差值绝对值不大于1℃。

2.3.2、恒温模块温度均匀性：温度差值应在±1℃。

2.3.3、提取模块温度准确度：测定值和设置的温度差值绝对值不大于1℃。

2.4、荧光强度检测：

2.4.1、荧光强度检测重复性：高、中、低浓度每种校准染料重复性检测，其变异系数（CV，%）应不大于3%。

2.4.2 荧光强度检测精密度：在仪器测定范围内，随机选取m（m≥10）个检测孔，用高、中、低浓度每种校准染料进行检测，其变异系数（CV，%）应不大于5%。

2.4.3 荧光线性：对系列稀释荧光染料物质的样本（至少5个梯度）进行检测，各浓度荧光检测值与稀释比例的线性回归系数r应不低于0.990。

2.5、核酸提取

2.5.1、核酸提取采用磁珠法。

2.5.2、磁通量：≧400mT。

2.6、基本功能

2.6.1、样本进样、提取、扩增结果分析全程自动化，无需人工干预。

2.6.2、样本通量：拥有三个独立反应仓，配备三个反应模块，每个模块可独立运作检测1-8人份，模块间互不干扰，随到随检，检测时间小于等于40分钟，单次检测样本大于等于24个。

2.6.3、检测方式：采用等温RPA技术进行核酸扩增检测。

2.6.4、自动加盖功能。

2.6.5、高效过滤功能。

2.6.6、一体化设计，高清触摸操作，方便快捷。

2.6.7、检测结果可以通过USB导出至外部存储设备，也可连接打印机直接打印，无需另外配备电脑。

2.6.8、整机免费质保期不少于两年。

2.7、配套试剂优势

2.7.1、冻干粉试剂，不需要冷链。

2.7.2、全程操作只需要1分钟：摆放待检样品，摆放试剂，调用程序即可。

2.7.3、试剂灵敏度：检测限为200 copies/ml。

2.7.4提供所投产品制造商提供的针对此项目的授权书及售后服务承诺书以保证正规的供货渠道。

三十二、干燥箱

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，在0-100℃内可随意设定所需温度，数字式显示，显示分辨0.1，读数极为方便，控温精度高。

6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外

7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。

7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

8、 此产品可做嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

9、箱体外壳均采用优质A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

备注：1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供所投产品反应参数真实性的厂家彩页或说明书或检测报告，并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。

2、报价格式必须参照第六部分范本格式。

3、可提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的中标通知书或合同扫描件及验收报告。

4、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

5. 所有仪器设备采用现场带教培训。

# 第四部分  合同一般条款（仅供参考）

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本采购文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的工期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由卖方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转帐支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除采购文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长工期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构，根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 采购文件；

- 成交通知书；

- 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

- 履约保证金保函（如需要）；

5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

# 第五部分　合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 验收方式

1.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

1.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

1.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

1.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

1.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

1.3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

1.4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

1.5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

1.6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

1.7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

1.8、产品包装材料归采购人所有。

- 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

2.5 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂房标准进行质量验收，公司提供相关文件并承担由此发生的一切费用。

2.6 卖方承担本工程交付使用后属地监管机构进行强检及出具报告的费用。

2.7在设备安装和调试结束后，由买卖双方共同验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后归还卖方。验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由卖方承担。

- 售后服务

3.1质保期：投标产品质量保证期不少于2年。

3.1.1投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.1.2、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3.1.3、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

3.2 售后服务保证：供应商在国内应设有售后服务网点和零备件库（提供详细地址），终生提供该设备的所有维修零件。供应商提供售后服务网点和零备件仓库的相关证明材料。所提供产品必须具有厂家直属售后服务团队，并提供专职的维修工程师名单。

3.3 国内有400免费电话维修系统，并提供7×24小时服务：提供详细电话号码。

3.4 供应商须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。免费提供软件升级服务，提供免费的长期技术支持。

3.5 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款并提供正规的备品备件价格表。

3.6 维修响应速度：简单故障电话能指导；需维修技术人员排除的故障响应时间应在6小时到达现场。质保期过后，机器故障，先维修后付款。

3.7 设备停产后的备件供应：保证10年以上备件供应。

3.8 针对以上售后服务内容提供承诺书并加盖生产企业及供应商公章。

3.9 投标方须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。

3.10  设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。

3.11 至少提供十名工作人员的现场仪器培训，直至培训合格。

3.12 仪器设备需要包安装及安装过程中需要的材料。

3.13 全部设备需要相应工程师根据已有实验室布局安装调试到位，直至可以根据目标要求，启动2万管的核酸检测工作，仪器设备在安装调试过程中所需的全部辅助耗材需由乙方负责提供。

3.14 提供第三方首次校准报告

3.15 供货方提供完成核酸检测流程所需设备的整体解决方案，将提供的设备安装调试到位，提供仪器设备的现场带教培训，直至保证至少20个实验室工作人员能够正常操作使用。

- 报价要求

4.1 人民币报价；每个品目需具有单独报价，并列入分项报价表中；

4.2 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应

包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

- 付款方式：

（一）合同签订后，采购人向中标人支付合同总价50%的预付款。

（二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价45%的货款。

（三）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的X天内将余款无息汇入中标人指定的账户。

（四）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（五）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

- 交货地点及交货期

6.1交货地点：克拉玛依市疾病预防控制中心

6.2交货期：采购合同签订后20日内交货并完成安装调试。

# 第六部分　范本格式

一、投标承诺书（一）

致：               （采购人名称）

在充分研究          （招标项目标段名称）谈判文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：

1.我方投标报价为       万元，交货期为        ，质保期为         。

2.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的交货期，并确保我方提供的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足谈判文件的要求。

3.本响应文件在谈判文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其谈判保证金将被贵方没收。

4.我方已详细审查全部谈判文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

7.我单位承诺我方的投标资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则中标无效。

供应商： 				（盖章）

法定代表人： 				（盖章）

日期：	年	月	日

2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标总价 （万元） | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | 一批 |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表签字

：

注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备及配件。

供应商法人或授权代表签字：

4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

5、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

公        章：

年   月   日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件。

6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 采购文件规格条目号 | 采购文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与采购文件要求逐条对应填写，不得复制粘贴招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分。

供应商法人或授权代表签字：

7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表签字：

8、相关证明文件

（复印件盖公章）

1营业执照副本；

2法定代表人身份证明和相关资格证明文件；

3缴税、社保证明材料；

4 具有健全会计制度的证明材料；

5 资格要求中要求其他证明材料；

6其他资料。

- 制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第0634-              号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                     制造商名称

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

10、售后服务方案、售后服务承诺书及培训计划。

11、国内非特定行业项目类似业绩

12、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与克拉玛依市疾病预防控制中心招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

14、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

1.监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：