招  标  文  件

项目编号：0634-224XZ1ZH0134

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购项目

委托单位：克拉玛依市中心医院

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	3

第二部分  供应商须知	5

供应商须知附表	7

A  说　明	9

B  招标文件	10

C  投标文件的编写	10

D  投标文件的递交	13

E  评标程序	14

F  授予合同	18

G  招标失败条件	19

第三部分  货物需求及技术要求	20

第四部分  合同一般条款	25

第五部分  合同特殊条款	31

第六部分　范本格式	33

1、 投 标 书	33

2、开标一览表	34

3、分项报价表	35

4、法定代表人身份证明书	36

5、法人代表授权委托书	37

6、技术参数、功能偏离表	38

7、商务条款偏离表	39

8、关于资格的声明函	40

9、制造商出具的授权函	41

10、国内非特定行业项目类似业绩（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）	41

11、资格证明文件	41

12、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。	42

13、供应商诚信承诺书	42

14.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。	43

# 第一部分 投标邀请

项目编号：0634-224XZ1ZH0134

- 新疆招标有限公司受克拉玛依市中心医院的委托，对彩色多普勒超声诊断仪采购项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

项目内容：彩色多普勒超声诊断仪采购项目（预算金额：796.5万元）

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 135 | 国产 |
| 2 | 高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 3 | 405 | 国产 |
| 3 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 256.5 | 允许进口 |

- 供应商资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.1. 具有独立承担民事责任的能力；

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

2.5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.7. 本项目不接受联合体投标。

2.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9 本项目特殊要求：

2.9.1具有医疗器械经营资格；

2.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

2.9.3所投进口设备若不是供应商自己制造的，应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

2.9.4第一包、二包供应商为中小企业/小微企业

3、获取招标文件的时间期限、方式：

供应商可从2022年6月1日至2022年6月9日每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理，法定节假日除外。申请获取招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件及上述第2.9项特殊要求内容文件。

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 投标截止时间及开标时间：2022年6月22日11:00时（北京时间）

- 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

- 开标地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路64号克拉玛依市无线电管理局会议室

- 联系方式：

8.1采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市友好南路179号

邮    编：830000

电子信箱：64340908@qq.com

联 系 人：叶哲

电话：18199318986

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：30020137090223055718.2

采购人名称：克拉玛依市中心医院

详细地址：克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路67号

联系人：周老师

# 第二部分  供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购项目 项目编号：0634-224XZ1ZH0134 |
| 2 | 采购人名称：克拉玛依市中心医院 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号 邮编：830000 电话：0996-2222077 传真：0991-4524058 |
| 4 | 投标保证金金额：不收取 |
| 5 | 投标语言：中文 采购方式：公开招标 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商资格标准：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等） 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明） 5. 加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）； 6. 法律、行政法规规定的其他条件。 7. 本项目不接受联合体投标。 8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 9 本项目特殊要求： 9.1具有医疗器械经营资格； 9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可； 9.3所投进口设备若不是供应商自己制造的，应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。 9.4第一包、二包供应商为中小企业/小微企业 |
| 7 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 2、本项目实行网上投标，采用电子磋商响应文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行磋商响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5、各供应商须在磋商时间在政采云平台自行解密文件，开标后将纸质响应文件递交（或邮寄）至采购代理机构（地址：乌鲁木齐友好南路179号工信厅）。 |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 质保期：2年；交货期：国产设备30天，进口设备90天 |
| 10 | 纸质投标文件：一套正本，三套副本 |
| 11 | 磋商响应文件递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 磋商响应文件递交截止时间：2022年6月22日11：00时（北京时间） |
| 12 | 开标日期：2022年6月22日11：00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） 评标地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路64号克拉玛依市无线电管理局会议室 |
| 授 予 合 同 |  |
| 13 | 未标注允许进口的产品不接受非国产产品投标。 |
| 14 | 质疑电话：18199318986 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标人向新疆招标有限公司支付，支付标准参考按照计委（2002）1980号下浮50%执行（不含税）。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指克拉玛依市中心医院；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标人”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格（废标因素）：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

4.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

4.5. 加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

4.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4.7. 本项目不接受联合体投标。

4.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.9 本项目特殊要求：

4.9.1具有医疗器械经营资格；

4.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

4.9.3所投进口设备若不是供应商自己制造的，应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

4.9.4第一包、二包供应商为中小企业/小微企业

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求及技术要求；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括但不限于下列内容（参照第六部分格式内容）：

- 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按无效标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的资格证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

15.1. 具有独立承担民事责任的能力；

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

15.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

15.5. 加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

15.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

15.7. 本项目不接受联合体投标。

15.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

15.9 本项目特殊要求：

15.9.1具有医疗器械经营资格；

15.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

15.9.3所投进口设备若不是供应商自己制造的，应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

15.9.4第一包、二包供应商为中小企业/小微企业

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物要部主件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标供应商法人或授权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5纸质版投标文件的份数：一式6份。正本1份，副本5份。

19．投标保证金（不收取）

19.1供应商于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇或网上转账作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标人在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号：

- 注明“开标时才能启封”

- 投标单位名称：

20.3为方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2022年6月22日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2宣布投标文件开启顺序。

23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 投标报价未高于设定的预算价格。 |  |
| 3 | 在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。 |  |
| 4 | 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。 |  |
| 5 | 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性响应招标文件。 |  |
| 6 | 质保期、交货期满足招标文件要求。 |  |
| 7 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评审内容 | 详细评审 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价得分 (30分) | 对于价格部分的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30%×100。有效投标报价为通过符合性评审的供应商报价，计算值保留两位小数。 | 30 |
| 技术部分（48分） | 技术参数符合程度 （30分） | 针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得30分。“*”号技术参数的每有一项负偏离，按5分抵扣，扣完为止； 一般技术参数的每有一项负偏离，按3分抵扣，扣完为止。 （注：供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） | 30 |
|  | 配置情况(4分) | 根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得1分，不符合不得分。 | 4 |
|  | 投标产品的可靠性（5分） | 所投产品运行稳定，不存在质量问题，未发生过召回事件，使用记录良好得5分，（提供承诺函，未提供该项不得分）；偶有故障发生得2分，发生过召回事件得0分。 | 5 |
|  | 投标产品的维护成本（6分） | 根据产品的维修维护成本（供应商需提供备品备件价目表，未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表项目齐全且维修维护成本低得4分，项目不全或产品的维修维护成本高得2分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得2分，未提供不得分） | 6 |
|  | 供货计划（3分） | 综合考虑目前疫情防控情势，提供完整可行的供货方案，包括供货进度计划、疫情期间货物的消杀检疫配送措施，每存在一处缺陷扣1.5分。 | 3 |
| 商务部分（22分） | 全国性非特定行业业绩 （10分） | 所投产品自 2019 年以来全国性的非特定行业的类似项目成功案例，每提供1个类似业绩证明材料得2分，本项最多得10分。业绩认定：同一业绩必须同时提供①合同协议书或中标通知书的复印件或扫描件和②供应商提供的产品在类似项目中得到客户认可，并附有甲方单位签字盖章的验收报告复印件或扫描件。验收报告的甲方单位必须与提供的合同协议书或中标通知书中的甲方单位保持一致。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 | 10 |
|  | 售后服务体系 (12分) | 视企业承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。1、供应商须提供完善售后服务方案（2分）及售后服务承诺书（2分）；2、供应商国内有常驻售后服务网点及工程师（2分）；3、制造商在中国境内设有零备件库（1分）；未提供证明材料不得分。 | 7 |
|  |  | 应急预案：由投标人根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 培训及技术指导方案等均满足招标文件要求，有详细的①设备使用培训方案和用户培训计划及②使用过程中的技术指导方案，每缺少一项扣1分，未提供不得分。 | 2 |

说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项主观合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

第三包将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 公告中标结果的同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，三十日内按规定的地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标人拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标人须向采购代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

33.1.1中标商须向新疆招标有限公司支付中标服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标人须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

## G  招标失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

# 第三部分  货物需求及技术要求

第一包：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统(数量： 1台）

功能要求： 全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿，外周血管，小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求 投标机型为最新的软硬件版本及最新机型，具有用户现场升级能力，为2019年后（含2019年）最新发布的产品。

具体参数： 1.主要规格及系统概述： 1.彩色多普勒超声诊断系统包括： 1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，可上下左右旋转 1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13 英寸。 1.3操作控制台可上下、左右及前后移动灵活调节。 1.4触摸屏画图示教或标注。 1.5主机测量结果自动传输至超声工作站。 1.6连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。 1.7数字化频谱多普勒显示和分析单元数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），支持实时二同步/三同步显示模式 1.8高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型） 1.9彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向多普勒能量图 1.10组织多普勒成像：组织多普勒、组织速度成像、组织速度M型 1.11全数字化多波束形成器 1.12组织谐波成像技术 1.13空间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式 1.14斑点噪声抑制技术，可分级调节≥10级 1.15宽频、多频可变频成像，二维基波和谐波、彩色、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调，并于屏幕上显示具体数值； 1.16全程发射及全程接收聚焦技术。 1.17双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像 1.18侧向增益调节≥6段可迅速校正侧向增益补偿，提高图像整体均一性 1.19梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 1.20二维声束偏转技术，改变声束偏转方向，优化神经、血管扫描 1.21彩色模式下支持彩色立体血流，提高彩色边界显示（非容积探头成像技术） 1.22智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键 1.23屏幕显示最大可视可调动态范围≥280dB，可逐级 1dB 可视调节 1.24声束自适应技术：通过调整声速并匹配当前图像，优化对肥胖、困难病人条件的超声扫查提高组织细节及边界，触屏单键操作 1.25穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影，并支持穿刺针实时双幅增强显示 1.26宽景成像功能，可兼容彩色、能量图，并提供扫描速度显示 1.27高分辨率血流成像，且机器具备独立按键。 1.282D卵泡智能识别功能，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，自动生成测量数据表格对卵泡发育状况进行评估，并支持卵巢体积大小自动测量 1.29全方位解剖M型成像技术，取样线可360度任意位置移动，便于快速准确测量心功能 1.30心功能自动测量软件，无需手动描记 1.31自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。 1.32自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 1.33支持超声远程会诊系统 1.34探头接口≥5个，全激活、相互通用 1.35弹性成像 *1.36可支持乳腺智能辅助实时扫查技术，实时扫查自动检测单个或多个病灶位置，自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分级诊断。 1.37造影成像支持凸阵、线阵和腔内探头造影成像，并具备造影定量分析软件 1.38血管中内膜测量与分析功能，可自动测量血管前后壁内中膜厚度 1.39血管内中膜实时自动测量，基于原始射频信号同屏实时自动获取血管前后壁内中膜厚度值≥3组，测量数据实时更新 *1.40配血管硬度分析功能，评估血管弹性。 1.41.小儿髋关节（DDH）自动辅助测量，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断。 1.42胎儿颈后透明层厚度自动测量（Auto NT）胎儿颅内透明层厚度自动测量（Auto IT) 1.43胎儿产科生物学智慧辅助测量，如：OFD/BPD/HC、AC、FL等测量项支持触摸屏一键操作完成 1.44全屏放大显示功能 1.45局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 1.46穿刺引导功能：支持单线、双线和容差线区间引导三种方式（须提供证明图片），可调节角度穿刺引导设置 1.47自动恒温耦合剂加热装置； *1.48内置超声教学软件，提供动态解剖示意图、标准动态超声视频、扫查手法图和操作者实时检查图像; 支持腹部、浅表、血管和肌骨关节等标准超声扫查教学内容;支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍;支持探头放置切面体表投影;支持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示 - 2.测量/分析和报告 - 2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 2.2全科测量包，自腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等，自动生成报告。 2.3.频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 2.4.妇科测量软件包 2.5产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分 2.6血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据。 *2.7智能盆底解决方案:盆底前盆腔自动测量，可同屏显示质控向导图标，自动建立参考线全自动计算并获取盆底超声检查所需的膀胱尿道后角、尿道倾斜角等参数;肛提肌裂孔自动测量，提供两种测量方式：一种是一键全自动测量并支持微调；一种是手动定位尿道中心点和肛提肌下缘再进行半自动测量 3.电影回放和数据存储 3.1支持二维、彩色、造影等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能 3.2电影回放：≥1000秒 3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置. 3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像 3.5硬盘：≥900GB硬盘 3.6多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 3.7支持一键传输图片到智能手机终端或PC端 - 4.连通性要求 4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并支持DICOM结构化报告； 4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备； 4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入 4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频 4.5≥6个USB接口、DVDR/W刻录光驱、TYPE C 数据接口 4.6远程会诊系统：可通过超声主机操作面板一键上传图片及测量数据至远程会诊中心的电脑或会诊专家的手机，通过普通PC端和手机APP还原超声主机测量界面重新测量和注释，随时随地远程出具超声图文报告 4.7可远程调节超声机器图像参数和系统参数，可远程进行故障分析，可远程进行软件更新或升级 4.8触摸屏可快速浏览患者不同时间、不同部位的检查信息和已存储图像 - 技术参数及要求： - 5.1二维灰阶模式 5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线 5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 5.1.5声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速最大显示深度:≥38cm 5.1.6TGC: ≥8段，LGC: ≥6段 5.1.7动态范围: ≥200 5.1.8增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db 5.1.9最大帧率: ≥1000 帧/秒 5.1.10成像速度： 相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒;凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥30帧/秒 5.2彩色多普勒成像 5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 5.2.4取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节 5.2.5速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 5.2.6最大帧率: ≥260 帧/秒 5.2.7成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒;凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥5帧/秒 5.3频谱多普勒模式 5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 5.3.3最大速度: ≥5m/s（连续多普勒速度: ≥10m/s） 5.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头 5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正 5.3.7零位移动：≥8 级 5.3.8支持频谱自动测量 5.4探头配置数量及要求 单晶体腹部凸阵探头1个：超声频率2.0-6.0MH,最大显示深度：36cm；角度大于≥60度. 单晶体心脏相控阵探头1个：超声频率2-5MHz，最大显示深度：36cm；角度大于≥90度. 高频线阵（血管）探头1个：超声频率4-12MHz最大显示深度：16cm； 高频乳腺探头1个:超声频率6-14MHz，最大显示深度：16cm；， 腔内微凸阵探头1个：超声频率5-10MHz，最大显示深度：16cm；角度大于≥180度. 5.5应变式弹性成像 5.5.1支持探头：浅表探头、腔内探头 5.5.2弹性成像图谱≥5种可选。 5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标。 5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。 5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。 5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。 5.6剪切波弹性成像 5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头； 5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像 5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。 5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。 5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。 5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能。 5.7造影成像及定量分析功能 5.7.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 5.7.2支持微血管造影增强功能 5.7.3造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。 5.8 TDI组织多普勒成像 5.8.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 5.8.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图 - 5.9外设和附件 5.9.1耦合剂加热器 5.9.2腔内探头放置架，可左右互换 6. 标配：每台彩超配置一套超声工作站（高端大容量品牌电脑及稳压器、使用的软件等）超声检查专用椅子和检查床。 其他要求： 1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。 2、按照甲方需要提供相关的存储硬盘。 3、整机质保2年,报修故障1小时内电话响应；8小时内到医院现场，质保期过后，机器故障，先维修后付款。 4、提供机器的操作和维修手册。 5、设备要有工作站的，均需标配工作站。 6、对负荷有特殊要求的设备，均标配不间断电源。

备注： *1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件，复印件必须与验货时的说明书完全相符；及所投产品的完整检测报告等第三方权威部门出具的能够反应参数真实性的文件（加盖生产企业公章原件），并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。

2、报价格式必须参照第六部分范本格式。

3、提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的中标通知书或合同扫描件及验收报告。

4、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

第二包：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统(数量： 3台）

功能要求： 全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿，外周血管，小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求 投标机型为最新的软硬件版本及最新机型，具有用户现场升级能力，为2019年后（含2019年）最新发布的产品。

具体参数： 1.主要规格及系统概述： 1.彩色多普勒超声诊断系统包括： 1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，可上下左右旋转 1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13 英寸。 1.3操作控制台可上下、左右及前后移动灵活调节。 1.4触摸屏画图示教或标注。 1.5主机测量结果自动传输至超声工作站。 1.6连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。 1.7数字化频谱多普勒显示和分析单元数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），支持实时二同步/三同步显示模式 1.8高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型） 1.9彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向多普勒能量图 1.10组织多普勒成像：组织多普勒、组织速度成像、组织速度M型 1.11全数字化多波束形成器 1.12组织谐波成像技术 1.13空间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式 1.14斑点噪声抑制技术，可分级调节≥10级 1.15宽频、多频可变频成像，二维基波和谐波、彩色、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调，并于屏幕上显示具体数值； 1.16全程发射及全程接收聚焦技术。 1.17双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像 1.18侧向增益调节≥6段可迅速校正侧向增益补偿，提高图像整体均一性 1.19梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 1.20二维声束偏转技术，改变声束偏转方向，优化神经、血管扫描 1.21彩色模式下支持彩色立体血流，提高彩色边界显示（非容积探头成像技术） 1.22智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键 1.23屏幕显示最大可视可调动态范围≥280dB，可逐级 1dB 可视调节 1.24声束自适应技术：通过调整声速并匹配当前图像，优化对肥胖、困难病人条件的超声扫查提高组织细节及边界，触屏单键操作 1.25穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影，并支持穿刺针实时双幅增强显示 1.26宽景成像功能，可兼容彩色、能量图，并提供扫描速度显示。 1.27高分辨率血流成像。 *1.28卵泡专业分析软件包，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，自动生成测量数据表格对卵泡发育状况进行评估，并支持卵巢体积大小自动测量 1.29全方位解剖M型成像技术，取样线可360度任意位置移动，便于快速准确测量心功能 1.30心功能自动测量软件，无需手动描记 1.31自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。 1.32自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 1.33支持超声远程会诊系统 1.34探头接口≥4个，全激活、相互通用 1.35弹性成像 1.37造影成像支持凸阵、线阵和腔内探头造影成像，并具备造影定量分析软件 1.38血管中内膜测量与分析功能，可自动测量血管前后壁内中膜厚度 1.39血管内中膜实时自动测量，基于原始射频信号同屏实时自动获取血管前后壁内中膜厚度值≥3组，测量数据实时更新 1.40.小儿髋关节（DDH）自动辅助测量，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断，提高工作效率 1.41胎儿颈后透明层厚度自动测量（Auto NT） 1.42胎儿颅内透明层厚度自动测量（Auto IT) 1.43胎儿产科生物学智慧辅助测量，如：OFD/BPD/HC、AC、FL等测量项支持触摸屏一键操作完成 1.44全屏放大显示功能 1.45局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 1.46穿刺引导功能：支持单线、双线和容差线区间引导三种方式（须提供证明图片），可调节角度穿刺引导设置 1.47自动恒温耦合剂加热装置； *1.48其中一台配置智能盆底解决方案及4D模块。智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量，自动识别“开-闭-闭”切面。 - 2.测量/分析和报告 - 2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 2.2全科测量包，自腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等，自动生成报告。 2.3.频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 2.4.妇科测量软件包，包含盆底测量包，可测量静息时/压力下膀胱颈、膀胱后角，膀胱下降最大距离等（提供证明图片） 2.5产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分 2.6血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据。 *小儿髋关节自动识别测量技术，采用业内Graf分型标准，可自动识别并计算测量α与β角度 - 3.电影回放和数据存储 3.1支持二维、彩色、造影等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能 3.2电影回放：≥1000秒 3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置. 3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像 3.5硬盘：≥900GB硬盘 3.6多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 3.7支持一键传输图片到智能手机终端或PC端 - 4.连通性要求 4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并支持DICOM结构化报告； 4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备； 4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入 4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频 4.5≥6个USB接口、DVDR/W刻录光驱、TYPE C 数据接口 4.6触摸屏可快速浏览患者不同时间、不同部位的检查信息和已存储图像 - 技术参数及要求： - 5.1二维灰阶模式 5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线 5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 5.1.5声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速最大显示深度:≥38cm 5.1.6TGC: ≥8段，LGC: ≥6段 5.1.7动态范围: ≥200 5.1.8增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db 5.1.9最大帧率: ≥1000 帧/秒 5.1.10成像速度： 相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒;凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥30帧/秒 5.2彩色多普勒成像 5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 5.2.4取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节 *5.2.5速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 5.2.6最大帧率: ≥260 帧/秒 5.2.7成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒;凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥5帧/秒 5.3频谱多普勒模式 5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 5.3.3最大速度: ≥5m/s（连续多普勒速度: ≥10m/s） 5.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头 5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正 5.3.7零位移动：≥8 级 5.3.8支持频谱自动测量 5.4探头配置数量及要求，每台配置如下4把探头： 1）单晶体腹部凸阵探头1个：超声频率2-5.5MHz，最大深度：36cm，角度：70度。 2）单晶体心脏相控阵探头1个：超声频率1-5MHz，最大深度：36cm，角度：90度。 3）高频乳腺探头1个:超声频率3-13MHz，长度：4cm，最大深度：20 cm。 4）腔内微凸阵探头1个：超声频率5-10MHz，最大深度：26cm，角度：210度。 5.5应变式弹性成像 5.5.1支持探头：浅表探头、腔内探头 5.5.2弹性成像图谱≥5种可选。 5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标。 5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。 5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。 5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。 5.6剪切波弹性成像 5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头，腔内探头； 5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像 5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。 5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。 5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。 5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能。 *5.6.7.高级剪切波弹性成像 腹部最高可达5帧/秒，线阵可达9帧/秒（提供图片证明) 5.7造影成像及定量分析功能 5.7.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 5.7.2支持微血管造影增强功能 *5.7.3造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。 5.8 TDI组织多普勒成像 5.8.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 *5.8.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图 - 5.9外设和附件 5.9.1耦合剂加热器 5.9.2腔内探头放置架，可左右互换。 5.9.3配备超声探头消毒器1台 适用范围：体表探头（浅表、腹部、心脏、3D/4D等）探头的高水平消毒。 产品特征:无臭氧产生(提供检测报告)、无紫外泄露(提供检测报告)配置：2个专用接口备件。 6.6 标配：一套超声工作站（高端大容量品牌电脑及稳压器、使用的软件等）超声检查专用椅子和检查床。 其他要求： 1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。 2、按照甲方需要提供相关的存储硬盘。 3、整机质保2年,报修故障1小时内电话响应；8小时内到医院现场，质保期过后，机器故障，先维修后付款。 4、提供机器的操作和维修手册。 5、设备要有工作站的，均需标配工作站。 6、对负荷有特殊要求的设备，均标配不间断电源。 备注： *1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件，复印件必须与验货时的说明书完全相符；及所投产品的完整检测报告等第三方权威部门出具的能够反应参数真实性的文件（加盖生产企业公章原件），并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。 2、报价格式必须参照第六部分范本格式。 3、提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的中标通知书或合同扫描件及验收报告。 4、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

第三包：高端彩色多普勒超声诊断仪（1台）

功能要求： 1.高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿系统、血管、小器官、 浅表软组织、 肌肉骨骼、神经、等检查，具备各种弹性成像、超声造影及介入等方面先进技术，用于高端体检、临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求； 2． 投标设备必须为该厂家满足全身应用的最高档次机型； 3． 投标设备要求为2019年以后推出最新机型（以注册证书为准），并具备持续升级能力；

具体参数： 1主机系统性能概括 1.1 显示器为≥22英寸高分辨率宽屏OLED显示器，灵活可调节； 1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，按功能分区，支持多点触控。 1.3 全数字化彩色超声诊断系统主机; 1.4全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束； 1.5全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件; （附图证明） 1.6 Auto TEQ智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量； 1.7清澈血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像； 1.8数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）； 1.9具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能（附图证明） 1.10数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF） 1.11 Auto TEQ频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作；（附动态视频证明） 1.12彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图 1.13 具有组织多普勒成像单元，可支持谐波、PW、M型多种模式 1.14 具备电影回放及剪辑功能 1.15 具备高分辨率局部图像放大功能 1.16 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频 1.17 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容 1.18 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头 1.19 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致，改进作流程、提升诊断效率。 *1.20具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内 膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调（附图 证明）。 1.21主机具备耦合剂加热装置，360度环绕加热方式，加热温度分级可控。 1.22手势感应探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换。（附动态视频证明）。 1.23自动呈现多种（≥3种）不同风格图像，在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作；（附图证明） 1.24实时二同步 /三同步能力 1.25内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 2先进成像技术 2.1主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断； 2.2灰阶超宽视野成像扫描技术 1）扩展成像视野，支持360°自由旋转 2）实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能 3）具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回 4）支持所有线阵及凸阵探头 5）结合先进的成像技术如复合成像技术。 2.3彩色超宽视野成像扫描技术 1）以灰阶超宽视野成像技术为基础，采集过程优化多普勒能量图、速度图； 2）具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作； 3）图像支持360°旋转、缩放及平移功能，也可逐帧回放显示； 4）适用于全部线阵及凸阵探头。 2.4超声声速自动校正技术 2.5 超声造影成像技术，发射和接收过程中采用 精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像: 1）具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式 2）具备爆破后再灌注显像技术 3）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 4）具备造影双幅模式下shadow映射功能，支持同步测量 5）高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行 图像修正补偿，评估病灶内的血管分布； 6）采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间≥8分钟（提供视频录像证明） 7）造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头 8）双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值（提供视频录像证明） 9）造影模式下，支持智能图像零键优化技术 2.6实时应变弹性成像技术 1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压； 2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像； 3）具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量 测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。 4）具有QF质量因子，提高弹性成像的准确性。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图 像进行自动比较，得到高质量的弹性成像。 2.7 点式剪切波成像技术 1）定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段 2）可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 3）腹部剪切波有效检查深度≥14cm（提供图片证明） 4）支持凸阵、线阵探头、腹部介入探头 2.8 二维剪切波弹性成像技术 1）采用安全先进的多组梳状脉冲波激发，同时激发多组剪切波，通过对同一点多次测量，进 行相关性矫正，确保测量准确性，提高定量重复性 2）同时定性和定量软组织弹性值 3）具有速度、位移、质量等多种质控模式 4）支持腹部、高频探头，拓展临床应用 5）测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 6）可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页（提供图片证明） 2.9具备心脏负荷超声功能 3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 3.2 妇科测量和计算； 3.3 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等； 3.4 外周血管测量和计算； 3.5 心脏功能测量和计算； 3.6 泌尿科测量和计算； 3.7 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户自定义； 3.8角度测量，小孩髋关节角度测量 4.图像存储、传输、(电影)回放重现及病案管理单元 4.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现， 并可翻阅所检索的病历。 4.2 硬盘容量≥1TB 4.3 USB接口≥5个 4.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换； 4.5 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频 4.6 输出：DP 高清输出 4.7连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件 5.系统技术参数及要求： 5.1 系统通用功能 5.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸高分辨率OLED显示器，方便可调显示器位置。 5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥156英寸 5.1.3 操作面板可进行高度调整及旋转 5.1.4 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用 5.1.5 针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 5.1.6 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求 5.2 探头规格 5.2.1二维、彩色、频谱多普勒及谐波均可独立变频 5.2.2 变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率 5.2.3 探头频率： 1） 腹部凸阵探头1把：为单晶体探头，频率：1.5-5.0 MHz，有效深度：30cm，角度大于90 度。 2）高频线阵探头1把：为高清探头，频率：4.0-10.0MHz，有效深度：12cm 3） 超高频线阵探头1把：为高清体探头，频率：8.0-18.0MHz；有效深度：8cm 相控阵 4）心脏探头：为单晶体探头，频率：1.5-5.0MHz；有效深度：25cm，角度大于90 度。 5） 腔内探头：为单晶体探头，频率：4.0-9.0MHz；有效深度：18cm，角度大于1200 度。 5.2.4 B/D兼用： 电子凸阵：B/PW 电子线阵：B/PW 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD 5.2.5 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 5.3 二维灰阶显像主要参数 5.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512 5.3.2 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit 5.3.3 成像速率： 凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒 相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥65帧/秒 5.3.4 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 5.3.5 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 5.3.6 接收超声信号系统动态范围≥320 dB 5.3.7 可视动态范围：10-80 dB，步进为1 5.3.8 回放重现：灰阶图像回放最高可达2000帧，并能进行测量和计算 5.3.9 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频 5.4 频谱多普勒 5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD 连续多普勒 CWD 高脉冲重复频率 HPRF 5.4.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个 5.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW 5.4.4 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调 5.4.5 最大测量速度： PWD正或反向血流速度≥8 m/s，CWD血流速度≥10 m/s 5.4.6 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号） 5.4.7 Doppler及M型电影回放：30 秒； 5.4.8 Auto TEQ频谱多普勒零键优化，冻结瞬间自动优化频谱为最佳状态，无需特别按键操作； 5.4.9 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位 5.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 5.5 彩色多普勒 5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示 5.5.2 彩色增强功能： 彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI） 5.5.3 扫描速度： 凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒 成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥10帧/秒 5.5.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV） 5.5.5 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号） 5.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 5.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（提供证明图片） 5.6 超声功率输出调节 5.6.1 B/M、PWD、Color Doppler 5.6.2 输出功率选择分级可调 5.7 记录装置 5.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等, PC通用格式直接储存； 5.7.2 主机硬盘容量≥1T 5.7.3 USB接口≥8个 5.8 技术手册：中文操作手册 6 标配：一套超声工作站（高端大容量品牌电脑及稳压器、使用的软件等）超声检查专用椅子和检查床。 其他要求： 1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。 2、按照甲方需要提供相关的存储硬盘。 3、整机质保2年,报修故障1小时内电话响应；8小时内到医院现场，质保期过后，机器故障，先维修后付款。 4、提供机器的操作和维修手册。 5、设备要有工作站的，均需标配工作站。 6、对负荷有特殊要求的设备，均标配不间断电源。 备注： *1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件，复印件必须与验货时的说明书完全相符；及所投产品的完整检测报告等第三方权威部门出具的能够反应参数真实性的文件（加盖生产企业公章原件），并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。 2、报价格式必须参照第六部分范本格式。 3、提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的中标通知书或合同扫描件及验收报告。 4、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

# 第四部分  合同一般条款

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转帐支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 招标文件；

- 中标通知书；

- 中标人的投标文件及询标中的书面答疑；

- 履约保证金保函（如需要）；

5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货物应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书，进口设备还须提供设备的进口报关单及商检证；

1.3 具体的标准应在供应商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

- 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

2.5 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂房标准进行质量验收，公司提供相关文件并承担由此发生的一切费用。

2.6 卖方承担本工程交付使用后属地监管机构进行强检及出具报告的费用。

2.7在设备安装和调试结束后，由买卖双方共同验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后归还卖方。验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由卖方承担。

- 培训

  - 卖方有义务对买方的设备使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作，并能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；培训所需的一切费用均由卖方承担。

  - 免费进行现场培训和其他方式的培训、负责指导安装调试、提供完善的售后服务、确保使用医师的熟练操作。

- 售后服务

  - 质保期：2年

  - 售后服务保证：供应商在国内应设有售后服务网点和零备件库（提供详细地址），终生提供该设备的所有维修零件。供应商提供售后服务网点和零备件仓库的相关证明材料。所提供产品必须具有厂家直属售后服务团队，并提供专职的维修工程师名单。

  - 国内有400免费电话维修系统，并提供7×24小时服务：提供详细电话号码。

  - 供应商须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。免费提供软件升级服务，提供免费的长期技术支持。

  - 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款并提供正规的备品备件价格表。

  - 维修响应速度：2小时响应，4小时答复，48小时人员到场。

  - 设备停产后的备件供应：保证10年以上备件供应。

  - *针对以上售后服务内容提供承诺书并加盖生产企业及供应商公章。

- 报价要求

5.1 人民币报价；

5.2 买方指定交货地交货价；

5.3 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应

包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

- 付款方式：

（一）合同签订后，采购人向中标人支付合同总价0%的预付款。

（二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价90%的货款。

（三）其余10%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的30天内将余款无息汇入中标人指定的账户。

（四）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（五）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

- 交货地点及交货期：

7.1交货地点：克拉玛依市中心医院

7.2交货期：国产设备30天，进口设备90天

# 第六部分　范本格式

- 1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（汇票或电汇），金额为（注明币种）。（不收取）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商法人或授权代表：

供应商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

- 2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 制造商 | 投标总价 （万元） | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表：

注：1、此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

- 3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表：

- 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

- 5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

- 6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写，不得复制粘贴招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分。

供应商法人或授权代表：

- 7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表：

- 8、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

本次投标公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

- 9、制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第0634-              号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                     制造商名称

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

- 10、国内非特定行业项目类似业绩（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）

- 11、资格证明文件

（复印件盖公章）

1营业执照副本；

2法定代表人身份证和相关资格证明文件；

3缴税、社保证明材料；

4 具有健全会计制度的证明材料；

5 资格要求中要求其他证明材料；

6 节能产品认证证书（如有）；

7 环保产品认证证书（如有）；

8其他相关证明资料。

- 12、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。

- 13、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与      （采购人名称）   招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 14.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

      - 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：