丶

招 标 文 件

文件编号：2241xzj031

项目名称：乌鲁木齐市友谊医院腹腔镜等医疗设备采购项目

招标人：乌鲁木齐市友谊医院

地址：乌鲁木齐市胜利路558号

联系电话：0991-2854144

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系人：刘高、汤梦雨

联系电话：0991-4527158

2022年12月

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	7

第二章  投标须知	7

第三章  招标内容及技术要求	39

第四章  合同主要条款	39

附件：（投标书格式）

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：乌鲁木齐市友谊医院腹腔镜等医疗设备采购项目 项目编号：2341xzj001 招标方式：公开招标 评分办法：综合评分法 |
| 2 | 招标内容：医疗设备一批, 具体详见第三章采购内容及技术要求。 项目预算：5000000.00元 （标项一110.5万元；标项二72万元；标项三270万元；标项四47.5万元） 最高投标限价：标项一110.5万元；标项二72万元；标项三270万元；标项四47.5万元，各投标单位的投标报价不得超过每标项的最高限价（总价），若不满足此项则视为重大偏离。 |
| 3 | 采购人：乌鲁木齐市友谊医院 地址：乌鲁木齐市胜利路558号 联系电话：0991-2854144 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 联系人：刘高、汤梦雨 联系电话：0991-4527158 |
| 5 | 投标保证金金额：标项一：10000.00（大写：壹万元整）；标项二：7000.00（大写：柒仟元整）；标项三：10000.00（大写：壹万元整）；标项四：4500.00元（大写：肆仟伍佰元整）。须按标项汇款，以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 备注：汇款时请备注项目简称、标项号及汇款事由 |
| 6 | 答疑接受时间：自收到招标文件之日起7个工作日内，按照国家相关法律、法规接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 答疑形式：书面形式加盖公章送至新疆新之建工程咨询有限公司，并将电子版的文件发至邮箱。（以纸质版送达时间为准） 联系人：汤梦雨 联系电话：0991-4527158 邮箱：1473558937@qq.com 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 |
| 7 | 资格要求： 1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2）投标人应出具有效的《营业执照》； 3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证 5）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；； 6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7）本项目不允许联合体投标。 |
| 8 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 9 | 投标报价：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，并列分项清单明细。国家强制计量单位设备初次检定费用由中标供应商支付。 |
| 10 | 是否允许投报进口产品：□是 ☑否 |
| 11 | 投标截止时间：2023年01月12日16：00时（北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 投标文件递交至：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室 |
| 12 | 纸质投标文件的数目：正本贰份、副本叁份。 电子版投标文件：一份（内容包含投标文件的所有内容,其中开标一览表需为word版本）（若同时参与多标项，按标项分别制作，切勿合订本） |
| 13 | 开标时间：2023年01月12日16：00时（北京时间） 开标地点：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：自合同签订之日起，30个日历日内完成交货、安装调试并验收合格，具体以实际签订合同为准。 |
| 16 | 付款方式：具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 17 | 质保期：自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 支持中小企业发展：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。请供应商按要求提供《中小企业声明函》，若未提供不享受该项优惠政策。 |
| 20 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）： 1.在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 21 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 22 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 23 | 资格审查:开标时，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，投标人须单独提供以下手持证件的复印件加盖公章，如缺项将导致废标。 1）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）及其身份证原件；（需加盖公章） 2）有效的《营业执照》； 3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；（复印件加盖公章） 4）报名期限内“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”的查询截图（需加盖公章）； 5）报名期限内“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）； 6）投标保证金缴纳凭证（有效的银行汇款凭证）。（需加盖公章） (详见第二章 第22.1条） |
| 24 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 25 | 中标代理服务费：按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。 |
| 26 | 解释权:构成采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、采购需求、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；如采购文件出现前后不一致的内容以投标人须知前附表为准。 |

第一章    招标公告

乌鲁木齐市友谊医院腹腔镜等医疗设备采购项目

公开招标公告

项目概况 乌鲁木齐市友谊医院腹腔镜等医疗设备采购项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2023年01月12日16:00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2341xzj001

项目名称：乌鲁木齐市友谊医院腹腔镜等医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5000000.00

最高限价（元）： 1105000，720000,2700000,475000

采购需求：

标项一

标项名称：阴道臭氧仪等医疗设备

数量：1批

预算金额（元）：1105000

简要规格描述：阴道臭氧仪1套、超声多普勒胎儿监护系统1套、电脑胎儿监护仪（双床位）2台、全自动豪华产病床1张、妇科检查床5张。

备注：具体详见招标文件

标项二

标项名称：婴儿培养箱等医疗设备

数量：1批

预算金额（元）：720000

简要规格描述：婴儿培养箱5台、激光坐浴机2台。

备注：具体详见招标文件

标项三

标项名称：腹腔镜

数量：2套

预算金额（元）：2700000

简要规格描述：腹腔镜2套。

备注：具体详见招标文件

标项四

标项名称：动脉生理检测仪（FFR）

数量：1台

预算金额（元）：475000

简要规格描述：动脉生理检测仪（FFR）1台

备注：具体详见招标文件

合同履行期限：具体详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人应出具有效的《营业执照》

2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

4）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6)法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

时间：2022年12月23日至2022年12月30日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2023年01月12日16:00时（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

开标时间：2023年01月12日16:00时

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：乌鲁木齐市友谊医院

地址：乌鲁木齐市胜利路558号

项目联系方式（询问）：0991-2854144
2.采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系方式：0991-4527158

3.项目联系方式

项目联系人：刘高、汤梦雨

电话：0991-4527158

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列内容提供：

8.1.1 资格证明文件(如不满足以下条款将导致废标，以下文件必须在有效期内)

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件；如为法定代表人投标则需提供法定代表人身份证明书及其身份证原件；（需加盖公章）

2）有效的《营业执照》；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；（复印件加盖公章）

4）报名期限内“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”的查询截图（需加盖公章）；

5）报名期限内“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

6）投标保证金缴纳凭证（有效的银行汇款凭证）

8.1.2 商务、技术投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 报价明细表

(4) 备品备件价格清单表

(5) 技术参数、功能偏离表

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”中一一列出）

(6) 商务条款偏离表

(7) 法人代表授权书、法定代表人身份证明书

(8) 关于资格的声明函

(9) 投标人所投产品近三年（2020年1月）至今同类产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(10) 产品的详细技术参数说明、产品彩页

供应商所投产品需提供国家权威部门出具的完整检验报告及产品彩页作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。质量检测报告内容及彩页图片、文字部分须清晰可见；参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(11) 供应商认为有必要提供的其他声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1) -(6)项、第8.1.2条中包含（1）-（7）项，但不限于以上内容，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8.1条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.2.1 如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；

13.2.2 如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；

13.2.3 如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，并编制目录及起始页码，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：详见投标须知前附表；须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按《投标须知前附表》中明确的银行、账号，按规定要求的数额办理，并将有效的银行汇款凭证作为相关证明材料附于投标文件中。以实际到账金额及时间为准，未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

退保证金需提供以下资料：

1、授权委托书；

2、开户许可证复印件盖公章；

3、对开收据（原件）；模板后附

4、提供填写完整的退保证金信息表

单位名称：

开户银行：

开户行行号：

公司账号：

联系电话：

（对开收据模板）

注：各投标供应商请将以上资料递交至开标现场，未中标单位将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表除投标文件内含有之外再单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 供应商应将电子版投标文件（内容包含投标文件的所有内容,其中开标一览表需为word版本）单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

17.4 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：

⑶标项号

⑷招标编号：

⑸投标企业名称和地址：

注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。

17.5 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2 其他投标无效情形

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致的情形，投标人不确认修正后的报价的；

（7）服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；

（8）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

20.3 废标情况

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

21.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员的姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案。

（5）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

21.3 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员或监督人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标时，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，投标人须单独提供以下证件的复印件加盖公章，如缺项将导致废标。资格审查不合格的，其投标无效。

资格审查含：

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件；如为法定代表人投标则需提供法定代表人身份证明书及其身份证原件；（需加盖公章）

2）有效的《营业执照》；（复印件加盖公章）

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；（复印件加盖公章）

4）报名期限内“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”的查询截图（需加盖公章）；

5）报名期限内“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

6）投标保证金缴纳凭证（有效的银行汇款凭证）。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

1）投标人是否交纳投标保证金；

2）投标人资格证明文件是否满足招标文件要求；

3）投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；

4）投标人的报价未超过采购预算；

5）投标人是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

6）投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| 1 | 投标人交纳投标保证金； |  |  |  |
| 2 | 投标人资格证明文件满足招标文件要求； |  |  |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件规定要求密封、签署、盖章； |  |  |  |
| 4 | 投标人的报价未超过采购预算及最高投标限价； |  |  |  |
| 5 | 投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |
| 6 | 投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。 |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字： |  |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

A、价格部分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、商务、技术部分（70分）

| 评分因素 | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务因素（17分） | 业绩 | 8分 | 所投产品自 2020 年1月以来全国性的非特定行业的同类产品成功案例，每提供一项有效业绩证明材料得1分，最多得8分。（业绩认定：同一业绩必须提供合同协议书或中标通知书的复印件或扫描件加盖公章。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。） |
|  | 优惠条款 | 2分 | 有实质性优于招标文件要求的条款，如质保期、交货期等，每优于1项得1分，最高得2分。 |
|  | 售后服务体系及售后承诺 | 7分 | 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除，且随时提供技术服务支持；附专业人员认证资格证书等相应证明材料（1分），否则不得分。 |
|  |  |  | 生产厂家具有售后服务能力，拥有完善的售后服务保障体系（1分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | 设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附库存等相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | 故障处理方案及培训计划（4分）：由投标人根据采购人实际情况提供相适应的售后服务方案、故障处理方案、培训计划，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。 |
| 技术因素（53分） | 技术参数响应 | 30分 | 技术参数完全满足招标文件要求得30分；星号参数每负偏离一条扣3分，普通参数每负偏离一条扣2分，最低得0分，最高得30分。 注：若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 技术支持资料 | 6分 | 所有产品的授权文件及技术支持资料均完整提供则得分，每缺一项扣2分，扣完为止。（技术支持资料是指：国产产品需提供投标产品质量检测报告） |
|  | 产品性能质量及安全可靠性 | 3分 | 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得3分。附客户评价、验收记录、维修记录等相应证明材料，否则不得分。 |
|  | 可操作、可维护性 | 4分 | 以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得1分，不符合不得分。 |
|  | 投标设备的运行成本 | 5分 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得3分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用，提供承诺函得2分，未提供不得分 |
|  | 供货、安装、调试方案 | 5分 | 供货、安装、调试及应急保证方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行，产品安装、调试的技术保证措施完善，方案整体优良得5分； 方案计划详细、供货进度保证措施合理，方案整体较好得3-4分； 方案计划一般、供货进度保证措施一般得 1 -2分；未提供不得分。 |

说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

24.8.2.1  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

（1）在评审过程中，评审委员会认为，供应商投标价低于成本价有可能影响产品质量，或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，不能证明其报价和理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求。逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人、主要负责人、本人或其授权代表签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。

24.8.2.2  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近两年相同产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.3  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

成交供应商应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。

邮    编：830000

联 系 人：汤梦雨

电    话：0991-4527158

第三章   招标内容及技术要求

标项一：

| 序号 | 产品名称 | 国产/进口 | 数量 | 合价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道臭氧仪 | 国产 | 1 | 6 |  |
| 2 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 国产 | 1 | 30 |  |
| 3 | 电脑胎儿监护仪（双床位） | 国产 | 2 | 24 |  |
| 4 | 全自动豪华产病床 | 国产 | 1 | 23 |  |
| 5 | 妇科检查床 | 国产 | 5 | 27.5 |  |
| 合计（万元） |  |  |  | 110.5 |  |

备注：1、各标项中所有产品为一个整体，不得拆分，需完整提供，否则视为没有完全响应招标文件，视为无效投标。

2、各投标单位的投标报价不得超过每标项的最高限价（总价）及各产品的最高限价（合价），若不满足此项则视为重大偏离。

医用臭氧治疗仪基本参数

★1触摸屏：≥7英寸；

2快捷治疗方式,分快捷键治疗，自定义治疗方式，人性化辅助治疗功能，自动分配治疗处方。

3具有帮助查询统计，可以查询一段时间治疗病历，统计治疗人数，各类病历查询功能和打印功能。

4具有预约定时消毒功能,可自体消毒，安全卫生。

★5 自动净水供水系统：304不锈钢水箱，电子液位，实时显示水位。

8 具用漏电保护功能。

9 具备治疗功能、冲洗功能、雾化功能。

★10 多种治疗方式，水、气雾三合一，高效灭菌，治疗彻底。

11 臭氧出气口浓度：大于80mg/m³，不超过1000mg/m³

12 臭氧产量：150mg/h-250mg/h（可调）

13 冲洗器冲洗水流量：3.5L/min±10%（可调）

14最大雾化率≥0.16mL/min

15 储液箱容积：≥4L，自动加水

16 内加温技术，加热时间：≤30min

17 加热温度调节范围：30~35℃可调,误差±10％

★18加热保护：当超温41℃~43℃时，保护继电器断开，具有报警提示功能。采用内测温技术，精确，误差小，防止患者及使用者烫伤。

19采用脚踏式开关，便于操作。

20噪声：≤60dB（A）

- 超声多普勒胎儿监护系统招标参数

    - 整机

  - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；

  - 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；

  - ★采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册，并提供相关证明文件。

  - ★集成式探头槽支持360度无限制旋转，无线探头可随意安放；

  - ★多床位监护：一套工作站标配同时监护4床单胎孕妇；

  - 显示：配置≥21英寸医用一体机，支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用；

  - 具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选；

  - 能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统；

  - 符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；

  - SOV（信号重合）报警功能；

  - 具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

  - 掉电保护功能：每分钟自动暂存；

  - 具有数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印；

  - ★工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护16床，实现数据的统一管理；

    - 胎儿监护指标

无线探头：

  - ★胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，超声波束声强：Iob<1mW/cm2

  - 新式探头防水设计: IPX8防水等级；

  - ★标配单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置；

  - 无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求；

  - 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次；

  - ★一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

  - ★无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值；

  - 无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

电脑胎儿监护仪（双床位）招标参数

一、技术参数：

★1、采用有线探头监护及无线探头监护的方式，包括胎心率,宫缩压力,胎动等相关参数。

2、操作界面：友好的全中文操作界面。

★3、配置双床监护功能：即一台主机，配置两套胎心率、宫缩压力、胎动按钮监护探头（有线和无线探头各一套），单机双床位无障碍监护（即一台机器，可同时监护两个孕妇）

4、具备正常胎心率范围标识功能，显示并打印胎心率，宫缩压力曲线和数值。

★5、胎心率探头参数：12晶片探头, 超声发射频率:2MHz(提供注册检验报告验证)。

6、胎心率测量范围:30-240BPM。胎心率准确度±1BPM。

★7、宫缩压力测量范围：0-100单位；50％、100％、200％三档增益调节；可任意选择0、5、10、20四档宫压基线。

8、配备专家分析软件：

8.1专业算法更准确地运算出胎动、宫缩、各种加、减速等指标，并清晰地在图谱上进行标记，使Fischer、Krebs、NST、CST等四种评分结果更趋准确；

★8.2具有趋势图分析功能：提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图和提供短变异、胎心率变异功率谱分析功能；

8.3具有实时分析功能：可自动或手动对数据丢失率、宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、高变异时间、短变异等参数指标进行计算分析，并实时提供数据；

★8.4具有面积分析法，自动识别加、减速类型；

9、报警设置：声光报警，报警范围、报警声音大小，声报警延时可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。

10、档案管理：数据库可永久保存10万个以上档案，数据档案可打包导出、导入、刻录光盘，可以统计、回放历史档案；归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。

11、自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好的完成监护过程。

全自动豪华产病床技术参数

1、★升降方式采用液压电控

2、★ 产床配有手持式、脚踏式并连操作开关，可顺利地完成从病床到分娩台的自动转变过程。

3、★脚踝托部可根据产妇状态及分娩状态分别可左右自动开闭，也可单独左分和右分，便于左右侧位接生，靠背、脚托部可根据分娩方式进行前后调节角度，坐板设有独立的上翘、后倾功能和脚踏开关，可适用于仰卧位、坐位、侧卧位、半卧位、蹲位、匍匐位等多种体位的分娩方式。

4、★预防产妇分娩中和病症的发生抢救方便，产床必须带一键自动下降复位功能（头低脚高位的心肺复苏急救位功能）。

5、★床上还配有CD音响，可调节产妇的紧张心理。

6、★床底盘罩、升降柱外罩均采用工程塑料模具一次成型，其特点为清洁卫生，防腐耐脏。

7、整床床面为进口（PU）皮，经模具无缝一体成型，床面带有防水凹槽，防止羊水外泄，便于清洁，具有抗菌、抗污、抗耐磨、防臭等特点。

8、床底座带有万向轮，可方便行走、锁定。

9、★ 主要电机及元器件、密封件、油泵均采用国外著名品牌，实行PLC控制以确保产床各运动部件和电器的可靠性。

10、床面尺寸：    约长度 2000mm宽度920mm

11、辅助台尺寸：    约长度500mm  宽度540mm

12、辅助台升降高度：≥110mm（气动升降）

13、★床面高度：       最低≤590mm    最高≥1000mm

14、★背板电动折转角度：         下折≥5°上折≥65°

15、★座板电动上折角度：           ≥20°

16、★腿板电动外摆角度：         ≥30°

17、腿板上折角度：         ≥20°(电动)

18、腿板伸缩长度：         ≥60mm（机械）

19、脚板上折角度：         ≥35°（气动升降）

20、★护栏翻转角度：    180°

妇科检查床技术参数

- ★悬臂结构，前口开放式底座，开口深度不小于60cm，利于配合其他设备使用

- 长度：不小于125cm。

- 宽度：55~65cm

- 电动升降系统，优质医用电机，使用电压220v/50Hz。工作电压24v（直流）

- ★水平位置时最大高度≥100cm

- ★水平位置时最低高度≤45cm

- ★电机及脚控开关，防水等级不低于IPX4

- 靠背调节角度：≥600

- 座板调节角度：≥200

- 脚托带有万向头，可调节任意角度，高度调节不小于15cm

- 固定扶手方便患者从侧面上下床

- 方便移动床体结构，脚轮直径≥125mm。

- 承重170kg

- 可拆卸污物盒

标项二：

| 序号 | 产品名称 | 国产/进口 | 数量 | 合价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿培养箱 | 国产 | 5 | 42 |  |
| 2 | 激光坐浴机 | 国产 | 2 | 30 |  |
| 合计（万元） |  |  |  | 72 |  |

备注：1、各标项中所有产品为一个整体，不得拆分，需完整提供，否则视为没有完全响应招标文件，视为无效投标。

2、各投标单位的投标报价不得超过每标项的最高限价（总价）及各产品的最高限价（合价），若不满足此项则视为重大偏离。

高端婴儿培养箱技术参数

数量2台

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，升降式机柜。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤1300VA

控温方式：箱温和肤温两种温度控制

LCD液晶显示，并提供信息查阅功能；

具有数据储存曲线显示功能；

箱温控制范围：25℃～37℃（跨越模式37～39℃）

皮肤温度控制范围：34℃～37℃（跨越模式37～38℃）

箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤40min

培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

婴儿床倾斜角度：±8°无级可调

婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、缺水、系统故障等

湿度显示范围：0%RH～99%RH

湿度控制范围：0%RH～90%RH

湿度控制精度：±5%RH内

湿度显示精度：±5%RH内

氧浓度显示范围：0%～99%

氧浓度设定范围：20%～60%

氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）

氧浓度控制精度: ±4%O2 体积浓度内

婴儿培养箱技术参数

数量3台

基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤1000VA

控制方式：箱温和肤温两种温度控制）

箱温控制范围：25～37℃

皮肤温度控制范围：34～37℃

★箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

★婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

★婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

★水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒

湿度显示范围: 0%RH～99%RH

★湿度控制范围: 0%RH～90%RH

湿度控制精度：±10%RH

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

采用低噪音的无刷直流电机

上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2  （光源为LED）

下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

### 激光坐浴机技术参数

一、设备参数

1、产品分类：I类设备  B型应用部分 IPX1外壳防护等级

2、激光波长：半导体激光器650nm允差±20nm连续波

6、激光最大输出功率：≤40mW

7、治疗端面光斑直径大小：≤5.5mm

8、激光输出功率不稳定度：St:优于±10%

9、★自动程序模式：自动程序模式有三种：1.激光照射理疗；2.热水坐浴；3.热水气泡按摩

10、★热水温度范围：36℃~47℃可调

11、★热风温度范围：分三挡可调：低档：室温；中档：室温+10℃； 高档：室温+20℃；允差均为±5℃；热风温度最高不超过55℃。

12、★手动热风烘干时间：不小于20s±1s

13、使用环境：温度：+10℃~+40℃；相对湿度：30%~75%;大气压力范围：700hPa~1060hPa

14、运输和贮存环境：温度：-20℃~+55℃；相对湿度：≤85%；大气压力范围：500hPa~1060hAPa

15、产品重量：≤40kg

16、产品几何尺寸：长x宽x高不大于750mmx680mmx840mm

17、使用期限：主机5年，质保期2年

二、坐浴盆参数

1.产品主要性能结构及组成：坐浴盆是装置激光坐浴机用于治疗的应用部件。该产品采用高分子材料制作，产品由盆体、气管、出气耦合帽、出水口等组成

2.适用范围：产品装置在激光坐浴机或其他类似坐浴式治疗设备上，与设备配合使用，用于对患者臀部，阴部部位的病患进行坐浴清洗治疗

3.产品特点：

（1）坐浴盆上装有出气耦合帽、气管。坐浴盆上的出气耦合帽与激光坐浴机的气管配合，将坐浴机内气泡发生器产生的其他引到盆中，当盆体内注入清水后，气泡形气浪对人体的臀部、阴部部位的病患进行清洗和按摩。

（2）坐浴盆的出水口处装有封水装置，与坐浴机内的排水装置互相配合使用，用于坐浴清洗时水的密封和排水。

（3）坐浴盆采用优质高分子材料制作，符合生物相容性要求，并且有良好的透光率。

4.安装和使用：将坐浴盆从正面放入坐浴机的坐盘上，并将坐浴盆的出气耦合帽对准坐浴机上的气管接口压紧即可。坐浴盆安装好后患者即可坐入进行清洗。

5.贮存要求：坐浴盆应贮存在相对湿度不超过85%。温度-5℃~45℃，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好，清洁的室内，避免挤压和阳光长期直射。

6.使用期限：在遵守贮存规则的条件下，产品自生产之日起有效期：三年

标项三：

| 序号 | 产品名称 | 国产/进口 | 数量 | 合价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜 | 国产 | 2 | 270 |  |
| 合计（万元） |  |  |  | 270 |  |

备注：1、各标项中所有产品为一个整体，不得拆分，需完整提供，否则视为没有完全响应招标文件，视为无效投标。

2、各投标单位的投标报价不得超过每标项的最高限价（总价）及各产品的最高限价（合价），若不满足此项则视为重大偏离。

超高清内窥镜系统技术参数

一、摄像主机与摄像头

1.摄像系统主机可兼 4K 分辨率超高清摄像头，具备 4K 图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz 动态图像；

2.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.0 英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示；

★3.摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过 USB 端口进行录像和图片输出，至少在主机上配置 2 个 USB 接口；

4.摄像主机具备USB 移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间；

5.能够同时具备 4K 和全高清输出能力，具备多种 4K 和全高清输出接口，满足医院多显示器需求。

★6.具备至少5 个够同时输出的4K 超高清信号，信号输出方式应包括12G-SDI 或HDMI 中至少一种，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理。

★7.静态图像宽容度≥180；

8.具备至少 2 个能够同时输出的全高清信号，信号输出方式包括 3G-SDI 或DVI 中至少一种；

9.出厂预设手术模式≥6 种，满足胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜等常见镜种的手术，另可通过菜单，调节其他设置，进行客户自定义操作；

10.	具备 2 倍电子变焦技术，可进行最小每次 0.1 倍逐级放大，能够在更大视野下进行手术治疗和检查诊断；

11.	摄像头采用 CMOS 成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化

4K 成像；

12.	摄像头可连接目镜杯卡口为 32mm 直径的各类光学视管；

13.	摄像头具备≥5 个遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、电子放大等功能设置；

★14.线性拟合系数≥0.98；

二、LED 冷光源技术参数

1.	设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8 英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整；

2.	设备类型：Ⅰ类 CF 型，保证可用于直接接触心脏的手术需要；

3.	灯泡输入功率：135W；

4.	冷光源 300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm；

5.	冷光源的输出总光通量应≥1300lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

6.	LED 灯泡工作寿命≥55000 小时，节约医院后续维护成本；

7.	色温≥6500K，确保能最接近于自然光；

8.	光输出最大中心照度≥3000000LUX，确保照明充足；

9.	可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

10.	冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB（A），能保证在手术室安静运行， 不影响手术室环境。

三、高流速气腹机

★1.	流速≥48升/分钟，流量调节范围 0.1-48L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求；

2.	压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

3.	采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7 英寸；

4.	具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

5.	具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；

6.	气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；

7.	具有排烟功能，在负压吸力为 0.04-0.06MPa 的情况下，最大排烟流量≥10L/min；

8.	气腹机末端 CO2 气体加热功能，加热温度理论值为 37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；

★9.	与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

四、超高清腔镜镜头

★1.	与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高；

2.	直径 10mm， 30 度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

★3.	视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；

★4.	大景深光学视管，有效景深 3mm-190mm；

5.	专利设计降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲；

★6.	可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥455次。

五、55 英寸医用监视器

1. 55 英寸或以上 4K 医用 LCD 监视器；

2. 支持 3840*2160P 50/60Hz 超高清 4K 显示；

3.	具有 HDMI 或 12G-SDI 的 4K 超高清接口，可满足 4K 图像显示；

4.	具有全高清接口，可满足全高清图像显示；

5.	支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器；

6.	★显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性；

7.	★最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；

8.	具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；

9.  显示器对比度1400

六、31寸医用监视器

1.	31寸或以上4K医用LCD监视器；

2.	支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示；

3.	具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示；具有全高清接口，可满足全高清图像显示；

4.	★显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性；

5.	最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；

6.	具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求:

7.	显示器对比度:1400：1

七、医用台车

1.	简洁美观，经久耐用，易于清洁；

2.   台车可放置 55 寸医用 4K 医用监视器，节约手术室空间。

八、监视器支架

九、腔镜手术器械一批

全高清腹腔镜系统招标参数

一、摄像主机与摄像头

- ★摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头，具备全高清图像处理性能，能够输出1920*1080P动态图像，水平分辨线≥1000线；

- 摄像系统主机具有静态和动态图像采集（内置USB静态储存装置）、图像水平翻转、图像垂直翻转功能，可根据用户需求选配；

- ★摄像系统主机内置USB输出接口，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920*1080P分辨率，静态图像采集支持1280*1024分辨率。

- 具备多种高清、标清信号输出接口，满足医院多显示器需求，信号输出包括：

HDTV信号：HD-SDI*2个、DVI-D*2个，最高分辨率可达1920*1080P；

SDTV 信号：复合视频信号S-Video；

- 主机面板设计简洁，易于操作和清洁；

- ★主机具有隐藏操作面板设计，可有效避免医护人员误操作；打开隐藏面板可进行主机性能设置；

- 出厂预设4种工作模式，另可通过菜单，调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置等，进行客户自定义操作；

- ★摄像头采用3个1/3英寸CMOS的三晶片的成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像；

- ★摄像头具备2倍光学变焦技术；配合摄像主机，还可实现2倍电子放大，能够精准进行手术治疗和检查诊断；

- ★摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦，简便操作流程，提高手术效率；

- 摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜；

- ★摄像头具备3个或以上遥控按钮，可操作拍照、录像和白平衡；

- 摄像头具备IPX7级防水性能，可用于浸泡消毒；

- ★信噪比≥61db，最小照度≤1Lux，图像传感器ADC位宽≥12Bits；

二、LED冷光源技术参数

- 整机输入电源电压： AC 100～220V±10%，50/60HZ；

- 整机输入功率	：1.9-0.8A；

- ★设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要；

- 灯泡输入功率：135W；

- 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm；

- ★冷光源的输出总光通量应≥1300lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

- 灯工作寿命≥20000小时，节约医院后续维护成本；

- 色温≥6600K，确保能最接近于自然光；

- ★光输出最大中心照度≥3200000LX，确保照明充足；

- 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

- 冷光源在正常运行时产生的最大噪音≤50dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境；

- 可通过外部设备的串行控制接口控制LED光源的功能

三、高清腹腔镜镜头

★1.	与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高；

2.	直径 10mm， 30 度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

3.	视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；

★4.	大景深光学视管，有效景深 3mm-190mm；

5.	专利设计降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲；

★6.	可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥455次。

四、高流速气腹机

★1.	流速≥48升/分钟，流量调节范围 0.1-48L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求；

2.	压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

3.	采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7 英寸；

4.	具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

5.	具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；

6.	气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；

7.	具有排烟功能，在负压吸力为 0.04-0.06MPa 的情况下，最大排烟流量≥10L/min；

8.	气腹机末端 CO2 气体加热功能，加热温度理论值为 37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；

★9.	与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

五、监视器

- 27寸或以上高清医用LCD监视器；

- 支持1920*1080P全高清显示；

- 具有DVI-D、SDI、S-VIDEO、SYNC、Y/G、CVBS等多种接口，可满足不同摄像主机需求；

- 像素点距：0.3114（H）*0.3114(V)mm

- ★显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性；

- ★最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；

- 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；

- 对比度：1000：1，700：1（min）

六、医用台车

- 同品牌国产医用台车一个；

- 简洁美观，经久耐用，易于清洁。

全数字化平板式彩色多普勒超声诊断系统

- ★货物名称：

全数字化平板式彩色多谱勒超声诊断系统，提供证明图片。

- 用途说明：

腹部、小器官、浅表、妇科、产科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用，具有用户现场升级能力，可满足将来临床扩展应用要求

- 系统技术规格及概述：

  - ★≥15寸无缝纯平投射式电容屏，无机械安健，提供证明。

  - ★机器内置3个探头接口，可同时激活

  - ≥4个USB 3.0接口

  - 数字波束增强器

  - 多倍波束合成

  - 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 宽带频移谐波

  - 组织特异性成像

  - 频率复合成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像：脉冲多普勒（标配）、高脉冲重复频率（仅支持相控阵）、连续波多普勒

  - M型模式

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像（要求凸阵、线阵可用，提供证明图片）

  - 实时双幅对比成像

  - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

  - 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大）

  - 回波增强技术

  - ★智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

  - 支持锁屏功能

  - 自动唤醒功能

  - 全科测量软件包

  - 图像后处理，可处理参数≥26种

  - 支持手动触摸屏上注释，支持手动触摸屏上包络测量

  - 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

  - 支持多种语言（包括中文，英文等）

  - ★支持语音控制功能，提供证明文件。

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数），全科测量包，自动生成报告。

  - 急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

  - 支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

  - 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - ★检查存储：≥120GB 固态硬盘、内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求：

  - 支持网络连接：有线网络、无线网络

  - DICOM 3.0

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

- ★安全和认证：经CE、FDA及SFDA认证

- 系统技术参数及要求

  - ≥15寸无缝纯平投射式电容屏

  - 机器内置探头接口≥3个、同时激活3个探头接口

  - ≥4个USB 3.0

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥39cm（提供图片证明）

动态范围: ≥230（可视可调，提供图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

★取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥364帧/秒

支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

快速角度校正

支持频谱自动测量

- 探头规格

  - 探头类型：凸阵、线阵

  - 探头频率：频率带宽1.3-16.2MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥192振元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 凸阵探头频率范围: 1.3- 6.0 MHz，扩展后最大角度可达115°，

线阵探头频率范围: 4.4-13.5 MHz，扩展后最大角度40°

  - B/M、彩色、能量多普勒输出功率可选择分级调节

- 系统输入和输出

具备HDMI: 1个，USB 3.0: 4个，网口: 1个。

- 外设和附件

  - 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

  - ★自动电源卷线器

  - ★支持机器防盗锁控制

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求：

卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 技术及维修服务：

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

- 13.3技术培训要求：

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像主机 | 1 |
| 2 | 硬性光学腹腔内窥镜 | 2 |
| 3 | 4K摄像头 | 1 |
| 4 | LED光源 | 1 |
| 5 | 热熔导光束 | 2 |
| 6 | 4K医用显示器 55寸 | 1 |
| 7 | 4K医用显示器31寸 | 1 |
| 8 | 气腹机（含气腹管） | 1 |
| 9 | 医用台车 | 1 |
| 10 | 31寸副屏支架 | 1 |
| 11 | 消毒盒 | 1 |
| 12 | U盘 | 1 |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 摄像主机/摄像头 | 1 |
| 2 | 硬性光学腹腔内窥镜 | 2 |
| 3 | LED光源 | 1 |
| 4 | 热熔导光束 | 2 |
| 5 | 医用显示器 27寸 | 1 |
| 6 | 气腹机（含气腹管） | 1 |
| 7 | 医用台车 | 1 |
| 8 | 消毒盒 | 1 |
| 9 | 持针器 | 2 |
| 10 | U盘 | 1 |
| 1 | 气腹机*1 | 1 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声系统(含腹部探头+超声探头) | 1 |
| 4 | 三通冲洗管（中号） | 1 |
| 5 | 分离钳 | 1 |
| 6 | 分离钳 | 1 |
| 7 | 剪刀 | 1 |
| 8 | 剪刀 | 1 |
| 9 | 粗齿无损伤抓钳 | 1 |
| 10 | 肠抓钳（带孔横齿，37mm） | 1 |
| 11 | 胆囊抓钳（中空带孔，18mm） | 1 |
| 12 | 系膜抓钳（弯头单动，27mm） | 1 |
| 13 | 钩状单极电凝 | 1 |

标项四：

| 序号 | 产品名称 | 国产/进口 | 数量 | 合价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动脉生理检测仪（FFR） | 国产 | 1 | 47.5 |  |
| 合计（万元） |  |  |  | 47.5 |  |

备注：1、各标项中所有产品为一个整体，不得拆分，需完整提供，否则视为没有完全响应招标文件，视为无效投标。

2、各投标单位的投标报价不得超过每标项的最高限价（总价）及各产品的最高限价（合价），若不满足此项则视为重大偏离。

动脉生理检测仪（FFR）技术参数表

| 序号 | 项目 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作方式 | 全触摸屏≥12寸，红外遥控器 |
| 2 | 压力测量范围 | -30 mmHg ~ +300 mmHg |
| 3 | 准确度 | 与压力微导管配合使用： ±1 mmHg+读数的±1% （压力范围：-30 mmHg ~ +50 mmHg） 读数的±3%（压力范围：+50 mmHg ~ +300 mmHg） |
| 4 | 频率反应： | 0~25Hz |
| 5 | 显示功能 | Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值、校零功能、压力均衡（Equalize），患者管理功能，患者档案管理、测量数据回放、设置页面 |
| 6 | 接口要求 | USB接口（USB2.0， A型母座） VGA接口（使用标准的VGA线连接VGA显示器） PressureCath IN（仅可与压力微导管连接, GB 9706.1-2007 隔离接口） AO IN（GB 9706.1-2007隔离接口） PressureCath OUT（GB 9706.1-2007隔离接口） AO OUT（GB 9706.1-2007隔离接口） |
| 7 | 安装方式 | 推车可移动式 |
| 8 | 防电击分类 | 防电击类型：I类设备 防电击程度：防除颤CF型应用部分 |
| 9 | 工作方式 | 连续运行 |
| 10 | 存储容量 | ＞1000条测量记录 |
| 11 | 其他功能 | 一键截屏，U盘快速导出测量数据，多点Marker，异常掉电5分钟测量参数恢复 |
| 12 | 符合标准 | GB 9706.1-2007、YY 0505-2012、GB /T 14710-2009、YY 0783-2010 |
| 13 | 其他 | 兼容快速交换压力微导管 |

第四章  合同主要条款

（具体以实际签订合同为准）

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起12个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：乌鲁木齐市友谊医院指定地点。

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。响应文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到谈判文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：

甲方支付任何一期款项前，乙方均应当事前依规定提交等额的税务发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为理由不履行合同。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 供货周期

6.1成交人自公布中标结果之日起成为院方成交供应商商；

6.2自合同签订之日起，30个日历日内完成交货、安装调试并验收合格，具体以实际签订合同为准。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障。须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质量保证：2年原厂质保。质保期后，中标方提供终生服务，保证零配件的供给。自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期，保修范围包括整机及所有附件。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 其它事项

10.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

10.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式

项目

标项   投标书

项目名称：

供应商名称：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：

年      月      日

为便于查阅，投标文件在编制时必须编制目录及对应页码（除索引表外，目录自拟）

| 评分因素 | 分值 | 内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务因素 |  |  | 第 页~ 第 页 |
|  |  |  | 第 页~ 第 页 |
|  |  |  | 第 页~ 第 页 |
|  |  |  | 第 页~ 第 页 |
| 技术因素 |  |  | 第 页~ 第 页 |
|  |  |  | 第 页~ 第 页 |
|  |  |  | 第 页~ 第 页 |
|  |  |  | 第 页~ 第 页 |
|  |  |  | 第 页~ 第 页 |

- 1、投标书

致：（招标人）

根据贵方为　   （项目名称/标项号）   项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 备品备件价格清单表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

投标商代表签字：

投标商名称：

公章：

日　　　期：　　　年　月　日

- 2、开标一览表

项目名称：　　　　　　　　　　标项号：

项目编号：　　　　　　　　　　                                   单    位：元

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商名称及国籍、地区 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

注：1、此表除在投标文件内正常制作外还需单独密封一份唱标时使用。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

- 3、分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　                  标项号：

项目编号：　　　　　　　　　　                               单    位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |

注：此表需详列所投标项内的每种设备及配置清单。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

## 4、备品备件价格清单表

| 免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
| 收费损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |

服务质保期内免费提供损耗件备品备件

- 5、技术参数、功能偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　               项目编号/标项号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标商代表签字：

- 6、商务条款偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　    项目编号/标项号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件中“商务条款”逐条对应填写。

投标商代表签字：

- 7、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、标项、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

| 法定代表人身份证正面 | 被授权人身份证正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证反面 | 被授权人身份证反面 |

法人代表签字

被授权人签字

公   章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                   性别：                年龄：

职务：

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

- 8、关于资格的声明函

致：　新疆新之建工程咨询有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称、标项）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或贸易公司的　　　　　　　        受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

传真：　　　　　　            　        邮编：

电话：

盖章：

- 9、制造商出具的授权函（如需）

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第（项目编号）项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称) 于年

月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                                     制造商名称：

签字人职务和部门：                                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                                       签字人姓名：

注：1.若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

- 10、 所投产品近三年（2020年1月至今）同类产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

- 11、资质证明文件

1、内容见第8.1.1条。

2、其它一切有利于产品和投标商的证明材料。

- 12、产品的详细技术参数说明、产品彩页

- 13、其他内容(若有，请如实填写)

13.1节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

13.2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

13.3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

13.4  中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称、标项） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

13.5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

13.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：