招 标 文 件

文件编号：2041xzjk050

项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统数字减影血管造影X光机采购项目

新疆新之建工程咨询有限公司

2020年12月

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	5

第二章  投标须知	9

第三章  招标内容及技术要求	29

第四章  合同主要条款和格式合同（样板）	66

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 商务（合同条款）偏离表

附件九 技术规格偏离表

附件十 投标单位近三年相同产品销售业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统数字减影血管造影X光机采购项目 项目编号：2041xzjk050 招标内容：数字减影血管造影X光机 |
| 2 | 项目采购预算：900万 |
| 3 | 采购人：昌吉回族自治州中医医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购） 联系人：王先生 联系电话：0994-2215851 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司。 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额：180000元（壹拾捌万元） 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于开标时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2、有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。 3、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。 4、进口设备投标人，须具有投标人营业执照原件、中华人民共和国医疗器械经营许可证原件、医疗器械注册证、被授权人身份证原件，由投标产品的制造或生产商投标的，须具有制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；由代理商投标且领购招标文件的，须具有制造或生产商出具的针对本次投标的有效的投标授权书原件。 5、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、本项目不接受联合体投标。 8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息时点为报名期内。 |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2020年12月30日11:00时 （北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目：正本贰份、副本叁份。需提供以U盘为介质的电子版投标文件一份。 |
| 11 | 投标文件递交至：新疆昌吉市建国西路66号新疆鸿都酒店管理有限公司二楼金玉厅。 |
| 12 | 开标时间：2020年12月30日11:00时 （北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 |
| 13 | 开标地点：新疆昌吉市建国西路66号新疆鸿都酒店管理有限公司二楼金玉厅。 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：国产设备30个日历日，进口设备90个日历日。 |
| 16 | 付款方式：设备安装到位验收合格后付60%，正常使用满1年以后付30%，质保期满付清10%尾款。 |
| 17 | 质保期：整机保修2年。 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件及法人授权书或法人身份证明书原件、营业执照原件、医疗器械经营（生产）许可证原件，或者针对以上证件开具的公证书原件，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具本公司近六个月为其缴纳的社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）。以备采购人对其资格进行审查。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |

第一章  招标公告

项目概况

昌吉州州直卫生健康系统数字减影血管造影X光机采购项目招标项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 新疆新之建工程咨询有限公司 业务九部获取招标文件，并于2020年12月30日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2041xzjk050

项目名称：昌吉州州直卫生健康系统数字减影血管造影X光机采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9000000元

最高限价（元）：9000000元

采购需求：

| 标项 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影X光机 | 1 | 台 | 900 | 详见招标参数 | 进口 |

合同履约期限：国产设备30个日历日，进口设备90个日历日。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。(详见招标文件)

（2）、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(详见招标文件)

​3.有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件。

4、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。

5、进口设备投标人，须具有投标人营业执照原件、中华人民共和国医疗器械经营许可证原件、医疗器械注册证、被授权人身份证原件，由投标产品的制造或生产商投标的，须具有制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；由代理商投标且领购招标文件的，须具有制造或生产商出具的针对本次投标的唯一有效的投标授权书原件。

6、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

8、本项目不接受联合体投标。

9、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为报名期限内。

三、获取招标文件

时间：2020年12月09日至2020年12月15日，每天上午10:30至13:00，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 新疆新之建工程咨询有限公司 业务九部

方式：现场获取

售价（元）：200元/套

投标人购买标书时应提交的资料：

（1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证或法人身份证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）；

（2）营业执照副本原件；

（3）网页截图证明并加盖公章；

所有报名的供应商需提供上述资料原件及加盖企业公章的复印件一套，并装订成册交由采购代理公司存档；资料不齐及逾期报名的均视为无效。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月30日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆昌吉市建国西路66号新疆鸿都酒店管理有限公司二楼金玉厅

开标时间：2020年12月30日 11:00

开标地点：新疆昌吉市建国西路66号新疆鸿都酒店管理有限公司二楼金玉厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌吉回族自治州中医医院

地 址：昌吉市建国西路110号

联系方式：0994-2215851

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系方式：0991-8852519

3.项目联系方式

项目联系人：沈庆军

电 话：0991-8852519

第二章  投标须知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标单位近三年相同产品销售业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(2)医疗器械经营（生产）许可证（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(3) 法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）。

(4)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(5)信用信息截图（需提供信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单查询结果和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录查询结果，原件需彩印装订在正本中）。

(6)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(7)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书。

(2) 开标一览表。

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表。

(4) 商务（合同条款）偏离表。

(5) 投标单位近三年相同产品销售业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）。

(6) 售后服务承诺书及培训计划。

(7) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明：

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的相关技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）。

(3) 备品备件及专用工具清单。

(4) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第8.1.3条中第(2)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案.

10.3 供应商应按招标文件的要求对所投产品进行一次性报价。投标人的投标报价应是以下所有内容及其他内容的价格总和：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“商务（合同条款）偏离表”和“技术偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的详细完整的试(检)验报告；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.4 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：180000元（壹拾捌万）；开标时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，于投标时交招标代理机构。未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号。

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

3)金额根据各公司要求内容填写。

注：请各投标供应商，将以上资料随开标一览表递交至开标现场，如未中标，将按照法定规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本以及电子版投标文件分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”、“副本”或“电子版投标文件”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：

⑶招标编号：

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带工商营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件（或三证合一原件）、医疗器械经营许可证原件、法定代表人授权书、身份证原件、投标保证金收据，或者针对以上证件开具的公证书原件，以备采购人对其资格进行审查。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-5项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按投标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足投标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合投标文件关于对投标货物技术规格和标准的要求；24.6.7 投标文件载明的投标交货期限超过投标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不

符合投标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.12不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分占35%，其中价格满分为30分，商务条件满分为5分；技术部分占65%，满分为65分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分（35分）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30分 | 采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务条件 | 标书制作 | 2 | 投标文件制作规范，标书制作优得2分，良得1分，不满足要求不得分。 |
|  | 相关业绩 | 3 | 提供投标方近三年（2017年至今）同类产品的销售业绩，每提供一项得1分，不提供不得分，最高得3分，开标现场须提供中标通知书或成交通知书或合同并加盖公章。（评审时以中标通知书、成交通知书或合同为准） |

B、技术部分（65分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 服务能力 | 6 | - 售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（须提供相关证明或证明材料原件）得2分。 - 提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得2分，不提供不得分。 - 3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的(质保期，维修响应时间等)，得2分，一般的得1分，不提供不得分。（评审时以提供相关证明材料为准）。 |
| 技术指标 | 56 | - 1、投标产品的技术参数全部满足招标文件要求的得48分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，关键参数一项不满足扣8分，其他参数一项负偏离扣4分扣完为止。 - 2、技术指标和性能高于招标文件中技术参数和性能的可加分，每一项加2分，最多加8分。 - （评审时所提供产品的技术参数以技术检验报告或第三方技术支持资料为准，未提供或者不能验证相关参数的，视为负偏离，按上述第1条标准扣分） |
| 安装技术水平 | 3 | - 安装技术人员配备情况，技术经理的能力与经验，安装组织计划的可行性，工期和技术设备的先进性，对仪器设备的安装调试和使用操作人员的培训方案。优3分、良1分、差不得分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑供应商的服务能力、安装技术水平，以及设备的技术指标，以确定供应商的综合能力。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮50%执行，由中标供应商支付。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

34.1、报名供应商如若放弃投标，请将弃标函加盖公章的扫描件发送到邮箱：911466212@qq.com

34.2、所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830000

联 系 人：吴坤

电    话：0991-8852519

第三章  招标内容及技术要求

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影X光机 | 1 | 进口 |  |

备注：

1、技术参数中标注“*”或“☆”号的为关键参数

数字减影血管造影X光机技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 招标设备要求： |
| 1.1 | 设备名称：数字减影血管造影X光机 |
| 1.2 | 数量：1套 |
| 1.3 | 设备用途：可以完全满足腹部，胸部，神经，血管及心脏的介入放射学检查与治疗 |
| *1.4 | 投标机型要求原装进口，所投机型为2015年后首次注册机型。 |
| 1.5 | 产品认证：投标厂商需提供投标机型的CFDA、CE和FDA认证 。 |
| 1.6基本要求 | 需提供最新的低剂量平台。 |
| 2 | 设备技术规格： |
| 2.1 | 机架系统 |
| *2.1.1 | 数字减影血管造影X光机为悬吊单机架结构 |
| 2.1.2 | 机架系统机械轴≥4轴，机架移动范围≥1.9m |
| 2.1.3 | 机架系统所有轴全部为电动而非手动 |
| 2.1.4 | 机架不需要移动床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集 |
| 2.1.5 | C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心 |
| 2.1.6 | 数字减影血管造影X光机能从多方切入无显示死角 |
| 2.1.7 | C型臂有效直径(弧深)≥92cm |
| 2.1.8 | LAO≥180° 、RAO≥120°、CRA≥50°、CAU≥90° |
| 2.1.9 | C型臂最大旋转速度：≥25°/秒 |
| 2.1.10 | 平板及球管具有碰撞保护功能 |
| 2.1.11 | 机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动 |
| 2.1.12 | 实时数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 2.1.13 | 可由用户设置并存储机架位置：≥50种， |
| 2.1.14 | 机架能实施自动一键复位功能 |
| 2.1.15 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转 |
| 2.2 | 导管床系统 |
| 2.2.1 | 落地式导管床，床面为碳纤维合成并配有床垫 |
| 2.2.2 | 导管床承重：≥300KG |
| 2.2.3 | 床长（不含延长板）≥280cm |
| 2.2.4 | 床宽≥45cm |
| 2.2.5 | 纵向移动≥120cm、横向移动≥34cm、垂直移动范围≥28cm |
| 2.2.6 | 水平旋转≥+90°/-180 ° |
| 2.2.7 | 床面最低高度≤78cm、床面最高高度≥110cm |
| 2.2.8 | 床面移动有电动模式和手动模式 |
| 2.2.9 | 导管床手臂支架，头支架、床垫，输液支架 |
| 2.3 | 床旁控制和智能整合 |
| 2.3.1 | 床旁智能手柄控制机架和床的运动 |
| 2.3.2 | 可由用户设置并存储机架位置：≥55种， |
| 2.3.3 | 提供床旁触摸屏 |
| 2.4 | 高压发生器 |
| 2.4.1 | 高频逆变高压发生器，最大功率≥100KW |
| 2.4.2 | 高压逆变频率≥60KHz |
| 2.4.3 | 管电压范围40-125Kv |
| 2.4.4 | 管电流最大毫安≥1000mA |
| 2.4.5 | 最短曝光时间≤1ms |
| 2.4.6 | 全自动智能曝光控制、双向曝光 |
| 2.5 | X线球管 |
| 2.5.1 | 高速旋转阳极球管，阳极转速≥7,500转/分 |
| 2.5.2 | 最大管电流≥1000mA |
| 2.5.3 | 球管阳极热容量≥3.3MHU |
| 2.5.4 | 球管阳极散热功率≥6000W |
| 2.5.5 | 管套热容量≥4.5MHu |
| 2.5.6 | 球管焦点≥3个，大焦点≥1.0mm、中焦点≥0.6mm、小焦点≤0.3mm;大焦点功率≥90kW、中焦点功率≥40kW、小焦点功率≥18kW |
| 2.5.7 | 带有焦点自动切换功能 |
| 2.5.8 | 球管制冷采用循环水冷或油冷双重冷却 |
| 2.5.9 | 球管滤过片≥3种，最大厚度≤0.9mm |
| 2.5.10 | 30分钟以上连续透视功率≥2500W |
| 2.5.11 | 最大透视功率 ≥4000W |
| 2.6 | 数字化平板探测器 |
| 2.6.1 | 平板探测器采用非碘化铯晶硅数字化平板探测技术 |
| 2.6.2 | 平板探测器为了满足外周介入的需要，平板面积要求边长≥29.00cmx38.00cm |
| 2.6.3 | 平板像素大小要求≤154微米 |
| 2.6.4 | 平板像素矩阵≥1500x1500 |
| *2.6.5 | 平板分辨率≥3.25LP/mm |
| *2.6.6 | 平板灰阶≥16bit |
| 2.7 | 透视与采集 |
| 2.7.1 | 数字脉冲透视 |
| 2.7.2 | 最大脉冲透视频率≥30帧/秒 |
| 2.7.3 | 可进行减影透视和非减影透视 |
| 2.7.4 | 在透视过程中，不间断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整 |
| 2.7.5 | 透视路图功能 |
| 2.7.6 | 透视末帧图像保持 |
| 2.7.7 | 在无X－Ray射线条件下，可进行视野大小的调整 |
| 2.7.8 | 透视图像存储图像数量≥450幅 |
| 2.7.9 | 透视图像存储时间≥60秒 |
| 2.7.10 | 具有实时DA采集和实时DSA采集功能 |
| 2.7.11 | 采集矩阵：≥1024x1024，14bit |
| 2.7.12 | 心脏采集模式，最大脉冲≥30帧/秒 |
| 2.7.13 | 外周采集模式，最大脉冲≥7.5帧/秒 |
| 2.8 | 主机系统测量与计算 |
| 2.8.1 | 病人登录及检索功能 |
| 2.8.2 | 主机图像处理功能 |
| 2.8.3 | 主机能够自动和手动对图像进行定标 |
| 2.8.4 | 主机长度测量及分析功能 |
| 2.8.5 | 主机血管狭窄分析功能 |
| 2.8.6 | 主机硬盘图像存储1024x1024矩阵，12Bit， |
| 2.8.7 | 主机硬盘图像存储容量≥25000幅 |
| 2.8.8 | 主机系统显示器为医用显示器，用于显示主机系统资料，≥19英寸 |
| 2.9 | 显示器系统 |
| 2.9.1 | 控制室两个19英寸医用专用图像显示器显示实时图像 |
| 2.9.2 | 操作室三个19英寸医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图像 |
| 2.9.3 | 医用专用图像显示器≥19英寸 |
| 2.9.4 | 医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280 |
| 2.9.5 | 医用专用图像显示器可视角度≥170° |
| 2.9.6 | 四监视器吊架 |
| 2.9.7 | 监视器吊架可移动至床的两侧 |
| 2.9.8 | 监视器吊架可进行旋转，旋转角度≥300° |
| 2.10 | 后处理工作站（2套原厂工作站） |
| 2.10.1 | 实时实现图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换、3D功能、步进功能、路图功能、类CT功能。 |
| 2.10.2 | DVD/CD刻录图像存储 |
| 2.10.3 | 工作站胶片打印功能 |
| 2.10.4 | 工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连 |
| 2.10.5 | 提供工作站血管狭窄分析功能 |
| 2.10.6 | 提供工作站心室功能分析功能 |
| 2.10.7 | 工作站内存≥4GB |
| 2.10.8 | 工作站硬盘≥1T |
| 2.10.9 | 工作站CPU为Intel Xeon CPU |
| 2.10.10 | 工作站CPU四核心 |
| 2.10.11 | 工作站CPU主频≥2.6GHz |
| 2.10.12 | 工作站液晶显示器2台，≥19英寸 |
| 2.10.13 | 提供标准DICOM3.0接口 |
| 2.11 | 随机附件 |
| 2.11.1 | 后处理工作站2套 高压注射器1台（联动双屏），医用竖屏5台（带计算机），，铅衣10套（0.5Pb），铅毯2条，置物架 1个，配电柜1个（含稳压电源，含入户电缆），铅屏风1个，双向脚闸，床头、手托架。 |
| 2.11.2 | 提供远程维修接口 |
| 2.11.3 | 相机数字化接口 |
| 2.11.4 | 对讲系统一套 |
| 2.11.5 | 悬吊式LED检查灯一套 |
| 2.11.6 | 悬吊式射线防护屏一副 |
| 2.11.7 | 床旁射线防护帘一副 |
| 2.11.8 | 谈话间配一台电脑，可连接医院影像工作站 |
| 2.12 | 技术资料1套 |
|  | 操作手册，维修手册，软件资料等 |
| 2.13 | 售后 |
| 2.13.1 | 售后服务（整机保修2年） |
| 2.13.2 | 提供远程维修诊断系统 |
| 2.13.3 | 备件供应：国内有备件仓库 |
| 2.13.4 | 维修工程师：省内有固定的维修工程师 |
| 2.13.5 | 提供免费保修电话,提供400免费保修电话号码 |
| 2.13.6 | 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备各种功能 安排买方相关人员到上级医院培训操作和诊断 |
| 2.13.7 | 配备常用维修工具 |
| 2.13.8 | 常用零配件列清单报价，作为以后维修依据 |
| 2.13.9 | 对医院现有西门子Artis Zee Floor 血管机整体搬迁安装以及后续的防护环评检测，承担以上费用。 |
| 2.14 | 其他 |
| 2.14.1 | 卖方须向买方免费提供设备的运输、安装、使用环境要求，交钥匙工程 |
| 2.14.2 | 付款方式：设备安装到位验收合格后付60%，正常使用满1年以后付30%，质保期满付清10%尾款。 |
| 2.14.3 | 卖方前期对接做好环评，做好设备基础、顶部钢支架，配电柜安装到位，机房防护达到国家规范要求，电动防护门及铅玻璃安装到位，空调安装到位。设备安装好提供防护检测和环评评估（注：以上内容包含两台设备机房）。提供设备检定证书。 |
| 2.14.4 | 承担软件连接网络的接口等费用，承担设备和设备机房的首次检定费用 |
| 2.14.5 | 终生免费按时提供设备维修密码。 |
| 2.14.6 | 提供详细的标配及选配件清单 |
| 2.14.7 | 关税承诺(涉及惩罚性关税的产品，需预付关税金额至院方账户，货到退还) |
| 2.15 | 培训 |
| 2.15.1 | 提供2人次3个月疆外专业医疗培训，提供住宿和当地伙食补助。提供2人次维修工程师维修培训，原厂专业维修培训。 |
| 2.15 | 附带设备 |
|  | 机房空调3台，动态消毒机7台 ，双道微量注射泵1台， 电动负压吸引器1台，对接车2辆，器械台1个， 大于65寸大屏显示器 1台，中央摄录系统1套。 |

第四章  合同主要条款和格式合同（样板）

- 医疗设备购销合同

合同编号：

采购人（甲方）：昌吉回族自治州中医医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，通过

组织招标，采购昌吉州中医医院医疗设备项目（项目编号    ），乙方取得该项目的中标资格，双方在平等互利、协商一致的基础上，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，依据招投标文件约定订立本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。

一、货币种类：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 注册证号 | 数量 （单位） | 单价 | 单项 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）： 总计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备清单：（见附页） 共 页 ，以医院科室验收签字认可的配置为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检；乙方保证成交价格不高于市场成交价，若高于市场成交价乙方应承担超出部分。属于计量器具的需提交计量检定证书或进口型式批准证书，乙方提供的产品应能保证计量合格，乙方应承担初次计量检测费用。若不能达到上述要求，一切相关违约责任由乙方承担。

二、 设备的交付期:   乙方在合同生效的30天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第6条规定执行。

三、 设备运输、安装和验收

3.1乙方按甲方约定的时间将货物送到甲方制定地点。乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。超期承担甲方业务损失，每晚到1天扣0.2%设备款。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在10天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据招标的技术文件及合同约定的内容进行设备验收，验收合格后，双方在验收合格单上签字确认。如果提供产品不能满足招标技术要求，甲方无条件退货。并追究乙方责任。

3.4乙方应在接到甲方通知后安装调试设备，安装完成组织人员培训。正常使用1周以上，得到使用科室的认可签字后办理入库手续。

4、付款方式

双方在签订合同验收合格正常使用后30天内首付    %中标款项，满12个月再付总价的   %中标款项，满24个月无质量问题一次性付清   %尾款。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应提供免费保修期为24个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费，若因机器本身的质量而不能正常使用，乙方应免费更换货物。开机率≥98%，乙方需要在当地设有售后服务机构，并配备受过专业培训的售后服务人员。

5.2报修响应时间__小时，到场时间___小时（不可抗拒力量下除外）。

5.3乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，维修期间只收取零配件费用。

6、索赔条款

6.1 乙方应在规定时间内向甲方提供以上产品并符合招标技术文件。如需换货，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

6.2乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

7、培训

7.1乙方负责对甲方使用人员免费培训，学会为止。根据设备需求按双方约定培训。

8、争端的解决

8.1合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

8.2双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。

9、合同生效

9.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.2 本合同一式3份，甲方执2份、乙方执1份，具有相同的法律效应。

10、 其他：合同中未涉及事项。

| 甲方：昌吉回族自治州中医医院 （盖章） 单位地址 : 昌吉市建国西路110号 法人代表签字: 法人委托人签字: 邮政编码:831100 电话号码 :0994-2345703 年 月 日 | 乙方： （盖章） 单位地址: 法人代表签字: 法人委托人签字: 邮政编码 : 电话及传真: 年 月 日 |
| --- | --- |

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商全权代表：

年      月      日

附件一

## 投  标  书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

## 关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

在          号（             项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .

法人授权代表：（签字）                    .

项 目 经 理： （签字）                   .

公司签章       .

年      月     日

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                               单位：元

项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统数字减影血管造影X光机采购项目                 编号：2041xzjk050

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 制造商名称及国籍、地区 | 数量（台） | 设备单价 | 合计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影X光机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

附件七

投标产品名称、数量、规格明细报价表

项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统数字减影血管造影X光机采购项目               编号：2041xzjk050

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：

附件八

商 务 （合 同 条 款）偏 离 表

项目编号：2041xzjk050                                                      年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件九

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：2041xzjk050                                                       年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十

投标单位近三年相同产品销售业绩表

项目编号：2041xzjk050                                                          年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：