招 标 文 件

文件编号：XZJ256-146（2）-ZK

项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务项目（三批次）

招标人：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）

地址：乌鲁木齐市新市区河南东路806号

联系电话：0991-3632483

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼

联系人：汤梦雨

联系电话：0991-4519928

2025年7月

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	10

第二章  投标须知	10

第三章  招标内容及技术要求	53

第四章  合同主要条款	错误！未定义书签。

附件：（投标书格式）

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务项目（三批次） 项目编号：XZJ256-146（2）-ZK 招标方式：公开招标 招标内容：医疗设备维修和保养服务（三批次），具体详见第三章采购内容及技术要求。 标项号; 维保内容; 数量; 单位; 单价 （万元）; 合计 （万元）; 备注. 标项一; 支气管镜维保; 1; 年; 24; 24; 具体服务内容及服务要求详见第三章. 标项二; 胃肠镜维保; 1; 年; 17; 17. 标项三; 层流维保; 1; 年; 89; 89. 标项四; 制氧站维保; 1; 年; 82; 82. 标项五; 放射科CT维保; 1; 年; 39; 39. 放射科DR等普放设备维保; 1; 年; 16; 16. 标项六; TECAN酶免仪维护保养; 2; 台; 10; 20. 全自动血流变分析仪（ZL众驰）维护保养; 1; 年; 10; 10. 全自动流式细胞分析仪（迈瑞E6）维保; 1; 年; 3; 3. 标项七; 层流维保; 1; 年; 40; 40. 项目总预算：3400000.00元 （其中标项一240000.00元；标项二170000.00元；标项三890000.00元；标项四820000.00元；标项五550000.00元；标项六330000.00元；标项七400000.00元） 最高投标限价：3400000.00元 （其中标项一240000.00元；标项二170000.00元；标项三890000.00元；标项四820000.00元；标项五550000.00元；标项六330000.00元；标项七400000.00元）。各投标人报价不得超过上述表内的单价及总价，若不满足此项，则视为重大偏离。 |
| 2 | 信息公告媒体：新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/ |
| 3 | 采购人：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院） 地址：乌鲁木齐市新市区河南东路806号 联系电话：0991-3632483 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼 联系人：汤梦雨 联系电话：0991-4519928 |
| 5 | 质疑处理：供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以书面形式加盖公章送至新疆新之建工程咨询有限公司，并将电子版的文件发至邮箱。（以纸质版送达时间为准，不接受邮寄等其他非现场递交形式） 联系人：汤梦雨 联系电话：0991-4519928 邮箱：13209974015@163.com 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼 |
| 6 | - 投标保证金金额：标项一2400.00元；标项二1700.00元；标项三8900.00元；标项四8200.00元；标项五5500.00元；标项六3300.00元；标项七4000.00元。 - （2）投标保证金以非现金形式的银行转账（网银或电汇转账的形式由供应商的基本账户汇出）、保函、支票、汇票、本票方式提交。 （3）供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。 （4）供应商缴纳投标保证金时，需备注项目编号、项目名称（或项目简称）及包号，于投标文件上传截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。 （5）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间； （6）银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 备注：汇款时请备注项目简称、标项及汇款事由；参与多标项的需分别汇款。 退款相关事宜详见第16.4项具体要求。 |
| 7 | 资格要求： 基本资格要求： 1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力； ②近一年度（2024年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算），近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件； 2）投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人身份证明书及其居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证。 4）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动； 5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6）本项目不允许联合体投标。 特定资格要求： 标项一、二、六： 1、投标人具有医疗器械经营资格；涉及属于医疗器械管理的产品维修更换的需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 - 标项三、四、七： 1、投标人应具有企业安全生产许可证、具备机电设备工程专业承包二级及以上资质、具有特种设备安装改造修理许可证（压力管道，GC2级及以上）；外省企业已办理进疆信息报送登记。 标项五： - 投标人须具有省、自治区、直辖市环境保护厅或生态环境厅颁发的有效期内辐射安全许可证； - 2、投标人具有医疗器械经营资格；涉及属于医疗器械管理的产品维修更换的需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 落实政府采购政策： 1、标项三、标项七：供应商须为小微企业：即各供应商须提供《中小企业声明函》，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 |
| 8 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 9 | 投标报价：报价需包含设备及与本项目相关的维保、安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输等其他相关伴随服务费用（如有），并列分项报价明细，每标项各服务内容投标报价不得超过本项目最高投标限价（单价及总价），否则视为重大偏离。 国家强制计量单位设备初次检定费用（如有）由中标供应商支付。 |
| 10 | 投标文件的数目： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 11 | 投标截止时间：2025年08月01日11:00时（北京时间） 投标文件递交：本项目采用不见面开标，投标人需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。 |
| 12 | ☑采用不见面开标 开标时间：2025年08月01日11:00时（北京时间），逾期上传及解密的投标文件将被拒收。 开标地点：本项目采用不见面开标，投标人需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。 |
| 13 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 14 | 服务期限：一年，各标项维保服务期限详见第三章技术内容，最终以实际签订合同为准 |
| 15 | 付款方式：最终以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 16 | 质保期：同服务期限，具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 17 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 18 | 支持中小企业发展： 标项一、二、四、五、六：给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。各供应商须按要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受价格优惠。 标项三、标项七： 供应商须为小微企业：即各供应商须提供《中小企业声明函》，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。各供应商须提供《中小企业声明函》，否则视为无效投标。招标文件后附模板，格式不得修改。 依据2011年300号中小企业划分标准，本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。 《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。 |
| 19 | 是否允许投报进口产品：□是 ☑否 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）： 1.在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 22 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 21 | 评分办法：综合评分法 评标委员会组成：5人 小组确定方式： ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式：/ |
| 22 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 23 | 注：1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 4、不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 24 | 解释权:构成采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、采购需求、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；如采购文件出现前后不一致的内容以投标人须知前附表为准。 |
| 25 | 代理服务费：成交供应商应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。具体参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准计取，每标项不足3000.00元（叁仟元整）时按3000.00元（叁仟元整）收取。 |

第一章    招标公告

乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务项目（三批次）公开招标公告（二次）

乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务项目（三批次）的潜在投标人应登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 获取招标文件，并于2025年08月01日11:00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ256-146（2）-ZK

项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务项目（三批次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3400000.00

最高限价（元）：3400000.00元 （其中标项一240000.00元；标项二170000.00元；标项三890000.00元；标项四820000.00元；标项五550000.00元；标项六330000.00元；标项七400000.00元）

采购需求：

标项一

标项名称：支气管镜维保

数量：1年

预算金额（元）：240000.00

简要规格描述：支气管镜维保

备注：具体维保内容及维保要求详见招标文件

标项二

标项名称：胃肠镜维保

数量：1年

预算金额（元）：170000.00

简要规格描述：胃肠镜维保

备注：具体维保内容及维保要求详见招标文件

标项三

标项名称：层流维保

数量：1年

预算金额（元）：890000.00

简要规格描述：层流维保

备注：具体维保内容及维保要求详见招标文件

标项四

标项名称：制氧站维保

数量：1年

预算金额（元）：820000.00

简要规格描述：制氧站维保

备注：具体维保内容及维保要求详见招标文件

标项五

标项名称：放射科CT维保、放射科DR等普放设备维保

数量：1年

预算金额（元）：550000.00

简要规格描述：放射科CT维保、放射科DR等普放设备维保

备注：具体维保内容及维保要求详见招标文件

标项六

标项名称：TECAN酶免仪维护保养、全自动血流变分析仪（ZL众驰）维护保养、全自动流式细胞分析仪（迈瑞E6）维保

数量：1年

预算金额（元）：330000.00

简要规格描述：TECAN酶免仪维护保养（2台）、全自动血流变分析仪（ZL众驰）维护保养、全自动流式细胞分析仪（迈瑞E6）维保

备注：具体维保内容及维保要求详见招标文件

标项七

标项名称：层流维保

数量：1年

预算金额（元）：400000.00

简要规格描述：层流维保

备注：具体维保内容及维保要求详见招标文件

合同履约期限：具体详见招标文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项一、二、四、五、六：给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审

标项三、标项七：供应商须为小微企业：即各供应商须提供《中小企业声明函》，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.本项目的特定资格要求：

标项一、二、六：

1、投标人具有医疗器械经营资格；涉及属于医疗器械管理的产品维修更换的需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

标项三、四、七：

1、投标人应具有企业安全生产许可证、具备机电设备工程专业承包二级及以上资质、具有特种设备安装改造修理许可证（压力管道，GC2级及以上）；外省企业已办理进疆信息报送登记。

标项五：

1、投标人须具有省、自治区、直辖市环境保护厅或生态环境厅颁发的有效期内辐射安全许可证；

2、投标人具有医疗器械经营资格；涉及属于医疗器械管理的产品维修更换的需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

三、获取招标文件

时间：2025年07月08日至2025年07月15日，每天上午10:30至13:30 ，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年08月01日11:00时（北京时间）

投标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年08月01日11:00时（北京时间）

开标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）

地址：乌鲁木齐市新市区河南东路806号

项目联系方式（询问）：0991-3632483

2.采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼

联系方式：0991-4519928

3.项目联系方式

项目联系人：汤梦雨

电话：0991-4519928

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

4.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，均应在投标文件递交截止时间十五日前向招标代理机构提出咨询。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会。澄清文件作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

5.2 供应商在本项目采购公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就招标文件内容提出的质疑将不予受理。

5.3 采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间十五日前在新疆政府采购云平台发布更正公告。

5.4 澄清或者修改的内容是招标文件的组成部分，将在网站上模块专区向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

5.5 为使供应商有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟投标文件截止期，并通过在新疆政府采购云平台发布公告方式通知所有下载招标文件的供应商。

5.6 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

5.7 质疑须知

5.7.1 参加投标的投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

5.7.2 质疑必须以参加投标的投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

5.7.3 未参加投标活动的投标供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

5.7.4 投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.7.5 质疑函应当包括下列内容：

质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

具体的质疑事项及明确的请求；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

提起质疑的日期；

质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

5.7.6 招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

5.7.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

5.7.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.7.9 投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

5.7.10 质疑接受联系人：新疆新之建工程咨询有限公司

联系人：汤梦雨        联系电话： 0991-4519928

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(如不满足以下条款将导致废标，以下文件必须在有效期内，并加盖有效印章)

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证（如为法定代表人参与投标则提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证）。

2）投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

4）近一年度（2024年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明，新成立不满一年的单位提供财务说明。

5）近一年任意月企业缴纳社保证明材料和近一年任意月企业完税证明材料。

6）投标保证金缴纳凭证或保函。

7）投标人具有医疗器械经营资格；涉及属于医疗器械管理的产品维修更换的需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 （仅适用于标项一、二、五、六，其余标项无需提供）

8）投标人应具有企业安全生产许可证、具备机电设备工程专业承包二级及以上资质、具有特种设备安装改造修理许可证（压力管道，GC2级及以上）；外省企业已办理进疆信息报送登记。（仅适用于标项三、四、七，其余标项无需提供）

9）投标人须具有省、自治区、直辖市环境保护厅或生态环境厅颁发的有效期内辐射安全许可证。（仅适用于标项五，其余标项无需提供）

10）供应商须为小微企业：即各供应商须提供《中小企业声明函》。（仅适用于标项三、七，其余标项无需提供）

11）法律、行政法规规定的其他条件或供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务、技术投标书

(1) 投标书

(2) 诚信投标承诺书

(3) 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

(4) 投标人概况

(5) 开标一览表

(6) 投标报价明细表

(7) 商务条款偏离表

(8) 近三年（2022年6月至今）同类服务项目业绩表（须提供加盖企业公章的合同及中标通知书复印件加盖公章）

(9) 维保服务方案及质量保证（结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，包含但不限于实施进度、维保方案、质量保证、应急处置等）

(10) 拟投入人员方案

(11) 技术条款偏离表

(12) 备品备件及专用工具清单

(13) 供应商认为有必要提供的其他声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1) -(10)项、第8.1.2条中包含（1）-（7）、（11）项，但不限于以上内容，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.2.1 如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；

13.2.2 如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；

13.2.3 如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的编制。

15.1 电子响应文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的招标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

15.2 供应商应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，详见《投标须知前附表》。未实质性响应招标文件要求、关键内容表达不清、或者未按要求填写或提供可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.3 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人电子印章。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在响应文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

15.4 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

15.5 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

15.6 供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《报价明细表》等招标文件中规定的所有需实质性响应内容。

15.7 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：详见投标须知前附表；须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按《投标须知前附表》中明确的银行、账号，按前附须知表要求的数额办理，并将有效的银行汇款凭证或保函作为相关证明材料附于投标文件中。以实际到账金额及时间为准，未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

各投标供应商请将退还投标保证金资料制作在投标文件的最后一页，我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

退保证金需提供的资料详见招标文件模版，即本招标文件最后一页。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳代理服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位及招标代理机构不予受理。

17.2 响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购标段名称、标段编号、包号、供应商名称和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位及招标代理机构不予受理。

17.3 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18. 投标文件的递交

18.1 供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购云平台的指定栏目。未在招标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

18.2 供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前递交电子投标文件光盘。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件光盘，采购单位及招标代理机构不予受理。（本项目无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。）

18.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件（jmbs格式）在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的招标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在招标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

19.3 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

19.4 迟交的投标文件

采购代理机构将拒收并原封退回在规定的招标文件递交截止期后送达（上传）的任何投标文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在招标文件递交截止时间之前上传投标文件，新疆政府采购云平台将不负任何责任。建议于开标前1-2个工作日完成投标文件的制作与上传。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 采用不见面开标方式

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.3 开标时《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

21.4 报价公示完毕后，如果供应商对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

21.5 所有公示内容记录在案，并经各供应商代表、公证人员（如有）或监督人员确认，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 按照本章第8.1.1条中规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |
|  | 2、投标代表的法人授权委托书及被授权人身份证，若为法定代表人参与开评标活动，则需提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证。 |
|  | 3、近一年度（2024年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明，新成立不满一年的单位提供财务说明。 |
|  | 4、近一年任意月企业缴纳社保证明材料和近一年任意月企业完税证明材料。 |
|  | 5、投标保证金缴纳凭证或保函。 |
|  | 6、未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（若未完整提供，可由采购人或采购代理机构在开标现场查询，若查询后符合要求则该项通过，若查询内容不符合要求，则视为无效投标。） |
|  | 7、供应商须为小微企业：即各供应商须提供《中小企业声明函》。 （仅适用于标项三、七，其余标项无需提供） |
|  | 8、投标人具有医疗器械经营资格；涉及属于医疗器械管理的产品维修更换的需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 （仅适用于标项一、二、五、六，其余标项无需提供） |
|  | 9、投标人应具有企业安全生产许可证、具备机电设备工程专业承包二级及以上资质、具有特种设备安装改造修理许可证（压力管道，GC2级及以上）；外省企业已办理进疆信息报送登记。（仅适用于标项三、四、七，其余标项无需提供） |
|  | 10、投标人须具有省、自治区、直辖市环境保护厅或生态环境厅颁发的有效期内辐射安全许可证。（仅适用于标项五，其余标项无需提供） |
|  | 11、法律、行政法规规定的其他条件 |

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| 1 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定 |  |  |  |
| 2 | 投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人电子印章（未明确标注处，以文件模版内要求盖章方式执行） |  |  |  |
| 3 | 投标文件针对同一种货物/服务未出现两个或两个以上的报价 |  |  |  |
| 4 | 投标人的报价未超过采购预算及最高投标限价（单价及总价）； |  |  |  |
| 5 | 投标文件载明的招标项目服务期限满足招标文件规定的期限 |  |  |  |
| 6 | 投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。 |  |  |  |
| 7 | 投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |
| 8 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |  |  |
| 9 | 资格证明文件是否完备、有效。 |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字： |  |  |  |  |

注：合格供应商不足三家的，不进行详细评审。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。供应商三部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

A、价格部分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目标项四、标项九为专门面向中小企业预留份额。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定不再执行价格评审优惠的扶持政策。招标文件后附相应模板，格式不得修改。

其余标项给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。

- 商务、技术部分（70分）

- 标项一、标项二、标项六：

| 评分因素 | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术因素（34分） | 技术参数响应 | 30分 | 根据采购文件第三部分采购需求的响应程度进行打分。全部满足得30分，每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 （注：供应商需如实填写所投货物/服务参数；并提供能够证明其内容真实有效的证明文件，若证明文件无法证明其内容真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） |
|  | 零配件来源的可靠性、稳定性 | 4分 | 更换的零配件，需提供有效的产品合法来源证明材料，或自身为生产厂家，且需提供承诺书（需承诺更换的设备、零配件等需与设备兼容并符合质量要求），满足得4分。未完整提供证明材料及承诺书不得分。 |
| 商务因素（36分） | 业绩 | 8分 | 投标人近三年（2022年6月至今）已完成同类项目服务业绩，最多提供4个，须提供加盖企业公章的合同及中标通知书复印件并加盖公章，1份有效业绩得2分，最高得分为8分，无法辨识或未提供不计分。 |
|  | 售后服务体系 | 4分 | - 配备至少2名专业人员负责本项目维修、安装、调试、验收、培训等完成本项目相关的一切工作（配备的人员专业需与本项目采购内容相关或具有相关行业工作经验5年及以上）的得2分，每少一名扣1分，需附专业人员认证资格证书、原厂技术培训证书及培训记录、身份证、劳动合同、社保缴纳证明等相应证明材料，未配备或未完整提供证明材料则该人员不得分。 - 2、每增加一名有效专业人员加1分，需按上述要求提供相关证明材料，否则不计分。本项最高加2分。 |
|  |  | 8分 | 根据供应商提供售后服务体系及培训，从售后服务方案、售后服务网点分布、培训及技术指导等方面进行评分。包括但不限于以下内容①售后服务方案、②供应商国内有常驻售后服务网点零备件库、③设备使用培训方案及使用过程中的技术指导方案、④用户培训计划，以上内容全部提供的得8分，每缺少一项内容扣2分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分，扣完为止。 |
|  | 故障处理 | 5分 | 根据供应商提供的故障应急方案，从方案的合理性、适用性及可操作性等方面进行评分。包括但不限于以下内容①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备用设备、备品备件供应时长、⑤定期巡检维护方案等。以上内容全部提供的得5分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 | 8分 | 供应商针对本项目服务需求，提供项目实施方案，内容包括但不限于以下内容： 1.团队人员工作安排及上岗培训。内容完整、方案合理，得2分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 2.维保设备配置及管理方案。内容完整、方案合理，得2分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 3.具体维保方案（包含但不限于维保服务周期安排及进度报告、有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的的保证措施等）内容完整、方案合理，得4分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：存在瑕疵或不合理或不符合之处是指内容套用或错用、凭空捏造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 |
|  | 其他优惠条件 | 3分 | - 维保服务期限在招标文件要求基础上每延长一个月加0.5分，本项最高得3分。需提供承诺书（需体现维保服务时长），否则不计分。 |

标项三、标项七：

| 评分因素 | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术因素（33分） | 技术参数响应 | 24分 | 根据采购文件第三部分采购需求的响应程度进行打分。全部满足得24分，每有一项负偏离4分，扣完为止。 （注：供应商需如实填写所投货物/服务参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） |
|  | 拟更换的材料、构配件管理 | 5分 | 根据供应商提供的更换材料配件管理方案，包括但不限于以下内容： ①项目涉及的设备更换耗材、配件储备情况 ②耗材、配件储存管理措施 ③耗材、配件采购渠道管理及质量保证 ④耗材、配件运输安全质量控制措施 ⑤耗材、配件配送时间控制措施等进行评分： 以上内容全部提供的得5分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 2分 | 承诺更换所提供的产品材料、耗材、构配件等，完成更换并保证正常运行后，仍负责保修不小于一年，保证产品质量及正常运行工作。 提供承诺书得2分，未提供不得分。 |
|  |  | 2分 | 更换的零配件，需提供有效的产品合法来源证明材料，或自身为生产厂家，且需提供承诺书（需承诺更换的设备、零配件等需与设备兼容并符合质量要求），满足得2分。未完整提供证明材料及承诺书不得分。 |
| 商务因素（37分） | 业绩 | 5分 | 投标人近三年（2022年6月至今）已完成同类项目服务业绩，最多提供5个，须提供加盖企业公章的合同及中标通知书复印件并加盖公章，1份有效业绩得1分，最高得分为5分，无法辨识或未提供不计分。 |
|  | 用户评价 | 5分 | 供应商近三年（2022年6月至今）服务质量业主评价良好，需提供业主评价函或履约验收材料，证明材料中需体现业主满意度良好，并有相关科室负责人签字确认等，每提供一项有效业主评价记录得1分，最高得分为5分，无法辨识或未提供不计分。 |
|  | 拟投入专职人员 | 6分 | - 按照招标文件要求，投标人制定拟投入本项目人员配备方案。项目实施有专业技术人员负责，项目负责人及拟派专职小组人员不少于两人，具有相应维保服务的技术能力及管理能力，并提供相应人员名单、资格证书、上岗证书或从业证书、身份证信息、在职单位为其缴纳的社保证明材料等，并保证在服务期内不得随意更换人员，如必要更换需经得采购人同意，需提供承诺书。人员全部满足且证照齐全得3分，每少一人或每有一人证照不全扣1.5分。 - 2、每增加一名专职驻场服务人员加1分，需按上述要求提供相关证明材料，否则不计分，本项最高加2分。 - 3、上述拟投入本项目人员中，每有一人具有压力容器操作证R1技能证书的得1分，需提供资格证书证明材料。 |
|  | 售后服务体系 | 4分 | 根据供应商提供售后服务体系及培训，从售后服务方案、售后服务网点分布、培训及技术指导等方面进行评分。包括但不限于以下内容①售后服务方案、②投标人在项目所在地有常驻售后服务网点、零备件库、③设备使用培训方案及使用过程中的技术指导方案、④用户培训计划，以上内容全部提供的得4分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止 |
|  | 故障处理及应急响应机制 | 4分 | 根据供应商提供的故障应急方案，从方案的合理性、适用性及可操作性等方面进行评分。包括但不限于以下内容： - 故障分级响应方案及故障维修响应时间； - 紧急故障处理预案； - 备品备件提供方案； - 节假日支持方案； 以上内容全部提供的得4分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 整体实施方案 | 10分 | 供应商针对本项目服务需求，提供项目实施方案，内容包括但不限于以下内容： 1.团队人员工作安排及上岗培训。内容完整、方案合理，得1分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 2.维保设备配置及管理方案。内容完整、方案合理，得1分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 3.具体维保方案（包含但不限于定期监测、更换电器性能、定期监测、更换电器性能、定期检测空调机组、风道、管路、加湿器等运行、定期检查水管系统及维护保养等），内容完整、方案合理，得5分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 4、维保服务周期安排及进度报告（根据维保服务进度及内容完成情况，每月向采购人汇报工作情况并提交进度报告交采购人核验等）、有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的的保证措施等，内容完整、方案合理，得3分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：存在瑕疵或不合理或不符合之处是指内容套用或错用、凭空捏造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 |
|  | 其他优惠条件 | 3分 | 维保服务期限在招标文件要求基础上每延长一个月加0.5分，本项最高得3分。需提供承诺书（需体现维保服务时长），否则不计分。 |

标项四：

| 评分因素 | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术因素（33分） | 技术参数响应 | 30分 | 根据采购文件第三部分采购需求的响应程度进行打分。全部满足得30分，每有一项负偏离5分，扣完为止。 （注：供应商需如实填写所投货物/服务参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） |
|  | 零配件来源的可靠性、稳定性 | 3分 | 更换的零配件，需提供有效的产品合法来源证明材料，或自身为生产厂家，且需提供承诺书（需承诺更换的设备、零配件等需与设备兼容并符合质量要求），满足得3分。未完整提供证明材料及承诺书不得分。 |
| 商务因素（37分） | 业绩 | 5分 | 投标人近三年（2022年6月至今）已完成同类项目服务业绩，最多提供5个，须提供加盖企业公章的合同及中标通知书复印件并加盖公章，1份有效业绩得1分，最高得分为5分，无法辨识或未提供不计分。 |
|  | 用户评价 | 5分 | 供应商近三年（2022年6月至今）服务质量业主评价良好，需提供业主评价函或履约验收材料，证明材料中需体现业主满意度良好，并有相关科室负责人签字确认等，每提供一项有效业主评价记录得1分，最高得分为5分，无法辨识或未提供不计分。 |
|  | 拟投入专职人员 | 6分 | - 1、按照招标文件要求，投标人制定拟投入本项目人员配备方案。项目实施有专业技术人员负责，项目负责人及拟派专职小组人员不少于两人（其中至少一人为驻场服务人员），具有制氧系统维保工作经验的技术能力及管理能力，并提供相应人员名单、资格证书、上岗证书或从业证书、身份证信息、在职单位为其缴纳的社保证明材料等，并保证在服务期内不得随意更换人员，如必要更换需经得采购人同意，需提供承诺书。人员全部满足且证照齐全得3分，每少一人或每有一人证照不全扣1.5分。 2、每增加一名有效专业人员加1分，需按上述要求提供相关证明材料，否则不计分。 3、上述拟投入本项目人员中，每有一人具有压力容器操作者（R1）、特种设备安全管理证（A）或制冷与空调作业操作证等的得1分，最高加2分，需提供资格证书证明材料。 |
|  | 售后服务体系 | 4分 | 根据供应商提供售后服务体系及培训，从售后服务方案、售后服务网点分布、培训及技术指导等方面进行评分。包括但不限于以下内容①售后服务方案、②投标人在项目所在地有项目常驻售后服务网点、零备件库、③设备使用培训方案及使用过程中的技术指导方案、④用户培训计划，以上内容全部提供的得4分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止 |
|  | 故障处理及应急响应机制 | 4分 | 根据供应商提供的故障应急方案，从方案的合理性、适用性及可操作性等方面进行评分。包括但不限于以下内容： - 故障分级响应方案及故障维修响应时间； - 紧急故障处理预案； - 备品备件提供方案； - 节假日支持方案； 以上内容全部提供的得4分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 维保方案 | 10分 | 供应商针对本项目服务需求，提供项目实施方案，内容包括但不限于以下内容： 1.团队人员工作安排及上岗培训。内容完整、方案合理，得1分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 2.维保设备配置及管理方案。内容完整、方案合理，得1分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 - 3.具体维保方案（包含但不限于日常巡检频率、分级保养计划、分子筛状态监测及补充机制、耗材更换计划、系统优化建议等），内容完整、方案合理，得3分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 4、气体质量保障措施，需提供在线监测方案及承诺书（承诺氧气纯度和质量符合国标及每月氧浓度检测记录等）内容完整、方案合理，得2分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 5、维保服务周期安排及进度报告（根据维保服务进度及内容完成情况，每月向采购人汇报工作情况并提交进度报告交采购人核验等）、有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的的保证措施等，内容完整、方案合理，得3分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 注：存在瑕疵或不合理或不符合之处是指内容套用或错用、凭空捏造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 |
|  | 其他优惠条件 | 3分 | 维保服务期限在招标文件要求基础上每延长一个月加0.5分，本项最高得3分。需提供承诺书（需体现维保服务时长），否则不计分。 |

标项五：

| 评分因素 | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术因素（33分） | 技术参数响应 | 30分 | 根据采购文件第三部分采购需求的响应程度进行打分。全部满足得30分，每有一项负偏离5分，扣完为止。 （注：供应商需如实填写所投货物/服务参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） |
|  | 零配件来源的可靠性、稳定性 | 3分 | 更换的零配件，需提供有效的产品合法来源证明材料，或自身为生产厂家，且需提供承诺书（需承诺更换的设备、零配件等需与设备兼容并符合质量要求），满足得3分。未完整提供证明材料及承诺书不得分。 |
| 商务因素（37分） | 业绩 | 5分 | 投标人近三年（2022年6月至今）已完成同类项目服务业绩，最多提供5个，须提供加盖企业公章的合同及中标通知书复印件并加盖公章，1份有效业绩得1分，最高得分为5分，无法辨识或未提供不计分。 |
|  | 用户评价 | 5分 | 供应商近三年（2022年6月至今）服务质量业主评价良好，需提供业主评价函或履约验收材料，证明材料中需体现业主满意度良好，并有相关科室负责人签字确认等，每提供一项有效业主评价记录得1分，最高得分为5分，无法辨识或未提供不计分。 |
|  | 拟投入专职人员 | 4分 | 1、配备至少2名专业人员负责本项目供货、安装、调试、验收、培训等完成本项目相关的一切工作（配备的人员专业需与本项目采购内容相关或具有相关行业工作经验）的得2分，每少一名扣1分，附专业人员认证资格证书、原厂技术培训证书及培训记录等相应证明材料，未配备或未提供证明材料则该人员不得分。 2、每增加一名有效专业人员加1分，需按上述要求提供相关证明材料，否则不计分。本项最高加2分。 |
|  | 售后服务体系 | 4分 | 根据供应商提供售后服务体系及培训，从售后服务方案、售后服务网点分布、培训及技术指导等方面进行评分。包括但不限于以下内容①售后服务方案、②供应商国内有常驻售后服务网点零备件库、③设备使用培训方案及用过程中的技术指导方案、④用户培训计划，以上内容全部提供的得4分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 故障处理及应急响应机制 | 4分 | 根据供应商提供的故障应急方案，从方案的合理性、适用性及可操作性等方面进行评分。包括但不限于以下内容： - 故障分级响应方案及故障维修响应时间； - 紧急故障处理预案； - 备品备件提供方案； - 节假日支持方案； 以上内容全部提供的得4分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 培训计划 | 2分 | 供应商针对本项目服务需求，制定合理的培训计划，需提供每年至少2次院内操作人员免费培训（含系统故障应急处理等），提供培训方案及承诺，满足得2分，未提供不得分。 |
|  | 维保方案 | 10分 | 供应商针对本项目服务需求，提供项目实施方案，内容包括但不限于以下内容： 1.团队人员工作安排及上岗培训。内容完整、方案合理，得1分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 2.维保设备配置及管理方案。内容完整、方案合理，得1分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 - 3.具体维保方案（包含但不限于日常巡检频率、分级保养计划、系统优化建议等），内容完整、方案合理，得3分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 4、设备可用率保障措施，需提供实时监测方案及承诺书（承诺设备可用率等）内容完整、方案合理，得2分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 5、维保服务周期安排及进度报告（根据维保服务进度及内容完成情况，每月向采购人汇报工作情况并提交进度报告交采购人核验等）、有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的的保证措施、定期交付完整的维保台账等，内容完整、方案合理，得3分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：存在瑕疵或不合理或不符合之处是指内容套用或错用、凭空捏造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 |
|  | 其他优惠条件 | 3分 | 维保服务期限小于招标文件要求的，视为实质性不响应。维保服务期限在招标文件要求基础上每延长一个月加0.5分，本项最高得3分。需提供承诺书（需体现维保服务时长），否则不计分。 |

说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

24.8.2.1  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

（1）在评审过程中，评审委员会认为，供应商投标价低于成本价有可能影响产品质量，或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，不能证明其报价和理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求。逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人、主要负责人、本人或其授权代表签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。

24.8.2.2  在技术评审中，应当考虑拟投入本项目的人员及配置、应急响应能力、服务能力等因素；业绩应当考虑投标内容近三年同类服务业绩，以确定服务商同类项目的服务经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.3  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

注：1、供应商须提供最新发布的《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供最新发布的《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后3个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 代理服务费

32.1 成交供应商应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。具体参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准计取，每标项不足3000.00元（叁仟元整）时按3000.00元（叁仟元整）收取。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼。

邮    编：830000

联 系 人：汤梦雨

电    话：0991-4519928

第三章   招标内容及技术要求

标项一：支气管镜维保

| 支气管镜维保 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 保修设备信息：奥林巴斯电子支气管镜，型号详见后附清单，数量：2台 |
| 2 | 整机全保：维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费 |
| 3 | 保修时间：1年 |
| 4 | 须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等技术服务资格，提供营业执照等资质证明。 |
| ★5 | 当设备出现故障时，报修后，1小时内响应，经判断现场能解决的故障，4小时内到达现场。 |
| 二 | 技术服务要求 |
| 1 | 提供详细的年度服务计划（至少包含服务项目、服务时间、服务具体内容） |
| 2 | 服务工程师 |
| 2.1 | 具有内镜专职工程师，提供姓名、身份证号及联系方式，提供雇佣关系证明和社保缴纳证明，培训资质证书 |
| 2.2 | 工程师必须取得原厂或内窥镜类相关服务资质认证，对支气管镜设备有至少5年的维修工作经验，具有相应安全防护用品，保证服务过程的安全性 |
| 3 | 维护保养 |
| 3.1 | 维护保养次数≥3次/年 |
| 3.2 | 包含但不限于性能测试、除尘保养、运行状态检查、影像质量检查、机械或电气检查以及设备清洁等，排除一切安全隐患及潜在的故障因素 |
| 3.3 | 每次维护保养后，提供详细服务报告 |
| 4 | 维修及配件更换 |
| 4.1 | 提供免费工时及零备件更换 |
| 4.2 | 具有7X24小时免费服务热线，当设备出现故障时，报修后，1小时内响应。 |
| 4.3 | 每次维修后测试，保证维修及更换备件后，达到设备的正常运行标准要求 |
| 4.4 | 每次维修后提供维修报告，至少包含故障现象、解决方案、配件更换记录等内容 |
| ★4.5 | 合同期内附件内所列设备发生故障，进行无条件免费维修，维修旧件医院进行确认。插入部根部必须有原厂LOGO,CCD故障必须更换原厂全新CCD。（更换NS组件/插入部组件） |
| 4.6 | 设备维修使用的维修配件为原厂全新零配件。提供原厂零件销售证明或者原厂授权使用零件证明，每次维修后旧件返回医院进行认。 |
| ★4.7 | 超细支气管镜BF-XP290（2110899）需先提供一次A级翻修，更换先端插入组件。 |
| 5 | 巡检 |
| 5.1 | 巡检次数≥4次/年 |
| 5.2 | 巡检内容至少包括设备的安全检查、运行状态检查、影像质量检查等 |
| 5.3 | 每次巡检后提供巡检报告 |
| ★6 | 附件内所列的设备发生故障需要大维修时，保证及时提供相同型号备用品。细径支气管镜BF-P290和超细支气管镜BF-XP290备品须提交实物至临床科室和设备科审验合格。同时提供备品采购的商检和报关单。 |
| 7 | 根据医院要求，提供详细的服务总结报告，至少包含维保、维修、巡检等所有服务项目次数和具体内容，配件更换明细（含名称、规格、型号、数量、单价，金额）等 |
| 8 | 如果在服务期内，涉及的设备维修零件为旧件，非原装零件或走私零件，备用品为走私或拼装支气管镜，维修方需承担全部相关法律责任，医院有权终止合同并要求维修方赔偿相应损失。 |

附件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 机身编码 | 装机日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜 | BF-XP290 | 2110899 | 2022-04-30 |
| 2 | 电子支气管内窥镜 | BF-P290 | 2112141 | 2022-04-30 |

标项二：胃肠镜维保

| 胃肠镜维保 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 保修设备信息：奥林巴斯电子胃肠镜，型号详见后附清单，数量：4台 |
| 2 | 整机全保：维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费 |
| 3 | 保修时间：1年 |
| 4 | 须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等技术服务资格，提供营业执照等资质证明 |
| 二 | 技术服务要求 |
| 1 | 提供详细的年度服务计划（至少包含服务项目、服务时间、服务具体内容） |
| 2 | 服务工程师 |
| 2.1 | 工程师必须取得原厂或内窥镜类相关服务资质认证，对电子胃肠镜设备有至少5年的维修工作经验，具有相应安全防护用品，保证服务过程的安全性 |
| 3 | 维护保养 |
| 3.1 | 维护保养次数≥3次/年 |
| 3.2 | 设备周边除尘≥1次/年 |
| 3.3 | 包含但不限于性能测试、除尘保养、运行状态检查、影像质量检查、机械或电气检查以及设备清洁等，排除一切安全隐患及潜在的故障因素 |
| 3.4 | 每次维护保养后，提供详细服务报告 |
| 4 | 维修及配件更换 |
| 4.1 | 提供免费工时及零备件更换 |
| 4.2 | 具有7X24小时免费服务热线，当设备出现故障时，报修后，30分钟响应，1-2小时内到达现场。 |
| 4.3 | 每次维修后测试，保证维修及更换备件后，达到设备的正常运行标准要求 |
| 4.4 | 每次维修后提供维修报告，至少包含故障现象、解决方案、配件更换记录等内容 |
| 4.5 | 合同期内附件内所列设备发生故障，进行无条件免费维修。290内镜出现E204报警必须修复。内镜出现钳子管道漏水、插入管折损时必须对插入管组件（除CCD：CCD无故障））进行整体更换并返回旧件医院进行确认。插入部根部必须有原厂LOGO,CCD故障必须更换原厂全新CCD。 |
| 4.6 | 设备维修使用的维修配件为原厂全新零配件。提供原厂零件销售证明或者原厂授权使用零件证明，每次维修后旧件返回医院进行认。 |
| 5 | 巡检 |
| 5.1 | 巡检次数≥4次/年 |
| 5.2 | 巡检内容至少包括设备的安全检查、运行状态检查、影像质量检查等 |
| 5.3 | 每次巡检后提供巡检报告 |
| ☆6 | 附件内所列的设备发生故障需要返厂维修时，保证及时提供相同型号备用镜（拿走故障镜同时提供相同型号的备用镜）。特殊内镜如GIF-H290Z放大胃镜，PCF-H290DI超细磁导航肠镜，备品须提交实物至临床科室和设备科审验合格。同时提供备品采购的商检和报关单。 |
| 7 | 根据医院要求，提供详细的服务总结报告，至少包含维保、维修、巡检等所有服务项目次数和具体内容，配件更换明细（含名称、规格、型号、数量、单价，金额）等 |
| 8 | 如果在服务期内，涉及的设备维修零件为旧件，非原装零件或走私零件，备用品为走私或拼装内镜，维修方需承担全部相关法律责任，医院有权终止合同并要求维修方赔偿相应损失。 |

附件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 机身编码 | 装机日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2163551 | 2022-04-30 |
| 2 | 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I | 2156940 | 2022-04-30 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2137310 | 2022-04-30 |
| 4 | 电子大肠镜 | PCF-H290DI | 2130638 | 2022-04-30 |

标项三：层流维保

- 服务区域

- 一年期服务区域住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等。

- 二、管理单位工作职责和内容

- 工作职责：

- 1、属地管理单位负责住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等设备运行的日常检查，出现问题及时与维保公司联系。

- 2、院方主管科室负责每月对属地管理单位日常检查、对维保单位维修、维护工作进行监督检查。

- 工作内容：

- 1、院方主管科室负责监督检查维保单位维保工作开展情况，对每次维保内容进行现场跟进并签字确认。

- 2、院方主管科室每月根据住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等设备维保考核细则，对维保单位的维保工作执行情况进行考核。

- 三、维保单位工作职责

- 工作职责

- 1、保障住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等设备正常运行,保证使用单位工作正常开展，符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012等相关规定。

- 2、负责按照合同约定的住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等维保方案进行定期检查、维护和维修。

- 3、配合院方主管科室对住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等设备进行优化和调整。

四、服务期限及相关要求

- 1、本项目维修保养服务期限为 1 年，供应商须对上述范围内的场所和设备提供日常保养和故障维修：全年365日历天，每天24小时内随叫随到：毎天对设备和机房巡视检查至少2次，发现问题及时处理解决。住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、住院楼二层产房层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等设备每月进行一次全面的检查和例行保养（包括自控系统和传动系统)，对于不达标的参数立即进行调整，并做好机组设备的清洁工作。如遇紧急故障，维保人员应在接到通知后30分钟内赶到现场处理情况。

- 2、定期保养与应急维修应保证住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等设备的正常使用。若遇有关配件损坏应及时提供并采取措施。应保证住院楼三层手术室层流设备、医技楼三层手术室层流设备、门诊楼四层检验科层流设备、医技楼二层供应室层流设备、内镜中心排风设备、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等设备达到原设计的指标。

五、维修配件

1、要求供应商的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求，其中口腔科空压站、中心空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站设备必须为原厂全新的耗材及配件。

2、供货方式和交货期：供应商按采购人确认的维修要求按量供货，货到采购人指定的使用地点。

六、其它说明

1、住院楼三楼手术室层流设备和医技楼三楼手术室层流设备（含照明插座、给水末端阀门水龙头、洗手盆、电动门、医用气密门、器械柜、麻醉柜、药品柜、导管柜、恒温柜、护士工作站、中央控制板、观片灯、插座箱、监控系统、门禁系统、背景音乐系统、内线电话系统、配电箱等）、门诊楼四层检验科层流设备（含照明插座、给水末端阀门水龙头、洗手盆、医用气密门、监控系统、门禁系统、背景音乐系统、配电箱等）、医技楼二层供应室（含照明插座、给水末端阀门水龙头、洗手盆、医用气密门、监控系统、门禁系统、背景音乐系统、配电箱等）、中心空压站、口腔科空压站、中心负压站、感染楼空压站、感染楼负压站、口腔科负压站等设备维护（大、中、小维修）保养（此条约定范围内所有设备耗材及维修配件由中标方承担）。

2、维保方在维保期间须按院方要求，配合完成层流净化系统应急演练，提高层流净化系统应急处置能力，熟练掌握应急处置流程。

3、维保期内，因维保的设备跑、冒、滴、漏等故障造成大面积房屋及墙面损坏、其他非维保内设备损坏，均由中标单位负责照价赔偿或维修、修复还原。

4、上级部门检查时，因维保单位未履行招标文件、投标文件、合同等内容条款产生罚款，上级部门罚金由维保单位承担。

5、手术室、检验科PCR、供应室、每年做一次第三方检测（手术室洁净度检测））并出具合格的检测报告，不合格时，维保单位负责检修设备直至送检合格。

6、如设备进行大修需记录设备维修方案及更换配件，维修完成后由第三方检测（手术室洁净度检测）并出具合格的检测报告及留存，并提供维修质保。

7、手术室1台32寸触摸中央控制板须维修或更换，所有费用中标方承担。

8、维保期间如新开科室（带层流净化），所有耗材、巡检、维修费用由中标方承担。

9、其它情况双方在合同中协商约定。

注：其它涉及设备型号等参数，供应商可统一查看现场，或中标单位根据实际规格型号采购。

- 层流系统售后服务技术要求

- 一、总则

- 1、配备专职人员负责净化设备的管理，日常维护。

- 2、每天至少2次派专业技术人员对洁净空调系统进行日常巡检维护。

- 3、每次巡检维护、故障排除、设备清洁等工作后做好记录，每月汇总盖章后精装成册移交院方。

- 4、维护保养洁净区设备及其它配套设施严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》标准执行。

- 二、软件维护

- 1、及时对洁净系统设备进行必要的故障报警排除,以保证设备及联动设备处于最稳定和最优化状态。

- 2、定期检查电源接触器和控制操作系统系统数据，使其数据处于正常范围状态内。

- 3、系统数据出现错误代码是可通过控制器进行复位。

- 4、定期检查各设备仪器仪表数据参数及复位情况，对不正确参数进行重置和调整，保证其处于最稳定的状态。

- 三、硬件维护

- 1、保持设备机组电器元件的清洁度，防止因为积灰太多、湿度高、温度高而导致的硬件问题。

- 2、检查系统线路，防止发生线路断掉的情况，或是漏电的情况。

- 3、检查设备联线，防止发生线与设备连接松动，而使设备工作不正常。

- 4、检查继电器和接触器与设备连接处，防止线头脱落，松动而使系统工作不正常。

- 5、检查设备各项告警指示灯是否处于报警状态，如出现报警及时处理。

- 四、维保细则

- （一）每周维修检查内容

- 1、每天至少2次派专业技术人员对洁净空调系统进行日常巡检维护。

- 2、常见故障清查及排除，对报警故障、已维护的工作事项建立台账档案记录。

- 3、更换新风机初效或新风口过滤棉，清洗更换的初效过滤器或初效棉。每两周对洁净循环机组设备的初效、中效过滤器检查是否有破损，有破损的及时更换；根据洁净空调压力检测系统提示初效、中效及高效堵塞时，及时更换过滤器，保证洁净空调的送风量达到设计要求。

- 4、巡检加湿系统的给排水、阀门管件等确保加湿系统正常运行。

- 5、对洁净空调的表冷段及积水盘检查、清洁。

- 6、巡检洁净空调内部的灭菌系统，发现灭菌紫外线灯管不亮的及时维修，根据紫外线灯管的使用要求对使用时间到期的及时更换，保证灭菌系统的正常工作。

- 7、巡检制冷设备的管道循环水压力，对不正常设备或参数及时维修。

- 8、洁净区控制系统的巡检维护。

- 9、洁净区域：巡检装饰墙面、顶面、地面的完好性，对开裂、开胶的部分及时维修；巡检洗手盆、刷手池、卫生间的给水、水龙头等，对不正常部件及时更换；巡检手推门、电动感应门，对不正常的部件及时更换；巡检照明、开关、插座，对不亮等灯管及损坏的开关、插座及时更换。

- （二）每月维修检查内容

- 1、对所有系统设备进行例行检查，以保证系统运行正常。

- 2、清洁所有主要设备。

- 3、调试所有设备，特别是备用电源系统。

- 4、替换所有不正常的电气设备。

- 5、净化水源的监测，加湿系统的维护。

- 6、手术室控制系统的检查维护，对自动门、气体终端、照明、机组等维护检查。

7、层流设备机房设备外壳内部卫生，清除各类杂物，保持机房及设备卫生，保证环境干净整齐。

- （三）每季度维修检查内容

- 1、每季度一次设备的除尘、清理，扫净设备显露的尘土，对设备风扇等部件要卸下彻底吹风除尘，同时检查层流净化系统过滤器的通风、堵塞情况。

- 2、及时更换使用寿命到期的配件。

- 3、按照用户需求定期对净化系统和设备进行保养维护：如机组电机叶轮的校正、皮带的检查更换、对电机异常声响进行相关的处理。

- 4、清理及润滑有关的设备配件（如轴承、隔震器，需要润滑的机件）。

- 5、清理所有隔渣器。

- 6、清理设备外壳及电动机，对机组转动轴等部件进行黄油灌注，增加耐磨性。

- 7、检查配电情况。

- （四）半年维修检查内容

- 1、检查有关设备的联轴器和隔震器。

- 2、清理润滑油过滤器及润滑

- 3、检查电机轴承及叶轮的固定安装和防漏密封件

- 4、检查设备安装的固定、移位情况

- （五）一年维修检查内容

- 1、检查及调校系统和设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

- 2、检查及调校平衡阀、调节阀。

- 3、检查及调校有关时间控制器、阀门等。

- 4、核对传感元件的工作情况、数据误差。

- 5、建档并定期回访。

- 6、洁净区每年做一次第三方检测（手术室洁净度检测）并出具检测报告。

- 五、维保服务要求

- 1、与管理单位保持密切联系，经常了解系统运行情况，听取管理单位对维护工作的意见。

- 2、每天确定有专人值班，发生故障随叫随到，应在接到管理单位电话后2小时内到现场进行处理，急修故障响应时间小于1小时。

- 3、每次故障排除后，必须填写维修记录单。

- 4、当设备设施因使用寿命问题出现设备故障需要更换设备材料时，应以市场价提供配置，并负责安装；向用户提供的配件，负责保修一年。

- 5、在全面维护的基础上，对管理单位人员进行专业培训，让之全面掌握系统构成和操作程序，在紧急情况下，能做到应急处理。

- 6、严格按照维护细则具体内容，定期对层流系统设施设备进行维保，完成相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认，按月将各类巡检、维修、维护、保养、耗材更换等相关记录、回执精装成册（精装要求有目录及相关内容），建立月维护工程档案，交院方设备科留存。

- 7、每年售后到期前三个月提出下一年管理建议及方案预算，供管理的单位参考。

六、耗材附件

- 附件1

| 医技楼东区三楼手术室洁净空调耗材报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 初效过滤器<G4> | 295*295*95 | 个 | 1 |  |
| 2 | 初效过滤器<G4> | 495*295*95 | 个 | 17 |  |
| 3 | 初效过滤器<G4> | 295*595*95 | 个 | 8 |  |
| 4 | 初效过滤器<G4> | 495*595*95 | 个 | 37 |  |
| 5 | 初效过滤器<G4> | 495*495*95 | 个 | 18 |  |
| 6 | 初效过滤器<G4> | 595*595*95 | 个 | 4 |  |
| 7 | 中效板带过滤<F8> | 295*295*534 | 个 | 1 |  |
| 8 | 中效板带过滤<F8> | 495*295*534 | 个 | 14 |  |
| 9 | 中效板带过滤<F8> | 295*595*534 | 个 | 5 |  |
| 10 | 中效板带过滤<F8> | 495*495*534 | 个 | 9 |  |
| 11 | 中效板带过滤<F8> | 495*595*534 | 个 | 19 |  |
| 12 | 中效板带过滤<F8> | 595*595*534 | 个 | 10 |  |
| 13 | 中效板带过滤<F8> | 770*220*69 | 个 | 52 |  |
| 14 | 亚高效<H10> | 490*287*292 | 个 | 9 |  |
| 15 | 亚高效<H10> | 490*490*292 | 个 | 9 |  |
| 16 | 亚高效<H10> | 490*592*292 | 个 | 9 |  |
| 17 | 高效过滤器<H13> | 320*320*220 | 个 | 20 |  |
| 18 | 高效过滤器<H13> | 320*320*220 | 个 | 2 | 风阻≤120Pa |
| 19 | 高效过滤器<H13> | 484*484*220 | 个 | 29 |  |
| 20 | 高效过滤器<H13> | 770*220*69 | 个 | 4 | 风阻≤120Pa |
| 21 | 万级手术室 高效过滤器<H13> | 915*610*96 | 个 | 24 |  |
| 22 | 万级手术室 高效过滤器<H13> | 915*762*96 | 个 | 16 |  |
| 23 | 百级手术室 高效过滤器<H13> | 610*305*96 | 个 | 4 |  |
| 24 |  | 915*610*96 | 个 | 16 |  |
| 25 | DSA手术室<H13> | 475*475*150 | 个 | 10 |  |
| 26 |  | 675*475*150 | 个 | 9 |  |
| 27 |  | 420*650*96 | 个 | 8 |  |
| 28 | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 2 |  |
| 29 | 电极加湿桶 | 25Kg/h | 个 | 7 |  |
| 30 |  | 45Kg/h | 个 | 5 |  |
| 31 | 紫外线灭菌灯管 | 20W | 根 | 28 |  |
| 32 | 第三方检测 |  | 间 | 11 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2

| 住院楼东区三楼手术室洁净空调耗材报清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 初效过滤器<G4> | 295*295*95 | 个 | 2 |  |
| 2 | 初效过滤器<G4> | 495*295*95 | 个 | 2 |  |
| 3 | 初效过滤器<G4> | 295*595*95 | 个 | 6 |  |
| 4 | 初效过滤器<G4> | 495*495*95 | 个 | 2 |  |
| 5 | 初效过滤器<G4> | 495*595*95 | 个 | 30 |  |
| 6 | 初效过滤器<G4> | 595*595*9 5 | 个 | 3 |  |
| 7 | 中效板带过滤器<F8> | 295*295*534 | 个 | 2 |  |
| 8 | 中效板带过滤器<F8> | 495*295*534 | 个 | 2 |  |
| 9 | 中效板带过滤器<F8> | 295*595*534 | 个 | 7 |  |
| 10 | 中效板带过滤器<F8> | 495*495*534 | 个 | 8 |  |
| 11 | 中效板带过滤器<F8> | 495*595*534 | 个 | 20 |  |
| 12 | 中效板带过滤器<F8> | 595*595*534 | 个 | 15 |  |
| 13 | 中效板式过滤器<F8> | 770*220*69 | 个 | 20 |  |
| 14 | 中效板式过滤器<F8> | 470*220*69 | 个 | 2 |  |
| 15 | 亚高效<H10> | 592*592*292 | 个 | 18 |  |
| 16 | 高效过滤器<H13> | 320*320*220 | 个 | 26 |  |
| 17 | 高效过滤器<H13> | 320*320*220 | 个 | 2 | 风阻≤120Pa |
| 18 | 高效过滤器<H13> | 484*484*220 | 个 | 30 |  |
| 19 | 万级手术室 高效过滤器<H13> | 915*610*96 | 个 | 20 |  |
| 20 | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 1 |  |
| 21 | 电极加湿桶 | 25Kg/h | 个 | 3 |  |
| 22 |  | 45Kg/h | 个 | 2 |  |
| 23 | 紫外线灭菌灯管 | 20W | 根 | 10 |  |
| 24 | 第三方检测 |  | 间 | 5 |  |
| 25 | 合计 |  |  |  |  |

附件3

| 门诊楼东区四楼检验科洁净空调耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 过滤器 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 初效 过滤器 G4 | 315*405*95 | 个 | 8 |  |
| 2 |  | 565*350*95 | 个 | 48 |  |
| 3 |  | 495*595*95 | 个 | 12 |  |
| 4 |  | 505*605*95 | 个 | 16 |  |
| 5 |  | 560*645*95 | 个 | 8 |  |
| 6 | 中效 过滤器 F8 | 495*595*534 | 个 | 12 |  |
| 7 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 16 |  |
| 8 |  | 484*484*220 | 个 | 7 |  |
| 9 |  | 726*484*220 | 个 | 5 |  |
| 10 |  | 770*220*69 | 个 | 11 | 风阻≤120Pa |
| 11 |  | 470*220*69 | 个 | 7 | 风阻≤120Pa |
| 12 | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 3 |  |
| 13 | 加湿桶 | 45Kg/h | 个 | 1 |  |
| 14 | 紫外线灭菌灯管 | 20W | 根 | 2 |  |
| 15 | 第三方检测 | PCR实验室 | 间 | 4 |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |

附件4

| 医技楼东二层供应室洁净空调耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 过滤器 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 初效过滤器G4 | 495*495*95 | 个 | 8 |  |
| 2 |  | 495*595*95 | 个 | 8 |  |
| 3 | 中效板带过滤器F8 | 495*295*534 | 个 | 9 |  |
| 4 |  | 495*495*534 | 个 | 18 |  |
| 5 |  | 495*595*534 | 个 | 6 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 3 |  |
| 7 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 23 |  |
| 8 | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 3 |  |
| 9 | 加湿桶 | 35Kg/h | 个 | 1 |  |
| 10 |  | 45Kg/h | 个 | 1 |  |
| 11 | 紫外线灭菌灯管 | 20W | 根 | 4 |  |
| 12 | 第三方检测 | 去污区、打包区、无菌存放区 | 区 | 3 |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |

附件5

| 医技楼西三层内镜中心排风系统耗材报清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 活性炭过滤器 | 150*285*95 | 个 | 36 |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |

集中供气系统售后服务技术要求

一、总则

- 1、配备专职人员（专职人员必须持压力容器操作证R1）负责中心供气设备的管理，日常维护和清洁保养工作，做好交接班工作，人员上岗前必须由院方进行培训和审核。

- 2、每周打扫机房及设备外壳内部卫生，清除各类杂物，保持机房及设备卫生，保证环境干净整齐。

- 3、毎天对设备和机房巡视检查至少2次，发现问题及时处理解决。

- 4、每次巡检维护、故障排除、设备清洁等工作后做好记录，每月汇总盖章后精装成册移交院方。

- 5、维护前必须将设备中的气体排空。

- 6、当排放容器管道的气体时，应将气体导放至安全区。

- 7、维修用的工具应清洗无油，维修完毕须全部清点无误方可，维修工的衣着及场地也应清洁无油。

- 8、管道及其组成件安装结束后宜分段逐步进行吹除，特别要注意将阀、流量计、过滤器及容器上流侧管端作为分段吹除的出口（排至系统外），以防止吹扫出来的杂物入阀、容器等部件的死角或损坏零件，吹除气体应为无油干燥空气或氮气，吹除应彻底，直至无尘埃及其它杂物为止。

- 9、管道、阀门等与气体接触的一切部件在停用后再投入使用前必须进行严格除锈，必要时还需进行脱脂。

- 10、维护保养中心供气系统严格按照《GB50751-2012 医用气体工程技术规范》标准执行。

- 11、做好易损件的备品工作，如冷光源灯泡、普通的压力表、常用的开关和按钮、吸氧装置的各部分组件等。

二、软件维护

1、及时对中心供气设备进行必要的故障报警排除,以保证设备及联动设备处于最稳定和最优化状态。

2、定期检查电源接触器和控制操作系统系统数据，使其数据处于正常范围状态内。

3、系统数据出现错误代码是可通过控制器进行复位。

4、定期检查各设备仪器仪表数据参数及复位情况，对不正确参数进行重置和调整，保证其处于最稳定的状态。

三、硬件维护

1、保持设备机组电器元件的清洁度，防止因为积灰太多、湿度高、温度高而导致的硬件问题。

2、检查系统线路，防止发生线路断掉的情况，或是漏电的情况。

3、检查设备联线，防止发生线与设备连接松动，而使设备工作不正常。

4、检查继电器和接触器与设备连接处，防止线头脱落，松动而使系统工作不正常。

5、检查设备各项告警指示灯是否处于报警状态，如出现报警及时处理。

四、维保细则

（一）、每天维修检查内容

1、派专业技术人员对中心供气系统进行日常巡检维护。

2、常见故障清查及排除，对报警故障、已维护的工作事项建立台账档案记录。

3、巡检防漏连接和软管。

4、巡检冷却液液位。

5、巡检冷凝水排放操作。

6、巡检维修指示控制器。

7、巡检防堵塞机组预滤网。

（二）、每月维修检查内容

1、检测防堵塞气冷步序冷却系统。

2、检测水冷步序冷却系统。

3、检测启动箱动力驱动模块滤网。

4、替换所有不正常的电气设备。

5、检查控制器、电器件是否正常，及时修理或更换。

6、定期检查分子筛制氧机上的各个阀门（如气动截止阀、电磁阀、单向阀、调压阀等）及自动压紧系统等，若易损件、密封件等损坏应及时更换。

7、经常检查PLC控制器及二位五通电磁阀接电、接气部位是否正常以免出现故障。

8、容器、仪表、压缩机、管道、阀门及过滤器等系统原件检查其油脂残留量及锈蚀情况，如不合格必须及时处理。

9、检查自动压紧填充装置进气管路中的止回阀的功能（如止回阀失效，则压紧系统将会上下窜动，失去压紧功能）

10、检查和启动备用机组，随时处于待机状态，保证正常状态。

（三）、每季度或2000小时维修检查内容

1、检测空气滤芯。

2、检测冷却剂滤芯。

3、检测启动箱动力驱动模块滤网。

（四）、半年或4000小时维修检查内容

1、检查防堵塞回油滤网。

2、更换空气滤芯。

3、更换冷却剂滤芯。

4、更换启动箱动力驱动模块滤网。

5、更换机组预滤器芯。

6、检查/清洗水冷步序冷却系统。

7、清洁气冷步序冷却系统。

8、电机轴承维护。

9、压力传感器校准。

10、检查管道连接部位有无泄漏、管道穿楼层、穿墙处有无生锈现象，必要时予以防腐处理。

（五）、一年或8000小时维修检查内容

1、检查及调校系统和设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

2、更换标准冷却剂。

3、更换冷却剂分离器芯。

4、更换无损冷凝水排放维修模块。

5、维修最小压力止回阀。

6、维修进气阀。

7、检查及调校有关时间控制器、阀门等。

8、核对传感元件的工作情况、数据误差。

9、每年进行一次气密性检查，特别是管道螺纹连接和焊接处。发现系统漏气或调压器、压力表、防爆装置损坏及异常现象时，应立即修复或更换。

10、建档并定期回访。

（六）压力容器、压力表、安全阀定期检测工作

为了保证在用压力容器定期检验工作的质量，确保压力容器安全运行，防止事故发生，根据《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》的第三条规定需要进行年度检查，是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每年至少一次。固定式压力容器的年度检查可以由使用单位的压力容器专业人员进行，也可以由国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）核准的检验检测机构（以下简称检验机构）持证的压力容器检验人员进行。

- 1、压力容器投用后首次内外部检验周期一般为3年。

- 2、外部检查：在压力容器运行中的定期在线检查，每年至少一次。

- 3、内外部检验：在压力容器停机时检验，其检验周期分为为两种，分别是：

- 3.1安全状况等级为1、2级的每6年至少一次。

- 3.2安全状况为3级的，每3年至少一次。

- 压力容器的定期检验一般可分为外部检查、内外部检验和全面检验三种。检验是在容器停用期中进行的，其周期应根据容器的技术状况、使用条件和有关规定由使用单位结合具体情况自行确定。但每年至少进行一次外部检查，每三年至少进行一次内外部检验，每六年至少进行一次全面检验。

若维保期内遇到压力容器内外部检测或全面检验，检测机构要求对罐体漆面进行抛光处理及检测完毕需要漆面恢复处理或其他罐体操作相关事宜，所产生的费用（包括人工、材料、检测费等）均由中标单位承担。

- 4、按《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》规定，按期对制氧站所有压力表进行一年二次的定期检测，所有安全阀进行一年一次的定期检测。要求全部取得合格证书。

- 5、检测期间遇到压力表或安全阀损坏或报废，需要更换新表或新阀的由中标单位按要求更换。

6、按期进行压力容器、压力表、安全阀定期检测工作，并取得合格证书。若未按期检测或使用不合格压力表、安全阀造成院方损失，责任由中标单位承担。

五、维保服务要求

1、与管理单位保持密切联系，经常了解系统运行情况，听取管理单位对维护工作的意见。

2、每天确定专人值班，发生故障随叫随到。

3、每次故障排除后，必须填写维修记录单。

4、当设备设施因使用寿命问题出现设备故障需要更换设备材料时，应以市场价提供配置，并负责安装；向用户提供的配件，负责保修一年。

5、在全面维护的基础上，对管理单位人员进行专业培训，让之全面掌握系统构成和操作程序，在紧急情况下，能做到应急处理。

6、严格按照维护细则具体内容，定期对中心供气系统设施设备进行维保，完成相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认。按月将各类巡检、维修、维护、保养、耗材更换等相关记录、回执精装成册（精装要求有目录及相关内容），建立中心供气系统月维护工程档案，交院方设备科留存。

7、每年售后到期前三个月提出下一年管理建议及方案预算，供管理的单位参考。

六、站房设备维护保养要求

1、应经常检查控制器、电器件是否正常，否则，应及时修理或更换。

2、空压机、空气纯化干燥机、过滤器等应按其说明书定期维护。

3、应定期检查分子筛制氧机上的各个阀门（如气动截止阀、电磁阀、单向阀、调压阀等）及自动压紧系统等，若易损件、密封件等损坏应及时更换。

4、压力传感器详见其说明书。

5、经常检查PLC控制器及二位五通电磁阀接电、接气部位是否正常以免出现故障。

6、容器、仪表、压缩机、管道、阀门及过滤器等系统原件应定期检查其油脂残留量及锈蚀情况，如不合格必须及时处理。

7、定期检查自动压紧填充装置进气管路中的止回阀的功能（如止回阀失效，则压紧系统将会上下窜动，失去压紧功能）。

8、维护前必须将设备中的气体排空。

9、当排放容器管道的气体时，应将气体导放至安全区。

10、维修用的工具应清洗无油，维修完毕须全部清点无误方可，维修工的衣着及场地也应清洁无油。

11、管道及其组成件安装结束后宜分段逐步进行吹除，特别要注意将阀、流量计、过滤器及容器上流侧管端作为分段吹除的出口（排至系统外），以防止吹扫出来的杂物入阀、容器等部件的死角或损坏零件，吹除气体应为无油干燥空气或氮气，吹除应彻底，直至无尘埃及其它杂物为止。吹除速度应大于20m/s。

12、气体管道、阀门等与氧气接触的一切部件在停用后再投入使用前必须进行严格除锈，必要时还需进行脱脂。

13、空压机定期更换空滤、油滤、油分芯，并更换超级冷却油和加电机润滑脂。

14、保证设备外壳及设备内部干净、干燥，保证站房环境干净整齐。

- 七、响应时间

- 1、在接到业主要求维修的书面通知或电话，填写《服务工作登记表》，通知维修服务部派员在2小时内到达现场。

2、现场维修

维修响应时间小于1小时，提供24小时的紧急维修服务，紧急维修时间12小时内到达医院指定地点服务。

维修任务完成后，负责维修的人员应将维修结果填写在《工程维修通知单》的相应栏目内。

八、耗材附件

附件1

| 中心空压站设备维护保养耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | G18-7.5空压机三滤保养包 | 套 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 2 | 空压机机头专用油 | 桶 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 3 | DD65 过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 4 | PD65 过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 5 | QD65 过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 6 | DDP65 过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 7 | G15-8.5 空压机三滤保养包 | 套 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 8 | 空压机机头专用油 | 桶 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 9 | DD45 过滤器滤芯 | 支 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 10 | PD45 过滤器滤芯 | 支 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 11 | QD45 过滤器滤芯 | 支 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 12 | DDP45 过滤器滤芯 | 支 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 13 | 压力表校检 | 块 | 13 | 每年二次 |
| 14 | 安全阀校检 | 个 | 3 | 每年一次 |
| 15 | 合计 |  |  |  |

附件2

| 口腔科空压站设备维护保养耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | SF6FF-8TM空压机三滤保养包 | 套 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 2 | QD35+过滤器滤芯 | 支 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 3 | 安全阀校检 | 个 | 1 | 每年一次 |
| 4 | 合计 |  |  |  |

附件3

| 中心负压站设备维护保养耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 负压泵专用润滑冷却机油 | L | 20 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 2 | 细菌过滤器滤芯 | 只 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 3 | 机油格 | 个 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 4 | 排气过滤器 | 只 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 5 | 合计 |  |  |  |

附件4

| 口腔科负压站设备维护保养耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 排气过滤器滤芯 | 个 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 2 | 卸荷阀 | 个 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 3 | 合计 |  |  |  |

附件5

| 感染楼空压站设备维护保养耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 空压机三滤保养包 | 套 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 2 | 空压机机头专用油 | 桶 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 3 | DD12 过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 4 | PD12 过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 5 | QD12 过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 6 | QDT20 过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 7 | 压力表校检 | 块 | 3 | 每年二次 |
| 8 | 安全阀校检 | 个 | 3 | 每年一次 |
| 9 | 合计 |  |  |  |

附件6

| 感染楼负压站设备维护保养耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 负压泵专用润滑冷却机油 | L | 15 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 2 | 细菌过滤器滤芯 | 只 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 3 | 机油格 | 个 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 4 | 排气过滤器 | 只 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 5 | 合计 |  |  |  |

标项四：制氧站维保

- 服务区域

- 本项目一年期服务涵盖分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组，以及各类减压箱、各类管路（包含负压、空压、氧气、减压箱及管路）、设备带等配套设施，同时涉及瓶装氧气管理服务。

- 医院工作职责和内容

- 工作职责：

- 分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组压及各类减压箱、管路、设备带等配套设施运行的日常检查，出现问题及时与维保公司联系。（包含负压、空压、氧气、减压箱及管路）

- 2、院方管理科室负责每月对院方管理科室日常检查、对维保单位维修、维护工作进行监督检查。

- 工作内容：

- 1、院方管理科室负责监督检查维保单位维保工作开展情况，对每次维保内容进行现场跟进并签字确认。

- 2、院方管理科室每月根据分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组组及各类减压箱、管路、设备带等配套设施维保考核细则，对维保单位的维保工作执行情况进行考核。（包含负压、空压、氧气、减压箱及管路）

- 三、维保单位工作职责和内容

- 工作职责

- 1、保障分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组及各类减压箱、管路、设备带等配套设施正常运行,保证全院氧气使用科室、高压氧舱空压机组工作正常开展，符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012等相关规定的要求。

- 2、负责按照合同约定的分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组及各类减压箱、管路、设备带等配套设施维保方案进行定期检查、维护和维修。

- 3、配合院方管理科室对分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组及各类减压箱、管路、设备带等配套设施进行优化和调整。（包含负压、空压减压箱及管路）

4、负责分子筛制氧站成套设备、高压锅、脉动真空灭菌器、蒸汽发生器等设备安全附件拆卸、校检及安装工作，安全附件校检后出具校检报告；安全附件校检不合格时，由维保单位负责采购并重新校检（安全附件校检费用由维保单位承担）。

四、服务期限及相关要求

1、本项目维修保养服务期限为 1 年，供应商须对上述范围内的场所和设备提供日常保养和故障维修：全年365日历天，每天24小时内随叫随到：毎天对设备和机房巡视检查至少2次，发现问题及时处理解决。对分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组及各类减压箱、管路、设备带等配套设施每月进行一次全面的检查和例行保养（包括自控系统和传动系统)，对于不达标的参数立即进行调整，并做好机组设备的清洁工作。如遇紧急故障，维保人员应在接到通知后30分钟内赶到现场处理情况。

2、定期保养与应急维修应保证我院分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组及各类减压箱、管路、设备带等配套设施正常使用。若遇有关配件损坏应及时提供并采取措施。应保证分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组及各类减压箱、管路、设备带等配套设施达到原设计的指标。

3、分子筛制氧站配备24小时值班及专职操作人员每两小时记录一次运行记录（专职人员必须持压力容器操作证R1），进行日常维护清洁保养和氧气瓶的接收配送工作并做好交接班工作。

4、制氧站值班人员负责氧气瓶的接收及科室瓶装氧的配送工作。（院方管理科室配合值班人员按照危化品“五双”管理要求一起配送氧气瓶至科室）

5、维保方在维保期间须按院方要求，配合完成供氧系统应急演练，提高应急处置的能力，熟练掌握应急处置流程，确实保证医用的氧气供应安全。

6、维保期内，因维保的设备跑、冒、滴、漏等故障造成大面积房屋及墙面损坏、其他非维保内设备损坏，均由中标单位负责照价赔偿或维修、修复还原。

五、维修配件

1、要求供应商的投标货物必须是原厂的、合格的、未曾使用过的全新的耗材及配件。

2、供货方式和交货期：供应商按采购人确认的维修要求按量供货，货到采购人指定的使用地点。

六、其它说明

1、分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组及各类减压箱、各类管路、设备带等配套设施（包含负压、空压、氧气、减压箱及管路）维护保养所需的耗材配件，以及设备维修过程中使用的所有配件，均由维保单位承担费用并负责提供。

2、维保单位负责分子筛制氧站成套设备、高压氧舱空压机组及各类减压箱、管路、设备带等配套设施的日常维护保养工作（大、中、小维修）。

3、分子筛制氧氧气每年采样送检一次（富氧浓度检测）并出具检测报告，送检样品不合格时，维保单位负责检修分子筛制氧设备直至送检合格。

4、若制氧机需要更换分子筛，由此产生的全部费用由维保单位承担，确保制氧机的正常运行和氧气的质量。

5、高压氧舱空压机组每月需定期对设备进行运行测试、维护保养和日常巡检，及时发现并解决潜在问题，保证机组正常运行。

6、高压氧舱每月定期对不间断电源（UPS）进行断电操作，以测试氧舱的应急供电电路是否正常。同时，至少每季度要对 UPS 进行一次彻底放电，维护蓄电池的蓄电能力，延长其使用寿命。若在放电期间，应急连续供电时间不足半小时，应考虑更换蓄电池。

7、对于高压氧舱成套设备，若因设备停用，每月需进行一次设备检查及设备运行测试，确保设备在再次启用时能够正常使用。

8、上级部门检查时，因维保单位未履行招标文件、投标文件、合同等内容条款产生罚款，上级部门罚金由维保单位承担。

9、如设备进行大修需记录设备维修方案及更换配件，维修完成后由第三方检测（富氧浓度检测）并出具合格的检测报告及留存，并提供维修质保。

10、其它情况双方在合同中协商约定。

注：其它涉及设备型号等参数，供应商可统一查看现场，或维保单位根据实际规格型号采购。

分子筛制氧系统售后服务技术要求

一、总则

- 配备24小时值班人员及专职操作专职人员（专职人员必须持压力容器操作证R1）负责分子筛制氧设备的管理、进行日常维护和清洁保养和氧气瓶的管理工作做好交接班工作，人员上岗前必须由院方进行培训和审核。

- 每日打扫机房及设备外壳内部卫生，清除各类杂物，保持机房及设备卫生，保证环境干净整齐。

- 每次巡检维护、故障排除、设备清洁等工作后做好记录，每月汇总盖章后移交院方。

- 维护前必须将设备中的氧气排空，并用无油干燥空气或氮气进行置换，使设备中的氧含量符合规定要求。

- 当排放容器管道的氧气时，应将氧气导放至安全区。

- 维修用的工具应清洗无油，维修完毕须全部清点无误方可，维修工的衣着及场地也应清洁无油。

- 管道及其组成件安装结束后宜分段逐步进行吹除，特别要注意将阀、流量计、过滤器及容器上流侧管端作为分段吹除的出口（排至系统外），以防止吹扫出来的杂物入阀、容器等部件的死角或损坏零件，吹除气体应为无油干燥空气或氮气，吹除应彻底，直至无尘埃及其它杂物为止。

- 氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件在停用后再投入使用前必须进行严格除锈，必要时还需进行脱脂。

- 维护保养中心供氧系统严格按照《GB50030-2013 氧气站设计规范》标准执行。

二、软件维护

1、及时对分子筛制氧设备进行必要的故障报警排除,以保证设备及联动设备处于最稳定和最优化状态。

2、定期检查电源接触器和控制操作系统系统数据，使其数据处于正常范围状态内。

3、系统数据出现错误代码是可通过控制器进行复位。

4、定期检查各设备仪器仪表数据参数及复位情况，对不正确参数进行重置和调整，保证其处于最稳定的状态。

三、硬件维护

1、保持设备机组电器元件的清洁度，防止因为积灰太多、湿度高、温度高而导致的硬件问题。

2、检查系统线路，防止发生线路断掉的情况，或是漏电的情况。

3、检查设备联线，防止发生线与设备连接松动，而使设备工作不正常。

4、检查继电器和接触器与设备连接处，防止线头脱落，松动而使系统工作不正常。

5、检查设备各项告警指示灯是否处于报警状态，如出现报警及时处理。

四、维保细则

（一）每天维修检查内容

1、派专业技术人员对分子筛制氧设备系统进行日常巡检维护并做好巡检记录。

2、常见故障清查及排除，对报警故障、已维护的工作事项建立台账档案记录。

3、巡检防漏连接和软管。

4、巡检冷却液液位。

5、巡检冷凝水排放操作。

6、巡检维修指示控制器。

7、巡检防堵塞机组预滤网。

（二）每月维修检查内容

1、检测防堵塞气冷步序冷却系统。

2、检测水冷步序冷却系统。

3、检测启动箱动力驱动模块滤网。

4、替换所有不正常的电气设备。

5、检查控制器、电器件、氧分析仪是否正常，及时修理或更换。

6、定期检查分子筛制氧机上的各个阀门（如气动截止阀、电磁阀、单向阀、调压阀等）及自动压紧系统等，若易损件、密封件等损坏应及时更换。

7、经常检查PLC控制器及二位五通电磁阀接电、接气部位是否正常以免出现故障。

8、容器、仪表、压缩机、管道、阀门及过滤器等系统原件检查其油脂残留量及锈蚀情况，如不合格必须及时处理。

9、检查自动压紧填充装置进气管路中的止回阀的功能（如止回阀失效，则压紧系统将会上下窜动，失去压紧功能）

10、检查和启动备用机组，随时处于待机状态，保证正常状态。

（三）每季度或2000小时维修检查内容

1、检测空气滤芯。

2、检测冷却剂滤芯。

3、检测启动箱动力驱动模块滤网。

（四）半年或4000小时维修检查内容

1、检查防堵塞回油滤网。

2、更换空气滤芯。

3、更换冷却剂滤芯。

4、更换启动箱动力驱动模块滤网。

5、更换机组预滤器芯。

6、检查/清洗水冷步序冷却系统。

7、清洁气冷步序冷却系统。

8、电机轴承维护。

9、压力传感器校准。

10、检查管道连接部位有无泄漏、管道穿楼层、穿墙处有无生锈现象，必要时予以防腐处理。

（五）一年或8000小时维修检查内容

1、检查及调校系统和设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

2、更换标准冷却剂。

3、更换冷却剂分离器芯。

4、更换无损冷凝水排放维修模块。

5、维修最小压力止回阀。

6、维修进气阀。

7、检查及调校有关时间控制器、阀门等。

8、核对传感元件的工作情况、数据误差。

9、每年进行一次气密性检查，特别是管道螺纹连接和焊接处。发现系统漏气或调压器、压力表、防爆装置损坏及异常现象时，应立即修复或更换。

10、建档并定期回访。

（六）压力容器、压力表、安全阀定期检测工作

为了保证在用压力容器定期检验工作的质量，确保压力容器安全运行，防止事故发生，根据《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》的第三条规定需要进行年度检查，是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每年至少一次。固定式压力容器的年度检查可以由使用单位的压力容器专业人员进行，也可以由国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）核准的检验检测机构（以下简称检验机构）持证的压力容器检验人员进行。

- 压力容器投用后首次内外部检验周期一般为3年。

- 外部检查：在压力容器运行中的定期在线检查，每年至少一次。

- 内外部检验：在压力容器停机时检验，其检验周期分为为两种，分别是：

- 3.1安全状况等级为1、2级的每6年至少一次。

- 3.2安全状况为3级的，每3年至少一次。

- 压力容器的定期检验一般可分为外部检查、内外部检验和全面检验三种。检验是在容器停用期中进行的，其周期应根据容器的技术状况、使用条件和有关规定由使用单位结合具体情况自行确定。但每年至少进行一次外部检查，每三年至少进行一次内外部检验，每六年至少进行一次全面检验。

若维保期内遇到压力容器内外部检测或全面检验，检测机构要求对罐体漆面进行抛光处理及检测完毕需要漆面恢复处理或其他罐体操作相关事宜，所产生的费用（包括人工、材料、检测费等）均由中标单位承担。

- 4、按《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》规定，按期对制氧站所有压力表进行一年二次的定期检测，所有安全阀进行一年一次的定期检测。要求全部取得合格证书。

- 5、检测期间遇到压力表或安全阀损坏或报废，需要更换新表或新阀的由中标单位按要求更换。

6、按期进行压力容器、压力表、安全阀定期检测工作，并取得合格证书。若未按期检测或使用不合格压力表、安全阀造成院方损失，责任由中标单位承担。

六、维保服务要求

1、与医院保持密切联系，经常了解系统运行情况，听取医院对维护工作的意见。

2、每天确定专人值班，发生故障随叫随到，守医院规章制度，服从院方考勤及考核管理。

3、每次故障排除后，必须填写维修记录单。

4、当设备设施因使用寿命问题出现设备故障需要更换设备材料时，应免费提供配件，并负责安装，向用户提供的配件，负责保修一年。

5、在全面维护的基础上，对医院人员进行专业培训，让之全面掌握系统构成和操作程序，在紧急情况下，能做到应急处理。

6、严格按照维护细则具体内容，定期对中心供氧系统设施设备（含各类减压箱、管路、设备带等配套设施）进行维保，完成相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认，按月将各类巡检、维修、维护、保养、耗材更换等相关记录、回执精装成册（精装要求有目录及相关内容），建立中心供氧系统月维护工程档案，交院方设备科留存。

7、每年售后到期前三个月提出下一年管理建议及方案预算，供管理的单位参考。

八、耗材附件

附件1

| 分子筛制氧系统维护保养耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三滤保养包 | 套 | 4 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 2 | 空压机机头专用油 | 桶 | 4 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 3 | DD215 过滤器滤芯 | 支 | 4 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 4 | PD215 过滤器滤芯 | 支 | 4 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 5 | QD215 过滤器滤芯 | 支 | 4 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 6 | QD110+过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 7 | DD110+过滤器滤芯 | 支 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 8 | 冷冻式干燥机保养 | 台 | 4 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 9 | 压力表校检 | 块 | 31 | 每年二次 |
| 10 | 安全阀校检 | 个 | 16 | 每年一次 |
| 11 | 富氧浓度监测 | 次 | 1 | 每年一次 |
| 12 | 汇流排高压软管 | 根 | 20 |  |
| 13 | 值班人工费 | 人 | 2 | 一年 |
| 14 | 补充制氧机吸附塔医用制氧分子筛 | 立方米 | 按需配置 | 因分子筛原因造成氧气纯度低于90%时，执行此项目，产生费用由中标方承担。 |
| 15 | 合计 |  |  |  |

附件2

| 供应室细菌过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 规格 | 过滤精度 | 效率 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 细菌过滤器 | ≥5立方/min | 0.01um | 99.9% | 个 | 1 | 根据现场实际尺寸采购 |

附件3

| 高压氧舱及空压机维护保养耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备配件名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | G-15A空压机三滤保养包 | G-15A | 套 | 2 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 2 | 稳健螺杆机专用油 | 110K-00018 | 桶 | 1 | 保养一次配件（原厂配件） |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |

附件4

| 检验科、供应室特种设备安全附件校检清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室名称 | 设备名称 | 设备数量（台） | 安全附件名称 | 每年校检次数 | 备注 |
| 1 | 门诊四楼检验科 | 高压灭菌锅 | 4 | 压力表 | 2 | 1、每台设备由维保单位提供一套备用安全附件，安全附件校检不合格时，维保单位及时采购并重新校检，采购及校检费由维保单位承担； 2、属地管理单位的门诊四楼检验科、感染楼检验科、供应室后期新采购设备安全附件拆卸、送检、及安装由维保单位负责 |
| 2 |  |  |  | 安全阀 | 1 |  |
| 3 | 感染楼检验科 | 高压灭菌锅 | 2 | 压力表 | 2 |  |
| 4 |  |  |  | 安全阀 | 1 |  |
| 5 | 供应室 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 压力表 | 2 |  |
| 6 |  |  |  | 安全阀 | 1 |  |
| 7 |  | 蒸汽发生器 | 4 | 压力表 | 2 |  |
| 8 |  |  |  | 安全阀 | 1 |  |

标项五：放射科CT维保、放射科DR等普放设备维保

- 放射科CT维保

- 一、项目名称及服务需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 维保类型 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦64排CT | Ingenuity | 标准保 | 1 | 台 | 包含全部备件（球管/探测器除外） | 33万元 |
| 2 | 飞利浦64排CT | Ingenuity | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 3万 |
| 3 | 明峰16排CT | ScintCare Blue 755 | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 3万 |
| 说明：维保包含全年不限次的人工服务，及设备的常规4次/年的保养服务。 |  |  |  |  |  |  | 39万 |

2、服务期限：自合同签订之日起服务期为1年。

二、技术参数要求：

1、技术保服务要求维保范围：整机技术保(包含不限次的人工服务/设备的常规4次/年的常规保养服务。)。

2、标准保服务维保范围：合同期内采购人64排CT设备发生备件损坏故障需要时，投标人需为其免费提供备件更换，更换范围应包含64排CT设备整机备件（球管、探测器除外）。

3、合同期内提供，每年4次的设备定期保养，调试、参数校正，并提供符合原厂技术要求的保养报告，不限次数的电话指导及现场维护服务。

4、服务响应时间：服务方需提供客户服务专线电话，全年365天24小时开通。提供24小时电话、远程等技术支持。接到报 修电话后1小时内响应，如电话、远程无法解决设备故障，维保公司须在12小时内到达设备使用现场，及时排除故障。（特殊情况，24小时内到达）每延迟1天，维保期自动延迟3天。

5、不包含备件(如需更换备件，以市场价的8折计算价格) ，投标人所有更换的零部件必须是所维修保养设备的原厂备件。确保所提供的备件是与原设备型号一致的原厂备件。

6、在国内有备件仓库并提供相关证明材料，以确保备件的供应。

7、须具有省级环境保护厅或生态环境厅颁发的辐射安全许可证(签订合同前需现场验证资质) 。

8、需为本项目配备负责工程师,需提供在职证明文件且服务工程师需经过专业培训并具备相关证书。

放射科DR等普放设备维保

- 一、项目名称及服务需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 维保类型 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE钼靶 | Senographe Pristina | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 2万 |
| 2 | 联影DR | UDR780i | 技术保 | 3 | 台 | 不含备件 | 2万 |
| 3 | 联影DR | UDR370i | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 2万 |
| 4 | 佳能胃肠机 | Uitimax-i DREX-UI80 | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 1万 |
| 5 | GMM胃肠机 | VZW2930FC2-70 | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 1万 |
| 6 | 普兰梅卡口腔全景机 | planmeca ProMax3D | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 1万 |
| 7 | 普兰梅卡口腔全景机 | planmeca ProMax | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 1万 |
| 8 | 迈瑞移动DR | U700 | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 1万 |
| 9 | 飞利浦钼靶机 | Mammo Diagnost | 技术保 | 1 | 台 | 不含备件 | 1万 |
| 说明：维保包含全年不限次的人工服务，及设备的常规4次/年的保养服务。 |  |  |  |  |  |  | 16万 |

2、服务期限：自合同签订之日起服务期为1年。

二、技术参数要求：

1、技术保服务要求维保范围：整机技术保(包含不限次的人工服务/设备的常规4次/年的常规保养服务。)。

2、合同期内提供，每年4次的设备定期保养，调试、参数校正，并提供符合原厂技术要求的保养报告，不限次数的电话指导及现场维护服务。

3、服务响应时间：服务方需提供客户服务专线电话，全年365天24小时开通。提供24小时电话、远程等技术支持。接到报 修电话后1小时内响应，如电话、远程无法解决设备故障，维保公司须在12小时内到达设备使用现场，及时排除故障。（特殊情况，24小时内到达）每延迟1天，维保期自动延迟3天。

4、不包含备件(如需更换备件，以市场价的8折计算价格) ，投标人所有更换的零部件必须是所维修保养设备的原厂备件。确保所提供的备件是与原设备型号一致的原厂备件。

5、在国内有备件仓库并提供相关证明材料，以确保备件的供应。

6、须具有省级环境保护厅或生态环境厅颁发的辐射安全许可证(签订合同前需现场验证资质) 。

7、需为本项目配备负责工程师,需提供在职证明文件且服务工程师需经过专业培训并具备相关证书。

标项六：TECAN酶免仪维护保养、全自动血流变分析仪（ZL众驰）

维护保养、全自动流式细胞分析仪（迈瑞E6）维保

TECAN全自动酶免仪维保技术参数

- 一、维保范围和内容：

- 1.1 对TECAN全自动酶免仪设备所有软硬件提供维保服务，包括酶标仪、洗板机、室温孵育器、加热孵育仓、液体系统、加样系统等。

- 1.2服务期限及保养：一年。每年一次对酶标仪、洗板机、室温孵育器、加热孵育仓、液体系统、加样系统等进行检测保养并出具校准报告。

- 二、维保参数

- 2.1.维修响应时间：接到客户报修2小时内电话响应，24小时内到现场。

- 2.2 维保公司具有400或800报修热线；提供全天24小时，全年365天的热线技术支持，方便故障报修。

- 2.3 维保公司具有操作教育培训中心，并能通过400或800热线电话或网络全天24小时提供临床操作技术咨询。

- 2.4 维修人工不限次数，视具体仪器运行状况而定。

2.5 维保公司为本项目提供维修服务的工程师需持有本项目所涉及设备厂家的培训经历及培训资质证书。

2.6 专业工具：维保公司需提供维修保养使用的特殊精密专业工具列表，提供专用维修工具校正记录及年度国家级校正机构或者授权单位出具的检测报告。

- 2.7维修工程师需具有进入机器维修系统的密匙，具有厂家认证更新。

2.8 升级服务：设备生产厂家发布的软件升级，维保公司应有能力且免费为设备进行升级。具有实施系统原厂安全性软硬件改版通知能力，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持。

- 2.9 所有更换的零部件必须为测试合格件；备件的来源渠道要合法，并且提供备件的来源渠道证明文件。

- 2.10维修完成后，各项数值、性能、功能、指标必须达到原厂运行标准，保证技术参数与原厂指标相同。

- 2.11 维保公司至少提供一只与所保机器原匹配相同型号的中文标签，中文标签应符合国家法律法规要求，其中应当注明医疗器械注册证编号和医疗器械注册人名称、地址、联系方式以及医疗器械代理人的名地联系方式。

- 2.12 维保公司设有专门的零备件保税仓库，以便能及时发送备件，提供仓库证明资料或文件说明供核实。

迈瑞BriCyte E6流式细胞仪维保技术参数

- 一、维保范围和内容：

- 1.1 对迈瑞BriCyte E6流式细胞仪所有软硬件提供维保服务，包括管路系统及相关配件、加样系统、检测系统及相关配件、光路系统等。

- 1.2服务期限及保养：一年。若仪器出现问题维修后将对管路系统及相关配件、加样系统、检测系统及相关配件、光路系统等进行系统维保并填写相关记录表。

- 二、维保参数

- 2.1.维修响应时间：接到客户报修2小时内电话响应，24小时内到现场。

- 2.2 维保公司具有400或800报修热线；提供全天24小时，全年365天的热线技术支持，方便故障报修。

- 2.3 维保公司具有操作教育培训中心，并能通过400或800热线电话或网络全天24小时提供临床操作技术咨询。

- 2.4 维修人工不限次数，视具体仪器运行状况而定。

2.5 维保公司为本项目提供维修服务的工程师需持有本项目所涉及设备厂家的培训经历及培训资质证书。

2.6 专业工具：维保公司需提供维修保养使用的特殊精密专业工具列表，提供专用维修工具校正记录及年度国家级校正机构或者授权单位出具的检测报告。

- 2.7维修工程师需具有进入机器维修系统的密匙，具有厂家认证更新。

2.8 升级服务：设备生产厂家发布的软件升级，维保公司应有能力且免费为设备进行升级。具有实施系统原厂安全性软硬件改版通知能力，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持。

- 2.9 所有更换的零部件必须为测试合格件；备件的来源渠道要合法，并且提供备件的来源渠道证明文件。

- 2.10维修完成后，各项数值、性能、功能、指标必须达到原厂运行标准，保证技术参数与原厂指标相同。

- 2.11 维保公司至少提供一只与所保机器原匹配相同型号的中文标签，中文标签应符合国家法律法规要求，其中应当注明医疗器械注册证编号和医疗器械注册人名称、地址、联系方式以及医疗器械代理人的名地联系方式。

- 2.12 维保公司设有专门的零备件仓库，以便能及时发送备件，提供仓库证明资料或文件说明供核实。

ZL9400全自动血流变测试仪维保技术参数

- 一、维保范围和内容：

- 1.1 ZL9400全自动血流变测试仪所有软硬件提供维保服务，包括管路系统及相关配件、加样系统及相关配件、清洗池系统及相关配件、水晶轴承、锥板等。

- 1.2服务期限及保养：一年。每年一次对管路系统、加样系统及相关配件、清洗池系统进行一次保养并填写维护保养登记。

- 二、维保参数

- 2.1.维修响应时间：接到客户报修2小时内电话响应，24小时内到现场。

- 2.2 维保公司具有400或800报修热线；提供全天24小时，全年365天的热线技术支持，方便故障报修。

- 2.3 维保公司具有操作教育培训中心，并能通过400或800热线电话或网络全天24小时提供临床操作技术咨询。

- 2.4 维修人工不限次数，视具体仪器运行状况而定。

2.5 维保公司为本项目提供维修服务的工程师需持有本项目所涉及设备厂家的培训经历及培训资质证书。

2.6 专业工具：维保公司需提供维修保养使用的特殊精密专业工具列表，提供专用维修工具校正记录及年度国家级校正机构或者授权单位出具的检测报告。

- 2.7维修工程师需具有进入机器维修系统的密匙，具有厂家认证更新。

2.8 升级服务：设备生产厂家发布的软件升级，维保公司应有能力且免费为设备进行升级。具有实施系统原厂安全性软硬件改版通知能力，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持。

- 2.9 所有更换的零部件必须为测试合格件；备件的来源渠道要合法，并且提供备件的来源渠道证明文件。

- 2.10维修完成后，各项数值、性能、功能、指标必须达到原厂运行标准，保证技术参数与原厂指标相同。

- 2.11 维保公司至少提供一只与所保机器原匹配相同型号的中文标签，中文标签应符合国家法律法规要求，其中应当注明医疗器械注册证编号和医疗器械注册人名称、地址、联系方式以及医疗器械代理人的名地联系方式。

- 2.12 维保公司设有专门的零备件仓库，以便能及时发送备件，提供仓库证明资料或文件说明供核实。

标项七：层流维保

- 服务区域

- 一年期服务区域四层NICU儿童重症监护室洁净系统、八层中心手术室洁净系统、中心供气系统、检验科PCR送排风系统、五层ICU区域等。

- 二、管理单位工作职责和内容

- 工作职责：

- 1、属地管理单位负责四层NICU儿童重症监护室洁净系统、八层中心手术室洁净系统、中心供气系统、检验科PCR送排风系统、五层ICU区域等设备运行的日常检查，出现问题及时与维保单位联系。

- 2、属地管理单位负责每月对维保单位维修、维护、日常检查工作进行监督检查。

- 工作内容：

- 1、属地管理单位负责监督检查维保单位维保工作开展情况，对每次维保内容进行现场跟进并签字确认。

- 2、属地管理单位每月根据四层NICU儿童重症监护室洁净系统、八层中心手术室洁净系统、中心供气系统、检验科PCR送排风系统、五层ICU区域设备维保考核细则，对维保单位的维保工作执行情况进行考核。

- 三、维保单位工作职责

- 工作职责

1、保障四层NICU儿童重症监护室洁净系统、八层中心手术室洁净系统、中心供气系统、检验科PCR送排风系统、五层ICU区域设备正常运行,保证使用单位工作正常开展，符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012等国家规范。

- 2、负责按照合同约定的四层NICU儿童重症监护室洁净系统、八层中心手术室洁净系统、中心供气系统、检验科PCR送排风系统、五层ICU区域设备维保方案进行定期检查、维护和维修。

- 3、配合属地管理单位对四层NICU儿童重症监护室洁净系统、八层中心手术室洁净系统、中心供气系统、检验科PCR送排风系统、五层ICU区域设备进行优化和调整。

四、服务期限及相关要求

1、本项目维修保养服务期限为 1 年，维保单位须对上述范围内的场所和设备提供日常保养和故障维修：全年365日历天，每天24小时内随叫随到：每周对设备和机房巡视检查至少3次，发现问题及时处理解决。对四层NICU儿童重症监护室洁净系统、八层中心手术室洁净系统、中心供气系统、检验科PCR送排风系统、五层ICU区域设备每月进行一次全面的检查和例行保养（包括自控系统和传动系统)，对于不达标的参数立即进行调整，并做好机组设备的清洁工作。如遇紧急故障，维保人员应在接到通知后1小时内赶到现场处理情况。

2、定期保养与应急维修应保证四层NICU儿童重症监护室洁净系统、八层中心手术室洁净系统、中心供气系统、检验科PCR送排风系统、五层ICU区域设备达到原设计的指标。

3、所有巡检、维修均须提供书面记录。

五、维修配件

1、要求维保单位的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求，其中中心空压站、中心负压吸引站、液氧站、住院部呼叫系统等设备耗材及配件必须为原厂全新的。

2、供货方式和交货期：维保单位按属地管理单位确认的维修要求按量供货，货到属地管理单位指定的使用地点。

六、其它说明

1、八层中心手术室层流设备（含照明插座、医用气体、给水末端阀门水龙头、洗手盆、电动门、医用气密门、器械柜、麻醉柜、药品柜、护士工作站、中央控制板、观片灯、插座箱、监控系统、门禁系统、背景音乐系统、内线电话系统、配电箱、风冷模块制冷系统等维护，合同期内所有手术室第三方检测一次，微压表第三方检测两次，并出具检测报告）、四层NICU儿童重症监护室洁净系统设备（含照明插座、给水末端阀门水龙头、洗手盆、医用气密门、监控系统、医用气体、配电箱、风冷模块制冷系统等，合同期内所有NICU儿童重症监护室净化系统第三方检测一次，并出具检测报告）等设备维护（大、中、小维修）保养（此条约定范围内所有设备耗材及维修配件由维保单位承担）。

2、检验科PCR送排风系统设备（含医用气密门、双门互锁系统、照明插座、紫外线灭菌系统等，合同期内所有PCR室第三方检测一次，微压表第三方检测两次，并出具检测报告）设备的维护（大、中、小维修）保养工作（此条约定范围内所有设备维修配件及保养耗材及维护人员由维保单位承担）。

3、维保单位负责中心空压站、中心负压吸引站、液氧站（液氧充注时，负责配合供货单位充注液氧工作；氧气瓶：负责空瓶转运及满瓶转运库房，科室空瓶更换等）、住院部呼叫系统等设备的维护（大、中、小维修）保养工作（此条约定范围内所有设备核心维修配件（中心空压站：控制主板、电机、机头；中心负压吸引站：负压泵、PLC；液氧站：罐体含真空、珠光砂，汽化器）由属地管理单位承担，其余维护配件、耗材由维保单位承担）。

4、五层ICU区域护理带、气体终端、插座等维护，耗材由维保单位承担。

5、其它情况双方在合同中协商约定。

注：其它涉及设备型号等参数，维保单位可统一查看现场，或维保单位根据实际规格型号采购。

- 层流系统售后服务技术要求

- 一、总则

- 1、配备专职人员负责净化设备的管理，日常维护。

- 2、每周至派专业技术人员对洁净系统进行日常巡检维护不少于3次。

- 3、每次巡检维护、故障排除、设备清洁等工作后做好记录，每月汇总盖章后移交院方。

- 4、维护保养洁净区设备及其它配套设施严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》标准执行。

- 二、软件维护

- 1、及时对洁净系统设备进行必要的故障报警排除,以保证设备及联动设备处于最稳定和最优化状态。

- 2、定期检查电源接触器和控制操作系统系统数据，使其数据处于正常范围状态内。

- 3、系统数据出现错误代码是可通过控制器进行复位。

- 4、定期检查各设备仪器仪表数据参数及复位情况，对不正确参数进行重置和调整，保证其处于最稳定的状态。

- 三、硬件维护

- 1、保持设备机组电器元件的清洁度，防止因为积灰太多、湿度高、温度高而导致的硬件问题。

- 2、检查系统线路，防止发生线路断掉的情况，或是漏电的情况。

- 3、检查设备联线，防止发生线与设备连接松动，而使设备工作不正常。

- 4、检查继电器和接触器与设备连接处，防止线头脱落，松动而使系统工作不正常。

- 5、检查设备各项告警指示灯是否处于报警状态，如出现报警及时处理。

- 四、维保细则

- （一）每周维修检查内容

- 1、每周派专业技术人员对洁净系统进行日常巡检维护不少于3次。

- 2、常见故障清查及排除，对报警故障、已维护的工作事项建立台账档案记录。

- 3、每周更换新风机初效或新风口初效过滤棉，清洗更换的初效过滤器或初效过滤棉。每两周对洁净循环机组设备的初效、中效过滤器检查是否有破损，有破损的及时更换；根据洁净空调压力检测系统提示初效、中效及亚高效堵塞时，及时更换过滤器，保证洁净空调的送风量达到设计要求。

- 4、巡检加湿系统的给排水、阀门管件等确保加湿系统正常运行。

- 5、对洁净空调的表冷段及积水盘检查、清洁。

- 6、巡检洁净空调内部的灭菌系统，发现灭菌紫外线灯管不亮的及时维修，根据紫外线灯管的使用要求对使用时间到期的及时更换，保证灭菌系统的正常工作。

- 7、巡检制冷设备的管道循环水压力，对不正常设备或参数及时维修。

- 8、洁净区控制系统的巡检维护。

- 9、洁净区域：巡检装饰墙面、顶面、地面的完好性，对开裂、开胶的部分及时维修；巡检洗手盆、刷手池、卫生间的给水、水龙头等，对不正常部件及时更换；巡检手推门、电动感应门，对不正常的部件及时更换；巡检照明、开关、插座，对不亮等灯管及损坏的开关、插座及时更换。

- （二）每月维修检查内容

- 1、对所有系统设备进行例行检查，以保证系统运行正常。

- 2、清洁所有主要设备。

- 3、调试所有设备，特别是备用电源系统。

- 4、替换所有不正常的电气设备。

- 5、加湿系统的维护。

- 6、手术室控制系统的检查维护，对自动门、气体终端、照明、机组等维护检查。

- （三）每季度维修检查内容

- 1、每季度一次设备的除尘、清理，扫净设备显露的尘土，对设备风扇等部件要卸下彻底吹风除尘，同时检查手术部过滤器的通风、堵塞情况。

- 2、及时更换使用寿命到期的配件。

- 3、按照用户需求定期对净化系统和设备进行保养维护：如机组电机叶轮的校正、皮带的检查更换、对电机异常声响进行相关的处理。

- 4、清理及润滑有关的设备配件（如轴承、隔震器，需要润滑的机件）。

- 5、清理所有隔渣器。

- 6、清理设备外壳及电动机，对机组转动轴等部件进行黄油灌注，增加耐磨性。

- 7、检查配电情况。

- （四）半年维修检查内容

- 1、检查有关设备的联轴器和隔震器。

- 2、清理润滑油过滤器及润滑

- 3、检查电机轴承及叶轮的固定安装和防漏密封件

- 4、检查设备安装的固定、移位情况

- （五）一年维修检查内容

- 1、检查及调校系统和设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

- 2、检查及调校平衡阀、调节阀。

- 3、检查及调校有关时间控制器、阀门等。

- 4、核对传感元件的工作情况、数据误差。

- 5、建档并定期回访。

- 五、维保服务要求

- 1、与属地管理单位保持密切联系，经常了解系统运行情况，听取属地管理单位对维护工作的意见。

- 2、每天确定专人值班，发生故障随叫随到，应在接到属地管理单位电话后2小时内到现场进行处理，急修故障响应时间小于1小时。

- 3、每次故障排除后，必须填写维修记录单。

- 4、当设备设施因使用寿命问题出现设备故障需要更换设备材料时，应以市场价提供配置，并负责安装；向属地管理单位提供的配件，负责保修一年。

- 5、在全面维护的基础上，对属地管理单位人员进行专业培训，让之全面掌握系统构成和操作程序，在紧急情况下，能做到应急处理。

- 6、严格按照维护细则具体内容，定期对网络设施设备进行维保，完成相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认并建立维护工程档案。

- 7、每年售后到期前三个月提出下一年管理建议及方案预算，供属地管理单位参考。

集中供气系统售后服务技术要求

一、总则

- 配备至少2位专职人员（专职人员必须持压力容器操作证R1证并提供连续满6个月以上社保证明）负责中心供气设备的管理，日常维护，做好交接班工作，人员上岗前须接受院方三级安全教育培训，培训完毕后维保单位不得随意更换专职人员，如需更换专职人员须告知院方。

- 每次巡检维护、故障排除、设备清洁等工作后做好记录，每月汇总盖章后移交院方。

- 维护前必须将设备中的气体排空。

- 当排放容器管道的气体时，应将气体导放至安全区。

- 维修工的衣着及场地应清洁无油，维修用的工具应清洁无油，维修完毕须全部清点无误，方可离场。

- 管道及其组成件安装结束后宜分段逐步进行吹除，特别要注意将阀、流量计、过滤器及容器上流侧管端作为分段吹除的出口（排至系统外），以防止吹扫出来的杂物入阀、容器等部件的死角或损坏零件，吹除气体应为无油干燥空气或氮气，吹除应彻底，直至无尘埃及其它杂物为止。

- 管道、阀门等与气体接触的一切部件在停用后再投入使用前必须进行严格除锈，必要时还需进行脱脂。

- 维护保养中心供气系统严格按照《GB50751-2012 医用气体工程技术规范》标准执行。

- 液氧充注时配合液氧供货单位充注液氧工作（24小时随叫随到），具体工作内容由院方安排。

- 10、氧气瓶更换时负责空瓶、满瓶转运及安装拆卸工作（24小时随叫随到），具体工作内容由院方安排。

二、软件维护

1、及时对中心供气设备进行必要的故障报警排除,以保证设备及联动设备处于最稳定和最优化状态。

2、定期检查电源接触器和控制操作系统系统数据，使其数据处于正常范围状态内。

3、系统数据出现错误代码是可通过控制器进行复位。

4、定期检查各设备仪器仪表数据参数及复位情况，对不正确参数进行重置和调整，保证其处于最稳定的状态。

三、硬件维护

1、保持设备机组电器元件的清洁度，防止因为积灰太多、湿度高、温度高而导致的硬件问题。

2、检查系统线路，防止发生线路断掉的情况，或是漏电的情况。

3、检查设备联线，防止发生线与设备连接松动，而使设备工作不正常。

4、检查继电器和接触器与设备连接处，防止线头脱落，松动而使系统工作不正常。

5、检查设备各项告警指示灯是否处于报警状态，如出现报警及时处理。

四、维保细则

一）、每天维修检查内容

1、派专业技术人员对中心供气系统进行每天巡检维护。

2、常见故障清查及排除，对报警故障、已维护的工作事项建立台账档案记录。

3、巡检防漏连接和软管。

4、巡检冷却液液位。

5、巡检冷凝水排放操作。

6、巡检维修指示控制器。

7、巡检防堵塞机组预滤网。

二）、每月维修检查内容

1、检测防堵塞气冷步序冷却系统。

2、检测水冷步序冷却系统。

3、检测启动箱动力驱动模块滤网。

4、替换所有不正常的电气设备。

5、检查控制器、电器件是否正常，及时修理或更换。

6、检查和启动备用机组，随时处于待机状态，保证正常状态。

三）、每季度或满1000小时维修检查内容

1、检测空气滤芯。

2、检测冷却液滤芯。

3、检测启动箱动力驱动模块滤网。

四）、满2000小时维修检查内容

1、检查防堵塞回油滤网。

2、更换空气滤芯。

3、更换冷却液滤芯。

4、更换启动箱动力驱动模块滤网。

5、更换机组预滤器芯。

6、检查/清洗水冷步序冷却系统。

7、清洁气冷步序冷却系统。

8、电机轴承维护。

9、压力传感器校准。

10、检查管道连接部位有无泄漏、管道穿楼层、穿墙处有无生锈现象，必要时予以防腐处理。

五）、一年维修检查内容

1、检查及调校系统和设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

2、更换标准冷却液及冷却液过滤器。

3、更换冷却液气液分离器芯。

4、更换空气滤芯。

5、维修最小压力止回阀。

6、维修进气阀。

7、检查及调校有关时间控制器、阀门等。

8、核对传感元件的工作情况、数据误差。

9、每年进行一次气密性检查，特别是管道螺纹连接和焊接处。发现系统漏气或调压器、压力表、防爆装置损坏及异常现象时，应立即修复或更换。

10、建档并定期回访。

五、维保服务要求

1、与属地管理单位保持密切联系，经常了解系统运行情况，听取属地管理单位对维护工作的意见。

2、每天确定专人值班，发生故障随叫随到。

3、每次故障排除后，必须填写维修记录单。

4、当设备设施因使用寿命问题出现设备故障需要更换设备材料时，应以市场价提供配置，并负责安装；向属地管理单位提供的配件，负责保修一年。

5、在全面维护的基础上，对属地管理单位人员进行专业培训，让属地管理单位人员全面掌握系统构成和操作程序，在紧急情况下，能做到应急处理。

6、严格按照维护细则具体内容，定期对中心供气系统设施设备进行维保，完成相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认并建立维护工程档案。

7、每年售后到期前三个月提出下一年管理建议及方案预算，供属地管理单位参考。

六、站房设备维护保养要求

1、应经常检查控制器、电器件是否正常，否则，应及时修理或更换。

2、空压机、干燥机、过滤器等应按其说明书定期维护。

3、经常检查PLC控制器及二位五通电磁阀接电、接气部位是否正常以免出现故障。

4、容器、仪表、压缩机、管道、阀门及过滤器等系统原件应定期检查其油脂残留量及锈蚀情况，如不合格必须及时处理。

5、维护前必须将设备中的气体排空。

6、当排放容器管道的气体时，应将气体导放至安全区。

7、维修工的衣着及场地应清洁无油，维修用的工具应清洁无油，维修完毕须全部清点无误，方可离场。

8、管道及其组成件安装结束后宜分段逐步进行吹除，特别要注意将阀、流量计、过滤器及容器上流侧管端作为分段吹除的出口（排至系统外），以防止吹扫出来的杂物入阀、容器等部件的死角或损坏零件，吹除气体应为无油干燥空气或氮气，吹除应彻底，直至无尘埃及其它杂物为止。吹除速度应大于20m/s。

9、气体管道、阀门等与氧气接触的一切部件在停用后再投入使用前必须进行严格除锈，必要时还需进行脱脂。

10、空压机定期更换空滤、油滤、油分芯，并更换超级冷却油和加电机润滑脂。

11、保证设备外壳及设备内部干净、干燥，保证站房环境干净整齐。

- 七、响应时间

- 1、在接到属地管理单位要求维修的书面通知或电话，填写《服务工作登记表》，通知人员在 2小时内到达现场。

2、现场维修

维修响应时间小于1小时，提供24小时的紧急维修服务，紧急维修时间12小时内到达属地管理单位指定地点服务。

如属属地管理单位使用不当，根据实际情况采取只收取材料费的方式提供服务。

维修任务完成后，负责维修的人员应将维修结果填写在《工程维修通知单》的相应栏目内，并反馈给属地管理单位。

耗材附件

附件1

| 序号 | 主项 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层 NICU 洁净 空调 及末 端高 效耗 材 | 初效（铝框） | G4/W595*H595*D95 | 个 | 12 |  |
| 2 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H490*D95 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 初效（铝框） | G4/W290*H290*D95 | 个 | 4 |  |
| 4 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H290*D95 | 个 | 8 |  |
| 5 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H592*D534 | 个 | 11 |  |
| 6 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H490*D534 | 个 | 1 |  |
| 7 |  | 中效过滤器 | F8/W287*H592*D534 | 个 | 6 |  |
| 8 |  | 亚高效过滤器 | H10/W592*H592*D292 | 个 | 3 |  |
| 9 |  | 亚高效过滤器 | H10/W287*H592*D292 | 个 | 6 |  |
| 10 |  | 高效过滤器 | H14/W320*H320*220 | 个 | 2 |  |
| 11 |  | 高效过滤器 | H14/W484*H484*D220 | 个 | 34 |  |
| 12 |  | 紫外线灭菌灯 | 20W | 支 | 30 |  |
| 13 |  | 第三方检测 | / | 间 | 3 | 每年检测一次 |
| 14 | 八层 手术 部洁 净空 调及 末端 高效 耗材 | 初效（铝框） | G4/W595*H595*D95 | 个 | 20 |  |
| 15 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H490*D95 | 个 | 13 |  |
| 16 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H290*D95 | 个 | 6 |  |
| 17 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H592*D534 | 个 | 17 |  |
| 18 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H490*D534 | 个 | 13 |  |
| 19 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H287*D534 | 个 | 5 |  |
| 20 |  | 亚高效过滤器 | H10/W592*H490*D292 | 个 | 9 |  |
| 21 |  | 亚高效过滤器 | H10/W287*H592*D292 | 个 | 3 |  |
| 22 |  | 高效过滤器 | H14/W320*H320*D90 | 个 | 2 |  |
| 23 |  | 高效过滤器 | H14/W320*H320*D220 | 个 | 16 |  |
| 24 |  | 高效过滤器 | H14/W484*H484*D220 | 个 | 34 |  |
| 25 |  | 高效过滤器 | H14/W610*H305*D290 | 个 | 40 |  |
| 26 |  | 紫外线灭菌灯 | 20W | 支 | 48 |  |
| 27 |  | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 3 |  |
| 28 |  | 第三方检测 | / | 间 | 8 | 每年检测一次 |
| 29 |  | 微压表检测 | ±30Pa | 块 | 9 | 每年校检二次 |
| 30 | 检验科PCR实验室耗材 | 初效（铝框） | G4/W595*H490*D45 | 个 | 12 |  |
| 31 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H290*D45 | 个 | 12 |  |
| 32 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H490*D534 | 个 | 6 |  |
| 33 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H287*D534 | 个 | 6 |  |
| 34 |  | 高效过滤器 | H14/W320*H320*D220 | 个 | 4 |  |
| 35 |  | 高效过滤器 | H14/W484*H484*D220 | 个 | 6 |  |
| 36 |  | 紫外线灭菌灯管 | 30W | 支 | 12 |  |
| 37 |  | 第三方检测 | / | 间 | 3 | 每年检测一次 |
| 38 |  | 微压表检测 | ±30Pa | 块 | 6 | 每年校检二次 |
| 39 | 压缩空气耗材 | 高压机油 | 20L | 桶 | 2 |  |
| 40 |  | 油分离器过滤芯 | 随机型号 | 个 | 2 |  |
| 41 |  | 空气过滤器 | 随机型号 | 个 | 2 |  |
| 42 |  | 高压油过滤器 | 随机型号 | 个 | 2 |  |
| 43 |  | 前置精密过滤器 | BLE18G | 支 | 1 |  |
| 44 |  | 中间精密过滤器 | BLE18C | 支 | 1 |  |
| 45 |  | 后部精密过滤器 | BLE18V | 支 | 1 |  |
| 46 |  | 除菌精密过滤器 | BLE18S | 支 | 1 |  |
| 47 |  | 安全阀校检 | / | 个 | 2 | 每年校检一次 |
| 48 |  | 压力表校检 | / | 块 | 2 | 每年校检二次 |
| 49 | 负压吸引过滤器 | 细菌过滤器 | 20寸 | 支 | 4 |  |
| 50 | 液氧罐附件校检 | 安全阀校检 | / | 个 | 6 | 每年校检一次 |
| 51 |  | 压力表校检 | / | 个 | 2 | 每年校检二次 |
| 52 |  | 液位计 | / | 个 | 2 | 每年校检一次 |
| 53 | 氧气汇流排附件校检 | 压力表校检 | / | 个 | 5 | 每年校检二次 |
| 54 | 一级稳压箱 | 压力表校检 | / | 个 | 6 | 每年校检二次 |

附件2

| 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电话型主机 | NC-2000 | 与原产品一致 |
| 数据处理器 | NC-303 | 与原产品一致 |
| 数据处理器 | NC-303A | 与原产品一致 |
| 入住一览表 | NC-502 | 与原产品一致 |
| 呼叫分机 | NC-304A | 与原产品一致 |
| 呼叫分机 | NC-304B | 与原产品一致 |
| 手持呼叫器 | SJ-031A | 与原产品一致 |
| 手持呼叫器 | SJ-031B | 与原产品一致 |
| 走廊显示屏 | NC-403 | 与原产品一致 |
| 床头灯 | 4W | LED |
| 六孔一开 | 16A | 与原产品一致 |
| 氧气终端 | / | 与原产品一致 |
| 负压吸引终端 | / | 与原产品一致 |
| 气体终端密封垫 | Φ18 | 国标/抗氧化 |
| 入住一览表电源适配器 | 15V/5V | 与原产品一致 |
| 氧气针型阀 | Φ10 | 国标 |
| 听筒送话器 | / | 国标 |
| 听筒喇叭 | / | 国标 |
| 听筒线水晶头 | 4P | 国标 |
| 二级稳压箱 | 5m³/h | 国产国标 |
| 医疗带 | 米 | 国产国标 |

注：1、全院医用对讲系统、医用气体终端、医疗带床头灯及插座免费维护，需更换配件时另行收费。

- 2、全院医疗带免费维护。

第四章  合同主要条款

（具体以实际签订合同为准）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                    住所：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话:                                     电话:

传真:                                     传真:

电子邮箱：                                电子邮箱：

开户银行：                                开户银行：

开户名称：                                开户名称：

开户账号：                                开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除服务和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

注：最终合同已与甲方签订的合同为准。

附件：投标书格式

项目

标项   投标书

项目名称：

标项号：

供应商名称：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：

年      月      日

说明：因本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件，本招标文件中所提供的投标书格式并不作为最终系统上传投标文件时的唯一要求，以系统上最终提交的各部分投标文件为准。未提供格式的，自拟。

一、资格响应文件

二、报价要求响应文件

三、商务技术响应文件

- 1、投标书

致：（招标人）

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价           元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

法定代表人：（签章）

授权代表签字：

- 年   月    日

附件二

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益；

四、不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在招标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）等的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件三

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

（需附法定代表人身份证正反面）

供应商：                     （公章）

法定代表人签章：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

（需附法定代表人及代理人身份证正反面）

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签章）

授权委托日期：         年      月      日

附件四

投标人概况

1、投标人名称：

2、投标人地址：

3、经营范围：

4、投标人自我介绍：

5、资质证明材料：（内容详见8.1.1）

- 附件五

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：　                            标项号：　　　　　　　　　                                   单    位：元

| 投标内容 |  |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 投标总报价 | 小写（元）： 大写（元）： |
| 备注 |  |

注：1、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

- 附件六

- 分项报价表（标项一）

项目名称：

项目编号：                                      单    位：元

| 序号 | （所投的全部货物及服务内容） | 服务范围 | 服务要求 | 维保服务期限 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支气管镜维保 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章所列明的全部服务内容进行报价。报价需包含设备及与本项目相关的维保、安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输等其他相关伴随服务费用（如有），并列分项报价明细，每标项各服务内容投标报价不得超过本项目最高投标限价（单价及总价），否则视为重大偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

- 分项报价表（标项二）

项目名称：

项目编号：                                      单    位：元

| 序号 | （所投的全部货物及服务内容） | 服务范围 | 服务要求 | 维保服务期限 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃肠镜维保 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章所列明的全部服务内容进行报价。报价需包含设备及与本项目相关的维保、安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输等其他相关伴随服务费用（如有），并列分项报价明细，每标项各服务内容投标报价不得超过本项目最高投标限价（单价及总价），否则视为重大偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

- 分项报价表（标项三）

项目名称：

项目编号：                                      单    位：元

| 序号 | （所投的全部货物及服务内容） | 服务范围 | 服务要求 | 维保服务期限 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层流维保 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章所列明的全部服务内容进行报价。报价需包含设备及与本项目相关的维保、安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输等其他相关伴随服务费用（如有），并列分项报价明细，每标项各服务内容投标报价不得超过本项目最高投标限价（单价及总价），否则视为重大偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

- 日期： 年 月  日

- 分项报价表（标项四）

项目名称：

项目编号：                                      单    位：元

| 序号 | （所投的全部货物及服务内容） | 服务范围 | 服务要求 | 维保服务期限 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧站维保 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章所列明的全部服务内容进行报价。报价需包含设备及与本项目相关的维保、安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输等其他相关伴随服务费用（如有），并列分项报价明细，每标项各服务内容投标报价不得超过本项目最高投标限价（单价及总价），否则视为重大偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

- 日期： 年 月  日

- 分项报价表（标项五）

项目名称：

项目编号：                                      单    位：元

| 序号 | （所投的全部货物及服务内容） | 服务范围 | 服务要求 | 维保服务期限 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科CT维保 |  |  |  |  |  |
| 2 | 放射科DR等普放设备维保 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章所列明的全部服务内容进行报价。报价需包含设备及与本项目相关的维保、安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输等其他相关伴随服务费用（如有），并列分项报价明细，每标项各服务内容投标报价不得超过本项目最高投标限价（单价及总价），否则视为重大偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

- 日期： 年 月  日

- 分项报价表（标项六）

项目名称：

项目编号：                                      单    位：元

| 序号 | （所投的全部货物及服务内容） | 服务范围 | 服务要求 | 维保服务期限 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TECAN酶免仪维护保养 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全自动血流变分析仪（ZL众驰）维护保养 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全自动流式细胞分析仪（迈瑞E6）维保 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章所列明的全部服务内容进行报价。报价需包含设备及与本项目相关的维保、安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输等其他相关伴随服务费用（如有），并列分项报价明细，每标项各服务内容投标报价不得超过本项目最高投标限价（单价及总价），否则视为重大偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

- 日期： 年 月  日

- 分项报价表（标项七）

项目名称：

项目编号：                                      单    位：元

| 序号 | （所投的全部货物及服务内容） | 服务范围 | 服务要求 | 维保服务期限 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层流维保 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章所列明的全部服务内容进行报价。报价需包含设备及与本项目相关的维保、安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输等其他相关伴随服务费用（如有），并列分项报价明细，每标项各服务内容投标报价不得超过本项目最高投标限价（单价及总价），否则视为重大偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

- 日期： 年 月  日

- 附件七

## 备品备件价格清单表

| 免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
| 收费损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |

服务质保期内免费提供损耗件备品备件

- 附件八

- 技术参数、功能偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　               项目编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

2、招标文件第三章采购内容及技术要求中对应参数要求有明确要求提供证明材料的，所有投标人应根据评审要求提供如投标产品彩页、检测报告和相应技术参数的厂家使用说明书等可以说明参数值得作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。投标人如有提供证明材料，需对应填写所在投标文件页码，如无要求的，页码处可用“/”表示。如无要求的，无须提供。

- 附件九

- 商务条款偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　    项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件中“商务条款”逐条对应填写。

投标商代表签字：

附件十一

- 近三年（2022年6月至今）同类服务业绩表

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 供应商应随此表附上相关的业绩证明（证明材料详见评审标准）。

投标商名称（公章）：

附件十二

- 其他内容(若有，请如实填写)

节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

中小微企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商请将以下退还投标保证金资料制作在贵司所提供的投标文件最后一页（或将以下内容制作完成加盖投标单位公章后发送至13209974015@163.com），我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

附件

投标保证金退还信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 保证金金额 |  | 缴纳日期 | 年 月 日 |
| 退还账户信息 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 账 号 |  |
| 开户行 |  | 行 号 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |

说明：请将本表附在响应文件最后一页

投标单位公章：