2025年伊犁州友谊医院医疗设备采购（第一批）标项6（三次）

第一册

采购人：伊犁哈萨克自治州友谊医院

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

发  出 日 期：2025年7月

目  录

第1章   投标人须知	1

一   总 则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	2

3.投标费用	2

4.适用法律	2

二   招标文件	2

5.招标文件构成	2

6.招标文件的澄清与修改	3

7.投标截止时间的顺延	3

三   投标文件的编制	3

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	3

9.投标文件构成	3

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	3

11.投标报价	4

12.投标保证金	4

13.投标有效期	5

14.投标文件的签署及规定	5

四   投标文件的递交	5

15.投标文件的密封和标记	5

16.投标截止	6

17.投标文件的接收、修改与撤回	6

五   开标及评标	6

18. 开标	6

19.资格审查及组建评标委员会	6

20.投标文件符合性审查与澄清	7

21.投标偏离	8

22.投标无效	8

23.比较与评价	8

24.废标	9

25.保密原则	9

六   确定中标	9

26.中标候选人的确定原则及标准	9

27.确定中标候选人和中标人	9

28.采购任务取消	9

29.中标通知书和招标结果通知书	9

30.签订合同	9

31.履约保证金	10

32.中标服务费	10

33.政府采购信用担保	10

34.廉洁自律规定	10

35.人员回避	10

36.质疑与接收	10

附件1：履约保证金保函（格式）	12

附件2：履约担保函格式	13

（采用政府采购信用担保形式时使用）	13

第2章 投标文件格式	15

第一部分 开标一览表及资格证明文件	15

1  开标一览表（投标文件格式一）	16

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	18

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)	19

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	20

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	21

6  社会保障资金的缴纳记录	23

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	24

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	25

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）	26

第二部分  商务及技术文件	27

1   投标书（投标文件格式五）	28

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	30

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	32

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	34

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	35

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	36

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）	37

7-2   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）	39

8   投标人关联单位的说明	40

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	42

第3章 招标公告	40

第4章 投标人须知资料表	48

第5章 货物需求一览表及技术规格	54

第6章 评标方法和标准	80

第7章 政府采购合同	86

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 招标公告

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   本项目采用电子采购投标，电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的电子响应文件，电子评标系统将无法接受,代理机构及采购方不予受理。

15.2   响应文件解密时间：响应文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密响应文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。）

15.3供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

19.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，本项目代理费由中标供应商向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 标项：

报价单位：人民币元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 1  开标一览表（标项5）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 分包号：

报价单位：人民币万元

| 服务名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 合同履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字):

注:1、此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

10、所投产品近三年有销售业绩（需提供中标通知书或合同）

11、售后服务体系

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本  / 份、副本   /  份及电子文档  /   份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表或所有分项货物明细填写在一起。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述，标项5无需提供此表。

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 标项5无需提供此表。

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收 入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 7-2   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 8   投标人关联企业情况

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

| 序号 | 投标人填写 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |
| 2 | 投标人的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况 |
| 3 | 投标人的投资参股关系的关联企业的情况 |  |
| 4 | 投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |  |
| 5 | 单位的主要人员在其他企业任职情况 |  |

投标单位：

公    章：

法定代表人：（签字或签章）

法定代表人身份证号：

20  年  月  日

注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

## 9  无串通投标行为的承诺书

：

我公司参与采购文件为                                          项目标段号                        的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司不组织、不参与任何串通投标的行为，自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明！

承诺单位：             （公章）

法人代表：             （签字或签章）

法人代表身份证号：

年  月  日

## 10   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

第二册

# 招标公告

# 2025年伊犁州友谊医院医疗设备采购（第一批）标项6

# （三次）公开招标公告

项目概况

2025年伊犁州友谊医院医疗设备采购（第一批）标项6（三次）的潜在投标人应在新疆政采云平台线上获取获取招标文件，并于2025年8月5日10:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ25Y-032-ZK-3

项目名称：2025年伊犁州友谊医院医疗设备采购（第一批）标项6（三次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：875000

最高限价（元）：875000

采购需求：

标项一

标项名称: 2025年伊犁州友谊医院医疗设备采购（第一批）标项6（三次)

数量:不限

预算金额（元）:875000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动结肠水疗仪、中频干扰电疗仪、全自动化学发光免疫分析仪、生物刺激反馈仪、超声脉冲电导治疗仪、婴儿培养箱、碳光子治疗仪、医用药品储存冰箱、腔镜甲状腺无充气悬吊拉钩、排痰仪、空气压力循环治疗仪

备注：

合同履约期限：标项6：国产货物交货期 30日历日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械生产许可证（所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》）；所投产品的《医疗器械产品注册证》（属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案，不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外）。

三、获取招标文件

时间：2025年7月16日至2025年7月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月5日10:30（北京时间）

投标地点：政采云投标客户端

开标时间：2025年8月5日10:30（北京时间）

开标地点：政采云投标客户端

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州友谊医院

地 址：伊宁市斯大林街92号、重庆路58号

联系方式：0999-8096866

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：伊宁市解放路77号亚欧国际九楼

联系方式：18699906566

3.项目联系方式

项目联系人：韩绪、王亚男

电 话：18699906566

# 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 伊犁哈萨克自治州友谊医院 地 址： 伊宁市斯大林街92号、重庆路58号 电 话： 0999-8096866 |  |
| 1.2 | 采购代理机构： 新疆新之建工程咨询有限公司 地址： 伊宁市解放路77号亚欧国际九楼 业务联系人： 韩绪 电话：18699906566 传真：0999-8039929 |  |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：详见招标公告申请人的资格要求 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |  |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：标项6 专门面向中小企业采购 |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |  |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：/ |  |
| 2.2 | 项目预算金额：875000元；标标项6最高限价875000元投标报价总价及分项单价均不能超过采购最高限价，否则视为不响应招标文件，作废标处理。 |  |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12.1 | 保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函或电子保函等非现金形式提交。 保证金数额：标项6：壹万元整 注:采用保函形式递交保证金的: （1)根据国家现行采购政策，投标保证金可以使 用金融系统电子保函，电子保函按照“一包段一保函”的原则，办理电子保函必须 在响应截止时间《开标时间)前完成。供应商需自行评估异地、 跨行、公体日等因 素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任。 开标前，投保人必须下载加密保 单作为保证金纳凭证放入投标文件中。 (2)电子保函操作流程:登录政采云平台一 点击右上角[金融服务] 进入详情页一点击页面上方[保险/保函]，根据实际情况申请办理 即可。供应商须在响应截止时间前，将所投项目对应的保函随投标文件一 起上传到政采云平台。 |  |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |  |
| 14.1 | 本项目采用电子采购投标 1、响应文件解密时间：响应文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密响应文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。 注：CA服务电话：0991-281-9290 CA申领地址：https://www.xjca.com.cn/article/cont ent/201802/582/1.html （2）供应商编制电子响应文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 （3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00-20：00） |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年8月5日10:30 |  |
| 18.1 | 开标时间：2025年8月5日10:30 开标地点：新疆政采云平台 |  |
| 20.5 | 核心产品： 详见第五章 货物需求一览表 |  |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评标法 |  |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 名 |  |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 是 （是、否） |  |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 10% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： 可采用金融机构履约保函、担保机构履约保函、保证金（银行转账、电汇）三种方式的任意一种。 提交履约保证金的时间： 合同签订时后提交 ，验收后退还 |  |
| 32 | 中标服务费：☑ 由中标人支付。 支付形式： 电汇 支付时间： 领取中标通知书时支付，按收费金额的70% 支付 |  |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |  |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构：/ 2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：/ |  |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱： 0999-8075070 |  |
| 36.3 | 接收部门： 伊犁州财政局国库处 联系电话： 0999-8075070 通讯地址： 伊宁市海棠路3号 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 投标人提供 有效书面 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。） |
| 2 |  | 提供投标人的最近一年任意月的社保缴纳记录； 在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。 |
| 3 |  | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 （是、否） |
| 4 |  | 根据货物特点，提出相应货物资格证书，如医疗器械经营许可证等法规要求的资格条件 |
| 5 |  | 资格审查：开标结束后，采购人按照以下内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证、企业营业执照、提供2024年的财务审计报告（需包含资产负债表，利润表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明、近一年内任意一月纳税证明（税务机关出具的完税证明）、提供本单位授权委托人近一年内任意连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明、投标保证金证明文件、医疗器械经营许可证、货物生产厂家医疗器械生产许可证（或其他医疗器械生产经营许可证明文件）、所投产品的《医疗器械产品注册证》、（属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案，不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外）、供应商须为中小企业/小微企业：须出具《中小企业声明函》、信用查询记录未出现违法或失信情形(未列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信 主体”、及“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”)。（由招标代理机构在开标现场上网查询确认：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。）。 |
| 6 |  | 付款方式：按合同约定。 |
| 7 |  | 售后服务 详见技术参数。 |
| 8 |  | 1、支持中小企业发展：标项 6 ：专门面向中小微企业，各供应商须提供《中小企业声明函》（由供应商声明其所投货物的生产厂家为中小微），否则视为无效投标。）招标文件后附相应模板，格式不得修改。若所投标产品为进口产品的，不适用 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。 2、依据2011年300号中小企业划分标准，本项目采购标的所属行业为：工业； |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证 | 营业执照 | 提供2024年的财务审计报告（需包含资产负债表，利润表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明 | 近一年内任意一月纳税证明 | 提供本单位授权委托人近一年内任意连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明 | 投标保证金证明文件、供应商应为中小企业提供《中小企业声明函》 | 具有医疗器械经营许可证、货物生产厂家须具备医疗器械生产许可证（所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》）；所投产品的《医疗器械产品注册证》（属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案，不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外） | 信用查询记录未出现违法或失信情形 |  |

# 货物需求一览表及技术规格

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 控制价单价 （万元） | 控制价合计 （万元） | 产地 | 质保 | 标段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动结肠水疗仪 | 1 | 8 | 8 | 国产 | 3 | 6标段 |
|  | 中频干扰电疗仪 | 1 | 5 | 5 | 国产 | 3 |  |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 5 | 5 | 国产 | 终身 |  |
|  | 生物刺激反馈仪 | 1 | 22 | 22 | 国产 | 5 |  |
|  | 超声脉冲电导治疗仪 | 1 | 3 | 3 | 国产 | 3 |  |
|  | 婴儿培养箱 | 1 | 3.5 | 3.5 | 国产 | 3 |  |
|  | 碳光子治疗仪 | 1 | 8.5 | 8.5 | 国产 | 4 |  |
|  | 医用药品储存冰箱 | 3 | 4 | 12 | 国产 | 5 |  |
|  | 腔镜甲状腺无充气悬吊拉钩 | 2 | 6 | 12 | 国产 | 3 |  |
|  | 排痰仪 | 1 | 2.9 | 2.9 | 国产 | 5 |  |
|  | 空气压力循环治疗仪 | 4 | 1.4 | 5.6 | 国产 | 3 |  |
|  | 小计 |  |  | 87.5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 87.5 |  |  |  |

2025年医疗设备采购第一批技术参数

一、排痰仪技术参数

- （一）适用范围：高频振动排痰功能用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时，促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液

- （二）产品组成：主机、双空气导管、气囊背心、线控器

- （三）▲显示和操作：触摸屏≥8英寸，同时具有触摸和飞梭调节两种操作方式，并具有紧急停止机械按键

- （四）工作压力：3-30mmHg可调，步进1mmHg，压力28级可调

- （五）工作频率：5-20Hz连续可调，步进1Hz，且1-5HZ内，步进也为1Hz

- （六）工作时间：治疗时间1-99min可调，步进1min

- （七）工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

- （八）▲工作模式：≥13种工作模式：1）常规模式；2）循环模式，可设置高中低3档治疗参数；3）梯度模式，可设置高中低3档治疗参数；4）自定义模式，可设置≥6种自定义治疗模式

- （九）手持线控器：可通过线控手柄中断/恢复振动排痰治疗

- （十）▲咳嗽暂停功能：支持咳嗽暂停功能，灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s

- （十一）▲压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

- （十二）治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

- （十三）空气导管配置：双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏

- （十四）气囊背心类型：有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥13种，适用各年龄段及不同体型人群

- （十五）气囊背心设计：气囊背心前胸V型设计，后背分隔式设计；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

- （十六）气囊背心内衬：可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染

- （十七）质保期：三年。

- 二、全自动结肠水疗仪技术参数

一、设备名称：全自动结肠水疗仪

二、主要技术参数：

1、采用微电脑芯片控制系统，采用按键与脚踏模式控制。

2、操作界面直观

（1）数字LED温度显示，高精密微压传感压力表显示；

（2）注水流量显示，精密流量调节，连续可调，无档位限制；

（3）内置观察窗（治疗过程中可直接从观察窗口看到废物，可清晰直观看到治疗效果）。

3、▲安全性高：温度、压力、定时三重报警，报警自动切断进水，报警自动排水，可及时响应特殊情况。

1）水温控制范围为：22℃～39℃可调；

2）压力保护范围：确保人体肠压≤10Kpa

压力显示范围： 0kPa ～ 20kPa (水疗仪内部管路能承受20 kPa的压力无泄漏)；

时间控制范围为： 0min ～ 60min可调。

4）整机噪声：≤65dB；

4、▲自带净水过滤系统，冷水、热水均过滤，进入人体为饮用净水级别；

5、▲自带注药系统，可配合医嘱进行多种治疗方案搭配；

6、注药引流管固定架；

7、进水量检测系统，水流量工作范围为： 10 L／h ～ 100 L／h可调；

8、有消毒管道系统，配合消毒液，简单操作即可完成对机器的消毒工作；

9、采用外置热水器做为热水源，连续使用更稳定、安全；

10、自带排气减压功能，确保使用中不会造成人体二次伤害，更安全；

11、▲内置停电应急排水系统，确保停电可以完成当次治疗；

12、操作部分均为安全电压36V以下；

13、用水量低，耗电量不大于90W/小时。

三、★质保：3年

- 三、全自动化学发光免疫分析仪

用途：过敏原检验项目检测。

（一）★检测原理 :酶促化学发光法,具备夹心法、竞争法、间接法、捕获法等。

（二）测试流程：支持一步法、两步法、三步法等。

（三）测速： 一步法≥200T/h

（四）试剂位：≥20个试剂位，可在线更换、添加。

（五）▲试剂冷藏：支持24h不间断冷藏（2-8℃）。

（六）试剂识别：支持试剂条码扫描，自动获取试剂信息，支持批号管理功能。

（七）样本位：≥48个样本位，可随时更换、添加样本。

（八）样本管：支持采血管、离心管、日立杯等多种样本容器。

（九）血清用量:自身抗体≤25μL，过敏原IgE检测≤15μL，食物特异性IgG抗体≤6μL

（十）首结果反应时间:≤45分钟。

（十一）质控品:具有单独注册证，定值的阴性、阳性质控品。

（十二）校准品：具有单独注册证的校准品，2点校准品。

（十三）精密度：≤10%

（十四）数据传输：免费支持LIS系统双向数据传输传送。

（十五）检测项目类型：支持自身抗体检测、过敏原总IgE检测、过敏原特异性IgE抗体检测、组分过敏原检测、食物特异性IgG抗体检测。

（十六）抗核抗体项目能检测16项抗核抗体，且获得注册证。ANA Screen、nRNP/Sm、Sm、SSA、SSB、dsDNA、Scl-70、Jo-1、AMA-M2、P0、HIS、Nuc、PCNA、Ro-52、CENPB和PM-Scl

（十七）自身免疫性肝病项目：能检测≥8个自身免疫性肝病项目，且获得注册证。

（十八）▲能单独检测≥6个类风关项目，且获得注册证。

（十九）能单独检测≥8个抗磷脂综合征项目。aCL-A、M、G、P和β2GP1-A、M、G、P

（二十）能单独检测≥3个ANCA项目。MPO、PR3、GBM

（二十一）过敏原项目包括：过敏原总IgE、特异性IgE抗体检测29项、组分过敏原检测6项、食物特异性IgG抗体检测15项、麸质过敏检测2项。

（二十二）线性范围：不少于2-400RU/mL

（二十三）批内精密度≤10%  批间精密度≤15%

（二十四）最低检出限  不高于0.5RU/mL(IU/mL)

（二十五）★质保期：终身质保。

四、中频干扰电疗仪技术参数

（一）台式机型，≥7英寸彩色触摸屏幕操控。

（二）具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。

（三）▲工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。

（四）输出电流：≤50mA。

（五）调制频率：0～120Hz。

（六）调制方式：连续调制、间歇调制。

1.间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50％，允差±20％。

2.连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为0、25％、50％、75％、100％五种，允差±5％。

（七）差频频率：1～120Hz。

（八）▲五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz）、中差频模式（20-30Hz）、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）。

（九）差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。

1.自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。

2.周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10％。

（十）≥七种动态节律可选。

（十一）≥十种干扰输出模式：

双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式。

立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式。

（十二）顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为≤60℃。

（十三）负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。

（十四）治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。

（十五）系统自置≥17种常见疾病的处方。

（十六）两种模式：自定义模式，处方模式。

（十七）净重：≤10kg 尺寸：≤450mm*420mm*250mm。

（十八）★质保三年。

五、空气压力循环治疗仪

（一）适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。

（二）主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。

（三）▲结构形式：台式、手提二合一结构（配专用撑杆底座）。

（四）显示方式：真彩界面显示方式。

（五）按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。

（六）工作腔数：≥8腔，叠加气囊设计；主机可同时支持2个8腔套筒工作。

（七）工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。

（八）保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。

（九）间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。

（十）工作模式：8种预先设定的工作模式。

（十一）治疗方案：≥6种治疗方案。

安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

套筒可承受压力：≤300mmHg,且承受时间不少于1分钟。

（十二）▲设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。

（十三）★质保期：3年

（十四）配置上肢1个，下肢2个，上肢与下肢可调。

六、腔镜甲状腺无充气悬吊拉钩技术参数

（一）甲状腺免气腹专用拉钩：（带冲洗头、吸烟装置，宽40mm） 专用型小号左弯30°  1支

甲状腺免气腹专用拉钩（带冲洗头、吸烟装置，宽40mm）  专用型小号右弯30°  1支

甲状腺免气腹专用拉钩（带冲洗头、吸烟装置，宽60mm）  专用型中号 直0°    1支

甲状腺免气腹专用拉钩 （简易款） 通用型 15°                    2支

YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。

（二）悬吊杆、悬吊卷链器、悬吊装置固定器        通用型                       各1支

YY/T 0294.1-2016标准中5.4b级的规定M号钢材料制造，悬吊杆长度60cm,悬吊卷链器可调高度10cm,经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm,表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，其余部位应≤1.6μm。

（三）★质保期限3年，配备专用器械盒

- 七、生物刺激反馈仪技术参数

（一）包含采集和治疗功能

（二）肌电采集范围：2-2000μV

（三）通频带：20Hz-500Hz（-3dB）

（四）低频脉冲频率：1Hz-250Hz

（五）▲中频脉冲频率：1kHz-10kHz

- （六）调制中频：有

- （七）▲中频调制频率：0-150Hz

（八）▲调幅度：0-100%

（九）脉冲宽度：50μs-600μs

（十）刺激波形：≥3种

（十一）评估功能：快速筛查（1分钟）、标准筛查（2分35秒）、Glazer肌电评估（国际普遍采用的盆底肌功能评估方案）

（十二）肌电压力综合评估：可同时进行肌电+压力的盆底功能综合评估

（十三）可形变的二合一电极：可形变电极探头，适合不同人群的阴道维度，贴合度更好，刺激更精准

（十四）治疗模式：包含电刺激、触发电刺激（含阈上阈下刺激）、刺激反馈、kegel训练（肌电值和MVC模式）、多媒体游戏等多种训练模式

（十五）双模态治疗：同时实现肌纤维拉伸和被动电刺激、主动生物反馈结合治疗，实现电生理和生物力学双维度同此治疗

（十六）离心电刺激：独家具备离心电刺激模式，进行肌肉拉长电刺激，刺激效率可提升传统刺激的1.2~1.5倍。

（十七）中频电刺激：具备中频电刺激，调整中频兼具中低频优势，对于体表部位的康复治疗深度更深、对表层刺激更少。可实现深部的骨骼肌和平滑肌双重刺激

（十八）Kegel抗阻训练：通过改变电极的大小实现不同肌纤维长度下的负荷训练

（十九）方案生成：根据评估结果个性化生成方案

（二十）盆底阶梯式训练：实现盆底肌单次治疗的阶梯式科学训练（牵张热身-刺激收缩-主动训练-拉伸放松）

（二十一）智能磁电联合：自动根据肌电信息生成个性化磁电联合方案，支持磁电不同设备的实时数据共享

（二十二）智能PI-ONE系统：根据肌电评估及超声影像数据智能生成个性化磁电热联合治疗方案，提供一站式盆底治疗解决方案，支持生物刺激反馈仪、盆底磁、高频评估电灼仪、盆底超声不同设备的实时数据共享。

（二十三）★要求质保2年、配送直肠电极20个

- 八、超声脉冲电导治疗仪

（一）工作条件

1.环境温度： 10℃~40℃

2.相对湿度：30%～75%

3.大气压力：700 hPa～1060hPa

4.电源电压： AC220V±22V;50Hz±1Hz

5.额定输入功率：≥ 36VA

（二）性能指标

1.电致孔：

（1）波形：指数波

（2）输出峰峰值：0V～50V,分50档调节，允差±10%

（3）脉冲重复频率：2.5Hz,  允差±10%

（4）脉冲宽度：2ms,  允差±10%;

（5）脉冲数量： 10个(正负各5个) 2.2超声波：

（6）额定输出功率：1.5W(025换能器),允差±20%;分7档可调；

（7）有效辐射面积：5cm²(025  换能器),允差±20%

（8）有效声强：0.3W/cm²(025 换能器),允差±20%

（9）声工作频率：1MHz,允差±10%

（10）波束类型：准直型；

（11）波束不均匀系数：≤8;

（12）波形：脉冲波

2.调制中频：

（1）基波波形：方波，频率：2kHz,允差±10%,脉冲宽度：230μs, 允差±10%;

（2）调制波形：三角波、方波，频率：5.5Hz,允差±10%;

（3）调幅度：100%,允差±5%;

（4）输出峰峰值：0V~50V, 分50档调节，允差±10%; 2.4输出方式：双路输出。

（三）产品主要安全特征

1.▲按防电击类型分类：Ⅱ类

2.▲按防电击的程度分类：BF型

3. 按对进液的防护程度分类：整机：IPXO, 超声电极治疗头 IPX7

4.设备的额定电压和频率：AC220V;50Hz

（四）★质保2年；配送治疗车1台，理疗电极20个。

九、婴儿培养箱

（一）基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜。

（二）主要技术参数：

1.工作电源：220V/50Hz

2.输入功率：≤1000 VA

3.☆控温方式：箱温和肤温两种温度控制

4.箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃）

5.肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）

6.▲箱温和肤温显示温度范围：20～45℃

7.升温时间：≤45min

8.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

9.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

10.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.3℃

11.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

12.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

13.婴儿床倾斜角度：无级可调

14.婴儿舱内噪声：≤60dB(A)（稳定温度状态下）

15.故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒16.放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等

16.湿度显示范围：0%RH—99%RH

17.湿度控制范围：0%RH—90%RH

18.湿度显示精度：±5%RH内

19.★质保期2年，增配空气过滤器20个。

十、碳光子治疗仪技术参数

（一）总体要求：碳光子的波长范围在300-6800nm之间的综合可视性光线，碳光子燃烧可以发出不同光谱和波长刺激穴位和经络，促进人体产生维生素D，活化细胞以此来改善病变部位的生理组织和肌肉纤维，使之快速的消炎和收敛，同时随着光线的温热效应产生热灸的医治过程及光化学作用伴随着内环境的改变，碳光子照射人体后，迅速修复受损细胞、促进血液循环、激发人体自愈系统及机体的自我修复功能、调节人体免疫平衡，起到杀菌消炎止痛促进伤口愈合，可直接或间接发挥着多种抗生素的治疗效果。

（二）▲光谱波长：（300-6800）nm（必须有检测报告证明光谱长度达到以上波长）。

（三）可见光波长峰值：(560—740)nm

（四）中心波长：650±130nm

（五）半波宽：40±8nm

（六）▲最佳照射量：(42—50)J/cm²  具有检测报告证明

光功率密度：(5—50)mw/cm²

视在功率：≤700VA

输出功率：≥50W(9档可调)

时间设定：(1—99)min

（七）▲辐照面积：≥21cm×42cm

（八）光源类型：碳棒燃烧

（九）电源：AC220V,50Hz

（十）工作环境温度：5℃—40℃

（十一）工作环境湿度：≤80%

（十二）工作环境大气压：90Kpa—100Kpa

（十三）具有更换碳棒的辅助装置，以免烫伤操作人员。

（十四）机头必需能够垂直升降，不准任意调节角度，以免碳灰掉落烧伤病人。

（十五）机头内须有接灰装置，以免造成打扫时污染环境。

（十六）★质保期：4年

（十七）★配置：2个碳棒

十一、医用冷藏柜技术参数

- （一）主要技术参数

- 1.样式：立式，有效容积≥1006L；

- 2.▲微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，箱内实时湿度维持在35-75%Rh，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度、湿度，观察方便；控温、控湿精度大屏显示精度均为0.1℃、0.1%RH；

- 3.风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；

- 4.整机配备≥2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

- 5.标配≥12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条；

- 6.采用三层钢化镀膜玻璃门，边框电加热结构，智感除露32℃、80%湿度下无凝露；

- 7.具备≥4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；

- 8.报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；

- 9.智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；整机噪音≤40dB(A)，日能耗＜3.5kW·h；

- 10.后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

- 11.路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性；

- 12.箱内设置4个LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

- 13.标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。

- 14.标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心；

- 15.四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；

- 16.箱体材料选用喷涂冷轧钢板。

（二）★指定配置

- 1.技术资料：包括中文操作手册、维修手册。

- 2.每年不得少于1次校准，可根据需求增加校准次数，并出具书面校准报告。

- 3.免费连接医院冷链系统。

- （三）售后服务

- 1.如有疑问及时答疑，故障时24小时到场。

- 2.设备免费保修保质5年。终生免费维修维护。

- 3.培训检验工作人员到完全掌握并独立操作。

# 评标方法和标准

| 评分内容 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- |
| 1报价评分 （30分） | 以合格投标人的最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他合格投标人的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）*30(保留两位小数)。 | 30分 |
| 2技术评分 （55分） | 2.1投标文件中投标产品的性能指标完全符合招标文件指标，无负偏离 得 30 分；如有负偏离，正偏离不得加分。 2.2“▲”号技术参数一项不满足扣 3 分；非“▲”号技术指标参数一项不满足扣 2 分，（基准分30分，最低得分0 分）； 2.3完全满足招标文件指标的情况下，“▲”号技术参数一项优于招标文件参数加 1 分；非“▲”号技术指标参数一项优于招标文件加 0.5 分，本项最多加 10 分 （注：技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。） 标项5 技术服务参数满足招标文件要求得 40 分；技术条款有一项“▲”负偏离的扣5分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣 3分，扣完为止。 | 40分 |
|  | 2.4供货、安装、调试方案： 供货、安装、调试及应急保证方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行，产品安装、调试的技术保证措施完善，能够保证供应货物的履约时间。有具体的供货安装调试时间进度计划表，得 4分；有缺漏项的，每有一项缺漏扣1 分，直至扣完为止。 | 4分 |
|  | 2.5产品性能质量及安全可靠性： 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得 5分。 附客户评价，或验收记录，或维修记录等相应证明材料，否则不得分。 | 5分 |
|  | 2.6投标设备的可操作性、可维护性： 以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②操作简便，③便于维护，④便于用户临床使用。以上符合一项得1.5分，不符合不得分。 | 6分 |
| 3商务评分 （15分） | 2.7售后服务： 拥有完善的售后服务保障体系得 2 分；附相应证明材料，包含售后服务人员、服务流程、服务团队组织情况等，否则不得分。 设有备件仓库保证常规配件供应得 2 分；附库存等相应证明材料，否则不得分。 | 4分 |
|  | 2.8投标人类似项目业绩： 1、供应商提供本单位近3年企业类似业绩（2022年04月01 日至今）业绩证明材料，每提供一项得2分，最多6分。 注：投标人需提供采购合同（含首页、项目内容、签字盖章页）和中标通知书复印件，材料不完整、无法辨识或未提供不计分 | 6分 |
|  | 2.9投标设备的运行成本： 横向对比备品备件、配套耗材价格赋分，（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）价格最低者得2分，最高者得0分，其余按照投标供应商数量等差数列赋分；并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件、配套耗材表内价格收取费用（提供承诺函得1分，未提供不得分）；满足招标文件要求的质保期的情况下，增加一年质保期得0.5分，最高得1分。 | 4分 |
|  | 3.0培训计划： 针对本次投标设备制定详细、周密的培训计划及方案。方案每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。 | 1分 |

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10   %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 4  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  /

6.同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则： 评审后得分最高的同品牌投标人获得第一的中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用综合评标法，则：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金 （12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90 日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件 （22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| “★”为核心参数实质性响应 | “★”为核心参数（属于不允许偏离的实质性要求，投标人需实质性响应） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

第三册

# 政府采购合同

伊犁哈萨克自治州友谊医院采购合同

甲  方：伊犁哈萨克自治州友谊医院

乙  方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，经伊犁州政府采购中心鉴证，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款

一、货物名称、型号、数量及价格        单位∶元

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写 | 小写： |  |  |  |  |

二、合同总价

1、本合同总中标金额为：大写       元整（RMB小写：     ）合同总金额中包含货物购置价及其运输、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式：

设备到医院经安装、调试、验收合格后付全款的 %，设备正常使用六个月后付全款的 %；正常使用十二个月后付全款的 %；正常使用十八个月后付全款的 %；剩余 %作为尾款待设备正常使用满二十四个月后付清。付款前乙方向甲方提供设备金额的全额发票。

四、交货日期：

为进口设备自合同签订后（ 90 ）个工作日到货安装完毕，

国产设备自合同签订后（30）个工作日到货安装完毕。

五、交货地点：

伊犁哈萨克自治州友谊医院 内分泌科 ，乙方负责安排运输并承担运费，运输前和甲方联系，在甲方指定地点进行安装、调试。

六、产品质量保证

1、乙方所提供的产品必须符合    。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责更换或负责维修，并承担一切费用。

3、甲乙双方在验收单对产品外观、规格型号、数量进行确认，确认无误后在验收单上签字并加盖公章。

4、乙方提供产品检验标准附合同后。

七、质量保证期

全部的           货物质保期为   。质量保证期产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

货物验收合格后，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，均有原厂维修保养，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

八、售后服务及培训

1、甲方指定李新芳（电话  ）作为本项目的联系人。乙方指定      (电话：       邮箱：           )作为本项目的联系人。后期如有变更，应以书面通知甲方，否则以合同约定为准。

2、乙方提供设备整机免费全保两年，验收合格后进入保修期。

3、乙方提供货物组装和维修所需的工具一套。

4、乙方维修响应时间：接到甲方故障通知后（以邮箱、微信发出时间为准）2小时内响应，12—24小时内到达现场，48小时内解决问题，费用由乙方负责。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接和间接经济损失全部由乙方自行负责，有责任向甲方说明故障的解决方法。在  质保期内由乙方负责更换或维修，甲方不承担任何费用，配件到达日期：不超过2—7天到达现场，每超过1天，按设备合同总价的1%赔偿,且超过规定维修时间内，维保期在原有质保期的基础上延长质保期，延长质保期时间为设备故障的天数。

5、乙方完成修复的时间：乙方维修工程师在接到甲方维修咨询电话后，会和甲方了解设备的详细使用情况和故障现像，以便于乙方工程师离厂前带足维修配件；乙方保证维修可在48小时内维修完成。

6、乙方提供的质保期内措施：售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级和安装（包括后期再次安装）；乙方疆内设有维修机构或配备专业维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换。

7、乙方提供的质保期外措施：保修期外终身维修，只收取差旅费、配件费，维修配件按成本价收取。保证零配件的及时供应，免费提供涉及该仪器的软件升级和相关的最新资料，确保仪器的正常运行延长使用寿命，减少用户在使用上的后顾之忧。

8、乙方提供保修期后无偿技术支持。

9、乙方有义务对甲方相关技术人员和使用人员进行相关培训，使其能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，并能熟练掌握设备的各项功能和操作。

10、乙方每年要对设备进行不定期的维护保养，每季度一次，形式为预约上门，服务内容为定期保养检修，检查设备及系统运行状况，处理使用过程中出现的故障等问题。

11、在保修期内负责整理、装订医疗设备修护保养记录并归档成册。

九、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

乙方所提供的设备必须有生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书、操作指南等相关技术资料。

十、包装及验收

１、乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方完全承担。设备包装物不回收，拆箱、安装后包装物由乙方无偿进行处理（不能随意堆放）。

２、每件包装箱内附一份详细装箱单和质量合格标识。

十一、甲、乙方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知10天内给与更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点，按照本合同要求进行免费安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十二、合同变更、违约及其它

1、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货和提供服务，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约解除合同，而乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品技术规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的2%承担违约金。

3、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

4、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

5、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额2%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的2%的违约金。

6、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定 。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

7、合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执一份。

8、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

甲方：伊犁哈萨克自治州友谊医院  乙方：

公    章：                      公    章：

法人或授权代表签字：            法人或授权代表签字：

单位地址：

单位电话 ：

维修工程师电话：

开户银行：

帐 号：

日 期：                          日 期：