招  标  文  件

项目编号：0634-224XZ1ZH0257

项目名称：医疗设备采购项目G

委托单位：新疆医科大学第一附属医院

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第二部分  投标人须知	5

投标人须知附表	6

A  说　明	8

B  招标文件	8

C  投标文件的编写	9

D  投标文件的递交	11

E  评标程序	12

F  授予合同	15

G  招标失败条件	16

第三部分  货物需求一览表及技术要求	17

第四部分  合同条款	26

第五部分  范本格式	7

第一部分 投标邀请

项目编号：0634-224XZ1ZH0257

1、新疆招标有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，对该院医疗设备采购项目G下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

2、招标内容：

| 包号名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包射线可透过性头部固定及牵开系统 | 1 | 137.5 | 进口 |
| 第2包超声高频外科集成手术设备 | 1 | 46 | 进口 |
| 第3包等离子高频电刀 | 4 | 140 | 进口 |
| 第4包血管内体温管理系统 | 1 | 99 | 进口 |
| 第5包体外膜肺氧合系统（ECMO) | 1 | 158 | 进口 |
| 第6包核磁呼吸机 | 1 | 50 | 进口 |
| 第7包有创呼吸机 | 15 | 255 |  |

3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2022年8月22日至2022年8月29日10：00时~19：00时（北京时间）前往“中招联合招标采购平台”（www.365trade.com.cn）网上自行获取招标文件。

4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2022年9月14日16：00时（北京时间）

6、开标地点：乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号（原新疆医科大学）苏园5号楼116

7、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）本项目特殊资格要求：

①投标人具有医疗器械经营资格；

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

招标人名称：新疆医科大学第一附属医院

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号自治区经信委13楼（招标一部）

联 系 人：姚健

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

监督电话：0991-2359479

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

# 第二部分  投标人须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格有要求

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：医疗设备采购项目G 项目编号：0634-224XZ1ZH0257 |
| 2 | 招标人： 新疆医科大学第一附属医院 |
| 3 | 招标机构：新疆招标有限公司 地址：乌鲁木齐市友好南路179号 电话：0991-4535634 传真：0991-4524058 |
| 4 | 投标保证金：预算金额的2% |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 投标人资格标准：（实质性条款） （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）不允许联合体投标； （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （9）本项目特殊资格要求： ①投标人具有医疗器械经营资格； ②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 |
| 7 | 投标保证金金额：预算金额的2% 投标保证金形式：电汇等形式 投标保证金有效期：90天 帐户名称：新疆招标有限公司 人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号） 开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行 |
| 8 | 投标有效期：90天 |
| 9 | 投标文件：一套正本，七套副本 |
| 10 | 投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号（原新疆医科大学）苏园5号楼116 投标截止时间：2022年9月14日16：00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2022年9月14日16：00时（北京时间） 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 12 | 所属行业：工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准按按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%（不含税） |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “招标人”系指：新疆医科大学第一附属医院；

2.3 “投标人”系指向招标机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）本项目特殊资格要求：

①投标人具有医疗器械经营资格；

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标机构提出询问，招标机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起7个工作日内或者购标书截止时间后的7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后在7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标文件正副本不允许活页装订。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当金额大小写不一致时，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价

15．投标人的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）本项目特殊资格要求：

①投标人具有医疗器械经营资格；

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

注：（1）除有特别情况外，原则上上述所有文件（营业执照（原件或公证件）、医疗经营资格证明（原件或公证件），医疗器械产品注册证，提供近一年内年度财务审计报告或银行资信证明（原件或公证件），法人授权书（原件或公证件）、（近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算））随身携带，以备查验，提供报名截止日后“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）及报名截止日“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询记录（需加盖公章）；同时，将其复印件加盖投标企业公章附在投标文件里。

（2）现场手持件须按照携带上述所有要求携带资格证明文件的原件或公证件，复印件需加盖公章。同时提供投标保证金缴纳证明材料（收据或汇款凭证等）。

（3）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法定代表人或法人授权人签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式8份。正本1份，副本7份。

19．投标保证金

19.1投标人按照  预算金额的2%的标准，于投标截止时间前向招标机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇等非现金形式作为投标保证金，其有效期90天。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2 按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号/设备名称：

- 注明“开标时才能启封”

- 投标单位名称：

20.3为方便开标唱标，投标人须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2022年9月14日16：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号（原新疆医科大学）苏园5号楼116

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2宣布投标文件开启顺序。

23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1评审前，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审核。

24.2 对通过资质审查的投标人，评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.2.1符合性检查表：

| 序号 | 审核内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标文件 | 投标文件按招标文件要求制作并逐页标记页码并制作目录 |
| 3 | 响应文件的格式 | 响应文件按照招标文件要求完整提供并提供完整产品配置清单 |
| 4 | 响应文件签署 | 响应文件的签章符合招标文件规定 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价未超过预算金额（包括单项设备金额） |
| 6 | 合同条款 | 对招标文件规定的合同实质性条款作出实质性响应 |
| 7 | 投标产品是否符合招标文件进口 | 招标文件是否允许进口设备参与，若未标注进口，则投标产品为进口的作无效标处理。 |
| 8 | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |
| 9 | 其他 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 10 | 进口产品有效授权 | 投标产品若为进口产品，必须提供由生产厂家出具的有效授权书 |
| 注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。 |  |  |

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时法人或法人授权人应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%，如此类推，算出所有投标人的价格得分。

二、技术部分（50分）

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术因素 （50分） | 技术符合程度（30分）：标注“*”参数为关键参数，如不满足按每项5分抵扣，扣完为止。未标注“*”参数为一般参数，如不满足按每项2分抵扣，扣完为止。 |
|  | 技术先进性（5分）：以利于临床工作需要为前提，关键参数高于招标要求的，每项得1分，加满为止；否则不得分。 |
|  | 产品性能质量及安全可靠性（3分）：所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得3分。否则不得分。 |
|  | 配置情况（5分）：以利于临床工作需要为前提，根据配置高于招标要求的程度打分，有的得5分。否则不得分。 |
|  | 可操作、可维护性（5分）：所投产品操作便捷，操作上较为人性化，有利于临床工作人员提高工作效率，便于维护，得5分。否则不得分。 |
|  | 其它技术因素（2分）：其他有利于临床工作需求的优惠条件。有得2分，无，不得分。 |

三、商务部分（20分）

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 商务因素 （20分） | 质保期（2分）：质保期小于参数要求的，视为实质性不响应。质保期优于参数要求的，每增加一年得1分，共计2分。 |
|  | 1、产品业绩：提供投标产品业绩，超过10项，得3分；提供5-9项得2分；提供1-4项得1分；无提供不得分。（需提供证明材料，如合同复印件等） 2、临床评价（3分）：从产品性能稳定性、故障发生率、运行寿命进行比较，稳定性好、故障发生率低、运行寿命好的得3分，否则不得分。（需提供证明材料，提供评价函并加盖使用单位公章） |
|  | 培训（1分）：提供培训方案，内容明确得1分。否则不得分。 |
|  | 售后服务体系（10分）： - 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）； - 生产厂家售后服务团队能在4小时内进行响应（2分），生产厂家拥有完善的售后服务保障体系（4分），生产厂家提供专业维修工程师以提供技术服务支持（2分），设有备件仓库保证常规配件供应（1分）； 需附相应证明材料（房屋租赁合同、人员聘用劳动合同、厂家专业人员认证资格证书（培训合格证书）等），否则不得分。 |
|  | 售后服务承诺（1分）：满足招标文件要求，内容全面并且可行得1分。否则不得分。 |

说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=投标人报价×（100%-10%）；否则，其评标价=投标报价。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告发布后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，在30天内与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1 中标人须在领取《中标通知书》的同时，向招标机构缴纳招标代理服务费；

32.2招标代理服务费收取标准：中标人须向新疆招标有限公司招标代理服务费，支付标准见投标人须知表（不含税）

32.3 支付方式：现金、银行汇票、转帐支票或电汇均可。

33. 供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

## G  招标失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

# 第三部分  货物需求一览表及技术要求

包号名称：第1包超声高频外科集成手术设备，数量：1，预算金额：137.5万元

- 射线可透过性头部固定夹规格参数要求：

- *设备整机原装进口，全新：近三年内生产。

- *整体采用可透射线材质，无金属部件，且与我院当前手术床接口匹配一致，手术床板与手术头架构成一个完整的非金属系统，可满足术中DSA造影，3D成像等需求。与我院现有DSA（西门子ARTIS ZEEGO）设备匹配。

- *底座与我院当前手术床的预留接口匹配，确保安全稳固。

- *头夹采用可透射线材质，完全无金属，可满足手术中CT、DSA、X-Ray荧光透视等术中影像需求。

- 头夹材质为复合材料，非碳纤维材料

- 头夹重量<1.6Kg。

- 头夹采用三点式固定方式，三钉成等腰三角形分布，确保病人头部受力均匀。

- 头夹具有单钉加压装置，内置压力刻度指示（N牛/1bs磅），精确显示颅骨所受压力大小。

- 双钉摇臂在解锁状态下可360度旋转，在锁定状态下无法转动。

- 头夹两侧具有2cm宽度的快速固定导轨设计，方便脑部牵开系统，导航适配器等附件的安装和固定。

- 头夹通过转接头可与金属底座匹配使用。

- 万向轴采用可透射线材质，高度至少有130mm（约）和7Omm（约）可供选择。

- 万向轴两端均有圆形带棘齿接口，且上下连接处可360°旋转，满足临床变换不同手术体位的需求。

- *连接件采用可透射线材质，显著提高术中影像质量。

- 连接件数量≥2件，连接件通过棘齿咬合连接，可调节位置和长度。

- 头钉采用钛合金材质，钉尖锐利，钉身尾部带有O型防滑橡圈，可拆卸更换，终身免费更换。

- 具备头钉规格3枚/盒，可重复消毒灭菌使用。

- 头钉有成人型与小儿型，分别适用于不同年龄段的病人。

- 头部固定夹需提供透过射线后的影像照片。

- 需按科室需求配备头钉个数及型号。小儿型≥1套，成人型≥2套。

- 牵开系统技术参数：

- 牵开系统与头部固定系统出自同一品牌和同一制造商。

- *脑部牵开系统采用开放式设计，取代传统的封闭式头圈设计，满足多种手术体位需求，如半侧卧位，坐姿位等，可始终保持水平放置，与手术医生视线垂直，不遮挡手术视野。

- *脑部牵开系统采用模块化设计，在术中可根据需要进行组合使用，无需全部安装，单人即可完成。

- 脑部牵开系统安装使用灵活，例如在常规情况下可选择双侧安装；在导航手术下，可选择单侧安装，给导航设备的参考架留出最合适的空间。

- 脑部牵开系统安装固定在头夹两侧位置，可实现在三维空间内任意角度调节。

- 牵开框架采用高强度材料，空心工艺设计，重量轻强度高。

- *快速固定夹可在头夹两侧的快速固定导轨的任意位置固定，带有旋钮设计，无须使用额外调节扳手。

- 双头连接器具有分离式360度旋转功能。

- 支撑杆两端带有防滑脱设计。

- *曲臂采用弧形外凸设计，增大视野同时方便软轴牵开器快捷卡入。

- 一根曲臂水平放置固定后，可做托手架使用。

- 软轴采用渐细式蛇形设计，尾部粗前端细，不阻挡手术视野。

- 软轴长度≥280mm

- 软轴采用新一代双半球链设计，替代节段式工艺，定位精准，无反弹，细微调整更平滑，且在拉紧状态下仍可调整。

- *软轴尾部具有可分离360°旋转功能，避免软轴翻转时进入手术视野，对其他手术器械无阻碍。

- 软轴前端设计有一键式接口，手术中方便脑压板快捷的插入和释放。

- 脑压板带有黑色涂层，防止与脑组织发生粘连，同时可避免显微镜下反光。

- 脑压板尾端带有圆形长柄设计，可直接卡入软轴前端接口，实现脑压板的快速安装和释放。

- 需按科室需求配备≥10个各型号脑压板。

- 基本服务要求：

- 负责设备的安装、调试、培训工作。

- 打印机要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

包号名称：第2包超声高频外科集成手术设备，数量：1，预算金额：46万元

- 规格参数要求：

- *整机原装进口。

- 可与现有设备所用耗材互换匹配使用。

- 主机：

3.1. *一台主机可分别输出双极能量和超声能量，便于术中连接双极电刀和超声刀刀头。

3.2. 显示器：彩色高分辨率可触摸屏。

3.3. 操作系统：中文。

3.4. 功率值可实时显示。

3.5. 自检功能：自检时间≤3秒。

3.6. 主机可通过U盘更新软件。

3.7. 与手术室现有主机及手柄兼容使用。

- 超声刀头：

4.1. *刀头可安全处理7mm的血管(须提供证明文件)。

4.2. 超声刀头振动频率：≥55000Hz。

4.3. 超声刀头振动幅度：60～100μm。

4.4. 超声刀头功能：至少具备切割、凝血、夹持、分离等。

4.5. 具有腔镜手术刀头与开放手术刀头。

4.6. 刀头至少具有以下长度：9cm，17cm，23cm，36cm，45cm。

4.7. 具备弧形刀头。

4.8. 具备一体化手控按钮，至少具备高低档位两个按钮。

4.9. 具备组织感应技术，即将完成切割时具备提示音功能。

4.10. 与手术室现有主机及手柄兼容使用。

- 双极电刀刀头：

5.1. 切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体。

5.2. *可安全切割和凝闭最大7mm的脉管。

5.3. 刀头具备温控设置，钳口温度≤100℃。

5.4. 侧向热损伤控制范围：≤11mm。

5.5 刀头：左右可旋转100°。

5.6. 与手术室现有主机及手柄兼容使用。

- 基本服务要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

包号名称：第3包等离子高频电刀，数量：4，预算金额：140万元

- 规格参数要求：

- *要求整机原装进口。

- 具备彩色液晶触摸显示屏，中英文操作界面系统

- *具有功率智能化动态输出控制系统，可实时动态监测组织密度和阻抗的变化并实时动态调整实际所需输出的功率，具有可直观显示该系统工作状况的对话框。

- *至少具有4种以上单极切割模式，每种模式具有纯切和混切功能；最大输出功率≥300W，最大峰值电压≤1450V

- 需具有满足宫腔镜/前列腺镜单极汽化电切术的汽化电切功能模式。

- 至少具有5种以上单极凝血模式，最大输出功率≥200W，最大峰值电压≤4300v。

- *具有盐水下双极等离子汽化电切功能，最大输出功率≥370W，最大峰值电压≤770v，自动控制输出，无需人工调节，可适配多种品牌等离子电切镜。

- 具有双极电切和双极电凝功能，双极电切输出功率≥100W，最大峰值电压≤740p，双极电凝输出功率≥120W，最大峰值电压≤560V，并具有自动启动和自动停止功能。

- 具有临床医师经验操作程序储存功能≥190组，具有输出错误及故障声光报警功能。

- 可储存报错信息≥1000条

- 具备升级氩等离子体模块、水刀模块、吸烟器、多功能抽吸模块等硬件模块升级功能。

- 具有中性电极使用安全动态监测报警系统。

- 具有数据输出接口。

- 基本服务要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

包号名称：第4包血管内体温管理系统，数量：1，预算金额：99万元

- 规格参数要求：

1. 制冷器与加热器要求：

- 1.1 热交换槽容量：2.0L

- 1.2 温度变化范围：0℃~42℃

- 2. 控制器与显示器要求：

- 2.1显示屏： 液晶彩色显示屏，可1800旋转，450倾斜

- 2.2控制器：按钮和旋钮

- 2.2.1显示屏可显示患者的目标温度，目标温度可设置31℃~38℃，以0.1℃的步长进行升降温度调节。

- *2.2.2精确控制冷/热变化：可将冷/热率设置在0.1℃/h---0.65℃/h，步长0.1℃/h。

- 2.2.3控制器的具有待机模式（泵停止）和运行模式。有警示信息提醒出错时控制器温度控制系统自动进入待机模式，纠正了警示的错误后，可返回到运行模式。

- 2.3警示：设定高低温极限值温度范围为28℃~45℃。超温时控制器屏幕显示警报信息并有警示音，警示音可暂停2min。

- 2.4显示温度范围：26℃~42℃。

- *2.5显示温度精度：±0.2℃。

*3.设备同人体热交换方式：直接同血液进行物理形式热交换。通过流动全身的血液，从而能够有效地控制体温，达到治疗目的。

3.1途径：经静脉穿刺，将温控系统的带腔导管置入上腔/下腔中心静脉，设备可将带腔导管升温或降温，导管同血液之间进行热交换。

- 3.2导管内循环介质：生理盐水，生理盐水仅在机器和导管内循环，不进入血液循环。

- 4. 设备自检功能：在启动过程中，设备应能自动检测部件安装设置情况，若设备相关部件出现安装错误或故障，将会有系统自检提示，设备显示器应能以红色将相应的部件标记出来直到错误或故障被解决。

4.1具有两个温度传感器输入端，探头T1需插入设备中的系统自检提示。

4.2探头T2也必须插入设备中或系统被告之可忽略T2的系统自检提示。

4.3蠕动泵口未关闭将会有系统自检提示。

4.4启动套件的空气阀排气不完全将会有系统自检提示。

- 4.5冷却槽中的制冷剂如未充满将会有系统自检提示。

- 5.循环动力方式：蠕动泵，具有蠕动泵主开关，泵流速具有200ml/min和240ml/min两档可调，允许误差±10%。

- 6.数据储存、下载及清除：设备具有患者数据储存、下载及清除功能，可通过RS-232C，9-pin Sub-D，USB等接口导出数据。

- 7. *要求整机原装进口。2020年12月31日后生产产品。

- 8.标配配套耗材3套

- 基本服务要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

包号名称：第5包体外膜肺氧合系统（ECMO)，数量：1，预算金额：158万元

- 规格参数要求：

1.  离心泵主机：1台。

1.1.配备内置电源、外接交流电、心肺机电源等三种供电模式。

1.2.工作原理： 磁性耦合原理。

1.3.外接交流电额定电压: 230/240 V 交流电。

*1.4.内置电源可自动反复充电，开机带电源电量显示，满充时可持续供电≥90分钟。

1.5.具备开机自检、实时自检及错误诊断功能，提供流量高低限报警，转速低限报警 。

1.6.多种模式选择：转速模式/流量模式，为系统运行提供稳定的流量和转速。

1.7.离心泵既可独立应用，也可安装在心肺机底座上，与心肺机整合集成工作，并可提供搏动灌注模式。

1.8.为了便于ICU病人转运，离心泵主机总重量<15kg。

2.  离心泵驱动装置：1台。

*2.1.驱动自带集成的超声气泡监测传感器	，提供保护血液的安全持久、实时精准的气泡监测。

2.2.转速显示精确度： ±20RPM。

2.3.转速显示分辨率：1RPM。

*2.4.转速范围：0～5,000 RPM。

2.5.流量测量精度：0.05L/min。

2.6.流量显示分辨率：0.01 L/min。

2.7.流量范围：0～9.99 L/min。

*2.8.驱动自带集成的超声波流量监测传感器，提供保护血液的安全持久、实时精准的流量监测。

2.9.气泡报警和气泡＞5 mm (0.065 cm3)停泵功能。

2.10.最大压差：750mmHg。

2.11.泵头进/出口径：3/8”

*2.12.泵头表面积：≤190cm2 ，血液保护，减少异物接触面  。

*2.13.泵头预充量：≤32ml，减少患者血液损耗。

2.14.泵头无金属支撑轴，没有淤滞区域，避免了因摩擦产热而引发的血栓。

2.15.*泵头带保护血液的肝素涂层，CE安全认证≥14天。

2.16.*为保证长时间体外生命支持，提供完整肝素涂层套包，包括渗透膜氧合器，离心泵头，全套管路系统及完备配件，CE安全使用认证时间≥14天。

3.  离心泵紧急手摇驱动装置：1台。

3.1.带转速显示，并有红色转速报警指示灯，和绿色安全转速指示灯，保证紧急驱动的安全。

3.2配置ECMO专用静脉探头，可监测混合静脉血氧饱和度，可监测血红蛋白及血细胞压积。

*3.3磁性耦合原理，在紧急状态下，可手动维持机器运转，最大限度保证患者安全。

3.4.显示分辨率：500 RPM。

3.5.转速精度：±250 RPM。

3.6.传动比率：1:39。

3.7.转速范围：1500—5000 RPM

4.氧合器专用变温水箱：1台

4.1.工作原理：半导体升降温，水循环毯，无氟环保。

4.2.输入电压：220V。

4.3升温功率：≥750W。

4.4.降温功率: ≥500W。

4.5.环境温度：10～30℃。

4.6.温度设定范围：15～39℃。

4.7.温度设定精度：0.1℃。

4.8.工作噪音：≤50分贝。

4.9.升温时间(空载：20℃至设定温度)：≤10分钟。

4.10..高强度聚氨酯蜂窝水毯。

4.11.磁联接循环水泵。

4.12.低水位声光报警。

4.13.对话框显示设置工作及故障信息。

4.14.智能输出，微电脑控制自动调整输出功率。

4.15.机内回水温度传感器及温度显示器。

4.16.机内出水温度传感器及温度显示器。

4.17.不需要外接体温传感器。

4.18.智能输出，微电脑控制自动调整输出功率。

5.  空氧混合器：1台。

5.1.精确调节进入氧合器的空气、氧气百分比及流量控制。

5.2.最大流量10 LPM。

5.3.精确度±3%。

5.4.FiO2: 21%到100%。

5.5.双流量显示，最小流量精度25ml。

6.  配备专用台车。

6.1 主体结构采用不锈钢材质，牢固结实。

6.2 至少配备1套输液架。

*7.  配置1套培训套包( ECMO设备专用培训套包)：预充快速，便于操作

7.1 ECMO专用套包，管道预先连接，并包含离心泵头、氧合器、预充管及相关连接管道

8. *要求整机原装进口。2020年12月31日后生产产品。

- 基本服务要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

包号名称：第6包核磁呼吸机，数量：1，预算金额：50万元

一、规格参数要求：

- *要求整机原装进口。2020年12月31日后生产产品。

- 动力要求：

2.1*超静音涡轮供气：涡轮为匀速工作，由精密电磁阀控制流速

2.2*最大持续流速：260L/min

- 结构要求：

3.1彩色触摸显示屏：≥8.4寸

3.2*配备磁场监测仪-高斯仪：实时监测周围磁场强度，并给予视觉提示，提高核磁环境应用的安全性

3.3配备近心端流速传感器

3.4配备专用台车：带自动锁死刹车功能

- MR安全要求

4.1 *适用于1.5T和3.0T静态磁场

4.2 *至少可接近核磁磁体1米的地方正常工作

- 病人类型：成人，儿童

- 常规通气模式：容量型辅助/控制通气、容量型同步间歇指令通气、压力型辅助/控制通气、压力型同步间歇指令通气、CPAP/PSV呼气模式

- 特殊通气模式：智能闭环通气模式：ASV或NAVA或Smartcare

- 特殊功能要求：

8.1手动呼吸

8.2雾化：内置一体式气动雾化

8.3 可100%纯氧供气

8.4待机：待机时没有持续流速，需重新按待机键后才能恢复通气，防止待机时对病人的意外伤害

8.5具备叹气功能

8.6室息后备通气：智能室息后备通气

8.7 *漏气补偿：在所有模式中对不同漏气量和触发灵敏度做出自动反应

8.8截屏图像可通过USB接口数据输出及导入

8.9配置快速启动设置：可预先设置至少3种病人类型，通气模式及参数

8.10智能吸痰工具：自动识别吸痰操作，自动识别管路连接，吸痰前后自动给纯氧2分钟

8.11具备屏幕锁功能

8.12具备吸气屏气功能

8.13具备屏幕亮度调节功能

- 设置参数

9.1频率：1-80次/分

9.2潮气量/目标潮气量：20--2000ml

9.3  PEEP/CPAP，Plow:0—35cmH20

9.4 氧气：21-100%

9.5吸呼比：1：9--4：1

9.6*吸气时间：0.1--12秒

9.7峰流速：0-260l/min

9.8流速触发灵敏度：1-20l/min

9.9呼气切换灵敏度：5-80%吸气峰流速可调

9.10压力：0-60 cmH20

9.11压力延迟上升时间：0--2000ms

- 监测参数：

10.1压力：峰压，平均压，平台压，PEEP/CPAP

10.2流速：吸气峰流速，呼气峰流速

10.3容量：吸入潮气量，呼出潮气量，呼出分钟通气量，自主呼出分钟通气量，漏气量

10.4 时间：吸气时间，呼气时间，1：E，总呼吸频率，自主呼吸频率

10.5氧气：气道氧浓度

10.6 *肺功能参数：吸气阻力，静态顺应性，AutoPEEP，呼气时间常数，浅快呼吸指数，压力时间乘积，P0.1

10.7  *通过动态肺模型迅速了解病人肺顺应性、阻力和自主呼吸状态，直观，准确；脱机指示窗组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机

- 报警参数

11.1常规报警：低分钟通气量、高分钟通气量、低呼吸频率、高呼吸频率、低压力高压力、低潮气量、高潮气量、室息时间、O2浓度

11.2特殊报警：氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、流量传感器、呼气阀、压力限制、电源、电池、气源、氧浓度

- 内置后备电池：待机时间大于9小时，可显示当前电池电量。

13、配备2套可重复消毒使用的硅胶管路。

14、配备一次性呼吸管路5套、

15、配备无磁氧气瓶2套。

*16、全套设备都可进入核磁室

二、基本服务要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

包号名称：第7包有创呼吸机（重症）（数量：15，预算金额:255万元）

- 基本规格参数要求：

- 气动电控呼吸机可接中央气源或空压机驱动，非涡轮机。

- 通过NMPA和CE认证，适用于从新生儿到成人。（提供相关证明文件）

- 吸入阀，呼出阀免工具可拆卸和安装，可134℃高温高压消毒，以保障安全消毒，避免病人的交叉感染。标配呼出阀二套。

- 彩色全触摸显示屏≥15英寸，显示器调整角度，以便于设置与观察相关参数。

- 全触屏无按键，无死角，便于消毒。

- 同屏显示≥5道波形和至少2个呼吸环图，波形图和环图可根据需要灵活切换。同时在主界面波形区域可选择波形刷新速度、波形风格、5分钟短趋势图，方便临床观察分析参数。

- 标配≥180分钟内置后备可充电电池。

- 具有单位理想体重自动关联潮气量功能，可根据患者身高在设置界面自动显示理想体重及潮气量参数。

- 用户界面实时显示空气和氧气气源压力，便于及时快速了解气源状况。

- 具备系统自检及管路测试两项自检，进行图形化指引自检操作，方便操作。可以对呼吸机管路、传感器、阀体、泄漏、管路顺应性、阻力等参数进行检测，保证机器精度。

- *标配湿化器组件（按科室需求）。

- 通气模式要求：

- 有创通气模式：具备容量控制通气模式（VCV）、压力控制通气模式（PCV）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）、同步间歇指令通气SIMV（VCV）+PS、SIMV（PCV）+PS、SIMV（PRVC）+PS、双水平气道正压通气模式、压力支持通气（PSV）、持续气道正压通气（CPAP）模式、容量支持通气（VSV）。

- *具备流量支持功能（提供相关证明文件）

- 无创通气模式：PCV、PSV、CPAP等无创通气模式。

- 具有高流量氧疗功能，可设置氧疗流速、氧浓度、PEEP。需配备专用可复用氧疗管路。

- 标配高流量氧疗功能和菜单。对清醒肺不张的患者有治疗作用，对COPD患者可减少触发做功，促进残气量的排出。

- 具备双水平气道正压通气模式

- 叹息功能：根据病人情况不同，可对间隔时间、叹息次数等相关参数进行设置，满足临床使用需求。

- 备份通气：备份通气时间可根据病人不同进行选择，范围值：5S-60S。

- 具备ATC自动插管补偿功能，可以选择不同孔径的气管插管进行补偿，可设置补偿百分比，进行精确补偿保证插管末端压力与呼吸机设置压力保持一致。

- 标配食道压监测功能，具有跨肺压和跨膈压，指导ARDS重症病人治疗，并且能提供附件包支持完成食道压监测（提供相关证明文件）

- 具备肺牵张指数监测SI。 以指数方式显示肺过度膨胀或塌陷状况， 指导临床PEEP滴定。（提供屏幕截图证明）

- 具备应用在心肺复苏按压过程中使用的通气模式，能够在心肺按压过程中快速启动，及时给于病人机械通气支持，同时能够有效避免心肺复苏按压过程中过于频繁触发和过度通气给病人带来的伤害。。

- 设置参数要求：

- 潮气量：10ml -4000ml（VCV容控模式下）（13台）；新生儿2ml-4000ml（2台）

- 呼吸频率：1-100bpm

- 呼气末正压（PEEP）：0-50cmH2O

- 氧浓度：21%-100%，连续可调

- 吸气时间：0.1-10.0s

- 屏气百分比：OFF、5%-60%

- 压力触发范围：-20cmH2O- -0.5 cmH2O

- 流速触发：0.5～20 L/min

- 压力支持：1～100 cmH2O

- 压力控制：5～100 cmH2O

- 双水平气道正压通气模式下（高压水平）：1～100 cmH2O

- 双水平气道正压通气模式下（高压水平压力支持）：1 ～ 100 cmH2O

- 双水平气道正压通气模式下（低压水平）：0～50 cmH2O

- 双水平气道正压通气模式下（低压水平压力支持）：1 ～ 100 cmH2O

- 氧疗流速：成人/小儿2～60L/min。

- 监测功能要求：

- 至少可显示以下实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间、CO2波形监测等。

- 至少可显示以下呼吸环：压力-容量环，容量-流速环，压力-流速环，容积-CO2环等。

- 压力/容量参数：平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、呼吸功、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量等参数。

- 时间参数：可显示吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率、时间常数等。

- 标配主流二氧化碳监测，同时显示二氧化碳波形图及环形图。

- 具有动态肺功能，图形化显示病人肺部通气状态，实时反映病人肺顺应性、气道阻力自主呼吸频率等指标参数，帮助临床医生快速评估患者肺部情况。

- 具备多种脱机参数监测显示：包括P0.1、NIF、浅快呼吸指数、呼吸功、自主触发次数等参数监测。

- 具备肺力学测量功能，可测量静态顺应性、气道阻力、PEEPtot、PEEPi、驱动压等数值。低流速P-V工具

- 具备参数柱状图分析功能或P-V工具分析页面

- 具备历史波形回顾功能，能记录和回顾24小时内任意时间点的压力波形，流速波形。

- 规格参数要求：

- 具备三级声光报警功能，360度报警灯无死角显示。

- 发生报警时，可快速在通气界面主监测参数区对主要报警参数范围值进行设置，无需进入二级菜单方便临床医生操作。

- 分钟通气量：高：0.2～100 L，OFF ；低：OFF，0.1～50 L

- 气道压力：高：10-105 cmH2O；低：OFF，1-100 cmH2O

- 呼吸频率：高：1-150bpm；OFF低：OFF，1-150 bpm

- 窒息报警：5-60s，OFF

- 电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间为5 min。

- 报警静音计时：≤120 s。

- 其他：管道脱落、传感器故障、气体供应不足、电池故障、呼气口阻塞、 系统断电、空气气源压力低等报警。

- 在通气主界面可快速查看报警日志，可显示≥10条报警信息。

- 其他功能要求：

- 雾化系统：具备同步气动雾化功能，可选配震动网筛式雾化。

- 具有USB数据接口，可导出截屏图片≥200张到U盘

- 具备高清接口，可实时观测呼吸参数及呼吸参数的设置值和波形

- 吸气保持、呼气保持、手动通气、波形冻结、截屏等功能。

- 可调节吸入氧浓度

- *具有自主呼吸触发统计功能，医生可以评估患者触发情况。

- 事件记录功能，可进行报警、设置、功能事件类型进行记录，记录条数≥5000条。

- 呼吸机可屏机分离安装于吊塔，节约空间。

- 基本服务要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 配备可复用硅胶管路2套。

- 负责设备的首次计量检定工作。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

- 全新：2021年12月31日后生产

备注：

1、本章节中的参数只作为参考，所投产品若优于招标参数需在投标文件中详细标注出来，并提供检测报告证明，否则评标时可能不被认可

2、投标文件必须参照第六部分范本格式

3、如果投标人按照合同提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应提供制造厂家的项目授权或者其他合法取得该产品的证明材料。进口产品必须提供有效授权。

4、提供所投产品全套技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，未提供有效证明材料的评标时参数可能不被认可。

5、交货期：

国产：中标结果发布后30天

进口：中标结果发布后90天

6、必须提供产品配置清单

7、必须制作目录并准确标记页码

# 第四部分  合同条款

新疆医科大学第一附属医院购置

（设备名称）

销  售  合  同

(具体以实际签订为准）

买方（甲方）：新疆医科大学第一附属医院

卖方（乙方）：

合 同 编 号：

年   月   日

销 售 合 同

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量

1、 设备名称：

规格型号：

数量：

单价（人民币）：

2、合同总价（人民币）：（小写）                          （大写）

上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

3、本合同以美元计价，双方明确，按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为与医院结算的购汇汇率。

二、制造商及原产地

制造商：

原产地：

三、系统配置：详见附件

四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a）交货期：自中标通知书发出之日起     天内（按出中标通知之日算起），将货物运送至甲方指定地点：        ，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：系统安装验收合格之日起   年，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

9、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准

七、付款方式：

1、货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格支付合同总金额的90%，即人民币大写：         ；小写：     元。

2、留10%作为质保金，即人民币大写：      元 ；小写：     元，待   年质保期满后，经甲方再次验收，若无质量问题无息支付。

3、若签订委托代理进口协议，本合同约定的付款金额不需要甲方向乙方实际支付，实际付款由甲方通过委托代理进口协议向外贸代理商进行支付，届时，乙方不得再向甲方主张任何费用和款项，乙方与外贸代理商之间发生的一切经济法律纠纷，均与甲方无关。

4、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。

3、乙方应指派专门的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须    天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

6、技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

十六、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方：新疆医科大学第一附属医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方授权代表： |
| （签字） | （签字） |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址：乌鲁木齐市鲤鱼山路137号 | 开户行： |
| 单位电话：0991-4362698 | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

注：合同特殊条款若与第三部分货物需求及技术要求之间有抵触，以第三部分条款为准。

# 第五部分  范本格式

1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本六份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（支票、汇票或电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

法人或法人授权人签字：

投标人名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、开标一览表

投标人名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制造商 | 型号规格 | 投标报价 （万元） | 投标 保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或法人授权人签字：

注：1、此表与投标书正本和投标保证金、开户许可证一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

分项报价表

投标人名称：

项目名称及编号、包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （零配件等） |  |  |  |  |  |  |
|  | （耗材等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它相关费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额（与投标总价一致） |  |  |  |  |  | - |

投标人名称（公章）：

法人或法人授权人签字：

3、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或法人授权人签字：

说明：对应招标文件第三部分逐项填写，“投标规格”一栏应如实反映投标产品参数，不得复制招标文件内容，不得虚假应标，否则将视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

4、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人或法人授权人签字：

5、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

6、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

7、制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第                 号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                     制造商名称

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

8、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表

9、资格证明文件

1、内容见“投标人须知”第15条。

2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

10、提供售后服务承诺书。（包括售后服务方案、质保年限、交货期等）

11、投标单位(投标人)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

- 公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。

- 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：

法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）

12、中小企业声明函

13.产品配置清单等招标文件要求提供内容及其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

附表：退保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

谈判项目名称：

谈判项目编号：

谈判响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

谈判响应保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：成交结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证、企业开票信息以及保证金转账汇款凭证装订后开标时交至新疆招标有限公司工作人员，或开标后交至我公司（地址：乌鲁木齐友好南路179号13楼招标一部罗振远，时间：工作日10:00-22:00）。我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将谈判响应保证金余额电汇至谈判单位的基本账户。