单一来源文件

项目名称：新疆医科大学第一附属医院通用电气设备 (GE)维保服务项目（四次）

项目编号：[2023]12983-04号

采购人：新疆医科大学第一附属医院

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

2023年11月

目录

第一章 协商须知	2

第二章、供应商须知	5

第三章  服务需求	10

第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	13

第五章  合同条款	15

第六章 响应文件格式	23

第七章 附件	24

单一来源采购邀请书

项目编号：[2023]12983-04号

（通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司）：

新疆医科大学第一附属医院通用电气设备 (GE)维保服务项目（四次）依据《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规的规定，以单一来源采购的方式确定供应商，由于贵公司为本项目的唯一供货商，我方现邀请贵公司参与本项目的采购活动，按照本邀请书后所附的有关要求，编写好单一来源采购响应文件，于2023年11月21日下午17：30分，在新疆政府采购网（政府采购云平台）https://www.zcygov.cn/就本项目的商务、技术和报价等有关问题，进行进一步的磋商。

华诚博远工程咨询有限公司

2023年11月13日

# 协商须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 新疆医科大学第一附属医院通用电气设备 (GE)维保服务项目（四次） 项目编号：[2023]12983-04号 采购内容：通用电气设备 (GE)维保服务 项目预算：550万元 |
| 2 | 采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐市鲤鱼山北路领世广场3号楼904室 联 系 人：许雪洁 联 系 电 话：17609059997 |
| 3 | 保证金金额：55000（大写：伍万伍仟元整） 投标保证金的缴纳形式：应在2023年11月21日17:30时前以银行电汇保证金必须由投标人的基本账户（即投标人经中国人民银行核准的基本账户《开户许可证》上载明的账户）一次性汇入华诚博远工程咨询有限公司账户（以招标代理公司到账时间为准），否则其投标保证金视为无效。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：华诚博远工程咨询有限公司新疆分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新民西街支行 账 号：30014701040006436 行 号：103881001479 备注须填写项目名称（项目名称可简写，但内容要明确） |
| 4 | 供应商资格要求： （1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录； ⑥法律法规规定的其他条件。 （2）遵守国家法律、法规有关招标的规定。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）①具有有效的营业执照;②须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）;③须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；④近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）⑤须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 （5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。 6、本项目不接受联合体。 |
| 5 | 协商文件有效期：90天 |
| 6 | 协商文件的要求： 在开标截止时间前，按招标文件及政采云平台规定上传协商文件。 |
| 7 | 响应文件递交至：新疆政府采购网（政府采购云平台）https://www.zcygov.cn/ |
| 8 | 协商时间及响应文件递交截止时间：2023年11月21日下午17 ：30(北京时间) |
| 9 | 协商地点：新疆政府采购网（政府采购云平台）https://www.zcygov.cn/ |
| 10 | 付款方式：具体以与甲方签订的合同为准 |
| 11 | 服务地点：按采购人指定地点服务 |
| 12 | 服务期限：3年，投标报价按年度报价，维保服务起始及截止日期以合同内约定为主。合同一年一签，每年度考核通过后可续签。 |
| 13 | 开标前将下列文件加盖公章上传至新疆政府采购网（政府采购云平台）https://www.zcygov.cn/： ①具有有效的营业执照; ②须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）; ③须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）； ④法人身份证明及身份证或法人授权委托书被授权人有效身份证； ⑤凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。 ⑥近一年任意月企业缴纳社保证明材料；（新公司从成立之日起算） ⑦需提供缴纳投标保证金的凭证 ⑧具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |

## 二、供应商须知

（一）、总    则

- 适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2凡在我国境内从事货物服务竞争谈判政府采购项目，均须使用本范本。

- 定义

- 货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

- 采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。具体项目的采购单位，在供应商须知前附表序号2、3中规定。

- 供应商资质要求

（1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

⑥法律法规规定的其他条件。

（2）遵守国家法律、法规有关招标的规定。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）①具有有效的营业执照;②须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）;③须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；④近一年任意月企业缴纳社保证明材料；（新公司从成立之日起算）⑤须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

（5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。

6、本项目不接受联合体。

4、供应商参与谈判活动的费用

- 供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动有关的费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)、单一来源采购文件

5、 供应商应认真阅读和充分理解单一来源采购文件中所有的内容。如果其单一来源采购响应书没有满足单一来源采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6、单一来源采购文件的修改

- 在某些情况下，采购单位可能对单一来源采购文件进行修改，采购单位会将这些修改在与供应商磋商、谈判之前或之中以合适的方式告知供应商。

（三）、单一来源采购响应书的编制

7、单一来源采购响应书的语言及度量衡单位

- 供应商的单一来源采购响应书、以及供应商与采购单位就有关谈判事项的所有来往函电均须使用简体中文。

- 除单一来源采购文件中另有规定外，单一来源采购响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

8、单一来源采购响应书构成

- 手工书写的单一来源采购响应书将不被接受，但在谈判中形成的补充文件除外。

- 供应商必须对其单一来源采购响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交人，其单一来源采购响应书将作为合同的重要组成部分。

- 供应商不得在未征得采购单位许可的情况下，擅自对单一来源采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。

- 单一来源采购报价

- 单一来源采购响应书的货物服务报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物服务的名称、型号、数量、单价和总价等要求的内容。

- 货物服务报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

- 单一来源采购文件中规定的安装、调试和培训的费用应包括在货物服务报价中。

10、报价的货币

- 供应商谈判报价须以人民币报价。

11、证明货物符合单一来源采购文件规定的文件

11.1供应商应提交单一来源采购文件要求的证明货物、服务的合格性以及符合单一来源采购文件规定的证明文件，并作为其单一来源采购响应书的一部分。

11.2如果供应商在单一来源采购响应书中附有外文资料，必须把这些外文资料翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

12、单一来源采购响应书签署

12.1单一来源采购响应书应由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在单一来源采购响应书上。

12.2单一来源采购响应书要求签字盖章的，都应由供应商或其授权代表签字或盖章。

12.3单一来源采购响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。

（四）、磋商、谈判

13、磋商、谈判

13.1单一来源采购响应书应由供应商上传至政采云平台。

13.2采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商、谈判。供应商应由其法定代表人或授权代表以及专业技术人员参与磋商、谈判。

13.3采购单位的谈判小组由按规定组成的三人以上的评审人员组成。

13.4谈判开始前，谈判小组将首先认真审查供应商提交的单一来源采购响应书，了解其与单一来源采购文件的要求是否有偏离，包括但不限于以下内容：

13.5.1是否满足资格要求；

13.5.2单一来源采购响应书是否照规定的要求进行编制、加密和签署；

13.5.3所提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

13.5.4所投产品是否有缺少；

13.5.5根据单一来源采购文件要求所提出的技术方案是否完整、可行；

13.5.6单一来源采购响应书对法律、法规和单一来源采购文件其他明确要求的符合性。

13.6在掌握了供应商单一来源采购响应书的基本情况后，谈判小组将与供应商进行磋商、谈判。

13.7谈判小组在第一轮谈判中，首先会要求供应商就单一来源采购响应书中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与供应商就其价格构成与高低进行谈判。在其后的谈判中，谈判小组将要求供应商就之前提出的问题进行确认，然后报出自己能承受的最终价格。

13.8谈判中，采购单位的采购文件如果有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知供应商。供应商也可以对自己响应文件中有关技术配置、售后服务和报价等方面的问题进行修改，以符合单一来源采购文件的要求。

14、评审

14.1谈判小组将依据供应商最终提交的确认件进行认真的审查，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则推荐其为成交供应商。否则，重新组织采购或终止采购。

（五）、授予合同

15、合同的签订

15.1成交供应确定后，采购人可立即与成交供应商签订合同。

15.2采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交供应商原来总价的10%。

16、履约保证金

16.1成交供应商在签订合同前必须按单一来源采购文件的规定，及时、足额向采购单位交纳履约保证金。

16.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购单位因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

（六）供应商须知的补充与修改

17、未尽事宜

如以上供应商须知不能满足项目的要求，其具体的补充与修改内容见“六、供应商须知补充事项”。

# 第三章  服务需求

GE3.0T核磁Signa Architect维保服务要求

- 基本服务要求：

- 适用机型：GE3.0T核磁Signa Architect（1台）

- 合同期限：3年，投标报价按年度报价，维保服务起始及截止日期以合同内约定为主。

- 须提供维保设备制造厂商对维保服务出具的授权函（或与原厂有技术合作协议），具备维护、保养、维修相应设备的服务许可能力

- 维保范围：GE 3.0T设备壹套。全保(人工服务费、保养服务，所有配件费、线圈，制冷系统，磁体，工作站，临床培训，数字化远程服务)：

4.1 电子部分的梯度柜、射频柜、系统柜、AW图形工作站、线圈、扫描床等。

4.2 制冷部分的冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管等。

4.3 液氦的消耗补充、维修过程中的液氦的消耗，保证液氦量始终处于正常状态。

4.4 磁体等所有部件。

- 须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、开机率、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交医学工程科留存。

- 服务期内每次维保服务后出具维保工单，须使用科室签字确认后交医学工程科留存。

- 服务期间，提供全年7×24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间＜2小时，专业工程师到场时间<24小时

- 人工服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。

- *本市配备专业工程师≥2人，具备原厂正式授权及维修资质，培训证须在有效期内，须提供所属单位的社保人事证明。

- *应具备查看运行日志，错误日志的能力，如需要维修密码，维修钥匙的，须具备解决能力。

- 服务期内，对维保设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥4次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交医学工程科留存。

- 更换的备件必须为与原型号一致的备件，安装完毕后达到设备运行标准，任何配件不接受进行线路板级维修，应直接进行更换。（进口备件需提供备件报关证明及备件原厂证明文件）

- 配合相关质检部门和医院的检测达标工作。

- 为保证服务质量和服务能力，须提供投标单位对同型号设备的维保服务合同。

- 备件响应时间：需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。

- 投标单位应具有此类设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。

- 合同期内保证每年开机率≥95%，若低于95%的每一个百分点，维修合同期限将顺延7个日历日，计算公式为：开机率=实际开机天数÷应工作天数×100%，应工作时间为365天，实际开机天数为：应工作天数—停机天数。

- 为保证设备正常有效的运行，合同生效时软件升级FMI，将现有低版本的软件升级到高版本从而提高系统的使用性能。

- 服务期间更换所有设备的故障配件，包括磁体、冷头、计算机、服务器等重要部件（第三方产品不包含）。

- 具备智能远程系统监测全系统状态，能通过智能远程系统，检查和报告液氦水平、磁体腔压力、磁体温度等重要磁体实时运行参数，并对异常情况自动报警。

- 服务期间保障液氦安全水平，不得低于70%

- 具有以下工具：无磁力矩扳手；梯度线圈安装工具；励磁电源；匀场架；磁体检漏仪；失超检测ERDU工具专用保养箱；射频发射箱更换工具；并提供相应证明。

GE数字减影血管造影机维保服务要求

- 基本服务要求：

- 适用机型：IGS7系，1台；IGS5系，4台

- 合同期限：3年，投标报价按年度报价，维保服务起始及截止日期以合同内约定为主。

- 须提供维保设备制造厂商对维保服务出具的授权函（或与原厂有技术合作协议），具备维护、保养、维修相应设备的服务许可能力

- 须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、开机率、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交医学工程科留存。

- 服务期内每次维保服务后出具维保工单，须使用科室签字确认后交医学工程科留存。

- 服务期间，提供全年7×24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间＜2小时，专业工程师到场时间<24小时

- 人工服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。

- *本市配备专业工程师≥5人，具备原厂正式授权及维修资质，培训证须在有效期内，须提供所属单位的社保人事证明。

- *应具备查看运行日志，错误日志的能力，如需要维修密码，维修钥匙的，须具备解决能力。

- 服务期内，对维保设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥4次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交医学工程科留存。

- 更换的备件必须为与原型号一致的全新备件，安装完毕后达到设备运行标准，任何配件不接受进行线路板级维修，应直接进行更换。（进口备件需提供备件报关证明及备件原厂证明文件）

- 为保证服务质量和服务能力，须提供投标单位对同型号设备的维保服务合同。

- 备件响应时间：需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。

- 投标单位应具有此类设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。

- 合同期内保证每年开机率≥95%，若低于95%的每一个百分点，维修合同期限将顺延7个日历日，计算公式为：开机率=实际开机天数÷应工作天数×100%，应工作时间为365天，实际开机天数为：应工作天数—停机天数。

服务期间更换所有设备的故障配件，包括包含球管、高压油箱、探测器、服务器、GE原厂工作站等重要部件（第三方产品不包含）。

# 第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、供应商应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备健全的财务会计制度的证明材料

近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见投标文件格式）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

①近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；

②近一年任意月企业缴纳社保证明材料；（新公司从成立之日起算）；

5、在经营活动中没有重大违法记录（查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）

①未被列入“信用中国”网站中“失信被执行人”、“税收违法黑名单”

②未被列入“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”

6.有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

7.有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

8.缴纳投标保证金的凭证。

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

二、符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）：

| 评 审 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否未按单一来源文件规定格式完整提供的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价是否符合单一来源文件规定的要求且超过预算价或最高限价的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件载明的服务期限（合同履行期限）没有超过单一来源文件规定的期限； |  |  |  |  |
| 4 | 商务、技术偏离表是否提供； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件中没有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |  |  |
| 6 | 是否满足单一来源文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |  |
| 7 | 没有未按单一来源文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认。 |  |  |  |  |

# 第五章 合同条款

（此合同只做参考，最终以与甲方签订的合同为准）

新疆医科大学第一附属医院

（填写维保设备名称）

维保服务合同

报修方（甲方）：新疆医科大学第一附属医院

维修方（乙方）：

合 同 编 号：

年   月   日

维修服务协议

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就乙方为甲方的          设备提供如下检查、维修、保养等服务的相关事宜，达成一致，协议如下：

- 设备或备件名称、规格（型号）、生成序列号等

| 设备或备件名称 | 生产商 | 规格型号 | 数量 | 生产序列号 | 定期保养 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 保修合同服务费

- 费用：

12个月为一年，合同每年单价(人民币)：（小写）______________（大写）______________.

- 付款方式：

合同生效后，甲方向乙方支付当年合同金额的100%

- 合同有效期：_____年

自_____年___月___日至_____年___月___日。每满一年后，经甲方相关科室进行评估，满意后合同顺延，否则甲方有权终止履行合同。

- 常规工作时间：

- 全年为乙方执行本协议的工作时间。乙方在接到甲方设备报修通知后，本地用户4个工作小时；外地用户1个工作日为本协议的响应时间。

- 乙方在接甲方报修通知后，应及时安排人员上门维修，若有特殊情况，应及时通知甲方。

- 特殊情况或紧急情况下需根据甲方的需求及时进行维护维修工作或安排节假日维护维修。

- 维修验收：

维修结束后，乙方须向甲方出示维修及保养服务报告单。所维修物品经科室使用正常后，在维修及保养服务报告单上签字确认，完成验收。

- 保修服务：详见附件，需涵盖以下条款

- 电话服务要求：保修期内乙方须提供24小时人工电话服务（节假日正常服务）。

- 备件服务要求：保修期内乙方更换设备所有故障配件，所有备件须为原厂合格配件，高值备件须提供原厂出厂证明、合格证书或进口报关单、商检报告等。

- 人工服务要求：保修期内乙方人工叫修服务不限次数，无人工费，乙方技术人员应在接到故障通知后，2-4小时内通过电话或者远程协助方式进行维修，24小时内由专业工程师到达现场处理（节假日正常服务）。

4、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询、远程指导及技术人员的支持和维修备件在设备保修期内的供应保证。

5、保修期内正常工作日设备开机率≥95%，每少1%将服务期限顺延7个日历日。

6、疆内设有具备维修资质的专业技术工程师。

7、保修期内，乙方每进行一次维修保养服务，需向甲方提供维修保养服务单据，并由设备使用科室签字确认后交至设备管理科室留档。

8、服务期每满一年需出具当年维修保养服务总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、开机率、故障频次、设备运行建议及措施及下一年度设备评估等内容，交至设备管理科室留档。

9、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。

- 违约责任：

1、本合同违约责任，参照《中华人民共和国合同法》第十八章有关技术服务合同违约责任的一般条款执行。

2、甲、乙双方须严格按协议约定执行，如其中一方未能按照协议约定执行，由于毁约而造成另一方的损失，由毁约方承担。任何争议如经过协商无法解决，双方均可在协议履行地的法院提起诉讼。

3、乙方不能在规定的时间内提供服务的，甲方不向乙方付款，并且乙方应向甲方偿付相当于不能提供服务所造成损失部分款项的10%的违约金。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则取消乙方投标资格并终止合同。同时乙方需赔付甲方实际损失并承担相应的法律责任。

- 其他说明：

1、合同每满一年前，如上一年乙方提供的服务均达到甲方的要求，才可续签。

2、协议所有附件均为协议的有效组建部分，与协议具有同等的法律效力。

3、乙方保证协议中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本协议应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本协议文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方：新疆医科大学第一附属医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
|  | 乙方授权代表： |
| 甲方代表： |  |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址：乌鲁木齐市鲤鱼山路1号 | 开户行： |
| 单位电话：0991-4362698 | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

附件1：

法人身份证明书或法人代表授权书（如果有授权代表）（加盖公章）

样本：法人代表授权书

本授权书声明：注册于             （地区名称）

的      （公司名称）          法人   （姓名、职务）     代表本公司授权销售代表  （姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就新疆医科大学第一附属医院医疗设备项目     （包号+合同编号+设备名称）    的谈判响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　      年     月     日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

公        章：     （公司名称）

附法人及法人授权代表身份证复印件，加盖公章

附件2：

营业执照（加盖公章）

附件3：

售后服务承诺书（加盖合同专用章）

附件4：

中标（成交）通知书或续标通知书（加盖合同专用章）

附件5：

答疑函（加盖合同专用章）

# 第六章 响应文件格式

# 项目

# 协商响应文件

# 项  目  名  称：

# 项  目  编  号：

# 供应商单位名称：

# 供应商单位地址：

# 供应商授权代表：

# （盖公章）

# 年      月      日

# 第七章 附件

# 附件一

协商承诺书

采购人：

我方收到并研究了贵方              （项目名称、项目编号）项目的协商文件，愿意按照协商文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交响应文件；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（658号令）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（74号令）及其他有关法律、法规的规定及协商文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在协商有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

3、我方承诺响应文件中所提供的资料和相关信息均是真实合法有效的，否则我公司承担一切法律责任和后果；

4、如果我方响应文件被接受，我方将履行协商文件中规定的每一项要求，保证将按采购要求和响应文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

5、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为   天；

6、我们愿意提供采购人在协商文件中要求的以及后续可能要求的所有相关资料；

7、我们同意按协商文件规定，交纳             元的协商保证金；

8、我方愿意遵守国家有关规定及协商文件中规定的收费标准，缴纳成交服务费；

9、贵方的成交通知书和本协商响应文件将构成约束双方的合同。

10、其他承诺事项：

供应商名称（盖公章）：

授权代表签字：

日       期：

# 附件二

报价一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：

### 单位：元

| 服务名称 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： |

供应商（盖公章)：

法定代表人/授权代表（签字)：

日       期：

年   月    日

投标人必须按本单一来源文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。

注：

1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标；

# 附件三

服务需求偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 单一来源 文件内容条目 | 单一来源 文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章)：

法定代表人/授权代表（签字）：

日       期：

注：

1、对单一来源文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对单一来源文件无偏离应标明“无偏离。

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

# 附件四

合同条款应答表

| 条款号 | 合同条款要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：凡对合同条款存在偏离的，必须在此表中列明，正、负偏离均应描述。如款列明视为满足要求。

供应商（盖公章)：

法定代表人/授权代表（签字）：

日       期：

# 附件五

供应商情况说明

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历及机构 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单 位 概 况 | 职工总数 | 人 | 生产工人（如有） |
|  |  |  | 技术人员（如有） |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金 性质 | 生产性 | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2020年 |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |

# 附件六       供应商近三年同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同总额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：供应商须提供业绩相关证明材料，如合同或中标（成交）通知书。

# 附件七

资格证明文件

营业执照复印件加盖供应商公章；

### 法定代表人资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓    名：           性别：      年龄：      职务：

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的单一来源文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

供应商名称：               （盖公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （委托人名称）为     （项目名称、项目编号）的代理人。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人姓名：        性别：      年龄：

身份证号：

部  门：             职务：

委托期限：

代理人无转委托权，特此声明！

供应商名称：               （盖公章）

法定代表人签名：

授权代理人签名：

日  期：       年      月    日

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面承诺；

4、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。

5、须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）;

6、须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；

7、近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）

8、缴纳投标保证金的电汇凭证

# 附件八

# 服务实施方案

# 服务内容的具体实施方案（格式自定）

# 附件九

售后服务承诺书

# 售后服务承诺书（格式自定）

# 附件十

# 供应商认为有必要提供的其他资料

### （如有）

# 附件十一  商务偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、对单一来源文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对单一来源文件无偏离应标明“无偏离。

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

供应商名称：              (盖章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）