甲 F165004764 甲 ZYTZ-A2016040

阿勒泰地区儿童福利院设备购置项目-医疗实训设备采购

招 标 文 件

（货物类）

采 购 人：阿勒泰地区民政局

采购内容：医疗实训设备采购

项目编号：XJGZ-2025-105

新疆国际招标中心有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标方法及标准	30

第四章  采购合同主要条款	38

第五章  采购需求	55

第六章  投标文件格式	100

- 特 别 提 示

各投标人：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标要求或黑体字、加注“▲”“*”“★”符号的内容应符合要求或响应，若不符合要求或不响应将导致的后果由投标人自行承担。

第一章  招标公告

项目概况 阿勒泰地区儿童福利院设备购置项目-医疗实训设备采购的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年08月04日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJGZ-2025-105

项目名称：阿勒泰地区儿童福利院设备购置项目-医疗实训设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3184770.00

最高限价（元）：3184770.00

采购需求：

标项名称：阿勒泰地区儿童福利院设备购置项目-医疗实训设备采购

数量：1

预算金额（元）：3184770.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗实训设备采购

备注：/。

合同履约期限：合同签订后60天内供货安装完成

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：根据《医疗器械监督管理条例》，投标人应满足以下条件：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明；投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；②投标人为经销商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，本项无需提供；投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明；投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证。③投标人需具备有效的《辐射安全许可证》。

三、获取招标文件

时间：2025年07月14日至2025年07月21日（节假日除外）上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月04日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年08月04日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：阿勒泰地区民政局

地    址：阿勒泰市迎宾路93号

联系方式：0906-2315897

2.采购代理机构信息

名    称：新疆国际招标中心有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦23A（24楼）

联系方式：15689945095

3.项目联系方式

采购代理机构联系人：黄伟艺

采购代理机构联系方式：15689945095

- 第二章  投标须知

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阿勒泰地区儿童福利院设备购置项目-医疗实训设备采购 |
| 2 | 采购范围 | 阿勒泰地区儿童福利院设备购置项目-医疗实训设备采购 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 合同履约期限 | 合同签订后60天内供货安装完成 |
| 5 | 招标人 | 名称：阿勒泰地区民政局 地址：阿勒泰市迎宾路93号 联系方式：0906-2315897 |
| 6 | 采购代理机构 | 名称：新疆国际招标中心有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦23A（24楼） 联系人：黄伟艺 联系电话：15689945095 |
| 7 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力； 提供：投标人营业执照（营业执照应具有统一社会信用代码，否则应同时提供组织机构代码证和税务登记证），自然人的身份证明复印件，以证明投标人具有独立承担民事责任的能力。 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 提供：2024年度财务状况报告，以证明投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，自然人应附本人的银行资信证明。投标人的成立时间少于一年的，应提供成立以来的财务状况表并附相应证明文件。投标人为自然人的，提供自然人本人的银行信用证明。 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 提供：近三个月内任意一个月的完税证明和社保缴费证明复印件，以证明投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法免税或免缴社保的应提供依法免税（或无欠税证明）或免缴的相关证明文件）。 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ①提供：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； “重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等行政处罚。 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。有前述情形的，投标人应提供相应的证明材料。 ②供应商在“信用中国”、中国政府采购网是否无违法、处罚信息、不良行为记录（由采购代理机构现场查询） 6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：根据《医疗器械监督管理条例》，投标人应满足以下条件：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明；投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；②投标人为经销商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，本项无需提供；投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明；投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证。③投标人需具备有效的《辐射安全许可证》。 |
| 8 | 联合体形式 | □接受 ☑不接受 |
| 9 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 10 | 落实政府采购政策 | 1、中小微型企业有关政策： 小型和微型企业价格扣除： 10% 。 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 符合条件的联合体价格扣除： / 。 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： / 。 2、政府采购节能产品、环境标志产品的优先采购政策：本采购项目不涉及。 3、本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2025年08月04日上午11:00分 |
| 12 | 采购预算资金 | 采购预算金额：3184770.00元 投标人的报价不得高于采购预算，否则响应无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不适用 |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止时间之日起90日历日 |
| 15 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 16 | 投标文件份数 | 本项目采用不见面开标： 根据政府采购云平台的相关要求，使用电子招投标客户端制作投标文件，电子投标文件在政府采购云平台指定位置上传。 备注：因投标人自身原因导致解密失败的，其投标文件被拒绝或投标文件被退回的，投标人自行承担所造成的后果。 中标单位在公示期后需向采购代理机构提供纸质版投标文件10份及电子版投标文件1份。 |
| 17 | 样品 | / |
| 18 | 投标文件的递交地点 | 远程不见面开标大厅，政采云平台http://www.zcygov.cn/ |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年08月04日上午11:00分 开标地点：远程不见面开标大厅，政采云平台http://www.zcygov.cn/ 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由招标人决定是否延长解密时长。 |
| 20 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 21 | 推荐的中标候选人数量 | 1个 |
| 22 | 付款方式 | 签订合同支付合同价的50%，验收通过后支付到合同价的100%。 |
| 23 | 财政部门指定的媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 24 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：中标价的 10 % 履约保函的退还：质保期届满无质量问题后5个工作日内 |
| 25 | 采购代理费 | 采购代理费：由招标人支付。 收费标准：定额收取30920元。 |
| 26 | 接收质疑函的方式 | 投标单位认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。要求投标单位在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构质疑函接收部门、联系电话： 接收质疑函的方式：书面形式，原件直接送达并发送原件纸质版扫描件PDF至442276080@qq.com（须随PDF版一并发送可编辑的WORD文档一份，如WORD文档内容与盖章的纸质版扫描件PDF内容不一致的，以盖章的纸质版扫描件PDF内容为准）。 联系部门：新疆国际招标中心有限公司 联 系 人：黄伟艺 电 话：15689945095 |
| 27 | 纸质文件要求 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2、中标人在领取中标通知书时需向招标人/采购代理机构提供本项目全套纸质版投标文件和电子版投标文件。备注：投标文件全部内容的U盘1份，纸质版3份，纸质版和电子版投标文件的内容必须与投标人在政采云平台上传的投标文件内容完全一致。 |
| 26 | 特别提示 | 政采云平台上传投标文件注意事项： 投标人在政采云投标客户端中制作和导入投标（响应）文件时，投标文件共分为三部分：资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件。其中商务技术响应文件应当上传完整的投标文件，即按照招标文件第六章投标文件格式规定的内容和顺序编制的投标文件全部内容（包含资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件的全部内容），资格响应文件、报价要求响应文件应按照系统要求另行逐个引用或上传。所有响应文件导入完成后，进入关联标书环节，投标人需将标项的各响应项关联至标书对应页码，以供专家评审。具体操作流程详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区其他部分中供应商--政采云平台操作指南。投标人应对未按上述要求上传投标文件所导致的不利后果承担全部责任。 |
| 27 | 核心产品 | 本采购项目的核心产品为： 数字化X射线摄影系统、生物反馈助力电刺激仪、脑电仿生低中频电治疗仪、经颅磁刺激器 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低的优先；报价也相同的，由评标委员会集体投票表决确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 28 | 其他说明 | 1、本项目的采购活动以及相关当事人须接受采购人本级财政监督部门依法实施的监督。 2、各供应商必须针对本项目制作响应文件并报价，响应文件均必须满足采购文件份数与制作等要求，否则将导致响应文件被拒绝。 3、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废，（如假证书、假业绩、假合同、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人有权复查原件，如发现供应商的响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同并将以上情形将书面上报财政部门，按照《政府采购法》第七十七条规定“列入不良行为记录名单”处理。 4、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 5、本项目所述时间以政采云平台服务器时间为准。 6、若采购文件其他部分描述与前附表不一致的，以前附表为准。 7、针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子响应文件的视为文件制作机器码（mac地址）一致，不同供应商使用同一响应文件的过程稿制作并生成电子响应文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形，一经发现，视为供应商相互串通投标，将导致响应文件均被拒绝且按串通投标处理。 |

- 投标须知正文

- 一、总  则

1. 项目概况

1.1 项目名称：详见投标须知前附表；

1.2 招标范围：详见投标须知前附表；

2. 定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “服务”系指根据本招标文件规定投标人须承担的相关服务及其他各项义务。

2.5 偏离

2.5.1 本条所称偏离为投标文件对招标文伴的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.5.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，导致的后果由投标人自行承担。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.6 若招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

2.6.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2.6.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

2.6.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

2.6.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.6.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.6.6投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.7 招标人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对投标人（即投标人）实行差别待遇或者歧视待遇：

2.7.1就同一采购项目向投标人提供有差别的项目信息；

2.7.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.7.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定投标人、特定产品；

2.7.4对投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

2.7.5限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者投标人；

2.7.6非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.7.7以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

2.9 特别说明

2.8.1 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律、法规的规定。凡参加投标的投标人必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好；

2.8.2 投标人参加投标所使用的资格、信誉、荣誉与相关认证等必须为投标人所拥有；

2.8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

2.8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定及下列要求：

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

3.2.1 与招标人、采购代理机构存在利害关系；

3.2.2 受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 联合体投标（本项目不适用）

4.1 除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购接受以联合体形式投标的投标人。

4.2 两个以上的法人、其他组织或者自然人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

4.2.1 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

4.2.2 联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

4.2.3 除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件。

4.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。

4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 政府采购政策支持

5.1 招标人对符合政府采购支持政策规定的中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位采取预留份额专门面向中小或小微企业采购或对符合条件的小微企业给予价格评审优惠，具体办法详见投标须知前附表。政策依据为财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22号）等相关文件。

6. 投标费用和知识产权

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

7. 授权委托

7.1 投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

- 二、招标文件

8. 招标文件的组成

8.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，本招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 采购合同格式

笫五章 采购需求

第六章 投标文件格式

8.2 本章第12.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，是招标文件的组成部分。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝，其风险由投标人承担。

9. 提交投标文件的截止时间

9.1 投标人提交投标文件的截止时间见投标须知前附表。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1 招标人或者采购代理机构对己发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在招标公告发布媒体上发布澄清或变更公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日且可能影响投标人编制投标文件，招标人将相应顺延投标截止时间。

10.3 投标人认为招标文件存在歧视性条款或其它异议，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标人或者采购代理机构提出。

- 三、投标文件

11. 一般要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，在充分理解招标文件提出的各项条款和要求后，制作投标文件。

11.2 投标人制作的投标文件应当对招标文件作出实质性响应，且投标人应保证所提供的全部资料的真实性。

11.3 投标人对招标文件所要求的任何条款有偏离的，均应按本招标文件所附的技术或商务偏离表格式逐一填报，如未在偏离表中填报，则招标人/采购代理机构有充分理由认为投标人已响应或满足招标文件的部分或全部条款。

11.4 投标语言

11.4.1 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标人提供的文件资料以其它语言书写，投标人应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。

11.5 计量单位

11.5.1 投标文件应使用我国法定计量单位，未注明计量单位的默认为我国法定计量单位。

11.6 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

11.7 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。本招标文件提供了一部分用于编制投标文件时的必要格式，投标人应按所提供的格式填报，格式可扩展。对于招标文件中未提供格式的投标内容，由投标人自行编制。

11.8 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，▲按招标文件要求在相应位置加盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

12. 投标文件的组成及编制

12.1 投标文件必须按照第六章投标文件格式编制，投标人应按照下列内容和顺序编制投标文件：

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

三、投标保证金

四、联合体协议书

五、开标一览表及投标报价明细表

六、投标投标人基本情况表

七、资格审查资料

八、类似项目业绩表

九、技术/商务响应与偏离表

十、投标人自行编写的技术文件

十一、投标人自行编写的服务文件

十二、投标人认为需要提供的其他资料

12.2 招标文件第六章提供了一部分用于编制投标文件时的必要格式，投标人应按所提供的格式填报，填写时可根据项目具体情况调整和扩展。对于招标文件中未提供格式的投标内容，由投标人自行编制。

12.3 投标人应充分结合本招标文件第三章《评标办法》中的评标细则，编制投标文件。

12.4 ▲投标文件在首页编制“投标文件目录”并标注准确的页码索引。投标文件封面应标明采购项目名称、采购内容、项目编号、招标人名称、投标人名称、投标人地址、联系人、联系方式等内容。

12.5 投标人应按《投标人须知前附表》要求的份数同时提供电子版（光盘）和纸质版投标文件。

12.6 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件均不予退还。

12.7 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，该部分应与“投标人的资格证明材料”编制在同一章节，列表说明拟分包项目的具体内容、分包承担主体及其资质条件，并附入分包承担主体的法人营业执照副本及其它资质证明文件。

13. 投标报价

13.1 投标货币

以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

13.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有内容产生的全部费用。

13.3 投标报价应按填报准确、齐全，投标人免费提供的项目，应注明免费。投标人漏报、少报的费用，视为已包含在其他报价中，中标后不予调整。▲任何有选择性的投标报价将被认为未实质响应招标文件而被视为投标无效。

13.4投标人应按第六章“投标文件格式”所提供的报价表格式填写。若投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应报价表中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

13.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

13.6 本采购项目预算详见投标须知前附表，▲投标人的报价不得超过采购项目预算，否则投标无效。

14. 投标人符合招标文件规定的证明文件

14.1 投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

14.2 投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

15. 投标保证金

15.1 ▲投标须知前附表规定提交投标保证金的，投标人应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第15.1款规定的投标文件有效期一致。

15.2 投标人为联合体的，可以由联合体中的主办方或者联合体各方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

15.3 投标人在投标截止时间前撤回已递交的投标文件的，招标人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

招标人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

15.4 ▲有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.4.1 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

15.4.2 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

15.4.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目转包或部分分包给他人的；

15.4.4 中标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的；

15.4.5 拒绝履行合同义务的。

15.4.6 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害招标人或者其他投标人的合法权益的。

15.4.7 投标人出现本章23.7款所述情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。▲投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

16.2 投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.3若遇特殊情况，招标人/采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。相应的要求应以书面、电传、传真形式送达投标人，投标人应在规定的时间内书面答复招标人/采购代理机构。如果投标人接受延期，投标保证金的有效期也应相应延长。投标人也可以拒绝延期要求而无须以其投标保证金为抵押。任何同意延期的投标人都不会被要求或被允许修改其投标文件。

17. 投标文件的份数

17.1 投标文件的份数见投标须知前附表。

- 四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。。

18.2未按本规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以通过电子招标投标交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后上传至电子招标投标交易平台。

19.2 补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

19.3 除非招标人/采购代理机构要求，投标人在投标截止时间后不得修改和补充其投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

20.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

20.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 五、开标和评标

21. 开标

21.1 招标人、采购代理机构在投标须知前附表规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

21.2 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交付日期、交付地点及招标文件规定的需要宣布的其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

21.3 开标结束后，招标人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，招标人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

21.6 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

21.7 ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

21.7.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.7.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.7.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.7.5 不同投标人的投标文件相互混装；

21.7.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22. 评标委员会

22.1 招标人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

22.1.1核对评标专家身份和招标人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

22.1.2宣布评标纪律；

22.1.3公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

22.1.4组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

22.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

22.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

22.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正招标人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

22.1.8核对评标结果，有本招标文件投标须知正文第22.10条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

22.1.9评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

22.1.10处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

22.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，或者根据招标人委托直接确定中标人；

22.2.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3 评标委员会由招标人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

22.3.1 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

22.3.2 评标专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评标专家情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.3.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

22.4 招标人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中，通过随机方式抽取评标专家。本项目评标专家在政采云平台随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评标专家。

22.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的，招标人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

招标人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

22.6  招标人委派代表参加评标委员会的，应当向采购代理机构出具授权函，招标人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，招标人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过2人。

22.7  评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护招标人与投标人的合法权益。

22.8 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件投标须知正文第22.2条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评标因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上任何一项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

22.9评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由招标人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，招标人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，招标人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

23. 评标

23.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评标因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评标，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件投标须知正文第25.2款的规定经投标人确认后产生约束力，▲投标人拒绝确认的，其投标无效。

23.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；▲投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.7 本项目评标方法为：综合评分法。

23.7.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.7.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

23.7.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

23.7.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23.8 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.9 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

23.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述（1）～（4）项提出质疑的，招标人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

23.11 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.12 招标人、采购代理机构应当采取必要措施加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。评标委员会成员及其它有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.13 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，招标人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本招标文件规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项（即：本招标文件投标须知正文第25.8条第（1）至（5）项）情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

23.14 评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向招标人或采购代理机构书面说明情况，招标人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向招标人或采购代理机构报告。

24. 确定中标人

24.1 定标

24.1.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。

24.1.2 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

24.1.3 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人拒绝签订合同而放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

24.1.4 招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2 中标结果公告

24.2.1 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级及以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

24.2.2 中标结果公告内容应当包括招标人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、内容、数量、中标价格、中标公告期限以及评标专家名单。

24.2.3 中标公告期限为1个工作日。

24.2.4 在公告中标结果的同时，招标人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

24.3 招标人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

24.4 在确定中标人前，招标采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

24.5 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

25. 招标终止

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

25.2 出现下列情形之一的，招标人或者采购代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1 因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

25.2.4 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

25.2.5 因重大变故，采购任务取消的。

26. 重新评标

26.1 除本须知第22.10所述情形外，招标人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评标。招标人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评标的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

27. 保密与纪律事项

27.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对投标人资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相关资料的保密，如与采购项目相关的招标人、采购代理机构、评标委员会及公共资源交易中心人员及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，有关行政主管部门将根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

27.2 投标人不得与招标人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向招标人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

27.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，投标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从招标人、采购代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）投标人按照招标人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与招标人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

27.4 投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述第（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

27.5 投标人有下列情形之一的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有上述第一项规定情形的，中标无效。评标阶段资格发生变化，投标人未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知招标人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

27.6 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 六、中标结果信息公布与授予合同

28. 中标信息的公布

28.1 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级及以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

28.2 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

29. 询问及质疑

29.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或采购代理机构提出询问，招标人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

29.2 投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向招标人或采购代理机构提出：

29.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，应在收到招标文件之日7个工作日内。

29.2.2 对采购过程提出质疑的，应在该采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后7个工作日内提出。

29.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。招标人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

29.4 质疑书应当包括下列内容：

29.4.1 质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

29.4.2 质疑事项；

29.4.3 事实依据及相关证明材料；

29.4.4 相关请求及主张。

29.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

29.6 招标人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标投标人和其他有关的投标人。招标人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，将继续开展采购活动。

29.7 投标人对招标人或采购代理机构的答复不满意，或者招标人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

29.8 参与政府采购活动的投标人对评标过程或者结果提出质疑的，招标人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，招标人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

30. 中标通知

30.1 中标人确定后，招标人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.2 投标须知前附表规定了需提交履约担保的，中标人在收到中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.3 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

30.4 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31. 签订合同

31.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2 政府采购合同应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

31.3 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31.4 招标人应当及时对采购项目进行验收。招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.5 招标人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，招标人应当及时处理，依法追究其违约责任。

31.6 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

31.7 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

31.7.1 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

31.7.2 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

31.7.3 拒绝履行合同义务的；

31.7.4 违反法律、规章、规范性文件规定的。

31.8 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

31.9 招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

32.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 七、其他规定

33. 招标代理服务费

33.1 中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

34. 履约保证金

34.1 中标人应按投标须知前附表规定交纳履约保证金。

35. 其他规定

35.1 招标人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

35.2 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

35.3 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制，解释权属新疆国际招标中心有限公司。

第三章  评标方法及标准

一、总则

1. 评标委员会

1.1 评标由依法组建的评标委员会负责，其成员构成方式详见投标须知正文。

2. 评标方法

2.1 本项目评标方法为：综合评分法。

2.1.1 综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

2.1.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.1.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3. 评标原则和评标纪律

3.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3 评标纪律

3.3.1 招标人委派代表参加评标委员会的，应当向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，招标人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过2人。招标人需要在评标前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评标委员会应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。

3.3.2 评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由招标人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，招标人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

3.3.3 评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，招标人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

3.3.4 评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

3.3.5 招标人、采购代理机构要加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为，将依法严肃处理。

3.4 评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1 评标委员会成员应根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标，遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2 评标委员会成员应熟悉和理解采购文件，认真阅读所有投标人的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；

3.4.3 对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4 评标委员会如需要投标人对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予投标人必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。

3.4.5 评标委员会应对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评标结果推荐中标候选人，或者根据招标人委托协议规定直接确定中标人，起草并签署评标报告。

3.4.6 评标委员会应在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，并协助招标人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7 评标委员会应对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密。

二、评标程序

4. 投标文件的初步评标

4.1 初步评标分为资格性检查和符合性检查。

4.1.1 资格性检查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。审查事项如下表：

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照（营业执照应具有统一社会信用代码，否则应同时提供组织机构代码证和税务登记证），自然人的身份证明复印件，以证明投标人具有独立承担民事责任的能力。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务状况报告，以证明投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，自然人应附本人的银行资信证明。投标人的成立时间少于一年的，应提供成立以来的财务状况表并附相应证明文件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 近三个月内任意一个月的完税证明和社保缴费证明复印件，以证明投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法免税或免缴社保的应提供依法免税或无欠税证明或依法免缴社保的相关证明文件）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； “重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等行政处罚。 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。有前述情形的，投标人应提供相应的证明材料。 2）供应商在“信用中国”、中国政府采购网是否无违法、处罚信息、不良行为记录（由采购代理机构现场查询）。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 |  | 投标人是否满足供应商须知前附表规定的特定资格要求，证明文件是否提供。 |
| 4 | 代理人的授权文件和身份证明 |  | 法定代表人授权书原件和代理人的身份证复印件。 |
| 5 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件关于投标保证金的规定。 |
| 6 | 联合体 |  | 本项目不接受联合体。 |

4.1.2 符合性检查

4.1.2.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评标投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.2.2 投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性检查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标方案 | 只有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
| 2 | 完整性 审查 | 投标文件 | 投标文件符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
|  |  | 电子投标文件完整性 | 投标人在政采云平台上传的电子投标文件内容完整。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 投标内容 | 符合本采购项目的招标范围。 |
|  |  | 供货范围 | 对招标文件规定的供货范围全部作出响应。 |
|  |  | 合同履约时间 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质保期及售后服务 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的付款方式满足招标文件要求。 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）如发现有二份及以上投标文件的相互之间有相同或高度相似之处，且无合理解释的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

4.3 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

5．澄清有关问题

5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2 投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）投标报价、质量标准、合同履行期限等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.10款规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.1款的规定经投标人确认后产生约束力，▲投标人不确认或拒绝修正的，其投标无效。

5.4 投标人按照评标委员会要求提供的有效书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为其投标文件的组成部分。

5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；▲投标人规定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．详细评标

6.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.3 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.5 单一产品采购项目投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据第二章“投标人须知”规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理，本采购项目的核心品牌规定见第二章“投标人须知”。

6.5 评分标准：

| 序号 | 项目 | 分值 | 打分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 对于经济标的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
|  |  |  | 1）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号文）文件及中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对小微企业产品执行价格评审优惠。 享受本采购政策的供应商须为：货物由小微企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人所投货物既有小微企业制造又有大中型企业制造的，不享受本优惠政策。 2)价格扣除办法： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与价格分的评审。本项目价格扣除比例为10%。 3)小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》； 4）监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，按照相同的小微企业价格扣除比例进行价格评审优惠。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，按照相同的小微企业价格扣除比例进行价格评审优惠。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本采购文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 6）未按上述要求提供证明文件的供应商将不享受价格评审优惠政策。 |
| 2 | 业绩 | 8 | 根据投标人或制造商近三年内（2022年1月1日-至今，以合同签订时间为准）类似销售业绩评审，每具备一个得2分，满分8分。 注：需提供合同关键页复印件，否则不得分。 |
| 3 | 产品配置及技术参数 | 30 | 所投产品中参数指标配置详细完整，技术指标配置提供齐全且全部满足采购需求，能够详细说明投标产品的各项使用功能参数的，计30分。*条款技术参数，每条负偏离扣4分；普通条款有负偏离的,每项扣2分,扣完为止。 注：投标人须对本投标文件技术要求进行点对点应答，根据本招标文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，提供相关证明材料，如产品彩页、技术白皮书或检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 |
| 4 | 实施方案 | 6 | 提供投标人提供的实施方案进行评审：①组织实施方案；②进度安排；③突发情况应急服务预案。方案完整、科学、针对性强的得6分，每缺一项扣2分，每有一处不合理扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 供货方案 | 6 | 根据投标人提供的供货方案进行评审：①验收方案；②安装调试。供货方案完整全面、科学规律，能充分满足供货需求、确保供货要求，得6分，每缺一项扣3分，每有一处不合理扣0.5分，扣完为止。 |
| 6 | 培训方案 | 8 | 提供投标人针对本次项目提供的培训方案进行评审。包括：①设备的操作使用；②设备的日常保养；③设备安全注意事项；④设备简易故障排除等情况。方案完整、科学、针对性强的得8分，每缺一项扣2分，每有一处不合理扣0.5分，扣完为止。 |
| 7 | 质量保证措施 | 6 | 根据投标人提供的质量保证措施，性能稳定、运行良好、故障率小、返修率低，能够最大化地保护招标人的利益和需求进行评审：方案优秀、完整、科学合理的得6分；每有一处不合理扣0.5分，扣完为止。 |
| 8 | 售后服务 | 6 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于①设有售后服务点；②服务响应时间；③售后服务人员配备。方案完整详细，针对性强，服务响应及时的得6分，每缺一项扣2分，每有一处不合理扣0.5分，扣完为止。 |
| 注：上述评审标准中“不合理”是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或错误、缺少关键节点、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容与本项目无关、仅有评分点标题没有展开内容详细描述、不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

第四章  采购合同主要条款

（本合同仅供参考具体以实际签订为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购

文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                      （供应商）

乙方2（全称）：                      （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 2年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 签订合同支付合同价的50%，验收通过后支付到合同价的100%。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章  采购需求

阿勒泰地区儿童福利院设备购置项目--医疗实训设备采购

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 安装区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统 | 见参数 | 台 | 1 | 80 | 80 | 一楼检查室（包含机房防护装修改造工程建设、预评控评批复手续）（包含防辐射装修） |
| 2 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 见参数 | 台 | 1 | 60 | 60 | 一楼B超室 |
| 3 | AED | 见参数 | 套 | 1 | 2.88 | 2.88 | 一楼大厅 |
| 4 | 心电监护仪 | 见参数 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 一楼化验室 |
| 5 | 低速离心机 | 见参数 | 台 | 1 | 2 | 2 | 一楼化验室 |
| 6 | 医用冷藏箱 | 见参数 | 台 | 2 | 0.85 | 1.7 | 一楼计划免疫室/诊疗室 |
| 7 | 等离子体空气净化消毒机 | 见参数 | 台 | 4 | 0.7 | 2.8 | 一楼区域移动 |
| 8 | 多感官训练系统 | 见参数 | 套 | 1 | 35.95 | 35.95 | 二楼多感官训练室 |
| 9 | 数字OT评估和训练系统 | 见参数 | 套 | 1 | 19.8 | 19.8 | 二楼引导式训练区 |
| 10 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 见参数 | 套 | 1 | 6.8 | 6.8 | 二楼智障儿童康复室 |
| 11 | 深层肌肉刺激仪 | 见参数 | 套 | 1 | 5.98 | 5.98 | 二楼智障儿童康复室 |
| 12 | 早期语言评估与训练系统 | 见参数 | 套 | 1 | 12.8 | 12.8 | 二楼心理辅导室 |
| 13 | 生物反馈助力电刺激仪 | 见参数 | 套 | 1 | 9.8 | 9.8 | 二楼智障儿童康复室 |
| 14 | 脑电仿生低中频电治疗仪 | 见参数 | 台 | 1 | 7.98 | 7.98 | 二楼心理辅导室 |
| 15 | 经颅磁刺激器 | 见参数 | 台 | 1 | 29 | 29 | 二楼引导式训练区 |
| 16 | 儿童综合OT训练桌（六边形） | 见参数 | 套 | 1 | 0.3 | 0.3 | 二楼多功能室 |
| 17 | 儿童综合OT训练桌（八边形） | 见参数 | 套 | 1 | 0.3 | 0.3 | 二楼多功能室 |
| 18 | OT小组训练桌 | 见参数 | 套 | 1 | 0.518 | 0.518 | 二楼多功能室 |
| 19 | 小鲸鱼诊疗凳 | 见参数 | 套 | 8 | 0.25 | 2 | 二楼多功能室 |
| 20 | 猫咪教具柜1 | 见参数 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 二楼多功能室 |
| 21 | 猫咪教具柜2 | 见参数 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 二楼多功能室 |
| 22 | 绘本 | 见参数 | 套 | 1 | 0.018 | 0.018 | 二楼多功能室 |
| 23 | 儿童书架 | 见参数 | 套 | 1 | 0.38 | 0.38 | 二楼多功能室 |
| 24 | 彩色大画板 | 见参数 | 套 | 1 | 0.145 | 0.145 | 二楼多功能室 |
| 25 | 多功能认知组合 | 见参数 | 套 | 1 | 0.123 | 0.123 | 二楼多功能室 |
| 26 | 训练套圈 | 见参数 | 套 | 1 | 0.049 | 0.049 | 二楼多功能室 |
| 27 | 彩虹塔 | 见参数 | 套 | 1 | 0.048 | 0.048 | 二楼多功能室 |
| 28 | 不倒翁彩虹塔 | 见参数 | 套 | 1 | 0.048 | 0.048 | 二楼多功能室 |
| 29 | 儿童作业工作台 | 见参数 | 套 | 1 | 0.098 | 0.098 | 二楼多功能室 |
| 30 | 串彩链 | 见参数 | 套 | 1 | 0.016 | 0.016 | 二楼多功能室 |
| 31 | 儿童套彩盘 | 见参数 | 套 | 1 | 0.036 | 0.036 | 二楼多功能室 |
| 32 | 认知拼装图片 | 见参数 | 套 | 1 | 0.012 | 0.012 | 二楼多功能室 |
| 33 | 字母认知拼板 | 见参数 | 套 | 1 | 0.056 | 0.056 | 二楼多功能室 |
| 34 | 几何拼装图片 | 见参数 | 套 | 1 | 0.073 | 0.073 | 二楼多功能室 |
| 35 | 数字认知拼版 | 见参数 | 套 | 1 | 0.088 | 0.088 | 二楼多功能室 |
| 36 | 形状轮 | 见参数 | 套 | 1 | 0.009 | 0.009 | 二楼多功能室 |
| 37 | 认知拼装积木 | 见参数 | 套 | 1 | 0.058 | 0.058 | 二楼多功能室 |
| 38 | 儿童拼图积木 | 见参数 | 套 | 1 | 0.037 | 0.037 | 二楼多功能室 |
| 39 | 智力开发组件 | 见参数 | 套 | 1 | 0.068 | 0.068 | 二楼多功能室 |
| 40 | 捶球训练器 | 见参数 | 套 | 1 | 0.068 | 0.068 | 二楼多功能室 |
| 41 | 儿童认知训练组件 | 见参数 | 套 | 1 | 0.248 | 0.248 | 二楼多功能室 |
| 42 | 磁性钮 | 见参数 | 套 | 1 | 0.04 | 0.04 | 二楼多功能室 |
| 43 | 儿童图形认知组件 | 见参数 | 套 | 1 | 0.048 | 0.048 | 二楼多功能室 |
| 44 | 螺母组合 | 见参数 | 套 | 1 | 0.009 | 0.009 | 二楼多功能室 |
| 45 | 橡皮泥 | 见参数 | 套 | 1 | 0.009 | 0.009 | 二楼多功能室 |
| 46 | 感觉统合训练套装 | 见参数 | 套 | 1 | 33.885 | 33.885 | 二楼感统训练室 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 318.477 |  |

- 商品类目1：数字化X射线摄影系统

| 序号 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 功能及基本商务要求 |
| 1.1 | 所招设备为透视摄影X射线机，用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 |
| *1.2 | 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的X线球管、平板探测器为同一制造商（需提供检验报告证明） |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | 高压发生器 |
| *2.1.1 | 输出功率≥70KW（需提供检验报告证明） |
| *2.1.2 | 逆变频率≥500kHz（需提供检验报告证明） |
| 2.1.3 | 千伏范围:40—150KV |
| 2.1.4 | APR功能及手动调节设置 |
| 2.1.5 | 曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s（需提供检验报告证明） |
| 2.1.6 | 最大输出电流≥800mA |
| 2.1.7 | 最小电流时间积≤0.1mAs |
| 2.1.8 | 最大电流时间积≥960mAs |
| 2.1.9 | 最大透视管电压≥120KV |
| *2.1.10 | 最大透视管电流≥36mA（需提供检验报告证明） |
| 2.1.11 | 具有自动曝光控制（AEC）功能 |
| 2.2 | X线球管及支架系统 |
| 2.2.1 | 落地式双立柱机械结构，非C形臂或U形臂 |
| 2.2.2 | 大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm |
| 2.2.3 | 阳极热容量≥400kHU（需提供检验报告证明） |
| *2.2.4 | 阳极旋转速度≥9700rpm |
| 2.2.5 | 球管绕垂直轴旋转≥-90º— +180º |
| 2.2.6 | 球管绕水平轴旋转≥±120º |
| 2.2.7 | 系统沿摄影床纵向移动距离≥2100mm（需提供检验报告证明） |
| 2.2.8 | X线球管组件与平板探测器组件具有自动跟随功能 |
| 2.3 | 无线动态平板探测器 |
| 2.3.1 | 探测器尺寸≥410mm×410mm |
| 2.3.2 | 像素尺寸≤140um |
| 2.3.3 | 采集灰阶度≥16bits |
| 2.3.4 | 空间分辨率≥3.6lp/mm |
| 2.3.5 | 采集距阵≥3000×3000 |
| *2.3.6 | 成像时间≤3s（需提供检验报告证明） |
| 2.3.7 | 数据传输：无线传输 |
| 2.3.8 | 透视最大采集速率≥30帧/s（需提供检验报告证明） |
| 2.3.9 | DQE≥70%（需提供检验报告证明） |
| 2.3.10 | 为了提高图像质量，须具备消除平板探测器线噪声技术，并提供能证明具备该技术的证书 |
| 2.4 | 胸片架 |
| 2.4.1 | 摄影台垂直移动范围≥1500mm |
| 2.4.2 | 探测器中心的标线距地最低≤390mm |
| 2.4.3 | 滤线栅栅密度≥103L/inch |
| 2.5 | 固定摄影床 |
| 2.5.1 | 配备固定式摄影床，非移动式 |
| 2.5.2 | 床面距地最小高度≤660mm |
| 2.5.3 | 四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm |
| 2.5.4 | 滤线器纵向范围≥530mm |
| 2.5.5 | 床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm |
| 2.5.6 | 床面最大承重≥250kg |
| 2.5.7 | 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁 |
| 2.5.8 | 支持平板在线充电 |
| 2.5.9 | X射线管组件与探测器可自动跟随 |
| 2.5.10 | 配无线遥控器，遥控机架各向运动、实现位置自动转换、限束器视野尺寸和光点灯控制等功能 |
| 2.6 | 球管机头端触控屏 |
| 2.6.1 | 具备近台操控彩色触摸屏 |
| 2.6.2 | 屏幕尺寸≥10英寸（需提供检验报告证明） |
| 2.6.3 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 |
| 2.6.4 | 可显示患者的详细登记信息 |
| 2.6.5 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） |
| 2.6.6 | 可调整部位选择 |
| 2.6.7 | 显示摆位图示化引导提示 |
| 2.6.8 | 具备患者体型选择 |
| 2.6.9 | 可以显示SID数值 |
| 2.6.10 | 束光器视野快速切换≥9种（需提供检验报告证明） |
| 2.6.11 | 具有摄影后图像显示功能（需提供检验报告证明） |
| 2.7 | 图像采集工作站 |
| 2.7.1 | windows 7及以上操作系统，操作界面语言采用中文设计。 |
| 2.7.2 | 硬件配置：CPU≥3GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″ |
| 2.7.3 | 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 |
| 2.7.4 | 具有图像放大及漫游功能 |
| 2.7.5 | 具有曝光参数记录和显示功能 |
| 2.7.6 | 具有边缘增强功能 |
| 2.7.7 | 具有窗宽窗位调节功能 |
| 2.7.8 | 具有图象翻转及旋转功能 |
| 2.7.9 | 具有图像正负像翻转功能 |
| 2.7.10 | 具有图像标注功能 |
| 2.7.11 | 具有DICOM图像导出存储功能 |
| 2.7.12 | 具有病人登记，信息管理功能 |
| 2.7.13 | 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能 |
| 2.7.14 | 支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS |
| 2.7.15 | 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 |
| 2.7.16 | 具有多种临床采集程序协议：消化道检查、胰胆管检查、肾盂检查等（需提供检验报告证明） |
| 2.7.17 | 具有曝光参数的记录和显示功能（需提供检验报告证明） |
| *2.7.18 | 具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供检验报告证明） |
| 2.7.19 | 支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助（需提供检验报告证明） |
| 2.8 | 质量保证、售后服务要求 |
| 2.8.1 | 投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，质保≥1年，保修期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。制造商具有全国400或800免费服务热线 |
| 2.8.2 | 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、X线球管、平板探测器、机械系统、软件系统为同一制造商（需提供检验报告证明） |
| 2.8.3 | 费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负责 |
| 2.8.4 | 供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理 |
| 2.8.5 | 负责设备安装机房的环境防辐射设施及装修，交钥匙项目。 |

商品类目2：全数字化彩色多普勒超声诊断系统

彩色多普勒超声诊断系统技术规格及要求

用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它

为保证产品的先进性，要求为2022年及以后最新出产机型，以产品首次注册证日期为准

一、主要技术规格及系统概述：

1主机系统性能

1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2≥21英寸高分辨率医用彩色液晶显示器

*1.3操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸

*1.4主机探头接口≥5个，大小一致，5个全激活互通互用

*1.5数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit

1.6二维灰阶成像单元

1.7谐波成像单元

1.8M型成像单元

1.9彩色M型成像单元

1.10彩色多普勒成像单元

1.11频谱多普勒成像单元(包括PW、CW和HPRF)

1.12支持3D/4D成像单元

1.13内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

1.14二维宽景成像

1.14.1宽景图像拼接处会实时显示探头移动速度提示框，不同速度显示不同颜色，同时屏幕实时显示速度提示语

1.14.2彩色血流宽景成像：包含能量多普勒宽景成像、彩色多普勒宽景成像（提供图片证明）

1.14.3线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

1.15弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能，支持弹性直方图分析

1.16造影成像单元

1.16.1 支持腹部、浅表、腔内探头造影成像

1.16.2可与斑点噪声抑制技术结合使用

1.16.3具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节

1.16.4支持向前存储、向后存储

1.16.5向后存储造影连续采集时间最长10分钟，具备双计时器（提供图片证明）

1.16.6实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行

1.16.7灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息，支持测量2点感兴趣区之间的时间差值进行定量分析(提供图片证明)

1.16.8 造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置。

1.16.9造影时间强度曲线定量分析，支持8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数

1.16.10子宫输卵管3D/4D造影成像

*1.16.11支持灌注时间成像技术，以造影剂到达宫腔及输卵管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微泡在腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过宫腔及输卵管腔内不同的颜色，直观的显示造影剂灌注的时间先后顺序、灌注特点及形态分布，提升输卵管通畅度评估的能力

1.16.12在灌注时间成像技术的基础上，支持以时间裁剪、颜色裁剪的方式，快速去除宫腔及输卵管等主要信息以外的背景图像

1.17斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥9级

1.18一键优化，支持独立按键操作，支持二维、彩色、频谱及造影模式等

1.19支持测量放大镜，可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，放大镜图像跟随测量标移动跟踪放大，测量标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系

1.20穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度

2.测量/分析和报告

2.1常规测量软件包

2.2专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告

2.2.1腹部测量软件包，支持膀胱自动测量

2.2.1.1 肌骨自动测量及分析功能

*2.2.1.2自动分析，肌骨实时扫描模式下，支持一键自动识别肌骨相关标准切面，并自动用不同的颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构

2.2.1.3辅助临床医生快速找出肩关节切面≥10个（提供图片证明）

* 2.2.1.4支持肌骨示教系统，同屏显示≥3个关节部位，包含体位、扫查手法、声像图和解剖示意图同屏显示，辅助教学和操作者示教学习

2.2.2盆底自动识别及测量功能

2.2.3产科测量软件包：4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、中国人群公式

*2.2.4 甲状腺自动测量及分析功能，一键自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等

2.2.5儿科测量软件包

2.2.5.1支持实时扫查及冻结标准切面时，一键自动识别小儿髋关节标准切面、标记参考线及自动测量α角、β角、d/D比率，并自动进行髋关节发育的临床分型（提供图片证明）

2.2.5.2支持旋转图像方向后自动识别并自动测量

2.2.5.3支持小儿髋关节切面自动添加注释和体标

2.2.6血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示，支持IMT内中膜评估曲线分析

3.电影回放及原始数据处理

3.1原始数据处理，可对图像进行离线参数分析，支持二维、M型、频谱模式等

4.存储及数据管理

*4.1图像存储≥6600帧，电影回放时间≥600s

4.2多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出

5.连通性要求

5.1具有DICOM 3.0功能

5.2 主机内置USB接口≥5个

5.3具有无线数据传输功能，通过移动终端应用软件（APP），扫描超声设备中的二维码，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅、存储，实现智联交互

5.4具有远程会诊功能，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面

5.5 具备HDMI、DVI、RGB、Video、S-Video等视频接口

6.系统技术参数及要求

6.1二维灰阶成像单元

6.1.1基波≥4段变频，谐波≥4段变频

6.1.2斑点噪声抑制≥9档

*6.1.3动态范围: ≥275，可视可调

6.1.4增益调节：增益调节≥200 ，B/M可独立调节

6.1.5物理TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段

6.2彩色多普勒成像单元

6.2.1彩色多普勒≥4段变频，能量多普勒≥4段变频

6.2.2高分辨率血流成像

6.2.3立体血流成像

6.2.4微细血流成像，（提供独立按键图片证明）

6.3频谱多普勒成像单元

6.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

6.3.12PW ≥ 4段变频

6.3.13取样宽度及位置范围：0.5-30mm

7.探头规格

7.1 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积、双平面、经食管探头等

*7.2凸阵探头: 1.0-7.0MHz

* 7.3线阵探头: 4.0-17.0MHz

*相控阵探头: 1.0-6.0MHz

8.技术、维修、培训及其它

8.1 厂家提供专业人员现场操作和培训

- 商品类目3：AED

物理性能

整机重量（含电池）≤2.8Kg。

设备具备便携把手，具有较高便携性。

设备主机使用寿命≥10年。

工作温度范围：-5℃～55℃，工作湿度范围：5%～95%，非冷凝。从室温环境进入到-20℃环境后，至少能工作70分钟。

具备具有优异的抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.6m高度跌落冲击。

设备具有良好的防尘防水设计，至少满足IP55。

设备表面可使用酒精类、双氧水、异丙醇等进行清洁及消毒。

电池采用卡扣稳固方式，电池盖板无螺丝固定，电池维护保养时可徒手拆装，无需借助工具。

除颤性能

除颤技术：采用双相波技术，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。

除颤能量：成人最高除颤能量≥360J。

除颤能量：儿童最高除颤能量≥100J。

成人模式下，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。

儿童模式下，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。

开始AED分析到200J放电准备就绪≤5s，开始AED分析到360J放电准备就绪≤12s。

具有成人/儿童模式实体切换按键，可一键切换成人/儿童患者类型，设备开机默认为成人模式。

为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个。

除颤电极片

单幅电极片有效期：≥60个月，外包装上需有明确效期标示。

设备主机具有电极片粘贴位置提示。

在待机状态，电极片与主机预先连接，提高抢救效率。

为帮助施救者更好地掌握按压频率，提高心肺复苏质量，除颤电极片可检测按压频率，对按压频率进行反馈提示。

标配CPR按压反馈电极片，对按压频率和深度进行实时指导，提升CPR质量。CPR反馈器与电极片一体化设计，无需额外进行链接操作，方便快捷。

电池

单块电池电池容量≥4200mAH，待机寿命≥6.5年。

单块电池下至少可支持≥200次360J除颤治疗。

首次低电量提示后，至少还可工作30分钟以和6次360J除颤充放电。

显示屏/操作性能

设备主机具有≥7英寸彩色液晶显示屏，可对操作者进行动画指导。

根据环境光强度，支持自动调节屏幕显示亮度，适应各种明暗及强光环境下使用。

主机显示屏支持显示CPR质量指示，可通过不同颜色区分按压频率是否达标。

除颤后，ECG波形恢复时间＜2s。

可支持中英文等至少3种语言，可一键快速切换。

设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用。

设备具备状态指示屏幕，可直观显示设备状态。

支持每日、每周、每月设备自检，每月自检项目至少包括：主控模块、电源模块、治疗模块和电极片。

六、数据传输/存储

支持内置4G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台。

设备具备USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据；

设备存储容量≥1G，可储存至少2000份自检报告。

具备录音功能，可保存≥90分钟抢救现场录音。

可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据。

注：1.为保障产品质量，安全性、稳定性，投标设备为投入市场时间≥18个月的成熟主力机型(以医疗器械注册证发放时间为准)。

产品须提供国务院药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证，产品主机注册证的注册人名称与产品品牌一致。

所投产品质量稳定，在近三年内未因质量问题被已依法采取责令暂停生产的控制措施（以各省市监督管理局、药品监督管理局等官方权威平台中查询的结果为准）。提供承诺函，并加盖投标产品制造商公章。

产品具有配套安装箱，并按要求安装指定位置、调试设备。

商品类目4:心电监护仪

外观设计

便携一体式监护仪， 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

≥10 英寸彩色 LED 背光液晶屏，屏幕分辨率 800*600。

标配锂电池工作时间≥4 小时，可选大容量锂电池工作时间≥8 小时。

安全规格：ECG， RESP、TEMP， SpO2 ， NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。

主机使用寿命≥10 年。

整机防水等级≥IPX1。 监测参数

标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。 心电：

标配 3/5 导心电；

具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；

具有强大的心电抗干扰能力，；

共模抑制能力＞106db；

具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

≥38 种心律失常分析（怕质疑写 27 种），包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min 等；

具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

具有 QT/QTc 测量功能。 血氧：

血氧测量范围：0%-100%；

脉率测量范围：20bpm-300bpm；

标配 PI 血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率 0.01%；

具有与 NIBP 同侧测量功能。 无创血压：

测量范围：

成人：收缩压 25mmHg-290mmHg，舒张压 10mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg-260mmHg；

小儿：收缩压 25mmHg-240mmHg，舒张压 10mmHg-200mmHg，平均压 15mmHg-215mmHg；

新生儿：收缩压 25mmHg-140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg-125mmHg；

血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

具有血压动态分析监测界面， 可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

具有辅助静脉穿刺功能。

体温：

具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；

支持体表和腔内两种体温探头类型。 软件功能

支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG 全屏、ECG 半屏、单血氧等多种界面；

用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

支持计时器功能，可以同时显示最多 4 个计时器；

支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；

支持不小于 2400 小时趋势图/表、3500 组 NIBP 列表、2500 组报警事件、72 小时全息 波形、48 小时心律失常数据的存储和回顾；

具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。

商品类目5:低速离心机

- 1、台式结构，不锈钢离心腔。

- 2、微电脑控制、高清LCD显示。键盘设定工作参数。

- 3、无碳刷交流变频电机驱动，进口变频器调控转速。运行宁静清洁。

- 3、提供10种升、降速率选择模式。

- 4、提供15种工作模式选择，可自由编程调用。

- *5、液晶触摸大屏同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，

- 设有离心转速校准专用观察孔。

- *6、双锁设计，机械锁加电子锁。电动开门，自动升起上盖，安全可靠。如有故障，会有声光报警并且自动停机。

- 7、采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能，最大平衡偏重30克。

- 8、设有门盖保护、超速、过热和转子参数锁定等多种保护功能，防止意外修改参数避免操作失误。

- 9、运行中可随时改变工作参数，无需停机，有短暂/连续离心功能。

- 10、自动计算 RCF 值，RCF/rpm 自动转换，最短加/减速时间 20s。

- 11、时间设定可以精确到秒，倒计时小于一分钟时以秒显示剩余时间。

- 12、独特风冷排风设计，温升小，噪音低。

- 13、最高转速：≥6000rpm

- 14、最大相对离心力：≥5472*g

- 15、转速精度：≥正负10转/分

- 16、定时范围：1min - 99小时99分59秒/连续、点动（瞬时）离心。

- 配置：主机一台，

- 水平转头： 4*300ml吊杯

- 提篮： 8*50ml 28*15ml  56*真空采血管

商品类目6:医用冷藏箱

- 一、用    途：

- 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

- 二、主要指标：

- 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%， 频率50±1Hz。

- 2.2、样式：立式，单门。

- 2.3、有效容积(L)：300。

- 2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥650*673*1762。

- 2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥580*533*1122。

- 2.6、净重（KG）：≥87。

- 2.7、箱体材料：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁。

- 2.8、内胆材料：HIPS材质。

- 2.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

- 2.10、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。

- *2.11、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

- *2.12、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。

- *2.13、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。

- 2.14、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

- *2.15、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。

- 2.16、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

- *2.17、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。

- *2.18、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

- 2.19、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

- *2.20、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月温度数据。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

- 2.21、4个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。

- *2.22、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

- *2.23、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

- 2.24、箱体标配机械锁，可加外挂锁，防止随意开启，保证物品安全。

- *2.25、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。

- *2.26、选配RS485接口、远程报警接口、温度记录打印机。

- 三、服务：

- 3.1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。

- 3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

- 3.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

商品类目7:等离子体空气净化消毒机

- 1.消毒因子：等离子体。

- 2.特定适用空间体积≤100㎥。

- 3.安装方式：移动式，无需安装。

- 4.整机额定输入功率≤80W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz 。

- 5.循环风量≥800m3/h。

- 6.设备为360°环形出风，外尺寸≤外径450mm×高980mm。

- *7.等离子体密度分布≥2.65X1018m-3。（提供第三方检测报告）

- *8.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。（提供第三方检测报告）

- 9.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。

- 10.设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.06Ω。

- *11.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.94%。(提供第三方检测报告）

- *12.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数＜80（cfu/m3）。（提供第三方检测报告）

- 13.设备运行稳定后空气中负离子浓度＞6x10^6个/cm3。（提供第三方检测报告）

- *14.设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%。（提供第三方检测报告）

- *15.设备对肺炎克雷伯氏菌进行60min消毒作业后去除率≥99.99%。（提供第三方检测报告）

- *16.设备对冠状病毒进行60min消毒作业后去除率≥99.99%。（提供第三方检测报告）

- 17.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。

- 18.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。

- 19.支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能。

- 20.具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室。

- 21.具备传输设备运行状态、生命状态的功能。

- 22.具备传输设备消毒记录的功能。

- 23.具备传输故障报警、保养提示的功能。

- 24.支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。

- 商品类目8:多感官训练系统

- 一、钢琴水柱

- 1、主机外形尺寸（长、宽、高）±50mm：长：2200mm，宽：700mm，高：400mm。

- 2、镜子外形尺寸±50mm：长：2230mm，宽：60mm，高：1570mm。

- 3、圆柱水箱不少于8支

- 材质：亚克力

- 水箱尺寸±50mm：

- 直径：≥150mm，

- 高度：≥1583mm，≥1483mm，≥1383mm，≥1283mm，≥1183mm，≥1083mm，≥983mm，≥883mm。

- 4、额定电源：a.c.220V，频率50Hz。

- 5、具备无线开关控制接口，可根据需要，安装无线开关控制。

- *6、每个水箱配备独立的七彩LED灯。

- 7、盖板上设有按钮，分别对应一个水箱。

- 8、设备有钢琴模式和猜灯模式，不同模式下，按钮的功能也不相同。

- 9、每一只水箱都配备独立的气泵、气管、止逆阀、分流阀、气泡石。

- 10、设备有无线调整模式功能，可通过手机或者平板电脑连接设备进行操作。

- 11、主机材质：木板、海绵、皮革；水箱材质：透明亚克力；镜面材质：亚克力。

- 二、波波球池

- 1、外形尺寸：1750*1750*1200mm（±50mm）

- 2、池内尺寸：1500*1500*650mm（±50mm）；

- 3、配备软包音乐阶梯，外形尺寸：660*600*550 （±50mm）；

- 4、分体式结构，便于包装和运输。

- 5、配备白色透明海洋球若干，直径≧8cm；

- 6、配备音律振动系统；

- 7、球池底部配备PVC软垫；

- 8、具有游戏按键，可以进行音乐和灯光切换；

- 9、喇叭数量：≧2只；

- 10、额定电源：a.c.220VA   频率：50HZ  额定输入功率：200VA

- 三、视听感知追踪训练系统

- 1、射灯数量：≧8支。

- 2、射灯出光颜色：粉、蓝、绿、黄等。

- 3、射灯光源：LED。

- 4、射灯具有变焦功能。

- 5、人体感应方式：超声波感应。

- 6、采用无线遥控手柄操作。

- 7、喇叭数量：≧1只。

- *8、模式：分为主动训练模式、被动训练模式、音乐模式；

- 主动模式分为≧3种：顺序模式、间隔模式、随机模式等。

- 9、额定电源：a.c.220V，频率50Hz。

- 10、整机外形为圆形，射灯均匀圆形分布。

- 11、安装方式：吊装。

- 颜色转换控制面板

- 1、外形尺寸：长：130mm，宽：855mm，高：1152mm，允差±5%。

- 2、灯光展现区域尺寸：宽：470mm，高：770mm，允差±5%。

- 3、展现方式：灯光显示展现区域。

- 4、额定电源：a.c.220V，频率50Hz。

- 5、具备无线开关控制接口，可根据需要选配。

- 6、音响数量：不少于两只。

- 7、安装方式：墙壁固定安装。

- 8、使用模式：面板上设有≧10个三角形按键，≧6个控制音乐转换，≧4个控制颜色转换。 音量大小可调、多种灯光模式可切换。

- 9、设备有断电记忆功能，通电后，默认运行上次关机时的模式。

- 10、外壳材质：塑胶。

- 五、下肢协调音律训练器

- 1、外形尺寸：长：2100mm，宽：500mm，高：115mm，允差±50mm。

- 2、训练面板尺寸：长：1600mm，宽：350mm，允差±50mm。

- 3、踏板感应方式：触摸感应；

- 4、手机或者平板操作，控制模式切换、音量加减；

- 5、使用模式：具有演奏模式，教学模式、自由模式、蓝牙模式等

- 5.1 演奏模式:

- (1)播放设备内置乐曲，播放到某个音阶时，对应的灯会亮起，直到切换到下一个音阶。

- (2)循环方式三种可选：单曲、顺序、随机。

- (3)乐曲的播放速度可调:范围是0.5～2倍速。

- 5.2 教学模式:

- (1)设备播放音乐，音阶对应的灯光会亮起，踩中灯光对应的按键，音阶会响起，灯光熄灭，然后切换到下一个音阶。

- （2）一首乐曲结束，会有完成提示音。可以切换到另外一首乐曲，或继续学习本首乐曲。

- （3）乐曲的播放速度可调。

- *5.3 自由模式:

- （1）自由模式下，所有灯光会亮起，踩中某个按键，灯光熄灭，对应的音阶响起。脚抬起之后灯光重新亮起。

- （2）音调档位可调：低音、中低音、中音、中高音、高音。

- （3）灯光的颜色可随音调和音阶的变化而变化。

- 5.4 蓝牙模式:

- （1）设备可连接外部蓝牙，会播放蓝牙通道接收到的音频数据。

- （2）灯光会随着音乐跳动，反映出音乐的节奏。并且，设备内置的音乐振子也会随着音律振动。

- 6、配备音律振动系统；

- 7、脚踏部分配备PVC软垫；

- 8、喇叭数量：≧1只；

- 9、额定电源：a.c.220VA   频率：50HZ  额定输入功率：100VA

- 10、整机结构方式：一体机形式。

- 六、无尽深度灯镜

- 1、外形尺寸：长：130mm，宽：855mm，高：1152mm，允差±5%。

- 2、灯光展现区域尺寸：宽：470mm，高：770mm，允差±5%。

- 3、灯光的展现形状：长方形。

- 4、额定电源：a.c.220V，频率50Hz。

- 5、具备无线开关控制接口，可根据需要选配。

- 6、音响数量：≧两只。

- 7、具备音乐播放功能。

- 8、安装方式：墙壁固定安装。

- 9、使用模式：

- 按下“模式”按键，设备切换到下一个模式，可供循环切换。

- 通过“速度+”和“速度-”按键调节每个模式下灯光变化的快慢。

- 按下“音乐”按键，设备会持续播放音乐，若要停止播放，请再按一下，使按键弹起。

- 10、设备有断电记忆功能，通电后，默认运行上次关机时的模式。

- 11、外壳材质：塑胶。

- 七、七彩荧光画板（小型）功能：不同颜色丰富视觉感知，锻炼视觉感知能力；增强兴趣和互动积极性，提高运动企划能力、认知能力以及思维能力，提升沟通交际能力。

- 参数：

- 调到合适的灯光模式后，就可以在绘图区域内涂鸦教学

- 1、内置红绿蓝LED灯珠

- 2、模式控制器1个

- 3、配套DC12V1A适配器1个

- 4、输入电压:220VAC  工作电压:12VDC。

- 5、额定功率：小于15W

- 6、各色荧光笔1套

- 7、产品说明书1份；

- 8、产品尺寸：640*840*33mm，允差±5%

- 八、豆袋

- 功能阐述：

- 以帮助大脑麻痹的学生，调节身体姿势，令他们感到舒适及松驰

- 技术参数：

- 直径90cm，高90cm，允差±5%

- 九、动感彩轮

- 1、外形尺寸：长：130mm，宽：855mm，高：1152mm，允差±5%。

- 2、灯光展现区域尺寸：宽：470mm，高：770mm，允差±5%。

- 3、灯光的展现形状：风车式。

- 4、额定电源：a.c.220V，频率50Hz。

- 5、具备无线开关控制接口，可根据需要选配无线开关控制。

- *6、设备支持蓝牙音响功能，打开手机或笔记本电脑的蓝牙，与产品配对，即可播放音乐。

- 7、音响数量：内置一只，外置两只。

- 8、安装方式：墙壁固定安装。

- *9、使用模式：

- 不少于20个模式可供循环切换。

- 灯光变化的快慢可调。

- 10设备有断电记忆功能，通电后，默认运行上次关机时的模式。

- 11、外壳材质：塑胶。

- 十、声彩交互魔方

- 1、设备采用 ABS 环保工程塑料一体注塑模具加工而成，有效保证设备的坚固程度；

- 2、设备采用触摸式开/关机开关，有效防止因机械开关故障导致的设备故障；

- 3、外置一体变压电源，Type-C 接口与设备连接，有效保障使用安全；

- 4、设备采用不少于2 个喇叭单元，采用高性能钕铁硼三文治磁路，磁通密度高；

- 5、运行噪音≤35 分贝；

- 6、踏板寿命：踏板使用寿命不低于 5 万次；

- 7、蓝牙连接功能，支持蓝牙连接和音频播放功能，可与手机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音频文件；

- *8、人体杂波发声功能，识别人体杂波发声，支持双手触摸发声和通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效；

- *9、可模仿多种乐器音色与音阶，可进行节奏打击，音阶演奏功能，通过双手触摸发声可实现音阶演奏与乐曲演奏；

- 10、防水测试：全触控操作区防水；

- *11、可模仿钢琴、管风琴、卡林巴琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管等不少于20 种旋律乐器音色与音阶，可模仿架子鼓、康加鼓、桑巴鼓等不少于4 组打击乐器音色；

- *12、3 个八度，通过双脚的踩踏，可实现高中低三个八度演奏。7 个基本音级，通过双手触摸，可实现 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 七个音级的发声。21 个音级，通过双脚踩踏和感应区双手触控方式，可演 奏 21 个音级；

- 13、训练模式：为满足不同水平儿童的使用，设备须有演奏模式、教学模式、体验模式三种训练模式；

- 14、设备可充电：设备主机、脚踏板、可视遥控器均采用内置锂电池，可充电反复使用；

- 15、炫彩灯光组：设备顶部和侧面设有可变色灯光组，可用来教学模式的指引和按键触发效果显示；

- 16、操作延时：触摸操作连续两次操作反应延迟≤100ms；

- 17、音符时值：双手按住触摸操作部位，可不间断演奏出拍速速度≥75的 4/4 拍歌曲全音音符；

- 18、记忆回放功能：可按照操作者操作的音符顺序和时间间隔，记录并回放演奏者所演奏的音乐，回放最多可记录 256 个音符；

- 19、色彩传递功能：多个设备近距离接触后，颜色会神奇的变成统一颜色，并根据拍打节奏一起变色，童趣因此而生，快乐因此传递

- 20、音乐模块 具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受 AC1500V 的交流电压，60 秒内绝缘不被击穿；

- 21、设备在-10℃低温环境，工作 24 小时无异常；

- 22、设备在 50℃高温环境，工作 24 小时无异常；

- 23、设备在 40℃ 90％RH 高湿度环境，工作 24 小时无异常；

- 24、阻燃达到 V-0 级

- 十一、嗅觉感知游戏箱

- 1、外形尺寸（长、宽、高）±50mm：长：130mm，宽：855mm，高：1152mm。

- 2、香囊仓：≧8个。

- 3、额定电源：a.c.220V，频率50Hz。

- 4、具备无线开关控制接口，可根据需要，安装无线开关控制。

- 5、安装方式：墙壁固定安装。

- 6、使用模式：

- 面板上有≧8个不同气味的香囊舱，舱上贴有对应的图片。每个舱旁边有一个对应的按钮。按下按钮之后，对应的舱内气味会快速散发出来，供使用者训练嗅觉感知能力。再按一下使按钮弹起，则舱内气味停止散发。

- 舱内气味减弱时需更换新的香囊。香囊舱采用磁吸方式插装在面板上，拉出香囊舱换入新的香囊，再将香囊舱插装回原处即可。

- 外壳材质：塑胶。

- 十二、旋转效果器魔球

- 功能：刺激游戏者的视觉感官，加强留意四周环境空间的关注，有助对空间的判断及沟通能力的提升.

- 参数：1、红黄蓝绿四种颜色按一定顺序轮流变换及有图案变化，可声控、遥控控制。

- 输入电压:220VAC  工作电压:220VAC。

- 3.旋转角度：水平360°旋转。

- 十三、护墙垫

- 颜色可自选，厚度≧3CM

- 用途：防止在儿童在室内做训练时磕撞，冲撞等造成的损伤

- 十四、地垫

- 规格：100cm*100cm*3.5cm允差±5%

- 特点：中质海绵＋皮革，抗压力，受力后恢复快，支撑性能优秀、颜色均匀

- 用途：用于儿童康复训练大厅，OT、PT室，防止儿童在康复训练中磕碰

- 十五、装修、施工：

- 毛坯装修、造型吊顶、卡通墙体彩绘不少于30平方

商品类目9:数字OT评估和训练系统

- 1、支持触控屏、多点触控；

- 额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz；

- 额定输入功率：280VA；

- 2、尺寸：

- 整机外形尺寸：1010mm×600mm×490mm，允差±5%

- 触控屏外形单屏尺寸：(宽)1010mm×（高）599mm×（厚）67mm，允差±20mm；

- 3、调节范围：

- 高度：490mm～790mm，允差±10%

- 角度：0°～80°，±5°

- 4、电脑不低于以下配置：

- 一体机，a)处理器：intel(R) Core(TM)  i7-6700CPU 3.41GHz，35W；

- 内存：8G(DDR3 2400MHz)；操作系统：Windows 10 ，64位系统；

- b)触控屏配置：

- 屏尺寸≥ 43寸

- 分辨率支持1920×1080

- 屏幕宽高比 16:9

- 触摸技术 电容触摸屏、触摸点数 10 点触摸

- 内置扬声

- *5、情景互动模式训练不少于以下种类：产品集成了感知训练、数学训练、思维训练、社会行为训练、艺术行为训练和综合认知六种训练模式，每种训练模式下配置多种游戏，让训练者在娱乐、学习中得到康复训练。

- *6、系统配置训练评估报告：根据训练者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出训练者治疗的情况。

- *7、训练内容分为不同关卡和等级，适合不同程度的训练者。

- 8、档案管理：可以对训练者的档案信息进行修改，删除。并有新建训练者档案的功能。

- 9、训练报告储存：可储存训练者历史训练报告，便于对比指导训练，为治疗提供参考。

- 10、登录模式：分为管理员登录模式及快速登录模式。

- 11、可创建多个管理员账户，每个管理员可管理多个训练者档案。

- 12、快速登录模式：以通用管理员账户快速登录系统

商品类目10:吞咽神经和肌肉电刺激仪

- 1.治疗模式：连续脉冲治疗模式

- *2.GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示

- *3.独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。

- 4.低电池报警提示功能

- 5.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）

- 6.输出波形：双相对称平衡波

- 7.充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口

- 8.软件控制程序具有数据存储功能

- 9.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上

- 10.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。

- 11.测量范围：1uV-999uV

- 12.最高分辨率：0.2uV

- 13.通频带120-1000Hz（-3dB）

- 14.电源：电压直流7.4V，容量650mAh

- 15.安全等级：内部供电BF类型

- 16.保护类型：II级仪器

- 17.关闭电流输出：1mA（最大）

- 18.工作电流：50—200mA

- 19.工作频率：20-100Hz，级差1Hz，允差+10%。

- 20.脉冲宽度：50~450us可调，允差+10%

- 21.脉冲强度：幅度0～60mA可调（负载为1000Ω）；

- *22.输出强度：0-5mA时，强度增量为1mA；

- 5-21mA时，强度增量为0.5mA；

- 21mA以上时，强度增量为0.1mA。

- 产品特定：

- 1、蓝牙输出程序，主机与软件系统通过蓝牙无线连接，信号稳定

- 2、GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示

- 3、可平板控制。

商品类目11:深层肌肉刺激仪

- 1、显示方式：液晶触控显示屏。显示当前转速，方便医生了解治疗强度，电量显示方便及时充电，触屏调节，临床治疗参数设置更量化，更精准。

- 2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，

- a、24V，允差±10%，

- B、电池容量：≥2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%；

- C、续航时间 ≥3小时，续航持久满足医生下病房治疗需求。

- 3、振动幅度：6-12mm，最大12mm，可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。

- 4、转速：400-4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，共411个档位可调，满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案的设置和治疗。

- *5、最高振动频率：≥75Hz，振动频率越高，可供医生选择的治疗范围越广，提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证；

- 6、工作时间：智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。

- 7、主机尺寸:（长宽高150mm×61mm×328mm，允差：±20mm）

- 8、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。

- *9、按摩头：≥ 25 种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求）。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。

- *10、配置两个配重条（0.8kg、1.0kg），为存在深层肌肉疼痛和大肌群的松解治疗提供配重，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。

- 11、主机高度为≥328mm，治疗手柄更长，满足医生不同作业习惯，手柄配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。

- 12、采用航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。

- 产品适用：主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。适用于颈椎病（神经根型）、肩关节周围炎、慢性软组织损伤引起的疼痛和关节活动受限的辅助治疗。

商品类目12:早期语言评估与训练系统

- 1、早期语言评估与训练系统在原有基础上增加已登记病人信息修改，有利于之前病患下次康复训练使用。

- 2、早期语言评估与训练系统包括病历管理、诊断筛选、康复训练、存盘记录、系统简介模块。

- 3、可以查看及修改病人病历。

- 4、采用通过专利新型电脑台车装置，并配备电脑

- 5、软件系统配有自动存盘恢复数据功能。

- 6、电脑配置清单不低于以下配置

- CPU：amd1.4双核；内存：2G；硬盘500G；驱动DVD；19寸液晶显示器

- 商务条款

- 产品优势：

- *1信息保密:每个老师用户都有自己的学生信息，只有自己的用户可以查看自己的学生信息和操作

- *2.评估报告：生成评估报告，可以对量表进行查看或打印操作

- *3.康复训练：主菜单共分五大功能模块：学生管理、语言评估、语言训练、生态教学、系统介绍。点击进入不同的功能操作。

商品类目13:生物反馈助力电刺激仪

- *1、重量：主机：220g±50g，从机：120g±50g。

- *2、主机尺寸：146×86×28mm，允差±10%；

- 从机尺寸：146×56×24mm，允差±10%。

- 3、电源：电池输出为直流8V±5%，可随身携带治疗，充电后循环使用。

- 4、工作模式：

- 4.1主机工作模式：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。

- 4.2从机工作模式：电刺激、触发电刺激、助力电刺激。

- *5、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量可选配（1-9999台）。

- 6、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练。

- 7、治疗时间：1min～60min，级差1min，允差±30s。

- 8、设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。

- 9、病人治疗方案存储：可存储管理60名病人方案。

- 10、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs，双向矩形波。

- 11、输出频率：2～100Hz。

- 12、最大输出电压：52Vp-p（负载500Ω时）。

- 13、输出强度：0～60mA，允差±l0%或±2mA，两者取较大值。

- 14、安全装置：电极脱落报警、低电量报警、操作锁定。

- 15、配置：主机1台  子机2台

- 数据线2条

商品类目14:脑电仿生低中频电治疗仪

1、额定输入功率：120VA。

2、使用电源：a.c.220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3、四路小脑顶核电刺激输出、四路肢体电刺激输出

4、小脑顶核电刺激性能

4.1模式1

a)输出频率：0.5Hz-159Hz可调，1-200级可调；步进为1；允差±10%或±1Hz两者取较大值；

b）脉冲宽度范围：0.56ms-1.6ms，允差±20%；

c) 输出周期范围：6.3ms～2s可调；1-200级可调；步进为1；允差±10%；

d) 输出脉冲强度：脉冲峰值强度不大于7.5V；分0～99级连续可调(负载电阻500Ω)。

4.2 模式2

a)输出频率：0.5Hz-159Hz可调，1-200级可调；步进为1；允差±10%或±1Hz两者取较大值；

b）脉冲宽度范围：0.68ms-1.1ms，允差±20%；见图1；

c) 输出周期范围：6.3ms～2s可调，1-200级可调；步进为1；允差±10%；

d) 输出脉冲强度：脉冲峰值强度不大于7.5V；分0～99级连续可调(负载电阻500Ω)。

4.3 模式3

a)输出频率：0.5Hz-80Hz可调，1-200级可调；步进为1；允差±10%或±1Hz两者取较大值；

b）脉冲宽度范围：0.56ms-1.7ms，允差±20%；见图1；

c) 输出周期范围：12.5ms～2s可调，1-200级可调；步进为1；允差±10%；

d) 输出脉冲强度：脉冲峰值强度不大于7.5V；分0～99级连续可调(负载电阻500Ω)。

4.4模式4

a)输出频率：0.5Hz-80Hz可调，1-200级可调；步进为1；允差±10%或±1Hz两者取较大值；

b）脉冲宽度范围：0.68ms-1.7ms，允差±20%；见图1；

c) 输出周期范围：12.5ms～2s可调，1-200级可调；步进为1；允差±10%；

d) 输出脉冲强度：脉冲峰值强度不大于7.5V；分0～99级连续可调(负载电阻500Ω)。

4.5输出电流：在500Ω的负载下，最大输出电流不大于15mA。

4.6直流分量：无直流分量输出。

5、中频电刺激

5.1工作频率范围：2kHz～10kHz，频率允差±10％。

5.2载波波形：双向方波。

5.3调制频率范围：0～150Hz ，频率允差±1Hz或±10%取大值。

5.4调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、等幅波、尖波。

5.5调制方式：连续、断续、变频、交替调制。

5.6 调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差：±5%。

5.7输出电流有效值：在500Ω的负载下，最大输出电流有效值为90mA，允差±10%，分0～99级连续可调。

5.8肢体电刺激治疗处方60个。

5.9输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

6、干扰电性能：

6.1工作频率：4KHz，允差±10%。

6.2调制频率：0.125Hz，允差±10%。

6.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。

6.4调幅度：0%、100%，允差±5%。

7、电极片尺寸

7.1硅胶电极

a)长方形电极片：长107mm，宽72mm，允差±5%；

b)长方形电极片：长85mm，宽55mm，允差±5%；

c)方形电极片：长40mm，宽40mm，允差±5%。

7.2自粘电极

a)方形电极片：长40mm，宽40mm，允差±5%。

b)圆形电极片：φ36mm，允差±5%。

品类目15：经颅磁刺激器

招标参数

1、额定输入功率：≤3500VA。

*2、设备可进行热插拔。

3、冷却方式：双液冷循环系统。

4、最大磁感应强度：≥6T。

5、最高输出频率：≥40Hz

6、脉冲宽度：340μs。

7、磁感应最大变化率：63～116kT/s。

8、脉冲上升时间：49μs～61μs。

9、磁刺激输出：含单次刺激、重复脉冲磁刺激和模式化（TBS）磁刺激。

10、温度监测：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示。

11、主机模块拥有液晶显示屏，可进行强度、频率等参数调节。

12、当冷却系统发生连通故障时，应有提示。

13、线圈应具独立的保护装置，冷却系统发生故障时，应具有提示或停止磁场输出功能。

*14、软件具有队列刺激，可进行多个方案组合治疗。

15、阈值类型：≥4种（绝对强度、活动运动阈值、静息运动阈值、外周运动阈值）

16、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。

17、刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，内置不少于59种专用治疗方案库供医生选择。

18、刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。

19、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。

*20、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。

21、检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。

22、治疗界面：实时采集运动诱发电位，并提供图像，以进行治疗过程中电生理安全监测。

23、具备触发输入输出通用接口，可兼容神经导航、肌电图、脑电图、机械臂等设备。

24、可选配多种线圈、MEP模块、经颅磁理疗床、经颅磁导航系统用六轴固定臂。

25、万向调节支臂：应具备3个活动关节实现360°全方位活动调节，一键锁紧功能。

品类目16：儿童综合OT训练桌（六边形）

宽(W)*深(D)*高(H)（mm）  ≥1100/550*600

材质：生态板

结构：六边形

板材优势：E0及环保生态板甲醛含量≤0.5mg/L，抗划耐刮，安全环保是环保性很高的板材，可以有效防止酸碱、油污等的侵蚀，表面平整度高，颜色亮丽，容易清洗维护。

优异的防水性抗污性，适用于各种环境，表面不容易被油渍等污染，适用院感要求。

采用pur封边，具有生态环保、优异的粘接强度、耐温性、耐化学腐蚀性和耐老化性特点

品类目17：儿童综合OT训练桌（八边形）

宽(W)*深(D)*高(H)（mm） ： ≥1000*400*600

材质：生态板

结构：蜂巢形

板材优势：E0及环保生态板甲醛含量≤0.5mg/L，抗划耐刮，安全环保是环保性很高的板材，可以有效防止酸碱、油污等的侵蚀，表面平整度高，颜色亮丽，容易清洗维护。

优异的防水性抗污性，适用于各种环境，表面不容易被油渍等污染，适用院感要求。

采用pur封边，具有生态环保、优异的粘接强度、耐温性、耐化学腐蚀性和耐老化性特点

品类目18：OT小组训练桌

桌子外形尺寸（长×宽×高）mm ≥ 1200×1200×350～450

用途：作业训练用桌

根据实际需要调节桌子的高度

可在桌面上做各种OT训练

品类目19：小鲸鱼诊疗凳

(W)*深(D)*高(H)（mm）≥380*400*650

材质：西皮

优势：1、防霉抗菌(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌)99%;铜绿

2、假单胞菌;肺炎克雷伯氏菌。

3、耐酒精4级;

4、抗紫外线680H;

5、防静电4*10^(8-10);

AZO小于等于20PPM;

6、防火阻燃BS5852;

7、耐磨100000次以上(马丁代尔)。

8、耐擦色牢度&耐光色牢度24级

9、采用优质高回弹高密度海绵，饱满有形，手感更好，坐感更舒适，长期使用不变形，使用寿命长，更显时尚美观; 内部框架采用紧实木材，木结少，牢固性强，木纹紧密，不易腐蚀，咬钉牢固，密度高的优质木材打造，高牢固不散架，耐压力强，不易变形，承重能力好。

品类目20：猫咪教具柜1

宽宽(W)*深(D)*高(H)（mm）≥1200*400*1500

材质:生态板

结构：板式结构，仿生设计，中间储物层板格

板材优势：E0及环保生态板甲醛含量≤0.5mg/L，抗划耐刮，安全环保是环保性很高的板材，可以有效防止酸碱、油污等的侵蚀，表面平整度高，颜色亮丽，容易清洗维护。

优异的防水性抗污性，适用于各种环境，表面不容易被油渍等污染，适用院感要求。

采用pur封边，具有生态环保、优异的粘接强度、耐温性、耐化学腐蚀性和耐老化性特点

品类目21：猫咪教具柜2

宽(W)*深(D)*高(H)（mm）≥900*400*1500

材质:生态板

结构：板式结构，仿生设计，中间储物层板格

板材优势：E0及环保生态板甲醛含量≤0.5mg/L，抗划耐刮，安全环保是环保性很高的板材，可以有效防止酸碱、油污等的侵蚀，表面平整度高，颜色亮丽，容易清洗维护。

优异的防水性抗污性，适用于各种环境，表面不容易被油渍等污染，适用院感要求。

采用pur封边，具有生态环保、优异的粘接强度、耐温性、耐化学腐蚀性和耐老化性特点

品类目22：绘本

规格≥26*20*0.9cm

材质：纸质，精装硬壳绘本

用途：培养儿童言语能力，沟通能力

品类目23：儿童书架

规格（cm）≥80*40*80

材质：樟子松木板

用途：绘本、儿童训练卡片放置柜

品类目24：彩色大画板

规格：550mm×530mm×(1010mm~1320mm），允差±5%

用途：发挥儿童的想象力，培养自己的动手和能力

品类目25：多功能认知组合

规格(cm)≥106×57×45

用途：提高认知能力，锻炼手的灵活性和记忆力

品类目26：训练套圈

产品外形尺寸≥260×150×150mm，允差±5%；

外包装尺寸≥300mm×180mm×180mm。

材质：由无毒塑料制成的彩色圆环和1个底面为弧形的带音乐底座组成

用途：手眼协调及感知、认知功能训练

品类目27：彩虹塔

产品外形尺寸(长×宽×高)≥95mm×95mm×160mm，允差±10mm；

外包装尺寸(长×宽×高)≥200mm×150mm×120mm。

质量：0.5kg

材质：木制

由优质荷木制成的6个彩色圆环，1个空心半圆和1个底面为弧形的底座组成

用途：适用于3岁以上患者对颜色的分类、对圆环大小顺序的排列与认知，及锻炼手、眼、脑协调力，脑部支配力与动手能力

品类目28：不倒翁彩虹塔

规格（cm）≥10.2*20.5

质量≥0.4 Kg

材质：木制

用途：手眼协调及感知、认知功能训练

品类目29：儿童作业工作台

产品外形尺寸≥195mm×85mm×100mm

外包装尺寸≥320mm×118mm×395mm。

由荷木制成的1个小工作台和若干个生活常用的木制工具如螺钉，锤子等组成

用途：通过各种模拟工作改善手指功能，提高手的协调性、灵活性

品类目30：串彩链

产品外形尺寸≥140mm×125mm×85mm，允差±5%

外包装尺寸≥320mm×200mm×210mm。

由优质椴木制成的各种形状如椭圆、半圆、圆形和带水果图案的木块57个，和黄、红2根穿绳组成。

适用于3岁以上患者对形状、颜色的分类与认知，及锻炼手、眼、脑协调力，观察力与思考力

品类目31：儿童套彩盘

外形尺寸（长×宽×高）≥150 mm ×150 mm ×125mm，允差±5%

质量：3.3kg

材质：木制

用途：训练脑瘫患儿或发育迟缓儿、儿童认知能力，提高儿童对色彩形状的认知能力，提高手的协调性、灵活性

品类目32：认知拼装图片

规格≥30*22.5*1（CM）四图拼板，木质外包装形尺寸(长×宽×高)≥260mm×223mm×38mm

认知拼装图片是一款木制的彩色拼图，通过拼图，让患者动手拼装锻炼患者的动手能力与手眼协调能力，训练患者的逻辑和思维能力

品类目33：字母认知拼板

产品外形尺寸(长×宽×高)≥300mm×225mm×16mm，允差±5mm

外包装尺寸(长×宽×高)≥310mm×240mm×32mm

材质：木制

由椴木制成的彩色26字母插板。适用于3岁以上患者对26字母的认识，对颜色，形状的感知，培养锻炼观察力，手、眼、脑协调力

品类目34：几何拼装图片

外形尺寸(长×宽×高)≥200mm×200mm×20mm，允差±5%

质量：0.3kg

材质：木制椴木合板制成的几何图形插板。适用于3岁以上患者对图形的认知，锻炼手、眼、脑协调力把插块插入相对应的凹槽内，提高脑部支配力与动手能力

品类目35：数字认知拼版

规格（mm）≥440*150*90，允差±5mm

质量≥1.2kg

材质：木制

用途：感知/认知功能训练，并能开发儿童智力，具有较强的趣味性

品类目36：形状轮

产品外形尺寸（直径×长）≥120mm×110mm，允差±10%

外包装尺寸(长×宽×高)≥150mm×150mm×120mm

由1个扇形柱，1个梯形柱，1个椭圆形柱，1个长方体，1个正方体，1个圆柱，1个三棱柱，1个菱形柱和1个形状盒组成

适用于2岁以上患者对形状分类与认知，锻炼其手、眼、脑协调力，观察力与思考力

品类目37：认知拼装积木

规格：124粒彩色积木

用途：感知/认知功能训练

品类目38：儿童拼图积木

外包装尺寸(长×宽×高)≥220mm×182mm×70mm

是一款优质木材制成的拼装类积木，它让患者对不同颜色与形状有正确认知，培养患者对新鲜事物的敏感性。

适用于3岁以上患者对形状分类与认知，发挥想象力，锻炼其手、眼、脑协调力，观察力与思考力

品类目39：智力开发组件

外包装尺寸(长×宽×高)≥297mm×100mm×297mm

是一款木制推车状散装积木，它让患者对不同颜色与形状有正确认知，培养患者观察力，手、眼、脑协调力，锻炼其记忆力。

适用于3岁以上患者

品类目40：捶球训练器

产品外形尺寸：263mm×110mm×120mm允差±10%

外包装尺寸≥214mm×92mm×110mm

由优质荷木制成的4个彩色圆球，1个木槌和1个类似屋顶倾斜的锤球台组成。

适用于3岁以上患者对颜色的分类、配对与认知，及锻炼手、眼、脑协调力，脑部支配力与动手能力

品类目41：儿童认知训练组件

规格(cm)≥50×37×36

形状模块：

三角体  2件

椭圆体  2件

大正方体  2件

小正方体  2件

凹形体 2件

小圆形体2件

大圆形体2件

材料：木制品

适用于2～5岁儿童认知功能训练

品类目42：磁性钮

外形尺寸（长×宽×高）≥410mm×300mm×20mm ，允差±5mm

该产品适用于上肢肌力低下的患儿进行手指抓握训练

品类目43：儿童图形认知组件

外形尺寸(长×宽×高)：160mm×90mm×40mm，允差±5mm

材质：木质

由画有水果图形的木制卡片组成

适用于3岁以上患者对形状的认知，锻炼其手、眼、脑协调力，学习力，观察力与记忆力

品类目44：螺母组合

由木制螺母、木板制成。

规格(cm)≥30.5×23×4.8

材质：木质

适用于3岁以上患者锻炼手部抓、握、拧、拼接能力

品类目45：橡皮泥

产品外形尺寸≥110mm×80mm×120mm；

用途：训练手腕协调能力和辨别能力

品类目46：感觉统合训练套装

秋千架

功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。

参数：

1、钢架：优质碳钢及环保油漆组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。

2、护套：环保EVA加PVC涂层布，用于保护儿童活动。

3、承重量300公斤

尺寸≥2600*1600*2400mm

南瓜秋千

功能：

同心轴旋转秋千，着重四肢同时配合的姿势控制。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。旋转和摇摆可对前庭系统产生丰富的刺激，保持姿势也可强化肌肉和关节的固有感觉，对本体感的形成帮助很大。

参数：

软棉秋千主体及2kn安全扣1个。优质环保填充材料、优质阻燃材料、优质帆布构成。

尺寸≥550*H1500mm

矩形平板秋千

功能：

前后摇摆秋千，儿童可在秋千上变化多种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立，帮助很大。

参数：

优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。

软垫秋千主体，升降绳子2根+升降扣2个+安全扣4个，活动触觉垫，活动围栏及软垫扶手。承重量50公斤。

尺寸≥1100*610*1400mm

方形木马

功能：

俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉 ，前后摇动可以练习抗重力感，有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏，对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。

参数：

优质钢材、木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。2kn安全扣1个。承重量150公斤；

尺寸≥1200*1500*200mm

西瓜摇摇船

功能：

卡通造型，色彩鲜艳，生动有趣，训练儿童对事物的认知能力，提供前庭觉刺激，锻炼儿童手臂抓握能力，改善身体的平衡及运动能力。

参数：

优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，西瓜造型，外观亮丽

尺寸≥1000*300*500mm

大象滑梯

功能：

下滑的动作可以协助大脑统合固有感觉输入，并协助身体姿势的稳定，以及全身肌肉同时收缩时，维持高度的平衡感。也可以以俯卧的方式，从高处滑下，对前庭体系的刺激颇为强烈，可以促进抗重力反应的练习，对头、颈肌的同时收缩，以及身体保护伸展反应行为的成熟帮助很大。

参数：

①扶手：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，UV卡通图案。

②楼梯：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布。

③斜坡：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布。

尺寸≥1900*1000*910mm

平衡软件

功能：

以狭长的路径让儿童通过以协助身体平衡能力的建立

参数：

优质木材、环保填充材料、阻燃皮革构成。

尺寸≥1200*300*250mm*2pcs

圆桶

功能：

可分开使用，滚筒感觉刺激丰富多样：前庭觉、触觉、身体颈肌张力反应，对前庭刺激的苏醒及本体感的建立，较有帮助。在滚动中练习手、肘、肩、膝等关节的固有感觉输入，头部的转动对眼肌的成熟也有帮助。内置圆柱软件可以进行触觉压力训练，缓解脑瘫患儿的肌张力，有利于加强本体固有感觉。

参数：

优质木材、环保填充材料，优质阻燃、阻燃环保无毒皮革构成。

尺寸≥920mm*直径700mm

河马软件

功能：

卡通造型，色彩鲜艳，生动有趣，训练儿童对事物的认知能力。

参数：优质发泡材料造型，外包PVC涂层布，外观亮丽，似河马状。

尺寸≥800*300*470mm

数字毛毛虫组合

功能：形象生动的毛毛虫增强儿童对新鲜事物的认知能力，毛毛虫身体各部分刻有不同的数字，且身体各部位可拆卸，让儿童在了解事物的过程中轻松学习

参数：优质环保填充材料及优质阻燃、防水pvc涂层布构成。毛毛虫身体各部位可拆卸

尺寸≥200*200*200mm*6PCS

情景魔术背板

功能：

各种不同主题的情景小豆袋以及魔术背板激发智障及自闭症等儿童潜在认知能力，促进视觉和触觉统合能力。

参数：

特色魔术布，彩虹、白云及鲜花等情景图案，配合小豆袋使用。

尺寸≥定制（常用尺寸长1200*高800*厚18mm）

巴氏球≥75cm

功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。规格：直径75cm。

巴氏球≥65cm

功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。规格：直径65cm。

羊角球

功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展，增进动作控制能力，促进腿部肌肉的发展。

规格≥直径55cm。

豆袋

功能：软而不塌的造型给予舒适的坐姿体验， 放松神经、舒缓情绪。

参数：表面优质帆布+沙发布，不同颜色和材质拼接而成；内部采用白色绸布，填充发泡颗粒。质轻、柔软、舒适。

尺寸≥800

海绵保护垫

功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。

参数：

外套为可更换棉布制作，内套绸布，埴充物料为海棉小方块。

尺寸≥1400*1400*200mm

下肢协调音律训练器

1、外形尺寸：长：2100mm，宽：500mm，高：115mm，允差±50mm。

2、训练面板尺寸：长：1600mm，宽：350mm，允差±50mm。

3、踏板感应方式：触摸感应；

4、手机或者平板操作，控制模式切换、音量加减；

5、配备遥控器，开启蓝牙模式、内存卡音乐播放、调节振动强弱、音量加减。

6、使用模式

6.1 演奏模式:

(1)播放设备内置的5首乐曲，播放到某个音阶时，对应的灯会亮起，直到切换到下一个音阶。

(2)循环方式三种可选：单曲、顺序、随机。

(3)乐曲的播放速度可调:范围是0.5～2倍速。

6.2 教学模式:

(1)设备播放音乐，音阶对应的灯光会亮起，踩中灯光对应的按键，音阶会响起，灯光熄灭，然后切换到下一个音阶。

（2）一首乐曲结束，会有完成提示音。可以切换到另外一首乐曲，或继续学习本首乐曲。

（3）乐曲的播放速度可调范围是0.5～2倍速。

6.3 自由模式:

（1）自由模式下，所有灯光会亮起，踩中某个按键，灯光熄灭，对应的音阶响起。脚抬起之后灯光重新亮起。

（2）音调有5个档位可调：低音、中低音、中音、中高音、高音。

（3）灯光的颜色可随音调和音阶的变化而变化。

6.4 声光互动模式:

（1）设备播放音乐时灯光会随着音乐跳动，反映出音乐的节奏；并且，设备内置的音乐振子也会随着音律振动。

7、配备音律振动系统，振动强弱可以调节；

8、脚踏部分配备PVC软垫；

9、喇叭数量：1只；

10、额定电源≥a.c.220VA   频率≥50HZ  额定输入功率≥100VA

11、整机结构方式：一体机形式。

攀爬组合A、攀爬组合C

功能：

两款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件，配合背面魔术秥贴游戏板，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 攀爬过程中，手脚并用，训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力，发挥身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。

参数：

①绳梯：优质木材，精工打磨，搭配高强度尼龙绳。可自由组合

②棍梯：优质木材，精工打磨。可自由组合

尺寸≥1400*2400*129mm

吊桥

功能：

吊桥中不同颜色的连接可训练儿童颜色的认知能力，同时晃动的平衡木让儿童通过以协助身体平衡能力的建立。

参数：

①桥架：优质钢材框架及优质阻燃、防撞、防水软体结构。

②斜坡：优质木材框架，优质阻燃、防撞、防水软体结构。

③楼梯：优质木材框架，优质阻燃、防撞、防水软体结构。

尺寸≥2880*840*1550mm

小可爱鱼软件

功能：形象的小鱼促进儿童对动物的认知能力，提高判断力

参数：

优质发泡材料造型，外包防水pvc涂层布，外观亮丽。

尺寸≥660*310*130mm

纯色墙垫

功能：保护与整体环境装饰作用。

参数：外层阻燃皮革、内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，高级木板组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。墙垫高度≥1.2米。

地垫蓝

功能：保护与整体环境装饰作用。

参数：外层防水、阻燃皮革，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。

造型吊顶

提供配套石膏板造型吊顶

卡通墙体彩绘

功能：增强房间的整体氛围，鲜明的色彩与训练器材搭配，是整个训练室的完美结合

参数：各类情景画面，无毒环保颜料、乳胶漆

第六章  投标文件格式

- XXXXX项目

- 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：                             （加盖公章）

投标人地址：

投标人授权代表：                电话：

年   月   日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

三、投标保证金

四、联合体协议书

五、开标一览表及投标报价明细表

六、投标投标人基本情况表

七、资格审查资料

八、类似项目业绩表

九、技术/商务响应与偏离表

十、投标人自行编写的技术文件

十一、投标人自行编写的服务文件

十二、投标人认为需要提供的其他资料

- 一、投 标 函

致              （招标人名称）：

根据贵方的                 项目名称（项目编号：       ），签字代表         （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址），宣布同意如下条款：

- 按《投标人须知前附表》规定的份数提交投标文件。

二、确认下述条款：

1.提交的投标保证金金额为 / （元），既 / （大写）。

2.我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我们已详细阅读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我们同意按招标文件中的规定，此项投标自开标之日起有效期为90天。

5.如果在上述投标文件有效期内，我们撤回投标，我们同意招标人和采购代理机构没收我们的投标保证金。

6.我们同意提供招标人和采购代理机构要求的与本次投标有关的一切资料。

7.我们完全理解并尊重招标人和采购代理机构不一定要接受最低价投标和拒绝所有投标的权利。

三、需要说明的事项：

（如有，由投标人自行叙述）

- 与本次投标有关的正式通讯地址为：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

联 系 人：

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：        年    月    日

- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

注  册  号：

注 册 地址：

成 立 时间：    年    月    日

经 营 期限：

经营范围：   主营：             ；兼营：

姓名：       性别：         年龄：      系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：        年    月    日

注：由代理人签署投标文件的无需提供此文件。

- 法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（代理人姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）投标文件及报价；（2）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

代理人情况

姓名：        性别：        年龄：        职务：

身份证号码：

电   话：

附：代理人身份证复印件（正反面）。

法定代表人身份证复印件（正反面）。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字或盖章：

日期：      年   月   日

注：此授权书在投标文件正本中应附入原件。

- 三、投标保证金

投标保证金收据或汇款凭证复印件

说明：投标保证金提交方式为银行电汇或其他方式缴纳，电汇须从投标人基本帐户转出，投标保证金必须在投标截止时间前到指定的帐户，并在汇款单上注明所投项目名称。未领取招标文件、缴纳保证金的投标人不得参与投标，投标保证金以其他方式递交未按规定时间到账的，由投标人自行承担。招标文件未规定提交投标保证金的，此页填“无”。

- 四、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加                     （项目名称）监理招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.          （某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应 附授权委托书。

联合体牵头人名称：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （电子签名）

联合体成员名称：                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （电子签名）

年    月   日

附联合体成员单位（非牵头人）的营业执照。

- 五、开标一览表及投标报价明细表

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标总报价（元） | 合同履约期限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：报价包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：        年    月    日

投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 产品制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2、本表中的合计金额应与开标一览表中的投标总报价相同。

2、报价项目填报不下的，可自行扩展。

年   月   日

中小企业声明函（货物）（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标人：                 （公章）

年   月   日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：1.“标的名称”须填写投标产品的名称；2.“所属行业”须按照投标须知前附表中明确的本采购项目中小企业划分标准所属行业填写；3.“制造商”须填写投标产品的制造商名称；4.投标人应按采购需求中所列产品填写全部产品的制造商信息；5.投标人应按照产品制造商的从业人员、营业收入及资产总额等数据对照投标须知前附表中的中小企业划型标准准确填写产品制造商的所属类别；6.未按规定准确填写对投标人产生的不利后果由投标人自行承担。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 六、投标投标人基本情况表

盖投标人单位公章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供营业执照（未三证合一的提供税务登记证、组织机构代码证）等资格证明材料。

- 七、资格审查资料

- （一）满足《政府采购法》第二十二条规定的证明材料

- 1、营业执照

- 提供：法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证明复印件，以证明供应商具有独立承担民事责任的能力。

- 2、近年财务状况报告

- 提供：近年财务状况报告，以证明供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，自然人应附本人的银行资信证明，具体年份要求见供应商须知和评标方法及标准。供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表并附相应证明文件。

- 3、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

- 日期：        年    月    日

- 附：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，以证明供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（内容和格式自拟）。

- 4、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件

- 提供：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，以证明供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。具体时间要求见供应商须知和评标方法及标准。

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 声  明

- 我们，        （供应商名称）己认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及       （招标项目名称）（项目编号：                ）的竞争性磋商文件相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按竞争性磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

- 我方在此郑重声明，我方在参加本政府采购项目投标近3年内：

- 1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

- 2、我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、者吊销许可证或者执照、200万元以上罚款的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

- 日期：        年    月    日

- 注：1、近3年：成立3年以上的，为投标截止时间前3年内；成立不足3年的，为实际时间。

- 2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。有前述情形的，供应商应附相应的证明材料。

- 6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 内容和格式自拟

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件

无

- （三）满足特定资格要求的证明文件

提供：投标人满足本项目特定资格要求的证明文件。

- 八、类似项目业绩表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 交付时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．投标人应结合评标办法提供，每个合同须单独附表，并附相关证明材料（合同关键页），否则专家在评审时将不予认可；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：        年    月    日

- 九、技术/商务响应与偏离表

商务偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：        年    月    日

注：投标人要将投标文件和招标文件在商务部分的差异之处汇集成表。

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 内容 | 条目 | 内容 |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：        年    月    日

注：投标人要将投标文件和招标文件在技术部分的差异之处汇集成表。

- 十、投标人自行编写的技术文件

格式自拟

- 十一、投标人自行编写的服务文件

格式自拟

- 十二、投标人认为需要提供的其他资料

格式自拟