新疆师范大学实验室设备采购项目

采购文件

项目编号：ZZCD-2025-0708

采 购 人：新疆师范大学

采购代理机构：新疆致臻诚达工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

目    录

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第一章  供应商须知

第二章  采购文件的编写

第三章  投标文件的编写

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评标

第七章  授予合同

第八章  其他

第九章  质疑的提出及处理

第三部分  采购内容及要求

第四部分  合同主要条款和格式合同（样本）

第五部分  附件

投标文件编制顺序

其他有关附件格式范本

第一部分 招标公告

新疆师范大学实验室设备采购项目

招标公告

项目概况

新疆师范大学实验室设备采购项目的潜在供应商应在登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2025年07月29日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZCD-2025-0708

项目名称：新疆师范大学实验室设备采购项目

预算金额: 693013.00元

最高限价：689000.00元

采购方式：公开招标

采购需求：购置一批实验室仪器（具体数量、技术参数详见采购文件）

合同履行期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件

3.本项目的特定资格要求：

（1）近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2025年07月09日至2025年07月16日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月29日上午11 :00分（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年07月29日上午11 :00分（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

6、本公告在新疆政府采购网发布。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： 新疆师范大学

联系方式：0991-7654181

2.采购代理机构信息

名 称：新疆致臻诚达工程项目管理有限公司

联系方式：13199896880

3.项目联系方式

项目联系人：赵工

电 话：13199896880

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 对应条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：新疆师范大学实验室设备采购项目 |
| 1.2 | 采购方式：公开招标 |
| 1.3 | 采购内容：购置一批实验室仪器（具体数量、技术参数详见采购文件第三部分） |
| 1.4 | 资金来源：财政预算 |
|  | 本项目预算金额：693013.00元最高限价：689000.00元 |
|  | 报价说明：供应商不得超过此最高限价，否则按无效标处理。 |
| 1.5 | 服务地点：甲方指定地点 |
| 1.6 | 供货期：签订合同后，30日历日内供货安装调试完毕并验收合格； |
| 2.1 | 采购人：新疆师范大学 |
| 2.2 | 采购代理机构：新疆致臻诚达工程项目管理有限公司 |
| 2.3 | 供应商资格条件和能力： （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件 （3）本项目的特定资格要求： （1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及被列入税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次采购活动。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。 资格后审（不提供视为无效投标文件）： （1）、法定代表人或委托代理人应提供本人身份证，法定代表人应还提供《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还提供《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》； （2）、营业执照副本加盖公章； （3）、提交投标保证金缴纳证明材料； 备注：采购文件涉及要求的审查资料，请供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于不提供或提供不真实或虚假资料者按无效标处理。关于资格审查：（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |
| 5.1 | 是否允许联合体投标：不允许联合体 |
| 8.1 | 政府采购政策支持，所属行业（工业） - 本项目专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2020〕46号。 - 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 - 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品：投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 14 | 供应商应按照相应的采购内容分别制作投标文件 1、加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传。 |
| 17 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90 日历日 |
| 18.1 | - 投标保证金的金额：13000元 - 投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。 - 收款单位：新疆致臻诚达工程项目管理有限公司 - 开户银行：新疆天山农村商业银行苏州东路支行 - 账号：802080312010111124029 - 行号：402881000822 - 请各供应商将投标保证金于2025年07月29日11:00时（北京时间）前汇入； - 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前，从供应商基本账户以银行电汇、网银的形式汇至或递交至采购代理机构账户，各供应商缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”（备注：不接受投标保函）若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 - 退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件、开户许可证复印件，找采购文件文件中的项目负责人签字办理。 |
| 21.1 | 投标截止时间：2025年07月29日上午11:00分(北京时间) 开标时间：2025年07月29日上午11:00分(北京时间) 开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 26.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 34.1 | 是否提交履约保证金：是 履约保证金金额：合同总金额的10% （1）供应商按照规定的形式、金额、和时间向采购人缴纳履约保证金； （2）经采购人同意后成交供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式； （3）如果成交供应商没有按照上述条款规定缴纳履约保证金，将视为放弃成交资格，成交供应商的磋商保证金将被没收。在此情况下，采购人可以确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动； 履约保证金形式：需提供甲方可接受的银行保函、电子保函（政府采购履约保函）等非现金形式提交。 合同期内，中标单位正常履行合同，待合同期满，按正常校财务程序审批予以无息退还履约保证金；乙方不按甲方采购订单中品项、规格、数量等要求执行供货，并且超过1小时不予以解决问题的，每次按相应货款金额予以处罚，甲方按照财务制度从乙方履约保证金中扣除。合同期内累计三次或是履约保证金扣完合同自动终止。 - 提交履约保证金的时间：收到中标通知书后15日历日内 |
| 34.2 | - 付款方式： - 验收合格后一次性支付。 |
| 38 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 信用查询时间:2025年07月29日上午11:00分（北京时间）前一天 |
| 2 | 低于成本不正当竞争预防措施： 在评标过程中，供应商报价低于其他有效供应商报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者委托代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 特别说明： ★（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、服务期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。 ★（3）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 - 各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 - 采购文件中除（技术参数外）部分加标“★”“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。 （6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。 （7）采购文件前后如出现不一致情况，以前附表为准。 |
| 4 | 1、采购代理费根据国家发展改革委办公厅印发的根据计价格[2002]1980号文和《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2005]857号)的规定中标服务费由中标人支付。 2、供应商存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按采购文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （三）不具备采购文件中规定的资格要求的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 3、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的投标文件相互混淆； （六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （一）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （二）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交后不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）采购文件规定的其他情形。 |
| 5 | 解密时长：30分钟（过时未进行解密的投标文件，开标现场不进行解密时间延长。） 开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 （友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密） |
| 6 | 1、在采购文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）窗口下载所投项目的采购文件。 2、供应商需在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标文件制作完成后在投标截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。 3、采购文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应采购文件，其投标将被拒绝。 特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的响应材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。 |
| 7 | 1、各供应商必须针对项目制作投标文件并报价，投标文件均必须满足采购文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。 4、供应商需在投标文件递交截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。 |
| 8 | 1、无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，将视同其未提供。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。） |

- 第一章  供应商须知正文

- 项目概况

- 1.1项目名称：详见供应商须知前附表；

- 1.2招标方式：详见供应商须知前附表；

1.3采购内容：详见供应商须知前附表；

1.4资金来源：详见供应商须知前附表；

1.5项目地点：详见供应商须知前附表；

1.6供货期（服务期）：详见供应商须知前附表；

2.定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.8偏离

2.8.1本条所称偏离为投标文件对采购文件的偏离，即不满足、或不响应采购文件的要求。偏离分为对采购文件的实质性要求条款偏离和对采购文件的一般商务和技术条款偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定和采购需求外。采购文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.9特别说明

2.9.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.9.2供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件的要求编制、提交投标文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.9.3采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3.供应商资格

3.1供应商资格：详见供应商须知前附表。

3.2供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.联合体形式

5.1除供应商须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

5.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除供应商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

6．现场勘察

6.1供应商应按供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.采购进口产品

7.1除供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

8.政府采购政策的支持

8.1落实的政策如下：

（1）按照《财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。若本次采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投标产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料，未提供或提供不全的将视投标文件未作实质性响应。

（2）按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

8.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（财库［2019］9号）。

8.3供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第8.1-8.2款规定的，应当提供相关的证明材料。

- 第二章  采购文件的编写

9.采购文件的构成

9.1 采购文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购内容及要求

第四部分 合同主要条款和格式合同（样本）

第五部分 附件

9.2采购文件以中文书写。

9.3供应商被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

9.4供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺应在领到采购文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商编制的投标文件，没有按照采购文件要求提交全部资料或者没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.采购文件的澄清、标前会议

10.1供应商对采购文件如有疑点，可在投标截止期15日前按采购文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

11.采购文件的修改或补充

11.1在投标截止期5日前的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的供应商。

11.3采购文件的修改书和补充文件将构成采购文件的一部分，并且比采购文件对供应商具有优先的约束力。

- 第三章  投标文件的编写

12.要求

12.1供应商应详细阅读采购文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按采购文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

13.投标文件语言和度量单位

13.1投标文件及供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

13.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

14.投标文件的组成

14.1投标文件包括（但不仅限于）下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（3）开标一览表

（4）投标保证金

（5）投标供应商资格证明文件，包括：

①关于资格的声明函

②供应商基本情况表（附资格审查资料）

③中小微企业证明文件等（如有）

④信用查询记录（打印网页查询结果）

⑤近三年内已完成的类似项目业绩

（6）项目实施方案

（7）质量管理及保证措施

（8）培训方案

（9）应急服务方案

（10）售后服务方案

（11）供应商反商业贿赂承诺书

（12）其他资料

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

14.2所有资格证明文件均须为加盖供应商公章的复印件或扫描件。供应商应该提供真实有效的资料，如业绩、资质证书等，如提供虚假材料，后果自负。

14.3所有资格证明文件必须满足采购文件的要求，否则将导致投标被否决。

14.4供应商可按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

15.符合采购文件规定的证明文件

15.1供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。

15.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

15.3供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

15.4供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合采购文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

15.5提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

15.6对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应采购文件的要求，如有偏离，须填报偏离表。

15.7供应商应当提交符合采购文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件的要求详见供应商须知前附表。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由供应商自行承担。

16.投标报价

16.1供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

16.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

16.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次采购项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果供应商的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝。

16.4投标报价货币单位：人民币。

17.投标有效期

17.1投标有效期详见供应商须知前附表，如不满足其投标将被否决。

17.2特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

18．投标保证金

18.1投标保证金的缴纳详见供应商须知前附表。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

18.2不予退还保证金的情形，详见供应商须知前附表。

19.投标文件的签署及规定

19.1投标文件应格式工整，间距合理。须每页加盖公章。

19.2供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署。

19.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.4所有已进入评审程序的投标文件，采购人及采购代理机构有权不予退回供应商递交的投标文件。

- 第四章  投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

20.1投标文件的密封：详见供应商须知前附表。

20.2供应商应当按照要求制作投标文件，并在投标截止时间前提交到开标地点，否则采购人将拒收。

21.投标文件递交截止时间

21.1投标文件的递交截止时间为招标公告所规定的时间。

22.投标文件的修改和撤回

22.1供应商在采购文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

22.2供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

- 22.3供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

- 第五章  开 标

23．开标

23.1本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行公开开标，将邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

23.2开标由采购人或采购代理机构主持，邀请供应商参加，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3开标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序进行。

23.4开标须查验的证件详见供应商须知前附表。

23.5投标文件拆分后，宣读供应商的名称和采购文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

23.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 第六章  评 标

24.评标委员会

24.1采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

24.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

24.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6评标专家应符合下列条件：

24.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

24.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

24.6.3熟悉政府采购相关政策法规；

24.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

24.6.5身体健康，能够承担评审工作；

24.6.6申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.7评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求供应商对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(2)接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本采购文件第27.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25.评审过程的保密性

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

25.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评标委员会成员及参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格。

25.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、以及不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

- 评审依据及评标办法

- 本项目采取采用公开招标方式采购，计算投标报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

- 26.1评审的依据为采购文件及各供应商的投标文件。

26.2评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 26.3评审程序：

成立评标委员会→初步评审（符合性审查）→详细评审（商务、技术部分评审，报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告

通过初步评审的投标文件，方可进入下一环节的评审。

27.初步评审

27.1评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

按上述规定，经供应商确认后，对供应商起约束作用。如果供应商不确认的，则其投标无效。

27.2采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

27.3在评审过程中，评标委员会发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标将被否决。

27.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的投标文件相互混淆；

(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.5供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

(3)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

27.6评标委员会应当审查每一投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

27.7供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

27.8评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

初步评审的标准详见附表1。

28.投标文件计算错误的修正

28.1投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

a.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

28.2修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

28.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经供应商确认后，对供应商起约束作用。如果供应商不确认的，则其投标无效。

29.详细评审

29.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据采购文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

29.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

29.3评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，采购人应当提前3天通知所有供应商延长投标有效期。同意延长投标有效期的供应商应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

29.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与供应商所提供货物的内容、质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1）商务技术部分70分；

（2）投标报价部分30分。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

29.5报价

29.5.1通过符合性审查的供应商将进入商务报价评审。

报价得分计算说明：

报价得分计算说明：

本次评标采用综合评分法；价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

本项目的价格权重为30%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注:小型、微型企业提供中型（或大型）企业制造的货物的，视同为中型（或大型）企业，不享受本项优惠。

29.5.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.6综合得分

综合得分=商务技术部分得分+投标报价部分得分。

详细评审的标准详见附表2。

附表1：初步评审-符合性审查表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡采购文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； |  |  |
| 2 | 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊或无法辨认的情形； |  |  |
| 3 | 供应商按照采购文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金； |  |  |
| 4 | 一份投标文件应只有一个投标报价，在采购文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； |  |  |
| 5 | 投标供应商的投标报价未超出最高投标限价； |  |  |
| 6 | 供应商未提出不同的验收、计量、支付办法； |  |  |
| 7 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件； |  |  |
| 8 | 无法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结论 |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

附表2：详细评审

| 评审因素 | 权值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 投标报价： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 备注：各投标单位投标报价不得超过预算价格，否则按无效标处理。 |
| 技术、商务部分70分 | 技术指标 （30分） | 所投产品参数技术要求中所有条款逐条响应（附详细的响应技术方案及证明材料）完全符合采购文件要求的得30分；技术参数（指标要求）负偏离在30项以内(含30项)，每出现一条负偏离扣1分，扣完为止。 注：1、投标人提供的产品技术参数不满足采购文件要求的，不得照抄采购文件参数，照抄按无效标处理。投标人中标后，采购人有权查验其响应文件真实性，如虚假响应，采购人有权终止采购，亦有权将其纳入采购黑名单。 2、技术参数条款计数：“第五章采购需求第一条技术要求规格参数、”中的表格内序号1,2,3…、（1）（2）（3）…和表格内序号单条未标序号参数为有效条款。 3、负偏离：①所提供技术参数（指标要求）低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内采购需求偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中采购需求偏离表、产品技术规格书和产品检测报告、产品功能截图、产品说明内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 |
|  | 项目实施方案 （4分） | 所投产品详细的产品、运送、安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况、重点，难点及展示亮点进行准确挖掘。（包括但不限于：①供货流程安排②供货时间安排③供货渠道、退换货方案④验收方案。）项目方案制定是否规范、可操作性强、关键步骤，是否任务清楚、计划明确。根据所提供内容进行评分，提供上述一项内容得1分，提供的内容有一处存在缺陷的扣0.5分(缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。)，扣完为止。 |
|  | 质量管理及保证措施（4分） | 对质量管理及保证措施（包含：质量保证体系、质量保证控制措施方案）进行评价，措施方案针对本项目采购需求。根据方案的内容进行评分。提供一项内容得2分，提供的内容存在有一处缺陷的扣1分，未提供不得分。（内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | 培训方案（6分） | 根据培训方案包括：①培训方案；②培训计划；③培训目标方面。 提供上述一项内容的得2分;提供的内容存在有一处缺陷的扣1分。未提供不得分。(内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。) |
|  | 应急服务方案（6分） | 提供针对本项目的应急服务方案，包括：①故障处理②应急程序③安全保障。根据方案内容进行评分，提供上述一项内容得2分，提供的内容存在有一处缺陷的扣1分，未提供不得分。（内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | 售后服务方案 （15分） | 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审。售后服务方案内容充分，详细具体，内容包括：1、售后服务方案及承诺；2、响应及处理完毕时间；3、售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）；4、售后应急预案（包括人员安排、车辆安排等）；5、售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录）。提供上述一项内容得3分，提供的内容存在有一处缺陷的扣1.5分，未提供不得分。(内容存在缺陷是指：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。) |
|  | 业绩（5分） | 供应商提供2022年至今类似项目业绩证明（提供中标通知书或合同）：提供1份得1分。业绩累计加分不超过5分。 |

30．定标原则

30.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照供应商综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

30.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30.3采购人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金（如有）的，其他不符合中标条件的、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人重新采购。

- 第七章  授予合同

31.合同授予标准

31.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的供应商。

31.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3如果确定该供应商不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

32.接受和拒绝任何投标的权力

32.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

33.中标通知书

33.1中标结果经公示后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

34.履约担保

34.1履约保证金：详见供应商须知前附表。

34.2履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

★34.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。供应商须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

★35．签订合同

35.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照采购文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。

35.2采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权将标授予下一个候选中标人或重新招标。

35.4不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合采购文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

- 第八章  其 他

36.重新招标和不再招标

36.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的供应商少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，采购人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

36.2二次招标和不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或经评审无合格供应商，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

37.需要补充的其他内容

37.1需要补充的其他内容详见供应商须知前附表。

- 第九章  质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

38.质疑的提出

38.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

38.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

38.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

38.6质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

38.7证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

38.8对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

39.受理和处理

39.1《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。

39.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

39.3质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

39.4对于不符合上述38项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。

39.5在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

39.6招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

39.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

40.质疑无效的处理

40.1质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

40.2对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

40.3质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

40.4对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

40.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。

41.其他

41.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

41.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

质疑函制作说明:

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（盖章）：公章：

日期：

- 采购需求

供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材质和设备的参照品牌牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。“技术参数中如出现品牌，型号等指向性内容，仅作为参考”。供应商在投标中可以选用替代品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或高于技术规格的要求的工艺、材质、参数灯。采购人，采购代理机构承诺不以上述参考品牌、牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

采购标的清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注（可选） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋片式真空泵 | 1 |  |
| 2 | 加热磁力搅拌器 | 5 |  |
| 3 | 数字贝克曼温度计 | 3 |  |
| 4 | 显微熔点测定仪 | 4 |  |
| 5 | 自动旋光仪 | 4 |  |
| 6 | 可见分光光度计 | 5 |  |
| 7 | 数显台式PH计酸度计 | 6 |  |
| 8 | 万分之一电子天平 | 2 |  |
| 9 | 电热板 | 2 |  |
| 10 | 沙浴锅 | 2 |  |
| 11 | 古埃磁天平 | 2 |  |
| 12 | 饱和蒸气压实验装置 | 3 |  |
| 13 | 数字电位差综合测试仪 | 3 |  |
| 14 | 电子倍增器-1 | 1 |  |
| 15 | 电子倍增器-2 | 1 |  |
| 16 | 便携式、可充电大气颗粒物采样器 | 2 |  |
| 17 | 真空泵 | 2 |  |
| 18 | 冰箱 | 2 |  |
| 19 | 高速冷冻离心机 | 2 |  |
| 20 | 烘箱 | 1 |  |
| 21 | 微波炉 | 2 |  |
| 22 | 水平电泳槽 | 2 |  |
| 23 | 高速组织捣碎机 | 2 |  |
| 24 | 电子天平 | 2 |  |
| 25 | 分析天平 | 2 |  |
| 26 | 生化培养箱 | 2 |  |
| 27 | 超净工作台 | 2 |  |
| 28 | 不锈钢防水台秤 | 2 |  |
| 29 | 超声波身高体重秤 | 1 |  |
| 30 | 电泳仪多用电源 | 2 |  |
| 31 | 可调微量移液器 | 3 |  |
| 32 | 台式酸度计 | 4 |  |
| 33 | 水浴锅 | 21 |  |
| 34 | 大容量冰柜 | 1 |  |
| 35 | 烘箱 | 3 |  |
| 36 | GPS | 5 |  |
| 37 | PH计（酸度计） | 10 |  |
| 38 | 土壤张力计 | 19 |  |
| 39 | 分析天平 | 2 |  |
| 40 | 电子秤（电池型） | 5 |  |
| 41 | 游标卡尺 | 5 |  |
| 42 | 数字电路实验箱 | 20 |  |

详细技术参数

| 序号 | 单位 | 设备名称 | 采购数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台 | 旋片式真空泵 | 1 | 抽气速度（ctm)：≥7.2 极限压力（Pa)：≥5 电机功率(W)：≥250 加油量（mL)：≥300 进气口螺纹：7/16-20,M12×1.25 环境温度：5～40℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 2 | 台 | 加热磁力搅拌器 | 5 | 温度范围（℃）：室温-340（加热盘面） 转速范围（rpm)：50-1700 最大搅拌量（H2O)(L)：≥20 搅拌方向：逆时针、顺时针可设置 加热功率（W)：≥550 显示类型：LED数码管，三种模式可选；精度±1秒 可调安全温度（℃）：28-370 外置温度传感器：PT1000 数据接口：USB/RS232（支持数据导出） 盘面介质：铝合金带特氟龙涂层 盘面尺寸（mm：φ138 可调式安全温度保护设置：DN12878 环境温度：5～40℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 3 | 台 | 数字贝克曼温度计 | 3 | 温度范围：-50～+150℃（可扩展范围） 温度/温差分辨率：0.01℃/0.001℃； 显示：温度/温差、基温双窗口显示； 功能：具有温差采零功能； 输出方式：USB接口输出，支持全系windows系统 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 4 | 台 | 显微熔点测定仪 | 4 | 放大倍数：20X、40X 物方视场：Ф100mm-Ф3mm 测定误差：满量程±0.5％ 工作距离：30-100mm 测定量：≤0.1mg 测定准确度±1℃-±0.5℃ 环境温度：15～35℃ 相对湿度：≤70%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 5 | 台 | 自动旋光仪 | 4 | 测量范围：-45°～＋45° 最小读数：0.01° 准确度：（0.01°＋测量值×0.05%) 重复性：≤0.01度 光源：钠光灯 最低透过率：10% 环境温度：15～35℃ 相对湿度：≤80%,无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 6 | 台 | 可见分光光度计 | 5 | 显示器：≥7英寸彩色触摸屏 光源：12V20W卤钨灯 测光方式：单光束 功率：≥80W 比色皿架：标配1cm比色皿架 单色器：160mm 光栅：1200线/mm 光谱带宽：2nm/4nm 波长设定：手动 波长范围：325~1000nm 波长准确度：±2nm 波长重复性：≤1nm 光源切换波长：340nm 杂散光：≤0.1%(T)(在220nm处，以Nal测定)(在360nm处，以NaNO2测定) 光度范围：0.0~200.0%T；-0.097~4.000A；0.000~9999C 光度准确度：±0.5%T；±0.004Abs（0~0.5A）；±0.008Abs（0.5~1A） 光度重复性：≤0.2%T；0.002Abs（0~0.5A）；0.004Abs（0.5~1A） 噪声：≥0.2%T 环境温度：15～35℃ 相对湿度：≤80%,无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 7 | 台 | 数显台式PH计酸度计 | 6 | mV范围：(-1999～1999)mV 最小分辨率：1mV 电子单元示值误差：±0.1%FS pH范围：(-2.00～18.00)pH 最小分辨率：0.01pH 电子单元示值误差：±0.01pH 电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V） 环境温度：15～35℃ 相对湿度：≤80%,无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 8 | 台 | 万分之一电子天平 | 2 | 输入电源：220V/6V·2A 频率：≥15W 显示方式：LCD液晶显示 准确度级别：I级 称量范围（g)：0-200 分度值（g)：≥0.1 去皮范围（g)：0-200 线性误差（g)：±0.0005 重复性误差（g)：≤0.0002 稳定时间（典型）（S）：≤8 称量单位：g,ct 称量盘规格（mm）：≥φ80 标配砝码（g）：≥200 RS232接口：有 环境温度：15～35℃ 相对湿度：≤80%,无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 9 | 台 | 电热板 | 2 | 输入电源：AC220V 频率：≥50Hz 整机功率（KW）：≥1.2 显示方式：LCD液晶屏 温控范围（℃）：室温+10～350 仪表精度（℃）：±1 温度均匀性：±5% 板面厚度（mm）：≥15 板面材质：铸铝 最大承重（kg）：≥5 环境温度：15～35℃ 相对湿度：≤80%,无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 10 | 台 | 沙浴锅 | 2 | 输入电源：AC220V 频率：≥50Hz 额定功率（KW）：≥2 温度波动度（℃）：±2 环境温度：15～35℃ 相对湿度：≤80%,无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 11 | 台 | 古埃磁天平 | 2 | ▲励磁电流范围：0～10A（可调） 分辨率：≥0.01A 高斯计：0mT～2000mT 分辨率：≥0.1mT四位半显示 ▲磁场强度：0.000～0.85T 分辨率：0.1mT 磁场稳定度：＜1%hr 测磁系统：使用霍尔探头的高斯计 磁柱直径：φ40mm 磁隙宽度：0～40mm（可调） 磁场均匀度：＜1.5%（D＝20mm，d＝20mm） 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 三维实物仿真软件：配套磁天平三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，包含：实验原理、实验仪器简介、实物仿真操作、实验虚拟考核、数据分析处理演示；仿真实验及考核步数不少于70步； 实验室安全三维虚拟仿真系列软件：实验室安全三维虚拟仿真软件一套，配备手机版，包含实验室紧急措施简介和实验室安全操作模块及理论试题题库，虚拟仿真模块的安全隐患不得少于30步，剧毒物品排除时的可选种类不得少于五种，化学品分类隔离存放时的化学品可选种类不得少于12种，需提供演示视频及截图证明安全软件具备安全考核理论试题题库，实验室紧急措施仿真软件包含医药箱、干粉灭火器、洗眼器、全身喷淋、沙箱、消防栓、消防报警盘、气体探测仪、盛漏托盘、防护装备和泄露应急车。实验室安全操作模块包含酒精灯使用和本生灯的使用，需提供至少三张功能截图。 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准 |
| 12 | 台 | 饱和蒸气压实验装置 | 3 | 测量范围：0～-101.3kPa 分辨率：0.01kPa，41/2数字显示； 准确度：0.1%F.S. 玻璃仪器：U型等位计、冷凝管 SYP-Ⅲ玻璃恒温水浴玻璃恒温水浴 范围：室温～100℃ 分辨率：0.01℃ 温度波动：±0.02℃ 显示：液晶触控显示，实时显示设定温度、测量温度、计时/定时、工作状态 定时显示范围：0～99s任意设定，有声音提示 真空泵：≥1升 配置：DP-AF精密数字压力计（真空）、饱和蒸气压玻璃仪器（双组）、不锈钢缓冲储气罐、1升真空泵、SYP-Ⅲ玻璃恒温水浴； 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 三维实物仿真软件：配套饱和蒸气压实验装置三维实物仿真软件一套，仿真技术软件采用3D虚拟仿真技术，有中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，可对接教学管理平台，仿真实验及考核步数量不少于40步，提供中英文切换功能截图不少于三张；配套氨基甲酸铵分解反应测定装置三维实物仿真软件一套，仿真软件具有数据模型，通过软件可进行数据采集，数据通过Excel格式进行导出，需提供演示视频及截图证明软件具备数据模型及数据通过Excel格式导出。 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 13 | 台 | 数字电位差综合测试仪 | 3 | 显示：六位数字显示 测量范围：±5V 分辨率：≥10μV 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 三维实物仿真软件：配套数字电位差综合测试仪三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，可对接教学管理平台，仿真实验及考核步数不少于40步 实验室场景展示VR：物理化学标准实验室VR版，包含电位差综合测试仪、智能恒电位仪、表面张力测定仪、燃烧热实验装置、饱和蒸气压实验装置、电泳、电渗、双液系沸点测定仪、乙酸乙酯皂化、分光光度计、酸度计、电子天平、电烘箱（干燥箱）、电加热套（可调式电炉）、马弗炉、恒温水浴锅、恒温箱、移液器、纯水装置（超纯水器）、超声波清洗机等不低于30种实验仪器。 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 14 | 个 | 电子倍增器-1 | 1 | 环境温度：15～50℃ 工作真空度：高真空1*10^-6torr-1.4*10^-4torr 线性范围：≥10⁶ ISQ质谱专用：1R76022-14633 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 15 | 个 | 电子倍增器-2 | 1 | 环境温度：15～50℃ 工作真空度：高真空1*10^-6torr-1.4*10^-4torr 工作电压：电压≤2600V 5975C(TAD)专用G3170-80103 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 16 | 台 | 便携式、可充电大气颗粒物采样器 | 2 | 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 颗粒物采样流量; (60～130)L/min; 0.1L/min; 优于±2%. 双路大气采样流量; (0.1～1.0)L/min; 0.001L/min; 优于±2.5%. 流量计前温度; (－40～85)℃; 0.1℃; 优于±1℃. 流量计前压力; （-45～0）kPa; 0.01kPa; 优于±0.1kPa. 大气压; (50～130)kPa; 0.01kPa; 优于±0.5kPa. 加热温度控制; （5～32）℃; 0.1℃; 优于±1.5℃. 采样方式：手动、自动连续循环采样 仪器噪音：≤54dB(A) 工作电源：AC220V±10%,50Hz；DC12V 切割器性能参数： PM10切割性能： 50%切割粒径：Da50=(10±0.5)μm 捕集效率的几何标准差：σg=(1.5±0.1)μm PM2.5切割性能： 50%切割粒径：Da50=(2.5±0.2)μm 捕集效率的几何标准差：σg=(1.2±0.1)μm 入口流速：≥0.3m/s 材质：铝合金 有效滤膜直径：≥Φ80mm 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 17 | 台 | 真空泵 | 2 | 最大真空度≥0.098MPa，流量≥60L/min 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 功率w：≥180 显示方式：压力表×2 抽气头数量：≥2 最大真空度MPa：0.098 单头抽气量L/min：≥10 流量L/min：≥60 扬程：≥8m 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 18 | 台 | 冰箱 | 2 | 有效容积≥350L（冷藏室：≥206L，冷冻室：≥144L） 环境温度：16-32℃ 相对湿度：≤80% 工作电压：AC220V±10%，50±1Hz 立式，上下双门 采用LBA发泡体系，冷藏室发泡层厚度≥45mm，冷冻室发泡层厚度≥90mm 箱体：PCM钢板 控制面板：高精度微电脑温度控制系统，双数码管独立显示温度、各项报警、各项设定参数、环境温度，确保运行状态安全稳定。 双压机独立双系统：冷藏室和冷冻室可独立控制、运行 数字温度显示：显示冷藏和冷冻温度，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃；冷冻温度-10℃到-25℃可调；调节增量≥0.1℃，显示精度≥0.1℃ 温度波动：冷藏室采用独家风幕匀冷技术，开门时有效阻隔外部热空气进入间室，改善温度波动，可以保证箱内温度波动≤2℃；冷藏室出风口微小圆孔布局，箱内风向平稳有序，可以保证箱内均匀在±1℃之间。 声光报警功能：：可进行高温报警、低温报警、开门报警、断电报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警等 箱内设计：箱内标配2W白色照明灯 箱内置物架：冷藏室配备3个搁架，冷冻室3个丝管蒸发器搁架，标配3个HIPS抽屉， 耗能：24小时耗电量≤1.2kWh 配备：底部配备2个万向轮、2个定向轮 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 19 | 台 | 高速冷冻离心机 | 2 | 温控精度±1℃, 最高转速≥16800r/min, 最大相对离心力：20320×g 转速精度：±50r/min 最大容量：6×50ml 温控范围：—20℃～40℃ 温控精度：±1℃ 定时范围：1-99h59min 自动转子识别功能 噪声：＜60dB(A) 整机总功率：1.5Kw 制冷系统：运行程序100个 标配转子：≥24*1.5/2ml转子1个；≥8*15ml转子1个；≥6*50ml转子1个 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AV220V50Hz - 1、微机控制、触摸面板、直流无刷电机驱动，无碳粉污染。 - 2、全钢制结构，不锈钢内腔。 - 3、具有自动平衡功能。 - 4、产品符合ISO134852016和ISO90012015质量管理体系要求 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； - 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 20 | 台 | 烘箱 | 1 | 控温范围10℃～250℃， 内胆尺寸(mm)≥340×325×325；载物托架2块 环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80% 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 温度分辨率：：≥0.1℃ 恒温波动度：±1℃ 输入功率：870W 定时范围：1～9999minutes 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 21 | 台 | 微波炉 | 2 | 高度大于≥295mm 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 产品容量：≥23L 操控方式：触摸 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 22 | 台 | 水平电泳槽 | 2 | 缓冲液总容量≥650ml 环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50 模具要求：制胶器模具成型，可以制作四种以上尺寸不同的胶透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察高柔韧性导线，开盖断电，确保安全聚碳酸酯注塑成型，无渗漏桥式设计，节省缓冲液耐高温 凝胶板规格（L×W）：大胶≥120×120mm；宽胶≥60×120mm； 长胶：≥120×60mm； 小胶：60×60mm 试样格：2/3齿（2.0mm厚），6/13齿 缓冲液总容量：≥650ml 供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 23 | 台 | 高速组织捣碎机 | 2 | 转速调节：0~18000转/分16000转／分可调，不锈钢杯，容量≥1000ml 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V，50Hz 定时范围：0~60min 输出功率：≥200W 处理量：50~1000ml 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 24 | 台 | 电子天平 | 2 | 称重能力≥620g,精度≥0.01g 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 称重能力（g)：≥620 可读性(mg)：≥10 重复负载性为5%时的典型值(±mg)：≥5 重复满量性程典型值(mg)：≥10 线性偏值差典型值(±mg)：≥6 灵敏度漂移（+10°C~+30°C）(±ppm/K)：2 稳定时间典型值(s)：≤0.9 称重盘尺寸(mm)：≥182×182 校准方式：外校 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 25 | 台 | 分析天平 | 2 | 精度≤0.001g 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 称重能力（g)：≥220 可读性(mg)：≥1 重复负载性为5%时的典型值(±mg)：≥0.5 重复满量性程典型值(mg)：≥1 线性偏值差典型值(±mg)：≥0.6 灵敏度漂移（+10°C~+30°C）(±ppm/K)：2 稳定时间典型值(s)：≤1.0 称重盘尺寸(mm)：≥Ø120 校准方式：外校 变压器输出：15VDC,±5%,0.53A 数据接口：RS232、USBC 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； 符合中华人民共和国相关的国家标准。 |
| 26 | 台 | 生化培养箱 | 2 | 容积≥250L，分辨率≥0.1℃ 环境温度：10-30℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：220-240V 箱门：双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，标配机械锁 制冷剂：无氟制冷剂，R134a 制冷系统：集成式制冷系统，采用无能耗非常规的自动化霜 杀菌灯：设备内配有紫外线杀菌灯 控温范围：4℃-60℃（不控湿时）；10℃-40℃（控湿时） 分辨率：≥0.1℃ 波动度：±1℃（25℃时） 均匀度：±1℃（25℃时） 控湿范围：50%-90%RH 湿度波动：±5%RH 输入功率：≥1500W 定时范围：0-9999min/h 容积：≥250L 载物托架：4块 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； |
| 27 | 台 | 超净工作台 | 2 | 洁净等级100级@≥0.5μM,适用人数双人/单面 环境温度：15℃～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC单相220V/50Hz - 1、微机控制、触摸面板、直流无刷电机驱动，无碳粉污染。 - 2、全钢制结构，不锈钢内腔。 - 3、具有自动平衡功能。 - 4、产品符合ISO134852016和ISO90012015质量管理体系要求 - 5、洁净等级：100级@≥0.5μM（美联邦209E） - 6、菌落数： ≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿） - 7、平均风速:0.25～0.45m/s - 8、噪音：≤62dB（A） - 9、振动半峰值： ≤5μM（x、y、z方向） - 10、照度：≥300Lx - 11、最大功率：≥640W - 12、适用人数： 双人/单面 - 13、荧光灯/紫外灯规格及数量： 20W×①/36W×① 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； |
| 28 | 台 | 不锈钢防水台秤 | 2 | 量程5-150Kg,不锈钢防水 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 可同时测试身高体重，接触式测量 执行机构采用钢丝绳传动设计，确保耐久性高于国家标准。 带有基座水平调节装置，配有脚轮。 工作温度范围℃：-20～40 量程：90-210㎝，5-150K 分辨率：≥0.1㎝；≥0.1kg 测量精度：±0.2%；±0.3% 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； |
| 29 | 台 | 超声波身高体重秤 | 1 | 测试身高体重，接触式测量 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50Hz 可同时测试身高体重，接触式测量 执行机构采用钢丝绳传动设计，确保耐久性高于国家标准。 带有基座水平调节装置，配有脚轮 量程：90-210㎝，5-150K 分辨率：≥0.1㎝；≥0.1kg 测量精度：±0.2%；±0.3%基座水平调节装置，配有脚轮 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； |
| 30 | 台 | 电泳仪多用电源 | 2 | 输出范围（显示分辨率）2~250V(1V)10~3000mA(1mA)1~300W(1W) 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 微电脑智能控制，可以实时微调 屏幕LCD,同时显示电压，电流，功率和定时时间 参数可以连续设定 具有存储记忆功能（10组3步程序） 可单步或分步工作 具有来电恢复功能 具有安全保护及报警功能 具有小电流维持功能 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 并列输出：≥4组 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件； |
| 31 | 套 | 可调微量移液器 | 3 | 量程范围0.1-2.5，0.5-10，2-20,10-100,20-200,200-1000ul，1000-5000ul 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 数字视窗 按压流畅省力，一停点4N，二停点10N 一键量程锁定 可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀 单独配置滤芯 系统误差（uL)精确度 按量程范围控制在：0.6%-12%之间 随机误差（uL)精确度 按量程范围控制在：0.2%-1.6%之间 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准： 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书； 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 |
| 32 | 台 | 台式酸度计 | 4 | 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：电源适配器（输入AC220V±10%，输出DC9V) ≥6英寸高清液晶显示，按键操作 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持IP54防护等级 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式 支持手动温度补偿 支持1-3点pH电极标定 自动识别GB4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液 仪器级别：0.01级 范围：(-1999-1999)mV 最小分辨率：1mV pH范围：（-2.00-18.00）pH pH最小分辨率：0.01pH pH电子单元示值误差 ：±0.01pH 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 符合中华人民共和国相关的国家标准 |
| 33 | 台 | 水浴锅 | 21 | 环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC单相220V/50Hz 1、微机控制、触摸面板、直流无刷电机驱动，无碳粉污染。 2、全钢制结构，不锈钢内腔。 3、具有自动平衡功能。 4、产品符合ISO134852016和ISO90012015质量管理体系要求 5、孔数：4孔双列 6、加热功率：≥800W 7、显示方式:LED数码管 8、温控范围：室温～100℃ 9、温控精度：≤±1℃ 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品授权书，采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 符合中华人民共和国相关的国家标准 |
| 34 | 件 | 大容量冰柜 | 1 | 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 1.循环制冷， 2.加厚发泡层 3.电子控温、宽气候带 总容积：≧400L 温控要求：电子控温 温控范围：-40℃~10℃ 冷冻能力：≧25kg/12小时 能耗等级：≦2级 开合方式：顶开式 噪音：≦60dB 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 符合中华人民共和国相关的国家标准 |
| 35 | 台 | 烘箱 | 3 | 总容积≧30L；温度分辨率≦±1℃；温控范围RT+10-200℃ 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 1.控温精准 2.钢化、防弹双层玻璃门 3.不锈钢内胆 4.有密封硅胶圈 显示面板：智能数显 总容积：≧30L 加热方式：隔板加热 时间设定方位：0-9999min 温控范围：RT+10-200℃ 温度分辨率：≦±1℃ 真空度：≦133pa 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 产品质量标准 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 符合中华人民共和国相关的国家标准 |
| 36 | 个 | GPS | 5 | 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 1.户外可手持、电池供电、节能低耗电、三防 2.双卫星精准定位，航点航迹记录，数据可从导出 显示屏尺寸：≥2.2英寸 屏幕分辨率：≥240×320 内存：≥8GB 支持存储卡： microSD卡 电池规格：两节5号（AA）电池 防水等级：≥IPX7 卫星系统：GPS+北斗 航点数量：≥2000 航线（条×点）：≥240×250 航迹记录（点）：≥9999 保存航迹（条×点）：≥200×9999 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 标准配置：设备主机、USB数据线 产品质量标准 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 符合中华人民共和国相关的国家标准 |
| 37 | 个 | PH计（酸度计） | 10 | 环境温度：5～40℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 被测溶液温度范围：5-60℃ pH范围：0.00-14.00 测量精度：±0.02 mv范围：0~±1999mv mv精度：±2mv 温度补偿范围：0-60℃ 电源：配备稳压电源适配器或电源线 显示屏：液晶显示屏 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 标准配置：设备主机、USB数据线 产品质量标准 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 符合中华人民共和国相关的国家标准 |
| 38 | 个 | 土壤张力计 | 19 | 环境温度：0～60℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 - 测量范围：-100kpa～0kpa - 精度：±0.5kpa - 分辨率：≧0.1kpa - 标准长度（指张力计管中段透明聚碳酸酯负压管的长度）：≧45cm 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 标准配置：设备主机、USB数据线 产品质量标准 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 - 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 |
| 39 | 个 | 分析天平 | 2 | 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 1.高精度后置式传感器 2.读数稳定 量程：0-210g 可读性：≧0.0001g 重复性：≧0.0001g 线性误差：≧0.0002g 校准方式：外校 防风罩：有 称盘材质：不锈钢 称盘尺寸：≧90mm 响应时间：≦3s 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 标准配置：设备主机、USB数据线 产品质量标准 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 |
| 40 | 件 | 电子秤（电池型） | 5 | 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 1.待机时间长 2.精准称量 电源：由干电池提供电源 量程：0-3kg 分度值：≦1g 显示屏：LCD显示屏 其他功能：具有置零/去皮功能 由供货商为采购人提供现场技术培训。 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 标准配置：设备主机、USB数据线 产品质量标准 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 |
| 41 | 个 | 游标卡尺 | 5 | 量程0-150mm；误差≦0.08mm； 环境温度：0～40℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 灵活测量，刻度清晰可见 - 测量范围：0-150mm - 误差：≦0.08mm - 尺寸模式：公制 - 产品材质：碳钢或不锈钢 - 防护程度：防水、防尘、防油 - 由供货商为采购人提供现场技术培训。 - 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 - 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 - 产品质量标准 - 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 - 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 - 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 - 符合中华人民共和国相关的国家标准 |
| 42 | 台 | 数字电路实验箱 | 20 | 环境温度：15～50℃ 相对湿度：≤80%,30℃无冷凝 工作电压：AC220V±10%，50/60Hz - 1、总体要求 - 1.1、实验平台应内置触控显示屏，屏幕≥7寸，支持实验指导书、实验参数等直接在显示屏上操作和查看。 - 1.2、实验平台采用模块化设计，单台设备同时放置6个实验模块，且模块均设计有防反接保护功能。 - 2、功能要求 - 2.1、实验平台应对升级、人机交互、功能扩展考虑周全，应提供2路USB接口，2路以太网接口，LAN和WAN以太网接口，支持插入U盘进行升级、支持通过网口远程升级。（需提供实验平台包含2路USB接口，2路以太网接口的实拍图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分。） - 2.2、实验平台应具备≥7寸触控人机交互显示屏以及集中式测试接口区，接口区内至少包含数码管/点阵接口、十六位逻辑电平接口、直流电源接口、时钟源等具有独立的物理接口，且触控显示屏上应支持数码管及LED点阵的显示界面、支持设置逻辑电平、控制直流电源工作状态、设置时钟源输出类型。（需提供实验平台通过自带的人机交互显示屏控制逻辑电平开关，并通过实验平台自带的显示模块显示：高电平、低电平状态；直流电源开启与关闭状态切换及显示效果；时钟源输出类型选择及波形显示效果予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分。） - 2.3、平台内应提供独立式公用显示模块，至少包含：≥16位逻辑电平显示LED，高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮；2路三态逻辑测试笔，高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮，高阻态时黄色发光管亮；2位共阳极数码管显示电路，数码管的ABCDEFGH引脚全部开放。（需提供实验平台中显示模块显示：≥16位逻辑电平中高电平、低电平显示效果；2路三态逻辑测试笔中高电平、低电平、高组态显示效果予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分。） - 2.4、实验平台内应提供多功能元器件库公用模块：公用器件如电阻不少于10个、电容不少于6个、二极管不少于2个、三极管不少于2个（至少包含NPN型、PNP型各一个）、可调电位器（至少包含10K、100K各一个）不少于2个。 - 2.5、实验平台内除提供常规的DIP芯片座独立模块外，还应提供独立的万用逻辑魔方模块，应支持通过触摸屏进行显示控制，触摸屏交互界面的芯片库至少包含以下低电压版常用器件：74LV00、74LV02、74LV04、74LV08、74LV20、74LV21、74LV32、74LV47、74LV48、74LV51、74LV74、74LV86、74LV112、74LV125、74LV138、74LV148、74LV153、74LV161、74LV175、74LV193、74LV244、74LV290。须支持在屏幕上调阅芯片详细资料。（需提供实验平台通过自带触摸屏，直接触控选择74LV00、74LV02、74LV04、74LV08、74LV20、74LV21、74LV32、74LV47、74LV48、74LV51、74LV74、74LV86、74LV112、74LV125、74LV138、74LV148、74LV153、74LV161、74LV175、74LV193、74LV244、74LV290常用芯片，并能调阅芯片详细资料予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分。） - 2.6、实验平台应至少包含以下独立实验模块：A/D与D/A转换模块、公用显示模块、万用逻辑魔方模块、元器件库公用模块、集成电路模块、555时基电路模块。 - 2.7、需在签订合同前提供数字电路综合实验平台至学校进行招标要求逐条比对，用于验证投标响应与实际货物的一致性。如果与响应文件存在不符、功能不能实现，采购人有权终止合同签订流程，追究投标方违约责任，由此所产生的一切费用及项目延误造成的一切损失由投标人全部承担。 - 3、技术指标要求 - 3.1、人机交互显示屏：≥7寸，多点触摸，分辨率≥1024×600。 - 3.2、时钟源：至少4路，时钟频率须包含1Hz、10Hz、100Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz、128KHz等。 - 3.3、逻辑电平输出：至少16位，人机交互显示屏控制输出逻辑电平。 - 3.4、逻辑电平显示：至少16个LED，红绿双色。 - 3.5、数码管：至少2个，8段共阳数码管。 - 3.6、逻辑笔：至少2个，高电平为红色LED亮，低电平为绿色LED亮，高阻态时黄色LED亮。 - 3.7、直流电源：至少2路，须包含+3.3V、+5V，人机交互显示屏控制输出状态。 - 3.8、两路可手动控制的脉冲信号。 - 4、至少完成的实验内容要求：逻辑门电路的逻辑功能测试、数据选择器及应用、译码器及应用、触发器及应用、计数器及其应用、555定时器及其应用、A/D与D/A转换、四组智力竞赛抢答器的设计、多功能数字钟的设计。 - 由供货商为采购人提供现场技术培训。 - 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 - 供货商为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 - 产品质量标准 - 采购人享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为采购人提供1次升级的义务；采购人拥有自主选择升级时间的权力。 - 供货商应提供产品的质量鉴定报告书 - 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件 - 应符合中华人民共和国相关的国家标准 |

培训要求：供应商应保证在采购人指定交货地点对所有（品目）最终采购人设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各标项/包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）所有仪器要给采购方提供培训，要做到让采购方最少2人以上会熟练使用。

供货期：签订合同后，30日历日内供货安装调试完毕并验收合格。

质保期：验收合格之日起不少于1年（如技术要求中规定的质保年限大于1年则以技术要求中规定的质保年限为准）。质保期内如出现非人为造成的质量问题，须在规定时间内免费维修、保养、更换配件。质保期从验收合格移交采购人之日起开始计算。质保期内定期进行巡检，对采购人使用过程中遇到的问题进行处理。有充足的备品备件保证，能及时保障在使用过程的维修或材料更换。（须提供质保承诺函）。

售后服务要求：供应商须提供不低于三年免费上门服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。

检测报告要求：须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”的查询证明复印件（认证证书与查询证明文件均须同时体现产品型号及认证标准）。

- 第四部分  合同主要条款和格式合同（样本）

- （仅供参考，具体以实际签订的内容为准）

新疆师范大学采购合同

（货物类）

项目名称：新疆师范大学采购XX项目

项目编号：

合同编号：

年月

甲方：新疆师范大学

乙方：

新疆师范大学委托XX-XX招标代理公司于X年X月X日组织的XXX项目招标采购中，经专家综合评定，确定乙方XX公司为中标方，中标金额为人民币大写：XX元整（￥XX.00元）。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就所供货物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

注：技术参数要求详见附件1

二、合同价款

本合同为固定总价，合同总金额：(大写)XXX元整，￥XXXX.00元。合同总价包中包括设备的购置、运输、装卸、税金、保险、安全、安装、检测、调试等费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

三、付款方式

1、甲方与乙方签订合同后，经甲方相应付款审批流程结束后支付给乙方合同总价30%的预付款，计人民币XXXX元整，￥XXXX.00。

2、货物安装调试正常运行后，甲方书面验收合格后一个月内，经甲方相应付款审批流程结束，由甲方支付给乙方合同总金额65%的货款，计人民币XXXX元整，￥XXXX.00。

3、留5%的进度款，计人民币XXXX元整，￥XXX.00。本合同产品使用满年，无质量问题且经再次验收合格后，经甲方相应付款审批流程结束，甲方无息付清。质保金的相关文件规定。

履约保证金，银行出具的约保函

4、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税专用发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货日期

合同签约日内交货并安装调试完毕。

五、交货地点

乌鲁木齐市新疆师范大学校内指定地点

六、货物质量保证

1、乙方保证提供的XXX货物为全新的产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若产品货物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

2、乙方所提供的XXX货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足合同约定的技术要求。

3、乙方保证提供的XXX货物符合XXX标准要求，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任。

七、质量保证期

全部的XXX货物质保期为X年。质保期自甲方书面验收合格后起计算。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书或者按照合同目的和甲方需求所应提供的其他技术资料。

九、包装及验收

１、所提供货物必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、因包装不妥在运输过程中发生丢失或损坏由乙方承担完全责任。

３、验收：按合同约定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同验收。如甲方认为需要第三方检测机构检验，则应委托第三方专业检测机构检测并出具相应的合格证书，委托第三方机构检测费用由乙方承担。

4、甲方对货物质量有异议的，在验收结束或收到第三方检测机构检测报告之日起七天内以书面形式通知乙方。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的地点。并负责安装调试。

2、若甲方在收到货物后，发现货物有质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后10天内给予更换。在质量保证期内，产品质量出现问题，乙方在小时内响应，负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。逾期，甲方将自行维修，所有维修费用（包括但并不限于人工费、采购配件费、运输费、安装费、调试费等）由乙方承担。

3、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

4、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

5、乙方需对甲方工作人员进行培训：。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任；

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件。

十二、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、若甲方对采购的货物有更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应在双方签订合同后7天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延;若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担，且甲方有权终止合同。

3、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的中国人民银行同期存款利率支付；不满七天按七天计算，依次类推。

4、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方需向甲方赔偿相应损失，甲方损失计算为：每延误七天按迟交货物款项总金额的千分之五支付，不满七天按七天计算，依次类推。

5、乙方应严格按照合同约定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的货物及服务，否则将视为乙方违约，甲方有权拒收产品，由此造成的损失由乙方自行承担，且甲方有权终止合同。

6、本合同根据于年月日召开的项目的会议结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力。本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后即行生效。合同生效后，乙方终止履行合同（不可抗力及甲方违约原因除外），向甲方支付合同总金额10%的违约金；造成甲方损失的，应按实际损失向甲方支付赔偿金。甲方终止履行合同（不可抗力及乙方违约原因除外），向乙方支付合同总金额的10%的违约金。

8、本合同未尽事项由双方另行协商确定或依照法律的相关规定执行。

9、其他：

10、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决。协商不能达成一致，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。均具有同等的法律效力。

12、本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方：                             乙方:

单位名称：新疆师范大学             单位名称:

公章：                             公章:

法定代表人或授权代表签字：         法定代表人或授权代表签字：

电话：                             电话:

传真：                             传真:

联系人：                           联系人:

开户银行:                          开户银行:

帐号：                             帐号：

合同签订时间：年月日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市

第五部分  附件

（投标文件制作格式）

- 供应商应按照采购内容分包制作投标文件。

- 2、格式中提及的内容应按照格式内容制作，格式中未提及的供应商自拟格式。

投 标 文 件

项目编号：

采购人：

供应商：（名称及公章）

供应商法人代表或授权代表签字：

单位地址：

联系人及联系电话：

20　　年   月   日

目  录

供应商可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（3）开标一览表

（4）投标保证金

（5）投标供应商资格证明文件，包括：

①关于资格的声明函

②供应商基本情况表（附资格审查资料）

③中小微企业证明文件等（如有）

④信用查询记录（打印网页查询结果）

⑤近三年内已完成的类似项目业绩

（6）项目实施方案

（7）质量管理及保证措施

（8）培训方案

（9）应急服务方案

（10）售后服务方案

（11）供应商反商业贿赂承诺书

（12）其他资料

注：1.投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

- 二、其他有关附件格式范本

（一）投标函

致：（采购人）

根据贵方为　　（项目名称）项目的采购文件（项目编号及合同包号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件。

1、开标一览表

2、商务、技术文件

3、投标保证金，形式（电汇、网银），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件和所有相关资料（如有），我方完全明白并认为此采购文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

2、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物（或服务）投标总价为：（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

3、本投标有效期自开标之日起　　个日历日，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

4、我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、合法的和准确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《采购文件》的要求足额交纳采购代理服务费。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权、版权或其它知识产权的一切相关费用。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

供应商代表签字：

供应商名称（并加盖单位公章）：

20　　年　月　日

（二）法定人代表身份证明及法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20U　　U年U　　U月U　U日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字：

身份证号码：

授权日期：20U　　U年U　月U　U日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。

2、供应商的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的供应商，须提供此项证明文件。

（三）开标一览表

项目名称：                             项目编号：

| 投标内容 | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥元 |
|  | 大写： |
| 供货期限 |  |
| 供货地点 |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.投标报价为完成本次采购项目的一切相关费用。

3.本表中“投标总报价”必须与《投标函》中的“投标总价”及《报价明细表》中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

年   月    日

## 投标报价明细表

项目名称：                          供应商名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 单价（元） | 数量（） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权人签字（或盖章）：                 日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、供应商应根据服务内容分项进行填报，表中表格行数可自行添加。供应商按照服务内容作完整唯一的报价，投标报价必须包含项目所有的费用（包括项目检验费、买样费、差旅费等所有费用）采购文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的劳务、税金等其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

（四）投标保证金

供应商可在此页提供投标保证金汇款凭证。

未提供者以无效标处理。

（五）供应商资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：（采购人）

关于贵方20　年　月　日第（项目编号）采购项目关于“　　　　　　”的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的全部采购计划相关服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商　供应商名称（盖章）

被授权签署本资格文件人：被授权人姓名（签字）

地址：

传真：

邮编：

电话：

20　　年　月    日

2、供应商基本情况表

（本表格式仅供参考，各供应商可根据企业自身情况编制本表）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企业职工及组织机构 | 企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |

注：在本表后应附：①供应商企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书（如有）、许可证书（如有）及本采购文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

②附其他相关证明材料复印件（如：办公用房产权或者使用权证明等）（如有需要）。

以上复印件在投标文件正本中均为加盖公章的复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

备注：

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用。

2、供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 中小微企业证明文件等（如有）

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入 为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元[]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 3-2残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

3-3监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

2.证明材料加盖供应商公章。

- 信用查询记录

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。截图包含以下内容：

（1）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；

- 5、近三年内已完成的类似项目业绩

供应商名称（公章）：　　　　　项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 主要内容 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按采购人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

2.本表后须附清晰可辨的、真实的中标通知书或合同；合同合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、供货合同签字关键页即可，需加盖公章。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。

3. 业主评价证明（如有）。

4.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- （六）项目实施方案及其他

（根据需要编写，格式自制）

注：1、服务方案内容中若需要表格请供应商自行编制。

2、项目实施方案应针对本项目情况，供应商各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、内容和交货期、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

3、项目供货方案应针对本项目情况，供应商各自按照合理组织本项目应采取的措施。

4、供应商认为需要提供的其它资料

- （七）质量管理及保证措施

- （八）培训方案

- （九）应急服务方案

- （十）售后服务方案

- （十一）供应商反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目名称）U招标采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月    日

承诺书（2）

供应商承诺书

我公司承诺在参加本次UU（项目名称）UU投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月    日

- （十二）其他资料

1、供应商提供产品技术参数证明材料（检测报告或产品彩页）

2、供应商认为需要提供的其他有利于本项目投标的资料。