黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）

招标文件

项目编号：HYGS-ZC-2025-98

采   购   人：克拉玛依市克拉玛依区民政局

采购代理机构：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

## 二〇二五年

目  录

- 第一章 招标公告·························3

- 第二章 投标人须知························6

- 第三章 采购需求·························32

- 第四章 合同主要条款·······················55

- 第五章 响应文式·························62

第一章  采购公告

黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）

招标公告

项目概况：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）的潜在供应商应在新疆政府采购网获取（下载）采购文件，并于2025年08月05日10点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HYGS-ZC-2025-98

项目名称：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）

采购方式：公开招标

预算金额：222.28万元

标项1：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-输液泵及双通道注射泵

标项2：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-十二导心电图

标项3：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-胰岛素泵

标项4：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-心电监护仪

标项5：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-高流量呼吸湿化治疗仪、麻醉视频喉镜、体外除颤监护仪、无创呼吸机

最高限价：222.28万元

采购需求：详见招标文件。

合同履约期限：详见招标文件。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（2）本项目不接受进口产品参与（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

三、获取采购文件

时间：2025年07月10日至 2025年07月17日（每天上午10:00至13:30，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年08月05日10点30分（北京时间）

地    点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启

时    间：2025年08月05日10点30分（北京时间）

地    点：克拉玛依市恒隆广场A座412-1室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路75 号(中国银行大厦11楼营业部) 或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 3039号 (市民服务中心三楼大厅) 进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

3.供应商应在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统 (不能用mac 或者 linux 系统) 。客户端请至新疆政府采购网 (www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：克拉玛依市克拉玛依区民政局

地    址：克拉玛依市昆仑路58号

联系方式： 0990-7550251

2.采购代理机构信息

名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

地　　址：克拉玛依市恒隆广场A座401-1室

联系方式：0990-6608599

3.项目联系方式

项目联系人：王燕敏、陈晨、王香艳

电      话：0990-7550251、0990-6608599

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 克拉玛依市克拉玛依区民政局 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司 地 址：克拉玛依市恒隆广场A座401室 联 系 人：陈晨 王香艳 电 话：0990-6608599 |
| 3 | 采购项目名称 | 黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等） |
| 4 | 采购文件编号 | HYGS-ZC-2025-98 |
| 5 | 最终资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购项目预算金额 | 222.28万元（其中标段1：29.9万元；标段2：12万元；标段3：23万元；标段4：105万元；标段5：52.38万元） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评审方法 | 各标段在满足采购方所需提供服务的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。 |
| 9 | 合同履约期限 | 签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。 |
| 10 | 投标报价 | 详见招标文件 |
| 11 | 最高限价 | 222.28万元（其中标段1：29.9万元；标段2：12万元；标段3：23万元；标段4：105万元；标段5：52.38万元） |
| 12 | 联合体投标 | 不允许联合体参加招标 |
| 13 | 分包 | 本项目不允许分包和转包 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年08月05日10点30分（北京时间） |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 17 | 备选方案 | 不接受备选方案和多个报价 |
| 18 | 签字盖章 | 竞标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 19 | 响应文件份数 | / |
| 20 | 响应文件封面的标注 | / |
| 21 | 响应文件密封袋的标注 | / |
| 22 | 递交响应文件地点 | 新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年08月05日10点30分（北京时间） 开标地点：克拉玛依市恒隆广场A座401室 |
| 24 | 中小企业划分 | 本项目非专门面向中小企业采购，供应商所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除，中小企业行业划分为“工业”。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理费由中标供应商进行支付，采购代理费总额为1.33368万元（大写：人民币壹万叁仟叁佰叁拾陆元捌角），其中标段1：0.1794万元（大写：人民币壹仟柒佰玖拾肆元整）；标段2：0.072万元（大写：人民币柒佰贰拾元整）；标段3：0.138万元（大写：人民币壹仟叁佰捌拾元整）；标段4：0.63万元（大写：人民币陆仟叁佰元整）；标段5：0.31428万元（大写：人民币叁仟壹佰肆拾贰元捌角），各标段中标供应商领取中标通知书时支付采购代理费。 |
| 26 | 招标文件费 | 招标文件售价(元)：0元/本,招标文件一经售出概不退还 |
| 27 | 招标代理费缴纳账户 | 账户名称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司克拉玛依咨询分公司 地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路339-401号（四楼） 邮政编码：834000 开户行：昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 银行账号：88202221188980000027 行号：313882000131 |
| 备注：本投标人须知前附表是对招标文件中的重要内容进行罗列：如与招标文件不符，应以本表为准。 |  |  |

二、投标须知

（一）适用范围

### 1.本招标文件仅适用于本次黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）。

### 2.本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及其他相关法律法规编制。

（二）项目概况：

1.项目名称：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）

2.采购范围：

标段1：完成黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-输液泵及双通道注射泵采购的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

标段2：完成黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-十二导心电图采购的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

标段3：完成黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-胰岛素泵采购的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

标段4：完成黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-心电监护仪采购的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

标段5：完成黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-高流量呼吸湿化治疗仪、麻醉视频喉镜、体外除颤监护仪、无创呼吸机采购的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

- 3.合同履约期限（标段1、2、3、4、5）：签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。

4.交货地点：克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）

（三）合格的供应商应符合以下条件

本招标文件“招标公告”规定的条件；

- （四）采购有关规定

1.供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.同一标项的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购。

5.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，

应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。

### 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

（五）代理服务费

本项目采购代理费由中标供应商进行支付，采购代理费总额为1.33368万元（大写：人民币壹万叁仟叁佰叁拾陆元捌角），其中标段1：0.1794万元（大写：人民币壹仟柒佰玖拾肆元整）；标段2：0.072万元（大写：人民币柒佰贰拾元整）；标段3：0.138万元（大写：人民币壹仟叁佰捌拾元整）；标段4：0.63万元（大写：人民币陆仟叁佰元整）；标段5：0.31428万元（大写：人民币叁仟壹佰肆拾贰元捌角），各标段中标供应商领取中标通知书时支付采购代理费。

（六）公开招标

公开招标是政府采购的主要采购方式，是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订政府采购合同的一种采购方式。

（七）法律适用

本次招标活动及由本次投标产生的合同受中国法律制约和保护。

（八）招标文件的约束力

- 供应商若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

- （九）其他

- 1.现场考察和答疑会

1.1采购人不统一组织踏勘现场，供应商应派人员自行踏勘服务现场，对服务现场和周围环境进行考察，以获取需供应商自己负责的有关投标准备和签署本工程合同所需的所有资料。

1.2采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。供应商由此而做出的推论、理解和结论以及对采购人或采购代理机构有关问题的口头解释的推证所造成的后果均由供应商自行负责。

1.3采购人统一组织招标答疑的，各供应商应按时派人员参加，以提出与投标有关的问题，逾期责任自负。

1.4供应商提出的与投标有关的任何问题须在前附表第13项规定的投标疑问截止日期前，以书面形式加盖公章后按规定要求提交给采购代理机构（并将疑问电子版发至邮箱1229567047@qq.com）。

1.5各供应商如不在答疑会上提出自己的疑点，采购人将不个别给予任何解释。

1.6答疑会会议纪要包括所有需要回答的问题和答复，各供应商按前附表规定的发放补遗文件时间及地点领取。会议纪要将作为招标文件的补充文件，与招标文件具有同等法律效力。

- 2.投标有效期

2.1投标有效期为投标须知前附表规定的自递交响应文件截止之日起90天（日历日），在明确规定的有效期期限内，所有响应文件保持有效。确定中标人并合同签订后，中标人的响应文件的投标有效期至服务期结束。

2.2在特殊情况下，采购人在原定响应文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长响应文件有效期的要求，供应商应在采购人规定的时间内对此作出书面答复。采购人的要求和供应商的答复，均需以加盖公章的书面文字传真或信函通知对方。若供应商不在采购人规定的时间内对此做出书面答复，视为同意延长响应文件有效期。

三、招标文件说明

（一）概述

1.本招标文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目招标的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

2.供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

（二）招标文件的构成

招标文件由招标文件总目录所列内容组成（不限于）：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购需求；

4.合同主要条款；

5.响应文件格式。

（三）招标文件的澄清或修改

1.供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应以书面形式(必须加盖供应商公章)送达新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司或发至1229567047@qq.com。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取招标文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。澄清内容包括所有需要回答的问题和答复，各供应商需登录新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)进行查看并下载。如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

2.各供应商时刻关注新疆政府采购网发布的澄清、更正通知等。

3.招标文件的修改和补充

4.在递交响应文件截止日期15日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充招标文件，对招标文件的补充，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)发布，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构可以延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间15日前，以书面形式通知所有领取招标文件的每位供应商，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

6.投标人如未提交疑问(疑问范围包含招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等)则视为投标人完全接受、认可并理解招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等的所有条款及内容的各项约定、要求及条件，项目开标后，如对招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等提出质疑、异议、歧义、解释的，采购人及采购代理机构均不予接受、回复、答复。

四、响应文件的编写与递交

（一）响应文件的编写

1.供应商必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款后编制响应文件。

2.响应文件的语言及计量单位

3.响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关招标的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言(原文)打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文(中文)之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

4.除在招标文件的项目采购需求及合同条款中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。如供应商采用其他计量单位，需事先得到采购人的同意。

5.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

6.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.供应商如在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

8.供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 9.响应文件的组成:投标文件采用电子文档，投标文件应编制完整的页码目录(编制上传投标文件与相应模块对应)响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章项目采购需求”及“评审标准”提供相关的证明资料：

（二）响应文件的组成（按标段分别编制）

1.商务文件：

（1）响应函（详见格式1）；

（2）商务报价一览表（详见格式2）；

格式2-1  明细报价表（详见格式2-21）

备品备件清单（详见格式2-2）；

2.技术文件：

（1）技术规格响应偏离表（详见格式3）；

（2）中小企业声明函（详见格式4）；

（3）法定代表人资格证明书（详见格式5）；

（4）法定代表人授权书（详见格式6）；

（5）项目管理、服务及其他人员情况表（详见格式7）；

（6）近三年（2022年1月1日至今）同类项目业绩表（详见格式8）；

（7）资格性/符合性自查表（详见文件格式9）；

（8）政府采购领域诚信承诺书（详见文件格式10）；

（9）投标人关联声明函（格式11）；

（10）有效期内的三证合一企业营业执照（复印件）；

（11）供应商根据政府采购公告中资格要求提供相应的证明材料；

（①提供投标截止日前六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明）

②提供（2023或2024年度）经审计财务会计报告或企业财务报表（至少包括资产负债表）或基本开户银行出具的资信证明。供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程复印件；

③法律、行政法规、本采购文件规定的其他条件。）

（12）其他与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

（13）供货方案；

（14）招标文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的材料。

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。

3.响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

### 4、投标报价

4.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同服务、合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的所有费用的总和（包括：项目所涉及的现场调研、技术支持、售后服务、质量保修及相关劳务支出、利润、税金、保险、专家评审费及政策性规定等所有相关费用）。

4.2任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

4.3商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件要求以外的其他内容。

- 4.4商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）报价包含的内容： 配合采购人完成与此服务相关的全部工作及采购需求约定的全部内容涉及的费用。

（2）供应商根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

（3）供应商认为需包含的其他费用。

4.5供应商应按照招标文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

- 5.供应商响应文件的编写

5.1 供应商应按本招标文件所规定的格式、内容等编制响应文件，响应文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。每本招标文件装订方式应为左侧装订。

5.2 响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“招标文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本响应文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五章  响应文件格式”）。

- 6.响应文件的递交

- 6.1递交响应文件截止时间

所有加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)。

6.2出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

6.3供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

- 7.逾期递交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)的加密电子版响应文件。

五、招标程序和评标标准

### （一）评标小组

1.本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标(无需到开标现场)。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

2.供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

3.评审会议由采购代理机构组织并主持。

4.回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

### （二）招标程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

1.评审标准

1.1本项目评审采用综合评分法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.2评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分。

1.3评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

1.4评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

### 2.评标小组

2.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标(无需到开标现场)。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

2.2供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

- 2.3评审会议由采购代理机构组织并主持。

2.4在评审过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由评标小组认定其有效性。评标小组认定的无效响应文件将不进入详细评审阶段。

- 2.5回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

### （二）评标程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查，未通过初审的供应商其响应文件将按照无效处理。

1.信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据开标当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

- 2.资格性检查

评标小组依据法律法规和招标文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具有合格供应商资格：

2.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

2.2 供应商的营业执照副本、基本户开户许可证、授权委托书，生产商或经营商资质文件（营业执照，生产许可或经营许可等复印件）；

2.3参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的，该参与投标的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

- 3.符合性检查

依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

3.1 响应文件内容是否齐全；

3.2 是否按照招标文件的要求签署、盖章；

3.3 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

3.4 其他法律法规及本招标文件规定的属响应无效的情形。

- 4.招标过程和评标准则

- 4.1评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，评标小组按服务需求完善，综合评标，评委打分汇总并对分数进行排名。

- 5.评审标准

- 5.1本项目评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 5.3商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

5.3.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3.2单价汇总金额与总价之间不一致时，以单价金额计算结果为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修正单价。

5.3.3报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

- 5.3.4对不同文字响应文件的解释发生异议的，以中文为准。

5.4评标小组将按第5.3条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

- 6.重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、服务期、质量和性能等，或者实质上不满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

- 7.无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由评标小组评审后按无效响应文件处理：

7.1供应商的商务报价高于采购项目预算；

7.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

7.3出现重大偏离的；

7.4对招标文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

7.5响应文件未按照规定加密的；

7.6因供应商自身原因造成响应文件无法解密的；

7.7《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规及招标文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

8.评分标准如下：（按标段分别评审）

8.1资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本条件 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 特定资质要求 | （1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； （2）本项目不接受进口产品参与（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。 |

注：未通过资格性审查的响应文件将按照无效响应处理。

8.2符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评标方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件中法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本、副本、电子版等响应文件数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对招标文件规定的内容全部做出响应。 |
|  |  | 质量技术 | 满足招标文件提出的质量、技术要求。 |
|  |  | 合同履约期限 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 其他 | 满足招标文件相关规定。 |

注：未通过符合性审查的其他响应文件将按照无效响应

8.3详细评审

| 序号 | 评审 指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30%×100 注：本项目非专门面向中小企业采购，供应商所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除，用扣除以后的价格参与评审。 | 30 |
| 2 | 经营业绩 | 产品业绩：2022 年 1 月至今所投产品的销售业绩，每提供 1 份有效业绩得 2分，最高得 6 分。 产品业绩以投标人提供所投产品业绩的采购合同复印件并加盖公章（合同内容应载明产品名称及规格型号）。 | 6 |
|  | 培训方案 | 根据本项目情况制定培训计划，培训方式、培训内容：分批、分层次、分人员提供培训计划和方案，周到详细，按完善程度打分，培训方案完善合理周到得2分；培训方案完善一般得 1 分；有培训方案但不完善得 0 分。（培训地点为招标人工作地点） | 2 |
| 3 | 售后服务 | 质保期优于招标文件要求，每增加 1年得 2分，最多得 4 分。 | 4 |
|  |  | - 视投标人承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。 - ①投标人须提供完善售后服务方案，应包含售后服务制度、建立健全的售后服务记录，投诉处理制度，提供售后服务方案、方案内容完整齐全，得 3 分，内容存在缺漏不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分； ②投标人具有全国售后服务网点及服务热线；售后服务人员组建（提供人员相关证明材料）；承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（3 分），未提供不得分； ③投标供应商设有零备件库（3分）；未提供证明材料不得分。 提供售后服务方案、承诺书、应急预案等格式自拟。 | 9 |
|  |  | 应急报修预案：由投标人根据用户方实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力；②紧急故障处理预案；③故障维修响应时间；④备品备件长期供应价格等；⑤提供备用替代设备；⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。 | 4 |
| 4 | 技术指标 | 技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得 45 分；带“★”条款，每出现一条负偏离，扣5分，扣完为止；除了带“★”条款以外的其他条款，每出现一条负偏离扣 2分，扣完为止。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 - 技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页（需加盖厂家公章）、功能截图（需加盖厂家公章）、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 注：投标人需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件， 若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准。 | 45 |
| 评审得分合计 |  |  | 100 |

提示评委：1、评委应在认真理解本招标文件有关情况后，做出自己负责地按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、投标文件与招标文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、以上打分项目中相关资质、从业人员以及业绩等必须提供相关的证明文件。

- 9.政策性加分的相关说明：

- 9.1关于小微企业：

9.2按<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46 号）之规定， 中小企业的标准为：

9.2.1提供本企业承担的服务，或者提供其他中小企业的服务。

9.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）。

9.2.3小型、微型企业提供有中型企业服务的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业服务的，视同为大型企业。

### 10.终止招标采购活动的条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

10.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

10.2供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

### 11.评审的纪律与注意事项

11.1 评标小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

11.2 在评标过程中，评标小组可以根据招标文件和评标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 11.3 评标结果由评标小组成员在评标记录上签字。

### 12.推荐中标候选人

12.1各标段投标人的综合得分由高至低排序，综合得分排列前3名的投标人被推荐为中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。

12.2评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件作无效处理的重点复核。

- 12.2.1确定中标单位

12.2.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

12.2.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

12.2.4中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

12.2.5在确定中标单位前，采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

- 12.2.6采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力

采购人保留确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 12.2.7中标通知书

12.2.8采购人确定中标单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告中标结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

- 12.2.9《中标通知书》将是合同的组成部分。

12.3采购人将通知其他未中标的投标人。

- 12.3.1纪律与保密事项

12.3.2凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

12.3.3领取本招标文件及其他相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其他资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

12.3.4投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其他任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

12.3.5投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。

12.3.6公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

12.3.7从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

12.3.8除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

12.3.9中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

### 13.供应商需要注意的其他事项

13.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加投标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。

13.2 供应商应遵守有关法律法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

13.3 在评标会直至宣布结果之前，供应商不得向评审专家询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

13.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担投标无效的风险。

13.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律法规及规章执行。

## 14.授予合同

### 14.1中标通知

（1）确定中标供应商后，采购代理机构向供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

（2）中标通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按招标文件的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

- 14.2签订合同

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（3）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4）招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

（4）合同签订后不允许将合同转与其他单位。

（5）采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

（6）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

- 15.1询问

15.1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 15.2质疑

15.2.1供应商认为招标文件、响应过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料书面送达采购人或采购代理机构。

15.2.2供应商如对招标文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对响应过程和结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

- 15.2.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对项目过程提出质疑的，自项目程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

15.2.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一项目环节提出质疑。

15.2.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、项目公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

15.2.6质疑供应商是指直接参加本项目活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

15.2.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 15.13投诉

15.13.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

15.13.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 15.14诚实信用

15.14.1 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

第三章 采购需求

- 一、服务内容及要求

1、基本信息

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 预算金额（万元） | 合同履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等） | 黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-输液泵及双通道注射泵 | 29.9 | 签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。 |  |
| 2 |  | 黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-十二导心电图 | 12 | 签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。 |  |
| 3 |  | 黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-胰岛素泵 | 23 | 签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。 |  |
| 4 |  | 黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-心电监护仪 | 105 | 签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。 |  |
| 5 |  | 黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-高流量呼吸湿化治疗仪、麻醉视频喉镜、体外除颤监护仪、无创呼吸机 | 52.38 | 签订采购合同之日起30个工作日内交货并完成安装调试。 |  |

2、是否接受进口产品投标

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

- 二、主要技术规格及系统概述

- 标段1：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-输液泵及双通道注射泵

- （一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 输液泵 | - 1.★配备输血功能，并提供证明文件 - 2.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 - 3.★可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件 - 4.输液精度≤±5% - 5.预置输液总量范围：0.1～9999.99ml - 6.快进流速范围：0.1～2200ml/h，具有自动和手动快进可选； - 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 8.全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 - 9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 - 10.★大于等于8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式和间断给药模式；具备联机功能 - 11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 - 12.全中文软件操作界面 - 13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 - 14.支持药物库，可储存4000种药物信息。 - 15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持9种以上颜色 - 16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息 - 17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 18.压力报警阈值至少14档可调，最低50mmHg - 19.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 20.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 21.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 - 22.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题 - 23.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 - 24.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 - 25.信息储存：可存储3500条的历史记录 - 26.电池工作时间≥5小时@25ml/h - 27.防异物及进液等级IP33 当配置融合中央监护仪系统时，可与中央监护系统链接且能与监护仪信息同屏显示，同时间轴对比形成药物体征联动。 | - 台 | - 22 |  |
| - 2 | - 双通道注射泵 | 按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。 参数性质 序号 具体技术(参数)要求 ★ 1.屏幕不小于6.0寸触摸屏，全中文显示。 2.双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用。 3.触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 4.有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS连接。 5.设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 6.IP23以上级别防水防尘。 ★ 7.可存储药物数量不小于2100种。 8.自动识别注射器：至少支持规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml ★ 9.多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、级联模式等。 ★10.速率范围不小于0.1～2200ml/h（最小0.01ml/h 递增）。 11.预置量范围不小于0.1–9999ml（最小0.01ml/h递增） 12.注射总量显示范围：0 -9999.99ml。 ★ 13.注射精度:≤±2%，机械精度≤±1%。 14.KVO速度范围不小于0.1～5ml/h可调，默认0.5ml/h。 15.阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。 16.具有快进功能，快进速率调节范围不小于50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。 17.阻塞压力范围不小于150mmHg～1000mmHg 18.报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等 19.再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消； 20.事件记录功能能够存储、回放事件数量不小于2000个。 ★21.电池容量≥1800mAh 22.声音音量0-10级可调。 23.具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 24. 产品设计使用寿命不小于10年。 25. 3年或以上的原厂保修服务。 | - 台 | - 27 |  |

标段2：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-十二导心电图

| - 序号 | - 设备名称 | - 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 十二导心电图 | 按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。 - 一、主要功能 - 1、支持阿托品、心得安试验检查模式，且具有专业报告模板； - 2、具备长时间心电图采集功能：可连续采集120分钟以上心电图，并分析； - 3、提供丰富的测量分析工具：多种电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等； - 4、高级分析功能：具备VCG（空间向量心电图）、TVCG（时间向量心电图）、FCG（频谱心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等多种高级分析功能； - 5、心脏示意图功能：可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图，给临床医生及患者提供病变部位参考； - 6、病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述； - 7、病例收藏功能：支持特殊病例、典型病例收藏功能，支持个人收藏及公开收藏，便于科室及医生开展科研学术； - 二、软件功能 - 1、波形采集 - 1.1采集模式：12导同步采集，支持兼容15导采集模式； - 1.2导联模式：Wilson导联、Frank导联和正交导联三种导联模式； - 1.3显示模式： 12导：12x1、6x2、3x4+1、3x4+2、3x4+3，15导：15x1、5x3+1、663+1、5x3+3、3x5+3； - 1.4灵敏度选择：2.5 mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv； - 1.5走纸速度：12.5mm/s、25mm/s 、50mm/s； - 1.6支持快速心电采集功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集； - 1.7具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置； - 1.8支持起搏心电采集功能； - 2、分析诊断 - 2.1具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果，以辅助医生快速分析诊断； - 2.2系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析； - 2.3平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。 - 2.4同屏对比功能：患者历史检查数据同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况；支持对比的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步对比等形式； - 2.5具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集； - 2.6心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持12导波形叠加对比； - 2.7具备心电事件功能； - 3、病历管理 - 3.1支持新病历到达即时提醒功能：在接收新病例时有文字及声音提醒； - 3.2支持对病历进行查询、回放、编辑、导入、导出、传输、打印等功能，方便医生随时调阅病例报告； - 3.3具备病历状态显示：包含检查状态、报告状态、审核状态与打印状态； - 3.4具备病历查询功能：可根据时间、患者所有信息、检查类别、申请科室、报告医生、临床诊断、信息组合查询等多种查询方式； - 3.5具备病历导入、导出功能：可将病历导入或导出系统软件，支持导出XML、源始数据、HL7、图文报告、Excel等多种格式； - 3.6具备病历合并功能：可将有数据无病历信息和有病历信息无数据的两条不完整病历合并为一条既有病历信息又有数据的完整病历； - 4、报告编辑与打印 - 4.1具有标准的心电图诊断模板报告助手，以辅助医生快速诊断心电图； - 4.2特殊字符：具备特殊字符按钮，方便用户快速输入导联标识、数学符号等特殊字符； - 4.3具有多种报告模板，且报告模板可根据医院需求，自由灵活变动和自定义添加； - 4.4具备心脏示意图、阿托品、心得安试验检专业报告模板； - 4.5支持外接激光打印机，通过A4纸打印心电报告； - 5、网络与传输 - ★5.1支持与医院心电信息管理系统、HIS\EMR无缝集成，实现全院心电数据的统一存储与统一管理（含接口费）； - ★5.2支持与新疆维吾尔自治区人民医院远程会诊功能，病历可通过本机进行发送与接收，实现远程会诊； - 6、权限管理 - 6.1具有权限管理功能，可根据不同使用医生权限，分配医生分析、报告及审核等功能，支持多级审核； - 6.2具备用户管理功能，可科室医生的实际情况进行用户的增、删； - 三、主要技术指标 - 1、ECG输入： 12导同步采集、同屏显示 - 2、输入阻抗：≥5MΩ - 3、输入回路电流：≤0.1μA - 4、噪声：≤15μVp-p - 5、共模抑制比：≥89dB - 6、时间常数：≥3.2s - 7、耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过±5% - 8、A/D转换：24bit - 9、定标电压：1mV±5% - 10、标准灵敏度：10mm/mV+5% - 11、灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于±5% - 12、走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5% - 13、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波 - 14、工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB - 四、产品配置 - 1、标准配置：多导联心电分析系统1套、12导同步数字心电采集放大器1个、12导心电导联线2条、肢电极4个、胸电极6个、配套工作站1套； - 2、配置诊查床 - 2.1 规格：1890×610×640mm； - 2.2 床边采用25×50优质碳钢矩管壁厚度≥1.2mm，床脚采用Φ38优质钢管壁厚度≥1.2mm；抬条采用20×40优质碳钢矩管壁厚度≥1.0mm； - 2.3 床面由优质皮革和2公分高密度海绵1.5公分中密度纤维板组成； - 2.4 整体表面经新型环保材料处理：除锈-脱脂-磷化-钝化-静电环氧树脂粉沫喷涂；分离式床脚、装卸和搬运方便。 - 2.4 床面有效载荷≥200KG - 3、医疗设备操作配套工作台1套 12导心电工作站配置清单 序号; 项目名称; 数量; 单位. 1; 十二导同步心电分析系统; 1; 套. 2; 12导同步心电放大器; 1; 个. 12导心电导联线; 2; 条. 3; 胸电极; 6; 个. 4; 肢电极; 1; 套（4只）. 5; 配套工作站; 1; 套. 6; 产品说明书; 1; 本. 7; 保修卡; 1; 份. 8; 验收单; 1; 份. 9; 合格证; 1; 份. 10; 15导导联线（选配）; 1; 条. | - 台 | - 3 |  |

- 标段3：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-胰岛素泵

| - 序号 | - 设备名称 | - 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 胰岛素泵 | 按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。 1 产地:国产 ★2 操作界面:全中文，触摸屏，屏幕尺寸≥3寸 ★3 泵管理系统:泵的管理系统能兼容医院的动态血糖，并在同一界面显示当日泵的输注剂量和动态血糖的数据 ★4 远程功能:可实时监控全院胰岛素泵的运行状态，显示剩余电量、剩余药量，并在低电量、低药量或输注异常时提供报警 5 基础率输注精度:≤0.025U/小时 ★6 基础率分段:1-48段 7自动分段:6段/24段 8 临时基础率:0.5～12H;0.025-35U/h;±0.1可调 9 大剂量调节范围:0.025-25U 10 大剂量增量:≤0.025U 11大剂量输注方式:双波，方波，常规波 12 电池:可充电电池 13 电池寿命:充放电次数>300次 14 电池报警:低电量，无电量 15 马达:安全直流马达 16 胰岛素浓度:U-100 17 输注马达误差精度:≤±5% 18 背景灯:有 19键盘解锁功能:有 20 自检:系统自动安全检测，每天数万次自动检查 21报警记录:全中文提示，记录可回顾≥35次，可回顾报警的时间和日期，记录保存＞3 年 22 低液量报警:有 23 无药量报警:有 ★24 报警模式:声音，振动，灯光 ★25 充盈记录:全自动检测药液滴出 26 大剂量历史:数据≥35次，记录保存>3年 27 防水等级:IPx4防溅水 ★28 泵体重量:≤30g ★29 佩戴方式:贴敷式佩戴 ★30 双CPU，带自检功能 | - 台 | - 10 |  |

- 标段4：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-心电监护仪

| - 序号 | - 设备名称 | - 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 心电监护仪 | 按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。 ★1. ≥12英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，≥10通道波形显示。 2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 3. 具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 ★4. 可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。 5.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，支持升级Glasgow12导静息心电分析； 6. 具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 7. 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV； 8. 共模抑制能力≥106db； 9. 具备心拍类型识别功能； ★10. ≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 11.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; 12.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms； 13.可升级HRV心率变异性分析功能 14.血氧测量范围为0%～100%；在70%～100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下），新生儿为±3%（非运动状态）； 15.支持升级血氧，可显示灌注指数（PI）； 16.NIBP测量范围：成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 17.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 18.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 19.具有双通道体温监测； 20.支持多种界面显示标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（选配）、PAWP（选配）、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等； 21.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 22.支持≥200小时趋势图/表、≥2000组NIBP列表； 23.≥2400组报警事件；≥48小时全息波形； 24.≥48小时心律失常数据的存储和回顾； ★25. 支持多种临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查（选配）、GCS格拉斯哥昏迷评分（选配）、EWS早期预警评分、CCHD筛查等（选配） 26.氧气枕5个、指脉氧夹10个 | - 台 | - 35 |  |

- 标段5：黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）-高流量呼吸湿化治疗仪、麻醉视频喉镜、体外除颤监护仪、无创呼吸机

| - 序号 | - 设备名称 | - 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高流量呼吸湿化治疗仪 | 按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。 1.产品名称：高流量呼吸湿化治疗仪。 2.预期用途：适用于有自主呼吸患者，通过提供一定流量，加温湿化的呼吸气体进行有效的呼吸治疗。适用于需要湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。 3.国产品牌，中、英文两种操作界面可选择。 4.≥3.5英寸彩屏显示：可同时监测温度、氧浓度、流量、血氧、脉率等参数。 5.设备整机重量≤2.0kg，方便移动。 6.支持高流量模式、低功耗模式。 ★7.流量设置调节范围：10～60L/min。 支持1L和5L两种流量调节步长，流量10L～40L/min时调节步长为1L/min、流量41L～60L/min时调节步长为5L/min。 8.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。 ★9.具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度挡位。 10.一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。 ★11.氧浓度监测范围：21%～100%，精确度为±3%。 ★12.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示3天、5天、7天的温度、流量、氧气浓度、SpO2等。 13.支持血氧饱和度/脉率监测：实时监测与记录血氧饱和度情况。 14.低功耗模式：设备长按静音键3秒可进入低功耗模式。 15.预热时间：10分钟达到31℃, 30分钟达到37℃。 ★16.支持干燥模式：用于干燥管路，模式运行99 min。 17.臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。 18.机器带有高密度过滤棉，过滤效果大于99%，并提供省级医疗器械检验检测院的相关检测报告。 ★19.具有CB证书，并提供相关证明文件。 ★20.提供与主机配套使用的原厂同品牌耗材，耗材具备独立的注册证，包括加温呼吸管路、患者连接界面。 ★21.提供设备厂家自产鼻氧、设备厂家自产儿童鼻氧管，设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。 22.提供自动注水湿化罐。 23.提供配套移动台车和吊臂, 台车可放置移动电源和氧气瓶。 ★24.机器具有 USB 接口，SD卡接口，可实现多方式等数据传输功能。 25.配备视觉报警信号和声音报警信号，在使用过程中产生报警时，操作者位于治疗仪正前方，面对液晶显示屏幕，可以清晰地观察到视觉报警信号。 26.报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻作出反应。 27.报警提示功能：内部故障、呼吸管路报警、漏气报警、阻塞报警、氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、无法达到目标流量报警、检查水量报警、无法达到目标温度、检查工作条件、断电报警、超温报警、氧气压力低报警、氧气压力高报警、血氧指夹脱落报警、出气口故障报警等。 28.具备独立的静音键，提供快速复位静音功能。 29.服务要求：主机保修三年，一年包换。 ★设备使用期限：大于9年，并在设备标签上显示。 | - 台 | - 7 |  |
| - 2 | - 麻醉视频喉镜 | 按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。 - 清广角3寸液晶显示器·标配16G TF卡(可扩容) - 显示器上下0-130度左右0-270度灵活转向 - 一键快速拍照、摄像功能 - 仿锤软胶舒适手柄 - 高强度金属材质支架 - 内置200万像素防水高清摄像头，单颗高亮度LED冷光灯 - 大角度防雾型高强度一次性使用喉镜窥视片解决困难气道疑难插管有效防止交叉感染 产品特色1、准确:即时影像输出，数字高清广角3寸液晶显示器，分辨率达1600★1200，成像更细腻逼真，无噪点。2、快速:结构简单、操作方便、利落，镜头视野90度，可清晰显示病人体内情况，准确找到声门，辅助医师避免盲插风险,顺利完成插管。一次性使用喉镜窥视片自带防雾功能，窥视片采用高强度韧性材质，多种机型、多种窥视片可供选择，适用于各年龄段病人,3、便利:全设备轻巧，容易携带，使用更加便利。安全:合理的窥视片大角度设计，有效减少气管插管失败4.率，并可有效避免插管造成口腔出血及气管挫伤，快速解决困难气道疑难插管，保护医生避免呼吸传染性疾病的交叉感染。 技术优势:1、进口高清摄像头为同类产品中之翘楚,有利于各种插管及困难插管案例，镜头分辨率为200万像素，完美的镜头防水处理。2、即时拍照摄像,快速存储至高速TF卡，相片和影像可电脑输出保存，利于手术室外研究或教案应用3、整套设备重量0.28KG，轻便易带，做到真正便携，适用于各种急救插管场所，提升急救便利性,提高插管有效性，减少医疗风险。4、手柄主体采用仿锤软胶舒适手柄，让医生握持更得心应手。 | - 台 | - 2 |  |
| - 3 | - 体外除颤监护仪 | 按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。 1.具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 ★2.同步除颤和手动除颤中，能量≥25档可选，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.除颤充电迅速，充电至200J≤3s，充电至360J≤7s。 4.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 5.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15～250Ω。 6.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s 7.监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥26种心律失常分析。 8.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 ★9.配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 ★11.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 | - 台 | - 2 |  |
| - 4 | - 无创呼吸机 | 按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。 - 1.国产品牌。 - ★2.屏幕：≥4.5寸 触摸屏，同屏显示工作模式、监测参数、设置参数、报警信息等。 - 3.液晶背光两种模式可调：常亮/渐暗。 - ★4.无创通气模式：CPAP（持续正压模式）、S（自主模式）、T（定时控制模式）、S/T（自主/定时模式）、PC（压力控制模式）、MVAPS控制模式。 - ★5.高流量湿化氧疗（HFNC）模式：HFLOW、LFLOW。 - ★6.具备氧浓度调节功能，内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。NIV模式或HFNC模式均可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%～100%。 - ★7.氧浓度监测无需使用氧电池等耗材。 - ★8.最大流速200L/min。 - ★9.具备自动漏气补偿功能，最大补偿能力120L/min。 - ★10.具备Wi-Fi模块，可连接数据终端，与pad进行数据传输功能。 - 11.具备自动灵敏度技术和手动灵敏度技术。 - 12.具备压力释放技术，舒适度0-3，4档可调。 - ★13.吸气触发灵敏度自动、1-6档可调。 - ★14.呼气切换灵敏度自动、1-6档可调。 - 15.压力设置范围： - 16.吸气正压(IPAP)：4-30 cmH2O - 17.呼气正压(EPAP)：4-20 cmH2O - 18.持续正压（CPAP）：4-20 cmH2O - 19.压力上升时间：0.1～0.6s/自动。 - 20.潮气量范围：200-2000 ml。 - 21.吸气时间：0.5～3.0s。 - 22.呼吸频率：2-40BPM。 - ★23.无创模式温度调节：29--34℃ ，step1℃。 - 24.无创模式报警功能：管道脱落报警、漏气报警、窒息报警、高/低呼吸频率报警、超温报警、高吸气压力报警。 - ★25.高流量氧疗模式流量调节范围：HFLOW：10～80L/min，LFLOW：2～25L/min。 - ★26.高流量氧疗（HFNC)模式温度调节：29--37℃，step 1℃（LFLOW模式下温度34℃）。 - 27.高流量氧疗（HFNC)模式报警功能：呼吸管路报警、漏气报警、阻塞报警、无法达到目标流量报警、无法达到目标温度报警、检查工作环境报警、超温报警。 - ★28.加湿方式：集成一体化加湿方式。 - ★29.湿度可根据临床需求调节7档可调-3到+3。 - 30.系统报警：氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、内部故障报警、检查水量报警、断电报警、Wi-Fi通信异常报警。 - ★31.连接管路：主动加温管路，采用加热丝外贴壁工艺。 - 32.消毒方式：便携式可充电臭氧发生器。 - ★33.转运模式：设备长按静音键3秒可进入转运模式。 - 34.使用结束后，长按启动/停止键3秒钟，设备进入干燥模式。 - 35.配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶。 - 36.患者界面多种可选： - 37.无创呼吸机模式：口鼻罩、鼻罩 - 38.高流量氧疗模式：鼻塞式鼻氧管、气切接头、儿童鼻氧管、吸氧面罩 - ★39.设备使用期限：大于9年，并在设备标签上显示。 呼吸机整机重量≤2.5kg，方便移动。 | - 台 | - 3 |  |

三、质量要求

1、质量要求

投标人提供的物品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家检测标准以及标书规定的质量规格和性能要求，具有一定的先进性和性能可靠性。投标人遵守有关部门和厂家承诺的售后服务及采购文件的要求，保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

2、技术要求

投标人所提供的货物性能，型号规格应满足采购文件中的型号规格及要求。

本采购项目所述型号规格，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

货物验收前，中标人须免费提供完整的技术资料(包括货物制造厂家授权书、使用说明书、安装手册、维修手册、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

3、知识产权要求

投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

4、一般性技术及服务标准

4.1投标人在技术和商务上的任何偏离都要在偏离表中列出，没有在表中列出的项目都被视为投标人承诺满足招标文件的要求，供应商的报价若被接受必须按此规定签约并履约。

4.2本招标货物在配置要求中所列明的部件、附件、组件、消耗品等若无特殊说明应为该投标货物品牌配套原装正品。

4.3上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

四、验收方式

1.货物质量符合采购方质量要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收规程和相关部门的有关规程验收。由技术人员现场安装调试、设备技术指导 标经验收合格，附验收报告。

2.货物运抵采购方指定地点交货时，中标方随货向采购方交付设备必需的合格 证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、出厂检验报告等）及配备的用件、工具等。

3.中标方提供货物未达到验收标准的，应在采购方指定期限内调换或重新供货。

4.保修期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品。

五、产品质量保证期

1.所有生产设备保修期为3年，每年进行维护保养，软件升级免费；免费提供接口服务；保修期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

六、售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

接到用户报修电话后立即响应，12小时内到现场(节假日照常服务)开始处理故障，24小时内形成解决方案并修复，确保产品正常工作。如当日无法修复，需提供备品供采购方使用。

1.3技术升级

在质量保修时间内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质量保修外服务要求

2.1质量保修时间过后中标方须在 24 小时内到场维修（如需使用配件材料由采购方支付材料费，中标方负责维修）。 中标方应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施，维修 人员应具有一定专业技术水平（须提供售后服务承诺函）。在质保期内，中标方须负责对所提供的设备做定期检查和保养。

2.2质量保修时间过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

七、其他要求

1.安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由投标人负责，招标人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由投标人承担。

2.中标方送货安装期间不得影响采购方工作正常运行。

八、付款方式

1、双方签订合同生效后30日内预付货款的30%；

2、签订采购合同之日起30日内到货安装验收；

3、安装调试验收合格，并在正常使用3个月后进行二次验收，填写政府采购项目验收报告后付货款的70%；

九、备品备件方案

1. 能够及时满足使用单位备品备件更换需求方案：合理储备，定期梳理，检查备件。

2.零部件、备品备件、易损部件、专用工具等配件清单和特殊工器具配备情况，方案中需要包含设备备品备件库的质量及规模、库存，种类等。

十、培训

1.培训内容

培训内容包括：设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

2.培训要求

（1）按照甲方需求提供培训服务。

（2）投标人需提供 5～8人培训学习、培训时间不低于7天。应安排工程师为招标人使用人员进行操作培训，通过讲解、展示、实操等方式确保招标人使用人员掌握操作使用与常见的故障排除技能。场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

3.培训方式

厂家现场安装和操作培训，技术培训学习。

- 第四章  合同主要条款

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

医疗设备采购合同

甲方（买方）：克拉玛依市克拉玛依区民政局

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据2025 年 月 日公开招标（     ）采购结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规、规章的相关规定，在平等互利、协商一致的基础上，就甲方购买乙方以下设备（以下设备器械均简称设备），自愿达成如下协议：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币大写 |  |  |  |  |  |  |

（以上价款以人民币进行结算，该价中包括货物的本身价格、税费、运输费、装卸费、安装调试及培训费等一切履行本合同可能产生的费用。除本合同明确约定的除外，甲方无需就本合同的履行向乙方支付其他价款或费用。以上所有货物详细配置见投标文件。该设备保修期限为  年。本合同若有详细的双方签字的配置清单，耗材或配件的价格等请详见附件。）

- 乙方须提供的法律证明文件：

1.1乙方必须提供本公司的营业执照、医疗器械经营许可证、所售产设备的医疗器械注册证及登记表。

1.2乙方必须提供由设备生产厂商出具的以下证明文件：设备使用地的授权销售证书、售后服务承诺书。

1.3乙方必须保证该设备是原产地生产的原装产设备，原厂包装并提供设备合格证。进口设备须提供该设备的报关单据和商检证明文件，否则视为乙方提供的设备不符合本合同要求，甲方可以拒收，同时乙方须承担延迟交付的违约责任。对于进口计量器具，乙方必须提供合格有效的计量器具的检定证书；对于国产计量器具，乙方必须提供计量器具生产许可证书。

1.4凡属放射性同位素与射线装置，乙方须提交国家认可的相关质量安全检验证明，在运输及安装过程中必须遵守国家现行规定的相关法律法规。

1.5凡列入国家强制性产品认证目录内的设备，必须提供相关证书和认证标志。其他乙方认为需要的用以证明设备符合国家技术标准及行业技术标准的证书及文件，以及证明设备质量合格的文件。

2、设备的到位和交付

乙方应当在2025年 月 日前将上述设备及其双方约定的配件，随附资料、单证等，按招标文件规定的运输方式运抵甲方指定现场，由双方对上述货物及单证等文字资料进行到货验收。到货验收无误的双方签署到货单。到货后乙方应在接到甲方通知后10日内完成设备安装调试，并申请甲方进行最终验收，最终验收合格视为交付完成。在此之前设备的毁损、灭失风险，由乙方承担。

3、设备运输、安装和验收 
3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场（包括场地搬迁）,并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

3.2.1甲方在到货后 30 个工作日内 进行到货验收，对于甲方提出的数量、规格、型号，乙方应在接到甲 方异议通知后的 2 内内做出书面答复或来人处理，逾期则视为乙方同 意甲方提出的异议和处理意见。对于质量的异议，对货物质量的异议 不受时间限制，随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后， 应在 2 日内负责处理；如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之 不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货 物自行处理，因此发生的费用和损失由乙方承担。

3.2.2下列情况，甲方可单方决定退货，乙方必须服从。从甲方发出退货通知之日起，本合同终止，乙方按总货款的30%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失，乙方应继续承担赔偿责任。

1、甲方到货验收过程中、提出数量、型号、规格、单证资料不全等异议，乙方在 10 天内不能更换或补齐的；

2、乙方超过 15 天不能完成安装调试的，或安装调试完成后，经验收不合格的、无法达到乙方前期承诺的；

3、在质保期内出现非甲方原因的故障，经乙方 2 次维修仍无法修复导致甲方无法使用的，或经克拉玛依市质监局检验为不合格产品的。

3.2.3乙方收到甲方退货申请后，应当在 15 日内将已收货款全部退还甲方，并将货物拉走，甲方不承担保管责任。

3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后 10 天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行最终验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4、付款方式 
4.1甲方在合同生效后  日内预付合同总额 30%计  元，即人民币（ ）；安装调试正常使用验收合格后  个工作日内付合同总额的  元，即人民币（ ）。

4.2根据招标文件要求每 次付款前乙方必须提供当地税务机关开具符合甲方财务要求的对应金额正规销售发票，甲方收到发票后按照合同约定支付相应款项。

4.3 乙方指定收款账号：

户名：

账号：

开户行：

乙方账户信息以本条所注明的为准，如有变更，乙方应在相应支付期限 （）日前以书面方式通知甲方。因乙方提供财务信息错误导致甲方支付不能的，不视为甲方违约，甲方有权在乙方提供新的正确财务信息后延期 （） 个工作日支付，乙方确认甲方对此不承担逾期支付的违约责任。
5、伴随服务 
5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、中文操作手册、中文维护手册、维护密码、质量保证文件、中文服务指南及电路原理图等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。
5.2乙方还应免费提供下列服务：

5.2.1设备的现场安装和调试。

5.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

5.2.3乙方应根据甲方需求派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，确保甲方人员能够独立使用本合同设备。乙方应在接到甲方培训需求后3 日内安排人员前往现场进行培训，由此产生的费用由乙方自行承担。

5.2.4应用软件免费升级，与医院及第三方软件的接口费用由乙方承担。

6、质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是在（    年  月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果仪器的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，即根据甲方受影响的时间相应延长质保期。

6.2乙方应提供质保期  年（厂家保修 五 年、供应商免费延保  /  年），质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，质保期内免费更换零配件及免工时费。乙方在质保期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即根据甲方受影响的时间相应延长质保期。

6.3报修响应时间_2_小时，到场时间12 小时（不可抗力除外）。如在24小时内无法解决故障的，乙方承担甲方因此遭受的一切损失，并且提供备用机，保证甲方的正常使用。

6.4质保期满后，人工费为单次故障不高于  /元，年度保修合同价不高于设备总价的  %，年度定期预防性维护保养次数，不少于__次。

6.5乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件，质保期满后，以 （）     的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

6.6质保期内，若设备无法实现合同附件约定的核心功能，甲方有权退货。

7、索赔条款

7.1因货物的质量问题发生争议时，以克拉玛依市技术监督局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准，或以国家食品药品监督管理局检验结果为准，检验费用由乙方承担。经检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

7.1.1退货退款：乙方自行取回已供货物，并将全额货款退还甲方，负担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照合同总金额   % 向甲方支付违约金。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。

7.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方承担因此而产生的一切费用以及由此导致的逾期供货责任。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五（0.5％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之三十（30％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。超过30个自然日，甲方有权终止合同，要求乙方退还全部已付货款并按照合同总金额30%支付违约金。。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。因第三方指控乙方所交付产品及提供的服务侵犯了其著作权、知识产权等合法权利，而与其发生纠纷时，应由乙方承担全部责任，与甲方无关，由此造成甲方损失（包括但不限于和解款项、生效裁判文书中规定的损害赔偿金、知识产权使用费、诉讼费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、检验费等）乙方应承担赔偿责任。

7.4甲方在使用乙方提供的设备时如因设备本身的质量问题或设计缺陷、或因乙方工程师在操作培训过程中的疏忽，没有履行相应告知义务的，造成甲方工作人员在设备操作过 程中对设备及涉及人员等造成重大经济损失和名誉损害的，乙方应积极协助甲方处理，同时承担因此而造成的实际经济损失。

7.5 任何一方违约造成对方损失，除按照本合同约定承担违约责任及赔偿损失以外，守约方因纠纷而诉诸法院所产生的诉讼费、差旅费、律师费、鉴定费、检验费、保全费、保全担保费等费用损失，也由违约方承担。

7.6 乙方违约应向甲方支付违约金的，甲方有权直接从应付未付金额中予以扣除。

8、反腐条款

在本合同签订、履行期间，乙方不得对甲方招投标监督管理委员会成员、采购人员以及相关工作人员进行贿赂或者回扣等不正当行为，一经发现，甲方有权单方面解除与乙方签订的所有合同，并有权要求乙方赔偿因合同解除所造成的直接损失和间接损失，并给予乙方一定的处罚，具体详见《廉洁协议》。

9、争端的解决 
双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向甲方所在地法院起诉。
10、合同生效 
10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字且单位盖章之日起生效。同时需要双方提交负责人/法定代表人对授权代表授权的文书。
10.2本合同一式  份，以中文书写，甲方执五份、乙方执一份，具有相同的法律效应。

11、合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，合同条款中未涉及的内容以标书及响应文件为准，与合同具有同等法律效力。
11.1 设备的配置清单。
11.2技术标准 投标文件、技术响应 、设备技术说明 、投标现场承诺书。
12、特别约定

12.1 所有产品按照招投标文件参数要求及供应商提供的产品配置清单配送（参数及配置清单一并附在合同后面）。

12.2 双方在合同落款处载明的联系地址和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时的有效法律文书送达，双方可以通过短信、微信、电子邮件等方式履行协议中约定的通知义务，如一方欲改变联系地址和联系信息，应提前5日以书面方式通知对方。因通信地址和联系信息错误而无法直接送达的，以短信、微信、电子邮件方式送达的，自系统显示成功传送之日视为送达，以邮寄方式送达的，自交邮后第5日视为送达。

（以下无正文）

甲方（盖章）：   克拉玛依市           乙方（盖章）：

克拉玛依区民政局

甲方法定代表人（盖章）：              乙方法定代表人（盖章）：
                 
通讯地址：                            通讯地址：

联系人：                              联系人：

联系电话：                            联系电话：

日期：      年    月    日            日期：      年    月    日

正本

# 第五章  响应文件格式

封面格式

响  应  文  件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年    月    日

- 格式1  响  应  函

（采购人名称）：

我方全面研究了 “     ”项目采购文件（文件编号：     ），决定参加本项目投标。我方授权    （姓名、职务）  代表我方     （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。商务报价为￥    万元（大写：人民币      ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3、我方为本项目提交的投标文件电子版一份。

4、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

6、投标有效期：90天。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：     年  月  日

格式2  商务报价一览表

投标人名称：

标段编号及名称:                                                  币种：人民币

| 序 号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（万元） | 小写： 大写：人民币 |
| 2 | 合同履约期限 |  |
| 3 | 项目负责人 |  |
| 4 | 质量保修期 |  |
| 5 | 供应商其他说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容） |  |
| 报价包含的内容： 1、黑油山养老中心提升改造项目抢救医疗设备一批（心电监护仪等）所需设备的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。 2、供应商应免费提供质量保修期内必备的备品、备件及专用工具。 |  |  |

供应商(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

格式2-1  明细报价表

项目名称：                                          投标单位名称：

招标编号：                                          标项序号、名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、数量、综合单价、总价。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其他必需服务的报价。

格式2-2  备品备件清单

投标人名称：               招标文件编号：                         货币单位：人民币元

| 序号 | 名称、规格型号 | 品牌、制造商、原产地、国别 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应免费提供质量保修期内必备的备品、备件及专用工具。

2. 供应商应根据投标设备的技术状况列出详细的备品备件及专用工具清单，并附详细的使用说明。如在质量保修期内实际所需的数量超过了中标人在投标时预计和实际提供的数量时，中标人应负责免费供应。

3、供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

格式3  技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 名称 | 性能及指标 |  |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

2、每项技术参数须针对项目需求提供相关佐证材料（包括但不限于检测报告、技术规格书等）。

供应商 （盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年     月     日

格式4   中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、     （标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、     （标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

企业名称（盖章）：

日期：

格式5  法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务 ：

系             （单位）的法定代表人。为          的服务，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式6  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的        （姓名），其身份证号为       为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （谈判项目名称）的谈判活动。

代理人在递交响应文件、谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：委托代理人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式7  项目管理、服务及其他人员情况表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 注：需完整反映本项目要求的所有拟派人员信息，并提供相应证书，所提供的资料均附于本表后如合同及社保证明，作为本表的附件。 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

年  月  日

格式8  近三年（自2022年1月1日至今）同类项目业绩表

| 年份 | 项目名称 | 用户名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

- 格式9   资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

- 格式10 政府采购诚信承诺书

(单位名称或个人)，                    统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的供应商，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供的资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五项）所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人(公章或签名)

年   月   日

格式11 投标人关联声明函

项目名称：

致 （采购人和采购代理机构） ：

我公司自愿参加由贵单位组织的（项目编号）（项目名称）采购活动，在此郑重承诺：

我公司遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

关联单位的说明：

与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：无。

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

注：提供从国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 打印的本

单位的股东及出资信息页面截图，须清晰并加盖单位公章附于本表后。

投标人（盖章）：

年 月 日