招 标 文 件

项目编号：ZXD-2025-017

项目名称：昌吉市人民医院（医疗救治中心体系建设项目-二期）采购一批医疗设备项目（二）

采 购 人：昌吉市人民医院

采购代理机构：新疆中信达建设项目管理有限公司

2025年6月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评审办法	22

第四章 采购需求	34

第五章 政府采购合同	68

第六章 投标文件格式	76

第一章 招标公告

项目概况 昌吉市人民医院（医疗救治中心体系建设项目-二期）采购一批医疗设备项目（二）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取招标文件，并于2025年07月17日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXD-2025-017

项目名称：昌吉市人民医院（医疗救治中心体系建设项目-二期）采购一批医疗设备项目（二）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：12358000.00

最高限价（元）：600000.00, 6400000.00, 2150000.00, 702000.00, 980000.00, 436000.00, 1090000.00

采购需求：

标项1

标项名称:麻醉机

数量:1

单位：台

预算金额（元）:600000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项2

标项名称:高端全身彩色多普勒超声诊断仪、全数字化超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪、高端便携彩色多普勒超声诊断仪

数量:3

单位：台

预算金额（元）:6400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项3

标项名称:超声内镜、全高清电子胃肠镜系统

数量:2

单位：套

预算金额（元）:2150000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项4

标项名称:胰岛素泵

数量:15

单位：台

预算金额（元）:702000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项5

标项名称:肌电图仪、数字式心脏电生理刺激仪、动态心电图、动态血压记录仪

数量:共32台（肌电图仪1台、数字式心脏电生理刺激仪1台、动态心电图15台、动态血压记录仪15台）

单位：台

预算金额（元）:980000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项6

标项名称:中频治疗仪、电针治疗仪、电磁波治疗仪、微波治疗仪

数量:共93台（其中，中频治疗仪10台、电针治疗仪50台、电磁波治疗仪30台、微波治疗仪3台）

单位：台

预算金额（元）:436000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

标项7

标项名称:麻醉机

数量:2

单位：台

预算金额（元）:1090000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件。

备注：

合同履约期限：以签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有标项全部为非专门面向中小微企业采购，给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。

3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

三、获取招标文件

时间：2025年6月26日至2025年7月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月17日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月17日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌吉市人民医院

地 址：昌吉市宁边西路135号

联系人：沈老师

电话：15001659900

2.采购代理机构信息

名 称：新疆中信达建设项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区凤起街恒大绿洲9号楼614室

联系方式：0991-6991689

3.项目联系方式

项目联系人：王猛、任艳

电 话：15899460931

第二章 投标人须知

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：昌吉市人民医院（医疗救治中心体系建设项目-二期）采购一批医疗设备项目（二） 项目编号：ZXD-2025-017 |
| 2 | 预算金额 | 标项1：600000.00元；标项2：6400000.00元；标项3：2150000.00元；标项4：702000.00元；标项5：980000.00元；标项6：436000.00元；标项7：1090000.00元。 |
| 3 | 最高限价 | 标项1：600000.00元；标项2：6400000.00元；标项3：2150000.00元；标项4：702000.00元；标项5：980000.00元；标项6：436000.00元；标项7：1090000.00元。（投标报价单价及投标总价不得超过最高限价单价及最高限价总价，具体单价限价详见采购需求）。 |
| 4 | 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有标项全部为非专门面向中小微企业采购，给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。 3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 4.本次采购活动不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 供货期及质保期 | 供货期：本项目所有标项在签订合同后10个日历日内完成供货、安装并交付使用。 质保期：标项1≥5年；标项2、标项3、标项4、标项5、标项6≥3年；标项7≥5年。 自验收合格之日起，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总金额的60%，设备验收合格并正常使用后支付40%。（中标供应商须开具合法有效网上可查的发票进行结算） |
|  | 履约保证金 | 中标通知书发出10天内，中标人应向甲方缴纳中标金额5%的履约保证金，以电汇或网银方式提供，合同到期后按合同条款履约无问题一次性无息退付。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 联合体协议 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 评标委员会的组建 | 采购单位依法组建评标委员会，共 7人组成，其中采购人代表1人和专家评委6人。评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取确定。 |
| 11 | 项目地点 | 昌吉市人民医院 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 13 | 项目属性 | 项目属性： □服务、☑货物 、□工程 |
| 14 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是、☑否 |
| 15 | 现场考察 | ☑自行考察 |
|  | 招标前答疑会 | ☑不召开 |
| 16 | 标的所属行业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011) 300号)、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号文)、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号文）等规定要求，本项目采购标的对应的所属行业：工业 |
| 17 | 投标报价 | 投标人不得以明显低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。（明显低于成本报价的投标人应当作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，其投标作无效报价处理。）投标报价包含差旅费、税费等一切费用。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金金额： 标项1：12000.00元（大写：壹万贰仟元整）；标项2：128000.00元（大写：壹拾贰万捌仟元整）；标项3：43000.00元（大写：肆万叁仟元整）；标项4：14000.00元（大写：壹万肆仟元整）；标项5：19600.00元（大写：壹万玖仟陆佰元整）；标项6：8700.00元（大写：捌仟柒佰元整）；标项7：21800.00元（大写：贰万壹仟捌佰元整）。 投标保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。 须以网银转账的形式由投标人的基本账户账户汇出，须于投标截止时间前递交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 账户名：新疆中信达建设项目管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐红光山路支行 账 号：3002000209000043329 行 号：102881000027 备注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目名称、标段及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 投标保证金有效期：自提交投标文件的截止之日起 90天。 |
| 19 | 投标保证金不 予退还的其他 情形 | 投标保证金不予退还的其他情形： 1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 2.投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 3.投标人在投标文件中提供虚假材料的； 4.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； 5.采购文件规定的其他情形。 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间及开标时间、地点 | 本项目采用不见面开标： 时间：2025 年07 月17日 11 点 00 分（北京时间） 地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 解密时间：投标截止时间后 30 分钟内 投标人可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 22 | 投标文件份数与密封性 | 电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云 ”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 |
| 23 | 中标原则 | 1、本项目采用综合评分法。 2、综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。 |
| 24 | 分包 | 本项目是否允许分包：☑不允许、□允许 具体要求： / |
| 25 | 询问 | 询问送达形式：书面 。 |
| 26 | 接收询问和质疑的联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：新疆中信达建设项目管理有限公司 联系人：王猛、任艳 联系电话：15899460931 地址：乌鲁木齐市水磨沟区凤起街恒大绿洲9号楼614室 |
| 27 | 招标代理费 | 本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，收费标准参照《招标代理服务费收费标准》(计价格(2002)1980号)和（发改办价格[2003]857号文件）下浮40%执行，代理费收款账号如下。 开户名：新疆中信达建设项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐红光山路支行 银行账号：3002000209000043329 行号：102881000027 |
| 28 | 中小微企业有关政策 | （1）本项目所有标项全部为非专门面向中小微企业采购，给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。 （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，对非专门面向中小企业采购的采购项目，采购人、采购代理机构将对小型或微型企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（扣除后的价格仅作为评标使用）。货物全部由符合政策要求的小微企业承接，给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商同时满足监狱企业、残疾人福利性单位和小型、微型企业中一种或多种情形，不叠加享受价格扣除优惠政策，其报价仅扣除一次。 （3）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （4）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （5）供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 29 | 争议解决方式 | 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。 |
| 30 | 转包 | 不得转包 |
| 31 | 质疑 | 1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 采购文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当 包括下列内容： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
| 32 | 招标人认为应该补充的其他内容 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3、未办理CA的投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 5、逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收， 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 33 | 备注 | 1、所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、中标结果公示期满后 3 日内，成交供应商须严格按照招标文件中对投标文件要求顺序装订制作标书正本 1 份、副本 2 份，双面打印并胶装。递交至招标代理处存档，内容须与电子版投标文件内容一致，纸质投标文件一律不予退还。 |
| 34 | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加 |  |

- 投标人须知

- 一 说 明

1采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

1.2投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知前附表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知前附表》。

3现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知前附表》中规定了组织现场考察、召开招标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或招标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的， 由投标人自行承担不利评审后果。

4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.1.2本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

4.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至 8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知前附表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审办法》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或 强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审办法》（如涉及）。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5投标费用

5.1投标人应自行承担所有与准备和参加招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 二   招标文件

6招标文件组成

6.1招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

6.3对招标文件的澄清或修改

6.3.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。采用公告方式邀请投标人参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

6.3.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

6.3.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在提交首次投标文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足上述时间的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 三  投标文件的编制

7投标范围、投标文件中标准和计量单位的使用及投标语言

7.1投标人应当对所投招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.2除采购文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

8投标文件构成

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。

8.2第三章《评标方法》中涉及的证明文件。

8.3对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

8.4投标人认为应附的其他材料。

9.报价

9.1所有投标均以人民币报价。

9.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

9.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

9.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

9.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.4投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10投标保证金

10.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和附件：“投标书格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

10.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

10.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

10.4投标保证金按投标人须知前附表第10条规定执行。

11投标有效期

11.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

11.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

11.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

12投标文件的制作要求（本项目采用不见面开标）

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，投标人应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请投标人自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

- 四  投标文件的上传

13投标文件的上传（本项目采用不见面开标）

13.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

（1）投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

（2）投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

13.2备份投标文件（“.bfbs”格式）：

（1）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

13.3投标文件的递交要求

（1）投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

14投标文件截止时间

14.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封提交至新疆政府采购网政采云平台。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

15投标文件的修改与撤回

15.1投标人应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- 五  评审

16投标文件的开启

16.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

16.2投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

16.3投标人不足3家的，不予开启。

16.4本项目公开报价。

17评标委员会的组建

17.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

17.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在中标结果公告前保密。

18评审方法和评审标准

18.1见第三章《评标方法》。

- 六  确定中标人

19中标人的确定

19.1评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供

应商为中标候选人。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后3个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

19.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

20中标公告与中标通知书

20.1采购人或采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在指定媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，成交公告期限为1个工作日。

20.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

21终止

21.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1.1因情况变化，不再符合规定的个公开招标采购方式适用情形的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交投标报价的投标人可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的投标人（社会资本）只有2家的，公开招标采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购金额的投标人不足3家的。

22签订合同

22.1采购人与中标人将在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。 拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活 动。

22.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

22.4政府采购合同不能转包。

22.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

23询问与质疑

23.1询问

23.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知前附表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2质疑

23.2.1投标人认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到 损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

23.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件

23.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。

24代理费

24.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知前附表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章 评审办法

一、资格审查程序

1投标文件的资格性检查和符合性审查

1.1采购人或采购代理机构将根据《资格性检查要求》中规定的内容，对投标人进行检查，并形成检查结果。评标委员会将根据《符合性审查要求》中规定的内容，对投标人进行检查，并形成检查结果。投标人《投标文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应招标文件。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格审查表

| 序号 | 评审因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供合法有效的法人营业执照。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供近两年任意一年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明，新成立不满一年的单位提供财务说明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函。 |
| 4 | 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书； | 提供有效的法定代表人身份证明书（法人投标提供）、法定代表人授权委托书（代理人投标提供），并按招标文件要求盖章、签字。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 缴纳税收资料：提供税务机构出具的近半年任意2个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。 缴纳社会保障资金资料：提供近半年任意2个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 |
| 6 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 | 提供有效的证明材料扫描件加盖公章。 |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章。 |
| 8 | 投标人未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（以招标公告发布至投标文件递交截止前查询结果为准，须提供查询截图）； | 若未完整提供，可由采购人或采购代理机构在开标现场查询，若查询后符合要求则该项通过，若查询内容不符合要求，则视为无效投标。 |
| 9 | 提供有效的投标保证金缴纳凭证或保函。 | 提供有效的投标保证金缴纳凭证或保函。 |
| 10 | 本项目所有标项全部为非专门面向中小微企业采购 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采 购文件要求为准。 |
| 注：以上审查内容如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

注：如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处签章，并加盖投标人电子印章； |
| 2 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |
| 3 | 投标人投标报价单价及投标总价未超过最高限价单价及最高限价总价； |
| 4 | 投标文件载明的供货期限未超过招标文件规定； |
| 5 | 质保期是否满足招标文件要求； |
| 6 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。 |
| 7 | 符合法律、法规的规定。 |

符合性评审合格后方可进入详细评审阶段

符合性审查后合格投标人不足3家的，不进行评标，采购人将宣布废标。

- 2.评标

- 2.1评标组织

2.1.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

2.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

2.1.4评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

2.1.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.1.6除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

2.1.7采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 2.2符合性审查

2.2.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符,没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保 留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.2.2如果投标文件实质上没有响应招标文件要求，按无效投标处理。投标人不得通过修正 或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.2.3评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行价格审核，看其是否有计算上错误，修正错误的方法为：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.4投标人应按照第四章《采购需求》中服务需求一览表的内容和数量进行报价。超过所需数量的报价，在评标时不予核减，但如果中标采购人可从合同中予以扣减。

2.2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.2.6除招标文件另有规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）招标文件规定必须提交的投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的、或采用活页夹方式或未装订的投标文件；

（3）未按招标文件规定递交投标保证金的；

（4）投标人不符合资格条件或未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（5）投标服务不符合招标文件规定条件或未提供证明文件的；

（6）未能实质性响应招标文件商务和技术要求的；

（7）投标有效期不足的；

（8）投标报价货币不是人民币的 ;

（9）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（10）拆包投标或缺项漏项的；

（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（12）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（13）未按评标委员会的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），或不能证明其报价合理性的；

（14）未按评标委员会的要求确认修正后的投标报价的；

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.2.8评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2.2.9符合性审查后合格的投标人不足三家时，不再进行后续评标，采购人将宣布废标。

- 2.3综合评分

- 2.3.1本项目综合评分的各评审因素权重为：投标报价权重占30%，商务技术标权重占70%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

2.3.2评标基准价和价格得分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商价格分按照以下公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予

10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=

《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不

属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造

商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的

生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2.3.3商务和技术评分

评标委员会成员按照下表规定的量化因素和分值标准对供应商投标文件进行打分，每一投标人的商务技术得分为所有评委评分的算术平均值。

商务技术评审标准（适用于标项1、6）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 如不满足，按每项1分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项2）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 标注“★”的参数为关键参数，如不满足，按每项3分抵扣，扣完为止；未标注“★”的参数为一般参数，如不满足，按每项0.5分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项3、5）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 如不满足，按每项0.5分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项4）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 如不满足，按每项1.5分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

商务技术评审标准（适用于标项7）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年 1月-至投标截止时间）的类似业绩，每提供一项得2 分，最多得8分（证明材料以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 8 |
| 2 | 技术指标响应 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第四章采购需求”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 根据招标文件技术要求综合评价评审，每一项技术指标全部满足招标要求得45分。 标注“★”的参数为关键参数，如不满足，按每项3分抵扣，扣完为止；未标注“★”的参数为一般参数，如不满足，按每项1分抵扣，扣完为止。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书等；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。 | 45 |
| 3 | 售后服务内容和工作方案 | 对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②服务能力；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤备品备件清单数量；⑥方案完整可行性等综合评价。评审标准：以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 6 |
| 4 | 投标设备的运行成本 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供不高于市场价的备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用得2分（提供承诺函，未提供不得分）；项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 | 2 |
| 5 | 实施组织计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）安装、调试方案，（2）进度安排计划（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得3分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣1分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 应急处理方 案 | 从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得2分，不够完善缺项的每项扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容或内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

- 第四章 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 标项 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价单价（元） | 采购数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 麻醉机 | 台 | 600000 | 1 | 600000 |  |
| 2 | 2 | 高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 2800000 | 1 | 2800000 | 核心产品 |
| 3 |  | 全数字化超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 2800000 | 1 | 2800000 |  |
| 4 |  | 高端便携彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 800000 | 1 | 800000 |  |
| 5 | 3 | 超声内镜 | 套 | 950000 | 1 | 950000 |  |
| 6 |  | 全高清电子胃肠镜系统 | 套 | 1200000 | 1 | 1200000 | 核心产品 |
| 7 | 4 | 胰岛素泵 | 台 | 46800 | 15 | 702000 |  |
| 8 | 5 | 肌电图仪 | 台 | 500000 | 1 | 500000 | 核心产品 |
| 9 |  | 数字式心脏电生理刺激仪 | 台 | 150000 | 1 | 150000 |  |
| 10 |  | 动态心电图 | 台 | 12000 | 15 | 180000 |  |
| 11 |  | 动态血压记录仪 | 台 | 10000 | 15 | 150000 |  |
| 12 | 6 | 中频治疗仪 | 台 | 20000 | 10 | 200000 |  |
| 13 |  | 电针治疗仪 | 台 | 400 | 50 | 20000 |  |
| 14 |  | 电磁波治疗仪 | 台 | 1000 | 30 | 30000 |  |
| 15 |  | 微波治疗仪 | 台 | 62000 | 3 | 186000 | 核心产品 |
| 16 | 7 | 麻醉机 | 台 | 545000 | 2 | 1090000 |  |
| 合计：12358000元 |  |  |  |  |  |  |  |

标项1：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 台 | 1 | 600000 | ≥5年 | 10天 |  |

麻醉机

1、主要功能

1.1 一体化设计,适用于成人、儿童和新生儿的最新一代的智能化全能麻醉工作站。

1.2 彩色显示屏≥15英寸。

1.3 第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。

1.4 标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。

1.5 自动自检时包含了是否输送真实O2的检测。

2、技术参数

2.1气体输送系统

2.1.1 电子新鲜气体混合器，可直接设置混合气体总流量及氧浓度。

2.1.2 标配一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气。

2.1.3 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。

2.2麻醉呼吸机

2.2.1 电动电控或气动电控呼吸机；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气继续工作，或提供备用通气方案，保证病人安全。

2.2.2 采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。

2.2.3 通气模式标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停；容量保证压力可调、可配SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV、CPAP/PSV（带后备窒息通气）以及SIMV-VC/PS、SIMV-PC/PS、SIMV/PS模式。

2.2.4 暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。能设置暂停持续的时间，到时及时报警提示医生切换通气模式。

2.2.5 高端呼吸模式：容量保证、压力可调，结合了容量通气和压力通气模式的优点，根据病人顺应性自动调整吸气流速，保证在最小的气道压力下为病人输送设定的潮气量，避免了峰压；允许病人进行自主呼吸，并能与之保持同步。

2.2.6 潮气量设定范围: 10 - 1500 ml（容量控制模式下）

2.2.7 吸气压力 : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）

2.2.8 压力限制 ：(PEEP + 10) - 80 cmH2O

2.2.9 压力支持 ：关，3 - (80-PEEP) cmH2O

2.2.10 呼气末正压：关，2 - 35 cmH2O

2.2.11 呼吸频率: 3 - 100 次/分

2.2.12 吸气时间：0.2 - 10秒

2.2.13 吸呼比：1:10 - 10:1

2.2.14 最大吸气流速为≥160 L/min

2.2.15 同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min。

2.2.16 压力上升时间 ：0 - 2秒

2.2.17 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %

2.2.18 可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值。

2.3呼吸回路

2.3.1 集成呼吸回路，耐134℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。

2.3.2 一体化的回路主动加热系统（可关闭），非冷凝。

2.3.3 APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。

2.3.4 标配10套高精度流量传感器。

2.3.5 CO2吸收罐容量≥1.5升。

2.3.6 标配主动式麻醉废气排放装置。

2.4麻醉气体挥发罐

2.4.1 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。

2.4.2 双罐位，首次最大加药量360毫升，常规最大加药量300毫升。

2.4.3 配置一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。

2.5监测和报警

2.5.1 彩色触摸屏≥15英寸，可快捷切换3种配置视图；

2.5.2 全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

2.5.3 全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

2.5.4 实时显示2 - 3道波形。

2.5.5 标配数字趋势

2.5.6 日志中最多可保存 15000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目

仍然保留不会被删除。

2.5.7 通气监测参数：分钟通气量、潮气量、呼吸频率、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性；阻力；弹性。

2.5.8 监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 cmH2O / mL。

2.5.9 标配一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。

2.5.10 采用顺磁氧监测氧浓度，无耗品。采样气体回流到呼吸系统。

2.5.11 自动MAC监测和报警功能，可自动激活MAC低报警，有效防止病人术中知晓。

2.5.12 CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

2.6临床监护要求

2.6.1 适用于成人，儿童，新生儿 。

2.6.2 可与麻醉机数据共享，可显示呼吸力学参数呼吸环等。

2.6.3 ≥15英寸彩色触摸屏，最大支持11道波形 。

2.6.4 新生儿OxyCRG 呼吸氧合图

2.6.5 提供了全部监护参数的 120 小时趋势数据，1200 个NIBP 测量数据和60 个参数报警事件的存贮

2.6.6 测量参数：标配 心电、呼吸速率、无创血压、双体温、脉搏及血氧饱和度、麻醉深度（Bis监测），标配3道有创血压

2.7其它

2.7.1 内置后备电池，使用时间≥45分钟。

2.7.2 电源：100-240伏特，50/60赫兹

2.7.3 传输协议：Medibus X

2.7.4 接口：标配2个RS232，1个USB，1个RJ45

3、售后服务

3.1 要求厂家直接负责售后服务，并配备专职售后服务工程师，提供工程师资质及身份证明。

3.2 设备质保期5年，厂家负责保修，终身维护，保修期内提供全免费保修，保修期后只能收取维修材料成本费，须提供厂家售后服务承诺书。

3.3 负责对科室人员进行培训，并提供设备操作规程及注意事项手册，保证培训人员能够完全掌握设备的操作和使用，能进行常规的设备保养。

3.4 应提供完整的售后服务方案。

3.5 在接到用户要求维修的通知后，应在2小时内响应、24小时内到达现场。

配置清单

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 麻醉机主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 气体监测模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | AGS麻醉废气排放模块 | 1 | 套 |  |
| 4 | 七氟醚麻醉蒸发器（含加药器） | 1 | 套 |  |
| 5 | 排废管路 | 1 | 套 |  |
| 6 | 麻醉监护仪 | 1 | 台 | 含监护仪心电导联、血压袖带、指脉氧检测各3幅 |
| 7 | 流量传感器 | 10 | 个 |  |
| 8 | 储水杯 | 12 | 个 |  |
| 9 | 采样管 | 10 | 个 |  |
| 10 | 一次性麻醉管路 | 25 | 套 |  |
| 11 | 一次性麻醉面罩 | 30 | 套 |  |
| 12 | 一次性细菌过滤器 | 50 | 套 |  |

标项2：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 2800000 | ≥3年 | 10天 | 核心产品 |
| 2 | 全数字化超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 2800000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 3 | 高端便携彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 800000 | ≥3年 | 10天 |  |

高端全身彩色多普勒超声诊断仪

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.用途说明：

1.1.心脏、腹部临床应用成像，妇科、肌骨、产科、儿科常规、浅表、泌尿；要求为2022年后最新版本及最高端机型，以注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

2.系统技术规格及概述：

2.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2.2.≥23寸高分辨率彩色液晶显示器

2.3.≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

2.4.控制面板可旋转、升降及平移

2.5.三种状态的控制面板光效

2.6.环境光效控制，可在明暗环境获得出色的影像观看效果

2.7.高清/平移放大控制

2.8.图像冻结控制

2.9.全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致,主机具备GPU图文处理器及多核CPU处理器，包含3个硬盘，1 TB加240 GB SSD 固态硬盘，能够更加快速及稳定系统开机程序运行自检，完成高性能条件预设；

2.10.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

2.11.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示

2.12.多级信号处理系统

2.13.高倍波束并行处理系统

2.14.无针式探头接口≥4个

2.15.二维灰阶模式

2.16.谐波成像模式

2.17.M型模式

2.18.彩色M型模式

2.19.解剖M型模式

2.20.2D虚拟顶点扇形扫描成像，宽视野

2.21.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.22.组织谐波成像，带反向脉冲技术

2.23.组织多普勒成像

2.24.2D、M型、多普勒回放

2.25.同屏双幅2D成像

2.26.空间复合成像，具备复合偏转技术

2.27.斑点噪声抑制成像

2.28.频率复合成像

2.29.独立角度偏转

2.30.扩展成像

2.31.实时双幅对比成像

2.32.高分辨率血流成像

2.33.智能多普勒技术

2.34.负荷超声心动图、超声、腹部、小器官、妇产科和血管应用一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

2.35.检查过程中的步骤式屏显指南（白皮书证明）

2.36.自动调节PW取样容积放置和角度

2.37.左室心腔造影技术

2.38.造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、浅表探头.支持低机械指数造影、支持向后存储、支持向前存储、支持高帧频造影技术、支持实时双幅造影技术、支持爆破成像。

★2.39.微视血流成像及高清微视血流成像技术，具备多种map图形显示。（附图及白皮书证明）

2.40.双功与同步2D/PW多普勒，双功连续波（CW）多普勒，双功彩色血流与CW多普勒，双功2D、彩色血流、PW多普勒，双功2D、CPA、PW多普勒

2.41.能量多普勒技术

2.42.后处理，包括隐藏CPA、录入优先级、反转、DCPA图、混合与放大等。

2.43.增益、滤波、灵敏度、超声录入优先级和颜色反转的单独控制

2.44.根据取样框位置自动调整发射和接收宽频处理，带来出色 的灵敏度和颜色分辨率

2.45.自动调节取样框位置和角度，自动调节PW样本容积放置和角度，包括自动流量追踪功能，可通过样本容积移动进行自动角度校正，自动调节PW比例和基线

2.46.实时比较成像；并排对比2D影像，其中将当前实时影像和同一研究中已保存影像或者检索多模态影像进行比较（白皮书证明）

2.47.提供第二谐波处理以减少伪影并提高影像质量。多变量脉冲，包括反向脉冲相位抵消技术以提高。谐波成像期间的细节分辨率 所有成像探头上均可用。（白皮书证明）

2.48.支持多语言操作界面（包含中文）

3.测量/分析和报告

3.1.常规测量、多普勒测量、自动频谱测量

3.2.全科测量包，自动生成报告

3.3.腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

3.4.支持剪切波弹性成像，压力（kPa）和速度（m/s）选项可用，单独刚性取样的8种选择，IQR（四分位距）计算可用（白皮书证明）

★3.5.支持剪切波质控图模式

3.6.应变弹性成像

3.7.基于应变的乳腺和妇科弹性成像，多种可选的弹性成形显示图，能够隐藏或显示弹性成像，通过弹性图显示提高二维可视性的混合性能，≥4种平滑处理选择，≥5种余辉选择，两种动态分辨率系统（DRS）选择用于在弹性成像分辨和探测之间交替切换，弹性成像显示的≥4种动态范围选择（白皮书证明）

3.8.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

3.9.支持凸阵及线阵剪切波成像技术

3.10.支持活检穿刺功能

3.11.应变弹性支持线阵及腔内凸阵应用

3.12.一键触控进入弹性成像模式，单独取样具备多种选择

3.13.用于增强无超声信号区域的无回声成像，如囊性和复杂囊性结构

3.14肝脏脂肪定量分析，包括衰减成像和肝肾指数衰减成像。

3.15.根据接收到的超声回波，可实时评估并分析组织衰减情况；支持多支探头，可应用于腹部及肾脏，感兴趣区域支持多种测量。

3.16.可选置信度图，能确保衰减成像中的图像，具有良好的信噪比，且无伪影产生。

3.17.一键优化功能

3.18.专业的体表标记选择

3.19.具备穿刺针增强功能

3.20.测量项目包括：距离、深度、面积、周长等

4.联合影像

4.1.系统可以直接导入多种格式的图像，包括CT，NM，MR，乳腺X线，超声图像（无需任何外部软件，可以直接从设备上调取以前的多种格式图像和超声进行对比研究，无论是实时扫描，还是存储的超声图像，均可轻松调取多种格式图像进行对比）

5.电影回放和原始数据处理

5.1.所有模式下可用

5.2.支持手动、自动回放

5.3.支持电影回放

5.4.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，电影回放

5.5.支持图像对比（动态、静态）

5.6.原始数据处理，支持动、静态图像冻结

6.检查存储和管理（内置超声工作站）

7.安全性标准

7.1.具备国家三类注册证

8.检查存储

8.1.1TB加240GBSSD固态硬盘

8.2.内置超声工作站

8.3.多种导出图像格式：动态图像、静态图像导出

9.连通性要求

9.1.≥５个USB接口

9.2.DVDR/W刻录光驱

10.系统技术参数及要求

10.1.全屏高清放大技术，显示比例（16：9），全屏基础上不降低像素质量

10.2.探头接口≥4个

10.3.二维灰阶模式

10.4.探头规格：

凸阵探头：1.5-5.0MHz 一只（配备金属穿刺架2个）

相控阵探头（成人）：1.5-5.0MHz一只

相控阵探头（儿童）：2.5-8.0MHz一只

线阵探头：4.5-17.0MHz一只

宽频线阵探头：3.5-11.0MHz一只

10.5.探测深度：≥36cm

10.6.二维灰阶：≥250

10.7.动态范围：≥280dB

★10.8.超宽频带线阵探头为单晶体材质探头，并支持剪切波功能（提供白皮书证明）

10.9.彩色多普勒成像

10.10.显示方式：速度图、能量图、方向性能量图

10.11.彩色增强功能：彩色多普勒能量图、组织多普勒

10.12.具有双同步/三同步显示

10.13.彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

10.14.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

10.15.频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

10.16.最大速度：≥7.50m/s（连续多普勒速度：≥30m/s）

10.17.取样容积：0.5-20mm

10.18.零位移动：≥9 级

10.19.快速角度校正

10.20.支持频谱自动测量

11.技术培训要求

11.1.卖方应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能

11.2.集中培训:根据设备使用科室要求,向买方提供使用人员集中培训

12.售后服务要求:

12.1.投标人应对所提供的货物提供36个月的免费维修服务

12.2.开机率≥98%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案

12.3.投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

12.4.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，设备使用寿命≥8年

12.5.提供800全国免费电话

13.配套设施

13.1.根据科室需求配超声专用椅、超声电动检查床一套。

13.2.专用超声工作站一套（含内置高清采集卡一张、内含造影定量分析软件，免费接入PACS系统、HIS系统)，品牌图文工作站（CPU:i9以上、内存64G以上、固态硬盘≥1T、显示器≥21）及品牌高端彩色激光打印机一套。

13.3腔内容积探头：3.5-8.0MHz一只。

13.4配备1台UPS电源

13.5配备一台心电多普勒超声检测仪

全数字化超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：全数字化超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1台

三、设备用途: 妇产、胎儿心脏、腹部、心脏、新生儿、泌尿、浅表组织、小器官、外周血管等各科系病例诊断、疑难病例会诊和临床科研等极具价值的高端实时四维彩色多普勒超声诊断系统，尤其在妇产、胎儿心脏超声领域具有突出优势。投标设备为2022年后注册的超高档专业机型。

四、投标提供原厂技术白皮书。

五、主要技术规格及系统概述

1. 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1主机一体化LED显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转

1.2具备彩色触摸屏≥12英寸，用户可随意调整触控屏上各种功能及参数的位置，功能菜单均可在触摸屏上实现操作

1.3可以电动控制操作面板的升降、旋转、前后位置调节，万向多关节连接支臂

1.4装有多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入

1.5系统动态范围≥380dB（提供原厂技术白皮书证明）

1.6 二维灰阶成像及分析单元

1.7 彩色多普勒显示及分析单元

1.8 能量多普勒显示及分析单元

1.9 脉冲多普勒显示及自动分析单元

1.10连续多普勒显示及分析单元

1.11组织多普勒显示及分析单元

1.12 M型及解剖M型

1.13 弹性成像单元

1.14智能四维成像单元

1.15 组织谐波成像单元

1.16 宽景成像技术

1.17 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

1.18动态核磁成像技术，可以消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求

1.19实时四维成像单元

1.20 精细血流成像技术

1.21 二维立体血流成像技术，更加直观的了解血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系（提供原厂技术白皮书及附图证明）

1.22 二维/三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态（提供原厂技术白皮书及附图证明）

1.23二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

1.24 胎儿生长参数智能检测功能，在图像上智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结构并自动测量生长参数(提供原厂技术白皮书证明)

1.25胎儿颅脑智能导航功能：容积成像模式下自动获取 BPD、HC 等测量数据(提供原厂技术白皮书证明)

★1.26胎儿心脏智能导航功能，在容积成像模式下，通过解剖结构标识，智能识别胎心切面及解剖结构。同屏显示胎儿心脏≥7个标准切面，可静态及动态显示。每个切面均具有动态容积信息，使其提高标准切面的显示效果，利于胎心异常诊断（附7个切面屏幕截图）

1.27 STIC时间空间相关成像技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术,支持腔内容积探头

1.28胎儿心脏成像模式

1.29胎儿 NT 智能检测功能

1.30智能盆底解决方案，内置盆底超声自动化测量系统

1.31智能子宫成像技术，针对所取得的子宫容积数据，可直接通过手势划线在触摸 屏上对子宫长轴切面进行描记，智能生成结合了容积对比成像技术的子宫内膜冠状面；同时可直接链接到内置的子宫形态分类图标，以方便记录子宫形状（提供原厂技术白皮书及附图证明）

1.32具备标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估（附图）

1.33具备胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。

1.34三维/四维子宫输卵管造影功能

1.35弹性成像单元：利用高分辨率超声成像方法，结合数字信号处理和数字图像追踪技术，可以估计出组织内部的相应情况，从而间接或直接反映组织内部的弹性模量等力学属性的差异

1.36一键智能优化功能：通过一键操作迅速优化多种参数

1.37容积探头扫查角度自动偏转技术：扫查过程中，无需转动探头，扫查角度可自动偏转，最大偏转角度±45°

1.38卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数

1.39窦卵泡智能容积成像

2. 测量和分析部分

2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

2.2 腹部测量与分析

2.3 产科测量与分析

2.4 妇科测量与分析

2.6 胎儿心脏测量与分析

2.7小器官测量与分析

2.8外周血管测量与分析

2.9心脏测量与分析

3. 探头规格

3.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收

3.2 支持3D及实时3D成像

3.3 探头接口：激活成像探头接口 ≥4个，接口大小一致，全激活任意互换，2D及3D探头接口通用。

3.4 探头接口采用最新无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤，延长使用寿命。

3.5性能：超宽频带变频探头

3.6探头配备：

腹部凸阵探头，频率范围：约2-5MHz  一只  （配备金属穿刺架2个）

高频腹部凸阵（早孕）探头，频率范围：约3-9MHz 一只

小器官探头，频率范围：约3-8MHz 一只

高频线阵探头，频率范围：约4-13MHz 一只

腹部容积探头，频率范围：约2-8MHz 一只

腔内容积探头，频率范围：约4-9MHz 一只

4. 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA

5. 二维成像主要参数

5.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，帧速度≥30帧/秒

5.2 扫描速率：凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

5.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

5.4 接收方式：具有多路信号并行处理

5.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

5.6 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧(提供技术白皮书证明)

★5.7腹部探头探测深度≥48cm(（提供原厂技术白皮书及附图证明）)

★5.8腹部二维凸阵探头阵元数≥190，成像角度≥110 °（附原厂技术白皮书证明）

5.9腔内容积探头：阵元数≥256，成像角度≥180 °（附原厂技术白皮书证明）

5.9预设条件：针对不同的脏器检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节、常用所需的外部调节及组合调节。

6. 频谱多普勒

6.1方式： PW、CW

6.2最大测量速度：PW：血流速度≥10m/s ， CW：血流速度≥20m/s

6.3最低测量速度：≤0.3mm/s

6.4零位移动：≥8级

7.彩色多普勒

7.1彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式

7.2显示方式：速度显示、能量显示

7.3 彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/ s

7.4彩色显示帧频：凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/ s

7.5 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5cm/s

8．四维成像单元

8.1 3D成像单元

8.2 多种三维显示模式

8.3 断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法

8.4 胎儿自动识别技术, 可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率（提供原厂技术白皮书及附图证明）

8.5任意形状体积计算功能

8.6容积图像调节设计，可以在触摸屏上显示容积图像，并进行X/Y/Z轴调节、放大缩小、魔术剪等

8.7可清晰显示低回声或液性暗区的立体结构

8.8容积数据进行多切面采集和处理提高图像的对比分辨率，提高对囊实性病变组织的观察。

8.9容积轮廓剪影模式，突出显示容积图像内结构的轮廓。通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。对于诊断多胎妊娠、骨骼畸形、内脏反位等畸形，可以帮助直观快捷的诊断。并可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节，帮助医生对所感兴趣区域进行着重的观察

8.10具备智能三维产程监测功能（提供原厂技术白皮书及附图证明）

8.11具有高级容积成像技术，各品牌必须把相应的容积成像技术配全

8.12任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像，通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像

8.13支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术

9.超声图像及病案管理系统：

9.1 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

9.2 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，SSD固态硬盘结构，硬盘容量 ≥1T

9.3动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC上直接查看图像

9.4 具有图像存储与（电影）回放重现单元

10.售后、维修及其他要求

11.1要求设备生产厂家在新疆设有售后服务机构或分公司（提供资质证明文件）及原厂售后技术人员

11.2投标人应对所提供的货物提供36个月的免费维修服务

11.3开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案

11.4.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，设备使用寿命≥8年

11.5.提供800全国免费电话

12.配套设施

13.1.根据科室需求配超声专用椅、超声电动检查床一套。

13.2.专用超声工作站一套（含内置高清采集卡一张、胎儿产前筛查软件包，免费接入PACS系统、HIS系统)，品牌图文工作站（CPU:i9以上、内存64G以上、固态硬盘≥1T、显示器≥21）及品牌彩色激光打印机一套。

13.3配备1台UPS电源

高端便携彩色多普勒超声诊断仪

- 1、设备名称：全数字高档便携式彩色多普勒超声波诊断仪

- 2、设备用途说及明：

主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、经颅多普勒、儿科、肌肉骨骼、神经等方面的临床应用，可用于新生儿至成年人的心血管、颅脑、腹部、浅表器官及肺部超声检查、各种引导穿刺

- 4、设备具备远程会诊、质控、教学功能，需为各厂家推出的高端便携式超声产品。

- 4、数量：一套。

- 5、主要规格和系统概述

  - 数字化二维灰阶成像单元。

  - 数字化彩色多普勒单元。

  - 数字化频谱多普勒显示和分析单元。

  - 数字化能量血流成像单元。

  - 高灵敏度彩色多普勒。

  - 全数字式波束形成器。

  - B模式/CFM/PWD模式分别独立角度偏转功能。

  - 组织谐波成像模式。

  - 系统动态范围≥280dB，2dB逐级调节，数值明确显示。

  - 高清晰斑点噪音抑制技术。

  - 空间复合成像技术。

  - 组织速度特征成像。

  - 梯形成像、凸型扩展功能。

  - 支持跟踪对比技术。

  - 高灵敏度血流，可检测组织血流的低速血流。

  - 具备左心室射血分数自动测量包功能。

  - 支持心脏辅助诊疗，可以提供心脏各解剖结构的测量值趋势。

  - 支持曲线解剖M型：多点任意描记取样，提高测量准确性和效率

  - 支持彩色M型功能。

  - 组织速度特征成像。

  - 支持心功能自动测量，一键启动测量，即可自动识别心脏舒张期与收缩期，自动描迹心内膜，并同屏展示收缩期与舒张期图像和测量结果。

  - 宽景成像技术。

  - 二维立体血流成像技术，具备独立按键控制。

  - 具备穿刺引导，支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等多种引导方式

  - 具备穿刺增强功能，根据不同的进针角度，自动适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。

  - 凸阵探头支持穿刺增强功能，通过多角度声束复合技术，增强针尖的显示，提高穿刺的可视性，降低风险。

  - 支持血管内中膜自动测量:支持前壁、后壁同时测量与数值显示，且测量数值包含最大值、平均值、SD、取样点个数，自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析。

  - 全方位M型功能≥4线，取样线可360度任意位置移动，便于快速准确测量心功能（请提供有设备型号的证明图片）

  - 支持应变式弹性成像、造影及分析功能。

  - 支持应变成像，组织追踪心肌运动同步性定量分析，快速显示应变、应变率、位移等多种参数，并支持牛眼图显。

  - 支持血管内中膜实时自动测量，基于原始射频信号的自动测量功能同屏实时自动获取血管前后壁内中膜厚度值≥5组，测量数据实时更新。

  - 支持小儿髋关节（DDH）自动辅助测量，可一键识别骨性结构建立参考基准线，自动计算α角,β角并提示Graf临床分型，具备测量质控向导图标显示，支持基准线微调。

  - 支持一键自动血流量测量，机器可自动识别血管内径，并自动出具数据，无需手动测量血管内径。

  - 机器内置甲状腺、乳腺病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征自动分析提示TI-RADS、BI-RADS分类（请提供有设备型号的证明图片）

  - 全屏放大模式≥2种

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 内置教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容。

  - 自动优化。

  - 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

    - 一般测量。

    - 急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。（请提供有设备型号证明图片）

    - 妇、产科测量包，支持产科自动测量。

    - 血管测量包。

    - 泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

    - 肾脏测量包。

    - 心脏测量包

    - 容积测量包。

    - 多普勒血流测量与分析。

    - 自动多普勒血流测量与分析。

    - 支持用户自定义测量。

  - 自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范。

  - 电影回放和原始数据处理回放时间：所有模式下可用，支持手动，自动回放，支持4D电影回放，支持向前存储和向后存储，时间长度可预置，回放时间≥1500秒。原始数据处理，支持动态，静脉图像冻结后，最大可进行36项参数。

  - 输入/输出信号：

    - 输入：音频。

    - 输出：高清视频、音频。

    - 支持DICOM3.0。

  - 连通性：AVI,VRD，可支持DICOM3.0。

  - 图像管理与记录装置：

    - 超声图像存档与病案管理系统。

    - 硬盘≥1TBSSD。

    - 一体化原始数据的剪贴版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

    - 内置≥2个USB接口、≥1个TypeC接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

    - 用户报告系统。

- 6、技术参数及要求：

  - 系统通用功能：

    - ≥15英寸高分辨率液晶监视器。≥8英寸电容操作触摸屏。

    - 扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

    - 触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流

    - 支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制

  - 探头规格：

    - 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

    - 凸阵探头频率范围约2-5.5MHZ

    - 线阵探头频率范围约6-12MHZ

6.2.4线阵探头频率范围约5-15MHZ

    - 相控阵探头频率范围约2-5MHZ

    - 小儿相控阵探头频率范围约3-7MHz

    - 振子：凸阵探头阵元数≥192振子。

    - ★相控阵探头角度≥120°。（请提供有设备型号证明图片）

  - 二维灰阶显像主要参数：

    - 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。

    - 复合成像功能：≥5级。

    - 线密度调节级别：≥5级

    - 发射声束聚焦方式：连续聚焦。

    - 接收方式：多倍信号并行处理。

    - 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

    - 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

    - 支持彩色M型。

    - 探测深度≥38cm

  - 频谱多普勒：

    - 支持PWD、CWD。PWD：血流速度最大15m/s，CWD：血流速度最大25m/s。

    - 最小测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

    - 零位移动：≥12级。

    - 取样宽度及位置范围：0.5mm-30mm。

    - 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。

    - 角度矫正-30°～+30°

    - 频谱自动跟踪与测量。

  - 彩色多普勒：

    - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

    - 具有双同步/三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

    - 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧/秒。相控阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥18帧/秒。

    - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像偏转范围：-20°～+20°

    - 显示控制：基线位移动≥12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

    - 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

    - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。

- 7、配置、备件、资料及其它

  - 单晶体相控阵探头1把、小儿相控阵探头1把、线阵探头2把、凸阵探头1把（配金属穿刺架2个），专用拉杆箱1个、专用台车1台，增配电池1组。

  - 备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期，设备使用寿命≥8年

  - 专用超声工作站一套（含内置高清采集卡一张、胎儿产前筛查软件包，免费接入PACS系统、HIS系统)，品牌图文工作站（CPU:i9以上、内存64G以上、固态硬盘≥1T、显示器≥21）及品牌彩色激光打印机一套

  - 资料

    - 卖方须向买方提供操作手册一套。

    - 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

  - 技术服务

    - 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

    - 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

7.6配备1台UPS电源

- 8、技术培训要求

  - 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

  - 集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

标项3：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声内镜 | 台 | 1 | 950000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 2 | 全高清电子胃肠镜系统 | 台 | 1 | 1200000 | ≥3年 | 10天 | 核心产品 |

超声内镜

1.成像模式：B模式；

2.图像保存：支持4种格式图像分别为：BMP、JPG、PNG、TIFF；

3.双幅成像：支持同屏同时显示一幅冻结图像和一幅激活图像；

4.图像回放：在图像冻结状态下，图像最大回放帧数≥500,支持自动回放及手动单帧回放，自动回放速度在5帧每秒至20帧每秒范围内可设置；

5.图像旋转：支持冻结图像可进行360°任意角度旋转；

6.图像镜像：支持图像基于垂直方向的镜像操作；

7.长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持8组长度测量；

8.面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持8组 测量；

9.画中画：内窥镜超声诊断设备主机支持内镜图像输入，可在同一显示器下同时显示内镜图像及超声动态图像，内镜图像和超声图像显示位置可进行切换；局部放大：内窥镜超声诊断设备的自有图像显示为高分辨率图像，且可局部放大，呈现更清晰的组织细节；

10.增益可调：系统图像增益提供≥15档可调，最小可调值≤1；

11.显示范围可调：系统图像显示范围可调，最小值≤3cm,最大值≥l2cm；

12.对比度可调：系统图像对比度提供≥5档可调，最小可调值≤1；

13.患者检查信息库管理：具备患者检查信息库管理功能。可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印；

14.支持参数区域位置拖动调整功能：参数区域可进行位置拖动调整，方便截屏，方便调整输出到工作站显示的内容；

15.原始数据存储：可记录和回放采集到的超声原始数据，可在病例回访时进行范围调节、对比度调节、TGC 调节、图像标注、测量；

16.数据导出：支持通过USB接口可将患者检查信息（图像、检查报告）导出到外接USB存储器；

17.数据接口：

17.1.传输协议：支持USB 3.0协议、TCP/IP协议、DIC0M协议；

17.2.存储格式：BMP、PNG、JPG；

18.二维码报告：可将超声图像和报告生成二维码，需要网络支持；

19.报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，并支持手动模板生成；

20.TGC功能：支持6段TGC明暗调节功能；

21.记录回放原始数据：可记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节.对比度调节、TGC调节、标注、测量功能；

22.双频功能：支持双频超声小探头；

23.视频功能：可录制和导出视频文件；

24.应用场景：可根据不同的用户习惯设置不同的默认参数，最多可设置20组；

25.图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥26组；

26.探头识别：可自动识别探头，并调用相应的参数；

27.快速标记：使用自定义按键，在图像上可快速进行标识，并支持标识编辑；

28.支持高清输入显示：可支持高清图像的输入和高清图像的显示；

29.支持双模态显示：可支持超声和内镜的同屏同步同尺寸实时显示；

30.快照列表：可以显示快照列表；

31.界面语言：支持多语言界面显示，默认中文；

32.输入：支持中英文输、支持外接 USB 键盘、鼠标、专用键盘输入；

33.具有外接辅助显示的功能：支持外接显示屏进行辅助显示；

34.智能双频成像：支持同屏同时显示中心频率为12MHz和20MHz的一幅冻结图像及一幅激活图像。

35.兼容性：兼容变频消化、呼吸、小肠、胆胰探头；

36.主机使用年限10年，探头使用年限2年。

37.超声小探头：

37.1.工作频率：12MHz和20MHz,频率偏差≤±15%

37.2. 12MHz探测深度：≥15mm；20MHz探测深度：≥10mm

37.3. 12MHz轴向分辨力：≤0. 3mm，20MHz轴向分辨力：≤0. 2mm

37.4.图像几何畸变：≤10%

37.5.扫描角度：环形360°

38.20M消化超声探头：

38.1.工作频率：20MHz；

38.2.轴向分辨力：≤0.2mm；

38.3.扫描角度：环形360°；

38.4.探头外径：≤2.0mm或≤2.5mm。

配置；图文工作站1套（配置）、彩色打印机1台，专业图像采集卡1个，免费接入PACS系统，注水泵1台，UPS电源1台。

全高清电子胃肠镜系统

医用内窥镜图像处理器

- 输出全高清内镜图像，分辨率≥1920*1080；

- 特殊光：支持4种光学染色，不同波段滤出不同波长对血红蛋白对应吸收和散射峰，实现对血管组织和正常组织的区分，协助诊断消化道癌前病变，提高病变检出率；

- 具备患者检查信息库管理功能：可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存，报告预览及打印；

- 报告模板：内置内镜检查的报告模板，以及内镜和内镜超声的一体化检查的报告模板；

- 患者检查信息传输：支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据；

- 具有画中画功能：

- IHb色图显示：用颜色区分血红素浓度并计算出IHb平均值，提高病变检出率；

- 测光模式：具有自动平均测光、平均测光和峰值测光模式；

- 具有结构强化功能，多档0-16级可调；

- 具有轮廓强化功能，多档0-16级可调；

- 具有内窥镜自动识别功能；

- 具有自动白平衡修正功能，使图像色彩更接近实际；

- 具有数字放大功能，可将内镜图像进行6倍放大；

- 具有USB 存储功能，图像和视频存储：应有图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放;

- 数据接口 ：（a）传输协议：支持USB3.0协议、TCP/IP协议、DICOM协议；（b）存储格式：BMP、PNG、JPEG；

- 图像翻转：可实现显示图像镜像翻转以及上下旋转翻转；

- 对比度：可切换正常、低、高3种对比度模式;

- 具有一键降噪功能；

- 色调调节：红色36档可调，蓝色36档可调；

- 有液晶触摸屏幕，有主机触摸屏防误触功能；

- 适配镜体：常规胃肠镜、细镜、光学放大镜、十二指肠镜、支气管镜、超声内镜。

医用内窥镜冷光源

- 多光谱照明光源：LED灯；

- 备用灯：LED灯；

- 灯泡平均使用寿命：≥20000小时；

- 显色指数：主灯、备用灯≥90；

- 色温：≥5000K；

- 主灯光亮度调节为手动和自动调节两种模式，30级可调；

- 气泵输出流量多档可调；

- 具有透光功能；

- 具有应急灯指示提示。

电子上消化道内窥镜

胃镜参数：

- 图像传感器：≥200万像素CMOS图像传感器；

- 导光插头：支持热拔插，无需防水盖帽；

- 视场角：≥145°；

- 头端部外径：≤9.2mm；

- 主软管外径：≤9.2mm；

- 景深：2-100mm；

- 弯曲角度 上≥210°，下≥120°，左右各≥100°；

- 钳道孔径：≥2.8mm；

- 工作长度：≥1050mm,全长≥1350mm

- 手柄4个自定义按钮功能；

- 全防水测漏设计装置；

- 具有副送水功能。

治疗胃镜参数：

- 图像传感器：≥200万像素CMOS图像传感器；

- 导光插头：支持热拔插，无需防水盖帽；

- 视场角：≥145°；

- 头端部外径：≤9.6mm；

- 主软管外径：≤9.7mm；

- 景深：2-100mm；

- 弯曲角度 上≥210°，下≥120°，左右各≥100°；

- 钳道孔径：≥3.2mm；

- 工作长度：≥1050mm,全长≥1350mm

- 手柄4个自定义按钮功能；

- 全防水测漏设计装置；

- 具有副送水功能。

电子下消化道内窥镜

肠镜参数：

- 图像传感器：200万像素CMOS图像传感器；

- 导光插头：支持热插拔，无需防水盖帽；

- 视场角：≥170°；

- 头端部外径：≤11.0mmmm；

- 主软管外径：≤11.8mmmm；

- 景深：2-100mm；

- 弯曲角度：上≥180°，下≥160°，左右各≥100°；

- 钳道孔径：≥3.7mm；

- 工作长度：≥1350mm,全长≥1650mm

- 手柄4个自定义按钮功能；

- 全防水测漏设计装置；

- 具有副送水功能。

治疗肠镜参数：

- 图像传感器：200万像素CMOS图像传感器；

- 导光插头：支持热插拔，无需防水盖帽；

- 视场角：≥170°；

- 头端部外径：≤12.5mmmm；

- 主软管外径：≤11.8mmmm；

- 景深：2-100mm；

- 弯曲角度：上≥180°，下≥160°，左右各≥100°；

- 钳道孔径：≥3.7mm；

- 工作长度：≥1350mm,全长≥1650mm

- 手柄4个自定义按钮功能；

- 全防水测漏设计装置；

- 具有副送水功能。

- 镜子提供第三方技术检测报告

医用高清显示器

- 显示尺寸：≥27英寸；

- 分辨率：≥1920*1080；

- 亮度：1000CD/㎡；

- 对比度：1300:1；

- 视角：水平178°，垂直178°；

- 信号接口：输入：DVI*1/DP*1/HDMI*1/SDI*1 环出：SDI*1/DVI*1。

内镜用台车

- 专用移动式内窥镜台车；

- 显示器支架旋转：360°，上/下旋转40°/-38°；

- 显示器可升降高度：235mm；

- 整体承重160Kg；

- 层板高度可调。

- 带锁定装置，保障设备稳定。

配置：图文工作站1套、彩色打印机1台，图像采集卡1个，UPS电源1台，胃镜2条，肠镜2条。

标项4：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵 | 台 | 1 | 702000 | ≥3年 | 10天 |  |

胰岛素泵

1.适用人群：成人及儿童。

2.电池:碱性电池

3.电池模式:≥3种

4.背景光:屏幕亮度可设置1-5级别，背景灯超时时间可以选择15秒、30秒、1分钟或3分钟

5.电池状态显示:≥ 5种彩色图标

6.储药器状态显示:≥8种彩色图标

7.活性胰岛素显示:实时显示剩余量

8.防水型:IPX8

9.储药器:300U(3 mL)

10.基础率最小步长:0.025U/小时

11.基础率范围:(0.000-35.0)U/小时

12.基础率时段:48段

13.基础率模式:8种

14.临时基础率功能:输注率模式

百分比模式(0-200%,以5%为增量)

15.临时基础率设定时间范围:30分钟-24小时(增量时间为≤20分钟)

16.预设临时基础率:8种

17.临时基础率增加幅度:

(0.000-0.975)U/小时，增量为0.025U/小时

(1.00-9.95)U/小时，增量为0.05U/小时

10.0U/小时-最大值基础率，增量为0.1U/小时

18.大剂量增量:0.1U、0.05U或0.025U

19.大剂量最小输注量:0.025U

20.大剂量上限:默认10U,可选(0.0 -75.0)U

21.大剂量输注速率:标准模式(1.5U/min)

快速模式(15U/min)

- 大剂量输注方式:手动大剂量(常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量)、大剂量向导、声响大剂量

23.双波模式下方波持续时间:30分钟-8小时(增量时间为≤20分钟)

24.声响大剂量:步长 可调整范围(0.1-2.0)

25.预设大剂量:可支持8个

26 .暂停胰岛素输注功 能：同时暂停基础率+大剂量、可单独暂停大剂量/基础率

- 大剂量输注时是否可进行其他功能的设置：是

28.校正大剂量功能：有

29.碳水化合物系数分段设置：8段

30.碳水化合物系数范围：(1.0-200)g/U((0.075-15.0)U/exch)

31.胰岛素敏感系数设置范围：0.3-22.2mmol/L/U

32.活性胰岛素时间设置：2~8小时(默认6小时),增量时间为≤20分钟

33. 目标血糖时间段：8段

34.泵管理系统：可以配合管理软件开展全院泵管理，

35设备质保≥3年

增配：泵管理系统配大屏幕显示。

标项5：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电图仪 | 台 | 1 | 500000 | ≥3年 | 10天 | 核心产品 |
| 2 | 数字式心脏电生理刺激仪 | 台 | 1 | 150000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 3 | 动态心电图 | 台 | 15 | 180000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 4 | 动态血压记录仪 | 台 | 15 | 150000 | ≥3年 | 10天 |  |

肌电图仪

1.通道数：≥6通道。

2、陷波：50 Hz

3、共模抑制比：≥120dB

4、电压灵敏度：0.05mV/div-30mV/div分档控制

5、频率范围：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-15%

6、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测

7、噪声电压：≤0.3V

8、输入阻抗≥3500MΩ

9、分辨率：24比特；

（二）电刺激器

1、 高恒流电刺激脉冲强度：0.1 mA～100 mA（-5%～+5%）；低恒流电刺激最大脉冲强度：0.1 mA～5mA（-5%～+5%）；

2、 脉冲强度误差：-5%～+5%；

3、脉冲宽度：0.05 ms ～1ms（-5%～+5%）；

4、脉冲宽度误差：-5%～+5%；

（三）声音刺激器

1、 最大Click声强：125～140dB（SPL 峰值）；

2 、最大白噪声强：105～115dB（SPL峰值）；

3 、声强在25dB-125dB范围内以10dB步进分档选择.

（四）视觉刺激器

1 、黑白翻转变化的棋盘格图像显示器；

2 、分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器；

3 、棋盘格图像在全场4×3格至128×96格范围内以2×2倍率分档选择；

4、 LED闪光器照度：20Lux～55Lux（10cm距离，直射）。

（五）软件功能要求

1、神经电图：运动传导、感觉传导、运动位移、感觉位移、传导速度分布、 F-波、H-反射、重复电刺激、运单数目、瞬目反射、皮肤反应、准备电位、多点MUNE、多道运动、面运动传导、自定义。

2、肌电图：静息单位电位、运动单位电位、干扰相、同步电位、单纤维、巨肌电图、皮层静息期

3、诱发电位：

3.1体感诱发电位：上肢诱发电位、下肢诱发电位、三叉诱发电位、脊髓诱发电位、阴部体感诱发、长潜体感诱发、中潜体感诱发、多道体感诱发、坐骨海绵体反射、球海绵体反射、三叉神经颈反射、心电触发体感诱发电位、运动-皮层关联电位、自定义体感。

3.2、听觉诱发电位：脑干听觉、脑干听阈、40HZ稳态听觉、长潜听觉、中潜听觉、耳蜗电图、微音电位、高刺激率脑干听觉、颅顶慢反应、自定义。

3.3、视觉诱发电位：模式反转、LED闪光、长潜、中潜、自定义。

3.4、运动诱发电位（电刺激、可连接磁刺激）：上肢运动、下肢运动、运动阈值、对冲实验、三冲实验、SAI短潜伏期传入抑制。

4、震颤分析（要求提供软件截图证明）

5、事件相关电位：听觉 P300、视觉 P300、三重P300、听觉 P50 、视觉N400、伴随负电位、失匹配负波

6表面肌电：静息放松、肌张力评估、功能太A、功能太B、自定义

三、配置要求及服务

1、系统工作站：具有处理软件功能；中央处理器：工控主机，主频≥3.0GHz处理器内存：≥32G、硬盘：≥1T、标准接口、显示器：≥21”液晶，打印机：黑白激光；

2、配稳压隔离电源。

3、免费质保期：≥3年，终生维修；保修期外收取零配件费，不收维修费；

4、接到用户维修通知后， 4小时内作出相应，并在24小时内派员到达用户现场实施维修；

四、整体要求

1、产品具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用工控机，设置听觉、视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目；

2、厂家应确保消耗品及维修备件八年内长期供应；使用寿命≥8年

3.承担与院内网络的接口费用；院内 HIS 系统集成；院内集成平台集成；回传报告接口集成；电子病历系统集成；CA 数字认证集成.

数字式心脏电生理刺激仪

1、脉宽 10毫秒（ms）

2、电压 5～30V

3、感知灵敏度 ≥1mV

4、S1S1刺激  频率30～1000次/分  S1S1配对间期 60～1999毫秒（ms）

5、S1S1定时时间  1～99秒

6、S1S1定数数量  1～99个

7、起搏刺激  72次/分

8、扫描步长  任意值

9、短阵猝发Bust 180、200、250

10、频刺激限制功能  直接设定是否允许

11、早搏程控刺激

11.1、S1S2比例  8︰1  6︰1  4︰1 可选

11.2、S1S2、S2 S3、S3 S4可配对间期  10～999毫秒（ms）

11.3、RS2比例  8︰1  6︰1  4︰1 可选

11.4、RS2、S2 S3、S3 S4可配对间期  10～999毫秒（ms）

12、S1S1递增、递减刺激    逐次

13、体表十二导联同步记录

14、食管导联同步记录

15、数据、图形永久保存

16、记录时波形回溯

17、标记、测量计算、寻找

18、波形截取

19、波形对比

20、报告单打印

21.承担与院内网络的接口费用；院内 HIS 系统集成；院内集成平台集成；回传报告接口集成；电子病历系统集成；CA 数字认证集成；

质保期：≥3年

根据使用科室需求配置：

1.一体化操作台1套（含移动台车和桌椅）

2.图文工作站1套（含电脑、打印机）

动态心电图

动态心电记录器技术参数

1.1重量（不含电池）：≤60克

1.2.电源：一节电池。

1.3记录时间：支持连续记录时间≥24小时。

1.4导联：支持≥12导联心电数据记录。

1.5输入阻抗：≥10MΩ

1.6共模抑制比：≥80dB

1.7起博检测：具有能在植入式起搏器脉冲信号出现时记录心电信号功能。

1.8屏幕显示：支持显示心电波形等信息。

1.9导联检测：支持佩戴时导联脱落提醒功能。

1.10断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形。

1.11体位及运动记录功能：可显示仰位、附位、左侧位、右侧位、坐立位和运动曲线。

2.动态心电分析功能参数

2.1分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括K线图、直方图、瀑布图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。（需提供软件截图证明）

2.2智能散点图功能：具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能。

2.3阵发性房颤、房扑快速定位及房颤自动检测分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间。

2.4具备心电向量、心室晚电位功能，可提供心电向量、心室晚电位报告模版。

2.5具备心率减速力、心率震荡分析功能。（需提供软件截图证明）

2.6起搏器分析功能：具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号；

2.7丰富的分析测量工具：心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 提供最直接的间期分析与心率分析。

2.8提供电压测量尺、平行尺等多种测量分析工具。

2.9具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换。（需提供软件截图证明）

2.10支持HIS系统对待检查患者一键录入及自动匹配功能.

2.11支持对医院所有动态心电记录器进行统一管理，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态，目前正佩戴的患者姓名、门诊号、住院号、开始检查时间、预计结束时间，接入现有医院动态心电设备；提供软件截图证。

2.12承担与院内网络的接口费用；院内 HIS 系统集成；院内集成平台集成；回传报告接口集成；影像平台院内；电子病历系统集成；CA 数字认证集成；危急值闭环管理；预约平台集成；电子叫号集成；心电网络系统设备管理系统集成。

2.13配备相应的分析工作站

另配心电导联线15套，质保期≥3年

动态血压记录仪

动态血压检测仪硬件参数

1.1测量方法：阶梯放气示波法或示波法

1.2收缩压测量范围：40-260 mmHg

1.3舒张压测量范围：20-190 mmHg

1.4脉率测量范围：40-200 bpm

1.5准确性：血压为±3 mmHg；脉率为±3bpm

1.6监测时长：≥24小时

1.7手动按钮：具备手动插入测量按钮

1.8工作电源：电池

1.9数据存储器：储存≥300组数据

1.10安全系统：最大充气压力290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间≤120秒。

1.11取样周期：具备多个独立可程序化周期(5，10，15，20，30，45，60，90、120min)

1.12数据连接：USB传输、蓝牙传输、无线传输

2、动态血压分析功能参数软件参数

2.1支持HIS系统对待检查患者一键录入及自动匹配功能.

2.2设置检测方案：利用软件设置的检测周期信息可通过计算机同步至动态血压监测仪，自动采集间隔支持设置：5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟。

2.3测量值列表：在录入监测仪记录的数据后，可查看对应动态血压数据，自动屏蔽无效数据和已删除的数据。

2.4小时平均表：可将测量数据按小时为单位整理为一个列表；显示内容应包含编号、时间、读数、收缩压、舒张压、平均压、心率、脉压等信息。

2.5血压趋势图：可显示血压数据的收缩压、平均压、舒张压、心率趋势图。

2.6血压变化图：可显示血压数据的收缩压、舒张压、平均压、平均压拟合曲线、平均压变化率趋势图。

2.7K线图：具备可显示血压高低压变化的 K 线图。

2.8柱状图：可显示全天，白天和夜间的柱状图。

2.9饼状图：可统计白天，夜间及全天收缩压、舒张压中大于一定值的血压值占全部值的比例。

2.10血压关联图：可显示某点的收缩压和舒张压数值。

2.11报告功能：可进行报告编写、保存、生成PDF及打印。具备报告助手，可提供丰富的报告诊断库和报告模板。

2.12支持对医院所有动态血压记录器进行统一管理，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态，目前正佩戴的患者姓名、门诊号、住院号、开始检查时间、预计结束时间，接入现有医院动态血压设备；提供软件截图证。

2.13承担与院内网络的接口费用；院内 HIS 系统集成；院内集成平台集成；回传报告接口集成；电子病历系统集成；CA 数字认证集成；危急值闭环管理；预约平台集成；电子叫号集成；心电网络系统设备管理系统集成。

2.14配备相应的分析工作站

另配血压袖带15套，质保期≥3年

标项6：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪 | 台 | 1 | 200000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 2 | 电针治疗仪 | 台 | 1 | 20000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 3 | 电磁波治疗仪 | 台 | 15 | 30000 | ≥3年 | 10天 |  |
| 4 | 微波治疗仪 | 台 | 15 | 186000 | ≥3年 | 10天 | 核心产品 |

中频治疗仪

一、治疗作用：

1.兴奋神经肌肉组织；镇痛作用；促进局部血液循环；促进伤口愈合；消炎作用；镇静作用等。

2.镇痛作用；促进局部血液循环；锻炼肌肉；软化瘢痕，松解粘连；消炎作用等。

二、技术参数

1. 具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗及综合治疗多种治疗操作模式。

2.低频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作。参数设置模式可根据需要设置治疗参数, 处方选择模式可根据症状选择治疗处方。

3. 低频参数设置模式：频率范围0～1000Hz，误差≤10%；脉宽50μs～5000μs，手动可调，误差≤15%；具有多种调制输出波形（持续输出、指数调制、三角调制、正弦调制、间断输出等）。

4. 低频处方选择模式：治疗处方≥40种，适应多种症状。

5. 中频治疗模式：频率范围1kHz～11kHz，误差≤10%；具有多种输出调制波形（持续、间断、指数、梯形、正弦、三角形、菱形等），调制频率0～150Hz；治疗处方≥99种，适应多种症状。

6.中频变频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作，单一处方频率变化范围1kHz～11kHz，误差≤10%；治疗处方≥5种，适应多种症状。

7. 综合治疗模式：具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗的各种功能。

8. 治疗时间调节范围: 0min～99min。

9. 液晶屏≥7寸，可显示参数。

10. 多种按键及旋钮组合操作。

11. 专业、完善的提示系统，可自动检测内部关键元器件损坏、温度超过设定值、工作中未连接附件等故障，并伴随声音及视觉提醒。

12. 独立的≥4通道输出，各通道功能一致，可以独立设置治疗参数及输出；同时支持多通道参数同步设置及同步输出。

13. 多种配套电极可选。

14. 一键返回功能。

15. 治疗结束时伴随提示音，且治疗时间自动恢复默认值。

16. 具有双重防护和隔离保护。

17. 防电击程度类型:BF型。

18. 电流额定电源电压：a.c.220V，50Hz

19. 电流额定输入功率：150VA

20. 输出电流频率：0Hz-11000Hz

21.电流脉冲宽度：50μs～5ms

22. 最大输出电流：100mA

23. 治疗操作模式：

23.1低频模式：参数设置模式，处方选择模式

23.2中频模式：处方选择模式

23.3中频变频模式：参数设置模式，处方选择模式

23.4综合操作模式：可从低频、中频或中频变频这3种模式中选择转换模式

增配：输出导联线40根，电极片20副

电针治疗仪

- 1、输出脉冲路数：≥ 6路输出

- 2、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)

- 3、输出脉冲频率：1-100Hz 可调,允差为±15％

- 4、工作模式:连续波工作模式:连续；断续波工作模式:工作 15s,停 5s/8；疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是 1:5，疏波工作 5s，密波工作 10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)

- 5、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)

- 6、输出直流分量：0

### 7、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC 检测基本性能）

### 8、配置输出导线≥12根

### 9、配置皮肤电极≥12副

10、配置毫针电极金属夹 12副(尺寸:≤28mm)

### 11、定时时间：5、10、15、20、25分钟可调。

增配：输出导线200对，电源适配器30个。

电磁波治疗仪

- 适用治疗板直径：≥160mm；

- 电源输入：AC 220V  50Hz；

- 功率：250VA/治疗头；

- 支臂伸缩范围：0-78cm；

- 电源盒升降范围：0-50cm；

- 头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；

- 波普范围：2μm-25μm；

- 定时范围：0-60分钟；

- 工作寿命：≥2000小时。

- 产品样式：≥2路；

11.定时方式：机械定时；

12.双机身、双大治疗头；

13.两个机身可分别单独控制；

14.治疗头有防烫把手，防护材质为铁质网丝；

15.治疗器电源盒可升降；

16.加粗金属支臂，支臂铸铁方管规格：≥12*12mm；

17.电源盒正、反面都有通电和工作指示灯；

18.治疗板与加热器之间使用的是8mm厚的陶瓷绝缘板；

19.五脚折叠脚架，不锈钢双轴承脚轮，带配重块设计；

20.有倾倒自动断电功能；

21.金属脚轮支撑，5个脚轮中有2个带刹车功能；

22.两路双通道电源开关。

另配：发热盘30个，脚轮50个。

微波治疗仪

- 应用范围：可用于多种疾病的抗炎，止痛治疗。

2、具有防止误操作的锁定功能。

3、圆型或鞍型应用器可自由组合。

4、电源：AC 220V  50Hz

5、输入功率≥1200VA

6、输出功率：125W×2，输出范围0-125W之间13级可调。

7、发射装置：圆形和鞍形两种

8、治疗模式：连续、间歇

9、间歇模式治疗时，持续治疗和间歇时间≥9级调节。

10、治疗时间：1～30分钟

11、频率数：2450MHz

12、输出通道：具有两个单独可控的输出通道。

13、安全装置：安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置，主机与输出线具有很好的屏蔽性。

14、锁定功能：可设定所需的输出功率、治疗时间、辐射时间、暂停时间，将设定值锁定时，锁定指示灯应亮起。

15、设备使用时无须屏蔽、预热。

16、产品使用年限≥8年

增配：圆形和鞍型治疗头、微波输出导联线每台设备各配一套

标项7：

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 质保期 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 台 | 1 | 1090000 | ≥5年 | 10天 |  |

麻醉机

1、主要功能

1.1 一体化设计,适用于成人、儿童和新生儿的最新一代的智能化全能麻醉工作站（提供第三方证明材料）。

1.2 彩色显示屏≥15英寸。

1.3 第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。

1.4 标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。

2、技术参数

2.1气体输送系统

2.1.1 电子新鲜气体混合器，可直接设置混合气体总流量及氧浓度。

2.1.2 标配一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气。

2.1.3 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。

2.2麻醉呼吸机

2.2.1 电动电控或气动电控呼吸机；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气继续工作，或提供备用通气方案，保证病人安全。

2.2.2 采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。

2.2.3 通气模式标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停；容量保证压力可调、可配SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV、CPAP/PSV（带后备窒息通气）以及SIMV-VC/PS、SIMV-PC/PS、SIMV/PS模式。

2.2.4 暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。能设置暂停持续的时间，到时及时报警提示医生切换通气模式。

2.2.5 高端呼吸模式：容量保证、压力可调，结合了容量通气和压力通气模式的优点，根据病人顺应性自动调整吸气流速，保证在最小的气道压力下为病人输送设定的潮气量，避免了峰压；允许病人进行自主呼吸，并能与之保持同步。

★2.2.6 潮气量设定范围: 10 - 1500 ml（容量控制模式下）

2.2.7 吸气压力 : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）

2.2.8 压力限制 ：(PEEP + 10) - 80 cmH2O

2.2.9 压力支持 ：关，3 - (80-PEEP) cmH2O

2.2.10 呼气末正压：关，2 - 35 cmH2O

2.2.11 呼吸频率: 3 - 100 次/分

2.2.12 吸气时间：0.2 - 10秒

★2.2.13 吸呼比：1:10 - 10:1

2.2.14 最大吸气流速为≥160 L/min

2.2.15 同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min。

2.2.16 压力上升时间 ：0 - 2秒

2.2.17 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %

2.2.18 可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值。

2.3呼吸回路

2.3.1 集成呼吸回路，耐134℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。

2.3.2 一体化的回路主动加热系统（可关闭），非冷凝。

2.3.3 APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。

2.3.4 标配10套高精度流量传感器。

2.3.5 CO2吸收罐容量≥1.5升。

2.3.6 标配主动式麻醉废气排放装置。

2.4麻醉气体挥发罐

★2.4.1 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。

2.4.2 双罐位，首次最大加药量360毫升，常规最大加药量300毫升。

2.4.3 配置一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。

2.5监测和报警

2.5.1 彩色触摸屏≥15英寸，可快捷切换3种配置视图；

2.5.2 全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

2.5.3 全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

2.5.4 实时显示2 - 3道波形。

2.5.5 标配数字趋势

2.5.6 日志中最多可保存 15000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目

仍然保留不会被删除。

2.5.7 通气监测参数：分钟通气量、潮气量、呼吸频率、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性；阻力；弹性。

2.5.8 监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 cmH2O / mL。

2.5.9 标配一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。

2.5.10 采用顺磁氧监测氧浓度，无耗品。采样气体回流到呼吸系统。

2.5.11 自动MAC监测和报警功能，可自动激活MAC低报警，有效防止病人术中知晓。

2.5.12 CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

2.6临床监护要求

2.6.1 适用于成人，儿童，新生儿 。

2.6.2 可与麻醉机数据共享，可显示呼吸力学参数呼吸环等。

2.6.3 ≥15英寸彩色触摸屏，最大支持11道波形 。

2.6.4 新生儿OxyCRG 呼吸氧合图

2.6.5 提供了全部监护参数的 120 小时趋势数据，1200 个NIBP 测量数据和60 个参数报警事件的存贮

2.6.6 测量参数：标配 心电、呼吸速率、无创血压、双体温、脉搏及血氧饱和度、麻醉深度（Bis监测），标配3道有创血压

2.7其它

2.7.1 内置后备电池，使用时间≥45分钟。

2.7.2 电源：100-240伏特，50/60赫兹

2.7.3 传输协议：Medibus X

2.7.4 接口：标配2个RS232，1个USB，1个RJ45

3、售后服务

3.1 要求厂家直接负责售后服务，并配备专职售后服务工程师，提供工程师资质及身份证明。

3.2 设备质保期5年，厂家负责保修，终身维护，保修期内提供全免费保修，保修期后只能收取维修材料成本费，须提供厂家售后服务承诺书。

3.3 负责对科室人员进行培训，并提供设备操作规程及注意事项手册，保证培训人员能够完全掌握设备的操作和使用，能进行常规的设备保养。

3.4 应提供完整的售后服务方案。

3.5 在接到用户要求维修的通知后，应在2小时内响应、24小时内到达现场。

配置清单

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 麻醉机主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 气体监测模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | AGS麻醉废气排放模块 | 1 | 套 |  |
| 4 | 七氟醚麻醉蒸发器（含加药器） | 1 | 套 |  |
| 5 | 排废管路 | 1 | 套 |  |
| 6 | 麻醉监护仪 | 1 | 台 | 含监护仪心电导联、血压袖带、指脉氧检测各3幅 |
| 7 | 流量传感器 | 10 | 个 |  |
| 8 | 储水杯 | 12 | 个 |  |
| 9 | 采样管 | 10 | 个 |  |
| 10 | 一次性麻醉管路 | 25 | 套 |  |
| 11 | 一次性麻醉面罩 | 30 | 套 |  |
| 12 | 一次性细菌过滤器 | 50 | 套 |  |

- 第五章 政府采购合同

（本合同仅供参考，以实际签订的合同为准，）

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

注：本协议书仅为参考文本，签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量

1、 设备名称：

规格型号：

数量：

单价（人民币）：

2、合同总价（人民币）：（小写）                 （大写）

上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

二、制造商及原产地

制造商：

原产地：

三、系统配置：详见附件

四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a）交货期：自签订合同之日起     天内（按出中标通知之日算起），将货物运送至甲方指定地点：        ，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：系统安装验收合格之日起   年，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

9、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准

七、付款方式及履约保证金：

1、合同签订后支付合同总金额的 60%,设备验收合格并正常使用后支付40%。(中标供应商须开具合法有效网上可查的发票进行结算)

2、中标通知书发出 10 天内,中标人应向甲方缴纳中标金额 5%的履约保证金，以电汇或网银方式提供，合同到期后按合同条款履约无问题一次性无息退付。

3、若签订委托代理进口协议，本合同约定的付款金额不需要甲方向乙方实际支付，实际付款由甲方通过委托代理进口协议向外贸代理商进行支付，届时，乙方不得再向甲方主张任何费用和款项，乙方与外贸代理商之间发生的一切经济法律纠纷，均与甲方无关。

4、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。

3、乙方应指派专门的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备

的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须    天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

6、技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

十六、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额5%的履约保证金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、中标通知书、中标方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同条款一式五份，甲方执四份、乙方执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方授权代表： |
| （签字） | （签字） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位电话： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
|  | 开户行： |
|  | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

- 投标文件格式

投标文件封面

（项目名称）

投标文件

标项XX

标项名称：

项目名称：

采购人：

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

联系方式：

联系地址：

日期：年   月    日

目录

（自拟）

投标函

（采购人）：

（招标代理机构）：

(投标人名称)授权(投标人委托代理人姓名、职务) 为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件。

4、本项目有效期为自递交投标文件截止之日起    个日历日

5、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

6、我方承诺：完全满足和响应招标文件中的各项货物要求和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人身份证明书

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人身份证复印件正反面

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：。

代理人工作单位：

职务：    性别：

身份证号码：

附：法定代表人及被授权人身份证正反面

投标人名称：（盖章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：年月日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标项名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

分项报价表

项目名称：

标项名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

关于资格的声明函

致：

关于贵方 20  年 月 日第（项目编号）招标公告关于“ ” 的项目，本签字人愿意参加投标响应，并有能力提供（项目名称）项目中的（货物名称）货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人 投标人名称    签字人姓名、职务：

地址：         邮编：

电话：

投标人盖章：

20  年  月  日

资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：

本单位作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

特此承诺。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（6）书 面 声 明 函

我单位郑重声明：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

(7)、投标人未被列入“信用中国”网站 “失信被执行名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。以招标公告发布至投标文件递交截止前在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，提供查询截图，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

投标人无关联关系书面声明函

致：

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联投标人未参与_(项目名称) 同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（8）投标人认为有必要提供的其他证明材料。

近三年（2022年01月-至今）类似项目业绩

项目名称：

标项名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附中标通知书和合同并加盖公章。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

售后服务人员配备表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、主要人员应包括：提供本项目服务的相关人员。

2、主要人员应附身份证、相关专业资格证等相关证件并加盖公章。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编码：

| 序号 | 参数性质 | 招标文件 条规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字并盖章）：

日期：  年   月   日

注: 1.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.“备注”处可填写偏离情况的说明。

技术参数偏离表

项目名称：

项目编码：

| 序号 | 产品名称 | 参数性质 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字并盖章）：

日期：  年   月   日

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为重要条款，若有任何一条负偏离或不满足则影响其得分，但不作为无效投标条款。未打“★”号条款为普通条款，若有部分未打“★”号条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商除提供此声明函外，还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予以认可。

项目组织实施计划（格式自拟）

详细的售后服务方案及培训方案（格式自拟）

应急处理方案（格式自拟）

其他材料

投标人认为有必要提供的其他资料（如有）

产品白皮书等

投标保证金缴纳凭证

招标文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。