招 标 文 件

- 项目编号：zzyk2021-004

项目名称: 新疆医科大学公共实验平台进口科研设备采购项目

招 标 人：新疆医科大学

法定代表人（盖章）：

联 系 人：向老师

电    话：0991-2110172

招标代理机构（盖章）：新疆中咨建设项目管理有限公司

法定代表人或授权代表人（盖章）：

联 系 人：卞胤飞

电    话：0991-4603819

详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路67号三楼

目    录

第一章、招标公告	1

第二章、供应商须知	4

1、说明	8

2、招标文件	8

3、投标文件的编制和数量	9

4、投标文件的递交	12

5、招标程序	13

6、授予合同	16

7、质疑和投诉	16

8、项目验收	18

9、适用法律	18

10、投标的解释权	18

11、其他注意事项	18

第三章、采购需求	20

第四章、评审方法	32

第五章、拟签订的合同文本	35

第六章、投标文件格式	46

# 第一章  招标公告

新疆医科大学公共实验平台进口科研设备采购项目

公开招标公告

一、项目基本情况

项目概况

新疆医科大学公共实验平台进口科研设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市南湖东路67号（从南珏大厦门面上三楼）获取招标文件，并于 2021年03月29日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

项目编号： zzyk2021-004

项目名称： 新疆医科大学公共实验平台进口科研设备采购项目

预算金额（元）：1包：1460000元；2包：150000元；3包：1100000元；4包：841000元；5包：280000元；6包：670000元；

最高限价（元）：4501000元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口科研设备 | 1 | 1460000 | 批 | 详见招标文件 |  |
| 2 | 进口科研设备 | 1 | 150000 | 批 | 详见招标文件 |  |
| 3 | 进口科研设备 | 1 | 1100000 | 批 | 详见招标文件 |  |
| 4 | 进口科研设备 | 1 | 841000 | 批 | 详见招标文件 |  |
| 5 | 进口科研设备 | 1 | 280000 | 批 | 详见招标文件 |  |
| 6 | 进口科研设备 | 1 | 670000 | 批 | 详见招标文件 |  |

合同履行期限：  合同签订后40日历日内

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等适宜本项目的政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求： （1）具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件； （2）须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章； （3）在本地拥有一定的技术支持和后续服务能力；

三、获取招标文件

时间： 2021年03月04日 至  2021年03月11日 ，每天上午 10:30至13:30 ，下午 15:30至18:00 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点： 乌鲁木齐市南湖东路67号（从南珏大厦门面上三楼）

方式： 线下获取

售价（元）：200

投标人购买标书时应提交的资料：（1）营业执照原件；（2）法人授权委托书及被授权人身份证原件；（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）是否失信或违纪的查询记录；所有报名的供应商需提供上述资格要求中的资料原件及加盖企业公章的复印件一套交由采购代理公司存档。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：   2021年03月29日 16:00  （北京时间）

投标地点（网址）： 新疆医科大学雪莲山校区行政综合楼B段B107室

开标时间： 2021年03月29日 16:00

开标地点（网址）： 新疆医科大学雪莲山校区行政综合楼B段B107室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：  新疆医科大学

地    址： 乌鲁木齐市河马泉新区

项目联系人（询问）：向老师

项目联系方式（询问）：0991-2110172

2.采购代理机构信息

名    称： 新疆中咨建设项目管理有限公司

项目联系人（询问）：卞胤飞

项目联系方式（询问）： 0991-4603819

- 第二章、供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 新疆医科大学公共实验平台进口科研设备采购项目-1包 |
| 2 | 采购人 |  | 名称：新疆医科大学 联系人：向老师 联系电话：0991-2110172 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名称：新疆中咨建设项目管理有限公司 地址：乌鲁木齐市南湖东路67号（从南珏大厦门面上三楼） 联系人：卞胤飞 联系电话：0991-4603819 邮 箱：xjzhongzi@126.com |
| 4 | 资金来源及落实情况 |  | 资金来源：中央专项科研资金 落实情况：已落实 |
| 5 | 招标控制价 |  | 招标总控制价：450.1万元； 其中： 1包：146万元； 2包：15万元； 3包：110万元； 4包：84.1万元； 5包：28万元； 6包：67万元。 供应商投标报价不得超出制价，否则视为废标。 |
| 6 | 供应商资格条件 |  | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等适宜本项目的政府采购政策； 3、本项目的特定资格要求： （1）具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件； （2）须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章； （3）在本地拥有一定的技术支持和后续服务能力。 |
| 7 | 联合体投标 |  | 不接受 |
| 8 | 备选方案 |  | 不接受 |
| 9 | 投标文件递交截止时间 |  | 2021年03月29日下午16：00(北京时间) |
| 10 | 开标时间、地点 |  | 开标时间：2021年03月29日下午16：00(北京时间) 开标地点：新疆医科大学雪莲山校区行政综合楼B段B107室 |
| 11 | 评标委员会的组建及评审专家的确定方式 |  | 招标采购单位依法组建评标小组共_5_人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委_4_人。 评标小组确定方式：从政采云专家库中随机抽取确定。 |
| 12 | 投标保证金 |  | 金 额：1包：29000元；2包：3000元；3包：22000元；4包：16000元；5包：5600元；6包：13000元 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 账户名称：新疆中咨建设项目管理有限公司乌鲁木齐二分公司 账 号：991904389610902 开户行号：308881029139 财务联系电话：0991-3555959 投标保证金缴纳形式：于投标截止时间之前缴纳并到账，必须从投标人基本账户支出，可以采用电汇或网银形式缴纳。（投标人须充分考虑投标保证金汇（转）出手续办理时间、在途时间、资金到账时间等，准确有效安排投标保证金提交，确保投标保证金准时或提前到达指定投标保证金账户。） 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 投标保证金有效期：自投标截止之日起30天。 |
| 13 | 评审办法 |  | 综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 14 | 投标有效期 |  | 30 日（日历日） |
| 15 | 投标文件份数 |  | 投标文件包括： 1、投标文件肆份，其中正本壹份，副本伍份； 2、电子版U盘壹份； 3、开标一览表壹份。 以上内容做好标示，密封提交；投标文件正副本分别密封；电子投标文件光盘及开标一览表分别单独密封。 |
| 16 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 17 | 节能、环保要求 |  | 按国家有关节能环保政策执行 |
| 18 | 文件费及代理服务费 |  | 招标文件费：200元/本 本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件下浮40%由中标人支付。 |
| 19 | 中小微型企业有关政策 |  | (1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； (2)价格扣除幅度：价格给予6 %的扣除。 |
| 20 | 履约保证金 |  | / |
| 21 | 质保期 |  | 1包、3包：叁年；2包、4包、5包、6包：壹年 |
| 22 | 交货期 |  | 合同签订后40日历日内 |
| 23 | 付款方式 |  | 货物到场安装调试完毕，验收合格后支付合同价款的95%，质保期满后支付合同价款的5%。 |
| 24 | 质量标准 |  | 符合国家或行业相关标准要求 |
| 25 | 资格审查资料 |  | 各投标人开标会现场需携带以下内容原件进行资格审查： （1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）； （2）法定代表人授权委托书及有效身份证明原件（如投标人代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书原件），以证明其身份； （3）有效的投标保证金凭据。 开标会现场资格审查不合格者，不得进入下一环节。 |
| 26 | 密封袋上应载明的信息 |  | 项目名称： 项目编号： 包 号： 采购人名称： 供应商名称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 27 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面 |
|  |  | 目录 | 投标文件目录 |
|  |  | 商务、经济、技术文件 | ★投标函 ★法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书 ★开标一览表 ★分项报价表 ★资格证明文件 ★售后服务承诺 ★近三年（2018年1月1日-至今）同类型项目业绩 ★主要人员配备表 ★项目实施方案 ★技术规格偏离表 |
|  |  | 其他资料 | 供应商认为有必要提供的其他资料（如有）。 |
| 28 | 注意事项 |  | 各供应商应在本项目采购公告发布之日起到投标文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为投标文件组成部分。 |
| 29 | 其他要求 |  | 1、签字盖章要求： (1)供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应加盖公章； (2)其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖单位公章，样式可参照“投标文件格式”编制； (3)本文件中明确要求盖章或签字的，须盖章或签字。 2、投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。 3、投标人开标时需提供本次招标项目柜体样品，开标结束后对中标单位样品进行封存作为项目完工后验收标准。 |

## 注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

## 1、说明

1.1适用范围

1.1 .1本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3 “供应商”是指：投标招标文件要求并且符合招标文件规定资格条件和参加投标的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4“中标供应商”是指: 是指经评标委员会评审，授予合同的供应商。

1.2.5采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合招标文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、招标费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论招标的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 2、招标文件

2.1.招标文件的构成

2.1.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)公开招标公告；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)投标文件格式；

(7)在招标过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性投标是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 招标文件的澄清或修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.2招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 3、投标文件的编制和数量

3.1．投标文件的语言

3.1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关招标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2投标文件的构成

3.2.1供应商编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3投标文件编制

3.3.1投标文件应分为“封面”、“目录”、“商务、经济、技术文件”和“其他材料”四个部分组成。

商务、经济文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指供应商提交的能够证明其提供的服务符合招标文件规定的文件。本次招标，供应商须按招标文件第二章分“供应商须知前附表”中第27项规定提交商务、经济文件和技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

3.3.2招标文件中提供格式的，投标文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。招标文件中未提供格式的，供应商可根据实际情况自行提供。

3.3.3供应商递交的投标文件份数及相关要求按照招标文件第二章分“供应商须知前附表”中第15项的规定。

3.3.4供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关招标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

3.3.5供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.3.6投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.3.7如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

3.4. 招标报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2供商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在招标报价中。

3.4.3《分项报价表》填写时应投标下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.4每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.5供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制投标备选方案，否则将被视为无效投标文件。

3.6. 供应商资格证明文件

3.6.1供应商应提交证明其有资格参加招标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

3.6.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.6.3招标文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.6.4 证明投标货物、服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

3.7. 投标保证金

3.7.1供应商应按须知前附表中的规定，将投标保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

3.7.2对于未能按要求提交保证金的将视为不响应招标文件，其投标文件无效。

3.7.3未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5个工作日内，按照投标保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.7.4中标供应商的投标保证金,在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.7.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在投标文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）招标文件规定的其他情形。

3.8. 投标的有效期

3.8.1投标有效期详见供应商须知前附表。供应商投标文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.8.2 有效期内供应商未经采购结果确认招标达成一致不得改变其招标最后报价及承诺的全部义务。

## 4、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1供应商严格按招标文件要求制作投标文件，在投标文件递交截止时间前完成投标文件。供应商在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新递交，但以投标文件递交截止时间前最后一次提交的投标文件为有效投标文件。

投标文件递交截止时间以新疆政府采购网招标公告发布时间为准，逾期将被拒绝。

4.1.2供应商应将投标文件正本和副本分别装入密封袋内加以密封，分别在密封袋上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章及法人章。

4.1.3供应商还应将填好的开标一览表、投标文件（电子版）分别装入密封袋内加以密封，在密封处压口加盖公章及法人章，并在密封袋上注明“开标一览表”、“投标文件（电子版）”字样，作为投标文件的一部分。

4.1.4所有投标文件密封袋上均应贴上封条，封条上应写明的内容详见供应商须知前附表。

4.1.5供应商认为有必要提交的其他资料请于投标文件递交截止时间前一并密封提交。

4.1.6如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

4.2投标文件的递交

4.2.1供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交，并将投标文件密封送达指定开标地点。

4.2.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.3迟交的投标文件

4.3.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标文件递交截止时间之后收到的任何投标文件。

4.4投标文件的修改和撤回

4.4.1供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已提交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新提交。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对已提交的投标文件撤销或修改。

4.4.2供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 5、招标程序

5.1评标委员会的组成

5.1.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对投标文件的审查、评审、打分等全部评审工作。评标委员会人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2评标方法

5.2.1评标委员会将按照招标文件确定的评审方法进行评审。评标委员会对投标文件的评审分为投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价投标文件、推荐中标候选人名单。

5.2.2项目评审方法详见招标文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3投标文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）评标委员会根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的投标文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的投标文件作无效文件处理。

（2）评标委员会在进行资格检查时，不得改变招标文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的投标文件作无效文件处理。

（3）供应商在递交投标文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供评标委员会核查，否则评委将不予采信。

（4）评标委员会在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其投标文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

评标委员会根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的投标文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的投标文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为

5.4.1在评审过程中，评标委员会发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 评标委员会审查投标文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 投标文件的修正及澄清

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（2））总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。（4）提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本招标文件规定改正算术错误外，供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评审期间,评标委员会可要求供应商对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5.6开标

5.6.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。
　　5.6.2开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、法定代表人或被授权代表的身份证原件、有效的投标保证金凭据，以备开标时，监督人进行审查。
　　5.6.3 开标时唱《开标一览表》的内容，投标人名称、投标总价、交货期、质保期、质量标准，在唱标时一并唱出。
　  5.6.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

5.6.5所有唱标均记录在案，并经各供应商代表确认签字。

5.6.10采购结果确认

（1）评标委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会依据对各投标文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.7.公示或公告

5.7.1中标供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

## 6、 授予合同

6.1 签订合同

6.1.1采购人应在中标通知书发出后30日内，根据成交结果和招标文件、投标文件及有关补遗文件签订合同。

6.1.2采购人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将报相关部门和政府采购代理机构备案。

## 7、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部20号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

## 8、项目验收

8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:招标文件、投标文件、政府采购合同规定的标准。

## 9、适用法律

9.1本项目招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均参照《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性招标采购方式管理办法》等相关规定。

## 10、招标文件的解释权

10.1本项目招标文件的最终解释权为采购单位所有。

## 11、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3参照政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4参照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

第三章 采购需求

1包：

1、全能型成像系统

1.工作环境

1.1工作温度			10-28°C

1.2工作和存储湿度		10-85%

1.3工作电源			100-250V

2.用途

采集多色荧光（multiple-fluorescence）、红外荧光（NIR-fluorescence）化学发光（chemiluminescence）、比色（colorimetric）及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

3.性能与技术要求

3.1硬件性能

3.1.1功能涵盖：化学发光，光密度成像，多色荧光成像，Stain-Free免染成像等，应用范围包括但不仅限为：

-核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar

-蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton

-印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange、Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625、IRDye 800、Cy7、Alexa Fluor 790、DyLight 800、IRDye 680、StarBright、DyLight 680

3.1.2*CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率6.1M pixel（2,758x2,208），CCD金属桥温度-15℃，CCD帕尔贴温度-25℃。

3.1.3*12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（2点）

3.1.4*425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm

3.1.5*CCD暗电流：0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需

3.1.6使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦

3.1.7自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦

3.1.816bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级

3.1.9智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能

3.1.10*三种样品托盘设计：Chemi/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）

3.1.11光源：反射白光，透射紫外

3.1.12*多色荧光通道：RGB+2IR，共5个荧光通道

3.1.13*多色荧光激发光源：

侧蓝光，460–490 nm 激发

侧绿光，520–545 nm 激发

侧红光，625–650 nm 激发

侧远红光，650–675 nm 激发

侧近红外，755–777 nm 激发

3.1.14*多色荧光检测通道：

518–546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测

577–613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测

675–725 nm滤光片，用于红光激发染料检测

700–730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测

813–860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测

3.1.15紫外光源：302nm

3.1.16*最大成像面积 16.8 x 21 cm

3.1.17UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶

3.1.18自动模式，手动模式，累积曝光模式，化学发光预览模式

3.1.19数据传输：USB及局域网

3.1.20累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。

- 3.1.21*Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色

3.2软件功能

3.2.1#触屏软件控制系统

3.2.2*支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全

3.2.3系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求

3.2.4#可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片

3.2.5显示过饱和像素保证精确定量

3.2.6电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出

3.2.7软件可自由安装于多台电脑，同时分析

3.2.8添加各种格式的文字注释

3.2.9自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算

3.2.10相对含量百分数分析

3.2.11绝对浓度、密度计算

3.2.1212种预设染料颜色标记显示及输出

3.2.13多幅图像合并显示并分析功能

3.2.14报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等

3.2.15图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn

3.2.16数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

3.2.17配有软件操作指南flash

3.2.18#软件免费升级

3.2.19中文版、英文版软件自由切换

4 配置清单

4.1 全功能成像系统     1套

4.2 红、绿、蓝、荧光模块，近红外、远红模块各1套

4.3 计算机     1套

5 技术服务

5.1安装、调试及培训：

5.2验收及验收标准：

5.3维修及技术服务 1年质保，在新疆有正规办事处并提供证明。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。

2、荧光倒置显微镜

技术指标：

1、光学系统：无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离：45mm，螺纹孔径25mm；

2、观察方法：具有明场、相差、全自动DIC 荧光功能

3、物镜转化器：电动6位物镜转换器，支持在线齐焦功能

*4、观察镜筒：宽视野双目镜筒，可观察更大视野范围，FOV≥25mm，

*5、大工作范围电动载物台：行程范围127x83mm，配置不同型号培养皿、培养瓶、培养版插件（4-96孔板），方便使用

6、透射光照明：长寿命LED光源

7、物镜：高性能荧光相差物镜

5X (NA≥0.12  WD≥14mm )

HCPL FLUOTAR 10x/0.32 PH1

HCPL FLuotar L 20x/0.40 CORR PH1

HCPL FL L 40x/0.60 CORR PH2

HCPL FL L 63x/0.70 CORR PH2

HCPL FLUOTAR 100x/1.32 OIL PH3

*8、调焦系统：全电动聚焦装置，同轴粗微调：重复精度：≤20nm；行程（电动）：≥12mm；

最大移动速度≥2.5mm/sec，粗/微调可切换

*9、聚光镜：高分辨率电动聚光镜NA≥0.55，工作距离≥28mm, 7孔位电动转盘支持快速切换

*10、成像视野≥19mm

*11、电动控制器：可控制物镜转换、观察方法等电动部件，具有4个功能按键，可进行XYZ控制；机身前端内嵌触摸式显示屏，触摸屏角度可调

*12、自动DIC观察方式，独立的全自动微分干涉棱镜转盘，做荧光图像时，棱镜自动转出光路，保证荧光100%透过

13、荧光

13.1荧光激发滤块

UV单色滤块: 激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nm

B单色滤块: 激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 512-542nm

G单色滤块: 激发515-560nm; 阻挡580nm; 发射: 590nm

*13.2、6位电动荧光滤块转换器，荧光滤块在线更换可单手操作无需工具，在不关闭软件状态下更换荧光滤块，，并且立即识别，荧光滤块磁性自动吸入到位，荧光滤片更换时间小于0.05ms

13.3、5档电动荧光光强调节系统， (FIM，防荧光淬灭)，荧光可智能调节可在100/55/

30/17/10%之间，可直接指定每个滤块激发光强度,有保存并恢复的功能

13.4、荧光滤块内置BG38滤镜，增强荧光强度效果

*13.5、不同颜色荧光激发零漂移功能, 保证拍摄多色荧光照片没有位移和变形.

13.6、外置电动型荧光光路，支持扩展激光输入，支持升级FRAP，光遗传学等荧光应用电动视场光阑，电动孔径光阑，电动荧光光强调节

13.7、长寿命金属卤素灯，灯泡使用寿命≥2000小时

13.8、五种圆型荧光视场光栏：防止荧光淬灭；5种矩型视场光栏，适应不同CCD相机拍摄面积从而提高CCD图像信噪比

14、高性能制冷彩色CCD摄像头

14.1、支持彩色、单色模式

*14.2、芯片面积：9*6.7mm

14.3、物理像素:1920*1440

14.4、像素面积4.54 u x 4.54 u

*14.5、全像素支持 40帧/秒

*14.6、动态范围：69dB

*14.7、满井电子;15000

14.8、A/D转换： 16 Bit

14.9、色彩校正、图像平均、图像锐化、黑平衡、高速触发

15、显微图像控制及分析软件

15.1采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

15.2、对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

15.3、在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

15.4、调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

15.5、对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

15.6、合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

15.7、输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

15.8、可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

15.9、可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；

15.10、可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。

16、计算机系统：i7处理器，4G内存，2TB硬盘，1G以上独立显卡，DVD刻录光驱，22寸以上显示器

2包：

1、488固体激光器

技术参数

1.设备功能要求：做为激光共聚焦必不可少的光源对样品进行荧光激发，488nm适用于GFP、FITC、Fluo3、Alexa488等染料激发，与现有设备完全匹配，寿命≥10000个小时；

2.参数要求：

（1）固体激光器波长：488±2nm

（2）输出功率：20mW

（3）光束直径：0.70 ±0.05 mm

（4）偏振比：>100:1, 垂直

（5）公差：光束点±0.25mm

（6）波束角：±2.5mm

*3.技术服务：用户使用现场安装调试488激光器，完成激光台（405、488、561、640）、扫描头的光路校准和整个系统的耦合。

3.1、到用户使用现场安装调试488激光器，完成激光台（405、488、561、640四激光器的校准）、扫描头的光路校准和整个系统的耦合。

3.2、使用中每三个月做一次光路检测，确保设备的正常运行

3.3、定期进行设备培训

1、488固体激光器，与现有设备完全匹配，寿命≥10000个小时；

- 包含激光器的安装，光路校准，调试及样品测试

3包：

1、多功能全自动蛋白质印迹定量分析系统

技术参数：

1、主要功能与应用：可自动进行各种蛋白质样品分离、免疫检测、定性和定量分析，广泛应用于蛋白质性质鉴定、蛋白质定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究、抗体研究等多个领域；

*2、全自动：系统自动制胶、上样、分离、一抗二抗孵育、自动进行免疫和化学发光检测，以上步骤全自动连贯完成，完全无需任何人工操作

3、主机一体式设计：蛋白上样、分离、固定、孵育和检测都在一个单元完成

4、实时监控：蛋白质分离过程实时监控，每秒10帧，并以影像的形式保存，可随时回放该分离过程

#5、总运行时间：≤3.5个小时

6、样品数量：≥20个

7、抗体体积：≤200μL，指稀释后的抗体体积

#8、进样体积：≤100nL

9、制胶：系统自动完成，无需预制胶

10、加样：系统自动完成加样

11、分离方式：根据分子量大小分离，自动识别蛋白大小并完成分离

12、固定：蛋白分离后系统自动将样品固定

*13、转膜：系统无需转膜步骤

14、抗体孵育：样品和抗体孵育是在独立的通道中完成，在同一次实验中，每个样本通道中均可以各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰

15、检测方法：化学发光法

16、样品管内径：100μm

17、样品管体积：≤500nL

18、灵敏度：pg级

19、动态范围：3~4个数量级

*20、样品总蛋白量：≤5μg

21、上样体积：≤5μL

#22、结果具有高度重复性：≤15%

*23、反应体系：所有反应都在一个样品管里完成，无需电泳仪、转印仪、干燥仪、电泳扫描单元、印迹单元、成像仪

#24、结果分析：实验结束后，无需人工分析，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积；也可以自动给出标准曲线，进行绝对定量分析

25、结果呈现形式：化学发光成像结果，峰型图结果和泳道式结果

#26、软件升级：免费升级，可安装在任意电脑上，没有拷贝数限制

27、软件符合CFR 21 Part 11认证，并可提供IQ、OQ认证服务

28、软件设置：客户可定义样品名称，设置检测流程，软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件

29、基本配置：.

29.1系统主机                                                1

29.2计算机和软件系统                                        1

29.3安装培训试剂盒                                          1

30、售后服务与培训

30.1仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至按供应方提供的技术数据、合同数据和标书指标通过验收。

30.2技术培训：在用户所在地对用户进行至少3人次为期1天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

30.3在国内设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证在48小时内到达维修现场维修。

31、交货地点：最终用户指定地点

32、交货期：合同生效后3个月内。

33、保修期：自安装验收之日起，设备整机保修2年。

4包：

1、高速冷冻离心机

用途： 主要用于DNA，蛋白等生物活性物质提取以及多种原代细胞的分离。

1  产品特性:

5804R离心机的快速控温功能和待机冷却功能，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能可靠地对敏感样品进行制冷。

5804R台式高速离心机能自动搜索转子特异性数据，可防止超速离心。

控制面板大的液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成。可在离心过程中对大部分参数进行修改。可存储34 个用户程序. 显示屏自动显示目前安装的转子最后使用过的程序。

short-spin功能使用户可以在自选的转速下，进行迅速而瞬时的离心。

2  主要技术指标

2.1 简洁的操作界面由大的液晶屏和便于清洁的轻触式按键共同构称。

*2.2 转速、相对离心力和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值；

*2.3 ”fast-cool”功能，可快速冷却离心腔和转子；

*2.4 特设short-spin功能，可选择转速；

*2.5 “at set rpm”定速计时功能获得可重复的结果；

2.6 自动安全锁盖功能；

2.7 具有待机冷却功能；

*2.8 最大转速：14,000 rpm, 最大离心力(x g)：20,800；

*2.9 最大容量(ml)：4 x 400 ml；

*2.10 温度范围：-9℃－40℃；

2.11 转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增；

2.12 可选择的程序记忆功能，最多储存34个用户程序；

2.13 对于敏感样品，有10个加速和10个刹车档可选；

3	基本配置

3.1   主机	1 套，3个转子

F-45-30-11,30x1.5/2.0ml固定角转, 最大转速：14,000 rpm, 最大离心力(x g)：20, 800

S-4-72水平转子, 含4个吊篮，4x250ml,最大转速：4,200 rpm, 最大离心力(x g)：3,234，适配15ml/50ml适配器

A-2-DWP水平转子, 2x5微孔板，2x4细胞培养板, 2x2深孔板, 2x过滤板试剂盒,最大转速：3,700 rpm, 最大离心力: 2,250 x g;

- 套筒式高速冷冻离心机

2.1技术指标

*2.1.1碳纤维套筒转头，搭配树脂转头架，RACK-in-ROTOR离心系统；

2.1.2最大转速：15,000rpm；

2.1.3 最大相对离心力：21,130×g；

*2.1.4 最大容量：转子兼容50ml×4以及15ml×4；

*2.1.5最大离心管容量(1.5/2.2ml)：一次72管；

2.1.6驱动电机：无刷感应电机；

2.1.7 显示方式：不小于4.3英寸彩色LED触摸屏显示；

*2.1.8数据输入：转盘数字设定或彩色LED触摸屏输入设定；

*2.1.9 上盖防压手设计，可缓慢开启，至少20°-70°开度；

2.1.10时间设定范围：转盘设定可设0m10s到99m50s（10s增量），或触摸屏数字输入；

2.1.11加速时间：自动 (6 - 37秒)；

2.1.12减速时间：自动 (10 - 45秒，软制动功能关闭)；

*2.1.13温度设定范围：-9℃ - 35℃/1℃增量；

*2.1.14须具备绿色节能模式，FLASH(瞬时离心功能)，速度/相对离心力交替显示，软制动功能，六套记忆模式储存，上次运行储存，现时日期显示，定期自主检测提示，换热器清洁提醒功能；

*2.1.15可展开型转头架，展开后近垂直的角度，搭配托盘使用，可离心过滤器型离心管，托盘可储存废液；

2.1.16安全设置：盖子互锁，盖子开关检测，超速检测，腔体过热/过冷检测，自动转头鉴别系统，不平衡检测器。

*2.2配置：

2.2.1落地式主机一台；

2.2.2 堆叠转头套桶，可放置三层1.5ml 堆叠式转头：1个；

2.2.3 堆叠式转头1.5/2ml*24，15000rpm，相对离心力20380g：3个；

2.2.4 堆叠式转头15mlTC/50mlTC*4、15,000rpm , 相对离心力20380g：1个。

3、多功能酶标仪

## 系统性能

- *连续波长光栅系统&高灵敏度滤光片&优化二向色镜光路设计

- 五种检测模块:可见/紫外光吸收、荧光强度、化学发光检测、时间分辨荧光和荧光偏振

- 除光吸收外所有模式兼具顶读&底读功能 （光吸收无需底读）

- *适用于各种类型1-1536孔板

- 配置高强度氙灯光源及专用红敏PMT

## 一、主要技术参数

- 可见/紫外光吸收：

2.1.1检测波长：范围230-1000 nm，可选任意波长检测，步进精度≤1 nm，带宽2/5/10 nm可调。

2.1.2光吸收检测范围0-4OD，精度@ 2 OD< 2%。

- 荧光强度：

2.2.1*主机内置激发/发射滤光片转轮位数≥24位，且激发/发射滤光片可通过软件系统自由切换选择。

2.2.2*二向色镜转化条≥4个，可根据特定荧光染料选择优化二向色镜组合，并可通过软件系统自由切换。

2.2.3具有荧光顶读、底读和双发射检测模式，具有孔内多点扫描（1-400 点/孔）功能，针对不同均相或贴壁样品，选择最佳的读板方式。

2.2.4*荧光检测灵敏度：顶读< 0.01 f mol/well (384 孔板)，底读< 0.06 f mol/well (384 孔板)

- 化学发光：

2.3.1 可进行化学发光及高通透滤光片型双发射化学发光（BRET）检测等。

2.3.2化学发光检测灵敏度：< 50 amol (96 孔板)

- 时间分辨荧光TRF&TR-FRET：

2.4.1采用高通透滤光片&二向色镜优化光路，可兼容市面上所有的基于TRF和TR-FRET的试剂盒，包括DELFIA/LANCE/HTRF/LanthaScreen等

2.4.2 时间分辨荧光灵敏度：<0.5amol / well （384孔板）

- 荧光偏振:

2.5.1荧光偏振采用高通透性滤光片光路，保证光透过率和灵敏度，且可自由更换激发/发射滤光片。

2.5.2 荧光偏振灵敏度：<3 mP SD / well （96 孔板）

- 温度控制：

室温+3至50℃，步进精度0.1℃，以适用于各种温度条件下的实验需求。

- 气体控制模块：

具备气体控制模块，在线控制及监测二氧化碳及氧气浓度，适用于活细胞及厌氧菌培养等实验。二氧化碳浓度范围≥ 0-18%，精度<0.1%；氧气浓度范围≥0-21%，精度<0.1%。

## 软件控制系统

- 专业仪器自动化控制，软件友好，易学易用，且可实现无线远程控制。结果可以Excel及文本等多种格式输出。

- 检测高度Z轴自动优化可调，以保证检测灵敏度及防止孔间串扰。

- 具有三种振荡模式：线形、圆形、8字形，可设定震荡速度、振幅及振荡时间。

## 二、配置要求：

4.1.主机1台（内置全波长吸收光检测模块、荧光检测模块、化学发光检测模块、时间分辨荧光检测模块和荧光偏振检测模块）

4.2.气体控制模块一套；

4.3电源适配器1套；

4.4控制软件系统1套；

4.5 滤光片配置要求：化学发光截止滤光片1张，光吸收滤光片(405nm一张)；荧光检测二向色镜（一张），荧光检测滤光片（355nm 、435nm、460nm、480nm、495nm、530nm、540nm、580nm，625nm、640n，685nm各一张），TRF&TR-FRET二向色镜1张；TRF&TR-FRET 激发光滤光片320nm一张，TRF&TR-FRET 发射光滤光片（615nm、620nm、665nm各一张）；

6.计算机一套（处理器：i5 3.2GHz或以上；内存：4G或以上；硬盘500GB或以上，操作系统：win7或以上；显示器：21寸或以上）；

5包：

1、核酸蛋白测定仪

主要用途：微量核酸、蛋白浓度的测定

一、技术指标：

※1.基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）；

※2.基座检测上限：≥26,900ng/ul（dsDNA），≥820mg/ml（BSA），≥400mg/ml（IgG）；

※3. 波长范围：190－845nm连续波长全光谱分析；

※ 4. 光程：内含≥0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置

5.光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；

6. 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

7. 最小样品体积≤1ul；

8. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，

无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

※ 9. 当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质,鉴定的污染物（≥5种）；

※ 10、样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

※ 11、仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥31GB闪存.

※12.操作系统支持的语言≥6种；

13、可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

※ 14、仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样

品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性；

15、仪器带有的无线局域网和蓝牙功能；

二、配置要求：

1、超微量紫外可见光分光光度计主机1台

三、售后服务与培训

1.仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至按技术数据、合同数据和标书指标通过验收；

2.技术培训：在用户所在地对用户进行不限人数为期1天的培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；

3.国内设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证在48小时内到达维修现场维修；

4.交货地点：最终用户指定地点；

5.交货期：合同生效后三个月内；

6.保修期：自安装验收之日起，设备整机保修两年。

2、三气培养箱

1箱体：

*1.1工作体积：184升

1.2具有玻璃内门和不锈钢内壁

*1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块

2温度控制

2.1温度控制范围：高于室温5℃～55℃

*2.2温度控制精度：±0.1℃

*2.3温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)

2.4温度跟踪报警：有

2.5温度显示：绿色LED

*2.6 保温方式：水套

3气体控制

3.1二氧化碳控制范围：0～20%

3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3二氧化碳跟踪报警：有

*3.4二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%

*3.5二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器

*3.6 氧气浓度范围：1-20%

3.7用户编程上下限可跟踪报警

*3.8HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次

3.9具有程序自检功能

3.10 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度

3.11断电自动启动：有

*3.12加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染

6包：

1、研究级正置全电动万能荧光显微镜

一、用途：可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，用于研究工作。

二、技术参数：

1.	工作条件

1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2	配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2. 电动显微镜

2.1 万能电动正置显微镜：可进行明场、荧光的观察；

2.2 电动显微镜镜体：

*2.2.1  光学系统：采用UIS2无限远校正光学系统, 齐焦距离必须为国际标准45mm

2.2.2  调焦方式：

2.2.2.1  载物台固定，物镜转盘上下调焦方式，因负荷恒定，聚焦更具准确性

*2.2.2.2 电动调焦，聚焦精度≤10nm

*2.2.3  分离式电动控制器：可与主机架分离，放置到任何地方。可控制物镜转换，观察方法等电动部件

*2.2.4  照明装置：长效白光LED光源，寿命≥60000小时，具有与卤素灯相同的高色彩还原性

*2.2.5  内置电动视场光阑，通过阻挡不必要的光线进入，提高标本对比度

2.2.6  显示面板：可显示当前使用的状态信息

2.2.7  具备节能省电模式

*2.3.1  电动物镜转盘≥7孔。

2.3.2  物镜转换低噪音, 能够通过软件或手控版进行控制。与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

**2.4  观察筒：超宽视场三目观察筒，可接CCD成像.视场数26.5mm

*2.5  物镜：万能平场半复消色差物镜

4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥17mm）

10X（N.A. ≥ 0.3，W.D≥. 10mm）

20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.1mm）

40X（N.A. ≥ 0.75，W.D. ≥ 0.15mm）

100X（N.A. ≥1.30，W.D. ≥0.2mm）

*2.6  目镜：10X超宽视场目镜，带屈光度校准。视场数22mm

2.7  手动载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

**2.8  聚光镜：电动8孔聚光镜，方便以后扩张相差，微分干涉观察

*2.9  触摸屏：

2.9.1  电容式触摸屏，倾斜设计方便观察和操作，省电模式设置可控制屏幕亮度

2.9.2  可使用电容屏直接控制标本高精度调焦，调焦精度≤10nm

2.9.3  可编程化控制所有电动部件（光源开关、转换、亮度调解，滤色片转换，智能调焦，物镜转换、荧光光闸开关、激发块转换），并进行一键式智能控制；

2.9.4  在导航模式下，界面会显示操作的帮助界面；

2.10  荧光照明系统

2.10.1  荧光照明器：

*2.10.1.1  ≥8孔位电动激发镜转换器.

*2.10.1.2  带有复眼照明透镜，无需工具即可更换滤色镜组。

2.10.1.3  能够通过软件或手控版进行控制，与软件连接后能够随图片保存荧光滤色镜组信息。

*2.10.2  荧光光源：12V100W超高压汞灯，复消色差灯箱，汞灯不需要调节。

2.10.3  通用高性能荧光紫外、蓝色、绿色激发滤色镜组。

2.2  高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机DP74（与显微镜同一品牌）

2.2.1 相机类型：单芯片彩色CMOS（像素位移）制冷系统：Peltier制冷

*2.2.2  1/1.2 英寸235万像素彩色CMOS全局快门

**2.2.3 最大图像分辨率：≥2070万，5760 × 3600 (像素位移, 3-CMOS 模式)

2.2.34  感光灵敏度：0.5X/1X/2X/4X/8X/16X (ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 相当于)A/D: 12位

2.2.5 像素混合：提供2 X 2像素混合（binning）

*2.2.66 图像速度：15 幅/秒@1600 x 1200，27幅/秒@800 X 600 (2 X2)

2.2.7 图像传输速度：4s（最高分辨率4800 X 3600）

2.2.8  测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%

2.2.9 测光模式：模式：自动，SFL自动，手动调节：±2.0 EV ；步进: 1/3 EV

时间：39μs to 60 s

*2.2.10动态范围：14bit

2.2.11数据接口：PCI Express

2.2.12光学接口：C型接口

2.2.13成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像

2.2.14光漂白校准功能

*2.3  显微图像控制及分析软件

2.3.1  采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

2.3.2  对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

2.3.3  在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

2.3.4  调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

2.3.5  对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

2.3.6  合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

2.3.7  方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

2.3.8  可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

2.3.9  可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；

2.3.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

2.3.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；

2.3.12 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel；

2.3.13  戴尔品牌电脑，4G以上内存，1T硬盘，独立显卡，i5或者i7处理器，20吋以上显示

2、倒置显微镜（不含采集图像系统）

用途：普通活细胞观察的观察。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  倒置相差显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

*2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

2.1.4  照明装置：高性能LED光源

2.1.5  物镜：

*2.1.5.1  相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4）
*2.1.5.2  相差物镜10X （W.D. ≥10）
*2.1.5.3  长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2）
*2.1.5.4  长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2）

2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。

2.1.7  目镜：10×，视场直径为22

2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

2.1.9  相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板

第四章、评审方法

4.1初步评审表

| 评分因素 |  | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是（√） | 否（×） |
| 初步评审 | 资格检查 | 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  |  |
|  |  | 是否提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明 |  |  |
|  |  | 有效的投标保证金凭据。 |  |  |
|  |  | 投标人为供应商的须具备有效的医疗器械经营许可证；投标人为制造商的须具备有效的医疗器械生产许可证； |  |  |
|  |  | 投标人须提供所投医疗产品的国家医疗器械注册证； |  |  |
|  |  | 在“信用中国”网站上是否未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录等。 |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格；投标文件是否编排有序且符合招标文件的要求； |  |  |
|  |  | 投标文件是否实质性响应了招标文件的要求和条件； |  |  |
|  |  | 投标文件未附有采购人不能接受条件的。 |  |  |
| 注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。 |  |  |  |  |

4.2详细评审表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 权重分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格部分（30分） | 投标报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×100×40% 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料。 | 30% |
|  | 商务技术部分 | 售后服务体系（3分） | 售后服务承诺充分满足用户要求，售后服务体系完备、响应质保期要求， 响应时间 2≤小时，每年定期回访 4次以上得 3分；响应质保期要求，响应时间 4≤小时，每年定期回访 2次以上得 1 分；售后服务体系不完备的得 0 分）； | 60% |
|  |  | 类似业绩 （5分） | 提供所投设备 2018 年至今类似销售业绩清单，每提供1项业绩得1分，最多得5分（附中标通知书及合同复印件，原件备查）； |  |
|  |  | 企业财务状况（3分） | 经审计的上年度会计报表显示资产负债率大小，小于 50%（不含）得3 分；大于 50%（含）得 1 分；未提供原件的、不提供者或报表未经审计的得 0 分； |  |
|  |  | 供货方案 （4分） | 货物供应方案优良，交货期承诺少于规定，方案优得 4 分；货物供应方案可行、交货期符合要求得 2分；方案不可行、交货期长于要求得 0 分； |  |
|  |  | 综合评价 （3分） | 根据所投产品（设备选型如为同一品牌的为优）综合评价打分，知名品牌设备选型同一品牌、疆内使用多得3 分；普通品牌、设备选型非同一品牌、疆内使用少得1分；不符合招标文件要求得 0 分； |  |
|  |  | 配置及性能指标，技术参数的符合程度（40分） | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，满足招标文件关键技术指标*号参数要求的投标，若有一项关键技术指标（*号）参数不满足招标要求的扣3分。全部响应招标文件中的技术参数得 40分；每有一项非关键指标不符合要求扣 2 分，关键性指标不符合要求扣3分；（投标人须自行编写技术参数复制粘贴采购人技术参数不得分。） |  |
|  |  | 质检报告 （6分） | 主体设备或专家一致认为的主要设备获得质检报告、质量体系认证。国家级或省级得6 分；没有得 0分； |  |
|  |  | 产品培训 （3分） | 供货方能保证用户单位完全掌握设备正常使用和基础维护，有完整的培训计划，优惠条件好。 培训方案完整，提供疆内培训，得3分；无培训或培训水平低不得分； |  |
|  |  | 产品运行、维修成本（3分） | 备品备件、耗材成本及保修期外运行情况，较合理的得 3 分；一般的得 1分；不合理的不得分。 |  |
|  | 合计 | 100 |  | 100% |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |

4.4 推荐中标候选人

1.评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成中标候选人，并编写评审报告。

2.评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有评标委员会成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

4.5 确定成交中标供应商

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

第五章、拟签订的合同文本

合同编号：

新疆医科大学

采 购 合 同 （模板）

项目名称：

甲方名称：

乙方名称：

签订时间:         年      月      日

采 购 合 同

甲方（买方）：

地址：

电话：

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学（以下简称甲方）与             （以下简称乙方）就        采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术要求 | 规格 | 单位 | 壹年暂定数量 | 固定单价 (元) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂定总价：人民币（大写） 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、本合同暂定总价为人民币大写：                 元整（小写：¥          元），包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、装卸费、技术指导和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购合同定点采购要求。

3、乙方的项目项目负责人有义务对甲方使用人员进行免费培训。

4、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

三、质量保证期

1、合同内货物质保期为壹年，质保期自甲乙双方验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换相关的运费、保险等一切费用。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在48小时内进行更换。乙方接到甲方通知后未依照约定时间更换的，则应承担本合同规定的违约责任。

四、交货时间、地点

1、合同签订后乙方接到甲方送货通知后2日内将货物送达至以下指定地点：                  ，并确保在 当 天内配合甲方完成验收工作。

2、甲方指定的接货人为：          ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

4、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收完毕前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、乙方交货并保证货物出厂无瑕疵，经甲方验收合格后进入保修期。

6、乙方要向甲方提供送货单一式三联（甲方留一联、乙方留二联），并在送货单上注明物品名称、品牌、型号规格验收合格后由甲方签字以备双方结算用。

七、售后服务

1、上述产品的质保期为交货并验收合格后 壹年 ；免费更换时间为交货并验收合格后 壹年 ；

2、乙方售后服务地址：        ，售后服务联系人：      ，联系电话：           。

3、在质保期内所发生的一切费用由乙方承担，质保期内出现问题时，接到甲方反映问题的通知后乙方应积极与甲方保持沟通联络，双方共同协商解决办法，甲方有权决定最终解决办法，乙方应在48小时内采取措施解决所有问题，逾期则应承担本合同规定的违约责任。

八、货款的支付

货物到场安装调试完毕后支付合同价款的97%，质保期满后支付合同价款的3%。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2）甲方应按合同规定的付款要求履约，由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，乙方应给予30个工作日的宽限期。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外）乙方应甲方需求须在1小时内将所需货物送到甲方指定地点，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方如逾期交货，乙方每天向甲方支付违约金1000元；乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金；乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换或退货的，按合同总额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。

2、本合同有效期为壹年。

3、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

4、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

乙方签定的采购合同以及与本合同有关的招投标文件、答疑附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜，从其规定。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人（签字）：                          法人（签字）：

授权代表（签字）：                     授权代表（签字）：

日期：    年    月   日              日期：    年    月    日

第六章、投标文件格式

投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

1包

采购人：

供应商：                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                  （签字）

联系方式：

联系地址：

日期：   年    月    日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、资格证明文件

六、近三年（2018年1月1日-至今）同类型项目业绩

七、主要人员配备表

八、技术条款（采购需求及标准）偏离说明表

九、项目实施方案

十、其他材料

（一）商务、经济文件

★投标函

（采购人）：

（招标代理机构）：

(供应商名称)授权       (供应商委托代理人姓名、职务) 为我方代表，参加贵方组织的                  (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件。

4、我方承诺：按照招标文件要求提供和交付的货物及相关服务，我方投标报价为    （小写）    （大写），交货期为     ，质量标准为        ，质保期为      。

5、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

6、我方承诺：完全满足和招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，如所报货物属国家强制认证产品的均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

10、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

11、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

12、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：  年  月  日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性投标，从而导致该投标被拒绝。

- ★法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理（项目名称）采购活动中的一切事宜。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人身份证复印件正反面

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：           年           月           日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                 。

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

法定代表人及被授权人身份证正反面

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人 ：           （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）

日期：       年     月     日

- ★开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注： |  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价，将导致投标被拒绝。

3、开标一览表除投标文件正副本中提供外，另须单独密封一份，随投

标文件一起提交。

供应商名称：                     （公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：     年  月  日

★分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 1包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 全能型成像系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 荧光倒置显微镜 | 2 | 台 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 分项报价单价不得超过投标人须知前附表中的价格，否则视为无效投标。

4. 如果不提供详细的分项报价表将导致投标被拒绝。

5．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

供应商名称：                     （公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 2包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 488固体激光器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 分项报价单价不得超过投标人须知前附表中的价格，否则视为无效投标。

4. 如果不提供详细的分项报价表将导致投标被拒绝。

5．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

供应商名称：                     （公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 3包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 多功能全自动蛋白质印迹定量分析系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 分项报价单价不得超过投标人须知前附表中的价格，否则视为无效投标。

4. 如果不提供详细的分项报价表将导致投标被拒绝。

5．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

供应商名称：                     （公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

- 日期：  年  月  日

★分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 4包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 台式高速冷冻离心机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 套筒式高速冷冻离心机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 多功能酶标仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 分项报价单价不得超过投标人须知前附表中的价格，否则视为无效投标。

4. 如果不提供详细的分项报价表将导致投标被拒绝。

5．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

供应商名称：                     （公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 5包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 核酸蛋白测定仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 三气培养箱 | 2 | 台 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 分项报价单价不得超过投标人须知前附表中的价格，否则视为无效投标。

4. 如果不提供详细的分项报价表将导致投标被拒绝。

5．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

供应商名称：                     （公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

- 日期：  年  月  日

★分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 6包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 研究级正置全电动万能荧光显微镜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 倒置显微镜 | 2 | 台 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 分项报价单价不得超过投标人须知前附表中的价格，否则视为无效投标。

4. 如果不提供详细的分项报价表将导致投标被拒绝。

5．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

供应商名称：                     （公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

- 日期：  年  月  日

- ★资格证明文件

- ★营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）

- ★授权证明材料

- ★投标保证金收据（以招标代理公司出具的为准）

- ★“信用中国”、“中国政府采购网”网页打印件

- ★中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

- 供应商认为有必要提供的其他证明材料

中小企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

注：如供应商是中小微企业，须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网站中查询的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图；供应商为代理商的，其代理产品的制造商也必须为小型、微型企业，需同时提供其国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网络截图。如未附明确的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图，将不按小型、微型企业处理。如已附网络截图但有虚假，将按无效标处理。如供应商不是中小微企业，以上内容请填写“/”。

★近三年（2018年1月1日-至今）同类型项目业绩

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附中标通知书或合同并加盖公章。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

- ★主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、主要人员应包括：提供本项目货物或服务的相关人员。

2、主要人员应附身份证、相关专业资格证等相关证件并加盖公章。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

（二）技术文件

由各供应商（除技术规格偏离表）自行编写。内容详尽、易于理解和评审并附有建设性的项目实施方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

★项目实施方案

注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作投标文件。

附件：

★技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 要求规格 | 投标文件 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖章）：

法定代表人：                        （签字并盖章）：

委托代理人：                        （签字）

日期：  年   月   日

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

其他材料

供应商认为有必要提供的其他资料（如有）