国内公开采购文件

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

采 购 人：复旦大学宁波研究院（盖章）

代理机构：宁波市国际招标有限公司（盖章）

编制日期：2025年6月

温馨提醒

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、如供应商到开标现场解密的，请自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	14

第四章  合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	25

第六章  商务条款	53

第七章  附件	54

# 第一章  采购公告

发布时间：2025年6月30日

项目概况

复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上获取招标文件，并于2025年7月23日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

预算金额（元）：8256000

最高限价（元）：/，/，/，/

采购需求：

标项一

标项名称：转模封装设备系统

数量：1

预算金额（元）：1300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为深度对接国家战略，加快重大科技成果产业化和支撑战略性新兴产业发展步伐，使研究院建设成为全国一流、国际领先的宽禁带半导体材料和器件研究中心与产业发展高地，拟采购1台转模封装设备系统。

备注：详细采购需求详见招标文件第五章。

标项二

标项名称：扫描声学显微镜

数量：1

预算金额（元）：1000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为深度对接国家战略，加快重大科技成果产业化和支撑战略性新兴产业发展步伐，使研究院建设成为全国一流、国际领先的宽禁带半导体材料和器件研究中心与产业发展高地，拟采购1台有扫描声学显微镜。

备注：详细采购需求详见招标文件第五章。

标项三

标项名称：动态栅偏试验箱等

数量：1

预算金额（元）：2386000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为深度对接国家战略，加快重大科技成果产业化和支撑战略性新兴产业发展步伐，使研究院建设成为全国一流、国际领先的宽禁带半导体材料和器件研究中心与产业发展高地，拟采购1批动态栅偏试验箱等。

备注：详细采购需求详见招标文件第五章。

标项四

标项名称：高加速寿命试验箱等

数量：1

预算金额（元）：3570000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为深度对接国家战略，加快重大科技成果产业化和支撑战略性新兴产业发展步伐，使研究院建设成为全国一流、国际领先的宽禁带半导体材料和器件研究中心与产业发展高地，拟采购1批高加速寿命试验箱等。

备注：详细采购需求详见招标文件第五章。

合同履约期限：标项1、标项2、标项3、标项4，合同签订后3个月内完成交货并安装调试验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年6月30日至2025年7月7日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

方式：（1）供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在乐采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦三号楼（宁波前湾新区玉海西路201号）开标室三））/乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年7月23日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦三号楼（宁波前湾新区玉海西路201号）开标室三））/乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：复旦大学宁波研究院

地址：宁波前湾新区滨海二路901号金融广场C1栋

传真：/

项目联系人（询问）：高老师

项目联系方式（询问）：0574-82352271-823

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-82350316

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈洁、邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87198579

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区经济和信息化局

地址：宁波前湾新区兴慈一路1号

传真：/

联系人：杨老师

监督投诉电话：0574-89280280

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https：//www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

1、本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、本项目参照政府采购的相关规定执行。

二、定义

1、“采购人”系指复旦大学宁波研究院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（供应商）”系指提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、安装、调试、校准、培训以及其他类似的义务。

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“▲”系指实质性响应条款。

7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲7.4合格货物/服务来源：标项一、二、三、四：国产，不接受进口。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价含设备出厂价（含增值税和其他税费）、货物质量保证期内所需的零备件和专用工具、运抵采购人指定地点的运输、保险、安装调试、维护保养、培训等所有费用，即采购人不再另行支付费用。供应商应结合市场及自身情况自行报价。

2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

3、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、制作（按标项分别制作）

1、投标文件的组成：

A、资格文件

A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）；

B、商务和技术文件

B1、投标函（附件二）；

B2、法定代表人身份证明（附件三）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字或盖章的须提供）（附件四）；

B4、商务条款响应表（附件五）；

B5、技术需求响应表（附件六）；

B6、对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料扫描件等技术支持证明资料；

B8、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、报价文件

C1、开标一览表（附件七）；

C2、分项报价表（附件八）；

C3、中小企业声明函（附件九）；

C4、残疾人福利性单位声明函（附件十）（如有需提供）；

C5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

C6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和乐采云的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过乐采云电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：             QWQTJY25063（NBITC-202510959G）   ；

（3）项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，供应商可安排法定代表人（或其授权代表）在投标截止时间前将U盘或光盘存储的电子备份投标文件送至开标地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦三号楼（宁波前湾新区玉海西路201号）开标室三））。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波前湾新区创业创新大厦三号楼（宁波前湾新区玉海西路201号）二楼）），联系方式：许老师0574-89388844。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波前湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便交易中心查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）在乐采云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，并做开标记录；

（4）开标记录签字确认；

（5）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（6）在乐采云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价（最高限价）

1、本次公开招标设有预算价，投标报价超出对应预算价的，投标无效。

| 标项 | 名称 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转模封装设备系统 | 1台 | 130.00 |
| 2 | 扫描声学显微镜 | 1台 | 100.00 |
| 3 | 3-1动态栅偏试验箱 | 1台 | 54.50 |
|  | 3-2动态反偏试验箱 | 1台 | 53.00 |
|  | 3-3动态高温高湿反偏试验箱 | 1台 | 131.10 |
| 4 | 4-1高加速寿命试验箱 | 1台 | 105.00 |
|  | 4-2高温栅偏试验箱 | 1台 | 23.00 |
|  | 4-3高温反偏试验箱 | 1台 | 23.00 |
|  | 4-4高温高湿反偏试验箱 | 1台 | 33.00 |
|  | 4-5快速温变试验箱 | 1台 | 40.00 |
|  | 4-6高低温试验箱 | 1台 | 13.00 |
|  | 4-7动态测试系统 | 1台 | 120.00 |
| 合计 |  |  | 825.6 |

- 招标代理服务费

1、招标代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准的78%，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。代理服务费计算后不足壹万元的，按壹万元收取。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、供应商应遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

十九、平台服务费

根据杭州湾新区国资委与乐采云签订的战略合作协议，针对政企区的国企采购项目，将收取平台服务费，中标人须在领取中标通知书之前向代理机构支付平台服务费。收费标准为：100万元以下项目，收取500元/项目；100万元以上项目，按照0.10%*成交金额计算服务费，8000元封顶（多标项项目，按照成交额最高的标项计算服务费）。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本项目采购为非专门面向中小企业，采购标的（标项1、标项2、标项3、标项4）对应的中小企业划分标准所属行业为工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照采购文件要求，只对初步确定为实质上响应本采购文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

标项三核心产品：3-3动态高温高湿反偏试验箱；标项四核心产品：4-7动态测试系统。

3.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.5推荐中标候选人

评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，每标项向采购人推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.6确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，重新招标。

四、投标的澄清

4.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

4.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表（适用所有标项）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表（适用所有标项）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价，投标报价超出对应预算价的，投标无效。具体预算价详见第二章“投标须知”第十六条的要求。 | 投标报价 |
| 4 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。 |  |
| 5 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 6 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 7 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 8 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 10 | 同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效： （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 11 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号11在乐采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）                            适用所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（30分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得30分。 （2）“表B技术需求表”中标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）“表B技术需求表”中标“★”的指标不符合的，每负偏离一条扣3分。 （4）其他指标（非标“▲”、“★”）每负偏离一条扣1分。 （5）当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 2、评标委员会对投标设备生产工艺（根据提供的设备的技术方案及规格书等）进行评议（8分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内领先水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得8-5分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得5-2分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得2-0分。 | 8 |
|  | 3、评标委员会对投标设备所配的配件、备件的工艺水平进行评议（6分）： 配件、备件工艺水平完全满足或优于招标需求的得6-4分； 配件、备件工艺水平与招标需求基本一致的得4-2分； 配件、备件工艺水平存在缺陷的得2-0分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会根据供应商所投设备质量控制方案进行评议（5分）： 质量控制方案详细合理，针对性强，具备完整的质量保证措施的得5-3分； 质量控制方案详细合理，针对性一般，具有一定的质量保证措施的得3-1分； 质量控制方案不完整，无针对性，或未提供质量保证措施的得1-0分。 | 5 |
|  | 5、评标委员会对投标设备的产品故障率、操作维修便捷性进行评议（3分）： 投标设备的故障率低、易于操作与维修、后期维护成本低的得3-2分； 故障率在同类设备中居中、操作及维修较方便、后期维护成本尚属合理的得2-1分； 故障率明显偏高、或操作使用维修困难、或维护成本偏高的得1-0分。 | 3 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提出的针对本项目的培训方案进行评议（3分）： 培训方案科学、合理，且符合招标需求的得3-2分； 培训方案基本合理可行，基本符合招标需求的得2-1分； 培训方案有缺陷，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（5分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得5-3分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3-1分； 售后服务方案存在缺陷，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 8、评标委员会根据供应商针对本项目提供的供货方案、安装调试方案、验收方案的合理性进行评议（3分）： 供货方案、安装调试方案、验收方案详细、完善的得3-2分； 供货方案、安装调试方案、验收方案与招标需求基本一致的得2-1分； 供货方案、安装调试方案、验收方案存在缺陷，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 9、评标委员会根据供应商提供的应急预案（包括应急响应时间、应急措施等）进行综合评议（3分）： 应急预案措施具体、可行、有效，响应速度快，符合招标需求的得3-2分； 应急预案措施存在一定瑕疵，基本符合招标需求的得2-1分； 应急预案措施简单，可行性不强，不能完全满足招标需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 10、业绩（3分）： 2022年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商具有所投标项产品的同型号设备业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。同一业主不累计得分，按一个业绩计算。 提供合同扫描件加盖供应商公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或招标公告发出前合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 11、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格优惠值（10%） 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 综合得分100分 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数（价格分除外，小数点后保留二位数）。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

评委签名：                                                年  月  日

# 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据       项目名称          （项目编号：                 ）的采购结果，双方经平等协商一致，签署本合同。

一、标的物明细

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术资料

2.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权，如受任何第三方提出侵权控告，乙方需与第三方交涉并承担发生的一切费用，如甲方因此而遭致损失的，乙方应予以赔偿。

四、产权担保

4.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1不适用。

六.转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包或转包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同并拒付合同价款，由此造成的经济损失全部由乙方承担。

七、质量保证期

7.1质量保证期                    年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：                       ；

8.2交货方式：                     ；

8.3交货地点：                    ；

8.4安装调试及时间：               ；

8.5安装标准须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

九、货款支付

9.1付款方式：                      。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

11.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在    天负责免费更换，逾期按本合同14.2款乙方逾期交货违约处理。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）以及因向第三方采购额外支付的其他间接费用，并向甲方支付按合同价款30%计算的违约金。

11.3在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场，违约按本合同14.2款乙方逾期交货违约处理。

11.5其他售后服务内容：                      。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，经乙方培训后甲方的使用操作人员自主调试符合技术要求后，甲方最终验收通过。

12.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场；验收完毕后作出验收结果报告，甲方负责人签字并加盖公章；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。若因乙方逾期交货、验收不合格、质量问题或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方需退还已付货款后还需向甲方另行支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按本合同14.1款乙方逾期交货违约处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并要求乙方按照14.1条的约定承担违约责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

17.4下列文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同及合同附件（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及修改补充文件（如有）；

（4）招标文件及修改补充文件（如有）；

（5）其他协议文件（包括但不限于甲方的相关管理办法和规定，如有）。

17.5双方约定的其他事项：                         。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法定代表人（或授权委托人）：                    法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

签订地点：                                      签订日期：    年    月    日

# 第五章  招标内容与技术需求

- 一、招标清单

| 标项 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转模封装设备系统 | 1台 |
| 2 | 扫描声学显微镜 | 1台 |
| 3 | 3-1动态栅偏试验箱 | 1台 |
|  | 3-2动态反偏试验箱 | 1台 |
|  | 3-3动态高温高湿反偏试验箱 | 1台 |
| 4 | 4-1高加速寿命试验箱 | 1台 |
|  | 4-2高温栅偏试验箱 | 1台 |
|  | 4-3高温反偏试验箱 | 1台 |
|  | 4-4高温高湿反偏试验箱 | 1台 |
|  | 4-5快速温变试验箱 | 1台 |
|  | 4-6高低温试验箱 | 1台 |
|  | 4-7动态测试系统 | 1台 |

- 二、招标货物技术规格和要求

- 表A投标货物概况

| 序号 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

- 表B技术需求表

本表中所有标“▲”、“★”条款，投标人须在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以技术要求中标注的为准，未标注的以投标货物制造商公开发布的印刷资料、官网截图或检测机构出具的检测报告为准，如未提供，视为技术参数不符合。

标项1：转模封装设备系统  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 设备用途及功能 | 通过环氧塑封料将焊好引线的芯片进行封装；再通过切筋成型模具，将塑封后产品进行引脚的切筋折弯成型。 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 塑封压机、塑封模具、切筋成型机、切筋成型模具、除尘机 |  |
| 2、工艺要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 合模 | 合模压力可根据实际需要调节 |  |
|  | 2.2 | 注塑 | 注塑行程、速度可调 |  |
|  | 2.3 | 自定义配方功能 | 操作系统中可是设置不同的工艺参数，并对其进行命名保存和调用，可储存100条 |  |
|  | 2.4 | 清模自动化 | 清模润模程序自动化，具备自动计时、提醒、报警功能 |  |
|  | 2.5 | 注塑数据采集 | 注塑过程的压力、速度、时间自动采集记录，生成图表 |  |
|  | 2.6 | 冲切速度 | 最高速度≥90冲次/分钟，可根据实际需要快速调节 |  |
|  | 2.7 | 模具冲切动力 | ＞3T，可根据实际需要调节 |  |
|  | 2.8 | 产品引脚共面性 | ≤0.05mm |  |
|  | 2.9 | 引脚倾斜 | ≤0.05mm |  |
|  | 2.10 | 引脚弯曲 | ≤0.05mm |  |
|  | 2.11 | 注胶口残留 | ≤0.1mm |  |
|  | 2.12 | 引脚毛刺长度 | ≤0.05mm |  |
|  | 2.13 | 塑封体外观 | 不能刮伤，塑封体与引线接触不能有裂纹 |  |
|  | 2.14 | 产品分层 | 不允许有 |  |
| 3、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 温湿度要求 | 温度：22-28℃； 湿度：50%-75% |  |
|  | 3.2 | 电力需求 | AC 380V，50/60HZ；15KW |  |
| 4、设备性能要求 |  |  |  |  |
| ▲ | 4.1 | 合模机构驱动方式 | 伺服电机 |  |
| ▲ | 4.2 | 注塑机构驱动方式 | 伺服电机 |  |
|  | 4.3 | 注塑压力 | 1-25kN |  |
|  | 4.4 | 注塑速度 | 0.1～20mm/s，8段可调 |  |
|  | 4.5 | 注塑压力精度 | ≤2% |  |
|  | 4.6 | 注塑行程 | ≥50mm |  |
| ★ | 4.7 | 合模压力 | 100-1000kN，压力精度±1% |  |
|  | 4.8 | 温控精度 | ≤2℃ |  |
|  | 4.9 | 适用塑封料规格 | φ 11-φ20mm (±0.2mm) 长径比：1.2-2.0 |  |
|  | 4.10 | 模具抽芯功能 | 设备能够兼容带抽芯功能的模具 |  |
|  | 4.11 | 换模功能 | 通过设备自身或配件辅助，实现简便安全的模具更换操作 |  |
|  | 4.12 | 设备操作 | 8寸触摸屏+实体快捷按键 |  |
| ★ | 4.13 | 注塑数据采集 | 可采集并储存注塑数据 |  |
|  | 4.14 | 真空压力 | -50～100kPa |  |
|  | 4.15 | 自动润滑系统 | 配置自动黄油泵，可自动润滑 |  |
| ▲ | 4.16 | 冲切动力方式 | 伺服马达驱动凸轮结构 |  |
|  | 4.17 | 模具冲切动力 | ＞3T |  |
|  | 4.18 | 控制系统 | 欧姆龙PLC |  |
| ★ | 4.19 | 冲切速度 | 最高速度≥90冲次/分钟 |  |
|  | 4.20 | 适用料片尺寸 | 兼容料片长度180-300mm，宽度40-100mm |  |
| ▲ | 4.21 | 送料方式 | 自动传送，气缸驱动抓手拨料 |  |
|  | 4.22 | 设备通用性 | 支持多款产品切换冲模使用 |  |
|  | 4.23 | 模具形式 | 步进式 |  |
|  | 4.24 | 机械防护 | 配备防护门与设备急停、光栅保护等安全防护设施 |  |
|  | 4.25 | 供电保护 | 供电系统漏电及过载自保系统 |  |
|  | 4.26 | 噪声 | ≤75dB |  |
|  | 4.27 | 运行故障提示 | 具备故障显示功能，方便排查 |  |
|  | 4.28 | 布管布线 | 设备所有线路、管路、阀路、连接线路及传感器标示清楚，固定可靠 |  |
| 5、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 验收方式 | 设备本体：符合技术要求的各项指标； 打样：使用采购人提供的引线框架和塑封料做10模样品，填充良好，外观无开裂，错位小于0.1mm；使用塑封后的产品进行切筋成型，外观无开裂，无刮伤，引脚尺寸满足技术要求 |  |
|  | 5.2 | 验收周期 | 设备预验收周期为二周，如2周内不能生产（排除待料等买方因素）则整改1个月，如1月后还不能生产验收则罚款或退货处理 |  |
| 6、备件 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 备件及耗材 | 模具定位工具 加热管 备用冲刀一套 其它维护用具与零部件 |  |
| 7、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

标项2：扫描声学显微镜  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 设备用途及功能 | 设备用于测试各种元器件、SMT焊接器件、IGBT 器件、MEMS 器件、晶圆键合等内部缺陷的无损检测 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 硬件扫描机构+控制系统+图形图像处理系统 |  |
| 2、工艺要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 缺陷种类 | 裂纹、分层、夹杂物、附着物、空洞等 |  |
|  | 2.2 | 检测方法 | 根据现场产品调整 |  |
| 3、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 温湿度要求 | 温度：0-35℃；湿度：15%-85% |  |
|  | 3.2 | 电力需求 | AC220V 50HZ 2KW |  |
|  | 3.3 | 防震要求 | 低频：<50μm/s；高频：<20μm/s |  |
|  | 3.4 | 其他 | 纯水进水压力：0.15-0.35Mpa； 进气压力：0.5-0.7Mpa |  |
| 4、设备性能要求 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 扫描台 | X、Y轴直线电机（0.1μm光栅尺） |  |
|  | 4.2 | 水路 | 进出水电磁阀控制（水压注水，水泵排水） |  |
|  | 4.3 | 水箱 | 液位检测，可选配水循环、水加热功能 |  |
|  | 4.4 | C扫最大扫描范围 | 400*400mm |  |
|  | 4.5 | T扫最大扫描范围 | 400*310mm |  |
|  | 4.6 | 超声波发射器、接收器带宽 | 5-300MHZ |  |
|  | 4.7 | 换能器 | 5-300MHZ |  |
|  | 4.8 | 采集卡 | ≥1GS/s |  |
|  | 4.9 | 工控机 | Intel四核处理器，CPU 3.5GHz，32GB内存，2T硬盘，Windows10-64位操作系统，USB及网络接口，2台24英寸LCD液晶显示器+操作台 |  |
|  | 4.10 | 射频增益 | -22-50dB，1dB步进增减 |  |
|  | 4.11 | 扫描模式 | A扫描、B扫描、C扫描、多层C扫描、托盘扫描、顺序扫描、高清晰扫描、差值扫描、表面跟踪扫描、覆盖扫描等 |  |
|  | 4.12 | 图像输出 | Tiff、bmp、jpg等格式，tiff格式能一键保存所有的扫描参数，可在下一次扫描时调用 |  |
|  | 4.13 | 定量测量 | X -Y长度测量、厚度与距离测量缺陷百分比计算报告 |  |
|  | 4.14 | 表面跟踪功能 | 表面跟踪线可根据需要任意改变跟踪范围，根据样品表面的翘曲程度和表面粗糙度来调整表面跟踪线的起始位置和宽度，上下振幅，可同时提供3个以上表面跟踪线 |  |
|  | 4.15 | 图像着色 | 可根据相位翻转原理自动缺陷着色，能实现多种着色编程，256种颜色由客户可选择颜色配给样品缺陷 |  |
|  | 4.16 | 图像处理 | 包括图像增强、滤波、锐化等常规的图像处理功能；厚度估计；声速计算；波形比较分析 |  |
| ▲ | 4.17 | 分辨率与定位精度 | X-Y轴分辨率：0.5μm（0.1μm光栅尺）； 定位精度：XY轴机械扫描定位精度±0.1μm，确保高质量检测 |  |
| ▲ | 4.18 | 软件 | 软件定期更新并终身免费升级 |  |
| 5、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 验收 | 供应商完成设备整体制作调试后，与采购人协商进行预验收，采购人委派验收人员至供应商现场进行预验收，验收标准依据《设备预验收单》 |  |
| 6、备件 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 备件及耗材 | 专用连接线、探头等 |  |
|  | 6.2 | 随机赠送清单 | 除水泡小工具、注油枪、黄油、探头摆放工具箱、内六角扳手等 |  |
| 7、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

标项3：

3-1动态栅偏试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 设备用途及功能 | SiC MOSFET 器件动态可靠性测试系统—DHTGB，可以用于 SiC MOSFET 器件动态栅极应力高温偏置测试，系统可设置频率、占空比、电压、温度等器件可靠性影响因子，在设定的影响因子作用下，检测每个被测器件的可靠性特征参数 Igss、Vgsth，通过与设定的限值对比，自动判断 SiC MOSFET 器件失效情况，同时系统具备可扩展的软件功能和良好的人机操作界面，每个测试工序可自动保存，系统可根据测试数据自动形成相应测试报告，方便对器件进行可靠性分析 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 直流低压源、低压源表、应力电路和测量电路、器件加热装置、上位机等 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 操作温度：15～40℃ 操作湿度：40%～60% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | 三相五线制：380Vacrms/6A，±10%，50/60Hz |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
| ★ | 3.1 | dv/dt可调优势 | dv/dt连续软件可调，1V/ns，开通无过冲或者过冲不超过（Vgs，max+500mV）且关断不超过（Vgs，min-500mV）满足AQG324_2025 |  |
| ★ | 3.2 | 静态测试优势 | 标配Vth、Igss测试，可选配Idss、BV、Rdson、Vsd等，所有测试项均可实现在线监测，不下机测试 |  |
| ★ | 3.3 | 器件温度检测优势 | 单管全面壳温检测，实时结温估算，模块高精度热敏电阻采样，精准获取模块结温 |  |
|  | 3.4 | 支持器件类型 | SiC MOSFET等功率半导体器件（TO247-3/4、DCM、HPD等） |  |
| ▲ | 3.5 | 应力频率 | 25KHz≤f≤1000kHz，占空比0-100%可调（频率和占空比，每半个抽屉为一组可调，应力和电压最多支持单抽屉可调） 实际工况取决于DUT数量、DUT电容、测试电压 |  |
|  | 3.6 | 驱动控制 | 门极驱动电压：±40V可调； 占空比：0-100%可调 |  |
|  | 3.7 | 单柜容量 | 整机≥4个抽屉； 单管（TO247-3/4）：≥20个/抽屉； 单相半桥功率模块（DCM）：≥12个/抽屉； 三相全桥功率模块（HPD）：≥6个/抽屉 |  |
| ▲ | 3.8 | 温度控制 | 温度范围：室温-200℃； 测试温度精度：≤±3℃； 单管（TO247-3/4）：≥10个/组，共2组，可单独控温； 单相半桥功率模块（DCM）：≥6个/组，共2组，可单独控温； 三相全桥功率模块（HPD）：≥3个/组，共2组，可单独控温 |  |
|  | 3.9 | 软件测试功能 | 数据管理功能完整，具有良好操作界面，可实现数据自动保存与生成测试报告； 所有负载柜可统一或单独下发参数； 可对每个工序独立控制，包含开始、暂停、继续、终止操作功能； 支持故障显示和故障代码查询 |  |
|  | 3.10 | 安全保护 | 抽屉装有电磁锁和电子检测装置，带电及高温运行条件下无法拉开抽屉，如果强行拉开抽屉设备会触发报警，同时上位机会关闭供电电源，防止人员触电和高温烫伤 |  |
|  | 3.11 | 故障隔离 | 任何被测器件出现故障，不影响其他器件工作 |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 签收说明 | 满足客户的产品使用需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 可提供常见的部分备品备件耗材 |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

3-2动态反偏试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 设备用途及功能 | SiC MOSFET 器件动态可靠性测试系统—DHTRB，可以用于 SiC MOSFET器件动态高温反偏测试，系统可设置频率、占空比、电压、温度等器件可靠性影响因子，在设定的影响因子作用下，实时监测每个被测器件可靠性特征参数，通过与设定的限值比对，自动判断 SiC MOSFET 器件失效情况，同时系统具备可扩展的软件功能和良好的人机操作界面，每个测试工序可自动保存，系统可根据测试数据自动形成相应试验报告，方便对器件进行可靠性分析 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 直流高压源、直流低压源、应力电路和采样电路、器件加热装置、上位机等 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 操作温度：15～40℃； 操作湿度：40%～60% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | 三相五线制：380Vacrms/6A，±10%，50/60Hz |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
| ★ | 3.1 | dv/dt可调优势 | dv/dt连续软件可调，开通过程≤ -50V/ns，关断过程≥ 50V/ns |  |
| ★ | 3.2 | 静态测试优势 | 标配Idss测试，可选配Vth、Igss、BV、Rdson、Vsd等，所有测试项均可实现在线监测，不下机测试 |  |
| ★ | 3.3 | 器件温度检测优势 | 单管全面壳温检测，实时结温估算，模块高精度热敏电阻采样，精准获取模块结温 |  |
|  | 3.4 | 支持器件类型 | SiC MOSFET等功率半导体器件（TO247-3/4、DCM、HPD等） |  |
| ▲ | 3.5 | 应力频率 | 25～1000KHz，实际运行频率取决于器件特性占空比0-100%可调（频率和占空比，每半个抽屉为一组可调，应力和电压最多支持单抽屉可调） 实际工况取决于DUT数量、DUT电容、测试电压 |  |
|  | 3.6 | 驱动控制 | （Active模式）门极驱动电压：±30V可调 |  |
|  | 3.7 | 漏源极电压（Vds） | 0～2000V（包含电压尖峰） |  |
|  | 3.8 | 单柜容量 | 整机≥4个抽屉； 单管（TO247-3/4）：≥20个/抽屉； 单相半桥功率模块（DCM）：≥12个/抽屉； 三相全桥功率模块（HPD）：≥6个/抽屉 |  |
| ▲ | 3.9 | 温度控制 | Active 温度控制 温度范围：室温-200℃； 测试温度精度：≤±3℃； 单管(TO247-3/4)：10个/组，共2组，可单独控制； 单相半桥功率模块（DCM）：6个/组，共2组，可单独控温； 三相全桥功率模块（HPD）：3个/组，共2组，可单独控温 |  |
|  | 3.10 | 软件测试功能 | 数据管理功能完整，具有良好的操作界面，可实现数据自动保存与生成测试报告； 所有负载柜可统一或单独下发参数； 可对每个工序独立控制，包含开始、暂停、继续、终止操作功能； 支持故障显示和故障代码查询 |  |
|  | 3.11 | 安全保护 | 抽屉装有电磁锁和电子检测装置，带电及高温运行条件下无法拉开抽屉，如果强行拉开抽屉则设备会触发报警，同时上位机会关闭供电电源，防止人员触电和高温烫伤 |  |
|  | 3.12 | 故障隔离 | 任何被测器件出现故障，不影响其他器件工作 |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 签收说明 | 满足客户的产品使用需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 可提供常见的部分备品备件耗材 |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

3-3动态高温高湿反偏试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 设备用途及功能 | SiC MOSFET 器件动态可靠性测试系统—DH3TRB，可以用于 SiC MOSFET 器件动态高温高湿反偏测试，系统可设置频率、占空比、电压、温度、湿度等器件可靠性影响因子，在设定的影响因子作用下，检测每个被测器件的可靠性特征参数 Idss，通过与设定的限值对比，自动判断 SiC MOSFET 器件失效情况，同时系统具备可扩展的软件功能和良好的人机操作界面，每个测试工序可自动保存，系统可根据测试数据自动形成相应测试报告，方便对器件进行可靠性分析 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 位机、直流高压源、直流低压源、应力电路和采样电路、温湿度试验箱等 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 操作温度：15°～40℃； 操作湿度：40%～60% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | 三相五线制：380Vacrms/6A，±10%，50/60Hz |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
| ★ | 3.1 | dv/dt可调优势 | dv/dt连续软件可调，开通过程≤-30V/ns，关断过程≥30V/ns |  |
| ★ | 3.2 | 静态测试优势 | 标配Idss测试，可选配Vth、Igss、BV、Rdson、Vsd等，所有测试项均可实现在线监测，不下机测试 |  |
| ★ | 3.3 | 器件温度检测优势 | 单管全面壳温检测，实时结温估算；模块高精度热敏电阻采样，精准获取模块结温 |  |
|  | 3.4 | 支持器件类型 | SiC MOSFET等功率半导体器件（TO247-3/4、DCM、HPD等） |  |
| ▲ | 3.5 | 应力频率 | Passive应力频率 单管：最高可达300kHz，占空比0-100%可调 模块：15kHz≤f≤25kHz，占空比0-100%可调 实际工况取决于DUT数量、DUT电容、测试电压 |  |
|  | 3.6 | 驱动控制 | Passive门极驱动电压：-30V ～ 0V可调或短接 |  |
|  | 3.7 | 漏源极电压（Vds） | 0～2000V（包含电压尖峰） |  |
|  | 3.8 | 单温箱容量 | 风冷Passive版配置： 可搭载单管：6个应力板共144颗。或搭载模块：3个应力板共6颗（HPD） |  |
| ▲ | 3.9 | 试验箱温度控制 | 温度范围：-50℃ ～ 150℃； 温度偏差：±2.0℃； 湿度范围：10%RH ～ 98%RH； 湿度偏差：±3.0%RH |  |
|  | 3.10 | 软件测试功能 | 数据管理功能完整，具有良好的操作界面，可实现数据自动保存与生成测试报告； 所有负载柜可统一或单独下发参数； 可对每个工序独立控制，包含开始、暂停、继续、终止操作功能； 支持故障显示和故障代码查询 |  |
|  | 3.11 | 故障隔离 | 任何被测器件出现故障，不影响其他器件工作 |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 签收说明 | 满足客户的产品使用需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 可提供常见的部分备品备件耗材 |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

标项4：

4-1高加速寿命试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
| ▲ | 1.1 | 设备用途及功能 | 可对各种二、三极管、MOSFET、IGBT等器件进行加速老化试验。 严格符合相应的AEC-Q101、AEC-Q102、GJB128等试验标准要求 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 设备由工控系统、驱动系统、环境箱、试验电源等组成 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 环境温度：0℃35℃ 相对湿度：≤80% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | AC220V/50HZ |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 控制方式 | 系统可以对施加到每块老化板的电压和每个试验器件的漏电流进行检测记录，可以对试验箱的温度、湿度进行检测、记录 |  |
|  | 3.2 | 通讯方式 | 上下位机之间采用标准的高可靠、高速通讯方式，避免高压电路对控制系统的影响 |  |
| ▲ | 3.3 | 试验能力 | 试验工位：电流检测工位数量：根据器件尺寸，最大应支持40*8= 320只器件（4只器件共用1个检测点）； 其中漏电流检测器件数量至少应满足10*8个，可根据需求进行增加 |  |
|  |  |  | 试验温度：105℃142℃ |  |
|  |  |  | 试验湿度：75100 %RH |  |
|  |  |  | 压力范围：0.0190.196 MPa |  |
|  |  |  | 试验腔：2套 |  |
|  |  |  | 试验电压（VDS）：5V1000V； |  |
|  |  |  | 漏电流检测（IDS）：0.1uA50.0mA； |  |
|  |  |  | ## 驱动控制板：2块（1块驱动板对应4个试验通道） |  |
|  |  |  | ## 试验通道：8个 |  |
| ★ | 3.4 | 电源参数 | 配置至少2台具有恒流、恒压、过压保护功能试验电源 |  |
|  |  |  | 输出电压：近似01000VDC（零漂≤10V） |  |
|  |  |  | 输出电流：近似01A |  |
|  |  |  | 负载调整率：恒压范围：≤（0.5%×Vmax+1000mV） |  |
|  |  |  | 电压调整率：恒压范围：≤（0.5%×Vmax+1000mV） |  |
|  |  |  | 输出电压纹波：Vrms≤500mV |  |
|  |  |  | 测量/输出精度：电压≤（0.2%×Vset+4000 mV）；电流≤（1%×Iset+10mA），计量范围（10%～100%） |  |
| ★ | 3.5 | 保护功能 | 具有试验器件限流功能，器件故障导致电流过大，可通过限流电阻限制电流大小，不影响其他器件的正常试验 |  |
|  |  |  | 试验电源由于误操作或电源故障造成过压时，电源会自动立即将输出关闭，以保证半导体器件试验的安全性、可靠性，避免非器件原因造成的器件失效 |  |
| ▲ | 3.6 | 测试能力 | 可自动测试显示、存储、打印每个老化板通道的试验电压值 |  |
|  |  |  | 可自动测试显示、存储、打印每个试验器件的漏电流值 |  |
|  |  |  | 可自动测试实时显示、存储、打印试验箱的试验温度、湿度 |  |
|  |  |  | 可以控制每个老化板通道的试验时间 |  |
|  |  |  | 整板数据刷新时间＜40s |  |
|  |  |  | 测试各通道的试验电压及每个器件漏电流 0.1μA99.9μA 分辨率≥0.1μA，精度≥1％±2LSB 100μA1000μA分辨率≥1μA，精度≥1％±2LSB 1.0mA50.0mA分辨率≥0.1mA，精度≥1％±2LSB |  |
|  |  |  | 漏极电源电压范围：51000V |  |
|  |  |  | 栅极可施加VGS独立栅压，范围-22-0.7V |  |
| ★ | 3.7 | 控制软件能力 | 软件系统具有完善的数据库管理功能，针对各种不同型号的试验器件，单独编制独立的器件参数，形成器件库，每次试验可直接调出相应器件的器件库，无需复杂的参数设置、流程编辑、保护参数的设置等 |  |
|  |  |  | 控制操作简便，只要器件库参数发送到相应的老化板通道，使用人员无需其他操作，系统即可自动进入自动加电、检测、监测、记录状态 |  |
|  |  |  | 可根据需要建立二极管器件库、三极管器件库、MOS管器件库、功率MOS管器件库等；器件库具有可编辑、新建、删除等功能；可方便调阅、查看对应器件型号的器件库 |  |
|  |  |  | 每个试验区分别设置漏电流上限，系统在线实时检测所有工位的漏电流，实时判断检测结果是否超过设定的上限，若超过，自动记录报警工位，并在超限器件分布图显示相应工位号 |  |
|  |  |  | 试验数据： 系统可根据测试数据（漏电流、试验电压和试验箱温度）自动形成相应文件（EXCEL标准格式，表格和对应时间曲线绘制两种形式输出），可随时查阅某一时刻所有试验工位的试验参数，并可通过U盘接口输出所有试验数据 |  |
|  |  |  | 控制软件系统可对每一块老化板进行单独控制，进行开始、暂停、继续、终止操作 |  |
|  |  |  | 可实时显示半导体器件的漏电流参数、每个老化板通道的试验电压值、老化板插板状态（自动识别是否加入了老化板）、试验器件故障状态、试验箱的实际试验温度值、已试验时间/总试验时间进程等；当前的试验状态直观显示 |  |
| ▲ | 3.8 | 试验箱指标 | 温度控制精度≤±0.5℃ |  |
|  |  |  | 温度均匀度≤±2.0℃ |  |
|  |  |  | 湿度波动：±3%RH |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 验收方式 | ## 满足客户的产品测试需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 保险丝200pcs |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

4-2高温栅偏试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
| ▲ | 1.1 | 设备用途及功能 | 适用于各种MOS管，径向、轴向、贴片式封装，金属封装器件：F1/F2型、G型、B型，塑封器件：TO-92、TO-126、TO-247、TO-220、TO-3P型等器件高温栅偏试验， 严格符合相应的AEC-Q101、AEC-Q102、GJB128等试验标准要求 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 设备由工控系统、驱动系统、环境箱、试验电源等组成 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 环境温度：035℃； 相对湿度：≤80% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | AC380V/50HZ |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 控制方式 | 至少配置16个老化板通道，每个老化通道对应1块由单片机控制的控制检测板，每个老化板的测量与老化由独立系统控制；每块试验板至少配有独立测试工位80位 |  |
|  | 3.2 | 通讯方式 | 上下位机之间采用标准的高可靠、高速通讯方式，避免高压电路对控制系统的影响 |  |
| ▲ | 3.3 | 测试能力 | 可测试每个试验器件的漏电流 |  |
|  |  |  | 可测试每个老化板通道的试验电压值 |  |
|  |  |  | 整板数据刷新时间＜30s，可根据设定时间进行数据保存 |  |
|  |  |  | 试验工位：整机可检测工位为16板*80位/板=1280位； 试验器件体积越大，则试验工位相应减少 |  |
|  |  |  | 漏电流测量范围：1nA～100μA，分辨率和采样精度按档区分依次如下： 第一档199.9nA分辨率≥0.1nA，漏电流测量误差≤1%±1nA； 第二档100999nA分辨率≥1nA，漏电流测量误差≤1%±2LSB； 第三档1100μA分辨率≥0.01μA，漏电流测量误差≤1%±1LSB； 电流的量程应根据当前实际所测的漏电流自动选择分档，每个老化区位以当前区位最大电流工位点作为精度定标规格 |  |
| ▲ | 3.4 | 电源参数 | 配置至少8台具有恒流、恒压、过压保护功能的试验电源 |  |
|  |  |  | 输出电压：近似0～60VDC（零漂≤1V） |  |
|  |  |  | 输出电流：近似0～40A |  |
|  |  |  | 负载调整率：恒压：≤（0.3%×Vmax+10mV） |  |
|  |  |  | 电压调整率：恒压：≤（0.1%×Vmax+10mV） |  |
|  |  |  | 输出电压纹波：Vrms≤60mV |  |
|  |  |  | 测量精度：电压≤（1%×Vset+100 mV）；电流≤（1%×Iset+150mA），计量范围（10～100%） |  |
| ★ | 3.5 | 保护功能 | 高温试验箱：具有独立于系统的超温报警装置，当试验箱超温时，可自动切断试验箱加热电源，终止加热状态，以确保老化器件温度条件的安全性 |  |
|  |  |  | 具有试验器件短路脱离试验功能，通过每个试验器件对应一个熔断保险丝，可自动将故障器件脱离老化试验回路，不影响其他器件的正常试验 |  |
| ★ | 3.6 | 控制软件能力 | 软件系统具有完善的数据库管理功能，针对各种不同型号的试验器件，可单独编制独立的器件参数，形成器件库，每次试验可直接调出相应器件的器件库，无需复杂参数设置、流程编辑、保护参数的设置等 |  |
|  |  |  | 控制操作简便，只要器件库参数发送到相应的老化板通道，使用人员无需其他操作，系统即可自动进入自动加电、检测、监测、记录状态 |  |
|  |  |  | 可根据需要建立二极管器件库、三极管器件库、MOS管器件库、功率MOS管器件库等；器件库具有可编辑、新建、删除等功能；可方便调阅、查看对应器件型号的器件库 |  |
|  |  |  | 每个试验区分别设置漏电流上限，系统在线实时检测所有工位的漏电流，实时判断检测结果是否超过设定的上限，若超过，自动记录报警工位，并在超限器件分布图显示相应工位号 |  |
|  |  |  | 试验数据： 系统可根据测试数据（漏电流、试验电压和试验箱温度）自动形成相应文件（EXCEL标准格式，表格和对应时间曲线绘制两种形式输出），可随时查阅某一时刻所有试验工位的试验参数，并可通过U盘接口输出所有试验数据 |  |
|  |  |  | 控制软件系统可对每一块老化板进行单独控制，可以进行开始、暂停、继续、终止操作 |  |
|  |  |  | 可实时显示半导体器件的漏电流参数、每个老化板通道的试验电压值、老化板插板状态（自动识别是否加入了老化板）、试验器件故障状态、试验箱的实际试验温度值、已试验时间/总试验时间进程等；当前的试验状态直观显示 |  |
| ▲ | 3.7 | 试验箱指标 | 保护功能：具有独立于系统的超温保护装置（控制误差≤±3℃）和漏电保护装置；超温时，系统自动关闭高温箱加热，自动终止所有老化区的试验，以确保试验器件的安全性。温度范围室温+10～200℃ |  |
|  |  |  | 温度均匀性 ≤±2℃ |  |
|  |  |  | 温度偏差 ≤±2℃ |  |
|  |  |  | 温度波动度 ＜0.5℃（≤200℃），＜1℃（＞200℃） |  |
|  |  |  | 加热功率：高温箱加热功率为2.5kW（连续加热条件下） |  |
|  |  |  | 温度过冲＜3℃ |  |
|  |  |  | 记录功能：能够数字显示试验箱温度，微机实时检测、记录试验箱温度，可表格形式和曲线描绘形式显示试验全过程的温度参数，并记录温度超限的时间，并具有超温报警保护功能 |  |
|  |  |  | 试验风道：试验箱风道设计合理， 温度均匀性好。温度设定与实测一致性好 |  |
|  | 3.8 | 控制检测板的控制、软件、通讯特性 | 可单独设置每个老化区的老化时间：0~9999小时以上可任意设置，器件老化结束后，系统自动报警，并终止相应区的试验，也可手动终止试验 |  |
|  |  |  | 可单独控制每个老化区的老化启动、老化暂停、老化继续、终止 |  |
|  |  |  | 可单独设置每个老化区的试验器件型号，器件库参数对应单独的器件型号，以便试验数据的查询、归档 |  |
|  |  |  | 每块控制检测板有与主控系统单片机计算机进行联络的标准的通讯接口电路 |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 签收说明 | 满足客户的产品使用需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 保险丝200pcs |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 8.6 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

4-3高温反偏试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
| ▲ | 1.1 | 设备用途及功能 | 可对各种大中小功率半导体器件：二、三极管、达林顿管、MOSFET管进行高温反偏试验，严格符合相应的AEC-Q101、AEC-Q102、GJB128等试验标准要求 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 设备由工控系统、驱动系统、环境箱、试验电源等组成 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 环境温度：035℃； 相对湿度：不大于80% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | AC380V/50HZ |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 控制方式 | 应至少配置16套独立工作的控制检测板，每套均可独立控制、监测、记录、通讯； 整机至少16个老化板通道，每个老化通道对应1块由单片机控制的控制检测板，老化板的测量与老化由独立系统控制完成 |  |
|  | 3.2 | 通讯方式 | 上下位机之间采用标准的高可靠、高速通讯方式，避免高压电路对控制系统的影响 |  |
| ▲ | 3.3 | 测试能力 | 可测试每个试验器件的漏电流 |  |
|  |  |  | 可测试每个老化板通道的试验电压值 |  |
|  |  |  | 整板数据刷新时间＜30s，可根据设定时间进行数据保存 |  |
|  |  |  | 试验工位：整机可检测工位为16板*80位/板=1280位；试验器件体积越大，电压越高，则试验工位相应减少，整板总漏电流小于等于0.6A |  |
|  |  |  | 漏电流检测范围满足0.001uA30.0mA，分辨率采样精度按档区分依次如下： 0.00199.9μA分辨率≥0.001μA，精度≥1%±50nA（50nA起测）； 100999μA分辨率≥1μA，精度≥1%±2LSB 1mA30.00mA 分辨率≥0.1mA，精度≥1％±2LSB 电流的量程应根据当前实际所测的漏电流自动选择分档，每个老化区位以当前区位最大电流工位点作为精度定标规格 |  |
|  |  |  | 可试验电压范围满足102000V； 小于300V时：分辨率≥0.1V，精度≥1%±0.2V；大于300V时：分辨率≥1V，精度≥1%±1V |  |
|  |  |  | 提供负关断栅压功能，每块老化板独立控制，范围满足-22-0.7V，分辨率≥0.1V，精度≥2%±2LSB，老化板工位需要串联保护电阻（10kΩ） |  |
| ▲ | 3.4 | 电源参数 | 配置至少4台具有恒流、恒压、过压保护功能试验电源 |  |
|  |  |  | 输出电压：近似02000VDC（零漂≤10V） |  |
|  |  |  | 输出电流：近似01A |  |
|  |  |  | 负载调整率：恒压范围：≤（0.5%×Vmax+1000mV） |  |
|  |  |  | 电压调整率：恒压范围：≤（0.5%×Vmax+1000mV） |  |
|  |  |  | 输出电压纹波：Vrms≤500mV |  |
|  |  |  | 测量/输出精度：电压≤（0.2%×Vset+4000 mV）；电流≤（1%×Iset+10mA），计量范围（10100%） |  |
| ★ | 3.5 | 保护功能 | 高温试验箱：具有独立于系统的超温报警装置，当试验箱超温时，可自动切断试验箱加热电源，终止加热状态，以确保老化器件温度条件的安全性 |  |
|  |  |  | 具有试验器件短路脱离试验功能，通过每个试验器件对应一个熔断保险丝，可自动将故障器件脱离老化试验回路，不影响其他器件的正常试验 |  |
| ★ | 3.6 | 控制软件能力 | 软件系统具有完善的数据库管理功能，针对各种不同型号试验器件，可单独编制独立的器件参数，形成器件库，每次试验可直接调出相应器件的器件库，无需复杂的参数设置、流程编辑、保护参数的设置等 |  |
|  |  |  | 控制操作简便，只要器件库参数发送到相应的老化板通道，使用人员无需其他操作，系统即可自动进入自动加电、检测、监测、记录状态 |  |
|  |  |  | 可根据需要建立二极管器件库、三极管器件库、MOS管器件库、功率MOS管器件库等；器件库具有可编辑、新建、删除等功能；可以方便调阅、查看对应器件型号的器件库 |  |
|  |  |  | 每个试验区分别设置漏电流上限，系统在线实时检测所有工位的漏电流，实时判断检测结果是否超过设定的上限，若超过，自动记录报警工位，并在超限器件分布图显示相应工位号 |  |
|  |  |  | 试验数据： 系统可根据测试数据（漏电流、试验电压和试验箱温度）自动形成相应文件（EXCEL标准格式，表格和对应时间曲线绘制两种形式输出），可随时查阅某一时刻所有试验工位的试验参数，并可通过U盘接口输出所有试验数据 |  |
|  |  |  | 控制软件系统可对每一块老化板进行单独控制，进行开始、暂停、继续、终止操作 |  |
|  |  |  | 可实时显示半导体器件的漏电流参数、每个老化板通道的试验电压值、老化板插板状态（自动识别是否加入了老化板）、试验器件故障状态、试验箱的实际试验温度值、已试验时间/总试验时间进程等；当前的试验状态直观显示 |  |
| ▲ | 3.7 | 试验箱指标 | 保护功能：具有独立于系统的超温保护装置（控制误差≤±3℃）和漏电保护装置；超温时，系统自动关闭高温箱加热，自动终止所有老化区的试验，以确保试验器件的安全性。温度范围室温+10～200℃ |  |
|  |  |  | 温度均匀性：≤±2℃ |  |
|  |  |  | 温度偏差：≤±2℃ |  |
|  |  |  | 温度波动度：＜0.5℃（≤200℃），＜1℃（＞200℃） |  |
|  |  |  | 加热功率：高温箱加热功率可达到2.5kW（连续加热条件下） |  |
|  |  |  | 温度过冲小于3℃ |  |
|  |  |  | 记录功能：能够数字显示试验箱温度，微机实时检测、记录试验箱温度，可表格形式和曲线描绘形式显示试验全过程的温度参数，并记录温度超限的时间，并具有超温报警保护功能 |  |
|  |  |  | 试验风道：试验箱风道设计合理， 温度均匀性好。温度设定与实测一致性好 |  |
|  | 3.8 | 控制检测板的控制、软件、通讯特性 | 可单独设置每个老化区的老化时间：0~9999小时以上可任意设置，器件老化结束后，系统自动报警，并终止相应区的试验，也可手动终止试验 |  |
|  |  |  | 可单独控制每个老化区的老化启动、老化暂停、老化继续、终止 |  |
|  |  |  | 可单独设置每个老化区的试验器件型号，器件库参数对应单独的器件型号，以便试验数据的查询、归档 |  |
|  |  |  | 每块控制检测板有与主控系统单片机计算机进行联络的标准的通讯接口电路 |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 验收方式 | 满足客户的产品测试需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 保险丝200pcs |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

4-4高温高湿反偏试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
| ▲ | 1.1 | 设备用途及功能 | 可对各种二、三极管、MOSFET、IGBT等器件进行高温高湿（85℃/85%RH）试验，严格符合相应的AEC-Q101、AEC-Q102、GJB128等试验标准要求 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 设备由工控系统、驱动系统、环境箱、试验电源等组成 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 环境温度：035℃ 相对湿度：不大于80% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | AC380V/50HZ |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 控制方式 | 至少配置16个老化板通道，每个老化通道对应1块由单片机控制的控制检测板，每个老化板的测量与老化由独立系统控制。每块试验板至少配有独立测试工位80位 |  |
|  | 3.2 | 通讯方式 | 上下位机之间采用标准的高可靠、高速通讯方式，避免高压电路对控制系统的影响 |  |
| ▲ | 3.3 | 测试能力 | 试验工位：设备应具备至少16组通道，16板*80组/板=1280位 试验器件体积及夹具越大，则试验工位相应减少 |  |
|  |  |  | 可自动测试显示、存储、打印每个试验器件的漏电流值 |  |
|  |  |  | 可自动测试显示、存储、打印每个老化板通道的试验电压值 |  |
|  |  |  | 可自动测试实时显示、存储、打印试验箱的试验温度、湿度 |  |
|  |  |  | 可以控制每个老化板通道的试验时间 |  |
|  |  |  | 整板数据刷新时间＜30s，可根据设定时间进行数据保存 |  |
|  |  |  | 整板区域根据漏电流变化高速采样1s以内 |  |
|  |  |  | 漏电流检测范围满足50nA50mA，分辨率和采样精度按档区分依次如下： 50nA99.9μA分辨率≥1nA，精度≥1%±50nA（50nA起测）； 100uA999μA分辨率≥0.1μA，精度≥1%±2LSB； 1mA50.00mA分辨率≥0.01mA，精度≥1%±2LSB； 电流的量程应根据当前实际所测的漏电流自动选择分档，每个老化区位以当前区位最大电流工位点作为精度定标规格 |  |
|  |  |  | 可试验电压范围满足102000V 小于300V时：分辨率≥0.1V，精度≥1%±0.2V； 大于300V时：分辨率≥1V，精度≥1%±1V |  |
|  |  |  | 提供负关断栅压功能，每块老化板独立控制，范围满足-0.7～-22V，分辨率≥0.1V，精度≥2%±2LSB，老化板工位需要串联保护电阻（10kΩ） |  |
| ▲ | 3.4 | 电源参数 | 配置至少4台具有恒流、恒压、过压保护功能的试验电源 |  |
|  |  |  | 输出电压：近似0～2000VDC（零漂≤10V） |  |
|  |  |  | 输出电流：近似0～1A |  |
|  |  |  | 负载调整率：恒压范围：≤（0.5%×Vmax+1000mV） |  |
|  |  |  | 电压调整率：恒压范围：≤（0.5%×Vmax+1000mV） |  |
|  |  |  | 输出电压纹波：Vrms≤500mV |  |
|  |  |  | 测量/输出精度：电压≤（0.2%×Vset+4000mV）；电流≤（1%×Iset+10mA），计量范围（10～100%） |  |
| ★ | 3.5 | 保护功能 | 具有试验器件限流功能，器件故障导致电流过大，可通过限流电阻限制电流大小，不影响其他器件的正常试验 |  |
|  |  |  | 试验电源由于误操作或电源故障造成过压时，电源会自动立即将输出关闭，以保证半导体器件试验的安全性、可靠性，避免非器件原因造成的器件失效 |  |
| ★ | 3.6 | 控制检测板控制、软件、通讯特性 | 可单独设置每个老化区的老化时间：0.19999小时以上可任意设置，器件老化结束后，系统自动报警，并终止相应区的试验，也可手动终止试验 |  |
|  |  |  | 可单独控制每个老化区的老化启动、老化暂停、老化继续、终止 |  |
|  |  |  | 可单独设置每个老化区的试验器件型号，器件库参数对应单独的器件型号，以便试验数据的查询、归档 |  |
|  |  |  | 每块控制检测板有与主控系统单片机计算机进行联络的标准的通讯接口电路 |  |
|  |  |  | 每块控制检测板有与主控系统单片机计算机进行联络的标准的通讯接口电路 |  |
|  |  |  | 在老化中发生被试件瞬间击穿时，系统自记录故障器件，并且进行限流保护，并记录其位置，不影响其他器件的老化 |  |
| ▲ | 3.7 | 试验箱指标 | 老化温度范围至少满足-20150℃（最高）任意设置 |  |
|  |  |  | 湿度范围满足2598%RH |  |
|  |  |  | 温度偏差≤±2℃（-20～150℃） |  |
|  |  |  | 温度波动度≤±0.5℃ |  |
|  |  |  | 温度均匀度≤±2℃ |  |
|  |  |  | 湿度偏差≤±3%RH |  |
|  |  |  | 湿度波动度±3%RH |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 验收方式 | 满足客户的产品测试需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 保险丝200pcs |  |
| 8、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

4-5快速温变试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 设备用途及功能 | 用于试样进行快速温度变化环境试验 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 一体式箱体结构，由冷却装置、控制系统、计装系统等组成 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 环境温度：035℃ 相对湿度：不大于80% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | AC220V/50Hz； |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
| ▲ | 3.1 | 温度范围 | -70℃+180℃ |  |
|  | 3.2 | 温度波动度 | ±0.3℃ |  |
| ▲ | 3.3 | 温度偏差 | ±1.5℃ |  |
| ▲ | 3.4 | 温度变化速度 | 温度范围：-45+155℃ |  |
|  |  |  | 上升速度：≥15℃/min |  |
|  |  |  | 下降速度：≥15℃/min |  |
| ★ | 3.5 | 温度极值 到达时间 | 最高到达温度：180℃ |  |
|  |  |  | 设定温度：185℃ |  |
|  |  |  | 上升时间：15 分以内 |  |
|  |  |  | 最低到达温度：-70℃ |  |
|  |  |  | 设定温度：-75℃ |  |
|  |  |  | 下降时间：15 分以内 |  |
|  | 3.6 | 允许发热负荷 | 最大允许发热负荷：3200W |  |
|  | 3.7 | 冷却压缩方式 | 机械式二元冷冻方式 |  |
| ★ | 3.8 | 控制面板 | 带触摸屏 |  |
|  | 3.9 | 控制功能 | PID 控制（试样温度控制对应）、 节能冷冻能力自动控制 |  |
|  | 3.10 | 运行模式 | 输入的程序可按设定值稳定运行 |  |
| ★ | 3.11 | 标准功能 | 基本功能：运行操作功能、报警功能、信息通知功能、附件功能（累计时间器、排水设定）、帮助功能、箱内状态监视功能 （温度、外部输出、趋势图）、追溯功能 |  |
|  |  |  | 管理设定功能：定时预约功能（定时开始、定时结束、快速定时）、采样设定功能、保护功能、报警历史显示功能、版本显示功能、带复位的计时器、通知功能 |  |
|  |  |  | 维护功能：装置动作设定（停电复位动作设定、备份运行设定、门开放时动作设定）、设定到达判定条件设定、时间信号 名称登记、装置详细设定（冷冻剂控制模式设定、外部报警输出设定）、用户密码功能、 日期设定功能 |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 签收说明 | 满足客户的产品使用需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 玻璃管保险丝4 个：10A（1 个）、7A（2 个）、3A（1 个） 电缆孔橡胶栓2 个：φ50mm 硅海绵橡胶 |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

4-6高低温试验箱  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 设备用途及功能 | - 验证产品在高温、低温、湿热环境情况下，确保其在复杂环境中的可靠性 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 主机 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | - 温度：+5～+35℃ - 相对湿度：≤75% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | - AC380V 3φ 4W 50Hz |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
| ▲ | 3.1 | - 温度范围 | - -70～+180℃ |  |
|  | 3.2 | - 温度波动度 | - ±0.5℃ |  |
| ▲ | 3.3 | - 温度偏差 | - ±2.0℃（-70～+100℃） - ±4.0℃（+100.1～+180℃） |  |
| ★ | 3.4 | - 温度上升速率 | - ≥6℃/min（-45℃⇔+155℃） |  |
| ★ | 3.5 | - 温度下降速率 | - ≥2℃/min（-45℃⇔+155℃） |  |
|  | 3.6 | 运行模式 | - 定值设定、程序设定、远程运行 |  |
|  | 3.7 | 程序设定 | - 可设定8个模式，每个模式最多99个步骤 |  |
|  | 3.8 | 通讯功能 | - RS-485、LAN |  |
| ★ | 3.9 | 集中控制 | - 通过软件可以做到远程监视控制，且集中控制最多100台设备 |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 签收说明 | 满足客户的产品使用需求 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 可提供常见的部分备品备件耗材 |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

4-7动态测试系统  数量：1台

| 标识 | 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备概述 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 设备用途及功能 | 针对IGBT/SiC MOSFET功率模块研发及应用端动态特性测试评估，可以帮助功率模块开发厂家进行模块性能摸底，快速输出规格书及测试报告；同时可以帮助功率模块应用厂家进行变流器测试评估，门极参数优化等。适用产品包含IGBT、SiC MOSFET、POWER STACK |  |
|  |  |  | 测试项目包含单脉冲，双脉冲，RBSOA，短路，并联均流，窄脉冲，多脉冲，死区与杂感计算 |  |
|  |  |  | 适用于单相两电平、三相两电平、三电平 |  |
|  | 1.2 | 设备组成 | 设备主要由显示控制单元，高压供电单元，自适应负载电感，测试系统，工装夹具系统，测试仓、测试软件等组成 |  |
| 2、设备装机要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 温湿度要求 | 工作温度：0℃～ 40℃ |  |
|  |  |  | 相对湿度：≤75% |  |
|  | 2.2 | 电力需求 | 输入电压：AC220±10%V |  |
| 3、设备性能要求 |  |  |  |  |
| ▲ | 3.1 | 测试电压 | 20-2000V |  |
| ▲ | 3.2 | 测试电流 | 5-8000A |  |
| ★ | 3.3 | 测试温度 | -40～250℃（高低温一体机） |  |
|  |  |  | 25℃～200℃（加热台） |  |
|  | 3.4 | 器件参数对比 | 设备应支持录入器件参数阈值（min/max），测试完成后箭头显示是否在阈值区间内 |  |
| ★ | 3.5 | 自定义测试流程 | 测试项目包含双脉冲测试、单脉冲测试、短路测试、均流特性、窄脉冲测试，根据单脉冲测试结果支持生成RBSOA测试结果 |  |
|  |  |  | 支持自定义一个流程中包含多种测试项目（除短路），也支持根据电压/电流的步进值批量添加工况 |  |
|  |  |  | 支持对测试参数增加判定条件，实际测试结果超出设定条件，自动停止测试 |  |
|  | 3.6 | 专项测试 | 测试项目包含参数自匹配、参数特性、均流测试、多脉冲、短路测试、t3窄脉冲测试、t2窄脉冲测试、相位校准，仅支持单一项目拓展测试 |  |
| ★ | 3.7 | 软件程控子系统 | 软件界面支持操作示波器，进行展开和收缩波形，查看某个参数的卡点位置 |  |
|  |  |  | 软件界面支持查看低压电源实时输出电流电压值 |  |
|  |  |  | 软件界面支持脉宽自定义和预发送 |  |
|  |  |  | 软件界面支持负载电感档位自定义和桥臂选择 |  |
|  |  |  | 软件界面支持温控平台远程操作 |  |
|  |  |  | 软件界面支持驱动电压自定义 |  |
|  |  |  | 高温非高压场景，软件中支持开柜门动作 |  |
|  |  |  | 软件支持开关副柜风扇，利于加热散热 |  |
| ★ | 3.8 | 双脉冲测试 | 软件支持测试工况的二次确认功能，每次测试之前会预先以表格的形式列出测试的所有工况，以便做二次确认，确保测试的安全 |  |
|  |  |  | 支持循环测试（专项测试不支持）。循环模式：相同的工况进行循环测试 |  |
|  |  |  | 支持勾选电流零飘补偿，参数卡点计算进行零点补偿 |  |
|  |  |  | 支持电流精度可调，软件会自动按照电流精度设置，微调脉宽去实现目标电流值 |  |
|  |  |  | 单个工况测试时间不超过20s（不包含充放电时间） |  |
|  |  |  | 软件支持依据IEC60747标准卡点计算，也可自定义测试标准 |  |
|  |  |  | 软件支持互补双脉冲测试，可对死区时间进行验证 |  |
|  |  |  | 软件支持多个工况连续测试，或勾选单个工况进行测试（专项测试不支持勾选），测试过程中可实时查看测试波形和测试结果 |  |
|  |  |  | 实验测试中，Vcemax超出设置范围，则设备自动停止测试 |  |
|  | 3.9 | 查询测试数据 | 软件支持展开和收缩波形，查看某个参数的卡点位置 |  |
|  |  |  | 软件支持批量工况测试，也支持单一工况测试。测试过程可将测试界面最小化，直接进入测试中心查看上一工况试验数据 |  |
|  |  |  | 自动生成测试数据，报告内容包含被测器件信息、.csv格式的波形文件、参数汇总表、卡点截图，并支持勾选部分测试记录进行保存 |  |
|  |  |  | 可在数据中心历史记录中修改测试标准，重新调整卡点位置并自动计算新的卡点位置下参数数值 |  |
|  | 3.10 | 软件升级 | 上位机测试软件支持在线连网更新，用户可依托该功能第一时间使用到最新版本的软件（升级时需要设备联网） |  |
|  |  |  | 在软件运行过程中，软件右侧窗口实时显示运行状态，如升压、发波、下电、报错等 |  |
|  | 3.11 | 探头相位延时校准 | 通过实验测得的电压电流数据波形，自动计算电压与电流波形之间相位延迟，测试结果自动补偿 |  |
|  | 3.12 | 参数特性 | 驱动参数确定的情况，额定电压和最高电压下，不同电流点参数特性测试，可输出折线图，同时支持同类型折线图叠图操作 |  |
| ★ | 3.13 | 数据分析(DPowerAnalysis) | 支持波形比对和卡点分析的工具，适用于对DPowerTest软件测试生成的测试记录DB文件，或DPowerTest软件/示波器导出的CSV波形数据进行详细分析波形处理。支持自定义测试标准，选择自定义测试标准后自动计算参数结果 |  |
| 4、验收说明 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 整机试运行 | 采购人提供相应器件，进行整机24小时试运行 |  |
|  | 4.2 | 签收说明 | 设备交付并正常运行一个月后签字验收 |  |
| 5、备件 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 备件及耗材 | 光纤线 |  |
| 6、其他要求 |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 其他 | 保证设备是六个月内生产的新机 |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容（无特殊说明的，适用所有标项） |
| --- | --- |
| 1 | 合同履约期限：合同签订后3个月内完成交货并安装调试验收合格。 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 售后服务及其他要求： ①设备质保期：全部设备验收完成后24个月。 ②售后服务：设备安装及维护保养由原厂工程师提供；原厂工程师提供基本操作，维护保养，以及应用培训。 ③技术支持：具有3年以上经验的工程师提供技术支持。 ④维修要求：供应商需派遣工程师在24小时内通过电话、邮件等方式提供技术支持；经双方协商与实际需要，在48小时内到达现场处理设备异常等问题。 ⑤培训：供应商向采购人提供至少2人的现场培训，时长应不少于1周，内容应至少包含设备原理，硬件结构，操作方法，日常保养，故障维修方法，故障可能性情况介绍等，并确保工程师具备独立作业能力。 ⑥应提供一套中英文操作说明书，包含纸质版（无尘纸）和电子版（U盘）。 ⑦提供终身软件升级（硬件支持的情况下）；提供保修期外的维修保养服务。（标项1） |
| 4 | 付款方法和条件： ①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人预付给供应商合同总价60%的预付款，供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 ②采购人在指定地点收到货物后7个工作日内付合同总价的30%。 ③货物正式验收合格后7个工作日内支付余款。 注：采购人支付前，中标供应商须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 5 | 履约保证金：本项目不适用 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 7 | 合同执行： 供应商不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（资格文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

B.商务和技术文件

封面

复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（商务和技术文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

评分索引表（建议放在目录之前）

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

附件二

投标函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目（项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G））招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、据此函，签字代表宣布并承诺如下：同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从采购人的协调。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件三

- 法定代表人身份证明

供应商名称：                                  ；

单位性质：                                    ；

地址：                                        ；

成立时间：          年           月           日；

经营期限：                                     ；

姓名：         ；  性别：         ；  年龄：         ；  职务：         ；

身份证号码：                    。

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日            期：

附：法定代表人身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

附件四

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字或盖章的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目，项目编号为QWQTJY25063（NBITC-202510959G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：                 ；

授权代表身份证号码：                            ；

职务：                ；

详细通讯地址：                                  ；

传真：         ； 电话：         ； 邮编：          。

后附：授权代表身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

附件五

商务条款响应表

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续，则视作其放弃中标资格，并承担给采购人带来的一切损失（包括但不仅限于采购代理费、专家评审费、工期延误费以及采购人为维权所付出的律师费等）。

供应商（盖章）：

日            期：

附件六

技术需求响应表

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续，则视作其放弃中标资格，并承担给采购人带来的一切损失（包括但不仅限于采购代理费、专家评审费、工期延误费以及采购人为维权所付出的律师费等）”。

供应商（盖章）：

日            期：

C.报价文件

封面

复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（报价文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件七

开标一览表

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写： 小写： |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

注：

▲1、本表所填内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表所填内容为准；

2、“开标一览表”中“投标报价”须与“分项报价表”中“总金额”一致。

供应商（盖章）：

日            期：

附件八

分项报价表

项目名称：复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目

项目编号：QWQTJY25063（NBITC-202510959G）

标项号：                                                                                                      货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表；②质保期内备品、备件、耗材清单及价目表；③特殊工具清单及价目表（如有需提供）④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）⑤质保期外备品、备件、耗材清单及价目表（如有需提供）

供应商（盖章）：

日            期：

- ①货物主要部件（包括附件）分项价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到采购人指定地点价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ②质保期内备品、备件、耗材清单及价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到采购人指定地点价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到采购人指定地点价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到采购人指定地点价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ⑤质保期外备品、备件、耗材清单及价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 单位 | 单价（到采购人指定地点价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表价格不含在投标报价中。

- ⑥选配件清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 单位 | 单价（到采购人指定地点价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表价格不含在投标报价中。

供应商（盖章）：

- 日          期：

附件九

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与功率器件研究所封装研发线动态测试系统等设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.转模封装设备系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.扫描声学显微镜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.动态栅偏试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.动态反偏试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.动态高温高湿反偏试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.高加速寿命试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.高温栅偏试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.高温反偏试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.高温高湿反偏试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.快速温变试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.高低温试验箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.动态测试系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据采购产品清单配置要求逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日            期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |