温州市第七人民医院检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁

公开招标采购文件

项目编号：0625-25105049

项目名称：检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁

采购单位：温州市第七人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年2月10日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 21 -

第三章  评标办法	- 22 -

一、总则	- 22 -

二、资格审查	- 22 -

三、符合性审查	- 22 -

四、商务技术评审	- 23 -

五、评分细则	- 24 -

第四章  招标内容及需求	- 26 -

第五章  采购合同模板	- 51 -

第六章　投标文件格式	- 58 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 58 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 59 -

3. 资格证明文件目录	- 60 -

4. 投标人资格承诺函	- 61 -

5.商务、技术文件目录	- 62 -

6.投标声明函	- 64 -

7.联合体协议、分包协议	- 66 -

8.法定代表人授权委托书	- 68 -

9.技术响应表格式	- 69 -

10.商务响应表格式	- 70 -

11.租赁设备清单格式	- 71 -

12.试剂清单格式	- 73 -

13.生化免疫流水线试剂统计表	- 79 -

14.项目实施人员一览表格式	- 80 -

15.代理服务费支付承诺书	- 81 -

16.报价文件目录	- 82 -

17.开标一览表	- 83 -

18.投标价明细表格式	- 84 -

19.中小企业声明函	- 85 -

20.残疾人福利性单位声明函	- 86 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州市第七人民医院检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年3月3日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25105049

项目名称：检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁

采购方式：公开招标

预算金额（元）：42,500,000.00

最高限价（元）：25%

采购需求：

标项1：

标项名称：检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁

数量：1

单位：项

预算金额（元）：42,500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目医院开展的相关生化、免疫等多个种类的检验项目试剂、耗材及设备的租赁。检验项目配套试剂、耗材采购部分预算金额825万元/年，设备租赁部分预算金额25万元/年，总预算金额4250万元，合同期5年。

备注：允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年3月3日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心收标区（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）。

3.开标时间：2025年3月3日14:00（北京时间）

4.开标地点：https://www.zcygov.cn（线上网址）；温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）（线下）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州市第七人民医院

地  址：浙江省温州市瓯海区学士前路158号

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-89870153

质疑联系人：温州市第七人民医院监察室

质疑联系方式：0577-56575113

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级采购监督管理部门

名    称：温州市卫生健康委员会

地    址：温州市市府路490号市行政中心18号楼7楼717室

联 系 人：夏欢孚

监督投诉电话：0577-88580150

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁 |
| 2 | 采购内容及数量 | 检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁 1项 |
| 3 | 预算金额 | 检验项目配套试剂、耗材采购部分预算金额825万元/年，设备租赁部分预算金额25万元/年，总预算金额 850万元/年。5年预算总金额4250万元。 |
| 4 | 合同形式 | 该标内投标人所有提供的设备租赁期为5年，以合同签订之日起开始计算。如合同期满或合同期内该项目试剂和耗材采购金额达到预算金额4250万元，则视为该合同履行完毕，该合同即刻终止。 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 6 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标价 | 1、投标价=《第四章 采购内容及需求》附件中，检验项目试剂、耗材及设备租赁总费用占所有检验项目业务总收入的比例Z%作为评标依据，保留小数点后3位（示例12.345%)。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不统一组织，投标人自行前往采购单位对本项目场地等进行现场踏勘，获取相关信息。 |
| 9 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 11 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼） 收件人： （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）。 |
| 17 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 22 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为《第四章 采购内容及要求》中所列的所有拟开展项目涉及的试剂耗材及配套设备，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按下述计费标准的85%，计费基数按1年预算金额850万元计，另收取验收相关费用5000元，共计78950元： 计费基数P （万元人民币）; 货物招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.4+P*1.1%. 500-1000; 1.9+P*0.8%. 1000-5000; 4.9+P*0.5%. 5000-10000; 17.4+P*0.25%. 10000-100000; 37.4+P*0.05%. 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | / |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供租赁医疗设备的食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

▲（4）生化免疫流水线如果进口产品的，生化免疫流水线必须要具有本次投标的厂家授权，其余产品在中标商和医院签定合同前须拿到授权书（详见《第四章 招标内容及需求》要求）；

▲（5）投标声明函（格式见第六章）；

▲（6）法定代表人授权书（格式见第六章）；

（7）联合体协议、分包协议（如有，格式见第六章）；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）《第四章  招标内容及需求》要求提供的证明材料，并注明在投标文件中的页码；

（11）租赁设备清单（均不含报价，格式见第六章）；

（12）试剂清单（格式见第六章）；

（13）生化免疫流水线试剂统计表（格式见第六章）；

（14）投标货物的产品性能说明；

（15）生化免疫流水线设备安装布局方案；

（16）与本次投标同品牌同型号生化分析仪或者免疫分析仪的销售或租赁业绩证明；

（17）投标人及配套设备制造商的售后服务能力；

（18）医学实验室ISO15189认证相关的支持服务；

（19）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（20）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（21）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（22）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（23）评分方法和招标文件要求提供的其他证明文件等；

（24）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标价

1.投标价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标价=《第四章 采购内容及需求》附件中，检验项目试剂、耗材及设备租赁总费用占所有检验项目业务总收入的比例Z%作为评标依据，保留小数点后3位（示例12.345%）。

3.投标价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评审小组

评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评审小组完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审小组允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评审小组同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评审小组可讨论决定修正顺序。评审小组应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

生化免疫流水线系统（租赁设备）为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州市第七人民医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标候选人数量：1名；评审小组推荐得分最高的投标人为中标候选人。采购人或经其授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求签章的；

（4）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标文件中未提供所投租赁设备的食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；

（7）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（11）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

▲3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

- 四、商务技术评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、采购政策情况评审

详见投标人须知前附表。

3、评标报告

评审小组应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评审小组起草，按少数服从多数的原则通过。评审小组全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评审小组应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-65分）

| 序号 | 评标内容 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标要求响应：完全满足招标文件《第四章 招标内容及需求》（“一、概述”除外）要求的得55分；有采购要求的偏离的，一般采购要求（未标注▲或★的条款）负偏离每项扣0.5分，标注★的重要条款每项负偏离扣2分；检测项目有缺项的，每缺少一项扣2分。招标文件要求提供证明材料的，未提供证明材料视为负偏离。 | 55 | 客观分 |
|  | 对投标人所提供的生化免疫流水线设备安装布局图的合理性进行综合评价，包括布局紧凑性、设备布置合理性、预留接口、办公区域设置等。评分分值：1、0.5、0分。 | 1 | 主观分 |
|  | 投标货物的产品性能综合评价，根据投标产品先进性、试剂与设备的适配性等综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分。 | 2 | 主观分 |
|  | 2021年1月1日后与本次投标同品牌同型号生化分析仪或者免疫分析仪的销售或租赁业绩：提供与最终用户签订的包含生化分析仪或者免疫分析仪的销售或租赁合同（如为租赁，租赁期不少于1年），每提供与一家最终用户的合同得1分，最多得3分。提供合同原件扫描件并加盖投标人电子签章证明。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
|  | 服务方案：提供设备维修服务方案、试剂耗材配送方案，根据服务响应的时效性、试剂（耗材）及标本储存、新开展项目、售后服务团队及能力等综合评价，评分分值：2、1.5、1.0、0.5、0分。 | 2 | 主观分 |
|  | 提供医学实验室ISO15189认证相关的支持服务，根据支持服务方案的完整性、可行性及相关优质拓展进行评分。综合评价，评分分值：1、0.5、0分。 | 1 | 主观分 |
|  | 环境标志产品、节能产品评审 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

2、价格分（0-35分）

投标价=《第四章 采购内容及需求》附件中，检验项目试剂、耗材及设备租赁总费用占所有检验项目业务总收入的比例Z%作为评标依据，保留小数点后3位。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标价为评标基准价，其得分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标价）×35%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

一、概   述

本次招标采购检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。温州市第七人民医院拟投入本项目的场地图纸详见附件，各潜在投标人也可与采购单位联系踏勘现场，充分了解本项目的现场信息。

二、招标要求

一、投标报价等要求

▲1、本项目的投标报价为温州市第七人民医院未来5年的检验项目试剂、耗材及设备租赁费用总计，要求各投标人报检验项目试剂、耗材及设备租赁总费用占所有检验项目业务总收入的比例Z%，不单独划分某一检验试剂或设备的单价。温州市第七人民医院按合同期内检验项目业务总收入及中标人的投标报价比例支付中标人合同对价。该投标报价比例Z%由检验项目试剂、耗材费用的比例M%及设备租赁费用的比例N%组成，投标报价比例Z%不得高于25%，其中仪器租赁费比例N%≤1%（仪器租赁费预算金额为25万元/年，如年业务总收入*仪器租赁费比例N%＞25万元，则采购人最多支付25万元（1年），超出部分不再支付。租赁费按年结算，不足一年按日计）。检验项目试剂、耗材及设备租赁总费用预算金额4250万元（5年）。

投标报价比例Z%=支付给投标人的总费用/检验项目业务总收入

检验项目试剂、耗材费用的比例M%=投标人检验项目试剂、耗材费用/检验项目业务总收入

设备租赁费用的比例N%=投标人检验设备租赁费用/检验项目业务总收入

投标报价比例Z%=检验项目试剂、耗材费用的比例M%+设备租赁费用的比例N%

其中，设备租赁费用的比例N%≤1%，设备租赁包括设备折旧、保养费、维修费等，设备租赁费用单独核算，不能包含在检验项目试剂、耗材费用中。试剂款按LIS测试数进行结算，每月结算一次；每月试剂款Y=∑（该月项目LIS系统测试数*收费*中标百分比）。至于异常损耗引起试剂及耗品损失，因医院方面引起的，医院需承担一定比例，否则医院不予承担；如果项目实施过程中，试剂耗材实际成本比重上升的，每月试剂款仍按中标比例结算；试剂耗材实际成本比下降的，按下降后的实际成本比结算。

温州市第七人民医院预估未来五年年均检验项目业务总收入为2500多万元。温州市第七人民医院不对业务收入作任何承诺或保证，合同期内与中标单位按实际计算各项费用。投标人自行承担温州市第七人民医院检验项目业务总收入低于预期的风险。

▲2、该投标报价比例Z%包括设备租赁、设备折旧、试剂、质控品、校准品、消耗品、保修费、维修费、配送费和各类服务费等所有费用。

▲3、该标内投标人所有提供的设备租赁期为5年，以合同签订之日起开始计算。如合同期内该项目试剂和耗材采购金额达到预算金额4250万元，则视为该合同履行完毕，该合同即刻终止。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。

▲4、供应商提供给医院所有试剂必须为包装完整、未使用过的试剂。试剂价格包括完成一个测试所需的主试剂和所有辅助的试剂和耗材，并包括各种质控品、校准品、定标液以及完成这个测试所需要的所有耗材。上述的所有的试剂和耗材均折算到主试剂的价格中，每月按照医院给定的测试量计算总成本，并折成相应数量试剂由医院入库。

▲5、附表2《测试项目表》是医院对一年试剂用量的估计值，医院按临床实际需求量采购，对最终用量不作承诺。

▲6、中标商在签定合同前须向采购人提供所有试剂耗品的医疗器械注册证复印件，否则将取消中标资格。

▲7、本次招标外的新开展的检测项目双方另行协商结算，新项目一年累计采购金额不超过双方一年结算总金额的10%。

采购人拟新开展项目如下：抗缪勒氏管激素（AMH）、抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)、游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)、尿α1微量球蛋白测定、血清C肽测定、叶酸测定、血清维生素测定（每种维生素）、性激素结合球蛋白测定、肺炎支原体血清学试验、甲状腺球蛋白测定、各种白介素测定、甲状旁腺激素测定、庚型肝炎IgG抗体测定、抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定、抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定、17羟孕酮测定、血管紧张素Ⅰ测定、血管紧张素Ⅱ测定、血清胰岛素测定、类风湿因子(RF)测定、抗链球菌溶血素O测定(ASO)、尿转铁蛋白测定、尿微量白蛋白测定、肝纤维化四项、鳞癌细胞抗原（SCC）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、角蛋白抗原21-1（CYF21-1）、促甲状腺激素释放激素（TRAb）、反T3、降钙素。此处仅列出已纳入计划的部分，根据采购人发展需要开展其他新项目。

▲8、投标人提供的各项租赁设备必须为未使用过的全新设备。随机提供产品出厂合格证，所有随设备的附件必须齐全，并通过采购人实验室的各项性能验证，符合采购人临床使用要求。若设备为进口设备，需提供商检单、报关单等相关资料。

▲9、所有租赁设备供应商须在合同签订之日起3个月内完成安装调试并通过验收。如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成安装和调试，中标供应商应承担由此给医院造成包括但不限于耗材采购差价等引起的损失。

▲10、按医院需求，提供所有项目质控品与校准品；质控品品牌及品质应符合医院检验科质量管理要求。

▲11、采购人自有留用设备（详见附表1：自有设备清单），投标人须提供可适配的试剂，并通过采购人实验室的各项性能验证，满足临床使用要求。投标人负责采购人自有设备的维保服务，其维保费不计。

▲12、中标方负责设备与医院现有相应系统的对接，承诺对接的接口费包含在总的投标报价里。

附表1：自有留用设备清单

| 保留设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 投入年限 | 场地布置 | 备注 |
| 1 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK 2 Compact60 | 1 | 2017/6/30 | 潘桥 |  |
| 2 | 血气分析仪 | EPOC READER（主机＋显示器） | 1 | 2020-08-31 | 潘桥 |  |
| 3 | 自动细菌分支杆菌培养检测系统 | Bact/ALERT/3D | 1 | 2017-06-30 | 潘桥 | 设备保留，耗材可替换；耗材需三甲医院有在用 |
| 4 | 单道移液器 | 100-1000ul | 4 |  | 潘桥 |  |
| 5 | 单道移液器 | 10-100ul | 1 |  | 潘桥 |  |
| 6 | 药品保存箱 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 医用低温保存箱 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | 医用冷藏箱 |  | 31 |  |  |  |
| 9 | 医用低温冰箱 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 医用冷藏冷冻箱 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 离心机 |  | 11 |  |  |  |
| 12 | 移液枪 |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 生物安全柜 |  | 4 |  |  |  |
| 14 | 净化工作站 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 涡旋振荡器 |  | 2 |  |  |  |
| 16 | 水浴箱 |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 移液器 |  | 2 |  |  |  |
| 18 | 高速冷冻离心机 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室标本传送系统 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 恒温金属浴 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 二氧化碳培养箱 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 恒温金属浴器 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 自动核酸提取仪 |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 微型离心机 |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 微量加样器及移液器架 |  | 3 |  |  |  |
| 26 | 双温医用冷藏冷冻箱 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 磁力架 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 全自动细胞染色机 |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 超纯水设备 |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 隔水式电热恒温培养箱 |  | 1 |  |  |  |
| 说明：1、以上自留设备需供应商服务期内质保、校准均含在本次服务项目内；2、粪便常规改用试纸，不用设备；3、酶标仪可以开展的项目如果其他设备可以覆盖，也可取消；否则新购国产设备；4、成本率测算按检验项目LIS收入算；5、系统接入费用计入 |  |  |  |  |  |  |

附表2：测试项目表

| 序号 | 生化检验项目 | 数量 | 收费金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血游离脂肪酸测定 | 20280 | 648960 |
| 2 | 血同型半胱氨酸测定 | 19926 | 896670 |
| 3 | 血清总铁结合力测定 | 15628 | 125024 |
| 4 | 血清总蛋白测定 | 24269 | 121345 |
| 5 | 血清总胆红素测定 | 24269 | 72807 |
| 6 | 血清总胆固醇测定 | 21623 | 86492 |
| 7 | 血清直接胆红素测定 | 24269 | 72807 |
| 8 | 血清脂肪酶测定 | 20280 | 304200 |
| 9 | 血清载脂蛋白α测定 | 18966 | 284490 |
| 10 | 血清载脂蛋白E测定 | 18966 | 284490 |
| 11 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 18966 | 284490 |
| 12 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 18966 | 284490 |
| 13 | 血清载脂蛋白B测定 | 18966 | 151728 |
| 14 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 18966 | 284490 |
| 15 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 18966 | 151728 |
| 16 | 血清血管紧张转化酶测定 | 18532 | 277980 |
| 17 | 血清唾液酸测定 | 20280 | 162240 |
| 18 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 24269 | 72807 |
| 19 | 血清前白蛋白测定 | 20280 | 162240 |
| 20 | 血清尿酸测定 | 23340 | 93360 |
| 21 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 20280 | 202800 |
| 22 | 血清碱性磷酸酶测定 | 24269 | 72807 |
| 23 | 血清间接胆红素测定 | 24269 | 72807 |
| 24 | 血清肌酸激酶测定 | 20811 | 124866 |
| 25 | 血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定 | 20779 | 249348 |
| 26 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 21623 | 108115 |
| 27 | 血清甘油三酯测定 | 21623 | 108115 |
| 28 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 4768 | 109664 |
| 29 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 21623 | 108115 |
| 30 | 血清胆碱脂酶测定 | 20280 | 121680 |
| 31 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊） | 4997 | 59964 |
| 32 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 24269 | 72807 |
| 33 | 血清白蛋白测定 | 24269 | 121345 |
| 34 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 24269 | 72807 |
| 35 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 20280 | 202800 |
| 36 | 腺苷脱氨酶测定 | 20280 | 202800 |
| 37 | 纤维结合蛋白测定(Fn) | 20280 | 304200 |
| 38 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 18532 | 222384 |
| 39 | 无机磷测定 | 23825 | 119125 |
| 40 | 铁测定 | 15628 | 125024 |
| 41 | 酸性糖蛋白测定 | 20280 | 202800 |
| 42 | 视黄醇结合蛋白测定 | 20280 | 405600 |
| 43 | 乳酸脱氢酶测定 | 20741 | 165928 |
| 44 | 葡萄糖测定 | 23224 | 139344 |
| 45 | 尿素氮测定（急诊） | 4997 | 59964 |
| 46 | 尿素测定 | 23340 | 93360 |
| 47 | 钠测定（急诊） | 6882 | 82584 |
| 48 | 钠测定 | 23825 | 119125 |
| 49 | 氯测定（急诊） | 6882 | 82584 |
| 50 | 氯测定 | 23824 | 119120 |
| 51 | 钾测定（急诊） | 6882 | 82584 |
| 52 | 钾测定 | 23824 | 119120 |
| 53 | 肌酐测定（急诊） | 4997 | 59964 |
| 54 | 肌酐测定 | 23340 | 93360 |
| 55 | 钙测定 | 23824 | 119120 |
| 56 | 淀粉酶测定(急诊) | 320 | 3840 |
| 57 | 胆酸测定 | 20280 | 304200 |
| 58 | 触珠蛋白测定 | 20280 | 202800 |
| 59 | 补体C1q测定 | 19859 | 198590 |
| 60 | β2微球蛋白测定 | 19859 | 397180 |
| 61 | B因子测定 | 20280 | 405600 |
|  |  |  | 11061178 |

| 序号 | 免疫检验项目 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 癌胚抗原测定(CEA) | 9982 | 319424 |
| 2 | 丙型肝炎抗体IgG测定 | 4552 | 68280 |
| 3 | 雌二醇测定 | 14947 | 433463 |
| 4 | 睾酮测定 | 14942 | 343666 |
| 5 | 甲胎蛋白测定 | 9982 | 229586 |
| 6 | 甲状腺功能常规检查 | 16394 | 1885310 |
| 7 | 结核感染T细胞检测 | 208 | 99216 |
| 8 | 抗JO-1抗体测定 | 4962 | 49620 |
| 9 | 抗nRNP抗体测定 | 4962 | 49620 |
| 10 | 抗PM-SCI抗体测定 | 4962 | 148860 |
| 11 | 抗ScL-70抗体测定 | 4962 | 49620 |
| 12 | 抗Sm抗体测定 | 4962 | 49620 |
| 13 | 抗SSA抗体测定 | 9924 | 99240 |
| 14 | 抗SSB抗体测定 | 4962 | 49620 |
| 15 | 抗核糖体抗体测定 | 4962 | 74430 |
| 16 | 抗核小体抗体测定 | 4962 | 148860 |
| 17 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 16396 | 491880 |
| 18 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 16396 | 491880 |
| 19 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 4962 | 124050 |
| 20 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 4962 | 148860 |
| 21 | 抗胰岛素抗体测定 | 3086 | 92580 |
| 22 | 抗胰岛细胞抗体测定 | 3086 | 46290 |
| 23 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 4961 | 49610 |
| 24 | 抗着丝点抗体测定 | 4962 | 49620 |
| 25 | 抗组蛋白抗体测定 | 4962 | 148860 |
| 26 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 996 | 4980 |
| 27 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定 | 3086 | 104924 |
| 28 | 流感病毒抗原测定及分型 | 315 | 18900 |
| 29 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 3775 | 113250 |
| 30 | 尿微量白蛋白测定 | 1 | 10 |
| 31 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 620 | 0 |
| 32 | 糖类抗原CA-125测定 | 3832 | 137952 |
| 33 | 糖类抗原CA15-3测定 | 3832 | 137952 |
| 34 | 糖类抗原CA19-9测定 | 9982 | 359352 |
| 35 | 血清促黄体生成素测定 | 6965 | 201985 |
| 36 | 血清促甲状腺激素测定 | 167 | 3841 |
| 37 | 血清促卵泡刺激素测定 | 6966 | 202014 |
| 38 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 3086 | 104924 |
| 39 | 血清泌乳素测定 | 14957 | 433753 |
| 40 | 血清维生素测定（每种维生素） | 23 | 782 |
| 41 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 169 | 3887 |
| 42 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 167 | 3841 |
| 43 | 叶酸测定 | 23 | 782 |
| 44 | 乙肝DNA测定 | 62 | 4960 |
| 45 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 6 | 90 |
| 46 | 乙肝三系检查 | 4757 | 356775 |
| 47 | 孕酮测定 | 6964 | 201956 |
| 48 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 6151 | 221436 |
| 49 | 血清铁蛋白测定 | 15628 | 312560 |
| 50 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 20280 | 730080 |
| 51 | 25羟维生素D测定 | 15181 | 516154 |
|  |  |  | 9919205 |

| 序号 | 临检项目 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO血型鉴定 | 3315 | 26520 |
| 2 | B型纳尿肽定量测定（BNP） | 927 | 111240 |
| 3 | Rh血型鉴定 | 3315 | 26520 |
| 4 | 超敏C反应蛋白测定 | 1797 | 26955 |
| 5 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 11384 | 170760 |
| 6 | 粪便常规 | 3683 | 11049 |
| 7 | 粪便隐血试验(OB) | 3683 | 11049 |
| 8 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 1023 | 4092 |
| 9 | 红细胞流变特性检测 | 2602 | 18214 |
| 10 | 降钙素原测定 | 3338 | 300420 |
| 11 | 卡式配血加收 | 9942 | 39768 |
| 12 | 尿常规 | 5675 | 102150 |
| 13 | 尿妊娠试验 | 1043 | 5215 |
| 14 | 凝血功能常规检查 | 16388 | 786624 |
| 15 | 其他体液标本隐血试验(OB) | 22 | 66 |
| 16 | 全血粘度测定（低切） | 2602 | 41632 |
| 17 | 全血粘度测定（高切） | 2602 | 41632 |
| 18 | 全血粘度测定（中切） | 2602 | 41632 |
| 19 | 糖化血红蛋白测定 | 7548 | 203796 |
| 20 | 胃液检查 | 22 | 66 |
| 21 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 30592 | 458880 |
| 22 | 血常规（五分类） | 30593 | 458895 |
| 23 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 16111 | 805550 |
| 24 | 血浆粘度测定 | 2602 | 41632 |
| 25 | 血气分析 | 335 | 6030 |
| 26 | 血清肌红蛋白测定 | 879 | 17580 |
| 27 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 1052 | 85212 |
| 28 | B型纳尿肽定量测定（BNP）（急诊） | 38 | 8056 |
|  |  |  | 3851235 |

| 序号 | 微生物检验 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规药敏定量试验(MIC) | 55 | 2750 |
| 2 | 结核菌涂片检查 | 86 | 688 |
| 3 | 沙门菌和志贺菌培养及鉴定 | 25 | 1500 |
| 4 | 血培养及鉴定 | 2558 | 255800 |
| 5 | 一般细菌培养及鉴定 | 309 | 13905 |
| 6 | 一般细菌涂片检查 | 144 | 720 |
| 7 | 真菌培养及鉴定 | 230 | 13800 |
| 8 | 真菌涂片检查 | 151 | 755 |
|  |  |  | 289918 |

- 设备需求参数及其他要求

1、需求设备清单

| 检验科仪器租赁清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潘桥院区门急诊（租赁） |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 制造商 | 型号 |
| 1 | 全自动血沉仪 | 1 |  |  |
| 2 | 全自动尿液分析系统 | 1 |  |  |
| 3 | 化学发光（门诊，急诊） | 1 |  |  |
| 4 | 血流变分析仪 | 1 |  |  |
| 5 | 全自动生化分析仪 | 1 |  |  |
| 6 | 封膜机 | 1 |  |  |
| 7 | 全自动开盖机 | 按需 |  |  |
| 8 | 全自动血液分析流水线（全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机等通过轨道连接组成） | 1 |  |  |
| 9 | 全自动凝血分析仪 | 1 |  |  |
| 西山院区门急诊（租赁） |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 设备名称 | 型号 |
| 1 | 全自动尿液分析系统 | 1 |  |  |
| 2 | 化学发光（门诊，急诊） | 1 |  |  |
| 3 | 大型低速离心机 | 1 |  |  |
| 4 | 生物安全柜 | 1 |  |  |
| 5 | 封膜机 | 1 |  |  |
| 6 | 全自动开盖机 | 1 |  |  |
| 7 | 全自动血液分析仪 | 1 |  |  |
| 8 | 全自动生化分析仪 | 1 |  |  |
| 9 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 |  |  |
| 潘桥院区中心实验室（租赁） |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 设备名称 | 型号 |
| 1 | 全自动生化免疫流水线 | 1 |  |  |
| 2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 2 |  |  |
| 3 | 封膜机 | 1 |  |  |
| 4 | 全自动酶免仪 | 1 |  |  |

租赁设备技术要求

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1. | 生化免疫流水线（潘桥院区） |
| 1.1▲ | 全自动生化免疫流水线系统须包括进出样模块、离心模块、去盖模块、分析仪连接端口、轨道传输系统以及数据信息管理系统。所有功能模块均由轨道连接实现全程自动化，并由数据信息管理系统进行统一管理和操作。（需提供产品注册证和备案证）。 |
| 1.2 | 当轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的生化分析仪，免疫分析仪可使用样本架批量进样保持独立工作 |
| 1.2.1★ | 流水线系统须采用电力驱动，无需额外的气泵装置，为科室节省空间、降低噪音和能耗。 |
| 1.2.2 | 生化、免疫不单独采样，无需人工手动分配进样 |
| 1.2.3★ | 全自动生化免疫流水线系统所有模块均采用同一品牌，满足医院统一服务的需求 |
| 1.2.4▲ | 要求提供流水线线体及流水线上配套设备的唯一明确的授权书（进口产品），并提供制造商（国内产品）或制造商国内总代理（进口产品）盖章的技术白皮书。 |
| 1.3 | 前处理单元要求 |
| 1.3.1 | 进样单元最大处理能力：≥600样本/小时。 |
| 1.3.2 | 样本容量：≥400样本，支持连续、批量进样。 |
| 1.3.3 | 进样单元具备独立的急诊通道和错误区域，支持离心标本和非离心标本同时进样。 |
| 1.3.4 | 离心处理能力：≥400样本/小时，具有模块扩展能力。 |
| 1.3.5 | 具有自动平衡功能的离心能力。 |
| 1.3.6 | 去盖处理能力：≥400个样本/小时。 |
| 1.3.7 | 具备独立的样本收纳单元，处理能力：≥800样本/小时。 |
| 1.3.8 | 同时收纳样本的能力：≥600样本。 |
| 1.3.9 | 在线连接的各个分析单元之前须具备单独的标本缓冲区域，样本容量≥120管，避免造成通道的堵塞。 |
| 1.3.10 | 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档，并且能够派遣专业IT工程师与LIS工程师进行IT功能协同对接服务。 |
| 1.3.11 | 对于门急诊样本、住院样本、重测样本，可以根据样本量变化和TAT需求，灵活设置不同的检测优先级，支持样本TAT超时自动加急处理功能。 |
| 1.3.12 | 流水线软件系统提供能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核的功能，并建立危急值管理功能。 |
| 1.3.13 | 软件系统提供大屏实时显示功能，包括吸样异常样本的报警、TAT超时报警、危急值报警等、所有异常样本（凝块、条码异常、量少）的定位信息（定位信息包括样本所在功能部件、架位信息）。 |
| 1.4 | 线上全自动生化分析模块 |
| 1.4.1 ▲ | 线上生化检测总速度需≥2000测试/小时，预留设备扩展能力，满足实验室未来发展。单机生化比色速度≥2000测试/小时，电解质检测速度≥600测试/小时。（投标时须提供测试速度产品彩页或者技术白皮书等证明材料佐证材料，标明所在投标文件页码） |
| 1.4.2 | 反应时间：最大可调节时间≥10分钟，反应时间3-10分钟可调（提供证明文件） |
| 1.4.3 | 分析方法：终点法，两点法，速率法等多种方法。 |
| 1.4.4. ★ | 电极更换：钾钠氯电极可分别单独更换。（提供产品彩页或者技术白皮书等证明材料）。 |
| 1.4.5 | 光栅：凹面蚀刻光栅；（提供产品彩页或者技术白皮书等证明材料）。 |
| 1.4.6 | 波长范围：340-800nm，分析波长≥12个，单双波长测试 |
| 1.4.7 | 吸光度线性范围：0-3.0Abs。（提供产品彩页或者技术白皮书等证明材料）。 |
| 1.4.8★ | 搅拌方式：非接触式搅拌（如超声波搅拌），避免交叉污染；（提供产品彩页或者技术白皮书等证明材料） |
| 1.4.9 | 具备急诊测定功能：有独立的急诊轨道进样。 |
| 1.4.10 | 同时分析项目：分析项目≥54项（不含ISE）。 |
| 1.4.11 | 试剂瓶位数：双试剂同时放置≥65个； |
| 1.4.12 | 样本容器：多种规格的原试管（真空采血管）可混合使用； |
| 1.4.13 | 进样方式：样本架轨道式进样，可连续、随机进样，同时进样数≥300管； |
| 1.4.14 | 最小总反应体积≤100ul/测试。 |
| 1.4.15 | 最小样品量≤1.5ul，0.1ul步进。 |
| 1.4.16 | 最小试剂量≤20ul，1ul步进。 |
| 1.4.17★ | 恒温系统：循环式恒温水浴（非干式），控温精度37℃±0.1℃；无额外耗材。（提供产品彩页或者技术白皮书等证明材料） |
| 1.4.18 | 线性/非线性多点定标，具备二维试剂条码，可单点平移定标。 |
| 1.4.19 | 仪器操作系统：图形化全中文操作平台，可用鼠标，键盘或触摸屏等方式进行操作； |
| 1.5 | 线上全自动免疫分析模块 |
| 1.5.1▲ | 综合检测速度≥800测试/小时，单模块检测速度≥400测试/小时。具备拓展功能，预留设备扩展能力，满足实验室未来发展。（提供制造商（国内产品）或制造商国内总代理（进口产品）盖章的技术白皮书证明。） |
| 1.5.2★ | 检测方法：电化学发光法或直接化学发光（提供产品彩页或者技术白皮书等证明材料）； |
| 1.5.3 | 线上免疫分析设备具备可扩展性，无需增加新的支轨情况下，至少可扩展≥3个模块。 |
| 1.5.4 | 免疫模块带有冷藏试剂位（试剂仓温度维持符合在机试剂存放要求），单模块试剂位≥35个，同时可不停机加载试剂。 |
| 1.5.5 | 样品间携带污染率≤0.1 ppm（需提供厂家支持性材料，并标明页码）。 |
| 1.5.6 | 无需一次性Tip头吸取样本（提供产品彩页或者技术白皮书等证明材料）。 |
| 1.5.7★ | 首个出结果时间：最快≤12分钟。（提供产品彩页或者技术白皮书等证明材料）。 |
| 1.5.8 | 检测项目：具有甲状腺、性激素、肿瘤标记物等检测。（需为原装试剂，即与仪器同品牌） |
| 1.5.9 | 乙肝五项及HIV试剂效期≥12个月，便于长效期管理，提供证明材料，如说明书。乙肝五项及HIV通过国家认证标准。 |
| 1.5.10 | 乙肝五项及HIV试剂校准质控要求：采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证。 |
| 1.6 | 试剂要求 |
| 1.6.1★ | 免疫项目同免疫分析仪试剂原厂原装率满足100%，生化项目参加国考的均要求原装试剂。 |
| 1.7.2 ★ | 常规甲功项目（FT3、T3、FT4、T4、TSH），参加2023年国家卫生部室间质评，EQA评价家数均≥400家，具备独立分组，提供国家临检中心相关内容截图证明文件； |
| 1.6.3★ | 常规肿标项目（CEA、AFP、CA125、CA153、CA199、PSA、FPSA），参加2023年国家卫生部室间质评，EQA评价家数均≥400家，具备独立分组，提供国家临检中心相关内容截图证明文件； |
| 1.6.4★ | 肿瘤标志物检测项目竞投机型同品牌原装试剂，必须涵盖（即要求上线的原装试剂）：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（TPSA）、游离前列腺特异性抗原（FPSA）、糖类抗原CA15-3、糖类抗原CA19-9、糖类抗原CA12-5、鳞状细胞癌相关抗原（SCCA）、细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1） |
| 1.6.5 ★ | 甲状腺功能类检测项目竞投机型同品牌原装试剂，必须涵盖（即要求上线的原装试剂）：总三碘甲状腺原氨酸（T3）、总甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、甲状腺球蛋白抗体（TGAb）、甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、甲状腺球蛋白（TG）。 |
| 1.6.6 ★ | 性激素类检测项目竞投机型同品牌原装试剂，必须涵盖（即要求上线的原装试剂）：促卵泡刺激素（FSH）、促黄体生成素（LH）、垂体泌乳素（PRL）、孕酮（P）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、抗缪勒管激素（AMH）。 |
| 1.6.7★ | 糖代谢类检测项目竞投机型同品牌原装试剂，必须涵盖（即要求上线的原装试剂）：胰岛素（INS）、C肽 |
| 1.6.8★ | 其他项目竞投机型同品牌原装试剂，必须涵盖（即要求上线的原装试剂）：叶酸、维生素B12、25羟维生素D |
| 1.6.9 ★ | 肝功能检测项目必须涵盖（即要求上线的配套试剂）：总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶。 |
| 1.6.10 ★ | 肾功能检测项目必须涵盖（即要求上线的配套试剂）：尿素、尿酸、肌酐（酶法）。 |
| 1.6.11★ | 血脂代谢类检测项目必须涵盖（即要求上线的配套试剂）：载脂蛋白AI、载脂蛋白B、载脂蛋白α、甘油三酯、胆固醇 |
| 1.6.12★ | 电解质类检测项目必须涵盖（即要求上线的配套试剂）：钾、钠、氯、磷、钙、镁、铁。 |
| 1.6.13 | 心肌酶类检测项目必须涵盖（即要求上线的配套试剂）：乳酸脱氢酶、肌酸激酶、肌酸激酶－MB。 |
| 1.6.14 | 特定蛋白类检测必须涵盖（即要求上线的配套试剂）：免疫球蛋白IgA定量、免疫球蛋白IgG定量、免疫球蛋白IgM定量、补体C3、补体C4、C-反应蛋白、前白蛋白、转铁蛋白。 |
| 1.6.15 | 尿蛋白类检测项目必须涵盖（即要求上线的配套试剂）：β2微球蛋白。 |
| 1.6.16 | 无室间质评检测项目，投标人须协助完成每年两次的实验室室间比对工作。 |
| 2 | 全自动免疫印迹分析仪（潘桥院区，数量2） |
| 2.1★ | 检测原理：免疫印迹法。 |
| 2.2 | 测试项目组合≥10种。 |
| 2.3 | 检测项目过敏原、抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等多项检测。 |
| 2.4 | 仪器能全自动完成印迹法的加样、孵育、洗涤、加液、膜条干燥、结果扫描分析、结果输出保存操作。 |
| 2. 5★ | 样本位：≥50人份，支持原始管上机。 |
| 2.6 | 测试数：≥60 测试/盘。 |
| 2.7 | 同盘检测项目数：过敏原≥2个项目，自身抗体≥3个项目。 |
| 2.8 | 膜条类型：一次性单个膜条固定卡槽，随取随用。 |
| 2.9 | 加样系统精确性好，CV≤5% 。 |
| 2.10. | 加样系统具备液面探测和堵针检测功能。 |
| 2.11 | 试剂分配体积：≤1000ul 。 |
| 2.12 | 检测结果重复性：CV≤5% 。 |
| 2.13 | 清洗废液残余量≤5% 。 |
| 2.14 | 进样模块：具备自动进样功能，仪器自动识别样本条码。 |
| 2.15 | 干燥模块：仪器具备自动干燥膜条功能，减少自然风干时间和吸水纸带来的误差。 |
| 2.16 | 扫描分析模块：CCD拍照，自动判读。 |
| 2.17 | 仪器反应区具备温度控制功能。 |
| 2.18 | 报告系统：结果永久保存，报告包含膜条图像，图文并附。 |
| 2.19 | 通讯功能：可与LIS系统双向通讯。 |
| 2.20 | 无需使用一次性的孵育盘。 |
| 2.21 | 设备对仪器状态、测试状态、试剂可进行实时监测。 |
| 2.22 | 实时故障报警，反馈日志记录。 |
| 2.23 | 免疫印迹试剂及配套免疫印迹仪器为同一公司品牌 |
| 2.24 | 免疫印迹仪:试剂分配体积0.01-1mL，单步增量50 uL |
| 2.25 | ANA抗体谱CRDC室间质评2023年第二期定性免疫印迹法结果有独立分组，且回报家数>40家 |
| 3 | 全自动血液分析流水线（潘桥门诊流水线） |
| 3.1★ | 血液流水线由全自动五分类血液分析仪、全自动特定蛋白分析仪、全自动推染片机等功能模块通过样本传输轨道连接组成 |
| 3.2★ | 血液分析流水线上，血液五分类检测单台速度≥100样本/小时，支持3台以上扩展；CRP单模块检测速度：≥100样本/小时、SAA单模块检测速度：≥100样本/小时，自动推片染色速度≥60样本/小时。 |
| 3.3 | 血液分析流水线具备扩展功能，能根据实验室工作变化，线上增加现有检测功能模块仪器，或增加其他检测项目的功能模块仪器。 |
| 3.4 | 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。 |
| 3.5 | 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 |
| 3.6 | 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 |
| 3.7 | 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 |
| 3.8 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，红细胞：（0-8.6）´ 1012/L，血小板：（0-5000）´ 109/L。 |
| 3.9 | 特定蛋白分析仪及血常规分析模块为同一品牌。 |
| 3.10 | 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 |
| 3.11 | 推片染色机 |
| 3.11.1 | 工作速度：≥60张玻片/小时。 |
| 3.11.2 | 用血量：全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤40μl。 |
| 3.11.3 | 推片规则：≥10项，用户可自定义推片规则。 |
| 3.11.4 | 推片刀：无需更换，终身免维护。 |
| 3.11.5 | 玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码。 |
| 3.12 | 全自动血细胞形态分类识别系统（阅片仪） |
| 3.12.1 | 适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算； |
| 3.12.2 | 全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化；并与血液分析流水线通过轨道无缝连接； |
| 3.12.3 | 检测速度：单机外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥40张/小时； |
| 3.12.4 | 一次最多可通过进样器装载≥30个玻片； |
| 3.12.5 | 支撑单片进样模式，以支持插队分析样本； |
| 3.12.6 | 支持全自动细胞形态学分析仪结果和流水线上血液分析仪结果同屏同界面显示的功能，并可自动修正血常规结果； |
| 3.12.7 | 细胞分类添加功能：可以添加自定义白细胞、非白细胞分类、红细胞定性项目； |
| 3.12.8 | 血涂片数字扫描功能：提供血涂片数字扫描并保存的功能, 可以支持教学工作； |
| 3.12.9 | 条码阅读功能：系统可以接受二维码和条形码； |
| 3.12.10 | 提供形态学培训及考核软件。 |
| 3.12.11 | 使用期内可实现AI智能阅片，免费更新数据库。 |
| 3.12.12 | 要求连接血液分析、推染片机、阅片仪组成流水线 |
| 4 | 全自动血液分析仪（西山院区） |
| 4.1★ | 为保证后期操作、维保的便利，便于检验质量比对，要求与第3条全自动血液分析仪同品牌、同型号 |
| 4.2 | 可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。 |
| 5 | 全自动尿液分析系统（潘桥、西山各1） |
| 5.1 | 检测原理和技术：尿液干化学检测采用光电比色原理，尿液有形成分分析采用显微镜成像技术 |
| 5.2 | 检测系统：干化学分析仪且有独立的比重浊度检测功能、有形成分分析仪且有独立的细菌检测功能 |
| 5.3 | 干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值（ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）；理学：颜色（RGB 三原色法）、浊度（散射法）、比重（折射法） |
| 5.4 | 有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥25项，其中红细胞位相相关参数≥11项，并能提供2个散点图和3个直方图 |
| 5.5 | 测试速度：单模块干化学检测≥240T/H；单模块有形成分检测≥120T/H |
| 5.6 | 样本位：一次装载待检标本量≥100个 |
| 5.7 | 样本处理：原尿上机，无需离心或沉降，无需染色 |
| 5.8 | 样本量：样本需求量≤ 2 mL；样本吸入量≤ 1.5mL |
| 5.9 | 急诊测试：干化学检测和有形成分检测模块均独立支持单个急诊样本检测 |
| 5.10. | 试纸装载量：试纸条容量≥200条 |
| 5.11 | 条码扫描：内置360°旋转条码扫描 |
| 5.12 | 调焦技术：具备自动聚焦功能，无需执行调焦操作也无需调焦液 |
| 5.13 | 样本管：系统支持使用配套薄膜密闭样本管，无需开盖 |
| 5.14 | 相机参数：彩色，≥500 万像素，图片分辨率≥2400*2000 |
| 5.15 | 携带污染率：具有双向冲洗功能，有形成分携带污染率≤0.01%（细胞浓度 50000/uL）； 干化学：检测除比重和 pH 外各测试项目最高浓度结果的阳性标本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性 |
| 5.16 | 重复性：有形成分重复性≤5%（细胞浓度1000/μL）； 干化学重复性：反射率CV≤1.0% |
| 5.17 | 稳定性：有形成分开机 8 小时内，细胞计数结果CV≤ 7%； 干化学反射率测试结果CV≤1.0% |
| 5.18 | 干化学杂散光：杂散光相对强度≤ 1% |
| 5.19 | 有形成分检出限：红细胞、白细胞样本能检出浓度水平≤ 5个/μL |
| 5.20 | 有形成分检测线性：红细胞：0~50000个/μL |
| 5.21 | 有形成分假阴性率：检测结果的假阴性率≤3% |
| 5.22 | 有形成分识别率：红细胞 ≥90%；白细胞 ≥89%；管型 ≥90% |
| 5.23 | 能出具整体化统一报告，包含尿液干化学分析结果、尿液有形成分分析结果和尿液有形成分实景图像 |
| 5.24★ | 为保证后期操作、维保的便利，便于检验质量比对，要求西山院区、潘桥院区投入的该类设备为同品牌、同型号。 |
| 6 | 血流变分析仪（潘桥） |
| 6.1 | 测试原理：锥板法； |
| 6.2 | 检测项目及功能：全血表观粘度、血浆粘度、血沉、压积、红细胞变形指数及换算指标；检测结果能真实反映红细胞的聚集性和变形性； |
| 6.3 | 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式； |
| 6.4 | 锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术，实现全血快速、全量程、逐点测量。 |
| 6.5 | 测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差≤±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差≤±2%； |
| 6.6 | 变异系数：牛顿流体粘度的变异系数CV≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数CV≤2%； |
| 6.7 | 测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤0.5秒/标本； |
| 6.8 | 测试速度：≥50标本/小时； |
| 6.9 | 切变率范围：（1～200）s-1，切应力1-12000mPa内连续变化； |
| 6.10 | 加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求；血浆加样量≤200ul |
| 7 | 全自动凝血分析仪（潘桥） |
| 7.1 | 检测常规凝血功能项目，包含PT、TT、APTT、FIB(Fbg）、D-二聚体、FDP等 |
| 7.2 | 单机检测速度：PT≥360测试/小时；（提供证明文件） |
| 7.3 | 凝固法。 |
| 7.4 | 检测通道：≥20个，且每个通道可同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。（提供相关证明材料） |
| 7.5 | 样本位≥50个。 |
| 7.6 | 加样针（包含样本针和试剂针）≥3根。 |
| 7.7 | 样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。 |
| 7.8 | 对每个样本进行HIL质量核查；质量核查不消耗反应杯；凝块检测。 |
| 7.9 | 试剂位置：≥60个试剂位。 |
| 7.10 | 实时在线更换试剂，不暂停测试不降速。 |
| 7.11 | 冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2-8℃冷藏。 |
| 7.12 | 反应杯：≥1000个反应杯容量。 |
| 7.13 | 原装配套PT、TT、APTT、FIB（Fbg）、D-二聚体检测试剂（提供相关证明） |
| 7.14 | 六项全液体试剂，提供配套校准品、质控品。 |
| 7.15 | 全项试剂具有良好的在机稳定性，开封后试剂在机稳定性≥14天（投标文件中提供相关证明材料）。 |
| 7.16 | 参加2024年国家卫生部室间质评，具备独立分组，并提供国家临检中心相关内容截图证明文件。 |
| 8 | 全自动生化分析仪（潘桥、西山） |
| 8.1 | 检测速度≥400测试/小时 |
| 8.2 | 分析方法：具有终点法、两点法、速率法 |
| 8.3 | 样本杯类型：微量样本杯，原始采血管，塑料试管 |
| 8.4 | 试剂位: ≥90个， 具备24小时2-8℃冷藏功能 |
| 8.5 | 样本位：≥100个，圆盘式进样，智能灵活 |
| 8.6 | 最小反应体积≤150ul |
| 8.7 | 光学系统：光栅后分光，波长范围：340-800nm，分析波长≥12个 |
| 8.8 | 吸光度线性范围：0-3.0Abs |
| 8.9 | 温控方式：控温精度要求达到37°C±0.1°C，控温均匀，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养 |
| 8.10 | 比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换 |
| 8.11 | 参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能 |
| 8.12 | 支持定时休眠与唤醒功能 |
| 8.13 | 质控功能：可做三个水平的质控，自动描绘多种质控图；质控测试可选择在样本测试前、中、后，设置灵活 |
| 8.14 | 制造商认证要求：同时须提供制造商的ISO9001认证、ISO13485认证 |
| 8.15 | 系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥60项，校准品≥32项，并提供项目注册证明 |
| 8.16▲ | 试剂系统：试剂系统完全开放，且具备与仪器同品牌的原装配套试剂、校准品和质控品，具有溯源性 |
| 8.17▲ | 如检测项目与流水线上相同，其试剂要求与流水线上保持一致 |
| 9 | 化学发光（门诊，急诊） |
| 9.1 | 检测速度≥180测试/小时 |
| 9.2 | 检测原理：化学发光或电化学发光 |
| 9.3 | 全自动随机任选分立式，急诊优先检测 |
| 9.4 | 24小时待机，每次检测后可延续24h效应检测时效 |
| 9.5 | 关机7天，无需管路排空和再灌注 |
| 9.6 | 首个结果报告≤17分钟 |
| 9.7 | 样本位≥50个，支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管 |
| 9.8 | 试剂位≥15个，4- 8℃不间断冷藏 |
| 9.9 | 内置样本和试剂条码扫描仪 |
| 9.10 | 投标方所提供设备与流水线上的免疫分析设备为同一品牌 |
| 9.11▲ | 如检测项目与流水线上相同，其试剂要求与流水线上保持一致 |
| 9.12★ | 为保证后期操作、维保的便利，便于检验质量比对，要求西山院区、潘桥院区投入的该类设备为同品牌 |
| 10 | 封膜机 |
| 10.1 | 全过程以智能触摸屏形式进行 |
| 10.2 | 工作原理：采用特制多层复合膜与塑料PET材质真空采血管热合封闭 |
| 10.3 | 封口速度：50支封口时间≤5秒钟；每分钟封口标本≥300支 |
| 10.4 | 适用于规格13×100mm、13×75mm的真空采血管在同一台设备上使用 |
| 10.5 | 封口后原始试管架可直接送入冷藏柜保存，无需二次转移试管 |
| 10.6 | 试管架可循环使用，租赁期内免费更换 |
| 10.7 | 送膜、收膜方式：设备自动递送薄膜、自动收回废膜 |
| 10.8 | 提供专用的试管架数量≥5个 |
| 10.9 | 试管架自动进仓，50支试管同时封口且自动切割成50支独立单元；封口后试管架自动出仓 |
| 11 | 全自动开盖机 |
| 11.1 | 工作原理：电机驱动。 |
| 11.2 | 开盖速度：每小时≥4000支 |
| 11.3 | 运行方式：一键式启动，可单一或同时开启外径13×75mm、13×100mm、16 ×100mm规格真空采血管（可按客户实际使用真空管尺寸定制开盖机）；安全可靠， |
| 11.4 | 安全防护：自带气溶胶过滤装置及紫外线消毒装置，可单独放置在实验室或安装在生物安全柜内使用，能有效避免在开启真空采血管盖子过程中产生的气溶胶污染，保护实验室安全；开启的管盖直接送入废弃盒，方便处理。 |
| 12 | 糖化血红蛋白分析仪（门诊） |
| 12.1 | 用途：用于检测糖化血红蛋白项目 |
| 12.2 | 进样方式：具备连续进样方式和可随时插入的急诊进样方式 |
| 12.3 | 进样模式：全自动进样、手动进样、预稀释全血 |
| 12.4 | 处理速度：≤1.0min/样本 |
| 12.5 | 测量项目需包含：HbA1c(s-A1c) 、HbF、HbA1 |
| 13 | 全自动酶免仪 |
| 13.1 | 仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成ELISA实验的加样、孵育、洗板、读数等试验全过程； |
| 13.2 | 加样平台：≥2个加样通道，加样通道可独立编程，可进行单次或连续分液；使用一次性加样针；标本位≥128个(同时容纳的标本数，非连续装载累计的标本数量)，试剂位≥28个；配有独立的稀释板位。 |
| 13.3 | 仪器前仓可以整体向上升起（非半开式翻转），方便样本、试剂及微板摆放。 |
| 13.4 | 可同时装载并使用300μl和1000μl一次性吸头； |
| 13.5 | 试剂应用范围：完全开放试剂系统 |
| 13.6 | 微板转运方式：机械手转板，具有抓板检测功能。 |
| 13.7 | 加样针：使用一次性无色透明吸头，加样通道装脱针具有实时监测报警功能，可监测装针、脱针状态；一次性可上机≥384个吸头。 |
| 13.8 | 加样准确度：100ul≤ ±2% 1000ul ≤±0.8% |
| 13.9 | 加样精密度：100ul CV≤1%，1000ul CV≤0.4% |
| 13.10 | 加样通道性能：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染，加样通道具有防滴漏控制功能 |
| 13.11 | 液体水平监测：压力探测原理，具备液面监测、凝块监测和空管监测功能 |
| 13.12 | 振荡孵育模块：≥6个孵育模块，每个孵育模块单独控温，独立振荡功能，温度控制范围：室温~50℃； |
| 13.13 | 洗板机：16通道32针式洗板机≥1台，洗板位≥2个，洗液通道：≥3个，清洗残留液量＜1ul/孔。 |
| 13.14 | 酶标仪：内置1台8通道酶标仪，使用冷光源（非卤素灯），标准波长配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm |
| 13.15 | 报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 |
| 14 | 全自动血沉仪 |
| 14.1 | 测试原理：红外发射接收对管 |
| 14.2 | 测试项目：用于红细胞压积（HCT）和红细胞沉降率（ESR）的测定。 |
| 14.3 | 测试通道数≥16个。 |
| 14.4 | 检测速度≤20分钟/盘 |
| 14.5 | 有第三方配套质控。 |
| 14.6 | 每个通道须独立并即插即用。 |
| 14.7 | 标本管可直接EDTA血管，减少抽血量。 |
| 15 | 大型低速离心机：根据科室实际需求提供 |
| 16 | 生物安全柜：根据科室实际需求提供 |

2、拟开展检验项目清单

| 序号 | 生化检验项目 | 免疫检验项目 | 临检项目 | 微生物检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血游离脂肪酸测定 | 癌胚抗原测定(CEA) | ABO血型鉴定 | 常规药敏定量试验(MIC) |
| 2 | 血同型半胱氨酸测定 | 丙型肝炎抗体IgG测定 | B型纳尿肽定量测定（BNP） | 结核菌涂片检查 |
| 3 | 血清总铁结合力测定 | 雌二醇测定 | Rh血型鉴定 | 沙门菌和志贺菌培养及鉴定 |
| 4 | 血清总蛋白测定 | 睾酮测定 | 超敏C反应蛋白测定 | 血培养及鉴定 |
| 5 | 血清总胆红素测定 | 甲胎蛋白测定 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 一般细菌培养及鉴定 |
| 6 | 血清总胆固醇测定 | 甲状腺功能常规检查 | 粪便常规 | 一般细菌涂片检查 |
| 7 | 血清直接胆红素测定 | 结核感染T细胞检测 | 粪便隐血试验(OB) | 真菌培养及鉴定 |
| 8 | 血清脂肪酶测定 | 抗JO-1抗体测定 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 真菌涂片检查 |
| 9 | 血清载脂蛋白α测定 | 抗nRNP抗体测定 | 红细胞流变特性检测 |  |
| 10 | 血清载脂蛋白E测定 | 抗PM-SCI抗体测定 | 降钙素原测定 |  |
| 11 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 抗ScL-70抗体测定 | 卡式配血加收 |  |
| 12 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 抗Sm抗体测定 | 尿常规 |  |
| 13 | 血清载脂蛋白B测定 | 抗SSA抗体测定 | 尿妊娠试验 |  |
| 14 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 抗SSB抗体测定 | 凝血功能常规检查 |  |
| 15 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 抗核糖体抗体测定 | 其他体液标本隐血试验(OB) |  |
| 16 | 血清血管紧张转化酶测定 | 抗核小体抗体测定 | 全血粘度测定（低切） |  |
| 17 | 血清唾液酸测定 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 全血粘度测定（高切） |  |
| 18 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 全血粘度测定（中切） |  |
| 19 | 血清前白蛋白测定 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 糖化血红蛋白测定 |  |
| 20 | 血清尿酸测定 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 胃液检查 |  |
| 21 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 抗胰岛素抗体测定 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 |  |
| 22 | 血清碱性磷酸酶测定 | 抗胰岛细胞抗体测定 | 血常规（五分类） |  |
| 23 | 血清间接胆红素测定 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) |  |
| 24 | 血清肌酸激酶测定 | 抗着丝点抗体测定 | 血浆粘度测定 |  |
| 25 | 血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定 | 抗组蛋白抗体测定 | 血气分析 |  |
| 26 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 血清肌红蛋白测定 |  |
| 27 | 血清甘油三酯测定 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 |  |
| 28 | 血清淀粉样蛋白测定（SAA） | 流感病毒抗原测定及分型 | B型纳尿肽定量测定（BNP）（急诊） |  |
| 29 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 |  |  |
| 30 | 血清胆碱脂酶测定 | 尿微量白蛋白测定 |  |  |
| 31 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定（急诊） | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) |  |  |
| 32 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 糖类抗原CA-125测定 |  |  |
| 33 | 血清白蛋白测定 | 糖类抗原CA15-3测定 |  |  |
| 34 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 糖类抗原CA19-9测定 |  |  |
| 35 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 血清促黄体生成素测定 |  |  |
| 36 | 腺苷脱氨酶测定 | 血清促甲状腺激素测定 |  |  |
| 37 | 纤维结合蛋白测定(Fn) | 血清促卵泡刺激素测定 |  |  |
| 38 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 |  |  |
| 39 | 无机磷测定 | 血清泌乳素测定 |  |  |
| 40 | 铁测定 | 血清维生素测定（每种维生素） |  |  |
| 41 | 酸性糖蛋白测定 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 |  |  |
| 42 | 视黄醇结合蛋白测定 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 |  |  |
| 43 | 乳酸脱氢酶测定 | 叶酸测定 |  |  |
| 44 | 葡萄糖测定 | 乙肝DNA测定 |  |  |
| 45 | 尿素氮测定（急诊） | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) |  |  |
| 46 | 尿素测定 | 乙肝三系检查 |  |  |
| 47 | 钠测定（急诊） | 孕酮测定 |  |  |
| 48 | 钠测定 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) |  |  |
| 49 | 氯测定（急诊） | 血清铁蛋白测定 |  |  |
| 50 | 氯测定 | 血清Ⅳ型胶原测定 |  |  |
| 51 | 钾测定（急诊） | 25羟维生素D测定 |  |  |
| 52 | 钾测定 |  |  |  |
| 53 | 肌酐测定（急诊） |  |  |  |
| 54 | 肌酐测定 |  |  |  |
| 55 | 钙测定 |  |  |  |
| 56 | 淀粉酶测定(急诊) |  |  |  |
| 57 | 胆酸测定 |  |  |  |
| 58 | 触珠蛋白测定 |  |  |  |
| 59 | 补体C1q测定 |  |  |  |
| 60 | β2微球蛋白测定 |  |  |  |
| 61 | B因子测定 |  |  |  |

二、其他补充要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务：本地区设有专门的售后服务工程师，响应时间2小时以内；每月提供一次所有投标设备保养。 |  |
| ▲2 | 要求所有设备为全新设备，到场安装时间距生产时间不大于6个月 |  |
| 3 | 新旧设备过渡期间医院本次招标项目的检测由中标人负责 |  |
| ★4 | 免疫原装试剂比例要求100%；（须提供生化免疫流水线试剂清单并标明是否为原装，试剂清单格式见“生化免疫流水线试剂统计表”，列明页码） |  |
| ★5 | 除原装试剂要求外，其他试剂必须为配套试剂，如该试剂无法通过项目性能验证或使用期间由于试剂质量问题不稳定引起质量风险，则此项目由医院重新遴选，差价由此项目中标人补齐。 |  |
| ▲6 | 生化免疫流水线为主要产品的，生化免疫流水线必须要具有本次投标的厂家授权（进口产品），提供所有设备的彩页（加盖生产厂家或全国总代印章）。其余产品在中标商和医院签定合同前须拿到授权书，否则给予废标处理。 |  |
| 7 | 装机后提供所有测试项目的现场比对与性能评价服务（包括但不限于线性范围、交叉污染、精密度、干扰试验指标、参考范围验证等），该过程所需一切耗材、试剂、人力均由卖方承担。提供每年一次的分析模块性能校定和设备检测，并出具正规的校定报告和检测报告。所有相关费用均包含在投标总价中。 |  |
| 8 | 对于需要进行冷链管理的试剂和耗品，提供物流配送方案（包含西山、潘桥、龙湾三个院区；其中西山院区至潘桥院区至少3次，##院区至潘桥院区至少1次），要求具备冷链运送条件，并且可以对途中运送温度进行溯源管理。一年3次以上无法进行运送溯源，院方有权终止部分或全部合同，并追究相关损失。 |  |
| 9 | 对院方的以后的各种实验室认证提供技术支持。所有相关费用均包含在投标总价中。 |  |
| ★10 | 在合同期间，本次招标采购的检验项目配套试剂、耗材如遇有上级部门集中招标采购规定的，按上级部门规定执行。 |  |
| 11 | 合同期内提供至少1名工程师，提供流水线系统及线下检测的设备日常维护。所有费用含在本次投标价格中。 |  |
| 12 | 线上项目各试剂每年内（自然年内）供货不得超出四个生产批号。按先后顺序，超出四个批号的试剂，年内使用第五个批号试剂开始，该项目当月lis测试数仅按实际lis测试数的70%结算。（如因招标方下单数量预估不准，导致批次数量超出，则不算在四个生产批号之内） |  |
| 13 | 项目实测总不精密度符合国家或卫生行业标准，若无国家或行业推荐标准的，该项目总不精密度须符合小于2023年卫生部室间质评标准（允许总误差）的1/3。如中标方提供的试剂在医院本项目投标设备运行的总不精密度未达到医院的要求则此项目由医院重新遴选，差价由此项目中标人补齐。 |  |
| ★14 | 所有检测项目如属于国家卫健委临检中心室间质评项目，必须有独立分组（缺省组（未按品牌独立分组）不计为独立分组）；或承诺如在2025年首次室间质评未获得独立分组，此前发生的所有相关临床检验检测消耗的试剂耗材费用，医院不予支付，医院可重新遴选，差价由此项目中标人补齐。 |  |
| ★15 | 中标方提供的检测试剂在国家卫健委临检中心和浙江省卫健委临检中心组织的室间质评活动中若连续发生两次失控，经核查是由于试剂质量引起的，医院可重新遴选，差价由此项目中标人补齐。 |  |
| 16 | 所有中标检测项目须保证质量，如无法通过项目性能验证或使用期间由于试剂质量问题不稳定引起质量风险，则此项目由医院重新遴选，差价由此项目中标人补齐。 |  |
| 17 | 无室间质评检测项目，投标人须协助完成每年两次的实验室室间比对工作 |  |
| 18 | 所有检验分析设备须具备实验结果自动传输功能，与本院LIS、HIS等信息系统联机数据共享（包含自留设备如需接入）。联机费用包含在本次投标总体费用中。 |  |
| ★19 | lis、his系统在本服务周期内发生更换的，所有租赁设备及自留设备的接口费用由投标人承担 |  |
| 20 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证合同期内的供应。 |  |
| 21 | 如有专用工具，卖方应向买方免费提供设备维护的专用工具。 |  |
| 22 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 |  |
| 23 | 设备安装后，医院邀请外部专家对设备进行验收，验收依据为投标文件、招标文件、国际和国家标准及厂方标准。 |  |
| 24 | 中国大陆地区有相应的维修机构，并出具证明文件。维修响应时间≤2小时。48小时未解决问题须免费提供备用机。服务期内设备安全性能不满足国家标准和规范时，供应商须免费校准或更换设备。（投标时须提供证明文件，标明所在投标文件页码） |  |
| 25 | 投标人免费提供医院设备使用人员操作培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，投标时须列明培训方案。 |  |
| 26 | 合同期内，合同供应商须免费按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的维护内容和保养执行情况的文档。在服务期内损坏的部件一概包换。设备租赁期内维修，软件升级终生免费。 |  |
| 27 | 随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。投标人另提供电子版本的操作手册和维修手册各1份。 |  |
| ★28 | 投标人须在医院指定的场地范围内提供生化、免疫流水线系统及所有辅助配套设备的平面安装图纸、以及预留设备位置、场地及水电装修要求，并标注设备占地面积与过道尺寸，完成场地水电安装、必要的装修改造及调试。生化免疫流水线场地按照5s管理要求设置设备标识，地面标识等。 |  |
| 29 | 合同期内中标公司提供所有本采购项目相关的软硬件维修、维护及更换整套系统及相关辅助设备的配件、耗材等。所有相关费用均包含在投标总价中。 |  |
| 30 | 投标时须提供替换原有生化免疫流水线的详细方案：包括新机验证方案、原设备拆除方案、新设备安装调试方案、新旧设备过渡期间医院所有与本采购项目相关的检测服务解决方案等。 |  |
| 31 | 新旧设备过渡期间医院所有与本采购项目相关的检测因生化、免疫流水线系统拆除需要增加工作量及人员需求由中标单位负责。 |  |
| 32 | 按医院需求，提供所有项目（包含医院自留设备）质控品与校准品；质控品提供计划应满足同一批次效期≥1年，每次提供≥6个月用量。质控品品牌及品质应符合医院检验科实际使用需求。 |  |
| ★33 | 对于需要进行冷链管理的试剂和耗品，物流配送须具备冷链运送条件，并且可以对途中运送温度进行溯源管理。无法溯源或者溯源发现不符合运送条件的，医院拒绝验收，多次发生此类情况的，医院保留处罚权利。 |  |
| 34 | 所有检测平台的检测能力需保证在4小时内完成单日所有测试，如果检测速度达不到要求需要增加或升级检测设备。所有费用含在本次投标价格中。 |  |
| 35 | 本次招标外的新开展的检测项目双方另行协商结算，新项目一年累计采购金额不超过双方一年结算总金额的10%。 |  |

三、仪器售后服务承诺书

1、投标文件中提供所有配套设备的投标人售后服务承诺书（格式内容如下）。

2、生化免疫流水线投标时提供设备制造商国内售后服务部门的售后服务承诺书；其他所有配套设备签定合同前提供制造商国内售后服务部门的售后服务承诺书（格式内容如下）。不能按期提供承诺书的中标商将取消其中标资格。

仪器售后服务承诺书

- 质保期：在购买投标人提供的试剂期内，投标人提供的设备（包含投标的所有设备并包含水机，UPS等，及全部设备的易耗品和配件）免费保修、保养和校准和更换。

1、质保期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、质保期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换新配件，医院无需支付任何费用。根据仪器特点与行业标准进行免费较准，出具符合国家认证部门认可的校准证书，如果投标人所投的某类设备国家没有相关的校准要求，需要该类产品的厂家进行校准并出具厂家的校准报告；根据仪器特点与行业标准进行免费保养、维修等，并保存相关文档记录。故障响应时间为2小时，故障到位时间为6小时。故障期间外送标本费用由中标人承担。

3、若投标人所采用的设备发生故障，一年故障停机在5天以上，导致设备不能运转，医院有权终止全部或部分合同并要求中标人补偿损失。

二、质保期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。

1、故障响应时间为2小时，故障到位时间为6小时。

2、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

3、每次维修前保证将招标方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用招标方机房管理制度。

4、每次完成设备维修或保养后，提供维修及保养的验收报告。

三、如招标方场地允许，供应商应提供急诊生化免疫设备的备机供招标方使用。 四、其他

- 本售后服务承诺书须由投标人承诺并加盖投标人公章。 - 如本售后服务承诺书条款与采购文件其他章节有矛盾，以本售后服务承诺书条款为准。

投标人代表签字： （投标人盖章） 制造商国内售后服务部门（盖章）：

- 第五章  采购合同模板

合同编号：

招标人：温州市第七人民医院（以下简称甲方）

中标人：                         （以下简称乙方）

温州市第七人民医院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行招标，经评审小组评定                 （中标人名称）为中标人。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、招标文件

5、投标文件

- 三、合作内容与期限：

  - 满足甲方检验科所需的租赁仪器设备（见附件一）

  - 满足甲方检验科所需的所有检验项目（含体检）的试剂、耗材（见附件二）

  - 合同期为投标人所有提供的设备租赁期为5年，以合同签订之日起开始计算。如合同期内该项目试剂和耗材采购金额达到预算金额4250万元，则视为该合同履行完毕，该合同即刻终止。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。

  - 合作期间如遇国家法律法规或省市卫生行政主管部门政策调整等，双方经友好协商可作相应合作模式调整。

四、财务确认、收入分配与付款

- 医院检验项目业务总收入包括生化项目、大型免疫发光项目、其他免疫发光项目，自身免疫项目等，特定蛋白项目，凝血项目，糖化血红蛋白项目，血培养项目，细菌鉴定项目，血型鉴定等项目（详见附件二）。检验科收费（含体检）按温州市医疗服务收费标准执行。检验项目配套试剂、耗材及设备租赁总费用占医院检验项目业务总收入的比例为  * 。其中配套试剂、耗材占业务总收入的比例为*，设备租赁费占医院检验项目业务总收入的比例为 *。如果项目实施过程中，试剂耗材实际成本比重上升的，每月试剂款仍按中标比例结算；试剂耗材实际成本比下降的，按下降后的实际成本比结算。

- 配套试剂、耗材款按医院LIS检验项目业务总收入算，每月结算一次；每月试剂耗材款=∑（该月项目LIS 系统测试数*收费* *）。

- 设备租赁费按医院LIS检验项目业务总收入计算，每月结算一次，每月设备租赁款＝（该月项目LIS 系统测试数*收费**）

- 甲方每月10日前根据LIS系统统计上月检验科对应项目的业务收入并制备月结表。乙方15日前确认签字并开具发票给甲方，甲方于当月完成入库手续，根据结算开具发票且采购人收到发票后7个工作日内付款。

- 其他结算相关事项：

- 行政指令性任务（如征兵体检）、与医院公益相关的检测费凭院方指定部门或人员的批条按收费标准的*计算。

- 微生物培养等院感检测需要消耗试剂按实际成本结算。

- 临床科研项目消耗试剂，甲、乙方协商后支付成本。

- 结核、戒毒、血透等消耗试剂，甲、乙方协商后支付成本。

- 突发公共事件的检验检测所消耗的试剂，甲、乙方协商后支付成本。

- 质控检测所消耗质控品及其他试剂，由乙方承担。

- 异常损耗产生的试剂及耗品损失，经查明原因后因甲方方面引起的，由甲方承担，乙方方面引起的由乙方承担。损耗：供应试剂盒与LIS结算比例误差部分，6个月核算一次，确认合理误差（正常损耗）比例，由乙方承担。

- 实验室能覆盖的外送项目经双方协商后可在甲方检验科自行开展，结算比例按照医院检验项目业务总收入的*结算。

- 甲方检验科因设备合同未到期或其他客观原因而没有纳入此次合同范围的项目，可经甲乙双方协商一致纳入此次合同结算范畴。结算比例按照医院检验项目业务总收入的*结算。

五、仪器设备与试剂耗材：

1.乙方提供的所有技术平台所用试剂产品保证合规合法，如果甲方检验科实验室项目配套试剂的方法学或性能更新、升级，乙方需满足，提供的设备里无法完成合同里“测试项目表”内的测试项目，由乙方自行解决，结算方式按照本协议第二项所述进行或由甲、乙双方友好协商解决。

2.租赁期内所有的仪器设备产权归乙方。

3.无法满足项目测试速度需求的乙方需增加设备。

4.甲方自有*台设备（详见附件三：维保设备清单），乙方须提供可适配的试剂，并通过甲方实验室的各项性能验证，满足临床使用要求。乙方负责甲方自有设备的维保服务，其维保费不计。

5.合同外的新开展的检测项目双方另行协商结算，新项目一年累计采购金额不超过双方一年结算总金额的10%。

六、质量标准：

1.乙方提供的产品必须符合国家食品药品监督管理等部门规定标准，确保产品质量合格，产品为合法生产和销售，不得弄虚作假，对不符合协议约定或质量要求的，甲方有权拒绝接受，乙方应无条件退、换货，并承担由此产生的一切经济及法律责任。

2.包装标准：乙方提供的全部品种均应按国家规定的标准保护措施进行包装，产品为原厂家包装产品，每一个包装箱内应附有一份详细装箱单；包装、标记和包装箱内外的单据应符合采购文件要求。

3.乙方接到甲方的发货通知后，应在5个工作日内将相应耗材按甲方要求的数量及时送达甲方指定的地点。

4.货物送达甲方指定的地点时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。如果属于需要冷链管理的试剂及耗品，需要提供冷链溯源证据。

5.甲方对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期，冷链溯源证明等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，乙方必须更换货物，并且赔偿由此给甲方造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

6.禁止使用试剂包装余量。监测方式：a、随机抽查；b、每月监查仪器上的测试数、库存试剂数量，每月入库试剂数量。如果出现使用余量现象，第一次发现，罚款人民币50万，第二次发现立即终止合同；而且使用余量出现的结果问题和医疗纠纷，全部责任由乙方承担。

7.仪器设备故障响应时间为半小时，故障到位时间为2小时。若乙方12小时内无法排除设备故障，则需向甲方提供备机使用。若甲方所采用的设备发生故障，一年故障停机在5天以上，导致设备不能运转，甲方有权终止全部或部分合同并要求乙方支付金额为全年设备租赁款10％的违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方可以要求乙方赔偿差额部分。

七、仪器的培训

1. 乙方应按维修手册对甲方的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使甲方的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。

2. 在购买乙方提供的试剂期内，乙方每年对甲方的1名维修人员提供厂家组织的一周以上的维修培训。

3. 乙方应按操作手册对甲方的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由乙方提供仪器的培训试题进行考核，并对甲方的两名使用人员提供两星期的国内三甲医院相对应的岗位进行培训。

4. 乙方在所提供的设备配套中应包括完整的操作手册二套，完整的维修手册一套和详细的维修图纸一套以及维修密码。

八、验收

1.乙方应提供设备的有效检验文件，经甲方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。乙方应对设备主要性能进行检测，并提供检测报告。甲方根据国家有关规定对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换设备。并且赔偿由此给甲方造成的损失。

2.无偿提供每年一次租赁设备的分析模块性能校定和设备检测，并出具正规的校定报告和检测报告。

九、伴随服务：

1.甲方检验科的LIS系统与乙方提供租赁设备的联机费用由乙方承担。

2.产品运送到甲方指定地点；相关试剂保证冷链运送。

3.对接收验收时发现的破损、近效期品种或其他不合格包装品种及时更换。

4.试剂的有效期大于等于一年的，产品送货当日距产品失效期不小于6个月；试剂的有效期大于等于6个月且小于1年的，产品送货当日距产品失效期不小于3个月；试剂的有效期大于等于3个月且小于6个月的，产品送货当日距产品失效期不小于1个月。若产品效期不能满足上述要求，应提前书面通知甲方，在得到甲方明确答复同意后方可送货。

十、违约责任

1.乙方提供的产品质量不符合协议约定给甲方造成损失和影响的，乙方应赔偿相关损失。

2.若乙方未按协议约定时间、地点配送产品的，乙方要承担相关损失。

3.甲方未能按时支付相关费用，应承担逾期付款的违约责任。

4.实验室前标本质量管理由甲方负责，由此出现问题所引起的责任由甲方承担。

5.乙方发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成甲方损失的，乙方应赔偿损失，按损失部分的2倍进行赔偿，该赔偿款从试剂款中扣除；如全年发生多次（三次或三次以上）的，甲方有权终止部分或全部合同，乙方应当向甲方支付违约金，违约金金额相当于截至合同终止时产生的试剂总费用的1％，若不足以赔偿甲方损失的，乙方应赔偿差额部分，该违约金以及差额损失（如有）从试剂款中直接扣除。（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或甲方使用要求的；（2）不按时供货，厂家原因导致的除外；（3）在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；（4）交货时，货物已过保质期的。

6.乙方发生下列情况：生化，免疫的全年90%试剂的批次不多于4个批次，超出则每增加一个批次，甲方将对乙方处于1万元的罚款，罚款从试剂款中扣除；

十一、合同终止

1.乙方发生下列情况之一，甲方有权终止合同，并没收乙方一个月的耗材款，因终止合同造成的损失均由乙方承担：（1）乙方提供的任一资质证书已过有效期的；（2）乙方在产品经销过程中，有违法违纪行为的；（3）货物发生质量问题且乙方无法解决。（4）第10.5条规定的情形。

2.如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十二、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十三、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方都可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除提交诉讼的争议部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、合同生效及其他

1、招标文件、补充文件、投标文件及答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，同等有效。

十六、未尽事宜，双方友好协商。

附件一  租赁设备清单

附件二  试剂清单

附件三  维保设备清单

甲方（盖章）： 温州市第七人民医院        乙方（盖章）：××公司

法定代表人或授权代表（签名）:            法定代表人或授权代表（签名）:

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：                                   统一社会信用代码：

开户银行：                               开户银行：

银行帐号：                               银行帐号：

签约日期:        年   月   日            签约日期：      年    月   日

合 同 附 件

项目名称：***

货物内容及设备参数：

| 配套设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 注册证号 | 租赁费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 包装单价 | 注册证号 | 人份单价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-25105049

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-25105049

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州市第七人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供租赁医疗设备的食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

▲（4）生化免疫流水线如果进口产品的，生化免疫流水线必须要具有本次投标的厂家授权，其余产品在中标商和医院签定合同前须拿到授权书（详见《第四章 招标内容及需求》要求）；

▲（5）投标声明函（格式见第六章）；

▲（6）法定代表人授权书（格式见第六章）；

（7）联合体协议、分包协议（如有，格式见第六章）；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）《第四章  招标内容及需求》要求提供的证明材料，并注明在投标文件中的页码；

（11）租赁设备清单（均不含报价，格式见第六章）；

（12）试剂清单（格式见第六章）；

（13）生化免疫流水线试剂统计表（格式见第六章）；

（14）投标货物的产品性能说明；

（15）生化免疫流水线设备安装布局方案；

（16）与本次投标同品牌同型号生化分析仪或者免疫分析仪的销售或租赁业绩证明；

（17）投标人及配套设备制造商的售后服务能力；

（18）医学实验室ISO15189认证相关的支持服务；

（19）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（20）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（21）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（22）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（23）评分方法和招标文件要求提供的其他证明文件等；

（24）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函

投标声明函

致：温州市第七人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 7.联合体协议、分包协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称（电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 8.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：温州市第七人民医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市第七人民医院                ”项目的招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职        务：                      职          务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间：     年     月     日

附：被授权人身份证和法定代表人身份证复印件

- 9.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：              	项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：              	项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 11.租赁设备清单格式

租赁设备清单

项目编号：              	项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 注册证号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可另行编制，但上述表格中所列要素不能缺漏。

投标人签章：                          日 期：

- 12.试剂清单格式

试剂清单

项目编号：              	项目名称：

| - 序号 | 检测项目（根据测试项目表中的顺序填列） | 对应试剂名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 适用机型 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化检验项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血游离脂肪酸测定 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血同型半胱氨酸测定 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血清总铁结合力测定 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 血清总蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 血清总胆红素测定 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 血清总胆固醇测定 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 血清直接胆红素测定 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 血清脂肪酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 血清载脂蛋白α测定 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 血清载脂蛋白E测定 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 血清载脂蛋白B测定 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 血清血管紧张转化酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 血清唾液酸测定 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 血清前白蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 血清尿酸测定 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 血清碱性磷酸酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 血清间接胆红素测定 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 血清肌酸激酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 血清甘油三酯测定 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 血清胆碱脂酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊） |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 血清白蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 腺苷脱氨酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 纤维结合蛋白测定(Fn) |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 无机磷测定 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 铁测定 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 酸性糖蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 视黄醇结合蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 乳酸脱氢酶测定 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 葡萄糖测定 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 尿素氮测定（急诊） |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 尿素测定 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 钠测定（急诊） |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 钠测定 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 氯测定（急诊） |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 氯测定 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 钾测定（急诊） |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 钾测定 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 肌酐测定（急诊） |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 肌酐测定 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 钙测定 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 淀粉酶测定(急诊) |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 胆酸测定 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 触珠蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 补体C1q测定 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | β2微球蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | B因子测定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 免疫检验项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 癌胚抗原测定(CEA) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 丙型肝炎抗体IgG测定 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 雌二醇测定 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 睾酮测定 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 甲胎蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 甲状腺功能常规检查 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 结核感染T细胞检测 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 抗JO-1抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 抗nRNP抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 抗PM-SCI抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 抗ScL-70抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 抗Sm抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 抗SSA抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 抗SSB抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 抗核糖体抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 抗核小体抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 抗线粒体抗体测定(AMA) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 抗胰岛素抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 抗胰岛细胞抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 抗着丝点抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 抗组蛋白抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 快速血浆反应素试验(RPR) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 流感病毒抗原测定及分型 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 尿微量白蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 糖类抗原CA-125测定 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 糖类抗原CA15-3测定 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 糖类抗原CA19-9测定 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 血清促黄体生成素测定 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 血清促甲状腺激素测定 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 血清促卵泡刺激素测定 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 血清泌乳素测定 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 血清维生素测定（每种维生素） |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 叶酸测定 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 乙肝DNA测定 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 乙肝三系检查 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 孕酮测定 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 血清铁蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 血清Ⅳ型胶原测定 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 25羟维生素D测定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临检项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ABO血型鉴定 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B型纳尿肽定量测定（BNP） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rh血型鉴定 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 超敏C反应蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 粪便常规 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 粪便隐血试验(OB) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 红细胞沉降率测定(ESR) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 红细胞流变特性检测 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 降钙素原测定 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 卡式配血加收 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 尿常规 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 尿妊娠试验 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 凝血功能常规检查 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他体液标本隐血试验(OB) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 全血粘度测定（低切） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 全血粘度测定（高切） |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 全血粘度测定（中切） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 糖化血红蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 胃液检查 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 血常规（五分类） |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 血浆粘度测定 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 血气分析 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 血清肌红蛋白测定 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | B型纳尿肽定量测定（BNP）（急诊） |  |  |  |  |  |  |
|  | 微生物检验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常规药敏定量试验(MIC) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结核菌涂片检查 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沙门菌和志贺菌培养及鉴定 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 血培养及鉴定 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一般细菌培养及鉴定 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 一般细菌涂片检查 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 真菌培养及鉴定 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 真菌涂片检查 |  |  |  |  |  |  |

注：上表检测项目应与第四章对应项目一致。不按医疗器械管理的货物在“医疗器械注册证号”一栏说明。

投标人签章：                          日 期：

- 13.生化免疫流水线试剂统计表

生化免疫流水线试剂统计表

| 序号 | 生化分析仪（生化免疫流水线） | 对应试剂名称 | 医疗器械注册证号 | 是否为原装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 14.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 15.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州市第七人民医院检验项目试剂、耗材采购及配套设备租赁招标文件（项目编号：0625-25105049）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 16.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 17.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人 | 投标价=检验项目试剂、耗材及设备租赁总费用占所有检验项目业务总收入的比例Z% | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | % （保留小数点后3位，示例12.345%） |  |

投标报价比例Z≤25%，否则作废标处理。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 18.投标价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价说明 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验项目试剂、耗材费用的比例M% | =投标人检验项目试剂、耗材费用/检验项目业务总收入 |  |
| 2 | 设备租赁费用的比例N% | 投标人检验设备租赁费用/检验项目业务总收入 |  |
| 投标报价比例Z%=支付给投标人的总费用/检验项目业务总收入= M%+ N% |  |  |  |

▲其中，投标报价比例Z≤25%，设备租赁费用的比例N%≤1%，否则作废标处理，设备租赁包括设备折旧、保养费，设备租赁费用单独核算，不能包含在检验项目试剂、耗材费用中。

投标人签章：                          日 期：

- 19.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 20.残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。