## **长春市中心医院高级卒中中心项目（二）**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：JM-2025-01-00028/CIGN25003**

**采购人：长春市中心医院**

**采购代理机构：中国洲际新资源集团股份公司**

**日期：2025年01月**

**目 录**

第一章 竞争性磋商公告 1

第二章 供应商须知 4

第三章 评审办法 16

第四章 合同条款及格式 30

第五章 采购需求 31

第六章 响应文件格式 44

#

# 第一章 竞争性磋商公告

**项目概况**

长春市中心医院高级卒中中心项目（二）的潜在供应商应自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册（网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载竞争性磋商文件，并于2025年02月10日13时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JM-2025-01-00028/CIGN25003

2.采购项目编号：JM-2025-01-00028

3.项目名称：长春市中心医院高级卒中中心项目（二）

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：148.6万；

6.最高限价：最高限价不得超过其预算单价及预算金额；

7.采购需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价（万元） |
| 01 | 视频眼震图仪 | 1台 | 60.00 |
| 02 | 失眠治疗仪 | 1台 | 20.00 |
| 03 | 便携式睡眠监测仪 | 2台 | 12.00 |
| 04 | 动态血压监测仪 | 1台 | 3.00 |
| 05 | 溶栓体重床(称重液压升降平车) | 2张 | 3.00 |
| 06 | 冷藏箱 | 1台 | 0.20 |
| 07 | 监护仪 | 5台 | 4.00 |
| 08 | 恒温箱 | 1台 | 0.10 |
| 09 | 简易呼吸器 | 2台 | 0.05 |
| 10 | 便携式氧气筒 | 2台 | 0.05 |
| 11 | 转运呼吸机 | 1台 | 15.00 |
| 12 | 阅片灯 | 2台 | 0.05 |

8.交货期：30天；

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、 被 “中国政府采购网 ”网 站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的磋商或者未划分包的同一采购项目的磋商；

3.3为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商活动；

3.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.5 供应商如为制造商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；

3.6供应商如为代理商须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

3.7投标产品应具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

3.8 符合法律、行政法规规定的其它要求。

三、获取采购文件：

1.时间：2025年01月20日至2025年01月26日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购云平台线上获取

3.方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// [www.zcygov.cn）注册（网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件开标时一律按无效响应处理）。](http://www.zcygov.cn）注册（https:/middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry%EF%BC%89%E5%B9%B6%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E7%AB%9E%E4%BA%89%E6%80%A7%E7%A3%8B%E5%95%86%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%85%B6%E4%BB%96%E9%80%94%E5%BE%84%E8%8E%B7%E5%8F%96%E7%9A%84%E7%AB%9E%E4%BA%89%E6%80%A7%E7%A3%8B%E5%95%86%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%BC%80%E6%A0%87%E6%97%B6%E4%B8%80%E5%BE%8B%E6%8C%89%E6%97%A0%E6%95%88%E6%8A%95%E6%A0%87%E5%A4%84%E7%90%86%EF%BC%89%E3%80%82)

4.售价：0元。

四、响应文件提交：

1.截止时间：2025年02月10日13时30分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室开标二室

本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。

投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。

五、开启

1.时间：2025年02月10日13时30分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室开标二室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

本次公告在”政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）发布，并由“政采云”平台(http：// www.zcygov.cn)同步推送至《吉林省政府采购网》、《长春市公共资源交易网》、《中国政府采购网》。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

名 称：长春市中心医院

地址：吉林省长春市人民大街1810号

联系人：范老师

联系方式：0431-88915168

2.采购代理机构信息

名 称：中国洲际新资源集团股份公司

地 　址：北京市海淀区中关村南大街甲18号院北京国际大厦C座1101室

联系方式：0431-89867976转8016、0431-88622594转8016、0431-88629808转8016

3.项目联系方式

项目联系人：李鑫、杨慧欣、白雪、洪京、张晶、焦歆茹

电　 话：0431-89867976转8016

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 采 购 人：长春市中心医院地 址：吉林省长春市人民大街1810号 联系电话：0431-88915168 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：中国洲际新资源集团股份公司地 　址：北京市海淀区中关村南大街甲18号院北京国际大厦C座1101室　联系方式：0431-89867976转8016 |
| 3 | 项目编号 | 项目编号：JM-2025-01-00028/CIGN25003采购项目编号：JM-2025-01-00028 |
| 4 | 项目名称 | 长春市中心医院高级卒中中心项目（二） |
| 5 | 采购需求 | 医疗设备采购，具体详见第五章《采购需求》 |
| 6 | 资金来源及出资比例 | 财政资金73%，单位自筹资金27% |
| 7 | 采购方式及资格审查方式 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 资格审查方式：资格后审（详见资格审查部分） |
| 8 | 供应商资质要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。3.本项目的特定资格要求：3.1被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、 被 “中国政府采购网 ”网 站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动；3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的磋商或者未划分包的同一采购项目的磋商；3.3为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商活动；3.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；3.5 供应商如为制造商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；3.6供应商如为代理商须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；3.7投标产品应具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；3.8 符合法律、行政法规规定的其它要求。 |
| 9 | 交货期 | 30天 |
| 10 | 地 点 | 长春市中心医院指定地点 |
| 11 | 付款方式 | 按合同约定 |
| 12 | 预算金额（最高限价） | 148.6万元（供应商应认真考虑自身报价风险以及成交后自身的经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。**不得超过预算单价**）**超出此预算单价及预算金额的磋商报价将被否决。** |
| 13 | 联合体磋商 | 不允许联合体磋商 |
| 14 | 采购人书面澄清的时间 | 提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前 |
| 15 | 分包履约 | 拒绝分包履约 |
| 16 | 构成磋商文件的其他材料 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 17 | 磋商截止时间 | 2025年02月10日13时30分（北京时间）。 |
| 18 | 磋商有效期 | 本项目的磋商有效期为磋商截止期后90日历天 |
| 19 | 磋商保证金 | 不收取 |
| 20 | 履约保证金 | 不收取 |
| 21 | 财务等要求 | 供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）） |
| 22 | 备选方案和报价 | 不接受备选方案和多个报价。 |
| 23 | 签字和盖章要求 | 1、所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。2、所有要求盖章的地方都应按照竞争性磋商文件的规定加盖与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章、不得使用专用章（如经济专用章、投标专用章等）或下属单位印章代替。3、响应文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的，如定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 24 | 其他要求 | （1）本项目为全流程电子化项目，递交响应文件截止时间前，响应文件须上传至“政采云”平台，实行在线电子投标，电脑进行远程解密。供应商应提前确认好 CA锁及电脑等设备使用正常。逾期上传的或因供应商原因未能进行解密的电子磋商文件，平台将予以拒收，其投标无效。**(如现场解密需自带电脑）**（2）供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作响应文件1份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。（3）供应商在制作响应文件时，电子响应文件以“政采云”平台的响应文件格式为准。 |
| 25 | 响应文件份数 | 无 |
| 26 | 响应文件外层密封袋的标注 | 无 |
| 27 | 递交响应文件地点 | 响应文件递交地点：政府采购云平台（网址：http:// [www.zcygov.cn）](http://www.zcygov.cn）) |
| 28 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同磋商截止时间磋商地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn） |
| 29 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人。磋商专家确定方式：评审专家从政采云专家库中随机抽取。 |
| 30 | 磋商程序 | 磋商顺序：按随机顺序进行。 |
| 31 | 成交结果公告媒介 | 在成交通知书发出前，采购人将成交结果情况在本项目竞争性磋商公告发布的同一网站媒介予以公示，公示期1个工作日。 |
| 32 | 直接确定成交供应商 | ☑是，排名第一的为成交供应商。□否，推荐三名成交候选人。 |
| 33 | 供应商代表出席开标会 | 本项目为全流程电子化项目，无需参加线下开标会。递交响应文件截止时间前，响应文件须上传至“政采云”平台，实行在线电子投标，电脑进行远程解密。供应商应提前确认好 CA锁及电脑等设备使用正常。逾期上传的或因供应商原因未能进行解密的电子磋商文件，平台将予以拒收，其投标无效。 |
| 34 | 采购代理服务费 | 本项目招标代理服务费由成交人承担，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定货物类收费标准向成交人收取，折扣系数为0.8。 |
| 35 | 质保期 | 5年 |
| 36 | 所属行业 | 制造业 |

## 一、总 则

### 1.适用范围

1.1 参照有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现采用竞争性磋商。

### 2.有关定义

2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

2.4 本项目服务期：见供应商须知前附表。

2.5 本项目采购需求：见供应商须知前附表。

2.6 本项目资金来源：见供应商须知前附表。

### 3. 合格的供应商

3.1 联合体磋商：本项目不接受联合体磋商。

3.2 具备“竞争性磋商公告”第二条的基本条件。

3.3 供应商须自行登录政府采购云平台，注册并下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件开标时一律按无效响应处理。

3.4 供应商代表不是法定代表人的，需有“法定代表人授权书”（统一格式）。

### 4. 磋商费用

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

## 二、竞争性磋商文件

### 6．竞争性磋商文件的构成

6**.**1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；（2）供应商须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）采购需求；（6）响应文件格式。

### 7. 竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在“政采云”平台发布澄清文件。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7**.**2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的响应文件递交的截止时间至少3个工作日前，在“政采云”平台发布澄清文件，请潜在供应商在参加本项目活动期间关注网站信息，所有有磋商意愿的供应商有义务在网上自行查询；不足3个工作日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要，可以组织召开开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购单位将在“政采云”平台通知所有获取了竞争性磋商文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 三、响应文件

### 9．响应文件的语言

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的磋商均采用国家法定的计量单位。

### 11．磋商货币

本次竞争性磋商项目均以人民币报价。

### 12.联合体磋商

12.1 本次采购活动不接受联合体磋商

### 13. 知识产权

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．响应文件的组成

供应商应按照竞争性磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明（如允许）。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

14.1 文件构成。供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）磋商函；

（2）法定代表人授权书（仅适用于供应商代表为非法定代表人）；

（3）法定代表人身份证明；

（4）首次磋商报价表、分项报价表；

（5）磋商保证金；

（6）采购需求响应表；

（7）商务偏离表；

（8）资格审查；

（9）技术方案；

（10）中小企业声明函；

（11）其他材料；

**以上证书复印件需加盖供应商单位公章。**

14.2 磋商报价。供应商按照竞争性磋商文件要求填写的“磋商报价表”及“分项报价明细表”。

14.3 售后服务。供应商按照竞争性磋商文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

### 15．响应文件格式

15.1 供应商应严格按照竞争性磋商文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，供应商提供的响应文件将作为无效处理。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### 16．磋商保证金（本项目不适用）

16.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

16.2 磋商保证金用于保护采购单位免受因供应商行为而蒙受的损失。

16.3 磋商保证金可采取支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

16.4 未按竞争性磋商文件要求在规定时间前缴纳规定数额磋商保证金的将被拒绝。

16.5 未成交的供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内无息全额退还；成交人的磋商保证金在合同签定生效后五个工作日内无息全额退还；退保证金时须持单位介绍信、经办人身份证、供应商单位向采购代理机构转账的票据复印件（盖财务章）办理退款。

16.6 下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其缴纳的磋商保证金：

（1）如果供应商在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应文件的。

（2）在采购人确定成交人以前放弃成交资格的；

（3）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定缴纳履约保证金；

（5）磋商有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．磋商有效期

17.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

17.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人或代理机构以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 18．响应文件的印制和签署

18.1 响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章（其中有复印件和彩页资料的必须加盖供应商印章）否则视为无效响应。

18.2 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应。

18.3响应文件应根据竞争性磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

### 19. 响应文件的密封和标注

19.1 本项目执行电子化招投标，供应商须通过政府采购云平台递交电子版响应文件。

### 20．响应文件的递交

20.1 供应商应在竞争性磋商文件规定的磋商截止时间前，将响应文件上传至“政采云”平台。磋商截止时间以后上传的响应文件将被拒绝。

### 21．响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的磋商截止时间前，完成上传。

21.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

21.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。

21.4 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效

## 四、磋商会议

### 22．磋商时间和地点

采购人或代理机构在规定的磋商截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点磋商，本项目为全流程电子化项目，无需邀请供应商参加线下开标会。

### 23. 磋商程序 (不适用)

主持人按下列程序进行磋商：

（1）宣布磋商纪律；

（2）公布在磋商截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布采购人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定解密响应文件；

（5）按照供应商须知前附表的规定确定并宣布响应文件磋商顺序；

（6）按照宣布的磋商顺序当众磋商，公布供应商名称、磋商保证金的递交情况、质量标准、交货期及其他内容，并记录在案；

（7）规定预算金额的，公布预算金额；

（8）供应商代表、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在磋商记录上签字确认；

（9）供应商若有异议应当当场提出；

（10）磋商结束。

### 24. 磋商

24.1 磋商小组

24.1.1 磋商由采购人或代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

24.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

（4）曾因采购、在磋商以及其他与磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

24.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审工作依据。

24.3.1 磋商小组对所有响应文件进行资格性、符合性评审；

24.3.2 磋商小组所有成员集中与通过资格性、符合性评审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.3.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家（含）以上供应商的最终方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

24.3.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.3.5 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

## 五、定标

## 25.定标原则

根据磋商小组按综合得分高低顺序排列，直接确定综合得分第一的为成交人。

### 26. 定标程序

26.1 磋商小组将评审情况写出书面报告，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.2 采购代理机构在磋商结束后二个工作日内将评审报告送采购人。

26.3 采购人在收到磋商报告后五个工作日内，按照磋商报告中确定成交人。

26.4 采购单位不退回响应文件和其他资料。

### 27．成交通知书

27.1 确定成交供应商后，采购代理机构在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒介予以公告成交结果，并同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。。

27.2 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

27.3 成交供应商的响应文件本应作为无效响应处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当缴回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

## 28.签订合同

28.1 成交供应商在收到《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

28.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以重新采购。

28.4 采购人在合同签订之后在规定时间内，将签订的合同报上级主管部门备案。

28.5 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

28.6成交人应根据成交通知书规定的时间、地点与买方签订合同，否则按磋商后撤出响应文件处理；

## 29. 合同的转让与分包

成交供应商应当按照合同约定履行义务完成成交项目，不得向他人转让和分包成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

## 30. 履约保证金

见前附表。

## 31. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 33. 验收

成交供应商按要求完成服务内容后，采购方将根据合同约定进行验收。

## 七、废 标

### 34. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 八、磋商纪律要求

### 35.供应商不得具有的情形

供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其磋商或成交资格将被取消。

## 九、支付货款

见前附表 。

## 十、质疑和投诉

## 37.质疑和投诉

**37.1**质疑、投诉的接收和处理严格按照政府采购的相关规定办理。

## 十一、保密

## 38. 保密申请支付

38.1、有关购买竞争性磋商文件的潜在供应商的任何情况均不得透露给任何其他的购买竞争性磋商文件的人。

38.2、有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得透露给任何供应商。

38.3、供应商不得以任何方式干扰磋商活动，否则其磋商无效并追究其法律责任。

## 38.4、采购代理机构将指定专人负责评审过程中的全部联系工作。

#

# **第三章 评审办法**

**1. 总则**

1.1 根据相关法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 磋商工作由采购人或招标代理机构负责组织，具体磋商事务由采购人或招标代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 磋商过程严格保密。供应商对磋商小组的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其被拒绝。

1.6磋商小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现磋商文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向招标采购单位书面说明情况。

**2. 磋商程序**

2.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照磋商文件规定交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定和要求制作、签署、盖章的;

（3）不具备磋商文件中规定的资格条件和要求的；

（4）响应文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、声明书或者填写项目不齐全的；

（5）响应代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）未按照磋商文件规定的格式要求编制的；

（7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的；（经磋商小组认定允许其当场更正的笔误除外）

（8）磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（9）报价超出标底，或者超出预算金额(自主创新产品除外)采购人不能支付的（如需要，由采购人确定是否选用）

（10）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（11）磋商文件规定的其他无效响应的情形。

2.1.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）磋商报价不符合竞争性磋商文件规定的价格标的；

（2）磋商产品技术参数指标完全或者绝大部分复制磋商文件对磋商项目的要求；

（3）产品的技术规格、技术标准或采购需求明显不符合磋商项目的要求；

（4）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与竞争性磋商文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

2.1.3在响应文件初审过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和磋商文件规定。

2.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3比较与评价。按磋商文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐成交候选供应商名单。成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选供应商。

**4. 评审细则及标准如下：**

以下评审内容中，如供应商或其磋商文件未满足“磋商资格合格条件标准”的，按照无效响应处理。

资格评审表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 评审标准 |
| 1 | 营业执照 | 具有能够完成本项目的独立法人、其他组织，具备有效的营业执照，响应文件中附复印件加盖公章。 |
| 2 | 供应商资格条件承诺函 | 提供了符合磋商文件要求的《资格条件承诺函》。（格式见响应文件格式）。 |
| 3 | 授权委托书 | 提供由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章的授权书。 |
| 4 | 信用查询(供应商无需提供) | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；截止时点：磋商截止时间以后、资格审查阶段为采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应文件无效。 |
| 5 | 特定资格要求 | 投标产品属于医疗器械的，须提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；投标产品属于医疗器械的，供应商应具有合法的医疗器械经营资格，其中： 供应商如为制造商须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，供应商如为代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标书内附复印件加盖公章。上述供应商须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章（如磋商文件附件格式需要法定代表人或授权代表签字的，须同时按照要求进行签字），否则评标时不予认可。 |
| 6 | 法律法规规定的其他要求 | 供应商符合法律、行政法规规定的其它要求 |

符合性评审

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 响应文件签字盖章 | 按照采购文件要求签字、盖章 |
| 3 | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 5 | 响应内容 | 符合磋商文件中规定的格式、内容，已响应其它实质性要求的内容 |
| 6 | 交货期 | 30天 |
| 7 | 质保期 | 5年 |
| 8 | 磋商有效期 | 90天 |
| 9 | 磋商价格 | 报价未超过采购文件中规定的项目采购预算单价及预算金额 |
| 10 | 非联合体 | 非联合体参与本次磋商（提供声明函并加盖公章） |
| 11 | ★号条款响应（如有） | 响应文件满足竞争性磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求。 |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

**详细评审表**

|  |
| --- |
| 评审表 |
| 序号 | 内容 | 评分因素分项 | 评审标准 |
| 1 | 价格部分 | 评标价格（30分） | 实质性响应磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评审价格分数=（评审基准价/报价）\*价格权值（30%）\*100以第二次报价为依据进行计算，最终报价得分等于（磋商基准价/最终磋商报价）\*价格权重（0.30）\*100，四舍五入保留小数点后两位有效数字。注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业供应商产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业应按照本竞争性磋商文件规定提供《中小企业声明函》，否则不作为认定依据。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需提供相关证明材料，不重复享受政策。 |
| 2 | 商务部分 | 同类业绩（5分） | 每提供一项同类项目(所投产品)销售业绩得1分，满分5分。**评分依据:响应文件中附合同或中标通知书复印件，业绩有效期为2022年1月1日至今，以合同签订时间为准。(供应商销售业绩或制造商的销售业绩有效)** |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产 品”评价（1分） | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效 截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。 |
| 5 | 质量保证期 （保修期）（4分） | 质保期及保修期符合竞争性磋商文件要求的基础上，每增加1年加2分，本项最高得4分，最低得0分,提供承诺书并加盖公章。注：不满足竞争性磋商文件要求的质保期（保修期）其投标将被拒绝。  |
|  | 技术部分 | 对磋商文件技术规格要求的响应程度（33.5分） | 响应文件采购需求技术指标全部满足磋商文件要求的为33.5分，其中： 有 1 项一般技术参数不满足的，扣0.1分；技术参数里▲项有一项不满足的，扣0.3分，扣完为止，最低得分 0 分。注：1.注：“▲”号参数须提供相关要求的技术支持资料，且标明所在响应文件中的页码，供应商的技术偏离表中仅作出应答而未提供要求的有效技术支持资料，磋商小组均有权不予认可，并扣除相应分值。如有虚假应标行为，其结果由供应商自行负责。需求中对技术支持资料有要求的以需求为准，没有要求的，技术支持资料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、官方网站发布的技术资料截图等相关证明文件并加盖公章。如证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。2.最低得分为 0 分时将按照无效投标处理，予以拒绝。 |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价（10分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价， 包括：①售后服务承诺及保障措施，② 响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 10分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施 细节及措施，得6分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 2 分； 4）未提供相关方案不得分。 |
| 7 | 培训服务方 案评价（6.5分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的培训服务方案进行评价，1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得6.5分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 4.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2.5分；4）未提供相关方案不得分。 |
| 8 | 供货、安装调试方案（10分） | 1.供货、安装、调试方案进行了详细的阐述，能正确理解本项目供货安装调试需求，阐述思路清晰，具体实施细节及措施详细论述，满足采购需求得10分；2.供货、安装、调试方案虽然进行了阐述但并未贴合供货安装调试需求进行详细论述，或方案中缺少具体实施细节及措施得6分；3.供货、安装、调试方案虽进行阐述但仅能部分满足需求得2分；4.供货、安装、调试方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分。 |

**附件：**

**注：政府采购促进中小企业发展扶持政策**

**关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知**

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

　　为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

**附件：**

**政府采购促进中小企业发展管理办法**

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2022年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

**关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知**

 财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

　　为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

　　一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

　　二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

　　三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

　　四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

　　本通知自2022年7月1日起执行。

　　财  政  部

　　 2022年5月30日

**工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部**

**工信部联企业[2011]300号**

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

 工业和信息化部 国家统计局

 国家发展和改革委员会 财政部

 二○一一年六月十八日

**中小企业划型标准规定**

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第四章 合同条款及格式

# （具体合同格式内容以实际签订合同为准）

#

# 采购需求

**1.视频眼震图仪技术参数**

主要用途：由专业人员操作在医疗机构内用于记录眼震及眼动轨迹，辅助诊断眩晕症

一、主机眼罩：

1、不同分辨率下帧率的要求:

1920\*1080P/640\*480P  **≥**60fps；320\*240P **≥**440fps；

2、双眼眼罩设计可以完成左、右双眼的检查

3、3D眼震描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线

4、具有自动追踪瞳孔位置的功能

5、实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面

6、▲水平眼动识别准确度识别误差范围：≤±1.2°

1. ▲垂直眼动识别准确度识别误差范围：≤±1.2°
2. ▲轴向眼动识别准确度识别误差范围：≤±1°
3. 头动速度识别准确度误差范围≤±3°/s，速度范围（≤±250°/s）
4. 频率准确度（正弦波、方波）误差范围≤±3%，速度准确度误差范围≤±6%
5. 具备固视抑制灯

二、软件功能要求：

1、试验模块：校准试验、自发性眼震试验，位置试验（静态、动态）、温度试验、视动试验（水平、垂直）、平稳追踪试验（水平、垂直）、扫视试验（水平、垂直）、凝视试验（水平、垂直）、视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）、自定义试验；

自发性眼震试验：记录时间0-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线；

位置试验（静态、动态）：记录时间0-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线；

温度试验：含自发性眼震；灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调；自动计算CP、DP、FI值；

视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）：可以完成左、右双眼的检查，可进行甩头VVOR、甩头抑制VORS等试验；

2、具备诊断软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能。

3、▲可描记和分析眼球水平、垂直、扭转运动曲线，并且出具眼震报告。

4、眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示

5、每个实验可以单独获取的眼震数据，并进行独立分析；

6、具备精确的眼震分析图；

7、可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度

三、其他要求：

1、内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣和过往诊断治疗史等。

2、诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果。

3、▲远程数据传输，负责HIS系统接口服务费用

**2.失眠治疗仪技术参数**

1.适用范围：适用于于非器质性失眠症患者的辅助治疗，包括脑神经功能紊乱，情绪心理因素所致失眠、老年性失眠、更年期失眠等，以及心理性失眠、特发性失眠和主观性失眠

2.用户界面：数码管双通道独立、治疗状态时实显示、同屏显示全部治疗参数

3.显示控制方式：按钮式控制,数码管显示

▲4治疗模块：≥2个通道治疗模块输出，独立控制，可同时开启2个通道治疗

5.治疗模式：≥3个治疗模式，包括普通模式、增加模式、维持模式，可根据失眠病情严重程度针对性选择治疗模式

6.治疗强度：1-32档，档位可调，可根据患者耐受程度调节大小，无痛恒流输出

7.治疗时间：15-60分钟，时间可调，步长为1分钟，准确度误差不超过±5%

8.辅助功能：治疗强度和治疗时间全程可调、治疗参数记忆功能

9.注册认证：获国家医疗器械注册认证为-“失眠治疗仪”（见医疗器械注册证）

10.控制软件：“失眠治仪软件控制系统” 获国家计算机软件著作权登记

▲11.设备技术临床验证:临床医用型治疗设备，设备通过临床机构试验验证，（提供医疗器械临床试验报告）

12.技术认证：获国家技术认证“一种失眠治疗仪” （提供国家技术认证书）

13.治疗结束报警：1分钟为单位治疗倒记时，治疗结束自动报警停止，无需时时监护

▲14.电刺激治疗波形:幅度被随机调制的指数衰减波

15.输出电流:交流电恒流输出，安全有效，保障不灼伤皮肤

▲16.电刺激脉冲频率: 2ⅹ（1±30%）KHz

17.电刺激脉冲宽度: 75ⅹ（1±30%）μs

18.电刺激脉冲幅度: ≤20V

19.电极输出峰值电流 :≤10mA

20.负载阻抗参数: 2k≥负载阻抗≥500Ω

21.负载阻抗参数: 对频率、脉宽影响≤±20%

22.治疗电极规格: 为176mm2≤凝胶面积≤314mm2

23.治疗仪防电击类型: Ⅱ类

24.治疗仪防电击程度: BF型

25.转运推车: 万向轮灵活方便、转运把手，方便使用

▲26.设备使用年限：≥8年

27.工作环境：工作电源：220V 频率：50Hz 操作温度/湿度：+5-40℃，/30%-80%

储存/运输温度-20-55℃/10%RH-95%R

▲28.具有智能治疗模式

**3.便携式睡眠监测仪技术参数**

用途：能监测的生理指标，需包含脑电、眼电、肌电（下颌）、下肢肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光等重要参数。从而符合国家医疗收费标准。

**技术参数：**

一、脑电、眼电、肌电部分

1、 输入阻抗：≥19MΩ。

2、幅频特性：以10Hz为基准，(1～60)Hz, 最大允许误差+5%～-10%。

3共模抑制比：各通道≥110dB。

4内部噪声(噪声电平): ≤1.5μV

5、耐极化电压：加±300 mV的直流极化电压，误差不超过±5%。

二、心电部分

1、输入阻抗：≥11MΩ。

2、幅频特性：以10Hz为基准，(1～25)Hz, 最大允许误差+5%～-10%。

3、共模抑制比：≥120dB。

4、内部噪声(噪声电平): ≤1.5μV

5、耐极化电压：加±300 mV 的直流极化电压，误差不超过±5%。

三、血氧饱和度部分

1、显示范围：0～100%;

2、测量范围与精度：70%～100%范围内，误差为+2%;小于70%,无定义；

四、脉率部分

1、显示范围：30次/分～250次/分；

2、测量精度：30次/分～250次/分范围内，分辨率：1次/分。

五、呼吸气流部分

1、显示范围：0-40次；

2、频率范围：10次/分～40次/分，误差≤±2次/分。

六、胸腹部呼吸运动部分

1、胸腹部呼吸显示范围：0-40次；

2、胸腹呼吸频率范围：10次/分～40次/分，误差≤±2次/分

七、腿部肌电信部分

1、输入阻抗：≥16MΩ。

2、幅频特性：以10Hz 为基准，(1～60)Hz, 最大允许误差+5%～-10%。

3、共模抑制比：≥115dB。

4、内部噪声(噪声电平): ≤1.5μV。

**功能简介：**

▲1、导联数≥43导，记录和分析符合AASM标准。

▲2、包括脑电（7导）、眼动电（2导）、下颌肌电（2导）、心电（2导）、下肢肌电活动（2导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、体动（胸部主机内置9轴加速度传感器）、CPAP压力、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、无线外接扩展通道参数。

▲3、设备小巧轻便，胸部主机≤70mm × 60 mm ×20 mm，重量≤45g；腕部主机≤65mm × 50 mm ×20 mm，重量≤85g（含电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动。

▲4、设备具备≥2.0寸全彩液晶屏，可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。

5、采用内置充电锂电池供电，容量≥1600mAh，续航时间≥24h。

6、设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。

7、设备内存≥32Gb，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可自动导入分析软件中进行分析。

8、具有无线遥测功能，可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。

9、具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。

10、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案。

11、具有高通、低通滤波，工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。

12、具有实时阻抗检测功能，针对电生理信号（EXG信号）进行阻抗测试，避免因穿戴或其它不当问题影响信号采集质量。

▲13、软件具备心电干扰滤除，眼电干扰滤除，特征波标注开关，优化判读体验。

14、软件可自动翻页和滚动，速度30s/屏，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告。

15、患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板。

16、数据采集格式采用国际通用EDF格式，可将数据导入至其它所需要软件平台进行分析。

**4.动态血压监测仪技术参数**

1. 血压技术：逐步放气示波法
2. 产品经临床验证
3. 血压测量范围：收缩压：40-260mmHg，舒张压：25-200mmHg，最大值：280mmHg；最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）
4. 心率范围：40-200 bpm，心率在±2%或±3 bpm 范围内是准确的，以较大者为准。
5. 监测时长：24小时
6. ▲监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟
7. 操作条件：10°C (50°F)~50°C (122°F)20-95%（相对湿度），无冷凝
8. 校准：每两年一次
9. 重量≤300g
10. 能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果
11. 灵活的数据传输方式，支持type C的方式进行数据传输、读取
12. 支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析；支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况
13. ▲抗运动干扰技术
14. ▲自动高血压分析：自动白大衣高血压和隐匿性高血压分析
15. ▲可测血变异系数、血压晨峰、动脉硬化指数、平滑指数等，多种分析功能辅助医生分析诊断
16. ▲判断阈值：内置JNC7、AHA、ESH11三大指南推荐阈值，且可调整
17. ▲儿童模式：内置儿童高血压分析标准
18. 测量模式：清醒、睡眠及特殊时段，可设置
19. 配件：带适合不同周径的原厂袖带2套

**5.溶栓体重床（称重液压升降平车）技术参数**

▲1、产品需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，CE认证，FDA认证（提供各项资质认证文件）

2、规格：外形参考尺寸：长度≥2260㎜，床面宽度≥1060㎜，床体标准高度≥H480/820mm

**3、功能：**

3.1背板调节≥65°；

3.2腿部调节≥35°；

3.3头足倾斜≥12°；

3.4床体升降≥480/820mm

3.5豪华中控脚轮；

3.6具有电控床尾功能；

3.7科学称重，称重精度为≤50-100g，床尾称重显示器，无论患者处于任何体位，只需轻触一个按键，内置称重系统即可测，在显示器处精确显示数据。

4、**材质要求：**

▲4..1床体骨架采用≥60\*30\*1.2mm的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg;

4.2床面：抗倍特床板，全身可投X射线；具有很好的防腐、耐酸碱和各种化学试剂的特性；背板配拍片暗盒，实现在床对患者上身进行X射线拍摄。

▲4.3床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。

▲4.5 涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。

4.6床头、床尾板采用耐药PE树脂材料，整体吹塑成型，表面皮纹处理，易清洗，弧线形设计。床尾板可电控操作。

▲4.7 四片式可拆卸护栏 患者从床上起身站立时，起到支撑身体的作用，也对翻身起到辅助作用。拆卸方便，美观大方、安全。

4.8自带延长床框，延长床板可至≥2460mm,小腿板两段调节，调节小腿的舒适性

▲4.9采用高强度静音双面脚轮，直径≥125mm，具有锁定、自由、定向等中央控制锁定装置；高稳定性连动系统，静音、耐腐蚀、刹车力大、稳定安全。

4.10床垫止滑器，背板两侧、床脚处共有五处，避免床垫侧滑，提高安全性。约束带固定位置，左右各3处。

4.11床体左右两侧配置操作扳手，在紧急情况下可实现快速救治，减少医疗事故。左右两侧各1处引流挂钩。

4.13具有手持手控器及护栏内外控制器，床尾控制器。

▲4.14采用优质电机，速度控制平稳，噪音低，寿命长、安全可靠。导杆系统采用高碳钢与高强度铝台金组台，双向极点过载保护丝杆。

**6.冷藏箱技术参数**

1. 功能及用途

保存药品

1. 技术参数

1.总容积：不小于50L。

2.产品尺寸（宽\*深\*高）：≦480\*460\*585㎜。

3.内胆尺寸（宽\*深\*高）：≦400\*355\*430㎜。

4.箱体外壳和颜色：喷涂优质冷轧钢板，白色。

5.内胆材料：PS板。

6.保温层材料：全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫。

7.门体：发泡门。

8.把手：塑料隐藏把手。

9.搁板与抽屉：浸塑搁架X1。

10.底脚：2个底脚螺钉。

11.箱内灯：LED照明灯。

12.压缩机：压缩机。

13.噪音：≦42dba。

14.温控器：数码管显示温控器。

15.传感器：2个传感器，测量范围-50℃～103℃。

16.报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、蜂鸣器、灯光闪烁报警。

17.蒸发风机：建准交流风机。

18.化霜：无霜设计。

19.门锁：内置安全门锁设计。

20.产品特点：

20.1层架可任意调整：层架可根据需要任意调节位置；

20.2风道设计：箱内循环风道，温度均匀性更好。

20.3门锁设计：使用方便、安全。

21.主要技术参数：

21.1额定电源：187～242V/50Hz；

21.2气候类型：SN；

21.3净重（㎏）：≦18；

21.4毛重（㎏）：≦20.5；

21.5防触电保护类型：I；

21.6箱内温度范围：2℃～8℃；

21.7耗电量：≦0.48度；

21.8输入总功率：85W+20W；

21.9制冷剂：R600a。

**7.监护仪技术参数**

整机要求

1. 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽
2. **▲**≥12英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280\*800像素，≥8通道波形显示。
3. 显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围
4. 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时
5. USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备

监测参数

1. 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
2. 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
3. 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证
4. 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
5. **▲**支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析
6. QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
7. 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析
8. 支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
9. 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm
10. 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300
11. 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
12. 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH
13. 提供手动，自动，连续、序列和整点等多种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。
14. 提供双通道体温和温差参数的监测功能, 并可根据需要更改体温通道标名
15. 支持升级主流、旁流监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
16. 支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪
17. 支持选配患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数，穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者4种状态的识别，包括：睡眠，休息，运动和跌倒，监测数据通过无线发送至监护仪。

系统功能

1. 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求
2. **▲**具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
4. 支持≥800组NIBP测量结果的存储与回顾。可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量
5. 支持≥100小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
6. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
7. 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
8. 配置临床评分系统
9. 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能
10. 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘
11. 标配2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。

**8.恒温箱技术参数**

一、功能及用途

提供恒定的温度环境的储存箱体

二、技术参数

1、恒温箱30-50升，内带隔板，箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D温度控制器，带有定时功能，温度精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。

4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

6、电源电压 ：AC220V 50HZ

7、控温范围 ：RT+10～300℃

8、恒温波动度 ：±1.0℃

9、温度分辨率 ：0.1℃

10、工作环境温度 ：RT+5～40℃

**9.简易呼吸器技术参数**

一、功能及用途

用于对不能自主呼吸者进行人工通气

二、技术参数

1、含呼吸气囊、面罩、组合颈、连接管、开口器、口咽通道，可以连接面罩或储气罐。

2、呼吸球材质为：PVC 材质

3、按压体积为：1350ml

4、呼气阻抗（50L/min 时）：＜60cmH2O

5、安全阀压力设定：当大于 60cmH2O 时，自动开启。

6、平均死腔逆止阀 7ml

7、球体容积为：1600ml

8、储气袋容积为：2000ml

9、呼吸球患者接头内径： 15mm 外径 22mm

10、呼吸球接头 ：25mm 内径

11、接储气袋端为内径 29mm

12、氧气接头外径 ：6 mm

13、呼吸球操作环境的温度：为 -18℃～ 50℃

14、操作方式：双手操作

15、储存条件： -40℃～ 60℃，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好、清洁的环境

**10.便携式氧气筒技术参数**

一、功能及用途

辅助呼吸，缓解人体氧气不足，便携式，最好能与咱们转运呼吸机一起使用可以放置在平车上推动。

二、技术参数

规格型号：6L

1.储气瓶容积：≥4L。

2.最大储气量：≥600L。

3.外箱尺寸(cm)： 直径≤12cm，高度≤87cm。

4.最大储气压力：14.7MPa。

5.氧气流量调节范围：(1-5)L/min。

**11.转运呼吸机技术参数**

**一、整机与显示要求**

1. 通过EN1789和YY0600.3转运标准测试
2. 通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。
3. 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。
4. **▲**整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
5. 可支持单管路通气，管路更加简单便携。
6. 电池续航时间1块电池≥4小时
7. 呼吸机主机重量≤5kg。
8. 吸气峰值流速≥210L/min。
9. 可选配提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。
10. 配置无消耗氧传感器，无需校准和更换。
11. 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
12. **▲**采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800\*480像素，可同时显示波形和监测参数。
13. 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
14. 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
15. 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥7000条报警和操作日志记录。
16. 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥45张屏幕文件。
17. ▲整机可放置在患者转运车上移动使用，无需另外配备推车。

**二、环境适应性要求**

1. 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
2. 最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。
3. 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
4. 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

**三、呼吸模式及功能**

1. **▲**标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。
2. 可升级高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）
3. 可升级无创通气模式和氧疗模式。
4. 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
5. 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

**四、设置参数**

1. 潮气量：20ml—2000ml
2. 吸气压力：2—60 cmH2O
3. 呼气末正压：1—50 cmH2O
4. **▲**吸入氧浓度：21—100%
5. 吸气时间：0.1—10s
6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
8. 呼气触发灵敏度：Auto, 2—85%
9. 氧疗流量：2—80L/min

**五、监测参数和报警**

1. 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
2. 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间
3. 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

**12.阅片灯技术参数**

一、功能及用途

提供光源，用于观看医用X线片

二、技术参数

0.7-1.5米长，0.4-0.5米高，厚度不超过3.0cm，可悬挂可站立，优质LED芯片灯

# 第六章 响应文件格式

**供应商编制文件须知**

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

**项目名称**

**响 应 文 件**

**项目编号：**

**包号（如有）：**

**供应商： （盖章）**

**供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**年 月 日**

一、资格证明文件

**格式 1.供应商一般情况表（格式）**

项目编号：

包号（如有）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供应商全称** |  | 供应商性质 | （需按照供应商须知前附表第8条要求在本表后提供相关证明材料） |
| **法定代表人或负责人姓名** |  | **上级主管部门** |  |
| **联系人、联系方式、办公地址** |  | **基本开户银行名称** |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （提供承诺函，格式详见响应文件格式） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | （提供承诺函，格式详见响应文件格式） |
| 近三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录 | （提供承诺函，格式详见响应文件格式） | 供应商没有失信行为和重大税收违法案件记录 | 无需供应商提供，响应截止时间以后、资格审查阶段由采购人或者采购代理机构查询并留存证据。 |
| 供应商须知前附表规定的合格供应商其他资格要求 | 须提供相关声明或证明材料 | 是否提供小型和微型企业生产的产品或服务的（适用于专门面向中小企业预留份额的项目） | 🞎是 🞎否 |
| 供应商是否为监狱企业（适用于专门面向中小企业预留份额的项目） | 🞎是 🞎否 | 供应商是否为残疾人福利性单位（适用于专门面向中小企业预留份额的项目） | 🞎是 🞎否 |

 **注：**1.请按表内要求将上述证明文件附在此表后面；

2.供应商提供的产品或服务中有小型和微型企业生产或提供的，需要提供《中小企业声明函》给予证明；

3.供应商是监狱企业或残疾人福利性单位的，需要提供监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》给予证明。

供应商名称： （加盖供应商单位公章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日 期：

|  |
| --- |
| **1.1 供应商是企业（包括合伙企业）的，**应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业 法人营业执照”或“营业执照”的复印件； **供应商是事业单位的，**应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； **供应商是非企业专业服务机构的，**应提供其有效的执业许可证复印件； **供应商是个体工商户的，**应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； **供应商是自然人的，**应提供其有效的自然人身份证明。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2 资格条件承诺函****资格条件承诺函**致： （采购代理机构） ：我单位（公司）参与 （采购项目名称 项目编号、包号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；3.具有依法缴纳税收的良好记录；4.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；6.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；7.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| . |  |  |

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺。供应商名称： （加盖单位公章）法定代表人或授权代表： （签字）日期 ：  |

**1.3磋商保证金说明函（格式）（无需提供，本项目不适用）**

致：中国洲际新资源集团股份公司

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

包号（如有）：

l、磋商保证金金额(大写) 元，以 方式支付。

2、在担保期内，贵公司根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金：

（1）我方在磋商截止之日后到响应有效期满前，撤回响应文件；

（2）我方在收到成交通知后30天内，未能按规定的时间、地点与买方签订合同。

3、保证金自开标之日起生效，直到响应书有效期后 30 天或贵方与我方书面协定的延长期30 天内有效。

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日期：

特别提醒：

（1）磋商保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）保证金递交凭据（汇款单据复印件或金融机构出具的保函等）需单独密封，并在响应截止时间前递交给采购代理机构。

**注：按照长春市财政局长财采购[2021]695号文件关于取消政府采购响应保证金及竞争性磋商文件工本费等有关事项的通知执行，诚信记录良好的供应商可不提交响应保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，必须按规定收取响应保证金。**

|  |
| --- |
| **1.4 政府采购政策****1.4.1中小企业声明函**本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:1.\_(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为 \_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_人，营业收入为\_ \_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；....以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  供应商名称(盖章)： 日期: **注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。** |

|  |
| --- |
| **1.4.2 残疾人福利性单位声明函（格式）**本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位提供服务（由本单位承担工程/制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位提供服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商名称： （单位公章）法定代表人或授权代表： （签字）日期：  |

|  |
| --- |
| **1.4.3监狱企业声明函**监狱企业以提供由省级以上监狱管理局，戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。 |

**1.4.4 纳入节能产品政府采购清单的投标产品及纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品的证明材料（格式）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 是否纳入节能产品政府采购清单的投标产品 | 产品名称 | 是否纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

后附在有效期内的认证证书及相关材料，**如不填写此表或不提供认证证书及相关材料，不享受政府采购政策优惠。**

**1.5采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件**

1.5.1投标产品属于医疗器械的，须提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

1.5.2投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供证明材料；

其中：供应商如为制造商须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；供应商如为代理商须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

上述供应商须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章（如磋商文件附件格式需要法定代表人或授权代表签字的，须同时按照要求进行签字），否则评标时不予认可。

**1.6其他资格证明文件**

说明：供应商须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章（如磋商文件附件格式需要法定代表人或授权代表签字的，须同时按照要求进行签字），否则评审时不予认可

1. **商务、技术要求**

**格式 1.响应函（格式）**

采购项目名称：

项目编号/包号（如有）：

致： （采购人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商所有要求。

二、我方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。符合第二章“供应商须知前附表”规定。

三、我方承诺按照磋商要求，提供磋商项目的技术服务。

四、我方承诺：本次磋商的磋商有效期为90天。在此期间，本磋商响应文件将始终对我们具有约束力。

五、我方磋商过程中最终报价在磋商有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金（如有），并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

八、若我方成交，愿意按有关规定及磋商要求履行全部职责。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（盖章或签字）：

日 期： 年 月 日

**格式 2. 磋商报价一览表（格式）**

项目名称:

项目编号:

包号（如有）：

 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商名称** | **交货期** | **投标报价总价（元）** | **其他声明** |
| **大写** | **小写** |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价要求：本项目磋商响应报价为两次报价，供应商自行报价，**最高不得超过预算单价及采购预算**；供应商未按照竞争性磋商文件提供的格式进行报价可导致其磋商响应文件被否决。

2.磋商报价表内容与磋商文件中相应内容不一致的，以磋商报价表内容为准。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**格式 3.分项报价表（格式）**

项目编号：

包号（如有）：

 价格单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 分项名称 | 制造商 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注/说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日 期：

**格式 4.法定代表人授权书(格式)**

 本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日签字盖章生效,特此声明。法定代表人签字或盖章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字或盖章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：

**说明：后附法定代表人及被授权人身份证复印件并加盖公章**

**格式4-1法定代表人身份证正反面复印件**

**格式4-2被授权人身份证正反面复印件**

格式 5.商务条款偏离表

项目编号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

包号（如有）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **注：我单位确认，除以上表格中列明的偏离外，我单位接受采购文件规定的所有商务条款，无其他偏离。** |

 注：1.本表应包括对合同条款的偏离说明。

 2.供应商对采购文件的商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“响应文件的响应”栏只填写**“对采购文件全部商务条款无商务偏离”**即可。不提供上述表格的响应可被决绝。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字）：

日 期： 年 月 日

**格式6.采购需求响应及偏离表（格式）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

包号（如有）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 如提供证明材料需标注所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1、 供应商应对采购文件第五章采购需求所要求的内容给予逐条响应，以响应产品或服务所能达到的内容予以填写，**而不应简单复制采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。**

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日 期：

格式7、最后报价一览表（磋商后提交）

**7.1最后报价一览表**

采购项目名称：

项目编号/包号（如有）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商名称** | **最后投标报价总价（元）** | **其他声明** |
| **大写** | **小写** |
|  |  |  |  |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包（如有）分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求在“政采云”平台中提交。

4.不得超过预算单价及预算金额。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

7.2最后分项报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注/说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |

项目编号/包号（如有）：\_\_\_\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

注：1.本表应按包（如有）分别填写。

2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式8、其他材料

### **（一）服务方案等（结合评分标准，格式自拟）**

### **（二）其他资料**（供应商根据对磋商的理解还需提供用于磋商小组评分的其他佐证材料（格式无固定要求），请自行设计在响应文件中。

**注：供应商在响应文件递交前自行检查所提供文件资料是否已完整提交，响应文件格式中虽未列出但有必要的提供的文件材料，供应商自行提交。**

**三、磋商代理服务费承诺**

致：中国洲际新资源集团股份公司

 （供应商） 在贵公司组织的 项目中若获成交（项目编号： 包号（如有）： ），我们保证在招标代理机构发出成交通知书的同时，按照采购文件规定标准向代理机构即中国洲际新资源集团股份公司支付磋商代理服务费，磋商代理服务费一次性付清，用人民币进行支付。

服务费支付后，请贵公司按照方式 （请填写**① 或 ②**）开具发票：

① 成交服务费开票信息（**增值税专用发票**）

公司名称：

公司税号：

公司地址：

公司电话：

开户行名称：

开户行账号：

② 成交服务费开票信息（**增值税普通发票**）

公司名称：

公司税号：

我公司保证所提供的开票信息真实、准确。如因信息提供错误而导致发票无法抵扣或无法入账等情况，由此产生的一切后果由我公司承担。

承诺方法定名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺方授权代表（签字或盖章）：

地 址：

电话： 传真：

邮编： 邮箱：

日期：