长春市宽城区卫生综合体建设项目（医疗设备采购）五标段（二次）

招标文件

项目编号：2024094（2024JLKR1126）

采   购   人： 长春宽城经济开发区管理委员会

采购代理机构： 吉林省铠融项目管理咨询有限公司

日        期： 2024年11月

目　　录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  评标办法	15

第四部分  采购需求及技术规格要求	29

第五部分  合同条款	32

第六部分  投标文件格式	41

# 第一部分  招标公告

（资格后审）

项目概况

长春市宽城区卫生综合体建设项目（医疗设备采购）五标段（二次）的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2024年12月17日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：2024094（2024JLKR1126）；

2.项目名称：长春市宽城区卫生综合体建设项目（医疗设备采购）五标段（二次） ；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：165.9320万元；

5.最高限价：165.9320万元；

6.采购需求：康复类及其他，其中包括生物安全柜、数字化透视摄像机等设备，具体参数见附件清单；

7.供货期：以实际签订合同为准；

8.供货地点：按照采购人要求供货地点供货，交货时交货地点发生变更的，以采购人指定地点为准；

9.质量要求:符合国家相关规定的合格标准；

10.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

2.1《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号)、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 具备有效的营业执照，指经营范围满足本项目标的产品且执证期限有效，供应商必须具有独立企业法人资格,且必须具有所报产品的生产或经营能力，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务；

3.2（1）投标供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。

（2）投标供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品 药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。

（3）投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。

3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函；

3.4 信誉要求：拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；拒绝列入信用中国网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；供应商、法定代表人、被授权人在中国裁判文书网有行贿犯罪记录的不得参加投标；

3.5 参与本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

1.时间：2024年11月26日至2024年12月3日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/；

3.方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理）；

4.售价：0元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年12月17日10点00分（北京时间）；

2.地点：长春市二道区洋浦大街凯利中心二楼第二开标室；

3.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。

五、开启

1.时间：2024年12月17日10点00分（北京时间）；

2.地点：长春市二道区洋浦大街凯利中心二楼第四评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、发布媒介

中国政府采购网、长春市公共资源交易网和政采云平台（https://www.zcygov.cn/）发布并同步推送至吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长春宽城经济开发区管理委员会

地    址：长春市宽城区凯旋北路7388号

联系方式：0431-89991801（胡玉姝）

2.采购代理机构信息

名    称：吉林省铠融项目管理咨询有限公司

地　　址：长春市宽城区万龙台北明珠四期B2栋2335室

联系方式：0431-81697018（张多）

3.项目联系方式

项目联系人：张多

电　  话：0431-81697018

4.监督管理部门：长春宽城经济开发区财政金融局

电    话：0431-89991883

5.本项目按照吉林省财政厅《关于依托政府采购数字金融服务平台开展融资业务有关事项的通知》(吉财采购(2023] 721号)支持申请“政采合同贷”政策。

“政采数金平台”联系电话：张经理0431-81888978、柯经理0431-81888998

来源：吉林省铠融项目管理咨询有限公司

初审：张多

复审：胡玉姝

终审：童丹

- 第二部分  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：长春宽城经济开发区管理委员会 地 址：长春市宽城区凯旋北路7388号 联系人：胡玉姝 联系方式：0431-89991801 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：吉林省铠融项目管理咨询有限公司 地 址：长春市宽城区万龙台北明珠四期B2栋2335室 联 系 人：张多 联系电话：0431-81697018 |
| 3 | 项目名称 | 长春市宽城区卫生综合体建设项目（医疗设备采购）五标段（二次） |
| 4 | 项目编号 | 2024094（2024JLKR1126） |
| 5 | 采购预算 | 165.9320万元 |
| 6 | 供货地点 | 按照采购人要求供货地点供货，交货时交货地点发生变更的，以采购人指定地点为准 |
| 7 | 采购需求 | 康复类及其他，其中包括生物安全柜、数字化透视摄像机等设备，具体参数见附件清单 |
| 8 | 供货期 | 以实际签订合同为准 |
| 9 | 供货地点 | 按照采购人要求供货地点供货，交货时交货地点发生变更的，以采购人指定地点为准 |
| 10 | 资金来源 | 专项资金 |
| 11 | 质量要求 | - 符合国家相关规定的合格标准 |
| 12 | 供应商资格要求 | 3.1 具备有效的营业执照，指经营范围满足本项目标的产品且执证期限有效，供应商必须具有独立企业法人资格,且必须具有所报产品的生产或经营能力，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务； 3.2（1）投标供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。 （2）投标供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品 药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。 （3）投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。 3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函； 3.4 信誉要求：拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；拒绝列入信用中国网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；供应商、法定代表人、被授权人在中国裁判文书网有行贿犯罪记录的不得参加投标； 3.5 参与本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； 3.6 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反规定的，相关投标均无效。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 答疑会时间及地点 | 不召开 |
| 16 | 分包、转包 | 不允许 |
| 17 | 偏离 | ☑允许正偏离 □不接受任何偏离 |
| 18 | 构成投标文件 的其他材料 | 无 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 加密版响应文件：按政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）提供的格式及要求填写。 （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章、可使用专用章（如合同专用章、投标专用章等）代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 （4）副本可以是正本的复印件。 |
| 20 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 21 | 投标保证金 | 根据长春市财政局发布的长财采购〔2021〕695 号文件要求，诚信记录良好的供应商不收取投标保证金，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取投标保证金。 投标保证金金额：无。 |
| 22 | 投标文件份数 | 投标人需将纸质版文件（一正两副）于开标当天11:30前送达采购代理机构（联系电话：0431-81697018）留作备档使用。投标文件须与上传政采云平台文件内容相一致。 |
| 23 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：2024年12月17日10点00分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街凯利中心二楼第二开标室 |
| 24 | 开标 | 时间：2024年12月17日10点00分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街凯利中心二楼第二开标室 |
| 25 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 26 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：从“政采云”平台专家库中随机抽取有关经济、技术方面专家5人组成。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 按综合得分由高至低排序推荐中标候选人数：3 人，并确定排名第一为成交人。 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 29 | 履约担保 | 无 |
| 30 | 预付款 | 无 |
| 31 | 付款方式 | 以实际签订合同为准。 |
| 32 | 合同存档 | 中标单位与采购人签订合同后 5 个工作日内将采购合同复印件送至采购代理机构存档。 |
| 33 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文件，执行国家发展计划委员会“发改价格【2015】299号”文要求。 |
| 34 | 质保期 | 双方验收报告签署之日起计算质量保证期。质保期内设备出现故障时，免费维修或无条件更换。其他事项以双方以及签订合同为准。 |
| 35 | 其他要求 | 投标人必须保证投标时所报资料真实有效，采购人保留对资料的核查权力，一旦发现资料有虚假现象将没收投标人投标保证金，并移交有关部门处理。 |
|  |  | 只接受以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，不接受以其他形式或提出的质疑。 |
| 36 | 投标报价 | 投标报价不得超过采购预算，投标单价不允许超过单项预算价格，四舍五入，保留到小数点后两位，否则按废标处理。 |
| 注意事项：本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 |  |  |

二、供应商须知

本项目招标依据为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规及规定。

### A 说明

#### 1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及服务，是供应商编制投标文件的依据。

#### 2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

#### 3.定义

“采购代理机构”系指组织本次招标的代理机构；

“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指采购单位，合同一方当事人；

“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

#### 4.合格的供应商

4.1合格供应商必须符合供应商须知前附表第10项下各项要求，并在投标时提供以下文件，若有遗漏或不符合要求均为资格审查不合格；

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。采购代理机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5．投标费用

供应商应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

### B.招标文件说明

#### 6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   供应商须知

第三部分   评标办法

第四部分   采购需求

第五部分   合同条款

第六部分   投标文件格式

#### 7.招标文件的澄清

供应商对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日15日前，按供应商须知注明的联系地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的每一供应商。

#### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认；

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对供应商具有同样的约束力。

8.3为使供应商有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一供应商。

### C投标文件的编写

#### 9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及供应商和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外， 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

#### 10．投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

#### 11.投标文件内容填写说明

11.1供应商应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由供应商自拟。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 供应商应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4供应商视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后。

#### 12.投标报价

12.1 所有投标均以人民币报价；

12.2供应商应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。采购代理机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3供应商应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.4供应商因承包本项目需支付的一切费用，并包含在所报的单价或总额价内。

13.投标保证金（如有）

13.1投标保证金的形式：现金或现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、专业担保公司、保险公司出具的保函等形式，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从供应商的基本账户转出。

13.2投标保证金的金额：见供应商须知前附表第19项；

13.3递交方式：见供应商须知前附表第19项；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因供应商不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1和13.2条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6未中标投标人的投标保证金将按25.2条规定予以无息退还；

13.7中标人的投标保证金，在中标人交纳中标服务费后予以无息退还；

13.8 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的;

（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的;

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（5）采购文件规定的其他情形。

#### 14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

#### 15.投标文件的签署及规定

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 供应商应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件正本一份和副本两份，如果正本与副本不符，以正本为准，电子版一份（U盘形式）。

15.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.8采购代理机构概不接受以电话、传真形式的投标。

### D投标文件的递交

#### 16.投标文件的密封和标记

16.1供应商应将投标文件正本与副本用信封密封，并标明招标编号、投标项目名称、供应商名称等。封口骑缝处应加盖供应商印章。

16.2如投标文件由专人送交，供应商应将投标文件按16.1中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的投标地址送至采购代理机构；

16.3采购代理机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。

#### 17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照采购代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至指定地点。

17.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面(或传真)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

#### 18.投标文件修改和撤消

18.1 投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构可以予以接受。但不退还投标文件。

18.2 供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3 撤消投标应以书面(或传真)的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后供应商不得撤回投标。

### E开标及评标

#### 开标

19.1招标代理机构将在招标文件规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加。

19.2采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

19.3开标时有下列情形之一的，招标代理机构有权宣布本项目招标失败：

（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购单位不能支付的。

#### 20.对投标文件的初审

20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会，由采购人从专家库中抽取的有关经济技术方面的专家5人组成。

评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金以及投标文件是否具有实质响应性。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》的报价为准；

（2）开标一览表内如果小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准；

（3）如果总价金额与单价金额不一致，以单价金额为准。

（4）除非单价有明显的小数点错位，此时应以该行标出的总额为准，并修改单价。

按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

- 资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

- 投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

- 不能满足投标有效期的；

- 投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有买方不能接受的条件；

- 投标报价超过采购预算的；

- 未响应招标文件规定的其它实质性条款。

#### 21.投标的澄清

21.1 采购代理机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

#### 22.评标

22.1 原则：对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

22.3本项目采用综合评分法：

评标委员会将按第三章规定的评审因素和标准，按评审后投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序。

#### 23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，供应商企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F 确定中标

#### 24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，确定中标人。最终审查的对象是招标项目的合格的供应商。

24.2最终审查的内容是对合格的供应商的财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的供应商中评出中标人，并写出完整的评标报告。

#### 25.中标通知

25.1在投标有效期内，招标代理机构以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以以传真的形式发出，但需要随以书面形式最终确认。

25.2招标代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

#### 26.签定合同

26.1中标通知书发出后，采购单位改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

26.2中标人应按中标通知书规定的时间与采购单位签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

26.3中标结果将在发布招标公告的同步网络媒介上公告，不再以书面方式通知未中标人。

#### 27.履约保证金

无。

#### 28.保密和披露

28.1招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

28.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

#### 29、质疑和投诉

29.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向招标方提出质疑。投标人对招标代理机构的质疑答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

29.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理

# 第三部分  评标办法

（本项目采用综合评分法）

评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

- 一、评 标 程 序

（一）组成评标委员会

按照国家有关部委及省、市的相关规定，由从“政采云”平台评标专家库中随机抽取经济、技术等方面的专家共5人组成评标委员会。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

（二）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、初步评审和详细评审三个步骤。

1.资格审查。采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商方可进入符合性审查。

2.符合性审查。评委会对供应商的投标文件进行符合性鉴定。符合性审查合格的供应商方可进入详细评审。

3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各供应商的投标文件进行评审、赋分。

（三）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

（四）确定中标人

按最终综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人3家。

（五）评标报告

评标工作结束时，评委会将本项目综合评审结果向采购人提交书面“评标报告”，各评委对评标报告内容讨论通过后，在“评标报告”上签字，对评标结果予以确认。

- 二、评 标 办 法

（一）资格审查

资格审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证明；授权委托人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书 | 标书内附证明及委托书加盖投标单位公章 |
| 2 | 营业执照副本 | 标书内附复印件加盖投标单位公章 |
| 3 | （1）投标供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。 （2）投标供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品 药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。 （3）投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。 | 标书内附复印件加盖投标单位公章 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函 | 标书内附法定代表人或委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺函 |
| 5 | 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 标书内附声明 |
| 6 | 拒绝列入政府取消投标资格期间的企业或个人投标。拒绝列入信用中国网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 | 标书内附法定代表人或委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺书 |
| 7 | 采购需求及技术规格要求中标注“★”号技术参数为实质性条款，必须逐条进行响应，任何一条不满足将导致废标。 | 标书内附复印件加盖投标单位公章 |
| 8 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反规定的，相关投标均无效 | 标书内附法定代表人或委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺书 |

注：（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（二）符合性审查表

符合性审查表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标函签字盖章 | 有投标单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
| 投标文件格式 | 符合第六部分“投标文件格式”的要求 |
| 招标内容 | 符合招标文件要求 |
| 供货期 | 以实际签订合同为准 |
| 供货地点 | 按照采购人要求供货地点供货，交货时交货地点发生变更的，以采购人指定地点为准 |
| 质量要求 | 符合国家相关规定的合格标准 |
| 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
| 权利义务 | 符合招标文件“合同条款及格式”规定 |
| 投标报价 | 投标报价不得超过采购预算，四舍五入，保留到小数点后两位，投标单价不允许超过单项预算价格，否则按废标处理。 |

注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。

除此之外的内容，不作为本次资格审查及符合性审查的内容。

- 详细评审

- 详细评审表

| 评审内容 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 取通过初步评审合格的有效投标报价最低价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30分。 如果评标委员会认为最低的投标报价明显低于投标人其成本价格，有可能影响投标产品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人在规定的期限内予以解释说明并提供相关证明材料，投标人不能合理解释或提供相关证明材料的，则评委会认定其以低于成本价投标，其报价不能作为基准价，不计入报价计算（其报价为0分）。 | 0-30 |
| 商务 部分 （12分） | 企业业绩（6分） | 近三年（2021年至今），类似业绩每有一项得2分，最多得6分。（标书内附合同协议书或中标通知书复印件加盖公章） | 0-6 |
|  | 服务承诺（3分） | 提出有利于招标人的实质性服务承诺，每有一条实质性服务承诺得1分，最高分得3分，无不得分。 | 0-3 |
|  | 优惠条件（3分） | 提出有利于招标人的实质性优惠条件，每条实质性优惠条件得1分，最高分得3分，无不得分。 | 0-3 |
| 技术 部分 （58分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度（28分） | 投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为28分，其中有1项一般条款（不含"★"号条款）不满足的，扣0.5分，最低得分0分。 注：1.最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。 2.采购需求中标注“★”号技术参数为实质性条款，必须逐条进行响应，任何一条不满足将导致废标。投标人的技术偏离表中仅作出应答而未提供要求的有效技术支持资料（或证明材料），或提供的支持资料（或证明材料）与技术参数要求不一致的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求进行否决。由此产生的废标的风险，由投标人承担。 对于采购需求中标注“★”的技术参数，投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料以所投货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或所投货物制造商加盖红章的证明材料为准，若所投货物制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 | 0-28 |
|  | 供货方案（5分） | 提供本项目的供货方案 投标人针对本项目拟定的供货方案合理，相关措施安排得当，确保安全实施的技术、组织实施完善，供货方案周全，供货时间配合合理得5分； 提供的供货方案完善基本可行，供货时间配合基本合理得3分； 提供的供货方案，供货时间配合不完善得1分； 无相关方案不得分。 | 0-5 |
|  | 质量 保证措施（5分） | 综合比较质量保证措施编制科学合理，内容全面且有针对性，技术方案详细、先进且具备可行性，措施得力、切实可行得5分，基本全面合理、可行得3分，较少但基本可行得1分，无不得分。 | 0-5 |
|  | 备品备件（5分） | 综合比较投标人针对本次采购内容提供的备品备件情况进行评审：免费提供备品、备件情况，备品备件质量好且实用性强得5分，质量较好或实用性较强得3分，质量一般或实用性一般得1分，无不得分。 | 0-5 |
|  | 应急方案（5分） | 综合比较应急方案，方案全面详尽、科学合理得5分，方案基本合理、可行得3分，方案内容较少得1分，无不得分。 | 0-5 |
|  | 维修及保养方案 （5分） | 综合比较维修及保养方案周全完备，措施合理、得5分；较为周全完备，措施较为合理、得3分；基本合理1分；无不得分。 | 0-5 |
|  | 售后服务方案（5分） | 提供本项目的售后服务，包括售后服务机构设置、服务人员的技术水平、技术支持、服务响应时间和排除故障时间。 投标人提供的售后服务完善详细，可操作性强，得5分； 提供的售后服务较完善详细，具有基本可行的培训计划措施得3分； 提供了培训计划措施但不完善，得1分； 无不得分。 | 0-5 |
| 合计 |  |  | 100分 |

(四) 说  明

得分出现绝对相等时，按照详细评审表中项目排序得分高低进行排序。

附件：关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法。

财政部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

附：

1.中小企业声明函

2.面向中小企业预留项目执行情况公告

# 附1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于                  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收 入为    万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于                  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 第四部分 采购需求及技术规格要求

- 采购需求

1.招标文件对产品的要求中标注“★”号的条款，若需要提供投标产品技术支持资料，则应提供相关技术支持资料。

采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，不允许负偏离，若有将导致无效投标。

2.带“★”号的重要技术参数如若需要提供相关要求的技术支持资料，须标明所在投标文件中的页码，如有虚假应标行为，其结果由投标人自行负责，技术支持资料以所投货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或所投货物制造商加盖红章的证明材料为准，若所投货物制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。

凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

- 技术规格要求

| 项目名称 | 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复及其他 | 1 | 电动洗胃机 |  | 1 | 2000 | 2000 | 1.全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，知名品牌压力传感元件，具有自动压力反馈控制系统 2.机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能 3.中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数 ★4.洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节 5.适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃 6.泵结构：无油膜式泵 ★7.出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，吸液量（出胃）≤450ml/次 洗胃压力：0-50KPa，洗胃频次：≤20S 8.输入功率：80VA ，噪音：≤55dB |
|  | 2 | 注射泵 |  | 16 | 6000 | 96000 | 1.屏幕≥4寸触摸屏，全中文显示 2.触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能 3.具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接 4.设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度 5.IP23防水防尘 6.可存储≥2000种药物 7.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml 8.多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等 9.速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增） 10.预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增） 11.注射总量显示范围：0-9999.99ml 12.注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1% 13.KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h 14.阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态 15.具有快进功能，快进速率50.ml/h-2200ml/h（根据注射器范围可调） 16.阻塞压力范围：150 mmHg-1000mmHg 17.报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等 18.再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消 19.事件记录功能：能够存储、回放超过≥2000个事件 20.电池工作时间：≥8h 21.声音音量0-10级可调 22.具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调 |
|  | 3 | 输液泵 |  | 15 | 4400 | 66000 | 1.输液精度：≤±5% 2.模式：流速模式、点滴模式、时间模式 3.适配输液器类型：所有厂家的输液器 4.报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错 ★5.加热温度可以设置25℃—40℃ 6.打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作 7.防水等级：IPX4 8.外置电源：外置连接12V车载接口 9.双CPU设计，保证输液安全 10.存储≥800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询 11.自动检测泵门是否合紧 12.分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测≤30uL气泡 13.具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。 14.横向开启泵门 ★15.输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流 |
|  | 4 | 全自动电子血压计（台式） |  | 2 | 30000 | 60000 | 1.测量原理：示波法 2.显示：LCD数字显示 3.测量位置：左右臂均可 4.手臂周长；17～42cm以上 5.测量范围；血压量程：0～299mmHg 脉搏数：40～180次/分 6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7.测量精度 压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa） 脉搏测量精度：±2%±2次/分(取最大者) ★8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 9.臂筒角度：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） 10.平均测量模式：可进行2-3次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） 11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来，打印装置：热敏打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 ★12.ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 13.抗菌设计对应:外壳：抗菌树脂，袖带：抗菌布套 ★14.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能 15.语音功能：测量过程语音提示、测量结束播报测量结果 16.用户教育：根据测量结果，显示提示信息 17.通信数据输出：USB数据传输 18.专用桌椅：配备专用测量桌、椅 |
|  | 5 | 电子血压计 |  | 10 | 360 | 3600 | 1.测量范围:压力0-299mmHg（0-39.9kPa） 2.工作模式:示波测定法 3.语音功能:不支持语音功能 4.加压方式:全自动智能加压 5.测心率:有 6.显示方式:数字显示 7.高血压警示:有 8.精度:±3mmHg（±0.4kPa） 9.检测方式:示波测定法 |
|  | 6 | 便携式吸痰器 |  | 4 | 800 | 3200 | 1.产品用途 产品适用范围：供吸脓血、痰等粘稠液体用。无禁忌症 2.结构特征与工作原理 2.1产品机构主要有活塞泵、外壳、贮液瓶、真空表、空气过滤器、吸引管道等组成 2.2采用无油润滑泵，使环境不受油雾污染 2.3噪音低 2.4贮液瓶隐藏埋入式新颖结构，方形负压表 2.5运行中不会产生正压，确保性能可靠，使用安全 2.6负压调节系统可根据需要无极调压 3.主要技术指标 3.1高负压，低流量 3.2电源：220V±10%，50Hz±2% 3.3输入功率：90VA 3.4极限负压值：≥0.06MPa(760mmHg) 3.5负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 3.6抽气速率：≥15L/min(760mmHg) 3.7熔丝管：F1.5AL250V，Φ5×20 3.8贮液瓶≥1000mL,一只 3.9噪声≤65dB(A) |
|  | 7 | 电动起立床 |  | 1 | 22800 | 22800 | 1.手持控制器调节床体角度 2.具有电机和支撑气弹簧双重保护 3.高品质万向轮，便于转移至病房使用 4.优质直线推杆，质量稳定，运动工作噪音：≤65dB 5.输入功率120VA 6.电机最大翻转推力8000N，起立倾角：0°～85° ★7.脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5° ★8.脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5° 9.床板安全工作载荷：≥1600N |
|  | 8 | 悬吊康复系统 |  | 1 | 198000 | 198000 | ★1.悬吊系统为落地支架式，每个悬吊器支持前后位移；（提供相关证书） 2.每个悬吊器自带≥2条悬吊绳，长≥3.2米，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳承重≥250KG；自带一条移控制绳 3.标配自锁式低阻力弹性黑绳：自然状态长≥300mm，承重≥30KG 4.标配≥0.3米和≥0.45米自锁式组合弹力双绳，≥8条 5.标配自锁式无弹力绳：长≥300mm 4条和≥600mm 2条 |
|  | 9 | 冲击波治疗仪 |  | 1 | 150000 | 150000 | 1.台式机、便携，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单 2.电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA ★3.≥10英寸真彩触摸显示屏，操作便捷 4.工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar 5.工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz 6.治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10% 7.具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求 ★8.≥4种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求 准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm 发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm ★9.能流密度≥1.83mJ/mm2，（提供相关证明文件） 10.内置≥45种全身各部位的治疗处方 11.自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存 12.计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程 13.阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；阶梯输出压力和频率有利于提高患者对冲击波治疗的适应性、降低治疗耐受性，治疗效果更好（提供相关证明文件） 14.内置≧4种疼痛评估评价系统：包括但不限于动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口 15.患者数据库管理，可存储≧10000个患者信息 16.治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求 17.默认冲击次数2000，默认冲击强度≥2.0Bar，默认冲击频率≥8Hz，默认治疗参数适配性高 18.输出压力波的脉宽为300us±10% ★19.有双重过压安全装置（提供相关证明文件） |
|  | 10 | 中频电疗仪 |  | 2 | 9800 | 19600 | 1.中频频率范围：2-6KHz 2.低频调制波频率范围：0-199Hz 3.连续低频正弦波调制中频正弦波 4.调制方式：连续调制、间歇调制 5.低频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5% 6.输出电流：最大输出电流有效值≤50mA，分0～99级可调,无量纲数 7.不同负载下的电流变化率≤±10% ★8.≥4路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰 9.≥6档可调，最高温度40±3℃ 10.治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗时间到有蜂鸣器报警提示并停止输出 11.分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，≥80个处方 ★12.彩色触摸屏操控，≥4通道独立控制 |
|  | 11 | 痉挛肌低频治疗仪 |  | 1 | 18800 | 18800 | 1.彩色触摸屏和选择编码器显示操作 2.具有≥4组针插式电极输出 3.时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min 4.定时提醒:定时时间到后有声音提示功能 5.输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波 ★6.处方选择:治疗仪具有≥10个默认处方和≥10个自定义处方 |
|  | 12 | 特定电磁波治疗器 |  | 20 | 400 | 8000 | 1.波谱范围：2.0μm～25.0μm 2.治疗板面温度：320℃±10%(EMC检测基本性能) 3.输入功率：单头 250VA 4.定时器范围：机械定时0～60min 连续可调;数显定时0~95min,每5min一档 5.加热器工作寿命：≥2000小时（h） 6.电源：AC220V±22V；频率：50Hz±1Hz |
|  | 13 | 神经和肌肉电刺激仪 |  | 1 | 78000 | 78000 | 1.柜式一体机，≥7英寸彩色触摸屏 ★2.≥8组针插式电极输出 3.时间设定功能：时间范围为1～99min可调 4.输出波形：双向不对称方波 5.脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz≤f＜1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz≤f≤10Hz时, 单步长为1Hz 6.脉冲宽度：0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms≤tw＜1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 lms≤tw≤10ms时，单步长0.5ms 7.输出强度：各输出通道独立控制，每路输出电流峰值Ip从0mA～99mA可调，步长为1mA负载阻抗500Ω 8.连续工作时间≥8h 9.大气压力：700hPa～1060hPa；额定电压：～220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz ★10.具有过流保护（提供相关证书） |
|  | 14 | 电动牵引装置 |  | 1 | 54000 | 54000 | ★1.≥8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式） 2.颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认 3.腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N 4.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s 5.腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s 6.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N 7.治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min 8.牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min 9.间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min 10.设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态 11.设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃ ★12.四维牵引模式：上折牵引角度0-10度；下折牵引角度0-30度；左右旋转牵引角度都是0-25度；左平摆最大角度20度，右平摆最大角度20度 13.患者数据库管理系统：可添加、删除或编辑患者病历信息，随时查看患者记录 14.牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值 |
|  | 15 | 红外偏振光治疗仪 |  | 1 | 35000 | 35000 | 1.≥7英寸液晶触屏，操作便捷 2.柜式一体机，带脚刹轮，带储物柜（方便存放治疗头） 3.两路独立控制输出，动态实时界面显示、输出模式和时间 ★4.具有发散式红外辐射头输出光谱在0.4～4.0μm ★5.具有集束式偏振光辐射头输出光谱在0.6～1.6μm 6.具有1路热辐射输出通道，1路偏振光输出通路 7.具有连续输出模式和脉冲输出模式 |
|  | 16 | 脑电仿生电刺激仪 |  | 1 | 78000 | 78000 | 1.双通道柜式机型，双液晶显示屏 ★2.仪器双通道具≥4路电疗输出，2路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作 3.电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用肢体调制中频电输出，主、辅极独立控制 ★4.主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz 5.辅极基本频率：4000Hz±10% 6.输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式 7.输出处方： ≥10种治疗，分别对应11种不同电刺激模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节 8.治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1 9.定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间≥8H |
|  | 17 | 电麻仪（经穴治疗仪） |  | 12 | 350 | 4200 | 1.电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V) 2.输入功率:10.0VA 3.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4.输出脉冲路数：≥6路输出 5.最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6.输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％ 7.输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) |
|  | 18 | 药物导入治疗仪 |  | 2 | 10000 | 20000 | 1.手持便携式，可随意组合 ★2.双通道脉冲输出，可单独控制，也具有同步模式 3.治疗强度：0～99共100级连续可调 4.最大输出电流：≤100mA（r.m.s） 5.最大输入功率：≥36VA 6.基波波形：方波，频率4000Hz±10% 7.处方选择： ≥20种处方可供选择 8.温热功能：38℃到44℃ 9.治疗时间：1min到60min连续可调 10.连续工作时间：≥4h 11.彩色液晶触摸显示屏 |
|  | 19 | 超短波电疗机 |  | 1 | 4000 | 45000 | 1.落地式，治疗时电子定时、声光提示、光柱显示输出强度，输出先回零保护装置 2.输出≥10档调节，有利于各种不同剂量的治疗 3.输出功率：≥200W，允许偏差±20% 4.工作频率：≥27MHz，允许偏差±0.6% 5.治疗时间：10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10% 6.脉冲调制频率分：疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15% 7.使用电源：220V，50Hz，额定输入功率≥900VA 8.工 作 制：连续工作时间≥4h |
|  | 20 | 立式无影灯 |  | 2 | 2000 | 4000 | ★1.灯头体及底盘罩壳为优质ABS成型，底盘采用铸造成型，升降杆采用优质不锈钢制作，立柱为优质钢材，表面喷涂。 2.产品适用于耳、鼻、口腔、泌尿科、妇科检查以及手术室辅助照明。 3.技术规格： 3.1照度≥12000lx ★3.2色温≥3000 3.3电源电压：AC 220V±10﹪，50Hz 3.4灯泡额定电压：AC 24V 3.5灯泡额定功率≥25W 3.6输入功率≥30VA 3.7冷光源 |
|  | 21 | 数字化透视摄影X射线机 （动态DR） | 套 | 1 | 580000 | 580000 | 一、基本要求 1、设备名称：数字化透视摄影X射线机 （动态DR） 2、设备用途说明：用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 3、设备主要构成：3.1动态平板探测器3.2X射线管3.3高压发生器3.4摄影机架3.5图像采集处理系统3.6近台操控系统 二、具体技术要求 1 动态平板探测器 1.1动态平板探测器尺寸：≥430mm×430mm 1.2像素矩阵：≥3000*3000 ★1.3空间分辨率：≥3.5Lp/mm 2 ×射线球管 2.1阳极输入功率≥(75-80)KW 2.2阳极热容量：≥(300-350)kHu 2.3球管阳极旋转速度：≥(9500-10000rpm) ★2.4双焦点：小焦点 ≤0.6mm，大焦点≤1.2mm 3 高压发生器 ★3.1最大输出功率：≥65kW 3.2最高电压：≥125kV 3.3最大透视管电流≥35mA 3.4曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s 3.5电流时间积调节范围：0.1mAs~900mAs 3.6透视管电压≥40~125KV（需提供检验报告证明） 4 摄影机架 4.1一体化U型臂机架结构，非落地式双立柱结构（需提供检验报告证明） 4.2横臂转动角度：-40°~120° 4.3焦点与接收器输入屏间距(SID)：1000mm~1800mm 4.4探测器旋转范围：探测器绕水平轴旋转角度范围≥±30° 4.5移动式摄影床，床面高度≤690mm 4.6床面承重≥200kg 5 图像采集处理系统 5.1基于WINDOWS7及以上操作系统的专业图像工作站 5.2工作站显示器≥24”液晶显示器 5.3全中文操作界面 5.4具有DICOM图像导出存储功能，支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS 6 触摸屏控制面板系统 6.1具备近台操控彩色触摸屏 6.2屏幕尺寸≥9.5英寸 6.3可通过触控系统一键摆位，可调整部位选择，具备患者体型选择 6.4可显示曝光图像预览 |
|  | 22 | 医用等离子体空气消毒器(壁挂式） | 台 | 2 | 5500 | 11000 | 一、技术参数要求： 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质材料，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间； 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； ★5、额定循环风量≥600m³/h，可适用空间体积60m³及以上的场所； 6、噪音：≤55dB; 7、额定功率≤45W-55W；电源AC220V 50Hz； 8、等离子体密度分布可达0.29×1018_1.25×1019m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 9、设备持续工作1小时，空气中臭氧残留量＜0.003mg/m3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。 ★10、等离子发生器寿命≥30000h，高压电源寿命≥30000h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） ★11、等离子发生器高压输出电压≥8000V 二、净化消毒效果要求： 1、净化消毒效果要求：（提供第三方检测数据报告） 1）对白色葡萄球菌的杀灭率大于99%； 2）设备持续工作1h，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 4）设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³; 5）可去除甲醛、氨、苯等，清新空气； 6）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99%； 7）气雾室冠状病毒、甲型流感病毒杀灭率＞99%。 三、功能及技术先进性要求： 1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等； 2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 3、采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养； 4、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警. 四、质量要求及售后： 1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证； 2、 医用等离子体空气消毒器通过CE认证或ISO相关认证，可提供国家级第三方权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆； 3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图； 4、售后服务：整体项目保修期1年，主要部件（等离子体发生器、电机等）保修三年，软件终身免费升级：设备投入使用后，每年至少1次维护保养，报修后24小时内到达维修地点。 |
|  | 23 | 医用等离子体空气消毒器(壁挂式） | 台 | 6 | 9500 | 57000 | 一、技术参数要求： 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质材料，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间； 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； ★5、额定循环风量≥600m³/h，可适用空间体积100m³及以上的场所； 6、噪音：≤55dB; 7、额定功率≤45W-55W；电源AC220V 50Hz； 8、等离子体密度分布可达0.29×1018_1.25×1019m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 9、设备持续工作1小时，空气中臭氧残留量＜0.003mg/m3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。 ★10、等离子发生器寿命≥30000h，高压电源寿命≥30000h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） ★11、等离子发生器高压输出电压≥8000V 二、净化消毒效果要求： 1、净化消毒效果要求：（提供第三方检测数据报告） 1）对白色葡萄球菌的杀灭率大于99%； 2）设备持续工作1h，对体积为60m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 4）设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³; 5）可去除甲醛、氨、苯等，清新空气（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； 6）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99%； 7）气雾室冠状病毒、甲型流感病毒杀灭率＞99%。 三、功能及技术先进性要求： 1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等； 2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 3、采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养； 4、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警. 四、质量要求及售后： 1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证； 2、 医用等离子体空气消毒器通过CE认证或ISO相关认证，可提供国家级第三方权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆； 3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图； 4、售后服务：整体项目保修期1年，主要部件（等离子体发生器、电机等）保修3年，软件终身免费升级：设备投入使用后，每年至少1次维护保养，报修后24小时内到达维修地点。 |
|  | 24 | 医用等离子体空气消毒器(移动柜式） | 台 | 2 | 22560 | 45120 | 一、技术参数要求： 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质材料，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、安装方式：落地式； 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； ★5、额定循环风量≥1200m³/h，可适用空间体积150m³及以上的场所； 6、噪音：≤55dB; 7、额定功率≤90W-250W；电源AC220V 50Hz； 8、等离子体密度分布可达0.30×1018_5.30×1018m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 9、设备持续工作1小时，空气中臭氧残留量＜0.02mg/m3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。 ★10、等离子发生器寿命≥30000h，高压电源寿命≥30000h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） ★11、等离子发生器高压输出电压≥8000V 二、净化消毒效果要求： 1、净化消毒效果要求：（提供第三方检测数据报告） 1）对白色葡萄球菌的杀灭率大于99%； 2）设备持续工作1h，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 4）设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³; 5）可去除甲醛、氨、苯等，清新空气（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）； 6）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99%； 7）气雾室冠状病毒、甲型流感病毒的杀灭率＞99%。 三、功能及技术先进性要求： 1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等； 2、多挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 3、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警. 4、环境检测功能：可对空气质量、尘埃粒子进行检测，能对室内空气质量进行自动评级。 四、质量要求及售后： 1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证； 2、 医用等离子体空气消毒器通过CE认证或ISO相关认证，可提供国家级第三方权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆； 3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图； 4、售后服务：整体项目保修期1年，主要部件（等离子体发生器、电机等）保修三年，软件终身免费升级：设备投入使用后，每年至少1次维护保养，报修后24小时内到达维修地点。 |

第五部分  合同条款

# 以实际签订合同为准

# 第六部分  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、 法定代表人资格证

三、法定代表人授权委托书

四、 投标保证金

五、 开 标 一 览 表

六、分项报价表

七、商务偏离表

八、技术偏离表

九、资格审查资料

十、技术方案

十一、产品的相关证明材料

十二、优惠条件

十三、服务承诺

十四、供应商认为其他有必要提供的相关材料

十五、中小企业声明函

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

(采购人名称)：

1.我方已仔细研究了    (项目名称)　    　招标文件的全部内容，我方愿按投标报价        ，供货期：              ，按合同约定实施和完成承包上述招标项目。

2.我方承诺在投标有效期    天内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)        元(¥       )。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并遵守合同中关于权利和义务的约定；

(2)我方承诺按照招标文件中规定的采购需求在合同约定的期限内，完成并移交全部合同内容。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                (其他补充说明)。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其授权委托代理人：               (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年     月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |
| 2 | 投标有效期 |  |  |
| 3 | 权利义务 | 符合第五章“合同格式”规定 |  |
| 4 | 采购需求 | 符合第四章“采购需求”规定。 |  |
| 5 | 其他 | …… |  |
| 6 | …… |  |  |

- 二、法定代表人资格证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：              （公章）

日  期：      年      月      日

- 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代表，以（供应商名称）的名义参加本项目投标活动。

委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

供  应  商：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

- 四、投标保证金

致（招标代理机构名称）：

[供应商名称]（以下称“供应商”）于年月日递交了　　　 (项目名称)的投标文件。并附有人民币    万元做为投标保证金。

我方同意招标文件中有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附：投标保证金递交证明复印件。

供  应  商：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

五、开 标 一 览 表

项目编号：                                       开标时间：

| 供应商 | 投标报价 （元） | 供货期 | 供货地点 | 服务期限 | 质量要求 | 优惠条件 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （有/无） | （有/无） |

注：1、本表只作唱标用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改；

2、优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在投标书中载明，如内容较多，本表只填写“有”或“无”即可；

3、投标报价以元为单位，不得超过采购预算，四舍五入，保留到小数点后两位，否则按废标处理。

供应商：                （公章）

法定代表人：            （盖章）

委托代理人：            （签字）

日　　期：

六、分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号及规格 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动洗胃机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注射泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 输液泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全自动电子血压计（台式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电子血压计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 便携式吸痰器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电动起立床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 悬吊康复系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 冲击波治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 中频电疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 痉挛肌低频治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 特定电磁波治疗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 神经和肌肉电刺激仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电动牵引装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 红外偏振光治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 脑电仿生电刺激仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电麻仪（经穴治疗仪） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 药物导入治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 超短波电疗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 立式无影灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 数字化透视摄影X射线机 （动态DR） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 医用等离子体空气消毒器(壁挂式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 医用等离子体空气消毒器(壁挂式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 医用等离子体空气消毒器(移动柜式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价不得超过采购预算，投标单价不允许超过单项预算价格，四舍五入，保留到小数点后两位，否则按废标处理。

- 七、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

供应商名称：     （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 八、技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：

- 供应商将《采购需求》中“技术要求”内容逐一对应填写偏离情况。

2、此表可自行扩展。

供应商名称：     （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

九、资格审查资料

（一）投标单位基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

后附营业执照(副本)等材料复印件。

(二)供应商已完成类似项目情况

| 序号 | 起止时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应将近3年内已完成的类似项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、规模、金额等。

3、供应商应随本表出具所填项目的委托合同或其他证明材料的复印件，否则，采购人将不考虑供应商所填项目的业绩。

(三) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函

资格条件承诺函

致: （采购人、采购代理机构）；

我单位（ 公司 ）参与（       采购项目名称        项目编号      ）采购项目的政府采购活动，现承诺如下:

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有依法缴纳税收的良好记录；

- 具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代

理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国

政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

（四）信誉要求的证明材料

信誉承诺书

为表我司对本项目的诚意，我司承诺如我单位中标，我单位将配合采购人要求提供投标文件中提及的所有资料（如：业绩等）及资格审查文件中要求的资料（如营业执照等）等原件供采购人核实审查，我公司无企业不良行为记录，不是政府取消投标资格记录期间的企业。能够自觉遵守国家法律法规、执业准则和职业道德，近三年内没有因违法违规受过行政主管部门和行业协会的行政处罚。不是被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

如发现提供的资料虚假资料的，采购人有权取消我司中标资格，没收投标保证金，由此对采购人造成的一切损失由我司承担。

特此承诺！

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

十、技术方案

格式自拟

- 十一、产品的相关证明资料

十二、优惠条件

供  应  商：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

十三、服务承诺

供  应  商：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

- 十四、供应商认为其他有必要提供的相关材料

供  应  商：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

十五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       （联合体）参加      （单位名称）的           （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；服务企业为           （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。