吉林省肝胆病医院粒子植入计划系统采购项目

（二次）

磋 商 文 件

项目编号：JM-2024-05-00532

采  购   人：吉林省肝胆病医院

采购代理机构：吉林捷信工程管理有限公司

日        期： 2024年6月25日

目   录

第一章  磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

一、 供应商须知前附表	6

二、供应商须知	1

第三章  评标办法	1

一、评标前附表	1

二、评审办法和评分标准	3

第四章 合同条款及格式	5

第五章  技术标准和要求	11

第六章 响应文件格式	18

一、磋商函	20

二、法定代表人身份证明	33

三、授权委托书（如法人亲自投标，本表不适用）	34

四、报 价 一 览 表	35

五、报价明细表	- 36 -

六、磋商保证金（本项目不要求提供，可不填写）	- 37 -

七、资格条件承诺函	- 38 -

八、信誉承诺书	- 39 -

信誉要求	- 40 -

九、商务与技术偏离表	- 41 -

（一）技术偏离表	- 41 -

(二)商务要求偏离表	- 42 -

十、服务及技术方案	- 43 -

十一、资格审查资料	- 44 -

(一)供应商基本情况表	- 44 -

（二）制造商资格声明	- 46 -

（三）投标人(作为代理)的资格声明	- 49 -

（四）近年来（2021年起至今）已完类似项目一览表	- 51 -

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	- 52 -

（六）不存在利害关系承诺书	- 53 -

（七）响应文件真实性承诺书	- 54 -

十二、 服务承诺和优惠条件	- 55 -

十三、中小企业声明函	- 56 -

十四、其他材料	- 61 -

十五、质保函	- 62 -

# 第一章  磋商公告

吉林省肝胆病医院粒子植入计划系统采购项目(二次)磋商公告

一、招标条件

项目概况 吉林省肝胆病医院粒子植入计划系统采购项目（二次）的潜在供应商应在“政采云：平台（http://www.zcygov.cn）获取磋商文件，并于2024年7月17日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

二、项目概况与采购范围

2.1 项目名称：吉林省肝胆病医院粒子植入计划系统采购项目（二次）

项目编号：JM-2024-05-00532

2.2采购内容：

| 采购品目 | 数量 | 预算金额 | 供货期 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒子植入计划系统采购项目 | 1套 | 45万 | 自合同签订生效之日起20日历天内送达指定地点并完成所有产品的供货。 | 详见“磋商文件” |

2.3采购方式：竞争性磋商

2.4合同履行期限：1年

2.5采购地点：吉林省肝胆病医院

2.6质量标准：符合国家及行业相关规范及标准。

2.7面向企业类型：非专门面向中小企业。

2.8 本项目不允许进口产品投标。

2.9标的所属行业：专用软件。

三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标申请人须具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（营业范围应包含本次招标相关范围）;近三年完成过同类或类似业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

3.4本次采购不接受联合体投标。

3.5本项目不接受被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单；被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；在近三年内供应商或其法定代表人在“ 中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为记录名单；

注：供应商需对报名材料和响应文件的真实性进行承诺，不得提供伪造、变造的材料，否则后果自负。

四、招标文件的获取

4.1.时间：2024年6月28日-7月5日上午9:00-下午16:00（节假日除外）

4.2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

4.3.获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载磋商文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取磋商文件-找到本项目-点击“申请获取磋商文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的磋商文件编制。未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次磋商活动；

4.4.凡与本平台招投标活动有关的时间，均以政采云服务器的时间为准。

4.5.售价：0元

4.6.获取磋商文件所需材料：有效的企业营业执照副本（加盖公章）、开户许可证或开户证明复印件（加盖公章）、申请人的资格要求第３条本项目的特定资格要求的第3.5条的查询截图（加盖公章）、法人身份证明及身份证复印件或法人授权委托书及被授权人身份证复印件在政采云平台在线提交。

五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2024年7月17日10时00分（北京时间）

开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标4室；

方式：政采云线上加密提交。

纸质响应文件递交地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标4室；六、发布公告的媒介

自本公告发布之日起5个工作日。本次公告在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）、长春市公共资源交易网（http://www.ccggzy.com.cn/）、全国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）上发布。

七、其他补充事宜

1.本项目落实政府采购政策：政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策。

2.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成政采云平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 1-3 日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个磋商活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政采云服务热线400-881-7190 获取热线服务帮助。

（4）CA 证书申请方式及操作指南下载地址：

政采云供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

CA 申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html

政采云投标客户端及 CA 驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43

（5）未进行网上注册的供应商无法参与本项目政府采购活动，该类供应商可选择进行网上注册，注册状态“待审核”即可正常参与本项目，该状态不影响获取采购文件、编制、上传、解密响应文件等采购活动，特此说明。

（6）本项目采用腾讯会议直播形式进行开标活动，请供应商自行下载、安装腾讯会议软件。腾讯会议号：640-5876-5548，供应商开标前30 分钟进入本项目视频会议直播，进入视频会议人员应为本供应商法定代表人（或其委托代理人），并将进入会议人员姓名修改为“供应商全称+法定代表人（或其委托代理人）姓名”。供应商未参加视频开标会议的，或未完全参加视频开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。

八、联系方式

1、招标人：吉林省肝胆病医院

地址：长春市绿园区景阳大路2218号

联系人：李先生

电话： 0431-87609081

2、招标代理机构：吉林捷信工程管理有限公司

地  址：长春市绿园区荣馨路荣鼎康城B区7栋104室

联系人：尹宪明

电  话：13504308499

3、项目联系方式

联系人：尹宪明

电  话：13504308499

4、监督部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

电  话：0431-89865657

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：吉林省肝胆病医院 地址：长春市绿园区景阳大路2218号 联系人：李先生 电话： 0431-87609081 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 招标代理机构：吉林捷信工程管理有限公司 地 址：长春市绿园区荣馨路荣鼎康城B区7栋104室 联系人：尹宪明 电 话：13504308499 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 吉林省肝胆病医院粒子植入计划系统采购项目(二次) |
| 1.1.5 | 供货地点 | 吉林省肝胆病医院 |
| 1.1.6 | 供货期 | 自合同签订生效之日起20日历天内送达指定地点并完成所有产品的供货。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 质保期 | 1年。 |
| 1.2.5 | 合同履行期限 | 1年。 |
| 1.3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 详见磋商公告，具体要求详见“第五章” |
| 1.4.1 | 供应商资质要求、能力、信誉 | 本次采购要求供应商具备以下要求： 1、投标申请人须具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（营业范围应包含本次采购相关范围），近三年完成过同类或类似业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2、拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 3、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。 4、本次采购不接受联合体投标。 5、本项目不接受被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单；被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；在近三年内供应商或其法定代表人在“ 中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为记录名单的； 注：供应商需对报名材料和响应文件的真实性进行承诺，不得提供伪造、变造的材料，否则后果自负。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体申请 | 不接受 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 开标前5日供应商将对磋商文件不清楚的问题提交给招标代理机构。 递交地点：供应商须在截止时间前将对招标文件或其他方面需澄清的问题以书面方式加盖公章后递交到招标代理机构，电子版发送至代理机构邮箱：yinxianming@vip.163.com，逾期不再受理。联系方式：尹宪明 13504308499 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间至少5天前 |
| 1.11 | 偏 离 | 允许 详见第五章技术标准和要求. |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成磋商文件的其他材料 | 招标答疑、补遗（如果有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 投标截止时间至少5天前 |
| 2.2.2 | 响应截止时间 | 2024年7月17日10时00分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | / |
| 3.2.5 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 叁年，指 2021年 1 月 1 日起至今 |
| 3.2.7 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 叁年，指 2021年 1 月 1 日起至今 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 投标截止期后 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 执行长财采购[2021]695号文件规定，自2021年7月1日起，长春市政府采购货物和服务招标投标活动及非招标采购方式采购货物、工程和服务不得向诚信纪录良好的供应商收取磋商保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经信用中国网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取磋商保证金。 对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经信用中国网站查询存在行政处罚信息的供应商需提交磋商保证金 磋商保证金：1万元 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 按采购文件中提供的格式及要求填写 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 1.供应商在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台，并在开标时持编制投标文件的供应商数字证书进行解密）。 2.纸质版投标文件份数要求：中标结果公示后所有参与本项目投标的供应商需按要求将纸质版投标文件（1正4副）及电子版文件U盘1份（word版及签字盖章后的PDF版）递交至采购代理机构存档留存。 3.纸质版投标文件为上传至“政采云”平台的电子打印版（打印后投标文件正本须盖章处仍须加盖公章，并编制目录页码，正本副本都需加盖骑缝章）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 响应文件采用胶装方式装订，A4复印纸打印，装订应牢固、整齐、便于保管和利用、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 递交纸质版投标文件地点、时间 | 长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标4室； 2024年7月17日10时00分前。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标 文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间：见采购公告 （北京时间） 2.地点：见采购公告 3.本项目开标采用“政采云”平台进行远程开标，供应商无须到现场，供应商应提前自行准备好设备及CA锁，准时参加开标会议，按主持人要求在规定时间内完成电子投标文件的解密。 4.进入会议人员应为本项目供应商被授权人。 5.供应商未参加开标会议的或未完全参加开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 以政采云平台开标为准。 |
| 5.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：3人,其中采购人代表0人，专家3人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，中标人数：1人。 否，推荐的中标候选人数：3人。 |
| 8.2 | 付款方式 | 甲乙双方协商约定 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 无不良行为记录 | 指公司财产未被冻结，信誉良好，无合同纠纷和诉讼情况。 |
| 10.2 | 最高限价 | 45万元 注：超过采购预算的供应商其报价无效，其响应将被否决。 |
| 10.2.1 | 报价次数 | 本次磋商采购报价次数为2次。 |
| 10.3 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，采购人将中标结果的情况在本采购项目磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1工作日。 |
| 10.4 | 同义词语 | 构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术要求”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 10.5 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.9 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费参考国家发展计划委员会文件（计价格【2002】1980号），执行发改价格[2015]299号文件标准收取，由中标供应商支付。 |

## 二、供应商须知

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目己具备采购条件，现对该项目施工进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

l.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、工期和质量标准

1.3.1 本项目采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

供应商资格要求(适用于未进行资格预审的)

1.4.1 供应商应具备承担本工程的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）信誉要求：见供应商须知前附表；

（4）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 联合体投标详见供应商须知前附表规定。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面和电子邮件形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人和采购代理机构在会议期间澄清。

1.10.3 采购人、采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合优于采购文件规定的偏离范围和幅度。

2.采购文件

2.1 采购文件的组成

第一章采购公告（资格后审）

第二章供应商须知

第三章评标办法（综合评分法）

第四章合同条款

第五章采购需求

第六章响应文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同) 和电子邮件，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间5天前以书面形式发给所有

购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 采购文件的修改

2.3.1在投标截止时间5天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

详见第六章：投标文件格式。

3.2 投标报价

3.2.1 本采购项目分两轮报价，以最后一次报价为最终报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、提交形式和第六章“响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3未中标投标单位的投标保证金，除因处理异议、投诉等原因外，采购人（采购代理机构）应当在中标公示期结束后十日内返还；中标人的投标保证金应在签订合同后五日内返还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）在采购活动进行过程中，供应商无实质性依据进行二次以上的质疑或投诉，干扰采购活动正常进行。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告的复印件加盖公章，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件加盖公章，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.4 采购文件中规定的其他证明材料，见供应商须知前附表要求。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位（个人）数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本不可以为正本的复印件。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及连续页码，正副本均需加盖骑缝章，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4.投标

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 供应商应当按照采购文件和政采云平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第3.7.4和3.7.5项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 （1）供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件接收时间和地点提交/上传投标文件，未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求密封或者标记的投标文件，“政采云”平台将拒收。

（2）电子投标文件应在制作完成后，在递交投标文件截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交投标文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在参与本项目过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

（4）电子投标文件提交方式见“供应商须知前附表”

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应签字、盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。

注：供应商应当在递交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，递交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。递交投标文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。递交投标文件截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点通过政采云平台开标，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前上传投标文件的供应商名单；

（2）宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由供应商通过政采云平台对已递交的电子投标文件进行解密；

（4）公布供应商名称、服务标准、合同履行期限及其他内容，并记录在案；

（5）设有最高投标限价的，公布最高投标限价；

（6）供应商在政采云平台系统进行开标记录表确认及签章；

（7）开标结束。

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(l)采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法（综合评分法）”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法（综合评分法）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新采购和不再采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

(1)投标截止时间止，供应商少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法（综合评分法）”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他晴况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：详见磋商文件。

# 第三章  评标办法

## 一、评标前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 评 审 标 准 | 营业执照副本 | 提供有效的营业执照原件或彩色复印件加盖公章（提交原件或彩色复印件加盖公章审核，复印件加盖公章附于响应文件中）。 |
|  | 法定代表人身份证明 | 具备有效证明文件或复印件加盖公章。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 具备有效证明文件，如为法定代表人投标，则无需提供此项。 |
|  | 财务报告 | 资格条件承诺函 |
|  | 信誉要求 | （1）供应商须符合财政部（财库【2016】125号）要求，供应商需提供通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录；被信用中国列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）和被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动； （2）供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单； （3）供应商近三年内在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录； （4）要求供应商近三年内在经营活动中没有重大违法记录；拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应； （1）-（3）响应文件内附相应网站查询截图复印件加盖供应商公章；（4）响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章的承诺书。 |
|  | 不存在关系承诺 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反此规定的，相关响应均无效；响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章的承诺书。 |
|  | 响应文件真实性承诺书 | 供应商需对响应文件的全部材料真实性负责，并承担后果。 |
| 符合性评审标准 | 响应文件要求签字或盖章 | 是否有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章； |
|  | 响应文件格式 | 是否符合竞争性磋商文件中提供的响应文件格式 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算 |
|  | 响应内容 | 供应商之间的响应文件内容非正常一致的，均不能进入后续评审。 |
|  | 技术要求 | 明显不符合技术规格、技术标准的要求的，均不能进入后续评审。 |
|  | 相关资料 | 供应商之间的响应文件或者采购人要求提供的相关资料相互混装的，均不能进入后续评审。 |
|  | 其他 | 响应文件附有采购人不能接受的条件的，均不能进入后续评审。 |

注：评委按表中所列内容，结合供应商的响应文件及佐证材料进行审查，确定其是否“合格”或“不合格”，合格打“√”，不合格打“×”。

审查内容有一项“不合格”的供应商，将不再进入后续评审。

## 二、评审办法和评分标准

| 详细评审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 基准 分值 | 评分标准 |
| 价格因素（30分） | 30分 | 小型和微型企业的投标报价在计算报价得分时，投标报价下浮10%进入报价分计算。（需提供声明函加盖公章并符合相关规定）（小、微企业须按照财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号文件的规定提供加盖公章的 《中小企业声明函》）价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分），其他供应商的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。本项目投标报价评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分 （55分） | 22分 | 用“★”标注的重要技术指标响应情况。 用“★”标注的技术参数满足磋商文件要求且按要求提供相关技术证明文件予以证明得基准分为22分，若有负偏离则扣3分/项，扣至0分为止。 注:带“★”参数的参数须在响应文件中提供相关证明材料并在技术响应表中备注页码并在证明材料中醒目标记具体内容；无法提供相关证明材料的则必须提供相关承诺，未提供相关证明材料或承诺的按此★项负偏离。 |
|  | 18分 | 未用“★”标注的技术指标响应情况。 未用“★”标注的技术参数的基准分为18分,全部满足得基准分18分,未用“★”标注的技术参数若有负偏离，则在基准分基础上扣0.5分/项，扣至0分为止。 注:未要求提供证明材料的以技术规格响应表作为评审依据。 |
|  | 产品方案(9分) | 根据所投产品制造工艺、技术先进性、经济性及产品综合性能等进行综合评分。所投产品制造工艺、技术先进性、经济性及产品综合性能优得9(含) -5分； 所投产品制造工艺、技术先进性、经济性及产品综合性能良得5(含)-3分； 所投产品制造工艺、技术先进性、经济性及产品综合性能一般得3(含)-1分； 所投产品制造工艺、技术先进性、经济性及产品综合性能较差得1分;须提供相关支撑材料或方案，满分9分； 不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案(3分) | 针对本项目有完整的售后服务方案和体系且方案和体系优秀得3分； 售后服务方案和体系较完整，整体良好得2分； 售后服务方案和体系完整度不高，整体一般得1分； 不提供不得分，满分3分。 |
|  | 技术培训服务方案(3分) | 供应商提供专业技术人员临床使用及维护技术培训方案，根据制定培训方案的科学性进行综合评分，技术培训方案科学合理且优秀的得3分； 技术培训方案科学合理且良好的得2分； 技术培训方案整体一般的得1分，满分3分。 不提供不得分。 |
| 商务部分 (15) | 企业业绩 （4分） | 专家根据投标供应商实际情况及近三年来同类项目成功案例及业绩打分。提供一项得2分，最高得4分（标书内附合同复印件或中标通知书复印件）。 |
|  | 免费维保期（2分） | 保修期时间延长，在满足磋商文件要求保修期的基础上，每增加一年得1分，无不得分。一共2分。 |
|  | 服务承诺 （3分） | 评标现场有效响应文件进行横向对比，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  | 项目团队成员配置 （6分） | 供应商拟投入本项目的团队人员具有信息系统项目管理师（高级）或软件设计师或系统集成项目管理工程师等水平资格证书的，每提供1人(不同人员提供同一证书不重复得分)得2分，满分6分，须提供证书复印件和投标截止时间前6个月（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人单位为其缴纳的社保证明材料复印件，未提供或提供不齐全不得分。 |

# 合同条款及格式

(由采购人与供应商自行拟定)

一、合同格式（仅供参考）

本合同于    年   月   日由中华人民共和国的（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而邀请投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款资料表

3）合同条款附件

4）中标通知书

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

买方代表姓名:                            卖方代表姓名:                _

买方代表签字:                            卖方代表签字:

买方名称:                                卖方名称:

二、合同条款

定义

本合同下列术语应解释为：

1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3)“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和／或其它材料。

4)“伴随服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5)“合同条款”系指本合同条款。

6)“买方”系指在供货要求中指明的购买货物和服务的单位。

7)“卖方”系指在供货要求中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

8)“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在供货要求中指明。

9）“天”指日历日。

10）“验收”系指买方依据招标文件技术规格和要求中规定的程序及条件验收合同货物。

适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

原产地

本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国／地区”）。

本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的,其基本特性、功能或效用应是商业上公认与元部件有着实质性区别的产品。

货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

标准

本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

合同文件和资料的使用

没有对方事先书面同意，另一方不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

没有对方事先书面同意，除了履行本合同之外，另一方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方／卖方的财产。如果对方有要求，另一方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给对方。

知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

履约保证金

买方将按投标资料表要求比例暂扣合同货款作为卖方履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后15日内，买方将把履约保证金退还卖方。

交货期及相应的安装、调试、验收

交货期：见招标文件供货要求。

卖方应与服务及相应货物安装、调试单位相配合，到现场解决在安装、调试中货物存在的异态和缺陷，参加货物／服务的验收和投产试验。

买方有权对成交合同货物／服务按国家规定进行质量抽查验收，并签字确认。买方确认测试验收成功完成之后，买方应与卖方工程师共同签署验收报告，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

无论买方或代表是否参加了出厂检验，也无论是否签了检验报告，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

设备安装调试及验收的其他要求参照第七章货物需求/服务一览表。

技术资料

卖方应按《货物／服务需求一览表及技术规格》的相应要求向买方提交技术资料。

伴随服务

卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括供货要求与技术规格中规定的附加服务（如果有的话）：

1）实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

2）提供货物组装和／或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

5）在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对买方人员进行培训。

如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

卖方应提供合同条款资料表／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

付款

本合同将按供货要求中规定的支付条件付款。

本项目不接受其他形式的支付条件。

索赔

如果卖方对偏差负有责任，而买方在检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方,并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2)根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额,经买卖双方商定降低货物的价格。

3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第18条规定,相应延长所更换货物的质量保证期。

如果在买方发出索赔通知后30日内,卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后30日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从履约保证金中扣回索赔金额。

价格

卖方在本合同项下提交货物和履行伴随服务的价格在本合同中给出。

转让

除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

分包

卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。分包方的资格应事先经买方书面同意。

卖方履约延误

卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供伴随服务。

在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

误期赔偿费

如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可根据合同条款第18条的规定终止合同。

违约终止合同

在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2)如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

3)如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中由腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

如果买方根据上述第18.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

不可抗力

签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长， 其延长的期限应相当于事件所影响的时间。 不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

因买方的便利而终止合同

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30日内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60日还不能解决，争端应提交仲裁。

仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则和程序在长春进行。除非双方另有约定，仲裁的官方语言应为中文。

仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

合同语言

除非双方另有约定，本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。除非双方另有约定，当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款资料表中规定的对方的地址。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

税和关税

中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

如果本合同是授予中国境内的卖方，则中国政府根据现行税法对中国境内的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该境内卖方负担。如果合同是授予中国境外的卖方，则中国政府根据现行税法规定和合同条款资料表中所述的协议(如果有此协议的话)对境外卖方征收的与实施本合同有关的一切税费均应由外国卖方负担。

在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

合同生效及其他

本合同应在双方签字后生效。

如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，卖方应负责办理出口许可证，费用自理。

下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

附件1 - 供货范围及分项价格表

附件2 - 技术规格

附件3 - 交货批次及交货时间

附件4 - 培训及验收内容

附件5 - 质量保证体系

合同生效后的十年内，对于买方的系统改造或扩容或扩大工程实施范围或建设新的工程项目，卖方保证在新提供设备的规格、性能、技术指标不变的前提下，以不高于本合同所提供设备的单价与买方签订供货合同。同时，卖方有义务免费协助买方完成系统的设计方案。

卖方对完整性承诺

卖方承诺：本合同所提供的全部货物／服务能够正常工作，并能达到技术规范书所规定的各项技术指标。如果因为卖方没有事先说明，买方又对卖方所提供的设备的必备工作条件不了解，而导致因设备短缺有关部件不能正常工作，卖方承诺尽快且免费补齐，并对由此而造成买方设备的延误开通承担完全的责任。

# 第五章  技术标准和要求

粒子植入放射治疗计划软件系统配置单

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粒子植入放射治疗计划系统（需要授权资质） | 1套 |
| 2 | 计划系统主机、显示器 | 1台 |
| 3 | 高分辨率彩色喷墨打印机 | 1台 |
| 4 | 操作平台 | 1个 |
| 5 | 观片灯 | 1个 |
| 6 | 植入枪 | 1把 |
| 7 | 粒子仓 | 10个 |
| 8 | 粒子仓冒 | 10个 |
| 9 | 反向粒子镊 | 1把 |
| 10 | 粒子敏感仪 | 1台 |
| 11 | 防护衣 | 2件 |
| 12 | 防护眼镜 | 2付 |
| 13 | 防护手套 | 2付 |
| 14 | 防护帽 | 2个 |
| 15 | 防护围领 | 2个 |
| 16 | 植入针 | 10支 |
| 17 | 活度计（需要授权资质） | 1套 |

粒子植入放射治疗计划软件系统

一、设备名称

1、设备名称：粒子植入放射治疗计划系统

2、设备用途：用于将二维图像进行三维立体成像，制定出微型放射源植入恶性肿瘤组织内的剂量分布。

3、适用范围：用于制定放射性粒子植入计划，可用于I-125-6711、I-125-6702等20余种I-125粒籽模型、Pd-103、Ir-192等。

二、工作原理

体内放疗技术是肿瘤近距离照射治疗的一种，其具体实施是将完全封闭的微型放射源植入肿瘤内或可能受肿瘤侵犯的组织内，也可以植入到肿瘤转移的淋巴通道或淋巴结内，通过放射源发出持续低剂量的伽马射线，使肿瘤组织受到最大的持续照射，同时正常组织不受或仅有微小损伤。

三、技术参数

主要功能：

1.术前计划:与不同种类，不同活度粒子剂量的实时计算。

2.术中计划的实时优化:与不同种类，不同活度粒子剂量的实时计算。

3.术后计划的剂量验证。

4.根据用户需求，自由选择自动布源和手动布源的方式设计计划。

5.★针道铰链功能：可在二维和三维方向直接编辑，也可以按照三围立体坐标的两个角度进行调整角度，且有自动判定设计的针道是否铰链。

6.★剂量融合功能：剂量融合、术前术后剂量融合计算。

7.★图像融合功能：对CT、MRI、B超图像融合采用空间域融合和变换域融合两种自动算法进行自动融合。也可以直接对图像进行拖动、旋转以及调整图像坐标系相应数值进行手动图像融合。

8.逆向计划功能，一键优化，用最少的针植入最多的粒子，提高植入的效率。

9.★实时的DVH计算和警告：可以一边增、删粒子，立刻计算出DVH结果，同时用柱状图

表颜色警示是否符合目标函数。

10.★多目标约束的剂量优化算法：可以随意增加多条约束条件，比如增加敏感组织的D95等。

11.接受任意图层扫描的图像，不需处理图像，实现真实意义的分层（不受5毫米层厚算法的限制）。

12.★计划系统拥有强大的兼容性，支持DICOM RT（带轮廓线）的输入、输出并计算。

13.适用范围广泛，可用于头颈部，食管，前列腺、体部等多部位的肿瘤治疗的术前计划设计、术中计划设计和术后剂量验证。

14.计划报告的内容包括：植入针的位置、深度显示（包括3D模板厚度、定位柱高度和植入人体深度）、植入针数量、每根植入针粒子的分布、粒子数量、处方剂量、最大剂量、DVH线等。

15.★计划系统拥有两种语言模式，支持国际通用两种字符集，既可满足国内标准中文GB2312/GBK码，也可满足国际英文统一的Unicode码。系统可中英文自由切换。

16.★具有3D模板数据输出功能，可实现3D模板本地打印。

17.★计划系统软件提供备份与恢复的操作，不需要用户直接对数据库系统进行操作,在软件发生错误后数据能自动保存并不影响再次使用。

18.★可以实现多个计划同时进行比较功能。

粒籽植入放射治疗计划软件

- 图像数据输入与输出功能

19.支持CT、B超、MRI、DICOM3.0电子数据图像和CT、MRI胶片通过附带TMA的扫描仪输入和并存。

20.支持CT、MRI、B超DICOM电子数据的实时采集。

21.可对常规JPEG、BMP、PNG、TIF等图像进行按照纵方向直线配准，并能按照直线标记点的横向和纵向像素坐标进行精准配置。

22.★兼容外照射计划系统，支持医学影像标椎DICOM RT传输。

23.★系统可以连接医院内网、PACS系统、HIS系统、RIS系统获取DICOM数据，并兼容其他放疗靶区勾画软件数据。

24.可以直接接受.dcm、.jpg、.tif、.png、.bmp格式图像，设定中心点和图像比例配准图像比例和中心点设定，并按预置一键设置全部图像比例。

25..dcm、.jpg、.tif、.png、.bmp格式图像可自动转化为数字图像，并遵循DICOM协议。

26.通过医院局域网和其它网络接收CT、MRI数字图像，可与CT、核磁、B超实时连接。

27.可同时或分阶段输入不同检查设备的不同序列图像，为精确制定计划和术后病人的随访提供了足够的保障（例如：术前、术中、术后的图象），便于不同时期计划的比较。

- 图像数据处理模块

28.支持图像缩放、平移、翻转、漫游、窗宽和窗位调节。

29.窗口模式提供图形化界面 ,包含四种显示方式:横断面、冠状面、矢状面、任意面，

窗口布局可分为列式窗口和多窗口显示。

30.图像的灰度、直线距离、角度测量和显示；图像的CT值测量。

31.具备同一断层图像序列的重新分层重建功能，可将任意图层序列重建为5毫米标准序列。

32.显示针道位置、粒籽植入分布情况以及剂量计算结果。

33.有三维重建功能，有插值、掩饰、点线等多种映射方式，可用静态及动态成像显示点集、网格、表面和直线。

34.对目标各种结构进行命名、定义。

35.添加、删除、编辑、查看组织轮廓和清除、复制、粘贴轮廓。

36.设置定位点、参考点，自动探测体表轮廓线；自动提取靶区和重要器官等目标轮廓，具有轮廓线缩放、插值功能。

37.肺组织轮廓线自动探测，脊髓及骨组织的自动探测；肝，胰腺多层面目标轮廓自动勾画。

38.利用刷子、魔术工具、自动勾勒、点勾勒方式进行勾画靶区及对重要器官等体积进行计算。

39.接收不同格式图像并进行图像比例和中心点设定，确保计算精确，并可将图像按照DICOM自动转化为标椎dcm格式图像。

40.任意计算点设置，并将计算点添加在报告中进行输出使用；图像上任一点绝对剂量实时显示；处方剂量值的相对剂量实时显示。

41.可以在任何角度、平面、线段剥离图像,显示粒子、植入针分布，轮廓信息等。

42.前列腺手术中针道位置与系统专用模板完全匹配，且所有编辑点完全重合。

- 三维图像重建及显示

43.体表、靶区和重要器官等目标的三维重建与显示，图像可旋转并用颜色区分靶区及重要器官。

44.任意层厚扫描图像，不需图像处理，实现真实意义的分层（不受5毫米层厚算法的限制）。

45.三维窗口模式显示并观察植入状态和解剖结构,三维图像360°自由旋转。

46.图像显示可按照black body、Inverse、Gold、Ice、Default、GE color、NIH、Spectrum等多种方式显示。

47.根据CT图像上的激光定位点，可在3D模板上生成定位针，作为3D模板定位点。

48.可选择显示图像的Overlay、刻度条、颜色条、方向标记、图层位置以及尺子形态。

49.体表、靶区和重要器官等多目标的三维重建与显示；骨骼的三维重建与显示。

50.在三维图像上显示植入针和粒子的位置。

51.具备三维全实体显示、半透明三维立体显示、线状三维立体显示放射性剂量曲线显示。

52.实时采集和处理图像，实现图像三维重建。

53.实时剂量以常规体、网格体和任意面三维显示植入状态。

（四）粒子植入计划

54.严格按 AAPM TG43／64／84 标准计算粒子放射剂量分布。

55.粒子源活度的修正及活度剂量的实时计算。

56.包含现今所有厂家同位素粒子信息（I-125-6711、I-125-6702等20余种I-125粒子模型、Pd-103、Ir-192等）。

57.在提供完整参数的基础上，可以增加任何生产厂家的粒子。

58.同一计划的多种同位素（碘／钯／铱）粒子报告对比显示。

59.同一患者的多种同位素（碘／钯／铱）粒子报告对比显示。

60.粒子源活度可以选择使用不同的剂量单位：Bq、mCi、Rad 、U，选定单位，即可自动计算。

61.★具有不同活度粒子的混合粒子计算计划功能，并可打印报告。

62.★具有不同核素粒子的混合粒子计算计划功能，并可打印报告。

63.前列腺手术中针点与系统图像显示的标点和B超的虚拟模版完全重合。

64.能够用超声探头步进器按等距获取图像并进行治疗计划计算。

65.计划系统具备任意角度方向进针、多模板设计、多靶区计划设计的功能。

66.针道的编辑可直接在二维和三维窗口方向进行调整和编辑，也可以按照三围立体坐标的两个角度进行调整每一针道，旋转调节方向。

67.针道记忆功能：新添加的针道可按照已编辑的针进行位置、角度、距离的参考设计。

68.针道添加设计具有针道载体空余位置实时显示以及针道二维三维模式交互锁定功能。

69.明确显示粒子位置和植入体积，对任一粒子和任一植入针进行取舍；可添加自由粒子，实现在两层中间任意点增加粒子，使计划更加合理、完美。

70.任意方位的实时模板设置，选择最佳的进针路线，避免植入时的重要组织、器官受到伤害；并可使植入进针路线避开骨头，使计划更容易实现。

71.阻挡研究功能：具有植入路径的阻挡研究,研究阻挡植入针位置、数量,提供阻挡解决方案；能在三维自动生成骨骼，植入针可进行调整避开骨头。

72.可同时勾画多发的肿瘤病灶，并能在一个计划中计算，准确计算出粒子对重要器官的影响。

73.支持同一病人的多个计划，多个模板设计，方便对比选择。

74.支持任意方位（轴位、冠状位、矢状位、单层）自动布源和手动布源，并自动布设针及模板位置，可以实现巴黎准则棱形布源或平行布源、矩形布源和无模板的扇形布源、线性布源；中心自动布源和周边自动布源。

(五）剂量评估和计划输出报告

75.术中计划、验证计划DVH剂量曲线比较。

76.支持P.O.I、Profile、DVH等剂量评估方法。

77.支持DVH数据以积分、微分两种显示方式。

78.支持图像上任意点剂量实时显示。

79.★多目标约束的剂量优化算法：可以随意加多条约束条件，比如增加敏感组织的D95等，而国内其他品牌的优化算法只能针对靶区的D90或者V100。

80.★实时的DVH计算和警告：可以一边增、删粒子，立刻计算出DVH结果，同时用颜色警示是否符合目标函数。

81.可以在不同的图像序列的断层图像和冠状位、矢状位图像上直观地显示等剂量分布，支持多个等剂量线、等剂量面的同时显示。

82.显示等剂量面与靶区及断层图像在三维空间中各个角度的吻合情况和相互关系。

83.三维剂量场的半透明、实体显示及交互旋转。

84.图像上任一点绝对剂量与相对剂量的实时显示。

85.精确显示所有三维／平面／结构的剂量分布。

86.多点绝对剂量分布闭合曲线显示:同位素剂量分布范围：1～100000cGy任意数量级显示。

87.所有结构的处方剂量体积V500％～V01％。

88.所有结构的体积剂量数据（D500～D01）。

89.DVH计量结果显示PCI、SI、GI、Coverage等数值。

90.★打印输出所有的治疗计划数据、评估图形和图像，计划可以输出到遵循DICOM RT传输协议的系统，同时可以接受DICOM RT外照射计划系统完整数据输入，并进行计算。

91.输出完整的预定粒子和实施植入计划报告；

92.计划报告的内容包括：植入针的位置、深度显示（包括3D模板厚度、定位柱高度和植入人体深度）、植入针数量、每根植入针粒子的分布、粒子数量、处方剂量、最大剂量、DVH线等。

（六）术后验证计划

93.计划系统具有实时计划、实时优化、实时验证的功能。

94.支持CT、MRI、ECT输入的电子图像基础精确的粒子定位，验证过程中自动识别粒子的空间分布，三维空间显示粒子。

95.支持粒子当前活度的计算。

96.可选择术后验证粒籽识别范围，高精度的识别范围可提高识别率和识别速度。

97.多种自动识别粒籽方法：可按图层进行单层自动识别粒籽，也可按照病灶进行整体自动识别粒籽，以及追加自动识别粒籽。

98.一键设置和编辑已识别出的粒籽的活度和类型。

99.快速精确计算所植入粒子的整体剂量。

100.精确显示所有三维／平面／结构的剂量分布。

101.靶区和重要器官的体积剂量分析及统计结果，包括：DVH图形，V300、V100、V90、D100、D90、D5cc、D2cc等。

102.验证报告输出，包括：处方剂量、剂量分布、最大剂量、粒子位置、粒子数量和DVH线。

（七）植入计划功能模块管理

103.病例数据库管理功能：包括查询、检索、新增、修改、删除、备份、恢复、发送等功能。

104.计划数据管理功能:包括新增、修改、拷贝、删除等功能。

105.图像序列的管理功能：包括序列信息修改、主序列设置、序列删除等功能。

106.轮廓线项目及粒子物理参数数据的自动管理。

107.开放的模板系统：根据肿瘤的大小既可以采用通用模板（包含所有品牌超声的模板信息）或者自由创建、编辑用户自己的模板，又可以采用粒籽植入放射治疗计划软件体表自动生成3D异形模板。

108.开放的粒子参数系统：用户直接输入编辑新生产的粒子（无需开发公司对系统进行升级），在系统中生成一种新的放射源种类，增加治疗手段。

109.病例数据的备份与恢复。

110.用户权限的管理功能。

111.用户操作过程的自动记录。

（八）防护系统：

112、标准介入防护：医用防护衣2套、医用防护帽2套、医用铅手套2套、医用铅眼镜2套、医用铅围领2套、粒子丢失检测仪1台。

放射性活度计主要技术指标

功能和特点

按键自动扣除环境辐射本底，无须调零。

置入样品，自动进行测量及量程转换；测量快速、精确，测量范围可达10居里（99mTc）。

键盘修改及固化核素刻度系数，无须开发工具。

选配专用热敏打印机输出核素活度测量报告。

主要技术指标

能量范围  25Kev以上的Χ、γ及其1Mev以上的β核素。

量程范围  1μCi—2Ci（99mTc）。

显示分辨  1μCi

测量精度  1—2% ±1字。

静电计精度 好于 1%。

可采用居里（Ci）或贝可（Bq）两种显示单位方式。

测量速度  读数95%的典型时间为5秒。

几何响应  样品轴向变动2cm，读数变动±0.5%。

# 第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项目编号：

供 应 商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年        月       日

目    录

一、磋商函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（法人亲自投标，本表不适用）

四、报价一览表

五、报价明细表

六、磋商保证金（本项目不要求提供，可不填写）

七、资格条件承诺函

八、信誉承诺书

九、商务与技术偏离表

十、服务及技术方案

十一、资格审查资料

十二、服务承诺和优惠条件

十三、中小企业声明函

十四、其他资料

（供应商自行编制完整目录。）

## 一、磋商函

(采购人名称)：

1.我方己仔细研究了_          (项目名称)磋商文件的全部内容，不提书面质疑视为完全接受,以人民币(大写)           万元(￥            )的投标总报价，供货期    ，按合同约定实施和完成承包项目，质量标准           。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交磋商保证金一份，金额为人民币(大写)         元(￥       )。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)本投标函属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”规定的任何一种情形。

6.我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利

7.                                    (其他补充说明)。

供 应 商：                                     (盖单位章)

法定代表人：                       (签字并盖章)

或委托代理人：                       (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                      (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                  (盖单位章)

年     月     日

## 三、授权委托书（如法人亲自投标，本表不适用）

本人      (姓名)系            (供应商名称)的法定代表人，现委托         (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       (项目名称)              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                              。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证明

2、被授权人身份证明

供应商：                        (盖单位章)

法定代表人：                        (签字)

身份证号码：

委托代理人：                        (签字)

身份证号码：

年     月     日

## 四、报 价 一 览 表

项目名称：

项目编号：

开标时间：     年     月     日     时（北京时间）

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商内容 | 符合磋商文件第五章“技术标准和要求”的规定 |
| 磋商报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 磋商有效期 |  |
| .... |  |

注：1、填报的内容必须和响应文件及投标函中的内容一致，如不一致，以响应文件正本为准。

2、本表另用单独用小信封密封。

3、小信封的封面内容与“供应商须知前附表”3.7.4的内容一致。

供应商：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年     月     日

## 五、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表需和报价一览表单独用小信封密封，一个信封即可。

2、小信封的封面内容与“供应商须知前附表”3.7.4的内容一致。

3、按磋商文件第五章技术标准和要求写明采购设备的数量及单位，所有采购设备均应标明品牌、规格型号、原产地及制造厂商等，否则将视为没有实质性响应磋商文件，后果由供应商自行承担。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年      月      日

## 六、磋商保证金（本项目不要求提供，可不填写）

[代理机构]       ：

[供应商名称]（以下称“投标人”）于   年   月   日递交了[项目名称]的响应文件。并附有人民币          元（写明何种形式），做为磋商保证金。

我方同意磋商文件中有关磋商保证金的规定，并对我方有约束力。

附：磋商保证金递交证明复印件。

供应商：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年      月      日

## 七、资格条件承诺函

致： （采购人、招标代理机构） ：

我单位（公司）参与（采购项目名称 项目编号）的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、招标代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商：                      (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

年      月      日

## 八、信誉承诺书

（格式自拟）

供应商：                                （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

### 信誉要求

注：附磋商文件要求的相关网站截图。

## 九、商务与技术偏离表

### （一）技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件规定的技术条款 | 响应文件对应的技术条款 | 偏离（正/无/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| ... | ....... |  |  |  |  |

注：1、用“★”标注的技术参数满足磋商文件要求且按要求提供相关技术证明文件予以证明。本表后附“★”标注的技术参数相关技术证明文件，在表格‘说明’里标明相关技术证明文件所在页码。

2、响应文件的技术规格中与磋商文件的技术规格中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，没有偏离注明“无偏离”，此表可自行扩展。

供应商：                      (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

年      月      日

### (二)商务要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件规定的商务条款 | 响应文件对应的商务条款 | 偏离（正/无/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | ........... |  |  |  |  |

注：1.响应文件与磋商文件的商务条款要求有不同时，应逐条列在商务条款偏离表中，没有偏离可注明“无偏离”；若上述条款出现负偏离的，视为未响应磋商文件的实质性要求，初审时按无效处理。

供应商：                      (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

年      月      日

## 十、服务及技术方案

1、产品方案

2、售后服务方案

3、技术培训服务方案

格式自拟。

## 十一、资格审查资料

### (一)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业营业执照复印件。

服务本项目团队成员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称或职业资格 | 学历 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |

注：证件应附复印件，供应商对其真实性负法律责任。

### （二）制造商资格声明

1．名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电传/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(到       年    月    日止)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)制造商在中国的代表的姓名和地址(如有的话)：

2． (1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址      生产的项目      年生产能力     职工人数

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                 主要零部件名称

3． 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4． 近3年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)                           (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                          (销售项目)

5． 近3年的年营业额：

年份             国内            出口            总额

6． 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                             供应商

7． 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8． 有关开户银行的名称和地址：

9． 制造商所属的集团公司（如有的话）：

10．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传            真 ：

电            话 ：

电子邮件：

### （三）投标人(作为代理)的资格声明

1．名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)总部地址：

电传/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(截止      年    月    日)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)投标人在中国的代表姓名和地址（如有的话）：

2． 近3年的年营业额：

年份              国内             出口               总额

3． 近3年投标货物销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)                         (销售项目)

(名称和地址)                         (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                         (销售项目)

(名称和地址)                         (销售项目)

4． 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)：

5． 由其他制造商提供和制造的货物部件（如有的话）：

制造商名称和地址                   制造的部件名称

6． 近3年向中国公司提供的投标货物（如有的话）：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

7． 有关开户银行的名称和地址：

8.  所属的集团公司（如有的话）：

9． 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：

签 字 人  签  字：

签  字   日   期： _______________________________

传            真：

电            话：

电   子   邮  件：

### （四）近年来（2021年起至今）已完类似项目一览表

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 合 同 价 格 | 工作内容 | 服务期 | 质量达 到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上项目请附中标通知书或合同复印件，附业主评价（如有）复印件，表格可以自行扩展。

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

格式自拟。

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

年      月      日

### （六）不存在利害关系承诺书

格式自拟。

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

年      月      日

### （七）响应文件真实性承诺书

格式自拟。

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

年      月

## 十二、 服务承诺和优惠条件

格式自拟。

## 十三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 十四、其他材料

供应商认为有必要的其它资料及评标办法评审项目的其他证明材料。

## 十五、质保函

生产制造商出具的质保函

致： （采购人）

我们 （供应商名称） 是依据中华人民共和国法律成立的一家生产制造商，主要营业地点设在                  。就贵方组织的（项目名称） 投标中，对我们所提供的  （设备品牌名称型号）主要设备作出以下质保和服务承诺：

(1)为本项目所提供的（设备品牌名称型号）主要设备免费质保   年。

(2)保证我们所提供的产品或设备是全新的，未使用过，完成符合国家、部门强制性质量标准与技术规范。

(3)在产品使用寿命周期内，保证设备及附件供应，积极响应采购方的维修需求。

（4）所有产品质保期间非人为造成质量问题，我方承诺免费退换货。

生产制造商名称（加盖公章）：

相关负责人（签字）：

日    期：     年     月     日