- 4K荧光内窥镜超高清摄像系统等医疗设备采购项目

招标文件

- 项目编号：ZYF-ZB-20240015

采 购 人：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院

(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院）

采购代理机构：中元方工程咨询有限公司

二零二四年十二月

- 目    录

第一章 招标公告（资格后审）	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	17

第四章 合同条款及格式	34

第五章 采购需求	38

第六章 投标文件格式	42

- 第一章 招标公告（资格后审）

项目概况 4K荧光内窥镜超高清摄像系统等医疗设备采购项目的潜在投标人应自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册，并下载采购文件（网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），并于2025年1月15日09时30分（北京时间）前提交投标文件

一、项目基本情况

1.项目编号：ZYF-ZB-20240015；

2.采购计划文号：JM-2024-11-01470；

3.项目名称：4K荧光内窥镜超高清摄像系统等医疗设备采购项目

4.预算金额：739万元；

5.最高限价：739万元；

6.采购需求：

| 包号 |  | 项目编号 | 产品名称和数量 | 数量及单位 | 预算总价（最高限价、万元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01包-1 | ZYF-ZB-20240015 | 4K荧光内窥镜超高清摄像系统2套（含3个电刀） | 2套 | 385 | 详见招标文件第五章采购需求 |
|  | 01包-2 |  | 4K超高清内窥镜摄像系统2套（含3个电刀） | 2套 | 354 |  |

7.采购（交付）期限：签订合同后30天之内交货；

8.质量标准：符合国家及行业合格标准,符合招标参数要求；

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须是具有独立的法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.2供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

3.3供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

3.4投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》；

3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函；

3.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.7与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.8拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与投标。

三、获取招标文件

时间：2024年12月24日至2024年12月31日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台线上获取

方式：网上免费获取（潜在投标人自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）注册并下载招标文件（网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年1月15日09时30分（北京时间）；

地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼第四开标室。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册（如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册），注册链接：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，政采云平台客服热线：95763；

（2）政采云投标客户端及CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040073911edaac705fda12edb43；

（3）CA数字证书申请流程链接：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html，未进行政采云注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因导致无法完成办理的，后果自负；

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动；

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云平台，点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看投标人指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

（6）投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。

（7）本项目执行电子化招投标，供应商须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn） 递交电子版投标文件。由于供应商自身原因在递交响应文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。开标辅助软件“腾讯会议”，腾讯会议号：#腾讯会议：462-631-3944，进入视频会议人员应改名为“投标单位名称”。因投标人自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件，投标无效。

（8）有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标。

（9）当投标人的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价。

（10）本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《长春市公共资源交易网》和《中国招标投标公共服务平台》上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院）

地址：长春市南关区西五马路555号

联系人：孙成兴

联系方式：0431-82903702

2.采购代理机构信息

名 称：中元方工程咨询有限公司

地　址：长春市南关区蔚山路与幸福街交汇绿地中央广场B8A栋716室

联系人：王东

联系方式：0431-85807881

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院） 地 址：长春市南关区西五马路555号 联系人：孙成兴 联系方式：0431-82903702 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：中元方工程咨询有限公司 地 址：长春市南关区蔚山路与幸福街交汇绿地中央广场B8A栋716室 联系人：王东 联系方式：0431-85807881 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 4K荧光内窥镜超高清摄像系统等医疗设备采购项目 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院）指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 具体内容详见招标文件 |
| 1.3.2 | 采购（交付）期限 | 签订合同后30天之内交货； |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准,符合招标参数要求 |
| 1.3.4 | 服务要求 | 1.整机（含配件）原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺免费上门，先维修后付款。 2.维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 3.保修期内免费提供至少每年4次的上门维修保养服务。 |
| 1.4.1 | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商须是具有独立的法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3.2供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； 3.3供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； 3.4投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》； 3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函； 3.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 3.7与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 3.8拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.8 | 标前预备会 | 不召开标前预备会 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清的截止时间 | 在投标截止时间 15 天前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 根据长春市财政局发布的长财采购〔2021〕695 号文件要求，诚信记录良好的供应商不收取投标保证金，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取投标保证金。 投标保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。以支票形式提交的投标保证金应当从供应商的基本账户转出。 投标保证金截止时间：投标保证金须在响应文件递交截止时间前到账；投标保证金的确认以最终到账日期为准。 01包保证金数额：50000元； 收款人全称：中元方工程咨询有限公司东北分公司 开户银行：吉林九台农村商业银行股份有限公司生态广场支行 账 号：0710471011015200005639 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 签字的字迹清晰，印章清晰； |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | （1）评标过程中以电子投标文件为主，以电子投标文件为准，递交响应文件截止时间前，响应文件须上传至“政采云”平台，实行在线电子投标，电脑进行远程解密。供应商应提前确认好 CA锁及电脑等设备使用正常。逾期上传的或因供应商原因未能进行解密的电子文件，平台将予以拒收，其投标无效。 （2）供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件1份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 （3）供应商在制作投标文件时，电子投标文件以“政采云”平台的投标文件格式为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人： 投标人： 投标人地址： (项目名称、项目编号) 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年1月15日09时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 长春市南关区蔚山路与幸福街交汇绿地中央广场B8A栋716室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年1月15日09时30分 开标地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼第四开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 按政府采购云平台电子标默认的顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由有关技术、经济等方面的社会专家 5人组成。 评标专家确定方式：评标专家从政采云专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是,按照评标委员会推荐三家中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 7.5.1 | 询问 | 询问送达形式：以书面方式盖公章后现场送达。 |
| 7.5.5 | 质疑 | 质疑应当在供应商知道或应当知道自己的权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出是指： （1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日；采购代理机构接收供应商质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息： 1.采购代理机构接收供应商质疑函的方式：采购代理机构只接收供应商以书面形式一次性针对同一程序采购环节递交的质疑函，供应商提出的质疑函格式应遵照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》要求。（查询网站及网址：“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）） 2.采购代理机构接收供应商质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址： （1）联系部门：招标部 （2）联系电话：0431-85807881 （3）通讯地址：长春市南关区蔚山路与幸福街交汇绿地中央广场B8A栋716室 |
| 9.1 | 招标代理费 | 执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）,参照发改委计价格【2002】1980号文件和发改办价格[2003]857号文件规定，向中标人收取招标代理服务费(0.67折)。 |
| 9.2 | 付款方式 | 1.按照合同约定方式付款。 2.付款方式：乙方将开具的等额合法有效发票和加盖公章的发票查验证明一并提交给甲方后，甲方以银行转账方式付款（人民币结算）。 |
| 9.3 | 中标公告 | 在中标通知书发出前，采购人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一网络媒介予以公告，公告期限为1个工作日。 |
| 9.4 |  | 本项目所属行业为制造业。 （1）促进中小企业发展扶持政策：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库）〔2022〕19号规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。投标人须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]046 号) 提交中小企业声明函。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。x （2）监狱企业扶持政策：监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（见附件）的，视同小微企业。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的， 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 （4）若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格加价的优惠政策。 |
| 9.5 |  | 电子标说明： 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：95763 投标人在政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)通过数字证书制作投标文件1份 (此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的投标人数字证书解密) 。 备注： 投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政府采购云平台要求进行投标操作。 投标文件解密：投标人自行进行解密。 |
| ★9.6 |  | 投标方投标文件不得有任何造假，即便不是主要参数，一经发现，取消中标结果，投标方按中标总额10%予以赔偿，以及赔偿招标方测算的所有设备的60天总收入，投标人以书面确认招标文件约定赔偿事项，须提供声明，盖公章确认，未提供投标文件无效。 |
| 9.7 |  | 投标文件内附复印件均应清晰可辨，任何不可辨识信息导致评标委员会无法进行评审的，由投标人自行负责。 |
| 9.8 |  | 对相同品牌的不同投标人的处理办法 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |
| 招标公告与招标文件有不一致之处，以招标文件为准。 |  |  |

1.  总则

1. 1 项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目采购进行招标。

1.1.2  本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目交货地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、采购（交付）期限、质量要求和服务要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本招标项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  本招标项目的服务要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 财务要求：见投标人须知前附表。

(3) 信誉要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为本标段提供招标代理服务的；

(2) 与本标段的采购代理机构同为一个法定代表人的；

(3) 与本标段的采购代理机构相互控股或参股的；

(4) 与本标段的采购代理机构相互任职或工作的；

(5) 被责令停业的；

(6) 被暂停或取消投标资格的；

(7) 财产被接管或冻结的；

(8) 两个及以上投标人在同一标段存在：法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及控股公司关系；

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  标前预备会

采购人不组织召开投标预备会。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 采购需求；

(6) 投标文件格式；

(7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天， 相应延长投标截止时间 ( 一次提出所有需澄清的内容) 。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.  投标文件

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、样本资料等）组成，按招标文件第六章投标文件格式顺序编制

3.1.2 投标文件编制说明

(1) 投标文件按统一格式编制，胶装成册。

(2) 开标一览表仅供在开标时唱标使用，按统一规定格式填写，不得自行增减内容，且填写内容必须与投标文件其他部分相关内容一致。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他因素，投标报价是履行合同的最终价格，应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。对在合同实施过程中可能发生的其它费用 (如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素) ，采购人不予支付。

3.2.3 投标人应按照《开标一览表》的格式进行报价。报价上的优惠应体现在《投标报价明细表》 各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

3.2.4 投标人报价在合同履行完成前必须保持固定有效。

3.2.5 投标人如需用外汇购入某种投标货物，须折合人民币计入总报价中。

3.2.6 如遇引起价格变动的，应加以详细说明。除此以外，采购人不接受任何选择性报价，只允许有一个报价。

3.2.7 投标报价中包括为完成合同内容所需的材料、设备、人工、管理、税金、利润等一切费用。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4  投标保证金

3.4.1供应商应按供应商须知前附表要求的金额和方式并于招标截止日前递交至采购代理机构（以实际到账为准），并作为其招标响应文件的一部分。

3.4.2保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，保证金将被没收：

（1）在递交招标响应文件之日后到有效期满前，供应商擅自退出采购的；

（2）成交供应商在规定的时间内不与采购人签订合同的；

3.4.3投标保证金的递交形式详见供应商须知前附表。

3.4.4凡未按招标文件要求提交保证金的，将被视为非响应性而予以拒绝。

3.4.5成交供应商的保证金，在接到成交通知书并签订合同后扣除成交服务费后，剩余部分凭签订的合同原件无息退还成交供应商；未成交供应商的投标保证金在公示结束后5个工作日内无息退还。

3.4.6办理保证金退还时需提供供应商开户许可证复印件并加盖单位公章，可将该复印件扫面后邮件发给采购代理公司的联系人。

3.5  资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、其年检合格的证明材料等材料的复印件，基本存款账户信息及招标文件要求的其他资料。

3.5.2其他资格内容要求见投标人须知前附表。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关采购（交付）期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的 字样。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表 规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件正本和副本密封在一起，并标明招标编号、投标项目名称、投标人名称及正本或副本等。封口处应加盖投标人印章；投标文件电子版应单独密封。为了方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表” 字样，密封要求同投标文件密封 要求。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项、第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人应予拒收。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人投标截止时间见投标人须知前附表。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第二章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。 采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。（本项目无投标保证金）

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.5 政府采购云平台电子版投标文件的修改与撤回按政府采购云平台要求进行。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间 (开标时间) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

按政府采购云平台电子标默认的顺序开标。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1评标委员会由 5 名人员组成，全部为社会专家，评标专家确定方式：评标专家从政采云专家库中随机抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与供应商有其他利害关系。

6.2  评标原则

评标委员会按公开、公平、公正的原则对待所有投标人。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审， 第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保：无

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.5询问与质疑

7.5.1询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.5.2质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7.5.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。

7.5.4标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.5.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

7.5.6接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取 中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监 督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法(综合评分法)

## 评审方法前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。 |
|  | 响应文件格式 | 投标文件按照招标文件要求编制，按规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。 |
| 资格 评审 标准 | 营业执照 | 要求供应商须具备承担本项目的能力（提供有效的营业执照），具有独立承担民事责任的能力。 响应文件内附复印件加盖公章。 |
|  | 资格要求 | ①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。 响应文件内附复印件加盖公章。 |
|  | 财务状况、纳税及社保 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知，提供资格条件承诺函。 |
|  | 信誉要求 | 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与投标。须提供承诺书。 |
|  | 其他要求 | 供应商不得存在下列情形之一 (1)与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效； (2)拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人参与投标。 (3)投标人须具备参加政府采购活动前3年内（2021年-2023年）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 响应文件内提供由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
|  | 法人授权委托书 | 响应文件内提供由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章的委托书。 |
| 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 供应商只有一个有效报价。 |
|  | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”规定。 |
|  | 采购（交付）期限 | 符合第二章“供应商须知”规定。 |
|  | 投标有效期 | 90天。 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“供应商须知”规定。 |
|  | 投标项目需求 | 符合第五章“采购需求”规定。 |
|  | 其他 | 满足招标文件的其他实质性要求。 |

注：评委按表中所列内容，结合投标人的投标文件及佐证材料进行符合性审查，确定查其是否“合格”或“不合格”，审查内容有一项“不合格”的投标人，将不再进入后续评审。

1. 本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。中标人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

3. 评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值，加上以招标文件规定的方法计算出的价格分，即为每个投标人的最终得分。除价格分外，评委评分可保留 1 位小数，评标最终得分保留 2 位小数。

4. 政府采购节约能源、环境保护政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人和采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购，形式为给予适当加分。

5. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

（1） 促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，

本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予 10%的扣除。

投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

（2） 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业。不重复享受政策。

（3） 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

6. 本项目单一产品采购标段投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

详细评分表

| 01包评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分因素分项 | 评审标准 |
| 1 | 价格 部分 （30分） | 评标价格 （30分） | 实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）*价格权值（30%）*100 价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业供应商产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业应按照本招标文件规定提供《中小企业声明函》，否则不作为认定依据。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需提供相关证明材料，不重复享受政策。 |
| 2 | 商务 部分 （7分） | 业绩 （4分） | 投标单位或生产企业近三年（2021-今）类似项目业绩，每有一项得1分，满分4分。 （投标文件内附合同或中标通知书复印件并加盖公章，日期以签订日期为准。） |
|  |  | 服务承诺 （3分） | 采购人可接受的合理服务承诺，全面详尽、合理得3分，基本合理、可行得2分，差的得1分，无不得分。 |
| 3 | 技术 部分 （63分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 （40分） | 所投产品性能参数标注“★”号的重要技术参数存在，有一项不满足的即为响应无效。 标注“▲”号条款的参数满分28分，每出现一项“▲”号条款负偏离扣2分，扣完为止； 未作任何标注的指标为一般技术参数，满分12分，每出现一项一般技术参数负偏离扣1分，扣完为止。 注：★号条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件要求作出实质性响应，有一项不满足的即为响应无效。供应商须在技术规格偏离表中对技术要求进行逐条响应，采购文件技术规格及要求中标注“★”号的条款，应在参数说明文件中体现，如未提供参数说明文件或文件不满足采购文件要求的，评审委员会在对采购文件技术规格要求的响应程度评审时不予认可。 参数说明文件包括：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、官方网站发布的技术资料截图等相关证明文件并加盖公章。如说明文件与应答不符，以说明文件为准。 |
|  |  | 供货、安装调试方案（4分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的供货、安装调试方案进行评价： ①供货、安装、调试方案进行了详细的阐述，能正确理解本项目供货安装调试需求，阐述思路清晰，具体实施细节及措施详细论述，满足采购需求得4分； ②供货、安装、调试方案虽然进行了阐述但并未贴合供货安装调试需求进行详细论述，或方案中缺少具体实施细节及措施得2分； ③供货、安装、调试方案虽进行阐述但仅能部分满足需求得1分； ④供货、安装、调试方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分。 |
|  |  | 售后服务及维保方案（7分） | 1、整机（含配件）原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，符合招标文件要求的基础上，每增加1年加1.5分，本项最高得3分，最低得0分,提供承诺书并加盖公章。 |
|  |  |  | 2、①售后服务方案（包括但不限于响应时间、备件供应、设备的保养、相关报告的提交、对易损件及时更新以及质保期满后延保服务的各项报价清单和承诺）进行了详细的阐述，能正确理解售后服务需求，阐述思路清晰，具体措施详细，以上内容需由投标人和设备生产厂商双方法人代表授权人签字并加盖公章，完全满足采购需求得4分； ②售后服务方案虽进行了阐述但并未贴合售后服务需求进行详细论述，或售后服务方案中缺少具体措施得2分； ③售后服务方案虽进行阐述但仅能部分满足售后服务需求得1分； ④售后服务方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分。 |
|  |  | 技术人员配置（1分） | 投标人为本项目实施拟派的操作指导工程师需取得设备生产厂家相关服务资格授权的人员，并提供相关资质及相关工作经验证明材料的得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 培训方案 （4分） | 1、提供原厂培训，并提供设备生产厂家相关服务人员资格授权书的得1分，否则不得分； |
|  |  |  | 2、并对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人技术人员、操作人员掌握仪器的基本操作和日常维护。 ①培训方案全面，安排科学，能正确理解培训要求，满足采购要求，得3分； ②培训方案基本完整，安排基本合理，基本满足培训需求，得2分； ③培训方案不完整，安排不合理，不满足采购需求，得1分 ④未提供得0分。 |
|  |  | 供货时间保证措施 （3分） | 综合比较各投标人编制的供货时间保证措施，措施合理、可行、详尽得3分，仅有简单但可行措施得2分，内容极少得1分，没有不得分。 |
|  |  | 应急方案 （3分） | 根据供应商所提供应急措施方案进行评审。 ①方案非常明确、详尽，合理，可操作性强的得3分； ②方案基本明确、合理，可操作性一般的得2分； ③方案差的得1分； ④无不得分。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；（注：如投标人所供产品类别列入财政部、国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人必须提供强制采购的节能产品，且不得该项分值，否则视为无效投标） （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |

注：政府采购促进中小企业发展扶持政策

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2022年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财 政 部

2022年5月30日

工业和信息化部 国家统计局国家发展改革委财政部

工信部联企业[2011]300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 第四章 合同条款及格式

供应商成交后由甲乙双方自行协商签订

- 第五章 采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 采购内容 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 4K荧光内窥镜超高清摄像系统2套（含3个电刀） | 2套 |
|  | 4K超高清内窥镜摄像系统2套（含3个电刀） | 2套 |

二、采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目（标的）采购（交付）期限：：签订合同后30天之内交货；

2. 采购项目（标的）交付的地点：（浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院））指定地点。

- 技术要求

（01包-1）4K荧光内窥镜摄像系统技术要求

一、设备名称：4K荧光内窥镜摄像系统

二、数量：2套

三、设备用途说明：

用于内窥镜手术中，配合医用内窥镜和荧光造影剂使用，提供实时的可见光影像及荧光影像。‌‌

四、主要技术规格：

(一)摄像系统主机

- 1.高清晰度摄像系统分辨率为4K UHD(3840*2160)，1080p(1920*1080P)。视频输出可在两种模式分辨率间切换：3840 × 2160(4K UHD)、1920 × 1080 (1080P)格式16：9。

- 2.★主机具备4K荧光功能实现多科室共用，芯片尺寸≥1/1.8英寸。摄像主机输出色彩深度≥12 bit

- 3.▲水平分辨率：≥2000 lines，垂直分辨率：≥1500 lines

- 4.信噪比 ≥55dB

- 5.可同时输出三种4K视频信号接口：4*SDI接口，2*HDMI接口，12G接口

- 6.主机面板≥7英寸全液晶触摸屏

- 7.帧率≥60帧/秒

- 8.▲内置菜单含有以下功能：增益设置、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放设置、图像翻转、按键设置、曝光模式调节、快门设置、曝光亮度调节、色彩调节、对比度调节、降噪调节、荧光调节、日期时间设置、冻结功能、黑平衡、自动对焦等

- 9.主机面板上可设置白平衡、拍照、录像、触摸屏锁屏功能、除雾功能、模式切换、增益调节、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放调节。

- 10.▲摄像头控制按键≥4个，摄像头4个按键可分别自定义长按/短按功能，可一键调节荧光模式，可自定义≥20个功能：菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度、循环亮度、减小背光、增大背光、循环背光、减小增益、增大增益、循环增益、除雾、

- 11.▲主机支持10种科室以上，包括不仅限于：腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、耳鼻喉科/颅骨检查、膀胱镜检查、关节镜检查、激光检查、显微镜检查、自定义检查，支持USB键盘远距离参数设置

- 12.主机具备手术录像功能，同步显示录像码率和已拍视频数量及USB存储设备剩余可录像时间。录像分辨率为3840×2160，支持码率、帧率可调

- 13.摄像头防水性能符合IPX8防水等级的要求

- 14.电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分

- 15.摄像头≥2倍以上光学变焦功能，变焦距离范围不小于16~32mm

- 16.系统通过主机USB接口连接加密存储设备，具有用户访问权限控制，实现拍照、录像和软件升级功能

- 17.具有预览设置功能，可通过设置在监视器上显示实际时间

- 18.▲降噪调节，通过系统菜单，能实现3D降噪和2D降噪调节功能

- 19.★摄像主机和光源都具备激光功能，激光类别为3R类。通过系统菜单，能实现黑白荧光和彩色荧光的颜色调节功能。预设荧光颜色≥9种，荧光颜色可调≥360级

21、▲主机具备光学除雾功能，通过摄像头按键，进行开启或关闭除雾功能

（二）专用光纤

1.光纤直径≥4.0mm，长度≥1.5m

2.可同时传输可见光及近红外光专用光纤。

3.可高温高压消毒

4.光纤数量≥3条

（三）LED冷光源主机

1. ▲光源显色指数≥90

2.光源可在3000-7000k色温范围内实现白平衡

3.具有液晶显示操作屏，拥有中文调节菜单，屏幕尺寸≥ 7英寸

4.主机面板可数字显示亮度值, 0%到100%可调，调节精度10%

5.具备出光防护功能，未连接光缆时，没有光输出

6. ▲具备出光补偿功能：实时检测出光强度，当出光强度衰减时，设备自动提高输出光强度

7.电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分

8. ▲光源类型：LED光源，具备两种光源类型。可提供实时的可见光和近红外光。近红外光类别为3R类

9. ▲NIR近红外激光光源发射激光波长780±5nm

10. ▲具备三种工作模式：白光模式、荧光模式、合光模式。白光模式仅输出白光，荧光和合光模式输出近红外光和白光

（四）腹腔内窥镜

1. ▲主机、光源、摄像头和内窥镜是同一品牌。

2. ▲可同时传输白光和近红外光（420nm～900nm）

3.	▲直径5mm、10mm可选，视向角0°、30°、45°可选，加长腹腔镜可选，最大工作长度≥460mm

4.	▲有效景深范围25-100mm

5.	▲可高温高压消毒

6. 视场中心角分辨力≥7[C/(°)]

7. ▲腹腔镜：30°腹腔镜三根

（五）医用专业4K 液晶监视器

1.	LED屏幕≥31.5英寸

2.	分辨率：≥3840×2160

3.	视角范围≥178°

4.	亮度≥800cd/m2

5.	★对比度≥1300:1，响应时间≤5ms

6.	▲支持高动态范围模式HDR10

7.	图像输入输出具有HDMI接口、DisplayPort接口、DVI接口、3G-SDI接口等数字接口，IP35防护等级认证

（六）气腹机

1.最大充气流量：≥40升/分 ，最小充气流量：≤0.1升/分。高流量，最大压力30mmHg

2.CO2消耗总量计算功能，并可数值显示。

3.具有开机自检功能，具备液体污染检测感应器。

4.具有气腹加热功能

（七）专用台车

1.腔镜专用4层台车

（八）三套腔镜专用电刀

1. ▲设备可产生的416KHz(±10  %)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科 手术，具有三种单极纯切，单极凝：喷凝、柔凝和标准双极 六种工作模式。

a)纯切：1W～350W(负载500Ω);无焦伽精确切割，100%切割。

b)混切1:1W～250W(负载500Ω);浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

c)混切2:1W～150W(负载500Ω);60%切割，40%凝血。

d)喷凝：1W～80W(负载500Ω);大面积凝血

e)柔凝：1W～120W(负载500Ω);精确浅表点凝

f) 标准双极：1W～70W(负载100Ω);

2.输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和 双极),非AP、APG型普通设备，220V±10%网电源供电。

3. 高频发生器通用内窥接口，配合腹腔镜、宫腔镜等内镜使用。

4. ▲三脚踏独立控制，单双极直踩输出，无需脚踏或手动转化。

5. ▲具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

（九）手术器械技术要求：

1.双极电凝钳：头型：弯分离型和无损伤型可选、L(工作长度)330mm±3mm

2.肌瘤钻：表面粗糙度Ra≤0.4μm，钻头硬度≥450HV0.2。

3.子宫操纵器：

操纵杆尺寸：D(外径)Φ15±0.2 L(长度)330±10

手柄：d(内径)Φ15.5±0.2   L(长度)210±10

引导棒：D(外径)Φ5±0.2  L(长度)480± 10

举宫杯 ：D(外径)Φ46/Φ41/Φ38

操纵头：D(外径) Φ18/Φ15

粗糙度：头部Ra≤0.8µm

4.穿刺器：带保护型

器械通道宽度：Φ5.5±0.2  、Φ10.5±0.2

针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2

5.无损伤抓钳（18mm）：粗糙度：Ra值≤0.80μm、尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm、L(工作长度）：330mm±3%

★夹持力:≥40N、★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。

6.弯剪（双动，16mm）：粗糙度：Ra值≤0.80μm、尺寸：L(工作长度）：330mm±3%

★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。

7.电钩：尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm、L(工作长度）：330mm±3%

8.冲吸器：冲吸手柄，尺寸：D(直径)Φ5±0.2 、L(工作长度)330mm±3mm

9.冲吸器：：冲吸杆，尺寸：D(直径)Φ5±0.2 、L(工作长度)330mm±3mm

10.探针（吸引针）：尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2、针头：1.6

L(工作长度)330mm±3mm

11.取石钳：尺寸：D(直径)Φ10±0.2 、L(工作长度)330mm±3mm

12.持针钳：手柄形状：O型

钳头硬度：粗糙度：头部Ra≤0.8um、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 、L(工作长度)330mm±3mm

消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

夹持力：≥15N。

功能及用途：钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。

13.拨棒：D(直径)Φ5±0.2 mm 、L(工作长度)420±5mm

进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm, 其余部位 Ra≤0.8μm。

14.转换器（短）：粗糙度：头部Ra≤0.8um 、尺寸：D(直径)Φ10

消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K荧光摄像主机 | 1 |
| 2 | 4K荧光摄像头 | 1 |
| 3 | 调焦镜头接口 | 1 |
| 4 | 32寸、4K监视器 | 1 |
| 5 | 荧光一键切换光源 | 1 |
| 6 | 荧光导光束 | 10 |
| 7 | 气腹机 | 1 |
| 8 | 加热气腹管路 | 10 |
| 9 | 中央供气连接管 | 2 |
| 10 | 专用电刀 | 3 |
| 11 | 台车 | 1 |
| 12 | 30°腹腔镜 | 3 |
| 13 | 荧光腹腔镜消毒盒 | 6 |
| 14 | 双极电凝钳、弯头、肌瘤钻、特殊举宫器、穿刺锥(10mm,5mm)、无损伤钳、组织剪、单极勾、冲水器、冲水针、穿刺针、取物钳、持钳器（扁平）、拨棒、转换器(10-5mm) | 3 |

五、配置

六、商务服务要求（包括但不限于以下内容）

1	整机（含配件）原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺免费上门，先维修后付款。第三方配置保修自安装验收合格次日起≥3年。设备出保后，维保价格不高于成交价的5%

2	维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。

3	保修期内免费提供至少每年4次的上门维修保养服务。

4	免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。

5	详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。

6	货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。

7	货物生产日期：

7.1	卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达医院指定地点之日前6个月内（国产产品）、12个月内（进口产品）。

7.2	货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计；③货物未标注使用年限的，按5年计算）。

8▲	其他要求：若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且设备全生命周期内免费系统升级。

9	提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等）

10	运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等

11保修期内厂家负责每年一次免费检测，并出具性能检测报告。

（01包-2）4K超高清内窥镜技术要求

一、设备名称：4K超高清内窥镜

二、数量：2套

三、设备用途说明：用于内窥镜微创手术中将体内手术区域视频放大成像并显示在监视器上

四、主要技术规格：

（一）摄像系统主机

- 20.高清晰度摄像系统分辨率为4K UHD(3840*2160)，1080p(1920*1080P)。视频输出可在两种模式分辨率间切换：3840 × 2160(4K UHD)、1920 × 1080 (1080P)格式16：9。

- 21.★主机摄像头图像传感器≤2个CMOS芯片，芯片尺寸≥1/1.8英寸,主机可升级荧光功能。摄像主机输出色彩深度≥12 bit

- 22.▲水平分辨率：≥2000 lines，垂直分辨率：≥1500 lines

- 23.信噪比 ≥55dB

- 24.可同时输出三种4K视频信号接口：4*SDI接口，2*HDMI接口，12G接口

- 25.主机面板≥7英寸全液晶触摸屏

- 26.帧率≥60帧/秒

- 27.▲内置菜单含有以下功能：增益设置、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放设置、图像翻转、按键设置、曝光模式调节、快门设置、曝光亮度调节、色彩调节、对比度调节、降噪调节、荧光调节、日期时间设置、冻结功能、黑平衡等

- 28.主机面板上可设置白平衡、拍照、录像、触摸屏锁屏功能、除雾功能、模式切换、增益调节、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放调节。

- 29.▲摄像头控制按键≥4个，摄像头4个按键可分别自定义长按/短按功能，可自定义≥20个功能：菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度、循环亮度、减小背光、增大背光、循环背光、减小增益、增大增益、循环增益、除雾、

- 30.▲主机支持10种科室以上，包括不仅限于：腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、耳鼻喉科/颅骨检查、膀胱镜检查、关节镜检查、激光检查、显微镜检查、自定义检查并支持USB键盘远距离参数设置

- 31.主机具备手术录像功能，同步显示录像码率和已拍视频数量及USB存储设备剩余可录像时间。录像分辨率为3840×2160，支持码率、帧率可调

- 32.摄像头防水性能符合IPX8防水等级的要求

- 33.电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分

- 34.摄像头≥2倍以上光学变焦功能，变焦距离范围不小于16~32mm

- 35.▲系统通过主机USB接口连接加密存储设备，具有用户访问权限控制，实现拍照、录像和软件升级功能，具有预览设置功能，可通过设置在监视器上显示实际时间

- 36.▲降噪调节，通过系统菜单，能实现3D降噪和2D降噪调节功能

- 37.★摄像主机和光源都具备激光功能.

- 38.▲主机具备光学除雾功能，通过摄像头按键，进行开启或关闭除雾功能

- 39.主机具备刻录功能

（二）专用光纤

- 光纤直径≥4.0mm 长度≥1.5m

- 可同时传输可见光及近红外光专用光纤。

- 可高温高压消毒

- 光纤数量≥4根

（三）LED冷光源主机

- ▲光源显色指数≥90

- 光源可在3000-7000k色温范围内实现白平衡

- 具有液晶显示操作屏，拥有中文调节菜单，屏幕尺寸≥ 7英寸

- 主机面板可数字显示亮度值, 0%到100%可调，调节精度10%

- 具备出光防护功能，未连接光缆时，没有光输出

- ▲具备出光补偿功能：实时检测出光强度，当出光强度衰减时，设备自动提高输出光强度

- 电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分

- ▲LED光源，可升级荧光功能

（四）腹腔内窥镜

1. ▲主机、光源、摄像头和内窥镜是同一生产商。

2.	▲直径5mm、10mm可选，视向角0°、30°、45°可选，加长腹腔镜可选，最大工作长度≥460mm

3.	▲有效景深范围25-100mm

4.	▲可高温高压消毒

5. 视场中心角分辨力≥7[C/(°)]

6. ▲腹腔镜4根：0°腹腔镜2根，30°腹腔镜2根

（五）医用专业4K 32”液晶监视器

1.	LED屏幕≥31.5英寸

2.	分辨率：≥3840×2160

3.	视角范围≥178°

4.	亮度≥800cd/m2

5.	对比度≥1300:1

6.	★响应时间≤5ms

7.	支持高动态范围模式HDR10

8.	图像输入输出具有HDMI接口、DisplayPort接口、DVI接口、3G-SDI接口等数字接口

9. IP35防护等级认证

（六）气腹机

1.最大充气流量：≥40升/分 ，最小充气流量：≤0.1升/分。高流量，最大压力30mmHg

2.CO2消耗总量计算功能，并可数值显示。

3.具有开机自检功能，具备液体污染检测感应器。

4.具有气腹加热功能

（七）宫腔镜

1、宫腔检查镜，用于宫腔观察成像，可进出水循环对流

1.1、内窥镜：30° 4x302mm,视场角（FVO）80°±15%。蓝宝石镜面

1.2、操作器：最大插入宽度≤8.0mm，有效工作长度≥200mm，器械通道最小宽度≥2.1mm（7Fr）。

1.3、外鞘：水滴状外形结构，最大插入宽度（外径）≤8.2mm（24Fr），有效工作长度≥190mm，外鞘通道最小宽度≥7.1mm。

1.4、闭孔鞘芯：	最大插入宽度≤7.0mm，有效工作长度≥206mm。

1.5、剪刀：Φ2.0*400mm

1.6、异物钳：Φ2.0*400mm

1.7、活检钳：Φ2.0*400mm

（八）专用台车

1.腔镜专用4层台车

（九）腹腔镜手术器械要求：

1.双极电凝钳：头型：弯分离型和无损伤型可选

尺寸：D(直径)Φ5±0.3 、L(工作长度)330mm±3mm

2.持针钳：手柄形状：V型、L(工作长度)330mm±3mm

3.无损伤抓钳（18mm）：尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

L(工作长度）：330mm±3%

★夹持力:≥40N

★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。

钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。

4.肌瘤钻：表面粗糙度Ra≤0.4μm， 其余部位 Ra≤0.8μm；钻头硬度≥450HV0.2。

5.子宫操纵器：操纵杆尺寸：D(外径)Φ15±0.2 L(长度)330±10

手柄：d(内径)Φ15.5±0.2   L(长度)210±10

引导棒：D(外径)Φ5±0.2  L(长度)480± 10

举宫杯 ：D(外径)Φ46/Φ41/Φ38

操纵头：D(外径) Φ18/Φ15

粗糙度：头部Ra≤0.8µm

6.穿刺器：带保护型，器械通道宽度：Φ5.5±0.2

器械通道宽度：Φ10.5±0.2 、针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2

7.弯剪（双动，16mm）：尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

L(工作长度）：330mm±3%

★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。张开幅度：＞30°

8.电钩  尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

L(工作长度）：330mm±3%

9.冲吸器：冲吸手柄。粗糙度：头部Ra≤0.8um、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm

10.冲吸器：冲吸杆，粗糙度：头部Ra≤0.8um、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 、L(工作长度)330mm±3mm

11.取石钳：尺寸：D(直径)Φ10±0.2 、L(工作长度)330mm±3mm

12.探针（吸引针）：尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2、针头：1.6、L(工作长度)330mm±3mm

13.拨棒：D(直径)Φ5±0.2 mm 、L(工作长度)420±5mm

14.持针钳：手柄形状：O型、粗糙度：头部Ra≤0.8um、尺寸：D(直径)Φ5±0.2  、L(工作长度)330mm±3mm

15.转换器（短）：粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ10

五、配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄像主机 | 1 |
| 2 | 4K摄像头 | 1 |
| 3 | 调焦环 | 1 |
| 4 | 32寸、4K监视器 | 1 |
| 5 | LED光源 | 1 |
| 6 | 导光束 | 16 |
| 7 | 气腹机 | 1 |
| 8 | 加热气腹管路 | 10 |
| 9 | 中央供气连接管 | 2 |
| 10 | 专用电刀 | 1 |
| 11 | 台车 | 1 |
| 12 | 30°腹腔镜 | 2 |
| 13 | 0°腹腔镜 | 2 |
| 14 | 腹腔镜消毒盒 | 6 |
| 15 | 宫腔镜：内窥镜、操作器、宫腔镜手术器械（剪刀）、宫腔镜手术器械（活检钳）、宫腔镜手术器械（异物钳） | 4 |
| 16 | 双极电凝钳、持物钳、无损伤钳、肌瘤钻、特殊举宫器、穿刺锥(10mm,5mm)、组织剪、单极勾、冲水器、冲水针、取物钳、穿刺针、拨棒、持针器（扁平）、转换器（10-5mm） | 3 |

六、商务服务要求（包括但不限于以下内容）

1	整机（含配件）原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺免费上门，先维修后付款。第三方配置保修自安装验收合格次日起≥3年。

2	维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。

3	保修期内免费提供至少每年4次的上门维修保养服务。

4	免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。

5	详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。

6	货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。

7	货物生产日期：

7.1	卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达医院指定地点之日前6个月内（国产产品）、12个月内（进口产品）。

7.2	货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计；③货物未标注使用年限的，按5年计算）。

8▲	其他要求：若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且设备全生命周期内免费系统升级。

9	提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等）

10	运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等

11保修期内厂家负责每年一次免费检测，并出具性能检测报告。

- 第六章 投标文件格式

项目名称

投 标 文 件

招标编号：

包号（如有）：

投标单位：                 （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：         （签字或盖章）

年  月  日

一、商务部分

格式 1.投标函（格式）

致：中元方工程咨询有限公司

根据贵方为 （项目名称） 的投标邀请（招标编号      、包号（如有）   ） ，签字代表（     全名、职务）经正式授权并代表投标人（          投标人名称、地址）提交下述文件：

1.商务文件部分

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 法定代表人授权书

(5) 商务条款响应及偏离表

(6) 投标人一般情况表及相关证明文件

2.技术文件部分

(1) 采购需求响应及偏离表

(2) 招标文件第五章“采购需求”规定的其他技术响应文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人递交了投标文件，即意味着接受开标前的招标程序和招标的相应安排。

2. 后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围。

3. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第    （插入编号）（补遗书）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解及质疑、投诉的权力。

5. 本投标有效期为自开标日起  90  天。

6. 根据投标人须知规定，投标人承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或采购人的附属机构。

7. 投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 投标人是所供硬件和软件（包括知识产权）的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 投标人名称： |  |
| 公 章： |  |

格式 2. 开标一览表（格式）

项目名称:

项目编号:

包号（如有）：

单位：人民币（万元）

| 投标报价总价（万元） |  |
| --- | --- |
| 采购（交付）期限 |  |
| 质量标准 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.本表报价内容包含但不限于以上内容，投标人可视需要扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（盖章或签字）：

日  期：         年        月         日

格式 3.投标分项报价表（格式）

招标编号：

包号（如有）：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                 （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日   期：

注：多个品目时可分别填写。

格式 4.投标保证金说明函（格式）（本项目不适用）

致：中元方工程咨询有限公司

招标编号：__________

包号：

l、投标保证金金额(大写)       元，以        方式支付。

2、在担保期内，贵公司根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金：

（1）我方在开标之日后到投标有效期满前，撤回投标；

（2）我方在收到中标通知后 30 天内，未能按规定的时间、地点与买方签订合同。

3、保证金自开标之日起生效，直到投标书有效期后 30 天或贵方与我方书面协定的延长期30 天内有效。

投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：              （签字）

日期：

后附:投标保证金递交凭据及基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》）复印件并加盖公章。

特别提醒：

（1）投标保证金形式：电汇、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函，不接受现金方式

递交的投标保证金。

（2）投标保证金递交凭据（汇款单据复印件或金融机构出具的保函）和投标人开户许可证复

印件需单独密封，并在投标截止时间前递交给采购代理机构。

注：按照长春市财政局长财采购[2021]695号文件关于取消政府采购投标保证金及招标文件工本费等有关事项的通知执行，诚信记录良好的投标人可不提交投标保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的投标人，必须按规定收取投标保证金。

格式 5.法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年_____月______日签字盖章生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字或盖章_______________________________

公司盖章：

说明：后附法定代表人及被授权人身份证复印件并加盖公章

格式5-1法定代表人身份证正反面复印件

格式5-2被授权人身份证正反面复印件

- 格式 6.商务条款偏离表

招标编号:_____________

包号（如有）：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：我单位确认，除以上表格中列明的偏离外，我单位接受招标文件规定的所有商务条款，无其他偏离。 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应包括对合同条款的偏离说明。

2.投标人对招标文件的商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“投标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的投标可被决绝。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字）：

日  期：         年        月         日

格式 7.投标人一般情况表（格式）

招标编号：

包号（如有）：

| 投标人全称 |  | 供应商性质 | （需按照投标人须知前附表第2.1条要求在本表后提供相关证明材料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或负责人姓名 |  | 上级主管部门 |  |
| 联系人、联系方式、办公地址 |  | 基本开户银行名称 |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （提供承诺函，格式详见投标文件格式） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | （提供承诺函，格式详见投标文件格式） |
| 近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录 | （提供承诺函，格式详见投标文件格式） | 投标人没有失信行为和重大税收违法案件记录 | 无需供应商提供，投标截止时间以后、资格审查阶段由采购人或者采购代理机构查询并留存证据。 |
| 投标人须知前附表规定的合格投标人其他资格要求 | 须提供相关声明或证明材料 | 是否提供小型和微型企业生产的产品 | ¨是 ¨否 |
| 投标人是否为监狱企业 | ¨是 ¨否 | 投标人是否为残疾人福利性单位 | ¨是 ¨否 |

注：1.请按表内要求将上述证明文件附在此表后面；

2.投标人提供的产品中有小型和微型企业生产的，需要提供《中小企业声明函》给予证明；

3.投标人是残疾人福利性单位的，需要提供《残疾人福利性单位声明函》给予证明。

投标人名称：                      （加盖投标人单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日  期：

7.1 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业

法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

7.2 资格条件承诺函

资格条件承诺函

致：   （采购人、采购代理机构）    ：

我单位（公司）参与     （采购项目名称  项目编号、包号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收的良好记录；

4.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 6.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

7.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| . |  |  |

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                    （签字）

日期 ：

7.3.1 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1._(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为___万元，资产总额为 __万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为_ _万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期:

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.3.2 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表：               （签字）

日期：

- 7.3.3监狱企业声明函

监狱企业以提供由省级以上监狱管理局，戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

7.3.4 纳入节能产品政府采购清单的投标产品及纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品的证明材料（格式）

| 产品名称 | 是否纳入节能产品政府采购清单的投标产品 | 产品名称 | 是否纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附在有效期内的认证证书及相关材料，如不填写此表或不提供认证证书及相关材料，不享受政府采购政策优惠。

7.4采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件

7.4.1投标产品属于医疗器械的，须提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

7.4.2投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供证明材料，其中：投标人如为制造商须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人如为代理商须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章（如招标文件附件格式需要法定代表人或授权代表签字的，须同时按照要求进行签字），否则评标时不予认可。

二、技术文件部分

格式8.采购需求响应及偏离表（格式）

项目名称：__________

招标编号：__________

包号（如有）：

| 招标文件 条目号 | 招标文件采购 需求的内容与数值 | 投标人的技术 响应内容与数值 | 技术响应偏 差说明 | 技术支持资料（或 证明材料）页码或位置等必要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1、 投标人应对招标文件第五章采购需求所要求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应简单复制招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照招标文件第五章采购需求中标注“★”的条款，提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。如未提供技术支持资料（或证明材料）或文件不满足采购文件要求的，评标委员会评审时不予认可。

投标人名称：                 （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日   期：

格式9. 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

9.1 招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）

9.2投标产品售后服务及维保方案

说明：1.售后服务承诺可包括但不限于①质保期及保修期 ②售后服务方案（包括但不限于响应时间、备件供应、设备的保养、相关报告的提交、对易损件及时更新以及质保期满后延保服务的各项报价清单和承诺）。

9.2.1 备件供应能力承诺书（格式）

中元方工程咨询有限公司：

我单位郑重承诺：关于（项目名称）项目，根据项目需求，我单位或投标产品制造商设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证满足院方要求的备件供应时限及其他要求。

特此承诺。

投标人名称：                 （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日   期：

9.3 其他技术证明文件或说明（如果有）

投标人认为需要提供的其他作为评分依据的文件材料，

(投标人在投标文件递交前自行检查所提供文件资料是否已完整提交，投标文件格式中虽未列出但有必要的提供的文件材料，投标人自行提交。)

三、招标代理服务费承诺

致：中元方工程咨询有限公司

（供应商）            在贵公司组织的                    项目中若获中标（项目编号：              包号（如有）：   ），我们保证在招标代理机构发出中标通知书的同时，按照招标文件规定标准向代理机构即中元方工程咨询有限公司支付招标服务费，招标服务费一次性付清，用人民币进行支付。

中标服务费支付后，请贵公司按照方式 （请填写① 或 ②）开具发票：

① 中标服务费开票信息（增值税专用发票）

公司名称：

公司税号：

公司地址：

公司电话：

开户行名称：

开户行账号：

② 中标服务费开票信息（增值税普通发票）

公司名称：

公司税号：

我公司保证所提供的开票信息真实、准确。如因信息提供错误而导致发票无法抵扣或无法入账等情况，由此产生的一切后果由我公司承担。

承诺方法定名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

承诺方授权代表（签字）：

地          址：

电话：                             传真：

邮编：                             邮箱：

日期：

- 四、供应商声明函

致浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇幼保健院、长春市妇产医院)、中元方工程咨询有限公司:

出现下列情形之一的,我公司按成交总额的 10%予以赔偿，代理机构及采购人将上报长春市财政局，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动:

1、供应商响应文件不得有任何造假，一经发现，取消成交结果;

2、响应文件造假造成投诉质疑的，导致项目重新招标的，应赔偿采购人及代理机构成交金额的 10%。

供应商名称:             (盖章)

法定代表人:             (签字)

日期： 年 月 日