- 梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分

招标文件

项目编号：采购计划-[2024]-00185号-07

采购人：梨树县住房和城乡建设局

- 采购代理机构：吉林省通顺项目管理有限公司

二零二五年一月

通

用

部

分

- 投标人须知

1.适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2.定义：

2.1“采购代理机构”指吉林省通顺项目管理有限公司（以下简称代理机构），负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指梨树县住房和城乡建设局，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见招标文件（需求部分）第二章《货物需求和评标办法》。

2.4“潜在投标人”指下载招标文件的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

2.6“采购办”指梨树县财政局政府采购管理工作办公室，负责采购活动监督工作。

3.投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.招标文件：

4.1 招标文件的构成：

通用部分

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 政府采购合同书格式

需求部分

第一章 招标公告

第二章 货物需求和评标办法

第三章 投标文件构成、要求及格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

5.招标文件的澄清和修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的投标人，均应在质疑有效期内书面提交给代理机构，超过规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。代理机构对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况书面予以答复澄清或在发布招标公告的媒体上公告。答复中可以包括所提的问题，但不包括问题的来源。代理机构对收到的供应商质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

5.2 代理机构可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将在“政采云”平台上向潜在投标人发出公告。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，代理机构可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告。在这种情况下，代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

6. 投标文件构成：

6.1 投标文件分为资格审查部分和商务、技术审查部分及报价文件部分。资格审查部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。商务、技术审查部分是能够证明投标人所提供服务的合格性和符合招标文件规定的文件、报价文件是投标人关于本项目的详细报价资料。

6.2 投标人应提交招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》要求的全部资格性文件和商务、技术文件及报价文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

6.3 投标文件要求提交的投标保证金。

7.投标文件的编制

7.1 投标语言：投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的来往函电均使用中文。

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件规格采用A4幅面，按照招标文件规定的顺序，统一编目连续编码，技术文件中的各项表格应按照招标文件规定的格式制作，否则将被视为无效投标。

7.4 投标人在投标文件以及在投标、谈判、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章或电子章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

8.投标报价

8.1 投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

8.2 投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责调试、验收合格并交付的全部价格。

8.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

8.4 最低报价不能作为中标的保证。

9.投标保证金

9.1 投标人须按照招标文件标明的代理机构账户名称，在投标截止时间之前，提交投标保证金。投标保证金应当以转账支票（只适用四平市内）、银行汇票(必须同时提交第2、3联)、银行本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（均为原件）。票据有效时限为自开标当日起不少于15天（保函有效期不少于投标有效期）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。同时投标人必须将票据复印件（加盖投标人公章或财务章）响应于投标文件内,票据原件在开标前递交至代理机构。（保函受益人为采购人）

投标保证金金额：人民币15000.00元。

代理机构账户信息：

账户名称：吉林省通顺项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司四平中央路支行

账号：220 501 628 663 095 77777

开户行行号：105243000155

代理机构特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。

9.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

9.4 落标人的投标保证金将在中标通知书发出后2个工作日内退还。

9.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳履约保证金后2个工作日内退还。

9.6 投标保证金将一律由项目负责人退还。

9.7 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- （2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

- （4）在招投标过程中，严重扰乱招投标程序的；

- （5）提供虚假材料谋取中标、成交的。

- （6）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

10.投标有效期：

10.1 投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

10.2 在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照代理机构要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

11.投标文件的式样和签署

11.1 投标文件以电子文件形式上传。招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按规定的格式提交）。

11.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

12.投标文件的修改和撤回

12.1 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标文件做任何修改（包括开标一览表的内容）。开标一览表按照政采云系统给定格式填写。

12.2 从开标时间起至投标有效期期满投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

13.投标

13.1 禁止一标多投，每个投标人只能提交一套投标文件。参与提交了一套以上投标文件的投标人将使其参与提交的全部投标文件无效。

13.2 响应人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。

14.开标

14.1 代理机构将在《招标公告》规定的时间和地点公开开标。

14.2 开标会由代理机构组织并主持。

14.3 开标时，代理机构将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

14.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

14.5 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

14.6 开标时投标人的交货时间不符合招标文件要求的，代理机构有权宣布废标。

15.评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

16.评标

16.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标工作由代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成。评标委员会的专家成员在采购办监督下由代理机构从专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派（要向代理机构出具授权函）。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定中标人。

代理机构应当组织评审专家认真核对招标、投标文件及相关资信证明材料，切实履行职责。如发现评标过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。

评标委员会成员如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者代理机构说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审专家给出的意见修改采购文件，如采购人坚持不修改采购文件的，代理机构可暂停本项目的采购工作，并报采购办处理。

16.2 审查是否有投标人的报价超过采购预算：投标人的报价超过采购预算的，应予废标。投标人的所报的货物单价不能超过招标文件货物需求表中的货物单价。

16.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，代理机构将以书面形式报告采购办：

（1）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（6）一家投标人的投标文件中响应了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（7）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（8）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）供应商串通投标的其他情形。

16.4 对投标人资格进行审查：采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。投标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

16.5 对投标文件商务和技术部分（符合性）进行审查：

16.5.1 对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

16.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

16.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标文件不完整、无效或不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附件有采购人不能接受的条件；

（7）投标文件未按招标文件规定格式和顺序编制的；

（8）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

16.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

16.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

16.9 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，采购人应合理确定核心产品并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

16.10 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准。

16.11 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

*接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

17.政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

18.政府采购强制采购节能产品的规定

18.1 按照财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人必须提供认证证书，否则投标无效。

18.2 《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品（必须贴有操作系统正版产品密钥标签），否则投标无效。

19.信用记录查询

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的规定，各投标人应在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用记录信息查询记录作为投标文件的组成部分。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

20.签订合同

20.1 代理机构将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

20.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如果中标人未在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

20.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告。

21.保密和披露

21.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

21.2 代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

21.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

22.质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

22.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.3 在资格性条件没有不合理条款的前提下，只接受符合资格性条件供应商的质疑。

22.4 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购办提起投诉。

23.中小微企业的划型

23.1 中小微企业投标是符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业

制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业供应商应提供《中小微企业声明函》；中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

23.2 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）的监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

23.3 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通

知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 24.开标方式及要求：

开标方式：开标现场通过政采云系统开标的同时，也将采用“腾讯会议”直播（会议号码：486 784 6400），进入视频会议人员应改名为“投标人+被授权人”。投标人持CA锁登录系统远程解密，解密时间须按采购代理机构在政采云系统的通知执行并在开标直播时提示投标人。因投标人自身原因未能成功解密的，投标无效。请提前下载好“腾讯会议”APP。

- 25.代理服务收费标准：

按照《招标代理服务收费管理暂行办法》 （国家发展计划委员会计价格20021980号）文件规定的八折收取，由中标人缴纳，具体如下。

| 中标金额（万元） 服务费费率 类型 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.2% |
| 100-500 | 0.88% |
| 500-1000 | 0.64% |
| 服务费收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下： 100 万元×1.20%= 1.2 万元 （ 500- 100）万元×0.88%= 3.52万元 - 500）万元×0.64%= 3.2万元 - 合计收费=1.2+3.52+3.2=7.92（万元） |  |

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、民政厅(局)、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的技术部分的通知》(国发[2003]7号)文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

第二章 合同条款

1.定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方或供需双方和代理机构签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方或供需双方和代理机构认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

（11）“招标文件”指《梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分招标文件》。

2.适用范围：本合同条款仅适用于梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分。

3.合同内容：详见招标文件“货物需求及要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4.合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5.知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6.保密条款

6.1 任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2 除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2 本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3 对本合同的任何解释均应以书面做出。

8.包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9.包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10.伴随服务

10.1 供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2 供方还应提供下列服务：货物的现场安装调试、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3 上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11.质量保证期及售后服务

11.1 质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2 如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起1年。

12.质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3 在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13.验收

13.1 供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。需方对货物的规格技术指标如有异议，应于七天内按照合同规定的方式提出。验收通过后，需方与供方共同在《政府采购项目验收书》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

13.2 验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3 按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14.索赔

14.1 需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2 如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3 如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15.履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16.误期赔偿

16.1 除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2 误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3 收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4 在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17.履约保证金：在政府采购合同书中约定。

18.不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20.争议解决方式

20.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22.破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23.合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24.需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25.适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1 合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2 除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27.政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

第三章 政府采购合同书格式

采购合同编号：采购计划-[2024]-00185号-07

（见四平市公共资源交易网下载专区《四平市政府采购货物类合同模板》）

需

求

部

分

- 招标公告

项目概况

(梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分） 招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2025年2月13日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：采购计划-[2024]-00185号-07

项目名称：梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分

预算金额：155.4043万元。

最高限价：155.4043万元。

采购需求：采购实验室设备一批。(详见“货物需求及技术规格要求”)

合同履行期限：60天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件：

时间：2025年1月21日至2025年1月27日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月13日 09：00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年2月13日 09：00 （北京时间）

开标地点：吉林省四平市铁西区四平市公共资源交易中心（四平市铁西区北建平街1号）开标室2

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标公告在“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn/）上发布并同步推送至吉林省政府采购网（http：//www.ccgp-jilin.gov.cn/）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：梨树县住房和城乡建设局

地址：梨树县梨树镇

联系方式：0434-5260228

2.采购代理机构信息

名  称：吉林省通顺项目管理有限公司

地　址：四平市铁西区紫气大路海银御景

联系方式：0434-3236777

3.项目联系方式

项目联系人：崔工

电　话：0434-3236777

- 货物需求和评标办法

一、货物需求及技术规格要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #原子吸收分光光度计 | - 一、★应用要求：测定痕量金属元素，石墨炉要求为横向加热。 - 二、技术要求： - 1、自动化功能： - 1）火焰原子化器和石墨炉原子化器为一体化设计。 - ★2）采用八灯自动切换转塔，预先优化设置空心阴极灯的工作条件。 - 3）自动流量设定，自动点火，熄火自动保护。 - 4）自动调整负高压，灯电流，两路光能量自动平衡。 - 5）自动设定最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件。 - ★6）自动转换光谱带宽，五档可供选择：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm。 - 7）自动控制波长扫描，自动寻峰。 - 8）自动设置燃气流量，选择元素分析最佳燃助比。 - 9）使用氘灯扣背景方式时，自动切入半透半反镜装置。 - ★2、石墨炉要求： - 1）采用先进的横向加热石墨炉技术。 - 2）石墨炉电源采用计算机控制下的功率控温。 - 3）热解涂层L’VOV平台石墨管。 - ★3、安全保护系统要求： - 1）可靠的位置识别 - 2）完善的石墨炉保护措施 - 3）冷却水流量监视器 - 4）火焰监视器, - 5）乙炔泄漏保护系统 - 6）异常压力监视器 - 4、可通过软件操作，实现火焰原子化器和石墨炉原子化器的自动转换。 - 三、★性能指标 - 1、分光系统 - 1）波长范围 ：190nm-900nm - 2）单色器：消象差C-T型单色器装置 - 3）光谱带宽： 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换 - 4）波长准确度：±0.25nm - 5）波长重复性：0.15nm - 6）基线漂移： 0.004A/30min - 2、火焰分析 - 1）特征浓度(Cu) ：0.04μg/ml/1% - 2）检出限(Cu) ： 0.006μg/ml - 3）燃烧器：金属钛燃烧器 - 4）精密度：RSD≤1% - 5）喷雾器：高效玻璃雾化器 - 6）雾化室：耐腐蚀材料雾化室 - 7）位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定 - 8）安全措施：具有多种自动安全保护功能 - 3、石墨炉分析： - 1）特征量（Cd）：0.5 x 10—12g - 2）检出限(Cd) ：1 .0 x 10—12g - 3）精密度：RSD≤3 % - 4）★加热方式：石墨炉横向加热方式 - 5）加热温度范围：室稳~2650 ℃ - 6）加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式 - 7） 加热条件设定：最大9个程序斜坡升温，阶梯升温，最大功率加热升温 - 4、背景校正 - 1）氘灯背景校正：可校正1A背景 - 2）自吸背景校正：可校正1A背景 - 5、数据处理 - 1）测量方式：火焰法，石墨炉法、氢化物发生—原子吸收法 - 2）浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线），标准加入法：内插法 - 3）重复测量次数： 1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差 - 4）结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印 - 6、自动进样器 - 主要完成功能： - 1）样本的自动进样； - 2）样品稀释； - 3）自动清洗； - 4）自动添加1-3个集体改进剂； - 5）自动富集； - 主要技术参数：76个样品，其中70个1.5ml样品杯，6个25ml样品杯；进样重复性1%；进样量5uL-20uL，最小样品增量0.5uL； - ★7、具有重金属检测离子印迹材料方法功能，实现样品重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力≥50倍。 - ★四、仪器配置： - 1、原子吸收主机一套（火焰和石墨炉自动切换，要求石墨炉为横向加热） - 2、控制软件一套 - 3、元素灯8支 - 4、元素标准溶液8套 - 5、三型高性能平台石墨管5只 - 6、加液尖200个 - 7、微量进样器：1个 - 8、空气压缩机一台 - 9、数据工作站1套 - 10、输出设备1套 - 11、重金属印记材料1套 - 12、自动控温循环水1套 - 13、高纯乙炔气钢瓶（瓶+气+阀）1套 - 14、高纯氩气钢瓶（瓶+气+阀）1套 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 紫外分光光度计 | - 一、性能指标： - 1、波长范围：190～1100nm - 2、波长准确度：±1nm - 3、波长重复性：≤0.2nm - 4、光谱带宽：2nm - ★5、杂散光：≤0.05%T - 6、光度范围：-0.3～3Abs - 7、光度准确度：±0.002 Abs(0～0.5A) - ±0.004 Abs(0.5～1A) - ± 0.3%T(0～100%T) - 8、光度重复性： ≤0.001Abs(0～0.5A) - ≤0.002Abs(0.5～1A) - ≤0.15%T(0～100%T) - 9、基线平直度：±0.002 A（200～1000nm） - 10、噪声：±0.001 A（500nm,P～P,开机预热半小时后） - ★11、基线漂移：≤0.001 A/h(500nm,0 Abs开机预热半小时后) - 二、仪器功能： - 1、主机自带光度测量功能，配有定量功能扩展卡。 - 2、具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能, 氘灯为进口，寿命在3000小时，钨灯为进口，寿命在5000小时 - ★3、支持自动8联池和自动五联池的操作 - 4、双光束比例监测，炫彩蓝色LCD显示 - 5、单片机操作，支持微型，喷墨打印机。 - 6、可选配软件，通过RS232与PC联机 - ★7、具有内置的比色皿存放架。 - 8、具有灯寿命自动监测系统。 - ★9、具有重金属检测离子印迹方法功能，实现样品重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力≥50倍。 - 三、仪器配置： - 1、紫外可见分光光度计主机一套 - 2、自动五联池长样池一套 - 3、石英比色皿：10mm光程2只 - 4、定量功能卡1套。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 离子色谱仪 | - 1、设备用途：样品中阴离子分析 - 2、技术参数 - 2.1高压输液泵： - 微处理器控制的双柱塞往复泵，采用先进的智能控制算法，能使泵的流量脉动降至最低水平。 - ★2.1.1耐压试验：≥36MPa - 2.1.2流量范围：0.001ml/min～9.999ml/min - 2.1.3压力传感器：压力显示精度为0.1MPa - 2.1.4过压保护：工作压力超过或低于设定的上限或下限时，泵将自行关闭且报警。 - 2.2电导检测器： - 2.2.1池体积： ＜0.8ul。 - 2.2.2操作压力：10Mpa。 - 2.2.3电导检测量程： 0-60000uS，10档可调，具有手动及自动选档功能。 - 2.2.4全量程检测分辨率：≤0.0020ns/cm - 2.3阴离子抑制器： - 2.3.1连续自动再生电化学微膜抑制器，在线自动再生，高抑制容量，低背景电导，低噪声，基线稳定，免维护。 - 2.3.2抗污染，耐压好，寿命长，使用范围广（PH0-14）。 - 2.3.3体积小，稳定时间快，稳定时间不大于12分钟，且重现性好。 - 2.4流路系统： - 2.4.1流路系统使用PEEK材料制造，通用性好，能使用强酸、强碱的淋洗液。 - 2.4.2可跟百分之百的有机溶剂兼容，方便用户对复杂样品进行分析、冲洗和维护。 - 2.5色谱工作站： - 2.5.1 24位高精度高灵敏度数模转换。 - 2.5.2专用离子色谱工作站, 全中文显示，通过高性能USB方式与电脑进行数字信号传输，完成阴阳离子数据采集及处理。 - 2.5.3可实现仪器反控操作，通过电脑在线设定仪器工作参数，进行人机对话。 - 2.5.4自动接收分析和控制保存仪器色谱条件。 - 2.5.5自动识别负峰、基线扣除功能。自动积分参数、自动生成报告。 - 2.5.6自动检测仪器运行状态，对运行故障进行提示报警并对仪器提供保护措施。 - 2.6测试技术指标： 阴离子：一次进样同时检测F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、SO42-、NO3- 、ClO2-、BrO3-、ClO3- - 2.6.1检测下限： - 2.6.1.1 Cl-≤0.0005μg/mL (进样量25μL，淋洗液氢氧根体系) - ★2.6.1.2 BrO3-≤0.0005μg/mL (进样量25μL，淋洗液氢氧根体系) - 2.6.2线性相关系数≥0.999 - ★2.6.3线性范围：≥103(以Cl-计) - ★2.6.4基线噪声：≤0.5％FS - ★2.6.5基线漂移：≤1.0％FS - ★2.6.6柱温箱温度稳定性：≤0.1℃/h - ★2.6.7定性重复性≤0.5％ - 2.6.8定量重复性≤1.0％ - ★2.7自动进样器： - 2.7.1采用电动进样阀满管进样方式，能直接痕量样品进样并快速分析，能有效解决进样残留、进样速度和进样重现性等问题。 - 2.7.2自动进样器通过专用接口与离子色谱仪主机相连，自动进样，无需人工值守，省时、省力、高效。 - 2.7.3标准样品数：不少于50位 - 2.7.4样品瓶体积：≥10ml，数量100只 - 2.7.5进样定量管体积：0.1uL-1000uL（满管进样方式） - 2.7.6进样体积（定样量体积）重现性：0.01％RSD(进样量5uL-1000uL) - 2.7.7交叉污染：CV<0.001％ - ★2.8具有内置式池柱一体恒温系统，控温范围5-65℃ - 3、仪器工作环境： - 3.1电压：AC220V±10% 50HZ - 3.2温度：10~30℃ - 3.3湿度：25~85% - 4、配置要求 - 4.1内置式池柱一体恒温系统 - 4.2电导检测器 - 4.3高压输液泵 - 4.4六通进样阀 - 4.5流路系统 - 4.6阴离子分离柱 - 4.7阴离子抑制器 - 4.8色谱工作站 - 4.9自动进样器 - 4.10淋洗液发生器 - 4.11随机附件 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 原子荧光光度计 | 1. 技术指标 1.1 适用于样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析测量； 1.2 漂移：≤1.0%； 1.3 噪声：≤1.0%； 1.4 道间干扰：≤±1.0% 1.5 测量重复性（RSD）：≤0.5% RSD 1.6 检出限（D.L.）： 砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）、铋（Bi）、碲（Te）、锡（Sn）和铅（Pb）＜0.01µg/L；汞（Hg）和镉（Cd）＜0.001µg/L；锗（Ge）＜0.05µg/L；锌（Zn）＜1.0µg/L；金（Au）＜3.0µg/L； 1.7 线性范围：≥103。 2. 技术性能 2.1 进样系统 ★2.1.1 主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，以支持三种进样模式： （1）双路顺序注射泵进样模式，即还原剂和样品均采用高精度注射泵，保证检测精度及稳定性，可灵活调节样品和还原剂体积，对Cd、Pb等元素检测更方便； （2）单蠕动泵进样模式，间歇泵满环进样，可实现快速检测，可升级大体积（~3mL）进样，进一步提高响应值； （3）单注射泵+蠕动泵进样模式，样品采用高精度注射泵进样，还原剂采用蠕动泵系统，无需柱塞泵，提高系统可靠性； ★2.1.2 注射泵采用高精度微升级泵体，运动行程大于60mm，两级减速结构设计，保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%； ★2.1.3 内置一体式蠕动泵进样并实时主动排废，六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：0-200r/min连续可调，同步完成补载流操作； 2.1.4 采用高细分电机控制系统和定量环进样方式相结合，降低蠕动泵脉动带来的干扰； 2.1.5 具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.9990）； 2.1.6 采用碳纤骨架PTFE取样针，材质疏水不沾液，低残留，减小记忆效应，无需严格控制入液深度，彻底避免石英针易碎及金属针易腐蚀等问题； 2.2 光学系统 2.2.1双通道短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测； ★2.2.2 采用平面扇形光路设计，元素灯与检测器处于同一水平面内，各通道元素灯与检测器均为45°，夹角一致，保证道间一致性。 2.2.3 45°倾角的反射光窗，长光阑结构设计，高效杂散光捕集阱，显著降低标准空白值； 2.2.4 具备氩氢火焰直接观察窗，可直观对火焰状态实时进行观察，避免其它观测方式因出现故障而无法对火焰状态进行监控的问题； 2.2.5 可升级汞灯漂移校正系统，采用高灵敏光电传感器实时测量光源信号以校正荧光信号值，消除光源能量波动的影响，提升长期稳定性；前参比采集方式，避免火焰对光源信号的影响，不使用光纤分光，免维护。不采用实时调节元素灯电流的方式，符合质量管理体系对于数据溯源的要求。 2.3 光源 2.3.1 智能空心阴极灯，内置存储芯片，自动识别元素类型，支持元素灯使用计时； 2.3.2先进的空心阴极灯电源电路设计，支持双通道瞬时汞灯自动启辉，汞元素测量无需特定通道限制，灯电流实时监控并在软件监控界面中显示，直观了解元素灯工作状态； 2.3.3采用集束脉冲供电方式，与单脉冲供电方式相比，灵敏度、信噪比大幅度提高及改善；空心阴极灯使用寿命延长； 2.3.4 光源系统：采用简易免调光组件，适用于普通商品化元素灯，无需在元素灯上安装特制底座。具有光源灯便捷更换功能：无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯的快捷更换，操作简单，减少烫伤风险；满足在不切断仪器总电源的情况下进行元素灯的更换。 2.3.5具备信号增强功能，适用于痕量样品分析，提高检出性能； 2.4 氢化物反应系统 ★2.4.1屏蔽式低温点火石英炉原子化器，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性。可针对不同元素测量进行原子化器高度适应性调节，以达到元素最佳分析条件。 2.4.2 仅需载气和辅助气即可正常运行，耗气量不大于1200mL/min，无需额外气体消耗； ★2.4.3采用电压可调智能供电点火系统，维持连续点火状态，氩氢火焰更稳定，彻底避免电打火等间歇式点火方式受温度、湿度、空气含氧量等因素影响而导致的点火失败问题。具备炉丝电流回读监测功能，点火状态全掌握。 2.4.4基于化学气相分离原理的气液分离模块，反应物充分混合接触，有效实现气液分离；废液主动排出，无残留风险； ★2.4.5具备两级气液分离器结构，高效气液分离，无需三级除水。二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，具备排废口； ★2.4.6可升级冷凝除水模块，进一步降低水份干扰导致的荧光淬。 2.4.7蒸汽发生系统：可实现全管路（包括进样泵、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）清洗液在线清洗等功能，及管路（包括反应块、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）在线气体吹扫等功能，避免管路污染，液体残留，保证设备长期运行稳定性。 - 2.5气路系统 - 2.5.1采用阀岛阵列式结构，恒压力控制模式，自动精确控制载气和屏蔽气双路流量，具有低压报警功能； - 2.5.2可升级双路MFC质量流量控制模块，进口高精度温度补偿型质量流量传感器，支持多种气体（氩气、氧气、氮气、空气等）使用，（0~1000）mL/min连续可调，流量精度±1mL/min； - 2.5.3 ★气路系统：实时监控反应入口和出口压力值，超压报警，有效缓解因样品消解不完全引入的喷液现象； 2.5.4 具备低消耗运行模式，待机时可有效节约氩气1000mL/min； 2.6 电路系统 2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性； 2.6.2快速多通道采样电路设计，采样频率高达500Hz； 2.6.3低温漂高精度18位AD芯片，有效降低电路噪声，保证数据准确性； 2.7 数据处理系统（软件系统） 2.7.1 可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示（气体流量、压力、灯电流、负高压、元素信息等），实时自诊断，异常状态报警； 2.7.2 采用Blackman滤波和Hanning 滤波算法对数据进行降噪处理，提升数据质量； ★2.7.3 支持WiFi、LAN、USB任意通讯方式，可实现移动端APP信息查看，包括仪器状态信息，测量结果信息等，也可升级进行仪器控制，实现远程操作。不接受采用转接线进行接口转换的方式，保证通讯稳定性； 2.7.4采用数据库存储方式，文件定期自动备份，全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11中数据完整性、审计追踪和电子签名的规范要求，检测结果可以转换成9种以上常用文件格式，支持LIMS数据读取； 2.7.5支持多样品信息表格快速导入，支持扫码器直接导入样品编码； 2.7.6 具备漂移校准、QCP质控功能，支持多标曲自动检测，可自动清洗和执行维护； 2.7.7 支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能；支持间歇预热、定时预热、动态预热三种预热功能，有效减少等待时间 2.8智能监测系统 2.8.1具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、元素灯电流监测、大气压力监测，可升级废液位监测、温湿度测量、有害气体监测等； 2.8.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒； 2.9 扩展功能 2.9.1预留元素形态分析，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se、Sb等元素的各种价态； 2.9.2 可升级大体积进样系统，满足海水等样品中超痕量元素检测需求； 2.9.3 可选配试剂组织器，试剂用量监测和提醒，具备还原剂制冷存储功能，降低因分解造成的稳定性问题； 2.9.4 可选配样品前处理模块，压力罐消解系统在线控制，实现样品原位全自动分析。 2.10 自动进样器 (158位10mL/15mL样品管，2位160mL样品管)极坐标式自动进样器，可升级自动在线补载流功能。 3.仪器配置 3.1原子荧光光度计 1台 3.2 原子荧光数据工作站软件 1套 3.3自动进样器 1台 3.4 碳纤维进样针 2支 3.5顺序注射泵 2支 3.6元素灯（As、Hg、Se、Bi） 4支 3.7数据工作站 1套 3.8 输出设备 1套 3.9 高纯氩气及减压表 1套 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 气相色谱仪 | 1. 主机 ★1.1 在室温条件下，载气、燃气及助燃气的气路系统在0.3MPa下，30min压降应不大于0.01MPa。 1.2 色谱性能保留时间重复性：＜0.008%或＜0.0008min 2.柱温箱 ★2.1 操作温度范围：室温+4℃～450℃ 2.2程序升温：20阶21平台 2.3温度设定精度：0.01℃ 2.4程序升温设定速度： ≥120℃/min 2.5方法运行时间：0～999.99min 2.6降温速度： 300℃降到50℃≤5min 3.分流/不分流毛细管柱进样口（S/SL） ★3.1最高使用温度：450°C； 3.2电子流量控制：高精度电子压力/流量控制；柱头压力设定范围：0～100psi ★3.3柱头压力控制设定精度：0.01psi； 3.4流量设定范围：0～1000 mL/min（氦气/氢气） 0～200 mL/min（氮气）； 3.5流量设定精度：0.01 mL/min； 3.6最大分流比 1：7500； 3.7气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样 4. 电子捕获检测器（ECD） 4.1最高使用温度：400℃ 4.2放射源：63Ni的β射线 ★4.3最低检出限：≤0.004pg/mL （丙体六六六） 4.4基线漂移（30min）：≤1Hz 4.5基线噪声： ≤0.2Hz 4.6动态线性范围：≥104（丙体六六六） 5.全自动顶空进样器（震荡功能） 5.1. 顶空炉温度控制范围：室温～260℃，步长1℃ 5.2. 阀进样系统温度控制范围：室温～220℃，步长1℃ 5.3. 样品传送管线温度控制范围：室温～220℃，步长1℃ 5.4. 温度控制精度：< ±0.1℃ 5.5. 顶空炉工位数：6位 ★5.6. 顶空瓶工位：≥32位 5.7. 顶空瓶规格：标准20ｍl（10ｍl等规格可兼容） 5.8. 进样加压范围：0～0.4Mpa，连续可调 5.9. 反吹流量可达500ml/min 6.色谱工作站 6.1实时控制：仪器参数设定、实时状态显示；实行各通道的实时控制，采集仪器传输信号；支持双通道同时进样运行，可实现双塔进样，提高自动化水平和工作效率，减少因人工操作而产生的误差 6.2数据采集：支持一台电脑控制多台仪器，随时查看仪器运行状态；支持双击自动识别色谱组分峰信息；支持实时自动积分；提供套峰带自动识别功能，对已处理完的数据，显示组分峰的保留时间，有利于判断组分峰保留时间是否偏移；数据上传时遇到异常情况（网络中断等)，采用续传方式保证数据传输的完整性。 6.3 数据处理：自动处理/手动处理谱图功能；定量功能（归一化法、修正归一法、内标法、外标法、指数法、内标归一法、外标归一法）；手动制作标准曲线功能；显示谱峰详细信息；对未定性的组分峰可选择隐藏未知峰；分组计算功能；色谱柱性能计算功能；多重谱图重复性对比功能，自动计算RSD显示结果；组分峰快速定位功能：在多组分情况下快速找到目标峰所在位置。 7.配置： 气相色谱仪主机1台 色谱专用软件1套 电子捕获检测器ECD 1个 分流不分流毛细进样口 1个 工具包 1个 数据工作站1台 气体净化器捕集肼（脱氧） 1个 色谱柱 2个 高纯氮气钢瓶气及减压阀 1套 全自动顶空进样器（需带震荡）32位 1台 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 定量封口机 | - 1.检测项目：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪大肠菌群 - 2.培养时间：24小时 - 3.检测类型：定性或定量 - 4.灵敏度：1－2419MPN/100ml水样（定量） - 5.最低检出线：1MPN/100ml水样 - 6.水样类型：饮用水、水源水、污水、医疗废水等 - 7.程控定量封口机 - ★按键：最少具有2个按键（开关键及倒退键）。开机键：打开机器；倒退键：防异物进入，快速退出，确保安全。 - 预热时间：＜15分钟，12 秒完成封口，可连续做 40000 个样品。 - 开机自检功能：软件自动对温度传感器、加热装置、电机等器件实施检测。 - ★具有故障警示器：软件自动对温度传感器、加热装置、电机等器件检测，如果出现故障，指示灯闪烁报警，同时设备后数码管显示“ERRxx”故障信息。 - 环保节能设计：开机后无操作时间＞60分钟,机器自动关机，重启方可继续使用。 - 双重过热保护，确保安全。机内电路板芯片内置软件实时检测加热辊温度，如果检测温度超过230℃，自动报警，显示温度过高；加热辊上盖的物理温度保险丝超过一定温度，自动断电，防止火灾发生。 - 带有计数功能的程控系统，可通过封口数量确认检测样品量。 - 具有维护清洗窗口，有防水水盘。可接住定量盘中漏出的液体，避免触电风险。轻拉即可定期清洗保护机器底座。 - 封口托盘可拆卸设计，托盘可拆收纳放置，方便携带及储存。 - 使用电压：220V/50Hz, 功率 450W 左右。 - 加热辊外表温度恒定为：180℃±2℃（不大于183℃，不小于170℃）， - 加热温度（内辊）：200℃ +/- 10℃ - 外罩温度：＜40℃ - 工作环境温度：-10℃～50℃ - 可靠性：无漏液，无破孔 - 噪音：＜50dba - 配置： - 电源线 1根、MPN表2张（51孔/97孔各一张） - 51/97孔定量盘橡胶托 2 个/套 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 低本底αβ测量仪 | - 1.主要技术参数 - 1.1.同时检测样品量≥2个（分别给出2个或2个以上样品中的总α和/或总β的活度浓度）。 - ★1.2.一个送样抽屉能分步送样：即同时独立测量各组样品，每个通道水样由控制器和软件独立控制分析检测，提高测量的灵活性和仪器的使用效率。 - ★1.3.铅室采用分体式结构、具有设计合理、使用性能灵活的特点，主要用于低本底αβ测量仪屏蔽外界放射性干扰的屏蔽。 - 1.4.单位面积平均本底计数率：α≤0.003·cm-2·min-1,β≤0.15·cm-2·min-1。 - 1.4.1.效率比：α≥85%，β≥55%。 - 1.4.2.效率稳定性：α＜3%，β＜8%。 - 1.4.3.仪器灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq。 - 1.4.4.串道比：α射线对β道≤3%，β射线对α道≤0.3%。 - ★1.5.主探测器具有结构紧凑、体积与实际占用空间小、使用寿命长的特点，采用表面可擦洗的塑料双闪烁体，用于提高探测效率和降低串道比。 - ★1.6.反符合探测器采用表面可擦洗的闪烁体，用于降低仪器本底。 - 1.7、测量过程采用程控高压设置，即仪器主机机箱外部表面无手工调节高压阈值的旋钮。 - ★1.8.低本底αβ测量仪软件操作系统：总α总β放射性测量一体化功能，纯中文界面，自动化程度高，可独立或同时自动分析、处理各探测子系统的采集数据。系统变换增益（存储器分段）：由计算机自主可选：65536 ，32768 ，16,384，8192，4096，2048，1024或512道； - 1.9.采集模式：可断点续采，实时查看每个独立通道或同步的检测数据，即用户随时暂停、随时继续采集。 - 2.散热系统1套 - 2.1双通控制系统1套 - 2.2.塑料双闪烁体的主探测器≥2只 - 2.3.闪烁体的反符合探测器1套 - 2.4.铅室1套 - 2.5.带滑轮底座一套 - 2.6.铅室搬运把手4个 - 2.7.机脚扳手1个 - 2.8.样品盘110个 - 2.9.探测器连接线1套 - 2.10.USB数据电缆1根 - 2.11.标准粉末源KCl1瓶 - 2.12.标准粉末源241Am1瓶 - 2.13.仪器计量检定证书1份 - 2.14.低本底αβ测量仪综合操作系统1套 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 水样蒸发仪 | - 一、主要技术参数 - 1、蒸发与灰化功能一体化，过程一键启动，无人值守； - ★2、各路样品独立控制、互不干扰；可同时处理四个样品。 - ★3、工业级8.4英寸真彩宽温触摸电容显示屏，支持多点触控； - 4、采用PID算法精准控温，快速恒温加热； - ★5、采用滴水蒸发进样，自动控制进样速度和加热功率，实现恒定液位蒸发加热； - 6、具有定量蒸发、高温灰化、管道清洗等处理功能； - ★7、为保证灼腔不落粉尘，采用可耐 1100℃的二氧化硅做内衬；灼烧快速：15min 可自室温加热至 350℃从而实现对样品的蒸发、灰化一体化处理，最终得到所需样品，蒸发温度、进样体积、灰化温度、灰化时长、滴水速度可调节； - 8、操作步骤、运行状态、故障报警均具有声光提示； - 9、大功率涡轮排风系统，加快蒸发速度，减少酸性气体对仪器和工作环境的腐蚀； - 10、双重过流保护、过热断电保护、面板隔热防烫，多重防护设计保护，使用安全。 - 11、蒸发温度：0～100℃、精确度：±2% - 12、灰化温度：0～500℃、精确度：±5% - 13、蒸发速度：3～4小时（2L水样，蒸发完成自动进入灰化阶段） - 14、蒸发皿容积：400ml - 15、0～15L，自动注水，全过程无人值守 - 二、仪器配置： - 1、蒸发仪主机一套 - 2、蒸发皿5个 - 3、产品使用说明书1份 - 4、产品合格证、装箱单各1份 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 超纯水机 | - 反渗透制水量（L/H）@25℃：20L/H - 一、进水规范 - 1.进水水质：自来水（电导率≤2000μs/cm@25℃）、井水、蒸馏水； - 2.进水压力：1-5kg/cm2； - 3.流速：2kg/cm2时≥10L/min； - 4.进水温度：5-40℃； - 5.PH：4-10； - 6.Langelier饱和指数（LSI）：≤0.3； - 7.总游离氯：≤4ppm； - 二、反渗透产水指标 - 1.离子截留率：＞97%-99.99%； - 2.有机物截留率：＞99.5%（当MW＞200Dalton时）； - 3.除菌率和微粒截留：＞99.5%； - 三、超纯水产水指标 - 1.电阻率（25℃时）：18.25MΩ.cm； - 2.电导率（25℃时）：0.055μs/cm； - ★3.重金属离子：＜0.1ppb； - 4.瞬间取水量：1.5-2L/min(储水桶满水时）； - ★5.TOC水平：＜1-3ppb； - 6.电阻池灵敏常数：0.01cm-1； - 7.颗粒数（≥0.2μm）：＜1个/ml； - 8.微生物数量：＜1cfu/ml； - ★9.噪音：≤39.5dB - 储罐参数 - 尺寸：≥270*500mm - 储罐容积：≥20L - 储罐加工工艺：碳钢外壳，内衬纯PP（内壁光滑） - ★10.无金属离子溶出的水处理系统紫外装置，在高效杀菌的同时降解水中的有机物（toc）值； - ★11.可排空、精准控制液位的水罐 - 四、配置清单： - 预纯化柱1 - 纯化水储罐1 - 超纯水机主机1 - RO膜1 - RO泵1 - 纯化柱1 - 超纯化柱1 - 终端除菌过滤器1 - 阀组5 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 万分之一天平 | - 1.量程：≥210g - 2.可读性：0.1mg - 3.重复性：±0.1mg 线性误差：±0.2mg - 4.秤盘尺寸：≥90mm - 5.单体电磁力精密质量传感器 - ★6.天平根据温度设定智能内部校准 - 7.七级防震滤波可调功能 - 8.下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求 - 9.LCD大界面反相显示 - 10.称重稳定时间可调功能 - 11.内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响 - ★12.具有毫克、克、盎司等20多种单位转换，并可锁定和屏敝 - 13.配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 - 14.开关机自动锁定当前应用模式 - 15.内置日期、时间可调功能 - 16.内置温度显示功能 - 17.内部防静电防干扰处理 - ★18.软件能把累计动态重量数据不断输入到计算机 - ★19.手提式手柄，可以安全轻松的搬运天平，机身后置工具箱可放置砝码及手套 - ★20.称量应用模式：百分比称重功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能，峰值保持功能，累计功能，密度称量程序自动换算直读功能 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 二氧化氯检测仪 | - 1.供电方式：碱性电池 - 2.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝） - 3.检测项目：余氯、总氯、化合性氯、二氧化氯、亚氯酸盐 - 4.检测方法：GB/T 5750.11—2023 DPD光度法检测游离氯、总氯、化合性氯、二氧化氯、亚氯酸盐 - 5.测量范围： - 游离氯：0.01～5.00mg/L - 总氯：0.01～5.00mg/L - 化合性氯：0.01～5.00mg/L - 二氧化氯：0.02～10.00mg/L - 亚氯酸盐：0.01～2.00mg/L - 6.测量精度：±3%±0.01 - 7. 5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果 - 8.光源：发光二极管（LED） - 9.滤光片：带宽20nm - 10.显示：LCD背光显示 - 11.读数模式：浓度直读 - 12.支持内置曲线修正 - 13.自动提示电池电量不足 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 色度仪 | - 1.供电方式： 碱性电池 - 2.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝） - 3.检测项目：色度 - 4.检测方法：铂钴比色法 - 5.测量范围：0～500 度 - 6.示值精度：1度 - 7.测量精度：±3%±1 - 8.光源：发光二极管（LED） - 9.显示：LCD背光显示 - 10.读数模式：浓度直读 - 11.支持内置曲线修正 - 12.自动提示电池电量不足 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 浊度仪 | - 1.检测项目：浊度 - 2.检测方法：90°散射法 - 3.检测范围：0～1000NTU - 4.分辨率： - a)0.01NTU（0.00－9.99NTU） - b)0.1NTU（10.0－99.9NTU） - c)1NTU（100－1000NTU） - 5.光源：LED冷光源（波长400-600nm） - 6.零点漂移：±0.5% - 7.重复性：≤1% - 8.精度：±2% 读数加杂散光 - 9.显示屏：LCD显示屏，背光可调 - 10.内置两种浊度曲线，支持用户校准： - ① USEPA 180.1浊度曲线（出厂默认） - ② GB/T 5750.4浊度曲线 - 11.自动适配量程，无需手动切换 - 12.接口类型：USB Type-C - 13.数据存储：3000组（自动保存最近的测试数据） - 14.数据导出：支持Type-C数据导出 - 15.电量余量显示 - 配置 - 浊度仪主机、浊度瓶2个、便携箱1个 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 便携式 PH 分析仪 | - 1.产品用途：便携式比色计，用于pH的检测。 - 2.产品组成：便携箱、主机、耗材及测试附件 - 3.供电方式：碱性电池 - 4.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝） - 5.检测项目：pH - 6.检测方法：GB/T5750.4-2023 标准缓冲溶液比色法 - 7.测量范围： - 低量程：pH4.8～6.8 - 高量程：pH6.5～8.5 - 8.测量精度：±0.1 - 9.采用比色法测定pH，无需繁琐的电极维护和校准操作 - 10.光源：发光二极管（LED） - 11.滤光片：带宽20nm - 12.显示：LCD背光显示 - 13.读数模式：浓度直读 - 14.支持内置曲线修正 - 15.自动提示电池电量不足 | 1 | 台 | 工业 |
| 15 | 离心机 | - 用途：主要用于对细菌和细胞的收集，以及血液成份分离实验，适用于放射免疫、生物化学、细胞生物学、生物制药、血液制品的分离与提纯。 - 主要技术参数： - 1.1整机微电脑控制系统，变频电机及驱动系统，更快的加减速，运行更平稳，安静。 - 1.2高清液晶显示面板，操作简便，显示更为清晰、美观。 - 1.3转速与离心力设置可相互切换，并自动计算同步显示离心力RCF值。 - 1.4 10档加/减速控制，第9档自由停车时间可达540S以上，可满足特殊分离样品要求。 - 1.5仪器运行中，可自由调节，设置参数，可满足特殊分离样品要求。 - 1.6采用电子门锁，设有超速、不平衡、门盖保护等多种保护功能，增强安全性。 - 1.7带有应急开门拉绳，防止意外断电等情况时，保证样品正常取出。 - 1.8机体采用全钢机身，更安全，耐用。 - 1.9仪器运行最后1分钟时，可显示59秒倒计时，并自动铃声提示（停止）。 - 1.10具有先进的隔音设计，确保静音操作，≤65dB(A)。 - 1.11具有转子参数锁定功能，防止意外修改参数，避免失误操作。 - 1.12最高转速：≥6000rpm - 1.13最大相对离心力：≥4430×g - 1.14最大容量：4×100ml - 1.15定时范围：1min～99min - 1.16转速精度：≤±20r/min - 1.17整机噪声：≤ 65dB（A） - 配置：主机一台，4*50ml+16*15ml水平转子一套。 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 恒温水浴锅 | - 1.方式：自然水对流热传递 - 2.性能：使用温度范围：RT+5-100℃ - 3.使用温度范围：≤40分钟 - 温度分辨率：0.1℃ - 温度波动度：±0.5℃ - 温度分布精度：±1.0℃ - 4.构成： - 内装：不锈钢板 - 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 - 断热材：聚氨酯 - 加热器：不锈钢加热管 - 额定功率：2.0kw - 控制器：温度设定方式：轻触三按键动作、数显设定 - 温度控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出 - 温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度 - 显示：3位数码下位显示 - 安全装置：过升报警 - 定时器：0-999分钟（带定时等待功能） - 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 - 程序模式：单段运行 - 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 - 传感器：NTC - 内容积：≥24.8L - 隔板承重：5kg - 隔板层数：1层 | 1 | 台 | 工业 |
| 17 | 电热恒温干燥箱 | - 1.方式：山谷式自然对流 - 2.使用温度范围：RT+10-250℃ - 3.温度分辨率：0.1℃ - 4.温度波动度：±1℃ - 5.温度分布精度：±3.0% - 6.内装：不锈钢板 - 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 - 8.断热材：硅酸铝纤维 - 9.加热器：镍铬合金加热丝 - 10.额定功率：≥1.6kw - 11.排气口：内径≥28mm*1，顶置测试孔 - 12.控制器：温度控制方式：数码管显示双PID - 13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显示 - 14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时） - 15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动 - 16.程序模式：数码管双PID单段运行，程序控温模式需要选配 - 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 - 18.传感器：Pt100 - 19.安全装置：过升报警 - 20.内容积：≥71L - 隔板承重：≥15kg - 隔板层数：≥13层 - 隔板间距：≥25 mm - 21.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/7.3A - 22.附属品：隔板：2件 - 隔板架：4件 | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 百分之一电子天平 | - 1.自动双量程、双精度 - 2.七级防震滤波可调功能 - 3.防干扰、防静电全金属外壳 - 4.LCD大界面VATN显示 - 5.一键式全自动外部校正，并配备相应的高标准砝码 - 6.内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响 - 7.具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝 - 8.RS232通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机 - 9.开关机自动锁定当前应用模式 - 10.内置日期、时间可调功能 - 11.内置温度显示功能 - 12.内部防静电防干扰处理 - 13.称重稳定时间3级可调 - 14.称量应用模式：百分比称重功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能，峰值保持功能，累计功能，密度称量程序自动换算直读功能。 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | 电磁搅拌器 | - 1.设定方式：旋钮 - 2.电 源：220V,50/60Hz - 3.电机功率：≥20W - 4.最大搅拌量：≥5L - 搅拌转速：200~2000rpm - 顺/逆搅拌：否 - 加热功率：≥500W - 连续运行：是 - 5.加热温升速度：(1LH2O)6.5℃/min - 温度范围：室温~300℃ - 可调安全范围：室温~300℃ - 盘面精控温度：±1 ℃ - 内置温度传感器：K（控温精度±1℃） - 6.外接接触式温度测量仪：PT100（控温精度±1℃） - 显示方式：数码管显示 - 7.搅拌子长度：20~60mm - 加热盘材质：铝合金陶瓷涂层 - 外壳材质：铝合金压铸 - 加热盘尺寸：≥180*180mm - 8.允许环境温度：5~40℃ - 允许环境湿度：80% | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 高压蒸汽灭菌器 | - 1.内腔尺寸（mm）：≥ф295×420 - 2.内筒尺寸（mm）：≥ф280×330×1 - 3.容积(L)：≥24 - 4.电源(V)：220 - 5.功率(kW)：2 - 6.极限工作温度(℃)：126 - 7.设计温度(℃)：128 - 8.温度分辨力℃：0.1 - 9.极限工作压力(MPa)：0.142 - 10.设计压力(MPa)：0.165 - 11.压力表显示范围：0~0.25MPa（2.5级） - 12.灭菌时间(min)：0~999min | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 隔水式恒温培养箱 | - 1.方式：水套加热+双风道强制对流 - 2.使用温度范围：RT+10-65℃ - 3.温度分辨率：0.1℃ - 4.温度波动度：±0.5℃ - 5.温度分布精度：±1.0℃ - 6.构成：内装：不锈钢板 - 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 - 8.断热材：聚氨酯 - 9.加热器：不锈钢加热管 - 10.额定功率：0.65 kw - 11.排气口：无 - 12.控制器：温度控制方式：数码管双列PID - 13.温度设定方式：轻触四按键设定 - 14.温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示；设定温度显示： 3位数码下位显示 - 15.定时器：0-99.9h（带定时等待功能） - 16.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 - 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 - 18.传感器：Pt100 - 19.安全装置：过升报警、低水位报警 - 20.内容积：≥111 L - 21.隔板承重：≥15kg - 22.隔板层数：≥11层 - 23.隔板间距：≥40 mm - 24.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/3.0 A - 25.附属品：隔板：2件 - 隔板架：4件 | 1 | 台 | 工业 |
| 22 | 六联电炉 | - 1.方式：热传导 - 2.构成：外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 - 加热器：电阻丝 - 额定功率：1kw*6 - 温度控制方式：变阻器无极调节 - 加热盘尺寸（mm）：≥125*125 - 电源（50/60HZ）最大额定电流：AC220/27.3A | 1 | 台 | 工业 |
| 23 | 一联电炉 | - 1.方式：热传导 - 2.构成：外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 - 加热器：电阻丝 - 额定功率：1.0 kw - 温度控制方式：变阻器无极调节 - 加热盘尺寸（mm）：≥125*125 - 电源（50/60HZ）最大额定电流：AC220/4.5A | 1 | 台 | 工业 |
| 24 | 超声波清洗器 | - 1.内槽尺寸（mm）：≥300*240*150 - 2.容量（L）：≥10 - 3.频率KHz≥：40 - 4.功率W：≥200 - 5.时间可调min：1-600 - 6.数显累计时间min：99999 | 1 | 台 | 工业 |
| 25 | 气瓶柜 | - 1.内部尺寸：≥H1627*W840*D345mm - 2.重量：90kg - 3.开门方式：手动 - 4.门型：双门 - 5.锁具：天地锁 - 6.容量：可存储2只气瓶（气瓶φ250mm以内) - 7.颜色：黄色（环氧树脂喷涂） - 8.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面静电粉末喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。 - 9.门板：采用≥1.0mm优质双层冷轧钢板，并采用可脱卸式铰链，正面带透明视窗。 - 10.视窗：钢化玻璃视窗，样式独特新颖。 - 11.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。 - 12.活动式固定装置：适应高度、直径不同气瓶的储存，并采用卡扣式绑带固定，防止气瓶倾倒。 - 13.踏板：柜体底部设有不锈钢印花踏板及可收纳斜坡，方便气瓶装卸。 - 14.拉手：采用黑色锌合金把手，美观大方。 - 15.配备气体探测报警装置：专用气体探测报警器，根据气瓶储存情况选配专用气体探测报警装置，灵敏度精确度高，更加安全可靠，报警装置识别可燃式、有毒式气体（如甲烷、乙炔、煤气、氢气、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、丙烷、氮气等），采用专用气体探测报警器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。 - 16.自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。 | 1 | 台 | 工业 |
| 26 | 混凝搅拌仪 | - 1.可设程序：14 种（每种均可设置 10 段程序） - 2.时间范围：0 ～99 分 59 秒 x 10 - 3.速度梯度G值：10～1000 S-1 - 4.转速范围：10～1000 转/分 ±0.01% - 5.测温范围：0℃～50℃ ±1℃ - 6.电压：AC 220V ±5% | 1 | 台 | 工业 |
| 27 | 电热板 | - 1.方式：自然散热 - 2.使用温度范围：最高350℃ - 3.温度分辨率：0.1℃ - 4.温度波动度：±1.0℃ - 5.加热盘：铝板 - 6.外装：轧花不锈钢板 - 7.断热材：陶瓷纤维超细绵 - 8.加热器：不锈钢加热管 - 9.额定功率：1800W - 10.加热器数量：1 - 11.温度控制方式：数码双列PID - 12.温度设定方式：轻触四按键设定 - 13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示，设定温度显示：4位数码下位显示 - 14.定时器：0～9999分钟（带定时等待功能） - 15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 - 16.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 - 17.传感器：pt100 - 18.安全装置：过升报警、菜单锁定 - 19.加热盘尺寸（宽*深*高mm）：≥300*400*15 | 2 | 台 | 工业 |
| 28 | 实验台 | - 一、放射室 - 1、边台 - 尺寸：≥4000*750*800mm 1组 ≥2500*750*800mm 1组 - 全钢结构 - 台面：台面采用国产优质12.7mm厚理化板台面，耐强酸、强碱，耐强腐蚀，耐刮磨，耐高温，易清洁，不易变形，不含甲醛，防潮抗菌，承重力强。柜体：均采用优质冷轧钢板，钢板厚度为1.0mm。柜门及抽屉：内嵌式结构，门及抽屉处于同平面上，柜门为双层结构总厚20mm。喷涂：表面环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。拉手：采用与柜门抽屉一体折弯成型工艺制作，成型后与柜门形成一个整体。导轨：抽屉导轨为优质品牌钢制承重式三段式静音结构，承重90kg，十万次寿命保证。铰链：采用优质牌铰链，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数达到10万次以上。可调脚：采用优质ABS塑料制作，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。 - 2、通风柜 1台 - 尺寸：≥ 1500*800*2350 mm 全钢结构 - 台面：12.7mm厚双面实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。通风柜外壳、箱体：整体采用厚度为1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。导流板：采用5mm厚抗倍特板制作。安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验的需求。柜门及拉手：内嵌式结构，每扇门都是由外扣板和内镶板两片钢板构成，外扣板的四边均严密焊接，并打磨成圆边。内镶板部分嵌于外扣板内部，双层结构柜门总厚20mm。通风柜控制器：采用微电子集成液晶触摸面板式开关控制，外形美观大方，便于维护及更换。控制和显示总电源、照明、风机、风阀的工作状态。视窗：框架采用铝合金材料制作，铝合金壁厚为2mm，表面经环氧树脂材料喷涂处理，内部采用6mm厚钢化玻璃，视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计。铰链：优质品牌，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数10万次以上。照明：采用LED一体式灯具。 - 推拉门传动形式：采用同步带和同步轮式传动机构，具有使用寿命长，避免通风柜推拉门坠落伤人的情况出现、承重能力强、抗锈、耐腐蚀寿命长等特点。插座：采用多功能防水三孔插座，并配置过载保护开关。配电箱：采用内嵌方式设计，固定于通风柜下箱体背板上，其中包含空气开关、过载保护器、接触器。排气口：PP材质，专业降噪设计，减少气体乱流。 - 排风系统 1套 直排风系统，含风机、风管等配件，不含开墙孔 - 中号水槽 1个 ≥500*400mm PP中号水槽，三口化验龙头 - 滴水架 1个 PP材质 - 洗眼器 1个 PP材质 - 二、微生物室 - 1、边台 - 尺寸≥4000*750*800mm 1组 全钢结构 - 台面：台面采用国产优质12.7mm厚理化板台面，耐强酸、强碱，耐强腐蚀，耐刮磨，耐高温，易清洁，不易变形，不含甲醛，防潮抗菌，承重力强。柜体：均采用优质冷轧钢板，钢板厚度为1.0mm。柜门及抽屉：内嵌式结构，门及抽屉处于同平面上，柜门为双层结构总厚20mm。喷涂：表面环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。拉手：采用与柜门抽屉一体折弯成型工艺制作，成型后与柜门形成一个整体。导轨：抽屉导轨为优质品牌钢制承重式三段式静音结构，承重90kg，十万次寿命保证。铰链：采用优质牌铰链，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数达到10万次以上。可调脚：采用优质ABS塑料制作，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。 - 中号水槽 尺寸：≥500*400mm 1套 PP中号水槽，三口化验龙头 - 滴水架 1个 PP材质 - 三、理化室 - 1、中央台 尺寸：≥3600*1500*800mm 1组 - 边台 ≥5100*750*800mm 1组 - 边台≥4000*750*800mm 1组 - 边台≥1200*750*800mm 1组 - 角柜≥1000*1000*800mm 1组 - 全钢结构 - 台面：台面采用国产优质12.7mm厚理化板台面，耐强酸、强碱，耐强腐蚀，耐刮磨，耐高温，易清洁，不易变形，不含甲醛，防潮抗菌，承重力强。柜体：均采用优质冷轧钢板，钢板厚度为1.0mm。柜门及抽屉：内嵌式结构，门及抽屉处于同平面上，柜门为双层结构总厚20mm。喷涂：表面环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。拉手：采用与柜门抽屉一体折弯成型工艺制作，成型后与柜门形成一个整体。导轨：抽屉导轨为优质品牌钢制承重式三段式静音结构，承重90kg，十万次寿命保证。铰链：采用优质牌铰链，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数达到10万次以上。可调脚：采用优质ABS塑料制作，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。 - 2、通风柜 - 尺寸：≥1500*800*2350mm 1组 - 全钢结构 台面：12.7mm厚双面实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。通风柜外壳、箱体：整体采用厚度为1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。导流板：采用5mm厚抗倍特板制作。安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验的需求。柜门及拉手：内嵌式结构，每扇门都是由外扣板和内镶板两片钢板构成，外扣板的四边均严密焊接，并打磨成圆边。内镶板部分嵌于外扣板内部，双层结构柜门总厚20mm。通风柜控制器：采用微电子集成液晶触摸面板式开关控制，外形美观大方，便于维护及更换。控制和显示总电源、照明、风机、风阀的工作状态。视窗：框架采用铝合金材料制作，铝合金壁厚为2mm，表面经环氧树脂材料喷涂处理，内部采用6mm厚钢化玻璃，视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计。铰链：优质品牌，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数10万次以上。照明：采用LED一体式灯具。 - 推拉门传动形式：采用同步带和同步轮式传动机构，具有使用寿命长，避免通风柜推拉门坠落伤人的情况出现、承重能力强、抗锈、耐腐蚀寿命长等特点。插座：采用多功能防水三孔插座，并配置过载保护开关。配电箱：采用内嵌方式设计，固定于通风柜下箱体背板上，其中包含空气开关、过载保护器、接触器。 - 排气口：PP材质，专业降噪设计，减少气体乱流。 - 排风系统 1套 - 直排风系统，含风机、风管等配件，不含开墙孔 - 3、药品柜 - 尺寸：≥900*450*1800 mm 1台 - 全钢结构，上门带玻璃窗 - 柜体：整体均采用优质冷轧钢板，钢板厚度为1.0mm。柜门：整体采用四门结构制作，上部门板采用双层钢板制作而成，内部镶嵌5mm厚高透玻璃；下部门板采用内嵌式结构制作，由外扣板和内镶板两片钢板构成，外扣板的四边均严密焊接，并打磨成圆边；内镶板部分嵌于外扣板内部，柜门总厚20mm。柜门可以随时移出和更换。层板：设计时考虑承重问题，层板底部必须制作加强筋；每台柜子的层板不得少于4块。（上柜体安放两块层板，中部一层固定层板，下柜体一层层板）.层板固定条：采用1.0mm厚钢板制作，通长结构，安装与柜内专用固定槽内，承重能力强，禁止使用层板不定托之类不可靠的层板固定装置。拉手：采用与柜门抽屉一体折弯成型工艺制作，成型后与柜门形成一个整体；铰链：采用优质品牌铰链，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数达到10万次以上。可调脚：采用优质ABS塑料制作，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。 - 4、器皿柜 - 尺寸：≥900*450*1800mm 2台 - 全钢结构 - 柜体：整体均采用鞍钢优质冷轧钢板，钢板厚度为1.0mm.柜门：整体采用四门结构制作，上部门板采用双层钢接制作而成，内部镶嵌5mm厚高透玻璃；下部门板采用内嵌式结构制作，由外扣板和内镶板两片钢板构成，外扣板的四边均严密焊接，并打磨成圆边；内镶板部分嵌于外扣板内部，柜门总厚20mm。柜门可以随时移出和更换。层板：层板底部必须制作加强筋；每台柜子的层板不得少于4块。（上柜体安放两块层板，中部一层固定层板，下柜体一层层板）。底部接水盘：采用PP材料模具一体成型制作而成，用于集中收集玻璃器皿晾干过程中滴落的水珠。层板固定条：采用1.0mm厚钢板制作，通长结构，安装与柜内专用固定槽内，承重能力强，禁止使用层板不定托之类不可靠的层板固定装置。拉手：采用与柜门抽屉一体折弯成型工艺制作，成型后与柜门形成一个整体，整体无凸起部分，防止操作人员腿部磕碰的发生；铰链：采用优质铰链，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数达到10万次以上。可调脚：采用优质ABS塑料制作，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。 - 5、中号水槽 - 尺寸：≥500*400mm 2套 PP中号水槽，三口化验龙头 - 滴水架 1个 PP材质 - 洗眼器 1个 PP材质 - 试剂架 尺寸：≥L*400*700mm 1套（2.8米） - 立柱：采用净板厚度1.0㎜以上优质冷轧钢板经则完折弯、冲孔，表面经酸洗、中和、磷化、抛光等处理后，作优质环氧树脂粉末喷涂，应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶液等功能。结构承重性好。层板：采用10㎜玻璃，钢制拖架，层高可调。插座：采用通过CCC国际认证的三孔防水单相插座。 - 四、药品库、天平室 - 1、天平台 - 尺寸：≥900*600*800mm 2台 全钢结构，实芯理化板内嵌大理石台面. - 2、药品柜 - 尺寸：≥900*450*1800mm 2台 全钢结构，上门带玻璃窗. - 柜体：整体均采用优质冷轧钢板，钢板厚度为1.0mm。柜门：整体采用四门结构制作，上部门板采用双层钢板制作而成，内部镶嵌5mm厚高透玻璃；下部门板采用内嵌式结构制作，由外扣板和内镶板两片钢板构成，外扣板的四边均严密焊接，并打磨成圆边；内镶板部分嵌于外扣板内部，柜门总厚20mm。柜门可以随时移出和更换。层板：设计时考虑承重问题，层板底部必须制作加强筋；每台柜子的层板不得少于4块。（上柜体安放两块层板，中部一层固定层板，下柜体一层层板）.层板固定条：采用1.0mm厚钢板制作，通长结构，安装与柜内专用固定槽内，承重能力强，禁止使用层板不定托之类不可靠的层板固定装置。拉手：采用与柜门抽屉一体折弯成型工艺制作，成型后与柜门形成一个整体；铰链：采用优质品牌铰链，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数达到10万次以上。可调脚：采用优质ABS塑料制作，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。 - 3、净气型药品柜 1台 - 外部尺寸：≥2070*800*510mm - 内部尺寸：≥1540*797*460mm - 门型：双开门 - ABS 层板：8 块可调 - 层板承重：75kg/m3 - 换气次数：≥200 次/时 - 存储容量：120 瓶(500m1) - 音量：≥53dB - 电源：AC220V/50HZ - 功率：50W - 过滤器：D型过滤器2组 - 风机数量：1个 - 显示屏：七寸液晶触摸屏 - 电源线：1根 - 控制系统：1套报警系统：1套 - 4、毒品柜 尺寸：≥1090*460*1600mm 1台 全钢结构，机械锁+密码锁 - 5、样品架 尺寸：≥1500*600*2000mm 1台 全钢结构，四层层板 - 6、定时排风系统 1套 含控制箱、配电等(药品库) - 五、气相色谱、离子色谱室 - 1、边台 尺寸：≥3000*750*800mm 2台 - 全钢结构 - 台面：台面采用国产优质12.7mm厚理化板台面，耐强酸、强碱，耐强腐蚀，耐刮磨，耐高温，易清洁，不易变形，不含甲醛，防潮抗菌，承重力强。柜体：均采用优质冷轧钢板，钢板厚度为1.0mm。柜门及抽屉：内嵌式结构，门及抽屉处于同平面上，柜门为双层结构总厚20mm。喷涂：表面环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。拉手：采用与柜门抽屉一体折弯成型工艺制作，成型后与柜门形成一个整体。导轨：抽屉导轨为优质品牌钢制承重式三段式静音结构，承重90kg，十万次寿命保证。铰链：采用优质牌铰链，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数达到10万次以上。可调脚：采用优质ABS塑料制作，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。 - 万向排烟罩 2套 PP三节式 - 排风系统 2套 直排风系统，含风机、风管等配件，不含开墙孔 - 六、原子吸收、原子荧光室 - 1、边台 尺寸：≥2000*750*800mm 2台 - 全钢结构 - 台面：台面采用国产优质12.7mm厚理化板台面，耐强酸、强碱，耐强腐蚀，耐刮磨，耐高温，易清洁，不易变形，不含甲醛，防潮抗菌，承重力强。柜体：均采用优质冷轧钢板，钢板厚度为1.0mm。柜门及抽屉：内嵌式结构，门及抽屉处于同平面上，柜门为双层结构总厚20mm。喷涂：表面环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。拉手：采用与柜门抽屉一体折弯成型工艺制作，成型后与柜门形成一个整体。导轨：抽屉导轨为优质品牌钢制承重式三段式静音结构，承重90kg，十万次寿命保证。铰链：采用优质牌铰链，开启角度110°，表面采用高防腐电镀工艺处理，开启次数达到10万次以上。可调脚：采用优质ABS塑料制作，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。 - 原子吸收罩 尺寸：≥400*400mm 2套 304#不锈钢材质 - 排风系统 2套 直排风系统，含风机、风管等配件，不含开墙孔 - 其他 - 紧急冲淋器 1套 304＃不锈钢材质，带脚踏装置 - 专用线盒 30套 全钢底盒，双排5孔插座 | 1 | 套 | 工业 |

其他要求：

1.标“#”的产品为本项目的核心产品；

2.标“★”的功能配置及其技术指标为各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标，未标注则为一般功能配置及其技术指标。

3.投标报价不能超过最高限价，否则均为无效报价。

4.技术标准：国家标准、行业标准、企业标准

5.质量保证期：1年。

6.交货时间：签订合同之日起60天内完成供货

7.交货地点：梨树县采购人指定地点

8.交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格

9.请投标人注意：投标文件对招标文件各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致废标。一般功能配置及其技术指标缺项或者负偏离超过20项以上（含20）将导致废标。

- 二、评标方法和标准

1.资格审查及商务和技术（符合性）审查

（一）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 投标文件内附营业执照复印件，加盖供应商公章。 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书按招标文件格式提交； 另附法定代表人身份证双面复印件和授权代理人身份证双面复印件以及授权代理人（不含退休人员）开标前三个月内任意一个月以投标人名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。 身份证复印件及参保证明需加盖供应商公章。 |
| 3 | 投标人的资格声明 | 按资格审查文件格式三要求提交。 |
| 4 | 中小企业声明函 | 按商务、技术文件格式三要求提交。 |
| 5 | 信用要求 | 供应商按照第一章“供应商须知”第19款规定。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询主体信用记录。 投标文件内附两网站截图，加盖供应商公章。 |
| 6 | 参保证明 | 须在投标文件里提供开标前三个月内任意一个月缴费状态正常的用人单位参保缴费证明或单位员工的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。 投标文件内附参保证明复印件，加盖供应商公章。 |
| 备注 |  | 上述内容有一项不合格，即为资格性审查不合格。不进入下一阶段评审。 |

（二）商务和技术（符合性）审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 以营业执照上单位名称为准，如发生变更，需提供相应变更证明 |
| 2 | 投标文件的盖章、签署 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖供应商公章。 |
| 3 | 投标文件内容及格式 | 符合招标文件格式要求。 |
| 4 | 投标函 | 按招标文件格式要求提交。 |
| 5 | 开标一览表 | 按招标文件格式要求提交。 |
| 6 | 投标报价 | 符合第一章“供应商须知”第8款规定。 只能有一个有效投标报价同时未超过采购预算及最高限价。 |
| 7 | 投标报价 明细表 | 按招标文件格式要求提交。 |
| 8 | 核心产品 | 核心产品满足三个品牌。 |
| 9 | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
| 10 | 售后服务承诺书 | 按招标文件格式要求提交。 |
| 11 | 投标保证金 | 金额15000元，其他要求详见招标文件投标人须知第9款。 |
| 12 | 参数指标 | 投标货物参数指标符合招标文件的要求，投标文件对招标文件各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致废标。一般功能配置及其技术指标缺项或者负偏离超过20项以上（含20）将导致废标。 |
| 13 | 投标有效期 | 90天 |
| 14 | 其他要求 | 招标文件要求提交的其他商务及技术文件材料 |
| 备注 |  | 上述内容有一项不合格，即为符合性审查不合格。不进入下一阶段评审。 |

评标委员会将只对商务和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行详细评审。

2.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目不接受任何额外捐赠。

2.1.1 价格因素分：基准分值30分

2.1.1.1 评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

2.1.1.2 合格投标人得分的计算方法（计算结果精确到小数点后两位）：

| 评分项目 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 价格因素(30分） | 采用低价优先法计算，即以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。 |
| 商务部分 | 30 | 业绩 （3分） | 供应商2022年至今每具备一个类似业绩得1.5分，最高得3分。 投标文件内附合同复印件并加盖供应商公章（合同关键页须含有签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）未提供或未按要求提供不得分。 |
|  |  | 实施 方案 （10分） | 投标人根据本项目基本情况，提供实施方案，包括： （1）备货方案（2）供货进度安排（3）设备包装、运输方案（4）人员配备、安装调试验收方案（5）供货过程重难点分析及应对措施； 根据供应商提供方案内容的完整性、针对性、合理性、可实施性进行评审；每项2分，满分10分。 以单项内容计算，满足要求该项得满分2分，方案不完善或有缺陷得1分，不满足或未提供不得分。 |
|  |  | 供货保护措施 （2分） | 措施包括但不仅限于：①货物出厂、运输过程中的保护措施；②货物交货过程中的保护措施；根据供应商提供措施内容的完整性、针对性、合理性、可实施性进行评审；每项1分，满分2分。 以单项内容计算，满足要求该项得满分1分，方案不完善或有缺陷得0.5分，不满足或未提供不得分。 |
|  |  | 培训 方案 （5分） | 提供培训方案，方案包括：（1）培训时间计划（2）培训内容设计安排（3）培训人员安排（4）培训内容重点难点（5）培训结果保障措施； 每项1分，满分5分。以单项内容计算，满足要求该项得满分1分，方案不完善或有缺陷得0.5分，不满足或未提供不得分。 |
|  |  | 售后 服务 措施 （5分） | 根据本项目特点提供详细的售后服务措施，包括（1）售后服务内容、流程（2）售后服务机构及人员配置（3）维修维护措施方案（4）零配件供应保障措施；（5）故障诊断与应急处理方案；每项1分，满分5分。 以单项内容计算，满足要求该项得满分1分，方案不完善或有缺陷得0.5分，不满足或未提供不得分。 |
|  |  | 维修及售后服务承诺（5分） | 1.投标人书面承诺：遇到故障1天内派专业技术人员上门维修并解决问题的，得3分；2天内能上门维修的得1分；不承诺不得分。 2.投标人书面承诺：7*24小时电话支持服务、2小时电话响应且当日上门服务（满足一项得1分,最多得2分），不承诺不得分。 |
| 技术部分 | 40 | 原子吸收分光光度计（8分） | - 1、石墨炉要求：采用先进的横向加热石墨炉技术。 - 提供制造商盖章版技术证明材料（包括图片和文字佐证），提供得4分，不提供不得分。 |
|  |  |  | - 2、具有重金属检测离子印迹方法功能，实现样品重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力≥50倍。 - 提供有资质的检验机构出具的验证报告，提供的得4分，不提供不得分； |
|  |  | 离子色谱仪（4分） | 自动进样器：【须提供自动进样器的外观、升降装置、针管夹紧装置、进样针托架、底座转盘装置的技术证明文件。】提供的得4分，不提供不得分； |
|  |  | 原子荧光光度计 (20分) | 1. 进样系统：主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，以支持三种进样模式：（1）双路顺序注射泵进样模式，即还原剂和样品均采用高精度注射泵，保证检测精度及稳定性，可灵活调节样品和还原剂体积，对Cd、Pb等元素检测更方便； （2）单蠕动泵进样模式，间歇泵满环进样，可实现快速检测，可升级大体积（~3mL）进样，进一步提高响应值； （3）单注射泵+蠕动泵进样模式，样品采用高精度注射泵进样，还原剂采用蠕动泵系统，无需柱塞泵，提高系统可靠性； 注射泵采用高精度微升级泵体，运动行程大于60mm，两级减速结构设计，保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%； 提供安装在仪器上的注射泵与标准刻度尺对比，运动行程大于60mm的实物照片；提供安装在仪器上的三个泵的实物照片和三种模式切换设定的软件界面截图；提供的得4分，不提供不得分； |
|  |  |  | 2.光源系统：采用简易免调光组件，适用于普通商品化元素灯，无需在元素灯上安装特制底座。具有光源灯便捷更换功能：无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯的快捷更换，操作简单，减少烫伤风险；满足在不切断仪器总电源的情况下进行元素灯的更换。 提供免调光组件与普通元素灯组合、拆分的两张实物照片；提供不断电换灯的软件控制截图；提供的得4分，不提供不得分； |
|  |  |  | 3.蒸汽发生系统：可实现全管路（包括进样泵、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）清洗液在线清洗等功能，及管路（包括反应块、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）在线气体吹扫等功能，避免管路污染，液体残留，保证设备长期运行稳定性。 提供流路在线液体清洗机在线大流量管路气体吹扫功能软件控制截图；提供的得4分，不提供不得分； |
|  |  |  | - 4.气路系统：实时监控反应入口和出口压力值，超压报警，有效缓解因样品消解不完全引入的喷液现象； - 提供出口压力异常的报警信息界面截图；提供的得4分，不提供不得分； |
|  |  |  | - 支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能；支持间歇预热、定时预热、动态预热三种预热功能，有效减少等待时间。 - 提供自动休眠及自动唤醒设置界面截图；提供多种预热方式设置软件截图；提供的得4分，不提供不得分； |
|  |  | 低本底αβ测量仪 (4分) | 1.同时检测样品量≥2个（分别给出2个或2个以上样品中的总α和/或总β的活度浓度）。 2.一个送样抽屉能分步送样：即同时独立测量各组样品，每个通道水样由控制器和软件独立控制分析检测，提高测量的灵活性和仪器的使用效率。（需提供实物图片） 3.铅室采用分体式结构，主要用于低本底αβ测量仪屏蔽外界放射性干扰的屏蔽。（需提供实物图片） 4.主探测器具有结构紧凑、体积与实际占用空间小、使用寿命长的特点，采用表面可擦洗的塑料双闪烁体，用于提高探测效率和降低串道比。（需提供相关证明技术白皮书） 5.反符合探测器采用表面可擦洗的闪烁体，用于降低仪器本底。（需提供相关证明技术白皮书） 6.低本底αβ测量仪软件操作系统：总α总β放射性测量一体化功能，纯中文界面，自动化程度高，可独立或同时自动分析、处理各探测子系统的采集数据。系统变换增益（存储器分段）：由计算机自主可选：65536 ，32768 ，16,384，8192，4096，2048，1024或512道；（需提供实物操作软件截图）。 以上全部提供相关证明材料复印件加盖公章，提供的得4分，不提供不得分 |
|  |  | 水样蒸发仪(4分) | 1.各路样品独立控制、互不干扰；可同时处理四个样品。（需提供产品实物图证明） 2.工业级8.4英寸真彩宽温触摸电容显示屏，支持多点触控；（需提供产品实物图证明） 3.为保证灼腔不落粉尘，采用可耐 1100℃的二氧化硅做内衬；灼烧快速：15min 可自室温加热至 350℃从而实现对样品的蒸发、灰化一体化处理，最终得到所需样品，蒸发温度、进样体积、灰化温度、灰化时长、滴水速度可调节；（需要提供产品彩页证明） 以上全部提供相关证明材料复印件加盖公章，提供的得4分，不提供不得分 |

(一)投标报价分：采用低价优先法计算，即以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。

(二)价格分加分：

（1）对于列入财政部、生态环境部联合最新发布执行的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（2）对于列入财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（3）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（4）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。

（5）根据财库〔2022〕19号文件规定，对小型和微型企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）的报价给予20%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。

（6）价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标产品相关有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章；第（5）条提供中小企业声明函（监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

2.1.2 合格投标人得分的计算方法

（1）所有评委分别对某个合格投标人评分（总分，即价格分、商务分、技术分之和）之和的平均数为该投标人的最终得分；

（2）对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为中标人。

三、售后服务要求

3.1 质保期内免费维护，质保期外成本维修。

3.2 按招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中“售后服务承诺书（格式）”的规定提供完整的售后服务方案。

四、履约保证金

无

五、付款方式和条件

5.1中标人交货时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：采购人名称]，国家有关质检机构出具的检验报告或证书，进口产品的报关文件，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

5.2 验收合格后由采购人支付。

六、投标文件要求

6.1 电子投标文件上传“政采云”平台（网址：http：// www.zcygov.cn）。

6.2 投标文件如编制目录应标明资格审查部分、商务技术文件部分、报价文件部分。

6.3 其它要求见[服务招标文件（通用部分）]。

6.4 项目开标后投标人需将纸质投标文件正副本各一份递交至代理机构，地址详见采购公告。

七、其他要求

7.1 投标人应对《货物需求及技术规格要求》要求的所有货物投标，不可以只对其中的一种或几种投标。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.2 如无特别说明，本次采购货物所要求的功能配置均为内置的标准（固定）配置，任何通过外接方式实现所要求的功能配置，均视为非实质性响应。

7.3 《货物需求及技术规格要求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等情况，仅作为项目质量水平与系统配置的性价比基准，投标人可以此基准作为参考，提供与含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等要求的货物相同档次或者更优档次的货物，并且所投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于招标文件的要求。

7.4 本项目不组织踏勘现场，各投标人自行踏勘现场。

7.5 供货时，须原厂包装，须提供原厂供货证明。

7.6 投标人应对投标产品免费负责运输及设备安装调试。

7.7 该项目废标以后再次招标的，本次招标文件与上次招标文件中与报价有关的内容没有实质变更的前提下，两次都参与投标的同一供应商此次报价高于上次报价的，投标无效。

7.8 本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

7.9 电子投标文件解密方式：开标后由供应商在规定的解密时限内持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）在电脑进行远程解密（各供应商开标前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标直播时采购代理机构工作人员会进行通知）。

7.10 投标文件开标方式：投标文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布投标报价信息，供应商持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。

第三章  投标文件构成、要求及格式

声明：

1.如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使投标人不能提交经年检或合格的资格文件，投标人应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2.如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

3.评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 第一部分 资格审查文件

要求：

1.投标人必须按照资格审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的资格审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2.投标人在投标前应自行检查要求提交的资格审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

一、投标人基本情况

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（负责人） |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 开户行（基本账户） |  |  |  |
| 账号（基本账户） |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、主营产品、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等。

后附：营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）

二、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权   （被授权人单位名称）  的 (被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就政府采购项目梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分（采购计划-[2024]-00185号-07）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。法定代表人响应的只需提供法定代表人身份证双面复印件。

注：须提供授权代理人（不含退休人员）开标前3个月内任意1个月以投标人名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

三、投标人的资格声明

致吉林省通顺项目管理有限公司：

按照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你公司发布的《梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分招标文件 》（采购计划-[2024]-00185号-07）的规定，我公司郑重声明如下：

1.我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6.我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

注：为证明企业有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须在投标文件里提供开标前3个月内任意1个月缴费状态正常的用人单位参保缴费证明或单位员工的个人参保证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

四、信用要求

供应商按照第一章“供应商须知”第19款规定。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询主体信用记录。

五、其他资格文件（如有）

第二部分 商务、技术审查文件

要求：

1.投标人必须按照审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2.投标人在投标前应自行检查要求提交的审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

一、投标函

吉林省通顺项目管理有限公司：

根据你方政府采购梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分(采购计划-[2024]-00185号-07)招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交全部文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）                  元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：签订合同之日起    天内。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

二、售后服务承诺书

吉林省通顺项目管理有限公司及梨树县住房和城乡建设局：

我公司自愿参加政府采购梨树县城区净水厂建设项目—实验室设备部分（采购计划-[2024]-00185号-07）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

2.我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3.我公司对本项目的技术培训安排：

4.我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

5.制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设置的售后服务网点明细表及相关情况：

制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设立的售后服务机构一览表

| 序号 | 售后服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

年   月   日

三：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的 （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体 中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人， 营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人， 营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注： 本项目为专门面向中小企业采购的项目，本表必须填写。

- 四、项目管理主要成员信息表

项目名称：

投标人印刷体名称（加盖公章）：                                 年  月  日

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

五、投标保证金

致吉林省通顺项目管理有限公司：

（投标单位名称）       于  年  月  日递交了    （项目名称）         的投标文件。并附有人民币     元做为投标保证金。

我方同意招标文件“投标人须知”有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附：递交凭证复印件

投标人印刷体名称（加盖公章）：

年   月   日

六、其他商务技术文件（与评审、评分相关的商务技术资料）

- 第三部分 报价文件

要求：

1.响应人必须按照报价文件审查内容以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但询价通知书要求提交的审查文件，响应人也应按询价通知书的要求提交。

2.响应人在响应前应自行检查要求提交的审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

- 开标一览表

项目名称：

投标人印刷体名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                               年  月  日

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价（总价、元） |  |
| 投标保证金（元） |  |
| 交货时间（自签订合同之日起） |  |
| 备注 |  |

响应要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。

3.“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

4.开标一览表内容应与政采云系统填报内容保持一致，如不一致以政采云系统填报内容为准。

二、投标报价明细表

项目名称：

投标人印刷体名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                年   月   日

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 功能配置和技术参数(招标产品) | 功能配置和技术参数(投标产品) | 功能配置和技术参数偏离情况 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明)。

2.所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。

3.报价明细表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

4.报价明细表中填报的货物单价不能超过货物需求表中给出的货物单价（如有），凡未按要求填写的，均按无效投标处理。