松原市传染病医院（松原市第二人民医院）传染病防治综合能力提升

招 标 文 件

采购编号：采购计划-[2024]-00193号-JLZY2024-018

采购人：松原市传染病医院（松原市第二人民医院）

采购代理机构：吉林省正扬工程项目管理有限公司

2025年1月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	4

第三章  评标办法（综合评分法）	18

第四章  合同条款及格式（参考格式）	44

第五章  采购需求	49

第六章  投标文件格式	53

# 第一章  招标公告

项目概况

松原市传染病医院（松原市第二人民医院）传染病防治综合能力提升的潜在投标人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年1月23日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：采购计划-[2024]-00193号-JLZY2024-018；

项目名称：松原市传染病医院（松原市第二人民医院）传染病防治综合能力提升；

预算金额：2937897.00元；

采购需求：采购全自动医用PCR分析系统1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、干式荧光免疫分析仪1台、质谱仪1台、全自动结核分枝杆菌药敏分析系统1套、低温高速离心机1台、振荡器1台、分散仪1台、震荡仪1台、医用冰箱冷藏冷冻一体1台、医用冰箱冷藏冰箱1台，具体需求详见招标文件；

合同履行期限（交货期）：签订采购合同后30日内供货并安装调试完毕；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（需提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照，并具有承担本次采购货物供货能力和技术服务能力的生产企业或经营企业；

3.2具有有效的基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息；

3.3投标人具有近一年内任意一个月缴税凭证或完税凭证（依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）；

3.4投标人具有近一年内任意一个月用人单位社会保险凭证或参保证明（依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）；

3.5投标人具有开标日前三个月（2024年10月-2024年12月）内开户银行出具的资信证明或经会计师事务所审计的2023年财务审计报告，如公司为2023年12月31日以后成立的公司需提供自成立之日起至今公司财务状况良好的承诺书；

3.6投标人资质要求：

①投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

②投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械应取得《第一类医疗器械备案凭证》；第二、三类医疗器械应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》；

3.7信誉要求：①投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；③拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、获取招标文件

1.时间：2025年1月03日至2025年1月10日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/；

3.方式：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）；

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年1月23日9时30分（北京时间）；

2.地点：松原市公共资源交易中心三楼开标室三（松原市宁江区东镇东路3518号）；

3.投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/），并同时在中国政府采购网上发布。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：松原市传染病医院（松原市第二人民医院）

地址：松原市宁江区发展大路777号

联系方式：李喆垚  0438-2090456

2.采购代理机构信息

名 称：吉林省正扬工程项目管理有限公司

地　址：长春市南关区华惠路1643号钜城华億中心2316室

联系方式：李丽丽  13394478997

3.项目联系方式

项目联系人：李丽丽

电　话：13394478997

第二章  投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：松原市传染病医院（松原市第二人民医院） 地 址：松原市宁江区发展大路777号 联系人：李喆垚 电 话：0438-2090456 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省正扬工程项目管理有限公司 地 址：长春市南关区华惠路1643号钜城华億中心2316室 联系人：李丽丽 电 话：13394478997 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 松原市传染病医院（松原市第二人民医院）传染病防治综合能力提升 |
| 1.1.5 | 采购编号 | 采购计划-[2024]-00193号-JLZY2024-018 |
| 1.1.6 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 采购全自动医用PCR分析系统1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、干式荧光免疫分析仪1台、质谱仪1台、全自动结核分枝杆菌药敏分析系统1套、低温高速离心机1台、振荡器1台、分散仪1台、震荡仪1台、医用冰箱冷藏冷冻一体1台、医用冰箱冷藏冰箱1台，具体需求详见招标文件； |
| 1.3.2 | 合同履行期限 （交货期） （交货期） | 签订采购合同后30日内供货并安装调试完毕 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家相关合格标准、行业合格标准和采购人要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（需提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）。 3.本项目的特定资格要求： 3.1在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照，并具有承担本次采购货物供货能力和技术服务能力的生产企业或经营企业； 3.2具有有效的基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息； 3.3投标人具有近一年内任意一个月缴税凭证或完税凭证（依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）； 3.4投标人具有近一年内任意一个月用人单位社会保险凭证或参保证明（依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）； 3.5投标人具有开标日前三个月（2024年10月-2024年12月）内开户银行出具的资信证明或经会计师事务所审计的2023年财务审计报告，如公司为2023年12月31日以后成立的公司需提供自成立之日起至今公司财务状况良好的承诺书； 3.6投标人资质要求： ①投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》； ②投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》； ③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械应取得《第一类医疗器械备案凭证》；第二、三类医疗器械应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》； 3.7信誉要求：①投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；③拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | 投标截止时间10日前。 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清 的时间 | 投标截止时间15日前。 |
| 1.11 | 偏离 | 允许。 |
| 1.12 | 分包 | 未经采购人同意不允许分包。 |
| 2.2.1 | 投标截止时间 | 2025年1月23日9时30分 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 请潜在投标人在参加本项目活动期间关注“政采云”平台信息，所有有投标意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。投标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有已获取投标文件的投标人，且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容。投标人须主动阅知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 请潜在投标人在参加本项目活动期间关注“政采云”平台信息，所有有投标意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。投标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有已获取投标文件的投标人，且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容。投标人须主动阅知。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 补遗文件等。 |
| 3.2.3 | 采购预算 | 2937897.00元，投标人的报价不得超过采购预算，且不得超过每台设备的单价预算，超过任何预算，投标将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标文件递交截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无，依据《松原市优化提升营商环境建设60条》和《关于印发<松原市政府集中采购目录及标准>的通知》（松财办〔2021〕186号）要求，预算金额在500万元以下的政府采购项目，不收取投标保证金。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 加密版投标文件：按政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）提供的格式及要求填写。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 1.投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 2.纸质版投标文件份数要求： 中标人在中标结果公告结束后将纸质版响应性文件（1正2副）及电子版文件2份（PDF及可编辑的Word两种格式，PDF格式包含所有响应文件签字及盖章内容）递交至采购代理机构。 3.纸质版投标文件为上传至“政采云”平台的电子打印版（打印后投标文件正本须盖章处仍须加盖公章，并编制目录页码）。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录，逐页标注页码。投标文件必须胶装，不得采用活页夹装订，否则，按无效投标文件处理。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标人名称： 投标人地址： (项目名称)投标文件 项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 电子版上传至政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年1月23日9时30分 开标地点：松原市公共资源交易中心三楼开标室三（松原市宁江区东镇东路3518号） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 评标委员会的确定方式：在依法成立的专家库中随机抽取。 |
| 7.2 | 中标结果公示媒介 | “政采云”平台（http://www.zcygov.cn）同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、中国政府采购网 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 付款方式 | 付款方式及内容以签订合同约定为准。 |
| 9.2 | 质保期 | 自验收合格之日起1年。 |
| 9.3 | 招标代理服务费 | 参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的服务类收费标准；发改办价格[2003]857号文件的规定。本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。 |
| 9.4 | 重新招标的其他 情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 9.5 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。合同最终拟定、解释权归采购人所有。 |
| 9.6 | 政府采购进口产品的规定 | 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。 |
| 9.7 | 政府强制采购节能产品的规定 | 按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《采购需求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，否则投标无效。 《采购需求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。 |
| 9.8 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是,本项目采用全流程电子化采购，需通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）递交电子投标文件，投标人无须到现场。操作流程：投标人在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190或95763获取热线服务帮助。 |
| 9.9 | 中小企业 | 1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中小微型企业。本项目所属行业为：制造业。 2.本项目属于专门面向中小企业。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的要求，投标人提供的产品应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造（中小微企业出具中小企业声明函、残疾人福利性单位出具残疾人福利性单位声明函、监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。 3.符合要求的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》。无论实际情况如何，未提供《中小企业声明函》视为不符合条件。 |
| 9.10 | 响应文件远程解密方式 | 本项目采用“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）不见面开标大厅进行远程采购活动。 投标文件远程解密方式： ①公布投标单位名单后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的相同数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人在投标文件提交截止时间前及“政采云”系统公布投标单位名单前，不要提前进行远程解密）。 ②投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，投标人需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。 ③因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标将被否决。 |
| 9.11 | 电子标说明 | 本项目采用腾讯会议直播形式进行开标，请投标人自行下载、安装腾讯会议软件。腾讯会议号为：944 115 460，投标人在提交投标文件截止时间前30分钟内进入腾讯会议，进入视频会议人员应为本项目投标人法定代表人或其委托代理人，并将进入会议人员姓名修改为“投标人全称+法定代表人（或其委托代理人）姓名”。所有投标人需全程在线，如无故离开视频会议室，后果自负；投标人对开标有异议的，应当在开标时提出；未在开标中提出的开标异议，采购人不予受理。 |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标供货地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购需求、合同履行期限（交货期）、质量标准

1.3.1 本次采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的合同履行期限（交货期）：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目资格条件、能力和信誉。（见投标人须知前附表）

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；

（3）为本招标项目提供采购代理服务的；

（4）与本招标项目采购代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目中同时投标。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 分包

## 未经采购人同意不允许分包。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）商务条款和技术参数；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。否则，由此引起的后果由投标人自行承担。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（3）开标一览表

（4）商务条款偏离表

（5）技术参数偏离表

（6）资格审查资料

1）投标人情况表

2）近年财务状况

3）信誉要求

4）拟投入售后服务人员一览表

5）配置清单

6）其他承诺书

7）投标产品相关证明

（7）技术部分内容

（8）其他资料

3.2 投标报价

3.2.1投标人应根据投标文件的要求，填报投标内容的单价、数量、金额和投标总报价。

3.2.2投标单位应充分考虑市场价格变化和可能的国家政策性调整及可能增加的额外的费用,确定风险系数计入总标价。如无发生已经合同签订双方确认的变更项目的，则结算时按中标单位的投标总价为依据进行结算。

当发生变更的项目时，由业主、承包人双方协商并签订补充协议；若经双方协商未达成一致的，承包人亦必须服从变更安排并配合业主完成其变更项目。

3.2.3本项目的投标总价包含两大部分：设备费（含运费）、安装费（含申请、验收等相关费用），完成整个项目的所有费用包含在这两部分的报价中。详细划分可以包括（但不限于）：货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、专业机构的验收、培训辅导、免费质保及维保售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3.2.4投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.2.5投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免于承担由于第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权起诉所带来的相关费用及责任，如产生该相关费用及责任的，均由投标人自行承担。投标价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过采购人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标人应当自中标通知书发出之日起5个工作日退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供了虚假的证明材料；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附营业执照副本、基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息、资格证书等复印件。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，应该招标文件要求的全部评审内容编制到投标文件内，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量标准、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正、副本应分开包装，封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并在封套的封口处加盖投标人单位章。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.2电子U盘、开标一览表，单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上分别标记“投标文件电子版”或“开标一览表”字样。

4.1.3未按本章第4.1条要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人投标截止时间前收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以中文文本为准。

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）投标文件解密；

（5）按照政采云系统生成的顺序确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准、合同履行期限（交货期）及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、采购人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人授权评标委员会直接确定中标人。

7.2 中标结果公示

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法（综合评分法）

为保证评标工作质量，依据《政府采购法》有关规定结合本项目特点，特拟定评标方法及标准。

一、评标时间

时间：预计1天。

二、评标委员会

评标委员会组成：有关经济、技术专家5人。有关经济、技术专家由采购人代表在监督部门的监督下从依法设立的专家库中随机抽取，参加抽聘专家的人员在评标前集中且互相监督。

接受行政主管部门、项目主管部门及纪检部门监督指导评标工作。

三、评标原则

（一）评标必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（二）招标文件和投标文件是评标的首要依据，投标文件必须符合招标文件的要求。

（三）国家有关法规、文件是评标的重要依据，评审结论应符合国家有关法规、文件规定。

（四）在评标过程中，可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容，通过集体询标澄清。

（五）评标委员会推荐资格及响应性评审合格，综合评审得分由高到低排名第一的投标人为中标候选人。

（六）政策优惠条件及要求：

节能产品：对于投标人投标纳入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购品目清单》的产品：按照评标办法中给定的评分标准加分。

加分的依据：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件）。

环保产品：对于投标人投标纳入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品：按照评标办法中给定的评分标准加分。

注：加分的依据：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件）。

投标产品同时纳入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的，可同时加分。

（七）评标委员会将按上述原则调整报价文件的报价，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

四、评标方法：采用综合评分法。

五、评标程序

评标程序包括：评标准备、初步评审、详细评审、询标（必要时）及推荐中标候选人。

六、评标内容、标准及方法

（一）评标准备

评标前评标委员会成员熟悉招标文件、投标文件及评标标准和方法。

（二）初步评审

评标委员会对投标人的资格及响应性进行评审，确定进入详细评审的投标人名单。

- （一）资格审查表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照，并具有承担本次采购货物供货能力和技术服务能力的生产企业或经营企业。 投标文件内附营业执照（副本）复印件加盖公章。 |
| 开户许可证 | 具有有效的基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息。 投标文件内附银行开户许可证或基本存款账户信息复印件加盖公章。 |
| 中小企业认定 | 本项目专门面向中小企业，投标人须按照（财库[2020]46号）的规定，所投货物的制造商规模须符合中小企业要求。 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”要求附中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件。 |
| 企业、产品 资质 | ①投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》； ②投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》； ③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械应取得《第一类医疗器械备案凭证》；第二、三类医疗器械应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。 投标文件内附相关证件复印件加盖公章。 |
| 信誉要求 | ①投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；③拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 投标文件中①附相关网站查询截图，查询时点为获取文件开始时间至投标文件提交截止时间；②-③投标文件中附由法定代表人签字并加盖公章的承诺书，格式自拟。 |
| 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 投标文件内附由法定代表人签字并加盖公章的承诺书。 |
| 依法缴纳税收 证明 | 投标人具有近一年内任意一个月缴税凭证或完税凭证（依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）。 投标文件中附缴税凭据或完税证明复印件加盖公章（依法免税的，附相应文件复印件加盖公章）。 |
| 社会保障资金 证明 | 投标人具有近一年内任意一个月用人单位社会保险凭证或参保证明（依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）。 投标文件中附用人单位社会保险凭证或参保证明复印件加盖公章（依法不需要缴纳社会保险的，附相应文件复印件加盖公章）。 |
| 财务状况证明 | 投标人具有开标日前三个月（2024年10月-2024年12月）内开户银行出具的资信证明或经会计师事务所审计的2023年财务审计报告。如公司为2023年12月31日以后成立的公司需提供自成立之日起至今公司财务状况良好的承诺书； 投标文件中附资信证明或财务审计报告或财务状况良好承诺书复印件加盖公章。 |

注：上述情况有一项不合格的，则资格审查不合格，其投标文件将被进行否决，不进入下一步评审。

（二）符合性审查表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
| 投标文件签字盖章 | 符合招标文件中签字盖章的相关要求。 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，投标文件按照招标文件要求编制，按规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 投标报价 | 投标人的报价不得超过采购预算且不得超过每台设备的单价预算，超过任何预算，投标将被否决。 |
| 投标内容 | 投标文件没有附采购人不能接受的条件；没有出现不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 合同履行期限（交货期） | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
| 质保期 | 符合第二章“投标人须知”第9.2项规定。 |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
| 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
| 商务要求 | 满足第五章“采购需求”的要求。 |
| 其他要求 | 没有出现相关招标投标法律、法规、规章中规定的属于否决投标的其它情况。 |

注：上述情况有一项不合格的，则符合性审查不合格，其响应文件将被进行否决，不进入下一步评审。

（三）详细评审

详细评审包括：商务评分、技术评分、报价评分

### 评 分 细 则

| 一、报价部分(共30分) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 评分因素 | 分值分配 | 一、正常投标报价得分计算公式说明 | 得分 | 主、客观项 |
| 报价部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格审查、符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |  | 客观 |
| 二、技术部分(合计共65分) |  |  |  |  |  |
| 技术部分 | 评分因素 | 分值分配 | 评分标准 | 得分 | 主、客观项 |
|  | 技术指标和 运行性能 | 20 | - 针对技术参数进行评分，技术参数全部响应招标文件技术参数要求的得20分，技术参数每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 - 注：提供相关要求的技术支持资料，投标人的技术偏离表中仅作出应答而未提供要求的有效技术支持资料，评审委员会将不予认可，并扣除相应分值。如有虚假应标行为，其结果由投标人自行负责。 采购需求中对技术支持资料有要求的以采购需求中要求的为准，没有要求的，技术支持资料提供满足该项参数的检测报告或技术白皮书或制造商提供的产品参数证明资料加盖公章。如证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。 |  | 客观 |
|  | 售后服务 | 10 | 提供针对本项目的合理售后服务方案，包含自身及所投产品厂家售后服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案；满分10分，每项2分。方案中每有一项具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容描述不具体、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣2分，扣完为止，没有不得分。 |  | 主观 |
|  | 供货方案 | 10 | 具备供货进度计划、供货方案、投标人产品库存及运输保护方案、装卸及运输方案、安装调试方案；满分10分，每项2分。方案中每有一项具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容描述不具体、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣2分，扣完为止，没有不得分。 |  | 主观 |
|  | 培训方案 | 10 | 提供针对本项目的合理培训方案，包含培训内容、培训方法、培训时间、培训人员配置及安排、预期效果；满分10分，每项2分。方案中每有一项具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容描述不具体、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣2分，扣完为止，没有不得分。 |  | 主观 |
|  | 调试使用方案 | 10 | 针对本项目提供调试使用方案包含：安装调试计划、开箱验收方案、产品配套使用方案、设备试运转方案、组织验收方案；满分10分，每项2分。方案中每有一项具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容描述不具体、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣2分，扣完为止，没有不得分。 |  | 主观 |
|  | 质量保证措施 | 5 | - 投标人针对于本项目制定相应的产品质量保证措施方案，包含质量保障措施、质量方针、质量目标、质量标准及技术响应、质量保证依据；满分5分，每项1分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容描述不具体、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣1分，扣完为止，没有不得分。 |  | 主观 |
| 三、商务部分(合计共5分) |  |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 | 评分因素 | 分值分配 | 评分标准 | 得分 | 主、客观项 |
|  | 政府采购节约能源、环境保护评分 | 1 | 政府采购的强制采购产品除外： （1）产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；无得0 分； （2）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；无得0分； - 注：须在招标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询截图打印件。 |  | 客观 |
|  | 优惠条件 | 4 | 投标人每提供一条实质性优惠条件得1分，满分4分。 |  | 客观 |
| 注：数值计算结果均四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |

综合评审得分

各投标人最终得分为评标委员会所有专家对该投标人商务、技术、报价评审评分汇总后的算数平均值。

（四）询标（必要时）

评标委员会对投标文件有需要澄清的问题，采用集体询标方式进行询标，要求投标人对询标问题以书面形式澄清承诺。

（五）推荐中标候选人

1、评标委员会根据评标结果推荐综合评审得分由高到低排名第一的投标人为中标候选人(若综合评审得分相同则以投标报价低的投标人优先，若投标报价也相同则以技术得分高的投标人优先，若技术得分也相同则采取全体评委不记名投票确定中标候选人)。

2、评标委员会讨论通过评标报告并签字。

注：提供相同品牌产品且通过初步评审的不同投标人同时参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如本项目为非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。

（六）确定中标人

本项目采购人委托评标委员会直接确定推荐顺序第一的中标候选人为中标人。

（七）评标注意事项及纪律

（一）评委必须依据招标文件、投标文件和评标标准和方法进行评标。

（二）评委必须集中精力，公正地、不带任何倾向性进行评标。

（三）评委及工作人员从开标之后直至对中标人宣布授予合同之前，有关评标和授标建议的情况均不得向投标人或其他无关的人员透露。

（四）采用集中方式评标，评委不得中途退场，评标期间不得单独同投标人接触及电话联系，有澄清的问题必须采用集体询标的办法进行。

附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

工业和信息化部 国家统计局  国家发展改革委  财政部

工信部联企业[2011]300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

国统字〔2017〕213号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财  政  部

2022年5月30日

- 合同条款及格式

以实际签订合同为准

### 政府采购合同条款及格式

合同编号：

签订地点：

签订日期：

采购任务编号：

（需方）需求的“             ”（货物名称）经以编号为      的招标文件在国内公开招标，经评标委员会评定                        （供方）（包号）为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、货物名称、品牌、规格、数量

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款

2.1合同总价：人民币（大写）              元，（小写）            元。该总价包含货物的成本、运输费、包装费、装卸费、劳务费、保险、利润、税金及涉及到该货物到指定地点的一切费用。

三、交货地点及交货时间

3.1交货地点：采购人指定地点，中标人负责将货物安全完好运抵交货地点并保证验收合格。

3.2交货时间：签订采购合同后30日内供货并安装调试完毕。

- 付款

4.1 按合同约定执行。

五、施工

六、验收（严格执行国家相关标准）

七、知识产权及有关规定

7.1 供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

7.2 供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

八、伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：货物的运输、集成和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装调试、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

- 质量保证期及售后服务

9.1质量保证期及售后服务:详见供方在投标文件中提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2如果上述第9.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期从需方验收合格之日起，质保至少3年。

9.3售后服务要求:供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：以验收合格之日算，质保期为  年。

2、服务措施：必须建立完整的售后服务体系。响应时间（免费保修期内）：1小时内做出响应，如电话响应无法解决的，24 小时内到达现场。修复时间（免费保修期内）：不多于12小时，12小时内无法排除的故障必须在一周内提供备品备件。

十、质量保证

10.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第八条约定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同第九条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同第八条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

十一、索赔

11.1需方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经过供需双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应同时按合同第八条的规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

11.3如果在需方发出索赔通知后十天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照本合同第10.2条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权通过采购方从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十二、供方履约延误

12.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

12.2 如供方无正当理由拖延交货或不按投标文件提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同。

12.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

十三、误期赔偿

13.1除合同第14条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

13.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

13.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

13.4供方如未能按本合同第九条规定进行售后服务，在收到需方县级远程办书面故障处理通知之日起一个月内仍未能解决故障，需方将按出现故障设备供货价格扣除设备余款。

13.5在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

- 履约保证金（本项目不适用）

十五、不可抗力

15.1 如果供需双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

15.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括供需双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它供需双方商定的事件(供需双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

15.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十六、税费

16.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

16.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

16.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

十七、争端的解决

17.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十（10）天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

17.2 如果调解不成，供需双方的任何一方可以向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

17.3诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

17.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十八、违约终止合同

18.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果需方认为供方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。

18.2 如果需方根据上述第18.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

十九、破产终止合同

19.1 如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

二十、合同转让和分包

20.1 供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

二十一、需要补充的合同条款

21.1 根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

二十二、适用法律

22.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十三、合同生效

23.1 本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且采购方收到供方提交的履约保证金后生效。

二十四、合同附件

24.1下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件及澄清、补充文件；

2、供方的投标文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；

3、产品样本、说明书、图纸（与合同配置不符之处，以合同为准）；

4、中标通知书；

5、政府采购验收报告单；

6、合同的其他附件：

上述合同附件如果有不一致之处，以日期在后的和对需方有利的为准。

二十五、合同修改

25.1除供需双方和采购方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十六、合同备案

26.1自本合同订立之日起七个工作日内，向本级政府采购监督管理部门备案。

二十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指供需双方。

需方：                                  供方：

地址：                                  地址：

法定代表人 ：                           法定代表人 :

或授权委托人：                          或授权代理人：

签字日期：                              签字日期：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

开户银行：                              开户银行：

账户名称:                               账户名称：

账号：                                  账号：

第五章 采购需求

- I、商务要求

- 1.合同履行期限（交货期）:签订采购合同后30日内供货并安装调试完毕。

- 2.付款条件(进度和方式):付款方式及内容以签订合同约定为准。

3.包装和运输要求：包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；投标人对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。

4.售后服务要求：提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，质量保证及售后服务承诺如下：

（1）质保期限：自验收合格之日起1年。

（2）服务措施：必须建立完整的售后服务体系。响应时间（免费保修期内）：1小时内做出响应，如电话响应无法解决的，24小时内到达现场。修复时间（免费保修期内）：不多于12小时，12小时内无法排除的故障必须在一周内提供备品备件。

5.保险要求：投标人应按行业惯例提供货物的相关保险。

II、技术参数要求

| - 设备名称 | - 技术参数 | - 数量 | - 单位 | - 单价预算（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 全自动医用PCR分析系统 | 1.设备取得NMPA认证。 2.系统集核酸提取纯化、荧光PCR扩增和检测分析于一体，在完成加样后，上述流程步骤无需人工操作，实现样品进、结果出的全自动一体化检测流程； 3.系统各运行模块相互独立，各模块间可同时运行不同类别的病原体核酸检测项目，实现不同样本、不同检测项目的随到随检； 4.系统为全封闭流程检测，上样后的所有运行流程均在独立封闭的试剂卡盒内完成，最小化样本污染的可能性； 5.系统可配套试剂检测项目包括但不限于：结核分枝杆菌/非结核分枝杆菌鉴定及相关耐药基因检测等多种病原体测； 6.系统内置多种检测运行程序，并配置扫码枪，实现扫码即用、自动判读结果功能。 7检测通量：具有同时检测≥8个样本的能力，并可根据实际需求选择检测通道数量配置； 8.样本预处理方式：自动化超声裂解结合化学处理； 9.核酸纯化方式：自动化微滤膜吸附纯化； 10.荧光光源：免维护单色LED； 11.荧光检测器：高性能光电检测器； 12.荧光检测通道：≥6个，激发/发射光范围：404-650nm/460-765nm； 13.适用探针/染料：包含ATTO425，FAM/SYBR Geen等，VIC/JOE/HEX/TET等，ROX/Texas Red等，Cy5等，Cy5.5等； 14.支持多色熔解曲线分析，单管可同时检测≥10个靶标； 15. 最大升温速率≥11.5℃/s，最大降温速率≥9.5℃/秒； 16.温度均一性：±0.2℃，温度准确性：±0.2℃； 17. 结果分析及报告：根据检测项目，软件可对实验数据的Cq/Ct值、熔解曲线Tm值/峰高等进行自动分析，具备结果自动判读功能，可自动输出检测靶标阴/阳性、药物敏感/耐药等结果，并可导出检测报告，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明； 18.数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF，预制接口， 可整合入LIS等系统； | - 1 | - 台 | - 698267 | - 698267 |
| - 全自动化学发光免疫分析仪 | 1. 检测原理：磁微粒化学发光技术。 2. 测试项目：≥140 项。 3. 自身免疫项目：需具备包含但系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I 型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎 相关测试项目。 4.感染类项目：需具备包含术前项目、ToRCH、肺炎检测相关测试项目。 5.其他项目要求：可检测 AMH、抑制素 A、PCT 项目。 6. 仪器系统后续可采用模块组合式设计，连接同品牌免疫模块，具有模块拓展可能。 7.最小检测模块试剂位≥30 个，支持在线更换试剂。 8.搭配进样单元，样本位≥140 个，支持原始管上机及随时加载。 9.检测速度：≥300 测试/小时。 10.急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。急诊项目首个出结果时间：最快≤12 分钟。 11.反应杯：最小检测模块可一次性装载≥2000 个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒 12.试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。 13.加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。 14.携带污染率：＜5PPM，保证结果精确性。 15.标准曲线稳定，稳定时间≥56 天。 16.设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。 17.设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能。 18.免费提供配套校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。 19.设备取得NMPA认证 | - 1 | - 台 | - 348000 | - 348000 |
| - 干式荧光免疫分析仪 | 1.检测方法学：荧光免疫层析法 2.仪器稳定性：要求10次测量，TC比值CV小于0.5％。 3.仪器最低检测限：满量程信号值0.05％。 4.质控校准：内部质控校准 5.仪器接口：RS-232、USB、WIFI 6、报警功能：故障自动报警,远程诊断 7.检测项目：真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测、曲霉半乳甘露聚糖检测等 8.可扩展项目：曲霉IgG抗体检测、曲霉IgE抗体检测等 | - 1 | - 台 | - 49700 | - 49700 |
| - 质谱仪 | 1.主要功能：可实现微生物鉴定； 2.激光器频率在频率1-60Hz可调，须提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）； 3.激光器使用寿命不低于0.6亿次； 4.激光器波长符合临床需求，须提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）； 5.离子源具备免清洗技术，如需清洗可实现使用者自行清洗；在宽质量范围同时获得最高的分辨率； 6.检测范围：分子量范围1-300kDa； 7.真空泵：真空系统涡轮分子泵抽速达 ≥300L/s； 8.质量分辨率： ≥ 3000 FWHM 线性模式； 9.检测灵敏性：最低可检测千分之一低频率的突变； 10.检测通量≥96个样本，检测时间≤20分钟； 11.具有内标校准和外标校准，并且在微生物检测过程中内标校准功能不得干扰微生物特征蛋白的峰值谱图，保证微 生物鉴定的准确率。 12.微生物数据库：开放式数据库，支持用户自行扩增数据库或是自建数据库，数据库包括菌属≥500个，菌种≥ 3000种，菌株数≥14000株，数据管理软件具有多数据库整合功能；且数据库终身免费升级。 计算机：1套，适配设备使用的软件，配置不低于以下要求 i7/8G/1T/256G | - 1 | - 台 | - 1295167 | - 1295167 |
| - 全自动结核分枝杆菌药敏分析系统 | 1.自动加样仪要求 1.1用途：用于临床检验分析仪器分析前试剂或样本的96孔板或定制版的精密加样。 1.2采用12联空气泵高精度加样，可1-12道同时加样，实现100μl的加样精度±3 %，重复性CV≤2%。 1.3能快速对96孔板加样，1个96孔加样时间≤90s，2个48孔加样时间≤120s。 1.4加样范围广，在20μl-200μl任意选择。 1.5加样过程有进度和倒计时显示，可以提前确定加样整个过程所需时间。 1.6全中文彩色液晶触摸屏操控，界面操作简单方便，在程序中可以选择加样行数，通过定义不同加样行数、tip头数量等参数。 1.7整体体积小，可放置安全柜内运行操作，整体设计符合人机界面。 1.8开机后有自检复位检测功能，具有Tip头缺失提醒功能。 1.9传动过程出现故障会自动报警和停止运行，并在界面上提示相应的错误，避免误操作。 1.10仪器自带防止滴液功能，防止加样过程的污染和保证加样精度。 2.微生物药敏分析系统要求 2.1用途：仪器可实现96孔板药敏实验结果的图像采集，自动判读药敏实验结果，并可在图像上对临界值和判读结果进行标记，无需人工记录药敏结果。可全自动生成实验报告，无需人工干预介入。 2.2仪器由图像采集装置、随机软件组成。图像采集装置包括：托盘运动模式、相机移动模块、相机模块、控制电路。 2.3全中文判读系统，计算机端人机交互，具有人工复核功能，可根据样本信息对报告进行查阅；具有开机自检复位功能。 2.4自动采集彩色图像，可保存原图及带判读状态标记图片。 2.5具有数据存储功能、查询功能；能自动生成、打印检验报告单。 2.6完成1个96孔板判读时间≤2min。 2.7对质控菌株药物定性测定的准确率≥90%。 2.8对质控菌株药物定性测定的重复性≥90%。 2.9具备单测试、双测试双接种、≥2个自定义模板，可根据客户实际操作需求对报告单格式进行修改，满足实验室报告单的定制化需要。 2.10仪器具有药品监督管理局颁发的二类医疗器械注册证。 3.其他配套辅助设备要求 3.1 配置多通道磨菌仪1台，用于快速处理微量板类和小试管类型的振荡混合试验，支持适配不同型号的试管：直径25mm/8个，直径16mm/12个 3.2要求配置麦氏比浊仪1台，用于测量菌悬液浊度，具有稀释液量提示，安全容量提醒功能 3.3配置全套实验所需电脑1台 | - 1 | - 套 | - 298633 | - 298633 |
| - 低温高速离心机 | 1.最高转速：16000r/min 2.定时范围：1min-99h59min 可连续或短时间离心 3.转速精度：±20rpm 4.控温范围：－20℃～+40℃ 5.控温精度：±1℃ 6.噪音：≤65db 7.采用机电一体化门锁，使用方便，安全可靠。 8.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，结合多级减震结构，运行更平稳。具有自检、门盖、堵转、 超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳。 9.具有宽泛的温控范围：-20℃－ 40℃ ，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度； 具备待机冷却功能，可在待机状态下维持设定温度。 10.8种以上模式升降速率供选择，升降速度快； 11.采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数。 12.配有多种角转子及多种适配器可选，适用于0.1ml-100ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。 | - 1 | - 台 | - 29900 | - 29900 |
| - 振荡器 | 1.转速/精度：200-3000rpm/ ±5rpm。。 2.振幅范围：4mm。 3.通过压力传感的控制形式实现点振、连续运转的圆周式震荡。 4.稳定运行噪音≤70分贝。 5.标配模块：XW001试管平台,适用于单个试管。 6.选配模块；具有6种以上配置可供选择 | - 1 | - 台 | - 1477 | - 1477 |
| - 分散仪 | 1.超声分散制备菌悬液,在推荐操作时间内对细菌活性及耐药表型无影响； 2.超声分散后可同步读取浊度参数； 3.麦氏浊度检测线性范围：0.00~3.00 MCF； 4.可实现自动换算稀释到目标浊度需要的稀释体积； 5.浊度校正程序是≥5点校正； 6.超声分散运行总时间0~120s可调，工作时间0~20s可设，间歇时间0~20s可设，步进1s。 7.具备断电紧急开盖取液功能； 8.可自动锁紧的上盖，起到生物安全防护的功能； 9.具备用户权限分级管理功能； 10.操作界面具有中文及英文界面可选； | - 1 | - 台 | - 152667 | - 152667 |
| - 震荡仪 | 1.转速范围：30~300r/min 2.振幅：φ20mm 3.振荡方式：水平回旋运动 4.定时范围：0～1999min 5.时间与速度，可轻松实现定时、定速及持续运转模式。 6.智能控速：采用微电脑控制直流无刷电机，智能反馈控制，提高了控速精度，并且不受电源电压波动影响。 7.智能低速启动：保证仪器启动平稳，加速平稳，保证实验样品的运动均匀 8.断电恢复功能：如果外部引入电源突然断电，又重新来电后，仪器可自动按原设置恢复运行。 9.智能记忆：再次开机后自动重复上次设置. 10.参数在线修改：可在运行状态下实时修改各个参数。 11.采用彩色液晶显示屏实时显示各运行参数。 | - 1 | - 台 | - 14500 | - 14500 |
| - 医用冰箱冷藏冷冻一体 | 1.容量大于300L，外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。 2.采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 4.冷藏冷冻独立制冷系统，冷藏室2℃～8℃，冷冻室-10℃～-25℃； 5.采用国际知名品牌压缩机及冷凝风机； 6.冷藏室铜管铝翅片式蒸发器配合背吹循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 7.冷冻室蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间； 8.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、冷藏冷冻独立开关门异常报警功能； 9.温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 10.断电保护：延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 11.冷藏室、冷冻室双锁设计，采用迫紧把手设计，可装配挂锁，确保存放物品安全； | - 1 | - 台 | - 24793 | - 24793 |
| - 医用冰箱冷藏冰箱 | 1.容量在600L以上，箱体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理。 2.采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 3.精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃； 4.温度设定值偏差保护，避免误操作； 5.标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据； 6.优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 7.国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低； 8.风冷翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 9.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； 10.具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 11.传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 12.断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。 | - 1 | - 台 | - 24793 | - 24793 |
| - 合计 |  |  |  | - 2937897 | - 2937897 |

- 注：

- 1.按照财政部有关规定，采购需求中的货物不允许进口货物参与，否则将视为非实性响应性投标。

- 2.采购货物名称为通用名，本项目不限定医疗器械产品注册证名称须与采购货物名称一致。

- 3、投标人应对“采购需求”要求的货物报价，货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、投标人应特别注意提供作为评标依据的各种文件资料，否则，将是投标人的风险。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

- 一、投  标  函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了        (项目名称)招标文件的全部内容，我方愿以投标总价：              （大写）           （小写）        ；合同履行期限（交货期）：            ，质保期：            ，并按合同约定实施和完成承包上述招标项目。

2.我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并遵守合同中关于权利和义务的约定；

(2)我方承诺按照招标文件中规定的服务内容及要求在合同约定的期限内，完成并移交全部合同内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                             (其他补充说明)。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其授权委托代理人：               (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：附法定代表人身份证复印件。

（二）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：附委托代理人身份证复印件。

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人 | 投标总价 （元） | 质保期 | 合同履行期限 （交货期） | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表与投标文件不一致的内容以本表为准，如有偏差，投标人自行承担责任。

2.设备价指投标报价表所述的总计价格，包括设备制造（采购）、包装、运输、安装、调试完成、培训及售后服务等全部费用之和。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

日期：      年       月    日

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.以上报价含生产制作、包装、运输、保险、安装调试、利润、税金、专利技术、培训、技术支持等一切费用。

2.如果以单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.投标人按采购需求中的内容逐项列示。

4.总报价不得超过相应预算，否则在初审中按无效处理。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

日期：      年       月      日

纳入节能产品政府采购品目清单的投标产品及纳入环境标志产品政府采购品目清单的投标产品的证明材料

| 序号 | 产品名称 | 是否纳入节能产品政府采购品目清单的投标产品 | 金额（元） | 是否环境标志产品政府采购品目清单的投标产品 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 元 |  | 元 |

（若投标人提供的货物未含有节能产品或环境标志产品无需填写下表）

后附在有效期内的认证证书及相关材料

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日期：      年       月      日

四、商务条款偏离表

| - 序号 | - 招标文件规定的商务条款 | - 投标文件对应的商务条款 | - 是否偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 注：

- 商务条款应根据招标文件第五章“采购需求”中的商务要求，逐条如实填写“正偏离”“无偏离”，不接受负偏离。

- 表格可自行增加。

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：       年     月     日

- 五、技术参数偏离表

| 序号 | 招标文件内容要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

- 1.技术参数应根据招标文件第五章“采购需求”中的技术参数要求，逐条如实填写“正偏离”“负偏离”“无偏离”。

- 2.采购需求中对技术支持资料有要求的以采购需求中要求的为准，没有要求的，技术支持资料提供满足该项参数的检测报告或技术白皮书或制造商提供的产品参数证明资料加盖公章。如证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：       年     月     日

- 六、资格审查资料

- （一）投标人情况表

| - 单位名称 |  | - 电话 |  | - 企业法定代表人 |  | - 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 委托代理人 |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  |  |  |  |
|  | 注册资金 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 总资产 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 三、近年财务指标 | 年份 指标 | 2023年 |  |  |  |  |  |
|  | 营业收入(万元) |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润(万元) |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要产品 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

注：1.如填写不真实，将导致废标；

2.后附营业执照副本、基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息、资格证书等复印件加盖公章。

### （二）近年财务状况

### （三）信誉要求

（四）拟投入售后服务人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 （若有） | 证书编号 （若有） | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如果表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证书复印件（若有）。

## 配置清单

## （格式自拟）

（六）其他承诺书

（七）投标产品相关证明

# 七、技术部分内容

- 投标人根据本招标项目第三章评标办法 技术评分评审要求，编制符合本项目的技术文件。

- 八、其他资料

- （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于 （采购文件内明确的所属行业） ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）  ，属于 （采购文件内明确的所属行业） ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

## ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## ①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 监狱企业提供

- （不属于监狱企业的无需填写）

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 残疾人福利性单位声明函

- （不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为   (请填写：符合、不符合)条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加的            单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期：   年    月    日

- （四）招标文件要求的或投标人认为需提供的其他资料