杭州市政府采购

招标文件

(电子招投标)

| 项目编号： | 临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号 |
| --- | --- |
| 项目内容： | 医疗设备采购 |
| 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采购单位： | 杭州市临安区中医院 |
| 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
| 编制日期： | 2024年12月30日 |

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

项目概况

杭州市临安区中医院医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年01月27日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备采购项目

预算金额（元）：1200000，800000，2300000，600000

最高限价（元）：1200000，800000，2300000，600000

采购需求：

标项1名称：主动脉球囊反搏泵

数量：1

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分。

备注：允许进口产品

标项2名称：染封一体机

数量：1

预算金额（元）：800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分。

备注：

标项3名称：C臂机

数量：1

预算金额（元）：2300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分。

备注：

标项4名称：体外振动排石床

数量：1

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分。

备注：

合同履约期限：详见招标文件第三部分。

本项目接受联合体投标: ☑是，□否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：

☑无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）

标项2、3、4：

☑专门面向中小企业

☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☑货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

□服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

□服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

□要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

□要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  %，小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

3.1☑特定行业资格要求：具备有效的医疗器械经营(生产)许可(备案)证明，该特定条件的法律法规依据：《医疗器械监督管理条例》。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3联合体投标应当满足的条件：

(1)以联合体形式投标的，应当提交联合协议，明确联合体牵头方和联合体各方承担的工作和义务，提供相应资质证明，并承诺就本项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

(3)联合体牵头方满足申请人的资格要求中所有规定，联合体成员满足申请人的资格要求中第1条、第2条和第3.2、3.3条的规定；

(4)联合体以联合协议中确定的牵头方名义登录政府采购云平台投标，填写联合体所有成员的全称并使用联合体成员的电子印章进行签名确认，联合体成员名称需与联合协议签署方一致；由联合体牵头方法定代表人或其授权委托人负责签署的投标资料，联合体各方必须在联合协议中对此予以认可。

三、获取招标文件

1.时间：/至2025年01月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

3.方式：供应商需登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月27日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年01月27日13:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监[2022]3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监[2021]22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监[2021]22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括支持绿色发展、支持中小企业发展、支持创新发展等，详见招标文件第二部分。（2）电子招投标说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杭州市临安区中医院

地址：杭州市临安区溪水北路288号

项目联系人（询问）：方锦

项目联系方式（询问）：0571-63732550

质疑联系人：蔡湘军

质疑联系方式：0571-63819897

2.采购代理机构信息

名称：杭州中易招标代理有限公司

地址：杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1幢705室

传真：（E-mail）18958139919@163.com

项目联系人（询问）：余宏基、王红雁

项目联系方式（询问）：0571-85273567，18457120662

质疑联系人：王祥

质疑联系方式：0571-85121567，13372531088

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

地址：杭州市临安区锦城街道临天路1950号财政大楼411室

传真：0571-89541600

联系人：赵女士

监督投诉电话：0571-89541692、89541691、8954169

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标须知

- 前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类，单一产品或核心产品为：详见第三部分采购需求。 □B服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标项1标的名称：主动脉球囊反搏泵，所属行业：工业； 标项2标的名称：染封一体机，所属行业：工业； 标项3标的名称：C臂机，所属行业：工业； 标项4标的名称：体外振动排石床，所属行业：工业。 根据工信部联企业[2011]300号文件规定，工业行业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目标项2、标项3、标项4不允许采购进口产品。 ☑本项目标项1可以采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 4 | 分包 | □A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☑B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 5 | 开标前答疑会 或现场考察 | ☑A不组织。 □B组织：采购组织机构在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人确认参加现场考察。 |
| 6 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 □B要求提供: / |
| 7 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 □B组织： / |
| 8 | 应当提供的资格、 资信证明文件 | (1)资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 (2)资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的全部费用（含税费）均应计入投标报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如果投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; ▲《开标一览表》重要信息填写不齐全或者字迹无法辨认的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 根据《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》等文件，供应商成交后可在“政采云”平台申请政采贷。操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，在热门申请中选择产品直接申请，也可以点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 送达地点：杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1幢705室； 签收人员：颜绍尧；联系电话：18857186683。 采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 代理服务费 | (1)收费标准：参照浙价服[2003]77号文件规定标准计取，其中：标项1人民币壹万柒仟贰佰元整（¥17200）；标项2人民币壹万贰仟元整（¥12000）；标项3人民币贰万玖仟叁佰元整（¥29300）；标项4人民币玖仟元整（¥9000）。 - (2)收费方式：中标人在中标结果公告后10日内付清。 - (3)采购机构银行账户信息： 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：中国银行杭州建中支行 银行账号：3714 6816 5579 |
| 14 | 特别说明 | 联合体或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合协议（分包意向协议）中规定分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；由同一专业的单位承担相同分工内容的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方或者接受分包的应当具备相应的资质条件，并且不得再次分包。 |
|  |  | □联合体响应的，联合体各方均应当按照招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☑联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按照招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合相关要求。 |

## 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的采购人（同“采购单位”）。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构（同“代理机构”）。

2.3 “投标人”系指响应采购活动、提交投标文件的法人、其他组织或者自然人（同“供应商”）。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “中标人”系指经评审确定的成交供应商（同“成交人”）。

2.6 “响应文件”系指供应商提交的资格、商务技术、报价等资料文件（同“投标文件”）。

2.7 “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2.8 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式，在本项目政府采购活动中具有同等法律效力。

2.10 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指采购项目中的单一产品或核心产品，“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 是否允许采购进口产品

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出采购进口产品申请并且获得财政部门审核同意，采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》；鼓励优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品；鼓励优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3 支持中小企业发展

3.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业，与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的条件并且提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件5），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

根据财库[2021]35号等要求，平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，维护企业合法权益。

4.询问、质疑、投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监[2021]22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采

购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.3.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监[2021]22号）文件要求,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 供应商投诉

4.4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向上级部门提出投诉。

4.4.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5.招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

- 招标公告；

- 投标须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

5.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应当于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1 资格文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

- 本项目的特定资格要求（如果有）。

- 联合协议（如果有）；

11.2 商务技术文件：

- 投标函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议（如果有）；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 投标标的清单；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

- 中小企业声明函。

▲11.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲11.5投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责；投标人提供虚假材料的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险，责任自负。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1 投标文件须按照招标文件第六部分规定格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3 采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或者U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

▲15.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

▲17.1 投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3 原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、信用信息查询与资格审查

18.开标

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按照开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未能按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.信用信息查询

19.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.资格审查

20.1 采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

20.2 投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.3 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

20.4 合格投标人不足3家的，不再评标。

20.5 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力的，可以允许其独立参加政府采购活动。

## 五、评标

21. 评标

21.1 评标办法：综合评分法。

21.2 价格分计算方法：低价优先法（采用固定价格的，价格不列为评审因素）。

21.3 评审程序：详见招标文件第四部分。

21.4 评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对于实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构将通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3 中标结果公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标人原因导致重新采购的，应当由其承担支付代理费、专家评审费等赔偿责任。

## 七、合同授予

24.合同主要条款：详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2 中标人按照规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期的，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5 采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等通过电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

26.1 拟签订的合同文本要求提交履约保证金的，供应商须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；履约保证金的数额不得超过政府采购预算（合同）金额的1%；鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应当及时退还；延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

26.2 供应商可登录政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

27.1 采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

27.2 供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或者可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分  采购需求

一、项目概述

- 本项目按照财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定编制采购需求。“★”系指采购项目中的单一产品或核心产品。根据《政府采购需求管理办法》的规定，属于实质性要求的已用符号“▲”标明，否则均属于非实质性要求；“△”系指重要性和优先级较高的量化指标，相应评分值高于一般指标。

二、需求一览表

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（元） | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动脉球囊反搏泵 | 1套 | 1200000 | 允许进口产品；详见商务技术要求。 |
| 2 | 染封一体机 | 1套 | 800000 | 包括安装调试及验收，详见商务技术要求。 |
| 3 | C臂机 | 1台 | 2300000 | 包括安装调试及验收，详见商务技术要求。 |
| 4 | 体外振动排石床 | 1台 | 600000 | 包括安装调试及验收，详见商务技术要求。 |

三、商务要求

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 符合本项目实施条件的资质证明文件： - 招标文件中未列明的技术标准或规范，均以国家有关部门最新颁布的相应标准规范为准；供应商拟提供的货物及服务均须符合国家强制性技术标准及规范。 - 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可(备案)的，供应商须在投标文件中提供相关认证或许可(备案)证明。未经认证、许可(备案)，或者虽经认证、许可(备案)但相关证书已经失效的，投标无效。 - 投标产品属于第二、三类医疗器械的，提供医疗器械产品注册证；属于第一类医疗器械的，提供医疗器械产品备案凭证。属于辐射安全防护管理的，提供辐射安全许可证。 |
| ▲2 | 投标报价： - 报价方式：固定总价（人民币）。 - 投标总价是指履行合同的最终价格，是完成本项目采购需求的所有费用，包括但不仅限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。 - 投标人应当提供完整的投标标的清单，核实报价完整性；报价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在报价中；未列明报价明细的，则视为已包含在报价中。 |
| 3 | 付款条件： 合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%，验收合格后支付合同价的60%；对于大型企业或者签订合同时中标人表明无需预付款的，不适用该规定。 |
| 4 | 交付期限、地点： - 交付(实施)期限：合同签订后30天内完成供货及安装。 - 交付(实施)地点：杭州市临安区中医院指定地点。 |
| 5 | 包装运输： - 本项目推广使用绿色包装，涉及商品包装和快递包装的，产品及相关快递服务的具体包装要求参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 - 投标人应当在投标文件中提供详细的配置清单、供货计划，明确货物包装以及运输方式。由于包装运输不善所引起的货物毁损、灭失等一切风险均由投标人负责承担。 - 投标人应当配合执行医疗器械进货查验记录制度，明确产品包装标识及名称、规格型号、注册证号或备案凭证号、注册人或备案人、生产厂家、批号（编号或序列号）、生产日期（包括灭菌日期）和使用期限或失效日期，储运条件（有特殊要求的，需符合产品说明书和按标签标示的要求）。 |
| 6 | 安装调试： - 安装地点：杭州市临安区中医院指定地点 - 安装时间：接到买方通知后10个工作日内完成安装调试并正常运行。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范及技术标准要求。 - 投标产品有信息系统接口的，应当全部免费开放；能够接入采购人现有医用信息系统的，则由投标人负责接入，且相关接口费用应当计入投标报价中。 - 随机资料：提供产品有关标准作业程序手册、使用操作手册、维修技术手册等。 - 投标人应当在投标文件中说明安装调试过程中需采购人配合的内容，包括软硬件(含数据接口)使用限制条件并提供相应解决措施。安装调试未能达到合同规定的性能指标和功能要求的，一切损失均由投标人负责承担。安装调试直至验收所需的装卸、搬运和设备保险等可能影响报价和项目实施的风险因素，均由投标人充分考虑相关费用且计入报价中。 |
| 7 | 检测验收： - 本项目鼓励开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃物回收处理，实现全周期的绿色环保；有关检验按照政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行，凡检验结果证明其有害物质含量超标的材料均不得使用。 - 验收方式：分为商务验收和技术验收。商务验收，是对项目有关货物和资料的清点；进口产品需要提供报关、商检等材料。技术验收，是对项目有关功能、性能、质量及运行情况的验收；投标响应的规格配置、技术参数及服务规范等，将作为技术验收的依据；同时,需提供技术白皮书、出厂检验报告和质量合格证书，包括产品使用年限（有效期）等。 - 验收标准：与投标文件技术规格一致，且符合国家有关技术规范和技术标准。 - 采购人有权邀请第三方机构参与验收，技术复杂的需提供第三方质量检测报告，放射类设备提供放射防护检测合格报告，计量设备需提供计量检定证书；如果达不到验收标准或者合同规定的，中标人须对其缺陷方面进行修理或更换，使其最终达到规定性能指标和功能要求，并承担由此引起的一切责任。 - 国家规定的检测项目费用和验收过程中所发生的所有费用，均计入投标报价中。 - 违约责任：安装调试后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因，导致设备未达到验收标准或者合同规定的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款的金额达到合同总价的9%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款；同时，中标人应当赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。 |
| 8 | 质量保证： - 投标标的质保期不少于3年（投标时列明质保清单，如未列明则视为所有附件、易损件、易耗品、周期性更换备件都在质保内），并且在规定的签约时间之前提供相应保修时间的原厂书面承诺；保修期内开机率≥95%，否则，停机每超过一天相应延长十天保修时间。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包含零部件)。 - 所有投标标的必须是全新的、未使用过的原厂生产的产品，所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，出厂时间原则上不超过1年；禁止提供代工、贴牌产品。零配件保证供应8年以上，质保期满后不收任何人工维修费、差旅费等，仅收取配件费（不高于本次报价的90%），终身维护，软件终身免费升级。 - 根据《医疗器械使用质量监督管理》的规定，投标人应当提供产品维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息等，保证医疗器械使用安全、有效；并且必须配合医疗器械不良事件监测和质量问题处理。 - 投标人应当建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并详细说明合同期内的质控计划；同时，明确落实质量安全管理措施，针对紧急或特殊情况，制定应急预案，保证有效管控现场及人员作业的风险；因中标人原因造成的一切事故或纠纷，由其承担全部责任。 - 投标人应当保证提供的货物及服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么中标人必须与该第三方交涉并且承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。 - 投标人应当明确落实信息安全、数据保护等安全管理措施；同时，建立必要的保密制度，不向任何第三方泄露项目实施中获悉的采购人尚未公开的任何信息资料，包括但不仅限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。 |
| 9 | 售后服务： - 投标人应保证项目实施人员的数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履约的要求，并且接受采购人的监督检查。 - 投标人应当提供详细的服务方案，明确服务内容、服务流程、响应时间以及服务承诺等。 - 投标文件中应当表明距离采购人最近或最优的售后服务网点设置情况，提供24*365热线电话支持，接到服务(维修)通知后2小时内响应，4小时内提供解决方案；并且详细说明服务(维修)人员、联系方式，包括服务(维修)范围、服务(维修)程序以及配件清单、收费标准明细等；如果未列明额外收费事项的，则视为已包含在投标报价中。 - 投标人应当在采购人现场提供操作应用培训，使临床操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用功能，并且按需提供操作教学视频、操作规程、培训记录。 - 投标人应当在采购人现场提供维修保养培训，使维修工作人员掌握设备的参数设置、日常保养以及常见故障排除等技能，并且按需提供专用工具、维修手册、培训记录。 - 投标人应当提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、时间、参加人员以及考核方式；培训完成后应当提交完整的培训考核记录。培训相关所有费用均应计入投标报价中。 - 在设备使用期内，供应商须确保设备正常使用，接到用户维修要求后应当及时作出响应，通过电话无法解决的，应当24小时内赶赴现场处理，如果72小时内无法修复设备，应当提供性能相当的备用机供用户使用或可操作的应急解决方案。 - 合同期内，中标人应当根据实际需求及时完成设备软件升级，提供必要的信息化系统更新，以便满足优化医疗服务流程、实现智慧医疗等目标，所需费用均计入投标报价中。 |
| 10 | 其他条款： - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体指标，投标文件应作出明确响应并提供合法有效的技术资料。招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖公章。 - 根据《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）有关规定，本项目采购需求涉及其他有关管理方案、质量目标、履约能力，包括同类业绩、经验能力、设计方案、技术措施、组织方案、服务方案、运行成本、能耗管理以及设备兼容性，可以作为评审时考虑的因素，相关评审内容属于本采购需求的组成部分。详见招标文件第四部分评标办法。 - 投标人必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，应当结合采购需求和项目实际，配备管理实施人员、编制工作方案、制定实施计划、明确任务指标，细化项目实施有关的技术、服务、安全标准，以便采购人评估和组织验收。采购人应当按照规定加强本项目的履约验收和考核评价管理，并在签约时制定相应管理办法。医疗设备维护、质控内容参照浙江省医学装备管理中心颁发的《重点医疗设备管理质量控制技术规范》执行。 - 中标通知书发出之日起10日内需完成合同签定，合同内容不得与投标文件及承诺书内容有抵触，投标文件未列明且不被采购人所认可的内容，不得作为合同条款的一部分。 - 本表内容如与技术要求有冲突的，以技术要求为准；如有不足的，在技术要求中补充。 |

四、技术要求

标项1：主动脉球囊反搏泵

| 序号 | 内容及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： | / |
| 1 | 通过主动脉反搏以增加冠状动脉供血，以实现对心脏的支持，改善心脏功能。 |  |
| 二、 | 技术规格及参数要求： | / |
| 1 | 显示系统 | / |
| 1.1 | 显示器:大于13吋触摸屏，显示语言:中/英文可选 |  |
| 1.2 | 波形与治疗参数：显示ECG，AP，BP波形；ECG可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力；生理数据：心率，收缩压，舒张压，平均压，反搏压 |  |
| 1.3 | 报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以360度可见，可以暂停声音报警 |  |
| 1.4 | 图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值，可以精确显示导管充气量 |  |
| 2 | 控制系统 | / |
| 2.1 | 单一触摸屏控制；按键控制；报警角控制 |  |
| 2.2 | 关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置 |  |
| 3 | 工作模式 | / |
| 3.1 | 自动／手动；工作模式转换过程不影响正常反搏；工作模式转换，设备自动保留原有设置 |  |
| 3.2 | 自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（6种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（7种） |  |
| 3.3 | 手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联 |  |
| 4 | 触发模式 | / |
| △4.1 | ７种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置 |  |
| 4.2 | Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟） |  |
| 4.3 | Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全） |  |
| △4.4 | Aifb模式：房颤心律（结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭Afib模式） |  |
| 4.5 | 起搏器V／A-V：心室起搏器 |  |
| 4.6 | 起搏器A：心房起搏器 |  |
| 4.7 | AP：压力搏动 |  |
| 4.8 | 机内设置：机器设置固定频率 |  |
| 5 | 排气分析：实时计算排气速度，评估R波排气安全性 |  |
| 6 | 辅助频率：4种： 1:1/1:2/1:4/1:8 |  |
| 7 | 动力系统 | / |
| △7.1 | 驱动方式：步进式马达加不锈钢风箱 |  |
| 7.2 | 反搏频率：可达２００次／分钟 |  |
| △7.3 | 反搏容量：０－５０毫升，可精确调整，调整精度０.５毫升 |  |
| 7.4 | 驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶，气体自动补充 |  |
| 7.5 | 除水：自动完成，不影响正常辅助 |  |
| 8 | 辅助功能 | / |
| 8.1 | 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息 |  |
| 8.2 | 报警历史记录：可以显示并打印最近100次报警 |  |
| △9 | 设备日常保养，无需定期更换配件 |  |
| ▲三、 | 配置要求，包括但不仅限于： - ECG导联连线, 动脉压力缆线, P—P线, 电源线一套 - 氦气转接头一个 - 内置蓄电池一个 | / |
| 四、 | 培训及售后服务 | / |
| 1 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 3 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单 |  |
| 4 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 5 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 6 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 7 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |

标项2：染封一体机

| 序号 | 内容及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能用途 | / |
| 1 | 主要功能用途包括自动染色和封片，适用于细胞学和组织学的样本处理。 |  |
| 二 | 技术规格及参数要求 | / |
| 1 | 染色功能：多功能染色机，设备除H&E染色外，可实现特殊染色、细胞学染色。除可进行标准载玻片染色外，还可实现大载玻片自动机染。 |  |
| 2 | 自动机染最大载玻片尺寸：76×97 mm |  |
| 3 | 染色架：提供3种染色架，包括HE染色架、特殊染色架、大玻片染色架。仪器具备高频振动染色架功能，避免试剂的交叉污染 |  |
| 4 | 染色速度：每小时染片量 ≥240片，具有载玻片连续上载功能。 |  |
| ▲5 | 玻片计数：具备精确到单张切片的载玻片自动计数功能，使每一张玻片都得到精准管控（提供材料证明并加盖公章） |  |
| 6 | 交互界面：采用图形化人机交互界面，以图表形式生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期 ≥ 3年 |  |
| 7 | 染色通量：可同时处理载玻片架数 ≥ 11架，每架可容纳载玻片数 ≥ 30片 |  |
| 8 | 染色站点：站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，冲洗流速8升每分钟（8L/m），试剂容器容量≥450mL，试剂缸内部需标注最低和最高加注液位 |  |
| ▲9 | 样本上下载及烤片：可设置加卸载站点合计数≥5个。内部缓冲站点可用于存放三个准备染色的玻片架。烤箱站点数量1个，烤箱内温度30～65℃。（提供材料证明并加盖公章） |  |
| 10 | 试剂管理：具备试剂管理系统（RMS），可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、试剂更换日期和更换者。 |  |
| ▲11 | 试剂更换数据报告及运行日志报告：可按月查看最近 3 年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告 |  |
| 12 | 人员和环境安全：采用试剂蒸汽的排气系统，并配备活性炭过滤器 |  |
| 13 | 访问级别：≥ 3级别，包括操作员、高级用户和管理员三级访问 |  |
| 14 | 人性设计：水容器和试剂容器以不同形状和颜色区分。 |  |
| 15 | 成本节约：仪器具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，自动停止水流 |  |
| 16 | 实时查看功能：染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息。 |  |
| 17 | 玻璃盖片技术，适用于H&E染色、IHC染色、特殊染色、细胞涂片等多种封片处理，长期保存不泛黄不褪色。 |  |
| 18 | 弧型封片，磁珠识别方式：无气泡，不返工。 |  |
| 19 | 无外置中转站点，节省空间，降低运行故障率。 |  |
| 20 | 彩色LED触摸屏与中文图形化GUI操作界面，操作更简便。操作屏尺寸≥10英寸 |  |
| 21 | 配备自动排气功能，避免更换封片胶时溢胶。 |  |
| ▲22 | 封片组件双配置站点设计，在灌注时提供额外的放置位点，灌注更轻松。 |  |
| 23 | 软件控制进行自动识别及自动封片，支持一体化自动上样和手工上样； |  |
| 24 | 封片速度≥260片/小时，可进行封片行程和位置校准； |  |
| 25 | 封片机可设置：盖玻片封固行程；盖玻片放置和起始位置； 封固剂用量；喷胶压力； |  |
| 26 | 具有自动识别以及废弃破损玻片功能，同时不停止封片过程； |  |
| 27 | 能兼顾国内所售的所有品牌国产玻璃盖玻片，尺寸：22-24mm×40-60mm、载玻片、封固剂，封固剂瓶容量：250ml； |  |
| 28 | 兼顾其他品牌染色架，输出架选择：20片和30片； |  |
| 29 | 兼顾干性和湿性封片； |  |
| 30 | 采用三步封片法，将滴胶封片结合成一步，提高工作效率，可额外处理染封一体机以外的玻片封片工作。 |  |
| 31 | 标配16, 18, 20, 21G 四种喷胶针，可兼容不同流动性的封片胶，应用更灵活 |  |
| 32 | 可设置位置参数：0%-100%行程长度校正，-3mm至3mm盖玻片位置校正，-10mm至10mm行程起始位置校正 |  |
| 33 | 双吸头设计，可减少盖玻片粘连 |  |
| ▲三 | 配置要求，包括但不仅限于： - 染色封片一体机1台 - 染色机试剂缸26个 - 染色架≥10个，每架可放30张玻片 - 封片架≥4个，每架可放30张玻片 - 活性炭过滤器1个 - 封固剂瓶1个 - 通风及进出水管组件1套 | / |
| 四 | 售后服务要求 | / |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应。 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明。 |  |
| 3 | 提供完整的使用手册和维护手册各一套；设备安装时提供维修资料及线路图纸。 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）。 |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训。 |  |

标项3：C臂机

| 序号 | 内容及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | / |
| ★1.1 | 设备名称（核心产品）：移动式平板三维C形臂 |  |
| 1.2 | 功能用途：用于外科手术中提供 X 射线透视、摄影和体层摄影 |  |
| 2 | 技术规格及参数要求 | / |
| 2.1 | 高压发生器 | / |
| 2.1.1 | 高压发生器：自主研发高频高压发生器 |  |
| 2.1.2 | 最大输出功率≥3.5KW |  |
| ▲2.1.3 | 发生器频率≥80KHZ |  |
| △2.1.4 | 透视最大KV值≥125KV |  |
| 2.1.5 | 透视最小KV值≥40KV |  |
| 2.1.6 | 脉冲透视最大mA值≥30mA |  |
| 2.1.7 | 脉冲透视:具备自动变频控制技术 |  |
| 2.1.8 | 透视最小mA值≤0.3mA |  |
| 2.1.9 | 数字摄片最大kV值≥125kv |  |
| 2.1.10 | 数字摄片最小kV值≤40kv |  |
| 2.1.11 | 三维序列摄影功能：具备 |  |
| 2.1.12 | 数字点片功能：具备 |  |
| 2.2 | 球管 | / |
| △2.2.1 | 固定阳极双焦点 |  |
| 2.2.2 | 双焦点尺寸：≤0.6mm/1.2mm |  |
| 2.2.3 | 阳极热容量：≥80kHU |  |
| 2.3 | 数字化影像系统 |  |
| △2.3.1 | 探测器类型：非晶硅 |  |
| 2.3.2 | 探测器散烁体类型：碘化铯 |  |
| 2.3.3 | 平板探测器尺寸：≥30cm×30cm |  |
| 2.3.4 | 图像采集灰阶≥16位 |  |
| 2.3.5 | DQE≥75% |  |
| 2.3.6 | 像素尺寸≤154μm |  |
| △2.3.7 | 平板探测器上下升降≥100mm |  |
| 3 | 图像采集处理工作站系统 | / |
| 3.1 | 工作站软件：登记：登记保存、病历查询、Worklist；采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、边缘增强、递归降噪；处理：多窗、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量；报表：保存、预览、专家模板； |  |
| 3.2 | 图像处理：具有快速动态图像处理与显示平台,多分辨率分析图像增强处理技术。 |  |
| 3.3 | 控制界面可进行图像管理，患者管理，剂量管理 |  |
| 3.4 | 自动亮度对比度调整 |  |
| 3.5 | 去除运动噪点与伪影功能 |  |
| 3.6 | 自动窗口设定功能 |  |
| 3.7 | 实时图像边缘增强技术 |  |
| 3.8 | 限束器预览：可在无射线状态下，实时观察曝光范围大小 |  |
| 3.9 | 标配DICOM3.0接口：具备 |  |
| 3.10 | DAP剂量显示：具备 |  |
| △3.11 | 具备三维扫描功能 |  |
| 3.11.1 | 三维图像像素：≥400×400×400（Pixel） |  |
| 3.11.2 | 三维采集时间：≤30s |  |
| 3.11.3 | 三维扫描方式：等中心采集 |  |
| 3.11.4 | 图像三维处理功能：3D序列图像重建; MIP和VRT两种可视化模式显示三维图像 |  |
| 3.11.5 | 三维图像层厚：≤0.5mm，≥10种层厚选项可调 |  |
| 3.12 | 具备可插拔滤线栅 |  |
| 4 | C形臂机架 | / |
| 4.1 | SID≥1000mm |  |
| 4.2 | 弧深≥780mm |  |
| 4.3 | 水平移动≥200mm |  |
| 4.4 | 左右摆角≥+/-15° |  |
| 4.5 | C臂旋转角度≥±180° |  |
| 4.6 | 导向轮及主轮：导向轮可以任意方向转动，主轮±90°旋转 |  |
| 4.7 | 机架运动控制方式：电动 |  |
| 5 | 显示系统 | / |
| ▲5.1 | 分体工作站，显示器≥34英寸 |  |
| 5.2 | 主机机架同步工作站显示功能，显示器≥27英寸 |  |
| 5.3 | 机身≥12英寸医用级触控屏 |  |
| 5.4 | 三向十字定位功能：C形臂开口两端，弧深端分别可视光定位，辅助精准摆位 |  |
| 6 | 配套产品 | / |
| ▲6.1 | 提供一体化工作站平板小C臂机 |  |
| 6.1.1 | ≥20cm×20cm非晶硅平板探测器 |  |
| 6.1.2 | 最大输出功率≥3.5KW |  |
| 6.1.3 | 透视最大KV值：≥120kV |  |
| △6.1.4 | 具备不插电不关机≥5分钟转场功能 |  |
| 6.1.5 | 左右摆角：≥+/-15° |  |
| ▲7 | 配置要求，包括但不仅限于： - 电动等中心移动C形臂主机架1套 - 高频高压X射线发生器和高频逆变电源1套 - 30cm×30cm非晶硅平板动态平板探测器1套 - 数字图像处理系统1套 - 工作站医用显示器1套 - 功能调节触控平板1套 - 可插拔滤线栅 - 三维激光定位系统3套 - UPS电源1套 - 开放导航数据传输接口1套 - 一体化工作站20cm×20cm非晶硅平板小C臂机 1套 | / |

标项4：体外振动排石床

| 序号 | 内容及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称：体外振动排石床 |  |
| 2. | 设备用途：适用于上尿路结石体外冲击波碎石术后的辅助排石。 |  |
| 3. | 技术参数 | / |
| 3.1 | 平面区域振源和球面点位振源 | / |
| △3.1.1 | 平面区域振源振幅：9mm±1mm，抛物线式游离振动； |  |
| 3.1.2 | 球面点位振源振幅：7mm±1mm，往复推排式振动； |  |
| △3.1.3 | 平面区域振源频率：4Hz～30Hz |  |
| △3.1.4 | 球面点位振源频率：25Hz～80Hz |  |
| 3.1.5 | 球面点位振源球面直径：50mm |  |
| 3.2 | 多体位大角度治疗床 | / |
| 3.2.1 | 床面上下运动行程：0～330mm |  |
| 3.2.2 | 床面纵向倾斜角度: ≥±35° |  |
| 3.2.3 | 床面横向倾斜角度：≥±20° |  |
| △3.2.4 | 治疗床运动驱动方式：自研驱动系统+安全稳定的低压直流电动推杆； |  |
| 3.2.5 | 一键式床面复位模式和一键式上/下床模式，快速实现床体初始化水平状态和上、下床倾斜模式； |  |
| 3.2.6 | 床面最低离地高度：≥750mm |  |
| △3.2.7 | 床面长宽：≥2100mm×850mm |  |
| 3.2.8 | 床面载重：≥135kg |  |
| 3.3 | 多轴机械臂辅助治疗系统 | / |
| 3.3.1 | 各轴关节可以多角度旋转运动 |  |
| 3.3.2 | 多轴机械臂在臂端安装有球面点位振源 |  |
| 3.4 | 手持控制盒 | / |
| 3.4.1 | 高清点阵液晶显示屏； |  |
| 3.4.2 | 操作方式：手持可移动式控制盒，软硅胶按键，实现整机床面运动和平面区域振源控制； |  |
| 3.4.3 | 可预设治疗时间，治疗时间结束后振动排石自动停止。 |  |
| 4 | 其他要求 | / |
| 4.1 | 提供详细的产品配置清单，包括具体指标、产品彩页、原厂售后服务承诺等。 |  |
| 4.2 | 设备安装时，需提供产品维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等必要材料和信息，维修资料及线路图纸等，保证设备使用安全、有效。 |  |
| 4.3 | 设备具有信息系统接口的，应当全部免费开放；能够接入采购人现有医用信息系统的，则负责接入且相关接口费用计入投标报价中。 |  |
| 4.4 | 提供操作应用、维修保养的培训计划，包括培训内容、地点、时间、参加人员以及考核方式，培训完成后需提交考核记录；培训相关费用全部计入投标报价中。 |  |
| 4.5 | 在设备使用期内，供应商须确保设备正常使用，接到用户维修要求后应当及时作出响应，通过电话无法解决的，应当24小时内赶赴现场处理，如果72小时内无法修复设备，应当提供性能相当的备用机或可操作的应急解决方案；针对紧急或特殊情况，应当制定应急预案，保证有效管控现场及人员作业的风险。 |  |

- 第四部分  评标办法

评标办法前附表

适用于标项1

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期： 质保期达到3年得1分，超过且每增加1年则加1分；本项最高3分。 | 3 |  |
| 2 | 一般指标： 对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般技术要求的得23分；低于一般要求(负偏离)的每1条扣1分，负偏离数量达到23(含)条以上，本项得0分。 | 23 |  |
| 3 | 重要指标： 对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足技术要求的，得25分；如未明确响应或不满足(负偏离)的每1条扣5分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。 | 25 |  |
| 4 | 技术措施： 对应第三部分“商务要求”有关包装运输、安装调试、检测验收的要求： (1)评议交货安装方案，针对供货计划、查验清单、安装计划及组织措施的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 (2)评议调试验收方案，针对调试人员及技术装备、检测程序、技术措施及验收标准的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 | 4 |  |
| 5 | 质量保证： 对应第三部分“商务要求”有关质量保证要求： - (1)评议性能保障方案，针对质保清单、配件供应、运行保障及使用质量承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (2)评议质量安全管理方案，针对质控计划、信息安全、数据保护及纠纷处理的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 | 6 |  |
| 6 | 售后服务： 对应第三部分“商务要求”有关售后服务要求： - (1)评议服务方案，针对服务机构设置、人员配备、响应时间、服务流程及服务承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (2)评议维修保养方案，针对维保范围、巡检计划、保养内容、成本控制及维保承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (3)评议技术支持措施，针对产品升级、功能拓展、培训计划及应急预案的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 | 9 |  |
| 7 | - 价格分： - (1)有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他的报价得分计算公式：［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］。 - (2)评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - (3)因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |  |

*备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

适用于标项2

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期： 质保期达到3年得1分，超过且每增加1年则加1分；本项最高3分。 | 3 |  |
| 2 | 技术指标： 对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的技术条款：投标产品全部满足技术要求的得45分；低于一般要求(负偏离)的每1条扣1.5分，负偏离数量达到30(含)条以上，本项得0分。 | 45 |  |
| 3 | 技术措施： 对应第三部分“商务要求”有关包装运输、安装调试、检测验收的要求： (1)评议交货安装方案，针对供货计划、查验清单、安装计划及组织措施的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 (2)评议调试验收方案，针对调试人员及技术装备、检测程序、技术措施及验收标准的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 | 6 |  |
| 4 | 质量保证： 对应第三部分“商务要求”有关质量保证要求： - (1)评议性能保障方案，针对质保清单、配件供应、运行保障及使用质量承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (2)评议质量安全管理方案，针对质控计划、信息安全、数据保护及纠纷处理的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 | 6 |  |
| 5 | 售后服务： 对应第三部分“商务要求”有关售后服务要求： - (1)评议服务方案，针对服务机构设置、人员配备、响应时间、服务流程及服务承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (2)评议维修保养方案，针对维保范围、巡检计划、保养内容、成本控制及维保承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (3)评议技术支持措施，针对产品升级、功能拓展、培训计划及应急预案的情况进行打分（分值0/1/2/3/4）。 | 10 |  |
| 6 | - 价格分： - (1)有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他的报价得分计算公式：［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］。 - (2)评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - (3)因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |  |

*备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

适用于标项3

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期： 质保期达到3年得1分，超过且每增加1年则加1分；本项最高3分。 | 3 |  |
| 2 | 一般指标： 对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般技术要求的得23分；低于一般要求(负偏离)的每1条扣0.5分，负偏离数量达到46(含)条以上，本项得0分。 | 23 |  |
| 3 | 重要指标： 对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足技术要求的，得30分；如未明确响应或不满足(负偏离)的每1条扣5分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。 | 30 |  |
| 4 | 技术措施： 对应第三部分“商务要求”有关包装运输、安装调试、检测验收的要求： (1)评议交货安装方案，针对供货计划、查验清单、安装计划及组织措施的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 (2)评议调试验收方案，针对调试人员及技术装备、检测程序、技术措施及验收标准的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 | 4 |  |
| 5 | 质量保证： 对应第三部分“商务要求”有关质量保证要求： - (1)评议性能保障方案，针对质保清单、配件供应、运行保障及使用质量承诺的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 - (2)评议质量安全管理方案，针对质控计划、信息安全、数据保护及纠纷处理的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 | 4 |  |
| 6 | 售后服务： 对应第三部分“商务要求”有关售后服务要求： - (1)评议服务方案，针对服务机构设置、人员配备、响应时间、服务流程及服务承诺的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 - (2)评议维修保养方案，针对维保范围、巡检计划、保养内容、成本控制及维保承诺的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 - (3)评议技术支持措施，针对产品升级、功能拓展、培训计划及应急预案的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。 | 6 |  |
| 7 | - 价格分： - (1)有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他的报价得分计算公式：［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］。 - (2)评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - (3)因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |  |

*备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

适用于标项4

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期： 质保期达到3年得1分，超过且每增加1年则加1分；本项最高3分。 | 3 |  |
| 2 | 一般指标： 对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般技术要求的得20分；低于一般要求(负偏离)的每1条扣1分，负偏离数量达到20(含)条以上，本项得0分。 | 20 |  |
| 3 | 重要指标： 对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足技术要求的，得25分；如未明确响应或不满足(负偏离)的每1条扣5分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。 | 25 |  |
| 4 | 技术措施： 对应第三部分“商务要求”有关包装运输、安装调试、检测验收的要求： (1)评议交货安装方案，针对供货计划、查验清单、安装计划及组织措施的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 (2)评议调试验收方案，针对调试人员及技术装备、检测程序、技术措施及验收标准的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 | 6 |  |
| 5 | 质量保证： 对应第三部分“商务要求”有关质量保证要求： - (1)评议性能保障方案，针对质保清单、配件供应、运行保障及使用质量承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (2)评议质量安全管理方案，针对质控计划、信息安全、数据保护及纠纷处理的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 | 6 |  |
| 6 | 售后服务： 对应第三部分“商务要求”有关售后服务要求： - (1)评议服务方案，针对服务机构设置、人员配备、响应时间、服务流程及服务承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (2)评议维修保养方案，针对维保范围、巡检计划、保养内容、成本控制及维保承诺的情况进行打分（分值0/1/2/3）。 - (3)评议技术支持措施，针对产品升级、功能拓展、培训计划及应急预案的情况进行打分（分值0/1/2/3/4）。 | 10 |  |
| 7 | - 价格分： - (1)有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他的报价得分计算公式：［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］。 - (2)评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - (3)因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |  |

*备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评标委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算50%，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10 投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14 法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2 已确定中标但中标人尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标成交结果或者依法被认定为中标成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：    年  月  日

年  月  日，        以  （政府采购方式） 对  （同前页项目名称）项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经      (以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌(产地)：　　　　　　　　          ；

1.2.2 货物数量、规格型号：　　　　　　　　　          ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　              　      。

1.3价款

本项目采用以下第    条款规定的计价方式计价。

1.3.1 总价合同，本合同总价(含税)为：￥     元（大写：     元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  |

1.3.2 单价合同，本合同单价(含税)标准为：                              ；

工作量的计量方式为：合同专用条款。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥     元（大写：     元人民币）。

1.3.3 其他计价方式：                              。

本合同所约定的总价还包括与执行本合同相关的一切费用。

1.4 履约保证金

乙方（□是/□否）需要支付履约保证金（不计息）。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的   （不超过合同金额的1%）；

1.4.2 履约保证金支付方式：详见合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%（可修改）计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。

1.5 预付款

甲方（□是/☐否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间：详见合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式：详见合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施：详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。关于付款的相关约定以本合同专用条款的约定为准。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件：详见合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见    合同专用条款     ；

1.7.2 交付地点：详见    合同专用条款     ；

1.7.3 交付方式：详见    合同专用条款     。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%（可修改）计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，届时所产生的不利后果均由乙方承担；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%（可修改）计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约，届时所产生的不利后果均由乙方承担；

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第     条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.10 合同生效

本合同自双方当事人盖章且签字时生效。

甲方：                             乙方：

统一社会信用代码：                 统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                             住所：

法定代表人或                       法定代表人或

授权代表（签字）：                 授权代表（签字）：

联系人：                           联系人：

约定送达地址：                     约定送达地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电话:                              电话:

传真:                              传真:

电子邮箱：                         电子邮箱：

开户银行：                         开户银行：

开户名称：                         开户名称：

开户账号：                         开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3  装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | / |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%，验收合格后支付合同价的60%；对于大型企业或者签订合同时中标人表明无需预付款的，不适用该规定。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%，验收合格后支付合同价的60%；对于大型企业或者签订合同时中标人表明无需预付款的，不适用该规定。 |
| 1.7.1 | 合同签订后30天内完成供货及安装 |
| 1.7.2 | 甲方指定地点 |
| 1.7.3 | 按照投标文件确定的货物包装及运输方式 |
| 1.8.7 | / |
| 1.9 | 1.9.2，甲方所在地 |
| 2.3.2 | / |
| 2.4.1 | 招标文件 |
| 2.4.3 | 乙方装运货物的48小时前书面通知甲方 |
| 2.8 | 均由乙方负责 |
| 2.12.3 | 15个工作日内 |
| 2.12.4 | 15个工作日内，15个工作日内 |
| 2.16.1 | 招标文件明确的验收方式 |
| 2.16.3 | 招标文件和投标文件共同确认的内容 |
| - 2.20 | 贰份 |

- 第六部分  应提交的有关格式范例

注：投标人按照以下格式编制投标文件。

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）联合协议………………………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市临安区中医院、杭州中易招标代理有限公司：

我方参与杭州市临安区中医院医疗设备采购【招标编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年  月  日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

[根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供]

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、本项目的特定资格要求（如果有）

[根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供]

投标人名称(电子签名)：

日期：    年  月  日

四、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加杭州市临安区中医院医疗设备采购【招标编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：        ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：        ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）：

1、（联合体成员X，……）提供的标的由小微企业制造、承建或承接，其合同份额占到合同总金额   %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按照招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员1名称(电子签名/公章)：

联合体成员2名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

## 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

杭州市临安区中医院、杭州中易招标代理有限公司：

我方参加你方组织的杭州市临安区中医院医疗设备采购【招标编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起      天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）；

2.1.4联合协议（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如果有）

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求，并且对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                  。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市临安区中医院、杭州中易招标代理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：         ，手机：        ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市临安区中医院医疗设备采购【招标编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年  月  日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市临安区中医院、杭州中易招标代理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：         ，手机：        ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市临安区中医院医疗设备采购【招标编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

联合体成员1名称(电子签名/公章)：

联合体成员2名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年  月  日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件： 正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

（投标人名称）若成为杭州市临安区中医院医疗设备采购【招标编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称）具备承担 XX工作内容 相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的标的由小微企业制造、承建或承接，其合同份额占到合同总金额   %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按照招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到   %，其中小微企业合同金额达到   %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 投标无效情形（实质性要求） | 对应的 符合性审查资料 | 投标文件对应页码或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件中规定的资格要求（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）； | 资格文件 |  |
| 2 | 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章； | 需要使用电子签名或签字盖章的投标文件的组成部分 |  |
| 3 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； | 节能产品认证证书(本项目拟采购产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供) |  |
| 4 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件； | 投标文件的所有组成 |  |
| 5 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件载明的投标有效期； | 投标函 |  |
| 6 | 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价; | 报价文件 |  |
| 7 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价; | 报价文件 |  |
| 8 | 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性; | 报价情况说明 |  |
| 9 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认； | 报价文件 |  |
| 10 | 投标人提供虚假材料投标； | 投标文件的所有组成 |  |
| 11 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形； | 投标文件的所有组成 |  |
| 12 | 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台递交投标文件； | / |  |
| 13 | ## 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求； | 招标文件其它实质性要求(已用符号“▲”标明）的相应材料 |  |
| 14 | 法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。 | / |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

五、评标标准相应的商务技术资料

[按照招标文件第四部分评标办法前附表“评标标准”相应内容顺序提供资料]

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌/产地 （如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：

1.本表按照招标文件的商务技术要求，逐条填写并如实响应；除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人完全响应招标文件的全部要求。

2.如果商务技术偏离表中注明“无偏离”，中标结果公告后确认实际货物或服务与投标响应情况不一致的，属于提供虚假材料；采购人依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条追究相应责任。

注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市临安区中医院、杭州中易招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我单位将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门提供赠品、回扣或者与项目无关的其他商品、服务；

二、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

三、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

四、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

五、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

六、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

七、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我方继续参与本次采购活动的资格或中标资格，有权拒绝我方在一定时期内进入你方参与项目建设或者其他经营活动，并通报财政部门。由此引起的一切损失均由我方承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

## 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

杭州市临安区中医院、杭州中易招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市临安区中医院医疗设备采购【招标编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号】项目的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌/产地 （如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：    年   月  日

注：

1.供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.特别提示：采购代理机构按规定对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4.符合招标文件中载明可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、报价情况说明（如果有）

## [如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。]

- 三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

## 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于  年  月  日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于  年  月  日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：业务专用章使用说明函

杭州市临安区中医院、杭州中易招标代理有限公司

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市临安区中医院医疗设备采购项目【招标编号：临[2024]4078号、临[2025]6号、7号、9号】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：    年  月  日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市临安区中医院医疗设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

注：

1.根据招标文件第二部分投标须知前附表中“项目属性”选择适用的中小企业声明函格式。

2.填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市临安区中医院医疗设备采购采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

注：

1.根据招标文件第二部分投标须知前附表中“项目属性”选择适用的中小企业声明函格式。

2.填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件6：政府采购活动现场确认声明书

声明书

杭州中易招标代理有限公司：

本人经由（单位）           负责人（姓名）       合法授权参加（项目名称、项目编号）        的政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间□不存在利害关系/□存在下列利害关系(   )：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系(如有,请如实说明):            。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系(   )：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况：         。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现（供应商名称…）存在或可能存在上述第二条第    项利害关系。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

注：开标后，投标人已经知晓参加本项目采购活动的所有供应商，填写确认并提交本格式文件。