义乌市产品（商品）质量检验研究院玩具3C认证检测设备采购项目

招标文件

采购编号：SJZJZC2024412GK

采　购　 人：义乌市产品（商品）质量检验研究院（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0二四年十月

招标文件目录

第一章  采购公告	2

投标须知	9

一、说明	9

二、招标文件	10

三、投标文件	12

四、投标文件的递交	15

五、其它	16

第三章  招标项目要求	17

一、 招标货物一览表与要求	17

二、技术培训	44

三、售后服务要求	44

四、履约验收	44

五、工期及项目地点	45

六、商务要求	45

七、其他	45

第四章 开标、评标和定标须知	46

一、开标	46

二、评标	46

三、定标	49

第五章  投标文件的有效性	52

第六章 评标办法	54

三、其他	56

第七章 拟签订的合同文本	57

# 第一章  采购公告

义乌市产品（商品）质量检验研究院玩具3C认证检测设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2024年11月27日13:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SJZJZC2024412GK

项目名称： 义乌市产品（商品）质量检验研究院玩具3C认证检测设备采购项目

预算金额（元）：2320000元

最高限价（元）：2320000元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市产品（商品）质量检验研究院玩具3C认证检测设备采购项目 | 1 | 2320000 | 项 | 详见招标文件 |  |

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业；（中小微企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。投标人属于依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）；

3）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

（4）未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（5）信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（6）根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

（7）本项目不允许联合体投标。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2024年11月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月27日13:30  （北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网政采云平台上传电子投标文件

开标时间：2024年11月27日13:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号政务服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：义乌市产品（商品）质量检验研究院

项目联系人（询问）：叶锦

项目联系方式（询问）：13588695737

质疑联系人：陶凌飞

质疑联系方式：15925998969

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江至诚工程咨询有限责任公司

地    址： 义乌市春晗路111号4楼

传    真： 0579-83809111-8079

项目联系人（询问）： 金灿

项目联系方式（询问）： 18758930028

质疑联系人： 华晴杰

质疑联系方式： 13615890762

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 义乌市财政局

联系人 ： 王女士

监督投诉电话：0579—89915066

2024年11月

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市产品（商品）质量检验研究院玩具3C认证检测设备采购项目 采购内容及数量:义乌市产品（商品）质量检验研究院玩具3C认证检测设备采购，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 签订合同后45日内完成供货、安装、调试。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 浙江政府采购网上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件截止时间 | 投标人应于2024年11月27日13:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2024年11月27日13时30分 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市政务服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2024年11月27日14：30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2024年11月27日13:30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日13：30-14：30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2024年11月27日13:30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 1.在合同生效后7个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例）。 2.货物送达指定地点安装调试，并收到发票并验收合格后7个工作日内支付合同总价的95%，余款在质保期结束后结清。货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购人申请支付。（如中标人为中小企业，余款在所有货物安装调试完毕并验收合格后60日内全部付清） |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 履约保证金退还 | 无 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录或环保清单查询目录中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 小微企业有关政策 | 本项目执行小微企业有关政策。 本项目所属行业：工业。 本项目执行扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策。 1.中小企业有关政策： 1）属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小微企业政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受小微企业政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （注：未提供以上材料的，均不得参加本项目的投标）。 |
| 20 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 21 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌政府门户网站 2.浙江政府采购网 3.信用中国 4.中国政府采购网 |
| 22 | 信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号），供应商若有融资意向，登录政府采购云平台“金融支撑”栏目进行查询，查看各相关银行服务方案。 |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 3.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品（装备）、首批次新材料、首版次软件，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供相关的材料。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市产品（商品）质量检验研究院。

2.2采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费不超过中标总金额的1.5%标准收取，但不少于5000元。

计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9（万元）

5.2.2采购代理服务费由中标单位向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

7.1本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包，本次所采购项目内容均为主体、关键性内容，不允许分包。

## 二、招标文件

9.招标文件的组成

9.1招标文件包括下列内容：

第一章   采购公告

第二章   投标须知和投标须知前附表

第三章   采购项目及要求

第四章   开标、评标和定标须知

第五章   投标文件的有效性

第六章   评标办法

第七章   拟签订的合同文本

第八章   附件—投标文件部分格式

9.2除9.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

9.3上述所列9.1及9.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

9.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

10.招标文件的澄清

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

10.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修正的，采购人都将通过浙江政府采购网发出。投标人在收到该澄清、补充或修改后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

10.3投标人在前附表规定时间前未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

10.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，则视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

10.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

11.2除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

12.对投标文件的要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

12.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

12.3在投标文件的技术条款描述中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

12.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

13.投标文件的组成

13.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★13.2递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含商务报价，否则作无效标处理。

13.3资格审查文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）单位营业执照副本扫描件（或复印件）；

（2）资质证书原件扫描件（或复印件）；

（3）小微企业声明函（详见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业属于的规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业属于的规模类型。｝；

（4）残疾人福利性单位声明函（详见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（详见格式）（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）；

（6）投标人认为需要提供的其它文件和资料。

13.4商务技术响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；（适用于法人代表参与本项目）；

（4）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）；（5）规范偏离表；

（6）拟供货物的详细说明（包括所投货物的品牌、规格型号、主要技术参数等）；

（7）自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）项目业绩；

（8）技术方案、组织实施方案、售后服务方案等；

（9）项目技术负责人简历表等；

（10）投标承诺书（投标单位须对工期、货物质量、售后服务、质保等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺）；

（11）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（12）根据招标文件项目需求及评标办法要求提供的有关资料；

（13）投标人认为须提供的其他资料（格式自拟）。

13.5报价响应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

14.投标人资格的有关说明资料

14.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性地说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

15.报价要求

15.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价包括按中标设备制造、试验、运输装卸和运输保险、安装、调试、验收、成品保护、试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表、质保期内的免费维修和保养等工作、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，并由中标人开具增值税专用发票。

15.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

15.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

15.4采购人不接受低于成本的投标报价。

15.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

15.6须由中标单位开具正式增值税发票。

15.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

16.投标文件格式

16.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

16.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

17.投标文件编制要求

17.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中技术标中不得出现本项目投标报价。

17.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

18.投标保证金：无。

19.履约保证金：无。

20.投标有效期

20.1 投标文件从提交投标文件截止之日起，投标有效期为90天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

21.电子投标文件上传的地点和截止时间

21.1投标人应于2024年11月27日13:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

21.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

22.投标文件解密

开标时间后1小时内（2024年11月27日14：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2024年11月27日14：30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2024年11月27日13:30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日13：30-14：30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2024年11月27日13:30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

23.投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

24.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 招标货物一览表与要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小零件测试仪 | 1台 | 一、用途：评定玩具在正常使用及合理滥用后玩具是否具有被小孩误吞物件而导致窒息的危险。 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1、不锈钢材料制造。 2、测试筒内直径：（31.7＋0.1）mm 3、测试筒内倾斜面最高端距筒口距离：（25.4＋0.1）mm 4、测试筒内倾斜面最低端距筒口距离：（57.1＋0.1）mm 5、配专用放置盒。 |
| 2 | 测试模板A、B、C(配测试架) | 1套 | 一、用途：其主要是模拟儿童的口腔容量，检测玩具或玩具上的配件可能造成窒息或咽下等危险。 二、检测符合标准：GB6675.2 三、技术参数： 1.A尺求：整体尺寸（65±2）×（80±2）×（35±0.5）mm。椭圆形孔规格（35±0.5）×（50±0.5）×（35±0.5）mm，圆弧半径R17.5±0.25mm 2.B尺寸：整体尺寸（73±2）×（73±2）×（30±0.5）mm。圆形孔规格：直径42.7±0.5mm 3.C尺寸：圆形孔直径（44.5-0.1）mm*厚度（6.4±0.1）mm 3.材质：铝制作。 四、配置： 1.专用测试架1个 2.专用铝合1个 |
| 3 | 锐利边缘测试仪 | 1台 | 一、用途：用于检测玩具可触及到的位置是否存在危害安全的锐利边缘 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTMF963、EN71-1。 三、技术参数： 1、精密电机控制驱动，响应时间短，无过冲、速度均匀。 2、核心部件采用32位多功能主板处理数据。 3、大屏幕彩色触摸屏显示操作。 4、配套多功能测控软件，便于后期技术升级。 5、芯轴直径：9.53±0.12mm （测试仪器与测试边端间的正确角度为90°±5°） 6、芯轴表面粗糙度Ra小于0.40μm 7、芯轴表面硬度大于40HRC 8、芯轴转速75%范围是23mm/s±4mm/S 9、时间设置范围：0～99999.9s,分辨率0.1s 10、芯轴压力：6N（±0.1N） 11、芯轴旋转角度360°（可设定1～10圈） 12、电源电压：220V±10％ 四、配置清单： 1、主机 一台 2、产品合格证 一张 3、产品使用说明书 一份 |
| 4 | 锐利尖端测试仪 | 1台 | 一、用途：用于检测玩具可触及到的位置是否存在危害安全的锐利尖点 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTMF963、EN71-1。 三、技术参数： 1、仪器配底座，试验高度可以调节，满足不同客户的需求。 2、压力砝码更换方便，同轴度误差小于0.05mm。 3、矩形测试槽，开口尺寸为（1.15mm±0.02mm）×（1.02mm±0.02mm） 4、感应装置，感应头距测量盖外表面0.38mm±0.02mm 5、感应头压缩弹簧并移动0.12mm时，指示灯亮 6、能对测试尖端施加负荷：4.5N或2.5N 7、试验高度调节最大范围小于60mm(对于较大物件,需要将测试装置分离开独立使用) 四、配置清单： 1、主机 一台 2、砝码 一只 3、产品合格证 一张 4、产品使用说明书 一份 |
| 5 | 关节式可触及探头A、B | 1套 | 一、用途：模仿儿童手指，用于评估触摸玩具的表面或配件（玩具的点和面）是否可能引来危险 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.可触及探头A适用于36个月及以下（3岁以下）儿童使用的玩具。 2.可触及探头B适用于36个月以上（3岁以上）儿童使用的玩具。 3.如果玩具跨越两个年龄组时，应使用两个探头分别进行测试 4.材质：铝制作 5.手指关节部位灵活 6.具体尺寸参照标准要求 四、配置清单： 1.延长杆2支 2.专用铝盒1个 |
| 6 | 台式数显式厚度计 | 1台 | 一、用途：主要测试薄膜及纸张厚度专用测试仪器. 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.测量范围：0-12mm 2.测量精度：0.001mm 3.上测量面直径6mm 4.底座平行度：小于5um 5.测头对试样压力：0.5-1N 6.上下测量高度可以调节 四、配置清单： 1.薄膜测试规1个 |
| 7 | 砝码 | 1套 | 一、用途：主要用于绳缩回弹性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.材质：不锈钢制作 2.重量：25N带吊环 |
| 8 | 绳回缩测试架及砝码 | 1套 | 一、用途 ：主要用于绳缩回弹性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.材质：铝制作 2.尺寸：94*25*25mm 3.重量：不锈钢砝码0.45+0.05）kg （0.9+0.05）kg各1个 4.上面安装有绳的固定装置 |
| 9 | 光学投影仪（玩具专用） | 1台 | 一、用途：主要用于绳缩厚度测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 三、技术参数： 1.投影屏尺寸：φ300mm 2.投影屏旋转范围：0°～360° 3.旋转角度显示当量：1′ 4.旋转角度准确度：6′ 5.工作台尺寸：340mm×152mm 6.X坐标行程：0~150（mm），显示当量0.001（mm） 7.Y坐标行程：0~50（mm），显示当量0.001（mm） 8.Z坐标行程：0~80（mm）（调焦行程） 9.准确度：（4+L/25）μm，式中L为测量长度， 10.工作台承重：4kg 11.照明光源:透射照明12V 100W卤钨灯,反射照明24V 150W卤钨灯 12.物镜放大倍数：10×、20×、50×、100× 13.物方视场（mm）φ30、φ15、φ6、φ3 14.物镜工作距离（mm）75、69.6、27、26 15.放大倍率误差：0.08% 16.电源：220V |
| 10 | 绳的线电阻率测试仪 | 1台 | 一、用途：主要用于绳的线电阻率测试 一、检测符合标准：GB6675.2 GB19865 二、技术参数： 1、电阻测量范围：0.01×10的4平方Ω ～1×10的18平方Ω。 2、电流测量范围为：2×10-4A～1×10-16A 3、显 示 方 式：数字液晶显示 4、内置测试电压：10V/50V/100V/250V/500v/1000V 5、基本准确度：1% 6、使用环境温度：0℃～40℃，相对湿度<80% 7、机内测试电压：10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换 8、供电形式：220V，50HZ， |
| 11 | 稳定性测试斜面及负荷砝码 | 1套 | - 用途：主要用来测试手推婴儿车的煞车效果、稳定性、撞击强度等 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71 ASTM963 三、技术参数： 1.材质：采用40*40方钢进行框架制作， 2.底座尺寸：（1600×1200）mm。 3.配备：相应标准挡块，材质铝制。 4.角度调节：采用电动机械调节 5.测试台尺寸：能满足不同角度静态，动态及撞击距离满足实验要求， 6.测试平调节角度：0-35°精度：±1°。 7.配备相应的测试砝码及相应的工具 8.特定保护装置，保障砝码不会侧翻；稳定性试验要求：截面积25mm×25mm的挡块；高度可调节至车轮轴高度，长度可挡住外轮 9.砂纸型号：80号砂纸，尺寸为（1600×1200）mm，一张。用于稳定性试验，可固定黏贴于平台上 10.试平台需与水平面成9°角（制动装置性）、10°角（撞击强度）、12°角（稳定性） 11.测试平台一端安装挡块，挡块的高度应足以阻止学步车从平台上滑下 12.测试平台有位置设定装置，满足童车距挡块1米处距离释放撞击挡块（撞击强度） 13.控制方式：PLC触摸屏控制显示，角度可任意设定 - 14.调节方式：电动式调节 15.电源：220V 50HZ 四、配置清单： 1.60和80号砂纸1块 2.光滑板1块 |
| 12 | 超载测试仪及负荷砝码 | 1套 | 一、用途：主要用于稳定性和负载性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71 三、技术参数： 1.材质：45号钢制，表面电镀处理 2.80kg和140kg采用组合式方式，方便移动 |
| 13 | 玩具箱盖耐久测试仪 | 1台 | 一、用途：主要用于箱盖玩具耐久性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.测试周期：15S/周期 2.测量工位：1个 3.翻盖角度：0-180度可以调节 4.测试次数：0-999999可以任意设定<标准7000次> 5.传动装置：高精度步进马达和减速机传动，精度高、运行平稳 6.上下距离可以调节，满足不同大小箱子测试需求 7.控制方式：触摸屏控制显示，角度和速度、次数可以任意设定。 8. 闭合、打开往返为一个周期，计数1次，翻盖频率应保证72h内能完成7000以上频次。 9.电源：220V 50HZ 三、配置清单： 1.箱盖专用夹具1台 2.需提供国家权威检测机构设备校准证书 |
| 14 | 玩具落球冲击试验台 | 1台 | 一、用途：面具式玩具的冲击测试本机采用直流电磁控制方式，将钢球置于电磁吸盘下钢球自动被吸上，按下跌落键，吸盘瞬间释放钢球，钢球将作自由落体试验，冲击试件表面。跌落高度可上下调整，并附有高度标尺，可得知部品跌落高度。 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 三、技术参数： 1.不锈刚冲击球：直径16mm 重量：15+0.8g 2.高度：0-2000MM可调节 3.采用直流电磁控制方式 4.独立控制箱 5.底板四周用钣金围城30cm高防护栏装置 6.光电防护装置安全保护 7.采用激光定位装置，准确快捷 8.电源：220V 50HZ |
| 15 | 水平拉力测试仪 | 1台 | - 用途：主要针对童车在水平匀速拉力下的最大力值,判断其有轮玩具性能 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.测试台架：1.6*1.25*0.6m 2.驱动装置：高速马达驱动 3.台面铺P60氧化铝砂纸 4.速度：2m/s匀速速度 5.力值传感器荷重：200kg 6.控制方式：PLC触摸屏控制显示，速度、力值、曲线可实时显示 7.电源：220V 50HZ6. 四、配置清单： 1.固定测试夹具1套 2.P60砂纸1张 3.需提供国家权威检测机构设备校准证书 |
| 16 | 电动童车测速仪 | 1台 | 一、用途：主要用于电动童车的速度测试 二、检测符合标准：GB6675.2 三、技术参数： 1.操作与显示系统智能一体化，可通过触摸屏操作试验，操作便利。 2.界面简洁、方便，可选择测试标准和试验项目，方便操作 3.采用光幕传感器识别样品，响应时间≤2ms 4.时间精确度为±0.001s. 5.自动记录并计算样品通过传感器的时间，输入测试距离，可自动计算速度，自动显示并保存时间，速度数据，可打印测试结果，数据可通过USB接口导出 6.内置自动校准程序，保证速度校准的一致性 7.设置平移装置或结构，可单人移动调整检测距离 8.突然停电或人为停机后，再次来电或重新启动，可按断电前设定的参数继续运行 9.测量速度范围：0.001s～99米/s 10.传感器可检测高度≥100mm的童车 11.速度传感器检测距离（mm）：100～2000 12.挡板做到头（尾部），可不加尾部钣金围 |
| 17 | 温升测试仪 | 1台 | 一、用途：主要用于电动车温升性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 GB19865 三、技术参数： 1.测试架尺寸：1500*1200*1100mm 2.滚轮尺寸：直径90mm*1000mm 3.滚轮数量：8个 4.滚轮间距能根据电动童车大小任意调整，且能满足不同电动童车的测试要求。 5.横梁上下可以根据不同车型任意调整。 四、配置清单： 1.红外线温度测试仪1个 |
| 18 | 恒温恒湿测试仪-150 | 1台 | 一、用途：主要用于样品前期处理和模拟不同温度环境的性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 GB/T6529；ISO 139；GB/T2423；GJB150/4等标准。 三、技术参数： 1、容积：150L 2、温度范围：-20℃～150℃ 3、湿度范围：20～98%RH； 4、波动/均匀度 ：≤±0.5 ℃/±2℃，±2.5 %RH/+2～3%RH； 5、升温时间：-20℃～100℃约35min； 6、降温时间：20℃～-20℃约35min； 7、控制系统：控制器 LCD显示触控式温湿度控制器，单点及可程式控制； 8、解淅度：0.1℃/0.1%RH； 9、传感器：干湿球铂电阻PT100； 10、加热系统：镍铬合金电加热式加热器； 11、制冷系统：压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等； 12、循环系统：采用加长轴电机，配耐高低温之不锈钢多翼式风轮； 13、外箱材质：SUS＃304雾面线条处理不锈钢板； 14、内箱材质：SUS＃镜面不锈钢板； 15、保温层：聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉； 16、门框材质：双层耐高低温硅橡胶密封条； 17、标准配置：多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个； 18、测试引线孔（50mm）1个； 19、安全保护：超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护； 20、加热加湿空焚、欠相逆相； 21、电源电压：AC220V±10％，50±1Hz，5.5kW； 22、使用环境温度：5℃～＋30℃ ≤85％R.H； 23、内仓尺寸：50 x 50 x 60 W×D×H（cm） 四、配置清单： 1、主机 一台 2、不锈钢网 两块 3、产品合格证 一张 4、产品使用说明书 一份 |
| 19 | 渗漏钢针 | 1台 | 一、用途：主要用于液体玩具填充性能 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71-1 三、技术参数： 1.钢针直径：1mm±0.05mm 2.测试球半径：0.5mm±0.05mm 3.负重砝码：5N+0.5N |
| 20 | 口动玩具耐久性测试仪 | 1台 | 一、用途：主要用于检测儿童口动玩具安全性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71-1 ASTM963 三、技术参数: 1.超过300 立方厘米的空气活塞泵 2.放气阀不能产生大于13.8kPa的正负压力 3.每个吹吸过程在5s内完成，最少吹和吸各295±10 立方厘米的空气 4.压力显示：高精度电子式数显压力显示表 5.显示方式：采用PLC液晶屏显示，操作简单和便捷。 6.气压流量可调节 7.自动气源装置，无需外接气源 8.电源：220V 50HZ 四、配置清单： 1.3支不同直径测试气管 |
| 21 | 负荷砝码 | 1套 | 一、用途：主要用于玩具稳定性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.材质：45号钢制，表面电镀处理 2.安装吊环，方便搬运 3.直径：150mm,高度300mm |
| 22 | 全自动洗衣机 | 1台 | 一、用途：主要用于该机通过对纺织品一次或多次家庭式洗涤后来量度纺织品的收缩率或伸长率， 二、检测符合标准：GB6675.2 AATCC TM88B、TM88C、124、135、143、150、LP1-2018 三、技术参数： 1.水位设定：19mm 2.搅拌速度：86Spm 3.洗涤时间：16min 4.甩干速度：660rpm 5.甩干时间：5min 6.精密机械控制,易于使用,确保性能可靠。 7.机身采用坚固的工级业设计。耐用镀锌钢滚筒 8.美式10.5KG大容量滚筒。 9.安静和高效的鼓风机系统,每分钟220立方英尺/俫米的气流用于快速干燥和減少操作 成本 10.控制方式：PLC触摸屏控制显示 11.高效的烘干加热。 12.电压220V50HZ、功率:4800W 四、配置清单： 1.进水管1个 2.需提供该设备操作界面 |
| 23 | 烘干机 | 1台 | 一、用途：工业级标准烘干试验机。 二、检测符合标准：GB6675.2 AATCC M6 Monograph中所述的AATCC家庭洗涤测试方法88B，88C，124，130，135，142，143，150，172，179和188的参数及LPI的标准要求。 二、技术参数： 1.采用工业级触摸屏PLC控制器，具备防水及耐高温性能，耐用性强。 2.触摸显示屏，显示机台当前的运行时间及温度，直观方便。 3.可以任意设置烘干时间、温度、暂停、复位以及温度校准等功能。 4.机身采用不锈钢金属材料一体冲压成形，并经过高温烤漆工艺，坚固性强。 5.滚筒采用耐用性镀锌钢一体成形。 6.美式10.5KG大容量滚筒。 7.安静和高效的鼓风机系统，每分钟220立方英尺/米的气流用于快速干燥和减少操作成本 8.高效的烘干加热。 9.电压220V 50HZ 10.功率：4800W |
| 24 | 跌落测试仪 | 1台 | 一、用途：主要用于玩具跌落性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM F963 8.7.1 三、技术参数： a）.ASTM地板测试玩具由特定的高度跌落下来的损坏情况。 1.1/8″×12″×12″ 每套9块 2.材质：聚乙烯 b）.EN地板测试玩具跌落地板上对玩具产生破坏及破坏后造成影响。 1.材质：乙烯聚合物片3mm附在至少64mm混凝土，面积至少0.3平方米 2.尺寸：600*600*2mm 3.胶板邵尔硬度D80±10 4.钢板材质要坚韧平整，胶板上无气包凸出 四、配置清单： 1.ASTM963跌落水泥台1块 2.围栏2套 3.数显高度尺2个 |
| 25 | 动态强度测试仪 | 1台 | 一、用途：主要用于手推车、学步车以2m/s恒定速度撞击厚20mm的胶合板块，检查其结构性是否完好。 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.试验次数：1次 2.试验速度：0-2.5m/S±0.2 m/s 可任意设定 3.传动装置：采用伺服马达+减速机和链条传动，速度精度高稳定性强，噪音小。 4.挡块尺寸：厚度20mm<学步车> 高度50mm<乘骑玩具> 5.测试通道宽度：900mm 6.控制方式：采用PLC触摸屏控制显示，能任意设定次数和速度。自带校准参数。 7.采用独特负荷装置，确保负荷砝码不脱落。 8.运动方式：采用可调节独特夹具，真实模仿人手臂在后面推动模式运动，测试准确。 9.感应方式：红外线光电感应，当速度到达2m/S时马达停止工作，在不受外力作用下直接利用自身速度撞击挡块。 10.外形结构采用框架式欧标铝型材结构。美观大方。 11.电源：220V 50HZ |
| 26 | 儿童产品综合力测试仪 | 1台 | 一、用途： 用于儿童服装标准、欧洲玩具安全标准、美国玩具安全标准、国家玩具安全技术规范标准等标准中规定的拉力（定负荷，定伸长，断裂）、压力（定负荷，定伸长，断裂）和扭力（定负荷时间保持，定角度时间保持，扭断）的测试。 二、检测符合标准： GB6675.2、GB 31701、GB/T22704-2008、ASTM F963、16CFR1500.51、SNT1932.8-2008、ASTM F963、16CFR1500.51、EN71-1、BS7909 。 三、技术参数： 1、主机、计算机双向独立控制； 2、核心控制部件采用32位处理芯片； 3、拉力、压力测试采用伺服电机控制驱动，响应时间短，无过冲、速度均匀； 4、扭力测试采用步进电机，响应时间短，无过冲、速度均匀； 5、数据输出方式：打印输出，计算机输出； 6、采用高精度力值传感器和扭矩传感器，精度高、稳定性好； 7、配套多功能测控软件，便于后期技术升级。 8、测试模式：同时拥有两组测试平台，一组垂直拉伸和一组水平扭转（请提供实体图片证明）。 9、最大测试次数：（1～20）次*10批 10、拉力（定负荷，定伸长，断裂） 10.1、量程：0.1～500N，分度：0.01N 10.2、速度：0.1～1000.0mm/min（数字设定） 10.3、动程：〉300mm，分度：0.1mm 11、压力（定负荷，定伸长，断裂） 11.1、量程：0.1～500N,分度：0.01N 11.2、速度：0.1～1000.0mm/min（数字设定） 12、扭力（定负荷时间保持，定角度时间保持，扭断）。 12.1、量程：0-1N.m,分度：0.001N.m 12.2、速度：0.1～60rpm/min（数字设定） 四、配置清单： 1、主机 一台 2、拉力夹具、压力夹具、扭力夹具、钳子夹具 各一套 3、联机软件 一套 4、产品质量跟踪信息反馈单 一张 5、产品合格证 一张 6、产品使用说明书 一份 7、产品画册 一份 |
| 27 | 手持扭力计 | 1台 | 一、用途：用于玩具扭矩性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.测量范围：2-15kgf.cm 2.最小刻度：0.2CN.m |
| 28 | 扭力夹具 | 1套 | 一、用途：主要用于扭力测试辅助夹具 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.中号扭力夹具,平口拉力钳配合扭力计使用 2.根据不同试样选择不同夹具 |
| 29 | 三爪夹具 | 1套 | 一、用途：主要测试眼，鼻，扣等配件用辅助夹具 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN7 三、技术参数： 1.不锈钢测试眼，鼻，扣等配件用夹具 2.带拉力环装置 |
| 30 | 二爪夹具 | 1套 | 一、用途：主要测试眼，鼻，扣等配件用辅助夹具 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.不锈钢测试眼，鼻，扣等配件用夹具, 2.带拉力环 |
| 31 | 不锈钢平面夹具 | 1套 | 一、用途：主要用于测试拉力辅助夹具 ,材质：不锈钢制作 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.不锈钢测试眼，鼻，扣等配件用夹具, 2.带拉力环 |
| 32 | 拉力测试夹具 | 1套 | 一、用途：主要用于测试拉力辅助夹具 , 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.布缝钳1把，圆直径19mm 2.尖嘴拉力钳1把 3.带拉环 |
| 33 | 不锈钢测试圆棒 | 1套 | 一、用途：主要测试玩具中间隙测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.主要测试玩具中间隙测试 2.不锈钢制作 3.规格：3.5.8.10.12 |
| 34 | 拉轮拉力钳 | 1套 | 一、用途：主要用于拉轮辅助夹具 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.主要用于拉轮辅助夹具 2.不锈钢制作 3.带拉力环 |
| 35 | 薄膜测测试板 | 1套 | 一、用途：配合薄膜厚度测试规板 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71 ASTM963 三、技术参数： 1.配合薄膜厚度测试规板 2.不锈钢制作 |
| 36 | 大口拉力钳 | 1套 | 一、用途：主要用于拉力辅助夹具 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN711. 三、技术参数： 1.不锈钢材质 2.带拉力环方便测试 |
| 37 | 拼缝钳 | 2套 | 一、用途：主要用于推拉力计配套拉力性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.材质：不锈钢制作 2.圆柄直径19mm 3.带拉力环方便测试 |
| 38 | 尖嘴钳 | 1套 | 一、用途：主要用于推拉力计配套拉力性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71 ASTM963 三、技术参数： 1.材质：不锈钢制作 2.用于推拉力计配套用 3.带拉力环方便测试 |
| 39 | 推拉力计（200N） | 1台 | 一、用途：主要用于玩具推拉力性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.测量范围0-20KG, 2.精确度0.01N， 3.牛、磅和公斤之间的单位可互换 四、配置清单： 1.拉力测试架1个 |
| 40 | 标准压力头 | 1台 | 一、用途：主要用于压力测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.材质：不锈钢制作 2.尺寸：30*30*19mm 3.能和推拉力计连接配套使用 |
| 41 | 挠曲测试仪 | 1台 | 一、用途：全自动检查金属丝挠曲测试仪 二、检测符合标准：GB 6675.2-2014 之5.24.8；EN71-1之8.13，ISO 8124-1；ASTM F963 之8.12 三、技术参数： 1.显示器：液晶屏或大触摸屏显示 2.挠曲角度通铭：0~120度可设定 3.设备为电动款适用GB，EN，ASTM弯曲试验夹板根据标准配备，更换方便 4.间隔周期：1～100可任意设定，标准要求每10个周期停顿60 s 5.停顿计时时间：0~100 s可设定，标准要求60 s通铭 6.测试次数：0～9999次可任意设定 四、配置清单： 1.GB 6675.2 5.24.8：试验夹板2块（弯曲外 半径为11.7±0.5 mm） 2.EN71-1之8.13，ISO 8124-1 试验夹板2块 （两根直径10±1 mm的金属轧辊） 3.ASTM F963 8.12试验夹板2块（2.278 mm厚 钢，内圆角半径9.52 mm和圆杆） 4.通用夹钳 |
| 42 | 声压级的测量装置 | 1套 | 需提供相同产品国家检测机构设备校准证书 技术参数： 一、噪音测试装置：外部尺寸：9500L*7500W*3500H，内部尺寸：8500L*7000W*3000H 1.隔音结构:主要材料 18CM高级隔声板, 9CM高密度隔音板,25*50 镀锌扁通焊成主架框(增加隔音室的牢固性及安全性);特殊阻尼隔音材料,美国加州防火吸音棉，内饰微孔吸音板 2.配 置： 2.1.精密隔音门 1 套(800*1800MM） 2.2.换气口 2 个（含低噪音换气扇 1 套） 2.3.照明 2 套 2.4.排插(6 位) 2 个 2.5.穿线孔*1、 2.6.配电开关 1 套。 3.设计依据： 《城市区域环境噪声标准》（GB 3096－96）； 《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118—88）； 《声学 测听方法纯音气导和骨导听阈基本测听法》（GB/T16403-1996）； 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 《建筑设计防火规范》（GBJ 16－87）(2001 年版)；2.1.6《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259－96）； 二、声响玩具噪音测试架： 1.用途： 针对声响玩具开发的全自动噪音测试系统，可以模拟基准箱及测试球体，自动寻找测试位置。 2.检测符合标准：GB6675.2 之 5.25 声响玩具测试 3.技术参数： 3.1、PLC 控制，7 寸触摸屏显示 3.2、圆形可旋转测试台，厚度 40MM,直径 800MM 3.3、测试台旋转角度累进：45 度, 角度定位控制精度：±0.1 度 3.4、X 轴移动范围：0-600MM,位移控制精度：±0.1MM 3.5、Y 轴移动范围：0-800MM,位移控制精度：±0.1MM 3.6、Z 轴（噪音计）旋转角度：0-90 度，角度控制精度：±0.1 度 3.7、机械手全自动一键式定位测试：输入声源位置高度，自动根据标准定位测试位置，测试方便快捷 3.8.测试模式：手动测试（针对近耳摇铃玩具） 三维球形测试（针对火药帽玩具） 平面基准箱测试（针对桌上玩具） 悬空基准箱测试（针对手持玩具） 台面两点测试（针对推拉玩具） 3.9.完美模拟实际测试过程中找点动作 3.10.配置定制款专业音频噪音计（与英国B&K对比结果误差<0.5%） 3.11.频率计权：A、C、Z 3.12.时间计权：F、S 3.13.测量范围：20dBA-130dBA 3.14.频率范围：20Hz~12.5kHz 3.15.自生噪音：<25dB（A、 3.16.输出接口：AC、DC、PWM、RS232 3.17.技术指标： Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq，T、Tm 3.18.积分功能：有 3.19.整机尺寸：1200X1800X1800（长宽高） 三、声级计： 1、用途： 是采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器，测量范围超大，功能更强，功耗更低，并搭配彩屏液晶显示器。A、C、Z三种并行（同时）的频率计权及F、S、I三种并行（同时）的时间计权，可以同时测量多种评价指标。分析功能多，统计、积分、1/1OCT、1/3OCT、FFT和数字记录可以同步或异步启动 2.执行标准： GB/T 3785-2010（IEC 61672：2013） 1级 ，GB/T 3241-2014（IEC 61260：2014）1级 其它符合标准 IEC60651 Type 1，IEC60804 Type 1，IEC61252 ，GB/T 15952 ，ANSI S1.4A-195 Type1， ANSI S1.43 Type1 ,ANSI S1.11-2004 Class 1，ANSI S1.25-1991，DIN 45675（1997-07） 3.技术参数： 3.1.大于122dB(A)的超大级线性范围，高低量程，每档测量范围大于112dB(A)。 3.2.2.6寸彩屏显示器，分辨率240×320，阳光下可读，显示内容丰富，亮度可自动调节。 3.3.数据存贮：标配3MB，最多存储积分测量结果3328组。 3.4.大容量存贮：最大支持32GB SD卡。 3.5.快速设置：选择适用的标准或测量方法，自动设好相关标准要求的分析仪模式和参数，并关闭不需要的分析功能，更方便使用和省电。 3.6.用户配置不同灵敏度的传声器可得到不同的测量范围。 3.7.具有电池和外接电源自动切换功能。 3.8.启动方式：按键、超限、定时、等间隔。 3.9.自动开/关机：可定时自动开关机。 3.10.频率范围 10 Hz～20 kHz 3.11.测量上限 135 dBA（传声器组的灵敏度级：-31 dB） 可定制140 dB（A） 3.12.自生噪声 ≤16 dB（A）、21dB（C）、26dB（Z）（传声器组灵敏度级为-31 dB） 3.13.级线性范围 ：大于112 dB（A） 3.14.频率计权并行（同时）A、C、Z ，1/3 OCT下还有B、D、T（自定义）、U（自定义）计权 3.16.时间计权 并行（同时）F、S、I，以及Peak。 |
| 43 | 镍圆盘 | 1台 | 一、用途：主要用于磁体拉力测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.直径：30±0.5 mm 2.厚度：10±0.5 mm 3.镍含量最低为99% |
| 44 | 冲击试验台 | 1台 | 一、用途：减少由于制造材料损坏或仿制保护装置类玩具作为真正的保护装置面产生的危险： 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71 三、技术参数： 1.冲击高度：0-300mm±2mm可调节 2.冲击锤面直径：80mm±2mm 3.冲击锤重量：1kg±0.02kg 4.材料：钢制（表面电镀） 5. 公/英双制高度标尺 |
| 45 | 自动浸泡仪 | 1台 | - 用途：主要用于电玩具浸泡性能测试 二.五合标准：GB6675.2 三.技术参数： 1.自动进水装置，当到达水位线之后自动关水，手动排水， - 2.加热装置：电动加热方式，箱面的水循坏加热，保证水温度均匀度（满足标准要求21±5℃） 3.防护装置：正面加装透视门，顶部装有防尘盖，箱体；里面LED照明装置。 4.材质：内箱采用304不锈钢， 5.箱体尺寸（mm）：≥750*650*650 6.传动方式：气动 7.上升下降速度：可调节 8.控制器：触摸屏控制，温度、次数可设定 9.框架结构：采用80*40加厚铝合金 10.四周封板材质：不锈钢材质 11.电源：AC220V 50HZ 四、配置清单： 1.进水和排水管各1根 2.需提供相同产品国家权威检测机构设备校准证书 |
| 46 | 杯状物测试装置 | 1台 | 一、用途：主要测试杯状，圆弧形等玩具测量 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71 三、技术参数： 1.运动方式：X,Y,Z三轴运动 2.底盘尺寸：300*300mm 3.底面角度盘：0-360度 4.杯状物专用夹具可调节，满足不同杯状物测试需求。 5.上升调节高度：0-350mm 6.前后调节距离：0-200mm ，左右调节距离：0-280mm 7.运行方式：手动+滚珠丝杆 8.外形尺寸：300*300*350mm |
| 47 | 电子秤大量程 | 1台 | 一、用途：主要用于重物测量测试 二、检测符合标准：GB6675.2 ASTM963 EN71 三、技术参数： 1.量程；200KG 2.台面尺寸：32*42*70cm 3.大屏显示读数、液晶黑字、不锈钢表头防水耐用，免安装 |
| 48 | 可调发射测试角度架 | 1台 | 一、用途：主要用弹射动能辅助夹具 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71 ASTM963 三、技术参数： 1.材质：铝合金框架 2.高度：0-800mm可调节 3.角度：0-180度可调 4.外形尺寸：400*400*1000mm |
| 49 | 温湿度记录仪 | 8台 | 一、技术参数： 1.温度精度：±0.2℃（25℃） 2.湿度精度：±2%RH（60% 25℃） 3.温度范围：-20℃～60℃ 4.温度范围：0～90%RH 5.存储容量：26万组 6.输出接口：USB 7.带报警功能 8、需提供相同产品权威检测设备校准证书 |
| 50 | 恒温恒湿室装置 | 1套 | 一、技术参数： 恒温恒湿实验室由三个部分组成：恒温恒湿区域、缓冲区域以空调机组间。恒温恒湿实验室建成后，一年四季在该房间内进行恒定温湿度条件下的检验工作。可以满足做检测时实验室在同一工作空间平面，温度控制精度和湿度控制精度要求，新风补充量为不小于0.5m3/分.人，循环次数大于15次/小时。本恒温恒湿实验室工程完成后能够全年全天候工作。 1、恒温恒湿精密空调技术要求： 1.1、温湿度记录显示系统 1.2、温度20-28℃可调，相对湿度45-70%可调。 1.3、温度精度：20±2℃ 1.4、相对湿度：65％±4％ RH 1.5、稳定性（波动性）60min 周期：温度≤2℃ 1.6、稳定性（波动性）60min 周期：相对湿度45-70% RH 1.7、24h内温度：≤2℃ 1.8、24h内相对湿度：45-70% RH 均匀性温度：≤2℃ 1.9、总冷量≤7.6KW，风量≥1800m³/h，加热功率≥6kW，加湿量≥8kg/h 1.10、恒温恒湿精密空调采用一体式直流变频高精度精密空调不接受PLC控制（不可采用组合式空调箱、单元机）。 1.11、压缩机：恒温恒湿要求配置直流变频压缩机（压缩机与室外机一体，减少室内噪音便于日常维护），可变容量输出冷量。 1.12、室内风机：配置高效EC风机，风量无级调节。机外余压应可以从0-500Pa调节。电机的防护等级应≥IP54（提供检测报告），绝缘等级应≥F级。风柜需配置可拆卸式面板并留检修口，方便观察风机和马达，以及将整体的风机单元从箱体中取出。风机电机轴承的使用寿命大于十万小时。风机材质：金属或合金质地，如为工程塑料，需原装进口的成套产品。 1.13、风机控制方式：可实现送风控制、回风控制、风压差控制、露点控制等四种控制模式。压差控制模式：制冷模块开机但压缩机不运行时，风机可根据设置运行于压差控制模式，风机压差反馈调节器根据设定的风口压力值及实测压力值调节风机转速维持出风压力。 1.14、恒温恒湿机高精度控制器采用了送风和回风两个独立的温湿度传感器，在运行期间，始终计算送回风温湿度的实时动态差值，并根据该差值变化趋势给出对送风状态的提前预判处理命令，来保证回风温度快速接近客户要求的稳态点；控制器实时采集并计算送回风温湿度差值，进行加权处理后，可得出一个动态送风温湿度控制目标值，之后根据实际送风温湿度读数与动态送风温湿度控制目标值的偏差进行智能PID计算，决定输出制冷/加热做工功率；以及加湿/除湿输出功率。温湿度控制精度可达±0.1℃/±1%RH；提供经CNAS、ilac-MRA认证的检测机构出具的温湿度传感器校准证书复印件。 1.15、恒温恒湿实验室高精密专用空调显示系统为7寸大屏幕LCD全中文显示器，能图像化显示机组内各组件的运行状态；恒温恒湿精密空调提供3C认证。 1.16、漏风率：整机漏风率≤2%，提供权威第三方检测机构出具的检测报告。 1.17、恒温恒湿精密空调要求采用环保R410A制冷剂。 1.18、膨胀阀：保证制冷系统的精确性、可靠性、节能性，必须采用电子膨胀阀（EEV）。 1.19、恒温恒湿投标设备标配RS485接口，选配以太网接口，支持TCP/IP、SNMP协议；配备AI接口（提供AICooling,软件著作权证书），方便后期接入节能控制平台。 1.20、恒温恒湿蒸发器盘管：采用的蒸发器为“A”型或“V”型交叉式供液方式的蒸发器。采用内螺纹铜管套开窗式铝翅片结构，翅片采用亲水膜处理，请提供实物照片。蒸发器接水盘须为耐高温绝缘环保材料或不锈钢材质，应采取保温措施，保证满足保温防结露的要求。 1.21、恒温恒湿过滤系统：符合标准ASHRAE52.1-1992，空气过滤网G4等级。额定风量下，粒径≥2.0μm粒子的计数效率≥55%，初阻力≤75Pa。 1.22、为方便对空调进行控制，以及方便后期产品维护，空调采用的控制系统应与空调厂家同一品牌。 2、恒温恒湿实验室装修技术要求： 2.1、恒温恒湿工作区域风速不大于0.25m/s。 2.2、新鲜空气补充量: ≥0.5m3/min•人。 2.3、恒温恒湿实验室选用直流变频恒温恒湿高精度精密空调。 2.4、新风：实验室需要配备新风系统,经空调循环送风，为房间补充新风量。 2.5、送风管道：送风管道采用酚醛铝箔保温板制作。为了减少噪音，空调机组上部送风口处安装一个消音静压箱至吊顶。 2.6、送风：实验室上部做双层吊顶，上部为50mm厚岩棉夹芯保温钢板，下部为微孔铝板，600*600mm方形微孔铝板，孔径大于2.3mm。整个吊顶作为静压箱，使专用空调加装管道送风进静压箱，气流经孔板整体均匀向下送风。 2.7、回风：考虑到房间温湿度稳定性及空调机组的结构实验室采用底回风的方式，气流经过房间回风地板及回风管道再回到放置在机组间的精密空调机组。 2.8、墙体采用50mm厚岩棉保温钢板做保温密闭处理。 机制彩钢板基板钢板厚度不小于0.426㎜，与整体填充材料粘贴牢固、无空鼓、脱层和断裂。 机制彩钢板的内部填充物为阻燃型岩棉，容重100～120㎏/m3，厚度为50㎜。 金属夹心板施工安装前应严格画线、编号。墙角应垂直交接。 安装过程中不得剥离金属夹心板表面保护膜，不得撞击板面 各类墙面表面平整度允许偏差为2mm，立面垂直度允许偏差为2mm，阴阳角弧度允许偏差为2度。 正压实验室应在金属夹心板正压面用中性密封胶密封缝隙。 2.9、输入断路器输出端分别供电给仪器设备、辅助设备配电回路（包括空调、维修用电等）、照明回路、及备用回路，每个输出端在面板上必须标明各自供电对象。 2.10、供电系统配电箱及供电布线必须规范、安全、整齐、屏蔽，不得形成对数据信号线路的干扰，各类电源插座必须有明显的区别标志。 2.11、新风系统：采用全热交换机，热交换率不低于70%。 2.12、恒温恒湿实验室每50m³至少配备1个温湿度监控点（往上取整），具备记录系统，带显示控制系统、监控系统（15寸彩色触摸屏，分辨率1920*1080，内存512MB存盘空间8G）；温湿度探头传感器灵敏度要求温度≤0.1℃，湿度≤1.0%RH。 2.13、恒温恒湿实验室建设完成后，提供检测机构出具的符合CNAS体系要求的测试报告。 |
| 51 | 固定架及钉板 | 1套 | 一、用途：燃烧测试用的辅助测试夹具 二、检测符合标准：GB6675.2 EN71 ASTM963 三、技术参数： 1.材质：不锈钢制作 |
| 52 | 燃烧通风柜 | 1套 | - 检测符合标准：通风柜整体结构及性能需满足ANSI/ASHRAE 110-2016《实验室通风柜性能测试方法》标准。 二、技术参数： 1、通风橱外观尺寸：1200mm*850mm*2300mm 2、材质及结构：采用全钢结构，常规水电配置 3、通风系统安装方式：单独接到顶楼 - 辅材1:优质风机、镀锌铁皮排风风管 - 辅材2:三通、直接、弯头(镀锌铁皮) 6、岛式插座：220V10A实验室专用多功能二三插座 7、活性碳吸附：1套 三、产品特性： 1.主体框架：全钢结构，表面环氧树脂粉末静电喷涂处理。框架钢材厚度为2.0mm，基材选用1.2mm厚钢板，柜体标准全钢结构，通风柜两侧旁板小门为安装和维修而设计，顶部至吊顶之间的可拆卸封板采用1.0mm钢板，表面环氧树脂喷涂，具体颜色：灰白色。 2.通风柜内衬：内衬板、导流板均采用倍耐板、集气风罩采用PP板焊接而成，且均具有防腐功能。 3.安全视窗：活动式垂直方向铰链型拉门，置于工作空间与操作者之间以保护操作者安全，拉门安全高度为500mm。结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。玻璃视窗为6mm钢化玻璃，透明清晰，耐化学腐蚀，具有防止爆裂分散的能力。 4.控制面板：具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕不小于4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度、温度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按键均为独立按键，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按键用于快速直接操作功能。 5.水、电、气配置：口水龙头采用壁式遥控45°水阀，主体为加厚铜质，涂层为高亮度环氧树脂，陶瓷阀芯，静态最大耐压20巴。 (1)杯槽：采用PP材质，防酸碱腐蚀。 (2)照明：采用隐藏式30W日光灯，通风柜内整体照度为600LUX； (3)线盒：每台排风柜3个（220V 10A）、1个（220V 16A）； (4)配电箱：每台排风柜一个配电箱，提供客户一个总容量。 (5)每台配备氮气和压缩空气接口，遥控气阀。 |
| 53 | 电位滴定仪 | 1台 | 一、技术参数： 1.实时显示滴定过程的电位值-滴定体积变化曲线 2.测量范围：-2000.0mV~+2000.0mV，pH：-20.000pH~+20.000pH 3.分辨率：0.1mV，0.001pH，0.1℃ 4.精度：0.1mV±0.03%，0.003pH，±0.1℃ 5.滴定管：10mL，25mL 6.搅拌方式：磁力搅拌 7.电极：2个pH电极，2个氧化还原电极 |
| 54 | 直金属钢针及电阻 | 1套 | - 用途：主要用于电阻辅助测试 二、检测符合标准：GB19865-2005 二、技术参数： 1.直金属钢针、1欧姆电阻 - 2.直径：0.5mm，长度大于25mm |
| 55 | 数字功率计 | 1台 | 一、用途：主要用于电玩具功率性能测试 二、检测符合标准：GB19865-2005 三、技术参数： 1.三窗口同时显示：电压，电流，功率，功率因数，频率 2.自动/手动设置量程 3.电压：75V/150V/300V 4.电流：0.5A/2A/8A 与 1.25A/5A/20A两种 5.功率因数：-1.000～1.000 6.基 频：45Hz～130Hz，带宽：5kHz 7.精 度：±（0.4%读数+0.1%量程+1字） 8.具备交流、直流、交直流功能自动校零 9.电流和功率上下限设定报警 10.可显示总谐波和2～50次谐波分析 |
| 56 | 示波器 | 1台 | 一、用途：主要利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线，还可以用它测试各种不同的电量，如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。 二、检测符合标准：GB19865-2005 三、技术参数： 1.宽带：200MHZ 2.实时采样率：1GS/S 3.时基范围：5ns/div-1000sdiv 4.上升时间：≤3.5s 5.通道：2 6.输入阻抗：1MΩ±2%与15 pF±5 pF并联 7.通道间隔离度：50 Hz: 100 : 1 10 MHz: 40 : 1 8.最大输入电压： 400 V（DC + AC 峰值 9.直流增益精确度：±3% 10.存储深度：10K 11.直流精度（平均）：经对捕获的≥16个波形取平均值后波型上任两点间的电压差(△V)： ±(3% 读数 + 0.05格) 12.探头衰减系数：1X 10X 100X 1000X 13.低频响应：≥10Hz （在BNC处-3dB） 14.频率稳定度：±100 ppm 15.时间间隔（△T）：单次±(1采样间隔时间+100 ppm×读数+0.4 ns) 16.测量精确度：平均值>16：±(1采样间隔时间+100 ppm×读数+0.4 ns) 17.输入耦合：AC/ DC/GND 18.垂直精度(A/D）：8比特分辨率，两个通道同时采样 19.垂直灵敏度范围：5 mV/div～5 V/div 20.触发：边沿、视频 21.触发方式：自动、正常、单次 22.触发电平范围：距屏幕中心±5 格 23.信号制式和行场频率：NTSC、PAL和SECA 24.光标测量：光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T)、自动光标 25.自动测量：30种测量值、可一键显示 26.波形计算：加、减、乘、除、反向FFT 27.存储波形：16组波形 28.通信接口：USB 2.0,支持U盘存储 29.频率计：支持 30.电源：100V-240V 50-60HZ 31.显示方式：7寸彩色液晶屏显示 |
| 57 | 多通道温度巡检仪 | 1台 | 一、用途：主要用于温升性能测试 二、检测符合标准：GB19865-2005 三、技术参数： 1.测温范围：-100℃～1000℃； 2.测量精度： 0～1000℃：±(读数值×0.5%+1)℃， -100～0℃：±(读数值×0.5%+2)℃； 3.具有抗高频干扰功能。 4.温度信号输入通道数：18通道 5.热电偶类型：K型 6.大屏幕液晶屏一体显示 7.电源：220V 50HZ 四、配置清单： 1.带电线K型热电偶1套 |
| 58 | 直径为1.0mm棒 | 1台 | 一、用途：主要用于电阻辅助性能测试 二、检测符合标准：GB19865-2005 二、技术参数： 1.直金属钢针 2.直径：1mm |
| 59 | 耐压测试仪 | 1台 | 一、检测符合标准：GB19865-2005 GB/T4706.1 二、技术参数： 1.输出电压量程：0-5KV 2.误差：±（5%r＋3d） 3.漏电流量程：0.2-200mA 4.误差：±（5%r＋3d） 5.报警电流：0.2-200mA 6.测试时间：1-99S 7.控制方式：数显，能显示在测试时被测物品上漏电流数值，具有时间预置和显示，测试时间倒计时 8.电源：220V 50HZ |
| 60 | 弹簧锤击试验仪 | 1台 | 一、用途：适用于对家用及类似用途电子电工产品设备及其附件以及类似设备的外壳、操作杆、柄、旋钮、指示灯、信号灯及灯罩进行抗撞击能力测试，评定产品的安全性能. 二、检测符合标准：GB19865-2005 三、技术参数： 1.六档：0.14—1.00J可调0.7J±0.05J 2.长度：300mm 3.壳体：外表镀镍的不锈钢制成 4.锤头：重量为60g 5.锤头由白色聚先亚胺制成 四、配置清单： 1.专用铝盒1个 |
| 61 | 扭力起子 | 1台 | 一、用途：主要测试螺钉和连接强度 二、检测符合标准：GB19865-2005 三、技术参数； 1.扭力范围：0.2-4N.M 2.最小刻度：0.2CN.M 3.可设定扭力值 |
| 62 | 球压试验仪 | 1台 | 一、用途：主要用于对家用和类似用途插头插座产品进行耐热测试. 二、检测符合标准：GB19865-2005 三、技术参数： 1.球直径5mm（R2.5mm）±0.05mm 2.总试验压力：20N±0.2N 3.样品支座：直径50mm、长度100mm实心不锈钢圆柱体 4.制作材料：全部采用不锈钢材料 |
| 63 | 灼热丝试验仪 | 1台 | 一、用途：本试验仪器主要用于电子电器部件或零件在故障或过载条件下，可能达到过高的温度或点燃它们附近的零件，灼热丝试验模拟灼热元件或过载的电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力，用模拟技术评定着火危险性，适用于对电工电子产品、元件、家用电器部件用的塑料及非金属绝缘材料零件如：开关外壳、继电器插座等 二、检测符合标准：GB19865-2005 IEC60695 GB/T5169 GB4706.1 三、技术参数： 1.灼热丝温度：500~1000℃±2℃连续可调 2.灼热时间：0-999.9s±0.1s可调 (一般选择为30s) 3.起燃时间：0-999.9s±0.1s，线控记录 4.熄灭时间：0-999.9s±0.1s，线控记录 5.热电偶：Φ1mm铠装（K型）热电偶 6.灼热丝：Φ4 mm的镍铬丝（Ni80/Cr20） 7.烫入深度：7mm±0.5mm，专用7mm深度控制模块，能满足平面试样和曲面试样 8.样品压力：0.95N±0.1N 9.试验速度：18±3mm/s 10.U头标准：IEC60695-2-10 11.试验过程：试验程序自动控制，电机释放方式，施加在试样上的压力完全是砝码压力，独立抽风 12.保护： 过流保护，超温保护等各种保护措施，保证设备和关键部件的安全，提高寿命 13.电源：AC220V ，1KVA； 三、配置清单： 1.松木板 2.金属刷 3.接物盘 四、设备使用要求： 1.环境温度：10℃～40℃； 2.相对湿度：≤80%； 3.工作环境应清洁，无腐蚀性介质、无明显电磁干扰，有可靠的地线； 4.试验室要有排烟系统，或者有能把烟雾引出到室外的空间； 5.配备实验桌，桌子深度>700mm。 |
| 64 | 标准实验室桌 | 24米 | 一、技术参数： 1.实验桌尺寸：24000mm*750mm*800mm 2.岛式插座：220V10A实验室专用多功能二三插座 3.钢木结构，台面采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板,边缘加厚到25.4mm 二、产品特性： 1、钢木结构实验台 1.(1)框架：框架：主体框架采用60*40*1.5mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作成C形钢支架、连接支撑横梁采用60*40*1.5mm矩形钢管，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；框架结构合理，灵活多变，稳定性强，可按客户需求进行多种组合；主体钢框架可直接悬挂柜体，无须破坏实验室墙体与地面。 (2)柜体抽面与门板：采用16mm厚的国产优质环保型中纤板，表面粘压国产优质1.0mm厚珍珠面防火板，所有断面经经国产优质2.0mm厚PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。 (3)柜体柜身：采用16mm厚国产优质环保型三聚氰胺板；所有断面经经国产优质PVC封边防水处理，柜身板件采用可拆装式三合一连接，结构稳固，承重性好。 (4)铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合五万次以上。 (5)导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。 (6)拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，使实验室在外观上更加人性化，表面耐腐蚀。 (7)可调地脚：专业模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观大方，设计人性化 |
| 65 | 陶瓷标准实验桌 | 4米 | 一、技术参数： 1、实验做尺寸：4000mm*900mm*800mm 2.岛式插座：220V10A实验室专用多功能二三插座 3.全钢结构，台面采用实验室专用20mm厚陶瓷台面 二、产品特性： 1.陶瓷台面 2.陶瓷台面采用工业陶瓷技术烧制成型、表面磨砂釉面。厚度为20mm,外形尺寸经数控水切割成形，具有较好的承重，抗压性能达139MPa，干态静摩擦系数0.65，湿态静摩擦系数0.46，抗冲击性0.88，表面耐磨性3级，耐1000℃火焰高温，可承受3%盐酸，氢氧化钾，氯化铵，次氯酸钠等化学试剂侵蚀，耐污染等级为5级，易清洁，满足实验室要求，并提供相对应检验报告。 |

## 二、技术培训

中标人须派遣有经验的工程师到采购人现场对采购人进行优质的培训服务，具体要求如下：

1、现场培训：提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

2、人员培训：提供国内总共专业培训名额5人次（包含培训、交通、食宿费用，不限国内培训地点），开展玩具标准GB 6675.1、GB 6675.2、GB 6675.3、GB 6675.4、电玩具标准GB 19865最新标准的培训，包括标准内容和人员实操，让检测人员能够独立完成所有标准的检测工作。

3、培训内容：确保用户能够对设备、系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备、系统的日常运营、管理和维护，培训所需一切资料由中标人免费提供。

## 三、售后服务要求

1.提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器设备出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

2.系统软件终身免费安装和升级。

★3.投标人须对合同中规定的整套设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

4.原场地旧仪器搬到采购人指定位置，新仪器也需要根据采购人实际需求搬到指定位置

特别说明：

所有提供的佐证内容，必须是真实资料，如果在投标文件中发现有虚假资料的，一经查实，将作无效标处理并追究相应责任。

## 四、履约验收

采购人应按《义乌市政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收（所有拟供仪器验收前需提供合格的计量检定证书或校准证书）。

2.验收合格的条件：

2.1所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

2.2在验收过程中发现的问题已被解决并得到需方的认可。

2.3所有合同中规定的设备和材料均已提交。

2.4所供产品已通过相关部门组织的验收。

2.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

## 五、工期及项目地点

1.工期：签订合同后45日内完成供货、安装、调试。

2.项目地点：采购人指定地点。

## 六、商务要求

1.报价要求

1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

★2.付款方式

详见《投标须知前附表》第15条；费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由采购人申请支付。

## 七、其他

1.投标人所投设备及服务不得低于本项目的要求和档次。

2.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标人的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格响应文件、后评商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标人的认定

6.1拟投产品中50%清单产品提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或补正（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7.2如果投标人代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9.投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

9.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

10.投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11.评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

12.中标通知

12.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

12.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：浙江政府采购网。

12.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2021年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.4采购代理机构签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.5采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

13.质疑与投诉

13.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

13.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

13.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市春晗路111号4楼，联系电话：0579-83809111-8052。

13.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

13.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

13.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

13.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

13.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

13.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

13.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

13.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915066）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

13.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

13.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

13.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

13.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

13.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

13.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

14.合同签订

14.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“招标货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4 投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或提供的投标文件不完整的；或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9资格响应文件、商务技术响应文件中体现或包含商务报价的；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.14投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.15投标报价高于预算价（最高限价）；

2.16投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.17评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.18投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标人案的除外；

2.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.20除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.21按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后投标人不确认的；

2.22其它不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个标段(包)的投标人存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

4.1不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

4.2不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

4.3不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.对商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标单位的技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，计算出各报价响应文件有效的投标单位的商务得分和总得分；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

- 商务技术响应文件评审，满分70分

| 评分要点及说明 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施 整体方案 | 投标人针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案的合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、可行性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、针对性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）进行打分。 | 0-6 (主观分) |
| 技术指标 响应情况 | 技术指标响应：所有技术指标完全满足招标文件所列参数要求的得满分39分。技术指标有1项参数负偏离招标需求的，扣1分，扣完为止。 注：需提供证明材料的，如不提供证明材料视为不满足。 | 0-39 (客观分) |
| 产品整体配置 | 根据拟投产品的功能描述（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、设备配置科学性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、整体配置完整性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）情况进行评分。 | 0-6 (主观分) |
| 交货、验收计划 | 有明确的交货计划及交货保障方案（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、实施人员安排方案（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 | 0-4 (主观分) |
| 售后服务 | 根据投标人售后服务承诺（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、服务力量和售后服务体系的完善性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分），质保期内的维修、维护等方案和计划（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）进行评分，未提供的不得分。 | 0-6 (主观分) |
| 各种优惠条件 | 承诺给予招标人的各种优惠条件，包括易损备品备件（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）及相关软件、专用耗材等方面（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）的等情况进行评分。 | 0-4 （主观分) |
| 培训 | 根据投标人的培训计划（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）进行评分。 | 0-2 （主观分) |
| 业绩 | 投标人2021年1月1日以来，具有类似业绩的，每个案例得1分，最多3分。（需提供投标人合同及中标通知书，缺一不得分。） | 0-3 （客观分） |

评标小组根据上述评分细目和各投标人的商务技术响应文件的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

商务技术响应文件得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

- 2.报价响应文件评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当要求投标人在“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

价格得分={基准价/（投标报价）}×30          计算时保留小数2位（四舍五入）。

3.计算总得分

总得分=商务技术得分+价格得分               计算结果保留小数2位（四舍五入）。

4.推荐中标候选人，完成评标报告

4.1推荐中标候选人

评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣从高到低顺序排列；技术指标得分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组根据以上排序直接确定排名第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

4.2完成评标报告

评标小组向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标小组所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

## 三、其他

评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、

1.投标文件封面格式

2.中小企业声明函格式

3.残疾人福利企业声明函格式

4.监狱企业声明函格式

二、商务技术响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.服务质量承诺书格式

6.拟投入本项目的设备清单格式

7.义乌市政府采购项目投标承诺书格式

三、报价响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.投标函格式

3.报价一览表格式

封面格式

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                          签字（或盖章）：

地址：                                 职务：

传真：                                 电话：

邮编：                                 签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人（签字或盖章）：                            职        务：

被授权人（签字或盖章）：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

拟投入本项目的设备清单（格式）

投标人（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表（签字或盖章）：                 职 务：            日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.有资格、职称人员须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

售后服务承诺书（格式）

1.投标单位须对工期、质量、服务等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

本附件可根据实际情况自行制作。

投标人（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、现场获取招标文件、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：        年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件

2.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 _______________________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）投标自提交投标文件截止之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人名称（公章）：

投标人代表职务：

全权代表（签字或盖章）：

投标日期：     年     月    日

报价一览表（格式）

投标人（公章）：_____________________

采购编号：_____________________

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（小写）： 元 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字（或盖章）：                          日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最高、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的寡实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）;

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度數据，无上一年度数据的新成立企业可不推报。

说明：根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

投标人名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业地说明文件。

2.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。