卫健委转化平台设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:（ZJWH-2025-003）

采购人：杭州临平经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：文华工程咨询股份有限公司

二〇二五年二月二十八日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

卫健委转化平台设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月20日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJWH-2025-003

项目名称：卫健委转化平台设备采购项目

预算金额（元）：20000000元；（其中标项一：5000000；标项二：5000000；标项三：5000000；标项四：5000000）

最高限价（元）：20000000元；（其中标项一：5000000；标项二：5000000；标项三：5000000；标项四：5000000）

采购需求：本项目采购内容为卫健委转化平台设备采购项目，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项一

标项名称:卫健委转化平台设备采购项目标项一（细胞基因平台）

预算金额（元）:5000000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：细胞基因平台设备1批。具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求标项一”。

标项二

标项名称:卫健委转化平台设备采购项目标项二（医疗器械创新中心）

预算金额（元）:5000000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗器械创新中心设备1批。具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求标项二”。

标项三

标项名称:卫健委转化平台设备采购项目标项三（院内制剂平台）

预算金额（元）:5000000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：院内制剂平台设备1批。具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求标项三”。

标项四

标项名称:卫健委转化平台设备采购项目标项四（医疗器械测试验证服务平台）

预算金额（元）:5000000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗器械测试验证服务平台设备1批。具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求标项四”。

- 合同履约期限： 详见招标文件“第三部分 采购需求”。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年3月20日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年3月20日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年3月20日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州临平经济技术开发区管理委员会

地    址：杭州市临平区超峰东路2号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式（询问）：0571-86243452

质疑联系人： 周工

质疑联系方式：0571-86310275

2.采购代理机构信息

名    称：文华工程咨询股份有限公司

地    址：杭州市临平区世纪大道168号理想大厦9楼

传    真：0571-86164889

项目联系人（询问）：范浩

项目联系方式（询问）：0571-86164889

质疑联系人：高佳程

质疑联系方式：0571-88731571

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类。 核心产品:标项一（细胞基因平台）：多功能酶标仪、流式细胞仪 等 。 标项二（医疗器械创新中心）：气相色谱仪、荧光定量仪、液压拉力试验机 等 。 标项三（院内制剂平台）:高效液相色谱仪、紫外分光光度计 等。 标项四（医疗器械测试验证服务平台）:医疗器械可用性测试分析及便携式测试分析系统、网络分析仪 等。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 卫健委转化平台设备采购项目，属于 工业 行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ☐本项目不允许采购进口产品。 本项目允许 标项一（细胞基因平台）：流式细胞仪、 细胞成像微孔板自动检测系统、荧光定量PCR系统、普通PCR仪、多功能酶标仪、生物安全柜、离心机、二氧化碳培养箱、移液器套装、金属浴采购进口产品。 标项二（医疗器械创新中心）：气相色谱仪、6位液体进样器、分析天平、冷冻离心机（3台）、气密性固定角转、PCR仪、荧光定量仪、电子负载、信号发生器、台式数字万用表、数字示波器（2台）、电池仿真器和分析仪、直流电源、体视显微镜、液压拉力试验机、封口机采购进口产品。 标项三（院内制剂平台）：高效液相色谱仪-紫外检测器、高效液相色谱仪-二极管阵列检测器、高效液相色谱仪-蒸发光散射检测器、紫外分光光度计、自动溶出仪、旋转蒸发仪（20L）、旋转蒸发仪、蒸发光散射用氮气发生器、电子天平（百万分之一天平、十万分之一天平）采购进口产品。 标项四（医疗器械测试验证服务平台）：数据记录仪、直流电源、医用接地电阻测试仪、交流耐压测试仪、单相数字功率计、医用漏电流测试仪、医疗器械可用性测试分析及便携式测试分析系统、行为观察实验室、模拟假人、数字温湿度大气压力表采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的 运输、售后 工作分包。☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 þB要求提供， - 样品： 标项一（细胞基因平台）提供多功能酶标仪1台，荧光倒置生物显微镜1台； - 标项二（医疗器械创新中心）提供 液压拉力试验机1台； - 标项三（院内制剂平台）提供十万分之一天平1台， - 标项四（医疗器械测试验证服务平台）提供/ 。 （2）样品制作的标准和要求：详见采购清单及技术参数要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： 2025年3月19日9:00-17:00 ；地点： 杭州市临平区世纪大道168号理想大厦9楼 ；联系人： 范浩 ，联系电话： 15267023926 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 þB组织。标项二（医疗器械创新中心）：演示蓝光扫描仪（具体要求按照评标办法）；标项四（医疗器械测试验证服务平台）：演示步入式恒温恒湿箱（具体要求按照评标办法）。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：现场演示：各投标人应在演示前自行备好演示所需的设备等相关工具或物品或系统。投标人未提供演示的、演示产品与所投产品不一致的，演示分得0分。 现场演示地点：杭州市临平区世纪大道168号理想大厦9楼文华工程咨询股份有限公司会议室（请在投标截止时间前30分钟到达）。 方式二：视频或模拟演示内容的非现场递交：投标人可按评标细则要求，将演示内容的视频U盘密封后，在投标截止前递交至杭州市临平区世纪大道168号理想大厦9楼，签收人员联系电话：范浩，15267023926。 投标人未提供演示的、演示产品与所投产品不一致的，演示分得0分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市临平区世纪大道168号理想大厦9楼；备份投标文件签收人员联系电话：0571-86164889。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 标项一（细胞基因平台）：1；标项二（医疗器械创新中心）：1；标项三（院内制剂平台）：1；标项四（医疗器械测试验证服务平台）：1 。 |
|  |  | 本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件计取，评标专家费按实计取；但不单列进投标总价，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑。 |
| 中标后提供承诺书和纸质版投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件）。 |  |  |
| 采购文件中带“▲”条款为招标文件要求的实质性内容，投标人须在投标文件中提供《符合性审查资料》（格式见第六部分 应提交的有关格式范例），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。 |  |  |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1 目录

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3联合协议（如果有)；

11.1.4营业执照，有效营业执照或者其他组织机构的营业执照或事业法人登记证书或其他市场监督管理部门登记证明材料；提供营业执照或其他执照扫描件或复印件加盖公章；

11.1.5落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

11.1.6本项目的特定资格要求：（无)。

注：上述资格条件审查材料未响应提供的，视为资格审查不通过。上述内容部分格式及内容详见“第六部分  应提交的有关格式范例”。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

### 一、采购清单（详见下表）

标项一（细胞基因平台）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化细胞计数设备 | 1、★采用库尔特电阻抗原理进行全样本计数、粒径测量，图像法进行细胞活率测量； 2、计数时间 20~30s，视细胞实际浓度自动调节； 3、样本量 ≤10 μl； 4、检测粒径3-30μm； 5、检测浓度 1×10^4-2×10^7 个细胞/ml，配置超高浓度检测模式，最高达4×10^7 个细胞/ml； 6、计数结果重复性 CV≤ 5% 7、无芯片耗材，一步加样，无需稀释，自动清洗 8、★细胞流动中拍照，5倍光学放大，数据、图像（含细胞图像）可存储及输出报告 9、可进行选区计算及稀释计算 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 流式细胞仪 | 1、主机尺寸：43 x 59 x 39 cm（长 x 宽 x 高）； 2、主机重量：77lb（35kg）； 3、电源要求:100/115/230VAC，50～60HZ； 4、环境温度:15~32℃； 5、环境湿度：<80%无凝露； 6、★激光器：60mW 488nm蓝色全固态激光器，40mW 640nm红色全固态激光器，50mw 405nm紫色全固态激光器。为避免温度变化带来的能量波动和激光光斑漂移，同时延长使用寿命，激光器须自带半导体温控（TEC）模块，可对激光器进行精确加热和降温； 7、激光激发方式：立体空间激发； 8、★荧光检测器：为保证检测结果稳定性，采用光电倍增管，非对温度敏感的雪崩式二极管； 9、★光路传导：为避免光纤传输带来的光量子耦合损失，确保荧光收集效率和提高灵敏度，激光传递和荧光传导采用空气传导，非光纤传导； 10、检测通道：FSC，SSC，FL1，FL2，FL3，FL4，FL5，FL6，FL7，FL8，FL9，FL10，FL11； 11、检测参数：包括所有通道面积（A)，宽度（W），高度（H）以及时间，有效区分粘连细胞和单个细胞； 12、散射光分辨率：FSC：0.5um; SSC：0.2um； 13、检测颗粒直径：0.2～50μm； 14、荧光灵敏度: FITC<10MESF;PE<10MESF； 15、获取速率：35，000 events/s； 16、交叉污染：<0.1%； 17、全峰宽变异系数：CV<2%； 18、★绝对计数：标配无需微球绝对计数功能，精度误差在±5%以内； 19、★信号处理：24位动态范围（107.2动态范围），PMT支持免调电压和可调电压双重模式； 20、荧光补偿：可在线和离线补偿，补偿方式为数字矩阵补偿、快速补偿、自动补偿； 21、软件：标配中英文版本软件，含淋巴细胞亚群、B27、细胞因子检测模板； 22、进样检测的同时，支持分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本； 23、质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey - Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能； 24、液路设计：采用经典的鞘液聚焦，有效提高液流稳定性； 25、★液路动力：为防止管路堵塞，提供强液路压力，采用注射泵驱动，非蠕动泵驱动； 26、样本流速：5 - 120ul/min，高中低三档可选，同时支持流速连续调节； 27、★清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁，全程无需人员参与。无需进行周清洗和月清洗； 28、上样方式：兼容标准流式管、EP管等上样； 29、可插拨式滤光片，支持通道配置更改； 30、具有CD4/CD8/CD3检测试剂盒，试剂盒中有预混好的CD4/CD8/CD3抗体，而非单一的CD4或CD8或CD3试剂。 | 1 | 台 | 是 |
| 3 | 细胞成像微孔板自动检测系统 | 1、可对多种细胞、组织样品进行图像采集，成像模式可支持明场、荧光和相差。采集过程可通过软件进行调节控制。 2、成像模式：明场成像、彩色成像、荧光成像、相差成像等功能 3、光源：长寿命LED固态光源（寿命≥2万小时），可以进行能量调节，无需预热，即开即用 4、物镜： 4X、20X、40X物镜各一套 5、样品适用性：耗材支持完全开放，能使用各种规格微孔板、培养皿、玻片等载体 6、双CMOS检测器配置：单色高灵敏度科研级CMOS、彩色高灵敏科研级CMOS 7、可同时配置4组以上荧光通道，检测滤光片可更换 8、图像采集软件：系统配配备图像采集软件，可完成图像采集和存储功能，图像可调节亮度、对比度、饱和度、色调；终身免费升级。软件具有标尺、图像测量和多通道叠加显示等功能 | 1 | 台 | 是 |
| 4 | 荧光定量PCR系统 | 1、仪器机械结构设计：必须为一体化设计，而非反应模块和光学系统现场组装； 2、样本通量：单管、8 联管、96 孔板； 3、反应体积：0.1ml 或 0.2ml 热循环模块可选； 4、激发光源：高亮度白光半导体光源（工作寿命大于 5 年）； 5、通道数：≥4 色激发光通道和≥4 色检测光通道，同时激发同时检测； 6、温控模块最高升温速率：≥3.5°C/秒； 7、温度均一性：小于 0.4°C； 8、★精密度：可分辨至少 1.5 倍拷贝数差异，置信度大于 99.7%； 9、运行时间：小于 30 分钟完成 96 孔板 40 个循环反应； 10、温控范围：4°C–99.9°C； 11、★检测系统：CCD 同步收集荧光信号，确保检测灵敏度和分别率； 12、支持的荧光染料：FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Cy5，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，Texas Red®； 13、★被动染料校正功能：软件支持 Rox 荧光校正去除移液误差； 14、数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 15、内置触摸屏电脑：自带存储 100 次以上的实验数据；仪器触摸屏提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用； 16、云服务平台：可在全球任意有网络的地方登陆云服务平台获取仪器传送的实验数据。 | 1 | 台 | 是 |
| 5 | 普通PCR仪 | 1、样品基座：0.2ml，96孔； 2、最大模块变温速率3.0℃/Sec，变温速率可调节； 3、★最大样本变温速率2.2℃/Sec； 4、温度范围: 0-100.0℃； 5、温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）； 6、温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃），温度校验标准可追溯至美国国家标准技术局（NIST）； 7、PCR体积范围：10—100 uL； 8、★5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置操作简单方便； 9、程序存储：机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序； 10、★有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，客户可免费下载Instrument Connect手机app到iphone或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以通过Thermo Fisher Cloud平台在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机； 11、★联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； 12、内置热学模拟模式，可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler, Takara Dice, BIOER XP等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡； 13、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等； 14、内置AutoDelta选项，适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整； 15、其他功能：多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等； | 1 | 台 | 是 |
| 6 | CTC分离富集设备 | 1、主机尺寸：1030mm*600mm*580mm（长 x 宽 x 高）； 2、主机重量：50kg； 3、电源要求:220VAC，50～60HZ； 4、环境温度:10~30℃； 5、环境湿度：35%RH ~ 80%RH，无凝露； 6、★全自动化循环肿瘤细胞俘获设备，主要用于循环肿瘤细胞（CTC）的自动俘获、自动染色，标本可来源于血液； 7、★基于微流控芯片和锥形孔滤膜的新型稀有细胞分选系统，无须对血样进行前处理、对细胞无损伤，使用高分子材料滤膜进行细胞捕获，不依赖细胞表面标记物，自动执行标准化富集与免疫荧光染色流程，并通过微流控液压实时监测全过程，可捕获各类型CTC，包括单个CTC、CTM、CTC - 白细胞团簇等； 8、★微流控芯片规格：55*25*12 mm(长*宽*高)；锥形孔滤膜规格：外径13 mm内径9 mm，上孔径7 um，下孔径15um，孔心距20um；样本筒：高度 85.5 mm ，外径17.4mm，内径15.4mm； 9、★标本体积：5ml； 10、★样本通道：8通道； 11、★分离时间：20 - 30分钟； 12、★染色时间：最快2h完成免疫荧光染色； 13、★循环肿瘤细胞捕获率：＞94%； 14、★血细胞去除率：≥99.999%； 15、★循环肿瘤细胞捕获后活性：＞80%； 16、★滤膜压差监控：选用进口顶级传感器监控滤膜两侧的压差，防止细胞压力过大破碎； 17、气控芯片定位：微型气缸和气阀，寿命1000万次以上，保证临床检测安全性和稳定性； 18、自动化过滤：采用精密注射泵对样本进行自动过滤，精度达2μl，适用介质包括强酸、强碱、强腐蚀性等液体；重复性误差小于0.7%； 19、自动化加样：采用高精度XZ轴和取样针进行自动加样，重复性误差小于1%； 20、标准化平台：可用于其他液体检测，稀有细胞分离； 21、操作界面：采用高端电容触控屏，人性化的操作界面，按键设置便捷，图形化操作界面； 22、自定义运行方式、分离通道、清洗时间以及过滤速度，实时显示运行时间和状态。 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 快速细胞/组织荧光显微成像扫描检测分析系统 | 1、扫描仪开/关钮：独立电源，设备上开关按钮无实际作用； 2、接头：包括电源、相机传输接口、雷莫连接器（电源、氙灯）； 3、扫描区域：≤25mm x 56mm； 4、物镜：100X Oil，UplanSApo，NA = 1.45，∞/0.17（舜宇），可适配4X、20X、40X、60X物镜； 5、明场成像：FLIR相机5MP Sony IMX250； 6、概览图像解决方案：3.45μm/像素用于标签、条形码和组织宏； 7、标签/条形码图像：海康相机捕获； 8、对焦系统：自动聚焦（明场）和手动聚焦（分辨率0.1µm）； 9、数字载玻片文件格式：可导出为TIFF、bimg、svs等格式； 10、物镜转换台：支持安装2个物镜； 11、荧光滤块转轮：支持5个通道 + 1个明场； 12、照明系统：白色LED（明场）；氙灯（暗场）； 13、扫描优先级：外侧优先，无连续片架装载； 14、载玻片装载：手动装载最多2张2.5cm x 7.5cm载玻片，每张需手动校准； 15、其他功能特性：自动组织识别，无触摸屏和嵌入式视觉处理单元（VPU），扫描期间不自动检查图像质量； 16、扫描速度：40倍时<420秒/载玻片，100倍时＜1200秒/载玻片（25mm x 56mm）； 17、产出量：持续产出9块载玻片/小时（40x），3块载玻片/小时（100x）； 18、扫描分辨率：0.17µm/像素（100x）； 19、输入功率：外部AC/DC适配器100 - 240V，50/60Hz，最大5A；仪器24V 10.5A； 20、功率消耗：+24vdc @ 10.5 amps RMS； 21、载玻片：1英寸x 3英寸（2.54cm x 7.62cm）玻璃载玻片，尺寸符合ISO 8037/1，厚度0.9 - 1.1mm，盖玻片/标签要求严格，组织厚度优化为3 - 5μm； 22、盖玻片：最佳厚度0.17mm，材料为标准显微镜盖玻片或纤维素三醋酸纤维膜； 23、标签区域：25mm x 25mm，手写/印刷不透明哑光贴纸，有尺寸和位置要求； 24、片架：需定制，提供1个2张载玻片容量片架，暂无条形码读取识别功能； 25、尺寸：75cm宽x 60cm深x 72cm高； 26、重量：65kg； 27、工作表面：标准实验室级工作台，特定规格，两侧留33cm空隙； 28、运行环境：室内，过压类别II，湿度0% - 80%无冷凝，温度15 - 30°C； 29、存储环境：+5到40°C，相对湿度5到85%； 30、运输环境：0 - 50°C、湿度10% - 95%无冷凝，海拔最大10,000英尺，污染程度2，符合RoHS。 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 多功能酶标仪 | 1、★检测类型：6 - 384 孔微孔板, 24 孔或 64 孔超微量检测板（2μl 或 4μl）,比色皿（适配器）； 2、应用范围：光吸收、荧光强度、化学发光； 3、光吸收 3.1.波长范围：200nm - 1000nm，1nm 可调； 3.2.带宽：<=5nm； 3.3.波长准确度：<±2.0nm； 3.4.波长重复性：±0.2nm； 3.5.光度量范围：0 - 4.0OD； 3.6.分光检测分辨率：0.001OD； 3.7.测定准确度/线性度：<±0.006OD ±1.0%, 0–3.0OD； 3.8.测定精确度：<±0.003OD ±1.0%, 0–3.0OD； 3.9.杂散光：<= 0.05% at 230nm； 3.10.光程校正技术：配有 PathCheck 光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为 1cm 光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化； 4、荧光强度 4.1.荧光检测支持：微孔板顶部检测； 4.2.波长范围：250nm - 850nm； 4.3.带宽(EX, EM)：依据滤光片； 4.4.★灵敏度：2pM 荧光素，96 孔板；3pM 荧光素，384 孔板； 4.5.动态范围：6 个数量级； 5、化学发光 5.1.化学发光检测支持：微孔板顶部检测； 5.2.波长范围：250nm—850nm； 5.3.灵敏度（辉光）：2pM ATP，96 孔板；4pM ATP，384 孔板； 5.4.★动态范围：7 个数量级； 5.5.孔间干扰：<0.1%，白色 96 板；<0.3%，白色 384 孔板； 6、检测时间：30 秒，96 孔板；90 秒，384 孔板； 7、温度控制：室温 +4℃---45℃； 8、温度均一性：±1°C@37℃； 9、温度准确度：±2℃@37℃； 10、震荡方式：无； 11、★光源：双高能氙闪灯（1 只用于光吸收，1 只用于荧光）； 12、★检测器：硅光二极管 + 制冷型 - 5℃双重 Auto - PMT； 13、检测模式：终点法、动力学法、单孔多点扫描和光谱扫描（仅光吸收）。 | 1 | 台 | 是 |
| 9 | 血常规检测设备 | 1、整机功能：≥五分类血液细胞分析仪； 2、★检测原理：多角度激光散射 + 细胞化学染色； 3、检测通道：具有独立的 DIFF 检测通道和独立的嗜碱性粒细胞检测通道； 4、可报告参数≥25 项； 5、★用血量：全血和末梢全血模式≤15μl，预稀释模式≤20μl； 6、研究参数≥4 项； 7、图形显示：≥4 个散点图，≥3 个直方图； 8、仪器主机大屏幕触摸式操作，无需外接电脑； 9、≥3 种检测模式，静脉全血模式、末梢全血模式、预稀释模式； 10、测试速度：≥60 个标本 / 小时； 11、资料储存：计数结果≥4 万份； 12、重复性：WBC≤2.0%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0%； 13、携带污染：WBC≤0.5%、RBC≤0.5%、HGB≤0.6%、PLT≤1.0%； 14、线性范围：WBC：0~500×109/L，PLT：0~5000×109/L。 | 1 | 台 | 否 |
| 10 | 生物安全柜 | 1、工作区尺寸：宽≥1200mm； 2、工作电源：220V，50Hz； 3、工作环境：温度 15℃~35℃，相对湿度≤80%； 4、气流模式：30%外排，70%内循环； 5、三独立 EBM 品牌风机，正常运转状态下的下降气流平均速度 0.32m/s；流入气流平均速度 0.53m/s；总流量高达 1250m³/h； 6、内循环与外排均采用超高效空气过滤器（ULPA），对≥0.12μm 直径的固体颗粒物，过滤效率达到 99.9995%； 7、正常运转下的噪音≤62dB（A）；振动≤5μm；净重 251kg；平均照度≥1300LX； 8、在正常运转状态下的高效过滤器泄露率＜0.005%； 9、操作面板玻璃设立 20cm 安全警戒线，抬起超高或超低后警示装置发出声音+弹窗报警，工作台玻璃移门升降自如、定位准确、无故障、免维护并能完全关闭； 10、7 英寸液晶触摸大屏操作，动态实时显示下降与流入气流流速、紫外灯与高效过滤器剩余寿命、计时/秒表、开机使用时长、工作区内温湿度、日期/时间、产品使用状态等参数； 11、设置管理员权限，一键调节参数，报警记录查询，20+重声音与弹窗报警，实时风险管控并指导应急操作，降低失误风险，时刻监督设备安全使用； 12、具有紫外灯消毒功能，可预约紫外灯灭菌时间，自由设定杀菌时长，完成灭菌后紫外灯自动关闭。采用品牌 40W 紫外灯管，平均紫外强度≥2400mW/㎡，高于标准要求平均紫外强度 5 倍以上； 13、前窗玻璃采用透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响且抗冲击性强的 6mm 防紫外线钢化玻璃，保护实验安全； 14、双运行模式：门体抬起，风机迅速配比下降与流入气流自动进入工作模式；门体下拉，风机低速运转自动进入节能模式，相较工作模式，节能最高可达 70%；实验过程解放双手，无需触屏操作，减少污染风险； 15、柜体一体式结构可分离单独置于台面，也可置于地面并支架可调节高度，最小进门宽度 807mm。满足多场景使用需求；10°倾斜设计+高于操作台面的通体式搁手架设计，提供舒适操作的同时也防止进气流被阻挡，柜内气流外溢；有检测气流流速波动功能，气流流速波动超过 20%后有声音+弹窗报警提示； 16、整体操作台面采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易于清洁和维护，柜体防泄漏，集液槽设计标配排污阀，保护实验卫生； 17、标配高精度双微风速传感器，分别对下降和流入气流流速进行实时精准监测，保证控制系统对气流流速的稳定调节； 18、具有停电参数记忆，来电恢复功能；且带备用插座设计，在整机之外具有独立断电保护功能，且能通过屏幕设置供电时长，定时关闭，满足特定实验对设备通断电要求； 19、具有流入/下降风速传感器以及风机联动精准监测功能，可第一时间排除报警原因，方便用户第一时间做出对应安全操作。 | 6 | 台 | 是 |
| 11 | 离心机 | 1、★采用变频电机驱动，最高转速≥22,500rpm，最大离心力≥34,000 xg； 2、★单次离心最大容量≥6×100ml； 3、操作面板为 LCD 显示触摸屏，尺寸≥7 英寸； 4、升速档位≥12 档，减速档位≥12 档； 5、温度控制范围：-20~40℃，温度控制精度±2°C，采用非氟利昂的环保制冷剂； 6、具有快速预冷功能，将离心腔室的温度降低到 4℃的时间≤15 分钟； 7、所有转子在最高转速时，温度稳定值可以达到≤4℃； 8、转速精控制精度：±10rpm； 9、具有转子自动识别功能（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能），具有转子平衡监测功能； 10、具有节能模式：每 30 分钟递增，最长 8 个小时后自动开盖并停止制冷； 11、★离心舱门为自动吸门锁，方便开关； 12、仪器噪音量：≤60db(A)； 13、仪器采用宽电压设计，可以在电压范围 220±22V 内正常使用； 14、可灵活设置离心时间范围：1s to 99H59min59s，并可具有瞬时离心功能； 15、提供两种计时方式选择：1.立即开始计时 2.到达 95%最高速时开始计时；提供三种计时方式模式：正计时（显示已消耗的运行时间）、倒计时（显示剩余运行时间）、保持模式（持续运行，直到达到系统最大运行时间，正计时显示）； 16、★多程序离心功能≥5 条，系统首先按第一条离心参数运行，待第一条参数运行时间达到以后，自动按下一条参数调整转速和温度继续运行，中途不会停机，也无需人员操作，直到完成所有分段离心后，系统才会自动停机； 17、★主机能够预存程序数量≥1000 个； 18、具有三级用户管理权限（管理员、超级用户、操作员），并可以配置独立用户名及密码≥100 个； 19、运行记录可以实时曲线显示，并可自动记录完整历史运行数据； 20、运行记录的结果可通过 USB 导出保存为 PDF 或 CSV (UTF - 8 形式)格式，具有电子签名功能，并在导出 PDF 文件时一同输出； 21、具有时间戳的事件记录功能（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），记录数量≥10 万条； 22、操作界面支持中、英两种语言。 | 6 | 台 | 是 |
| 12 | 二氧化碳培养箱 | 1、工作环境温度：18 - 33℃； 2、培养箱加热模式：直热式； 3、电源：1/N/PE 230V，50/60Hz； 4、工作体积：约151升； 5、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块； 6、温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 7、温度控制精度：±0.1℃； 8、温度均一性：±0.5℃（在37℃下）； 9、开门30秒后温度恢复时间：小于10分钟； 10、二氧化碳控制范围：0～20%； 11、二氧化碳控制精度：±0.1%； 12、二氧化碳跟踪报警：有； 13、开门30秒后二氧化碳浓度恢复：8分钟内达到5±0.2%； 14、二氧化碳浓度控制：TC热导传感器，使用寿命长； 15、箱体内相对湿度：95%； 16、★湿度回复方式：底部水库式回复； 17、开门30秒后湿度回复时间：小于30分钟； 18、工作噪音水平：<50分贝； 19、★ContraCon 90度湿热灭菌，具有白皮书验证灭菌效果； 20、具有方便的Auto Start技术，简单的非手动方式提供CO2检测系统的自动校准，确保系统处于最佳状态； 21、具有风扇主力循环系统，可以确保空间环境的均一性。 | 6 | 台 | 是 |
| 13 | 荧光倒置生物显微镜 | 1、光学系统：模块化无限远光学系统； 2、观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围 53mm - 75mm； 3、目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度，视场数 22； 4、★物镜：全套物镜视场数≥25，无限远长工作距离平场消色差物镜 Plan4X/0.12 工作距离：10.8mm，无限远长工作距离平场消色差物镜 Plan40X/0.58 工作距离：2.5mm，无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan10X/0.25 PH 工作距离：4.1mm，无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan20X/0.45 PH 工作距离：5mm； 5、调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值 0.002mm，调焦更加精确，10X/20X/40X 相差环板； 6、转换器：五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置； 7、载物台：多功能可拆卸载物台，固定载物台尺寸 227mmX208mm；配低位同轴柔性 XY 向移动调节手轮，机械式移动，移动范围：135mm×77mm，圆形透明载物台板：外圈 φ118mm，内圈 φ68mm，配水滴载物片（Φ118）、多功能载物片（34mm77.5mm、86mm129.5mm、57mm*82mm）； 8、★荧光附件：标配 B、G、UV 三个荧光激发块，可根据客户要求定制激发块数量和波段，荧光光源，长效光源，寿命 1w 小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保，荧光光源与激发块一键联动；无需改变原有光路，可升级成同品牌四色五通道荧光显微镜； 9、聚光镜：相衬聚光镜，工作距离 55mm，配绿色滤色片； 10、LED 透射照明系统：超长寿命 LED 光源，寿命 2 万小时以上，亮度可调，聚光镜：超长工作距离：72mm，NA0.30，配双孔相衬环板； 11、★接口：MSHOT 内置一体化专用 0.75 倍接口； | 2 | 台 | 否 |
| 14 | 倒置生物显微镜 | 1、光学系统：模块化无限远光学系统； 2、观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围 53mm - 75mm； 3、目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度，视场数 22； 4、★物镜：标配全套物镜视场数≥25，无限远长工作距离平场消色差物镜 Plan4X/0.12 工作距离：10.8mm，无限远长工作距离平场消色差物镜 Plan40X/0.58 工作距离：2.5mm，无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan10X/0.25 PH 工作距离：4.1mm，无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan20X/0.45 PH 工作距离：5mm； 5、调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值 0.002mm，调焦更加精确，10X/20X/40X 相差环板； 6、转换器：五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置； 7、载物台：多功能可拆卸载物台，固定载物台尺寸 227mmX208mm；配低位同轴柔性 XY 向移动调节手轮，机械式移动，移动范围：135mm×77mm，圆形透明载物台板：外圈φ118mm，内圈φ68mm，配水滴载物片（Φ118）、多功能载物片（34mm*77.5mm、86mm*129.5mm、57mm*82mm）； 8、★预留内置式荧光升级光路，无需改变原有光路，可升级成同品牌 LED 荧光显微镜； 9、聚光镜：相衬聚光镜，工作距离 55mm，配绿色滤色片； 10、LED 透射照明系统：超长寿命 LED 光源，寿命 2 万小时以上，亮度可调，聚光镜：超长工作距离:72mm，NA0.30，配双孔相衬环板； 11、★接口：内置一体化专用 0.75 倍接口； 12、大尺寸传感器（Sensor Type)：1 英寸大尺寸高灵敏度芯片； | 2 | 台 | 否 |
| 15 | 高压蒸汽灭菌器 | 1、容量:50L, 立式结构,底部带脚轮，可放入直径30CM,高度60CM的灭菌架； 2、灭菌腔材料:SUS304不锈钢； 3、开盖方式：手旋式开盖，自感应连锁装置（机械式连锁装置），连锁可靠性强于电子式连锁装置； 4、时间范围:灭菌时间:1 - 999分钟,融化时间:1 - 999分钟,保温时间:1 - 8700分钟，定时器预置范围：0 - 6天延迟； 5、★温度和压力: 最高工作温度≥135℃，设计压力0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.29Mpa； 6、记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序； 7、★六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式； 8、集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用； 9、★防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫； 10、定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动； 11、采用新型智能化微电脑系统,功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制； 12、饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果； 13、检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头； 14、具有四种及以上灭菌模式，包含液体，固体等灭菌； 15、仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，仪器节省空间； 16、附件:不锈钢提篮≥3个； 17、安全装置：防烫设计，自感应安全联锁装置，缺水保护，过压双重保护，过温与升温保护，过流，短路保护，漏电保护，闭盖检查系统，后台安全测试程序； 18、节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.26平方米(长*宽)。 | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 烘箱 | 1、室温+10~300℃ 2、容积≥140L | 3 | 台 | 否 |
| 17 | 移液器套装 | 10μl、200μl、1ml，Midi Plus 0.1-100ml | 8 | 台 | 是 |
| 18 | 2-8℃科研医用冷藏箱 | 1、工作条件：环境温度 16~32℃，环境湿度 20~80%RH，电压 187V~242V，频率(50±1)Hz； 2、样式：立式，玻璃门； 3、有效容积：525L； 4、外部尺寸（宽*深*高 mm）：720*810*1973； 5、内部尺寸（宽*深*高 mm）：610*685*1264； 6、净重/毛重（KG）：128/167； 7、箱体材料：PCM 彩板； 8、内胆材料：喷涂铝板； 9、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡； 10、箱内顶部 LED 照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然； 11、压缩机：采用品牌牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音； 12、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全； 13、前后 4 个万向脚轮（其中 2 个自带刹车锁止功能），移动固定方便； 14、高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度 0.1℃； 15、★6 个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗； 16、★风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在 2~8℃范围内； 17、★高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等 7 路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化； 18、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在 2~8℃范围内； 19、★完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码 3 秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全； 20、★蓄电池可提供不少于 48 小时显示及报警功能； 21、★选配：温度记录打印机，打印时间间隔 1～240 分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据； 22、★USB 数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出 12 个月，数据 PDF 格式； 23、★标配 485 接口、远程报警接口； 24、★标配电加热玻璃门，门体加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式等，开门小角度自动关门功能； 25、★当控制/报警传感器发生故障时，压缩机会按照规律智能开停，确保物品存储安全； 26、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 27、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行； 28、★左侧标配 1 个测试孔，方便测试箱内温度。 | 8 | 台 | 否 |
| 19 | -25℃科研保存箱 | 1、工作条件：环境温度 16~32℃，环境湿度 20~80%RH，电压 198V~242V，频率(50±1)Hz； 2、样式：立式，单门； 3、有效容积（L）：270； 4、外部尺寸（宽*深*高 mm）：746*710*1808； 5、内部尺寸（宽*深*高 mm）：500*460*1235； 6、净重/毛重（KG）：90/106； 7、箱体材质：箱体采用优质 PCM 彩板，表面色泽柔和，坚固耐用； 8、内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁； 9、明把手，美观大方； 10、★左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度； 11、箱体配锁，确保箱内样本安全； 12、前面两个支撑脚 + 后面两个定向轮，方便箱体移动安放； 13、★内部结构：7 个 ABS 抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击； 14、★每层有丝管式蒸发器，降温速度快，使箱内温度在最短的时间内降低到客户用户设定的温度； 15、★发泡层厚度为 100mm，高效锁冷； 16、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音； 17、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡保温层，环保无污染； 18、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆； 19、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度 - 20℃~ - 40℃范围内任意设定，显示精度 1℃； 20、★声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全； 21、★运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠； 22、贴心升级助力式把手，符合人体工程学设计，存取毫不费力。 | 4 | 台 | 否 |
| 20 | -86℃超低温冰箱 | 1、工作条件：环境温度 10~32℃，环境湿度 20~80%RH，电压 198V~242V，频率(50±1)Hz； 2、样式：立式； 3、有效容积:678L； 4、★外部尺寸(宽*深*高 mm)：1090*1025*1955； 5、★内部尺寸(宽*深*高 mm)：750*696*1286； 6、净重/毛重（KG）：330/367； 7、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺； 8、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便； 9、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡。采用高性能 VIP 真空绝热材料，VIP 保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm。4 个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门 4 道门封，内门 2 道门封，整机 6 道门封； 10、国际品牌 SECOP 高效压缩机，国际品牌 EBM 风扇电机，节能高效、静音。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停； 11、★中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速； 12、★精确控温：高清晰 LED 数码温度显示，显示精度 0.1℃，左侧设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关 8 个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在 - 40℃~ - 86℃范围内； 13、★双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在 - 70℃以下运行，确保样本储存安全； 14、★安全存储：完善的声光报警系统（高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警等），物品存储更安全； 15、标配四个万向脚轮，方便移动安放； 16、内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储； 17、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门； 18、标配 3 个测试孔：左侧一个，后部两个，方便监测箱内温度； 19、助力把手，开启轻便，把手带锁，另可配置任意外挂锁，实现双人管理，保障样本安全； 20、大面积翅片式冷凝器,散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速； 21、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； 22、★标配 USB 数据接口，可记录设备运行温度等历史数据，数据可长达 10 年以上； 23、★标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB 端口供电； 24、★选配 5V 冷链供电系统，二氧化碳后备系统； 25、★选配 RS485 数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 26、25℃环温时，空载降温达到 - 81℃时间≤4.5 小时； 27、正常工作下，噪音≤51dB； 28、25℃环温时，单日耗电量≤12KW.h/24h； 29、25℃环温，空载 - 81℃稳定运行断电回温至 - 50℃时间≥280min； 30、可存储 2 英寸标准冻存盒 500 个，2ml 内旋冻存管 50000 个； 31、获得国家 CQC 节能环保认证。 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 液氮罐 | 1、几何容积 ≥115L； 2、口径 ≥216mm； 3、★液氮日蒸发量（L/D)≤0.95； 4、★静态液氮保存期（d）≥121； 5、可放置方提桶数量≥6 个/6 层； 6、★可选配智慧瓶塞，通过网络连接手机，可获取液氮罐液位温度等信息。 | 2 | 台 | 否 |
| 22 | 纯水仪 | 1、原水要求：城市饮用自来水，水温 5 - 45℃，水压 1.0 - 4.0Kgf/cm²； 2、纯水产量：≥24 升/小时； 3、超纯水产量：高达 2.0L/min(水箱有水时)； 4、超纯水指标： - 电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm； - 总有机碳 TOC*：＜3ppb； - 细菌：<0.01cfu/ml； - 颗粒物(>0.1μm)：<1/ml； - 热原/内毒素：<0.001EU/ml； - 核糖核酸酶(RNases)：<1pg/ml； - 脱氧核糖核酸酶(DNases)：<5pg/ml； - 邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出； - 双酚 A（µg/L）：未检出； 5、金属离子阳离子含量（单位 ppb）： - Al(铝)＜0.001, Sb(锑)＜0.001，As(砷)＜0.001，Ba(钡)＜0.001，B(硼)＜0.01,Mg(镁)＜0.001,Mn（锰）＜0.001,Ni(镍)＜0.001, K(钾)＜0.001，Na(钠)＜0.001,Sr(锶)＜0.001,Sn(锡)＜0.001,Ti(钛)＜0.001,V(钒)＜0.001，Zn(锌)＜0.001；阴离子含量(单位 ppb):Fˉ(氟）＜0.02，Clˉ(氯)＜0.02 ，Brˉ(溴)＜0.02，NO2ˉ(亚硝酸根)＜0.02，NO3ˉ（硝酸根）＜0.02，SO42-(硫酸根)＜0.02，PO43-(磷酸根)＜0.02，，NH4+(铵根)＜0.02。； 6、反渗透水指标： - 一级反渗透水: 电导率电导率≈源水电导率×5%； - 二级反渗透水电导率: 1 - 5μs/cm； 7、出水口：4 个：RO 反渗透2、UP 超纯水2； 8、全新 5.0 寸彩色触摸屏，动画式菜单，系统信息一览无遗，实现指尖触控的操作新体验； 9、优化的标准双级反渗透系统，采用双泵双膜及过渡水箱，使系统能耗更低、废水更少，产水质量更稳定； 10、标配远程移动式独立取水器，即时和定量 2 种取水模式； 11、取水器实时显示电阻率、水温、流速和取水量信息；高度可调，适合常规实验室玻璃器皿和塑料器具的取水； 12、取水手柄可以灵活取下，移液器式的取水方式更加人性化； 13、主机 3 路水质和 2 路流量监控，RO、DI、UP 超纯水 3 路水质实时监控，无需取水即可查看水质，2 路高精度定量(10 - 999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能； 14、标配 50 升 PE 纯水箱，锥形底设计的聚乙烯纯水箱，含空气过滤器，有效吸附 CO2、有机物及过滤细菌、颗粒，可加装 UV 紫外照射灭菌组件； 15、超纯水循环功能，间断运行，既保持系统的低细菌污染水平，又降低能耗； 16、超纯水全管路消毒程序，可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”； 17、全面耗材管理功能，耗材寿命可设定，显示已使用时间及用量，到期自动提醒更换； 18、系统报警功能，缺水、水满报警，RO 反渗透水、DI 去离子水、UP 超纯水水质超标报警； 19、完善的信息查询及数据管理功能，取水记录 - 水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息； 20、系统自带存储卡，自动记录一年的运行数据，可设定时间范围通过 USB 接口进行完整的数据导出； 21、原装进口超长寿命 254&185nm 双波长 UV 紫外灯，结合医用级 316L 过流罩，有效杀菌，降低 TOC，增强系统适用范围； 22、原装进口 UF 超滤组件，截留分子量:MWCO5000D，有效去除热源/内毒素，可用于精密的细胞培养和 IVF； 23、双层终端除菌过滤器，精度:(0.45 + 0.1)μm，采用 PES 聚醚砜复合滤膜, 双层过滤设计，保证终端出水绝对无菌； 24、★内置独立 TOC 检测模块，可同界面显示超纯水电阻率及 TOC 指标； 25、内置 WIFI 模块，通过云平台或移动端 app 可监控设备信息报警推送功能及远程操作； 26、耗材二维码认证管理，同步更新至设备及后台，防止不合格耗材替换导致的设备故障；云端存储所有更换记录，便于追溯； 27、★超纯水部分 PFA 管路和聚缩醛电磁阀最大限度地降低系统的 TOC 析出，确保纯水品质； 28、自来水进水前端装有漏水保护器，系统如有漏水，自动报警并自动切断电源；标配双连体源水强化过滤装置，内置通用型滤芯，即节约后期使用成本，也可以有效延长主机内滤芯的试用寿命； 29、★内置 3 泵系统，内置一级 RO 增压泵、二级 RO 增压泵和循环消毒泵各 1 只，实现完备的双级反渗透、系统循环和消毒功能。 | 1 | 台 | 否 |
| 23 | 金属浴 | 1、室温+5℃~105℃ 2、模块内温度均一性@37℃：±0.2℃ 3、升温时间（20℃升至105℃）：≤20min 4、时间设置：0～99h59min 5、模块：1.5ml-2ml离心管等模块可选 | 3 | 台 | 是 |
| 24 | 摇床 | 1、温控范围：RT+5～50 ℃ 2、转速：30～280rpm 3、振幅：φ 28 mm 4、可容纳100、150、250、500、1000ml摇瓶 | 1 | 台 | 否 |
| 25 | 冷冻干燥机 | 1、冻干面积(㎡)：0.12； 2、捕水容量（kg/批）：3； 3、西林瓶装瓶量：Φ12mm：920；Φ16mm：480；Φ22mm：260； 4、盘装溶液（L)：1.5； 5、板层尺寸（mm）：Φ200； 6、板层间距(mm)：70； 7、板层数量(块）：4； 8、冷阱尺寸（mm）：Φ250×150； 9、冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载）； 10、-80℃冷阱最低温度：≤-80（空载）； 11、极限真空度(Pa)：≤5（空载）； 12、功率 Kw（220V50Hz）：0.95； 13、功率 Kw（-80℃）：1.35。 | 1 | 台 | 否 |
| 26 | 生化培养箱 | 1、温控范围：RT+5～60℃ 2、容积：≥150L | 1 | 台 | 否 |
| 27 | 制冰机 | 1、产冰量:70kg/24H 2、储冰量:30kg 3、冷凝方式:风冷 | 1 | 台 | 否 |
| 28 | 洁净工作台 | 1、外部尺寸（宽*深*高mm）：1420*737*1643 2、工作区尺寸（宽*深*高mm）：1300*640*520 3、照明度（Lx）：≥300 4、震动幅值：≤5μm 5、垂直流设计：高效节能的风机控制，搭配新的层流技术，大面积均流送风，对样本和处理过程多方位保护。 6、对于直径0.3μm的微粒过滤效率不低于99.995%，洁净度符合ISO 5级标准，更洁净更安全。 7、平衡式滑动前窗，防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强。 8、分体式底架、柜体：底架与柜体分体式，配置万向脚轮和可调高度底脚，方便安装移动。 9、不锈钢工作台面，采用优质304不锈钢，便于清洁消毒。采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳。 10、人体工学设计，人性化台面距地面高度，站立、坐式操作均适宜，8°倾斜操作面设计，减轻操作者压迫感，舒适不疲劳。 11、紫外灯和前窗关闭互锁：前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能，当前窗关闭时，紫外灯按键按下可点亮，当前窗打开时，紫外灯被锁闭不可点亮，充分保护操作者免受紫外伤害。 12、一键式预约杀菌：紫外杀菌延时启动，用户远离紫外线伤害；紫外灯定时关闭，方便用户使用。 13、采用微电脑智能控制面板，5寸LCD高清大屏，可实时显示工作区温湿度、过滤器寿命、洁净台工作时间、风速大小等参数信息，操控简单便捷。 14、标配两个万能插座，带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 | 2 | 台 | 否 |

标项二（医疗器械创新中心）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、微生物/理化实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物安全柜 | 1、显示、控制特点：LCD 液晶显示屏，风速显示、压力显示； 2、适合人数：单人； 3、洁净等级：100 级（美联邦 209E）≥0.5/μm 颗粒≤3.5 粒/升； 4、流入气流平均流速：0.55m/s； 5、下降气流平均流速：0.35m/s； 6、下降气流控制精度：±0.015m/s； 7、压差显示范围：0 - 500pa； 8、噪音水平：≤67db； 9、振动半峰值：≤5μm； 10、平均照度：≥650Lx； 11、环境温度：10 - 30℃； 12、相对湿度：≤70%(25℃时)； 13、大气压力：80 - 105Pa； 14、工作区尺寸（长×宽×高 mm）：1060×580×595； 15、外型尺寸（长×宽×高 mm）：1200×770×2320； 16、送风过滤器规格（长×宽×高 mm）：1095×475×70； 17、排风过滤器规格（长×宽×高 mm）：500×460×70； 18、日光灯/紫外灯规格：20W×①/20W×①； 19、功率：2.1kW（包含电源插座）； 20、电源：AC220±10V 50/60Hz。 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 双人单面重直净化工作台 | 1、外部尺寸（宽深高 mm）：≥14207371643； 2、工作区尺寸（宽深高 mm）：≥1300640520； 3、照明度（Lx）：≥300； 4、震动幅值：≤5μm； 5、垂直流设计：高效节能的风机控制，大面积均流送风，对样本和处理过程多方位保护； 6、采用高效过滤器（HEPA），对于直径 0.3μm 的微粒过滤效率≥99.995%； 7、平衡式滑动前窗，防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强； 8、分体式底架、柜体：底架与柜体分体式，配置万向脚轮和可调高度底脚，方便安装移动； 9、不锈钢工作台面，便于清洁消毒； 10、紫外灯和前窗关闭互锁：前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能； 11、★一键式预约杀菌：紫外杀菌延时启动，用户远离紫外线伤害；紫外灯定时关闭，方便用户使用； 12、★采用微电脑智能控制面板，≥5 寸 LCD 高清大屏，可实时显示工作区温湿度、过滤器寿命、洁净台工作时间、风速大小等参数信息； 13、标配两个插座，带刹车装置的万向转动优质脚轮，移动灵活，固定方便可靠。 | 2 | 台 | 否 |
| 3 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1、容积：85L； 2、灭菌温度：105~135℃； 3、温度分辨力：0.1℃； 4、温度波动度：＜﹢1℃； 5、温度均匀度：≤1℃； 6、融化温度：50~100℃； 7、保温温度：40~60℃； 8、灭菌时间：0~120min（0~6000min 可定制）； 9、融化时间：0~6000min； 10、保温时间：0~6000min； 11、预约时间：99Hrs60min； 12、设计压力：0.38MPa； 13、工作压力：0.22MPa； 14、压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6 级）； 15、加热功率：3.5kW； 16、外形尺寸：535×640×1165mm； 17、内部尺寸：400×725mm； 18、使用高度：599mm； 19、网篮尺寸：370×285×2 个。 | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1、容量:≥85 升，立式结构，底部带脚轮； 2、★压力容器设计温度 153 度（生产厂家提供压力容器铭牌）； 3、灭菌工作温度 105 - 138 度； 4、★压力容器设计使用年限 20 年（生产厂家提供压力容器容器数据表）； 5、★干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 6、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖），下压式关盖，单手可实现开关盖； 7、定时：灭菌时间 1 - 6000 分钟，保温时间 1 - 9999 分钟，预约灭菌时间 0 - 10 天； 8、六级排汽方式：灭菌结束可设定 6 种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 9、集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； 10、标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度； 11、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 12、★彩色液晶触摸屏：7 英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器，保护使用者安全； 13、多级权限管理：具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限； 14、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁 OPEN 温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电保护、过流与短路保护。 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 全温恒温箱 | 1、容积L：250； 2、控温范围℃：0 - 80； 3、分辨率℃：0.1； 4、波动度℃：±0.3℃（加热）；±0.5℃（制冷）； 5、均匀度℃：±0.8（25℃时）； 6、输入功率W：1100； 7、定时范围min/h：0 - 9999min/h； 8、编程控制：30段99周期。 | 3 | 台 | 否 |
| 6 | 霉菌培养箱 | 1、容积：250L； 2、控温范围：0~50℃； 3、温度精度：0.1℃； 4、温度波动度：±1℃； 5、控湿范围：40%~96%RH； 6、控湿精度：1%RH； 7、湿度波动度：±5%RH； 8、输入功率：680W； 9、外形尺寸mm：600x680x1600； 10、内胆尺寸mm：500x450x960； 11、工作环境：0~38℃； 12、工作时间：连续循环工作； 13、电源：AC 220V 50HZ。 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 鼓风干燥箱 | 1、控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃； 2、恒温波动度：±1.0℃； 3、温度分辨率：0.1℃； 4、温度均匀度：±3%（测试点为100℃）； 5、工作环境温度：+5～40℃。 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 微生物限度仪 | 1、内置微型高性能隔膜泵，噪音低，无需抽滤瓶，直接排液使用更方便； 2、彩色液晶显示屏，显示当前运行状况、日期、时间等，操作简单直观； 3、钢化玻璃触控面板，操作简便，美观耐用，易清洁； 4、新增倒计时运行功能，三个泵头可独立设定运行时间； 5、新增消毒功能，可根据提示进行清洁消毒； 6、一台主机可配合四种泵头使用； 7、三个泵头过滤可同时操作，也可独立控制； 8、泵头可快速拆装，能单独 121℃湿热灭菌； 9、泵头可用火焰喷枪快速灭菌，减少污染风险，方便连续实验操作； 10、不锈钢机壳经镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒； 11、电源：AC 220V/50Hz； 12、功率：135W； 13、噪音：≤ 65dB(A)(负载)； 14、流量：1500ml/min（泵流量）； 15、重量：10kg（配 PB47 泵头）； 16、外形尺寸：38.0×26.0×12.0cm； 17、培养器或滤杯容积：100ml。 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 智能集菌仪 | 1、超小型设计，减少了对超净操作台的占用空间与气流干拢； 2、操作开关位于机身侧面，防止液体渗入仪器内部； 3、泵头具有安全保护功能，避免误操作时对人员的伤害； 4、采用无级调速，具有转速记忆功能； 5、采用防水接口的脚踏开关； 6、不锈钢机壳经镜面处理，表面光洁平整，便于清洁和消毒处理； 7、电源：AC 220V/50Hz； 8、功率：60W； 9、转速：15 - 300rpm； 10、悬架总高度：43cm。 | 1 | 台 | 否 |
| 10 | 浮游菌采样题 | 1、控制方式：触摸式控制； 2、预设采样体积通道数:6 个； 3、采样流量:100L/min ±5%（误差）； 4、采样体积:1 - 9999L（可调）； 5、采样延时时间:0 - 99S(可调)； 6、采样间隔时间:0 - 99S(可调)； 7、采样流速:0.38m/s（等速采样）； 8、数据存储数量:10000 条； 9、适合培养皿尺寸（直径）:Φ90mm； 10、撞击速率:10.8m/s（安德森撞击等级第五级原理）； 11、采样头材质:SUS304； 12、电池使用时间:≥6 小时； 13、电源:AC220V 转 DC16.8V； 14、机身材质:SUS304 不锈钢拉丝工艺处理； 15、外形尺寸(W*D*H):240*240*155mm； 16、重量:4Kg； 17、功率:20W。 | 1 | 台 | 否 |
| 11 | 激光尘埃粒子计数器 | 1、采样流量：28.3L/min； 2、流量误差：（28.3L ± 5%）/min； 3、粒径范围：0.3 - 10um； 4、粒径通道：0.3um，0.5um，1um，3um，5um，10um； 5、激光光源：长寿命的激光二极管，使用寿命10年； 6、重复性相对误差：≤ ± 10%； 7、粒径分布误差：≤ ± 25%（检测结果在0.5um和5um处）(符合JJF1190 - 2008)； 8、粒子浓度示值误差：＜ ± 25%FS（检测结果在0.5um处）(符合JJF1190 - 2008)； 9、最大采样浓度：35000颗/升； 10、自净时间：≤ 10min； 11、采样时间：用户自设定：10∽3600秒； 12、采样延时：用户自设定：0∽600秒； 13、采样间隔：用户自设定：0∽600秒； 14、采样模式：置信度（UCL）测量、普通测量； 15、采样单位：∑、∑/m3、∑/ft； 16、数据安全：3 + 级权限管理； 17、数据内存容量：1000万组测量数据，可按需要的时间段查询数据； 18、房间设置数量：3万个； 19、工作时间：连续测试时间6小时左右； 20、屏幕显示：彩色8寸触摸屏（内置语音播报功能）； 21、审计追踪软件：符合FDA 21 CFR Part 11； 22、打印方式：内置式热敏打印机； 23、充电电源：交流220V/50Hz； 24、内置锂电池：直流16.8V 20.4Ah； 25、充电适配器：输入100 - 240V 50Hz，输出17.5V 5A； 26、语言：中文、英文； 27、电池充电时间：6小时； 28、数据通讯接口：USB、以太网接口、wifi； 29、环境： - 使用环境：0∽40℃ 相对湿度 10∽90%； - 储存环境：-30℃∽40℃ 相对湿度0∽90%。 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 风量罩 | 1、风量测量范围：150～4000m3/h； 2、风量测量精确度：±5%F.S； 3、风量分辨率：1m3/h； 4、表头材质及形状：ABS 工程塑料注塑一体成型； 5、控制方式：触摸屏控制； 6、压力测量范围：-5～+125Pa； 7、压力测量精确度：±1.5%满量程； 8、压力测量分辨率：0.01Pa； 9、压力分辨率：0.01Pa； 10、数据存储数量：10000 条； 11、电池使用时间：≥5 小时； 12、供电方式：DC8.4V 电池； 13、打印机：标配外置蓝牙打印机； 14、功率：3W。 | 1 | 台 | 否 |
| 13 | 洗烘一体全自动洗衣机 | 1、控制方式：电脑式； 2、开门方式：前开式； 3、排水方式：上排水； 4、显示屏：LCD 数码显示； 5、内桶材质：不锈钢； 6、箱体材料：不锈钢； 7、水温范围：冷水~90℃； 8、转速：800 转/分； 9、智能类型：支持； 10、产品重量：85 千克； 11、洗净比：1.03； 12、电压/频率：220V/50Hz。 | 2 | 台 | 否 |
| 14 | 煎切均质机 | 1、★多种不同规格工作头，满足 0.2~10000mL 的处理量，适用不同的样品处理要求； 2、数显型 HR - 25D，可以 3000~26000 转任意设定转速，具备 0~999min 定时功能，运行结束后仪器自动停止； 3、整机结构设计紧凑，造型精美，为样品均质提供 27m/s 的线速度； 4、双向支撑杆设计结合双孔位固定夹组成一体化升降调节系统让您的实验，可靠更安全； 5、★可搭配温度传感器，实时测定样品温度，到达设定值，自动停止运行，更好的保护样品，让实验安全放心； 6、机型：数显型； 7、电压 v：200~240； 8、频率 Hz：50~60； 9、额定输入功率 w：1050； 10、额定输出功率 w：750； 11、最大输入功率 w：1350； 12、最大输出功率 w：1050； 13、★电机类型：直流无刷电机； 14、★转速范围 rpm：4000~26000； 15、转速精度 rpm：±100； 16、转速显示：LED； 17、调速方式：旋钮调节； 18、处理容量 ml：0.2~10000； 19、定时范围 min：0~999； 20、时间显示：LCD； 21、测温范围℃：-10~199； 22、套装标配：主机 + 刀头 + 平板支架。 | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 单槽一体式超声波清洗机 | 1、设备型号：BQS-1030 2、内槽容积：175L 3、超声波功率：1800W 4、超声波频率：28KHZ 5、功率可调（0%～100%） 6、清洗时间可调：0～59.99分 7、内槽尺寸：长700*宽500*高500mm 8、外形尺寸：长860*宽660*高710mm 9、内槽板材sus304*2.0mm，外槽201*1.0mm | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 磁力搅拌器 | 1、工作盘尺寸：Φ137mm； 2、工作盘盘面材料：搪瓷； 3、转速范围：80~1800rpm； 4、控温范围：室温 + 5℃ ~340℃； 5、温度设定范围：30℃ ~340℃； 6、温度稳定性：±3℃； 7、搅拌点位数量：1； 8、最大搅拌量：20L； 9、搅拌子最长尺寸：80mm； 10、外界温度传感器接口：PT1000； 11、可调安全温度回路最小值：50℃； 12、可调安全温度回路最大值：350℃； 13、输入电源：AC 220V/ AC 110V, 50/60Hz； 14、功率：600W； 15、熔断器：250V, 4A/8A, Ф5x20。 | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 智能试管分装仪 | 1、重量：20KG； 2、电压：220V； 3、功率: 300W； 4、环境温度：5 - 35℃； 5、环境湿度：≤85%； 6、分装精度：<±0.1mL； 7、分装效率：10ml 1500 支 / 小时； 8、外观： 7 寸智能显示屏，体积小属桌面型设备，创新机械臂灌装；灌装管两端具备不锈钢沉头及灌装头； 9、四项功能： 自动灌装模式、手动灌装模式、自动清洗模式、一键校准； 10、常规配套可选以下四种耐高压不锈钢 (316 材质) 试管架： 15*150 试管的双排单支排布试管架（80 支试管）； 15*150 试管的捆扎式试管架（90 支试管）； 18180、18150 试管的双排单支排布试管架（64 支试管）； 18180、18150 试管的捆扎式试管架（63 支试管）； 11、定制：可根据实验特殊试管定制试管架且升级设备软件系统实现灌装。 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 高温恒温水槽 | 1、温度范围：室温 + 10～80℃； 2、温控介质：硅油/导热油/去离子水（报价不含介质）； 3、温度波动度：±0.01℃（内槽及出口）； 4、数显分辨率：0.001℃； 5、控制屏：4.3 寸触摸屏，奈乐高精度控温主板； 6、可设置 30 段程序，实现程序控制升温； 7、工作槽开口尺寸：400（L）*350（W）*300（H）mm； 8、观察窗：340*215mm； 9、加热功率：2200W； 10、循环方式：内循环； 11、计时功能：1 分～99 小时 59 分～999 小时 59 分； 12、电压：220V，50Hz； 13、排液口：有； 14、内槽材质：SUS304 不锈钢； 15、外箱材质：镀锌板喷塑； 16、保护功能： - 1.具有断电保护功能； - 2.具有上下限温度报警设定功能； - 3.低水位保护和报警功能； - 4.温度失控保护和报警功能； - 5.加热装置具有低水位防干烧功能。 | 1 | 台 | 否 |
| 19 | 生物显微镜 | 1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2、载物台：钢丝传动，无齿条结构 3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 5、照明系统：20000小时寿命LED光源 6、双目观察筒：瞳距调整范围55-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥22 7、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥12.98）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥1.47）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.18） 10、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃 | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 精密天平 | 1、称重能力：2200g 2、可读性：0.01g 3、重复性（负载为5%时）：5mg 4、重复性（满量程）：10mg 5、线性：6mg 6、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：2 7、稳定时间：0.9s 8、称重盘尺寸：182mm 9、无防风罩 10、尺 寸(宽x深x高)：219*317*94 11、LED 触摸屏，操作容易，读数方便。 12、轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级。 13、防风罩采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差（适用于带防风罩的天平）。 14、称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。 15、超级单体传感器，确保始终高度准确的称重结果。 16、即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 17、可靠性有保证，配备自测试“@start”功能。 18、过载保护，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量。 19、易于清洗，操作效率高，经久耐用，化学耐受性强采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二 酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件。防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计。 20、最先进的连接方式USB C 型接口，9 针RS232 接口。 21、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。 22、内置 12 种应用程序，打印输出 ¦ 数据，输出符合 GLP¦GMP 要求。 称量 ¦ 填料，计数，称量百分比，混合 ¦ 净重总重，组分 ¦ 总重，动物称量，计算 ¦ 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换。 23、适用于较大样品的下部吊钩称量。 24、isoCAL（内部校准与调整）功能，充分确保获得准确的称量结果，极佳的准确度并且操作方便，采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能。确保操作符合(SOP)要求，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围。 | 2 | 台 | 否 |
| 21 | 封口机 | 1、7”彩色液晶触控屏，图形化操作界面，内置时钟、各项工作参数可以设置并具有自动储存功能，具有数据传输功能，可通过电脑导出封口数据，通过电脑查看； 2、可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作人员、科室名称、物品名称和备注内容等打印项目进行中英文设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容； 3、具有封口机运行鉴定自动检测功能，实现对设备运行压力和速度的检测，设备本身的参数可即时显示，在测试状态下，设备的速度、压力、温度以及测试时间可以打印并保存； 4、电脑智能温度控制设计，工作温度 60～220℃任意设置，温控精度≤1%； 5、具有全自动显示错误提示代码，便于用户自行维护和检测等功能，能够帮助用户快速查找故障原因，程序精度高，稳定性好； 6、在工作过程中当电压发生变化时，控制系统可自动将工作温度调整至设定的封口温度，有效保证封口质量； 7、自备打印封口参数数据库，进行打印封口参数的记录，实现封口及打印信息的储存，方便追溯查询，满足封口质量追溯的需要； 8、高速升温设计：20℃升至 180℃只需 40 秒，常用工作温度从 120℃变换至 180℃只需 10 秒，高效节能，满足快节奏的工作需要； 9、辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，常用工作温度从 180℃降至 120℃只需 40 秒，可有效提高工作效率； 10、安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行； 11、封口速度 10m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测； 12、密封宽度 12mm，封口指标符合标准《WS310.2—2016》和《YY/T 0698.5-2009》对热封机的要求； 13、封口留边 0～35mm 可调，满足用户使用需要； 14、浮动式恒定压力压合结构设计，自动调整热合压力，封口压力超出工作范围自动报警提示，适应立体袋和不同厚度卷袋的封口需要； 15、具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符输入及打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号锅次、操作人员、物品名称以及科室名称等各种打印要求； 16、失效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整和打印，闰月、大小月自动调整，保证实际设置天数； 17、自带封口机中英文打印系统，内置一台 24 针打印机，实现单行打印，打印清晰，设置打印事项简便快捷；灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号锅次、操作人员、物品名称及备注内容等打印项目可以根据用户需要任意设置打印次序调整打印位置； 18、为满足客户的打印要求，该设备具有打印信息的反向打印功能； 19、本机有打印头故障，温度故障，压力故障提示报警功能，可实现工作过程中的自动检测，出现的各种故障可实现故障代码自动报警或提示； 20、具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时结合符号的打印形式，方便将更多的内容打印到相对窄的袋子上。 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | HVAC设备 | 1、HVAC 主机：净化无菌区配两台装配式 HVAC 净化舱。 2、机组 1#参数： - 制冷量：20KW； - 风量：3000M³/H； - 电机功率：2.2KW； - 电加热量：10KW； - 加湿量：4KG/H； - 温度：22±2℃； - 湿度：55%±10。 3、机组 2#参数： - 制冷量：19KW； - 风量：1500M³/H； - 电机功率：2.2KW； - 电加热量：15KW； - 加湿量：14KG/H； - 温度：22±2℃； - 湿度：55%±10。 4、管道：采用武钢或同等级镀锌钢板，钢板厚度根据国标（暖通工程设计规范）选用相对应厚度。风管连接采用工板法兰，法兰与法兰间填充专用密封条，防止漏风过大，对敲螺丝按相关要求紧固。HVAC 舱与送回风、新风管采用双层帆布软连接。 5、过滤：高效过滤器采用液槽式高效过滤器（H13），过滤效率（0.3um）99.99%以上。新风口采用防雨防虫型，防止昆虫和小动物进入技术夹层，以保证实验室的洁净度。初效过滤器能拆卸，便于清洗更换。系统中的各级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品。HVAC 舱内包含 F8 板式初效过滤器，G4 袋式中效过滤器。 6、保温：送回风，排风主管、支管均需保温，保温采用发泡橡塑棉，阻燃等级 B1 级，厚度：25mm，导热系数：≤0.034W/M.K。安装完成后表面平整、粘贴牢固，不脱落。 7、PLC 控制：控制面板为外接式，可按要求安装于指定位置，操作简单。PLC 系统配备杀菌接口，且控制面板可操作。HVAC 舱内电机需做减震，机组启动及运行时不应有明显震动。 | 1 | 套 | 否 |
| 23 | 通风柜 | 1、本体采用全钢制，进行了耐药品性涂装，坚固且有良好的耐火性； 2、内装采用不含石棉的特殊板材，具有良好的耐药品性和耐热性； 3、可根据用途选择操作面的材质； 4、前面风速、排气风量可安装数码显示的简易风速计（选购）； 5、在下台可以设置实验室系列的收藏机器单元； 6、能有效地将风柜内的有害气体排出，利用了新型挡板结构； 7、标准装备有门掉下防止结构、排气延迟定时器，将操作人员的安全作为首要考虑； 8、插座、开关等安装在易操作的高度； 9、考虑到下台的排气、排热，还配备了换气功能（机器设置用）； 10、外装：冷轧钢板，表面耐药品性喷粉涂装； 11、内装：不含石棉的特殊板材； 12、操作台面（选定）：陶瓷（S）； 13、玻璃门：强化玻璃，6mm厚，重量平衡式； 14、水栓：一方口水栓，1个； 15、插座：AC220V 10A 2个； 16、荧光灯：1201150型30W，180型40W各一个； 17、安全结构：门掉下防止挡块、排气延迟定时器、排风机运行监视器。 | 1 | 台 | 否 |
| 24 | 气相色谱仪 | 1、基本性能 1.1 保留时间重现性：＜0.008%RSD或＜0.0008min（正十四烷） 1.2 峰面积重现性:＜0.6% RSD 1.3 气相色谱仪最多可安装4个检测器和1个质谱检测器 2、柱温箱 2.1 操作温度范围：室温+4-450℃ 2.2 温度控制精度：0.1℃ ★2.3 程序升温： 32 阶33平台 2.4 升温速率：≥250˚C/min 2.5 降温速率：420-50℃，4min以内（可以作为验收指标） 2.6 温度稳定性：＜0.01℃/1℃ 3、电子压力控制 3.1 压力控制范围：0～150psi 3.2 全程压力控制精度：0.001psi 3.3 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制 3.4 程序三阶升压/升流 4、分流不分流进样口 4.1 可编程设定压力，流速和分流比 4.2 流量设定范围：0-200ml/min（以N2为载气时），0-1250ml/min（以H2，He为载气时） 4.3 数字式电子气路控制保证气体流量精度 4.4 快速扳转系统，无需使用工具直接更换衬管 ★4.5 最大分流比：≥9000：1 5、氢火焰检测器 ★5.1 最低检测限：≤ 1.2×10^-12 g/s ( 十二烷 )； 5.2 线性动态范围：≥10^7 ★5.3 数据采集速率：≥500Hz 5.4 最高操作温度：≥450℃ 6、数据处理系统 6.1 操作系统环境：Windows 10专业版； 6.2 数据采集是通过接口自动完成的，不需要人为干预； 6.3 具备远程访问的端口，可通过智能手机或电脑对GC进行远程控制或者监控； 6.4 满足数据完整性的要求支持拓展电子签名、数据库管理的需求； 6.5 具备自诊断功能，可自行确认仪器运行状态、判断仪器运行情况。 | 1 | 台 | 是 |
| 25 | 6位液体进样器 | 1、样品瓶位数：可同时放置2ml样品瓶位数≥12位； 2、进样量范围：0.1-20uL；进样量线性：≥99%； 3、交叉污染：小于十万分之一； 4、峰面积重现性：≤0.3% RSD； | 1 | 台 | 是 |
| 26 | 分析天平 | 1、称重能力：220g 2、可读性：0.1mg 3、重复性（负载为5%时）：0.08mg 4、重复性（满量程）：0.1mg 5、线性：0.06mg 6、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5 7、稳定时间：1.5s 8、称重盘尺寸：90mm 9、称量室高度：240mm 10、尺 寸(宽x深x高)：219*317*345 11、isoCAL（内部校准与调整）功能，充分确保获得准确的称量结果，极佳的准确度并且操作方便，采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能。确保操作符合(SOP)要求，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围。 12、LED 触摸屏，操作容易，读数方便。 13、轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级。 14、防风罩采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差（适用于带防风罩的天平）。 15、称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。 16、超级单体传感器，确保始终高度准确的称重结果。 17、即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 18、可靠性有保证，配备自测试“@start”功能。 19、过载保护，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量。 20、易于清洗，操作效率高，经久耐用，化学耐受性强采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二 酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件。防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计。 21、最先进的连接方式USB C 型接口，9 针RS232 接口。 22、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。 23、内置 12 种应用程序，打印输出 ¦ 数据，输出符合 GLP¦GMP 要求。 称量 ¦ 填料，计数，称量百分比，混合 ¦ 净重总重，组分 ¦ 总重，动物称量，计算 ¦ 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换。 24、适用于较大样品的下部吊钩称量。 | 1 | 台 | 是 |
| 27 | 纯水制造装置 | 1、以城市自来水为水源，可同时生产DI高纯水、UP超纯水，水质量满足ASTM D1193 - 06、GB/T 11446.1 - 2013、GB/T33087 - 2016、GB/T6682 - 2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。 2、产水量：20升/小时。 3、★出水口（正面）：2个，分别为DI去离子水、UP超纯水。 4、出水水质参数： - 去离子水水质： - 4.1电阻率(25℃)：16MΩ.cm； - 4.2微粒<1 /ml (>0.2μm)； - 4.3细菌<0.01 CFU/ml； - 超纯水水质： - 4.4电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm； - 4.5★TOC：2ppb； - 4.6微粒<1 /ml (>0.2μm)； - 4.7细菌<0.01 CFU/ml。 5、操作系统： - 5.1智能化人机交互操作系统，5寸LCD彩色触摸电阻屏，分辨率:480×272，可全面了解滤芯、存储、水质状态、运行状态等信息。 - 5.2★可追溯的全面数据管理，存储3年的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，通过云平台可实现产品生命周期的数据存储、无纸化数据管理，可通过USB或云平台导出下载数据，符合监管法规要求。 - 5.3★耗材管理，以结合水质、时间及处理量对耗材寿命进行管理，耗材具有原装序列号验证识别功能，防止耗材更换错误。 - 5.4★超纯水循环与消毒功能：超纯水循环可设置间隔运行的时间，加药消毒可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”。 - 5.5★系统可通过以太网、WIFI联网，实现远程数据采集、监控和管理功能，可从PC、WAP或微信登录云平台，了解设备运行信息，可连接到LIMS实验室信息管理系统或BMS楼宇管理系统，实现设备信息化。 - 5.6 3路水质监测及超标报警（进水、RO水、DI水或UP水）。电极常数0.01cm - 1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。 - 5.7 2路（RO水、DI水或UP水）定量取水功能，且可实时显示RO膜脱盐率。 - 5.8★内置隔绝空气的纯水压力桶，通过FDA认证，用户储存RO水，随时应对大量取水需求。 - 5.9★整机以DC24V为主电源，全面使用弱电元件，系统具有2级权限管理，管理员用户与普通用户有严格的权限区分，便于管理，超纯水水质超标、耗材寿命终结均能报警，且所有报警信息可存储于主机和云平台，满足数据安全要求。 - 5.10★通讯接口要求：USB接口，可导出运行数据或升级版本，WIFI或RJ45接口，实现物联网和云平台连接。 - 5.11机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。 6、纯化柱结构要求： - 6.1★12英寸预处理柱，包含5um深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），大幅度的延长更换周期。 - 6.2★进口陶氏RO膜片，可设置RO膜冲洗间隔和持续时间，延长RO膜寿命，RO膜采用整体封装的抛弃式组件，杜绝二次污染，RO水不合格自动排放功能，确保进入后端纯化组件的纯水质量。 - 6.3★纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达4.08升，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。 7、其他要求： - 7.1所有参数需有制造商网页、产品彩页等资料作为佐证依据。 - 7.2★质保期：24个月（过滤耗材除外）。 - 7.3标配配置：主机 - 1台，纯化柱 - 1套，内置1.8升压力纯水桶1个。 | 1 | 台 | 否 |
| 28 | 医用冷藏箱 | 1、样式：立式，单门。 2、有效容积(L)：≥300。 3、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥650*673*1762。 4、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥580*533*1122。 5、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 6、★风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 7、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。 8、≥1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。 9、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 10、★完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障报警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。 11、报警模式：声音蜂鸣。 12、★门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 13、★冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 14、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 15、标配USB数据导出接口，接入U盘可快捷导出未导出的数据。 16、≥4个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。 17、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 18、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 | 1 | 台 | 否 |
| 29 | 医用冰箱 | 1、样式：立式，上下双门。 2、有效容积（L）：≥289（冷藏186L、冷冻103L）。 3、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥700*640*1845。 4、内胆材料：冷藏室、冷冻室均为SUS304不锈钢板。 5、无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 6、高精度微电脑温度控制系统，内置上室、下室显示控制报警、环境温度、蒸发器温度等传感器，确保运行状态安全稳定。 7、★双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 8、≥1英寸高亮度数码温度显示，上室冷藏室可通过设定使箱内温度保持在2℃～8℃范围内，下室冷冻室可通过设定使箱内温度保持在-10℃～-26℃范围内，显示精度≤0.1℃。 9、冷藏强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性保持在±2℃。 10、★冷藏视窗玻璃电加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 11、上下间室独立外挂锁，防止随意开启，保证样本存储安全。 12、LED照明，视物更清晰。 | 1 | 台 | 否 |
| 30 | 干烤灭菌器 | 1、电源电压：220V 50HZ； 2、控温范围：RT+10℃~300℃； 3、温度分辨率：0.1℃； 4、温度波动：±1℃； 5、工作环境温度：+5~40℃； 6、消耗功率：1120W； 7、工作室尺寸(mm)：420*395*350； 8、外形尺寸(mm)：720*590*520； 9、定时范围：1 - 9999minutes。 | 1 | 台 | 否 |
| 31 | 多参数水质分析仪 | 1、pH/pX级别：0.001级； 2、电导率级别：0.5级； 3、pH/pX：(-2.000 - 20.000) pH/pX； 4、mV：(-2000.00 - 2000.00)mV； 5、离子浓度：(1.00e - 9 - 9.99e + 9)，可选单位mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm； 6、电导率：0.000 μS/cm - 2000mS/cm； 7、电阻率：5.00Ω.cm - 100.0MΩ.cm； 8、TDS：0.000mg/L - 1000g/L； 9、盐度：(0.00 - 8.00)%； 10、溶解氧： - 电子单元：(0.00 - 99.99)mg/L； - 饱和度：(0.0 - 600.0)%； - 温度：(-10.0 - 135.0)℃/(14.0 - 275.0)℉； 11、配套测量范围：(0.000 - 14.000) pH/pX，(0.00 - 50.00)mg/L。 | 1 | 台 | 否 |
| 32 | 低温冰箱 | 1、温度范围：-25℃~-65℃ 2、功率：180W 3、容量：50L | 1 | 台 | 否 |
| 二、无菌耗材实验室 |  |  | 数量 | 单位 | 是否允许购买进口设备 |
| 1 | 冷冻离心机 | 1、最大RCF：20913*g； 2、最大RCF带固定角转：20913*g； 3、最大RCF，带水平转子：4500*g； 4、最大RCF，带工作板转子：2250*g； 5、速度：200 - 14000rpm（10rpm步进）； 6、最大容量：4*250ml/2*5MTP； 7、加速/减速档：10/10； 8、程序数量：35个用户自定义程序； 9、定时器：1分钟至99分钟，可连续离心，有瞬时离心功能； 10、电源：230V，50 - 60Hz； 11、最大能耗：1650W； 12、开盖高度：74cm/29in； 13、冷冻型：冷冻型； 14、温度范围：-9℃至40℃。 | 1 | 台 | 是 |
| 2 | 冷冻离心机 | 1、最大转速不小于 15,000 rpm，最大离心力(×g)不小于 21,000×g； 2、温度设置：-10℃至 40℃； 3、最小转速 100rpm，10rpm 增幅； 4、单独的瞬时离心键； 5、免维护无碳刷变频电机； 6、★具备定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果； 7、静音水平：<54dB(A)； 8、★最大转子容量 24×1.5/2.0 mL 离心管，10×5 mL 离心管，96×0.2 mL PCR 管； 9、从最高转速减速的时间：≤16 秒； 10、加速至最高转速的时间：≤15 秒； 11、转子可高温高压灭菌； 12、可以根据需要设置转速/相对离心力值并相互转换； 13、转子材料，金属铝，导热性能好，使用寿命长，抗化学腐蚀性好； 14、具有软加速/减速，可调； 15、★内置冷凝水排水口，自动排出冷凝水，减少腐蚀。 | 2 | 台 | 是 |
| 3 | 气密性固定角转 | 1、最大容量: 6 × 50 mL (Nominal capacity) 2、最大速度: 20133 × g (12,100 rpm) | 1 | 台 | 是 |
| 4 | 超高液相色谱系统 | 1. 输液泵 1.1泵类型：串联双柱塞泵 1.2送液方式：高压，最多3路；低压，最多4路； 1.3 流量设定范围：0.001-10.00mL/min. 1.4流量准确度：±1%（水，1mL/min,8MPa） 1.5 ★流量精密度：0.06%RSD 或 0.02 min SD 1.6 最大排液压力：40MPa（0.001-5.000mL/min）、20MPa（5.001-10.000mL/min） 1.7 ★送液脉动：±0.08MPa （水，1.0mL/min,8MPa送液时） 1.8 恒压输液：可以 1.9 柱塞清洗：有，自动（选配） 1.10 梯度设定范围：0-100% 0.1%增量 1.11 ★梯度混合浓度精密度：0.1%RSD以内，流速为0.2和1mL/min时 1.12 安全措施：漏液传感器，高压、低压限制 2. 脱气单元 2.1形式: 膜式在线脱气 DGU-20A5R：5流路（4路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液） DGU-20A3R：3流路（2路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液） 2.2脱气流路容量：400μL 2.3耐压：±0.1MPa 3. 柱温箱 3.1控温方式: 半导体模块加热方式 3.2★温度控制范围: (室温+5)℃-85°C （1℃步） 3.3温度控制精度：±0.1℃ 3.4可安装单元：手动进样器*1，梯度混合器*1 3.5★安全措施：温度上限设置，防止过热回路,漏液报警 4. 紫外检测器 4.1光源: 氘灯 4.2波长设定范围: 190nm-700nm 4.3波长准确度：±1nm 4.4波长重现性：±0.1nm 4.5光谱带宽：8nm 4.6★噪声水平：±0.25×10-5 AU 4.7★漂移：±0.5×10-4 AU/h 4.8 线性范围：2.5 AU （ASTM规格） 4.9 双波长功能：从190-370或371-700任意两波长 4.10 信号输出：两通道检测池：10mm，8μL（标准） 4.11 ★检测池功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 4.12 安全措施：漏液传感器 5. 软件操作系统 5.1 软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能 5.2 界面：中文WIN 7 5.3 产品论证：可进行系统适应性实验 5.4 接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口 5.5 报告格式：可任意编制,也可选择模板 5.6 手机终端进行监测/操作/分析：支持 5.7 ★数据库版本：有（LabSolutions Essentia可升级至LabSolutions DB Essentia，具有完备的数据安全性和审计追踪能力,符合CFDA要求。） 6. 系统控制器 Essentia CBM-20Alite 6.1连接单元数：5个单元 6.2数据缓冲：约24小时的1个分析 6.3事件输入出：输入：2 输出：2 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | PCR仪 | 1、仪器机械结构设计：必须为一体化设计，而非反应模块和光学系统现场组装 2、样本通量：单管、8联管、96孔板 3、反应体积：0.1ml或0.2ml热循环模块可选 4、激发光源：高亮度白光半导体光源（工作寿命大于5年） 5、通道数：≥4色激发光通道和≥4色检测光通道，同时激发同时检测 6、温控模块最高升温速率：≥6.5°C/秒 7、温度均一性：小于0.4°C ★8、精密度：可分辨至少1.5倍拷贝数差异， 置信度大于99.7% 9、运行时间：小于30分钟完成96孔板40个循环反应。 10、温控范围： 4°C–99.9°C。 ★11、检测系统： CCD同步收集荧光信号，确保检测灵敏度和分别率。 12、支持的荧光染料： FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Cy5，VIC®, JOE™, TET™, HEX™， Texas Red®。 ★13、被动染料校正功能：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。 14、数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 15、内置触摸屏电脑： 自带存储100次以上的实验数据；仪器触摸屏提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。 16、云服务平台：可在全球任意有网络的地方登陆云服务平台获取仪器传送的实验数据。 17、精确数码控温模块： 具备3个以上独立控温模块 | 1 | 台 | 是 |
| 6 | 荧光定量仪 | 1、上样范围：1 - 20μL； 2、处理时间：≤5秒/样品； 3、动态范围：5个数量级； 4、光源：蓝色LED(最大~470nm)，红色LED(最大~635nm)； 5、激发通道： - 蓝光430–495nm； - 红光600–645nm； 6、发射通道： - 绿光510–580nm； - 红光665–720nm； 7、检测器：光电二极管，测量范围300 - 1,000nm； 8、标准曲线：2 - 或3 - 点标准。 | 1 | 台 | 是 |
| 7 | 微粒分析仪 | 1、通道设置： - 2 - 3μm、3 - 4μm、4 - 6μm、5 - 6μm、≥5μm、≥10μm、15 - 25μm、≥25μm、25 - 50μm、51 - 100μm、＞100μm、20μm等通道，支持自定义选择通道； 2、测试范围：1 - 500μm可分段选择传感器； 3、计数范围：0 - 999999粒； 4、最佳检测浓度：0 - 12000粒/ml； 5、进样体积： - 1 - 6000ml（全程增量0.1ml）； - 再次说明进样体积为1 - 6000ml（全程增量0.1ml）； 6、进样体积精度：≤±0.5%（1ml - 1000ml）； 7、注射器体积：可任选5ml、10ml、25ml； 8、进样速度：5 - 160ml/min，可任意设置； 9、计数准确度：＜规定值±5%； 10、相对标准偏差：RSD＜1.5%（标准粒子≥1000粒）； 11、重合误差：＜5%（10000粒/ml）； 12、搅拌速度：0 - 2000r/min，旋浆式可调； - 再次说明搅拌速度为0 - 2000r/min，旋浆式可调； 13、工作温度：10 - 40℃； 14、电源：AC220V±10%；50Hz；≤80W。 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 总有机碳测定仪 | 1、检测范围：(0 - 1000.0)μg/L； 2、电源：(100 - 240)VAC； 3、额定功率：150W； 4、检测极限：0.001mg/L； 5、最大允许误差：±5％； 6、外形尺寸：40cm x 30cm x 30cm； 7、水样电导率推荐范围：（0 - 5.1）μS/cm@25℃； 8、分析时间：4min； 9、响应时间：≤15min； 10、环境温度：10℃ - 40℃； 11、重复性：≤2％（JB/T 20178-2017）。 | 1 | 台 | 否 |
| 三、有源仪器实验室 |  |  | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| 1 | 电子负载 | 1、通道：1 通道； 2、输入功率：350W； 3、输入电压：0 - 150V； 4、输入电流：0 - 60A； 5、编程精度： - 5.1 恒流模式，高：0.04% + 12mA；中 0.04% + 2mA；低 0.04% + 130uA； - 5.2 恒压模式，高：0.02% + 15mv；低 0.02% + 3mv； 6、回读精度： - 6.1 电流回读精度，高：0.04% + 9.6mA；中 0.04% + 1.8mA；低 0.04% + 120uA； - 6.2 电压回读精度，高：0.02% + 15mV；低 0.02% + 3mV； 7、回转速率： - 7.1 恒流模式，高：4.8MA/s；中 400KA/s；低 40KA/s； - 7.2 恒压模式，高：310KV/s；低 79KV/s； 8、数据记录器，捕获、存储和传输动态波形； 9、4.3 英寸彩色 LCD 显示屏； 10、接口：LAN、USB； 11、上位机软件。 | 2 | 台 | 是 |
| 2 | 信号发生器 | 1、通道数：1； 2、频率：20MHz； 3、标准波形：正弦波、方波、谐波、脉冲、三角波、高 斯噪声、PRBS（伪随机位序列）、直流； 4、任意波形：Trueform 任意波形生成和排序； 5、标配1MSa/通道存储器； 6、采样率：160MSa/s； 7、分辨率：16 位； 8、猝发：计数或选通； 9、时基：标配TCXO 时基； 10、扫描：线性、对数和频率列表； 11、总谐波失真和抖动：＜0.04%总谐波失真和＜40ps 抖动（有效值）； 12、接口：USB、LAN、GPIB； 13、正弦波频率范围：1μHz~20MHz，1-μHz 分辨率； 14、方波和脉冲频率范围：1μHz~20MHz，1-μHz 分辨率。 | 2 | 台 | 是 |
| 3 | 台式数字万用表 | 1、分辨率：6 位半； 2、1 年期 DCV 精度：0.003%； 3、最大测量速度：50000 读数/秒； 4、直流、真有效值交流电压范围： 4.1 直流电压范围：100mV~1000V； 4.2 真有效值交流电压范围：100mV~750V； 5、直流、真有效值交流电流范围：直流1μA~10A；交流100μA~10A 6、2 线和 4 线电阻量程：100Ω~1GΩ； 7、频率范围：3Hz~300kHz； 8、二极管/导通：5V/是； 9、IO 接口：USB、LAN。 10、含测试引线套件、电脑控制软件。 | 2 | 台 | 是 |
| 4 | 数字示波器 | 1、通道数：4； 2、带宽：200MHz； 3、采样率：5GSa/s； 4、波形更新率：1000000 个波形/秒； 5、存储深度：4Mpts，标配分段存储； 6、直流垂直增益精度：±2.0%全量程； 7、输入灵敏度范围：1mV/格~5V/格 2@1MΩ； 8、上升时间（10~90%）：≤700ps 9、时基精度：±1.6ppm+老化率（第一年±0.5ppm、第二 年±0.7ppm、五年±1.5ppm、十年±2.0ppm）； 10、3 年校准周期； 11、接口：USB 12、≥8.5 英寸电容式触摸屏； 13、具有区域触发功能； 14、分析功能：I2C、SPI、UART（RS232/422/485）、I2S 和 USB PD 串行触发和解码及测量极限测试、掩码极限测 试、频率响应分析（波特图）和增强视频分析； 15、标配 20MHz 功能/AWG 波形发生器； 16、标配 4 个 500MHz 10:1 衰减无源探头； 17、含电脑控制软件 | 1 | 台 | 是 |
| 5 | 数字示波器 | 1、100 MHz 2、2 GSa/s 采样率 3、2 M 点存储器 4、进行专业测量、模板测试、算术运算、FFT 和串行总线触发/解码 5、内置帮助系统和培训信号可以让您快速学会使用方法 6、高达 200,000 波形/秒的更新速率可以看到更多信号细节 | 1 | 台 | 是 |
| 6 | 电桥 | 1、3.5英寸彩色LCD显示屏； 2、频率范围：10Hz~2kHz/20kHz/100kHz/200kHz/300kHz)，测试频率连续可调； 3、基本准确度: 0.05%； 4、最快测试速度25mS； 5、可选择全频段或单点OPEN/SHOR； 6、16种主/副参数测量组合可供选择；另外可选择2个额外的监控参数(即最多一次可显示4个不同的参数值)； 7、提供DCR测量； 8、内部直流偏压(DC BIAS, ±2.5V)； 9、具PASS/FAIL判断； 10、提供Auto Level Control功能(ALC)； 11、分选功能可提供9BIN,1AUX 10种分类； 12、10个步骤的列表测试，可选择不同频率、电压、电流条件； 13、标准配备RS-232控制接口和Handler接口及USB储存接口； 14、体积小，利于配合自动化设备(2U,1/2 RACK)； 15、支持串并联模式； 16、选购的外部偏流盒(±2.5A)； 17、绝对值, Δ值, Δ%值测量显示； 18、测试条件及测试结果同时显示在屏幕上； 19、内建RS-232C接口； 20、内部可存储10,000笔量测结果； 21、支持USB一键存储图片功能； 22、快速辨识待测组件特性的LCZ功能。 | 2 | 台 | 否 |
| 7 | 心脑电图机检定仪 | 1、显示屏：采用LED背光4.3英寸高清晰（600*320）真彩16:9液晶显示屏，菜单显示全部汉化。 2、键盘操作：键盘简洁、操作方便，利用双键操作避免误操作带来的不良后果。 3、导联接线柱：独特设计的导联接线柱可方便地连接心电监护仪按扣和心、脑电图机的各种插头。 4、检定程序： - 利用两级菜单把检定仪所执行的国家规程逐项程序化，操作极为简便。 - 检定操作中所用的标准信号自动赋值，并有全面清晰的显示。 - 检定所用的皮肤阻抗、极化电压等均按规程自动连接，无须人工干预。 - 检定程序中设有智能防错功能及汉字操作提示，防止误操作。 5、信号源功能：可提供正弦波、方波、三角波、模拟心电波形、ECG仿真信号、HR心率信号、监护仪心率信号和起搏脉冲信号，并可方便加入各种附加电路，供测试及实验用。 6、兼容性与抗干扰能力： - 全国绝大多数检测心、脑电图机和心电监护仪的单位都使用EGC系列，EGC2011沿用以往使用习惯，使多数人易于上手。 - 采用光电隔离、悬浮隔离等技术提高了抗干扰能力，很好地解决了市电对检定的干扰（心、脑电图机所测信号幅度小，且频率响应范围包括50Hz，处理不好检定中极易受干扰）。 7、共模抑制比检定装置：按国家计量检定规程要求，采用与IEC、OIML及美国国家标准等国际通用的方法，信号分压及调整使用电容、测量电压表为高输入阻抗、设置双层屏蔽、采用高绝缘材料等。本装置采用独立结构，使用时与主机无关。 8、使用环境： - 温度：20℃±5℃； - 相对湿度：<80%； - 供电电源：220V±10％，50Hz±5％。 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 听诊器测试仪 | 1、测试传声器：声压型测试传声器； 2、耦合腔：AWA6161型耦合腔或AWA6161A型耦合腔（2 cm³等效容积）； 3、测试箱：AH8585型测试箱； 4、测试声源：AH6156型测试声源，频率范围：20 Hz～8 kHz； 5、电信号输入：频率范围：20 Hz～20 kHz，幅度范围：25 dB～130 dB（传声器参考灵敏度50mV/Pa，1/3 OCT）； 6、电信号输出：频率范围：20 Hz～20 kHz，幅度范围：1 mV～10 V(RMS)，输出声压级：60 dB和94 dB； 7、倍频程方式：1/3 OCT（逐点法）； 8、本机噪声：< -75 dBV（Z计权）； 9、测量触发方式：鼠标、键盘或脚踏开关； 10、工作电源：220 V/50 Hz交流市电； 11、工作条件： - 环境温度：0 ℃～40 ℃； - 相对湿度：20 %～90 %； - 大气压：86 kPa～106 kPa。 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 多路温度测量仪 | 1、传感器：热电偶J/K/T/E/S/N/B/R型； 2、基本准确度：±0.2%+2字（步包含热电偶）； 3、测试范围：-200℃~1800℃（测试范围因传感器不同而有差异）； 4、分辨率：0.01℃； 5、通道数：32通道； 6、显示位数：主参数5位； 7、扫描速度：快速100毫秒，中速500毫秒，慢速1秒； 8、校准：每通道误差修正； 9、测试端电压：通道间隔离电压为直流2000V，交流1000V； 10、比较器：上下超报警，每通道单独设置上超下超值； 11、冷端补偿：准确度0.5℃。 | 1 | 台 | 否 |
| 10 | 电池仿真器和分析仪 | 1、直流电源输出额定 1.1.输出功率：200W； 1.2.输出电压：0-30V； 1.3.输出电流：0-20A； 1.4.编程精度，电压：0.025%+1.5mV；电流：0.035%+1.5mA 1.5.回读精度 1.5.1 电流回读精度，高：0.05%+250uA；中0.03%+300uA；低0.035%+10uA 1.5.2 电压回读精度:0.025%+1.5mV 2、电子负载输入额定值 2.1.输入功率：250W； 2.2.输入电压：0-60V； 2.3.输入电流：0-40A； 2.4.编程精度， 2.4.1 恒流模式，高：0.05&+7.2mA；低0.05%+820uA 2.4.2 恒压模式，高：0.03%+4.2mv；低0.03%+15mv 2.5.回读精度 2.5.1 电流回读精度，高：0.05%+7.2mA；低:0.05%+820uA 2.5.2 电压回读精度，高：0.03%+15mV；低:0.03%+4.2mV 2.6.回转速率 2.6.1 恒流模式，高：3.7MA/s；低 200KA/s 2.6.2 恒压模式，高：310KV/s；低 79KV/s 3、支持高级电池模拟软件，可以对电池进行充电、放电，并使用它在各种测试条件下自动创建电池配置文件，然后可以使用它来模拟被测设备（DUT）的不同充电状态（SoC）。 | 1 | 台 | 是 |
| 11 | 直流电源 | 1、输出通道：2 通道 2 路输出； 2、功率：400W； 3、最大电压：0-30V； 4、最大电流：0-20A； 5、负载电压调整率（输出+偏移量的%）：＜0.01%+2mV； 6、负载电流调整率（输出+偏移量的%）：＜0.01%+250µA； 7、回读精度:电压：0.03%+4mv，电流：0.1%+6mA 8、低量程电流回读：0.25%+160uA 9、瞬态响应时间：＜50μs； 10、纹波和噪声：4.5mVp-p； 11、编程或仪表分辨率：1mV； 12、自动串联/并联、数据记录功能、输出序列、列表模式 13、4.3 英寸彩色 LCD 显示屏； 14、接口：LAN、USB。 15、上位机软件 | 2 | 台 | 是 |
| 四、检验检测实验室 |  |  | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| 1 | 影像测量仪 | 1、★测量行程：X≥400mm、Y≥300mm、Z≥200mm； 2、外形尺寸 1000*767*1690mm； 3、工作台≥500*608mm； 4、机台重≤500kg； 5、工作台玻璃承重≥15kg； 6、★测量精度：EUX/Y,MPE =2.0+L/200um; EUXY,MPE≤(2.5 + L / 200）um；E0Z,MPE≤(5+L/200)um； 7、★采用高精度金属贴片光栅尺，光栅尺分辨率≤0.5μm； 8、控制方式：自动； 9、★摄像机配置不低于：高分辨率 CCD，200 万像素工业彩色相机； 10、光源： - 轮廓光：绿色 LED，亮度连续可调； - 表面光：6 环 8 区白色 LED，可独立控制，亮度连续可调； 11、总放大倍率：全自动变倍，约 30~160 倍； 12、工作距离：50mm； 13、设备配备双镜头实时导航地图测量功能； 14、★采用悬臂式结构，00 级全花岗岩材质，双层大理石移动工作台，伺服电机驱动装置，采用精密 V 型导轨； 15、钢化光学玻璃平台，并且采用双承载设计，光学平台承重 15KG 以上； 16、三轴全伺服闭环控制系统； 17、仪器搭载六环八区环形光，在面对某些特殊被测量物时，可利用不同的光线效果以凸显被测物的特性，更精准地抓取尺寸并达到高重复精度的上光源精准测量功能； 18、自动变倍镜头； 19、平面多点坐标校准，测量误差更小； 20、设备工作条件： - 电源 115 - 230V ±10%，50/60Hz； - 工作环境 20℃ ± 2℃； - 温度变化≦1℃/hr； - 湿度 45% ~ 75%。 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 三坐标测量仪 | 1、★行程范围(mm):X≥400,Y≥500,Z≥400； 2、★主机重量(Kg):≥518，被测工件最大重量(Kg):≥300； 3、★外形尺寸(mm) Lx≤919,Ly≤1478,Lz≤2324； 4、★长度测量最大允许误差 MPE(E0/E150) (um)≤2.2+3.3L/1000； 5、★单探针形状最大允许误差 MPE(PFTU) (um)≤2.2； 6、★重复精度最大允许限 MPL(R0) (um)≤2.2； 7、3D 运动速度(mm/s)≥520；3D 运动加速度(mm/s²)≥1730； 8、测头系统单向重复性需满足不小于 0.35um； 9、各轴采用预载荷空气轴承，确保运动，实现无摩擦、无振动，高精度位移定位； 10、★三轴均采用进口金属光栅，热膨胀系数获得 PTB 认证。安装固定方式一端悬浮，一端自由膨胀，光栅分辨率不低于 0.078um； 11、★X 向横梁使用超高刚性精密三角梁技术，通过减轻运动负荷从而提高了整机的性能，保证动态稳定性和刚性； 12、Z 轴需采用气动平衡，可调节；并可在紧急情况下自动制动，保证安全； 13、★集成于 Y 轴的精密加工的采用燕尾导轨形式，提高三坐标测量机的精度和重复性。 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 蓝光扫描仪 | 1、结构形式：扫描仪由 2 个 CCD+4 个激光器构成，手持扫描，无须其他机械结构辅助定位，扫描数据实时显示，重量≤1Kg； 2、激光等级：II 级（人眼安全）； 3、★测量速率：最大 5,360,000 次测量/秒； 4、★扫描区域：600*600mm； 5、★激光源：26 束激光线+额外 1 条扫描深孔+额外 7 条扫描细节；全部采用蓝色激光； 6、★工作距离：标准模式 200 - 450mm、精细模式基准距 150 - 250mm、大范围模式 200 - 750mm； 7、扫描精度：最高可达 0.02mm； 8、使用环境及条件：温度 -10℃～40℃，湿度 10 - 90%，可在日光灯或自然光等室外环境下工作； 9、★实时网格；扫描过程中，实时生成三角网格模型，快速处理数据，显示清晰； 10、★为了保证大数据量传输的稳定性以及传输数据的高速度，扫描设备与电脑连接的传输线必须为 USB3.0 接口；扫描设备的数据线与电源线分别接在两个接口，互不干扰，以保证独立性和稳定性； 11、快速完成校准，一次校准即可完成，校准软件集成于标配扫描软件内且具有自动优化校准数据的功能； 12、可同时识别 3mm、6mm、10mm、12mm、16mm 的目标点，可自由选择是否自动填补标志点。后处理完成后可更改扫描数据的分辨率； 13、扫描仪可以在数据采集过程中根据物体外形而进行移动，被扫描物体也可以根据需要自由移动，拆解和反转，并且被扫描物体的尺寸和重量等不受限制； 14、★软件自带三维编辑功能；可修剪冗余数据，减少数据成果大小； 15、★具有自动装配功能，先进行整体标志点扫描，然后对各部分单独扫描，扫描各部分结果可以自动完成拼接； 16、保存工程功能：扫描过程中、扫描完成后均可保存工程，可缩短现场操作等待的时间，工程可以拷贝至另一电脑处理，有效减少现场处理数据的时间，提升效率，同时可打开工程调整分辨率及优化参数，提升数据细节，减少数据量； 17、扫描分辨率随时可调：扫描开始前、扫描过程中，或者扫描结束后，随时可以更改整体分辨率进行处理，生成新的分辨率模型。并支持对保存的数据工程进行整体分辨率更改，生成不同分辨率的模型，用户只需要扫描一次，即可使用扫描工程调整不同的分辨率，根据不同分辨率的效果，选择最优的分辨率模型数据； 18、要求支持 64 位 Windows7 或 win10 操作系统。扫描软件为全语言版本，支持 10 种操作界面和语言显示； 19、可视化的三维图形实时扫描，并以多种标准数据格式文件（如.stl 等)输出。扫描后，可在扫描仪软件中进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪、套索选择、局部平滑、手动补洞等编辑操作；扫描数据兼容多种 CAD 软件（Catia V5、UGS、PRO - E、Imageware、Geomagic 等）； 20、★自定义自动化接口：该软件支持 TCP/IP 网络通信协议、PLC 数字控制系统两种接口方式，简单便利，可轻松搭配机器人实现客户的自动化方案需求。 | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 3D打印机 | 1、成型范围：600×600×450mm； 2、操作系统：Windows10； 3、最大零件重量：80kg； 4、导入文件格式：STL，CLI，SLC； 5、精度：L<100mm:±0.1mm，L≥100mm:±0.1%×L； 6、电力需求：200 - 240VAC，50/60Hz，单相； 7、Z轴定位精度：≤±8μm； 8、额定功率：3.6kVA； 9、Laser激光器：二激光固体泵浦激光器ND:YVO4； 10、系统控制：闭环； 11、激光功率：激光器出口1000mW/3000mW； 12、温度范围：22 - 26°C； 13、光斑直径：0.12‒0.8mm； 14、操作软件：3Dlayer； 15、波长：355nm； 16、湿度需求：<40%； 17、最大扫描速度：15m/s； 18、机器尺寸：1600×1300×1900mm； 19、典型扫描速度：6 - 12m/s； 20、机器重量：1000kg。 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 3D打印机 | 1、成型范围: 298x165x320mm； 2、Z轴精度: 0.01mm； 3、屏幕尺寸: 13.6inch； 4、分辨率: 6480x3600mm； 5、波长: 405nm； 6、材料: 光敏树脂； 7、前处理文件格式: stl,.obj,.ply,.off； 8、层厚: 0.01mm - 0.2mm； 9、额定功率: 500W； 10、尺寸规格: 机器480*387*770mm； 11、机器重量: 32.5kg； 12、像素大小: 46μm。 | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 体视显微镜 | 一、主机部分 1、光学系统，从主光路到物镜完全复消色差校正； 2、人体工程学目镜，固定式，可选可调式目镜35度视角； 3、双目10×/22mm，22mm视野带来更好的观察效果； 4、变倍比：9:1，复消色差物镜； 5、变倍范围：7x - 63x，（在标准1倍复消色差物镜和10x目镜下）； 6、可调变倍比限值； 7、标准物镜：1X，可选0.5x，2.0x； 8、适合戴眼镜者使用的人性化目镜可调，带眼杯； 9、瞳距：55 - 76mm； 10、底座：透反射光底座，LED净光源，即可透射照明，也可反射照明，客户可根据不同的样品需要选择不同的照明方式，方便实用； 11、调焦范围：11-mm； 12、可对样本进行全方位的45º侧面观察； 二、摄像部分 1、配置同品牌机身一样化专用彩色高清摄像头及同品牌原装软件，用于图像采集、测量与分析；2000万像素、活图35帧（5472x3678分辨率），1英寸芯片、物理像素(2.4um×2.4um)； 2、计算机模式USB3.0，标准B型USB插头，可通过USB电缆将摄像头直接连接到PC或Mac； | 1 | 台 | 是 |
| 五、工具设备实验室 |  |  | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| 1 | 液压拉力试验机 | 1、★载荷容量：5kN； 2、加载方式：交流伺服电机，无间隙球型丝杠，高精度恒速度控制； 3、★载荷精度：试验力指示值的±1%（保证精度范围：载荷传感器容量的0.2～100%）； 4、载荷量程：自动量程； 5、载荷校准：自动校准（拉伸、压缩分别较准）； 6、十字头速度：0.001～1000mm/min； 7、★十字头速度精度：±0.1%； 8、十字头位置检测：光电编码检测，数字显示，位置检测精度：指示值的±0.1%或±0.01mm（以较大者为准），位置控制分辨率0.033μm，位置显示分辨率：1μm； 9、十字头控制：单一试验控制、循环控制、手动控制； 10、十字头返程速度：1500mm／min； 11、十字头速度与允许载荷：在全试验速度上，到使用的载荷传感器容量。 12、有效试验空间：十字头至工作台距离最大1200mm； 13、有效试验宽度：425mm； 14、主机标准功能：传感器特性值的自动读入功能，十字头位置微调功能，载荷和行程显示，外部模拟输出，外部模拟量输入；可外置放大器4台、记录输出（附件），气动夹具动作的操作功能（附件），试验力和变形控制功能（自动调整），载荷自动调零功能、载荷自动校准，破断点检测功能、全自动返回功能，十字头速度任意设定功能，循环次数显示功能，应力值显示功能、变位值显示功能，系统限位检出功能、自我检查功能，USB接口； 15、试验机和夹具自动挠度补偿功能，有效减小机架和夹具自身挠度对试验结果的影响； 16、★数据采集间隔：最高速采样间隔为：1ms（1kHz）； 17、内置式控制装置。 18、中文试验软件一套（含中文在内3种语言）；良好的人机对话、操作智能化导航界面；可以满足进行拉、压、弯试验需要；具有试验机挠度补偿功能、试验数据的再分析功能，迟滞环试验功能；试验时速度、状态实时显示、试验时任意速度切换，一套软件即可进行等速、应力、应变、载荷力控制。 | 1 | 台 | 是 |
| 2 | 环境实验箱 | 1、温度范围：-40℃～150℃； 2、温度均匀度：2.0℃（空载时）； 3、温度波动度：±0.5℃（空载时）； 4、温度偏差：±2.0℃（空载时）； 5、湿度范围：20%～98% RH； 6、湿度均匀度：＞75%RH时:5.0%RH；≤75%RH时:7.0%RH； 7、湿度波动度：±3%RH； 8、湿度偏差：＞75%RH时:±3%RH；≤75%RH时:±5%RH； 9、升温速率：常温～150℃≤45min（空载时）； 10、降温速率：常温～-40℃≤60min（空载时）； 11、时间设定范围：1～60000M（可设置程式进行循环）； 12、观察窗：观察窗采用多层中空钢化玻璃，内侧胶合片式导电膜加热除霜（清楚观察试验过程）； 13、具有定值温度及斜率设定功能； 14、具有保持、跳段、待机及两组时间信号输出功能； 15、具有冷机/热机启动选择功能； 16、具有温度显示值修正功能； 17、具有温度感测体校正功能； 18、具有压缩机自动停开功能； 19、曲线记录功能：控制器可存储600天内历史数据（24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时），且可回放上传的控制内历史数据曲线，在机器停机状态下，可随时插入 U盘导出或上传数据，并可通过随机赠送软件将导出来的文件在电脑查看或转成EXCEL格式，仪表配备USB端口，可直接通过端口导出试验数据； 20、控制方式：热平衡调温调湿方式，温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制，具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定； 21、程序容量：具有1000段程式，每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分，10组程序链接功能。 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 盐雾试验箱 | 1、采用第三代优质PP板材，设计美观、耐腐蚀、耐高温、易清洗、无泄露。 2、具有盐液预热功能，喷雾更均匀；清楚观测盐水液位，易清洗，结构设计合理。 3、温度传感器采用PT100铂金电阻测温器，灵敏高效。 4、加热系统采用航天级U型钛合金加热管，经久耐用。 5、电气元器件采用施耐德、卡士妥等进口知名品牌。 6、控制系统采用智能型触摸屏微电脑控制仪，PID + SSR系统同频道协调控制，提高控制元件稳定性及使用寿命。 7、兼容中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速盐雾试验，一箱三用，物超所值。 8、超温、缺水、漏电等多重安全保护，确保测试工件和操作人员绝对安全。 9、满足多项国标、军标、国际标准，中国计量院、上海计量院、SGS等第三方检测机构权威认证。 10、温度范围：RT + 5℃～55℃。 11、空气饱和器：RT + 10℃～70℃。 12、温度均匀度：≤2℃。 13、温度波动度：±0.5℃。 14、喷雾方式：连续/周期任选。 15、盐雾沉降量：1～2ml/80 cm².h（16小时平均值）。 16、试验时间：1～9999 H、M、S（可调）。 17、试样架角度：可满足15°、30°倾斜试验。 18、箱体材质：箱体为优质PP增强硬质塑料板，表面光洁平整，耐老化、高强度、耐腐蚀、易清洗、无泄露，摒弃传统的玻璃钢材质和PVC板因时间而产生表面褪色纤维化。 19、箱盖材质：优质PP增强硬质塑料板，配备观察窗，便于观测试验样品受试状况。 20、盐水箱材质：优质PP增强硬质塑料板，配备液位显示及开盖手柄，盐水补充方便。 21、高压空气管材料：高品质橡胶管。 22、饱和器：优质不锈钢SUS304，根据亨利定律予以加温，并提供试验所需温度（饱和器的作用：预热空气及油污等杂质过滤）。 23、试验箱所有管路均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化、不龟裂。 24、具有温度显示值修正功能。 25、具有温度感测体校正功能。 26、具有自动演算的功能。 27、具有设备启停操作和故障记录的记录时间。 28、具有实时监控（盐雾试验时的的实时数据，信号点状态，实际输出状态）。 | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 封口机 | 1、电源连接/电源频率：100115/230 V/ 50V60 HZ 2、外壳盖：不锈钢AISI 304 3、密封系统：hawoflex 4、密封距离：0-35 mm 5、密封宽度：12 mm 6、密封温度：(max. 220℃) 7、封口速度(停留)：-(10 mmin, not monitored) | 1 | 台 | 是 |

标项三（院内制剂平台）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪-紫外检测器 | 1、高效液相色谱四元泵： - 1.1、四元泵：串联双柱塞往复泵，齿轮传动，20ul - 100ul自动连续可变程设计； - 1.2、溶流速精密度：≤0.075%RSD； - 1.3、★入口主动阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，并确保使用高盐流动相时不会发生堵塞； - 1.4、★可设置的流速范围：0.001～8mL/min，0.001mL/min步进； - 1.5、压力范围：＞5600psi； - 1.6、混合精度＜0.2%RSD； - 1.7、集成在线真空脱气机：真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化； - 1.8、四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化最大流速：每个通道10mL/min； 2、自动进样器： - 2.1、进样量范围：0.1–100μL，增量为0.1μL； - 2.2、精度：<0.25%RSD； - 2.3、★样品容量：＞130位（2mL样品瓶），可配置扩展样品盘； - 2.4、交叉污染：<0.005%； - 2.5、操作压力范围：＞5600psi； - 2.6、★流通式进样方式，高压流路中使用计量泵精确控制取样体积，仪器具备样品柱前衍生、振荡稀释等复杂程序进样功能。 3、柱温箱： - 3.1、★柱温箱温度范围：室温下10℃ - 85℃； - 3.2、温度稳定性：±0.15℃； - 3.3、控温准确度：±0.5℃； 4、VWD紫外检测器： - 4.1、最大采集速率：120Hz； - 4.2、基线噪音：≤0.25×10-5AU at230nm； - 4.3、基线漂移：1.0×10-4AU/h at230nm； - 4.4、波长范围：190～600nm；波长精度：1nm； - 4.5、流通池材料：陶瓷流通池，蓝宝石窗口； - 4.6、pH范围：1.0 - 12.5； 5、工作站： - 5.1、工作站：图形用户界面参数输入，控制所有仪器参数，数据采集及计算处理参数的设定； - 5.2、内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告等，也可编辑个性化的报告模板； - 5.3、早期维护预报功能提供消耗元件累计使用情况，仪器状态分析功能。 | 2 | 台 | 是 |
| 2 | 高效液相色谱仪-二极管阵列检测器 | 1、高效液相色谱四元泵： - 1.1、四元泵：串联双柱塞往复泵，齿轮传动，20ul - 100ul自动连续可变程设计； - 1.2、溶流速精密度：≤0.075%RSD； - 1.3、★入口主动阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，并确保使用高盐流动相时不会发生堵塞； - 1.4、★可设置的流速范围：0.001～8mL/min，0.001mL/min步进； - 1.5、压力范围：＞5600psi； - 1.6、混合精度＜0.2%RSD； - 1.7、集成在线真空脱气机：真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化； - 1.8、四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化最大流速：每个通道10mL/min； 2、自动进样器： - 2.1、进样量范围：0.1–100μL，增量为0.1μL； - 2.2、精度：<0.25%RSD； - 2.3、★样品容量：＞130位（2mL样品瓶），可配置扩展样品盘； - 2.4、交叉污染：<0.005%； - 2.5、操作压力范围：＞5600psi； - 2.6、★流通式进样方式，高压流路中使用计量泵精确控制取样体积，仪器具备样品柱前衍生、振荡稀释等复杂程序进了样功能。 3、柱温箱： - 3.1、★柱温箱温度范围：室温下10℃ - 85℃； - 3.2、温度稳定性：±0.15℃； - 3.3、控温准确度：±0.5℃； 4、DAD二极管阵列检测器： - 4.1、检测器类型：1024对二极管元件； - 4.2、光源：氘灯和钨灯； - 4.3、噪声：波长254/4 nm 处，<±0.6×10-5AU； - 4.4、漂移：在254 nm 处，< 0.9 x 10-3 AU/h； - 4.5、波长范围：190–900 nm； - 4.6、狭缝宽度：可编程：1、2、4、8、16 nm； 5、工作站： - 5.1、工作站：图形用户界面参数输入，控制所有仪器参数，数据采集及计算处理参数的设定； - 5.2、内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告等，也可编辑个性化的报告模板； - 5.3、早期维护预报功能提供消耗元件累计使用情况，仪器状态分析功能。 | 1 | 台 | 是 |
| 3 | 高效液相色谱仪-蒸发光散射检测器 | 1、高效液相色谱四元泵： - 1.1、四元泵：串联双柱塞往复泵，齿轮传动，20ul - 100ul自动连续可变程设计； - 1.2、溶流速精密度：≤0.075%RSD； - 1.3、★入口主动阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，并确保使用高盐流动相时不会发生堵塞； - 1.4、★可设置的流速范围：0.001～8mL/min，0.001mL/min步进； - 1.5、压力范围：＞5600psi； - 1.6、混合精度＜0.2%RSD； - 1.7、集成在线真空脱气机：真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化； - 1.8、四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化最大流速：每个通道10mL/min； 2、自动进样器： - 2.1、进样量范围：0.1–100μL，增量为0.1μL； - 2.2、精度：<0.25%RSD； - 2.3、★样品容量：＞130位（2mL样品瓶），可配置扩展样品盘； - 2.4、交叉污染：<0.005%； - 2.5、操作压力范围：＞5600psi； - 2.6、★流通式进样方式，高压流路中使用计量泵精确控制取样体积，仪器具备样品柱前衍生、振荡稀释等复杂程序进样功能。 3、柱温箱： - 3.1、★柱温箱温度范围：室温下10℃ - 85℃； - 3.2、温度稳定性：±0.15℃； - 3.3、控温准确度：±0.5℃； 4、ELSD蒸发光散射检测器： - 4.1、光源：LED 480 nm （1 类 LED 产品）； - 4.2、检测器：PMT，含数字信号处理功能； - 4.3、气体流量范围：0.9–3.25 SLM （可控的气体关闭）； - 4.4、短期噪音：<0.2 mV； - 4.5、漂移：<1 mV/h，在指定条件下； - 4.6、数字输出：10、40 或 80 Hz （24 bit）； 5、单机工作站： - 5.1、工作站：图形用户界面参数输入，控制所有仪器参数，数据采集及计算处理参数的设定； - 5.2、内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告等，也可编辑个性化的报告模板； - 5.3、早期维护预报功能提供消耗元件累计使用情况，仪器状态分析功能； 6、网络化工作站： - 6.1、操作系统要求： - 6.1.1、数据系统特征描述，级别； - 6.1.2、CDS服务器应该适合于Microsoft Windows Server 2016； - 6.1.3、系统应该是Windows 10或以上； - 6.1.4、系统支持Windows SQL 2016； - 6.1.5、搭配虚拟机使用； - 6.2、网络环境要求： - 6.2.1、系统可以通过TCP/IP 和 HTTP获得； - 6.3、仪器控制要求： - 6.3.1、数据系统应该至少控制6台以上色谱系统； - 6.3.2、数据系统应该提供不少于100个命名用户（Named User）； - 6.3.3、数据系统应该从Agilent HPLC和GC上以固有的模式采集到色谱数据； - 6.3.4、通过LAN控制； - 6.3.5、数据命令通过TCP/IP协议传输； - 6.4、系统配置要求： - 6.4.1、4.1 系统应该有一个很好的组态编辑：用户可以定义以下项目： - 6.4.2、4.2仪器身份； - 6.4.3、4.3项目名称； - 6.4.4、4.4用户类型和权限； - 6.4.5、4.5系统和项目的审计跟踪； - 6.4.6、4.6 OpenLab服务器处理器处理能力应不低于3.0 GHz 四核OpenLab服务器内存应不低于16 GB，磁盘阵列数据库容量应不0低于2TB，应能实现数据镜相备份，终端机处理器处理能力应不低于3.0 GHz 双核； - 6.5、数据采集要求： - 6.5.1、系统直接通过LAN可以控制仪器和采集色谱数据； - 6.5.2、仪器控制类型如下：HPLC、GC； - 6.5.3、数据采集支持5 ~ 200Hz的速率； - 6.5.4、器状态信息应该连续监视且分析时不断更新； - 6.5.5、假如网络临时中断，化学工作站采集系统应该有足够的缓冲容量防止数据丢失； - 6.5.6、在系统日志中应该记录仪器在分析过程中的任何错误； - 6.6、数据存档要求： - 6.6.1、CDS应该包括数据库； - 6.6.2、数据在数据库中不应该被覆盖； - 6.6.3、色谱数据和相关文件例如方法、序列、结果文件可以保存到CDS系统； - 6.6.4、CDS可以扩展支持分色谱数据 ICPMS/ GCMSD/ LCMSD/ MSD /LCMSMS/CE 等仪器种类数据，支持非色谱类仪器的数据管理； - 6.6.5、可以连接邮件服务器，提供使用人员相关信息； - 6.6.6、CDS可以放置文件数据（如 Word，Excel)，并管理不通的数据版本：数据不会覆盖； - 6.7、数据积分要求： - 6.7.1、7.1 积分应该包括手动和自动积分功能； - 6.7.2、7.2 自动积分参数最好包括灵敏度、峰宽、最小峰面积、最小峰高，以及所有积分参数在方法中可以打印； - 6.7.3、7.3 当执行过手动积分，审计跟踪功能里面体现重积分的次数和积分时间； - 6.8、报告输出要求： - 6.8.1、OpenLAB化学工作站系统应该提供用户可选择的报告格式。标准报告格式包括： - 原始数据文件和样品标题头； - 页脚包括仪器名、操作者名字、打印日期和打印页； - 样品信息栏包括样品名、瓶号、方法和序列信息、操作者、仪器名和样品名； - 定量结果表包括保留时间、根据校正表计算的积分含量； - 允许通过保留时间或其它信号值进行编辑； - 6.8.2、允许用户根据被报告数据类型定制报告格式： - 数据系统应有可定制报告的设计菜单，允许用户精确设置报告项目； - 允许用户编辑报告的布局，可能包括样品信息、峰信号、积分与定量分析结果等； - 允许用户详细定义报告中任意一项独立的模块，如文本文件内容、表格、图形等，可以对各模块的大小尺寸，相互之间的位置等进行随机调整；每一个独立单元信息允许执行增加、删除、重布或嵌入等行为； - 6.9、安全要求： - 6.9.1、需要经用户识别包括使用用户名、密码等才能登陆到数据系统的； - 6.9.2、允许用户根据公司关于密码编制方针（比如对密码组成类型、最小位数、有效期等的规定）灵活设置密码； - 6.9.3、系统应能周期性核查用户密码并能提示到期修改； - 6.9.4、应能允许不同的使用人执行如数据归档及自定义编辑； - 6.9.5、应能允许界面或应用软件锁定功能—如离开同一台PC机多少秒后； - 6.9.6、应具有基于所定时限的自动锁定当前数据系统，避免非授权者登陆； - 6.10、验证要求： - 6.10.1、数据系统软件应包含经确认的实用程序能对当前软件安装进行确认； - 6.10.2、根据用户需要，系统软件能通过比较最新处理结果，自动核实积分、定量等处理参数是否正确； - 6.10.3、必须确认数据版本完整性； - 6.10.4、仪器联机模块测试； - 6.10.5、记录方法改变的事件与发生日期； - 6.11、自动化要求： - 6.11.1、数据系统应能执行多方法并存的运行序列； - 6.11.2、序列参数应能通过自动或自定义文件名来设置； - 6.11.3、允许用户可选执行全部运行分析或仅执行序列表； - 6.11.4、运行序列表或分析运行列表应允许用户标注瓶号、品名、方法、定量参数如样品量、乘数、稀释因子、重复进样次数等； - 6.12、法规要求： - 6.12.1、数据系统应能提供电子签名功能。密码或身份识别联用能唯一识别使用者和他们的签名； - 6.12.2、操作人登陆或产生、修改、删除电子数据的记录及其时间，电子系统都能以计算机化作审计追踪； - 6.13、数据备份和恢复要求： - 6.13.1、IT部门应该提供数据备份和恢复服务。 | 1 | 台 | 是 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 1、设备的主要用途、功能及特点：用于生化、生物制药、生命科学研究、水质、食品、饲料、药品以及环境样品等的定性定量分析，也可满足高校科研教学需求。 2、工作条件： - 2.1、电源：220V±10%，50HZ； - 2.2、温度：15～35℃； - 2.3、相对湿度：25～85%； 3、技术要求： - 3.1、★光源：脉冲氙灯，每秒 250 次采样，光源必须只在测试时才点亮，免费质保 3 年； - 3.2、单色器：双单色器设计，异面 Littrow 双单色器； - 3.3、★双光束设计，双检测器设计； - 3.4、★波长范围：190～1100nm； - 3.5、光谱带宽：0.1～5nm，0.01nm 间隔可以自动调节； - 3.6、光度范围：±4Abs； - 3.7、波长准确度：±0.2nm； - 3.8、波长重复性：＜0.025nm； - 3.9、光度精度：±0.005Abs(使用 NIST930E 滤光片在 1Abs)； - 3.10、光度重复性：≤0.005Abs； - 3.11、光度噪音：＜0.0001Abs（0Abs，500nm，50ul 微量池），＜0.0002Abs（1Abs，500nm）; - 3.12、杂散光：＜0.003%（220nm，10g/LNaI）,＜0.005%（300nm，丙酮溶液）,＜0.003%（370nm，50mg/LNaNO2）； - 3.13、光度稳定性：＜0.0003Abs/h； - 3.14、分辨率：0.1nm； - 3.15、★最大扫描速率：150000nm/min； - 3.16、样品测量处高聚焦光束，1.5mm 光斑，可以测试微量样品； - 3.17、室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据； - 3.18、即开即用，无需预热。 4、系统具有波长扫描、浓度测试、动力学以及仪器校准等功能。系统接入网络版软件进行管理。 | 1 | 台 | 是 |
| 5 | 自动溶出仪 | 1、溶出仪主机： - 1.1、溶出杯数：8杯； - 1.2、温度范围：室温 + 5 - 55℃；温度精度：±0.1℃； - 1.3、★LCD 高清触摸屏，界面可设置多种操作语言：中文，英文，西班牙文等； - 1.4、转速最高：10 - 250rpm；精度：25 - 250RPM 时为±1%；10 - 25RPM 为±2%； - 1.5、转轴晃动度：≤±1.0mm； - 1.6、开放式五杆自动升降机头设计，有效避免翻盖式设计造成样品的交差污染； - 1.7、可为每个溶出杯配置伸缩式温度探头，取样点前后测定每个溶出杯的温度； - 1.8、★配置伸缩式取样针，只在取样点伸入溶媒，取样后自动升起，减少扰流因素影响； - 1.9、★取样高度可自动调节；可根据设定溶媒量（如 500，750，900ml 等）自动调节取样高度； - 1.10、溶出杯 TruAlign 自动中心定位，转轴/桨/篮/溶出杯具有独立的序列号，保证每次实验的位置相同，消除系统误差； - 1.11、桨和篮高度定位：一站式高度自动定位设计，桨和篮为分体式两节设计，初次定位后，无须任何手动调节，切换极其方便； - 1.12、具有开机自检系统，自动判断每次开机系统内部各部件是否为正常状态； - 1.13、加热方式：水浴循环式且水浴循环泵为外置式，减少对于溶出主机的震动影响； 2、取样收集工作站： - 2.1、取样泵和收集器内置集成一体式设计，节省空间； - 2.2、7’’彩色 LCD 高清触摸屏，可设置多种操作语言：中文，英文，西班牙文.等； - 2.3、★权限管理：可设置管理员/高级用户/一般用户 3 级用户权限管理； - 2.4、方法/数据导出：SD 卡，Printer 和 RS232 端口； - 2.5、★自动清洗：内置清洗端口，可以在试验结束后自动清洗管路，包括取样和回流管路，泵，阀体等； 3、取样泵： - 3.1、★旋转活塞注射器泵； - 3.2、取样间隔：最短 2 分钟； - 3.3、取样准确度：≤±2%； - 3.4、支持最小 0.45um 过滤级别； 4、收集器： - 4.1、最大收集次数：12 排 96 位（最大可至 36 排 288 位，需手动更换样品架）； - 4.2、最大收集样品量：0.1---14ml（最大 28mL，设定双排收集功能）； - 4.3、可直接取样到密闭的 HPLC 小瓶中； - 4.4、★可兼容 108 位液相自动进样盘； - 4.5、取样针有自动洗针功能，防止交叉污染。 | 1 | 台 | 是 |
| 6 | 薄层点样仪 | 1、仪器功能要求： - 1.1、★带有控温底盘，可很快挥发点样溶剂； - 1.2、带有全自动进样器，样品数目可达 96 个； - 1.3、可自由调节点样嘴到台面距离，增加点样的重现性； - 1.4、喷嘴带有稳流功能，喷雾点样重复性良好； - 1.5、可不取下点样器在线吸样与清洗针； - 1.6、★带有可加热喷嘴，可以点高粘度与高沸点、大体积样品； - 1.7、带有瓶盖刺破装置，可使用密封样品瓶，保持样品的稳定性； - 1.8、带有样品瓶震荡功能，防止中药样品结晶析出； - 1.9、可以通过专用软件点出复杂形状的样品条带； - 1.10、条带点样功能可以提高点样量，增加分离度； - 1.11、可将点样工作站的位置数据直接带入到薄层扫描仪软件用于扫描； - 1.12、点样喷嘴设计优越，可喷出 0.3mm 以内宽度； - 1.13、软件可以实时显示点样状态、点样进程、自动点样器状态； - 1.14、软件具有样品管理功能，具有良好的追溯性； - 1.15、可将样品瓶位置、点样位置、点样形状、点样量输入工作站后自动执行； 2、技术指标​： - 2.1、★点样方式：喷雾式，样品间自动清洗、自动除气泡，支持重叠点样； - 2.2、点样形状：点状、条带状、方形（适合大体积点样）； - 2.3、点样长度：0 - 195mm； - 2.4、点样平台：最大可放 20×30 cm 的薄层板； - 2.5、点样体积：10nL - 2mL； - 2.6、点样精准度：±1.25nL（25μL 进样针）； - 2.7、进样针规格：10 μL、25μL、50 μL、100μL（25 μL 标配）； - 2.8、进样针驱动：6400 步/转，3200 步/mm，6400 步/μL； - 2.9、X 轴驱动：1600 步/转，200 步/mm； - 2.10、Y 轴驱动：1600 步/转，400 步/mm； - 2.11、气压：0.4MPa，氮气或压缩空气； - 2.12、气体流量：2 - 3L/min； - 2.13、★加热附件：加热底盘室温 - 60 ℃，精度±1℃，加热喷嘴，30~80℃； - 2.14、★自动进样器：可放 96 个 2 mL 样品瓶； | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 成像系统 | 1、仪器性能要求： - 1.1、★具有 24 位高线性数码成像组件，可实现 16777216 级色阶，为业界最高，样品之间即使具有细微的浓度差异，仍可很好的区别于比较； - 1.2、图像传感器尺寸大、动态范围高、成像质量优异，具有极高的画质； - 1.3、使用了全自动灯箱，完全使用计算机控制光源； - 1.4、使用高频光源，消除了频闪与同步效应； - 1.5、可选用 AdobeRGB 色域，色彩显示范围与层次远优于 sRGB 色域； - 1.6、使用了具有 16 bit 数据处理能力，可显示 10.7 亿种颜色的专业显示系统； - 1.7、可以采用 USB 传输方式，可便利、快速、高质量传输数据； - 1.8、软件功能强大，涵盖了图像处理、数据分析、指纹图谱，可计算 Rf 值、峰高、峰面积、含量、标准方程等数据； - 1.9、完全满足 2015 版药典薄层色谱成像的要求，符合 GMP/GLP 规范； 2、仪器配置要求： - 2.1、成像波长：标配 UV254nm、UV365nm、白光 400 - 700nm，其余波长可定制； - 2.2、★照明时间：0 - 600min 间任意计算机设定，到时自动关闭，如不考虑灯管寿命与安全因素可扩展为 0 - ∞min 任意长时间任意设定； - 2.3、成像尺寸：最大 200×200mm； - 2.4、★图像传感器面积：≥1 英寸； - 2.5、专用摄像机：2000 万像素，高分辨率、反应灵敏； - 2.6、曝光时间：0 - 10s； - 2.7、★色彩深度：24bit，色阶数为 16777216 级； - 2.8、工业定焦镜头：焦距固定便于拍摄； - 2.9、通讯方式：USB； - 2.10、★专业显示系统：具有 16 bit 数据处理能力，可显示 10.7 亿种颜色，4G 内存、2G 显存； - 2.11、控制器：USB 接口 6 个； 3、工作站： - 3.1、光源控制功能：可选择光源波长、开闭时间、光量调节； - 3.2、操作管理功能：可管理操作者权限、分析时间、地点、仪器条件、分析方法，支持电子签名； - 3.3、图像优化功能：根据光源情况对图像颜色进行校正，使之更为真实、去除光源引起的光照不匀情况、镜头引起的四角发暗情况、广角桶状变形的情况； - 3.4、图像编辑功能：对图像进行裁切、局部或全部放大、缩小、旋转、文字标注； - 3.5、背景优化功能：可将多张图片进行重叠合并，去除背景干扰、可对空白板成像，差减去除因吸附剂不匀带来的影响、可隔一段时间多次取像去除可能的干扰； - 3.6、图像比较功能：可对薄层板之间进行双窗口或多窗口进行板间比较、还可对不同板间不同样品的轨道进行两两比较或与标准轨道进行一对多的比较、也可将各轨道重组排序进行平行比较；可将不同轨道进行重叠比较、将标准轨道生成模板进行模板比较； - 3.7、动态计算功能：原点、前沿设定以后，可动态显示各斑点 Rf 值的与色谱峰图、背景、峰高、峰面积，可进行直观比较； - 3.8、数据分析功能：可使用单点法、两点法、多点法计算标准方程，使用外标法、内标法、归一化法计算斑点物质含量； - 3.9、中药指纹图谱功能：对不同样品进行聚类分析，得出中药的指纹图谱，指导样本间的相似度分析与勾兑指导； - 3.10、图像后处理功能：可对图像进行数据格式、像素、颜色、曝光调整，改变对比度、饱和度与亮度，去除图像的瑕疵。 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 药品冷藏箱 | 1、样式：立式，单门。 2、有效容积(L)：≥300。 3、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥650*673*1762。 4、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥580*533*1122。 5、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 6、★风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 7、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。 8、≥1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。 9、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 10、★完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障报警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。 11、报警模式：声音蜂鸣。 12、★门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 13、★冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 14、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 15、标配USB数据导出接口，接入U盘可快捷导出未导出的数据。 16、≥4个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。 17、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 18、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高。 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 提取电热套 | 1、规格：5L； 2、功率：1000W； 3、电压：~220V±10％； 4、最高使用温度：380℃（加热元件表面温度）； 5、控温范围：环境温度~380℃； 6、工作时间：连续。 | 4 | 套 | 否 |
| 10 | 高速旋转离心机 | 1、最高转速：18500r/min； 2、最大相对离心力：23797xg； 3、最大容量：4×100ml； 4、转速精度：±10r/min； 5、定时范围：1sec～99min59sec或1min～99h59min； 6、整机噪声：≤65dB(A)； 7、7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观； 8、大力矩交流变频无刷电机直接驱动，启动力矩大，加速快； 9、自动识别多种不同转子，并配有多种适配器可供选择； 10、可配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄； 11、设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全； 12、电源：AC220V±22V 50/60Hz； 13、转子：配备12×5ml（最高转速15000r/min）。 | 1 | 台 | 否 |
| 11 | 旋转蒸发仪（20L） | 1、设备用途：用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂，以达到分离和纯化的目的，该设备主要由旋转蒸发仪主体及玻璃套件、真空泵、真空控制器、冷水机和配套管路构成。 2、具体技术要求： - 2.1、20L旋转蒸发仪可应用于工业和实验室，所有与蒸汽和液体接触部件均采用硼硅玻璃或PTFE材质，可以耐受有机化学试剂。 - 2.2、设备整体设计合理，清洁、保养、检修方便，配置先进，运行稳定，震动小，结构牢固，适合长时间运行。 - 2.3、旋蒸加热槽通过一个液压系统，可电动升降，在断电的情况下可自动下降，以避免被分离样品过热，同时带PT100传感器，可精确探测介质温度，并具备液位报警功能和过温保护功能。 - 2.4、旋蒸恒温槽可使用水或导热油做介质，最高温度可达150°C，温度波动度：≤±3℃，加热功率：≥3kW，加热器功率/密度：≥3W / cm2。 - 2.5、旋蒸带无刷电机，旋转速度可调，转速范围：10~150rpm，转速精度：≤±2rpm，转速分辨率：1rpm。 - 2.6、整个旋蒸密封系统采用自润滑免维护材料，由石墨PTFE材质组成，形成一个完美的真空密封体系，无耗材，不需要任何维护。 - 2.7、配套真空泵和真空控制器，整套系统真空范围：8mbar ~常压，真空精度：≤±5mbar，真空分辨率：1 mbar，高真空减少了样品的处理时间，适用于在低蒸发温度下提取组分。 - 2.8、★旋蒸带有防爆泄气阀，整体结构能够承受0.45公斤压力。 - 2.9、旋蒸带蒸汽温度传感器，可设定蒸汽温度最大值，蒸汽温度最小值及蒸汽温度范围。 - 2.10、旋蒸带蒸汽下沉式玻璃套件，并有安全防护涂层。 - 2.11、旋转蒸发瓶的连接方式选用快开固定方式，易于拆卸。 - 2.12、整套系统带可移动式推车，轻松承接、转移和更换蒸发瓶。 - 2.13、★旋蒸带集成式触摸屏，可对以下参数进行测量、显示和控制： - a.加热浴槽设置温度和实际温度； - b.蒸汽设定温度和实际温度； - c.蒸发瓶旋转速度设定值和实际值； - d.真空度设定值和实际值 (已标配了真空控制器 )； - 2.14、★旋蒸带多重报警提示： - a.加热浴槽过温报警； - b.超设定温度报警功能； - c.转速安全软启动功能； - d.转速监控； - e.安全状态 ( 转动停止，加热停止，浴槽下降)； - 2.15、整套旋蒸，可以自定义测试参数，存储标准测试方法，采集数据及远程控制。 - 2.16、旋蒸外形尺寸 (W×D×H)：≤1240×580×2060 mm。 - 2.17、旋蒸冷凝器换热面积：≥0.5 m2。 - 2.18、★旋蒸配套3kW冷水机，采用最新PID 温度控制技术，可高效冷凝蒸汽，温度范围：-20～40°C，温度稳定性：≤±0.2°C，泵流量：8~23 L/min，泵压：0.1~0.6 bar，带低液位声光报警，液位显示器及泵压压力表。 - 2.19、★旋蒸配套大功率防腐蚀隔膜真空泵（三级变频泵），泵体膜片采用高效防腐蚀材料PTFE，有效防止有机溶剂气体腐蚀，极限真空度：≤8mbar，流量：≥60L/min，功率：≥370 W，马达转速：≥1425rpm，噪音：≤50db。 | 1 | 台 | 是 |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 1、旋转蒸发仪： - 1.1、转速5~300rpm可调，最低转速不高于5rpm，数字显示； - 1.2、★带人体感应器和锁定键的升降把手，左右手两边都有解锁按键，升降行程120mm。下降终点有固定的60mm安全距离，防止碰撞； - 1.3、直流无刷马达，头部角度可调0-45°，使用方便，寿命长； - 1.4、PTFE抗腐蚀材质密封圈，安装方便，经久耐用； - 1.5、三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2； - 1.6、可平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅； - 1.7、配置真空缓冲回流瓶，有效保护真空泵； - 1.8、加热锅可外延140mm，无需任何额外配件可实现连接转换接头或4L大体积蒸馏； - 1.9、专用退瓶夹扣一体化设计，轻松取下和固定蒸发瓶； - 1.10、★电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品，防止爆沸； - 1.11、加热锅温度数字显示，控温范围：RT-180℃，全量程温度范围内控制精度 ±1 ℃，加热功率1300W； - 1.12、★加热锅带锁定功能键，避免误操作； - 1.13、加热锅安全温度调节范围：50~190°C，非固定安全温度，可根据实际应用调节； - 1.14、加热锅底部采用椭圆形设计，快速升温，有效缩短实验前期的等待时间，最大程度利用有效容积。加热锅可以单独使用，水油浴一体； - 1.15、蒸发管具有双重锁定保护，未安全锁定状态下，会有红色标识； - 1.16、工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C； 2、数显型真空泵： - 2.1、变频四级隔膜真空泵； - 2.2、泵速285-1200rpm无极可调，LED数字显示； - 2.3、无油干式运行，应用于低真空范围； - 2.4、抽气速率1.32m3/h（22L/min）； - 2.5、★最低真空度不高于2mbar； - 2.6、隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成； - 2.7、★具备USB接口，可连接软件进行远程控制； - 2.8、★能匹配同品牌真空控制器，实现自动沸点识别功能。无需设置蒸馏参数，进行智能全自动蒸馏； - 2.9、工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C； - 2.12、进气口和出气口可同内径8mm真空管连接； - 2.13、噪音：54分贝。 | 2 | 台 | 是 |
| 13 | 电热恒温水浴锅 | 1、控温范围：RT+5-100℃ 2、控温精度：0.1℃ 3、温度波动：±0.5℃ 4、消耗功率：1500W 5、电源电压：AC220V/50Hz 6、双列六孔 | 1 | 台 | 否 |
| 14 | UPS不间断电源 | 1、容量：15kva， 2、在线式高频机， 3、输出功率因数：0.9； 4、输入：AC380V， 5、输出：AC220V； 6、后备2小时续航 | 2 | 台 | 否 |
| 15 | 蒸发光散射用氮气发生器 | 1、压缩空气分离制氮，采用进口超细化中空纤维膜物理分离压缩空气得到纯净氮气，纯物理分离，膜组件寿命高； 2、专用除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；三级除水过滤器，去除残留水份,无滞留液体，无邻苯二甲酸酯 ； 3、氮气流量0-10L/min可调，输出气体纯度最高99.9%，露点<-40℃。气体输出接口：1/4英寸管内螺纹，并可根据需要转换； 4、整机采用精密电路，全进口电磁阀控制气流，仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.4Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa； 5、5寸液晶触摸屏幕，运行参数全展示，全面监控仪器运行状态。具有累计工作时间在线提示，耗材更换时间提示，故障停机记录，全方位保障仪器正常使用； 6、内置进口压缩机,无需另配空气气源。具有压缩机电压电流检测技术，外部电路异常报警功能。具有压缩机功耗智能分配技术，保护压缩机，延长整机使用寿命； 7、具有定时开关机功能，异常关机记录； 8、具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定； 9、具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热； 10、可选氮气纯度在线显示功能。选择此功能时，具有定时提醒更换氧传感器功能； 11、具有外控功能，可接收外部通讯信号开关机； 12、整机开机即可输出氮气。不锈钢储气罐，双重压力保护措施。内置两个大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 ; 13、采用窄型设计，宽度<40cm，适合放置于标准实验台边，节约宝贵的实验室空间； 14、采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音<54dBa@1m； 15、电气要求：220v 50/60Hz，功率1200w 16、使用环境温度：0-40℃，相对湿度：≤85% | 1 | 台 | 是 |
| 16 | 真空干燥箱 | 1、用途：本产品适用于化学天然物质提取，中药材成分提取，具有酸碱腐蚀性的物品的真空干燥，箱体内置耐腐蚀隔膜真空泵，内胆采用316不锈钢，具有高的耐腐蚀性能。 2、工作室：采用316不锈钢材质，好耐腐蚀，确保产品经久耐用，便于清洁。 3、形状特点：长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间。 4、观察方式：弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体，一目了然。 5、箱门密封：箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 6、安全配置：可选配超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题。 7、真空泵特点：采用低噪音、无污染耐腐蚀隔膜泵，真空控制稳定可靠，同时不会对回收物造成污染。 8、控制方式：程序控制。 9、程序控制优势：程序控制操作，可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间，确保每批次烘烤一致性，降低产品的烘烤差异性。 10、电源电压：AC220V 50HZ。 11、输入功率：1350W。 12、控温范围：RT+10～200℃。 13、温度分辨率/波动度：0.1℃ /±1℃。 14、达到真空度：8mbar。 15、真空泵：耐腐蚀隔膜泵。 16、真空表：进口真空表/机械指针式。 17、工作环境温度：＋5～40℃。 18、内胆尺寸(mm)：W×D×H 450×450×450。 19、外形尺寸(mm)：W×D×H610×590×1350。 20、搁板：2块(独立控温)。 | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 烘箱 | 1、显示与操作：大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。 2、内胆设计：采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。 3、测试孔设置：箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。 4、故障显示：当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。 5、控制器功能：微电脑程序控制器，可控制时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验。 6、可编程设置：可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。 7、自动控制优势：多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。 8、数据接口：可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间，为实验过程数据储存与回放提供有力保证。 9、安全报警系统：独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。 10、温度报警功能：温度偏高或偏低及超温报警。 11、容积：150L。 12、控温范围：RT+10～250℃。 13、温度分辨率：0.1℃。 14、温度波动度：±1.0℃。 15、温度均匀度：±2.5% (测试点为100℃)。 16、电源电压：220V 50HZ。 17、内胆：镜面不锈钢材质。 18、搁板：3块。 19、定时范围:0～5999min。 20、内胆尺寸：500×380×750。 21、外形尺寸：655×715×980。 | 2 | 台 | 否 |
| 18 | 分析天平台 | 1、整体尺寸（W*D*H）：800mm*600mm*782mm 2、大理石台面：400mm*450mm 3、防刮伤的大理石面 4、两个工作台支架使大理石台面固定在中间，并有效减少外部干扰 5、超大工作台面400mm*450mm 6、简易安装 7、可调节脚用于不平整的地面环境 8、铝合金框架 | 2 | 台 | 否 |
| 19 | 十万分之一天平 | 1、★最大量程220g/121g, 可读性0.1mg/0.01mg； 2、★典型值,重复性(5%加载) 0.01mg； 3、线性误差：0.03 mg； 4、★最小称量值（符合USP,U=0.10%）：20mg； 5、具有中文语言操作系统，分离式的7寸彩色触摸屏显示终端； 6、★配置网格秤盘，可将气流影响降至最低，获得快速、准确的称量结果； 7、★采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码，满足用户高精度的称量需求； 8、★显示屏配备状态指示灯，用红黄绿三色灯带直观显示天平是否处于正常状态； 9、★电机驱动的防风门开关时支持电机助力，不仅简化了称量流程，并提升了工作效率； 10、专业级全自动校准技术，可由温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果； 11、★具备用户管理功能，可设置无限个用户和用户组，设置不同天平菜单的进入权限； 12、无需任何工具即可拆卸的防风罩设计，并可用洗碗机直接清洗，实现快速清洁； 13、内置结果记事本，记录称量任务参数和称量结果。 | 1 | 台 | 是 |
| 20 | 千分之一天平 | 1、★最大量程：520g 可读性：1mg； 2、典型重复性（5%加载）：0.7mg； 3、★最小称量值（符合USP,U=0.10%）：1.4 g； 4、具备全金属外壳，保证传感器稳定； 5、★配置4.5'' 触摸屏，所有信息一目了然； 6、★具备NTP网络时间同步功能； 7、★QuickLock设计，5面玻璃可拆，整个风罩可徒手拆卸，易于清洁； 8、用户管理权限，4级权限，10个用户，防止未经授权的更改； 9、水平警告及调节助手，帮助快速调节天平水平； 10、可记录校正、测试、设置、服务、软件更新、错误等6大类活动日志； 11、内置灵敏度、重复性、偏载等日常测试功能，保证称量数据的准确性； 12、具有触发条件和可设置计划的全自动内部校正功能，天平可以在温度变化、通电后和水平调节后自动校正，另外可以每天设置3个时间点，天平自动内校，确保称量的准确性； 13、★结果记事本功能，每个应用程序可独立存储999条称量数据，方便查阅、存储可导出； 14、4个接口：USB-A、USB-C、RS232、以太网，蓝牙选件，方便链接外围设备，所有接口采用橡胶塞保护。 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | pH计 | 1、测量范围： pH：-2.00-16.00 mV：-2000-2000 mV 2、温度：-5 ℃...105 ℃ 3、分辨率：pH：0.01pH mV：1 mV 4、温度：0.1℃ 5、精度：pH ±0.01 pH 6、mV：±1 mV 7、温度：± 0.3℃ 8、校准：5点，线性/分段，4组预定义缓冲液组 9、仪器完全符合GLP要求 10、自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，电极状态显示，随时提醒电极使用情况。 11、★终点模式：自动，手动选择； 12、★含有RS232、可储存200组数据。 | 2 | 台 | 否 |
| 22 | 百万分之一天平 | 1、★最大称量：3.1g；可读性:0.001 mg； 2、★典型重复性（5%载荷）(sd): 0.0005 mg； 3、线性误差：0.003mg； 4、最小称量值（符合USP,U=0.10%）：1 mg； 5、具有中文语言操作系统，分离式的7寸彩色触摸屏显示终端； 6、标配两个红外感应器；红外感应自动马达开关门功能； 7、传感器标配第二显示屏，显示屏上集成开关门，去皮，归零等功能，辅助称量，提高效率； 8、主动式温控系统获得更出色的称量性能； 9、可设置允差配置文件，有效控制误差； 10、★显示终端配置状态指示灯，通过红黄绿三色灯带直观的显示天平的状态； 11、水平警告并带有图形化水平调节指导； 12、★多个端口用于轻松连接和数据导出，内置4个USB接口，1个LAN接口，能直接将称量数据传输到电脑； 13、★具备用户管理功能，可设置无限个用户和用户组，设置不同天平菜单的进入权限。 | 1 | 台 | 是 |
| 23 | 卤素水分测定仪 | 1、加热单元：卤素灯； 2、干燥温度范围：40 - 230°C ，温度调节增量：1°C； 3、★升温程序：标准、快速、温和、阶梯； 4、★后置式称重传感器，有效减小热源对称量的影响，达到更好的测量重复性； 5、★称量范围：0 - 151g，可读性：水分含量0.001%/称重传感器 0.1mg； 6、★样品重复性（SD）：0.05% （2g样品）、0.01%（10g样品）； 7、★测试与校正：内部/外部校正、温度校正、温度测试、SmartCal测试； 8、加样强打开/关闭：手动； 9、水平调节方式： 螺丝调节、水平指示器； 10、显示屏：WVGA彩色触摸屏显示； 11、数据接口：Ethernet、USB 设备 / USB 主机 (2)、RS232、SD； 12、数据结果到处格式：支持导出CSV、PDF文件。 | 1 | 台 | 否 |
| 24 | 电子天平 | 1、★最大量程：32kg 可读性：0.1 g； 2、重复性（5%载荷 SD）:40 mg； 3、最小称量值（符合USP,U=0.10%）：82 g； 4、★配置7'' 触摸屏，所有信息一目了然； 5、★配置三色状态指示灯，天平就绪状态一目了然； 6、★具备网络时间同步功能； 7、★用户管理权限，4级权限，20个用户，防止未经授权的更改； 8、水平警告及调节助手，帮助快速调节天平水平； 9、可记录校正、测试、设置、服务、软件更新、错误等6大类活动日志； 10、内置灵敏度、重复性、偏载等日常测试功能，保证称量数据的准确性； 11、内置测试管理器功能，可自定义测试频率以及测试失败管理，到期提醒，超过预设的失败次数，天平将限制使用，确保称量数据的准确性； 12、★可以设置3个时间点，天平进行自动内较，同时具备校正错误管理功能，校正失败次数达到预设次数，天平将限制使用，确保称量数据的可靠性； 13、3个接口：USB-A、USB-C、以太网，蓝牙选件，方便链接外围设备； 14、所有接口采用橡胶塞保护，防尘防水； 15、★天平具备IP54防护等级； 16、结果记事本功能，每个应用程序可独立存储999条称量数据，方便查阅、存储可导出。 | 1 | 台 | 否 |
| 25 | 空气压缩机 | 1、一体式空气压缩机（空压机 + 冷干机 + 储气罐） 1.1、排气量：0.59m³/min； 1.2、压缩主机形式：涡旋； 1.3、内置干燥机型式：冷冻干燥式； 1.4、最大工作压力：8bar (g)； 1.5、功率：5.5kW； 1.6、噪音等级：59dB (A)； 1.7、出口含油量：0mg/m³； 1.8、出口压力露点：3°C； 1.9、冷却方式：风冷型； 1.10、电源制式：400V/3ph/50Hz； 1.11、外形尺寸 (L×W×H)：1520×640×1337mm³； 1.12、连接尺寸：G 1/2”； | 1 | 台 | 否 |
| 26 | 实验型多功能流化床 | 1、顶喷产量1～3 kg 2、底喷产量1～2 kg 3、容器容积：9L 4、电源:三相五线，380V/50Hz 5、风机功率:5.5kW 6、风机流量:540m3/h 7、风机全压:310mbar 8、无级调速:0～2800rpm 9、电加热功率:9kW 10、压缩空气:0.6～0.8 MPa 11、耗量:0.6m3/min 12、物料收得率:不小于99% 13、产品水分:干燥后物料含水量可达3% 14、噪声:≦75 dB(A) 15、排风管接口规格:Φ76mm，卡盘Φ91 16、进气管接口规格:12×8 mm ,PU管 17、排水管接口规格:Φ25mm，卡盘Φ50.5mm 18、设备净重:800kg 19、设备高度:2510mm | 1 | 台 | 否 |
| 27 | 移动式整粒机 | 1、料斗容积:5L 2、有效容积:4L 3、装载系数:30%～80% 4、最大装载重量:2.5kg(按0.625g/cm3计） 5、主轴转速:3-30 rpm 6、电机功率：0.37kW 7、动态外形尺寸（长*宽*高）1066*600*1200 mm 8、重量：150kg 9、外接电源条件380V 三相五线制50Hz | 1 | 台 | 否 |
| 28 | 实验型料斗混合机 | 1、生产能力：整干、湿颗粒10-100 kg/h 2、电机功率:1.5 kW 3、电源:1PH/220V/50Hz 4、噪音音量:＜75dB(A) 5、转速:0-2000rpm 6、外形尺寸:1150×450×1500mm 7、重量:100 kg | 1 | 台 | 否 |
| 29 | 稳定性实验箱 | 1、容积：1000升 2、温度范围：0 ～ 80℃ 3、湿度范围：20～95%R.H 4、电 源：220V±10%; 50Hz 5、功 率：约3.5Kw 6、空气调节方式：平衡调温调湿法（BTHC），通过PID自动运行输出的结果去控加热器，最终达到一种动态平衡 7、空气循环装置：单相专用不锈钢长轴风机 8、加热方式：镍铬合金电加热器 9、加热控制组件：固态继电器/可控硅 10、压 缩 机：进口全封闭风冷机械式压缩机 11、冷却方式：风 冷 12、制 冷 剂：杜邦R404a、环保制冷剂 13、冷 凝 器：带外转子风机高效能冷凝器 14、加湿系统：内置式锅炉蒸汽式加湿器，具有水位自动补偿、缺水报警系统 15、除湿系统：蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 16、箱体内壁材料：SUS304，不锈钢板 17、试验箱大门安装有观察窗 18、照 明：工作室内配有照明灯 19、搁 板：2层不锈钢隔板 20、控 制 器：智能温湿度控制仪，数字界面，可直接显示设定温湿度，并具有PID参数自整定功能，操作直观简单 21、设定精度：温度：0.1℃ ，湿度：0.1%R.H 22、温度波动度： ±0.5℃，湿度波动度：±2%R.H. 23、温度均匀度： ±1℃，湿度均匀度：±2.5%R.H. 24、控制面板上配有微型打印机，实时记录温湿度实验数据、曲线和运行时间等 | 1 | 台 | 否 |
| 30 | 稳定性实验箱 | 1、容积：2000升 2、温度范围：0 ～ 80℃ 3、湿度范围：20～95%R.H 4、电 源：380V±10%; 50Hz 5、功 率：约7Kw 6、空气调节方式：平衡调温调湿法（BTHC），通过PID自动运行输出的结果去控加热器，最终达到一种动态平衡 7、空气循环装置：单相专用不锈钢长轴风机 8、加热方式：镍铬合金电加热器 9、加热控制组件：固态继电器/可控硅 10、压 缩 机：进口全封闭风冷机械式压缩机 11、冷却方式：风 冷 12、制 冷 剂：杜邦R404a、环保制冷剂 13、冷 凝 器：带外转子风机高效能冷凝器 14、加湿系统：内置式锅炉蒸汽式加湿器，具有水位自动补偿、缺水报警系统 15、除湿系统：蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 16、箱体内壁材料：SUS304，不锈钢板 17、试验箱大门安装有观察窗 18、照 明：工作室内配有照明灯 19、搁 板：4层不锈钢隔板 20、控 制 器：智能温湿度控制仪，数字界面，可直接显示设定温湿度，并具有PID参数自整定功能，操作直观简单 21、设定精度：温度：0.1℃ ，湿度：0.1%R.H 22、温度波动度： ±0.5℃，湿度波动度：±2%R.H. 23、温度均匀度： ±1℃，湿度均匀度：±2.5%R.H. 24、控制面板上配有微型打印机，实时记录温湿度实验数据、曲线和运行时间等 | 1 | 台 | 否 |

## 标项四（医疗器械测试验证服务平台）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★脉冲群发生器 | 1 符合标准IEC61000-4-4 ，GB/T17626.4 2 程控升压，试验电压可达5kV，满足严酷试验要求； 3 内置电压及电流差分探头，实时显示受试设备（EUT）电压、电流。 4 文件系统，可方便的导入、导出和保存相关程序和测试报告； 5 人机交互界面； 6 配置RJ45通信功能; 7 BNC检测端口：EUT电压/电流 8 触发模式:自动/手动/外部触发 9 同步源：异步/EUT电源/外部同步 10 数据存储接口：USB 11 失效侦测模式：外部信号/安全回路 12 CRO触发：输出5V触发信号 13 耦合/去耦网络：三相MAX AC380V/DC300V，频率：DC-60Hz，电流 32A 14 源阻抗：50Ω 15 脉冲上升沿：5ns±30% 16 脉冲群重复率：10-9999ms±20% 17 极性：正/负/交替 18 脉冲频率：0.1-1000kHz±20% 19 脉冲持续时间：50Ω：50ns±30%，1kΩ：50ns-15ns/+100ns 20 脉冲群持续时间：0.10 ms - 9999 ms 21 巡航参数：电压/频率/脉冲持续时间/相位 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | ★雷击浪涌发生器 | 1 符合测试标准 GB/T17626.5、IEC61000-4-5 2 可同时实现雷击浪涌测试、脉冲磁场测试； 3 程控升压，浪涌电压可达7kV； 4 内置单相电源线耦合去耦网络实现全自动切换耦合路径，单相MAX AC260V/DC300V，频率：DC/50Hz/60Hz，电流：20A； 5 内置电压及电流差分探头，实现浪涌电压、电流峰值测量功能及浪涌阀值设定功能； 6 内置文件系统，支持U盘读写，可方便的导入、导出和保存相关程序和测试报告； 7 配置RJ45通信功能。 8 BNC检测端口：峰值电压/电流、EUT电压/电流 9 触发模式：自动/手动/外部触发 10 通讯接口：RJ45 11 同步源：异步/EUT电源/外部同步 12 数据存储接口：USB 13 失效侦测模式：阈值/外部信号/安全回路 14 CRO触发：示波器5V触发信号 15 组合波浪涌：电压1.2/50μs ，电流8/20μs 16 脉冲上升时间：1.2us±30% 17 电流输出范围：250A-3500A±10% 18 脉冲持续时间：50us 19 源阻抗：2Ω/12Ω 20 脉冲间隔：10-9999s,步进1s 21 极性：正/负/交替 22 巡航参数：电压/相位 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 数据记录仪 | 1.数字I/O口 2.累加器100kHz输入 3.DAC输出和回执精度电压输出±0.027%＋4.4mV 4.至少8位输入或输出、非隔离 | 1 | 台 | 是 |
| 4 | ★步入式恒温恒湿箱（含冷水机组） | 1.有效容积不低于6立方 2.温度：-50---100℃ 3.湿度：25%--98% 4.升降温速率不低于：1℃/min 5.具有高低温交变功能 | 1 | 套 | 否 |
| 5 | ★盐雾试验箱 | 1.喷雾量范围：包含1mL/h～2mL/h 2.温度范围：包含35℃～63℃ 3.湿度范围：包含85%～98%RH 4.内容积：≥800L | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 硬度计 | 1、硬度标尺:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV 2、初试验力:98.07Z10kgf) 3、总试验力:588.4N (60kgf),980.7N(100kgf)1471N(150kgf) 4、保荷时间:不低于1s-99s 5、硬度分辨率:0.1个洛氏单位 6、加载方式:自动加载和卸载功能 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 二次元投影仪 | 1.工作距离（mm）：至少为120mm 2.工作承重（kg）：至少为3kg 3.测量精度（μm）：至少为12μm | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 气密性检漏仪 | 1.分辨率:至少为lPa 2.负压测试:-85kPa~ -1 kPa | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 摩擦系数测试仪 | 1.负荷范围‌：不小于0～3KG ‌2.精度‌：不小于0.5% ‌3.控制系统‌：PLC，带控制软件 ‌4.操作界面‌：彩色触摸屏 ‌5.行程‌：不低于0-200mm，可触摸屏设置 ‌6.滑块质量‌：标配200g，其他重量可选 ‌7.电源‌：AC 220V 50Hz ‌8.试验速度‌：0-600mm/min，可触摸屏设置速度 ‌9.数据输出接口‌：RS232 | 1 | 台 | 否 |
| 10 | 数字显微镜 | 1.总放大倍率;420倍光学放大 1100倍电子放大 2.基本功能:图像拍照/录像测量/生成测量表格图像对比/100组参考注解/导入CAD自定义几何模板 3.输出分辨率：60FPS、3840*21604K高清输出830万像素 | 1 | 台 | 否 |
| 11 | 转速表 | 1.精度：土0.02% 读数 +1个字 2.量程：光学(非接触式] 3.测量:1至99999 转/分 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 激光雕刻机 | 1.最大线割速度：200mm/s 2.最大刻线深度：30mm 3.定位精度：0.02mm 4.快进速度：200mm/s 5.切割头：不低于150w激光管 | 1 | 台 | 否 |
| 13 | 台钻/铣床 | 1.主轴行程：最大127mm 2.Z轴行程：最大400mm 3.主轴转速：至少为16r/min 4.Y轴行程：最大400mm 5.工作台面积：1270x254mm（偏差±20%） 5.X轴行程：750-840mm 6.头部倾斜：前后45°左右90° 7.滑枕旋转：360° 8.主轴端面至工作台距离：不低于0-400mm | 1 | 台 | 否 |
| 14 | 点胶机 | 1.吐出压力调节范围：0.05MPa--0.99MPa 2.吐出时间调节范围：至少涵盖0.01秒-1秒;0.1-10秒;0.2-20秒;0.3-30秒可切换 | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 桌面CNC雕刻机 | 1.重复定位精度：不低于0.01mm 2.最大行程范围（XYZ）：235mm×130mm×220mm（偏差±20%） 3.转速：至少包括300r/min-3500r/min | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 桌面车床 | 1.床身回转直径：250mm（偏差±20%） 2.最大加工长度：550mm（偏差±20%） 3.主轴转速范围：至少涵盖50~2500r/min 4.走刀进给量：至少涵盖0.07/0.10/0.14/0.20/0.28/0.4mm | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 3D打印机 | ‌ 1.含清洗机 2.成型原理‌：光固化（SLA） ‌3.打印层厚‌：不低于0.01mm ‌4.打印速度‌：最大80mm/h（彩色打印） 5.‌材料及颜色‌：光敏树脂，20种颜色以上 6.‌连接方式‌：USB 7.清洗机尺寸：适合市面上13.6寸及以下的消费级光固化3D打印产品‌ ‌8.清洗机固化功能‌：360°自动旋转固化台 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 压力机 | 1.功能:冲压, 铆接 2压力:最多22 kN，最少2.5 kN | 1 | 台 | 否 |
| 19 | 光谱仪 | 1. 微型光谱仪技术，CCD传感器，用于光谱测量 2.可通过USB连接到电脑 3.内存不低于4G、可存储文件 3.波长范围至少包含380-1000nm‌ 4. ‌测量参数‌至少包括：相关色温（Tc）、黑体偏离（Duv）、光通量（lm）、辐射功率（W）、色品坐标（x,y, u,v, u',v'）、相对光谱功率分布（P(λ)）、显色指数（Ra, Ri）、色容差图（SDCM）、半宽度、明暗视觉比（S/P）、色纯度、红色比、绿色比、蓝色比、CIE1931三基色刺激值（X, Y, Z）等‌ | 1 | 台 | 否 |
| 20 | ★网络分析仪 | 1.频率范围：100 kHz 至 3 GHz； 2.动态范围：120dB； 3.测试端口：不少于2端口 ，至少包括50Ω/75Ω ‌4.迹线噪声‌：不高于0.005 dBrms‌ 5.本底噪声‌：不高于-110 dBm‌ 6.操作系统：Windows 10‌及以上 7.至少包括支持网络分、阻抗分析、增益/相位分析 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 电子负载 | 1.额定值：至少包含0-150 V, 0-60 A, 不低于300W 2.恒流编程精度：≤±0.04% 3.恒流回读精度：≤±0.04% | 2 | 台 | 否 |
| 22 | 台式数字万用表 | 1.分辨率位数：7½； 2.最大读数速率：5,000 个读数/秒； 3.频率, 周期：3 Hz 至 300 kHz； 4.不少于2台 | 1 | 台 | 否 |
| 23 | ★信号发生器 | 1.输出频率范围至少包括 CW MODE 9 kHz~ 20 GHz 2.频率设置分辨率≤ 0.001 Hz 3.幅度分辨率≤0.01 dB 4.相位噪声 -120 dBc/Hz offset 20 kHz @1 GHz（典型值） 5.幅度精度 ≤0.7 dB（典型值） 6.调制模式 支持AM/FM/PM模拟调制，脉冲调制 7.最大电平设置范围至少包括 -130 dBm~+25 dBm 8.脉冲发生器，脉冲串发生器 9.电容触摸屏，800（RGB）*480 10接口标配：USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,10/100Base，RJ-45) | 1 | 台 | 否 |
| 24 | 热风枪 | 1.温度范围：至少包括100-500℃； 2.功率：1000W； 风量可调，可智能休眠 | 2 | 台 | 否 |
| 25 | 烙铁 | 1.温度范围：50-600℃； 2.温度稳定度：≤ ±2%； 3.数显温度，自带热风枪 | 2 | 台 | 否 |
| 26 | 锡焊烟雾净化过滤器 | 1， 两工位 2，静压2400pa以上 3，系统流量2*100±20% 4，过滤效率0.3微米99.9以上 5，噪音＜66db 6，电压AC220 7，有联机功能，智能控制 8，桌旁圆形或方形吸烟口 | 1 | 台 | 否 |
| 27 | 示波器 | 1.带宽不低于100MHz 2.采样率不低于1GSa/s 3.存储深度不低于：110Mpts | 2 | 台 | 否 |
| 28 | 双极性直流电源（电池模拟器） | 1.双通道 2.电压：CH1±15V ±9V，CH2 0-15V 0-9V 3.电流范围：至少包括CH1:±3A CH2:±3A 4.分辨率：低于1mV/100nA 5.精度：≤0.02%+2mV/ ≤0.05%+2µA 6.接口：包含USB或LAN | 1 | 台 | 否 |
| 29 | 空压机 | 1.电压：220V 2.压力：不低于0.8MPa 3.储气罐：30L±20% 4.流量：100L/min±10% | 2 | 台 | 否 |
| 30 | 磁力搅拌水浴锅 | 1.温度：水浴RT+5-100°C以上，油浴RT+5-300°C以上 2.显示精度低于1°C 3.误差低于±5°C | 1 | 台 | 否 |
| 31 | 超声清洗机 | 1.槽容量：20L 2.振荡频率：40KHZ±30% 3.加热功能：常温～60℃/1℃ 4.定时功能：至少包含1-60分精确到分钟 | 1 | 台 | 否 |
| 32 | 光学平台 | 1.台面的平面度0.02 ～ 0.05mm 2.主要材料:高导磁不锈钢 3.台面厚度:150～200mm 3.内核结构:井字蜂窝焊接 4.工作台板厚度:6mm 5.安装孔:25mm 孔距 M6 螺纹孔 6.孔精度:0.03mm±10% 7.孔距精度:0.05mm±10% 8.沉孔精度:0.05mm±10% 9.孔垂直度:土1°±10% 10.粗糙度:<0.6μm 11.隔振方式:空气弹簧 12.固有频率:<2Hz | 1 | 台 | 否 |
| 33 | 大理石检测平台 | 1.平面度不低于2.8um 2.平台尺寸300mm*300mm*75mm（偏差±20%） | 1 | 台 | 否 |
| 34 | 移液枪 | 1.单通道 2.数显 3.量程100uL-1000uL（配整盒100支） 1.单通道 2.数显 3.量程2mL-10mL（配整盒100支） | 2 | 台 | 否 |
| 35 | UV固化灯 | 1.波长至少包括：365nm/395nm/405nm 2.UV光强：包含0-400mW/cm² 3.加热指示功能 4.定时功能，0-5min±20% 5.灯箱式 | 1 | 台 | 否 |
| 36 | 医用低温箱 | 1、产品样式：立式。 2、冷藏室容积：198L±20% 3、冷冻室容积：102L±20% 4、总容积：300L±20% 5、制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。 6、温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。 7、外部材料：喷涂钢板。 | 1 | 台 | 否 |
| 37 | 红外测温枪 | 1.测温范围不低于-32℃~600℃ 2.带热电偶80PK-1 | 2 | 台 | 否 |
| 38 | 数字万用表 | 1.电压测量范围‌：最高可达6000字读数‌以上 2.电容量程最大可达2000μF以上 | 2 | 台 | 否 |
| 39 | ★数字示波器双通道示波器 | 1.带宽≥500MHz 2.采样率≥5GS/s 3.至少具有四个模拟通道 4.垂直分辨率10bit | 1 | 台 | 否 |
| 40 | 直流电源 | 1.输出功率80W， 2.最大输出电流8A， 3.0.01%负载和电源调整率 | 1 | 台 | 是 |
| 41 | ★医用接地电阻测试仪 | 1.空载电压不大于6V， 2.0.001Ω～0.600Ω±5% | 1 | 台 | 是 |
| 42 | 剩余电压测量仪 | 0～242V | 1 | 台 | 否 |
| 43 | ★交流耐压测试仪 | 1.AC电压范围：0～20kV， 2.输出电压持续时间20-60s | 1 | 台 | 是 |
| 44 | 扭矩仪 | 0～500cNm, 0.5级 | 1 | 台 | 否 |
| 45 | 钳形电流表 | 0～600A ±2%（交流响应为真有效值） | 1 | 台 | 否 |
| 46 | 鼓风干燥箱 | 20℃ ~ +250℃（热循环方式） | 1 | 台 | 否 |
| 47 | ★单相数字功率计 | 精度: 读数的0.1%，测试电流0A~20A，需配置以太网 | 1 | 台 | 是 |
| 48 | 稳定性试验机 | 倾斜角度：5°和10°转速：1r/min | 1 | 台 | 否 |
| 49 | ★医用漏电流测试仪 | 1.符合IEC60601-1:2005标准或是GB9706.1-2020标准中MD网络要求。 2.DC测量：± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.， AC/AC+DC测量：± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz～100 kHz）， AC峰值测量：± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz～10 kHz, ) | 1 | 台 | 是 |
| 50 | ★医疗器械可用性测试分析及便携式测试分析系统 | 1.满足IEC 62366和IEC60601-16标准测试要求，对医疗器械可用性测试观察记录分析系统，用于标记音视频，医疗器械操作过程中关键行为步骤的编码、记录和分析。 2.分析系统实现数据整合分析平台功能，包含医疗器械可用性测试的培训和可用性测试工程操作全流程指导。 3.采集的音视频结果进行分析判断功能，且数据库应被应用验证。 4.数据存储：在用户网络安全程序的控制下，数据可存储在网络的视频服务器上或本地工作站。 5.ONVIF协议：支持ONVIF（开放网络视频接口）技术 6.摄像机PTZ控制：可对支持PTZ功能的摄像机进行平移、倾斜和缩放（PTZ）控制 7.录制音频：支持摄像机麦克风或独立麦克风。 8.数据加密模式：系统提供硬件加密和云端加密两种方式 9.观察模式：可以支持实时观察和离线观察方式。 10.数据采样方式：系统支持连续采样、瞬时采样、以及二者结合的采样方式。 11.支持视频格式:QuickTime (mov) ,MP4 ,H.264 DivX ,MPEG-4 DivX ,MPEG-1 ,MPEG-2 ,DV-AVI ,(uncompressed) AVI 12.数据选择功能：Grouping(组分析)，Event（事件）, Nesting 13.图形时间轴：用户面板中可以将被标记事件在事件日志和图形时间轴中同步展示。 14.行为编码体系：支持连续采样、瞬时采样、以及二者结合的采样方式。具备uASQ实时调查问卷功能、uLog记录鼠标键盘操作功能 15.可以进行序贯分析，分析特定行为发生时，该行为的前后行为发生的频率。 16.可用性测试编码列表：支持创建行为编码来对视频中被试的行为进行注释。 17.操作行为测评：可对双人和三人的互动进行关键帧标记 18.实验与分析：所有记录都可以在行为观察分析系统中打开以便进行细节分析或根据选择导出到其他程序。 | 1 | 套 | 是 |
| 51 | ★行为观察实验室 | 行为观察实验室的建设改造，每个观察室提供的硬件一般包括：音视频录制软件，单面镜，4个固定高清网络摄像机，1个移动摄像机；蓝牙通讯装置1对；1台电脑工作站；1台网络交换机和机柜；线缆等。提供硬件安装测试。 1、高清网络摄像机，含拾音器，支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 2、高清网络摄像机支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 3、高清网络摄像机支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 4、高清网络摄像机支持360°水平旋转，垂直方向-5°~90°； 5、移动式摄像机分辨率支持1920x1080 HDTV 1080p 至320x240，帧速率在大多数分辨率下高达25/30 fps (50/60 Hz)； 6、移动式摄像机内置麦克风（可禁用）、内置扬声器； 7、对讲通讯设备电池不小于5000mAh，发射功率0.5W / 3W / 5W，含耳机； 8、交换机上行端口速率：千兆，下行端口速率：千兆，支持POE端口供电，含小型机柜； 9、交换机的POE端口数量不小于6个； 10、摄像机的连接使用六类网线； 11、工作站电脑配置不低于：酷睿I7-14700，32GB RAM，256G固态硬盘 + 1T机械硬盘； 12、音视频录制软件支持多种画面模式，包括画中画、画旁画和单独画面； 13、支持多种格式摄像机，包括网络摄像机、USB摄像机； 14、录制的视频直接保存在电脑本地，无需硬盘录像机； 15、软件支持与可用性分析系统联用，即使用可用性分析系统的软件可控制录制软件的开始和结束录制； 16、软件配有加密密钥，安装不绑定固定电脑，在符合基本配置的电脑上均可安装； | 2 | 套 | 是 |
| 52 | ★模拟假人 | 1、高级模拟人要求：模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，全身模型；打开/关闭模拟病人气道；模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况；可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮；模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南；有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人。 2、成人半身模拟人要求：模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2015 心肺复苏操作指南；胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭；可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏；实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计数；总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。 3、少年模拟人要求：准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确；正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道；符合ERC和AHA两种指南评估要求，同时反馈装置还有30：2或15：2的按压比可选，以及增加5个预通气选项。评估以及得分符合儿科指南。 4、小婴儿模拟人要求：小婴儿模拟人一个三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构；小婴儿 身长65cm，体重1.8kg；可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声；具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min。 | 1 | 套 | 是 |
| 53 | 单相观察镜 | 单方向透明实现清晰查看，尺寸可根据现场框架裁切 | 3 | 面 | 否 |
| 54 | 声级计 | 1.测量范围：30-110dB； 2.灵敏度：1dBA | 1 | 台 | 否 |
| 55 | 扭力螺丝刀 | （0.2-1.2）N.m | 1 | 台 | 否 |
| 56 | 数字温湿度大气压力表 | -10℃~60℃ | 2 | 台 | 是 |
| 57 | 耶格视力表 | 符合标准GB9706.1-2020中7.1.2标记易认性要求 | 1 | 台 | 否 |
| 58 | LCR测试仪 | 电容：0.001pF-99.9999MF；电感：0.001nH-99.9999KH；电阻：0.001Ω-99.9999MΩ； | 1 | 台 | 否 |
| 59 | 照度计 | 1.测量范围： 不低于0.1klx～100klx 2.准确度：±4% | 1 | 台 | 否 |
| 60 | 温湿度计 | 温度范围0℃~50℃，精度±0.5℃ | 6 | 台 | 否 |
| 61 | 数显推拉力 | 20n~500N,精度±2%F.S | 1 | 台 | 否 |
| 62 | 标准试验指、试验针、无关节试验指、试验钩、试验棒、圆棒 | 符合GB9706.1-2020、GB4793.1-2007和GB4793-2024标准要求 | 1 | 套 | 否 |
| 63 | 温度角 | 1.三面板结构，尺寸2m*2m*2m胶合板厚度约20mm 2.正面涂无光黑漆，背面贴灰色胶片板，直径15mm,厚度1mm涂成黑色的黄铜片 | 1 | 台 | 否 |

说明1：注：1.部分外形或相关尺寸要求，均以实际产品为准，不作强制要求；

2.以上技术参数未明确要求，但实际投标时优于招标参数的均予以认可.

3.投标时如有外文，均需自行翻译为中文，如若翻译有误，自行承担相应责任，原则上以中文解释为准。

### ▲三、供货要求

1、要求提供的产品必须是全新的原装正品，产品及服务须符合国家质量标准和行业标准等，且符合本次技术要求，并带有产品合格证和质量保证书。

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

3、送货地址：招标人指定地址。

4、供货时间：合同签订后120日历天。

### ▲四、质保及售后服务

1、售中服务：包括运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、检测、试运行、检验、权威部门检定、最终验收并交付。（进口设备还需包括进口设备审批、报关、进口、清关）。

2、质保期为2年（采购内容及配备清单中有其他约定的以其质保期要求为准；其中标项四采购需求中带“★”的设备质保期为3年，未带“★”其他设备质保期仍为两年），从采购人验收合格之日起开始计算。保修期内如出现质量问题（非人为损坏），由受委托方负责包修、包换、包退，并承担修理调换的全部费用。保修期外重复出现保修期内出现的故障属免费保修范围，终身维修。仪器在保修期内如出现三次以上严重质量问题，供应商应当予以更换或是全面检修，并提供自更换和全面检修后用户验收合格之日起的保修期。中标单位对本项目所提供的货物及零部件须提供足够的备件、附件和易损件，不得以停产、升级换代等任何理由更换不符合本次项目提供的备件、附件和易损件，或有偿推销其他产品或服务。

3、维修响应时间： 2 小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则 48 小时内到达现场并进行维修；保修期后，中标供应商继续为采购人提供服务。中标供应商保证有充足的备件，保证提供的所有设备、部件均无假冒伪劣产品。如需送修，则需配备同型号设备供采购单位使用，直至送修仪器设备修复完好送回安装调试完毕。

4、中标供应商应根据实施情况提供免费培训，培训包括不限于培训会、视频讲演、操作手册汇编、实体操作等载体。安装时进行现场基本操作和维护培训，不限人次，直到使用人员可熟练操作仪器为止。

5、在保修期内，1年不少于一次定期巡检，并免费维护，保证仪器设备的运行正常。

6、供应商负责对系统进行检验、安装、调试，直至验收合格，并提供安装调试报告。所派人员的一切费用由供应商承担。在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。质保期满后投标方必须对所供产品实行终身维修。

7、软件终生免费升级。

8、供应商将派遣有丰富经验的高水平技术人员前往进行为期2天的仪器安装调试、现场培训，后期如设备操作人员发生变动，新培训人员可到供应商设立的实验室参加免费培训。

9、保修期内或是保修期外，在用户提出维修要求的8小时内做出答复，并在仪器出现故障的24小时之内到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题。

10、不定期免费为用户寄送资料，为用户免费提供各种应用报告，并帮助加强用户间的技术交流，使用户不断提高分析水平。

▲五、报价要求

1、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物定制设计、供货、安装调试、货物验收辅助、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括含货款、样品费、为本项目货物的定制费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、组织专家验收等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

2、如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因；未提交或提交证明材料不真实或无依据材料的，则评标委员会可认定为无效投标。（如有）

同时如评标委员会认为供应商的上述报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。否则评标委员会可认定为无效投标。

### ▲六、货款支付

履约保证金

（1）形式：电汇、汇票、支票或银行、保险公司出具的保函形式；

（2）金额：合同总价的1%；

（3）递交时间：合同签订后5日内。

合同签订后，采购人向中标单位支付合同总价的50%作为预付款，待货物交付、安装、调试，经采购人确定验收完成合格后，支付剩余合同款项。验收合格后履约保证金自动转为质保金。质保金在验收合格一年后若无质量及服务问题甲方须无息退还乙方。

### ▲七、验收、交付标准和方法

1、采购人按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对中标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、验收产生的费用首次验收费用由中标人承担，如首次验收不合格，后续验收费用仍由中标人支付。

3、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

①采购文件；

②投标文件；

③采购合同；

④产品清单：产品数量、规格、质量证明文件；

⑤到货核验单（需采购核验人、复核人及中标人三方签字盖章）、出厂合格证、检测报告、产品说明书、原厂质保函、质量保证书原件、三包凭证、产品拍照图片；（进口设备还需包括进口设备审批、报关、进口、清关）

⑥其他需提供的相关材料。

4、履约验收标准：按照采购文件、响应文件及采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

### 八、采购人认为必须说明的其他内容

1、关于知识产权：采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。若出现以上情况，所有责任由投标人承担。

2、投标价格应包括所有应支付的对专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费。

3、受托方应尽职尽责为采购人提供服务，按时、按质、按量完成采购人委托的业务。

4、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

## 标项名称:卫健委转化平台设备采购项目标项一（细胞基因平台）

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 提供样品内容： 样品一、多功能酶标仪1台 （l)产品制造工艺、外观、材质得分；（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） （2）产品性能、功能、技术特色得分（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） （3）产品尺寸、形状、结构及安全性得分（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） 投标人样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 样品二、荧光倒置生物显微镜1台 （l)产品制造工艺、外观、材质得分；（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） （2）产品性能、功能、技术特色得分（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） （3）产品尺寸、形状、结构及安全性得分（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） 投标人样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 | 18 | 主观分 | 样品 |
| - 2 | 对招标文件实质性响应程度：技术规格参数完全满足招标文件要求的可得28分。 技术参数中★参数为重要参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止 其他技术参数为一般参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 28 | 客观分 | 技术指标 |
| - 3 | 1、投标人或产品生产厂家具有ISO14001环境管理体系认证证书（0.5分） 2、投标人或产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书（0.5分） 3、投标人或产品生产厂家具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 (0.5分） 4、投标人或产品生产厂家具有其它政府部门颁发的与本项目采购需求有关的证书（0.5分） 投标文件中须提供以上证书扫描件且证书应在有效期内，否则不得分。 | 2 | 客观分 | 认证证书 |
| - 4 | 包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 5 | 主观分 | 方案 |
| - 5 | 在满足招标文件质保期要求的得2分，每增加1年加0.5分，最多加1分，需提供质保期承诺函，承诺函格式自拟，无承诺不得分。 | 3 | 客观分 | 质保期承诺 |
| - 6 | 1、根据投标人提供项目团队人员配置方案，根据团队人员配置是否合理、全面等（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）； 2、根据投标人的服务承诺，服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持以及维护能力是否合理、全面等（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 8 | 主观分 | 人员配置及服务 |
| - 7 | 根据投标人提供的一整套的培训方案和培训计划的描述及完整性（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 4 | 主观分 | 培训方案和培训计划 |
| - 8 | 自2021年1月1日以来完成过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供1个得1分，最高得2分。 投标文件中须同时提供合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2 | 客观分 | 业绩 |
| - 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |  |  |

## 标项名称:卫健委转化平台设备采购项目标项二（医疗器械创新中心）

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.提供样品内容：液压拉力试验机1台 2.样品评分内容： （l)产品制造工艺、外观、材质得分；（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） （2）产品性能、功能、技术特色得分（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） （3）产品尺寸、形状、结构及安全性得分（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） 投标人样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 | 9 | 主观分 | 样品 |
|  | 演示内容：蓝光扫描仪（6分） 1.具有实时网格功能：在扫描过程中可以实时生成三角网格模型，快速处理数据；（演示成功得3分，不成功或未演示不得分） 2.具有自动装配功能：可以先进行整体标志点扫描，然后对各部分单独扫描，扫描各部分结果可以自动完成拼接；（演示成功得3分，不成功或未演示不得分） 演示未提供、提供不全及参数严重不吻合的该项得0分。 | 6 | 客观分 | 演示 |
|  | 对招标文件实质性响应程度：技术规格参数完全满足招标文件要求的可得31分。 技术参数中★参数为重要参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止 其他技术参数为一般参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 31 | 客观分 | 技术指标 |
|  | 1、投标人或产品生产厂家具有ISO14001环境管理体系认证证书（0.5分） 2、投标人或产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书（0.5分） 3、投标人或产品生产厂家具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 (0.5分） 4、投标人或产品生产厂家具有其它政府部门颁发的与本项目采购需求有关的证书（0.5分） 投标文件中须提供以上证书扫描件且证书应在有效期内，否则不得分。 | 2 | 客观分 | 认证证书 |
|  | 包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 5 | 主观分 | 方案 |
|  | 在满足招标文件质保期要求的得2分，每增加1年加0.5分，最多加1分，需提供质保期承诺函，承诺函格式自拟，无承诺不得分。 | 3 | 客观分 | 质保期承诺 |
|  | 1、根据投标人提供项目团队人员配置方案，根据团队人员配置是否合理、全面等（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）； 2、根据投标人的服务承诺，服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持以及维护能力是否合理、全面等（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 8 | 主观分 | 人员配置及服务 |
|  | 根据投标人提供的一整套的培训方案和培训计划的描述及完整性（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 4 | 主观分 | 培训方案和培训计划 |
|  | 自2021年1月1日以来完成过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供1个得1分，最高得2分。 投标文件中须同时提供合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2 | 客观分 | 业绩 |
|  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |  | - / |

## 标项名称:卫健委转化平台设备采购项目标项三（院内制剂平台）

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 提供样品内容： 十万分之一天平1台 （l)产品制造工艺、外观、材质得分；（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） （2）产品性能、功能、技术特色得分（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） （3）产品尺寸、形状、结构及安全性得分（样品比较优秀，完全满足采购人需求的得3分；样品整体较好，基本满足采购人需求的得2分；样品一般，基本满足采购人需求的得1分；样品品质欠佳，与采购人需求有一定差异的得0分。） 投标人样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 | 9 | 主观分 | 样品 |
| - 2 | 对招标文件实质性响应程度：技术规格参数完全满足招标文件要求的可得37分。 技术参数中★参数为重要参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止 其他技术参数为一般参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 37 | 客观分 | 技术指标 |
| - 3 | 1、投标人或产品生产厂家具有ISO14001环境管理体系认证证书（0.5分） 2、投标人或产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书（0.5分） 3、投标人或产品生产厂家具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 (0.5分） 4、投标人或产品生产厂家具有其它政府部门颁发的与本项目采购需求有关的证书（0.5分） 投标文件中须提供以上证书扫描件且证书应在有效期内，否则不得分。 | 2 | 客观分 | 认证证书 |
| - 4 | 包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 5 | 主观分 | 方案 |
| - 5 | 在满足招标文件质保期要求的得2分，每增加1年加0.5分，最多加1分，需提供质保期承诺函，承诺函格式自拟，无承诺不得分。 | 3 | 客观分 | 质保承诺 |
| - 6 | 1、根据投标人提供项目团队人员配置方案，根据团队人员配置是否合理、全面等（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）； 2、根据投标人的服务承诺，服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持以及维护能力是否合理、全面等（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 8 | 主观分 | 人员配置及服务 |
| - 7 | 根据投标人提供的一整套的培训方案和培训计划的描述及完整性（完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，严重不符合不得分）。 | 4 | 主观分 | 培训方案和培训计划 |
| - 8 | 自2021年1月1日以来完成过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供1个得1分，最高得2分。 投标文件中须同时提供合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2 | 客观分 | 业绩 |
| - 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |  |  |

## 标项名称:卫健委转化平台设备采购项目标项四（医疗器械测试验证服务平台）

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有质量管理体系认证证书的，得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；具有环境管理体系认证证书的，得1分，最高得3分。 【证明材料：提供有效期内的证书扫描件或复印件加盖公章，不提供不得分。】 | 3分 | 客观分 | 认证证书 |
| 2 | 投标人提供自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似设备（须至少涵盖5台及以上带“★”标记的设备）销售业绩每提供1个业绩得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供合同扫描件及验收单，不提供或未提供完整均不得分。】 | 3分 | 客观分 | 业绩案例经验 |
| 3 | 完全满足招标文件第三部分采购内容中技术参数要求的得21分，其中带“★”的为重要技术指标，每有一项负偏离的扣2分，一般技术指标中每有一项技术指标出现负偏离的扣0.5分，扣完为止。 投标时带“★”的须提供证明材料（第三方检测报告或计量校准报告或加盖设备制造商鲜章的官方彩页，如提供的证明资料非中文，应有相应的中文翻译，否则不作为有效证明材料），否则视同未响应要求或负偏离，不予计分。 | 21分 | 客观分 | 技术指标要求 |
| 4 | （1）步入式恒温恒湿箱体结构展示 ①箱体工作室采用整体焊接工艺，采用耐高低温有机硅胶材料密封； ②试验箱门洞密封采用耐高低温、抗老化、密封性能良好的双层硅橡胶条，门框和门的边沿设置有电热除霜装置； ③门上配总面积≥450×650（W×Hmm）中空电阻膜加热防霜观察窗，具有防结露、除雾功能，高透明度； 以上功能均满足得3分，有一子项不满足扣1分，最低得0分。 | 3分 | 主观分 | 视频实物演示（仅文档演示不得分） |
|  | （2）空气调节系统演示 ①湿度控制范围10%-85%RH； ②风速变化控制范围：0.5-2.5m/s。 以上功能均满足得2分，有一子项不满足扣1分，最低得0分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  | （3）温控模块演示 ①温控模块需包含彩色触摸式人机界面和高性能可编程控制器，LED 彩色液晶显示，触摸控制，中文界面； ②控制器具有密码保护功能，输入不同的密码具有不同的操作权限，避免人为触摸而停机； ③具备程序段运行时间显示、故障状态显示、开机预设、自动停机等功能； ④温度设置范围：-20℃-150℃；升温速率：3℃~30℃/h（-20℃～+85℃，空载测试，线性）；降温速率：3℃~30℃/h（+85℃～-40℃，空载测试，线性）； 以上功能均满足得4分，有一子项不满足扣1分，最低得0分。 | 4分 | 主观分 |  |
|  | （4）安全保护功能演示 ①加湿器缺水断电保护； ②加湿器干烧保护； 以上功能均满足得2分，有一子项不满足扣1分，最低得0分。 | 2分 | 主观分 |  |
| 5 | 根据投标产品的技术先进性、操作便利性、设备稳定性进行评价打分。投标产品符合的得4分；投标产品部分符合的得2分；投标产品欠缺较大的得1分。 | 4分 | 主观分 | 投标产品性能保障 |
| 6 | 投标人提供安装、调试方案，包括对场地环境的了解、对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案打分。 方案考虑充分措施有效得5分，方案考虑充分措施较有效得3分，方案合理措施一般得1分，方案合理措施欠佳或未提供方案得0分。 | 5分 | 主观分 | 安装、调试方案 |
| 7 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 （1）项目供货、安装、调试措施:包括对安排供货、安装、调试设备的时间进度及措施合理性打分； 内容合理的得2分，合理但有所欠缺的得1分，内容欠缺且不合理的得0.5分，未提供的不得分。 （2）项目质量（验收）的措施:包括提供的验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法内容合理性打分； 内容合理的得2分，合理但有所欠缺的得1分，内容欠缺且不合理的得0.5分，未提供的不得分。 - 方案中与采购单位的配合衔接可行性打分。内容可行性好的得2分，内容可行性有所欠缺的得1分，可行性较差的得0.5分，未提供的不得分。 - 根据安装、调试、验收过程中人员配备情况打分。人员配备齐全的（提供售后服务人员职称证书及社保证明材料）得3分，合理但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供的人员职称证书及社保证明材料不得分。 | 9分 | 主观分 | 供货及验收 方案 |
| 8 | 质保期在招标文件要求的基础上，质保期每增加1年得1分，最高得2分。 【证明材料：提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。】 | 2分 | 客观分 | 产品质保 |
| 9 | 根据售后服务响应时间、售后服务内容是否全面、售后服务人员能力、巡检、维保等进行评价，根据投标人所提供的售后服务承诺合理程度、售后应急响应时间及时性，优于招标需求方可得分，根据内容完整性、合理性打分。 售后服务力量雄厚并且售后服务方案内容完整、合理性好的得4分，方案内容较完整、合理性一般得2分，方案内容不完整、合理性较差的得1分，未提供上述售后服务人员近1年社保证明材料的不得分。 | 4分 | 主观分 | 售后服务响应 |
| 10 | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、培训资料方案完整、合理的进行打分。 提供培训人员职称证书及社保证明材料并且培训方案内容完整、合理性好的得4分，方案内容较完整、合理性一般得2分，方案内容不完整、合理性较差的得1分，未提供培训人员职称证书及社保证明材料的不得分。 | 4分 | 主观分 | 技术服务及培训 |
| 11 | 根据投标人提供的实质性优惠措施及辅件情况合理性和可行性进行打分； 提供实质性优惠且提供辅件合理且可行的得4分；实质性优惠措施一般或提供辅件较合理、可行性一般的得2分；其他不得分，未提供不得分。 | 4分 | 主观分 | 实质性优惠措施及备用机 |
| 12 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |  |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.14参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 5.我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

- 招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

# 二、报价情况说明（如有）

如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。。