宁波市北仑区人民医院

采购麻精药品柜等医疗设备项目

招标文件

（电子招投标）

编号:CBNB-20241799-BL144G

采购人：宁波市北仑区人民医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2024年12月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	8

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	30

第五部分 拟签订的合同文本	42

第六部分 应提交的有关格式范例	60

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年1月8日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：CBNB-20241799-BL144G

项目名称：宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目

预算金额（元）：标项一400,000.00、标项二480,000.00

最高限价（元）：标项一400,000.00、标项二480,000.00

采购需求：

标项一：

标的名称:麻精药品柜

数量:1套

预算金额（元）:400,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 备注：不接受进口设备。

- 标项二：

- 标的名称: 血细胞分离仪

- 数量:1台

- 预算金额（元）:480,000.00

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 备注：可采购进口设备。

- 合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求（适用所有标项）：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：2024年12月19日至2024年12月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月8日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年1月8日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区人民医院

地址：宁波市北仑区庐山东路1288号

传真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-86776022

质疑联系人：邬老师

质疑联系方式：0574-86776022

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：王鸯鸯、戚鸿涛、徐承

项目联系方式（询问）：0574-88090157、87425387

质疑联系人：张亮

质疑联系方式：0574-88090213

3.同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：宁波市北仑区长江路1166号

传真：/

联系人 ：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：标项一麻精药品柜、标项二血细胞分离仪。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标项一、标项二均为非专门面向中小企业采购。 标项一标的：麻精药品柜，属于 工业 行业； 标项二标的：血细胞分离仪，属于 工业 行业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： ## 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许 采购进口产品 | þ标项一不允许采购进口产品。 þ可以就标项二采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ同意将非主体、非关键性的 运输等 工作分包。 ¨不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会 或现场考察 | 不组织。 ☐组织，现场考察时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA本项目不要求提供。 ¨B要求提供样品， （1）样品：详见《第三部分 采购需求》“四、样品要求”； （2）样品制作的标准和要求：详见《第三部分 采购需求》“四、样品要求”； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见《第三部分 采购需求》“四、样品要求”； （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间、地点：详见《第三部分 采购需求》“四、样品要求”。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或直接提交方式递交备份投标文件，供应商需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部，收件人：王鸯鸯，联系方式：0574-880900157。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用直接提交方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至 北仑区（开发区）公共资源交易中心评标室（宁波市北仑区长江路1166号行政服务中心三楼）。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目代理公司参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率下浮10%，按照各标项中标通知书确定的中标总金额，向各标项中标人分别收取中标服务费。 （3）支付形式及账号： ①代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 （4）支付流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至 719126619@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成（适用于所有标项）

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3联合协议（如果有)；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（不适用）；

11.1.5本项目的特定资格要求（不适用)；

11.1.6业务专用章使用说明函（如适用）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书（附法定代表人及被授权人的身份证正反面）或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8评标标准相应的商务技术资料；

（11.2.8-1）供货方案；

（11.2.8-2）安装与验收方案；

（11.2.8-3）售后服务方案；

（11.2.8-4）培训方案；

（11.2.8-5）维修成本方案；

（11.2.8-6）业绩一览表(如有，附合同扫描件加盖公章）；

（11.2.8-7）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标报价明细表；

11.3.3质保期后备品备件清单；

11.3.4中小企业声明函（如是，请提供）；

11.3.5残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）；

11.3.6由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是，请提供）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价或者标的基本概况等、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订，备案。

26. 履约保证金（如有）

拟签订的合同文本如要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

- 第三部分   采购需求

一、技术需求

标项一：麻精药品柜，采购数量：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 实现设备与HIS对接，实现药品的智能存取、自动计数、智能核对、智能盘点、智能登记、智能追溯、智能纠错、智能监控、智能安防，实现了实时智能管理及全程可追溯，提高了麻精药品管理的安全性和准确性，提高管理效率、减轻工作量。 |  |
| 二 | 技术参数要求： |  |
| 2.1 | 通过数据联网对接，可获取病患、医生、排班等信息，信息可转入设备。 |  |
| 2.2 | 支持二级库药品管理（如盘点、补药、退药等）、货位管理。 |  |
| 2.3 | 系统支持药柜药品批号、效期维护，单批号调整，近效期提醒功能。 |  |
| 2.4 | 系统支持药师补药，待补药信息系统自动提醒。 |  |
| 2.5 | 支持药箱药品整理功能，完成空安瓿回收、核对剩余药品，并自动产生补货信息。 |  |
| 2.6 | 支持麻醉记录，术中完成药品、耗材、医疗服务收费等医嘱录入、弃液登记情况。 |  |
| 2.7 | 实现麻精药品及丙泊酚有存领记录，有空瓶回收及余液处理记录，并均有监控设备记录，监控能保存180天以上。 |  |
| 2.8 | 系统对存储药品实行盘点功能。支持部分盘点、全部盘点、自动盘点、手工逐一核对盘点等多种盘点方式，支持盲盘、盘点暂停。 |  |
| 2.9 | 系统智能纠错功能，能智能识别放入的错误药品；药物放置错误时，系统自动告知，智能纠错，并自动打开该抽屉，直至错误药物被取出。 |  |
| ▲2.10 | 支持镇痛泵管理：镇痛泵的配制、分发、访视，访视过程的录像采集；镇痛泵的拆除，弃液有登记与处理，处理过程有录像采集，视频保存180天以上。（投标文件中提供软件截图佐证） |  |
| ▲2.11 | 支持术前术后访视，并可录音、录像、拍照。视频通过后台服务器实现保存。（投标文件中提供软件截图佐证） |  |
| 2.12 | 吸入式麻药管理：麻醉机吸入式麻醉药品管理，可将收费精确至1ml。 |  |
| 2.13 | 通过对接HIS，实现管理所需的各类专用账册及报表，要求数据准确，并能在后期根据实际需要增减报表。包括：精麻药及存储药品的交接班记录表、精麻药及存储药品的交接班记录表等。 |  |
| 2.14 | 设备通过高低温安全测试，满足温度80℃（±2℃）和温度-30℃（±2℃）环境下不会出现脱落、起泡、翘起等异常情况 |  |
| ▲2.15 | 主控单元集成操作终端、指纹采集器、一维二维码扫描引擎、RFID读卡器、人体感应装置、人脸识别模组、双通道高保真扬声器、功放、热启动开关、人体感应灯光、正面+垂直面双路网络摄像机（投标文件中提供带CNAS或CMA标识的检测报告扫描件佐证） |  |
| ▲2.16 | 药柜内部标准配置网络录像机，监控级硬盘≥12T，双通道全时录音、录像（非动态捕捉），保存时间连续超过180天系统能直接按照指定时间、取药记录的事件进行定点视频回放，支持对所有操作日志任意时间、任意条件的查询，所有业务全过程影像追溯，并准确自动定位回放，支持同时跟踪8路摄像头（依据现场配置）；（投标文件中提供带CNAS或CMA标识的检测报告扫描件佐证） |  |
| 2.17 | 报警功能：支持人体感应灯光、非法入侵声光、短信报警，当非法闯入智能柜1.2（±10%）米范围，药柜自动报警提醒（投标文件中提供带CNAS或CMA标识的检测报告扫描件佐证） |  |
| 2.18 | 药箱+单品种存储两种模式结合，药箱≥14个 |  |
| 2.19 | 存储抽屉： 可满足整盒、拆零、整盒拆零混装药品的自动计数，做到单支管控，复核准确率达100%（提供第三方检测报告佐证） 支持每个抽屉存放安瓿瓶、西林瓶、盒装药品、大输液等任意包装规格的药品 支持各存储抽屉自定义功能属性（如：备用柜、周转柜、空安瓿回收柜、基数柜、杂物柜等各种功能定义） 每个抽屉可管理多种药品、或一个药品多个效期，通过二级菜单管理药品明细（包括品名、规格、厂牌、库存、批号、效期等） 抽屉数量≥16个，货位数量≥30个，货位内部高度尺寸为80 mm(±5mm)（投标文件中提供实物实测尺寸照片或产品彩页佐证） 支持外部货位管理 |  |
| 2.20 | 基数药箱货位： 可管理≥14个基数药箱，货位尺寸不小于310x500x250mm（±5mm）（投标文件中提供实物实测尺寸照片或产品彩页佐证） 每个货位背部配置有RFID感应装置，自动识别基数药箱 每个货位基数药箱状态，配置LED全彩灯光提示，全彩灯槽型孔装置尺寸（宽x长）：6x9mm（±1mm），安装在柜门内侧，方便医生取还药箱时查看状态 每个货位配置人体感应灯光 |  |
| 2.21 | 具备智能温湿度采集模块能对温湿度监测，能实时采集温度、湿度，在屏幕上实时展示，并记录完整数据，异常情况系统能自动发送信息预警 |  |
| ▲2.22 | 基数药箱尺寸：485x270x240mm（±5mm）（投标文件中提供实物照片佐证） |  |
| ▲2.23 | 基数药盒：390x185x50mm（±2mm），药盒壁厚≥3mm,全新PP材质，白色，无异味；基数药盒盒壁上边缘设有标签粘贴位置；每个基数药盒≥20个货位，通过间距为12mm（±0.5mm）的可调节隔板(隔板为全新PP材质，白色，无异味，隔板厚度2mm（±0.1mm））；可将一个货位拆分为多个子货位（子货位尺寸：），可将几个子货位合并为一个大货位（大货位尺寸：）；净重≤520g（包含13个隔板）（投标文件中提供实物实测重量及产品技术参数佐证） |  |
| ▲2.24 | 基数药箱配置三个基数药盒，用于药品的分类管理，用于1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、50ml、预灌装针剂的分类管理；整套基数药箱不含药品总质量≤3000g（投标文件中提供实物照片测量图、实物实测重量照片以及具体医院使用现场照片佐证） |  |
| 2.25 | 基数药箱可配置智能安全锁，以保障药箱内药品安全（投标文件中提供带CNAS或CMA标识的检测报告扫描件佐证）、配置RFID标签 |  |
| 2.26 | 三层基数药盒重叠总高：150mm（±5mm）,每层药盒底部与上边缘端口设有重叠限位结构，高度≥2.5mm；（投标文件中提供实物实测照片佐证） |  |
| 2.27 | 支持每个用户独立设置货位权限、模块权限；（投标文件中提供软件截图佐证） |  |
| 2.28 | 支持电子手写签名； |  |
| 2.29 | 每个抽屉可自定义开锁权限，可设置公共锁、单人单锁、双人双锁三种锁权限来满足药品管理需要；（投标文件中提供软件截图佐证） |  |
| ▲2.30 | 支持权限分时管理，单、双锁权限按设定时间自动切换；（投标文件中提供软件截图佐证） |  |
| ▲2.31 | 交班管理：支持当班发药权限交接，支持隔空交班，自动生成交班报表，打印或导出excel表；（投标文件中提供带CNAS或CMA标识的检测报告扫描件佐证） |  |
| 2.32 | 支持多货位单批号管理，效期优先，支持近效期预警 |  |
| 2.33 | 支持动态库存上下限管理，具备库存预警功能，通过不同颜色提示库存状态 |  |
| 2.34 | 支持应急取药核销：应急取药后，记录在备用患者名下，医生开完医嘱后，His回传药品计费信息，系统自动核销 |  |
| 2.35 | 支持按公用基数BOX、私有基数BOX多种管理模式管理药箱 |  |
| 2.36 | 支持实时记录BOX流转情况，包括领取、归还、待整理等各种状态，并通过颜色标记，便于管理人员识别 |  |
| 2.37 | 柜体抽屉可满足整盒、拆零、整盒拆零混装药品的自动计数，做到单支管控。 |  |
| 2.38 | 每个抽屉可管理多种药品、或一个药品多个效期，通过二级菜单管理药品明细（包括品名、规格、库存、批号、效期等）。 |  |
| 2.39 | 存储抽屉有自动计数功能，取放药品自动计数，自动更新药品库存；每个抽屉配置货位指示灯，引导取药。 |  |
| 2.40 | 药柜支持药品条码、电子监管码、国家医保库UDI扫码入库，保障不上错药。 |  |
| ▲2.41 | 身份验证：支持指纹、ID卡、戴口罩人脸识别、RSA密码等多种方式验证身份，多种鉴权模块一体化集成于操作终端（投标文件中提供带CNAS或CMA标识的检测报告扫描件佐证） |  |
| 2.42 | 可设置应急取药模式，断电情况下可通过双机械锁等方式打开取药抽屉，电源恢复后可自动上传应急取药信息，进行相关的汇总与追溯。 |  |
| 2.43 | PDA 13个。 |  |
| 2.44 | 相应的药品智能保险箱与软件为同一厂家研发配套。 |  |
| 2.45 | 投标产品生产厂家具有有效的ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书（投标文件中提供相关证书佐证）。 |  |
| 2.46 | 后期软件升级及维护均包含在总价内。 |  |

标项二：血细胞分离仪，采购数量：1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | / |
| 1.1 | 工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式。 |  |
| 1.2 | 终产品在离心机外收集，终产品体积可调。 |  |
| 1.3 | 离心机转数 ：≤2200rpm，转数误差：±1%。 |  |
| ▲1.4 | 全血流速：10-120ml/min（最低流速达10ml/min，保证安全用于低体重儿童）。 |  |
| 1.5 | 体外循环量：不超过200 ml，同时具有体外循环量自动监测功能。 |  |
| ▲1.6 | 不少于五泵系统，设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗凝剂全血比例调节范围1:6～1:25。 |  |
| 1.7 | 具有CCD相机和红外探测器，能有效预防细胞污染。 |  |
| ▲1.8 | 全中文操作界面。 |  |
| 1.9 | 大液晶显示屏，全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据与帮助提示信息。 |  |
| 1.10 | 自动保持静脉开放功能：全自动维持入路和回路静脉开放，无须手动调节。 |  |
| 1.11 | 自动预测计算CD34＋细胞收率功能。 |  |
| 1.12 | 软件模式：程序操作及设备硬件诊断检测自动化，升级潜力大。 |  |
| 二 | 临床性能要求 | / |
| 2.1 | 采集血小板/血浆 | / |
| 2.1.1 | 单针、双针连续采集方式。 |  |
| 2.1.2 | - 可采集一至三份3×1011血小板。 |  |
| 2.1.3 | 采集时间：单针≤60mim，双针≤40min。 |  |
| 2.1.4 | 采集效率：采集或去除血小板平均效率大于60%，单针可达75％。 |  |
| 2.1.5 | 白细胞含量：≤5.5X105/单位。 |  |
| 2.1.6 | 红细胞含量：≤8.0X109/单位。 |  |
| 2.1.7 | 血小板保存时间：封闭式管路采集有效保存5天。 |  |
| 2.2 | 干细胞采集 | / |
| 2.2.1 | 多种外周血干细胞采集模式，包括骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能； |  |
| 2.2.2 | 外周血CD34阳性细胞采集效率：≥92%； |  |
| 2.2.3 | 红细胞及血小板丢失水平：可调整； |  |
| 2.3 | 血液治疗 | / |
| 2.3.1 | 治疗性血浆置换 |  |
| 2.3.1.1 | 机器自动计算去除血浆量及置换量； |  |
| 2.3.1.2 | 置换液体平衡：范围50%—150%； |  |
| 2.3.1.3 | 可选择置换液类型，进而自动调整抗凝剂用量； |  |
| 2.3.1.4 | 血浆置换过程中，血小板损失量<3%； |  |
| 2.3.2 | 治疗性红细胞去除与置换 |  |
| 2.3.2.1 | 自动计算去除或置换的红细胞量； |  |
| 2.3.2.2 | 可设定去除后的目标红细胞积压； |  |
| 2.3.2.3 | 可设定去除后的目标红细胞积压； |  |
| 2.3.3 | 去除白细胞或血小板 |  |
| 2.3.3.1 | 可设定去除的容量与细胞数； |  |
| 2.3.3.2 | 红细胞丢失水平：可调； |  |
| 2.3.4 | 血浆治疗性处理 |  |
| ▲2.3.4.1 | 可作免疫吸附治疗； |  |
| ▲2.3.4.2 | 可作低密度脂蛋白吸附分离去除； |  |
| 2.4 | 以上每种功能在国内均有多家用户使用 |  |
| 三 | 安全性能要求 | / |
| 3.1 | 采血压力感受器、回血压力感受器；提供第三方接口压力监测及报警装置（免疫吸附）； |  |
| 3.2 | 空气探测器； |  |
| 3.3 | 细胞监测器、自动界面探测器； |  |
| ▲3.4 | 血浆管路溶血监测器； |  |
| ▲3.5 | 红外精确抗凝剂滴速监测器，同时通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量； |  |
| 3.6 | 离心室漏液（漏血）监测； |  |
| 3.7 | 离心室温度监测； |  |
| 3.8 | 离体血容量监测； |  |
| 3.9 | 置换液空管监测； |  |
| ▲3.10 | 整机电池：真正断电保护，断电时能继续运行15分钟，保证将体外血液安全回输给患者；恢复供电后保留原先参数并继续分离。 |  |

- 商务需求

- 标项一的商务需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明扫描件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| 2 | 交货、安装与验收： |  |
| ★2.1 | 交货时间：自接到医院交货通知之日起30天内。 |  |
| 2.2 | 交货地点：宁波市北仑区人民医院。 |  |
| 2.3 | 安装地点：宁波市北仑区人民医院。 |  |
| 2.4 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 2.5 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 2.6 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |
| ★3 | 最高限价：人民币40万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。 |  |
| 4 | 付款条件： （一）适用于中小型企业 ①合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 ②验收合格且收到中标人开具的发票后七个工作日内付清余款。 （二）适用于大型企业：验收合格且收到中标人开具的发票后7个工作日内一次性付清全款。 |  |
| 5 | 履约保证金：无 |  |
| ★6 | 质保期：自验收合格后原厂保修期≥6年，终身维修；保修期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣。 |  |
| 7 | 售后服务要求： |  |
| 7.1 | 设备装机后，中标人负责设备的全方位校准和性能验证，并提供规范的验证报告； |  |
| 7.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后2小时内有响应，工程师8小时内到场解决（包括节假日）；如七天内不能修复，则必须提供备机给院方使用； |  |
| 7.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买）； |  |
| 7.4 | 保修期内零配件更换需要按产品制造商有关规定； |  |
| 7.5 | 提供一年一次的免费校准。 |  |
| 7.6 | 提供保修期内每年至少两次巡视、保养与检测，并提交相关报告。 |  |
| 8 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由院方定。 |  |
| 9 | 备品备件及耗材等要求 |  |
| 9.1 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 |  |
| 9.2 | 投标人在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |  |

- 标项二的商务需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明扫描件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| 2 | 交货、安装与验收： |  |
| ★2.1 | 交货时间：自接到医院交货通知之日起30天内。 |  |
| 2.2 | 交货地点：宁波市北仑区人民医院。 |  |
| 2.3 | 安装地点：宁波市北仑区人民医院。 |  |
| 2.4 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 2.5 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 2.6 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |
| ★3 | 最高限价：人民币48万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。 |  |
| 4 | 付款条件： （一）适用于中小型企业 ①合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 ②验收合格且收到中标人开具的发票后七个工作日内付清余款。 （二）适用于大型企业：验收合格且收到中标人开具的发票后7个工作日内一次性付清全款。 |  |
| 5 | 履约保证金：无 |  |
| ★6 | 质保期：自验收合格后原厂保修期≥5年，终身维修；保修期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣。 |  |
| 7 | 售后服务要求： |  |
| 7.1 | 设备装机后，中标人负责设备的全方位校准和性能验证，并提供规范的验证报告； |  |
| 7.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后2小时内有响应，工程师8小时内到场解决（包括节假日）；如七天内不能修复，则必须提供备机给院方使用； |  |
| 7.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买）； |  |
| 7.4 | 保修期内零配件更换需要按产品制造商有关规定； |  |
| 7.5 | 提供一年一次的免费校准。 |  |
| 7.6 | 提供保修期内每年至少两次巡视、保养与检测，并提交相关报告。 |  |
| 8 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由院方定。 |  |
| 9 | 备品备件及耗材等要求 |  |
| 9.1 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 |  |
| 9.2 | 投标人在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |  |

三、投标要求

投标人需在投标文件中提供针对本项目的投标方案，包含但不限于：

1、对招标文件的技术响应说明；

2、供货方案（供货期限、交货方式、供货保障流程、供货流程要点和供货实施步骤）；

3、安装与验收方案（安装方案、安装人员配置、调试要求、开箱测试方式和产品验收方案）；

4、服务承诺（服务方式、服务响应时间、技术支持、服务体系和退换货品承诺）；

5、质保期方案（质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置）；

6、售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况）；

7、培训方案（培训时间安排，培训内容，培训次数和培训场地安排）；

8、维修成本方案（出保后全保的价格、设备配件价格、维修服务费、维修人员配备、维修完成时间和维修质量的保障）；

9、同类设备销售业绩；

10、政策加分的相关证明材料；

11、其他证明材料。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表（适用所有标项）

| 评分标准 |  |  | 分值 | 评审 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  | 30 | 客观 评审 |
| 技术 商务 部分 70分 | 对采购文件的技术响应 （31分） | 技术需求响应全部满足招标文件第三部分《采购需求》一、技术需求的得31分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条未标注“▲”或未标注“★”指标的扣1.5分； 2.每负偏离一条标注“▲”指标的扣3分； 3.当扣减至0分或以下时作无效标处理。 | 31 | 客观 评审 |
|  | 供货方案 （5分） | 根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程；⑤供货实施步骤，由评委进行评议： 1）供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分； 2）方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的得3分； 3）方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 安装与验收方案 （5分） | 根据投标人提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案，由评委进行评议： - 安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得5分； 2)安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得3分； 3）安装与验收方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 售后服务 方案 （15分） | 投标人需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺，由评委进行评议： 1）各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分； 2）各项服务承诺能与医院实际相结合，承诺及保障基本符合货物实际使用情况，满足医院使用要求的得3分； 3）服务承诺和保障措施与医院实际需求存在巨大偏差，会严重影响货物正常使用的得1分。 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  |  | 投标人需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服务保障；④售后服务机构的设置，由评委进行评议： 1）质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得5分； 2）方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得3分； 3）方案内容不完整，内容不充分，与本项目实际需求有差距的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  |  | 投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备是否充足，由评委进行评议： 1）人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分； 2）人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得3分； 3）人员设置不合理，无法确保完成售后任务的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 培训方案（5分） | 根据投标人提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训次数；④培训场地安排，由评委进行评议： 1）人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； 2）人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得3分； 3）人员培训方案没有结合采购需求，培训内容敷衍，没有相应培训场地且培训时间不合理的得1分； 4)未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 维修成本方案 （5分） | 投标人需结合货物实际提供维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供出保后的保修价格、设备配件价格、维修服务费；②维修完成时间；③维修质量的保障，由评委进行评议： 1）维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修完成时间及时，维修质量有保障的得5分； 2）未能明确阐述维修的各项价格，维修完成时间有待改进的得3分； 3）维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常使用得1分； 4)未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2021年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类产品销售业绩进行评议，每提供一个合同得1分，满分3分。 注：①投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 ②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观 评审 |
|  | 政策加分 （1分） | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章。 | 1 | 客观 评审 |

备注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。（2）评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人、按照评审因素的量化指标评审得分次高的投标人为排名第二的中标候选人。中标候选人数量：有效投标供应商数量≥3家时，中标候选人数量为2家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.12 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

4.2.14当“对采购文件的技术响应”评分项扣减至0分（或以下）时，投标无效；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

医疗设备政府采购合同

| 需方（甲方）： | 宁波市北仑区人民医院 | 合同编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供方（乙方）： |  | 签约地点： | 宁波市北仑区 |

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。本合同协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，除合同另有规定外，应按以下顺序解释：

- 合同协议书及其变更、补充协议

- 中标（成交）通知书

- 投标（响应）文件（含乙方或乙方授权人提供的补充承诺）

- 采购文件（含补充文件、答疑纪要）

- 有关技术文件，图纸

- 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

甲乙双方有关项目实施过程中的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分。当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

一、项目信息

- 预算金额：

- 采购项目编号：

- 采购计划编号：

- 采购代理机构：

- 采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价      ¨单一来源  ¨框架协议    ¨其他：

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同项下产品属于（可多选）：¨进口产品  ¨节能产品  ¨环境标志产品  ¨绿色产品

二、货物内容

| 序号 | 产 品 名 称 | 规格型号 | 生 产 厂 家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额为（大写）： （¥ 元）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：按需方要求。

- 交货方式：乙方负责。

- 交货地点：北仑区人民医院。

- 交货安装前场地施工技术支持：如需乙方工程师现场提供安装场地准备的技术支持，乙方工程师须在接到甲方通知后8小时内到达现场。

- 付款方式按下列第    种方式解决

- 合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票支付合同价的40%作为预付款，货到验收合格且收到乙方开具的发票后七个工作日内支付合同总价的60%。

- 因乙方明确同意免收预付款，现双方共同商议付款方式为设备安装调试，试运行通过甲方验收且达到付款条件后一次性付清全款，付款前乙方需按合同总价提交全额发票至甲方。

五、甲方的权利和义务

- 签署合同后，甲方应确定项目联系人          ，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

- 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

- 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

- 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

- 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

- 国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。

六、乙方的权利和义务

- 签署合同后，乙方应确定项目负责人           ，负责与本合同有关的事务。

- 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

- 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

- 国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。

七、货物包装、运输和交付要求

- 本合同涉及商品包装、快递包装的，除另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵甲方的指定现场。

- 乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

- 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

- 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

八、技术资料

- 乙方应按照招标文件规定的时间内向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于合同的必需范围。

九、质量标准和保证

- 质量标准

- 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

- 采用中华人民共和国法定计量单位。

- 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

- 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

- 保证

- 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

- 存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

- 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

- 乙方收到通知后，应在【合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

- 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十四条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

- 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

十、权利瑕疵担保

- 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

- 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

- 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十一、知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

十二、保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

十三、售后服务

- 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

- 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

- 在【合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

- 【合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

- 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

十四、违约责任

- 质量瑕疵的违约责任：乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【合同专用条款】要求及时修理、重作、更换、退货，并承担由此给甲方造成的损失。

- 迟延交货的违约责任

- 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

- 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，乙方按逾期天数和合同总额每日万分之五向甲方支付赔偿费，并赔偿甲方因此遭受的损失。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

- 违约方需承担守约方为维护自身的合法权益而产生的律师费（仲裁费）、评估费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费等合理费用。

十五、合同变更、中止与终止

- 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

- 合同的中止

- 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

- 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

- 合同的终止

- 合同因有效期限届满而终止；

- 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

- 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十六、合同分包

- 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

- 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

十七、不可抗力

- 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

- 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

十八、解决争议的方法

- 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，双方一致同意提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

十九、政府采购政策

- 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

- 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

二十、法律适用

- 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

- 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

二十一、通知

- 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

- 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

- 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

- 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

二十二、廉洁条款：

- 乙方工作人员不以回扣、提成等不正当手段进行促销；不以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行购销；不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券、贵重礼品等，或给予其他不正当利益。

- 甲方工作人员（包括院领导及全体职工）严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩，甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向医院纪检监察室反映情况。

- 乙方有权拒绝甲方工作人员索要回扣的行为，同时报医院纪检监察室（电话：0574—86776013）。甲乙双方必须积极配合医院运行管理中有无商业贿赂的调查。

- 如有违反上述承诺，乙方接受限用或停用服务、取消中标资格、终止商业往来等，以及执法执纪部门的其他处理。

二十三、合同未尽事项

- 本合同未尽事宜，以招标文件为准。

- 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

二十四、合同生效按下面第     种方式

- 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 本合同自                    生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：宁波市北仑区人民医院 | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址：宁波市北仑区庐山东路1288号 | 单位地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
|  | 拥有者性别： |
| 日期： | 日期： |
| 联系电话：0574-86776549 | 联系电话： |
| 统一社会信用代码：12330206419559567E | 统一社会信用代码： |
|  | 开户银行： |
|  | 账 号： |

- 本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

附件一：医疗设备采购合同配置清单

| 序号 | 出厂代号 | 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

供方代表（签字）：             使用科室负责人（签字）：            设备管理部门（签字）：

填写说明：1、产品名称如英文者，需提供中英文对照；2、单价栏在需要单独报价时填写。

医疗设备采购合同专用条款

本条款对合同配置、技术条款、证件要求、售后服务等方面的要求作了具体的要求和

说明，并与合同一起生效。

1 、配置清单：

l).包括主机、主要独立配件、所有附件、配套的设备、应用软件技术资料、厂商以优惠条件提供的附件、配件,均应列明：

2).配置的硬件：应标明全部硬件的出厂代号、名称、型号规格、数量；

3).配置的软件：应标明名称、软件版本、数量（包括备份软件）；

4).技术资料：应包括使用手册、维修资料、软件的合法使用证书、软件备份（软盘、光盘）；

5).配置清单的内容不得少于投标书和承诺的全部内容。

2 、供方应提供下列有效的证书：（需要提供和具备者用√表示 ，否则打☒）

1).产品注册证（含注册登记表及附表）。

2).经销商经营许可证（符合经营范围）或生产许可证（符合生产许可范围）。

3).营业执照正本扫描件（加盖单位印章、必要时验证正本） 。

4).产品代理、经销委托证书 。

5).强制性认证证书（CCC 证书）。

6).计量器具制造许可证。

7).压力容器制造许可证。

8).其它必要的有效证件（具体说明）                           。

3、合同技术条款（性能与技术指标，符合条件者用√表示）

1).性能与主要技术指标参数

①.符合投标文件及承诺的有关要求；

②.符合说明书和产品样本的要求；

③.按照约定的要求，另列技术要求清单。

2).技术指标必须达到的要求：

①.已达到国家规定的标准；

②.已达到行业标准（本设备无国家标准）；

③.已达到企业标准（本设备无国家和行业标准）；

④.设备的电源和带插头的电源线必须符合中国国家标准。

3).测试方法、条件、设备与标准：

①.厂商能提供测试方法、条件、设备与标准；在合同生效前提供有关文件，经双方确认签字，作为合同的附件。

②.厂商不能提供测试方法、条件、设备与标准；必要时，请医疗器械、计量等权威测试部门进行测试 , 费用由供应商负责。

③.由用户根据产品说明书提供的有关资料进行测试。

4).安装调试

供方在收到需方要求安装调试的通知后,7个日历日内供方应派有资格的合格的工程师去用户现场安装调试设备和现场培训服务, 应在      天内完成安装调试工作，一切费用包括差旅费、食宿等由供方承担。

5).技术培训条款：包括培训时间、地点、人数及达到何种水平。

①.操作培训：           ；

②.临床进修培训：           。

③.维修培训：          。

培训费用：供方负责需方人员培训期间的一切费用（包括差旅费、食宿）。

6). 技术验收条款：

(l).供方提供验收方法和验收标准文件，并经双方确认签字，作为合同的附件。验收时，按合同技术条件逐项验收。

(2).如发现产品的质量、规格、性能、数量或重量与合同不符，需方有权在货物交付90天内，根据自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔。

4、售后服务条款（符合条件者用√表示）

1). 质保（保修）期内供方的保证：

(1).设备自验收合格之日起开始，产品的保修期为    个月。超过 l2 个月的需提供生产厂确认的相关有效证明文件；

(2).保修范围：□①.主机     个月；□②.附件    个月（如附件和主机保修时长不同需列出明细，附件包括：                  ）；□③.电池或易耗品或第三方设备   个月（包括：                 ）；□④.其它不同保修期的特殊配件保修:个月（包括：                  ）。（如以上未列明的物品都属于主机，保修时间同主机保修时间）。

(3).质保（保修）期内的服务承诺：

①.设备完好率≥     ％( 按每年        天算 )；完好率计算方法如下:完好率=(l－故障天数/全年使用天数 )×100%；故障天数=(l－完好率 )×全年天数。

②.维修响应时间： ≤     小时 , 设备修复时间 :≤     小时（包括节假日）

③.违约与补偿办法：若机器故障连续停机  天后，每超出    天延长保修期 3天； 或设备完好率达不到要求，每超过一天，赔偿     天保修。

④.特殊部件的质保（保修）期（如CT球管等）服务条件应详细列清，质保（保修）期内损坏的赔偿办法另行说明。

2).质保（保修）期外供方的保证：包括质保（保修）期外的包修费用、技术服务费用等内容。

①.维修付款：先维修，后付款：

②.维修价格 :    只收取配件费  。                                                                                             ③.提供维修密码，并且不能随时间的改变而改变；

3).软件升级：应提供免费软件升级 ( 硬件除外 )；   无   。

4).配件供应承诺：

①.产品的厂方应在中国境内有备件库；

②.在该设备停产后，配件供应期保证      年；

③.配件供应价格及折扣：_________________________________________。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与宁波市北仑区人民医院采购心肺康复系统等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241717-BL137G）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、联合协议（如适用）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求（本项目不适用）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 业务专用章使用说明函

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

商务技术文件部分

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241799-BL144G）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2商务技术文件：

2.3报价文件

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241799-BL144G）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被授权人身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件4)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件需要签字盖章的各页。 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中各项要求（包含一、技术需求及二、商务需求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

八、评标标准相应的商务技术资料

（1）供货方案；

（2）安装与验收方案；

（3）售后服务方案；

（4）培训方案；

（5）维修成本方案

（6）业绩一览表(如有，附合同扫描件加盖公章）；

业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附合同扫描件加盖公章

投标人名称(电子签章)：

日  期：

（7）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

报价文件部分

一、开标一览表

项目编号：                      项目名称：             标项号：

| 序号 | 货物名称 | 采购数量及单位 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

二、投标报价明细表

项目编号：                      项目名称：             标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

三、质保期后备品备件清单

项目编号：                      项目名称：             标项号：

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称(电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241799-BL144G）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241799-BL144G）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（电子签章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议（如适用）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241799-BL144G）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：分包意向协议（如果有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241799-BL144G）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称(电子签章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）-标项一

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241799-BL144G）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

麻精药品柜，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称）          ，从业人员  人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

中小企业声明函（货物）-标项二

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市北仑区人民医院采购麻精药品柜等医疗设备项目（招标编号：CBNB-20241799-BL144G）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

血细胞分离仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称）          ，从业人员  人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。